广西众联工程项目管理有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：龙州县人民医院搬迁至新院区保障运营必备设备采购

项目编号：CZZC2025-G1-230104-GXZL

采 购 人：龙州县人民医院

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司

2025年  月  日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	8

第三章  投标人须知	82

第四章  评标方法及评标标准	104

第五章  拟签订的合同文本	112

第六章　投标文件格式	121

# 第一章 招标公告

项目概况

龙州县人民医院搬迁至新院区保障运营必备设备采购 招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年  月  日 09:00（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2025-G1-230104-GXZL

项目名称：龙州县人民医院搬迁至新院区保障运营必备设备采购

预算总金额（元）：4978800.00

最高限价（如有）：4978800.00

采购需求：

标项一

标项名称： 龙州县人民医院搬迁至新院区保障运营必备设备采购-1分标

数量：1

预算金额（元）： 2316000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：（1）病人监护仪+IBP+CO2 1台，1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个；（2）病人监护仪+IBP 6台，1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个；（3）呼吸机 2台，多功能呼吸机，具备高流速氧疗（氧疗流速≥80L/min）、无创通气、有创通气功能，要求采用≥12英寸彩色触摸控制屏；（4）中心监护系统 1套台，中心监护系统支持监护仪集中监护，同时查看多个病床的病人数据；（5）病人监护仪3台，模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，≥12英寸彩色触摸屏，8通道显示；（6）电动手术床 3台，电动手术台供医院手术室施行头、颈、胸腹腔，会阴及四肢等外科及妇产科、五官科、骨科等手术。超低位设计，便于医生坐姿手术，配合多功能头架的使用可适用于脑外科、眼科手术；（7）高频电刀3台，工作电源：交流220V±10%，频率50Hz；（8）麻醉机 3台，适用范围：用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。如需进一步了解详细内容，具体内容详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起30日（日历日）内，通过验收并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标。
备注：/

标项二

标项名称： 龙州县人民医院搬迁至新院区保障运营必备设备采购-2分标

数量：1

预算金额（元）： 1231000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：（1）ICU病床7套，规格：≥长2185×宽1040×高460-700mm，高度可升降；（2）ICU吊桥 7套，吊桥主体材料要求为6005铝合金，封闭式设计，吊桥所采用的材料防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用；（3）医用吊塔（急诊） 3台，悬臂采用≥8 面体结构，悬臂采用多边形多桁架稳定结构，具有≥五个腔体，保证横臂的强度和稳定，主材料厚度≥10mm。悬臂与连接柱采用双加强型材厚度≥22mm；（4）麻醉吊塔 3套，吊塔主体材料要求为6005铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用；（5）手术无影灯 3套，要求采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光；（6）转运床2台，要求采用电泳+粉末喷涂，并具有一定抗菌性，可有效抑制大肠杆菌和葡萄球菌。如需进一步了解详细内容，具体内容详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起30日（日历日）内，通过验收并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：/

标项三

标项名称： 龙州县人民医院搬迁至新院区保障运营必备设备采购-3分标

数量：1

预算金额（元）： 671800.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：（1）超声骨刀1台，≥7英寸彩色触屏；（2）根管预备机1台，根管治疗和根管长度测量功能二合一；（3）洁牙机1台，LCD液晶大屏幕，智能触摸控制；（4）口腔高频电刀1台，采用单/双向技术控制活性电极高频发生器；（5）口腔数字化扫描仪1台，具有结构光的非接触式扫描仪，义齿的定制可以通过系统扫描图片传输到义齿加工单位进行定制；（6）联体式牙科综合治疗机10台，噪音：≤70db(A）；（7）牙科种植机1台，种植与外科二合一，一机多用。如需进一步了解详细内容，具体内容详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起30日（日历日）内，通过验收并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：/

标项四

标项名称： 龙州县人民医院搬迁至新院区保障运营必备设备采购-4分标

数量：1

预算金额（元）： 760000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：（1）脉动真空灭菌器2台，容积：≥1200L。如需进一步了解详细内容，具体内容详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起30日（日历日）内，通过验收并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备与采购标的对应的医疗器械注册或者备案凭证。

三、获取招标文件

时间：2025年  月  日至2025年  月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）线上获取

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云”平台编制及上传投标文件。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年  月  日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）投标客户端投标

开标时间：2025年  月  日 09:00（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。本项目采用远程异地评标，评标主场设在崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），分会场设在广西南宁市白沙大道53号松宇时代14A层广西众联工程项目管理有限公司。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：0元。

2.网上查询地址：

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）

http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy【全国公共资源交易平台】（广西.崇左）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“广西政府采购云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程和绑定指南见广西政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）首页右上角-【服务中心】-【帮助文档】-【入驻与配置】-【CA管理】下的《CA证书办理操作指南》和《CA登录与绑定操作指南》）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，为确保投标（响应）文件顺利解密，建议供应商尽量使用PDF编辑软件调整、减小投标（响应）文件大小，加密后再上传至广西政府采购云平台，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

5.采购监督管理部门:龙州县财政局政府采购监督管理股、联系电话：0771-8812665

6.温馨提示（非强制性要求）：根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。（具体详见采购文件中关于“政采贷”相关信息）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：龙州县人民医院

地址：龙州县龙州镇仁义街东一巷5号

联系人：陆丰茂

联系电话：0771-8812724

2. 采购代理机构信息

名称：广西众联工程项目管理有限公司

地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代14A层

项目联系人：刘工

项目联系方式：0771-4308713

广西众联工程项目管理有限公司

2025年  月  日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

1  分标      采购预算：2316000.00元，本分标设置采购预算单价，供应商报价超出采购预算及采购预算单价的，按无效投标处理。

本分标核心产品为下表的第  8  项产品：  麻醉机

| 序号 | 标的名称 | 单位 |  | 数量 | 所属行业 | 技术要求及参数 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪+IBP+CO2 | 台 |  | 1 | 工业 | 一、监护仪结构： 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个； ▲2.≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作； 3.采用无风扇设计； 4.可内置高能锂电池，供电时间≥4小时。 二、监测参数： 1.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测； 2.基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计； 3.ECG支持3/5导心电监测； 4.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，支持≥27种实时心律失常分析； ▲5.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析； ▲6.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段； 7.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～190rpm； 8.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示； 9.无创血压适用于成人，小儿和新生儿； 10.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、四种测量模式； 11.无创血压可提供辅助静脉穿刺功能； 12.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg； 13.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿； 14.提供灌注指数（PI）的监测； 15.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7； 16.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道，有创压监测，有创压适用于成人，小儿和新生儿； 17.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测； 18.支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求； 19.配置旁流EtCO2监测模块；旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽易用可快速更换； ▲20.配备心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量，支持配置CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度； 21.支持升级麻醉深度BIS、肌松NMT模块，脑电图EEG，FloTrac血流动力学监测功能模块，RM呼吸力学监测模块，ICG参数监测模块； 22.支持升级PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创胸阻抗法，可监测胸腔内血容量（ITBV）、血管外肺水（EVLW），肺毛细血管通透性指数（PVPI）等参数，提供完整的血流动力学参数监测； 23.支持升级模块，可与主流品牌的麻醉机、输注泵产品相连，实现麻醉机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 三、系统功能： 1.具有图形化报警指示功能，看报警信息； 2.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，会升级到更高一个级别； 3.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态； 4.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限； 5.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥12个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警； 6.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能； 7.提供升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系； 8.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾；支持≥800条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾； 9.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式； 10.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，能够实现护士站的集中管理。 | - 60000.00 |
| 2 | 病人监护仪+IBP | 台 |  | 6 | 工业 | 一、监护仪结构： 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个； ▲2.≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作； 3.采用无风扇设计； 4.可内置高能锂电池，供电时间≥4小时。 二、监测参数： ▲1.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测； 2.基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计； 3.ECG支持3/5导心电监测； 4.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，配支持≥27种实时心律失常分析； ▲5.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析； ▲6.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段； 7.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～190rpm； 8.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示； 9.无创血压适用于成人，小儿和新生儿； 10.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式； 11.无创血压可提供辅助静脉穿刺功能； 12.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg； 13.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿； 14.提供灌注指数（PI）的监测； 15.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7； 16.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测，有创压适用于成人，小儿和新生儿； 17.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测； 18.支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求； 19.支持升级旁流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换； 20.支持升级心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量，支持配置CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度； 21.支持升级麻醉深度BIS、肌松NMT模块，脑电图EEG，FloTrac监测功能模块，RM呼吸力学监测模块，ICG参数监测模块； 22.支持升级PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创胸阻抗法，可监测胸腔内血容量（ITBV）、血管外肺水（EVLW），肺毛细血管通透性指数（PVPI）等参数，提供完整的血流动力学参数监测； 23.支持升级模块，可与主流品牌的麻醉机、输注泵产品相连，实现麻醉机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 三、系统功能： 1.具有图形化报警指示功能，看报警信息； 2.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，会升级到更高一个级别； 3.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态； 4.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限； 5.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥12个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警； 6.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能； 7.提供升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系； 8.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾；支持≥800条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾； 9.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式； 10.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，能够实现护士站的集中管理。 | 60000.00 |
| 3 | 呼吸机 | 台 |  | 2 | 工业 | 一、整机与显示要求： ▲1.通过CFDA(NMPA）国家三类注册认证； ▲2.多功能呼吸机，具备高流速氧疗（氧疗流速≥80L/min）、无创通气、有创通气功能，要求采用≥12英寸彩色触摸控制屏； 3.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持； ▲4.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，适用于院内转运：屏幕与机器一体化设计，要求非分体式设计，主机屏幕不需要线缆连接。主机可从台车上无工具拆卸，方便移动； 5.具备免意外跌落的防滑设计，避免设备移动过程中跌落，造成设备损坏或人员损伤； ▲6.固定的立式把手（要求非活动式，不可移动），保护屏幕免受撞击；同时提手具备避免意外跌落的防滑设计，避免设备移动过程中跌落。 ▲7.为方便院内转运主机重量≤15kg（不含台车）； 8.为方便院内转运、转移期间可手提、上吊塔，主机高度不超过354mm（不含台车）； 9.主机设计使用年限≥10年； ▲10.屏幕显示：≥4道波形同屏显示，波形的颜色可调：≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示：支持全参数显示界面和大字体界面：开关机按键与旋转编码器分布在屏幕两端避免发生误触，造成使用风险； 11.具备动态肺视图； ▲12.要求吸气阀呼气阀外观不同，避免误装。 二、呼吸模式及功能： 1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV：持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式； ▲2.高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步问歇指令通气模式（PRVC-SIMV）;双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV：自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以0tis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）； 3.具有心肺复苏通气模式（如CPRV,CPRmode等），在呼气阶段停止送气帮助排出患者；肺内气体，使患者胸腔回弹时产生胸腔负压； 4.具有电子吸气阻力阀开关（elTD），在心肺复苏通气模式（如CPRV,CPRmode等）的呼气阶段排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压； 5.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、Duolevel、APRV和PSV-S/T等模式； ▲6.氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能； 7.呼吸同步技术（如IntelliCycle,Intellisync+），使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等；自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数； 8.配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定；具有自动插管阻力补偿（如ATRC,TRC）和静态P-V环图（或P-V工具）； ▲9.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVeIBW或VTe/PBW）参数监测功能。 三、设置参数： 1.潮气量：20ml-2000ml； 2.呼吸频率：1-100/min； 3.吸呼比：4:1-1:10； 4.最大峰值流速：210L/min； 5.PEEP：0-50cmH20； 6.吸气压力：5-80cmH20； 7.吸气时间：0.1-10s； 8.压力触发灵敏度：-20--0.5cmH20，或OFF； 9.流速触发灵敏度：0.5-20L/min，或OFF； 10.呼气触发灵敏度：Auto,1-85%。 四、监测参数： 1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压； 2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率； 3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量（如TVe/IBW或VT/PBW）； 4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率； 5.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、顺应性、呼气时间常数，呼吸功； 6.支持升级（原装同品牌）旁流CO2监测； 7.支持升级主流CO2监测，可监测气道死腔VDaw和肺泡通气量Vtalv等参数，支持监测容积-CO2环图。 五、报警参数： 1.气道压力：过高报警； 2.分钟通气量：过高/过低报警； 3.窒息报警，时间可设置（5-60s）； 4.湿化器支持高低水位报警。 六、系统功能要求： 1.≥120分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上； 2.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）； ▲3.外部直流电源输入电源电流负载不小于11A； 4.气源方案：支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式； 5.配备水平安装的氧电池，拆装过程无需弹出架； ▲6.呼吸机意外断电关机后，再次通电后可自动恢复通气； 7.机器表面具有操作视频二维码，可随时扫码查看机器操作视频； 8.配备湿化器，湿化器有电容触摸屏，便于观察和操作，支持非加热管路又支持加热管路，配备蓝牙。 七、信息化功能要求： 1.呼吸机可与同品牌监护仪以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面； 2.呼吸机的报警支持通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全； 3.呼吸机支持接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息； ▲4.具备VGA扩展显示（非HDMI接口）。 | 190000.00 |
| 4 | 中心监护系统 | 套 |  | 1 | 工业 | 1.中心监护系统支持监护仪集中监护，同时查看多个病床的病人数据； 2.可设置所有参数的报警限并提供声光报警； 3.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持≥1200台床旁设备互连； 4.要求可以一键式启动，不需要软件启动，纯中央机操作系统，无其他软件干扰； 5.中心监护系统能够兼容同品牌下所有的监护仪及遥测产品，除颤（MED）产品，包括早期（10年以内）提供的产品，可显示相关产品所监测的参数及波形（如脑电双屏指数（BIS）、呼吸力学（RM）、神经肌肉传导/肌松（NMT）、脑血氧（rSO2）等参数）； 6.中心监护系统能够显示同品牌下的输注泵产品的用药信息； 7.中心监护系统能够显示同品牌下的呼吸机产品上的参数及波形； 8.中心监护系统能够显示同品牌下的床旁超声产品的超声检查图片、视频及报告； 9.中心监护系统支持Windows 10中、英文操作系统； 10.中心监护系统支持≥23英寸液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示； 11.可同时集中监护不少于60个病人，单个屏幕可≥30个病人的同时集中监护。支持不少于3个显示屏显示； 12.多床观察区域支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等； 13.支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察，至少可以提供显示该病人12道波形，16个参数区； 14.提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形； 15.支持系统报警声音关闭功能，提供全床位最近24h的报警事件浏览功能； 16.具有掉电存储功能； 17.支持至少240小时长趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少3000条事件回顾，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度至少为32秒，至少3000组NIBP测量数据回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾； 18.远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机参数报警范围和报警级别，控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式； 19.具备病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息，并支持报告打印； 20.配备病人氧合情况概览，包括血流动力学和氧合参数趋势，SpO2和报警统计，并支持报告打印； 21.配备病人心电活动的统计结果，支持查看病人的典型心电图，并支持报告打印； 22.配备病人室性心律失常事件和室性类心电活动的统计结果，支持查看典型心电图，并支持报告打印； 23.配备病人的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势，并支持报告打印。 | 70000.00 |
| 5 | 病人监护仪 | 台 |  | 3 | 工业 | 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，≥12英寸彩色触摸屏，8通道显示； 2.采用无风扇设计，配置锂电池，供电时间≥2小时； 3.配置≥2个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘等USB设备； ▲4.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏；双通道体温和双通道有创血压的同时监测，从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计； 5.支持3/5导心电监测； 6.心电电缆配置抗电刀电缆，满足手术过程中电刀环境下患者心电的正常监护； 7.支持房颤心律失常分析功能，支持≥20种实时心律失常分析； ▲8.采用≥4通道心电进行多导心电分析； ▲9.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生热，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST头时片段和参考片段； 10.支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm； 11.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和AQTc参数值的显示； 12.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式； 13.NIBP成人病人类型收缩压测量范围：25~290mmHg，舒张压测量范围：10~250mmHg，平均压测量范围：15~260mmHg； 14.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿，提供灌注指数（PI）的监测； 15.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7； 16.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测； 17.IBP有创压测量范围：-50~360mmHg； 18.支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求； 19.配备EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换； 20.支持升级BISx4监测模块，可提供不少于4通道EEG，大脑双侧双频指数（BIS L,BIS R），肌电活动（EMG），抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测； 21.支持升级NMT肌松模块，非连接肌松单机，使用更加方便，灵活； 22.支持升级模块，进行EEG脑电，aEEG振幅整合脑电监测，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看； 23.支持升级模块，通过PiCCO及FloTrac等技术监测连续心排量，每搏量变化等参数； 24.支持升级RM呼吸力学监测，RM呼吸力学监测模块监测参数包括FEV1.0,RSBI，WOB等≥17种参数； 25.支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量； 26.支持升级与主流麻醉机机品牌的麻醉机相连实现麻醉机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算； 27.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易； ▲28.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别； 29.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态； ▲30.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限； ▲31.具备参数组合报警功能，独立于单参数报警阈值，可对患者同时多个参数变化给出一条报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义8个组合报警； 32.具有麻醉平衡指示界面，显示患者镇静、镇痛、肌松三方面状态； 33.≥100小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾； 34.≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； 35.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，≥120小时ST波形片段的存储与回顾； ▲36.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据； 37.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、演示模式。 病人监护仪配置清单至少包含： 序号; 设备; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; MPM模块; 1个. 3; EtCO2监测模块; 1个. 4; 锂电池; 1块. 5; 分体式心电主电缆组件; 1根. 6; 无内胆成人袖套; 1个. 7; 无创血压导气管; 1条. 8; 成人软指套血氧探头; 1根. 9; 血氧探头主电缆; 1根. 10; 心电电极; 1包. 11; 三芯电源线; 1根. 12; 使用说明书; 1本. 13; 设备保修卡; 1张. 14; 合格证; 1张. 15; 快速操作指南; 1张. 16; 配备双通道有创血压监测功能; 内置. 17; BOA麻醉平衡指示软件; 内置. | 86000.00 |
| 6 | 电动手术床 | 台 |  | 3 | 工业 | 1.电动手术台供医院手术室施行头、颈、胸腹腔，会阴及四肢等外科及妇产科、五官科、骨科等手术。超低位设计，便于医生坐姿手术，配合多功能头架的使用可适用于脑外科、眼科手术； 2.配有应急电源，应急电源可自动充电，网电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态； 3.全长：≥2070mm宽：≥550mm。台面离地最低：≥520mm；台面离地最高：≥815mm；行程：≥295mm； 4、前倾：≥25°；后倾：≥25°；侧倾：≥20°； 头板上折：≥45°；头板下折：≥70°； 背板上折：≥80°；背板下折：≥20°；腿板上折：≥15°；腿板下折：≥90°；腿板外展：≥90°；腰板升高：≥120mm； 5.电源：交流220V±10%，50Hz； 6.基本配置：手术床主床1张、支身架1付、支肩架1付、麻醉屏架1件、托腿架1付、托手板1付、床垫1套。 | 70000.00 |
| 7 | 高频电刀 | 台 |  | 3 | 工业 | 1.工作电源：交流220V±10%，频率50Hz； ▲2.工作模式：单双极不少于9个模式，单极7个模式，双极2个模式； 2.1纯切：允许最大功率切割350W； ▲2.2混切：3种混切模式，混切1/混切2/混切3； ▲2.3单极电凝：不少于3种，具有喷凝，强凝，点凝等； ▲2.4双极电凝：低功率双极模式，2种工作模式； 3.工作频率：475KHZ±10%； 4.性能指标： 4.1具有自动电压调节功能； 4.2纯切功能：1-350W（负载500Ω）功率连续可调，步长1W； 4.3混切1功能：1-150W（负载500Ω）功率连续可调，步长1W； 4.4混切2模式：1-200W（负载500Ω）功率连续可调，步长1W； 4.5混切3模式：1-250W（负载500Ω）功率连续可调，步长1W； 4.6单极点凝性能1-100W（负载500Ω）功率连续可调，步长1W； 4.7单极强凝性能1-100W（负载500Ω）功率连续可调，步长1W； 4.8单极喷凝性能1-120W（负载500Ω）功率连续可调，步长1W； 4.9双极凝1：1-70W（负载100Ω）功率连续可调，步长1W； 双极凝2：1-100W（负载100Ω）功率连续可调，步长1W； 4.10单极模式下高频漏电流≤100mA； 4.11功率显示方式：LED数字显示； 4.12功率调节方式：防水按键方式调节； ▲4.13参数设置：能够保存常用切割功率，断电记忆上次输出功率；单独设置记忆保存一组功率，使用时可一键调出。 5.控制功能： 5.1支持开机自检，自检异常报警功能，并带声光报警提示； ▲5.2具有双回路安全自动检测、控制（自动检测异常并关闭功率输出）和报警功能，对于极板接触质量实时监测，并以排灯方式显示，伴有声光报警提示； 5.3具有手控和脚控功率输出功能，输出过程中伴有声光提示，医生可根据声音状态实时了解机器的工作情况，工作音量可调； 5.4单双极模式自动转换，无需面板操作切换，提高手术的效率和流畅性； 6.安全标准：符合国标GB 9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》和GB 9706.202-2021《医用电气设备第2-2部分：高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求》的标准要求； 7.配备多种类型的手术电极，中性电极（负极板）为一次性使用，标准接口，可以兼容其他品牌； 8.切割（纯切）方式：最大输出功率可达到350W； 9.能与内窥镜系统相连，可接配腹腔镜等进行手术； 10.整机功率≤1250VA； 11.工作环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%； 12.配备仪器推车，便于电刀摆放。 | 26000.00 |
| 8 | 麻醉机 | 台 |  | 3 | 工业 | 1.基本要求：全能麻醉工作站：1台； ▲1.1适用范围：用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理； 2.技术规格： 2.1工作条件及基本配件； 2.1.1电源：220V-240V，50/60Hz； 2.1.2配两节锂电子（非铅酸）后备电池，后备电池最短供电时间使用时间单节电池≥85分钟； 2.1.3机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，配中央刹车； 2.1.4适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明； 2.1.5非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全； 2.2气源： 2.2.1配氧气、空气两气源； 2.2.3具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%； 2.2.4快速充氧范围25-75 l/min； 2.3流量计： ▲2.3.1电子流量计配备屏幕流量数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度； 2.3.2具备备用总流量计； 2.4挥发罐： 2.4.1配单麻醉罐位； ▲2.4.2配一个挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐符合国家标准YY/T1544-2017（挥发罐专项）、GB 9706.213-2021（电气安全）的要求，具备压力、流速和温度补偿； 2.4.3支持同品牌的地氟醚挥发罐； 2.5呼吸回路： 2.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转以满足不同手术无需移动麻醉机的要求； 2.5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染； 2.5.3二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml； 2.5.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端； 2.5.5低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障； 2.5.6具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激； 2.5.7配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换； 2.5.8具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示； 2.6呼吸机： 2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示； 2.6.2提供辅助/控制通气，配通气模式：VCV、PCV，可选配PS、CPAP/PS、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式； 2.6.3潮气量范围： 最小容量控制范围：≤10ml； 压力控制：5ml-1500ml； 2.6.4吸气压力设置范围：5-80 cmH2O； 2.6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O； 2.6.6呼吸频率：2-100次/分钟； 2.6.7吸呼比：4：1到1：8； 2.6.8压力限制范围：10-100 cmH2O； 2.6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O； 2.6.10吸气暂停：OFF，5%-60%； 2.6.11呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）； 2.6.12最大峰值流速大于120 L/min； 2.6.13上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全； 2.6.14具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器； 2.6.15主机可选高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min； 2.6.16配备麻醉剂消耗计算功能； 2.6.17配备肺保护工具：肺复张工具-单周期和多周期 2.7数字和波形监测： 2.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示； ▲2.7.2彩色电容触摸屏≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图； 2.7.3内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件； 2.7.4插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用； 2.7.5配备插件：AG麻醉气体模块、EtCO2，可单独选配EtCO2插件；以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求； 2.7.6可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；配备氧电池法吸入氧浓度监测； 2.7.8潮气量监测范围：0-2900ml； 2.7.9分钟通气量监测范围：0-99L/min； 2.7.10通气模式配置：VCV通气模式；PCV通气模式。 | 300000.00 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限和地点 |  |  | 1. 交付的时间：自签订合同之日起30日（日历日）内，通过验收并交付使用。 2. 交付的地点：广西龙州县内，采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。 |  |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：中标人全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付总额30%：第三期：中标人全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人向中标人支付总额的35%；第四期：合格使用十二个月后，采购人向中标人支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：中标人应在采购人第二期付款前，设备验收时提供合同全额发票和货物清单，凭票付款，第三、四期凭中标人请款函和双方确认的设备正常使用情况表付款。 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 |  |  |  |  |
| 产品质量要求 |  |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |  |
| ▲与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的，采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案，以作为评标依据。 注：上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。 |  |  |  |  |  |  |  |

2  分标      采购预算：1231000.00元，本分标设置采购预算单价，供应商报价超出采购预算及采购预算单价的，按无效投标处理。

本分标核心产品为下表的第  5  项产品：  手术无影灯

| 序号 | 标的名称 | 单位 |  | 数量 | 所属行业 | 技术要求及参数 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU病床 | 套 |  | 7 | 工业 | - 一、规格：≥长2185×宽1040×高460-700mm，高度可升降； - 二、功能： - 1.床头床尾板：采用ABS强化塑材一次性注塑成型，厚约70mm，床头床化板采用插入式装置，按压锁定开关，拆卸后床头床尾框无突出异物，可兼作CPR急救，满足临床需求；床尾板外侧有病人信息卡插槽； - 2.电机：采用四电机控制系统，多功能控制面板和手控器，标识清楚，操作简单，易明，升降自如、无噪音，推力达4000-6000N、配后备电源； - 3.调节范围：背部倾斜70°±5°，腿部倾斜10°±5° 脚板可手动调节0-60°，整床水平升降高度460-700mm。前、后倾斜0-13°±2°、背部腿部联动功能，自动腹部减压功能，床体动态承载重量≥200kg； - 4.护栏：配4块加高PE护栏，一体吹塑成型，不变形，无缝隙，下隐式收藏。不占空间，带助力器，升降方便，不使用时可轻松旋下，牢固可靠耐用，护栏面板里外设有操作系统，专使患者及医护人员操作； - 5.角度显示仪：4块护栏均附带角度显示仪，床体升降时，能准确显示床体各部位角度，方便医护人员调整到最佳的倾斜角度； - 6.床板：采用冷轧钢板模压一次拉伸成型，具有多孔设计，兼有防滑功能，要求床板具备加强骨。床面板四侧增加至少2条波浪型加强筋； - 7.防护装置：床体前后安装防护装置，长约1040mm； - 8.防撞轮：要求床体四边配备4寸内置轴承防换滚轮； - 9.床板连接件：采用金属连接。坚实、耐磨，方便拆卸消毒； - 10.点滴架插座：床边具备4个点滴架插孔（可插大蚊帐架），4个引流挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，同时可放置引流袋，尿壶等物品； - 11.脚轮：采用中控脚轮，脚制动刹车，轮面采用聚氨脂材料。静音耐磨、防流饶，不生锈； - 12.点滴架：要求采用手控伸缩双段设计，可调节高度1000-1600m，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩以满足临床需要。 - 三、床体各部连接机构，要求支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音。 - ▲四、床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用；具体经过除油，除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到一级，不脱落，不生锈。（签订合同后，供货前提供具有相应资质的国家认可的第三方检测报告原件及复印件，复印件加盖投标人公章） - 五、配置：护栏4块、中控脚轮1套、防撞滚轮4个、点滴架4个、床垫1块、移动餐桌1张（规格≥长800×宽400×高785-1085mm，可调节高度300mm；）、床头柜1个（规格≥长480mm×宽480mm×高800mm）。 | - 17000.00 |
| 2 | ICU吊桥 | 套 |  | 7 | 工业 | 一、材质要求： 1.吊桥主体材料要求为6005铝合金，封闭式设计，吊桥所采用的材料防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用； ▲2.吊桥外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0； ▲3.吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227：2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。 二、承重要求： 1.吊桥产品符合吊桥四倍承重系数安全负载要求； ▲2.吊桥的最大承重为≥600kg，承载稳定，便于输注泵及呼吸机、监护仪、除颤仪、显示系统等设备上吊桥安装。最大安全承重为承重的四倍即2400Kg； 3.托盘的最大承重为≥60kg； 4.托盘边轨的最大承重为≥10kg； 5.延伸臂的最大工作承重为≥25kg。 三、功能要求： 1.要求悬梁长度2200mm～3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定； 2.所有吊桥上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； 3.内置照明灯和背景灯，内置于吊桥横梁中，和吊桥设备一体； ▲4.滑车在悬梁上的移动距离≥710mm； ▲5.所有气电端口必须安装于终端箱上，禁止安装于横梁上； ▲6.吊柱箱体采用≥5面及以上设计（非物理隔离分区），设计简洁易清洁消毒，具备分区功能； ▲7.托盘边轨必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，托盘表面无螺钉；抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能。 四、稳定性： 1.吊桥承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º； 2.基础架平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°； 3.吊桥的终端箱在额定负载下时，终端箱倾斜角度应≤1°； 4.吊桥的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定； 5.吊桥的外壳防火等级至少为UL94-V0级； ▲6.吊桥使用寿命不少于十年。（签订合同后，供货前提供铭牌照片、产品说明书等佐证文件，并加盖投标人公章） 五、气源供应： 1.要求所有气体插座和接头为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby（原位待接通状态）功能，可带气维修； 2.气体终端可提供5万次插拔测试； 3.气体终端符合EN ISO 9170-1、EN ISO 9170-2标准； 4.医用软管符合EN ISO 5359标准，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试； ▲5.吊塔医用管道在内部压强为320kPa，流量为20 L/min的情况下，承受40kg重物时，流量减少不超过10%； 6.吊塔医用负压管道在内部压强为－90kPa，流量为20 L/min的情况下，承受30kg重物时，流量减少不超过10%； 7.依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。 六、配置要求： 干、湿分区 1.1干区： 1.1.1干区承重负载能力≥80kg； 1.1.2气电箱长度≥800mm； 1.1.3标准气体插座≥5个（应包含空气2个，负压吸引1个，氧气2个），含所有插头； 1.1.4电源插座≥8个； 1.1.5网络接口≥2个； 1.1.6等电位柱≥2个； 1.1.7二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘尺寸≥530X450mm； 1.1.8双关节旋转伸展臂1个，双臂长≥250mm×250mm； 1.1.9边轨集线器4个； 1.2湿区： 1.2.1湿区承重负载能力≥80kg； 1.2.2气电箱长度≥800mm； 1.2.3标准气体插座≥4个（应包含空气1个，负压吸引2个，氧气1个），含所有插头； 1.2.4双关节旋转伸展臂1个，双臂长≥250mm×250mm； 1.2.5高度可调不锈钢输液架1个，输液架最大标称工作称重应不小于25kg； 1.2.6电源插座≥8个； 1.2.7边轨集线器4个； 1.2.8网络接口≥1个； 1.2.9等电位柱≥2个； 1.2.10二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘尺寸≥530×450mm。 | 70000.00 |
| 3 | 医用吊塔（急诊） | 台 |  | 3 | 工业 | - ▲1.悬臂采用≥8面体结构，悬臂采用多边形多桁架稳定结构，具有≥五个腔体，保证横臂的强度和稳定，主材料厚度≥10mm。悬臂与连接柱采用双加强型材厚度≥22mm。（签订合同后，供货前提供悬臂横腔体截面实物图片及型材厚度测量实物图片佐证，悬臂采用多边形多桁架稳定结构，具有≥五个腔体，保证横臂的强度和稳定，主材料厚度≥10mm。悬臂与连接柱采用双加强型材厚度≥20mm，签订合同后，供货前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件佐证）； - ▲2.通过预埋支架测试，预埋支架在平缓施加荷载至≥18000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.3°，卸载后无断裂，无松动。（签订合同后，供货前提供具有相应资质的国家认可的第三方检测报告原件及复印件，复印件加盖投标人公章）； - 3.整机外观采用全磨具设计，无胶条密封，避免因胶条氧化、老化、磨损等导致吊塔密封性、防水防尘性变差，而出现污染手术区现象； - ▲4.主体材料为不低于6005环保铝合金，其中悬臂及吊管采用6005-T6铝合金，增加塔体抗拉强度和屈服强度，抗拉伸强度≥300N/mm²，箱体采用可塑性及耐腐蚀性更高的6061-T6铝合金，一次成型挤压工艺，流线型全封闭式外观设计，符合医院层流净化要求。（签订合同后，供货前提供具有相应资质的国家认可的第三方检测报告原件及复印件，复印件加盖投标人公章） - ▲5.功能箱采用≥6面体结构，≥三腔气电分离，铝型材一体化挤压成型（非模块化设计，非拼接式箱体）。（签订合同后，供货前提供功能箱箱体横截面实物图片及彩页说明佐证功能箱采用≥6面体结构，≥三腔气电分离，铝型材一体化挤压成型；签订合同后，供货前提供实物样品备查，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖制制造商公章佐证）； - 6.功能箱最大旋转范围≥350°； - ▲7.采用高精度锥形轴承内外圈硬度HRC≥64，滚针硬度HRC≥66；在静载荷6万KG，动载荷1万KG下，运行次数≥13万转无损坏；（供货前提供具有相应资质的国家认可的第三方检测报告原件及复印件，复印件加盖投标人公章） - 8.预埋支架垂直载荷≥5000kg； - 9.箱体长度≥1300mm； - ▲10.最大承重时，箱体底部垂直方向位移≤5mm或功能箱倾斜角度≤0.1°；（供货前提供具有相应资质的国家认可的第三方检测报告原件及复印件，复印件加盖投标人公章） - 11.最大承重为最大标称工作承重的4倍； - 12.托盘采用承重≥130kg，输液架承重≥50kg； - ▲13.托盘采用一体化成型工艺，非铝拼接及钣金成型工艺，具有≥5条加强筋，托盘总厚度≥28mm。表面纯平设计，无螺钉；（供货前提供托盘截面实物图片及型材厚度测量实物图片佐证托盘采用一体化成型工艺，非铝拼接及钣金成型工艺，具有≥5条加强筋，托盘总厚度≥28mm。表面纯平设计，无螺钉；签订合同后，供货前提供实物样品备查，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件佐证） - ▲14.输液支架采用实心精铸铝工艺，非拼接式或镂空式，双臂折叠式，输液杆固定采用螺旋式锁紧中空把手，非老式手轮螺钉式易夹坏输液杆；（签订合同后，供货前提供输液支架实物图片佐证并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件佐证） - 15.医用气体正压柔性管内部直径6mm，负压柔性管内部直径8mm，医用气体管路系统符合IS07396-1和IS07396-2标准。医用软管符合EN IS05359要求； - 16.所有气体接口均带有通、断、拔三种状态，能带气维修。气体接口的颜色和形状不同，具有防接错功能。 - 17.抽屉托盘木箱、横梁木箱、箱体木箱均通过冲击试验后，外包装及产品均完好无损。吊塔可承受≥300N的动态冲击； - 18.气体终端接头插拔测试≥13W次无损坏； - ▲19.吊塔喷涂通过抗菌涂层测试，大肠杆菌活性值≤4.5，黄金色葡萄球菌活性值≤5。吊塔表面采用高含量聚酯树脂抗菌喷粉涂层，具有抑制细菌再生作用，可抑制大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌，粉末涂层厚度应≥85微米，抗菌活性值≥2.0，抗菌率＞99.9%，符合医院感染控制的需求。（签订合同后，供货前提供具有相应资质的国家认可的第三方检测报告原件及复印件，复印件加盖投标人公章）。 | - 30000.00 |
| 4 | 麻醉吊塔 | 套 |  | 3 | 工业 | ▲1.吊塔主体材料要求为6005铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用； ▲2.吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到等级至少为0； ▲3.吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级至少为10； 4.悬臂、终端箱转动范围≥340°，且具有良好的限位系统； 5.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； ▲6.所有吊塔均必须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移； ▲7.托盘必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，表面无螺钉； 8.抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能； 9.吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级； 10.依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%； 11.吊塔的最大宣称承重为250kg，具备4倍安全承重系数，即1000kg； ▲12.配六面体吊柱，六面体吊柱的前后两侧共有四条导轨，均可挂接延伸臂、托盘抽屉、显示器支臂等多种附件，满足复杂的临床需求； 13.气体终端可满足5万次插拔； ▲14.吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º； ▲15.基础架平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°； 16.要求所有气体插座和接头为标准制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby（原位待接通状态）功能，可带气维修； 17.吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象； ▲18.吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min后，压降≤1%； ▲19.吊塔使用寿命不少于十年； 20.双臂麻醉吊塔配置要求： （1）吊柱式，气电箱长度≥800mm； （2）气电箱旋转角度≥340°； （3）机械双臂，旋转半径总长≥1500mm； （4）附件配置：国标气体插座≥8个（氧气≥2个，空气≥2个，负压吸引≥2个，麻醉废气≥1个，二氧化碳≥1个），并包含所有插头，具体可根据需求进行调整。 （5）10A五孔电源插座≥8个； （6）网络接口≥2个； （7）等电位柱≥2个； （8）仪器承载托盘≥2个，托盘尺寸≥530mm×480mm，其中一个带抽屉； （9）集线器≥2个； （10）输液架≥1个； （11）双臂延伸臂≥1个。 | 60000.00 |
| 5 | 手术无影灯 | 套 |  | 3 | 工业 | 1.要求采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光； ▲2.灯头为风车型三叶瓣设计，非圆盘或中空造型，具有良好的层流穿透效果，灯头均要求符合国家标准 GB9706.241-2020 要求，扰流指数≤20%。（签订合同后，供货前提供具有相应资质的国家认可的第三方检测报告原件及复印件，复印件加盖投标人公章）； 3.灯头操作扶手与灯头一体成型； ▲4.灯头采用一体化无螺钉超薄设计，厚度≤6cm，无拼接缝隙； ▲5.手术灯灯头≥IP54防水防尘等级；（签订合同后，供货前提供具有相应资质的国家认可的第三方检测报告原件及复印件，复印件加盖投标人公章） 6.灯最大中心照度160000 lx，检测结果不低于150500 lx； 7.20%光柱深度（大光斑）实测值不小于1190mm； 8.60%光柱深度（大光斑）实测值不小于620mm； ▲9.光斑直径可以调节，灯均满足最小光斑直径d10实测值小于150mm，最大光斑直径d10实测值大于215mm。（签订合同后，供货前提供具有相应资质的国家认可的第三方检测报告原件及复印件，复印件加盖投标人公章）； ▲10.光斑均匀性：d50/d10实测值≥56%。（签订合同后，供货前提供具有相应资质的国家认可的第三方检测报告原件及复印件，复印件加盖投标人公章）； 11.深腔照明率≥100%； 12.偏置单遮板无影率≥80%； 13.显色指数（Ra）≥95； 14.光源功率≤30W； 15.辐照度/中心照度≤3.5 mW/(m2·lx）； ▲16.无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，（签订合同后，供货前提供具有相应资质的国家认可的第三方检测报告原件及复印件，复印件加盖投标人公章）； ▲17.无影灯使用寿命不少于十年； ▲18.无影灯动作调节范围可支持升级无限位旋转≥5个关节；包括但不限于延伸臂绕中心轴旋转范围，弹簧臂绕延伸臂旋转范围，C臂绕弹簧臂旋转范围，小C臂绕大C臂旋转范围，灯头绕C臂旋转范围等关节（签订合同后，供货前提供具有相应资质的国家认可的第三方检测报告原件及复印件，复印件加盖投标人公章）； 19.基本配置至少包含： （1）双灯悬吊系统1套； （2）灯头带C臂组件2套； （3）天花吊顶装饰组件1个； （4）LED灯标准安装及服务（全包）1套； （5）LED消毒灭菌手柄2个。 | 100000.00 |
| 6 | 转运床 | 台 |  | 2 | 工业 | ▲1.要求采用电泳+粉末喷涂，并具有一定抗菌性，可有效抑制大肠杆菌和葡萄球菌；（签订合同后，供货前提供具有相应资质的国家认可的第三方检测报告原件及复印件，复印件加盖投标人公章） 2.规格：全长≥2150mm，全宽≤800mm；床板长≥1915mm，床板宽≥640mm，高低升降560-890mm，背部升降≥85°膝部升降0~40°，倾斜调节-18°-18°； 3.安全工作载荷：≥220KG； 4.背部升降系统：采用静音双气弹簧控制；承重强稳定性好； 5.高低升降系统：采用静音液压控制。液压缸外侧有≥5个ABS注塑而成油缸保护套简； 6.床板：采用≥6mm抗倍特材质； 7.框架：采用钢材弯管焊接加工而成； ▲8.护栏板：PP树脂成型两侧护栏板，高度≥315mm，护栏最薄处≥20mm。护栏具有内嵌式床体倾斜角度显示功能，可以直接在护栏上观察到角度倾斜变化； ▲9.护栏可水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并且在水平位置时前后均进行锁定，护栏的稳定性以及整体承重更好，承重≥15kg； ▲10.压铸铝下方自带挂钩设计，可起到挂尿袋，小型仪器等作用，单钩承重≥30kg； ▲11.脚轮：采用四个直径≥200mm的中控脚轮，采用三档中控踏板，可同时控制刹车、万向与中心第五轮。 12.床体前、后及床体中间两侧均有三档联动控制踏板，操作方便。配置有一个含碳导电脚轮（有黄色标记），起到接地作用，将静电随时转移到地面； ▲13.床体下有一体式托盘，可放置2个≥10L氧气瓶更加符合急救使用需求，底盘预留有可安装氧气瓶的绑带，托盘能承重≥15kg； - 14.托盘上有≥300mm×380mm的储物凹槽，放置急救设备等； 15.配有输液杆，不用时可收藏于床体脚侧的输液架收藏架； 16.床垫：采用七功能分区切割的床垫，面料表面防水处理，床垫装有拉链； 17.床体四周设有防撞轮与防撞块，防止在推行过程中发生碰撞可以起到防护作用； 18.推行把手：床头设有P型推标把式，政面进行发泡处理，握感舒适，在不用时可以折叠放下，便于医护人员进行急救措施； 19.床尾设有U型把手，表面经过浸塑处理； 20.配置清单至少包含： （1）床本体1台； （2）一体式护栏2片； （3）中控脚轮4只（带一个导电轮）； （4）三档中控锁定踏板4套； （5）中心第五轮1套； （6）液压缸2个； （7）背部升降气压弹簧2个； （8）膝部手摇柄1个； （9）整体式底部托盘1个； （10）输液架1根； （11）标准输液架插孔4个； （12）防水床垫1张。 | 26000.00 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限和地点 |  |  | 1. 交付的时间：自签订合同之日起30日（日历日）内，通过验收并交付使用。 2. 交付的地点：广西龙州县内，采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。 |  |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：中标人全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付总额30%：第三期：中标人全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人向中标人支付总额的35%；第四期：合格使用十二个月后，采购人向中标人支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：中标人应在采购人第二期付款前，设备验收时提供合同全额发票和货物清单，凭票付款，第三、四期凭中标人请款函和双方确认的设备正常使用情况表付款。 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 |  |  |  |  |
| 产品质量要求 |  |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |  |
| ▲与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的，采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案，以作为评标依据。 注：上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。 |  |  |  |  |  |  |  |

3  分标      采购预算：671800.00元，本分标设置采购预算单价，供应商报价超出采购预算及采购预算单价的，按无效投标处理。

本分标核心产品为下表的第  6  项产品： 联体式牙科综合治疗机

| 序号 | 标的名称 | 单位 |  |  | 数量 | 所属行业 | 技术要求及参数 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨刀 | 台 |  |  | 1 | 工业 | 一、功能要求： 1.≥7英寸彩色触屏； 2.带光手柄：照度高，要求能够察看清晰；置放位置可挂可放手术台面； 3.无菌设计，手柄线管与一次性输液管分离； 4.静音水泵，能够稳定供水； 5.加长限力扳手； 6.多功能脚踏，手术过程，可手脚配合操控； 7.至少具备切骨模式、牙周治疗模式、根管治疗模式、管路清洗模式等。 二、技术参数： 1.电源：100-240V,50/60Hz,150VA；保险管 2X3.15AT 250V； 2.运行模式；间歇运行，工作60秒停10秒； 3.配7支刀头：冷却液流量：0-100mL/min； 4.横向振幅小于20微米，径向振幅小于80微米；工作频率：24kHz-36kHz； 5.操作环境： （1）环境温度范围：+5℃-+40℃； （2）相对温度范围：20%RH-80%RH； （3）大气压力范围：86kPa-106kPa； （4）水冷设备进水口水温，不高于25℃； 6.防水等级：≥IPX1（主机），≥IPX6（脚踏开关）； 7.按防电击类型分类：I类； 8.按防电击的程度分类：B型应用部分； 9.系统频率控制的类型：激励频率连续自动调整。 | 47000.00 |
| 2 | 根管预备机 | 台 |  |  | 1 | 工业 | 一、功能要求： 1.根管治疗和根管长度测量功能二合一； 2.采用控制系统和电动马达；高清触屏； 3.三种操作模式：单独根测、单独机扩、边侧边扩； 4.临床应用模式：智能巡航和常规模式； 5.内置多种当今主流镍钛根管扩大系统（登士柏、VDW、卡瓦等）参数，不需要调节转速和扭力，即选即用；又有自定义功能，方便自建其他品牌扩大系统参数； 6.迷你机头，LED光源，方便口内手术； 7.根测功能采用多频技术，强防干扰，测量结果不受根管环境影响，测量精准可达98.6%； 8.弯机头、锉夹线、唇勾可高温高压消毒，有效防止交叉感染； 9.可充电锂离子电池DC3.7V1200mah。 二、技术参数： 1.主机功率：15W、LED光源3.3V； 2.适配器输入电压：AC100-240V50/60Hz 输出：DC10V1.5A 医疗 3.主机电池可充电锂离子电池DC7.4V2600mah；手柄电池可充电锂离子电池DC3.7V1200mah； 4.转速范围：150-1000rpm、扭矩范围：0.6-3.9Ncm； 5.防护电击程度分类B型、防护电击类型Ⅱ类 ； 6.运行模式：短时运行； 7.镍钛锉类型：ISO1797-1；TYPE：最长约23mm，杆最小适合长度约11mm 直径约2.35mm。 | 5300.00 |
| 3 | 洁牙机 | 台 |  |  | 1 | 工业 | 一、功能要求： 1.LCD液晶大屏幕，智能触摸控制； 2.超声喷砂二合一，龈上喷砂、龈下喷砂、龈上洁治、牙周治疗、根管治疗、根管荡功能6合1； 3.手柄适配工作尖种类多，主机具有手柄自动识别功能； 4.两段式喷砂手柄，同时设备内置过滤装置，干燥空气，过滤杂质； 5.无线圆形多功能脚踏：一键改变功率输出，不受方向限制； 6.自供水与外接水可自由切换，自供水模式下，可选用专用药液，满足临床需求； 7.“泄压”功能，一键即可实现泄压； 8.管路具备一键清洗功能； 9.内置水加热装置； 10.漏斗形砂罐，出砂均匀； 11.三孔出砂，配上小口径喷砂口； 12.配置主机、灭菌盒、小推车、工作尖。 二、技术参数： 1.适配器：输入100-240V～50/60Hz，输出：DC 30V 2.4A； 2.输入功率：80VA；运行方式：连续运行； 3.尖端主振动偏移：20um-150um，尖端振动频率：24-36kHz； 4.半偏移力：≥0.5N，尖端输出功率：0.8-13W； 5.进气压力：0.55-0.7Mpa，进水压力：0.1MPa-0.3MPa。 | 6000.00 |
| 4 | 口腔高频电刀 | 台 |  |  | 1 | 工业 | 1.采用单/双向技术控制活性电极高频发生器； 2.配备腕带电极，佩戴方便，便于消毒； 3.配备可装卸并可高温消毒电极手柄； 4.可装卸并可高温消毒硅胶手柄线； 5.至少10种可装卸并可高温消毒电极； 6.电极包含切割、切除、凝血切割、电灼烧电凝； 7.具有独立的控制切割和凝血的发生器； 8.适用于口腔外科，牙科修复，牙科正畸，牙周手术等； 9.电源电压：230V-50/60Hz； 10.功率：30W/600Ω； 11.频率：1.2MHZ±0.2 MHZ。 | 9500.00 |
| 5 | 口腔数字化扫描仪 | 台 |  |  | 1 | 工业 | ▲1.具有结构光的非接触式扫描仪，义齿的定制可以通过系统扫描图片传输到义齿加工单位进行定制； 1.1 支持实时呈现带有纹理的口腔3D图像和近红外图像两种数据。近红外扫描无电离辐射，图像可辅助用户检测牙龈上方的邻面龋； 2.扫描范围：≥16mm×12mm（标准头），≥12mm×9mm（迷你头）； ▲3.扫描景深：≥22 mm； 4.扫描精度（std.）：≤0.01mm； 5.扫描帧率：≥20帧/秒； 6.机身重量：≤240±20g； 7.扫描头配置/外径： ▲7.1标准头：总长119mm，前端≤20mm×17mm；迷你头：总长119mm，前端≤16mm×12mm； 7.2 标准头≥4个，迷你头≥1个； 7.3 扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次； ▲8.产品主机使用年限：≥8年； 9.具备机身物理按键：快捷点击暂停、开始或者唤起体感功能； 10.扫描仪工作状态提示灯：扫描仪运行具备≥3种状态指示灯；分别表示数据拼接不成功；链接状态/待机状态/休眠状态；设备异常等； 11.具备口扫头插拔状态指示灯提醒； 12.一键自动标定：标定流程操作简单，节省临床操作时间； 13.无需加密狗驱动口扫软件：避免加密狗丢失或者损坏造成的经济损失； ▲14.支持扫描头热度设置：具备至少低/中/高三档，可以根据实际季节气温调整到患者舒适的扫描温度； 15.具备扫描提示音可选功能：支持自行导入/选择扫描提示音乐； ▲16.集成录屏和截图功能：口扫软件使用过程中支持截取视频或者图片作为病例素材； ▲17.集成在线售后系统和远程软件：在口扫软件端可直接打开远程软件和售后对接系统，便于快速对接售后系统； 18.体感功能：口扫内置陀螺仪，可采用体感功能，双击物理按键即可启动“预览”、“上一步”、“下一步”和“暂停”等功能，可尽量避免触摸键盘、鼠标，进而减少椅旁交叉感染的风险； 19.扫描优化功能：口内扫描的过程中，实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）； 20.边缘线提取功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能； ▲21.精细扫描模式：使用该模式能使数据后处理变得更为精细，提升数据细节呈现效果； 22.口腔正畸模拟功能： 22.1 虚拟排牙，可直接输出正畸模拟动画； 22.2 支持多个正畸模拟方案的创建、对比，同时支持手动修改排牙方案，如牙弓调整、牙齿调整、邻面去釉等； 22.3 支持正畸模拟动画/图片导出至本地，或者生成二维码分享； ▲23.动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方CAD设计软件，还原下颌牙列运动轨迹，去除咬合干扰点； ▲24.多咬合功能：一个病例可最多获取6种咬合关系；覆盖正中、前伸、侧方等多种咬合状态；全面考量动态咬合情况，减少临床调磨工作； ▲25.口腔健康检查3D报告功能： 25.1 检查内容包含：龋坏、牙体缺损/缺失、牙列缺失、错颌畸形等； 25.2 报告输出形式：软件端直接呈现；通过手机扫描二维码打开页面浏览；导出为图片或者PDF支持打印机打印纸质报告； 25.3 手机端查看报告可浏览真彩三维数据； 25.4 口腔检查报告支持定制logo和背景图片； 25.5 支持导入全景片，直接在全景片上进行编辑，对牙位添加备注、输入治疗方案，针对编辑结果可保存，以口腔检查报告的方式输出； ▲25.6 提供牙病识别辅助模式，软件可推荐牙齿疾病识别结果并允许操作者修改； ▲25.7 提供龋齿截图模式。支持同时截取疑似龋齿部分的纹理图像和近红外图像，并可在报告中呈现； ▲26.3D模型制作：口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作，输出可直接3D打印的文件； ▲27.制备体修正：提取基牙边缘线之后可进入该功能，支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作； ▲28.正畸模型分析（MetronTrack）： 28.1 支持Moyers预测、拥挤度测量、Bolton比测量、覆合覆盖测量、磨牙关系测量和Spee曲线深度测量等。 28.2 基于患者的多组口扫数据，可以进行两两模型对比，实时跟踪、监测牙齿、牙列的改变情况； ▲29.托槽导板设计：自动分牙、识别FA点、托槽自动摆放以及确定选区导板自动生成； 30.云传输功能： 30.1 具备多种患者数据/附件上传：包含照片/CBCT数据； 30.2 支持云端预览真彩3D数据； 30.3 同时满足上传数据/附件至合作技工所和门诊自身； ▲31.印模扫描：将印模扫描数据翻转后叠加到口扫数据上，可以帮助应对龈下边缘和桩核病例等需要扫描较深区域的情况； ▲32.扫描杆匹配：口内快速匹配扫描杆，从而在扫描环境不佳的情况下节省时间。选择匹配的数据库，当扫描对应牙位时，扫描扫描杆会自动与扫描数据进行匹配和对齐（除原厂家种植扫描杆数据库还可导入第三方数据库）； ▲33.无牙颌扫描模式：扫描大面积平摊黏膜或者无牙颌病例时可开启无牙颌扫描模式，优化扫描速度和数据拼接效果； ▲34.功能模块无需内网，可离线使用； 35.触控屏一体机配置（一套）： 1.CPU：不低于第12代智能英特尔® 酷睿™ i7-12700； 2.内存：≥32GB（DDR4）； 3.硬盘：≥2TB 固态硬盘； 4.显卡：不低于 NVIDIA RTX A2000 GDDR6 12GB显卡； 5.系统：不低于Windows 10； 6.显示器尺寸：≥23.8英寸； 7.控制面板：触摸显示屏； 8.配备推车支架：方便跨诊间自由移动无障碍； 9.配备备用电源：全程扫描状态可持续供电约2小时； 印模仪休眠，电脑仅开机无操作状态，可持续供电6小时。 | 180000.00 |
| 6 | 联体式牙科综合治疗机 | 台 |  |  | 10 | 工业 | - 一、技术参数： - 1.噪音：≤70db(A）； - 2.地箱： - （1）额定电源：AC220V/50Hz，单相三芯，网电源供电； - （2）额定功率：680VA； - （3）熔断丝规格：φ5×20 F5AL250V； - （4）水过滤孔径：≤90um； - （5）气过滤孔径：≤25um。 - 3.热水器： - （1）额定电源：AC24V，内部供电； - （2）额定功率：80W； - （3）水恒温温度：40 ℃±5 ℃。 - 4.吸唾器： - （1）弱吸唾器：气压为200kPa时，抽水速率≥400ml/min； - （2）强吸唾器：气压为400kPa时，抽水速率≥1000ml/min。 - 5.器械盘： - （1）转动角度：≥90°； - （2）上下移动范围：≥400mm； - （3）承载力不超过3kg。 - 6.口腔灯： - （1）额定电源：a.c.24V，内部供电； - （2）额定功率：26W； - （3）照度：不窄于8000 1x～20000 1x范围； - （4）辐射热：≤350W/m2（最大照度时）； - （5）色彩显色度Ra：≥85。 - 7.脚踏开关： - （1）启动力：≥10N，且≤50N； - （2）进液防护：IPX4； - （3）使用寿命：≥30000次。 - 8.牙科病人椅： - （1）电源电压：d.c.24V，内部供电； - （2）工作周期：工作2分钟/休息18分钟； - （3）运行模式：间歇运行； - （4）牙椅加载持续率≤60% （牙椅工作时间/间隙时间）； - （5）总承载能力：≥135kg； - （6）头枕承载能力：≥30kg； - （7）头枕伸缩范围：≥100mm； - （8）靠背后倾范围：115°～180°； - （9）坐垫离地面最高高度：780mm； - （10）坐垫离地面最低高度：400mm。 - 9.输入水气要求： - （1）输入水的要求： - ①水压限值（0.2MPa～0.6MPa）； - ②水流速限值（高于5L/min）； - ③水硬度限值[低于2.14mmol/L(≤12°dH)]； - ④PH限值（6.5～8.5）； - ⑤最大粒径（≤100µm）； - ⑥符合当地生活饮用水法规。 - （2）输入气的要求： - ①气压限值（0.7±0.1）MPa； - ②气流速限值（高于80NL/min）； - ③湿度限值（大气压下露点不高于-20℃）； - ④油污限值（最大0.5mg/m³）； - ⑤微粒污染限值（1µm～5µm大小的微粒不高于100个/m³）。 - 10.工作空间：长≥3000mm ，宽≥2000mm，高≥2500mm。 - 11.工作条件： - （1）环境温度：5℃～40℃； - （2）相对湿度：≤80％； - （3）大气压力：200kPa～400kPa； - （4）电源：AC220V、50Hz； - （5）进气压力：0.6～0.8MPa； - （6）流量＞50L/min； - （7）进水压力：0.2～0.6MPa。 - 二、标准配置要求： - 1.医生位： - 1.1 2条四孔高速手机线； - 1.2 1条四孔低速气动马达线； - 1.3 国产三用喷枪1套； - 1.4 内置式观片灯（1套）； - 1.5 全电脑控制多功能触摸控制板（可预置程序位）； - 1.6 平衡臂气控锁； - 1.7 器械盘硅胶垫一套； - 1.8 旋转式挂架。 - 2.助手位： - 2.1 国产三用喷枪1套； - 2.2 弱吸唾器（1套）； - 2.3 强吸唾器（1套）； - 2.4 触摸式副控一套； - 2.5 助手位硅胶垫一套。 - 3.病人椅： - 3.1 电动牙科椅（直流低噪音电机）； - 3.2 双关节头枕； - 3.3 注塑双扶手，扶手按压后可旋转80度，方便上下； - 3.4 硅胶皮材料椅垫、靠背； - 3.5 联动椅架，高支点设计，铸铝靠背； - 3.6 14mm底板配滚塑工艺后壳，氛围灯前壳设计； - 3.7 缓启停控制系统，在椅子升降俯仰的启动和停止时有缓冲作用。 - 4.其他配置： - 4.1 蒸馏水系统（2套）； - 4.2 漱口水加热系统（1套）； - 4.3 可拆卸陶瓷漱口盆，痰盂架可180度旋转、冲盂供水管可拆卸清洗； - 4.4 感应式LED口腔灯，照度可调节； - 4.5 多功能脚开关（1套）； - 4.6 铝合金铸造机箱架，可旋转机箱设计，方便后续维修保养； - 4.7 水气管； - 4.8 电磁阀，气过滤减压阀，水调压阀； - 4.9 智慧实时消毒系统； - 4.10翻盖地箱，水气电一体开关，氛围灯显示，内外置地箱统一设计，转换简易。 - 5.医生座椅： - 5.1 硅胶皮材料坐垫、靠背卫； - 5.2 气弹簧； - 5.3 铸造合金底座，医用静音轮。 - 6.配置要求： - 6.1 配备洁牙机预置件或内置式洁牙机； - 6.2 配备中央负压吸唾系统； - 6.3 配内置地箱； - 6.4 配备口腔内窥镜及≥21.5英寸显示器； - 6.5 配备无油空气压缩机。 - 三、产品性能要求： - 1.手术椅： - 1.1 双关节头枕；头枕的伸缩长度和俯仰角度可无级调节，适应不同体型患者和特殊治疗体位，如儿童、轮椅患者等；可滑动设计，在俯仰过程随人体头部滑动； - ▲1.2 14厘实心底板，滚塑底板壳，与底板配合紧密，罩壳不易晃动踩裂； - ▲1.3 铸铝靠背，靠背转动高支点设计，不产生推拉背部的感觉； - ▲1.4 手术椅坐垫采用硅胶皮搭配皱皮造型设计； - 1.5 手术椅座垫和椅背的联动设计，避免患者在手术椅运动时感受到的拉伸或挤压。扶手可按压放下，方便患者上下； - 1.6 手术椅急停：在手术椅运动过程中，脚踏开关、控制面板上任意按键均可终止运动； - ▲1.7 快拆式的插拔靠背； - ▲1.8 前壳氛围灯设计； - ▲1.9 椅子升降俯仰有缓启停功能。配备应用角度传感器实现程序椅位的记忆。 - 2.医生位治疗台： - 2.1 应用全电脑数字控制技术系统； - 2.2 感应式医生位控制面板，内置三个用户切换功能，各自都有独立的三个记忆程序椅位，记忆椅位可任意设定，可控制冷、热漱口水，冲盂，手术灯，观片灯等功能，可任意设定冲盂时间及漱口水水量； - 2.3 内置智能化联动程序，能够一键实现： - “自动进入漱口位-手术灯自动熄灭-漱口水自动给水-自动冲盂” - “漱口复位（自动回到漱口前的治疗位）-手术灯自动开启-自动冲盂”； - 2.4 内置式LED观片灯，光源分布均匀； - 2.5 下挂式手机操作系统，旋转挂架； - 2.6 具有动态器械主动防回吸功能，防止回流性交叉感染； - 2.7 具有动态器械机椅互锁功能，安全可靠，不会在工作时出现椅子运动； - 2.8 平衡臂自锁功能，气锁按钮与左右双拉手的设计，对于器械盘高度可升降的调整，操作更加轻松方便； - 2.9 配备可135℃高温消毒的器械盘硅胶垫，硅胶垫翻边设计，使各种圆柱型器械不易滚出掉落。 - 3.助手位治疗台： - 3.1 助手位标配三用喷枪、强吸、弱吸，预留内置式光固化安装位置； - 3.2 触摸式助手位控制面板。可控制冷、热漱口水，冲盂等功能；可程序控制椅位的运动； - 3.3 助手位可180°旋转，方便使用。助手杆双关节设计，位置移动灵活，移动范围大，方便四手操作； - 3.4 配备可135℃高温消毒的器械盘硅胶垫，更加卫生合理，减少相互交叉感染机率； - 4.机箱部分： - 4.1 可拆卸陶瓷痰盂，清洗方便。冲洗痰盂时水流形成旋转式水流冲刷痰盂内壁；痰盂排水口有易于清洗的过滤网，痰盂体表面光滑，过滤网可拆卸清洗。痰盂架可180°旋转，方便使用； - 4.2 可声控冲供水功能。供水管采用插拔式结构设计，能够轻松拆卸，方便清洁维护； - 4.3 内置恒温漱口水系统，可自动或手动，定量或定时给水； - 4.4 可选择标准吸唾系统或中央负压吸唾系统； - 4.5 吸唾过滤系统采用插拔式结构设计，内置过滤器，能轻松拆卸清洗； - 4.6 内置双水瓶蒸馏水系统：适用于治疗中的无菌操作需求，容量更大。带有翻转式水瓶盖，换水方便； - 4.7 电磁阀，双门设计，水气电隔离； - 4.8 铝合金铸造。 - 5.手术灯： - 5.1 LED口腔灯，光照度可调节，光斑均匀柔和； - 5.2 搭配灯臂。 | - 40000.00 |
| 7 | 牙科种植机 | 台 |  |  | 1 | 工业 | 一、功能要求： 1.种植与外科二合一，一机多用； 2.图形化种植步骤（定点、钻孔、扩孔、切割螺纹、安装植体、安装合帽）； 3.可适配多种转速比机头：16:1/20:1/27:1/32:1/64:1/1:1/1:2/1:3/1:4.2/1:5/4:1/10:1，可实现修复、拔牙、抛光、根管治疗等； 4.冲洗功能：便于术后清洁口内血液等； 5.正反转可调； 6.转速调节：种植模式15～2000rpm、自由应用模式30～200000rpm； 7.扭力调节：种植模式5～80N； 8.安全设定：要求出厂前已设定好每个种植步骤安全且常用转速和扭力范围； 9.灯光调节：无照明、弱光、强光； 10.提示音调节：无声、小声、中声； 11.具备扭力校准功能； 12.水量调节：4档、0～150ml/min； 13.比例调节：种植比例16:1、20:1、64:1；自由应用比例1:5、1:1、4:1、10:1； 14.带提拉、无极渐进式多功能脚踏； 15.要求超低音蠕动泵； 16.要求金属防脱落插口； 17.可拆卸20:1种植弯机； 18.马达手柄与尾线均可消毒； 19.在种植过程自动保存植体植入扭力，方便医师查看分析； 20.储存数据可通过储存设备转移； 21.图形加中文解析； 22.要求软件可升级； 23.用户可以根据内置种植操作步骤个性化设置≥5组治疗程序； 24.种植操作步骤个性化设置功能；可根据需要组合不同的种植步骤形成新的工作程序； 25.应急启用限制模式：当马达工作发生部分故障时，系统提示可启动限制模式，在限制模式下，可以继续使用设备。 二、技术参数： 1.主机： （1）运行方式：短时运行；电源：220V～50Hz；功率：120VA； （2）运行模式：短时运行； （3）按防电击类型分类：1类设备； （4）按防电击的程度分类：B型；应用部分防水等级：≥IPX4（脚踏开关）； （5）按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的安全程度分类：AP/APG型； 2.马达 （1）转速范围：300r/min～40000r/min；最大扭矩：80N.cm；输入电压：d.c.30V； （2）马达轴联结：符合YY/T 1012-2021 《牙科学 手机连接件联轴节尺寸》的要求； 3.照明装置 （1）光源类型：LED； （2）色温：6000K； （3）LED灯的额定电压：d.c.3.3V； （4）LED灯的电压范围：2.8-3.6V DC； （5）LED的最大的电流：100 mA。 | 24000.00 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限和地点 |  |  |  | 1. 交付的时间：自签订合同之日起30日（日历日）内，通过验收并交付使用。 2. 交付的地点：广西龙州县内，采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。 |  |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  |  |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：中标人全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付总额30%：第三期：中标人全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人向中标人支付总额的35%；第四期：合格使用十二个月后，采购人向中标人支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：中标人应在采购人第二期付款前，设备验收时提供合同全额发票和货物清单，凭票付款，第三、四期凭中标人请款函和双方确认的设备正常使用情况表付款。 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 |  |  |  |  |
| 产品质量要求 |  |  |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |  |
| ▲与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的，采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案，以作为评标依据。 注：上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4  分标      采购预算：760000.00元，本分标设置采购预算单价，供应商报价超出采购预算及采购预算单价的，按无效投标处理。

本分标核心产品为下表的第   1   项产品：  脉动真空灭菌器

| 序号 | 标的名称 | 单位 |  | 数量 | 所属行业 | 技术要求及参数 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 台 |  | 2 | 工业 | 1.容积：≥1200L； 2.主体结构：环形加强筋结构； 3.材质：内壳厚度≥6mm，夹套厚度≥6mm； ▲4.最高允许工作压力：壳程-0.1/0.3Mpa，夹套0.3Mpa； ▲5.耐压试验压力：容器≥0.39Mpa，夹套≥0.52Mpa； ▲6.灭菌器主体寿命及材质：主体≥15年（30000次灭菌循环），主体结构模型为矩形环形加强筋结构。设备内室，夹层，门板采用316L不锈钢； 7.夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个； - 8.主体保温：岩棉，厚度约60mm； - 9.门数量：双门； 10.材质：门板厚度≥10mm，门板材料同内室材料，加强筋不锈钢； 11.结构：门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个； ▲12.动力方式：电机带轮通过同步带驱动门板左右平移，全过程自动完成； 13.门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封； 14.门障碍报警：关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启，最大限度的保证安全； 15.管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接； 16.水回收装置：带有水回收装置，可将经过换热器内的冷水回收再利用，节约能源； 17.换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长。 18.程序种类及数量：灭菌类程序：≥26套（含14套自定义程序）；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套； 19.程序运行时间：标准循环：≤55分钟； ▲20.脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设； ▲21.内室疏水口两个，采用下沉锻压一体成型工艺； 22.安装地点预留位置宽度为1.95米，投标产品必须能够合适安装。 | 380000.00 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限和地点 |  |  | 1. 交付的时间：自签订合同之日起30日（日历日）内，通过验收并交付使用。 2. 交付的地点：广西龙州县内，采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。 |  |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |  |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  | 1.合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额30%；第二期：中标人全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付总额30%：第三期：中标人全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人向中标人支付总额的35%；第四期：合格使用十二个月后，采购人向中标人支付总额的5％（不计利息）。 2.发票开具方式：中标人应在采购人第二期付款前，设备验收时提供合同全额发票和货物清单，凭票付款，第三、四期凭中标人请款函和双方确认的设备正常使用情况表付款。 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。 3.中标人应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 |  |  |  |  |
| 产品质量要求 |  |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |  |
| ▲与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 见本章“说明”第1点内容和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  | 见本表“项目需要及技术要求”。 |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的，采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案，以作为评标依据。 注：上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

- 注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

- 2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

- 3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容：详见本项目《采购需求》 。 分包金额或者比例： 详见本项目《采购需求》 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先的顺序推荐； □随机抽取； |
| 11.2 | □不组织现场考察 ☑组织现场考察： 集中时间：2025年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点：龙州县龙水大道81号 联系人： 李智支 ；联系电话： 0771-8810021 考察内容：现场安装环境 |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1.崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式后附，供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 6. 投标人按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件：（必须提供，否则按无效投标处理） （1）分标有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （2）分标有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （3）分标有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供 7. 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料；（如有，请提供） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.中小企业声明函是由投标单位出具，所投所有产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.代理服务费承诺书（格式后附）； 8.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 9.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10. 项目方案（格式自拟）（技术方案、项目实施方案、质量控制措施等）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 12.产品出厂标准、质量检测报告【国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得】 13.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 14.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 15.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 （投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 120 日。 |
| 18.1 | ☑本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | ☑本项目不接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟。 为确保投标（响应）文件顺利解密，建议供应商尽量使用PDF编辑软件调整、减小投标（响应）文件大小，加密后再上传至广西政府采购云平台。 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格、 合同履行期限等。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 不少于5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 29.2 | 中标候选人推荐数量： ☑ 3 名 □根据[总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）]排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 |
| 35.1 | R本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同： 本项目为电子网签合同，在本项目中标（成交）通知书发出后，采购人通过“广西政府采购云平台”与中标（成交）供应商完成电子合同线上签订。采购人与中标（成交）供应商完成电子合同或电子变更合同签订后，“广西政府采购云平台”将会把相关电子合同自动推送到“广西政府采购网”上进行公告。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西众联工程项目管理有限公司部门，联系电话：0771-4308713，通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代14A层 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准：1/2/3/4分标均参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的采购代理服务费标准费率基础上下浮20%进行计算（采用差额定率累进法计算，按货物类）采购代理服务费。以成交金额为计费额。 3.账户名称：广西众联工程项目管理有限公司 开户银行：中国光大银行南宁民主支行 银行账号： 78900188000167866 开户行行号：303611078907 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| 41 | 温馨提示（非强制性要求）：根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。（具体详见采购文件中关于“政采贷”相关信息）。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签字一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“广西政府采购云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“广西政府采购云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“广西政府采购云”平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 七、中标和合同

##### 30 .确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算后下浮20%。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

合计收费  2.6万元*(1-20%)  ＝2.08 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的或者超过响应分标采购预算单价；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

1分标、2分标、3分标、4分标均适用

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的；在工程采购项目中，工程由小微企业承建；在服务采购项目中，服务由小微企业承接。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （6）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 |
| 2 | 技术分 （满分 54 分） | （1）技术参数分（满分12分） | 所有进入详细评审的投标人得基本分12分，一般技术要求（未标注▲号）负偏离一项的在基本分基础上扣4分，技术不满足、缺项或漏项视为负偏离，扣完为止。 |
|  |  | （2）技术方案分（满分15分） | 由评标委员会根据供应商的技术方案内容对采购要求的响应程度进行独立打分，未提供或未达到一档要求的不得分。 一档（5分）：技术方案包含主要技术要点，但缺乏细节描述；项目设计满足基本功能需求；进度计划仅包含主要阶段，缺乏具体时间节点；工作流程描述较为概括； 二档（10分）：技术方案全面覆盖招标要求，有详细的技术参数和实施方法；项目设计完全满足招标要求；进度计划包含具体的时间节点和里程碑；工作流程描述清晰，有明确的步骤说明； 三档（15分）：在二档基础上，提供完整的项目组织结构图，明确各岗位职责；提供详细的数据支持和分析；方案针对性强，充分考虑了项目的特殊需求。 |
|  |  | （3）项目实施方案分（满分15分） | 由评标委员会根据供应商的项目实施方案内容对采购要求的响应程度进行独立打分，未提供或未达到一档要求的不得分。 一档（5分）：项目实施方案内容基本完整，但工作基础分析存在部分不准确或遗漏；工作方法和技术要求描述较为笼统，可操作性和针对性不足；对项目实施问题的分析覆盖部分方面，缺乏深度。 二档（10分）：项目实施方案内容详细，工作基础分析正确；工作方法和技术要求描述具体，具有可操作性和针对性；对项目实施问题有较全面分析，包括主要原因和影响。 三档（15分）：在满足二档要求的基础上，项目实施方案内容全面详尽，工作基础分析精准；工作方法和技术要求描述细致，操作性强，针对性强；对项目实施问题有深入分析，提出科学合理的解决方案，人员安排和技术路线合理可行。 |
|  |  | （4）质量控制措施分（满分12分） | 由评标委员会根据供应商的质量控制措施内容对采购要求的响应程度进行独立打分，未提供或未达到一档要求的不得分。 一档（4分）：提供项目时间进度安排，质量保证措施描述简单，但基本可行。 二档（8分）：时间进度安排合理，质量保证措施包括仓储能力描述和质量控制要点。 三档（12分）：在满足二档要求的基础上，时间进度安排详细完整，质量保证措施科学合理，包括工作分解结构、风险控制计划、质量控制人员配置和制度。 |
| 3 | 商务分 （满分14分） | （1）售后服务方案分（满分12分） | 由评标委员会根据供应商的售后服务方案内容对采购要求的响应程度进行独立打分，未提供或未达到一档要求的不得分。 一档（4分）：售后服务方案承诺满足招标文件基本要求。 二档（8分）：售后服务方案包括技术培训、定期回访、维护服务、耗材备件支持、人员配置等内容。 三档（12分）：在满足二档要求的基础上，售后服务方案针对性强，包括现场服务计划、专业维保团队、运行保障机制、详细的服务体系、响应时间承诺等。 |
|  |  | (2)业绩分 （满分2 分） | 2022年1月1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩，每项得 1 分，满分 2 分。【提供合同或者中标通知书复印件（须附有采购货物清单及金额）】 |
| 4 | 政策分 （满分2分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0.1至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0.1至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计。 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐

（一）综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

一般货物类（参考）：

《龙州县人民医院搬迁至新院区保障运营必备设备采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

| 序号 | 标的的名称 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |

第二条 标的质量

1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用年限期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：自签订合同之日起   日（日历日）内，通过验收并交付使用。

2.履行地点：龙州县龙州镇仁义街东一巷5号

3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式： 满足本次采购供货要求 。

（2）交货方式

☑乙方将货物送到甲方指定地点。

□甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他：。

第四条 包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1.安装时间：自签订合同之日起   日（日历日）内，通过验收并交付使用；安装地点：龙州县龙州镇仁义街东一巷5号。

2.安装要求：符合本次采购安装要求 。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：甲方指定时间  ；培训地点：甲方指定地点 。

第六条 合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款（或者报酬）：         元整（¥       .00）。

3.合同价款包括系统开发服务、货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、验收、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。

注：本项目至验收结束，甲方不另支付任何费用。乙方应对本项目所有服务内容进行总承包报价，甲方不再支付成交价格以外的任何费用。

4.付款进度安排：

4.1合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起10个工作日内，甲方预付合同货款总额30%；第二期：乙方全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付总额30%：第三期：乙方全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，甲方向乙方支付总额的35%；第四期：合格使用十二个月后，甲方向乙方支付总额的5％（不计利息）。

4.2发票开具方式：乙方应在甲方第二期付款前，设备验收时提供合同全额发票和货物清单，凭票付款，第三、四期凭乙方请款函和双方确认的设备正常使用情况表付款。

5.资金支付方式：银行转账。

第七条 验收标准和方式

1.验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

（2）验收程序及方法：

1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起 5  个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式 五  份，甲乙双方各执 二  份、受托第三方机构一份（如有）。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后  5 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后  5 日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围： 质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务；保修期：1年（         提供质保期为3年）（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，则按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺）。

第九条 履约保证金

1.履约保证金金额： 0 %（注：履约保证金不超过5%）。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包括电子保函）等非现金方式。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后4个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条 违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的20%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的20%。

4.乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 20%向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（2）方式解决：

（1）向  崇左 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1.政府采购合同

2.中标（成交）通知书；

3.投标（响应）文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式8份（可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执4份，乙方执1份，广西众联工程项目管理有限公司执1份，政府采购监督管理部门执1份，交易中心执一份，具同等法律效力。

6.本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

7.本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章）龙州县人民医院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户名称：龙州县人民医院 | 开户名称： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.响应招标文件规定的投标有效期。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 注：如无节能产品和环境标志产品，上面金额和比例均填“0”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限（交付使用期限）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购代理机构名称）：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。

2.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

注：1.参与政府采购活动的供应商可按第1点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下2种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺；二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第1点承诺的内容包含有：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。2.第1点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例（%） | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

8. 代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖投标人公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。

4.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

四、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

崇左市财政局文件

崇财采〔2023〕10号

崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”

融资业务工作的通知

市直各预算单位、各县（市、区）财政局、各采购代理机构：

为加大政府采购支持中小企业力度，帮助政府采购中标（成交）供应商解决融资难、融资贵的问题，进一步做好线上“政采贷”融资业务工作。经研究，现将有关事项通知如下：

一、采购人、采购代理机构在编制政府采购文件时，应将《崇左市线上“政采贷”政策告知函》、《崇左市线上“政采贷”业务流程图》、《崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表》作为政策宣传材料排入文件显眼版块中。（详见：附件2至附件4）。

二、采购人应及时配合签订政府采购合同，督促采购代理机构按时完成合同公告工作（政府采购公告法定网站“广西政府采购网”），缩短“政采贷”办理时间。采购人应主动向中标（成交）供应商宣传“政采贷”相关政策，配合、协助其在“中征应收账款融资服务平台”向相关金融机构申请“政采贷”。

三、采购人应将中标（成交）供应商与金融机构签订《“政采贷”融资协议》的“融资回款账户”做为唯一收款人账户，将政府采购项目资金支付至“融资回款账户”。《“政采贷”融资协议》的“融资回款账户”应与《政府采购合同》的“收款人账户”保持一致。如不一致，采购人应配合以补充协议的方式将《政府采购合同》的“收款人账户”修改与其保持一致。

附件：1.中国人民银行崇左市中心支行 崇左市财政局转发关于推广线上“政采贷”融资模式文件的通知

2.崇左市线上“政采贷”政策告知函

3.崇左市线上“政采贷”业务流程图

4.崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

崇左市财政局

2023年7月31日

公开方式：主动公开

崇左市财政局办公室                       2023年7月31日印发

附件2

崇左市线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

附件3

崇左市线上“政采贷”业务流程图

附件4

崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

| 金融机构名称 | 地址 | 业务咨询电话 |
| --- | --- | --- |
| 崇左市本级及江州区 |  |  |
| 工商银行崇左分行 | 崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼 | 0771-7820436 0771-7820439 |
| 农业银行崇左分行 | 江州区友谊大道26号 | 0771-7917212 |
| 农业银行江州支行 | 江州区江南路48号 | 0771-7917054 |
| 建行崇左分行 | 崇左市江州区江南路73号建行大厦 | 0771-7831103 |
| 中国银行崇左分行 | 崇左市江州区龙胤大厦五楼 | 0771-7928650 0771-7920613 |
| 崇左农商行授信审批部 | 崇左市城西路109号 | 0771-7925660 |
| 中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 0771-7968699 |
| 桂林银行崇左分行营业部 | 广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部） | 0771-7916636 |
| 桂林银行江州支行 | 崇左市江州区建设路41号桂林银行 | 0771-7988895 |
| 广西北部湾银行崇左分行 | 崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺 | 0771-7960855 |
| 广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行 | 广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼 | 0771-7821126 |
| 广西北部湾银行崇左市丽江支行 | 崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺 | 0771-7831866 |
| 扶绥县 |  |  |
| 工商银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇同正大道94号 | 0771-7535612 |
| 农业银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇新华路126号 | 0771-7917330 |
| 建行扶绥支行 | 扶绥县南密路6号 | 0771-7516511 0771-7531157 |
| 建行扶绥空港支行 | 扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层 | 0771-7525822 |
| 中国银行扶绥支行 | 扶绥县-扶绥大道16号山水城市广场一层商铺 | 0771-5025887 |
| 扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 扶绥县新宁镇永宁路2-1号 | 0771-7533041 |
| 中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 0771-7536178 0771-7536177 |
| 桂林银行崇左扶绥支行 | 广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行） | 0771-7661101 |
| 广西北部湾银行扶绥县支行 | 崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园·未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺 | 0771-7500768 |
| 扶绥深通村镇银行业发部 | 扶绥县大景城1号楼正门旁 | 0771-7525678 |
| 宁明县 |  |  |
| 工商银行宁明县支行 | 宁明县城中镇兴远街70号 | 0771-8620729 |
| 农业银行宁明县支行 | 宁明县城中镇明阳街11号 | 0771-7917093 |
| 建行宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号 | 0771-8629006 |
| 宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 宁明县城中镇明阳街3号 | 0771-8628166 |
| 桂林银行崇左宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道中70号 | 0771-8630787 |
| 广西北部湾银行宁明支行 | 崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面 | 0771-8622237 |
| 大新县 |  |  |
| 工商银行大新县支行 | 大新县桃城镇民生街98号 | 0771-3628078 |
| 农业银行大新县支行 | 大新县桃城镇伦理路223号 | 0771-7917015 |
| 建行大新支行 | 大新县民生街7号 | 0771-3689766 |
| 大新农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 大新县城养利路131号 | 0771-3623887 |
| 桂林银行崇左大新支行 | 崇左市大新县桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行 | 0771-3621996 |
| 广西北部湾银行大新支行 | 崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面 | 0771-3628366 |
| 崇左大新长江村镇银行营业部 | 大新县桃城镇德天大道74-1号 | 0771-3698002 |
| 崇左大新长江村镇银行百汇支行 | 大新县桃城镇伦那路8号 | 0771-3626199 |
| 龙州县 |  |  |
| 工商银行龙州县支行 | 龙州县龙江街60号 | 0771-8868619 |
| 农业银行龙州县支行 | 龙州县龙州镇康平街26号 | 0771-8812504 |
| 建行龙州支行 | 龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号 | 0771-8820525 |
| 龙州农商行公司机构金融部 | 龙州县龙州镇独山路172号 | 0771-8813013 |
| 桂林银行崇左龙州支行 | 龙州县龙州镇同顾大道1号同顾·中央公园20栋10号—13号房 | 0771-8871021 |
| 广西北部湾银行龙州支行 | 崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面 | 0771-8811533 |
| 天等县 |  |  |
| 工商银行天等县支行 | 天等县天等镇朝阳东路054号 | 0771-3532211 |
| 农业银行天等县支行 | 天等县天等镇天宝北路007号 | 0771-7917046 |
| 天等农商行公司机构金融部 | 天等县天等镇仕民路48号 | 0771-3521361 |
| 桂林银行崇左天等支行 | 广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号 | 0771-3522157 |
| 广西北部湾银行天等支行 | 崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号 | 0771-3528688 |
| 凭祥市 |  |  |
| 工商银行凭祥分行 | 凭祥市新华路5号 | 0771-8529259 |
| 农业银行凭祥支行 | 凭祥市北大路216号 | 0771-7917258 |
| 建行凭祥支行 | 凭祥市屏山路138号 | 0771-8525068 0771-8536852 |
| 建行凭祥中区支行 | 凭祥市金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺 | 0771-8551161 |
| 建行凭祥浦寨支行 | 凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号 | 0771-8561665 |
| 中国银行凭祥支行 | 凭祥市-北环路112号 | 0771-8520356 |
| 凭祥农商行业务拓展部 | 凭祥市友谊关大道13号 | 0771-8535667 |
| 桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支40号 | 0771-8520550 |
| 广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支60-1号 | 0771-8556667 |