广西国力招标有限公司关于分析吸头/分析杯采购（GXZC2025-J1-001785-GLZB）的更正公告（二）

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：GXZC2025-J1-001785-GLZB

原公告的采购项目名称：分析吸头/分析杯采购

首次公告日期：2025年6月26日

**二、更正信息**

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **更正项** | **更正前内容** | **更正后内容** |
| 1 | 第一章 竞争性谈判公告 | 项目概况  分析吸头/分析杯采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，提交响应文件时间待定。 | 项目概况  分析吸头/分析杯采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年7月29日09点30分（北京时间）前提交响应文件。 |
| 2 | 第一章 竞争性谈判公告 | 三、获取采购文件  时间：2025年6月26日至2025年7月1日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ） | 三、获取采购文件  时间：2025年6月26日至2025年7月28日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ） |
| 3 | 第一章 竞争性谈判公告 | 四、响应文件提交  截止时间：截止时间待定，具体时间另行通知。 | 四、响应文件提交  截止时间：2025年7月29日 09:30（北京时间） |
| 4 | 第一章 竞争性谈判公告 | 五、开启  开启时间：开启时间待定，具体时间另行通知。 | 五、开启  开启时间：2025年7月29日 09:30（北京时间） |
|  | 第三章 采购需求项号1“分析吸头和分析杯” | 二、产品其他要求  1、Tip含有均匀石墨，具有导电性；吸样精度高，重复性好；  2、杯子大小一致，抓取过程中不出现杯子脱落引起故障，吸头、杯子边缘光滑，无毛刺；  3、保证产品质量，分析吸头运行流畅，检测结果不跳值，避免干扰实验结果；  ▲4、适用于cobas e 801电化学发光免疫分析仪；  ▲5、售后服务要求：  (1)耗材供应商或厂家在南宁市内为本项目委派驻点工程师，30分钟内响应售后要求，2小时内能够到达现场处理；  (2)因分析杯、吸头问题导致的故障需更换、维修配件，耗材供应商需提供cobas e 801电化学发光免疫分析仪原装配件，并向生产厂家支付维修费；  (3)耗材供应商竞标时须提供有cobas e 801电化学发光免疫分析仪维修工程师原厂授权资质凭证；  (4)使用过程中出现因分析杯、吸头问题导致结果出现跳值、仪器故障等情况，耗材供应商须全额赔偿使用科室的损失；  (5)罗氏E801出现一次“Tip/Cup pick up error”红色报警，所有项目会终止反应，直接经济损失约2500.00元，使用期间出现该报警，由分析吸头/分析杯供应商全额赔偿科室损失，损失费用计算方式为使用期间出现“Tip/Cup pick up error”红色报警总数\*2500.00元,损失确认后折算为该使用耗材数量进行赔偿；  （6）如果使用期间出现结果跳值，检验科为了保证结果的可靠性而选择复查标本，由分析吸头/分析杯供应商全额赔偿科室损失，损失费用计算方式为复查项目的试剂成本\*次数，LIS系统有复查记录，以LIS记录的项目和数量为准，损失确认后折算该使用耗材数量进行赔偿。 | 二、产品其他要求  1、Tip含有均匀石墨，具有导电性；吸样精度高，重复性好；  2、杯子大小一致，抓取过程中不出现杯子脱落引起故障，吸头、杯子边缘光滑，无毛刺；  3、保证产品质量，分析吸头运行流畅，检测结果不跳值，避免干扰实验结果；  ▲4、适用于cobas e 801电化学发光免疫分析仪；  ▲5、售后服务要求：  (1)耗材供应商或厂家在南宁市内为本项目委派驻点工程师，30分钟内响应售后要求，2小时内能够到达现场处理；  (2)因分析杯、吸头问题导致的故障需更换、维修配件，供应商必须在1小时内联系设备厂家进行处理，更换相应的原装配件，并支付设备原厂维修所需的全部费用；耗材供应商不按时处理设备故障问题，院方自行联系设备原厂维修所需费用从当月货款中扣减。  (3)使用过程中出现因分析杯、吸头问题导致结果出现跳值、仪器故障等情况，耗材供应商须全额赔偿医院（使用科室）的损失，并从当月货款金额中扣除进行赔偿；  (4)出现红色报警：罗氏E801出现一次“Tip/Cup pick up error”红色报警，所有项目会终止反应，直接经济损失约2500.00元，使用期间出现该报警，由分析吸头/分析杯供应商全额赔偿科室损失，损失费用计算方式为使用期间出现“Tip/Cup pick up error”红色报警总数\*2500.00元,损失确认后折算为该使用耗材数量进行赔偿，给医院（使用科室）造成的损失应从当月货款金额中扣除进行赔偿;  （5）如果使用期间出现结果跳值，检验科为了保证结果的可靠性而选择复查标本，由分析吸头/分析杯供应商全额赔偿科室损失，损失费用计算方式为复查项目的试剂成本\*次数，LIS系统有复查记录，以LIS记录的项目和数量为准，损失确认后折算该使用耗材数量进行赔偿。给医院（使用科室）造成的损失应从当月货款金额中扣除进行赔偿。 |
|  | 1. 采购需求   项号2“分析吸头/分析杯” | 二、产品其他要求  1.Tip 含有均匀石墨，具有导电性;吸样精度高，重复性好:  2.杯子大小一致，抓取过程中不出现杯子脱落引起故障，吸头、杯子边缘光滑，无毛刺;  3.保证产品质量，分析吸头运行流畅，检测结果不跳值，避免干扰实验结果;  ▲4.适用于cobas e601电化学发光免疫分析仪;  ▲5.售后服务要求:  (1)耗材供应商或厂家在南宁市内为本项目委派驻点工程师，30分钟内响应售后要求，2小时内能够到达现场处理;  (2)因分析杯、吸头问题导致的故障需更换、维修配件，耗材供应商需提供cobase601电化学发光免疫分析仪原装配件，并向生产厂家支付维修费;  (3)耗材供应商须提供有cobase601电化学发光免疫分析仪维修工程师原厂授权资质凭证;  (4)使用过程中出现因分析杯、吸头问题导致结果出现跳值、仪器故障等情况，耗材供应商须全额赔偿使用科室的损失；  (5)罗氏E601出现一次“Tip/Cuppickup error”红色报警,所有项目会终止反应，直接经济损失1400.00元，使用期间出现该报警由分析吸头/分析杯供应商全额赔偿科室损失，损失费用计算方式为使用期间出现“Tip/Cup pick up error”红色报警总数\*1400.00元,损失确认后折算为该使用耗材数量进行赔偿;  (6)如果使用期间出现结果跳值，检验科为了保证结果的可靠性而选择复查标本，由分析吸头/分析杯供应商全额赔偿科室损失，损失费用计算方式为复查项目的试剂成本\*次数，LIS系统有复查记录，以LIS记录的项目和数量为准，损失确认后折算该使用耗材数量进行赔偿;  ▲6.商务要求:  使用期间，如果一个月内的“Tip/Cup pickuperror”红色报警次数多3次，由于严重影响科室的工作开展，将不予验收，同时上报政府采购监督管理部门，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 | 二、产品其他要求  1.Tip 含有均匀石墨，具有导电性;吸样精度高，重复性好:  2.杯子大小一致，抓取过程中不出现杯子脱落引起故障，吸头、杯子边缘光滑，无毛刺;  3.保证产品质量，分析吸头运行流畅，检测结果不跳值，避免干扰实验结果;  ▲4.适用于cobas e601电化学发光免疫分析仪;  ▲5.售后服务要求:  (1)耗材供应商或厂家在南宁市内为本项目委派驻点工程师，30分钟内响应售后要求，2小时内能够到达现场处理;  (2)因分析杯、吸头问题导致的故障需更换、维修配件，供应商必须在1小时内联系设备厂家进行处理，更换相应的原装配件，并支付设备原厂维修所需的全部费用；耗材供应商不按时处理设备故障问题，院方自行联系设备原厂维修所需费用从当月货款中扣减。  (3)使用过程中出现因分析杯、吸头问题导致结果出现跳值、仪器故障等情况，耗材供应商须全额赔偿医院（使用科室）的损失，并从当月货款金额中扣除进行赔偿；  (4)罗氏E601出现一次“Tip/Cuppickup error”红色报警,所有项目会终止反应，直接经济损失1400.00元，使用期间出现该报警由分析吸头/分析杯供应商全额赔偿科室损失，损失费用计算方式为使用期间出现“Tip/Cup pick up error”红色报警总数\*1400.00元,损失确认后折算为该使用耗材数量进行赔偿，给医院（使用科室）造成的损失应从当月货款金额中扣除进行赔偿;  (5)如果使用期间出现结果跳值，检验科为了保证结果的可靠性而选择复查标本，由分析吸头/分析杯供应商全额赔偿科室损失，损失费用计算方式为复查项目的试剂成本\*次数，LIS系统有复查记录，以LIS记录的项目和数量为准，损失确认后折算该使用耗材数量进行赔偿，给医院（使用科室）造成的损失应从当月货款金额中扣除进行赔偿;  ▲6.商务要求:  使用期间，如果一个月内的“Tip/Cup pick up error”红色报警次数≥3次，由于严重影响科室的工作开展，将不予验收，同时上报政府采购监督管理部门，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |

更正日期：2025年7月23日

**三、其他补充事宜**

网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

**四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区妇幼保健院

地 址：广西南宁市厢竹大道59号

项目联系人：邓老师

项目联系方式：0771-2860979

2.采购代理机构信息

名 称：广西国力招标有限公司

地 址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：李宁芳、徐康

项目联系方式：0771-4915558

**五、附件**

更正公告（二）

广西国力招标有限公司

2025年7月23日