附件：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数要求 | 单价控制价（万元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影X射线机 | 1套 | 一、应用范围和要求 适用于对血管进行造影检查和介入手术时提供X射线透视、摄影和数字减影图像，可满足心脏、神经及外周血管造影和介入治疗的各种需求。 二、性能指标 1.机架系统： 1.1 C臂运动轴≥6轴(不包含床运动和限束器视野大小调节运动)，可以多轴联动。 1.2机架采用落地式或轨道悬吊式安装方式，要求导管床无地轨安装方式。 1.3机架多位置预设，存储位置≥65种。 1.4具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动。 1.5机架可进行等中心旋转。 1.6可实时显示C型臂旋转角度信息。 1.7地面到机架等中心点的距离：≥108cm。 1.8 C型臂头足成角范围≥105°。 ▲1.9 C型臂左右成角范围≥300°。 1.10 C型臂旋转速度(非旋转采集):≥25°/s。 1.11机架可通过预设位一键快速移动至抢救位或Park位，即机架可与导管床完全分离，便于开展抢救、特殊治疗或外科手术。 1.12 C臂可沿导管床纵向移动，移动范围≥273.5cm。 1.13 C臂最大开口尺寸82cm。 1.14 C臂旋转采集速度≥55度/秒。 1.15限束器和平板探测器具备自动双向跟踪功能。 1.16无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对位置静止，实时图像始终保持正直向上无偏转。 1.17 C型臂机架上具备控制机架运动的按钮。 2.全向漂浮式导管床： 2.1全碳纤维浮动床面。 2.2床板长≥281.5cm(不包含延长板的长度)。 2.3床宽≥48cm。 2.4床的承重≥300KG。 2.5床的病人承重≥200KG(不包含CPR和附件承重)。 2.6床的纵向运动范围≥120cm。 2.7床面的最低高度≤75cm。 2.8床面的旋转角度≥270°。 2.9床面的横向运动≥14cm。 2.10具有导管床床垫、输液架等。 3.床旁控制系统： 3.1床旁控制系统具备液晶触摸控制屏。 3.2床旁控制系统可进行图像采集条件控制。 3.3控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求。 4.高压发生器： 4.1输出功率≥100KW。 4.2管电流≥1000mA。 4.3逆变频率≥100KHz。 4.4管电压≤40kV。 4.5输出管电压≥125KV。 4.6无需测试曝光进行自动曝光控制。 4.7最短曝光时间≤1ms。 5.球管： 5.1高速旋转阳极球管。 ▲5.2球管阳极热容量≥3.5MHU。 5.3管套热容量≥6.0MHU。 5.4球管焦点数≥2个。 5.5小焦点≥0.3mm。 5.6大焦点≥0.7mm。 5.7小焦点功率≥20KW。 5.8最大焦点功率≤100KW。 5.9球管带有防碰撞保护装置。 5.10球管采用液态金属轴承技术。 5.11球管内置栅控技术。 6.数字化平板探测器： 6.1材料：非晶硅碘化铯。 6.2视野数≥4种。 6.3成像面积≥29cm×29cm。 6.4分辨率≥2.5LP/mm。 6.5像素大小≤200μm。 6.6图像矩阵≥1904X2586。 6.7 DQE光子转换效率≥70%。 6.8平板探测器带有防碰撞保护装置及防碰撞自动控制。 ▲6.9平板可±90度旋转。 6.10平板探测器上具备控制平板运动的按键。 7.图像采集及处理系统： 7.1在控制室和检查室均能独立执行透视操作。 7.2 CINE模式，最大速度：30帧/秒。 7.3标准DSA模式，最大速度：≥15帧/秒；并具有实时DSA功能。 7.4数字脉冲透视≥6档。 7.5支持用DSA的图像做roadmap。 7.6硬盘图像存储量1024×1024矩阵：≥80000幅。 7.7透视存储过程无需等待保存结束，对下次透视或曝光无影响。 7.8具有透视末帧图像保持功能。 7.9图像拼接功能。 7.10路径图功能。 7.11具有低剂量管理平台。 7.12低剂量图像采集。 7.13自动铜滤过切换。 7.14具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率；透视间期，显示积累剂量。 7.15无射线定位。 7.16具有自动位置匹配功能，SID自动降低。 7.17皮肤入射剂量阈值预警。 7.18原厂后处理高级功能。 7.18.1三维重建及血管三维DSA。 ▲7.18.2具备正侧位类CT软组织重建功能。 7.18.3具备原厂冠脉支架精显功能。 7.18.4具备实时三维路图功能。 7.18.5具备智能蒙片功能。 7.18.6支持融合不同厂家的CT、MR图像。 7.18.7提供原厂心室分析功能和冠脉狭窄分析功能，给出心输出量、射血分数、 室壁运动分析、血管狭窄分析后的参数等。 7.18.8支持高空间分辨率锥形束CT扫描。 7.18.9支持多期锥形束CT扫描，≥2期。 7.18.10支持CBCT去金属伪影再重建。 7.18.11支持栓塞导航功能，实时叠加显示肿瘤3D图像、栓塞路径和实时2D图像，引导医生完成介入栓塞操作。 7.18.12支持穿刺导航功能，自动病灶分割、制定穿刺计划及轨迹。 7.18.13支持下肢连续运动采集，同时提供拼接功能。 8.网络与接口： 8.1具有DICOM获取病人信息列表功能。 8.2具有DICOM存储功能。 8.3具有DICOM辐射剂量报告功能。 8.4具有DICOM打印功能。 8.5具有DICOM CD/DVD刻录功能。 8.6具有DICOM USB导出功能。 8.7高压注射器接口。 8.8标准视频输出接口，能够支持视频转播，用于会议，教学，家属等待区图像浏览等。 9.图像显示终端： 9.1手术室提供≥4台医用高分辨图像输出装置。 9.2手术室显示终端分辨率≥1280x1024。 9.3手术室显示终端可同时显示曝光参数、高压注射器参数、采集参数等。 9.4手术室显示终端最大亮度≥330cd/m2。 9.5手术室图像观察视角≥178°，控制室图像观察视角≥178°。 9.6控制室提供≥19英寸医用高分辨率彩色LCD显示终端2台。 9.7显示终端吊架旋转范围≥280°。 10.图像存储及图像分析系统： ▲10.1主机硬盘图像存储分别能达到：≥1024×1024矩阵，≥16bit，容量≥100000幅。 10.2主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上。 10.3自动回放采集序列。 10.4回放序列的速度及方向可调。 10.5系统都可进行减影及非减影切换。 10.6后处理功能包括：选择图像、移动放大、图像漫游、选择路标图像、电子遮光器、图像旋转及镜像功能等。 11.射线剂量防护技术： 11.1采用滤片自动插入技术，消除球管软射线，无需人工干预。 11.2自动插入滤片数≥3片。 11.3透视图像存储功能：单向最大透视图像连续存储时间≥60s，透视序列可以同屏多幅显示。 11.4具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率；透视间期，显示积累剂量。 11.5透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置。 11.6自动无射线病人投照视野改变提示。 11.7可以提供DICOM格式的剂量报告。 12.附件： 12.1具备整个系统的升级能力。 12.2具有双向对讲系统。 12.3具有中文操作界面。 12.4具有中文操作手册。 13.交钥匙工程： ▲13.1负责实施DSA机房的辐射屏蔽及装修工程(详见附件1) ，费用包含在投标报价中。 13.2高压注射器一台。 13.2.1压力值100-1200psi。 13.2.2屏幕尺寸≥13.3寸 13.2.3可实现有线无线双模通讯。 13.2.4具有保温套配件。 13.2.5供电方式交流电。 13.3心电监护仪一台。 13.3.1一体式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。 13.3.2 ≥12寸电容式触摸屏，具有手势操作。 13.3.3智能背光自动调节，在各种光线环境下都能观察清晰。 13.3.4监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温，可选配呼气末二氧化碳。 13.3.5可监测灌注指数PI，能有效反应末梢循环的功能状态。 13.3.6具有声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能。 13.3.7具备药物计算、肾功能计算功能。 13.3.8大容量数据存储功能，支持外部USB存储设备。 13.3.9整机无风扇，低功耗，标配锂电池。 13.3.10具有有线、无线等联网功能，与中央监护系统站或医院信息系统联网。 13.4无影灯一套。 13.5手术柜一组。 14.配置清单： 一、设备硬件部分. 序号; 名称; 数量. 1; 机架系统; 1套. 2; X射线球管; 1套. 3; 高压发生器; 1套. 4; 数字化平板探测器; 1套. 5; 悬吊铅屏风; 1套. 6; 床旁辐射防护; 1套. 7; 导管床; 1套. 8; 双向对讲系统; 1套. 9; 桡动脉穿刺用臂托; 1套. 10; 病人臂托; 2个. 11; 头托组件; 1个. 12; 控制系统; 1套. 13; 原厂后处理工作站; 1套. 14; 图像输出装置; 1套. 15; 激光定位装置; 1套. 二、配套部分. 1; 高压注射器; 1 台. 2; 心电监护仪; 1 台. 3; 手术柜; 1组. 三、质量要求 产品使用期限≥10年。 | 724.5 | 工业 |
| 2 | X射线摄影系统 | 1套 | 1.功能需求： 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构(三维运动x轴、y轴、z轴)，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 2.主要技术规格和要求： 2.1高压发生器： 2.1.1最大输出纹波频率≥500kHz。 ▲2.1.2高压发生器功率≥65kW。 2.1.3管电压可调范围：40～150kV。 2.1.4加载时间范围：1.5ms～9ms。 2.1.5最大输出电流≥800mA。 2.1.6最大电流时间积≥1000mAs。 2.1.7具备AEC自动曝光控制。 2.1.8发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光。 2.2X线球管： 2.2.1球管最大功率≥65kW。 2.2.2球管焦点（±10%）：0.6/1.2mm。 2.2.3阳极热容量≥300kHU。 2.2.4可通过LCD显示缩光野的尺寸和源像距。 2.2.5可通过卷尺测量床旁拍照的距离。 2.2.6激光定位线。 2.2.7射线野控制模式：电动+手动(双模式)。 2.3球管悬吊支架： 2.3.1吊架运动模式：电动+手动(双模式)。 ▲2.3.2球管架垂直运动距离≥180cm。 2.3.3球管架沿纵轴运动距离≥190cm。 2.3.4球管架沿横轴运动距离≥320cm。 2.3.5球管套可旋转≥330° 2.3.6球管套可沿水平轴旋转：-135°～135°。 2.3.7立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动。 2.4全自动摆位： 2.4.1支持一键摆位功能(可通过无线遥控器一键移动到拍摄位置)。 2.5无线平板探测器(2块)。 2.5.1配备两块无线移动式平板探测器(型号相同)，可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用。 2.5.2探测器尺寸：≥17×17英寸。 2.5.3探测器材料：碘化铯&非晶体硅。 ▲2.5.4像素尺寸≤140um。 2.5.5采集灰阶度≥16bits。 2.5.6空间分辨率≥3.51p/mm。 2.5.7采集距阵≥3000×3000。 2.5.8平板探测器通讯模式：无线传输。 2.5.9平板探测器重量(含电池) ≤4.0kg。 2.6胸片架： 2.6.1胸片架垂直运动行程≥148cm。 2.6.2胸片架运动模式：手动+电动，具备独立的电动和手动操作按键。 2.6.3平板探测器可在-20度/+90度翻转。 2.6.4可隔室遥控胸片架垂直升降。 2.6.6自动曝光控制电离室。 2.6.7平板在线充电指示灯。 2.6.8为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方， 非侧方的设计。 2.6.9可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出。 ▲2.6.10胸片架平板盒中心离地最小距离35cm。 2.7球管侧近台操控系统。 2.7.1近台操控彩色触摸屏：具备。 2.7.2操控方式：电容式触摸屏(仅当人体皮肤触及时生效)。 2.7.3屏幕尺寸≥9.5英寸。 2.7.4屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向。 2.7.5可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度。 2.7.6可调整曝光参数(kV,mA,mAs等)、部位选择、体型选择、束光器滤过组合、大小焦点快速切换。 2.7.7滤线栅状态提示(滤线栅有无，以及与当前APR是否匹配)。 2.7.8故障平台。 2.8电动升降摄影床： ▲2.8.1最低床面高度：50cm。 2.8.2床面板外形尺寸（±15%）：840mm*2300mm。 2.8.3床面纵向移动范围≥±12.5cm。 2.8.4床面最大承重：250kg。 2.8.5平板托盘运动模式：电动+手动(双模式)。 2.8.6平板托盘移动范围≥670mm。 2.8.7平板支持在胸片架和摄影床下的托盘内在线充电，无需插拔电缆。 2.8.8可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出。 2.9无线远程遥控器： 2.9.1可遥控胸片架电动升降。 2.9.2可遥控限束器光野控制。 2.9.3供电电池类型：锂电池。 2.9.4待机时间：≥8小时。 2.9.5充电形式：无线电磁感应式。 2.9.6控制类型：无线射频遥控，非红外式。 2.10系统操作台： 2.10.1主机工作站操作台内存：≥16GB。 2.10.2主机工作站操作台硬盘：≥1TB。 2.10.3图像文件存储容量≥20000幅。 2.10.4采集工作站显示终端尺寸≥24英寸。 2.10.5采集工作站显示终端分辨率≥1920×1200。 2.10.6对比度≥1000:1。 2.10.7支持实时显示患者摆位的视频画面。 2.10.8支持隔室光野范围调整。 2.10.9支持隔室拼接范围设置。 2.10.10支持实时AEC区域及激活状态显示。 2.10.11支持与RIS和HIS系统的集成。 2.10.12支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比。 2.10.13支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整。 2.10.14根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议。 2.10.15支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区。 2.10.16图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量。 2.10.17支持原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能。 2.10.18支持DICOM3.0，包括：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS"。 2.11全长骨拼接功能： 2.11.1具备设备整机原厂全自动长骨拼接功能(自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室)。 ▲2.11.2最大拼接拍摄张数：4张。 2.11.3立位拼接最大拍摄范围：144cm。 2.11.4卧位拼接最大拍摄范围：90cm。 2.11.5全长脊柱拼接最大支持身高患者：200cm。 2.11.6立位专用拼接支架。 2.11.7立位拼接支架上用于辅助患者站立的扶手。 2.11.8扶手运动范围≥58cm。 2.11.9立位拼接支架底座承重≥204kg。 2.12智能辅助摄像头： 2.12.1球管侧具备摄像头装置，支持在采集工作站上实时显示患者摆位的实时视频画面。 2.12.2支持在采集工作站上基于摄像头采集的实时视频影像隔室调整拍片的光野范围（即在实时视频画面里直接调整光野大小）。（投标文件须提供所投产品满足该要求的照片并加盖投标人电子公章，否则视为负偏离） 2.12.3支持在采集工作站上实时查看AEC激活状态及拍摄部位对电离室的覆盖情况。 2.12.4支持基于摄像头在采集工作站上画面上FOV实时进行无极调节。 2.12.5可直接在采集工作站上基于摄像头采集的实时视频影像进行长骨拼接起止位置的选择，无需进出检查室调节。 2.13 胸片智能质控软件包： 2.13.1具备胸部正位片智能质控分析软件。 2.13.2提供回顾式质控管理工具，自动输出质控报告。 3.交钥匙工程： 3.1负责实施DR机房的辐射屏蔽及装修工程(详见附件2)，费用包含在投标报价中。 配置清单： 名称; 数量/单位. 无线平板探测器; 2/块. 高压发生器; 1/台. x射线球管; 1/个. 自动束光器; 1/套. 系统控制及采集工作站; 1/套. DICOM软件包; 1/套. 悬吊式球管支架胸片架; 1/套. 升降摄影床; 1/张. 近台显示屏; 1/个. 多功能控制盒; 1/个. 无线控制器; 1/个. 自动摆位功能; 1/项. 隔室观测软件功能; 1/项. 长骨拼接功能质控平台; 1/项. 4.质量要求： 产品使用期限≥10年。 | 170.91 | 工业 |