## 城北院区康复科
城北院区康复科设备一批
设备名称 | 参数 | 数量 | 预算
1.上肢反馈训练与评估系统 | 1.具有一维、二维、三维空间运动，满足单关节和多关节选择运动方案； 2.主机与医患操作系统采用无线传输技术； 3.具有上肢机械臂的上臂与前臂一键左右换向功能； 4.训练游戏数量≥29种； 5.系统具有智能分析 Brunnstrom评估功能； 6.腕关节旋转角度调节范围≥0°～180°； 7.肩关节水平角度调节范围≥0°～150°； 8.肩关节上下角度调节范围≥0°～80°； 9.肘关节上下角度调节范围≥0°～100°； 10.肘关节水平角度调节范围≥0°～110°； 11.臂关节前后角度调节范围≥0°～155°； 12.上臂长度调节范围≥90mm； 13.前臂长度调节范围≥100mm； 14.手臂高度调节范围≥400mm； 15.手臂水平长度调节范围≥600mm； 16.握力设置范围≥0～10kg； 17.上臂负重调节系统最大承受力≥200N； 18.前臂负重调节系统最大承受力≥200N； 19.输入功率≤150VA； 20. 情景互动显示器尺寸≥55英寸； 21.情景互动显示器支架电动高度调节范围≥1422mm-2422mm。 | 1台 | 25万元
2.手功能康复机器人手套 | 1、气动驱动，多通道同时多人使用，气动手套可实现 1S 快速插拔。 *2、需具备二类医疗器械注册证，需提供气动手套发明专利证书。 3、治疗时间可任意调节，智能屈伸 10 档独立可调。 4、多种训练模式包括：智能被动训练、镜像训练、助力训练、语音声控、抗阻训练、主动 训练；训练强度可调，可选择左右手。 5、具有防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛。 6、配有可拆卸锂电池，便携式小巧机身、主机重量仅 3KG。 7、创新式镜像训练，健侧带动患侧训练，采用穿戴式数据手套。 8、场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场 景动画并伴有语音引导。 9、助力训练，气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作。训练强度 可调，具有专利授权文件。 10、语音声控模式，内置智能语音识别模块，实时采集并识别患者语音指令，执行相应动 作，可进行言语训练和手功能康复训练。 11、主动康复训练，含原创主题动画训练，主动屈伸模式可选，游戏难度三档可调。 12、抗阻训练模式，训练强度可调。 13、8 寸液晶触摸屏，并配有 8 个实体按键，方便操作。 | 1套 | 1.5万元
3.神经康复器械 | 多功能OT综合评估与训练平台（四边形） 1.提供≥12种手功能训练模式，满足各种患者手部功能性康复训练； 2.≥10档配重堆阻力设计，满足患者手部肌力及耐力的训练； 3.能同时满足四个患者的康复训练，可以小组方式进行康复治疗； 4.手功能综合训练桌由高密度镀膜板制作而成； 5.训练桌包含一个配重总成（≥4列配重,每列11个配重块可任意调节负重）每个配重块≥250克以及12个固定手功能训练模块； 6.球状抓握旋转训练，活动范围≥±2.5圈； 7.水平抓握腕关节屈伸训练（4种抓握尺寸），活动范围≥±5圈； 8.腕关节尺偏、桡偏训练，活动范围≥±50°； 9.手部提拉训练，活动范围≥0～30cm； 10.拇指对掌训练，活动范围≥0～20cm； 11.腕关节屈伸训练，活动范围≥±75°，握杆可调距离≥0～5cm； 12.前臂旋转训练，活动范围≥±180°； 13.手部捏力训练，活动范围：握杆最大张开角≥90°；最大张开距离≥22cm； 14.手部侧捏训练，活动范围≥0～12cm； 15.手指伸展训练，活动范围≥0～10cm； 16.水平拉伸训练，活动范围≥0～30cm； 17.手指屈曲训练，活动范围≥0～10cm； 18.拉绳材质：1010尼龙； 19.部件材质：铝镁合金、POM塑料； 20.桌体：高密度镀膜板、Q235碳素钢； 21.主机尺寸≤1160mm×1160mm×1394mm； 22.净重≤115KG。 23.助食勺：材质:430食品级不锈钢、硅胶、TPE、ABS 尺寸:全长约26cm 24.助食筷：材质:ABS塑料、竹子 弹力绷带 20卷 7.5x450cm 木棍插板 大中小各2套 大：36×29×11.5cm， 规格直径2.7×10cm，数量20个 中：22×18×10.5cm，规格直径2×9cm，数量20个 小：18×14×9.5cm，规格直径1.25×8cm，数量20个 滚桶 ￠16 2个 ￠16×80cm，额定载荷100kg。 材质：凹凸革 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能 滚桶 ￠26 2个 ￠26×80cm，额定载荷100kg。 材质：凹凸革 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能 磨砂棒单柄 4个 材质： 实木 手指阶梯 1个 阶梯台间2cm。通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性 肌力弹力带 15磅 2条 参考规格2000*150*0.45mm，材质 ：天然乳胶 肌力弹力带 20磅 2条 参考规格2000*150*0.55mm，材质 ：天然乳胶 肘腕关节滑板车 1个 参考规格：35*16*8.5cm 材质：PU皮+高弹绵+静音轮 手动功率车 1台 40*37*30cm 改善上肢关节活动范围和进行上肢肌力及协调性训练 前臂旋转训练器 1台 参考规格：42×64×100cm，高度调节范围0～60cm，托架前后调节范围40～64cm。是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，提供可调节阻尼，可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 腕关节屈伸训练器 1台 参考规格(cm)：53×20×100 参考质量：13.0kg 结构型式：手柄、阻尼装置、阻尼调节手柄、平台、导向管、固定装置、平台升降手柄 材质：不锈钢圈、管，镀铬件、静电喷塑、木质手柄 平台升降调节范围(cm)：0～60 最大阻力35kg 肩关节旋转训练器 1台 参考规格：48×30×100cm，高度调节范围0～64cm，转动臂长调节范围45～70cm，由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，可调节阻尼。而可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 瑜伽砖 6块 外形尺寸/cm：23×15×10 材质：EVA环保泡沫 增强平衡感 手功能训练切切乐 4套 1.20件套，南瓜收纳箱 2.材质：小麦秸秆 3.不同食物有不同切法，满足探索欲 肩抬举训练器 2套 用途：通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒上悬挂沙袋，以增加抗阻力 结构型式：支架、木棒 、角度调节螺栓、角度盘 木棒尺寸cm：￠3×92 规格(cm)：架65×45×76 可调坡度：20°～85° 棒置间距10cm 套彩盘 4件 规格：60×16×63cm 立柱直径：φ2.8cm 用途：训练患者手眼协调功能，增加感知认识 配三角木块、正方形木块、圆板木块各1个 | 1批 | 5万元
合计 |  |  | 31.5万元

## 城南院区康复科
城南院区康复科设备一批
名称 | 采购需求 | 数量 | 预算单价
低频体外膈肌起搏器 | 1、可单独使用，配置台推车方便临床使用； | 1 | 4.2万元
2、高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现；
▲3、双通道输出，每通道分左右，可单独调节；
4、治疗时间：5～120分钟，分八档可调，允差为±5%；
5、脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%；
6、脉冲频率：30Hz～50Hz，分5挡可选，对应周期为1/30s～1/50s，允差为±10%；
7、负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V
8、开路时输出峰值电压≤500V
9、刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V；
10、刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%；
▲11、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能；
12、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能；
13、工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示；
14、内置电池，并配置有电量提示功能；
15.配置：
主机：1台，
笔记本1套
康复平衡板 1个
康复波速球 1个
全胸震荡排痰机 | 1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮； | 1 | 2.5万元
2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；
3、配备手动触发器；
4、特殊设计脉冲式压缩空气泵，解决了传统背心式排痰机在使用过程中噪音大、震动强烈、漏气等问题，保证治疗稳定有效；
5、充气背心采用 TPU 高强度复合面料；充气背心分为标准全胸充气背心（成人）、简易半胸充气胸带两种，共4种尺寸型号；
▲6、压力范围：0.5～3.2kPa，分10档可调，步距增量1（0.3kPa），误差±15%或±0.2 kPa；
▲10、振动频率：5～30Hz连续可调，步距增量1Hz，误差±20%；
7、工作模式：手动模式、3种自动程序模式、用户自定义模式；
8、时间设定：手动模式1min～99min，误差±10%；自动模式、自定义模式四档调节5min、10min、15min和20min，误差±10%；
9配置：
主机：1台，
步行安全保护腰带 2个
可移动白板 2个
筋膜刀 2个
熏蒸治疗机 | 1、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； | 1 | 2.1万元
2、容量：双缸设计≥1800mL×2；
▲3、双喷头设计，两个通道可分别进行功能设置，配合双药缸可同时喷出2种不同的药物进行不同的治疗；
4、超过安全气压（＞0.08MPa）减压阀动作；
5、药液低于安全液位时（＜200ml），声音警报并自动停止工作，有效防止因为缺液、干烧导致的安全问题；
6、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示；
7、特制的防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔，避免了冷凝水随蒸汽一起排出喷嘴，避免烫伤病人；
8、预热及治疗功率1、2、3、4 档可调，其中1 档最小，4 档最大；
9、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃，允差±20%；
▲10、药液加热到95℃时间≤15min；
11、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa、药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定；
12、治疗时间1～35min可调，步长1min，误差±5%；
13、在非治疗及预热状态可进行排液操作；
14、配置：
主机：1台，
电源线1根
筋膜枪2个
手支撑器 1个
体态评估分析图 1个
超声波治疗仪 | 1、适应症范围：适用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。 | 1 | 1.5万元
▲2、超声治疗头和主机集成一体。
3、声工作频率：≥0.8MHz。
4、超声功率：分档调节，输出功率可精确标定。
▲5、采用低强度聚焦脉冲超声技术。
6、焦平面距离：20-30mm。
7、治疗时间：0-300秒步进可调。
8、调制波形：方波。
9、治疗头超温：治疗头表面的温度≤41℃。
10、波束类型：会聚型。
11、脉冲占空比：2%-100%；脉冲重复周期:2.5s。
12、电源电压适应范围：100-240VAC，50/60Hz。
气压手功能康复仪 | 1、运行时间：治疗过程中治疗时间为0—60min任意可调 | 1 | 1.7万元
2、康复手套：采用气动助力，动力有气压的大小频率来控制。
3、训练模式：可以选择左手训练模式、右手训练模式、双手训练模式。
4、控制面板：采用液晶触控屏幕，清晰准确。
5、治疗方案：一共至少8种治疗方案，根据病人手功能情况进行选择对应。
坐式体重计 | 1、尺寸（长宽高）：≥95cm*100cm*93cm； | 1 | 0.4万元
2、量程：500kg±0.1kg；
姿势矫正镜 | 1、各种姿势矫正训练； | 2 | 1.4万元
2、尺寸（长宽高）≥85×71×190cm，镜面玻璃厚度≥0.5cm；
助行台（辅助步行器） | 规格：77×72×（110～138）cm， | 1
台面垫高度调节范围：96～125cm，
手柄间距调节范围：0～38cm，
台面垫额定承载质量80kg。
抽屉式阶梯（套凳） | 1、进行手法治疗时，治疗师和患者所需的各种高度不同的坐具，也可作为患者上肢锻炼的工作台面。还可训练患者的平衡协调能力； | 1
2、尺寸（长宽高）：≥55×38×61cm、50×35×51cm、45×32×41cm、40×29×31cm、35×25×21cm；
3、凳面额定承载重量：≥135kg
多功能牵引网架床 | 1、肌力训练、关节活动度训练、牵引治疗、放松调整训练； | 1
2、尺寸（长宽高）：≥222×117×212㎝；
3、水平网架额定载荷：≥80㎏；
4、床面额定载荷：≥135㎏,床面高度≥50cm，床面宽度≥112cm；
肋木架 | 1、尺寸（长宽高）97×50×220cm， | 1
2、肋木杠直径3.2cm，
3、肋木杠间距离15cm，额定载荷135kg。
合计 |  |  | 13.8万元

## 手术室
手术常规器械一批
序号 | 器械名称 | 需求参数 | 数量 | 控制单价（元） | 小计（元）
1 | 海绵钳 | 医用不锈钢材质：250mm×12mm，弯有齿 | 60 | 122 | 7296
2 | 帕巾钳 | 医用不锈钢材质：160mm，尖头 | 80 | 102 | 8160
3 | 帕巾钳 | 医用不锈钢材质：160mm，平头 | 4 | 176 | 705
4 | 眼用剪 | 医用不锈钢材质：110mm，弯 | 4 | 113 | 453
5 | 组织镊 | 医用不锈钢材质：140mm，1×2钩 | 6 | 21 | 126
6 | 金属吸头 | 医用不锈钢材质：240mm×4，带套 | 1 | 816 | 816
| （可控吸引管） | （工作长度WL140）
7 | 金属吸头 | 医用不锈钢材质：240mm×3，带套 | 2 | 816 | 1632
| （可控吸引管） | （工作长度WL140）
8 | 椎板牵开器 | 医用不锈钢材质：180mm×50×3，单钩 | 1 | 923 | 923
9 | 神经根拉钩 | 医用不锈钢材质：230mm×5×135° | 2 | 530 | 1060
10 | 定位针 | 医用不锈钢材质：180 | 1 | 1142 | 1142
11 | 针盒 | 医用不锈钢材质：160 | 8 | 41 | 326
12 | 骨锤 | 医用不锈钢材质：230mm/270g | 1 | 194 | 194
13 | 骨凿 | 医用不锈钢材质：180mm×4，直，单斜刃，滚花柄 | 2 | 367 | 734
14 | 平骨撬 | 医用不锈钢材质：240mm×42 | 2 | 338 | 676
（霍夫曼拉钩）
15 | 点状复位钳 | 医用不锈钢材质：210mm | 1 | 620 | 620
16 | 点状复位钳 | 医用不锈钢材质：260mm | 1 | 679 | 679
17 | 后颅凹咬骨钳 | 医用不锈钢材质：205mm×5.5 | 1 | 1425 | 1425
18 | 不锈钢换药碗 | 医用不锈钢材质：140mm | 90 | 30 | 2700
19 | 不锈钢洗涤盆 | 医用不锈钢材质：220mmx95 | 30 | 52 | 1566
20 | 不锈钢服药杯 | 医用不锈钢材质：50内径 | 60 | 16 | 977
21 | 不锈钢刻度量杯 | 医用不锈钢材质：75内径 | 60 | 76 | 4560
22 | 不锈钢腰子盘 | 医用不锈钢材质：205x130x25浅型 | 30 | 19 | 570
23 | 脚踏 | 大1个：尺寸：长40CM、宽27.5CM、高15.5CM 允许±5CM | 8套 | 900 | 7200
|  | 中1个：尺寸：长40CM、宽27.5CM、高10.5CM 允许±5CM | （大中小各1 ）
小1个：尺寸：长40CM、宽27.5CM、高8.5CM允许±5CM
材料304不锈钢，面板采用3.0厚花纹板，脚架用30*30*1.2方管。
24 | 器械套车 | 大1个：尺寸：长92.5CM、宽58.5CM、高90.5CM，允许±5CM | 8套 | 3204 | 25632
|  | 小1个：尺寸：长82.5CM、宽50.5CM、高85.5CM，允许±5CM | （大小各1 ）
304材料，层板采用1.2实厚，四周围管，立柱采用25*1.5圆管，脚轮采用4寸静音脚轮
25 | 输液架（五角） | 1、304#不锈钢材质、可伸缩调节高度； | 20 | 468 | 9360
2、不锈钢针杆可通过旋钮上下升降调整高度，底座带轮可移动使用。
26 | 俯卧位 | 1、 产品由底膜，面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成。 | 1 | 3110 | 3110
| （头垫） | 2、与人体组织具有良好的生物相容性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。
3、采用无毒无害材质。
4、产品可透过X射线。
5、产品防水性能好，防水等级大于等于IPX8级。
6、有良好的耐候性，热老化温度可达93度。
7、具有良好的承重和力学传导能力，能够有效的起到支撑和体位固定的作用，垫子单位平方厘米承重不低于270N。
8、通过ISO13485国际质量管理体系认证。
9、采用模具一次性成型，规格控制精准，与人体贴合度高，保护性能高。
10、凝胶是凝固胶体，不导电，无流动性，修补容易，因意外被刺伤或划破，透明胶一贴即可，不影响使用。
11、既能均匀分配病患体重，又不会将其压实到极限状态；
12、不蓄热，可防止褥疮的产生；
13、清洁、消毒、维护保养简单方便可用清水或清洁剂直接进行清洗，在干燥通风处自然风干即可。
14、规格：23*20*11±2cm。
27 | 负极板回路垫 | 1.使用期限≥2年，在使用说明书和产品标签中有标注。 | 8 | 15600 | 124800
2.采用双层高分子保护膜，即使第一层保护膜破损移除后，第二层完好的保护膜仍可正常使用。
3.由黄色高分子凝胶填充保护,最大厚度≥13mm，具有聚酯衬垫特性：产品防水性能好，防水等级为IPX8级。有良好的耐候性，热老化温度可达93度。有良好的组织相融性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。。
4.对患者没有最低体重限制。
5产品通过ISO质量体系认证。
6.成人儿童均可使用。
7.可有效降低灼伤危险，省时、省力，减轻了护理强度，使用范围广泛，适应烧伤患者、带金属植入物患者，适应瘢痕、纹身、多毛发、体质消瘦及对粘贴式负极板过敏等不同肤质。
8.可弯曲使用，以适用于多种手术体位。
9.导线可满足高频绝缘电刀主机的接口标准，长度≥4m，可适配各种高频绝缘电刀主机。
10.有效接触面积不小于100平方厘米。
11.电容阻抗≤150Ω，在环境温度23℃±3℃、频率460KHz条件下，电容值小于4nF。
12.规格：1200*500*3.5±2cm
28 | 人工呼吸急救苏醒球套组 | 规格：成人型≥40kg | 8 | 330 | 2640
潮气量≥900m1
按压体积700m1
限压阀压力50±10cmH20
吸气阻力<5cmH20(在50L/min)
呼气阻抗<5cmH20(在50L/min)
病人阀接头口径：标准图锥接头 内径 15mm外径22mm
净重(g)：600g
球票容积：1650ml
储气袋容积：2000ml
通气频率：1-50次/分钟
储存条件：温度为-40℃~60℃湿度为40%-95%
操作环境：温度为-18℃-50℃
29 | 不锈钢实验凳 | 外形尺寸：凳面直径300mm,调节高度490-660mm, | 48 | 450 | 21600
凳面向右旋转时,凳面升高,向左旋转凳面下降;
手术圆凳采用不锈钢冲压、焊接而成。
凳面用料厚δ1.2mm，四个脚带脚套，主轴为螺旋式
凳面可选配凳套。
合计 |  |  |  |  | 231683