彩色多普勒超声诊断仪需求

一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：贰台

三、设备用途说明：

3.1主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、泌尿、肛肠、肌骨等方面的临床超声诊断。

四、主要规格及系统概述：

4.1 彩色多普勒超声波诊断仪主机系统：

4.1.1 ≥23英寸高清液晶显示器，采用灵活、可调节支撑臂。

4.1.2 ≥10英寸高清彩色液晶触摸屏。

4.1.3 全数字化超声平台，全数字多路波束形成器

4.1.4 二维灰阶成像单元及M型显像单元。

4.1.5 彩色多普勒血流成像。

4.1.6 频谱多普勒 （脉冲波及连续波） 显示及分析单元。

4.1.7 实时自动多普勒包络测量功能。

4.1.8智能图像一键优化技术.

4.1.9 自动产科测量技术。

4.1.10 自动颈项透明层测量技术，自动颅内透明层测量技术

4.1.11 能选配融合成像，支持多影像实时随访：可直接获取和浏览CT/MR，X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断

4.1.12主机支持中文显示及输入

4.1.13 在机图文临床应用教程，提供多个应用领域专业图文库的超声特色操作应用教程，超声扫查图像结构与组织解剖结构的实时预览，并支持实时扫查。帮助临床医生或初级超声医生快速适应超声图像的鉴别。

4.2 具备多种图像优化技术：

4.2.1 组织谐波成像技术，作用于全身扫查应用，提高图像信噪比。

4.2.2 梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展

4.2.3全场动态聚焦成像技术，既超声波束全程发射及全程接收聚焦，使扫查区域无焦点显示近、中、远场图像均匀一致。

4.2.4 声速匹配成像，调节超声波速度值，以便在成像区域内获得更佳的横向分辨力。

4.2.5 宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像，配备缩放功能和测量计算。可应用于腹部、高频、腔内等探头。

4.2.6 高清放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，最大级别可达26倍。

4.2.7 具备编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性的同时提高远场分辨率。

4.2.8 斑点噪声抑制技术，包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术，作用每个像素,消除了图像的斑点和噪声

4.2.9 实时多声束空间复合成像技术，多角度观察，复合线数≥7条，可联合彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术应用。

4.2.10 智能图像扫描技术,一键优化，作用于2D及Doppler，自动调节增益,标尺等参数。

4.2.11实时自动图像优化技术，优化组织特性，匹配不同组织的声阻抗，增加二维图像明亮度/对比度。

4.3 具备先进的血流成像优化技术：

4.3.1 方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，特别是针对细小血流，具有超强的血流多普勒信号灵敏度。

4.3.2 高清血流成像，提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能。

4.3.3 微血管增强显像技术，在有效保证帧频的前提下，去除背景噪声，降低周边强回声结构信息干扰，保证清晰可视细小血管和低速血流。

4.3.4立体血流成像，二维血流显示立体效果，突出血流敏感及直观性。

4.3.5血管自动追踪技术，自动优化取样框位置及取样角度，提高诊断效率。

4.4 系统高端特色应用功能：

4.4.1 造影成像功能，具有双幅监控模式

4.4.1.1 在机定量分析技术,可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估，并支持多普勒（血流）定量分析

4.4.2 应变弹性成像技术，具有成像质量控制曲线显示

4.4.3剪切波弹性成像技术，支持静态和动态图像显示

4.4.4 衰减成像技术，对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示

4.5 测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

4.5.1 一般测量

4.5.2 妇、产科测量

4.5.3 心脏功能测量

4.5.4 多普勒血流测量与分析

4.5.5 外周血管测量与分析

4.5.6 自动多普勒血流测量与分析

4.6 图像存储与(电影)回放重现单元

4.7 信号输入/输出：

4.7.1 输出信号：高清输出接口。

4.7.2参考信号：心电、心音。

4.8 数据连通性：

4.8.1 医学数字图像传输

4.8.2 有线/无线数据传输系统。

4.8.3 DICOM3.0接口图像传输部件

4.9 图像管理与记录装置：

4.9.1 超声图像存档与病案管理系统。

4.9.2 主机系统：固态硬盘≥1TB。

4.9.3 一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像。

4.9.4 以往图像与当前图像同屏对比显示。

4.9.5 内置CD－RW / DVD –RW。

4.9.6 提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或其它USB装置 。

4.9.7 支持客户自定义的报告系统。

五、技术参数

5.1 系统通用功能：

5.1.1系统通道数 ≥ 1000万；动态范围≥260db。

5.1.2探头接口：≥4个探头接口可互通互用

5.1.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

5.2 探头规格：

5.2.1 性能：超宽频带变频探头，在二维中心频率最多可达3种，谐波中心频率最多可达3种；多普勒频率最多可达3种；变频个数可视可调。

5.2.2 类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵。

5.2.3 主机工作频率范围：1-25MHz。

5.2.4  B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD。

5.2.5 配置探头：

5.2.5.1 腹部凸阵探头：显示频率：1-7MHz

5.2.5.2 小器官高频探头：显示频率：3－15MHz

5.2.5.3 心脏相控阵探头：显示频率：1-5MHz

5.2.5.4 腔内凸阵探头：显示频率：3-12MHz

5.3 二维灰阶显像主要参数：

5.3.1 发射声束聚焦：发射≥8段。

5.3.2 标配探头最大扫描深度≥40cm。

5.3.3 回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒。

5.4 频谱多普勒：

5.4.1 显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率。

5.4.2 最大测量速度：PWD≥±10.6m/s, CWD≥24m/s。

5.4.3 最低测量速度：PW≤0.01m/s(非噪声信号)。

5.4.4 取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节。

5.4.5 零位移动：≥6级。

5.4.6 显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位。

5.5 彩色多普勒：

5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

5.5.2 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。

5.5.3 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，精细血流成像，高清血流成像，微血管增强显像，立体血流成像

5.5.4 显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度。

5.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。