附件3

2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目设备参数汇总

- 超声诊断仪参数

用途说明

全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用。

物理规格及人机交互要求

*1	.显示器要求：≥25.5英寸高分辨率彩色液晶显示器。

2.液晶触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节

3.触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式

4.操作面板具有电动上下升降、左右旋转和前后平移功能，方便操作者进行操作。

5.具有控制面板集成一体化的两块不同大小的触摸屏，可自定义按键功能，随检查模式自动切换功能。

6.探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。

*7.要求为近三年内推出的最新机型（以首次获批NMPA注册证书为准）

先进成像技术

1.数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 12bit

2.宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调

3.高分辨率成像，可清晰显示直径≤100um的血管内膜

4.斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像 等技术

5.多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。

6.声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

7.支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示

8.扩展成像技术：凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

9.一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。

10.二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。

11.频谱多普勒成像，连续多普勒成像

*12.超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，

可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显

提高血流敏感度、血管空间分辨力。

13.智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整调整频谱取样容积及角度。

14.穿刺针增强显示功能，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，支持自适应校正角度，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心 及成功率。

15.解剖M型模式（≥2条取样线，360度自由旋转）

16.支持当前实时超声图像与历史保存的DICOM 格式CT/MRI/ 钼钯/X 光/ 超声图像进行比较, 同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

17.支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图

18.具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示。

高级成像功能

1.造影成像

*1.1	造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头

1.2支持微血管造影增强

1.3支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上；

1.4支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换

1.5具有双计时器

1.6支持向后存储≥6分钟电影

2.应变式弹性成像

2.1应变式弹性成像支持：凸阵探头、线阵探头、腔内探头。

2.2具有压力补偿技术，用于减少深部组织的伪像，增加整

场图像的均匀度。

2.3具有压力操作提示图标，支持逐帧图像的压力大小查看

2.4.支持应变、应变率和应变直方图的测量

*2.5.具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

3.剪切波弹性成像

3.1支持探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头

4.宽景成像

4.1宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头

4.2支持二维宽景和彩色宽景

4.3自动检测宽景成像时探头的扫描方向，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常

4.4支持对宽景成像过程进行回访，成像后的图像可旋转及测量

4.5宽景成像拼接长度≥200cm

5.心血管成像

支持组织多普勒速度成像：具备组织速度成像、组织频

谱成像、组织能量成像、组织M型成像四种模式

*6	.粘弹性成像

6.1支持腹部粘度系数和频散系数测量

6.2支持浅表粘度系数和频散系数测量

6.3支持实时粘弹性成像、剪切波弹性成像、及二维成像上下左右多种模式混合显示

6.4粘性图谱≥8 档

*7.多参数联合分析功能

7.1支持不同成像技术实时的，同一切面同屏诊断和联合定量分析。

7.2可联合分析：应变弹性，剪切波弹性，粘弹性，声衰减，肝纹理，声速值等多个参数。

7.3支持显示多参数分级参考及多参数分级雷达图。

7.4支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示， 应用于微循环灌注和弹性联合评估和分析。

测量分析和报告

1.全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

2.自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长

*3.血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线

4.自动工作流协议，检查过程中可自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作的协议支持用户自定义，并可支持导出协议到同品牌其他机器上使用，有利于规范化管理。

电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

1.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

2.原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）

3.支持导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV。

4.支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

5.支持固态硬盘存储≥1TB

系统技术参数及要求

二维灰阶模式

1.最大显示深度:≥40cm

2.动态范围:≥260dB

3.TGC增益补偿: ≥8段

4.LGC侧向增益补偿: ≥8段

5.成人腹部凸阵探头扫描角度:≥130度

6.腔内探头扫描角度:≥210度

7电影回放：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

彩色多普勒成像

1.显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW

2.取样框偏转: ≥±30度

3.支持速度、速度方差、能量、方向能量显示

4.支持立体血流显示

频谱多普勒模式

1.显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW

2.频谱多普勒频率≥ 3 段

3.最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥30m/s

4.最小速度: ≤1 mm /s

5.PW取样容积: 0.5-30mm

6.PW偏转角度: ≥±30度

连通性要求

1.支持网络连接

2.支持DICOM 3.0

3.支持网络存储功能，基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC端。

4.电脑端可将自定义报告模板和测试项导入到超声系统

探头规格

十	 探头规格

*1.标配探头类型：支持单晶体凸阵探头、矩阵线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶体腔内探头、高频线阵探头各一把

2.探头阵元数：≥1000阵元

3.单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz

4.线阵探头频率：4.0-18.0 MHz

5.单晶体腔内探头频率:  2.0-9.0 MHz

6.单晶体相控阵探头频率：1.5-4.0MHZ

7. 高频线阵探头频率：8.3−32MHz

外设和附件及其他要求

1.耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调

2.支持内置无线网卡

配置清单

- 主机

- 27英寸LCD高清显示器，超广视角

- 15.6英寸MAX触摸屏，高灵敏度触控，大范围可调角度

- 电控全浮动面板，超大空间浮动范围，任意位置悬停，极简控键

- 妙控触屏，场景智能设置，快捷模式切换

- 5探头接口可全激活

- 电动助力系统

- 人机工程学的操作界面

- 中英文操作界面

- 中英文打字键盘输入

- 中文操作导航系统

- 成像技术

- AIT无极声学智慧平台

- 睿瞳成像，局部图像增强显示

- iClear+高级图像优化增强

- iBeam空间复合成像技术

- iTouch一键优化图像技术

- Glazing Flow 立体血流

- UMA超微纯净血流成像

- 高端功能

- Strain Elastography 应变式弹性成像

- STE二维实时剪切波弹性成像

- STQ点式剪切波弹性成像

- High frame rate STE高帧率剪切波弹性成像 UWN+超宽带非线性造影成像

- Contrast Imaging QA 造影定量分析

- HiFR CEUS 高帧率造影

- iScape View 宽景成像

- TDI组织多普勒成像

- Abdominal STVi腹部

- 弹性和频散测量包

- Superficial STVi 浅表粘弹性和频散测量包

- Free Xros M自由解剖M型

- iNeedle穿刺针增强显示

- 测量软件

- 腹部应用软件包

- 产科应用软件包

- 妇科应用软件包

- 心脏应用软件包

- 小器官应用软件包

- 泌尿科应用软件包

- 血管应用软件包

- 儿科应用软件包

- 神经应用软件包

- 急重诊应用软件包

- 盆底应用软件包

- CPP血流像素比

- IMT血管内中膜自动测量

- Smart Calc 半自动面积及径线测量

- Smart Trace智能边界描迹

- 病人信息及数据管理

- DICOM Basic

- DICOM Worklist

- iWorks自动工作流协议

- DVR录像功能模块

- iScanHelper超声教学软件

- Wifi无线网络

- 6、探头

- 单晶凸阵探头

- 矩阵线阵探头

- 单晶矩阵相控阵探头

- 单晶腔内探头

- 7、附件

- 基本附件包

- 国标电源线

- 耦合剂加热器

- 清洗消毒器参数

- 清洗舱容积≥520L,材质选用316L不锈钢镜面板，厚度≥

- 1.5mm，外装饰罩采用德国进口克虏伯外罩，舱体具有照明系统。

2.清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量，保温材料采用≥12mm橡塑海绵。

3.开门方式采用自动下开门，双门通道型、双门可实现互锁。门玻璃采用防爆玻璃门，隔音隔热，关门遇障碍可自动返回。

4.门厚度≥22mm，采用主动压紧方式（气缸压紧），密封可靠。

5.管路系统采用快速管路设计，双水箱，采用快速预热水箱设计，循环泵、气动阀、计量泵均为进口品牌。

6.干燥系统采用双风机供风，双级加热系统，空气过滤器为H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5um。

7.具备变频清洗功能，可实现软启动，根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗。

8.8.4寸彩色触摸屏显示，64K彩色显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数，具有报警信息显示功能，A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。。

9.控制器所用元器件均为工业级标准，多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联，具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。

10.预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控

制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。

11.可自动打印过程曲线记录、过程报表记录、并记录A0值；可连接追溯系统。

12.9套预置程序，21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。

13.标准程序运行时间≤38分钟，水耗量≤25L/步，耗电量≤7.8度/循环，一次性最多可装载18个标准器械托盘。

14.清洗温度40℃可调，消毒温度70℃～93℃可调，干燥温度70～120℃可调。

15.外形尺寸≤1270mm*1870mm*1000mm，舱体尺寸≤696*1115*800，设备净重≤580Kg。

16.使用寿命≥10年/15000次循环。

17.配置有主机1台、4层器械清洗架 1个；搬运车 2个；标准器械托盘12个；

- 质保：2年

- 三、母婴中央监护系统参数

监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）

工作环境：

1．工作电压： 100-240V～　工作频率： 50/60Hz

2．温度：05ºC~+40ºC

3．湿度：15%~90%（无冷凝）

4．大气压：860hPa~1060hPa

产品性能：

1．整机

1.1  监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动

（FM）；

1.2 采用一体化台车和集成式探头槽设计，3600无限制旋转无线探头并可随意安放；

1.3  21.5英寸医用带触摸屏一体机，CPU: 3965U处理器；内存：4GB；硬盘：固态硬盘，120G；同时支持全触摸屏和键盘输入操作；

1.4 无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚；

1.5 多床位监护：一套工作站标配同时监护4床单胎孕妇；最多可同时配置15个无线探头，无线监护8个孕妇，最大化节约医疗空间；

1.6 具有监护计时提醒功能，10、20、30、40、50、60分钟可选；

1.7 配备专家分析功能，支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准

1.8 配置产时胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议；

1.9 符合国际标准的三级声光自动胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节；

1.10  SOV（信号重合）报警功能。

1.11 具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段诊断、打印；

1.12 回放功能：支持自动播放CTG，可回放24小时CTG和

母亲生命体征趋势；

1.13掉电保护功能：每分钟自动暂存；

1.14具有查找探头功能，探头在有效距离内发出蜂鸣音；

1.15提供HL7标准接口，可使工作站与医院HIS/EMR进行数据交换，促进医院信息化发展。

2．显示：

2.1  21.5英寸医用彩色触摸屏；

2.2中文/英文操作界面，界面简洁，易学易用；

2.3胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）；

2.4监护曲线：胎心率（FHR）曲线，宫缩压力（TOCO）曲线，自动胎动（AFM）曲线；

3．无线探头：

3.1全新探头外观设计，更符合人机工程学原理；

3.2新式探头防水设计: IPX8防水等级，支持水中分娩；

3.3  胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定超声工作频率：1MHz 超声波束声强：Iob<1 mW/cm2胎心率范围：50~240bpm 分辨率: 1bpm

3.4 宫缩压力：无凸点探头设计，0-100相对单位，分辨率：1%

3.5 胎动：自动胎动检测，曲线或黑块显示；

3.6 胎心、宫缩探头任意配置；

3.6 支持单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置；

3.7 无线探头工作距离≥20m，满足临床科室使用需求；

3.9 无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时 使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次；

3.10  一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；

3.11 无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名；

3.12 无线工作频段：2.4GHz 无线WIFI频段。

4．打印：

4.1支持A4/B5等纸型

4.2能打印多种报告，包括支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告和三类图形评估报告等多种报告系统；

5．可扩展性：

5.1工作站的扩展性强，可将理邦胎监以无线wifi的方式接入，实现数据的统一管理；

5.2一套工作站采用无线探头+理邦胎监混合应用最多可监护16床。

配置清单

1	工作站台车	1台

2	21.5寸医用触摸屏一体机	1台

3	鼠标	1个

4	键盘	1个

5	鼠标托盘	1个

6	储物筐	1个

7	无线胎心探头	8个

8	无线宫缩压力探头	6个

9	耦合剂	4瓶

10	绑带	12根

11	电源线	1根

12	接地线	1根

13	打印机	1台

14	中文用户文件组件包（合格证，保修卡，装箱单，说明书，速查卡，用户验收单、三证文件各1）	1套

质保：3年

- 四、病人监护仪参数（有创血压监测）

- 1.★产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，通过国家III类注册；

- 2.产品设计使用年限≥10年；

- 3.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥2个；

- 4.≥10英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1280×800像素；

- 5.具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面；

- 6.可充电锂电池，持续供电＞4小时；

- 7.配置≥2个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备；

- 8.具备待机模式、夜间模式、体外循环模式、隐私模式、插管模式；

- 9.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、新生儿窒息唤醒等参数模块；

- 10.支持3/5导心电，可升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

- 11.★具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍，根据心律失常分析结果在每个心拍上进行标注；

- 12.支持≥27种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警；

- 13.可配12导心电静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告；

- 14.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值， QT/QTc监护适用于成人、小儿和新生儿病人；

- 15.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿；

- 16.★具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV，灵敏度变化范围±5%；

- 17.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db；

- 18.★具有心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期长度之差的均方根值、RR间期趋势图，用于评价心脏自主神经的活动性，具有重要临床价值；

- 19.★可选配Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）；

- 20.无创血压适用于成人，小儿和新生儿；

- 21.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式；

- 22.可升级脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能（EWS））等软件功能；

- 23.支持≥240小时趋势表数据和趋势图存储和回顾；

- 24.支持≥3500组NIBP血压列表数据存储与回顾功能；

- 25.支持≥2500组报警事件的存储与回顾功能；

- 26.支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能；

- 配置清单

- 监护仪主机   1

- 心电电极片   1

- 心电导联线   1

- 血压袖套     1

- 体温探头     1

- 血氧探头     1

- 说明书       1

- 快速操作指南 1

- 国标电源线   1

- 保修卡       1

- 仪器验收单   1

- 五、血液透析设备参数（双泵）

（一）技术参数

概述：

外形尺寸： 161H*43W*46D(cm) ；基座 51W*74D(cm)

屏幕： 15 英寸触控显示屏

供电：AC 220V±10%

供水: 压力范围： 1-7bar；温度范围 ：5 ~30 ℃

透析液回路部分：

透析液流速 ：300~700mL/min

透析液温度 ：33.0~40.0°C

脱水速度：0.00; 0.10~4.00L/h

脱水精度： ±30 mL/h 或±0.1%

漏血检测器：光学检测 ，精度：0.3mL 血液/1L 透析液

透析液浓度：测量范围： 10.0~20.0mS/cm

碳酸氢盐浓度：测量范围 ：2.00~8.00mS/cm

置换液回路部分：

置换液流速：

0.00 ，0.10~18.00L/h（在线 HDF）

0.00 ，0.10~30.00L/h（在线 HF）

体外循环部分：

动脉血泵：40~600mL/min

肝素泵：0.0~9.9mL/h

空气监测器：0.02mL（普通气泡） 0.0003mL（微泡：血液/空气混合物）

动脉压力 ：-300~ +500mmHg

静脉压力 ：-300~ +500mmHg

（二）功能配置

标准配置

- 1.支持血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF 和

- On-line HF 的治疗模式。

2.采用复式泵加脱水泵的平衡与脱水控制系统。

3. 15 英寸彩色液晶显示器 ，触摸屏操作 ，可旋转 ，全中文操作系统。

4.  360°可视四种颜色报警指示灯。

5. 具有双透析液过滤器组件 ，置换液和透析液都经过双重

过滤。

6. 具有监测泵前动脉压、透析器血液入口压、静脉压、跨膜压的功能。

7.具有肝素泵 ，可设定快速注入 ，兼容不同规格注射器。

8.光电式红绿双色漏血检测功能。

9.具有八合一组件，包括 2 个气泡检测器、2 个血液判别器、2 个管路检测器、1 个静脉夹和 1 个动脉夹。

10. 具有个性化治疗曲线 ，包括透析液浓度、碳酸氢盐浓度和超滤曲线。

11. 先吸 B 液后吸 A 液 ，透析液浓度和 B 液浓度可单独监测并控制。

12. 具有预冲液联机排放功能。

13.  支持治疗结束后透析器和体外循环回路一键排液功能。

14. 具备药液消毒和热消毒 ，消毒脱钙可一体化完成。

15. 在线生产置换液 ，支持在线的预冲、回血与定容补液 ，置换液口可在线联机消毒。

16. 在泵和电磁阀上配置专门的电极 ，进行动作监视。

17. 标准配置后备电池组件 ，支持血泵运转和安全监测。

18. 具备红外人体感应装置。

19. 标准配备 D-FAS 全自动透析系统。

20. 标准配备 B 干粉筒支架组件。

21. 标准配备通讯组件（网口）。

22. 标准配备泵前动脉壶、 DI 壶和静脉壶液面电动调节功能。

23. 具备透析液回路配管监视功能。

24. 可监测所有的零部件的使用时间 ，在零部件磨损到期后发出更换提醒。

25. 具有补液比率功能 ，补液速度随血液流速按比例自动调整。

26. 具有透析液流速随血流速按比例自动调整功能。

27. 置换液流速与 TMP 可以联动调节。

主要选配件

1. BVM 双通道血容计组件。

2. BPM 在线血压监测组件。

3. DDM 在线清除率监测组件。

4. 浓缩液集中供给接口（A1/A2）。

附加配置清单：

- 双摇豪华床        5张

- 移动多功能桌      5张

- 质保：2年

- 防辐射服

品名：防辐射衣（半袖双面衣）

规格：S：900*600  M：1000*600  L：1100*600

铅当量:前身0.5mmpb， 后身，袖子0.25mmpb

主要材质：里面由分布均匀的复合橡塑防护材料组成，延长使用寿命，减少售后可能性，以确保人员穿着舒适柔软，无异味。

表面材料：采用防水指数高，并对人体皮肤无毒无害PU透明涂层牛津纺面料，结实耐用。有数十种颜色可供选择，包括纯色、花格以及菱形格等，以便人员区分。

适用范围：120kv管电压

制作工艺：接缝处要缝制牢固，做工精细

配件：腰带

功能：X射线防护及其它射线防护

品名：防辐射裙

规格：S：900*600  M：1000*600  L：1100*600

铅当量：0.5mmpb

主要材质：里面由分布均匀的复合橡塑防护材料组成，延长使用寿命，减少售后可能性，以确保人员穿着舒适柔软，无异味。

表面材料：采用防水指数高，并对人体皮肤无毒无害PU透明涂层牛津纺面料，结实耐用。有数十种颜色可供选择，包括纯色、花格以及菱形格等，以便人员区分。

适用范围：120kv管电压

制作工艺：接缝处要缝制牢固，做工精细

型号：KX-5A

功能：X射线防护及其它射线防护

品名：防辐射围领

规格：一体异型

铅当量：0.5mmpb

主要材质：里面由分布均匀的复合橡塑防护材料组成，延长使用寿命，减少售后可能性，以确保人员穿着舒适柔软，无异味。

表面材料：采用防水指数高，并对人体皮肤无毒无害PU透明涂层牛津纺面料，结实耐用。有数十种颜色可供选择，包括纯色、花格以及菱形格等，以便人员区分。

适用范围：120kv管电压

制作工艺：接缝处要缝制牢固，做工精细

功能：X射线防护及其它射线防护

品名：防辐射帽

规格：通用型

铅当量：0.5mmpb

主要材质：里面由分布均匀的复合橡塑防护材料组成，延长使用寿命，减少售后可能性，以确保人员穿着舒适柔软，无异味。

表面材料：采用防水指数高，并对人体皮肤无毒无害PU透明涂层牛津纺面料，结实耐用。有数十种颜色可供选择，包括纯色、花格以及菱形格等，以便人员区分。

适用范围：120kv管电压

制作工艺：接缝处要缝制牢固，做工精细

功能：X射线防护及其它射线防护

品名：医用射线防护眼镜

规格：通用型

铅当量：0.5mmpb

材质：主要是PC材质、铅玻璃，含铅材料高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，防护性能好

适用范围：120kv管电压

制作工艺：接缝处要缝制牢固，做工精细

功能：X射线防护及其它射线防护

配置清单：

半袖双面铅衣 S：900*600紫色2套

M：1000*600蓝色2套（一套连体，一套分体）

L：1100*600蓝色2套

防辐射裙     M：1000*600     3张

L：1100*600     3张

防辐射围领       6张

防辐射帽         6个

医用射线防护眼镜 6副

使用年限： 5年

- 质保期：1年

- 平车参数

- 1.规格：床板长1930mm，床板宽 640mm，高低升降 450 ~840mm，背 部倾斜 0 ~ 75°；

- 2.安全工作载荷：200KG；

- 3.背部升降系统：通过静音气弹簧 控制背部床板的倾斜角度；

- 4.高低升降系统：摇动摇把带动金属螺杆转动从而调节床板升降高度。当摇把不使用的时候，可以将摇把折叠起来

- 5.床板：PP 树脂，强度高，不变形，方便清洁；

- 6.框架：采用优质低碳钢材，通过机器人焊接而成，结实稳固；

- 7.护栏板：PP树脂成型两侧护栏板，高度 300mm，通过红色开关控制护栏升降，护栏两侧各带一个静音气弹簧，使用时更平稳畅顺。

- 8.脚轮：采用直径125mm的中控静音脚轮，通过脚踏后轮两侧中控刹车杆，可以同时将转移车安全刹定。

- 9.独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时， 即“直行”状态；克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。

- 10.床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承重 10Kg。

- 11.床头两边配有输液架插孔，可差输液架。

- 12.床头配有氧气瓶支架，可以安放氧气瓶。

- 13.床垫：采用 5cm 厚度高密度海绵，面料使用防水牛津布，装有拉链，方便拆洗。"

- 八、轮椅参数

- 1.轮椅尺寸:108*62*90cm(长x宽x高)

- 2.座宽:45cm

- 3.座高:49cm

- 4.座深:42cm

- 5.靠背高:40cm

- 6.净重:14KG

- 7.毛重:16KG

- 8.前轮:7寸

- 9.后轮:24寸

- 10.承重:100kg

- 11.包装尺寸:81*26*90cm

- 基础配置

- 1.钢质焊接车架，表面喷涂处理，双交叉管支撑;

- 2.透气布座背垫，中间夹层有高密度海绵和双层帆布缝合而成，透气性好，乘坐舒适;

- 3.采用阶梯扶手设计，扶手可后掀，可快速拆卸，快速卡销固定，使用简单，方便;

- 4.加宽ABS护板，有效阻挡衣裙滑落;

- 5.高品质PU扶手垫，给肘部舒适的支撑:

- 6.可拆腿设计，拉销定位，安全可靠，脚踏板可上下调节，外旋180°无死角;

- 7.前轮7寸PVC轮，加厚金属前叉:

- 8.后轮采用双轴承花鼓，钢丝轮36根45#钢辐条，铝合金轮圈，PU外胎，塑料手扶圈，美观大方:

- 9.轮椅配加长手刹杆，线刹、手刹双重刹车系统，使用省力，安全可靠。

- 儿童洗胃机参数

- 特点：

- 1.自动洗胃机由压力泵（气泵）、控制管路、控制电路、机箱等组成；

- 2.洗胃机采用压力传感器和计算机单板机控制, 实时动态参数液晶显示，实现了洗胃的自动化；

3.液晶屏自动显示洗胃压力、进出液量、洗胃状态和洗胃次数；

4.进入洗胃状态后自动记录洗胃次数，且当洗胃次数达到设定的洗胃次数时自动停机；

5.大通径管路进出，确保不会堵塞；

6.设有紧急出胃功能，当洗胃出现进多出少时，可按此键吸出多余污液；

7.进、出胃压力、液量可根据不同的患者需要任意设置；

8.全塑外壳，美观大方；

9.压力绝对值在47kPa～67kPa范围中；

10.工作环境：温度:+5℃～+40℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa～106KPa；

11.洗胃机按防电击类型及程度分类为Ⅰ类设备B型应用部分，运行模式为连续运行，IPX0、非AP型或APG型普通设备；

12.产品符合GB9706.1、YY0505相关要求。

技术指标：

- 电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

- 2.输入功率：≤140VA；

3.工作噪音：≤65dB(A)；

4.进胃压力设置：≤0.03MPa；

5.出胃压力设置：≥-0.035MPa；

6.进胃液量设置：≤250ml/次；

7.出胃液量设置：≤300ml/次；

8.进出胃时间：≤30s/次。

- 十、多频振动排痰机参数

1.电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：150VA；

2.输出方式：单路输出，适用于成人；

3.显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，按键式操作；

※4. 软轴轴心:

a) .长度：1800mm;

b）.成人传动轴直径：6mm;

c) .钢质可插拔软轴（专利证号：ZL2018 2 1084582.6），便于清洁、消毒与更换；

d) .成人动力头外径尺寸： 65mm；

※5.即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续） 工作，不需要关闭电源及操作；

※6.反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著；

7.振幅：叩击头振幅不大于7mm;

8.噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A) ，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰；

9.传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成；

10.动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器；

11.工作模式： 自动模式：设备按照设定工作模式（四挡自动模式）的振动频率工作；

手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作；

12.定时功能：手动模式设置范围1min～60min可调，步进值1min；

自动模式分四档： 5min、10min、15min和20min；

13.频率范围：手动模式 成人10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步进值1Hz；自动模式P1、P2、P3、P4;

14.自动模式（四种）：

P1模式10Hz(10s)-15Hz(60s)-20Hz(120s)-15Hz(60s)-10Hz(10s)，适合体质较弱或需重点护理病人；

P2模式10Hz(20s)-20Hz(60s)-25Hz(120s)-20Hz(60s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；

P3模式10Hz(20s)-20Hz(30s)-25Hz(180s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；

P4模10Hz(20s)-20Hz(30s)--25Hz(40s)--30Hz(60s)--25Hz(40s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质强壮病人；

15.成人型叩击头（共5个）：由ABS工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成；

① 圆形橡胶叩击头：直径ф130mm*1；

② 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф90mm*1；

③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф78mm*1；

④ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф68mm*1；

⑤ 轭状聚氨酯海绵面叩击头：长215mm，宽80mm，高

85mm*1；

16.工作完成提示功能：设定工作时间结束，有声音提示；

17.记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

※18.通过医疗机构EMC检测；

- 外形尺寸：便携式可拆分（长*宽*高）长492mm×宽406mm×高150mm，主机重量：≤10.5Kg；

- 十一、血气分析仪参数

1 ,.实 测 参 数 ：pH、p02、pCO2,Na+、K+、Ca2+、CI-、Lac、Hct等9项实测参数。

2.计 算 参 数 ：Ch+,cHC3-(P),cBase(B),&Base(B,ox),cBase(Ecf),cBase(Ecf,ox),cHC03-(P,st),ctCO2(P),ctC02(B),

cCa2+(7.40),AnionGap(K+),Anion  Gap,ct02,s02,ctHb,p02(A),p02(a/A),p02(A-a),Po2(a)/Fo21,RI 等20项计算参数。

3.方法学：电流、电位和电导微电极技术。

4.进样方式：自动吸样，进样针自动清洁。

5.★样本体积：全参数检测70μl。

6.★检测时间：80秒或不带乳酸70秒。

7.定标设置：2点定标：默认8小时执行一次，2点定标可手动设置。

8.★规格/测试数：多种规格测试卡，根据科室需要自由选择，带乳酸或不带乳酸。包括25人份、50人份、100人份、 200人份、300人份。

9.★耗材效期：测试卡货架期120天，测试卡上机效期30天和60天(带乳酸30天),试剂包货架期155天，上机效

期最长60天。

10.★待机模式设置：客户可根据使用情况随时将分析仪设置为Standby 模式进入休眠，减少试剂包消耗费用。

11.实时操作视频导引：操作步骤实时屏幕动画导引，用户

只需跟随屏幕动画即可规范完成分析操作。

12.质控：支持外部质控品，自动记录质控数据，自动生成质控图。

13.屏幕、接口与条形码扫描：8.4英寸彩色触摸液晶显示屏、 WindowsXP 操作系统、以太网端口和3个USB 接口，可外

接键盘和外接条形码扫描器及打印机。

14.耗材储存：常温2-25°C 储存(乳酸测试卡2-8°C)。

15.数据储存与网络连接：患者检测结果：500,手动质控结果：500,2点定标结果：500,事件记录：15000,用户ID: 无限定，数据U 盘下载。有单向、双向连接外部Lis  软件或网络的能力。

16.耗材类别与更换：只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作。

十二、骨科专用电钻参数

- 1.可整机高温高压消毒，耐 135℃高温

- 2.采用进口电机

- 3.转速有 650 转／分，900 转/分两款，定制款 1500 转/分

- 4.扭矩 3.3 牛顿·米；

- 5.钻夹头夹持口径 0.1-8mm,可接不同厂家接口。

- 6.空心通孔直径 4.0㎜

- 7.使用免消毒电池

- 8.电池电压 14.4V ；1800mAh；

- 9.充电器输入电压交流 100V～250V 50/60HZ

- 10.铝合金外壳；

- 11.噪声≤40dB；

- 12.温升≤25℃；

- 13.通过 CE 认证

14.通过 13485 认证

十三、低温等离子系统参数

1.用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血

2.系统包含主机、脚踏、电源线，连接线长度≥3m，脚踏线长度≥4.5m

3.电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz

4.工作频率：100KHz

5.△输出功率≤330W

6.抗电击保护类型：I类设备。抗电休克保护程度：BF型

7.工作温度：40-70℃

8.具有ABLATE（消融切割）、COAG（凝固止血）两种工作模式，等离子消融切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调

9.主机具备自动保护装置：主机内部的专利电路系统能够连

续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作

10.智能识别、简易化：设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小

11.△发明专利：具备等离子体技术的发明专利（非实用型专利、非外观专利）

12.具备CE证书和FDA证书

13.主机尺寸：高度13CM 宽度39CM 长度40CM

14.故障报警提示功能；

15.输出正常提示功能，主机音量大小可调节

16.等离子主机可满足，脊柱椎间孔镜手术、关节镜手术、经皮穿刺消融手术使用，同时配有相关手术耗材。

配置清单：

1.等离子手术设备  1个

2.等离子刀头 1个

3.脚踏 1个

- 内窥镜手术动力系统参数

1.整体要求

适用于外科手术中对人体骨组织或软组织的切除、刨削、磨削等操作处理。

2、主机

2.1.★液晶屏显示，输入功率≥200VA。

2.2.微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调。

2.3.具有手柄/刀具自动识别功能；

2.4.动力采用脚踏式控制，刨削采用脚踏或手柄按键控制方式；

2.5.≥两个输出接口，可插磨钻手柄、刨削手柄、一体式刨削刀具、脚踏接口

2.6.蠕动泵，蠕动泵流量范围0-70ML\min，可设置，流量设置允许差为正负10（选配蠕动泵）

3.脚踏

3.1.脚踏金属底座，更稳固，更耐用，防滑、防侧翻，无极调速；

3.2.IPX8防水等级。

3.3.线缆≥3m

3.4.重量1Kg

4.刨削手柄

4.1.分体式刨削手柄，避免因与刨刀共用抽吸通道带来清洁不彻底造成交叉污染的风险，并能延长手柄使用寿命

4.2.手柄有带手控或不带手控，多种方式可供临床选择

4.3.刨削手柄和刀具连接部位锁止可靠，插入轻松自如、拆卸方便

4.4.手柄直径18mm，重量90g（不含线缆）

4.5.单向旋转转头转速3000-13000r/min，往复旋转刀头转速500-6000 r/min，正常工作条件下噪音≤65dB

4.6.可高温高压灭菌。

5.通用磨钻手柄（TMBA）

5.1.通用磨钻手柄转速20000-70000 r/min，正常工作条件

下噪音≤75dB

5.2.电机最大输出功率100W，

5.3.外径15mm，主体长度70mm，重量：75g（不含线缆）。

5.4.手柄输出的径向圆跳动≤0.08mm

5.5.刀具和夹头之间的轴向窜动量≤0.5mm

5.6.手柄内注水水冷结构可。

5.7.可高温灭菌。

6.通用磨钻手柄（TMBB）

6.1.通用磨钻手柄转速20000-60000 r/min，正常工作条件下噪音≤75dB

6.2.电机最大输出功率100W，

6.3、外径18mm，主体长度80mm，重量：125g（不含线缆）。

6.4、手柄输出的径向圆跳动≤0.08mm

6.5.刀具和夹头之间的轴向窜动量≤0.5mm

6.6.手柄内注水水冷结构可。

6.7.可高温灭菌。

- 配置清单：

- 1.动力主机_DL-PA     1个

- 2.脚踏开关           1个

- 3.通用磨钻手柄 TMBB  1个

- 4.刨刀               5个

- 5.磨头               5个

- 十五、半月板基础工具参数

- 游离体钳：直型，头宽4mm，长128mm，最大张开幅度38°3把

- 直型鸭嘴状篮钳：鸭嘴状，直型，Φ3.2mm×123mm，最大

- 张开幅度33°3把

3.左弯鸭嘴状篮钳：左弯45°，Φ3.2mm×123mm，最大张开幅度33°1把

4.右弯鸭嘴状篮钳：右弯45°，Φ3.2mm×123mm，最大张开幅度33°1把

5.半月板探沟：90°勾状，17°上弯，长139mm  5把

6.45°半月板锉：曲面锉，45°，杆长112mm 1把

- 碳纤维多功能手术台参数

电动手术台：

一）产品优势及特点：

1.采用电动液压传动结构，使床体摆放更精确，运动速度更均匀、平稳，性能可靠，经久耐用。

2.床板：由头板、背板、坐板及可分开式脚板等五部分组成。升降、平移、头足倾斜、左右倾斜、坐板、背板上下折角等动作操作均由独立的动力系统驱动。

3.手术床可设置双向手术体位模式, 即标准摸式和反向模式(头脚换向)。

4.台面升降采用滚针轴承滚动辅助的精密导向系统，该系统稳定、耐用性强且不会造成台面晃动。

5.床面板为碳素纤维材料制作，电动水平移动行程为300mm，给C型臂提供精确和方便的定位空间，无需移动病人可进行X光透视。

6.床垫：由密封度高、质地柔软的整体海绵制成。自然塑型，具有记忆恢复功能,减少局部压强。无缝隙，防水、易清洗，防静电，可拆卸。

7.台面空载最高位置水平状态时，取下头板和所有配套件后，纵向摆动量不大于15mm,横向摆动量不大于10mm，水平侧向摆动量不大于18mm。

8.整台及附件采用优质镍铬不锈钢材料，使用多年不生锈，附件不易损坏。

9.底座304不锈钢外罩并做“提醒线条”抛光工艺处理，有防刺眼处理，减轻医护人员的眼睛疲劳，方便清洁消毒。

10.有两套独立电子操作系统，一套为遥控器控制，另一套为手术床床体备用操作控制面板系统，二套系统独立运行，确保手术床使用可靠。

11.高精度的直线导轨，保证手术床运行平稳。

12.手术台固定方式采用电磁刹车，并配置一键急停。直径100 mm的大尺寸脚轮，显著地改善了手术床的稳定性和可移动性能，中央锁定机构确保手术床牢固极其牢靠，同时不额外占用床下空间。

13.具有一键式屈曲位、反屈曲位以及水平复位功能。

14.高性能充电电池，电池充满可满足50~80次手术需要，确保手术床在无电源状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。

二）技术参数：

1.床面板尺寸 ：长≥2120mm宽≥590mm

2.升降范围：660mm～1000mm ±20mm  行程340±20 mm（电动）

3.头板角度：  上折≥30°±2°，

下折≥90°±2°（手动）

- 背板角度：  上折≥65°±2°，

- 下折≥35°±2°（电动）

- 腿部段角度：上折≥28°±2°，

- 下折≥90°±2°（手动）

6.腿部段（2片式，张开角度）：0°～180°（手动）

7.横转角度（左右倾）：左倾≥22°±2°， 右倾≥22°±2°（电动）

8.纵转角度（前后倾）：前倾≥25°±2°， 后倾≥25°±2°（电动）

9.台面平移≥300mm±20 mm （电动）

骨科牵引架技术参数：

整体升降高度  随手术床升降

延伸杆外展    ≥180°

延伸杆长度   1400mm

牵引器水平位移

≥1200mm

牵引器垂直位移   ≥380mm

牵引器水平旋转角度360°

牵引器竖向旋转角度360°

牵引鞋转动角度 360°

牵引行程    ≥190mm

腿托位移   ≥1200mm

侧卧位支架升降≥120mm

会阴抵柱长度 ≥220mm

- 会阴抵柱外径 ≥100mm

- 血管内超声诊断系统参数

- 一）设备参数（硬件）

- 1.1	多功能介入超声诊断平台，支持≤9MHz且≥55MHz机械旋转式超声导管技术，可用于冠状动脉和心腔内介入治疗。

- *1.2	触摸屏式控制面板，可以显示所有按钮，避免污物流入按键缝隙造成控制界面污染及电子故障。

- 1.3	配备光电鼠标，通过鼠标进行操作，描绘图像，符合用户习惯。可以通过鼠标滚轮在不同的Frame之间切换。

- 1.4	内置高速硬盘和专用可移动硬盘，可存储足够的病人数据。

- 1.5	存储方式多样，可以将图像以DICOM 3.0的格式存储于CD,DVD、移动硬盘，并可以上传至网络。

- 1.6	19英寸高分辨率彩色LCD显示器，(含内置式麦克风、扬声器)

- 1.7	系统处理器：双CPU分布式系统，采集处理器Celeron 2GHz，显像处理器Intel Core i5-4590S 3.0GHz

- 1.8	专业热敏黑白打印机

- 1.9	驱动马达兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离。自动回撤，回撤速度有0.5mm/s和1mm/s两种模式，自动回撤距离不低于10cm，最大采集数约6000帧图像。

- 手动回撤，最大采集数为6800帧图像

- 1.10	壁挂式系统

- 二）设备参数（软件）

- 2.1	具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件，该功能可通过计算机图像分析功能自动检测和识别截面管腔和血管边界。

- 2.2	具有图像动态回顾功能，反复播放当前位置前后一定帧数范围的图像，组成动态影像，以清晰确定血管腔及血流边界；帧数范围可在3-15范围内调节。

- 2.3	具有双图功能：主显示屏上同时显示来自同一回撤不同帧的两幅截面图像。 通过双图，可以查看血管的多个部分，并比较远端和近端图像及病变，它还可以自动显示图像之间的距离。

- 2.4	根据数据处理控件,提供图像处理以帮助除去图像中因血细胞移动反射而形成的“血斑”，使图像更清晰。

- 2.5	书签：可在任意位置添加书签，数量不限，便于记录并快速查看书签图像。

- 2.6	书签缩略图：将书签的帧的缩略图显示在截面视图之下，允许您快速地识别并导航到加书签的帧，同时显示相应的截面图像。

- 2.7	自动书签距离测量：可自动测量书签间距离、当前位置到各书签的距离或者当前位置到参考位置的距离

- 2.8	注释:可在图像中任意位置添加注释，注释可自定义，可保存或修改。

- 2.9	长轴标尺：长轴图像下显示距离标尺，以便于进行测量。

- *2.10	对于图像的任意帧在主机上可以进行多次面积和距离测量：可进行≥3次面积测量和≥9次距离测量。

- 2.11	可提供图像直接以 Windows 兼容的.wmv 视频输出格

- 式及PNG或者JPG格式的静态图片。

- 2.12	DICOM 3.0格式病例存档，并提供五种压缩格式：无压缩格式、 JEPG Lossless格式 和JEPG HIGH QUALITY格式、JPEG MED QUALITY格式和JPEG LOW QUALITY格式

- 2.13	图像降噪模式：具备图像降噪选择模式，可以有效降低图像噪声信号，提高图像分辨率

- 2.14	管腔暗度调节模式：具备管腔暗度调节选择模式，通过管腔暗度调节，可以有效得分辨出血液与其他组织。

- 2.15	长轴标签功能：开启该功能后，长轴远端和近端自动标记，利于术中快速识别

- 2.16	病例转换功能：主机上任意病例转换为Demo Case，并可对ID及名字等进行编辑

- 2.17	界面扁平化：功能键扁平化设置，快速直接访问/切换软件功能

- 三）超声导管参数

- *3.1	用于冠脉血管的超声导管：

- 具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率≥60MHz。 最

- 大外廓≤3.15F，可兼容5F指引导管。

- *3.2	用于心腔内的超声导管：

- 工作频率≤9MHz，可以探测心脏腔内各组织成分的形态、比重和质地。

- 四）配置清单

- 壁挂式安装附件套装   1套

- 图像显示屏           1部

- 采集处理器           1台

- 显像处理器           1台

- 驱动马达             1台

- 内置硬盘             1台

- 触摸屏式控制面板     1台

- 鼠标                 1台

- 打印机               1台

- 附件盒               1盒

- AC电源隔离转换器    1台

- 使用期限：10年

- 质保期：2年

十八、医用控温仪参数

1.★制冷加热工作原理：半导体制冷技术。

2.具有降温和升温双重功能。

3.输出控制方式：2 进 2 出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。

4.支持体腔、体表温度测量

5.体温测量范围：0.1℃-49.9℃ , 分辨率为 0.1℃

6.▲体温测量精度：在 28.0-43.0℃范围内±0.2℃

7.水温测量范围：0.1℃-49.9℃ , 分辨率为 0.1℃

8.▲水温测量精度：在 28.0-43.0℃范围内， ±0.1℃

9.水温控制范围：4℃-40.8℃

10.水温控制精度： ±0.3℃

11.支持水温实时动态显示。

12.有预冷/预热内置双层隔离水箱, 容量≥6L。

13.▲空载升温速率：循环液体变化区间在 30-38℃时，升温速率应≥6.3℃/min

14.空载降温速率：循环液体变化区间在 25-17℃时≥1.7℃/min

15.▲将水温从 20℃加热至 37℃,加热时间≤3min。

16.关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。

17.水毯材质：TPU 聚氨酯材质，蜂窝状设计，降温快且均匀。

18.水毯表面均匀性≤1℃。

19.固化程序：内置 10 个常用固化程序, 支持自定义，方便紧急时使用。

20.趋势图：具有体温，水温两条曲线实时显示，参数信息一目了然。

21.≥200 小时温度趋势存储与回顾。

22.≥200 条报警事件回顾。

23.≥4.0 英寸 LCD 液晶显示屏，全中文菜单操作，清晰直观。

24.支持掉电存储功能。

25.支持掉探头脱落报警。

26.具有四重温度保护功能（2 路软件保护，2 路硬件保护）。

27.要求内置收纳仓（不是外挂储物篮），不占空间，方便毯帽的收纳管理。

28.工作噪声≤55dB（A)