云之龙咨询集团有限公司

公开招标文件

（全流程电子化采购）

项目名称：关节镜等离子系统、射频控温热凝器等

一批设备采购项目

项目编号：GGZC2024-G1-990589-YZLZ

采 购 人： 贵港市中西医结合骨科医院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2024年  月  日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	61

第四章  评标方法及评标标准	81

第五章  拟签订的合同文本	91

第六章　投标文件格式	113

# 第一章 招标公告

项目概况

关节镜等离子系统、射频控温热凝器等一批设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年12月  日9时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2024-G1-990589-YZLZ

项目名称：关节镜等离子系统、射频控温热凝器等一批设备采购项目

预算总金额（元）：5600000.00

采购需求：

标的一名称：医疗设备1批-1分标

数量：1

预算金额（元）：1677000.00

简要技术需求：1、关节镜等离子系统1台，工作温度：设备作用在组织上的温度为40-70°C；2、关节镜动力系统1台，手柄转速：手柄的预置空载转速分档可调，正转、反转、往复转调节范围为0-12000r/min, 区间调节范围：500r/min；3、射频控温热凝器1台，电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能；4、双介质脊柱内镜手术系统1台，灭菌方式：可高温高压灭菌，配专用消毒盒。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（元）：1677000.00

合同履约期限：自签订合同之日起30个日历日内安装调试完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标的二名称：医疗设备1批-2分标

数量：1

预算金额（元）：1973000.00

简要技术需求：1、骨科手术床1张，腿板为分腿式设计，外展≥90°，下折≥90°，上翘≥15°，同时配备可拆卸式结构；2、骨科牵引床5张，外形规格：≥长2100×宽900×高520mm（高度要求不含床垫厚度）；3、病人监护仪5台，≥12英寸彩色LED背光液晶屏，电容触控屏，屏幕分辨率≥800*600；4、足踝外科摆锯1台......31、电热鼓风干燥箱1台，外形尺寸：≥900×880×890mm。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（元）：1973000.00

合同履约期限：自签订合同之日起30个日历日内安装调试完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标的三名称：医疗设备1批-3分标

数量：1

预算金额（元）：1950000.00

简要技术需求：1、蒸汽发生器2台，额定工作电压：380V/50Hz；2、全自动清洗消

毒器1台，容积≥150L；3、超声清洗机1台，容积：内槽容积≥120L；4、全数字便携式彩色超声诊断系统2台，探头频率：具备宽频变频技术，变频≥4个；5、床旁彩色超声

机（带心脏探头）1台，监视器:≥15英寸 高清液晶显示器。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（元）：1950000.00

合同履约期限：自签订合同之日起30个日历日内安装调试完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证）。

三、获取招标文件

时间： 2024年  月  日起至2024年 月 日，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年12月  日上午9时00分（北京时间）

地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金

本项目投标保证金：无。

2. 网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/全国公共资源交易平台（广西·贵港）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.监督部门

名    称：贵港市财政局政府采购监督管理科

电    话：0775-4555290、0775-4564649

5.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6、评标方式：本项目采用远程异地评标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：贵港市中西医结合骨科医院

地    址：贵港市港北区建设路29号

项目联系人：罗健

联系方式：0775-4213112

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西贵港市港北区荷城路 1132 号华泰官邸1栋6楼

项目联系方式：0775-4565100、4569690

3.项目联系方式

项目联系人：甘建程、石宗艳

电　话：0775-4565100、4569690

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.本项目中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业。

1分标：

采购预算：人民币壹佰陆拾柒万柒仟元整（¥1677000.00）

最高限价：人民币壹佰陆拾柒万柒仟元整（¥1677000.00）

本项目的核心产品为下表的第 1 项产品

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节镜等离子系统 | 一、技术参数 1.切割消融模式：1-11档可调； ▲2.凝固止血模式：1-11档可调； 3.消融时间：1-9秒，可预设，自动响应工作； 4.等离子激发时间：180ns； 5.电磁辐射：设备工作时射频信号对其它设备的干扰≤-30dbm； 6.工作温度：设备作用在组织上的温度为40-70°C； 7.设备输出功率：≤400W； 8.设备工作频率：100KHz； 9.凝血最高功率≤65W； ▲10.加强绝缘：应用部分对网电源，耐压值不得低于4800V。 ▲11.单一条件患者漏电流：直流≤4uA,交流≤31uA。 二、设备性能要求 1.识别检测功能：设备具备自动检测功能，刀头自动识别、断开报警功能， 2.双区状态显示：设备分双模式双区显示，图形化界面，设备工作时，有对应状态变化(颜色提示)。 3.待机保护：附件未正确连接，设备处于待机状态，提示下一步操作； 4.工作声音提示：要求设备输出工作声音大小可调节，且在不同工作模式下工作声音不同，避免误操作； ▲5.界面显示及指示：显示屏≥7英寸触控；分辨率≥1024*600；像素16bit；使用寿命≥20000小时。要求主机各项功能、标识、状态均为图形化显示； 6.附件状态显示：附件连接主机有对应状态标识，能清晰显示连接正常或异常，具有文字提示医生操作说明； 7.附件连接检测：设备具有附件连接检测功能，实时检 测设备与附件是否正确连接，出现异常时，主机提供 声音报警提示和图面报警提示； 8.脚踏开关，进液防护等级≥IPX8能提供切割功率调整功能，连接器为金属材质； 9.误操作提示：误踩脚踏时、刀头短路、主机有声音和文字提示功能，以保证设备使用安全； ▲10.主机具备内镜保护功能，电极接触内镜发生短路时，瞬间停止输出，远离内镜时再次启动输出； ▲11.设备接口要求：设备能量输出接口和刀头连接器，需有高低压隔离设计，确保设备工作正常稳定。 三、临床使用范围要求： 1.适用于脊柱、关节、疼痛等微创手术中切割、消融、止血。 四、设备尺寸约415mm×400mm×140mm； 重量：≤6.5Kg | 台 | 1 |
| 2 | 关节镜动力系统 | ▲1.临床适用范围：配合无菌刀头，用于关节镜、脊柱内镜手术和(或)开放手术中，对人体骨组织和(或)软组织的钻削、磨削、刨削处理。 2.操作界面及操作按钮：全触摸屏，液晶屏显示装置显示清晰，触摸键控，可进行中英文切换功能。 3.三脚踏设计：脚踏拥有加和减速，定速启动、无极调速功能。 ▲4.双手柄参数记忆功能：具备两个手柄接口，两个手柄接口可同时接入手柄，可选择其中一支手柄运转输出。手柄A或手柄B在设置好创削及磨削参数后，下次使用即可直接选择。 ▲5.手柄转速：手柄的预置空载转速分档可调，正转、反转、往复转调节范围为0-12000r/min, 区间调节范围：500r/min。 ▲6.转速差值：当设置转速≥1000r/min 时，转速允差为空载转速设置值的±3.8%,当 设置转速≤1000r/min时，转速允差为空载转速设置值±35r/min。 ▲7.往复转值：手柄可实施正反交替旋转式往复动作，预置空载往复频率为：78次/min ±1次/min ▲8.负载转矩：手柄在0至额定负载转矩范围内转速都应不小于空载转速的99.5%。 9.负压吸引值：吸引通道流量：手柄的吸引，在-70kPa±10kPa 的负压状态下，吸引量≥580mL/min。 10.要求1个主机至少配3个手柄。 | 台 | 1 |
| 3 | 射频控温热凝器 | 一、性能指标及技术参数： 1.电阻抗模式：要求优于人体生物阻抗特性的30-2999欧姆宽频数据显示范围。 2.电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能； (1)电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00～10.0V； (2)电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00～10.00mA。 ▲3.射频治疗模式：具有单路应用、双极应用等功能模式；要求双极模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度，保证治疗的安全，可以同时治疗不同部位。连续射频模式：温度范围：30℃-95℃。 ▲4.脉冲射频模式： （1）高温脉冲射频温度：30～95℃； （2）高电压脉冲射频模式：20～99V； （3）脉宽脉冲射频模式：3～40ms。 5.电刺激定位脉冲频率范围1～200Hz，电脉冲宽度范围0.05～3mS。 6.测温范围：20℃～99℃； 7.连续射频时间设定0～10min； 脉冲射频时间设定0～30min。 ▲8.射频输出功率：50W 9.连续射频工作模式：正常模式、阶段跳跃和功率模式；脉冲射频工作：温度模式、电压模式和脉宽模式； 10.热凝工作频率：488KHZ±5KHZ。 二、性能要求： 1.要求全触摸屏模式：≥8英寸全触摸屏操控，要求配合飞梭旋钮操作； 2.工作显示界面：至少具有数字式、图示式两种； 3.负极片粘贴状态显示：要求能显示负极片粘贴是否良好。 4.具备常用参数储存功能：能够可存储至少5组常用电刺激和射频参数 ▲5.具有术前测试狗测试功能：测试狗可以对主机和电极测试，检测主机和电极状态是否良好，提前避免术中故障。 6.人工智能模式：要求设备可以根据自动检测并识别电极的连接数量和情况，智能选择进入单极、双极射频模式，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组。 7.系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。 8.射频控温软件要求带有一体化自动控制、数字和中文提示错误信息功能。 9.要求工作过程中温度可直接调节，无需停机。 10.自动工作模式(阶跃模式):要求可以预先设定要全部手术过程后，启动后自动操作。 三、手术射频电极技术要求： ▲1.至少配备两种手术电极，可高温高压手术电极及一次性射频消融电极； ▲2.要求一次性无菌包装套管针能够匹配手术电极。 | 台 | 1 |
| 4 | 双介质脊柱内镜手术系统 | 一、椎间盘镜参数要求 ▲1.配备椎间盘镜1支，视向角为25°±3°,视野角≥85°,镜头直径≤3mm,符合国家标准目镜口，视场中心角分辨力≥1.35 C/(°)； 2.有效景深范围：3～100mm； 3.灭菌方式：可高温高压灭菌，配专用消毒盒。 二、手术器械要求 1.定位针≥1支，直径约1.6mm, 长约305mm； 2.扩张管≥1套，8级，Φ4.8～22.8mm； 3.镜架≥3支，要求配套工作套管使用，固定内窥镜； ▲4.工作套管≥3支，直径要求包含20mm、22mm、24mm,可在通道内开展镜下融合等手术，凸轮锁紧，可上下调节； ▲5.神经剥离保护器≥1支，带锁，3.6mm, 钝性牵拉后固定保护神经，可固定于工作套管便于手术操作； 6.枪钳≥2把，开口≥15mm, 直径≥3mm, 含60°斜口≥1把，90°直口≥1把； 7.髓核钳≥5把，包括中号髓核钳≥2把，钳口3×8mm,含直头≥1把，上弯头≥1把；小号髓核钳≥2把，钳口4×6mm, 含直头≥1把，上弯头≥1把；特小号髓核钳1把，直头，钳口2×6mm； 8.曲线剪≥1把，弧形剪切刃口； 9.刮匙≥6把，直头、弯头、反头刮匙各至少2把，要求头部5×8mm/4×6mm两种规格，便于处理镜下组织； 10.球形探头≥2支，头部水滴状，Φ1.8mm，90°弯头，6mm/9mm 各1支； 11.神经钩≥1支，Φ1mm,90°圆头弯钩5mm； 12.神经牵引器≥2支，宽窄各1支，头部4×30mm/2×20mm,无刃口，钝性牵拉用； 13.神经解剖器≥2支，弯头90°,4×9mm1支，曲头120°,头部3×20mm 1支，无刃口，钝性剥离使用； 14.骨刀一字刃口≥1把； 15.长柄刀≥1把，单侧刃口，刀头尺寸4×20mm； 16.骨膜剥离器≥2个，侧面刃口5×8mm、4×6mm各1个，剥离黄韧带使用； 17.拉钩≥1把，手柄弯曲60°,头部7×15mm； 18.负压吸引器≥1套，头部带钩，扁形吸管，带针芯； 19.固定臂≥1套，软臂+硬臂组合，万向功能，可在任意位置锁紧固定； 20.偏体式斜口枪钳≥1把，钳杆与手柄弯曲偏离，钳头宽度≤2mm； ▲21.工作套管≥3支，异形，侧边有内窥镜通道，要求能够贴合放置内窥镜； ▲22.调整架≥1个，直径4.5mm, 带注水通道，可调整冲洗及视野高度； ▲23.扩张管≥1套，3级，直径7-16mm,长度120mm； ▲24.枪钳≥1把，开口≥18mm,60°斜口，直径≥4mm,隧道结构，可连续咬除骨块； ▲25.神经保护骨钻≥1支，直径≥8mm,工作长度≥200mm； 配推杆，推杆工作长度≥250mm； 26.器械消毒盒≥1套，便于器械摆放，整体消毒。 | 台 | 1 |

| 一、商务条款 |  |
| --- | --- |
| 报价要求 | 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用、税金、售后服务、技术培训、验收及其他所有费用。投标人须自行考虑完成项目所需的全部内容中产生的所有费用，合同实施阶段，采购人不再支付额任何费用。 |
| 合同签订日期 | 自中标通知书发出之日起25日内签订合同。 |
| 交付使用时间 | 自签订合同之日起30个日历日内安装调试完毕。 |
| 交付地点 | 贵港市中西医结合骨科医院指定地点 |
| ▲质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除技术参数要求中有特别说明外，质保期不得少于1年（自设备验收合格之日起算）。 |
| 验收标准 | 1、本项目完成后5个工作日内，中标供应商可向采购人提出验收申请。采购人将组织验收小组对中标的服务情况根据进行验收，验收完成后验收小组将出具验收报告。本项目验收委托云之龙咨询集团有限公司组织实施，由验收小组对照投标文件的技术参数要求核对检验，如不符合投标文件的技术参数要求的，按合同约定执行，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。本次项目首次验收代理服务费按预算金额的1.5%收取，由中标人在领取中标通知书前一次性向代理机构付清，供应商在报价时应考虑相关费用。 2、验收依据 按合同要求及国家标准进行验收。 3、验收标准 （1）所供产品的规格、数量、材质、颜色等符合采购文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求。 （2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 （3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 （4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件项目采购需求及采购合同约定的要求。 （5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 （6）采购文件采购项目采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 4、验收要求 ①验收活动开始前，中标人对货物作全面检查并对验收文件、过程文档进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。 ②首次验收不合格的，中标供应商在收到通知之日起5个工作日内整改后重新申请验收；若重新验收不合格的，则将被视为违约。项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。 ③因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由中标人承担。 5、供应商提供不符合公告规定的、招标文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 6、供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 7、采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。 8、未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。 |
| 售后服务及其他要求 | 1.送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护。 2.质保期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，否则须在采购人允许的迅速解决问题的期限后二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.每半年一次定期回访以及对设备维护。 4.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单。 5.协助采购人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求（如有），提供建设安装资料并作相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师安装并为使用人员进行现场培训。 6. 提供维护手册、维修手册、备件清单等随机材料。 7.提供7×24小时的技术支持服务。技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 |
| ▲付款方式、时间及条件 | 合同生效及项目组织实施后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款(在签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例)，全部货物安装调试完毕并通过验收后，由成交供应商提供正式发票和相关报账材料，采购人完善相关报账手续后6个月内支付合同款。（注：货款拨付时间以财政部门实际拨付为准。） |
| 产品运输包装要求 | 1、运输过程中可能出现的问题(包括保险、遗失、破损等)，由中标供应商负责，并由中标供应商承担此过程中的一切费用。确保产品按要求运送至采购人指定地点，并完成安装调试。 2、根据《财办库〔2020〕123号》关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知规定，供应商提供产品的商品包装若使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求；快递包装的封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |
| 管理体系要求 | 无 |
| 业绩要求 | 无 |
| （二）政策性加分条件 |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |
| （三）进口产品 |  |
| 进口产品 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。 |
| （四）其他要求 |  |
| 1.供应商在供货时必须提供所投标产品生产厂家或合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 2.投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。 3.投标人根据本项目招标文件要求，于投标文件中提供相应的“设备性能及配置、技术方案（可包含实施方案、培训方案、售后服务等）、业绩”等内容。 |  |

2分标：

采购预算：人民币壹佰玖拾柒万叁仟元整（¥1973000.00）

最高限价：人民币壹佰玖拾柒万叁仟元整（¥1973000.00）

本项目的核心产品为下表的第 1 项产品

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科手术床 | ▲1.要求通过EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰。 ▲2.手术台台面最低520mm，最高1020mm，升降行程≥500mm。 3.台面长度要求≥2050mm，宽度要求≥550mm，采用蝶形底座。 4.要求台面能够准确、快速定位于膝肘俯位、侧卧位、截石位、座椅位、仰卧位等多种体位。 5.要求手术台配备内置腰桥，腰桥升距≥120mm。 6.腿板为分腿式设计，外展≥90°，下折≥90°，上翘≥15°，同时配备可拆卸式结构。 7.头板腿板要求采用气弹簧，可实现头腿板互换。 ▲8.手术台承重≥250kg，要求能够满足不同体型患者进行手术。 9.要求手术台升降罩筒、导轨及配件等均为不锈钢材料。 10.要求整个台面可进行前、后平移，距离≥300mm,要求全体位C臂摄片无盲点。 11.手术台头板上折≥40°，下折≥90°，同时可拆卸方便其他设备的连接；背板上折≥90°，下折≥40°；台面左右倾≥20°，前后倾≥30°。 12.台面要求采用医用高透光材料，能够保证承重，适用于高清拍片和术中透视。 13.床垫要求采用记忆海绵垫，厚度≥60mm，具有良好的抗静电及减压作用，防止病人长时间手术导致褥疮产生。 14.要求手术台配充电电池，单次充电可满足30台或以上手术需要，并要求具有智能充电及电量不足提示功能。 15.要求手术台采用液压控制系统。 16.要求手术台采用双重控制方式，包括功能一致的有线手控制器和台柱控制面板，确保手术台在一套控制系统发生故障时，另一套仍可独立运行。 17.要求当手术台30秒无操作后，控制器自动锁定，避免医护人员误操控，保障手术的安全性。 ▲18.要求配备一键复位、一键屈曲、一键反屈曲功能。 19.手术台边轨具有安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面。 ▲20.要求配备电动刹车系统，能将手术台锁定及移动。 21.要求配置静音脚轮。 22.配置清单 序号; 配置; 数量及单位. 1; 手术台; 1台. 2; 海绵垫; 1套. 3; 搁臂架; 2个. 4; 腿托; 2个. 5; 肩托; 2个. 6; 方锁止器; 3个. 7; 圆锁止器; 2个. 8; 麻醉屏架; 1个. 9; 手控器; 1个. 10; 电源线; 1根. | 张 | 1 |
| 2 | 骨科牵引床 | 一、规格及材质要求： 1.外形规格：≥长2100×宽900×高520mm（高度要求不含床垫厚度）。 ▲2.床体材质要求整床采用304不锈钢材质。 二、功能及配置要求： 1.功能：手动三摇，要求摇把材质为不锈钢，背部上升0～80±5°，脚部上升0～40±5°，能左右分腿调节。 2.要求配置： （1）活动式牵引纵梁≥2条； （2）带有外展牵引的牵引架≥1条； （3）不锈钢杂物架≥1个； （4）活动式不锈钢护栏≥1付； （5）活动式床上餐桌板≥1块； （6）活动式锻炼拉手≥2条； （7）不锈钢输液杆≥1支； （8）骨科床垫≥1张。 三、其他技术参数要求: 1.床框外侧采用约75×45×1.0mm厚的方管，内框用约50×25×1.0mm厚的方管；床面板外框采用约38×25×0.8mm和约25×13×0.8mm的不锈钢方管焊接组成，呈三折四块，床体要求可载重≥250kg。 2.脚柱牵引架要求采用约38*1.0mm厚的圆管折弯焊接，要求有橡胶保护垫，避免刮花地板。 3.骨科牵引架要求：外展式龙门架，全功能牵引、头部牵引，全面解决骨科所需要的各种体位牵引；床尾部设有可拆卸的带外展伸缩牵引臂，可实现外展牵引的功能；牵引架上接头要求采用可快速装卸的锌合金件构成；要求锌合金接头是一体压铸成型。 4.手动三摇功能，采用含油带极限位置保护性的螺杆，具有双保护含油丝杆（行程极限+扭力极限双保护丝杆）。 5.床下两侧要求各配有引流袋挂钩≥4个（其中两侧床头、床尾各≥2个）；床框上两侧要求各有≥7个插孔，要求能够方便插入护栏和输液杆；插杆孔要求为不锈钢，底部加固，能够防止杆子下滑。 6.要求床头底下安装杂物架≥1个，可收放不锈钢护栏及杂物。 7.配有不锈钢活动式的护栏≥1付，采用约19*1.0mm厚的圆管折弯焊接而成。 8.配有活动式床上餐桌板≥1块，材料由不锈钢及ABS材质组成，不使用的时候可收纳在杂物架。 9.配有锻炼拉手≥2条，锻炼拉手需要固定滑管里，不易给病人取走，能移动，在临床治疗中可进行功能锻炼。 10.配有输液架≥1支，采用不锈钢材料，二节四爪式，伸缩、防震式四挂钩可满足临床需要，同时可进行多瓶液体的输液。 11.配有专用骨科床垫≥1张，三折四块式，尺寸是长约1900mm×宽约830mm，厚约9cm，外套要求深蓝色防水布套，带拉链可灵活拆卸。 | 张 | 5 |
| 3 | 病人监护仪 | 一、总体要求 1.便携一体式监护仪。 2.主机集成附件收纳槽，附件能收纳放置。 ▲3.≥12英寸彩色LED背光液晶屏，电容触控屏，屏幕分辨率≥800*600。 4.锂电池工作时间≥8小时。 5.安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 6.主机使用寿命≥10年。 7.屏幕倾斜角度8-10°。 二、监测参数： 1.要求标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。 三、心电： 1.要求配3/5导心电，要求可升级6/12导心电； 2.具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能； ▲3.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV； 4.共模抑制能力≥106db； 5.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 6.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等； 7.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况； ▲8.具有QT/QTc测量功能。 9.具有HRV心率变异性分析。 10.要求配12导心电静息分析。 四、血氧： 1.血氧测量范围：0%-100%； 2.脉率测量范围：20bpm-300bpm； 3.配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%； 4.具有与NIBP同侧测量功能。 5.配脉搏血氧饱和度仪，测量范围为1％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）； 五、无创血压： 1.测量范围： 成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg； 小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg； 新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg； 2.血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量； 3.具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值； 4.具有辅助静脉穿刺功能。 六、体温： 1.具有双通道体温监测，可提供体温差值显示； 2.支持体表和腔内两种体温探头类型。 七、软件功能 1.支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面； 2.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 3.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器； 4.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能； 5.计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算功能； 6.支持≥2400小时趋势图/表、3000组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾； 7.具备监护、待机，演示、体外循环、插管、隐私和夜间等工作模式。 | 台 | 5 |
| 4 | 足踝外科摆锯 | 一、主要技术性能指标： 1.主机：输出功率80W；温升≤25℃。 2.充电器：输入电压，交流110-220V，50-60Hz。 3.充电电池：电压7.2V；电池容量≥1800毫安；电池属性要求环保镍氢电池；充电时间≤2小时。 二、技术参数要求： 1.骨钻组件空载转速：0～1200转/分； 2.小AO骨钻组件空载转速：0～1200转/分； 3.克氏针组件空载转速：0～1200转/分； 4.克氏针组件夹持范围：0.7～1.8mm； 5.摆锯组件空载频率：0～18000次/分； 6.空载噪声：≤65dB（A）； 7.摆幅：±3.6°； 8.额定扭矩/冲击扭矩：1.8N.m/3.5N.m； 9.径向跳动：1.8N.m/3.5N.m； 10.空心直径：≤2.5mm。 三、配置清单 1.主机：1台 2.骨钻组件：1个 3.小AO骨钻组件：1个 4.摆锯组件：1个 5.克氏针组件：1个 6.充电器：1个 7.电池：2个 8.消毒通道：2个 9.钻夹头钥匙：1个 10.手外锯片：5片 | 台 | 1 |
| 5 | 红光治疗仪 | 1.电源适配器：AC 220V±10% 50HZ±2%； 2.额定功率：180VA； ▲3.有效辐照面积：250cm²； ▲4.输出波长范围：红光633nm±10nm； 5.有效红光辐照度：200mW/cm²； 6.光功率：≥15W； 7.定时功能：设备具有定时器，定时误差不大于设定值的±2%；设备具有手动停止辐射输出的功能； 8.大功率LED光源； 9.具有定位指示杆，确保有效的照射距离； 10.要求自由式悬臂设计； 11.要求治疗头可旋转，照射角度任意可调； 12.底部万向轮设计，便于室内移动； 13.要求≥8英寸可旋转的触摸屏； 14.可存储≥4种常用的治疗方案； 15.可根据治疗需要，可调节光源的照射强度； 16.要求钥匙开关和开机密码的双重开关保护。 | 台 | 2 |
| 6 | 高频电波刀 （LEEP型高频电刀） | 一、技术参数 1.要求适用范围：需要切割或凝血的各类外科手术，包括普外、妇科、肛肠、肿瘤等科别，配以合适附件还可应用于各类腔镜手术。 2.输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。 3.三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。 4.采用CPU控制，记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。 5.具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。 6.具有断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。 7.具备中性极板检测系统：单片极板模式采用连续性检测器，双片极板模式，系统自动检测极板与患者接触质量并以排灯显示，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出，确保安全。 8.单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换。 9.具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别，防止医护人员开机灼伤。 10.吸烟最大流量不低于120L/min。 11.间歇加载下连续使用，允许长时间开路和短路。 12.冷却方式：自然冷却。 13.恒功率电刀（单极100Ω～2000Ω，双极25Ω～100Ω）：在正常人体阻抗范围和正常手术所需功率范围内，平均输出功率不随阻抗变化或变化较小。 14.每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复，如不能修复则禁止输出。 15.具有主机故障识别功能，即主机一旦无输出，面板会有相应提示。 16.要求可吸取妇科手术中产生的有害烟雾。 ▲17.脚踏开关防水等级≥IPX8级 18.吸烟器可脚踏开关操作，可在电切、凝时自动启动。 19.运行条件： 环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤80%RH 大气压力：86.0kPa～106.0kPa 使用电源：AC220V±22 V，50Hz±1 Hz，3.5A 20.整体尺寸：约460mm（D）×380mm（W）×950mm（H）整体净重：约34kg。 ▲21.输出模式：至少包含单极纯切、混1、混2、混3、点凝、软凝和双极标准凝7个工作模式，单极和双极的工作频率（主频率）要求为512kHz。 22.单极切割模式≥4种 22.1 纯切：功率0-350W 工作频率512KHZ 负载500Ω 22.2 混切1：功率0-250W 工作频率512KHZ负载500Ω 22.3 混切2：功率0-200W 工作频率512KHZ负载500Ω 22.4 混切3：功率0-120W 工作频率512KHZ负载500Ω 23.单极凝血模式≥2种 23.1 点凝：功率0-120W 工作频率512KHZ 负载500Ω 23.2 软凝：功率0-150W 工作频率512KHZ 负载200Ω 24.双极模式≥1种 24.1 标准凝：功率0-50W 工作频率512KHZ 负载100Ω | 台 | 1 |
| 7 | 自动膏体包装机 | 一、规格及参数： 1.容量：≥30L（包含玻璃桶容量及卫生容器）； 2.外形尺寸：≥650mm*570mm*1210mm； 3.电源：单相AC220V/50～60Hz； 4.功率：2.5kw； 5.包装方式：四段轴、四面封； 6.包装容量：调节范围（10-100ml）； 7.包装尺寸：60×90～300mm 8.包装速度：每小时约600（20ml标准）个。 二、性能要求： 1.要求气动活塞式注入。 2.要求机体及主要部件匀采用SUS304材质制作。 3.要求≥30L大容量储液罐。 4.要求储液罐内配有杀菌加热器，可进行快速加热杀菌处理。 5.要求机头采用四段轴设计。 6.要求可钢印活字码，打印生产日期。 7.具备辊轴手动操控正反转功能，便于安装包装带和排除故障。 8.具备数码电子操作面板。故障发生时通过自我诊断功能显示故障码，可直观判断故障原因。 | 台 | 1 |
| 8 | 圆瓶贴标机 | 1.贴标速度：60～150瓶/分； 2.贴标精度：±1mm； 3.适用纸卷内径：约76mm； 4.最大纸卷外径：约310mm； 5.适用电压：110V/220V,50/60HZ； 6.整机功率：1000W； 7.整机尺寸要求约2000*850*1380mm。 | 台 | 1 |
| 9 | 铝箔封口机 | 一、铝箔封口机主要参数： 1.封口直径：15～65mm； 2.瓶子适应规格：直径15～65mm,高20～400mm； 3.封口速度：0～200瓶/分钟； 4.冷却方式：风冷； 5.电源：220V/50Hz； 6.功率：最大1.3KW。 二、色带打码的技术参数： 1.色带长度：≥100m； 2.字粒大小：约5mm； 3.耗材：色带（至少两卷）。 | 台 | 1 |
| 10 | 药液灌装机 | - 电源电压：220V 50HZ； - 气压大小：0.6MPA； - 功率：500W； - 整机尺寸：约1500*720*620mm； - 要求适用低浓度粘稠液体； - 瓶高：约10～210mm； - 效率：40～100瓶/分钟。 | 台 | 1 |
| 11 | 自动粉剂分装机 | 1.封口样式要求三边封； 2.竖封长度：25cm； 3.电压/功率：220V/700W，50HZ； 4.适用膜宽：5～36cm； 5.精度：±2g； 6.包装范围：100～300g； 7.外型尺寸：约55×80×165cm(长宽高）； 8.重量：约80kg； 9.速度：5～12包/分； 10.机器结构： 气动。 | 台 | 1 |
| 12 | 空气波压力治疗仪 | 1.要求适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变等引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗。 2.≥5英寸彩色液晶全触摸屏，除电源开关外无实体按键； 3.通道数：≥两路物理通道； 4.充放气方式：可双通道同时、交替、按顺序充放气； 5.气囊腔道数：单腔道、三腔道、四腔道、八腔腔道； 6.气囊类型：支持手部气囊、臂部气囊、腿部气囊、足部气囊、小腿气囊、背部气囊； 7.血液回盈侦测功能：由机器自动调节，无需手动调节； 8.屏幕亮度可调节； 9.支持屏幕保护、息屏功能； 10.主界面可显示实时治疗压力； 11.压力范围：0-200mmHg； 12.压力调节方式：每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤3mmHg； 13.具有零压跳过功能； 14.治疗方案：≥20种，含专业防栓梯度压力（DVT治疗）方案； 15.治疗模式：循环和梯度治疗； 16.治疗时间1-999分钟可调，支持不间断治疗方案 17.具备内置电池，交直流两用，手术室、室外、特殊环境等移动使用性能提升，待机时间≥48小时； 18.具备超静音噪声抑制，噪音≤60dB； 19.要求净重≤3Kg，能方便临床在病房移动； 20.无线扩展功能：支持连接空气波中央工作站使用； 21.具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示。 | 台 | 2 |
| 13 | 胰岛素泵 | 1.尺寸约90mm×50mm×20mm； 2.重量约90g (不含电池) 3.有≥IPX7防水功能； 4.要求一体式减速编码电机； 5.屏幕显示：动画、图标、中文； 6.储药器容量：≥3mL； 7.胰岛素选择：U-100/ml； ▲8.支持装药自动定位读数功能； 9.操作模式：≥4种； 10.支持背景光； 11.支持屏幕显示胰岛素余量； 12.支持屏幕显示电池余量； 13.支持屏幕显示基础曲线； 14.基础率分段：24个时段； 15.基础率输注最小时段：60分钟； 16.基础率输注方式：最小间隔2分钟； 17.基础率设置范围：0.1U～4U； 18.临基率方式：当前基础率的倍率； 19.临基率范围：0% ～ 250%（间隔25%）； ▲20.大剂量设置范围：0.1U～87U； 21.大剂量输注速度：约10U/分钟； 22.大剂量设置增量：0.1U(0-10U)，1U(10-87U)； 23.支持预设餐前量； 24.支持自动分配基础率功能； 25.支持历史基础率方案调用功能； 26.支持上次餐前量显示； 27.日总量回顾：≥50次； 28.基础量回顾：≥50次； 29.大剂量回顾：≥50次； 30.排气回顾：≥50次； 31.报警回顾：≥50次； 32.自动报警功能显示：≥7项； 33.报警方式：音频、振动报警； 34.电池：一节DC 3.0V锂电； 35.内部时钟：24小时制；可调整时间，有备用电池； ▲36.安全防护设定：自动锁键功能； 37.安全防护设定：密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）； 38.Bf型设备（防电击保护）； 39.环境要求： 运输和贮存：温度范围:-20℃～+50℃；相对湿度:20%～93%；大气压力范围50KPa～106KPa； 40.正常工作：温度范围：5℃～40℃；相对湿度：≤93%；大气压力范围：86kPa～106kPa； 41.安全性能：符合GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》和GB 9706.224-2021《医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器的基本安全和基本性能专用要求》。 | 台 | 2 |
| 14 | 电动止血仪 | 一、技术参数： 1.压力设定范围：1～100Kpa(750mm/Hg) ，压力控制精度:±3KP； 2.时间设定:1～120min，初始冲气时间:≤60秒； 3.噪音:≤65db； 4.输入功率:≤70VA； 二、功能要求： 1.双路具有独立调控输出，可以同时使用两组，互不干扰； 2.ABS外壳； 3.可调节立式支架，有声音报警； 4.螺旋通用接口，便于医生在紧急情况下快速放气； 5.具备充电功能，断电后能可靠工作6小时或以上，要求具备自动检测漏气功能； 6.术中可随时增减设定值；可同时为不同肢体进行止血； 7.手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时声音报警提示。 三、自检功能： 1.每次充放气自主步进式检测程序是否正确； 2.自主检测管路是否漏气。 四、保险功能： 1.工作时间到自动阶梯放气，防止患者心脑突然缺血； 2.工作压力超过80Kpa，声音报警。 五、电源： 1.在突然断电情况下能始终保持压力。 六、报警功能 1.声音报警:手术剩余时间10分、5分、1分时报警，提醒操作员。 七、充放气功能： 1.快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉； 2.放气: （1）以３Kpa为梯度的脉动式释放机制； （2）手动瞬间放气. 八、计时器： 1.手术工作压力；手术剩余时间；手术累计时间。 九、记忆功能： 1.将上次手术使用参数自动记忆，以供下次参照。 十、配置清单： 主机：1台 袖带：2套（大中小各２只） 可调立式托架：1件 电源线：1根 保险丝：２只 密封圈：２只 | 台 | 2 |
| 15 | 充气升温装置 | 一、参数要求 1、四个温度档位，满足YY 9706.235-2021标准。 1.1 室温 1.2 低温档 32℃ （±1.2℃） 1.3 中温档 38℃ （±1.2℃） 1.4 高温档 41℃ （±1.2℃） 2、室温、设置温度和当前温度，三温度同屏显示，且当前温度显示精准度0.1℃。 3、≥3个温度传感器，确保设备连续运行。 4、设备安全性能： 4.1 开机系统有安全自检功能。 4.2 具有视觉和听觉报警功能：高低报警，报警信息以错误代码、中文故障提示信息，直观的在主面板上显示，并发出提示音，多重警示，保障使用安全。 4.3 高温报警功能：出风口在任何条件下，高于42℃直接实施高温报警停机。 4.4 工作过程中，出风口的温度高于/低于设置温度2℃，实施高温/低温报警停机。 4.5 低温报警功能：开机运行出风口的温度达不到设置温度，直接实施低温报警停机。 5、风速档3个；并且设置风速显示于显示屏，最高风速≥40CFM。 6、显示屏可显示设置温度、设置风速、当前温度、室内温度、工作时间、工作状态信息。 7、过滤器：采用两层空气过滤系统，高效空气过滤器≤0.2微米。 8、升温毯型号≥30个。（至少包括成人垫毯、儿科毯、婴儿垫毯、导管室垫毯、心脏外科垫毯、截石位垫毯、胸颈部毯等毯型，满足不同类型手术的需求） 9、功率≥1600VA；升降温速度快，要求3分钟内稳定在设置温范围内。 10、软管有弹性，长度≥1.8米；电源线长度≥5米。 11、防水等级≥IPX3，噪音：高速运行≤47分贝，重量≤6.5KG。 12、准确记录运行时间和工作时间，并具有维护提示，满足运行≥900h提示更换过滤器。 13、设备Ⅰ类、BF型普通设备、连续运行设备，符合IEC60601-1和符合IEC60601-1-2的要求；操作环境：环境温度(5-30)℃，相对湿度(30-75)%RH，大气压力(700-1060)hPa。 二、配置 1、充气升温机：1台 2、体表升温毯：1张 3、推车：1台 | 台 | 3 |
| 16 | 电动综合手术床 | 1.手术台台面最低640mm±30mm，最高890mm±30mm，升降行程≥250mm，要求采用蝶形底座。 2.台面要求长度2065mm±30mm，宽度500mm±10mm。 3.台面能够至少定位于膝肘俯位、侧卧位、截石位、座椅位、仰卧位等体位。 ▲4.手术台配备内置腰桥，腰桥升距≥120mm，满足胆肾等手术的需求。 ▲5.腿板为分腿式，外展≥90°，下折≥90°，上翘≥10°，要求配备可拆卸式结构，要求在拆卸后同骨科牵引架连接，进行下肢牵引手术。 6.头板腿板采用气弹簧。 7.手术台承重≥250kg，满足不同体型患者进行手术。 9.要求手术台升降罩筒、底座罩壳、导轨及配件等皆为不锈钢材料。 10.手术台升降立柱需保证手术台的承重与整体稳定性。 11.整个台面可进行前、后平移，距离≥360mm,要求能够实现全体位C臂摄片无盲点。 ▲12.手术台头板上折≥45°，下折≥90°，同时可拆卸方便其他设备的连接；背板上折≥85°，下折≥25°；台面左右倾≥20°，前后倾≥26°。 13.台面符合GB 9706.103-2020 医用电气设备 第1-3部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：诊断X射线设备的辐射防护，保证承重的同时适用于高清拍片和术中透视。 14.床垫厚度≥60mm。 15.要求手术台含电池，单次充电可满足30台或以上手术需要，并具有智能充电及电量不足提示功能。 16.手术台要求采用推杆控制系统。 17.要求手术台采用双重控制方式，包括功能一致的有线手控制器和台柱控制面板，确保手术台在一套控制系统发生故障时，另一套仍可独立运行。 18.要求手术台配备操作系统保护系统，避免控制系统受到外部环境与手术过程中意外情况的干扰与影响。 19.要求当手术台30秒无操作后，控制器自动锁定，避免医护人员误操控，保障手术的安全性。 20.配备屈曲、反屈曲以及一键复位功能。 21.要求手术台边轨具有安全防滑落装置，防止附件固定器滑落地面。 22.具备电动刹车系统。 23.具备静音脚轮。 24.配置清单 序号; 配置清单; 数量. 1; 手术台; 1台. 2; 海绵垫; 1套. 3; 搁臂架; 2个. 4; 腿托; 2个. 5; 肩托; 2个. 6; 腰托; 2个. 7; 方锁止器; 7个. 8; 圆锁止器; 2个. 9; 麻醉屏架; 1个. 10; 手控器; 1个. 11; 电源线; 1根. | 张 | 1 |
| 17 | 电子微型肾镜及电子内窥镜图像处理器 | 一、参数及配置要求 ▲1.镜管插入端≤8.5/12Fr； 2.要求有效工作长度250mm-330mm；要求配置330mm长度镜体，≥330mm长度的取石钳至少1根； 3.有效使用工作通道≥6Fr； ▲4.视向角：≥12°； 5.视场角：≥100°； 6.景深：2-50 mm； ▲7.数据光源传输连接视频插头与镜体一体化，无需拆卸可整体消毒灭菌； 8.图像分辨率≥16万像素； 9.要求一体化镜桥，确保密封性； 10.要求左右双通道进水设计； 11.镜管硬度适中，使用时可适当微弯并具有回弹性； 12.要求物镜采用蓝宝石镜片密封； 13.可使用直径≤6Fr的取石钳、弹道碎石杆或超声碎石杆器械； 14.适用环氧乙烷、低温等离子消毒灭菌； 15.防水硅胶帽≥5个；防水薄膜阀≥5个。 二、图像处理器参数及配置要求 1.图像质量：高清画质≥1080P输出； ▲2.处理器集成LED冷光源输出； 3.具有缩放功能：可通过菜单中的放大选项，至少具有设定0-5级放大级别； 4.支持AWC白平衡，画面可以冻结、拍照，视频录像功能； 5.输出接口：具有HDMI,DVI输出接口； 6.配置高清数据线≥1条；电源线≥1条。 | 台 | 1 |
| 18 | 超短波治疗机 | 1.使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 2.仪器类别：I类BF型； 3.工作频率：40.68MHz±1.5%； ▲4.输入功率：≤1000VA； 5.输出功率：200W最大，误差±20%； ▲6.输出强度：至少4档连续可调，至少分为50W、100W、150W、200W； 7.输出指示：预热状态、治疗状态、结束状态，液晶屏中实时显示指示； 8.治疗时间：0～99min可调，误差±10%； 9.输出模式：射频连续波、断续波、脉冲波，至少三种输出模式； 10.连续模式：超短波持续输出，“频率”、“脉宽”参数显示和设定无效； 11.断续输出：以50%占空比的脉冲方式输出，输出频率10～200Hz，步进10Hz，误差±10%，“脉宽”参数显示和设定无效； 12.脉冲输出：以设定的频率和设定的脉冲宽度输出，脉冲宽度200～1000us，步进50us，误差±10%； 13.显示装置：要求液晶屏，仪器治疗参数和设备状态全程实时显示； 14.液晶触控：电容式液晶触摸控制； 15.智能一键：一键开机预热、治疗模式、输出强度，启用、暂停、停止等快捷键； 16.操作提示：液晶触摸屏按键操作提示音、输出提示音、结束提示音等； 17.输出电极：三种规格电极板，大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用； 18.输出导线：特制铜质电缆； 19.调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐； 20.场强指示：配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱； 21.电流指示：最大量程为300mA，精度不低于2.5级； 22.要求仪器为落地推车式； 23.存放装置：要求两侧配置有电极板存放装置，方便临床取用和存放及防护。 | 台 | 2 |
| 19 | 妊娠高血压综合征监测系统 | 一、妊高征监测功能： 妊高征高危人群筛查参数：妊高征罹患风险、波形系数、心脏指数、外周阻力、胎儿发育指数通用血液动力学等参数。 1.反映血管状态的指标：收缩压（Ps）、舒张压（Pd）、平均动脉压（MAP）、脉压差（DP）、血管顺应度（AC）、总外周阻力（TPR）等。 2.反映心脏功能的指标：心率（HR）、心搏出量（SV）、每分心搏出量（CO）、心搏指数（SI）、心脏指数（CI）、体表面积（BSA）等。 3.反映血液状态的指标：有效血容量（BV）、全血粘度（V）等。 4.反映微循环功能的指标：微循环半更新率（ ALK）、微循环半更新时间（ ALT）、微循环平均滞留时间（TM）等。 5.其它指标：波形系数（K）、体重指数（BMI）等。 二、妊高征管理功能： 1.患者基本信息管理功能：至少包括病例类别、住院号、姓名、年龄、住址、电话、婚姻状况、血型、孕前信息、妊娠历史、预产期等数据，并设置对照组信息； 2.症状体征信息管理功能：至少包括主诉、血压、蛋白尿、水肿等数据； 3.实验室检查管理功能：至少包括肝功能、肾功能、心肌酶、血液、心电图等，并设对照组信息； 4.病情监测信息管理功能：至少包括血压、尿蛋白、心衰、脑出血、子痫等； 5.治疗信息管理功能：（治疗方案设置和对照组设置）治疗方案：至少包括硫酸镁解痉、 镇静剂、利尿剂、肝素等治疗方案，设至少4项时间信息；疗效评价：包括治疗结果、蛋白尿、子痫前期并发症、肝功能、肾功能、心功能、胎儿生长受限等； 6.病例库信息检索功能：可根据住院号、组编号、姓名、年龄、民族、孕周等进行分项和综合检索； 7.病例信息统计功能：包括常规计数、实验室检查、治疗后评价、围产儿、围产妇结局等项目统计数据 三、硬件要求： 1.探头：灵敏度：≥30mV/mm（225mv/kp） 2.配套硬件要求：≥Intel i5四核CPU，4G内存，≥256GB SSD+1TB 硬盘，≥23.6英寸显示屏）；≥win10操作系统。 3.配置彩喷打印机。 四、软件： ▲1.脉搏波分析功能：至少包含三次采集自动分析功能（脉搏波三次确认方式、多波分析技术）； ▲2.病例检索功能（可按档案编号、姓名、病历号等进行检索）； ▲3.病历库自动备份和恢复功能。 | 台 | 1 |
| 20 | 生物安全柜 | 一、技术指标： 1.气流模式：30%外排，70%循环（内排符合国家标准）； ▲2.符合YY0569-2011 Ⅱ级生物安全柜标准和符合GB 41918-2022 生物安全柜标准； 3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s； 4.要求送风过滤器与排风过滤器采用超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995% 5.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互； 6.洁净级别为10级的工作环境； 7.LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数； 8.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能； ▲9.要求前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度； 10.紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长； 11.照明灯安装在工作区前部，采用两根高亮度LED灯管，照度可达1000lx或以上； ▲12.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全； ▲13.要求前窗玻璃可下滑，操作者在安全柜外的无污染区从前窗玻璃上部深入至玻璃内侧清洗，无需将头探入安全柜可彻底清洗安全柜； 14.要求配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警； 15.有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示； 16.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示； 17.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示； 18.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示； ▲19.报警代码显示提醒； 20.前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能； 21.负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体； 22.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行； 23.柜内电源：双防水插座； 24.具有水阀、气阀孔交错设计 25.柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面； 26.外部尺寸要求≤（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm； 27.内部尺寸要求≥（L×D×H）1340mm ×580mm×650mm。 | 台 | 1 |
| 21 | 二氧化碳培养箱 | 1.要求为二氧化碳培养箱； 2.电源电压：AC220V/50HZ； 3.输入功率：950W； 4.加热方式：气套式微电脑PID控制； 5.控温范围：RT+5～50℃； 6.工作环境温度：+5～30℃； 7.温度波动度：±0.1℃； 8.CO2控制范围：0～20%； 9.CO2控制精度：±0.1% (红外线传感器)； 10.CO2恢复时间：(开门30秒恢复到5%)≤3分钟； 温度恢复：(开门30秒恢复到37℃)≤8分钟； 11.相对湿度：自然蒸发≥90%(可配相对湿度数字显示)； 12.容积：≥240L 13.内胆尺寸约600mm×630mm×670mm； 14.外形尺寸约790mm×840mm×940mm； 15.载物托架≥3块； 16.要求具有紫外灯杀菌。 | 台 | 1 |
| 22 | 离心机 | 一、性能要求 1.金属机箱，不锈钢离心腔，钢制保护套； 2.自吸式门锁；可设定自动/手动开盖方式； ▲3.微机控制，≥7英寸高清液晶显示、触摸屏操作； 4.具有超速、不平衡、开盖自动停机、过压、过流等保护功能； 5.采用大功率交流变频电机 ，配高精度测速系统； 6.可设定启动计时/到达设定转速计时模式，具有瞬时离心功能； ▲7.≥15种升速曲线，≥16种减速曲线选择，可根据样本不同进行设置； 8.采用软启动控制，可保证样本在升速过程中平稳的运行； 9.停机防回荡，减速时分离面平整清晰，无二次悬沉现象； 10.可对运行数据进行查询，并可外接U盘进行导出保存； ▲11.可自由设定不少于5级梯度离心程序； 12.有离心机操作管理权限。可保护重要样本的安全； 13.采用环保无氟制冷机组，高精度PID温控系统； 14.具有转子预冷功能和压缩机过热保护功能； 15.运行中能更改转速、离心力、时间参数，可记忆最后一次运行的参数。 二、技术参数要求 1.最高转速：角度转子：21000r/min 水平转子：4000r/min 2.转速偏差：±10rpm 3.最大相对离心力：角度转子：34512×g 水平转子：3500×g 4.定时时间：1～99h 59min59s 5.温控范围：-20℃～+40℃ 6.温控精度：±1℃ 7.加/减速曲线：1/0～15档 8.整机噪音：≤65dB 9.电源：AC220V/50HZ 10.输入功率：2.0KW 三、配置清单 序号; 名称; 数量; 单位; 容量. 1; 主机; 1; 台; --. 2; 角度转子; 1; 套; 1.5/2ml≥24 支（可适配：0.2ml、0.5ml）. 3; 水平转子 - 矩形试管筒 ×4 组; 1; 套; 矩形吊篮（500ml≥4支）. 4; 适配器; 1; 套; 要求10ml采血管≥92支、15ml采血管≥56支. 5; 电源线; 1; 条; /. | 台 | 1 |
| 23 | 光学显微镜 | 1.光学系统：采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm； 2.调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米； 3.照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时； 4.物镜转盘： 5孔编码型物镜转盘，具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。 5.观察镜筒：宽视野三目观察筒，屈光度可调，视场数≥22，倾角30度，瞳间距调节范围50-76mm ， ▲6.物镜： （1）4X万能平场半复消色差物镜, NA≥0.13, 工作距离≥17mm （2）10X万能平场半复消色差物镜, NA≥0.3, 工作距离≥10mm （3）20X万能平场半复消色差物镜, NA≥0.5, 工作距离≥ 2.1mm （4）40X万能平场半复消色差物镜, NA≥0.75, 工作距离≥0.51mm （5）100X万能平场半复消色差油浸物镜, NA≥1.3, 工作距离≥0.2mm 7.目镜：10X宽视场目镜，带屈光度校准，视场数≥22。 8.载物台：右手低位驱动载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 9.聚光镜：阿贝聚光镜，适合4-100X物镜，NA≥1.1 二、成像系统： ▲1. 1英寸参照或相当于彩色SONY CMOS IMX183芯片，最高分辨率为≥2000万像素（5440×3648）； 2.曝光时间：0.1ms～15s； 3.G光灵敏度：462mv with 1/30s； 4.实时帧速：15@5440x3648；50@2736x1824；60@1824x1216； 5.数据接口类型：USB3.0； 6.色彩空间：RGB。 三、成像软件 1.采集图像：支持TWAIN和DSHOW接口； 2.曝光控制：自动和手动； 3.在图像上添加注释等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 4.强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转，翻转等处理功能；方便地对图像添加伪彩色等功能； 5.可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理 6.自动拼图和景深扩展（EFI）处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接； 7.实时拼接功能允许在视频模式下进行实时拼接，用户可以获得拼接区域的全景，并且当视频模式中的图像正在更新时，拼接结果可以立即更新；实时EDF景深扩展，将不同焦平面的实时图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张实时大景深的清晰图片； 8.分割和计数功能，数据可输出到Excel； 9.可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像，支持延时拍照。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式。 10.彩色荧光合成功能：将多个荧光单色图像合成为一幅复合彩色图像；允许对各通道图像的像素位置进行微量调整。 11.快捷的实验报告：一键实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板可根据用户要求进行编辑定制 12.配置清单 名称; 数量. 显微镜主机; 1. 三目观察筒; 1. 10X屈光度可调目镜; 1. 10X目镜; 1. 编码型5孔位物镜转换器; 1. 机械式载物台; 1. 左手样品夹; 1. LED灯室; 1. 电源线; 1. 防尘罩; 1. 阿贝聚光镜, N.A. 1.1; 1. 4X万能平场半复消色差物镜, NA 0.13, 工作距离17mm; 1. 10X万能平场半复消色差物镜, NA 0.3, 工作距离10mm; 1. 20X万能平场半复消色差物镜, NA 0.5, 工作距离2.1mm; 1. 40X万能平场半复消色差物镜, NA 0.75, 工作距离0.51mm; 1. 100X万能平场半复消色差油浸物镜, NA 1.3, 工作距离0.2mm; 1. 2000万像素高性能显微数码成像系统; 1套. ≥Intel i5四核CPU，4G内存，≥256GB SSD+1TB 硬盘，≥23.6英寸显示屏）；≥win10操作系统。; 1套. | 台 | 1 |
| 24 | 医用冰箱（医用冷藏箱） | 医用冰箱（医用冷藏箱）技术参数要求 ▲1.有效容积≥950L，温度范围：2-8℃。 2.箱体采用冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂等防腐工艺处理；保温层采用高密度环保发泡层。 3.温度设定值偏差保护，具备冷藏箱延时启动功能，具备温控器键盘锁定、密码保护功能； 4.配备USB存储模块，每月可存8000条或以上数据，数据可保存10年或以上； 5.配备压缩机、铜管铝翅片蒸发器； ▲6.具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时或以上）、开关门异常报警等功能，具备声光报警功能。 7.显示传感器和控制传感器互为备份； ▲8.配备安全门锁、测试孔、可刹车脚轮； 9.配备5层或以上搁架，搁架高度可调节； 10.配备双层中空电加热膜玻璃门； 11.配备LED照明灯，开关门自动点亮或熄灭。 ▲12.可自动除霜。 | 台 | 1 |
| 25 | 医用冰箱（医用低温保存箱） | 医用冰箱（医用低温保存箱）技术参数要求： ▲1.箱内有效容积≥360L，温度范围：-10℃~-40℃。 2.外箱体材质为冷轧钢板，表面经陶化、喷涂等防腐蚀工艺处理；内箱体材质为SUS304不锈钢，保温层为高密度发泡材质。 ▲3.冷藏箱分上下两个独立的箱体，外门体为2扇聚氨酯发泡门，两个箱体的独立控温。 4.显示屏可显示每个箱体的温度。 5.具备温度设定值偏差保护功能，具有密码保护功能。 6.配备压缩机和冷凝风机，配置铜管蒸发器。 7.具备箱内高低温报警、传感器故障报警，断电报警、开关门异常报警等功能，具备声光双重报警。 8.显示传感器和控制传感器互为备份。 9.具有延时启动功能。 10.上下室各标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据。 ▲11.配备USB存储模块，每月可存8000条或以上数据，数据可保存10年或以上。 12.配备4个门锁、测试孔、可刹车脚轮、双层门封条。 13.配备4层或以上不锈钢搁架，搁架高度可调节。 14.使用寿命8年或以上。 | 台 | 1 |
| 26 | 真空吸液泵 （负压移液装置） | ▲1.极限负压值:≥0.09MPa(680mmHg)； ▲2.负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg极限负压值）； 3.自由空气流量:≥32L/min； 4.噪声:≤S65dB(A)； ▲5.贮液瓶:至少配2000mL×2(PC),至少配2500mL×2(玻璃)； 6.电源:220V,50Hz； 7.输入功率:180VA； 8.配置清单 序号; 配置名称; 数 量. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1根. 3; 一次性使用吸引头; 1根. 4; 吸引软导管（内径φ7.5，长度2m）; 1根. 5; 空气过滤器; 2只. 6; 熔丝管（5×20/F1AL 250V）; 2只. 7; 脚踏开关; 1只. | 台 | 1 |
| 27 | 危险化学品储存柜 | 一、性能要求 1.外部尺寸（长×宽×高）：≥900mm×530mm×2138-2323mm； 2.内部尺寸（长×宽×高）：≥800mm×450mm×1750mm 3.储存容量：500mL/瓶试剂，≥160瓶； 4.安全警报：通过LED光带闪烁和报警声音次数来提醒；在线监控信息系统：管理人员通过电脑或手机可远程实时监控净气型储药柜的运行状态，并具备更改设置、查看历史记录功能。如果设备出现异常，将有LED光带闪烁和报警声光结合的形式提醒使用者； ▲5.风机要求：风机箱全PP注塑一体成型；要求采用变频风机，在柜门开启后风机智能加速运行，防止柜内危化品挥发物从柜门溢出； ▲6.过滤系统：过滤器之间采用点胶技术，确保密封性；过滤器采用4组模块拼接技术，确保核心过滤器碳成分均匀分布； 7.储药柜需配备双人双锁； 8.可通过电脑或者手机端进行多台同时联网并具备将每台相关风机转速、安装时间、过滤器更换时间、检修等信息同步管理，达到三者联动的在线报警和远程监控； 9.过滤器核心材料要求为活性炭。 二、技术指标 1.要求遵循无风管自净型排风柜中国行业标准JG/T385-2012。 2.过滤器：要求配单层活性炭、双层活性炭或活性炭与HEPA组合型过滤器； 3.过滤器吸附能力满足GB/T 12496.8-2015《木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定》中标准过滤器碘吸附值不小于1310mg/g。 4.适用化学品种类≥600种。 | 台 | 1 |
| 28 | 实验室通风柜 | 一、规格型号 1.类型：台式通风柜 2.规格：长约1500mm×宽约950mm×高约2350mm 二、产品符合中华人民共和国机械行业标准《JB/T6412-1999》排风柜性能检测标准； 三、主体结构要求： （一）上柜 1.外尺寸长约1500mm×宽约950mm×高约1500mm； 2.上柜结构：主体采用约1.0mm厚度的冷轧钢板，加强部分不小于1.5mm，喷粉厚度为0.07～0.09mm。上柜体外壳钢板与内壳内衬板之间留有维修通道，通风柜内衬与钢侧板外径≥130mm可拓展水阀气阀于内衬板上，通风柜内空操作尺寸宽度≥1240mm。集气罩采用加高弧度。 3.内衬及导流板：采用约5mm厚乳白色实验室专用抗倍特板。 4.移门：视窗玻璃采用厚度≥5mm的钢化防腐安全玻璃；移门的最大开启高度为780mm,视窗的外框要求采用铝合金材质门框，移门视窗与通风柜立柱交界处内凹或缝隙≤5mm。有超高警示标志。 5.通风柜视窗具有坠落功能。要求能够将视窗拉至固定位置记为零点，把保险装置打开，记录视窗下落距离零点的距离需≤6mm。 6.立柱：通风柜前立柱为分体式，与侧板之间装有静音滑槽，与通风柜视窗交接处内凹或缝隙不得超过5mm。通风柜立柱宽度≥130mm，可充分拓展各种插座、水气阀、VAV面板等安装。 7.风翼：双层双向圆弧结构，环氧树脂粉末烤漆。 （二）下柜 1.尺寸：长约1500mm×宽约950mm×高约850mm； 2.柜体结构：采用约1.0mm厚冷轧钢板制作，喷粉厚度为约0.07～0.09mm。下柜整体前后左右与上柜齐平。下柜上部导流板采用倾斜设计。 3.照明：采用长条灯罩式，内置一体化LED灯管，光照度≥700LUX。灯罩下面有安全玻璃面板并且和柜体密封，隐藏于导流板上面。 4.电器设施：220V电源插座均要求IP-55或以上防护等级的合盖式保护盒。排风柜配置电源总开关，实验室人员在操作时如遇紧急情况可以强制性停止排风柜电路系统。 四、智控系统 （一）要求组成部分：变风量阀、控制器、显示面板、流量传感器、快速执行器、电源模块、位移传感器等。 （二）主要性能参数 1.VAV控制测试 2.响应时间≤2.5秒 3.示踪气体浓度测试泄漏率≤0.01PPM 4.拉门移动影响测试泄漏率≤0.01PPM （三）功能要求： 1.要求采用实测流量调节系统，调节变风量阀以维持风量稳定在设定范围。 2.排风柜的变风量控制系统能够独立与上位机或者BA系统运行，防止上位机或者BA系统意外瘫痪造成所有排风柜无法正常使用，每台通风柜的数据（排风量、温度、门高、面风速等数值）能够输出给上位机或者BA系统，用于运行监测。 3.VAV控制器： （1）实时面风速、门高、运行模式、运行状态、排风量等； （2）通过控制屏可进行快速调试及参数现场设置； （3）具有紧急排风功能：紧急排风时，风阀最大排风量排风； （4）具有门高超限报警、风速过低报警、缺风报警等功能； （5）开放式通讯协议，便捷接入实验室楼宇控制。 （四）通风控制系统VAV风阀材质要求 1.材质：阀体及阀叶要求采用阻燃聚丙烯及硅胶材质； 2.风阀带一体集成压差测量装置，可精确计算出实际风量值。要求检测装置应为物理结构，具备良好的电磁干扰特性及管道压力无差别适应性。 3.要求风阀风量控制精度在95%以内， 4.要求风阀响应时间≤2.5秒； 5.要求风阀采用DC24V供电，支持Modbus通讯。 6.要求风阀为智能型风阀，具有免调试功能。 7.风阀具备开启角度百分比显示功能，并实时反馈至液晶屏显示。 8.蝶阀阀体需满足GB/T11547-2008标准规定的耐酸碱及有机溶剂腐蚀要求。 9.控制盒防火等级需符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中B₁(难燃)级的要求。 10.变风量蝶阀阀片的密封性需满足JG/T436-2014所规定的密封性要求。 11.变风量蝶阀应具备流量测量功能，能对通风柜实时排风量进行精确测量和控制，并且可以实时反馈变风量阀的流量值，在指定阀前静压范围内，输出风量与设定风量平均偏差≤8%，满足JG/T436-2014所规定要求。 12.变风量蝶阀具备抗电磁干扰能力。 （五）位移传感器要求 1.要求位移传感装置能够探测通风柜调节窗的开合高度，测量范围：0～1000mm，需要适用于通用通风柜调节门；输出阻值：0-10KΩ。 | 台 | 1 |
| 29 | 恒温水浴箱 | 1.规格：双列六孔，带顶盖； 2.加热功率≤1500W； 3.内胆：一体成型不锈钢； 4.温控范围：室温～100℃； 5.温度波动：±0.5℃； 6.显示方式：OLED显示屏； 7.电源：220V 50Hz； 8.具有定时功能； 9.容量≥20L； 10.工作尺寸：约505±10mm×300±10mm×150±10mm； 11.整体尺寸：约570±10mm×420±10mm×275±10mm； 12.具备超温中文报警，具备防干烧功能。 | 台 | 1 |
| 30 | 压力蒸汽灭菌器 | - 额定工作压力：0.23Mpa； 2.额定工作温度134℃； 3.使用温度105～136℃； 4.灭菌腔体、灭菌提篮要求为不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理。 5.翻盖快开门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行； 6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示； 7.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码； 8.自胀式硅橡胶密封圈； 9.电磁阀、压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料； 10.微电脑控制，具有裸露器械、包装器械、敷料、橡胶等四项固定程序，两项自定义程序； 11.设备升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒； 12.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩； 13.内腔尺寸≥386mm×415mm； 14.有效容积≥30L。 | 台 | 1 |
| 31 | 电热鼓风干燥箱 | 1.外形尺寸：≥900×880×890mm； 2.工作区尺寸：≥660×700×590mm 3.温度选择范围：RT+10-300℃。 4.设备容积；≥270L。 5.温度显示分辨力：0.1℃。 6.温度均匀性：≤最高温度±2.5％ 7.功率；3000W 8.具有定时功能，声光报警提示，0-9999h/min 9.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架（标配3件），箱体外部为碳钢喷塑，采用背部加热，强制对流结构。 10.保温层采用硅酸铝棉。 11.要求耐高温硅胶密封条，采用高硼硅耐高温玻璃，透视窗结构。 12.具有超温报警系统功能，可设定限制温度，超过限制温度即自动中断加热输出。 13.采用PID微电脑控温技术，有温度自整定功能，以及自动故障检测报警功能。LCD液晶温度显示，自带温度偏差校准功能； 14.要求具有隔板架；配置脚轮，USB数据输出口，要求箱内温度数据电子文件记录； 15.配备微型打印机，要求箱内温度数据纸质记录。 | 台 | 1 |

| 一、商务条款 |  |
| --- | --- |
| 报价要求 | 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用、税金、售后服务、技术培训、验收及其他所有费用。投标人须自行考虑完成项目所需的全部内容中产生的所有费用，合同实施阶段，采购人不再支付额任何费用。 |
| 合同签订日期 | 自中标通知书发出之日起25日内签订合同。 |
| 交付使用时间 | 自签订合同之日起30个日历日内安装调试完毕。 |
| 交付地点 | 贵港市中西医结合骨科医院指定地点 |
| ▲质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除技术参数要求中有特别说明外，质保期不得少于1年（自设备验收合格之日起算） |
| 验收标准 | 1、本项目完成后5个工作日内，中标供应商可向采购人提出验收申请。采购人将组织验收小组对中标的服务情况根据进行验收，验收完成后验收小组将出具验收报告。本项目验收委托云之龙咨询集团有限公司组织实施，由验收小组对照投标文件的技术参数要求核对检验，如不符合投标文件的技术参数要求的，按合同约定执行，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。本次项目首次验收代理服务费按预算金额的1.5%收取，由中标人在领取中标通知书前一次性向代理机构付清，供应商在报价时应考虑相关费用。 2、验收依据 按合同要求及国家标准进行验收。 3、验收标准 （1）所供产品的规格、数量、材质、颜色等符合采购文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求。 （2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 （3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 （4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件项目采购需求及采购合同约定的要求。 （5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 （6）采购文件采购项目采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 4、验收要求 ①验收活动开始前，中标人对货物作全面检查并对验收文件、过程文档进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。 ②首次验收不合格的，中标供应商在收到通知之日起5个工作日内整改后重新申请验收；若重新验收不合格的，则将被视为违约。项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。 ③因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由中标人承担。 5、供应商提供不符合公告规定的、招标文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 6、供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 7、采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。 8、未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。 |
| 售后服务及其他要求 | 1.送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护。 2.质保期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，否则须在采购人允许的迅速解决问题的期限后二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.每半年一次定期回访以及对设备维护。 4.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单。 5.协助采购人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求（如有），提供建设安装资料并作相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师安装并为使用人员进行现场培训。 6. 提供维护手册、维修手册、备件清单等随机材料。 7.提供7×24小时的技术支持服务。技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 |
| ▲付款方式、时间及条件 | 合同生效及项目组织实施后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款(在签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例)，全部货物安装调试完毕并通过验收后，由成交供应商提供正式发票和相关报账材料，采购人完善相关报账手续后6个月内支付合同款。（注：货款拨付时间以财政部门实际拨付为准。） |
| 产品运输包装要求 | 1、运输过程中可能出现的问题(包括保险、遗失、破损等)，由中标供应商负责，并由中标供应商承担此过程中的一切费用。确保产品按要求运送至采购人指定地点，并完成安装调试。 2、根据《财办库〔2020〕123号》关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知规定，供应商提供产品的商品包装若使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求；快递包装的封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |
| 管理体系要求 | 无 |
| 业绩要求 | 无 |
| （二）政策性加分条件 |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |
| （三）进口产品 |  |
| 进口产品 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。 |
| （四）其他要求 |  |
| 1.供应商在供货时必须提供所投标产品生产厂家或合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 2.投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。 3.投标人根据本项目招标文件要求，于投标文件中提供相应的“设备性能及配置、技术方案（可包含实施方案、培训方案、售后服务等）、业绩”等内容。 |  |

3分标：

采购预算：人民币壹佰玖拾伍万元整（¥1950000.00）

最高限价：人民币壹佰玖拾伍万元整（¥1950000.00）

本项目的核心产品为下表的第 1项产品

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽发生器 | 一、技术参数： 1.额定工作电压：380V/50Hz； 2.额定电功率：90kW； 3.额定蒸发量：125Kg/h； 4.设计压力：0.70MPa； 5.最高蒸汽压力：0.65MPa； 6.最高蒸汽温度：168℃； 7.工作压力：0～0.65MPa； 8.水源供给：0.15～0.3Mpa； 9.给水温度：20℃； 10.安全阀设置:开启压力≤0.70Mpa、回座压力≥0.60MPa 11.内胆：水容量≤25L，筒体316不锈钢； 12.要求具备两档功率可调。 二、技术参数要求 1.器身材质要求不锈钢无缝钢管，采用多管贯流式结构，经保护焊接； 2.加热元件要求不锈钢材质，一旦损坏，可实现对电热管单根或多根进行更换； 3.加水泵要求耐温高压水泵，可在工作压力下连续不断给器身注水； 4.要求压力控制器进行工作压力的控制及调整； 5.要求水位继电器对工作水位进行液位控制。 | 台 | 2 |
| 2 | 全自动清洗消毒器 | 1.容积≥150L； 2.装载量：要求10个DIN标准器械托盘或8个微创器械托； ▲3.装载方式：置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接； 4.材质要求：外罩要求拉丝板。清洗舱要求采用316不锈钢。管路要求采用卫生级304不锈钢管路； 5.舱体保温要求≥30mm玻璃丝保温层； 6.密封门密封方式：压缩气主动密封； 7.门数量要求双门； 8.玻璃视窗面积要求≥200cm²； 9.要求升降门带门障碍开关，遇障碍自动返回； ▲10.加热方式：电加热； 11.舱体工作压力：-0.1～0 Mpa； 12.内室工作温度：0℃～98℃； 13.工作原理：脉动真空清洗，蒸汽消毒，真空干燥，热风干燥； 14.使用寿命：10年以上或15000次循环； 15.功能范围要求：腔镜器械、基础手术器械、管腔类器械、骨科器械、麻醉器械、牙科手机、眼科器械等器械以及外来器械的清洗、消毒和干燥。 16.消毒程序：A0值≥3000水平； 17.动力电源：380V 50Hz； 18.功率：22.5KW； 19.液位可调：根据负载量多少，三级液位可调，达到节能运行的目的；同时可自动调整耗材进给量； ▲20.清洗方式：脉动真空清洗； 21.传感器：压力变送器，温度探头，液位传感器等各类传感器≥10个； 22.主要元器件要求：真空泵、电磁阀、气动阀； 23.上油液：依据设备的配比添加，可根据内室液位自动调整； 24.清洗剂：依据设备的配比添加，可根据内室液位自动调整； 25.要求具备≥10套预置程序，≥20套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 26.流程控制：清洗、漂洗、消毒、干燥全过程由控制器自动控制。 27.记录方式：可自动打印过程曲线、并记录运行温度、运行压力和A0值等关键参数； 28.显示屏：≥8英寸触摸屏； 29.安全保护：具有电机过流保护装置、真空泵空转保护、真空泵超时保护、真空泵过载保护； 30.因场地限制，建议尺寸：长≤1450mm（包含维修空间）；高≤2000mm；深≤900mm； 31.配置：主机1台，清洗架1个，搬运车2辆，托盘8个。 | 台 | 1 |
| 3 | 超声清洗机 | 1.用途要求：用于手术器械及器具的超声波清洗，能够针对深孔、细缝和工件隐蔽处清洗干净。 2.容积：内槽容积≥120L； 3.功率：≥9Kw； 4.电压：380V； ▲5.材质要求：槽体均为不锈钢材质。 6.参数设定：超声波功率(w)：2000±10%； 7.超声波频率 (Hz)：40±10%KHz； 8.控制方式：单片机控制，液晶屏显示； ▲9.加热方式：电加热； 10.安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保护。 11.外观尺寸约宽×深×高：850×680×850mm； 12.清洗槽尺寸约宽×深×高：650×460×380mm； 13.配置：主机一台，不锈钢篮筐1个。 | 台 | 1 |
| 4 | 全数字便携式彩色超声诊断系统 | 一、成像参数 1、B模式 （1）总增益调节：可视可调 （2）TGC调节：≥8段可调 （3）显示模式：B、B+B、4B、B+M、M、B+D(PWD)、B+C(CFM) （4）扫描深度：≥250mm （5）电影回放：≥512帧，可连续和单帧回放 （6）帧相关/线相关：多级可视可调 （7）图像处理技术 （8）伪彩处理：≥7种 （9）具备诊断模式预置功能 （10）具备THI组织谐波成像技术 ▲（11）穿刺引导功能：具有穿刺引导线，角度可调 （12）M模式扫查速度：≥4级可调 2、B+C(CFM)模式参数 （1）彩色增益：2-140dB，≥20级可调 ▲（2）脉冲频率：1-3.6KHz，≥5级可调 （3）壁虑波：0-6，≥6级可调 （4）阀值：1-255可调 （5）偏转角：线阵扫描感兴趣图像方向角范围-15°～ +15°分级可调； 3、B+D(PWD)模式参数 （1）频率：≥4级可调 ▲（2）B+C+D三合一模式 ▲（3）频谱反转 （4）基线调整 （5）脉冲频率：1～6.01KHz，≥20级可调 （6）D增益：2～80dB，≥38级可调 （7）扫描速度：1～4，≥4级可调 （8）壁虑波：60～750Hz，≥24级可调 （9）取样容积:0.5～6，≥12级可调 （10）校正角：0～355，≥70级可调 （11）噪声抑制：1～15，≥15级可调 二、探头规格 ▲1.主机内置探头接口：≥2个，自动识别 2.扫描方式：电子凸阵、电子线阵 3.探头频率：具备宽频变频技术，变频≥4个 三、测量与分析 1.常规测量：距离、周长、面积、体积、角度 2.专科测量：腹部、肾脏、产科、妇科、泌尿科、浅表器官、心脏等 四、图像档案管理 ▲1.病案管理模块：具有查询、修改、新增、打印及自动生成报告等功能 ▲2.存储硬盘≥120G，支持一键快速调出病历资料，图像存储不需转换可一键存成PC格式，具备查询等文件管理功能，U盘数据备份 3.具有图文病案报告管理系统 五、具备软件升级能力，能满足扩展临床应用的需求，所配软件为最新版本，并包含已发布的全部功能。 六、图像工作站: 1.显示器:≥24英寸；CPU :参照或相当于I5-12400F； 2.主板:参照或相当于H610M K ； 3.内存: ≥16G 4.硬盘:≥500G 5.显卡:参照或相当于GTX1660/6G 七、基本配置要求：便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统主机1台、配套打印机1台、图像工作站1台、凸阵探头1只、高频线阵探头1只、锂电池1块、随机附件1套。 | 台 | 2 |
| 5 | 床旁彩色超声机（带心脏探头） | 一、用于临床病人腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管等全身应用。 二、主要功能及技术指标： 1. 彩色多谱勒超声波诊断仪功能及参数： （1）便携式笔记本彩超，整机重量（含电池）≤6Kg, ≥15英寸高清彩色液晶显示器 。 （2）组织多普勒。 （3）具有解剖M型。 （4）组织谐波成像技术。 （5）全景成像技术 ，可进行翻转 （6）二维和彩色多谱勒双幅显示，可左右双幅及上下双幅 （7）图像局部放大功能，同时支持将超声图像显示区域放大至全屏。 （8）支持微细血流成像技术。 ▲（9）支持心肌应变及应变率，具备牛眼图分析功能 （10）主机内置锂电池，连续扫查≥1.5小时 （11）支持台车扩展电池，扩展后连续工作≥8小时 （12）有腹部、妇科、产科、神经、肌骨、肝脏、胰腺、外伤急诊科等专科测量预置功能便于临床出诊和记录。 ▲（13）支持定量弹性成像功能。 （14）支持穿刺针增强技术。 （15）多幅图像同屏回放切换功能。 （16）支持4D容积成像。 ▲（17）支持卵泡容积自动测量. （18）支持负荷超声。 （19）支持胎儿生长助手。 （20）教学助手 2.测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)。 （1）血管内中膜自动描记测量：无需描记，自动选择，颜色辨识内中膜健康情况 （2）脑卒中风险评估系统 3.图像存储与(电影)回放重现单元： （1）支持同步存储，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描 （2）存储≥40000幅 4.输入/输出信号: （1）输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频。 （2）输出: HDMI、S-视频。 5.系统通用功能 （1）监视器:≥15英寸 高清液晶显示器。 （2）探头个数:3个（腹部、浅表、心脏）。 （3）探头规格 1）频率: 宽频带变频探头 2）单晶体凸阵探头：1～7MHz， 3）线阵探头: 3～16 MHz， 4）相控阵探头：3～8MHz 5）B/D兼用: 凸阵:B/PW/Color，线阵:B/PW/ Color 相控阵:B/PW / Color、B/CW/Color （4）最大扫描深度≥40cm。 （5）动态范围≥250DB （6）扫描帧率：诊断深度18cm，凸阵全视野时≥45帧／秒。 （7）最大扫描线≥512线，扫描线密度可调。 （8）TGC：≥8段。 （9）探头及预设一键快速调节≥5个。 6.频谱多普勒： （1）支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式。 （2）取样宽度及位置范围：0.5mm-25mm。 （3）线阵探头多普勒取样线偏转≥±30o。 7.测量和分析： （1）常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）。 （2）外周血管专用测量 （3）妇科/产科专用测量 （4）心脏功能专用测量 （5）多普勒测量及分析；支持实时状态及回放状态下自动频谱测量，自动频谱测量参数≥8种 。 8.超声图像及病案管理系统 （1）可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像。 （2）动、静态图像采集、存储，在线剪贴板功能，存储的图像能与实时扫查图像同屏显示并可在线浏览、删除、拷贝等操作。 （3）电影回放、可调回放速度。 （4）报告存储、检索、统计。 （5）固态硬盘，硬盘容量≥256G。 9.外设接口： （1）USB2.0接口（非扩展）≥4个。 （2）HDMI。 10.远程医疗诊断及信息管理软件 （1）可以编辑打印图文报告、院内会诊、远程会诊、云课堂、云端海量储存病例、云检索、云预约等功能。可实现二维码分享，随时读取超声图像。 | 台 | 1 |

| 一、商务条款 |  |
| --- | --- |
| 报价要求 | 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用、税金、售后服务、技术培训、验收及其他所有费用。投标人须自行考虑完成项目所需的全部内容中产生的所有费用，合同实施阶段，采购人不再支付额任何费用。 |
| 合同签订日期 | 自中标通知书发出之日起25日内签订合同。 |
| 交付使用时间 | 自签订合同之日起30个日历日内安装调试完毕。 |
| 交付地点 | 贵港市中西医结合骨科医院指定地点 |
| ▲质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除技术参数要求中有特别说明外，质保期不得少于1年（自设备验收合格之日起算）。 |
| 验收标准 | 1、本项目完成后5个工作日内，中标供应商可向采购人提出验收申请。采购人将组织验收小组对中标的服务情况根据进行验收，验收完成后验收小组将出具验收报告。本项目验收委托云之龙咨询集团有限公司组织实施，由验收小组对照投标文件的技术参数要求核对检验，如不符合投标文件的技术参数要求的，按合同约定执行，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。本次项目首次验收代理服务费按预算金额的1.5%收取，由中标人在领取中标通知书前一次性向代理机构付清，供应商在报价时应考虑相关费用。 2、验收依据 按合同要求及国家标准进行验收。 3、验收标准 （1）所供产品的规格、数量、材质、颜色等符合采购文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求。 （2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 （3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 （4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件项目采购需求及采购合同约定的要求。 （5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 （6）采购文件采购项目采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 4、验收要求 ①验收活动开始前，中标人对货物作全面检查并对验收文件、过程文档进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。 ②首次验收不合格的，中标供应商在收到通知之日起5个工作日内整改后重新申请验收；若重新验收不合格的，则将被视为违约。项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。 ③因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由中标人承担。 5、供应商提供不符合公告规定的、招标文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 6、供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 7、采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。 8、未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。 |
| 售后服务及其他要求 | 1.送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护。 2.质保期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，否则须在采购人允许的迅速解决问题的期限后二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.每半年一次定期回访以及对设备维护。 4.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单。 5.协助采购人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求（如有），提供建设安装资料并作相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师安装并为使用人员进行现场培训。 6. 提供维护手册、维修手册、备件清单等随机材料。 7.提供7×24小时的技术支持服务。技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。 |
| ▲付款方式、时间及条件 | 合同生效及项目组织实施后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款(在签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例)，全部货物安装调试完毕并通过验收后，由成交供应商提供正式发票和相关报账材料，采购人完善相关报账手续后6个月内支付合同款。（注：货款拨付时间以财政部门实际拨付为准。） |
| 产品运输包装要求 | 1、运输过程中可能出现的问题(包括保险、遗失、破损等)，由中标供应商负责，并由中标供应商承担此过程中的一切费用。确保产品按要求运送至采购人指定地点，并完成安装调试。 2、根据《财办库〔2020〕123号》关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知规定，供应商提供产品的商品包装若使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求；快递包装的封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |
| 管理体系要求 | 无 |
| 业绩要求 | 无 |
| （二）政策性加分条件 |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |
| （三）进口产品 |  |
| 进口产品 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。 |
| （四）其他要求 |  |
| 1.供应商在供货时必须提供所投标产品生产厂家或合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 2.投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。 3.投标人根据本项目招标文件要求，于投标文件中提供相应的“设备性能及配置、技术方案（可包含实施方案、培训方案、售后服务等）、业绩”等内容。 |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★通照明用端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求：无。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》（详见附件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4. 投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件：（必须提供，否则作无效投标处理） （1）标的有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （2）标的有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （3）标的有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供。 7.中小企业声明函（格式后附）或残疾人福利性单位声明函（格式后附）或监狱企业的证明文件；（如有请提供） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供） 7. 代理服务费承诺书（格式后附）； 8.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 9.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10.项目技术方案（格式自拟）【可包含实施方案、培训方案、售后服务等内容】；（如有请提供） 11.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有请提供） 12.产品出厂标准、质量检测报告；（如有请提供） 13.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供） 14.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 15.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 （投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 120 日。 |
| 18.1 | ☑本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | □本项目不接受电子备份投标文件； ☑本项目接受电子备份投标文件。 电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下 （1）或（2）或（3） 种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件： （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址： 贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦） ；提交截止时间：投标文件递交截止时间 ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为： gxggyunlong@163.com 。 （3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址： 广西贵港市港北区荷城路1132号华泰官邸1栋6楼 ，截止接收时间： 2024年12月 日18：00 ，收件人： 甘建程 ，联系方式： 0775-4565100、4569690 ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。 |
| 21.1 | 1. 提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格、 交货期 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： ☑ 3 名 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司招标部，联系电话：0775-4565100、4569690，通讯地址：广西贵港市港北区荷城路1132号华泰官邸1栋6楼。 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： ☑固定采购代理收费：1分标为人民币贰万贰仟零捌拾元整（¥22080.00），2分标为人民贰万伍仟叁佰叁拾陆元整（¥25336.00），3分标为人民币贰万伍仟零捌拾肆元整（¥25084.00）。由各分标中标人向招标代理机构支付 。 3.账户名称： 账户名称：云之龙咨询集团有限公司贵港分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137 银行账号：8113001015100158012 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国政府采购法》等法律规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签字一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 七、中标和合同

##### 30 .确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法（各分标均适用）

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式 价格分=（评标基准价／评标报价）× 30 分 |  |
| 2 | 技术分 （满分 50分） | 1.设备性能及配置分（满分18分） | （1）货物采购需求表“技术参数及性能配置要求”中标注“▲”的实质性技术参数及性能配置，供应商如提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需能体现相关技术参数并加盖供应商公章，否则评标委员会不予评定。每提供一项加3分；满分18分。 （2）在第（1）项得分基础上，非实质性要求的技术需求有负偏离的，每负偏离一项扣4分，扣分不能超过第（1）项得分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数。 注：如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |  |
|  |  | 实施方案分（满分23分） | （1）项目执行方案（满分8分） ①项目执行关键节点技术问题理解：提供有具体关键节点技术问题理解的得1分；提供有结合医院实际情况的项目理解、采购实施计划的关键节点技术问题理解得2分。提供有结合医院实际情况的项目理解、采购实施计划及保障、组织保证措施的关键节点技术问题理解得3分。 ②项目组织机构及人员配备：提供有具体组织机构建立、人员配备计划方案，且投入项目人员不少于2人（含）的得1分；提供包含组织机构建立、岗位职责说明、人员配备计划方案的具体项目组织机构及人员配备方案，且投入项目人员不少于4人（含）得2分。 ③项目总体进度方案：提供有具体进度计划安排方案得1分；提供结合医院交货期要求且包含进度计划控制原则、进度计划安排方案的具体进度计划安排方案得2分；提供结合医院交货期要求且包含进度计划控制原则、进度计划安排方案的具体进度计划安排方案，进度计划实施控制保证方案能明确工期目标，保障措施、供货方案符合采购单位实际情况，得3分。 （2）项目组织管理措施（满分7分） ①设备包装及运输方案：提供有具体的设备包装及运输方案得1分；提供包含设备运输、装卸方案且符合医院采购设备规模的具体设备包装及运输方案，且投入运输车辆不少于1辆（含）得2分；提供包含设备包装、保管、运输、装卸方案且符合医院采购设备规模的具体设备包装及运输方案，且投入运输车辆不少于1辆（含）得3分。 ②设备验收方案：提供有具体的设备验收方案的得1分；提供包含设备验收内容、计划、标准及程序且符合医院采购设备的具体设备验收方案得2分。 ③项目处理应急事件的措施及方案：提供有具体的生产及运输突发意外、保证及时供货应急预案的得1分；提供结合采购标的类别性质的且包含生产过程、运输过程自然灾害、人为、交通其他突发意外及保证应急预案的生产及运输突发意外及时供货应急预案，具备大件设备紧急搬运重组需求的应对能力得2分。 （3）安装方案分（满分8分） ①整体施工方案及实施流程：提供有施工方案及实施流程的得1分；提供的施工方案包含有设备保管、安装、施工实施流程的得2分。提供的施工方案包含有设备装卸、保管、安装、施工实施流程、进度计划符合医院要求的得3分。 ②保证工期的施工组织方案：提供有保证工期的施工组织方案的得1分；提供包含设备安装、工期计划、标准及程序的保证工期的施工组织方案得2分；提供的保证工期的施工组织方案包含设备安装、验收、工期计划、标准及程序具体内容并能结合医院实际实施要求的得3分。 ③保证安装质量的技术力量及技术措施：提供有具体的保证安装质量的技术力量及技术措施，投入项目安装人员不少于2人（含）的得1分；提供有具体的保证安装质量的技术力量，投入项目安装人员不少于3人（含），技术措施能结合医院实际实施要求的得2分。 |  |
|  |  | 培训方案（满分9分） | ①培训内容方案：提供培训方案有具体培训内容的得1分；计划培训内容具体且结合供货设备特性和医院项目要求得2分；计划培训内容包含设备讲解、设备实操且结合供货设备特性和医院项目要求得3分。 ②培训时间、地点、人员计划：提供具体的培训时间、地点、人员计划要求得1分；提供的培训时间、地点、人员计划具体且符合项目实际及采购人要求的得2分；提供的培训时间、地点、人员计划具体且符合项目实际及采购人要求，培训时间能保证培训质量的得3分。 ③培训人数及课时方案：提供具体的培训人数及课时方案得1分；提供的培训人数及课时方案具体且符合项目实际及采购人要求的的得2分；提供的培训人数及课时方案具体且符合项目实际及采购人要求的的，课时计划能保证采购人掌握设备操作、保养得3分。 |  |
| 3 | 商务分 （满分20分） | 售后服务分 （满分16 分） | 一档（3分）：接故障通知4小时内作出维修方案，一般问题在3小时内通过远程方式解决；遇到重大故障，在接到故障通知后24小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间72小时内，一般故障时间4～12小时。货物不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。 二档（6分）：接故障通知3小时内作出维修方案，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到重大故障，在接到故障通知后24小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间60小时内，一般故障时间4～12小时。货物不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。 三档（9分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务框架内容完整，服务体系完整。接故障通知2小时内作出维修方案，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到重大故障，在接到故障通知后18小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间48小时内，一般故障时间4～12小时。货物不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。 四档（12分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案完整，有服务响应体系，定期维护，接故障通知1小时内作出维修方案，一般问题在1小时内通过远程方式解决；遇到重大故障，在接到故障通知后12小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时内，一般故障时间4～12小时。货物不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。质保期后，有具体的偿维护方式、服务范围及费用等方案。 五档（16分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案具体，有完整的服务响应体系，定期维护，项目回访计划，售后团队，且结合医院实际要求实施，接故障通知1小时内作出维修方案，一般问题在1小时内通过远程方式解决；遇到重大故障，在接到故障通知后8小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时内，一般故障时间4～12小时。货物不能及时恢复的，须提供同型号的备品更换，不影响采购人的使用。质保期后，备品备件及易耗品、耗材更换优惠折扣率的，有具体的偿维护方式、服务范围及费用等方案。 |  |
|  |  | 业绩 （满分2分） | 投标人自2021年以来具有类似项目业绩，每有 1 项得 1分，满分2分，投标文件中提供有效的合同复印件或中标（成交）通知书复印件。 |  |
|  |  | 政策分（满分 2 分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

XXX项目

买卖合同（参考）

项目名称：XXX项目

合同编号：

甲    方： 贵港市中西医结合骨科医院

乙    方： XXX有限公司

签订时间： 2024 年   月   日

目录

一、合同书

二、合同通用条款

三、合同专用条款

四、产品配置清单

五、售后服务承诺

六、商务响应表、技术响应表

七、产品详细技术参数性能

八、质量保证书

九、产品授权书

十、中标通知书

- 一、合同书

甲方（全称）：贵港市中西医结合骨科医院（采购人）

乙方（全称）：XXX有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规， 以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》 ， 甲乙双方同意签订本 合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：XXX项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

| 序号 | 招标文件 名称 |  | 注册证登记或货物名称 | 注册证号 | 国别 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 /单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价：(大写)人民币XXXXXX元整 （小写¥ XXXXXX.00） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：£政府集中采购 £部门集中采购 R分散采购

（5）政府采购人式：R公开招标 £邀请招标 £竞争性谈判 £竞争性磋商 £询价

£单一来源 £框架协议 £其他：

（6）成交采购标的制造商是否为中小企业：£是     £否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：£是 £否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：R是  £否

成交采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：£是   £否

成交采购标的制造商是否为监狱企业：£是     £否

（7）合同是否分包：£是       R否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

£大型企业  £中型企业  £小微型企业

£残疾人福利性单位 £监狱企业 £其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：£是       R否

外商投资企业类型：£全部由外国投资者投资  £部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

£是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额： 国别：品牌： 规格型号：

R否

（10）是否涉及节能产品：

£是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

£强制采购  £优先采购

R否

是否涉及环境标志产品：

£是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

£强制采购 £优先采购 R否

是否涉及绿色产品：

£是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

£强制采购£优先采购

R否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、

《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

R是  £否  £不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：￥XXXXXX元

大写：人民币XXXXXX元整

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价） 合同价应该包括：

1）货物采购成本、二次搬运、利润及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务、招标代理服务费等费用；

3）必要的保险费用和各项税费；

4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、连接 PACS、LIS、HIS 等系统双向接口服 务费用（接口服务费包含设备厂家与采购人系统双方费用，如需配套分诊工作站及采集卡、 密钥的应包含在内）；

5）到现场验收的费用；

6）如招标文件对其另有规定的，从其规定。

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

R固定总价 £固定单价 £固定费率 £成本补偿 £绩效激励 £其他

（3）付款方式：与投标文件及相应文件一致。

3. 合同履行

（1）起始日期：合同签订当天，完成日期：全部设备到货安装验收合格正常使用(以验收报告落款时间为准)后XXX年。

（2）履约地点：贵港市中西医结合骨科医院

（3）履约担保：是否收取履约保证金：£是  R否 收取履约保证金形式：/

收取履约保证金金额：/ 履约担保期限：/

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：R 自行组织 £委托第三方组织 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：£是  R否

是否邀请专家参加验收：£是  R否

是否邀请服务对象参加验收：£是  R否

是否邀请第三方检测机构参加验收：£是  R否

是否进行抽查检测：£是，抽查比例：R否

是否存在破坏性检测：£是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  R否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：以验收报告落款时间为准

（3）履约验收方式： R一次性验收  £分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：出厂检验→开箱检验→安装、调试→技术验收，4步验收要求出具相应的合格说明书或者报告。

（5）履约验收的内容：1.货物生产、经营涉及的整套证件；2.货物外包装完整性；3.货物性能与合同、标书符合性；4.使用操作培训情况；5.其他要求（合同及标书规定要求达到的标准）。

（6）履约验收标准：以上第（5）点全部达到要求，有完整且合格的证件或相关的资料佐证，参与验收的代表现场验收同意且有签字交接。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：£是  R否

（8）履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应 按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）招标文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式 6 份， 甲方执 3 份，乙方执 2 份，代理机构执 1 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024 年   月    日

合同订立地点：贵港市中西医结合骨科医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 贵港市中西医结合骨科医院 | 单位名称（公章或合同章） | XXXXXX有限公司 |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 | 贵港市港北区建设路29号 | 住所 |  |
| 联 系 人 | 罗健 | 联 系 人 |  |
| 联系电话 | 0775-4213112 | 联系电话 |  |
| 通信地址 | 贵港市港北区建设路29号 | 通信地址 |  |
| 邮政编码 | 537100 | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| - 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 二、合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购人式向供应商购买货物 及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合 同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、 承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同 ”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同  协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交） 通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和   规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款 ”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的 价款。

（3）“货物 ”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原 材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务 ”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服 务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、

培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包 ”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分 包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行  合同的行为。

（6）“联合体 ”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的 身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且  明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合  同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用 均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。 甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成  相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数 量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约 定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】 约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付 款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有 关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负 责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他 义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先 后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一 方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行 请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包  装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政 府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的 交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务 涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府 采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验 收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项， 甲方配合 乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降， 甲方有权要求降价、换货、 拒收部分或整批货物， 由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、 数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照 推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标 准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目 录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发  运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货 物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量  保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两  者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度 免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包 括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追  究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用 将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何 第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担  法律责任； 甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。 甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者 其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄  露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应  责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资

金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不 得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政 府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提 交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果 乙方未能按合同约定全面履行义务， 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲  方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金  退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】 规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但 前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方 操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效 使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中， 甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根 据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如 果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能  迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否  同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务， 甲方有权从货款中扣除误 期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。 如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他  补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付 款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下， 甲方可以在合同价款10%的范围 内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必

要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移 财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他  情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理  期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理  期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求  乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告 知甲方，致使合同履行发生困难的， 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成 的损失。

（4） 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由 中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违 约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止 或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标 （响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应） 文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延 履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后 及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可  抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议， 由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可 以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方 式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼 方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】 中进一步约定选择与争议有实际联系的地点 的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他 部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方 未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过  错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专 门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确 标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政 法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行 政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部 分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日 内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对 方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 三、合同专用条款

| 通用条款 | 内容 | 专用约定 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第 1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本标项不接受联合体投标 |
| 第二节 第 1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第 4.4 款 | 履约验收中甲方提出异议或 作出说明的期限 | 20 个工作日 |
| 第 4.6 款 | 约定甲方承担的其他义务和 责任 | 具体以合同签订时约定为准 |
| 第二节 第 5.4 款 | 约定乙方承担的其他义务和 责任 | 乙方应保证所提供货物在使用时不会 侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业 设计权或其他权利。 乙方应按招标文件规定、本合同约定 的时间向甲方提供使用货物的有关技术资 料。 没有甲方事先书面同意，乙方不得将 由甲方提供的有关合同或任何合同条文、 规格、计划、 图纸、样品或资料提供给与 履行本合同无关的任何其他人。即使向履 行本合同有关的人员提供，也应注意保密3年 并限于履行合同的必需范围，必要的可签订保密协议。 乙方保证所交付的货物的所有权完全 属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产 权瑕疵。 乙方就交付给甲方的货物，负有保证 第三人不得向甲方主张任何权利的义务。 如采购项目涉及采购标的的知识产权 归属的，产权归属为： 甲方 处理方式： 甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 如甲方因第三方提出的侵权指控承担赔偿责任，甲方有权向乙方追偿（追偿的范围包括但不限于赔偿款项、执行费、律师费、保全费、鉴定费等费用以及甲方因解决与第三方纠纷支出的所有费用（律师费、保全费、鉴定费等） 。 |
| 第二节 第 6.1 款 | 履行合同义务的顺序 | 无 |
| 第二节 第 7.1 款 | 包装特殊要求 | 乙方应将所提供货物的装箱清单、质量检 验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机 资料、工具和备品、备件等附于货物内交 付给甲方，如有缺失应在 10 日内补齐及时补齐，否则视为逾期交货。 |
|  | 指定现场 | 贵港市中西医结合骨科医院 |
| 第 7.2 款 | 运输特殊要求 | 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距 离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要 求包装，以保证货物安全运达甲方地点。 |
| 第 7.3 款 | 保险要求 | 货物运输保险费已包含在合同总价中，乙 方须确保货物安全无损地运抵安装地点。 本项目合同不接受损耗。 |
| 第二节 第 8.2（1）项 | 质量保证期 | 自所有设备验收合格（以验收报告落款时 间为准）正常使用之日起XX个月。如厂家售后质保期大于约定的质保期的，应以厂家售后质保期为准；如厂家售后质保期小于约定的质保期的，应以约定的质保期为准。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；且每年至少免费上门维护保养2次，维护保养费用全部由供应商承担。 合同标的所有货物（包含配套设备、配件 等）安装验收日期与生产日期时间间隔原 则上应满足：（1）国产货物不超6个月； （2）进口货物不超1年；特殊情况及客观 原因除外。 |
| 第二节第 8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲 方提供的有关合同或任何合同条文、规格、 计划、图纸、样品或资料提供给与履行本 合同无关的任何其他人。即使向履行本合 同有关的人员提供，也应注意保密并限于 履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第 12.2 款 | 合同价款支付时间 | 与招标文件和应标文件一致（签合同时列明） |
| 第二节 第 13.2 款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第 13.3 款 | 履约保证金退还时间及逾期 退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第 14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 |
| 第二节 第 14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第 14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 |
| 第二节 第 15.1 款 | 修理、重作、更换相关具体 规定 | 乙方所提供的货物必须是全新、未使用过 的且符合国家安全质量标准的原装的合格 产品，且在正常安装、使用和保养条件下， 其使用寿命期内各项指标均达到质量要 求。 |
| 第二节 第 15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在 10 日内及时更换，更换超过 15 天的按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。乙方向甲方交付不合格的货物及相关资料超过 1 次的， 甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任及要求赔偿损失。 |
| 第二节 第 15.3 款 | 逾期付款利息 | 无 |
| 第二节 第 15.4 款 | 其他违约责任 | 1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材 料等质量不合格的，应在 10 日内及时更换，更换超过 15 天的按逾期交货承担违约责任；因质量 问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。乙方向甲方交付不合格的货物及相关资料超过1 次的， 甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任及要求赔偿损失。 2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。 3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格承担违约责任。 4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失， 甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。 5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次向甲方支付违约金壹万元。 6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同尾款中扣除，不足另补。 7．其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。 |
| 第二节 第 19.2 款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按 下列第2种方式解决： （1）向贵港仲裁委员会申请仲裁，仲裁地 点为贵港市； （2）向贵港市港北区人民法院起诉。 |
| 第二节 第 23.1 款 | 其他专用条款 | 具体以合同签订时约定为准 |
| 安装和培训 | 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、 电源、水源等）。 2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。 3.设备安装过程出现的任何意外、人身安全问题等均由乙方自行 负责。 |  |
| 调试和验收 | 1. 交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、投标人响应和承诺的技 术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。 2．乙方应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业 人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）乙方需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发 生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 （2）当项目完成供货和集成调试后，由乙方向甲方提出项目竣工测试申 请，并于验收前向甲方提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等 竣工材料，并在竣工前 7 个工作日通知甲方及有关部门准备验收。拟竣工 项目的实施总体功能、性能符合甲方认可的技术设计方案及合同规定的， 予以验收，并作出验收结果报告。甲乙双方签署项目终验验收证书，并自 正式交付使用之日起，整体项目才视为接收，并开始计算质保期。 |  |
| 质量保证及售后服务 | 1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供 未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起 计（期限见《项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身 的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换： 由乙方承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理： 由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直 接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 2. 质保期：质保期自验收合格之日起壹年原厂质保。单项产品的质保期以“技术参数要求 ”中要求为准。质保期内全上门维修、更换零部件。质保期满后，终身维护。 3. 售后服务： 按乙方响应，具体详见合同后附投标人《商务响应表》或 售后承诺函 |  |
| 合同的廉洁条款 | 1.甲方购进设备、器械等，不得以任何方式向乙方索取回扣，不得要求乙 方代支任何费用开支。 2.甲方工作人员不得以暗示或任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、 信用卡、购物卡等，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反 映情况。 3.乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、信誉 卡、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方购进 设备、器械等。 4.乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室或者办公室联系商洽， 不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍 人提供任何好处费。 乙方如违反以上条款，经核实后，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入 “非诚信交易黑名单 ”，在单位内进行通报。情节严重的，涉嫌违法的， 由执法部门予以处理。 甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规规定和有 关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的， 由执法部门予以处理。 |  |
| 合同的变更、终止 | 发生以下情形之一，双方有权终止本协议： 1、 甲乙双方违反《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形； 2、违反本协议廉洁条款约定。 3、乙方因国家政策或其他原因不能提供相应的服务。 因上述原因造成协议终止的，守约方有权要求违约方按合同总额的 1‰支 付违约金，并赔偿一切损失，包括但不限于经济损失及因维权支出的合理 的诉讼费（仲裁费）、律师费、保全费、担保费、鉴定费、差旅费、调查 取证费等费用。 |  |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

6.贵港市政府采购项目投标资格承诺函

贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大

违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

日期： 年 月 日

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

8. 代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

四、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。