广西机电设备招标有限公司关于护理学专业实验教学设备购置采购 (GXZC2025-J1-000036-JDZB)的更正公告

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：GXZC2025-J1-000036-JDZB

原公告的采购项目名称：护理学专业实验教学设备购置采购

首次公告日期：2025年01月10日

**二、更正信息**

更正事项：采购公告,谈判文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 响应文件提交 | 截止时间：2025年1月16日 09:00（北京时间） | 截止时间：2025年1月20日 09:00（北京时间） |
| 2 | 开启 | 开启时间：2025年1月16日 09:00（北京时间） | 开启时间：2025年1月20日 09:00（北京时间） |
| 3 | 技术指标要求 | 生命体征监测仪：  1、处理器：≥4核CPU，主频≥ 1.8GHz  2、内存：RAM≥2GB  ▲3、存储：ROM≥16GB  ▲4、外壳材质：采用高光、高亮的ABS塑胶抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准  5、显示屏：≥21.5英寸，分辨率≥1920\*1080 pixel，屏亮度≥300cd/㎡  ▲6、抗菌防霉：外壳采用抗菌防霉材质，符合GB21551.2-2010标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级  7、触摸屏：G+G电容，十点触控  8、摄像头：≥100W 广角  9、 MIC拾音：支持MIC拾音  10、接口：USB Type-A接口×2个；DC接口×1个;RJ45网口×1个；HDMI×1个；耳机孔×1个；TF卡槽×1个；SIM卡槽×1个  11、网络安全：可绑定采购人WLAN指定AP，确保设备医疗使用  12、操作系统：支持安卓系统7.0或以上  13、系统安全：支持实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。  14、时间同步：支持内网自动进行时间同步。 | 生命体征监测仪：  ▲1、采集模式：系统支持点测模式、查房模式，可根据科室需要灵活切换测量模式  ▲2、断点续传：支持采集数据保存到本地，待网络良好后再自动上传到系统  3、设备显示屏：彩色LED显示屏≥8英寸，彩色高分辨率≥800\*600 pixe  4、设备外观设计：屏幕正下方采用物理按键板和飞梭位置设计，按键受力位置低，不容易造成机器移动倾倒  5、数字加密：有加密功能，支持数字证书，确保数据安全，降低医疗风险  6、扫描仪：支持选配机内扫码仪，可快速读取一维、二维码信息  7、蓝牙传输：支持蓝牙方式进行数据传输  8、测量范围：血压：0mmHg~300mmHg±5mmHg；血氧：0%~100%，成人：70~100%，±2% 新生儿：70%~100%，±3%；脉搏：25bpm~300bpm±2bpm；体温：34℃~42.2℃±0.2℃（35.5℃~42℃）；±0.3℃（其他测量范围）  9、选择上传：支持在设备上将多个体征采集项选择、组合，批量上传  10、患者导入：支持将当前病区的患者信息全部导入设备，在断网情况下，依然可以采集病区所有患者体征并保存  11、USB接口：主机不少于2个USB口  12、NIBP防尘阀：内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，延长泵使用寿命，提高测量准确性  13、通讯：支持有线和2.4/5GHz双频WiFi无线网络通信  14、体征采集：支持血压、血氧、体温、心率4项常用体征采集和意识、疼痛、出入量等 不少于20 项其他自定义体征录入。  15、存储：最大支持存储不少于 80 万条查房记录；每1GB存储空间的数据存储量，不小于10万条查房记录；支持不少于80万条查房记录（一条查房记录对应20条原始记录）；支持不少于1600 万条点测数据，存储内容包括：多病人的点测量数据 |

更正日期：2025年01月14日

**三、其他补充事宜**

1、公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网。

2、技术指标要求详见附件。

**四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：广西中医药大学

地 址：广西南宁市五合大道13号

联系方式：0771-4733924

2.采购代理机构信息

名 称：广西机电设备招标有限公司

地 址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层

联系方式：0771-2808950

3.项目联系方式

项目联系人：黄解宽、陆贞馀、银海妮

电 话：0771-2808950