- 血液透析机及血液透析滤过机技术参数（要求）

- 1.15-20英寸彩色液品触摸显示屏，可作碳酸氢盐，醋酸盐常规透析，血路管，原液配方全开放。

- 2.透析液：

- 2.1透析液流量范围：200-800ml/min,连续可调。

- 2.2透析液温度控制范围：33℃-40℃。

- 2.3透析液导电率监测范围：12.5-18ms/cm。

- 3.压力：

- 3.1动脉压范围：-400--+500mmHg。

- 3.2静脉压范围：-50--+400mmhg.。

- 3.3跨膜压范围：-120mmHg--+650munlHg.

- 4.血泵流量：40--600ml/min可调。

- 5.置换液流量范围：20--450ml/min。

- 6.具有定时器提醒功能，可以输入提醒信息。

- 7.供水装置：适用于透析的水压力范围：1.0--6 .5bar 准备透析液的进水温度：10--30摄氏度，消毒的进水温度最高95摄氏度，“无水”警报来自单独的监测装置，浓缩液供应装置来自罐或中央供应装置0--1 bar，机壳材料为防腐蚀铝材。

- 8.超滤：

- 8.1超滤方式：容量式平衡腔控制。

- 8.2超滤率：100--4000ml/h。

- 8.3超滤泵误差<1%。

- 9.配备有在线血压，在线尿素氮监测模块或装置。