附件

| 名称 | 采购需求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 心电监护仪 | - 一、心电监护仪（8台） 1：整机要求： 1.1、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，屏幕采用最新电容屏非电阻屏，分辨率≥1280×800像素，≥6通道波形显示，一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 1.2、显示屏可支持亮度自动调节功能，屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.8、提供辅助静脉穿刺功能。 2.9、心电波形基线恢复时间＜5秒，呼吸波形、无创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间≤15秒 2.10、可升级旁流呼吸末二氧化碳，监测采样可选择120ml/min；90ml/min；70ml/min三种速率。 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.3、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.4、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）。 3.5、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 - 3.7、配置一套中央监护系统。 4.配置清单： （1）主机 1台 （2）锂电池 1块 （3）使用说明书1份 | 8台 |

| 名称 | 采购需求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸机 | 一．基本要求 1.适用于成人、小儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机；电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源； 2.主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运；采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280×800；中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认；具备便利的锁屏功能；不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）；电池总剩余电量能显示在屏幕上； 3.吸气安全阀组件可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（≥134℃），防止交叉感染；呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，能高温高压蒸汽消毒（≥134℃），防止交叉感染； 二．呼吸模式及功能 1. 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式、SIGH叹息模式、智能通气模式（自适应分钟通气AMV）、容量控制通气（PRVC）、压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（SIMV-PRVC）、无创通气模式； 2. 可升级高级模式：双相气道正压通气（BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力释放通气APRV、心肺复苏通气模式（CPRV）。 三．设置参数要求 1.潮气量：20ml-2000ml； 2.吸/呼比：1:10-4:1； 3.最大峰值流速：≥210L/min； 4.呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O； 5.压力触发灵敏度：-20-0.5cmH2O； 6.流量触发灵敏度：0.5-20L/min 7.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%； 8.氧浓度：21-100%； 9.吸气时间：0.2-10s (0.2-30s @ DuoLevel)。 四．监测参数要求 1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压； 2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比； 3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）； 4.呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率； 5.氧浓度参数：吸入氧浓度； 6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数； 六．其他功能要求 1.自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min（儿童）； 2.信息互连：支持把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足采购人信息化使用的需求，支持HL7协议； 3.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫； 4.符合≥IP21防水等级。 七．配置清单： 主机1台 三芯电源线1根 空气软管1根 一次性附件包1套 呼气阀流量传感器 1个 支撑臂1根 锂电池1块 | 1台 |