| 项号 | 货物名称 | 技术参数及其性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携平板式彩超 | - 3.系统技术规格及概述： - 3.1.≥15寸无缝纯平投射式电容屏 - 3.2.机器内置至少3个可激活探头接口 - 3.3.≥4个USB 3.0接口 - 3.4.实时双幅对比成像 - 3.5.一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变） - 3.6.全屏放大 - 3.7.局部放大（支持前端、后端放大） - 3.8.多普勒自动识别功能 - 3.9.智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节） - 3.10.回波增强技术 - 3.11.支持锁屏功能 - 3.12.自动唤醒功能 - 3.13.腹部、心脏、血管、小器官，神经测量软件包 - 3.14.图像后处理，可处理参数≥25种 - 3.15.支持手动触摸屏上注释、支持手动触摸屏上包络测量、支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览） - 3.16.可支持DICOM 3.0 - 3.17.≥141种体位图 - 3.18.内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导 - 3.19.穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头 - 3.20.智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯 - 4.电影回放和原始数据处理 - 4.1.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间375s；向前：110s) - 4.2.图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式约6种、M模式约5种、彩色模式约5种、PW模式约9种。。 - 4.3.支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 - 5.检查存储和管理（内置超声工作站） - 5.1.检查存储 - ≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站 - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 - 5.2.检查管理 - iStation专用于病人信息管理 - 6.系统技术参数及要求 - 6.1.≥15寸无缝纯平投射式电容屏 - 6.2.主机重量≤7.5Kg - 6.3.机器内置可激活探头接口至少3个 - 6.4.≥4个USB 3.0 - 6.5.二维灰阶模式 - 数字化声束形成器 - 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 - 扫描线：每帧线密度≥512超声线 - 发射声束聚焦：发射≥7段 - 扫描频率： - 电子线阵：超声频率范围 6.0- 23 MHz - 电子线阵：超声频率范围 2.5-13 MHz - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 - 最大帧率: ≥996帧/秒 - TGC: ≥6段 - 二维灰阶：≥256 - 动态范围: ≥230 - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥99 - 伪彩图谱: ≥8种 - 最大显示深度:≥36cm - 7.外设和附件 - 7.1 台车支持手动升降而非电动升降，防止电机发生故障影响升降功能 - 7.2 支持机器防盗锁控制 - 7.3 支持远程会诊，并且远程会诊系统已获得 计算机网络安全等级保护 三级证书 - 7.4 有原厂配套专用5G智能终端进行实时超声直播，无需采集卡等硬件即可支持。 - 7.5 远程会诊模块支持远程可听可视的实时会诊 - 8.探头规格 - 8.1.探头配置：超高频线阵探头、按键线阵探头 - 8.2.探头频率： - 频率带宽1.3-20MHz（依赖不同探头） - 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 - 振元：最大有效振元数≥192振元 - 8.3.穿刺引导 - 超高频、线阵、具备多角度穿刺引导功能 - 8.4.超高频线阵探头频率范围:5.5-21MHz，扩展后最大角度可达40°， - 8.5.线阵探头频率范围: 2.5-13 MHz，扩展后最大角度40° - 8.6.B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节。 |
| 2 | - 空气灌肠整复仪 | - 1.工作压力：0.1kPa～20.0kPa范围可调，短按为约0.1kPa，长按为约1kPa。 - 压力误差：±1kPa。超压自动卸压，声光同步报警（技术要求需体现）。 - 2.工作功能：双气泵工作，高精度压力传感器、排气阀直超压泄压。 - 3.气泵流量：流量大于0.3L/min（技术要求需体现）。 - 4.控制方式：无线遥控、面板按键两种方式（注册证需体现）。 - 5.遥控范围：无线频率遥控，距离大于6m（技术要求需体现）。 - 6.工作模式：具备自动恒压和自动脉冲两种工作模式，其中的脉冲模式可形成破浪状压力，大大提高了肠套叠的整复率。 - 7.动态工作：工作过程中灌钡和灌气切换，压力增减，随意可调。 - 8.钡瓶装置采用一次成型设计，自动搅拌功能，防止钡剂因静置而凝固，密封性好，灌钡、充气、排气通道独立，配备管路支撑支架可有效防止钡剂倒流 。 - 9.高档豪华万向一体成型台车，自带抽屉式储物柜，移动方便。 - 10.防电击类型、安全程度分类：I类；B型应用部分；非AP/APG型。 - 11.按运行模式分类：连续运行。 - 12.设备的额定电压和频率：220V～, 50Hz。输入功率：50VA。 - 13.设备按GB4824分组1组A类设备。 - 14.执行标准：GB 9706.1-2020《医用电气设备》和YY 9706.102-2021《医用电气设备》的规定，符合国家标准最新版的要求。安规检验报告编号：MZ23030037、EMC检验报告编号：MZ22050787 - 15.显示窗口：工作压力、设置压力和保险压力显示窗口分别采用1.8寸数码管和0.8寸数码管，同时三种不同颜色显示，远距离观看不耀眼，清晰可见，让操作者及时观察各个显示窗口数值的变化。 - 16.操作方式：面板按键和无线遥控器，遥控器可隔着铅玻璃操控主机进行工作，操作者无需暴露在辐射环境中。 - 17.灌肠器：一次性耗材，灭菌耗材（可选） - 18.三重保护：保险压力，默认压力，超出设置工作压力2Kpa自动泄压至设定值，单次持续工作时间超过60秒自动停机保护。 - 19.保险保护：20.0kPa范围内可根据临床需要调整作为机器保险压力。 |
| 3 | 可视喉镜 | 一：主机技术要求 1：采用智能主控芯片，同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄。 2:采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。 3：主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。 4：屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。 5：可外接显示器，具备USB接口。 6：主机内置多媒体系统，可一键拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 7：主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法（提供界面截图或照片等证明文件）。 8：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 9：内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。 10：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转。 11：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。 12：支持高容量记忆TF卡，最大容量32GB。 13：窥视手柄空间分辨率≥11.314lp/mm，细节清晰呈现 14：具备USB,HDMI传输功能，方便教学与科研 二：窥视叶片手柄 技术规格要求 1：采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。 2：采用可调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。 3：手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。 4：手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。 5：照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。 6：手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。 7:一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰。 8：最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。 9：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。 - 10：可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器。 |
| 4 | - 纤维支气管镜 | - 1.操作手柄（含插入管）： - 1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 - 1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。 - 1.3视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。 - 1.4景深：3-100mm。 - 1.5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。 - 1.6操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。 - 1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。 - 1.8操作手柄具备≥3个电子功能按键。 - 1.9操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。 - 1.10吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗。 - 1.11插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全。 - 1.12操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，符合人体工程学设计，手握更舒适。 - 1.13内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。 - 1.14操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀。 - 1.15操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。 - 1.16采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。 - 2.图像处理器 - 2.1 屏幕大小：显示屏≥10.1英寸， - 2.2 显示屏材质：TFT-LCD，液晶玻璃。 - 2.3 触摸屏：电容式触摸屏。 - 2.4 高清视频信号输出分辨率：1280×800。 - 2.5显示功能：开机时间5秒，即能实现图像显示,满足临床快速使用需求。 - 2.6通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。 - 2.7预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。 - 2.8调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像。 - 2.9具有多种输出图像形状可选。 - 2.10亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。 - 2.11白平衡功能：具有白平衡调节功能。 - 2.12录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。 - 2.13存储功能：具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。 - 2.14视频转接线：线缆可180度旋转，操作更舒适。 - 2.15 双镜切换功能：配置2路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。 - 2.16视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。 - 2.17与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用。 |
| 5 | - 护理车 | - 1.Defend抗菌上台面采用新一代微米级物理抗菌技术，与ABS母料均匀混合，达到持久性的抗菌保护，环保，安全，健康； - 2.上下台面采用ABS工程原生塑料注塑成型,上下台面配置软玻璃，防止物品在台面滑行； - 3.推手围栏一体化台面设计，三面围边，有效防止物品掉落； - 4.整车两侧背面采用铝塑复合材料，坚固平整，表面光滑，耐候性高，上下均有铝型材夹条加固，具有很好的支撑性和耐冲击性，易保养和清理； - 5.铝合金材质车体立柱，承载量大，利用M12芯体连接台面，达到整车稳固不变形，强度高； - 6.下台面三面围板，采用铝塑复合材料，上下均有铝型材夹条加固，有效防止物品滑落； - 7.创新的无焊点全螺接工艺，使整车结构布局紧凑，持久耐用； - 8.外观尺寸：长720±10MM、宽470±10MM、高920±10MM；标配一个浅抽屉，抽屉面高度100MM±10MM，配有标签识别框； - 9. 抽屉芯体采用自主设计双层铝材框架，无棱角中空加厚，镶嵌4MM铝塑复合材料底板，覆盖环保PEVA材质防滑垫； - 10. 标配Ingenious架构抽屉分隔系统，基于模块化组合九宫格布局模型，三段分离无极间隔，浅抽屉间隔高度60MM，轨道式调整纵横方向，释放更多应用空间。 - 11.搭配1.2/1.2/1.5MM加厚型三节静音缓冲滑轨系统，集成自闭阻尼模块，开合流畅，有效承载15KG； - 12.三层ABS台面设计，使用面积更大； - 13.国家专利360°柔性防撞吸能设计，当发生外力撞击时，冲击力通过高弹性减震耐磨材料吸收，分解并消散，使车身保持稳定安全； - 14.搭载医用级100MM双面脚轮，良好的减噪减震设计，转向灵活方向精准，直线推行平稳，每只承载至少50KG，永不生锈。易操控的双刹车配置，轻松实现制动开合，整轮光滑的表面可以防止灰尘吸附且易于清洁； |
| 6 | - 纤支镜 | - 1.操作手柄（含插入管）： - 1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 - 1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。 - 1.3视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。 - 1.4景深：3-100mm。 - 1.5软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm。 - 1.6操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。 - 1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。 - 1.8操作手柄具备≥3个电子功能按键。 - 1.9操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。 - 1.10吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗。 - 1.11插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全。 - 1.12操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，符合人体工程学设计，手握更舒适。 - 1.13内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。 - 1.14操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀。 - 1.15操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。 - 1.16采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。 - 2.图像处理器 - 2.1 屏幕大小：显示屏≥10.1英寸， - 2.2 显示屏材质：TFT-LCD，液晶玻璃。 - 2.3 触摸屏：电容式触摸屏。 - 2.4 高清视频信号输出分辨率：1280×800。 - 2.5显示功能：开机时间5秒，即能实现图像显示,满足临床快速使用需求。 - 2.6通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。 - 2.7预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。 - 2.8调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像。 - 2.9具有多种输出图像形状可选。 - 2.10亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。 - 2.11白平衡功能：具有白平衡调节功能。 - 2.12录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。 - 2.13存储功能：具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。 - 2.14视频转接线：线缆至少可180度旋转，操作更舒适。 - 2.15 双镜切换功能：配置2路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。 - 2.16视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。 - 2.17与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用。 |

| 二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| （一）售后服务要求及免费保修期 | 1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，新增的免费保修期最短不得少于1年(免费保修期从货物验收合格之日起计算，厂家规定免费保修期超过十二个月的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行)。免费保修期内免费上门维修(免收维修费和元器件费)、免费更换零部件，并提供终身维修服务。 2.免费送货上门，免费技采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 3.售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。 |
| （二）交货期及地点 | 1.交货期：自签订合同之日起60个日历日内交货并安装调试合格交付使用； 2.交货地点：广西桂林市甲方指定地点。 |
| （三）付款方式 | 自验收合格收到正规合法发票6个月后支付合同价款的95%，合同价款的5%作为履约保证金；若质保期内未出现合同条款第九条第4点情形及其他违约责任的情形的，剩余合同价款的5%于质保期满后的20个工作日内一次性付清（无息）。 |
| (四)包装和运输 | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品(含包装)运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。 |
| (五)保险 | 若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。 |
| (六)验收标准 | (1)质量标准:本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 (2)产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验(含测试或试运行)，核验不合格的，采购人有权不子验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 (3)设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 (4)验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由中标人承担(供应商自行将费用综合考虑进入投标报价中)，采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不子验收。 (5)因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由中标人承担。 |
| (七)其他要求 | 1.本项目的核心产品为“采购需求表”中第29项产品：“全自动模块式血液体液分析仪”。 2.本项目采购预算为陆拾柒万肆仟伍佰元整（¥674500.00），投标报价超采购预算的，投标文件作无效处理。 |