一、关节镜刨削手机等设备采购

关节镜刨削手机

1.带有射频识别技术RFID（Radio Frequency Identification），自动识别各种刨刀及磨头型号，并自动激活与之最匹配的运转模式

2.单向转最高速≥12,000 rpm，多档可调；往复转，最高转速≥3000 cpm，多档可调

3.按键式刀头释放，刀头拆装简单，无需工具

4.4种刨削手机可选，包括带手控手机，无手控手机，180度手控反向手机，小关节刨削手机

5.手控按键具有不同颜色及数字标识

6.具有向前，向后，往复转功能具有顺时针,逆时针,往复转功能

7.具备可360°旋转带角度的吸引接头，吸引力强，避免管路缠绕现象

8.马达类型：无碳刷，无霍尔元件

9.无需水冷

10.手机按键依用户需要进行可编程，编程功能≥8种：包括启动停止，冲水，正转，反转，往复转，高速低速切换，转速增加，转速减少，摇窗功能等

11.具备自动扭力反馈系统

12.3种转速控制模式：无级变速功能、不无级变速功能、单触控制

13.可高温高压消毒

14.刨削手柄自动识别插入的刀头

15.刨削手机不含线缆重量小于280g

16.吸引控制调节功能

17.具备刨削刀头摇窗功能Jog，可精确控制刀头的开口位置

硬性关节内窥镜

1.单位相对畸变0.8%；

2.角分辨力 4.82；

3.有效景深范围3-100mm；

4.显色指数RA90；

5.可高温高压消毒，有明确auto-clavable标示；

6.内镜自带多种光纤转接头，种类3种；

7.有0°、30°、45°、70°镜可选；

8.随关节镜配套套管及闭孔器各一。

医用内窥镜荧光系统（含显示器、冷光源）

1.采用超高清SONY BSI 1/2.8英寸CMOS 图像传感器，摄像头分辨率：2048*1536≥314万像素；图像传递像素：2048*1536≥314万像素；光圈：2.2，最小照度≤5Lux at F5.5

2.CMOS光谱灵敏度：400nm-900nm ，可显示高清白光影像及近红外荧光影像（蓝色）与白光融合的高清影像。

3.水平分辨率≥1200线，显示细节更精准；

4.可通过摄像头按键实现亮度增强与减弱控制；

5.摄像头4个按键可设置不少于4 种快捷键，可预设功能至少包括拍照或录像、亮度增大、亮度减少、调节白平衡等功能；

6..摄像头镀金头传输，连续运行恒温不发烫，无热衰减，使用寿命≥5000小时；

7.视频输出接口可与市面上转播设备兼容并实现手术以及教学实时直播或者转播；接口HDMI*2、SWITCH*1、VBS*1

8.快门：AUTO调节范围：1/60-1/10000秒，连续可调。手动调节：共17个档位，可任意设定。

9.采用LED发光芯片，白光连续输出，LED色温3000K-7000K，光通量：2000Lm；显色指数：Ra≥70；光谱波长范围：380nm-810nm

10.视频和图像的同时录制和采集：在视频录制时，可同时采集图像，录制格式：MP4(H.264)；支持多种存储介质：支持外置 U 盘和移动硬盘；存储介质支持多种格式化方式：支持 FAT32、NTFS 和 exFAT 三种格式化方式

关节镜用手术工具

鸭嘴直型关节镜用篮钳,鸭嘴篮钳,直型，125×5.0mm，用于软组织切除；

参数：3.0mm鸭嘴状，环状手柄，无涂层，头部尺寸：13.2mm*4.8mm*1.3mm,张角：35°±7°，咬口宽度：3.0mm

关节镜用手术工具

90°左弯关节镜用篮钳，90°篮钳,左，125×7.0mm，用于软组织切除；

参数：1.无销钉设计使得器械更加的坚固，在切割时遇到的压力被传递到推杆时将更为强大推杆式的活动代替了绕轴旋转

2.坚固，安全，有效的结构使得使用可靠及最小化的维修成本

3.齿轮样结构在上咬口(可移动的)的任意一边，其余在推杆的轨迹中

4.当推杆向前和向后滑动时，这个滑动的轨迹使得上咬口和下咬口之间运动，上咬口开启和闭合

关节镜用手术工具

1.90°右弯关节镜用篮钳，90°篮钳,右，125×7.1mm，用于软组织切除；

参数：1.无销钉设计使得器械更加的坚固，在切割时遇到的压力被传递到推杆时将更为强大推杆式的活动代替了绕轴旋转

2.坚固，安全，有效的结构使得使用可靠及最小化的维修成本

3.齿轮样结构在上咬口(可移动的)的任意一边，其余在推杆的轨迹中

4.当推杆向前和向后滑动时，这个滑动的轨迹使得上咬口和下咬口之间运动，上咬口开启和闭合

过线器枪体

缝合枪，肩关节用，肩袖缝合过线使用；

参数：钳口轮廓：5.3mm，咬口宽度：4.8mm，尖端宽度：35mm

二、等离子射频手术系统等设备采购

等离子射频手术系统

1.电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz

2.工作频率：100KHz

3.输出功率≤330W

4.工作温度：40-70℃

5.具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能

6.具有内镜下切割消融和止血功能，通过国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准（GB9706.19和GB11244）的检测。

7.主机和电极必须为同一品牌

8.设备注册证必须是国家食品药品监督管理局批准的三Ⅲ类医疗器械注册证

9.主机具备自动保护装置：主机内部的专利电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作。

10.部分刀头在使用时具备工作时间提示音

11.时间可控制在900毫秒内

12.具有ABLATE（消融切割）、COAG（凝固止血）两种工作模式

13.等离子汽化切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调。

14.具有温控反馈技术：能够将刀头尖端等离子体薄层的状态和靶点细胞的特点，自动实时优化输出功率，以确保刀头在尽可能的低温度下稳定而高效的工作。

15.智能识别、简易化：设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小。

16.电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用，安全可靠。

17.可选配三脚踏开关：三脚踏开关能够通过脚踏轻松实现ABLATE（消融切割）和COAG的档位调节，不需要来回折返按主机档位调节按钮。

18.智能记忆电极常用参数，方便下次使用；

19．故障报警提示功能；

20.输出正常提示功能，主机音量大小可调节。

21.发明专利：具备等离子体技术的发明专利（非实用型专利、非外观专利）

22.CE认证：必须具备欧盟认可的CE证书

23.电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品，并具有药监部门一次性无菌体系考核证书

24.革命性的手术方式：在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦，手术操作过程中，可以实现一个刀头即能完成手术，减少辅助器械，避免麻烦。

25.根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头

26.具有独立的医疗器械注册证

27.与等离子射频手术系统配套使用，其中等离子射频手术系统为三类医疗器械。

28.椎管外电极：工作长度135mm，工作直径4.3mm，具有吸引功能，工作角度90度。用于UBE手术中软组织通道建立消融、止血

29.椎管内电极：工作长度135mm，八字形手柄设计，电极前端可伸缩，工作直径2.3mm。用于UBE手术中神经根及硬膜囊周边止血

30.椎管外电极：工作长度135mm，工作直径4.3mm，电极前端球部绝缘设计，工作角度90度

31.一体化电极：工作长度135mm，前端工作电极可伸缩设计，伸出直径1mm，回缩直径3mm。伸出及回缩状态下可单独工作。工作角度30度

超声外科吸引系统

1.适用于脊柱外科、神经外科、整形外科等手术，能满足超声切骨、磨骨及肿瘤吸除等多种临床需求。

2.超声外科吸引系统主机

2.1主机输出电源最大为100W

2.2主机具备冲洗和负压吸引功能

2.3 负压吸引不低于 450mmHg

2.4 3ml/min≤冲洗流速 ≤40 ml/min

2.5一台主机一把手机连接不同刀头可同时实现骨性切割、骨质打磨及肿瘤组织吸除等功能

2.6自带不少于3种故障代码

3.超声外科吸引系统手机

3.1手机马达：压电式马达

3.2 提供包括直型、角度型手机不少于两款

3.3  每款手机可搭配刀头不少于16种

4.超声外科吸引系统刀头

4.1三种不同功能刀头（磨骨，切骨，吸除肿瘤）可供选择，不少于16种

4.2超声软组织刀头≤5种

4.3超声骨性打磨刀头≤7种

4.4超声锯齿形骨刀≤4种

4.5超声磨骨刀头运动方向：纵向切割+横向扭转

4.6 140μm≤刀头振幅≤320μm

三、射频消融系统等设备采购

射频消融系统(含手柄）

1.主机控制台具有功能≥2种，即射频消融和刨削两种功能

2.通过控制台或脚踏开关，可以控制射频消融电极及刨削手机两种功能,控制方式≥2种,即控制台和脚踏,并可控制射频消融电极及刨削手机

3.控制台及脚踏均设有快速切换按钮，可实现射频消功能及刨削功能的之间的快速互换

4.具有用户偏好设置功能，可通过专用界面进行自定义设置。可设置功能 ≥ 9 种。包括：射频切割功率，凝血功率、刨削最大最小转速，往复转转速率、射频电极手柄/刨削手机/脚踏开关的按钮功能分配，刨削启动触发功能模式选择

5.控制台具备USB接口，实现用户个性化设置信息的导入

6.主机可存储多个用户偏好设置，可以医生姓名保存自定义设置，实现快速检索选定设置

7.具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥ 5.4 英寸

8.液晶显示屏具有背光照明，亮度可调，对比度可调

9.液晶屏幕显示显示参数信息 ≥11种，包括：射频刨削功能提示，刀头种类，脚踏连接提示，射频切割凝血功能提示，射频切割功率档位，凝血功率档位，连接射频电极名称，连接刨削刀头名称，刨削正转反转往复转功能提示，刨削转速显示，刨削手机按键触发启动模式

10.可实时显示所接纳刨削刀头，射频电极名称及工作状态，功率，转速等信息,如能明确是最好

11.主机具备声音提示功能，声音音提示信号 ≥ 8种，包括射频消融提示，刨削手机提示，系统自检，周边设备连接提示，射频电极连接提示，刨削刀头连接提示，射频切割模式提示，射频凝血模式提示，系统报错

12.具有射频消融电极自动识别功能

13.射频输出最大功率≥400瓦，功率强劲

14.射频消融切割功率多档可调，调节档位 ≥ 11 极，提供不同切割效果

15.带有射频识别技术RFID（Radio Frequency Identification），自动识别各种刨刀及磨头型号，并自动激活与之最匹配的运转模式

16.单向转最高速≥12000rpm，多档可调；往复转，最高转速≥3000 cpm，多档可调

17.刨削手柄自动识别插入的刀头

- 硬性关节内窥镜（4MM）

- 1.单位相对畸变0.8%；

- 2.角分辨力 4.82；

- 3.有效景深范围3-100mm；

- 4.显色指数RA90；

- 5.可高温高压消毒，有明确auto-clavable标示；

- 6.内镜自带多种光纤转接头，种类3种；

- 7 .有0°、30°、45°、70°镜可选；

- 随关节镜配套套管及闭孔器各一。

- 直径≤4mm

- 硬性关节内窥镜(2.7MM)

- 1.单位相对畸变0.8%；

- 2.角分辨力 4.82；

- 3.有效景深范围3-100mm；

- 4.显色指数RA90；

- 5.可高温高压消毒，有明确auto-clavable标示；

- 6.内镜自带多种光纤转接头，种类3种；

- 7.有0°、30°、45°、70°镜可选；

- 8.随关节镜配套套管及闭孔器各一。

- 9.直径≤2.7mm

- 关节镜用手术工具

- 前角左弯关节镜用篮钳，前角篮钳,左，125×6.0mm，用于软组织切除；

- 参数：1.无销钉设计使得器械更加的坚固，在切割时遇到的压力被传递到推杆时将更为强大推杆式的活动代替了绕轴旋转

- 2.坚固，安全，有效的结构使得使用可靠及最小化的维修成本

- 3.齿轮样结构在上咬口(可移动的)的任意一边，其余在推杆的轨迹中

- 4.当推杆向前和向后滑动时，这个滑动的轨迹使得上咬口和下咬口之间运动，上咬口开启和闭合。

- 四、检验科设备采购

- 生物安全柜

- 1.类别：气流30%排放，70%循环，具有中国CFDA颁发的三类医疗器械注册证

- 2.防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。

- 3.工作前窗口流入风速：≥0.52m/ｓ，工作区下降风速0.30-0.35m/s.风速探头实时监控不正常气流、乱流。

- 4.在送风和排风系统都设有超效过滤器，确保工作区达到洁净度ISO4（10级）。

- 5.人员防护：A.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次; C受试产品防护,≤5CFU/次; D,菌落总数≤2CFU/次。

- 6.送、排风高效过滤器采用进口滤纸制作而成，滤纸材质为玻璃纤维，制作工艺为铝框无隔板结构。对0.12um的尘埃颗粒过滤效率≥99.9995%，对0.3um的尘埃颗粒过滤效率≥99.9999%。

- 使用需求：临检实验防护用

- 全自动微生物鉴定药敏分析仪

- 1.检测原理：以肉汤稀释法为基础，采用比色、比浊法测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。

- 2.仪器通量：具有至少60个检测位

- 3.药敏检测能力：

- 3.1 包含5种药敏板卡，能够检测革兰阳性球菌、革兰阴性菌、真菌（念珠菌、隐球菌和丝状真菌）及少见菌（芽孢杆菌、李斯特菌、棒杆菌、气球菌等）等各类临床常见及少见种属。

- 3.2  120孔板卡，真实浓度包被，真实MIC值检测。

- 3.3 抗生素种类和各抗生素包被：细菌包被抗菌药物为19-26种、真菌包被药物为10种，浓度梯度3-14个（细菌单板卡4个及以上浓度覆盖＞15种抗菌药物），涵盖国家耐药网检测抗生素种类及浓度。

- 3.4 具有符合专家共识治疗方案的抗菌药物组合以及新近上市的特效抗菌药物种类。

- 4.专家系统：

- 4.1专家系统依据最新CLSI标准及EUCAST标准对测定结果进行全程连续监测判定，可进行MIC值修正和敏感性解释自动修正，支持报告模板和专家规则的自定义。

- 4.2 具有高级专家系统，能够检测14种临床常见耐药表型，如MRSA、D试验、VISA、VRSA、VRE、PRSP、HLAR、ESBL、CRE、FOX、CRAB、CRPA、CRKP和BLNAR。

- 4.3专家系统解释标准：解释标准需包括美国CLSI判断标准及EUCAST等国际标准，解释标准需及时进行更新。

- 5.信息化系统：

- 5.1支持中间信息化管理软件，可实现血培养、质谱、鉴定及药敏系统、LIS系统交叉互联和信息自动传递，信息整合，自定义设计报告。

- 5.2 药敏结果数据支持WHONET、EXCEL软件分析，可导出数据直接上传全国耐药网站。

- 使用需求：微生物组用于开展丝状真菌药敏试验、棘白菌素类真菌药物药敏试

- 全自动特定蛋白分析仪

- 1.测试速度：≥360测试/小时

- 2.光学系统：多波长双光束技术，超长寿命高功率固态冷光源

- 3.分析原理：免疫比浊法

- 4.样品位：≥120个

- 5.试剂位：≥80个带冷藏功能

- 6.标本种类：尿液、血清（浆）、全血、脑脊液等

- 7.具备齐全的尿总蛋白检测项目，如尿视黄醇结合蛋白、尿免疫球蛋白G、尿α2-巨球蛋白、尿N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶、尿胱抑素C、尿转铁蛋白、尿离子、尿微量白蛋白、尿肌酐、轻链KAPPA、LAMBDA等项目

- 8.清洗功能：自动清洗站，保证结果准确

- 9.试剂针：自动检测液面、预加热

- 10.样本针：自动检测液面、垂直碰撞保护、具备凝块检测功能

- 11.冲洗功能：自动冲洗、冲洗液恒温37度，不打扰反应盘温度

- 使用需求：生化组开展体液各种特定蛋白项目检测。

- 医用离心机

- 1.采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统；

- 2.高效制冷系统，有除霜及预冷功能；

- 3.单独的fast快速离心安键，可实现快速/便捷离心；

- 7.最高转速（max.speed)：4000r/min

- 8.最大相对离心力(max.rcf)：3400g

- 9.定时范围：1~99 min59S

- 10.温控范围：-20~40℃

- 11.噪声（Noise）：≤56dB（A）

- 12.配置：4×25支（5ml）

- 使用需求：生化组标本离心用。

- 高速冷冻离心机

- 1.采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统；

- 2.高效制冷系统，有除霜及预冷功能；

- 3.单独的fast快速离心安键，可实现快速/便捷离心；

- 4.最高转速（max.speed)：14000r/min

- 5.最大相对离心力(max.rcf)：18625×g

- 6.定时范围：1~99 min59S

- 7.温控范围：-20~40℃

- 8.噪声（Noise）：≤56dB（A）

- 9.配置：1.5/2.5ml×24支

- 使用需求：免疫组、PCR组标本离心用。

- 酶标分析仪

- 1.操作方式：外拨电脑全面控制，鼠标、键盘操作。

- 2.测试方法：速率法、两点法、将点法

- 3.测量范围：0-4.000Abs。

- 4.滤光片：标准配置405、450、492和630nm 四片，最多可装载8片。

- 5.振板功能：具备，速度和时间可调。

- 6.项目设置：在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目。

- 7.对照设置：可在任意位置设置5对以上的阴阳性对照。

- 8.计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归。

- 9.测试方式：具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法。

- 使用需求：免疫组用于各种酶联免疫吸附实验的比色。

- USP电源

- 1.UPS容量20kva，三进单出在线式UPS

- 2.输出功率因素≥0.8

- 3.采用先进的全数字化控制技术；

- 4.输入电压380V（线电压），输出电压：220VAC，稳态精度：±2％；零地电压：±1％；频率范围：在输入频率为50Hz±5%时，输出频率应满足50Hz±1

- 5.切换时间（正常模式）0秒；

- 6.逆变器过载能力：110％－150％维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms.

- 7.波形：纯净正玄波

- 8.环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求；

- 9.环境温度：工作温度：0~+40℃；相对湿度：≤90%（25℃,无凝露）

- 10.直流电压192V

- 11.自带工作状态指示灯；

- 12.设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面

- 13.具备RS232、RS485或SNMP接口协议

- 14.智能化电池管理，自动维护电池，延长使用寿命；

- 15.电池配置要求：外置32只12V100AH阀控式铅酸免维护蓄电池.

- 16.配置16节柜2只

- 使用需求：PCR组精密仪器断电保护。

- 显微扫描仪

- 1.扫描方法：明场扫描或荧光扫描，扫描过程全自动，一次性加载玻片，一键开始或结束扫描，无需逐片点击停止扫描。

- 2.阴性～4+全类型样本扫描时间：明场扫描300个视野≤2分钟或荧光扫描≤1分钟，快扫模式下明场扫描300视野≤1分钟。

- 3.扫描通量：载玻片一次上机50片。

- 4.可自动识别痰涂区域，具备图像标注、测量等处理功能，样本库具备扩展性，可扩展革兰氏样本扫描、标记、识别。（需提供相应的资质证明文件）

- 5.每张玻片扫描结束后，须在显示器同屏显示扫描的所有视野图片和疑似图片，并拼接成完整的扫描区域。便于定位和目镜复核。

- 6.目标定位功能：可定位到任意目标物并在数码和目镜端进行审核，方便人工目镜复查。

- 7.识别特性：通过图像识别技术进行样本分析，常规配置抗酸扫描模块，同时可以选配模块进行真菌扫描、标记、识别

- 使用需求：微生物组用于结核涂片自动扫描、进行结核分支杆菌识别。

- 全自动化学发光免疫分析仪

- 1.扫描方法：明场扫描或荧光扫描，扫描过程全自动，一次性加载玻片，一键开始或结束扫描，无需逐片点击停止扫描。

- 2.阴性～4+全类型样本扫描时间：明场扫描300个视野≤2分钟或荧光扫描≤1分钟，快扫模式下明场扫描300视野≤1分钟。

- 3.扫描通量：载玻片一次上机50片。

- 4.可自动识别痰涂区域，具备图像标注、测量等处理功能，样本库具备扩展性，可扩展革兰氏样本扫描、标记、识别。（需提供相应的资质证明文件）

- 5.每张玻片扫描结束后，须在显示器同屏显示扫描的所有视野图片和疑似图片，并拼接成完整的扫描区域。便于定位和目镜复核。

- 6.目标定位功能：可定位到任意目标物并在数码和目镜端进行审核，方便人工目镜复查。

- 7.识别特性：通过图像识别技术进行样本分析，常规配置抗酸扫描模块，同时可以选配模块进行真菌扫描、标记、识别

- 使用需求：微生物组用于结核涂片自动扫描、进行结核分支杆菌识别。

- 生物显微镜

- 1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。

- 2.载物台：钢丝传动，无齿条结构

- 尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

- 3.调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

- 4.聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

- 5.照明系统：20000小时寿命LED光源

- 6.观察筒：瞳距调整范围55-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

- 7.目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

- 8.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘。

- 9.物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

- 使用需求：微生物组观察微生物涂片用。

- 全自动化学发光免疫分析仪

- 检测原理，碱性磷酸酶标记化学发光技术

- 定标类型：两点或3点定标

- 操作界面，全中文操作界面

- 速度：最高200T/小时

- 样本检测类型：血清、血浆、全血、尿液；

- 机上试剂位：25 个

- 使用需求：生化组开展各种血药浓度定量检测。

- 药品阴凉柜

- 具体参数：双门800L、有冷藏功能

- 使用需求：生化组存放试剂用。

- 高端彩旋涡混合器

- 振幅次数 2800 次/分；

- 电源电压 220V±10％ 50Hz

- 功 耗 30W；

- 重 量 2.5 Kg ；

- 体 积 160×130×130(mm)

- 全自动化学发光测定仪

1.基本功能:全自动完成免疫实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、清洗、读数及结果判断全过程实验

2.测定方法:磁微粒化学发光免疫测定（CMIA）

3.分析方式:随机分析测试

4.样本测试速度:最高可达200测试/小时

5.仪器吸取样本后最快出结果时间:21分钟

6.仪器吸取样本后最慢出结果时间:40分钟

7.定标曲线稳定时间:28天

8.急诊方式:每个A2000 Plus单模块均设有急诊样本优先通道

9.样本位:每个A2000 Plus单模块一批次最多放置100个（可循环追加，连续加载）

10.样本容器:血液采集管、专用样本容器

11.样本载体:最多放置样本架20个（5个样本位/架）

12.样本针:特氟龙加样钢针

13.样本针清洗:内外全冲式高速清洗站

14.样本处理能力:192个孵育位；5遍磁洗

15.样本针加样精密度:≤2%（50ul）

16.样品针加样量范围:5ul-150ul

17.样品管死体积:150ul

18.液体水平检测:具备液面检测功能、凝块检测功能

19.样本稀释功能:支持在机稀释（最大100倍稀释），每个A2000 Plus单20.模块设有2个专用稀释液位

21.携带污染率:携带污染率≤1*10-6

22.反应杯:连续供给，随时添加

23.试剂位:每个A2000 Plus单模块24个试剂位，试剂位有在机冷藏功能（4℃-10℃），磁珠试剂支持不间断搅拌。支持在线预约更换；底物存放区可放置两套底物

24.同时分析项目数:每个A2000 Plus单模块可同时分析24个项目

25.试剂更换:支持不停机更换试剂，可通过预约功能实现

26.底物更换:支持不停机更换，可放置2套发光底物

27.条码扫描:配备扫描器，支持条码扫描

28.混匀方式:非接触式高频振荡

29.孵育温度:37±0.5℃

30.孵育位:每个A2000 Plus单模块192个

31.清洗方式:每个A2000 Plus单模块均为12针独立清洗，5遍磁分离清洗；32.磁珠的每次清洗，均有聚集分散的过程。

33.通信接口:RJ45/RS232

34.数据处理方式:四参数、线性回归、logit-log、点到点

35.重复性:批内测量重复性（CV，%）≤8%

36.线性:批内线性相关系数（r）≥0.99

37.稳定性:4h、8h相对偏倚不超过±10%

38.声压等级:最大声功率小于70dBA

39.重量:390Kg

40.尺寸:1374mm×950mm×1200mm（长×宽×高）

41.温度:正常工作环境温度：10℃ ~30℃

42.湿度:RH (不凝集状态）	正常工作环境湿度：≤85%

43.大气压力:85kPa~106kPa

44.电源:220V，50Hz

45.可扩展性最多可支持4个A2000 Plus模块联机使用;可支持接入实验室整体化流水线（可选配进样模块、离心模块、拔盖、加盖、冰箱、出样模块等）;接入实验室整体化流水线后，A2000 Plus既可以单机与主轨道连接，也可以多模块联机后与主轨道连接

- 五、检验科设备采购

- 基因测序仪

测序原理：采用可逆末端终止测序法，使用两色荧光检测，提高测序效率；

获NMPA审批的中华人民共和国医疗器械注册证；

配套8M、20M、25M Reads芯片试剂，适用于临床和科研检测；

可选的测序读长、可选的测序芯片试剂种类，可选的单端或双端测序，读长调节范围为75bp-300bp；读长达2x150bp时，单次测序可生成24亿（2.4G）、75亿（7.5G）碱基数据，满足多种实验需求；

读长达1x100bp时，单次测序可生成20亿（2.0G）碱基数据，测序时间低于5小时，满足对测序时间要求快的实验需求；

建库后的扩增、测序、数据处理在测序仪上自动完成，整个测序过程实现无人值守的自动化，不需要单独emulsion PCR设备；

可采用多重PCR扩增和探针杂交的方法制备文库；

数据准确性高：2x150bp测序读长数据 Q30> 80%，1x100bp ，2x75bp测序读长数据 Q30> 85%；

样品用量：DNA样本低至1ng；

运行时间：仪器最长运行周期在24小时内(PE 150bp读长模式下)；

可精确读取≥12个的连续单个重复碱基（如AAAAAAAAAAAAAAA）；

不同样品并行性：提供稳定成熟的96个样品的index混合接头；

仪器内置计算机配置：Intel Core i7-4700EQ 2.4 GHz CPU，16 GB RAM，1TB硬盘，采用Win7 内置标准版操作系统（不断更新）；

配套试剂预分装，即拆即用、带有RFID（无线射频识别）追踪。

设备采用简单集成化的液路控制模块(FAM)，减少连接管路，缩小设备体积，降低设备故障率。

基因测序仪（含产前诊断分析软件）

技术原理：该仪器的核心测序技术需满足可逆末端终止法（SBS）；

产品资质：通过国家药品监督管理局（NMPA）批准注册，可以开展无创产前检测（NIPT）、染色体拷贝数变异检测（CNV-seq）,相应试剂通过国家药品监督管理局（NMPA）批准注册；

操作界面：带彩色触摸显示屏，集成进度条、设置向导；

仪器集成度：测序过程包含指数扩增在同一设备中自动化完成，无需芯片前处理系统，无需借助其他设备即可独立完成测序过程；测序芯片：中、高两种通量芯片选择，单张芯片有 4 个独立的流道（lane）；

成像系统：含≥6 组高分辨率 CCD，可同时成像；

仪器配备无线射频识别（RFID）标记识别模块；

检测通道：采用 2 个通道光路识别的光学系统测序，节约检测时间；

测序读长：支持多种测序模式，最高可完成总长度 300bp 的 DNA 测序；

数据产量：单次运行单张芯片可生成≥400M 片段序列（Reads），最高数据产量≥120Gb；

数据质量：数据质量达到 Q30 级别，且 Q30≥80%；

连续相同碱基读取：可精确读取≥12 个的连续单个重复碱基（如 AAAAAAAAAAAA）；

测序时间：完成一个人的全基因组测序（30 x 覆盖度）的测序耗时≤30h；完成单端测序耗时≤12h；

检测样本量：单次运行可完成≥96 个 NIPT 样本的检测（包含对照品）；

标本量：NIPT 检测项目采血量≤5mL，血浆起始量≤200uL；(提供产品说明书或产品单页等证明材料并加盖投标人公章)

可支持 NIPT，升级版 NIPT ， CNV-seq 和升级版CNV-seq联合测序,提高上机效率；

样本质控：需对DNA样本的片段分布情况和浓度进行精准的测定。

对照品：配套试剂盒包含阳性对照品和阴性对照品，对照品参与整个实验流程；

样本前处理包含 PCR 扩增过程，更利于二代测序平台的其他检测项目（例如遗传病、肿瘤等）的拓展；数据分析：提供数据分析软件，支持本地完成样本的生物信息分析，并提供软件终身升级服务；

应用延展性：可支持全基因组测序、全外显子测序、转录组测序、表观基因组测序、宏基因组测序等科研应用；可开展升级版无创产前 DNA 检测、扩展性单基因遗传病基因检测、ctDNA 无创个体化诊疗基因检测、遗传性肿瘤基因检测等临床应用；

在按照说明书要求操作环境下，测序仪使用寿命≥10 年。

测序仪配套服务器和生信分析软件技

1.服务器品牌/型号：PowerEdge R750 2U机架式服务器；

2.CPU：2个 英特尔至强 银牌4316 CPU 2.3GHz 20C/40T；

3.内存：384G(12*32G) 3200MHz(32个内存槽位)；

4.硬盘插槽：最多可配12个3.5" 硬盘；

5.服务器面板：1块；

6.硬盘空间：2*960GSATA企业级固态 + 8*16T SAS 3.5 7.2K；2个SSD RAID1；8个16T RAID5+1；

7.光驱支持：无光驱；

8.电源：2*1400W供电电源；

9.RAID卡：PERC H755-8G适配器 RAID 控制器；

10.网口：集成2个千兆电口网口； 导轨；

11.操作系统：Ubuntu 20.04 桌面版；

12.3年保修。

飞行时间质谱检测系统

检测原理：基于基质辅助激光解析电离飞行时间质谱（MALDI-TOF MS） 技术进行基因检测；

通过检测碱基质量的差别，对基因进行直接分析分型，不依靠数据库比对；

适用样本类型：兼容血液、口腔脱落细胞、痰液、肺泡灌洗液、脑脊液、新鲜冷冻组织、FFPE 、细针穿刺活检组织(FNA)、循环游离DNA (cfDNA) 、循环肿瘤细胞（CTC）等多种样本；

资质：仪器获得NMPA 二类医疗器械注册证；提供资质证明材料；

设备功能和用途：

a.基因型分析（SNP/ INDEL），

b.体细胞突变、碱基插入/缺失（InDel）、

c.拷贝数变异（CNV）、

d.基因融合（FUSION）、

e.RNA表达定量分析

f.甲基化（METHYLATION）等；

结构组成：飞行时间质谱检测系统由点样模块和分析模块组成。质谱分析模块和点样模块一体化。具备系统液面自动探测与芯片信息自动识别功能，点样模块（CPM）自动进行样品脱盐处理、将样品添加到微阵列芯片及将芯片转移到质谱分析模块；

分析模块：氮分子激光器，频率≥10Hz，波长 337nm，飞行距离≥800毫米，检测器为电子倍增管。配备固定焦距照相机（CCD)，成像过程中可监测微阵列芯片上的微孔，以保证对样本位置精准的激光轰击，运行过程状态显示；

点样模块：可同时容纳2张96孔制式的芯片，芯片采用一次性硅质质谱微阵列芯片，内含基质无需手工添加。加样针具备自动清洗功能。点样模块自动完成待测样本加样工作；

内置电脑：电脑处理器为Intel Core i7，内存为16.0 GB RAM，操作系统为Windows 7 Professional；

检测质量范围：可对4000Da-10500Da核酸片段进行分子量测定；

质量分辨率：质量分辨率大于850道尔顿（Daltons）位置。最小能分辨15Da质量差的核苷酸序列；

检测限：信噪比不低于3: 1 时，能测定出质荷比为9976.5Da的标准品的最小浓度为30nmol/L；

数据采集信号强度：30nmol/L 的标准品其检测信号强度（信噪比）在3991.6Da、5043.4Da、8485.6Da、9976.6Da位置均＞3；

数据采集速度：1张96孔制式芯片完成数据采集≤90分钟；

检测灵活性：每个反应孔单次可检测多个DNA变异位点，1 张芯片可分多批次使用，无需凑样；

重复性：在相同测试条件下，对相同进样量的标准物质进行连续多次测量，计算标准物质质荷比的相对标准偏差值，相对标准偏差值RSD不超过0.1%；

多重检测能力：单反应孔可检测1-50 个核酸标志物；

检测通量：单次可检测1-96个孔，每个反应孔单次可检测多个DNA变异位点，剩余反应可以分多次使用；

检测样本起始量：可检测10-20ng核酸样本；

质控分析：CNV分析中，可对长度短至100-500bp的DNA待测样本进行质控检测；

分析软件：配备SNP基因分型分析软件，全自动实时数据获取和分析，直接提供生物学结果，即SNP位点的基因型。可以对≥95%的已知SNP和INDEL进行检测，检出纯合子、杂合子及3-4等位SNPs；可以扩展进行基因拷贝数变异分析（CNV）、体细胞突变和定量基因表达分析；

数据报告处理系统：配套药物基因组数据处理软件；药物基因组数据处理软件需获中华人民共和国医疗器械注册证（产品名称/适用范围需包括药物基因组数据处理）；

检测项目体系需覆盖药物基因三种突变形式：SNP、CNV、Indel，并提供对应药物基因报告模板；

精神类药物基因检测项目，检测基因位点不少于75个SNP位点、35基因；覆盖药物不少于60种。需提供对应报告模板。

核酸蛋白质荧光定量仪

1.Molecular Probes荧光染料，只与特定分子结合才发荧光，可专一性地定量dsDNA，ssDNA，RNA，microRNA和蛋白质；

2.高敏感度线性检测最低达到：dsDNA 0.01ng/ul, ssDNA 0.05ng/ul, RNA 0.25 ng/ul , 蛋白质12.5ng/μl；

3.可用于测定RNA IQ检测，测量RNA的完整性和质量；

4.简单，精确，特异定量dsDNA, Oligos, RNA, microRNA和Protein；

5.5.7英寸彩色LCD触摸屏，反应灵敏，操作方便；

6.工作温度10-40°湿度20-80%；

7.工作电压100-240VAV, 电流1.0/1.2A；

8.光源：蓝光，红光，绿光LED光源；

9.激发滤光片：蓝光 430-495nm，红光600-645nm；

10.发散滤光片：绿光510-580nm 红光 665–720nm；

11.强大的双核处理器，5秒内计算浓度，最多储存1000个样品数据；

12.USB闪存或USB电脑连接存取数据，更灵活有效管理实验结果；

13.上样量范围1-20ul，适合稀有样品以及低丰度样品；

14.测量速度：≤5秒/样品；

15.机器存储量：4G；

配置：

荧光计一套，包含仪器启动测试盒。

高效组织细胞样品处理系统技术参数要求

1.处理样本数量不低于以下标准： 24*2mL；

2.时间运行时间范围：1-180 秒，以 1 秒递增；

3.振荡速度 1.0-12.0m/s；转速：2000-6000rpm，以 100rpm 递增；

4.自动间隔操作不低于以下标准：最多 9 次间隔，自动间隔运行；

5.加速不低于以下标准：在 2 秒内达到最大速度；

6.减速不低于以下标准：在 2 秒内完全停止运行；

7.最高频率不低于以下标准：100 Hz ；

8.噪音等级 <70db；

9.温度传感器不低于以下标准：实时显示电机及主舱体温度；

10.门报警不低于以下标准：实时监测，确保翻盖紧闭时才可运行；

11.操作温度 10℃-30℃；

12.相对湿度 20%～80%；

13.储存温度 0℃-55℃；

14.电源要求 220±22V；频率：50±1Hz；500W；

超纯水机技术参数要求

1.超纯水产水流速≥2L/min;

2.出水电阻率：18.2MΩ.cm@ 25℃;

3.电导率0.055uS/cm@ 25℃;

4.TOC≤2ppb*;

5.脱氧核糖核酸酶＜5pg/ml;

6.核糖核酸酶＜1pg/ml;

7.颗粒不含尺寸＞0.22um的颗粒。

磁力架（高性能）

1.理想工作体积：10–2,000 µL；

2.在带编号的位置中容纳多达 16 支标准 1.5–2 mL 微量离心管；

3.良好的样品控制和能见度；

4.可以快速地将顶部的管架从磁力架基座上移出，以用于重悬、涡旋、旋转或手动震荡样品。

磁力架

1.适用0.2微量离心；

2.8连排PCR管；

3.12连排；

4.96孔PCR板。

侧边磁力架

1.双排24孔，大磁力，小巧轻便，固定卡位，实验首选；

2.适配200 uL PCR单管、8排管和12排管；

3.双排24孔，容纳多达24个样本；

4.应用于NGS分选相关实验，对磁珠进行有效的磁性分离；

使用超强磁铁，具有超强磁吸附力；

5.专利设计，磁铁贴合，小体积洗脱来浓缩样品(约 10 uL)；

6.良好的样品控制和可视性，方便重悬、旋转或手动混匀样品。

生物安全柜

1.类别：气流30%排放，70%循环使用，具有中国CFDA颁发的三类医疗器械注册证。

2.生物安全柜的外箱体为钢板静电喷涂，工作区由圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。

3.工作台面采用整体式可移动不锈钢，设容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。

4.滑动前窗采用日本AIRTECH卷簧悬挂系统，使用6MM厚的安全玻璃能可任意定位，升降自如，免维护，避免使用配重结构以防钢丝绳断裂砸伤操作者。

5.移门玻璃可进行全幅清洁，有效防止细菌滋生。

6.防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。

7.风机系统:采用美国进口雷勃直流无刷电机的DCBL风机系统，精确有效的控制系统的运行状态。

8.直流电机与LED照明灯等节能技术的运用，可使安全柜的是实际运行功耗下降50%。

9.具有值机经济节能模式，当移门关闭后，设备进入低速运行状态，再次开启移门，进入正常工作状态。

10.工作区内设有通用水、气接口、左右各一个超载保护功能的防溅插座 。

11.工作窗口吸入风速：≥0.55m/ｓ，工作区流入风速0.32-0.35m/s，前窗采用无阻碍回风技术，风速探头实时监控不正常气流、乱流和吸入风速与流入风速偏离标准值报警功能。

12.在送风和排风系统都设有“阻泄露”技术的ULPA高效过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。

13.人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。

14.送、排风高效过滤器采用美国进口HV滤纸制作而成，为铝框无隔板结构，对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%.对0.3um的尘埃颗粒捕集效率99.9999%，超高效过滤器是在无尘厂房内，由进口的产线加工而成，并经过严格的测试。超高效过滤器是生物安全柜的核心部件，自行生产，无需外购，安全柜的品质得以保证。

15.操作面10°倾斜设计，更符合人体工学，使操作着更舒适。

16.工作区尺寸：宽度1004mm，深度630 mm，高度630 mm。

17.配备多重安全报警系统：a、过滤器阻塞报警 b、送风机过载报警c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动) 。

18.噪音:58～65dB，照度≥900LUX。

19.外形尺寸：宽度1200mm ，深度795 mm，高度2050mm

20.洁净等级： ISO 4级 （10级），过滤效率：对于0.12um的效率为99.9995% 。

21.大屏LCD彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、时间显示、UV灯运行时间、彩色控制屏（三色）显示过滤器寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。五个运行指示灯，可直观显示生物安全柜的运行状态。

PCR扩增仪

1.模块形式不低于以下标准：96孔，0.2 mL合金模块；

2.模块最大变温速率不低于以下标准：3.9°C/秒 ；

3.样品最大变温速率不低于以下标准：3.35°C/秒 ；

4.温度精确度不低于以下标准：± 0.25°C（35-99°C）；

5.温度范围0-100.0℃；

6.温度均一性不低于以下标准：< 0.5°C（达到95°C后20秒）；

7.尺寸不超过以下标准：（高×宽×深） 24.5×23.7×48.5cm ；

8.PCR体积范围 10-100 µL ；

9.最大风扇噪声（dB）不低于以下标准： < 57.1（空闲）；< 61.3（循环）。

纯化仪

1.样本通量：1-48个；

2.纯化孔间差异:纯化同一样品，孔间CT值的变异系数不超过2%；

3.处理体积:10μL—100μL；

4.磁棒的磁通量均大于200mT ；

5.程序存储量不低于100组程序；

6.屏幕类型:触摸屏；

7.人性化的操作界面：按键设置便捷，图形化操作界面，触控式操作，简单易用；

8.全封闭设计，内置UV灭菌功能，确保实验室生物安全；

9.由磁棒组、磁套架、振动模块、纯化座台、触摸屏、控制模块、电源系统、外壳部件组成；

10.耗材类型:适配标准的0.2ml 8连管；

11.可实时监控实验运行时间。

全自动毛细血管电泳仪

可兼容 0.2mL离心管、8 联管、12 联管、96 孔板等多类型耗材；

可满足单样品和多样本等多形式上样分析；

电泳时间:最快可达1-2分钟/样本；

灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测， DNA 样品的检测灵敏度可达1pg/ul；

分辨率:对＜500bp 的 DNA 片段，可达 1-4bp的分辨率，200bp片段可达 1bp的分辨率；

最低实验需求：样品上样量小于 0.1 ul；

无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封避免式，避免核酸染色剂等有害物质与操作人员的接触；

能同时进行定性及定量分析:检测片段范围:15bp-50kb，可检测大于50kb的核酸，最大可达165kb；

具有通卡夹配件，在仪器外部对卡夹进行通胶，可以对卡夹中毛细管中的胶进行更好的置换，对过期卡夹或者保存不当卡夹进行处理；

可应用于 DNA、RNA 等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，微卫星分析，蛋白检测等；

满足病原学靶向测序项目以及肿瘤相关基因测序项目需求。

冷藏冷冻冰箱

工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。

样式：立式，双门。

有效容积：300L（冷藏187L、冷冻113L）。

外部尺寸（宽*深*高mm）：746*710*1842（把手+外挂锁）。

内部尺寸（宽*深*高mm）：冷藏为602*507*665,冷冻为505*450*533。

箱体材料：PCM彩板。

内胆材料：冷藏室、冷冻室均为Hips材质。

保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层，保温效果好，冷藏发泡门体厚度达80mm,冷冻门体厚度达90mm，冷冻箱体发泡层厚度达到100mm。

压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效、静音。

无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃、冷冻温度-10~-26℃可调，显示精度1℃。

高清晰LCD数字温度显示，运行状态一目了然，可根据用户需求设定高低温报警温度点。

双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。

内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。

箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。

冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。

完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。

具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。

箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。

箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。

LED照明，视物更清晰；

冰箱门采用可拆卸式TPE门封条，抗菌无毒易清洗，可使冰箱常保美观洁净。

冰箱背部采用平面设计，让冰箱可以全方位展示，既美观又便于清洗。

移液器

采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；

人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）；

下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；

伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积；

体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作；

独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛；

0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求；

颜色标识移液器量程；

RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪；

双控按钮设计: 顶部按钮帽确保流畅稳定的移液，旋转式液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作 （量程锁功能）。

八道移液器技术参数要求

采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；

人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）；

下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；

伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积；

体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作；

独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛；

0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求；

颜色标识移液器量程；

RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪；

双控按钮设计: 顶部按钮帽确保流畅稳定的移液，旋转式液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作 （量程锁功能）；

多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本；

多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性。

高速离心机

1.适用于1.5ml/2ml离心管；

2.相对离心力：50 rcf-2990 rcf可以以 50 rcf 的幅度调整。3000rcf -21300 rcf可以以100rcf的幅度调整；

3.转速：100rpm -15060rpm，100rpm-5000rpm可以以10rpm的幅度调整，5000rpm-15060rpm可以以100rpm 的幅度调整；

4.最大动能：4136 J；

5.(相对离心力(rcf)或转速(rpm)及容量最大时)允许的样品密度1.2g/mL。

大容量高速台式冷冻离心机

1.最高转速24000rpm；

2.最大离心力40217xg；

3.最大容量750mlX4；

4.转速精度：±10rpm;

5.温度范围-20℃-40℃；

6.温控精度：±1℃。

板式离心机

实时显示仪器状态采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态。

可选10级升降速档位，可设置自由停车时间

满足多种 离心回收要求运行中转速，离心力，温度同屏显示，变化关系，清析可见。

磁性转子自动识别系统，防止转子超速使用，确保离心安全

具有门盖，超速，超温，过流，过压，过热等22种保护功能。

自吸门锁，门盖双锁扣设计，防止门盖运行过程意外打开，仪器更安全，

离心力自动换算，同屏显示，无需转换

使用记录小时，分和分，秒两种计时方式可供选择，正计时，倒计时两种模式

最高转速：5500rpm

最大相对离心力：4919×g

最大容量：4*250ml

转速精度：±10r/min

噪音：≤62dB (A)

定时范围：1min～99H99min

功率：550W

外形尺寸：430×540×360(mm)

标配：配酶标板转子2*2*96孔

UPS电源

1.UPS容量：30kva，须标准内置输出隔离变压器；输入端必须采用IGBT整流技术，三进单出纯工频在线式；

2.输出功率因素≥0.8，输入功率因数可达到0.98以上，谐波电流<3%；

3.全数字双DSP控制；

4.输入电压380V（线电压），电压范围（-30％～+30％），输出电压：220VAC，稳态精度：±1％；频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调；

5.切换时间（正常模式）0；切换时间＜15ms；系统效率（线性负载）≥90%；电池逆变效率（线性负载）≥92%；

6.逆变器过载能力：105%Po<负载<125%时，10±0.1min后转旁路输出；125%Po<负载<150%时，1分钟后转旁路输出；负载>150%时，200ms后立即转旁路输出；旁路过载能力：135%额定电流以下可长期过载，1000%额定电流20ms；

7.三相负载不平衡度  100%时，输出电压不平衡度满足：＜120°±0.5％（平衡负载）；＜120°±1％（100％不平衡负载）；

8.环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求；

9.环境温度：工作温度：0~+35℃；相对湿度：≤96%（25℃,无凝露）；海拔高度：0~1000米；

10.平均无故障时间：MTBF(单机系统)> 20万小时；

11.正玄波，直流电压192V；

12.可以实现≥6台并联和在线扩容；

13.全中文操作界面，液晶显示器；自带工作状态指示灯；

14.设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，提供全中文显示的LCD显示器，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等；

15.具备RS232、RS485或SNMP接口协议，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

16.系统应具有三遥性能：

16.1遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，单相输出电压，单相输出电流，输出频率；

16.2遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障；

17.智能化电池管理，自动维护电池，延长使用寿命；

18.配置16节12V100AH电池，A16节柜一只

六、胰胆成像控制器等设备采购

- 胰胆成像控制器

- 1.成像控制器主机；

- 1.1影像处理系统为电子数字成像处理系统

- 1.2可适配11Fr、9Fr等十种规格一次性胰胆成像导管；

- 1.3具备图像冻结/解除冻结模式；

- 1.4具备图像显示放大/缩小功能，调节档位数不少于3档；

- 1.5具备图像显示边框调节模式，不少于6种调节模式；

- 1.6LED光源与专机使用耗材一体化设计，光源具备独立开关；可调节光亮强度；

- 1.7具备手动调节白平衡功能；

- 1.8输出光源：LED光源；

- 1.9具备自动增益控制算法；

- 1.10具备自动曝光控制算法；

- 1.11具备中国标准要求的PAL制式；

- 1.12具备DVI和CVBS 2种视频输出格式格式；

2 一次性胰胆成像导管：

- 2.1导管可固定在十二指肠镜上实现单人操作，具有单独可快速拆卸悬挂组件；

- 2.2对进液的防护程度：前端摄像头IPX4，其他IPX0；

- 2.3外径9Fr(可通过内镜钳道直径：≤3.2mm),工作通道直径≥1.0mm；

- 2.4具备一体式吸引控制阀；

- 2.5导管前端可调节方向4向，手柄旋钮2个；旋钮带锁定功能；

- 2.6导管工作长度2200mm；

- 2.7可实现注水和负压吸引同时进行；

- 2.8视野角度120°；

- 2.9视向角：0°(直视)；

- 2.10具备独立注水通道；

- 2.11具有不少于四种型号规格可选；

2.12注册证具有阑尾腔手术适应症，可开展内镜逆行阑尾炎治疗术。

3.医用监视器：

- 3.1全高清手术医用显示器；

- 3.2支持全屏、画中画（PIP），side by side显示模式，其中：画中画模式窗口的大小，可以根据用户需要自定义；side by side模式：用户可以根据需要进行16：9，5：4，4：3，自定义缩放，

- 3.3用户可以自定义POP模式；

- 3.4内置数字信号均衡技术，实现手术室内部30米以内的长距离信号传输，方便手术室布线；

- 3.5屏幕亮度≥600 cd/m2；分辨率：1920×1200；

- 3.6采用全贴合工艺，有效提高显示器的视角、色彩、对比度，图像质量全面优于普通的非全贴合产品；

- 3.7医用级LCD显示器；屏幕尺寸24英寸；

- 3.8视频输入信号：DVI-D，VGA，CVBS，S-VIDEO，YPBPR/RGBS，3G-SDI；

- 3.9全平面一体设计，正面防水满足IPX5，其它面满足IPX2，满足手术室日常清洁消毒的需要。

- 胃肠镜主机+2胃2肠

高清电子胃肠镜

高清电子胃肠镜主机内镜一套，包括主机和胃肠镜各2条，设备主要功能为发现和治疗消化道疾病。

- 1.图像处理装置：（1台）

- 1.1整体设计理念：光源主机一体式设计，触控面板。

- 1.2光源：5色LED，为内镜提供真实的色彩还原。

- 1.3图像采集设备：可采集顺次成像或同时式成像，为内镜提供真实的色彩还原和高清晰的图像。

- 1.4测光模式：自动测光：根据中央部分最亮处和外围部分的平均亮度处进行调节；峰值测光：根据内镜图像的最亮处调节；平均测光：根据内镜图像的平均亮度处进行调节。

- 1.5冻结模式：冻结内镜图像。

- 1.6预冻结模式：在冻结操作和显示前的设置时间段里捕抓到的图像中选择模糊度最低的图像。

- 1.7信号输出：可选择SDI(12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI或SD-SDI)、DV、DVI以及RGB、YPBPR、Y/C、VBS复合输出，图像锐化、清晰可将毛细血管和细微的黏膜结构准确清晰的显示出来。

- 1.8具备窄波成像技术，可处理两种窄波光得到的图象。两种特殊光可穿透黏膜表层，显示表浅血管和粘膜下层内血管，得到白光下无法发现的细微病变。

- 1.9具备双红光成像：提高深层血管和出血点的可视性，辅助高效ESD操作。

- 1.10具备构造和色彩强调成像：联合强调粘膜表面的结构、色调和亮度，得到白光下粘膜纹理更清晰更容易观察病变。

- 1.11具备保持对比度的亮度连接成像：提高较暗部分的亮度，更利于观察深层腔体结构。

- 1.12具备自体荧光图像处理技术：可将采集自发荧光影像进行处理并形成特殊的荧光图像。正常的部位呈绿色，炎症癌变等病变部位呈桔红色，其高敏感性可以帮助操作者第一时间发现病变。

- 1.13内镜图像大小可选择。

- 1.1416:9和4:3的输出模式可兼容4K监视器。

- 1.15可以远程遥控控制录像机、打印机和图像归档系统等。

- 1.16储存记忆功能：即使图像处理装置关闭后，设置也会被保存在内存中。

- 1.17用户设定，最多可以录入20个用户。

- 1.18患者数据预录入：可在术前输50名患者的数据。

- 1.19可兼容便携式存储器，并可连接及上传数据。可以直接记录高清格式的内镜图片。

- 1.20在图像处理过程中校正噪点，具有降噪功能，同时图像由暗到明的转换速度更加迅速。

- 1.21色调调节可以进行红色、蓝色、色度三种调节，各有±8挡可选择。

- 1.22自动增益功能：因内镜先端部距离目标较远而使光线不足时，图像信号可以自动增强。

- 1.23可实现画中画功能，有效辅助观察。

- 1.24内镜信息记忆功能：特殊的内镜记忆芯片可将内镜的相关信息数据显示的监视器上。

- 1.25可兼容同品牌系列的胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、小肠镜、超声内镜等，方便采购方整合设备资源，拓展诊疗平台。

2.电子上消化道内窥镜（1条）

2.1常规焦距模式视野角:≥140 度， 近焦距模式≥140 度。

2.2景深：常规焦距模式≥ 7－100mm；近焦模式 ≥3-7mm。

2.3先端部外径：≤ 10.2mm 。

2.4插入部外径：≤ 9.9mm 。

2.5钳子管道内径：≥2.8mm 。

2.6有效长度：≥1030mm 。

2.7全长：≥1350mm 。

2.8操作部带 5 个可选择功能遥控按钮（水汽、吸引按钮除 外）。

2.9带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接内 镜重要参数显示于显示器上。可以用图示的方式提示治疗附 件伸出的方向。

2.10带副送水功能，能够有效冲洗粘膜表层粘液和血块， 有利于微小病变的发现，避免漏诊。

2.11防水的一触式接头，无需防水帽，接头完全防水，无须担心意外浸泡的进水现象。

2.12具有双焦距功能，通过一个按键即可进行从常规焦距模 式到近焦模式的景深观察

- 3.电子上消化道内窥镜（1条）

3.1视野角：≥140 度。

3.2景深： 3-100mm。

3.3先端部外径：≤9.8mm。

3.4最大插入部外径：≤9.9mm。

3.5钳子管道内径：≥3.2mm。

3.6有效长度：≥1030mm。

3.7全长： ≥1350m。

3.8弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左右各≥100°。

3.9操作部带 4 个或以上可选择功能遥控按钮(水汽、吸 引按钮除外)。

3.10带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接 内镜重要参数显示于显示器上，可以用图示的方式提示治疗附件伸出的方向。

3.11带有副送水功能，能够及时发现出血点，迅速进行止血，时刻保持视野清晰。

3.12防水的一触式接头，无需防水帽，接头完全防水，无须担心意外浸泡的进水现象。

4.电子下消化道内窥镜（2条）

4.1视野角：≥140度；

4.2景深：≥5-100mm；

4.3先端部外径：≥12.2mm；

4.4插入部外径：≥12.0mm；

4.5钳子管道内径：≥3.2mm；

4.6有效长度：≥1655mm；

4.7弯曲部弯曲角度：向上180度，向下180度，向左160度，向右160度；

4.8具有可变硬度、智能弯曲、强力传导技术，使内镜顺畅进入检查及治疗。

4.9带副送水功能，能够有效冲洗粘膜表层粘液和血块，有利于微小病变的发现，避免漏诊。

4.10防水的一触式接头，无需防水帽，接头完全防水，无须担心意外浸泡的进水现象。

5.配置要求

| 编号 | 产 品 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理装置 | 1 | 台 |
| 2 | 电子上消化道内窥镜 | 1 | 条 |
| 3 | 电子上消化道内窥镜 | 1 | 条 |
| 4 | 电子结肠内窥镜 | 2 | 条 |
| 5 | 专业医用监视器 | 1 | 台 |
| 6 | 台车 | 1 | 套 |
| 7 | 测漏器 | 1 | 条 |
| 8 | 维护保养装置 | 1 | 台 |
| 9 | 内窥镜用送水装置 | 1 | 台 |
| 10 | 内镜用二氧化碳送气装置 | 1 | 台 |
| 11 | 高清图文工作站 | 1 | 套 |

空气消毒机

1.采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；

2.医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

3.采用嵌入式安装方式，不占用地面空间；

4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

5.额定功率≤60W±6W；电源AC220V 50Hz；

6.等离子体发生器电场强度≥8500V；

7.等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V；8、等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018 _1.25×1019m-3；

8.等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；

9.等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018 _1.25×1019m-3 ；

10.配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3；

11.设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.003mg/m³。

12.净化消毒效果要求：

12.1对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%；

12.2设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%；

12.3设备持续工作1h，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%;

12.460m³房间设备持续工作1h，对每个采样点≥0.5um平均悬浮粒子浓度值均≤3520000粒/m3，每个采样点≥5um平均悬浮粒子浓度值均≤29300粒/m3，达到十万级洁净度；

12.5设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%；

12.6气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%；

12.7气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%。

12.8气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率＞99.99％；

12.9气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率＞99.99％；

12.10设备持续消毒1h后，室内的空气平均菌落总数＜4CFU/皿（15min）。

13.功能及技术先进性要求：

13.1采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

13.2高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作；

13.3程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；

13.4采用网状活性炭，可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养；

13.5产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

七、连续性血液净化设备采购

连续性血液净化设备（CRRT)

血液净化治疗模式

多种治疗模式，常规持续模式：CVVH、CVVHD、CVVHDF、SCUF、血浆置换等治疗模式

具备流量三通夹，CVVH、CVVHD、CVVHDF模式切换无需调整管路，可一键切换；

CVVH模式可选择：前稀释CVVH，后稀释CVVH，前-后稀释CVVH，后-后稀释CVVH；

治疗参数

血液流量：10-480ml/min；分辨率5ml/min；触摸屏可调泵速，精度±10%；

置换液流量：50-8000ml/h，可调节；触摸屏可调泵速，精度±1%或±10ml/h；

透析液流量：50-8000ml/h，可调节；触摸屏可调泵速，精度±1%或±10ml/h；

血浆置换率：10-3000ml/h，可调节；触摸屏可调泵速，精度±1%或±10ml/h；

废液泵流量：50-11000ml/h，精度±1%或±10ml/h

抗凝系统

具备肝素泵组件

肝素注射泵流量：肝素0.5-20ml/h，精度±5%或±0.2ml；

具备压力监测，范围0-+500mmHg；

具备自动空气探测；

具备枸橼酸泵组件

钙流量0.5-100ml/h；

枸橼酸泵流量：15-500ml/h，精度±1%或±10ml/h；

具备压力监测，范围-200-+100mmHg；

屏幕显示泵速；

枸橼酸称重单元称重范围总共为0-3000g；精度0.1%或±5g，最大承重3000g

加热系统

一体化平板加热系统，加热置换液、透析液及血浆加温；

加温范围：33℃-40℃，精度0.5℃；

压力监测系统

5个压力监测：动脉压、静脉压、滤器前压、滤出液压、补液压、跨膜压

动脉压监测显示范围（AP）：-450～+750mmHg；精确度±10mmHg

静脉压监测显示范围(VP)：-450～+750mmHg；精确度±10mmHg

滤器前压监测显示范围(FP)：-450～+750mmHg；精确度±10mmHg

置换液压监测显示范围（SP）：-450～+750mmHg；精确度±10mmHg

废液压监测显示范围（EP）：-450～+750mmHg；精确度±10mmHg

平衡系统

称重系统包括：置换液称重单元、透析液重单元、废液重单元、枸橼酸钠重单元；

置换液袋和废液袋分开悬挂，避免交叉感染；

单秤最大负荷：15kg；分辨率：1g，减少临床工作量以及换袋引起的治疗中断；

安全性

具备智能液体管理系统：精确液体管理、精准治疗剂量、精简停机时间，实时更新显示：实际剂量、目标剂量、选择剂量（实际），自动补液和智能液体调节功能，使治疗剂量轻易达成靶剂量98%，提高CRRT治疗质量

具备动脉壶、静脉壶、置换液壶自动除气功能，治疗过程中实时自动检测调整液面高度，无需人为调整

空气检测器（静脉）：超声波检测，敏感性：气泡>0.1ml，气泡增量（累积气泡）>0.7ml

置换液/透析液空气检测器：超声波检测，敏感性：气泡>300μl；

空气检测器（钙）：超声波检测，敏感性：气泡>0.1ml

漏血检测器：光学检测，双通道评估，32%HCT及最大废液流量时报警下限≤0.35ml/min

报警报知功能：静脉压报警、动脉压报警、滤过压报警、滤器压降、TMP警报、气泡检知警报、补液空警报、透析液空警报、漏血警报、装置异常警报

超滤量/血流量比监测，防止过度超滤

静脉压报警范围自动跟踪设定

可设置、预告换袋时间

自动判断、提示和报警滤器的血凝情况

相关耗材

一体化管路滤器套装，简化操作，降低误差；

耗材安装条形码扫描系统，可严格追溯耗材管理；

根据不同抗凝方案配套不同耗材配套，如：肝素抗凝/枸橼酸钠抗凝一体化耗材配套；

操作系统

11.5寸彩色触摸屏幕；

中文操作系统；

版面提示操作步骤、管路安装指南；具备异常情况的在线帮助功能；

具备6参数屏保，远距离显示重要参数，参数包括：动脉压、滤器前压、跨膜压、静脉压、血泵流量、CRRT实际治疗剂量；

可同屏显示CRRT设置治疗剂量和CRRT实际治疗剂量

具备患者数据管理界面，具备数据输出端口

- 手术器械采购

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动脉瘤夹钳 | 1 | 套（共五件） | 医用不锈钢材质，14cm, 2x3 DeBakey齿， 由1个夹持钳，2个操作杆，3个独立钳头组成, 共计6件，满足可拆卸，可分离的要求，直钳头60mm,弯钳头80mm,折弯钳头60mm, 夹持钳长250mm;操作杆长380mm |
| 2 | 二尖瓣膜拉钩 | 1 | 套（共11件） | 医用不锈钢材质,微创左房拉钩套装，含1个固定手柄，1个叶片夹持钳，1个改锥调节杆（调节叶片侧翼松紧度），1个万向调节固定模块, 3个带侧翼叶片，3个不带侧翼叶片，1个V型叶片，共11件，叶片尺寸分别为：带侧翼款大号叶片宽34*高60mm（侧翼尺寸为宽35*高50mm)，带侧翼款中号叶片宽35*高50mm(侧翼尺寸为宽35*高40mm),带侧翼款小号叶片宽32*高40mm(侧翼尺寸为宽32*高30mm）。不带侧翼款大号款宽34*高60mm，不带侧翼款中号宽34*高50mm,不带侧翼款小号宽32*高40mm，V型叶片尺寸为宽10*高36.5mm。改锥调节杆尺寸为全长255mm，固定手柄全长204.5mm。叶片夹持钳全长240mm，固定模块内芯轴直径5mm，可控制叶片上下左右微调角度。 |
| 3 | 胸骨牵开器 | 1 | 套（共七件） | 医用不锈钢材质，微创小切口肋间牵开器，含牵开器主体支架一个，三组不同尺寸深度可替换叶片（共6个),共7件，最大牵开长165mm,臂长115mm,大叶片深度67*宽度36mm,中叶片深度53*宽度36mm，小叶片深度36*宽度36mm，适用于微创瓣膜手术和介入手术等。 |
| 4 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 2 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分）， 头端碳化钨镶片工艺，弯头,夹持0-0到4-0针，手柄长120mm,操作杆长240mm，操作杆直径5mm，总长度360mm |
| 5 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分）， 头端碳化钨镶片工艺，直头,夹持0-0到4-0针，手柄长120mm,操作杆长240mm，操作杆直径5mm，总长度360mm |
| 6 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分）， 头端碳化钨镶片工艺，弯头,夹持0-0到4-0针，手柄长120mm,操作杆长180mm，操作杆直径5mm，总长度300mm |
| 7 | 打结器 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），弯头，头端45°，用于深部推结， 手柄长120mm,操作杆长240mm，操作杆直径5mm，总长度360mm |
| 8 | 打结器 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），弯头，头端45°，用于深部推结， 手柄长120mm,操作杆长180mm，操作杆直径5mm，总长度300mm |
| 9 | 胸腔心血管外科用剪 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），头端角度30°，弯头, 加强型，刃片厚度1.4mm,刃片宽3.8/5.2mm,手柄长120mm,操作杆长240mm，操作杆直径5mm，总长度360mm |
| 10 | 胸腔心血管外科用剪 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），头端角度30°，弯头, 加强型，刃片厚度1.4mm,刃片宽3.8/5.2mm,手柄长120mm,操作杆长180mm，操作杆直径5mm，总长度300mm |
| 11 | 胸腔心血管外科用剪 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），头端角度50°，弯头, 加强型，刃片厚度1.4mm,刃片宽3.8/5.2mm,手柄长120mm,操作杆长240mm，操作杆直径5mm，总长度360mm |
| 12 | 胸腔心血管外科用剪 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），头端角度50°，弯头, 加强型，刃片厚度1.4mm,刃片宽3.8/5.2mm,手柄长120mm,操作杆长180mm，操作杆直径5mm，总长度300mm |
| 13 | 胸腔组织镊 | 2 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），头端宽2.8mm，双向开口，DeBakey无损齿,手柄长120mm,操作杆长240mm，操作杆直径5mm，总长度360mm |
| 14 | 胸腔组织镊 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），头端宽2.8mm，双向开口，DeBakey无损齿,手柄长120mm,操作杆长180mm，操作杆直径5mm，总长度300mm |
| 15 | 胸腔组织镊 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），头端3.0x15mm,单向开口，用于干粗活抓心包等，手柄长120mm,操作杆长240mm，操作杆直径5mm，总长度360mm |
| 16 | 拉钩 | 2 | 把 | 医用不锈钢材质，加强型，圆柄，头端弯头90°，加长神经拉钩，长度360mm |
| 17 | 胸腔组织钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，头端1x2无损齿，头端工作距离90mm，纯齿长75mm，长度330mm |
| 18 | 拉钩 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，加长勾线器，头端尖状，开口2.5mm，全长300mm |
| 19 | 手术刀柄 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，圆手柄，加长型，用于安装刀片，长300mm |
| 20 | 血管钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，弯头，90°，头端DEBAKEY无损伤齿，工作长度10cm |
| 21 | 持针钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，环柄带锁，用于夹持哈巴狗，弯头，全长25cm |
| 22 | 凹凸齿止血夹 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，大号弯哈巴狗，无损齿，全长105mm |
| 23 | 凹凸齿止血夹 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，大号直哈巴狗，无损齿，全长105mm |
| 24 | 组织钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，90度，直角, 轴宽Ø10mm, 带锁扣，长度34cm |
| 25 | 组织钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，深弯,头端长95mm，滑杆式 ，带锁扣，长度355mm |
| 26 | 拉钩 | 2 | 把 | 医用不锈钢材质，头部弯爪状，爪长度80mm*宽度21mm |
| 27 | 拉钩 | 2 | 把 | 医用不锈钢材质，加长片拉钩，宽10mm，全长30cm |
| 28 | 组织剪 | 2 | 把 | 医用不锈钢材质，黑把环柄，弯头，刃片超锋利，全长25cm |
| 29 | 精密器械消毒盒 | 2 | 个 | 精密器械消毒盒，双层，含盒盖1个，盒体1个，内置固定支架一个，硅胶垫1个，共四件，长宽高为460*280*76 |

九、开颅动力系统等设备采购

- 外科手术显微镜

- 一、设备参数

- (一)主机部分

- 1.光学：数字光学与传统光学完美融合，光学部分全镜组复消色差APO，光学镀膜保护；全内置一体化超高清数字化系统，摆脱传统手术体位限制；

- 2.放大倍数：最小放大倍数≤3x，最大放大倍数≥16x（12.5x目镜下）；

- 3.主刀镜：180度可调双目镜筒，可进行多角度设定；

- 4.目镜：广角目镜，眼杯高度可调，10x或12.5x可选；屈光补偿范围≥+5D至-6D；

- (二)照明系统

- 主光源与备用光源皆为≤300W氙灯，集成化设计无外挂，内置的自动快速灯泡切换装置保证两个光源自动进行一键切换，有氙灯寿命提示；

- (三)支架系统

- (四)视频影像系统

- 1.视频系统：配备高清视频系统，全内置高清摄像头于主镜体内，无外露分光器；

- 2.记录系统：全内置高清视频记录存储、传输，且有智能视频记录功能；

- 3.内置监视器尺寸：一体化全高清监视器≥24英寸

- 二、功能需求

- (一)一键自动平衡

- (二)景深：内置景深增强系统，可大小景深切换

- (三)最低工作距离可达200mm，满足手术需要

- (四)高端荧光造影模块1、血管荧光造影模块2、肿瘤荧光造影模块

- (五)配备一体化高清摄录像系统，具备同步录音功能，有助于教学录像；

- (六)助手镜：配备侧面双关节360°旋转立体助手镜，“悬浮”设计且带锁控装置；可切换配备面对面助手镜，采用180度可调双目镜筒；

- 开颅动力系统

- 一、设备参数

- (一)主机部分

- 1.可升级操作系统：通过小型闪存卡升级软件，软件可升级更新；

- 2.显示屏/触摸屏：尺寸对角线21cm（8.5英寸），分辨率480×640象素；

- (二)马达附件类要求：

- 1.马达类型高速电钻马达, 耐高温高压消毒；

- 2.马达最大输出功率：138 W  最大扭矩：41 mN-m；

- 3.可旋转铣刀附件：在取骨瓣时可自由转弯；可调节长度附件：术中根据视野和稳定性的不同需求进行钻头工作长度的调节；经鼻颅底钻头：带有15度角的弯钻头，一体化注水系统；

- 二、功能需求

- (一)可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示

- (二)输出分辨率支持1920x1080，逐行扫描。

- (三)摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度。

- (四)光学变焦：可2倍光学变焦，变焦距离范围15-31mm。

- (五)纤维导光束，大小 3.5mm，长度230 cm，耐热

- 超声吸引系统

- 一、设备参数

- (一)由超声发生器主机、手柄、刀头、控制脚踏和附件组成；

- (二)主机工作频率：提供25kHz、35kHz、55kHz三种工作频率，针对不同的组织选择不同的工作频率；

- (三)主机配备可移动专用台车，方便移动，连接手术导管等操作；

- (四)主机的冲洗和吸引功能中，注水和吸引为一体设计；

- 二、功能需求

- (一)利用超声波振荡，完成将肿瘤等组织切割、粉碎、乳化、冲洗、吸引等功能，和切骨和磨骨功能

- (二)适用于神经外科、脊柱脊髓科、耳鼻喉头颈外科开放和微创的肿瘤切除手术、软组织切除手术，和切骨和磨骨的手术；

- 软轴牵开器及头架转接器

软轴牵开器：锥形软轴牵开器，具有快速锁定功能；

头架转接器：多节连杆型，配合锥形软轴牵开器使用。

- 开颅基本器械及神经外科显微器械

开颅基本器械需包含乳突牵开器、头皮拉钩、颅骨剥离器、线锯、椎板咬骨钳等器械，能完整实施开颅手术；

显微器械需包含显微剪、显微镊、脑吸引管、剥离器等器械，符合神经显微手术需求。

- 颈动脉内膜剥脱器械

包括显微持针钳、各种形状用途的显微镊、手术剪、胸腔心血管外科用剪等专业手术器械，用于实施颈动脉内膜剥脱手术。

- 动脉瘤夹持器

动脉瘤夹持器：枪型，单关节，标准型

动脉瘤夹持器：枪型，单关节，迷你型

十、高质量心肺复苏系统等设备采购

- 高质量心肺复苏系统

- 1.便携式电动胸腔按压机，适合院内院外心肺复苏急救。

- 2.按压技术：3D按压

- 3.默认按压频率：在100 次/分钟至 120 次/分钟范围内。

- 4.实际按压频率与默认按压频率的误差：<±2次/分钟。

- 5.默认按压深度：在50-60mm范围内。

- 6.实际按压深度与默认按压深度的误差：≤±2mm。

- 7.按压释放比: 50%±5%（默认按压频率和默认按压深度条件下）。

- 8.主机和电池均具有电量指示灯，无需开机或安装电池，即可直观检查电池电量；

- 9.电池低电量后，可使用外部电源工作并给电池充电，电源适配器支持热插拔，无需中断按压。

- 10.网络类型：RS232和蓝牙

- 11.用户访问控制：内置访问密码，输入正确的访问密码，才能导出按压数据，符合国家数据通信安全标准。

- 12.蓝牙传输：在无遮挡的情况下传输距离≥3米

- 13.主机可与平板电脑建立蓝牙连接，平板电脑能接收并显示按压数据。

- 14.安全标准：满足GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》的条款要求。

- 15.防电击类型分类：II 类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。

- 16.防电击的程度分类：CF 型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用。应用部分具有除颤放电效应防护，除颤时无需移开设备。

- 17.电磁兼容：满足YY 9706.102-2021《医用电气设备 第 1-2 部分 安全通用要求并列标准 电磁兼容-要求和试验》的要求。

- 18.主机重量：≤3.2Kg

- 19.工作温度：-5℃～＋45℃

- 20.设备高度：≤19cm，便于在介入手术、ECPR、负压隔离仓时实施心肺复苏。

- 胸腔按压反馈仪

- 1.采用加速度传感技术和压力传感技术结合的技术原理，能精确的检测按压深度、频率、胸腔回弹(提供检测报告加盖制造商公章进行佐证)。

- 2.工作温度：-8℃～+48℃。

- 3.储存温度：-8℃～+48℃。

- 4.相对湿度：10%～90%，无冷结。

- 5.大气压力：50Kpa～100Kpa。

- 6.主机重量：≤125g。

- 7.按压频率检测范围：35-175次/分钟，误差：≤±2次/分钟。

- 8.按压深度检测范围：15-85mm，误差:≤±2mm。

- 9.按压模式：连续按压模式、30:2模式。

- 10.按压频率提示节拍：110次/分钟。

- 11.电池：内置可充电式锂电池。

- 12.电压：3.7V。

- 13.电池容量：≥1000毫安时。

- 14.满电状态下持续运行时间：≥4小时。

- 15.充电时间：≤2.5小时。

- 16.按压深度精准反馈：具备语音反馈和三种颜色高亮LED指示灯反馈按压。

- 17.按压频率精准反馈：具备固定频率拍音反馈、语音提示反馈和三种颜色高亮度LED指示灯反馈。

- 18.胸腔回弹反馈：当按压胸腔回弹不充分时系统自动语音提示。

- 19.同步录音：具备自动同步录音功能，并适时保存录音数据，且录音时间≥120小时。

- 20.数据存储:具备自动存储≥250小时按压数据存储。

- 21.数据传输：蓝牙无线传输技术，可同手机、平板电脑进行互联和数据传输。

- 22.提供CPR数据分析软件，通过软件可导出全程按压深度、频率、胸腔回弹的详细数据、趋势图；可设置再分析开始点、结束点进行局部数据再计算；且系统可自动生成分析报告。

- 23.小巧便携：设备小巧，可随身携带，在任何场合下可实行快速响应。

- 24.语音提示功能：可进行关闭/开启选择。

- 支气管镜

- 1.操作手柄（含插入管）：

- 1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

- 1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

- 1.3视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。

- 1.4景深：3-100mm。

- 1.5软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm。

- 1.6操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。

- 1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。

- 1.8操作手柄具备≥3个电子功能按键。

- 1.9操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。

- 1.10吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗。

- 1.11插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全。

- 1.12操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，符合人体工程学设计，手握更舒适。

- 1.13内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。

- 1.14操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀。

- 1.15操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。

- 1.16采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

- 2.图像处理器

- 2.1 屏幕大小：显示屏≥10.1英寸，

- 2.2 显示屏材质：TFT-LCD，液晶玻璃。

- 2.3 触摸屏：电容式触摸屏。

- 2.4 高清视频信号输出分辨率：1280×800。

- 2.5显示功能：开机时间5秒，即能实现图像显示,满足临床快速使用需求。

- 2.6通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。

- 2.7预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。

- 2.8调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像。

- 2.9具有多种输出图像形状可选。

- 2.10亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。

- 2.11白平衡功能：具有白平衡调节功能。

- 2.12录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

- 2.13存储功能：具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。

- 2.14视频转接线：线缆可180度旋转，操作更舒适。

- 2.15 双镜切换功能：配置2路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。

- 2.16视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。

- 2.17与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使

- 体外膜肺氧合仪

- 1.离心泵血液控制监测系统

- 1.1 流量：0.00L/min 至+9.99L/min ±（5%+50mL)；分辨率：10mL

- 1.2 转速：0—4500RPM；分辨率：10转

- 1.3 直接在主机系统上实现双通道压力监测功能，且可设定报警范围。

- 1.4 压力显示范围：-300 至 +999 mmHg ±（5% + 5 mmHg）；分辨率：1mmHg；

- 1.5具有自动计算目标流量功能。输入患者身高体重可以自动计算心排指数、体表面积，自动显示出达到期望心排指数所需要的标准流量。

- 1.6 三种可选择的警报/报警音调；

- 1.7具备低转速RPM旋钮，范围2000RPM，保持血流量；

- 1.8触摸式液晶显示屏，屏幕尺寸≥10英寸，可同时显示：流量、转速、压力、时间、心排指数等报警内容；

- 1.9 显示屏、马达可拆卸，置于距离患者更近的位置；

- 1.10基座具备显示屏；

- 1.11 离心泵头预充量：≤40ml，离心泵头最大流量：≥8L/分钟，离心泵头最大输出压力：≤780mmHg，离心泵头进出口管径：3/8英寸。

- 1.12内置充电式电池，可反复充电，使用时间≥90分钟。

- 1.13离心泵应急手摇驱动装置，在紧急状态下，可手动维持机器运转，最大限度的保证患者安全。

- 2.空气氧气混合器

- 2.1、可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，精度±3%;

- 2.2、低流量型，双流量计设计，流量调节范围：0-1000ml O2/Air及0-10LPM O2/Air；

- 2.3、最小流量精度25ml，最大输出流量：40L/min；

- 2.4、可调FiO2：21%-100%

- 2.5、带氧气及空气管道。

- 十二、麻醉机等设备采购

- 麻醉机

- 1.适用于成人、小儿、新生儿。小儿/新生儿无须更换风箱。

- 2.电动电控（或气动电控）呼吸机，精准控制气体输出，节省气体及麻药。铂金丝式流量传感器，测量精度高；传感器可消毒，防止交叉感染和传染性疾病。

- 3.有潮气量动态顺应性补偿，保证潮气量输送准确。

- 4.升级接口要求：1个RS232通讯接口，采用国际标准的Vitalink和Medibus传输协议，可将所有的通气和氧浓度数据到同品牌监护仪

- 多功能麻醉监护仪

- 1.大于等于15英寸英寸高分辨率彩色TFT触摸屏，分辨率（1024×768），最大支持11道波形.

- 2.新生儿OxyCRG 呼吸氧合图.

- 3.通过原厂数据线可以显示医院现有麻醉机上相关呼吸力学参数，可测量心电、呼吸、体温、血氧、无创/有创血压、呼末二氧化碳浓度、BIS，无创心排等。

- 4.另配转运监护仪一台，屏幕 ≥6寸，可触摸屏操作，可测量心电、呼吸、血氧、无创/有创血压。

- 麻醉超声机

- 1.全方位的手势操作，如图像调整、测量注释和图像浏览等；即使穿戴乳胶手套，也能顺畅完成。

- 2.图像参数、检查模式、注释等均支持自定义设计Quick Save一键快速保存用户自定义检查模式。

- 3.搭载智能诊断工具，超声教学软件及极速数据管理单元。

- 4.提供eSpacial Navi磁影技术，Needle穿刺针增强技术

- 患者升温系统

- 1.结构及组成/主要组成成分产品由主机、支架、软管、充气式保温毯组成。输出温度分高中低三档，软管末端平均温度为43±1.5℃、38±1.5℃、32±1.5℃

- 2.适用范围/预期用途：在医疗机构使用，为病人提供温暖，预防和治疗低温症。

- 无创连续血压及心输出量监测系统

1.可无创性测量连续每搏的血压、脉率、心输出量及血流动力学参数。

2.血流动力学参数包含以下：心指数（CI）、每搏量（SV）、每搏指数（SVI）、外周血管阻力SVR、外周血管阻力指数SVRI、每搏变异度SVV、左室每搏做功LVSW、左室每搏指数LVSWI。

3.氧动力学参数可计算：动脉氧含量CaO2、静脉氧含量CvO2、动静脉氧含量差CavO2、氧供DO2、氧耗VO2、氧摄取率O2ER、氧供指数DO2I、氧耗指数VO2I、氧摄取指数O2EI。

4.测量原理：近红外测量法，不对病人施加压力。抗电刀干扰。

5.适用病人：年龄：13-100岁，体重范围：15kg-150kg，身高范围：100cm-200cm的成年人。

6.测量范围： 收缩压35mmHg~250 mmHg平均压25mmHg~230 mmHg舒张压20mmHg~220 mmHg心输出量CO：0.35~30.0 L/min、脉率30~200bpm

7.可显示2通道动脉脉搏波形

8.支持血压校准和心输出量校准，且支持袖带血压测量及其自动校准。

9.支持USB接口数据导出，包含30天及以上的病例数据

10.分辨率≥1280x800像素，屏幕尺寸≥10″，彩色LCD显示。

11.全触摸屏操作，且可以锁定屏幕，防止误碰。

12.使用USB接口对设备系统软件升级。

13.支持网口、蓝牙的通讯方式与外部设备进行通讯

- 14.便携式结构，便于移动，且单独使用内部电源可工作6小时以上。

- 手术无影灯

- 1.灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。

- 2.光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径140mm，最大光斑直径为300mm

- 3.具有多功能操作手柄，能够通过操作手柄实现光斑和照度调节

- 4.小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位.

- 5.腔镜模式环境光光斑直径≥60cm，可覆盖胸腹腔；光斑均匀性不低于50%；照度不低于3000lux

- 6.灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，清洁更方便

- 7.无影灯采用模块化设计，安装时无需拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。

- 手术床

- 1.动力系统采用电动液压方式，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定

- 2.手术床配置无线控制器，控制器带3.5寸TFT（LCD）显示屏，可实时显示手术床关键运动姿态及角度信息

- 3.手术床内部具备传感装置，具有角度分色预警提示功能，在头脚倾角度变化时能通过黄、红颜色进行预警提示，在左右倾角度变化时能通过黄色进行预警提示，提醒医护人员注意病人防护

- 4.手术床配备电动腰桥功能，腰桥升降距离≥120mm。配备配平移功能，可水平双向移动，用于术中透视，移动距离≥340mm，头端平移距离≥150mm；腿端平移距离≥180mm。

- 5.手术床不小于承载重量：≥360kg

- 侧卧位手术体位架

- 用于肾脏手术，包括侧卧手架、支身架、躯干固定带、隧道垫，手架以及支身架关节处采用万向设计，更加贴合病人，使病人更舒适

- 聚酯衬垫

- 1.功能：根据人的体形、利用特殊材料而专门设计制造，能更完善地固定病人的姿势，同时有缓解压痛，防止褥疮等作用。

- 2.参数：产品由底膜，面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成；与人体组织具有良好的生物相容性；不会产生毒性；对皮肤不会形成刺激，不致敏；阻燃性能佳；可透过X射线；防水等级为PX8级；热老化温度93度；采用模具一次性成型，规格控制精准；清洁、消毒、维护保养简单方便可用清水或清洁剂直接进行清洗，在干燥通风处自然风干即可。

- 海绵垫

- 婴幼儿手术的体位固定，大字型

- 外科手术固定器械

- 1.悬臂垂直角度调节范围≥110°；

- 2.单侧悬臂水平角度调节范围外展≥25°、内向≥8°；

- 3.固定器为全304不锈钢，可满足市面上所有手术床的应用；

- 4.气动助力支撑杆连接部件均采用304不锈钢，支撑杆上面刻度能反馈腿架角度，可以保证两只腿架的一致性；

- 5.悬臂为圆304无缝不锈钢管（圆20MM厚2MM）管的精度误差0.02MM；

- 6.腿托为白色一级原料PE低压吹塑成型；

- 7.腿脚保护套采用的是高分子凝胶材质；

- 8.手部手柄采用铝合金材质经数控加工成型，手感舒适，符合人体工程学；

- 9.单侧床体锁定架承受向下25KG的作用力，无变形；

- 10.单侧支具锁定承受向下25KG的作用力，架杆不下滑；

- 11.单侧脚托承受8KG拉力，无回转现象；

- 12.单侧脚托承载25KG载荷，无破损，脚架调节盘无回转。

- 冲洗液袋用加压器

- 1.主体材料为医用级铝镁合金；

- 2.产品高度调节范围1651-2565mm；

- 3.单个挂钩最大负重10公斤；

- 4.挂钩可伸缩调节（范围3CM）；

- 5.圆600MM五星脚底座平稳滑动。

- 手术台

- 1.304不锈钢25*6mm支架；

- 头低脚高位手术体位用。

- 双支撑仪器盘车，均采用304不锈钢材质制成 ，高度可调节

- 1.一种病人转移板，采用高分子材料设计加工，其外观为长方形，尺寸为长约1380mm、宽约550mm、厚度约4mm；所述的病人转移板两侧对称开有2个手提孔，中间可折叠。

- 滤纸式灭菌盒

1.热传导能力强，抗腐蚀性能佳，重量轻

2.灭菌方式：压力蒸汽灭菌，使用过滤纸作为阻菌系统，干燥效果好。

3.滤纸卡盘，拆装方便清洗无死角。

4.密封性能好，可提供180天的无菌屏障功能存储有效期。

5.拥有实用滤纸式双向换气系统、

- 冲孔筐圆角型

1.优质304不锈钢冲孔板构成，耐腐蚀性好。

2.表面采用电抛光处理，外观光亮、美观大方。

3.四周小方孔，有效防止精密器械尖端受损。

4.底部采用方孔，有利于器械的清洗、干燥。

5.做工精致美观、结实耐用，四周为倒角，手感光滑无毛刺。

6.具有清洗、消毒、包装、灭菌及存储多种用途。

7.适用于多种灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌等。

- 电热恒温箱

- 设置温度可达80℃，用于腹腔镜手术预热镜头，预防镜头起雾

- 全自动医用拖鞋清洗机

- 1.三位一体：冷热洗涤消毒、脱水、烘干、设计合理先进，设备外壳及内胆均为不锈钢材质；

- 2.自动控制：采用可编程序控制器对整个过程进行全自动控制，全自动程序控制，洗涤、脱水、烘干、消毒灭菌自动完成；

- 3.消毒方式：高温消毒（40℃～100℃可调）、外源消毒液（84泡腾片消毒方式机洗手术拖鞋、防护鞋、衣物等物品，保证洗消效果）；

- 4.特别设计：热空气再循环技术，节能效果特佳，热交换加强，干燥速度更快（干燥温度：40～100℃可调）。

- 打结推进器

- 尺寸：D(直径)Φ5±0.2

- L(工作长度)330mm±3mm

- 能顺利通过穿刺器或转换器，无卡滞现象，腹腔镜微创手术辅助缝合打结用。

- 钩剪

- 材质：与患者接触部位32Cr13Mo

- 硬度：不小于363HV0.2，两片硬度值相差不大于45HV0.2

- 粗超度：Ra值≤0.80μm

- 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm

- L(工作长度）：330mm±3%

- 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。

- 张开幅度：＞30°

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分

- 电气安全要求：器械的电气安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.4-2009、GB 9706.19-2000的规定

- 电磁兼容性：器械电磁兼容性要求，符合YY 0505－2012与GB 9706.4－2009第36章的规定

- 耐腐蚀性能：器械的耐腐蚀性能能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定。

- 使用性能：

- 1.剪切性能：剪刀有良好的剪切性能，能顺利剪切规定的试验材料，剪切后无纤维拉出现象。剪切2层21支纱布

- 2.开闭灵活性：剪刀开闭灵活，没有咬口、卡滞现象，刀头在360°内转向自如。

- 3.外观：剪刀外表面光滑，无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹，刀杆应平直。

- 4.连接牢固性：拆卸式剪刀装配或拆卸方便；连接牢固，装配后可拆卸部件无松动和脱落现象。

- 5.剪刀能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。

- 6.各连接部位牢固可靠，焊缝平整，无脱焊或堆焊现象。

- 弯剪

- 材质：与患者接触部位32Cr13Mo

- 硬度：不小于363HV0.2，两片硬度值相差不大于45HV0.2

- 粗超度：Ra值≤0.80μm

- 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm

- L(工作长度）：330mm±3%

- 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。

- 张开幅度：＞30°

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分

- 电气安全要求：器械的电气安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.4-2009、GB 9706.19-2000的规定

- 电磁兼容性：器械电磁兼容性要求，符合YY 0505－2012与GB 9706.4－2009第36章的规定

- 耐腐蚀性能：器械的耐腐蚀性能能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定。

- 使用性能：

- 1.剪切性能：剪刀有良好的剪切性能，能顺利剪切规定的试验材料，剪切后无纤维拉出现象。剪切2层21支纱布

- 2.开闭灵活性：剪刀开闭灵活，没有咬口、卡滞现象，刀头在360°内转向自如。

- 3.外观：剪刀外表面光滑，无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹，刀杆应平直。

- 4.连接牢固性：拆卸式剪刀装配或拆卸方便；连接牢固，装配后可拆卸部件无松动和脱落现象。

- 5.剪刀能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。

- 6.各连接部位牢固可靠，焊缝平整，无脱焊或堆焊现象。

- 冲吸器

- 粗糙度：头部Ra≤0.8um

- 尺寸：D(直径)Φ5±0.2

- L(工作长度)330mm±3mm

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 换向开关可靠，转动部位旋转灵活，能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，无卡滞现象，联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱落或堆焊现象。

- 电棒

- 材质：与患者接触部位06Cr17Ni12Mo2

- 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm

- L(工作长度）：330mm±3%

- 头部与杆部之间的白色绝缘套使用聚合物材料为“聚四氟乙烯”

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分

- 电气安全要求：器械的电气安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.4-2009、GB 9706.19-2000的规定

- 电磁兼容性：器械电磁兼容性要求，符合YY 0505－2012与GB 9706.4－2009第36章的规定

- 功能及用途：电凝器能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象。

- 高频电缆线

- L(工作长度)3000mm

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 功能及用途：手术钳和高频发生器的连接导

- 长颌抓钳

- 材质：与患者接触部位05Cr17Ni4Cu4Nb

- 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2

- 粗超度：Ra值≤0.80μm

- 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm

- L(工作长度）：340mm±3%

- 夹持力:≥40N

- 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。

- 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分

- 电气安全要求：器械的电气安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.4-2009、GB 9706.19-2000的规定

- 电磁兼容性：器械电磁兼容性要求，符合YY 0505－2012与GB 9706.4－2009第36章的规定

- 耐腐蚀性能：器械的耐腐蚀性能能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定。

- 使用性能：

- 1.钳开闭灵活，没有卡滞现象。

- 2.开闭灵活性：钳头开合顺利，钳杆在开合时没有干扰使用者的晃动。

- 3.旋转性能：旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。

- 4.钳头齿形：钳头齿形的排布符合设计要求，并且齿形清晰、对位准确、啮合到位。

- 5.钳能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。

- 6.各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象

- 7.闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。

- 无损伤抓钳

- 材质：与患者接触部位05Cr17Ni4Cu4Nb

- 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2

- 粗超度：Ra值≤0.80μm

- 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm

- L(工作长度）：340mm±3%

- 夹持力:≥40N

- 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。

- 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分

- 电气安全要求：器械的电气安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.4-2009、GB 9706.19-2000的规定

- 电磁兼容性：器械电磁兼容性要求，符合YY 0505－2012与GB 9706.4－2009第36章的规定

- 耐腐蚀性能：器械的耐腐蚀性能能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定。

- 使用性能：

- 1.钳开闭灵活，没有卡滞现象。

- 2.开闭灵活性：钳头开合顺利，钳杆在开合时没有干扰使用者的晃动。

- 3.旋转性能：旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。

- 4.钳头齿形：钳头齿形的排布符合设计要求，并且齿形清晰、对位准确、啮合到位。

- 5.钳能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。

- 6.各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象

- 7.闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。

- 弯分离钳

- 材质：与患者接触部位05Cr17Ni4Cu4Nb

- 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2

- 粗超度：Ra值≤0.80μm

- 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm

- L(工作长度）：330mm±3%

- 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。

- 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分

- 电气安全要求：器械的电气安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.4-2009、GB 9706.19-2000的规定

- 电磁兼容性：器械电磁兼容性要求，符合YY 0505－2012与GB 9706.4－2009第36章的规定

- 耐腐蚀性能:器械的耐腐蚀性能能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定。

- 使用性能：

- 1.钳开闭灵活，没有卡滞现象。

- 2.开闭灵活性：钳头开合顺利，钳杆在开合时没有干扰使用者的晃动。

- 3.旋转性能：旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。

- 4.钳头齿形：钳头齿形的排布符合设计要求，并且齿形清晰、对位准确、啮合到位。

- 5.钳能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。

- 6.各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象

- 7.张开力传递系数：分离钳的手柄施加力与钳头张开力之间的力传递系数为0.1-1.2。

- 8.闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。

- 穿刺器

- 器械通道宽度：Φ5.5±0.2

- 针头经热处理，硬度为330HV0.2~420HV0.2

- 粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um

- 穿刺针针头锋利，在100N力作用下能顺利进入腹腔，其刃边无臼口、缺口和毛刺等缺陷。穿刺套管和穿刺针的最大配合间隙为0.2mm，穿刺器的阻气阀有良好的阻气性能，经4kPa气压，冒出的气泡小于20个。穿刺器表面处理成有光亮或无光亮，穿刺器表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

- 磁性片阀带保护穿刺器

- 有光亮应不大于0.4μm

- 无光亮应不大于0.8μm

- 抛光不到的部位应不大于6.3μm

- 功能及用途： 穿刺器主要由穿刺针、穿刺套管、水阀、闭孔板和密封帽组成。其主要作用是在气腹下的微创手术中，给其他的手术器械（如内窥镜、手术钳、冲洗管等）形成通道，实施手术。。穿刺针针头应锋利，在100N力作用下应能顺利进入腹腔，其刃边应无臼口、缺口和毛刺等缺陷。穿刺器表面可处理成有光亮或无光亮，穿刺器表面应平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

- 气腹针

- 尺寸：D（直径）Ф2.2

- 鞘管头部经热处理，硬度≥210HV0.2

- 粗糙度：头部Ra≤0.4um

- L(工作长度)100~150mm

- 鞘管头部角度为30°，允差±10°

- 穿刺锋利，在外力释放后，针芯能及时无阻碍的从鞘管弹出复位，各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象。

- 器械的耐腐蚀性能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定。

- 持针钳

- 材质：05Cr17Ni4Cu4Nb

- 粗糙度：Ra≤0.8um

- 尺寸：D(直径)Φ3±0.2

- L(工作长度)300mm

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 夹持力：≥15N。

- 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。外表光滑、无毛刺、裂纹。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。夹持缝合针时稳定，可靠。

- 塑料夹钳

- 硬度：头部300HV0.2~~600HV0.2

- 粗糙度：头部Ra≤0.8um

- 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 /D(直径)Φ10±0.2

- L(工作长度)300~350

- 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌

- 夹持力：≥15N。

- 功能及用途： 钳应开闭灵活，不得有卡滞现象。钳头二片应相互吻合，不得有错口、偏摆现象，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷。

- 钛夹钳

- 硬度：头部400HV0.2~~600HV0.2

- 粗糙度：头部Ra≤0.8um

- 尺寸：D(直径)Φ10±0.2 ，

- L(工作长度)330mm；

- 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌

- 夹持力：≥15N

- 钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。

- 扇形钳

- 硬度：头部200HV0.2~~400HV0.2

- 粗糙度：头部Ra≤0.8um

- 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 ，

- L(工作长度)330mm；

- 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌；

- 钳头开闭灵活，无卡滞。钳头相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。

- 卡口转换器

- 粗糙度：头部Ra≤0.8um

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 功能及用途：转换器主要由卡口、封帽组成，作用于微创手术中，可将φ10.5穿刺器插口转换成φ5器械使用。方便术者手术中频繁转换各类器械使用。

- 十四、一氧化氮治疗机等设备一采购

一氧化氮治疗

- 1.适用范围：与呼吸设备联合使用，辅助治疗肺动脉高压症（须提供注册证材料证明）

- 2.治疗用一氧化氮(NO）气体来源：即时获取，无钢瓶存储供气或化学反应体

- 3.产品通过NMPA认证

4.一氧化氮气体浓度输出范围：0ppm~80ppm，步长：1ppm ，精度:当 1ppm≤一氧化氮置值≤4ppm,±0.8ppm；当 5ppm≤一氧化氮设置值≤80ppm，±2ppm,或一氧化氮设置值10%，取大者

5.一氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~100ppm,精度：大于等于 1ppm，小于等于20ppm 范围内，± (0.5ppm+实际读数的 20%)，分辨率0.1ppm；大于 20ppm 范围内，±(0.5ppm+实际读数的 10%)，分辨率1ppm

6.二氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~50ppm，分辨率：0.1ppm，精度：±0.5ppm 或二氧化氮实际读数的±4%，取大者

7.氧气体浓度监测范围：15%~100%，分辨率：0.1%

- 8.主机接口：RJ45接口和USB接口，用于连接医院信息化系统和导出数据

- 9.设备使用年限：≥8年

- 10.监测功能包括：实时监测：NO、NO2、02浓度

- 11.报警功能：灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁

- 12.波形显示：至少包括实时显示NO浓度趋势波形

- 13.自动排水功能：积水杯内置自动排水系统，设备配有1L容量储水杯，每3小时自动抽取积水杯内冷凝水至大储水杯，减少医护工作量，避免因频繁倒水操作导致漏气，适合长时间不间断治疗

- 14.可配：重复使用一体式或一次性分体式，两种送气和采样管路,降低使用成本（注册证可注明）

- 15.主屏尺寸：≥10英寸彩色TFT LCD显示

- 16.操作要求：全触摸屏或旋钮操作

- 17.整机重量：≤7.5kg，方便院内外转运使用

- 18.内置电池工作时间：≥120分钟，保证转运中续航能力

- 19.产品通过 IS013485 质量体系认证

- 20.配置要求，至少包括：一氧化氮治疗仪主机、台车、流量传感器、流量传感器线缆、送气/采样管路

- 血流动力学监护仪

- 技术参数

- 1.模块化血流动力学监测平台,主机具有：经外周动脉连续监测技术；低血压预测技术；漂浮导管连续监测技术；

- 2.经外周动脉连续监测技术：自动校准，连续血流动力学参数监测。

- 3.低血压预测技术：对患者即将发生低血压事件的可能性做出提前预测，并分析低血压事件的原因及诱因。

- 4.经漂浮导管连续监测技术：使用6腔或7腔Swan-Ganz漂浮导管，连续血流动力学参数监测，无需人工打冰水手动校准。

- 5.主机配热插拔电池。

- 6.具备“进”字医疗器械注册证。

- 技术规格要求

- 1.经外周动脉连续监测技术：动脉压力波形分析法，经桡动脉等外周动脉，与已有外周动脉导管连接，系统只需输入病人年龄，性别，身高、体重，即可自动校准连续监测。

- 2.低血压预测功能：主机搭载基于人工智能技术的低血压预测指数软件，在低血压事件发生之前，提前预测患者倾向于发生低血压事件的可能性，并分析低血压事件的根本原因及诱因。

- 3.漂浮导管监测技术：使用6腔或7腔Swan-Ganz漂浮导管，连续血流动力学数据监测，无需人工打冰水手动校准，监测参数自动连续更新。

- 4.目标导向（GDT）治疗监测功能：预设相关监测参数所要达到的目标管理方案，系统将以靶向参数值进行目标导向跟踪，并将靶向参数维持在最优范围内。

- 5.临床支持界面：多种临床支持界面可供选择，生理学界面、生理学关系界面、仪表盘界面、大数字界面、目标定位界面、趋势图界面、趋势表界面、趋势图表界面、HPI低血压报警界面等，为临床提供直观动态可视化监测数据。

- 6.显示屏：触摸式操作显示屏，≥12英寸；分辨率≥1024 x 768。

- 7.操作系统：Windows7操作系统，可选择中文、英文操作界面。

- 8.报警功能：报警同时可分析报警原因，辅助排除故障。

- 9.衍生参数计算功能：系统自带衍生参数计算器，计算血流动力学及氧动力学等衍生参数。

- 10.数据保存：

- （1）显示屏自带拍照功能，一键拍照截屏，数据图可下载到U盘保存；

- （2）监测数据可直接导出并自动形成Excel表，数据可下载到U盘保存。

- 11.数据端口：USB端口、RS-232端口、HDMI高清端口、以太网端口、ECG端口。

- 12.可与医院信息化管理系统连接。

- 13.电源要求：电压：100～240V交流电，50/60HZ。

- 监测参数

- 1.低血压预测：HPI（低血压预测指数）、dP/dt（心肌收缩力）、Eadyn（动态动脉弹性）

- 2.经外周动脉连续监测：

- 压  力：平均动脉压（MAP）、收缩压（SYS）、舒张压(DIA)、中心静脉压（CVP）

- 前负荷：每搏量变异度（SVV）、脉压变异度（PPV）

- 后负荷：外周阻力（SVR）、外周阻力指数（SVRI）

- 心功能：心排量（CO）、心排指数（CI）、每搏量（SV）、每搏量指数（SVI）

- 氧合：氧供（DO2）、氧耗（VO2）

- 3.经漂浮导管连续监测：

- 压力：肺动脉压（PAP）、肺动脉嵌顿压（PAOP）、右房压（RAP）、中心静脉压（CVP）、平均动脉压（MAP）

- 前负荷：右心室舒张末期容积（RVEDV）、右心舒张期末期容积指数（RVEDVI）

- 后负荷：外周血管阻力(SVR)、外周血管阻力指数（SVRI）、肺血管阻力（PVR）、肺血管阻力指数（PVRI）

- 心功能：心排量（CO）、心排指数（CI）、每搏量（SV）、每搏量指数（SVI）、右心室射血分数（RVEF)

- 氧代谢：混合静脉氧饱和度（SvO2）、中心静脉氧饱和度（ScvO2）、氧供（DO2）、氧耗（VO2）

- 十五、耳科手术显微镜采购

- 耳科手术显微镜

- 1.主镜

- 1.1全光路复消色差光学；

- 1.2无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16X（12.5倍目镜下）；

- 1.3单一连续可调节物镜下，最小工作距离≤200mm

- 1.4单一连续可调节物镜下，最大工作距离≥600mm；

- 1.5广角目镜，屈光补偿范围≥+5D至-6D，眼杯高度可调；

- 1.6主刀镜可调节角度≥160度；

- 1.7全功能可编程手柄，可自由设定控制参数；

- 1.8 配备手动调节旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮；

- 2.对手镜

- 2.1 对手镜可调节角度≥160度；

- 3.照明系统

- 3.1照明光源：光源系统为≤300W氙灯系统或LED光源系统。

- 4.支架系统

- 4.1平衡调节：电动平衡调节系统；

- 4.2显微镜支架底盘尺寸≥800mm×800mm，保证显微镜使用稳定性；

- 4.3减震支架：支架可快速减震停摆；

- 4.4术中或术前平衡时有远离病人或不在患者上方的图示性保护提示

- 4.5过顶设计，支架最大高度≥2300mm，有效臂展≥1600mm；

- 4.6自动抽真空：可将无菌罩内空气变频抽吸排除，使无菌罩紧紧贴敷在支架臂上，降低术中污染风险。

- 5.摄像系统

- 5.1真正一体化设计，内置原厂高清摄像头（1920*1080p），无需外接分光器和视频适配器

- 5.2配置原厂≥24英寸一体化高清触摸屏监视器

- 5.3具备完整影像系统，可以进行手术视频及图片的存储、显示、导出功能

- 十六、光学生物测量仪采购

- 光学生物测量仪

- 1.测量生物参数

- 1.1眼轴长度：14-38mm

- 1.2角膜曲率半径：5-10mm （角膜曲率33-67D）

- 1.3前房深度：1.5-6.5mm

- 1.4白-白角膜直径：8-16mm

- 1.5瞳孔直径、视轴偏心距、

- 2.测量精确度

- 2.1眼轴长度：0.01mm

- 2.2角膜曲率半径：0.01mm

- 2.3前房深度：0.01mm

- 2.4白-白角膜直径：0.1mm

- 3.测量方法

- 3.1眼轴长度测量技术：部分相干干涉测量原理，组合信号处理技术。

- 3.2眼轴长度测量分析软件：非调和眼轴长度精确测量分析技术

- 3.3并行快速自动测量，开启后，无需按键，自动测量，并推荐计算方式。

- 3.4测量方式：非接触式

- 3.5左右眼识别方式：自动识别

- 3.6对焦方式：辅助对焦，眼轴长测量、角膜曲率测量、前房深度测量均具有红绿指示灯。

- 4.人工晶体计算公式

- 4.1第四代计算公式：SKR II, SRK T, Holladay, Hoffer Q, Haigis

- 4.2具有Haigis-L公式，保证计算准确度（适用于角膜屈光术后）

- 4.3数据参数测量后，具有智能自动推荐人工晶体计算公式功能，根据不同的眼轴长，自动推荐公式，避免计算误差。

- 4.4可在网站下载、导入光学人工晶体A常数，且具有300个以上A常数专供此设备。

- 5.一体化设计，整机含主机原装进口，无需另配电脑。

- 十七、核心肌群训练仪等设备采购

- 下肢主被动运动康复机（上下肢）

- 床旁设计，用于卧床患者下肢的运动康复训练；训练时间：0-120min,步进可调，步距1min；痉挛等级：高、中、低三档；下肢训练臂纵向0-10cm可伸缩，7寸彩色液晶触摸显示操作；电动驱动机身高度调节，机身底部采用4轮支撑，一踏式控制关；脚踏部位，护腿板高度可调节，腿围可伸缩调节，悬吊绳长可根据需要进行收放；患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果；训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式。

- 电动康复病床

具有电动背起床面体位调节，为护理开展提供便捷；一键式床挡开启与闭合，操作简单；手控盒操控系统；采用医用慢速推杆；全钢架结构；医用牛津布；脚轮设计，快速锁定与开启；起立角度范围：0°～82°背部床板可调角度：0°～67°床面升降范围：520～750mm；绑带可移动，可拆卸床头、床尾架、床垫可拆。

- 核心肌群训练仪

1.载波频率：3000Hz/4000Hz/5000Hz；

2.差频频率：0～120Hz；

3.独立双通道，三维干扰电输出，12个治疗输出；

4.最大吸附压力240mmHg，采用吸附式的电极；

5.多种吸附模式选择，既可连续吸附，也可间歇吸附；

6.设定时间：1~99min，步长为1分钟可调；

7.4种自动模式，包括腰椎、腰部、上半身、下半身；

- 手动选择模式20种（颈部4种，腰部4种，上半身4种，下半身4种，关节4种）；

- 可应用强度调节旋钮；

- 10.可应用平衡调节旋钮；

- 11.电极：吸附电极；

- 12.功率：70VA；

- 13.最大输出电流：80mA；

- 颅内压无创综合检测分析仪

1.该器材在闭合式动力学链中模拟下肢从站立姿势到弯曲与伸展的运动进行训练；

2.双向液压阻力，可从设定的最低极限开始、应用范围；针对股四头肌、臀部肌群、腘绳肌、腓肠肌、比目鱼肌等的训练；

3.参数：尺寸（长*宽*高）：1775*740*1030mm；

阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节；

十八、呼吸康复训练仪等设备采购

- 4K荧光超高清胸腔镜系统

- 1.4K荧光摄像系统

- 1.1系统为模块化设计，通过模块升级可实现3D功能。

- 1.2输出分辨率不小于3840x2160，逐行扫描，图像色域范围BT. 2020、BT. 709。

- 1.3支持50Hz和60Hz输出。

- 1.4摄像主机集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080 pixels全高清录像及3840x2160 pixels超高清图片。

- 1.5主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。

- 2.4K荧光摄像头

- 2.1采集像素：摄像头像素不小于3840 x 2160。

- 2.2全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

- 2.3可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

- 2.4摄像头可自定义≥4种功能键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。

- 2.5电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

- 3.LED荧光冷光源

- 3.1具有NIR/ICG显影技术。

- 3.2色温5700K。

- 3.3灯泡寿命20000小时。

- 3.4触摸屏，图形直观，用户界面简单明了。

- 3.5持续输出恒定的光强度。

- 4.荧光光学镜

- 4.1支持ICG模式、白光模式。

- 4.2 30°柱状晶体直视式内镜，广角，直径10 mm，有效工作长度31cm，镜身带颜色标识等。

- 医用放大镜

- 参数：

- 超轻外科手术放大镜，镜框重量仅27.0g,超大手术视野达200mm@45cm，完美的景深，提供真实的色彩还原，手术视野中组织无丝毫变形，完全避免手术疲劳及眩晕的发生,KEPLERIAN棱镜专利技术超高分辨率。

- 使用需求:医用手术放大镜可以提供高清晰度的视野，帮助医生进行精细的操作，它具有高清晰度、舒适便捷等特点。

- 呼吸康复训练仪

- 排痰训练：振荡呼气正压（OPEP）

- 2.吸气肌训练

- 支持自动/手动/自定义三种模式，手动模式：训练指标范围3cmH2O-200cmH2O，自动训练负荷：五档可调；自定义模式：可关联呼吸肌力测定检查单、辅助调节训练负荷。

- 3.支持IS流速型、IS容量型肺容量吸气、呼气训练。肺容量锻炼计划训练次数、训练强度及患者信息设置；可测量压力、功率、吸气流量、吸气容积及能量总计。

- 容积型范围：100ml~5000ml；

- 流量型范围：300ml/s~1200ml/s。

- 4.呼吸肌力测定：最大吸气压（MIP）测量范围：（-200～0）cmH2O，准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。最大呼气压（MEP）测量范围：（0～200）cmH2O，准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。

- 5.肺功能检查：FVC、FEV1、FVC/FEV1、PEF等指

- 十九、电子十二指肠内窥镜采购

- 电子十二指肠内窥镜

- 基本要求：

- 1.1设备用途：放置在手术室使用，用于检查，诊断，治疗。

- 1.2设备数量：1条

- 主要技术要求

- 2.1.视野角：视向角≥105°，视野方向：侧视；

- 2.2景深：4mm-60mm；

- 2.3道孔内径≥4.2mm；

- 2.4头端部外径≤13.5mm；插入部主软管外径≤11.3mm；

- 2.5有效工作长度≥1240mm；

- 2.6弯曲角度：上≥120°下≥90°，左≥90°右≥110°。

- 2.7连接摄像主机使用，电子成像。

- 二十一、彩色多普勒诊断仪等设备采购

- 床边B超机

- 显示器≥15英寸高分辨率LED 显示器，显示器可视角度≥170度

- ≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除

- 触控面板操作，防泼溅、防尘、防异物;（非轨迹球操作方式）

- 系统启动时间：≤22秒，从电源启动至检查开始（冷启动）

- 可自定义物理按键≥3个

- 低平的物理按键，完全密封边缘，以最大限度地控制感染

- 机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导

- 所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力

- 成像模式

- 二维灰阶模式、组织谐波成像技术

- 穿刺针显影增强技术

- 彩色多普勒模式、能量多普勒模式

- 脉冲多普勒模式（PW）、连续多普勒模式（CW）

- 穿刺针显影增强技术

- 穿刺针显影增强技术支持凸阵探头、线阵探头

- 提供最佳角度提示信息

- 支持双幅对比显示

- B模式成像

- 多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

- 斑点噪声抑制成像

- 回波增强技术，提高心脏图像质量

- 锐眼技术，增强局部分辨率

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

- 高分辨率血流成像

- 双实时同屏对比显示

- 自动调节取样框的角度及位置

- 频谱多普勒成像

- 脉冲多普勒、高脉冲重复频率，连续多普勒，TDI组织多普勒成像（TVI/TEI/TVM/TVD四种模式），测量分析和报告，常规测量软件包。

- 自动VTI测量，通过PW取样门在左室流出道区域的自动定位与PW频谱自动计算，实现一键获取VTI。同时还输出LVOT VTI（速度时间积分）、SV（每搏量）、CO（心输出量）、SVV（每搏变异度）等

- 自动IVC测量：自动跟踪IVC直径变化，并在实时图像或剪辑上计算CI（塌陷指数），DI（膨胀指数）和IVC变化

- IVC趋势图可指导决策

- 肺部B线自动测量，支持实时与离线检测，可自动快速获取B线计数、B线间距及B线面积比等参数，实时IMT血管内中膜厚度自动计算，Auto EF自动射血分数测量，连通性和外部数据管理，具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器，4个USB 3.0端口，以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息，HDMI、S-Video视频输出接口。

- 中至高端彩色多普勒

- 1 系统通用功能：

- 1.1 显示器：≥21英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率为1920 × 1080

- 1.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为1280 × 800，滑动翻页设计

- 1.3触摸屏位置可倾斜调节（选件）

- 1.4 操作控制台可上下及旋转调节

- 1.5 探头个数：4个

- 1.6激活成像探头接口≥4个，通用可互换

- 1.7 系统最大成像深度≥50cm（依据探头）

- 2探头规格：

- 2.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调

- 2.2探头类型：相控阵、凸阵、线阵探头等

- 2.3系统支持双平面经直肠探头，包括凸阵/线阵、凸阵/凸阵两种方式

- 2.4 相控阵探头：可视频率范围：1.5~6.0MHz，单晶体探头，最大成像角度≥117°

- 2.5 凸阵探头：可视频率范围：1.8~6.4MHz，单晶体探头，最大成像角度≥110°

- 2.6 线阵探头：可视频率范围：4.2~14.0MHz，成像宽度≥56mm

- 2.7 腔内探头：可视频率范围：3.6~10.5MHz，成像角度≥175°

- 3 二维灰阶成像主要参数：

- 3.1 智能高密度波束形成器，全程动态聚焦、可变孔径及动态变迹

- 3.2 A/D≥14bit

- 3.3 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦

- 3.4 扫描线：最大每帧线密度≥400超声线（线阵探头）

- 3.5回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒

- 3.6 增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8

- 横向增益可进行调节，分段≥6

- 4 频谱多普勒：

- 4.1 方式： PWD、HPRF PWD、CWD

- 4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能

- 4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节

- 4.4 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s

- CWD：最大血流速度≥22.0m/s

- 4.5 最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号，依据探头）

- 4.6 电影回放时间：≥210秒

- 4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；分15级

- 5 彩色多普勒：

- 5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

- 5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像

- 5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频

- 5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°（依据探头）

- 5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比

- 5.6 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm

- 6.超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

- 二十二、医用模具等医疗设备采购

- 缝合练习模型

- 功能特点：

- 1.可进行切开、缝合、拆线外科基本技能的练习。

- 2.附底座。

- 腹腔穿刺平台

- 1.模型腹部材料质地柔软，富有弹性，触感真实，外观形象逼真。

- 2.腹部皮肤采用微发泡高分子聚合材料，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显；

- 3.体表标志（肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等）明显，易触及，解剖位置准确；

- 4.可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练；

- 可以触诊到股动脉搏动，以利于定位股静脉；

- 腹部穿刺的皮肤、腹部水囊和股静脉血管都可以更换，实现模型的反复长期使用。

- 胸腔穿刺及对比模型

- 1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实，标准穿刺体位

- 2.解剖标志明显，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、肋间隙等，便于操作定位

- 3.模型可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理

- 4.右侧胸廓设有两个“视窗”，分别在锁骨中线第2-3肋间与腋前线5-8肋间，视窗可显示胸壁的各层解剖结构，包括肌肉、血管，神经等，便于示教操作；

- 左侧为操作区，可进行胸腔穿刺术和胸腔闭式引流术操作，以及引流管的术后护理练习，进入胸腔时落空感明显

- 5.正确操作时可引流出胸腔积液/气体

- 6.模拟胸腔积液可调至不同程度病变的颜色及粘度进行疾病的判断

- 7.皮肤、穿刺囊、穿刺模块可反复多次穿刺，并可方便更换

- 骨髓穿刺平台

- 1.模拟一成年男性的身体结构，上至头部，下至大腿根部；

- 2.用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核；

- 3.模型具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人；

- 4.模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、髂嵴最高点的解剖结构；

- 5.模型具有仿真骨髓穿刺模块（胸骨柄、左髂前上棘、右髂前上棘、左髂后上棘、右髂后上棘），仿真穿刺操作时的突破手感；

- 6.穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。

- 鼻胃管与气管护理平台

- 1.模拟成人上半身，可实现30°仰卧位、端坐位。头部灵活，可实现头向侧偏45°、前屈、后仰体位。

- 2.模型人双眼睑可手动掰开，观察双侧瞳孔。

- 3.模型内有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉等解剖结构；有食道、胃、气管支气管结构；胸部具有左右肺脏、膈、肝脏、脾、胰腺以及小肠、结肠等解剖剖面或结构。

- 4.可通过手捏外置气球，实现颈动脉搏动效果。

- 5.模型自耳垂至鼻尖再到剑突的距离符合正常成人解剖数据范围。

- 6.胸壁可打开，显露出内部结构和脏器，可检验操作是否正确。

- 7.可进行经口、经鼻多种方式的胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃、胃肠减压术、胃液采取术、十二指肠引流术。可真实注入洗胃液。

- 8.带有专门的清洗管道，方便清洗，消化道内残存液体可方便排出。

- 9.可使用临床真实的三腔二囊管（乳胶材料）进行经口、经鼻的三腔二囊管置入术，并在食道部位和胃底部位充入与真实相当的气体，达到固定管道的作用，操作过程完全仿真。

- 10.可使用喉镜打开气道，训练气管导管的置入术

- 11.为男性上半身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。

- 12.可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。

- 13.胸部可根据乳头定位按压位置，按压力度接近真人。

- 14.可手动方式产生双侧颈动脉搏动。

- 心肺复苏训练集考核系统

- 软件功能特点

- 1.软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯。

- 2.提供以下功能：

- 2.1支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。

- 2.2支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。

- 2.3可自定义时长的学员自我测试训练。

- 2.4可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，并以打点形式显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。

- 3.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。

- 4.将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。

- 5.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。

- 6.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。

- 7.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。

- 8.提供成绩导出功能。

- 9.提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。

- 产品性能

- 1.按压机械寿命大于10万次。

- 2.全无线设计。

- 3.内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。

- 4.软件可自动适配主流设备，包括：手机、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑等，并适配主流操作系统，包括：Windows、OSX、Android和iOS等。

- 术前无菌操作训练仿真模型人

- 仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实；人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨；可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。

- 脓肿切开引流术模块

- 1.由皮肤模块、垫板和脓肿模块组成，皮肤模块置于垫板上方，在皮肤模块内部设有大小不同、深浅不一的22个脓肿模块，模拟浅表脓肿和深部脓肿

- 2.模型皮肤质感逼真，简单实用，操作者可以进行脓肿切开引流操作练习，比如股内侧深脓肿，腋窝部脓肿等

- 3.切开后可观察内部脓液，状态逼真

- 女性乳腺检查训练模型

- 1.本模型翻制于成人女性，手感真实；

- 2.可以进行乳房的触诊训练；

- 3.可进行锁骨上淋巴结及腋窝淋巴结的触诊训练；

- 4.模型右侧的外上象限及外下象限分别有一良性肿物；

- 5.模型的左侧乳房可以模拟乳头溢血的病理表现；

- 6.模型左侧乳房外上象限有一恶性肿物；

- 7.左侧腋窝有两个恶性肿物、左侧锁骨上淋巴结肿大粘连，乳头凹陷，

- 8.皮肤橘皮样改变。

- 肛诊模具

- 1.模型形态逼真，质感真实，直肠检查体位：左侧卧位

- 2.模拟粪便可方便的置于粪便固定器，进行练习与考核

- 3.可行直肠检查，粪便评估训练

- 4.配有9种类型模拟粪便：正常粪便、长条形粪便、干裂型长条粪便、长条状软便、羊屎便、糊状、水样便、压紧的粪便、散状粪便

- 5.模拟粪便可方便的置于粪便固定器，进行练习与考核

- 6.配有13种肠道疾病照片可做视觉参考：痔1、肛瘘1、阴道脱垂、艾滋病肛门疣、痔2、肛瘘2、直肠脱垂1、克隆(氏)病肛门附属物、外痔、藏毛脓肿、直肠脱垂2、克隆(氏)病肛门附属物2、鳞状(上皮)细胞癌

- 二十三、心电监护等设备采购

- 便携转运监护仪

- ≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作，转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温等基本参数监测，支持升级双通道有创血压监测。

- 2.IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

- 3.坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 4.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 5.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 6.可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min

- 7.选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。

- 8.可选配外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持4通道IBP有创压力监测

- 9.可选配外置主流、旁流等监测模块

- 10.可选配外置PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测

- 11.支持升级麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人状态，可进行Aldrete复苏评分

- 12.具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 13.心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 14.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

- 15.支持房颤及室上性心律失常分析功能，

- 16.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 17.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 18.可显示弱灌注指数（PI）。

- 19.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

- 20.提供手动，自动，连续，序列自己整点5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

- 21.IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。

- 22.≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 23.≥800条NIBP测量结果回顾。

- 24.≥40小时全息波形回顾。

- 25.≥100小时趋势数据回顾。

- 26.产品设计使用年限≥10年。

- 转运监护仪

- 1.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

- 2.≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作，转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温等基本参数监测，支持升级双通道有创血压监测。

- 3.整机重量＜1Kg，小巧便携

- 4.IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

- 5.坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 6.整机无风扇设计。

- 7.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 8.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 9.可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min

- 10.选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。

- 11.可选配外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持4通道IBP有创压力监测

- 12.可选配外置主流、旁流、微流EtCO2监测模块

- 13.可选配外置PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测

- 14.可选配19英寸外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护，满足临床护理人员在床旁的监护需要。

- 15.支持升级麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估

- 16.具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 17.心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 18.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 19.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

- 20.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析

- 21.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 22.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 23.可显示弱灌注指数（PI）。

- 24.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

- 25.提供手动，自动，连续，序列自己整点5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

- 26.IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。

- 27.≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 28.≥800条NIBP测量结果回顾。

- 29.≥40小时全息波形回顾。

- 30.≥100小时趋势数据回顾。

- 31.产品设计使用年限≥10年。

- 心电监护仪

1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计。配置提手,方便移动。≥10/12英寸彩色电容触摸屏，分辨率高达800*800像素或更高，≥6通道波形显示。显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.2屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.3可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.4内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.5安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.6监护仪设计使用年限≥8年。

1.7监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。

1.8监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.9监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.10监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

1.11防水等级≥IPX2，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

2.监测参数：

2.1配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测，可支持有创血压监测、主流二氧化碳监测、旁流二氧化碳监测、微流二氧化碳监测、心排量监测。

2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12提供手动，自动，连续，序列自己整点5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.13提供辅助静脉穿刺功能。

2.14提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.15心电波形除颤恢复时间≤5秒，呼吸波形、无创血压波形、有创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间≤15秒

- 2.16旁流呼吸末二氧化碳监测采样可选择120ml/min；90ml/min；70ml/min三种速率。

3系统功能：

3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2支持肾功能计算功能。

3.3具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6≥1000组NIBP测量结果

3.7≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

3.13提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.14提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.16动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17可存储120个ARR事件，以及事件发生时刻的相关参数波形

3.18支持房颤概览报告，房颤概览显示当前病人持续30秒以上房颤事件的统计信息和生命体征数据趋势。

- 3.19支持存储48小时呼吸氧合事件

- 遥测监护仪

- 1.遥测发射盒重量不超过265克（含锂电池），无创血压模块重量不超过240克。

- 2.遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，无创血压模块防水等级符合IP32要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2和NIBP）。

- 3.遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480x320像素。

- 4.遥测发射盒屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。

- 监测参数

- 1.标配心电监护、血氧、无创血压监测，提供SpO2，PR，NIBP测量值。

- 2.具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。

- 3.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分。

- 4.提供3/5导心电监护，最大支持7道ECG波形监测，心率测量范围：成人15–300 bpm，小儿15–350 bpm。

- 5.心电波形波速提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 6.心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

- 7.提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。

- 8.提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 9.提供起搏分析。

- 10.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。

- 11.支持房颤及室上性心律失常分析功能血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。

- 12.可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。

- 13.无创血压提供手动，自动，连续，序列，整点5种测量模式，并提供24小时血压统计结果。成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

- 14.无创血压模块提供500组最新的无创血压测量结果回顾，具有通过USB接口将测量数据导出到中央站。

- 系统功能

- 1.采用声光双重三级报警系统。

- 2.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

- 3.支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态。

- 4.遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

- 5.中央站多床支持显示运动监测界面。

- 6.支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

- 病人监护仪（无创）

- 1.产品通过NMPA注册。

- 2.产品注册名称必须是新生儿专用监护仪，并提供产品注册证证明。

- 3.模块化插件式新生儿专用监护仪，标配有创血压监测，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

- 4.不小于12英寸高清液晶触摸屏，分辨率≥1280×800像素。屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。

- 5.屏幕采用最新的电容屏技术（非电阻屏）。

- 6.具有智能光感器，支持自动调节屏幕亮度功能。

- 7.具有中文手写输入功能。

- 8.安全规格：ECG, TEMP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 9.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、打印机、扫描枪等USB设备。

- 监测参数：

- 10.多参数监护模块配置了心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温等参数监测。

- 11.多参数监护模块可升级为带屏幕的转运监护仪，支持病人的无缝转移，屏幕尺寸≥5.5英寸，≥8小时超长续航。

- 12.支持3导、5导心电监测。

- 13.具有智能导联脱落，多导联同步分析功能。

- 14.提供新生儿专用心电电缆。

- 15.心率测量范围：15-350bpm，精度：±1bpm。

- 16.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。

- 17.具备24小时心电概览报告功能，可提供最近24小时的心电活动统计结果。

- 18.具有心电级联功能。

- 19.呼吸率测量范围0-200rpm。

- 20.支持双血氧监测功能。可对患儿手部和脚部的血氧同步监测，同时显示两者间血氧差值。

- 21.可提供SpO2，PR和灌注指数(PI)参数的实时监测。

- 22.可选配Masimo血氧监测，PI灌注指数测量范围不小于0.02-20%。

- 23.具有信号质量指数SIQ指示功能。

- 24.NIBP测量：至少提供手动，自动(周期)，连续，序列和整点测量5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

- 25.具有辅助静脉穿刺功能。

- 26.NIBP新生儿测量范围：收缩压 40-140mmHg，舒张压10-115mmHg，平均压 20-125mmHg。

- 27.提供新生儿专用血压袖带一套，包括≥4个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的测量。

- 28.提供双通道体温和温差参数的监测。

- 29.可选配Masimo CO2模块，即插即用，CO2 测量范围0mmHg-190mmHg，采样速率50ml/min。

- 30.可选配新生儿窒息唤醒功能。采用振动刺激的方式唤醒新生儿，帮助新生儿脱离窒息危险，保护新生儿。

- 31.可选配氧浓度监测功能，测量范围0-100%，测量精度±1%（0%-40%）。

- 系统功能：

- 32.支持手动/自动设置报警限功能。

- 33.提供多种新生儿监护界面，至少包括呼吸氧合界面、大字体界面、EWS界面、单血氧界面。

- 34.单血氧大参数界面，界面至少显示SpO2、PR、PI和多组SpO2监测值列表相关参数，还具有实时的体温和血压测量值。

- 35.具有CCHD新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能。

- 36.支持≥48小时全息波形的存储与回顾。

- 37.支持≥2000组报警事件的存储与回顾。

- 38.支持≥160小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

- 39.支持≥2000组NIBP血压列表数据。

- 40.具有监护模式、待机模式、夜间模式。

- 41.提供计时器功能，界面区提供设置4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

- 42.标配网络接口，支持升级无线wifi。

- 43.支持与护士站中央站进行联网，实现在护士站的远程集中监护和报警管理。

- 病人监护仪（有创）

- 1.产品通过NMPA注册。

- 2.产品注册名称必须是新生儿专用监护仪，并提供产品注册证证明。

- 3.模块化插件式新生儿专用监护仪，标配有创血压监测，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

- 4.不小于12英寸高清液晶触摸屏，分辨率≥1280×800像素。屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。

- 5.屏幕采用最新的电容屏技术（非电阻屏）。

- 6.具有智能光感器，支持自动调节屏幕亮度功能。

- 7.具有中文手写输入功能。

- 8.安全规格：ECG, TEMP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 9.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、打印机、扫描枪等USB设备。

- 监测参数：

- 10.多参数监护模块配置了心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温等参数监测。

- 11.多参数监护模块可升级为带屏幕的转运监护仪，支持病人的无缝转移，屏幕尺寸≥5.5英寸，≥8小时超长续航。

- 12.支持3导、5导心电监测。

- 13.具有智能导联脱落，多导联同步分析功能。

- 14.提供新生儿专用心电电缆。

- 15.心率测量范围：15-350bpm，精度：±1bpm。

- 16.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。

- 17.具备24小时心电概览报告功能，可提供最近24小时的心电活动统计结果。

- 18.具有心电级联功能。

- 19.呼吸率测量范围0-200rpm。

- 20.支持双血氧监测功能。可对患儿手部和脚部的血氧同步监测，同时显示两者间血氧差值。

- 21.可提供SpO2，PR和灌注指数(PI)参数的实时监测。

- 22.可选配Masimo血氧监测，PI灌注指数测量范围不小于0.02-20%。

- 23.具有信号质量指数SIQ指示功能。

- 24.NIBP测量：至少提供手动，自动(周期)，连续，序列和整点测量5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

- 25.具有辅助静脉穿刺功能。

- 26.NIBP新生儿测量范围：收缩压 40-140mmHg，舒张压10-115mmHg，平均压 20-125mmHg。

- 27.提供新生儿专用血压袖带一套，包括≥4个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的测量。

- 28.提供双通道体温和温差参数的监测。

- 29.可选配Masimo CO2模块，即插即用，CO2 测量范围0mmHg-190mmHg，采样速率50ml/min。

- 30.可选配新生儿窒息唤醒功能。采用振动刺激的方式唤醒新生儿，帮助新生儿脱离窒息危险，保护新生儿。

- 31.可选配氧浓度监测功能，测量范围0-100%，测量精度±1%（0%-40%）。

- 系统功能：

- 32.支持手动/自动设置报警限功能。

- 33.提供多种新生儿监护界面，至少包括呼吸氧合界面、大字体界面、EWS界面、单血氧界面。

- 34.单血氧大参数界面，界面至少显示SpO2、PR、PI和多组SpO2监测值列表相关参数，还具有实时的体温和血压测量值。

- 35.具有CCHD新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能。

- 36.支持≥48小时全息波形的存储与回顾。

- 37.支持≥2000组报警事件的存储与回顾。

- 38.支持≥160小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

- 39.支持≥2000组NIBP血压列表数据。

- 40.具有监护模式、待机模式、夜间模式。

- 41.提供计时器功能，界面区提供设置4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

- 42.标配网络接口，支持升级无线wifi。

- 43.支持与护士站中央站进行联网，实现在护士站的远程集中监护和报警管理。

- 有创监护仪

- 1.≥10英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显

- 示

- 2.模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，配备双通道IBP模块

- 3.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种

- 4.具有手动、自动、连续、序列和整点5种血压测量模式，并提供24小时动态

- 血压统计结果，无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg

- 6.监护仪设计使用年限≥10年

- 7.心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc 连续实时测量和对应

- 报警功能

- 高端监护仪

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示

2.科室转运监护仪可作为模块插入高端监护仪使用，减少工作量，避免病人信息流失等

3.随着科室的发展，后期可升级PICCO等血流动力学模块

4.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析

- 有创转运监护仪

1.≥10英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示

2.模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，配备双通道IBP模块

3.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种

4.具有手动、自动、连续、序列和整点5种血压测量模式，并提供24小时动态血压统计结果，无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg

6.监护仪设计使用年限≥10年

7.心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc 连续实时测量和对应报警功能

- 心电监护（带打印）

1.1≥10/12英寸彩色电容触摸屏，分辨率高达800*800像素或更高，≥6通道波形显示。显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.2屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.3可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.4内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.5安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.6监护仪设计使用年限≥8年。

1.7监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。

1.8监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.9监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.10监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

1.11防水等级≥IPX2，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

1.12机器自带记录仪，可进行打印记录功能。

2监测参数：

2.1配置3/5导心电、呼吸、无创血压等，可支持有创血压监测、主流二氧化碳监测等功能。

2.2心电监护至少支持心率，ST段测量，心律失常分析功能。

2.3心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s等。

2.5提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，至少包括心率统计结果，心律失常统计结果。

2.9提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10支持指套式血氧探头，IPX7防水等级

2.11提供手动，自动，连续，等测量模式，并至少提供24小时血压统计结果无创血压成人测量范围。

2.12提供辅助静脉穿刺功能，双通道体温和温差参数的等监测

2.13心电波形除颤恢复时间≤5秒，呼吸波形、无创血压波形、有创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间≤15秒

- 2.14旁流呼吸末二氧化碳监测采样可选择三种速率。

3系统功能：

3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，支持肾功能计算功能。

3.2支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.3≥1000条事件回顾。

3.4≥1000组NIBP测量结果

3.5≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.6至少支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.7支持监护仪历史病人数据的存储和回顾

3.8支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.9支持监护仪进入夜间模式等模式。

3.12可升级临床评分系统，可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

3.13提供心肌缺血评估工具。

3.14提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器。

3.15支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.16可存储至少120个ARR事件

3.17支持房颤概览报告，

3.18支持至少存储48小时呼吸氧合事件

- 中央监护系统参数

- 1.中央监护系统支持对监护设备心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）等参数值及波形的显示。

- 2.可支持显示双血氧、连续无创血压参数

- 3.在护士站，中央监护系统软件支持扩展≥2个屏幕显示。

- 4.支持在移动端（包括安卓或IOS系统）显示系统界面，实时查看多个患者和单个患者的体征数据，且可以进行接收病人并进行病人列表管理。

- 5.采用无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯。

- 6.支持双向控制，且中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量。

- 遥测心电监护仪

- 1.主机支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压的监测，整体尺寸不超过76*136*30mm，重量＜360g，标配挂包，便于病人随身携带。

- 2.防水防尘等级符合IP44要求。

- 3.满足1.5米跌落测试要求。

- 4.显示屏幕尺寸＞3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏。

- 5.具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。

- 6.提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护。

- 7.具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。

- 8.主机支持袖带血压测量，典型测量时间≤20秒。

- 9.具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。

- 床边台式心电监护仪

- 1.一体化多参数监护仪，彩色显示屏＞10英寸，分辨率不低于1280*800，支持同屏显示8道波形以同时观察丰富的信息。

- 2.正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。

- 3.显示屏可视角≥170 度。

- 4.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。可升级双血氧、十二导心电监测。支持升级心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试。

- 5.支持待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式

- 6.主机重量＜3.5 kg。

- 8.显示屏亮度支持自动、手动调节。

- 9.具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 10.支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。

- 11.RR 测量范围 0-200rpm，精度6rpm-200rpm：±2rpm，0rpm-5rpm：不定义。

- 12.无创血压成人测量范围：收缩压25-290mmHg，舒张压10-200mmHg。

- 13.实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%。

- 14.监护仪设计使用年限10年。

- 遥测心电监护

- 整机要求

- 1.遥测发射盒重量不超过170克（含电池）。

- 2.遥测发射盒尺寸不超过99 x 60 x 24  mm 。

- 3.遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。

- 4.遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。

- 监测参数

- 5.配备心电监护，提供HR，ST，PVC测量值,血氧监测，提供SpO2，PR测量值。

- 6.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

- 7.提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。

- 8.心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

- 9.提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。

- 10.提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。

- 11.提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 12.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 13.支持房颤及室上性心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析。

- 14.可显示弱灌注指数（PI）。

- 二十四、呼吸机等设备采购

- 无创呼吸机

- ≥12.1寸LED彩色电容屏，分辨率≥1280 x 800像素，触控操作。

- 参数显示:呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、氧浓度与平均压乘积，图形显示:压力-时间波形、流量柱状图。配备湿化器、气道管路及头帽/头带、压力发生器及多种规格鼻罩/鼻塞/氧疗导管.

- 氧传感器自动校准，且校准程序无需手动启动。

- 通气模式:NCPAP，NIPPV，HFNC。.

- 提供系统自检功能，图形化提示操作流程。

- 工作模式：交流电/临时断电可电池使用。

- 转运呼吸机

- 整机与显示要求

- 1.通过EN1789和RTCA/DO-160G标准测试。

- 2.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

- 3.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，配置高性能涡轮，峰值流速≥210L/min。

- 电池续航时间≥10小时。呼吸机主机重量≤4.5kg。采用≥7英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

- 4.支持提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。可配备无消耗氧传感器，无需校准和更换。

- 5.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

- 6.具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。

- 7.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

- 环境适应性要求

- 1.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。

- 2.最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

- 3.工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。

- 呼吸模式及功能

- 1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

- 2.高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气模式（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式），无创通气模式和氧疗模式。

- 3.呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

- 4.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

- 设置参数

- 1.潮气量：20ml—2000ml

- 2.吸气压力：1—60 cmH2O

- 3.呼气末正压：0—50 cmH2O

- 4.吸入氧浓度：21—100%

- 5.吸气时间：0.1—10s

- 6.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

- 7.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

- 8.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

- 9.氧疗流量：2—80L/min

- 监测参数和报警

- 1.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

- 2.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。

- 3.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

- 新生儿高频呼吸机

- 婴幼儿高频呼吸机要求

- 1.适用范围：适用于体重30kg以内的早产儿、新生儿及儿童科室治疗使用；

- 2.通气控制：具备无创通气、常频通气和高频通气；常频通气模式下至少两种呼吸模式同时具备容量保证VTG和和容量限制（VTLimit）功能；高频模式下具备容量保证（VTG）功能，无创具备nIPPV模式、无创高频nHFO。

- 3.无创通气技术参数：

- 3.1 通气模式：无创持续正压通气nCPAP；无创间歇正压通气nIPPV；无创高频通气nHFO；高流量氧疗HiFlow

- 3.2 无创nIPPV和nCPAP模式下，具备自动和手动两种调节吸气流量和呼气流量的方式

- 3.3 具备无创间歇正压通气nIPPV模式，最大峰压PIP大于20cmH2O

- 3.4 nHFO(无创高频)，具备自动漏气补充功能，采用单肢发生器实现

- 3.5 高流量氧疗Hiflow：最大流量设置范围≥15L/min

- 3.6 高流量氧疗可设置压力限制Pmax：10 - 20cmH2O

- 3.7  标配两套无创配件：单肢发生器，三种型号S、M、L鼻塞/鼻罩/帽子

- 4 常频通气技术参数：

- 4.1 通气模式：间歇正压通气/间歇指令通气(IPPV/IMV)、同步间歇正压(SIPPV)、同步间歇指令(SIMV+Psupport压力支持)、压力支持通气 PSV（PSV+SIPPV）、持续正压通气CPAP;

- 4.2 常频容量保证最小可设置≤ 0.8ml

- 4.3 触发方式：流量触发和容量触发。

- 4.4 最小流量触发可设置到小于等于0.2L/min

- 4.5 具备容量触发同步方式，减少误触发

- 4.6 吸气流量: 2- 20L/min，可手动调节流量数值

- 4.7 呼气流量: 2- 10L/min，可手动调节流量数值

- 4.8 SIPPV、SIMV和PSV+SIPPV模式都具备容量限制和容量保证功能

- 5 高频通气技术参数：

- 5.1 平均压：   0 - 40 cmH2O，最小设定值＜4cmH2O

- 5.2 振荡频率： 5 - 20 Hz，频率的设置与振幅的设置范围互不干扰

- 5.3 振荡振幅： 5 - 100 cmH2O（单独蓄电池供电时振幅可设置值≥80cmH2O）

- 5.4 振荡负压： ≤-50 cmH2O

- 5.5具备高频模式容量保证功能，最小设置0.3ml

- 5.6 高频模式具备四种吸呼比：25:75、33:66、40:60、50:50

- 6 呼吸机主要监测功能：

- 6.1 同屏显示压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形

- 6.2 具备三个肺功能环：P/V环、P/Flow环、V/Flow肺功能环；

- 6.3 至少可以同屏显示三道呼吸波形和两个肺功能环，方便对比研究肺功能情况

- 6.4 监测参数： Spont%、Tispont、C20/C(肺泡过度膨胀系数)、DCO2(CO2弥散系数)、Leak(泄漏率)、t（时间常数）、VHFO等参数；

- 7.要求热丝式流量传感器，配两个；

- 8.显示屏≥12英寸彩色触摸屏，屏幕与呼吸机主机可分离操作。

- 9.呼气阀标配两个，方便交替使用。

- 10.湿化系统：湿化器需具备温度监测并调控温度功能，双加热重复性呼吸管路两套，可根据客户需求选配不同型号，可手动调节温度和湿度，保证最佳的湿化，减少管路里冷凝水的产生。可兼容第三方管路，减少使用成本。

- 11.空气压缩机：适合无创、常频、高频通气正常使用。

- 新生儿无创呼吸机

- 1.适用范围：新生儿（含早产儿）和30kg以下的儿童。

- 2.显示器:≥10英寸TFT触摸显示屏，分辨率800×600。

- 3.图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量、脉搏容积波形。监测参数：压力（气道峰压、平均压、呼末正压/气道压力）、氧浓度、流量、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、脉搏血氧饱和度、灌注指数、脉率、泄漏率、血氧饱和度/吸入氧浓度、氧饱和度指数、氧浓度与平均压乘积、ROX指数、振幅。

- 4.内置电子空氧混合，氧浓度调节范围21%～100%，误差≤±3%。

- 5.提供呼吸机同品牌的压力发生器等附件，并能兼容其他品牌压力发生器，提供近鼻端压力监测。

- 6.呼吸监测功能：应支持腹部呼吸监测和压力触发呼吸监测两种方式。

- 7.应内置血氧监测功能，用于氧饱和度SPO2、脉率PR和血流灌注指数PI实时监测。

- 8.应具有NCPAP、DuoVent、NIPPV、SNIPPV、HFNC、NHFO等六种以上的无创通气模式。

- 9.参数设置范围：

- 9.1吸气压力：2.0cmH2O～25cmH2O

- 9.2呼末正压：1.0cmH2O～15cmH2O

- 9.3呼吸频率：1bpm～120bpm

- 9.4流量调节：0.5L/min～25L/min

- 9.5吸呼比：4:1～1:10

- 9.6窒息唤醒次数：OFF，1～10

- 9.7触发灵敏度：OFF，1～10

- 10.应具有NHFO经鼻高频振荡通气模式，要求采用经典的鼓膜振荡的方式实现高频通气功能。

- 11.NHFO模式下参数设置范围应不小于:

- 11.1振荡频率：2.0Hz～20Hz。

- 11.2振幅：2.0cmH2O～40.0cmH2O

- 11.3平均压：1.0cmH2O～20.0cmH2O

- 11.4吸呼比：1:1～1:3

- 12.应具有快氧通气功能：通气持续时间可调，最长时间120s，增氧浓度22%～100% 连续可调。

- 13.应具有手动通气功能，通气时间1s～30s可调，气道压力范围2.0cmH2O～25cmH2O，手动通气流量调节范围2.0L/min～30L/min。

- 14.具备自动泄漏补偿功能，同时提供泄漏率显示。

- 15.内置氧传感器，监测范围0～100%，精度±2%。

- 16.报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

- 17.应具有开机自检信息图形指示功能，能直观指示自检状态。

- 18.具有日志功能、趋势图和趋势表功能。还具有截屏、录屏功能，并支持存储和导出。

- 19.后备电源:内置大容量锂电池，持续供电6小时以上。

- 20.外部接口：2个USB接口、1个RS232接口、1个TCP/IP网络接口和1个VGA视频接口。

- 21.可升级选配呼末CO2监测功能。

- 22.可选配与呼吸机同品牌的医用空气压缩机。

- 呼吸机参数

- 整机与显示要求

- 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持；整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，方便院内和短途转运；主机设计使用年限≥10年。屏幕采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800像素；屏幕可显示多至4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比；具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。

- 支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

- 不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上；吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。

- 呼吸模式及功能

- 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波。高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）

- 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式；具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大可调≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能；具备呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

- 标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰。

- 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定，具有自动气管插管阻力补偿功能（如ATRC，TRC，ATC），导管孔径和补偿百分比可设。

- 可升级静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值。

- 具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。

- 设置参数

- 潮气量：20ml—2000ml

- 呼吸频率：1—100/min

- 吸气流速：6—180L/min

- SIMV频率：1—60/min

- 吸呼比：4:1—1:10

- 最大峰值流速：210L/min

- 吸气压力：5—80 cmH2O

- 压力支持：0—80cmH2O

- PEEP：0—50 cmH2O

- 吸气时间：0.1—10s

- 压力上升时间：0—2s

- 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

- 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

- 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

- 监测参数

- 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。

- 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比。

- 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量（如TVe/IBW或VT/PBW）。

- 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

- 肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功。

- 支持升级（原装同品牌）旁流CO2、主流CO2监测，可监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，支持监测容积-CO2环图。

- 窒息报警，时间可设置（5-60s）