一、技术参数：

1、该设备有美国FDA和欧盟CE认证及中国医疗器械质量管理体系认证。

2、内镜切割峰值电压≤770Vp。

3、内镜电切模式下最大功率输出≥400瓦。

4、智能调节技术：电压和输出功率调节技术。

5、设备具有有单极电切电凝功能、双极电凝功能。电切方面具有内镜电切（ENDO-CUT  I/Q）、自动电切、无血电切、高能电切模式；电凝方面具有快速电凝、柔和电凝、喷射电凝、强力电凝模式。

6、具备内镜电切（ENDO-CUT I和ENDO-CUT Q）模式可根据阻抗变化自动电切电凝自动交替输出，有4档切割效果，同时4档切割宽度和10档切割时间间隔可根据术者习惯任意调节。

7、具备无血切割模式，可强效止血伴随稳定的电切速度。

8、内镜下氩气刀模式为：强力氩气模式，能够对组织进行可控制电凝深度的非接触式电凝。

9、可以升级海博APC模式。

10、内镜专用电切模式可以调节的参数：4档切割效果；4档切割宽度，10档切割时间间隔。切割效果、切割宽度和切割时间间隔三种模式的各个挡位可以自由组合，可达≥150种内镜专用电切模式。

11、内镜工作站氩气流量精细控制为0.1—8L/min，最大流量≤8L/min。内镜下治疗氩气流量不超过2.4升／分，范围为0－2.4升／分。

12、内镜工作站的氩气模式至少可升级有三种：强力APC模式、精细APC模式、脉冲APC模式。

13、氩气电极前端具有色环标记，有环喷型电极。

14、器械具有即插即用，自动识别功能：可以帮助医务人员判断所接器械是否正确，同时氩气控制系统的显示面板会自动选择与所接器械相适应的切、凝设置模式。

15、氩气电极末端气体压力恒定系统：避免发生氩气囊肿的发生。

16、适于内镜下使用的精细峰值电压设计，4300V≤最高峰值电压≤4700V（强力APC模式下）。

17、系统可以升级水刀模块功能。

18、全数字化液晶显示，触摸式操作，即插即用，具有程序存储功能。

19、整主机具备NESSY中性电极安全系统。可实现中性电极对称性监测。