## 清单
玉林市第一人民医院区域医疗中心门诊楼医疗气体工程配套设备及材料采购项目清单
序号 | 标的名称 | 参数性能、指标 | 计量 单位 | 数量
1 | 304无缝不锈钢管Φ108x2.0 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108x2 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道 | m | 208.62
2 | 304无缝不锈钢管φ32*2.0 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108x2 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道 | m | 1343.45
3 | 低压脱脂紫铜管φ25x2.0 | 1.规格型号：φ25x2 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 102.51
4 | 低压脱脂紫铜管φ22x1.5 | 1.规格型号：φ22x1.5 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 184.24
5 | 低压脱脂紫铜管φ19*1 | 1.规格型号：φ19x1.0 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 662.68
6 | 低压脱脂紫铜管Φ16x1.0 | 1.规格型号：φ16x1 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 1368.72
7 | 低压脱脂紫铜管Φ8x0.8 | 1.规格型号：φ8x0.8 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 3439.68
8 | 316无缝不锈钢管Φ32x2.0 | 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo 3.规格参数： （1）φ32x2 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管（生殖中心）专用管道 | m | 57.78
9 | 316无缝不锈钢管Φ25x2.0 | 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo 3.规格参数： （1）φ25x2 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （6）医用负压主管（生殖中心）专用管道 | m | 7.40
10 | 316无缝不锈钢管Φ22x1.5 | 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo 3.规格参数： （1）φ22x1.5 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （6）医用负压主管（生殖中心）专用管道 | m | 7.40
11 | 316无缝不锈钢管Φ16x1.5 | 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo 3.规格参数： （1）φ16x1.5 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用氧气主管（生殖中心）专用管道 | m | 57.93
12 | 316无缝不锈钢管Φ10x1.5 | 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo 3.规格参数： （1）φ10x1.5 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用氧气支管（生殖中心）专用管道 | m | 67.13
13 | 316无缝不锈钢管Φ10x1.5 | 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo 3.规格参数： （1）φ10x1.5 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压支管（生殖中心）专用管道 | m | 65.86
14 | T型支架 | 1、角铁30*2.5 2、油漆3遍（防锈漆1遍） 3、氧气、负压、空气管道专用支架 | 只 | 319
15 | 普材 | 1、焊接材料、螺丝、防震垫等 2、含氧气、负压、空气管网及病房配套设施 | 批 | 1
16 | 线管 | 1、进房开槽埋管专用管 2、氧气、负压、空气支管连接设备带专用管道 | m | 532.00
17 | 开槽补槽修复套管 | 1、套管 φ30*2 2、开槽补槽修复 | m | 535.67
18 | 截止阀φ108 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ108 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 8
19 | 截止阀φ22 | 1.含脱脂 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ22 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 7
20 | 截止阀φ25 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ25 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 6
21 | 主管截止阀φ16 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ16 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 47
22 | 主管截止阀φ19 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ19 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 6
23 | 主管截止阀φ22 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ22 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 3
24 | 主管截止阀φ25 | 1.材质规格：优质不锈钢+黄铜φ25 2.处理方式：清洗,吹扫 3.焊接方式：氧焊 4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用管道专用维修截止阀 5.气源压力为0.3Mpa~1.5Mpa，开关开启应轻松，松紧适宜，当关闭开关时无气体逸出（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 2
25 | 主管截止阀φ32 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ32 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 14
26 | 设备带维修阀门Φ8 | 1.规格型号：φ8 2.材质：优质不锈钢+黄铜 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气设备带专用维修截止阀 6.气源压力为0.5Mpa~1.5Mpa，开关开启应轻松，松紧适宜，当关闭开关时应无气体逸出。（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 338
27 | 90°不锈钢弯头φ108*φ108 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108*108 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 32
28 | 90°不锈钢弯头φ32*φ32 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32*32 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 29
29 | 不锈钢三通φ108*φ108*φ32 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108转φ108转φ32 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 14
30 | 不锈钢三通φ32*φ32*φ8 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32转φ32转φ8 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 74
31 | 90°脱脂紫铜管弯头φ25*φ25 | 1.规格型号：φ25x25 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 1
32 | 90°脱脂紫铜管弯头φ19*φ19 | 1.规格型号：φ19x19 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 75
33 | 90°脱脂紫铜管弯头φ16*φ16 | 1.规格型号：φ16x16 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 93
34 | 90°脱脂紫铜管弯头φ8*φ8 | 1.规格型号：φ8x8 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 911
35 | 铜直通φ16*2 | 1.规格型号：φ16*2 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 259
36 | 脱脂紫铜管三通φ19*φ19*φ19 | 1.规格型号：φ19*φ19*φ19 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 215
37 | 脱脂紫铜管三通φ22*φ22*φ19 | 1.规格型号：φ22*φ22*φ19 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 13
38 | 90°316无缝不锈钢弯头φ32*φ32 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32*32 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 2
39 | 316无缝不锈钢异径三通φ108*φ108*φ32 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32*32 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 2
40 | 铝合金组合式设备带 | 1.名称： 组合式铝合金设备带 2.材质：优质铝合金 3.规格参数： 3.1.规格尺寸：整体主体铝材结构宽≥210mm,高60mm，壁厚≥1.5mm，可随时按照病房需求变换功能和位置 3.2.三腔分离设计，气体、强电、弱电三个走线槽，产品特点：气、电分离，强、弱电分离，一体式面板开孔 3.3表面工艺：丙烯酸喷漆工艺处理或静电喷塑处理，氟碳、氧化、贴膜等颜色工艺可定制 3.4.离地面高度在1.2m～1.4m之间，以便于护士操作，并在病房通长布置 | m | 776.22
41 | 设备带氧气终端 | 1.规格型号：（新国标） 2.材质：主体材质为优质黄铜 3.处理方式：符合Q/CAB004，JISZ8721，JIST7101-2014 4.连接方式：球头球帽 5.颜色标签：采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体 6.试验方式：100%气密性试验，10000次插拔无故障。最大工作压力为0.75MPA，设备带医用专用低压氧气终端 | 个 | 353
42 | 设备带空气终端 | 1.规格型号：（新国标） 2.材质：主体材质为优质黄铜 3.处理方式：符合Q/CAB004，JISZ8721，JIST7101-2014 4.连接方式：球头球帽 5.颜色标签：采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体 6.试验方式：100%气密性试验，10000次插拔无故障。最大工作压力为0.75MPA，设备带医用专用低压空气终端 | 个 | 62
43 | 设备带负压终端 | 1.规格型号：（新国标） 2.材质：主体材质为优质黄铜 3.处理方式：符合Q/CAB004，JISZ8721，JIST7101-2014 4.连接方式：球头球帽 5.颜色标签：采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体 6.试验方式：100%气密性试验，10000次插拔无故障。最大工作压力为0.75MPA，设备带医用专用低压负压终端 | 个 | 345
44 | 电源线3*2.5mm2 | 1.名称：电源线 铜芯线 BV-2.5mm2 2.材质：优质阻燃PC原料+高精无氧纯铜 3.规格参数： （1）2.5平方 ZR-BVR多芯铜芯线 （2）最大功率：220V （3）设备带插座漏电开关灯专用线路 | m | 2328.66
45 | 漏电保护开关 | 1.名称：漏电保护开关 2.材质：阻燃PC原料 3.额定电流：10A 4.额定电压：220V 5.断通能力：500A 6.设备带专用漏电开关 | 套 | 164
46 | 五孔的多功能电源插座 | 1.规格型号：86型10孔 2.材质：优质阻燃PC原料 3.规格：86 3+2孔 4.额定电流：10A 5.额定电压：250V-50Hz 6.设备带专用床头插座 | 套 | 328
47 | 一位大板床头灯开关 | 1.名称：床头灯开关 2.材质：优质阻燃PC原料 3.规格参数： （1）一位开关面板 （2）规格：118 1开 （3）额定电流：10A （4）额定电压：250V （5）设备带专用床头灯开关 | 套 | 164
48 | LED一体化床头灯 | 1.名称：床头灯 2.材质：优质亚克力+型材 3.规格参数： （1）NVC-t5 （2）规格：≥300mm （3）色温：白光 （4）功率电压：≥4W （5）设备带专用床头灯 | 套 | 164
49 | 灯罩 | 1.规格型号：适配 2.材质：优质塑料 3.颜色：透明 4.安装方式：卡位 5.尺寸:长50mm 6.设备带床头灯专用灯罩 | 套 | 164
50 | ABS对堵头 | 1.名称：ABS对堵头 2.材质：优质塑料 3.颜色：乳白 4.安装方式：螺丝固定 5.设备带头尾专用封头 | 块 | 328
51 | 气体终端装饰防尘翻盖 | 1.规格型号：国标 2.材质：塑料 3.颜色：负压黄+白色/氧气白色，标签分明 4.安装方式：卡位 5.设备气体终端专用防尘装饰罩 | 套 | 328
52 | 氧气分气罐 | 1.材质:304无缝不锈钢 2.容量:≥0.5m3 3.进气排气:3进气3出气 4.进气排气每个接口配置截止阀 5.多余接口用作后续备用预留开关 | 台 | 1
53 | 空气分气罐 | 1.材质:304无缝不锈钢 2.容量:≥0.5m3 3.进气排气:3进气3出气 4.进气排气每个接口配置截止阀 5.多余接口用作后续备用预留开关 | 台 | 1
54 | 负压吸引分气罐 | 1.材质:304无缝不锈钢 2.容量:≥0.5m3 3.进气排气:3进气3出气 4.进气排气每个接口配置截止阀 5.多余接口用作后续备用预留开关 | 台 | 1
55 | 区域压力报警器(二气测压箱) | 1.带485通讯功能 2.连接方式:传感器 3.显示方式:数码 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验 5.医用氧气管道低压专用气体监测系统 6.主机供电电压:DC9V±5%,电源适配器供电电压:AC100V~240VAC、整机功耗:3W(2气)；默认测压范围:-0.1MPa~1.0MPa 可定制高压测压范0MPa~25MPa.气压监测点数:1~7路,数码LED尺寸:≥0.8寸.支持传感器正负压通用,(有效防止因误连接导致的传感器损坏).支持每路气压状态的开关量输出(代替电接点压力表,可连接手术室情报面板),支持整机状态的开关量输出(可外接声光报警灯).支持每路气压值的DC1~5V模拟量输出(对应-0.1MPa~1.0MPa).支持声光报警,蜂鸣器静音.安装在护士站(业主方须预留220V电源插座) 7.含压力传感器 | 台 | 7
56 | 区域压力报警器(三气测压箱) | 1.带485通讯功能 2.连接方式:传感器 3.显示方式:数码 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验 5.医用氧气管道低压专用气体监测系统 6.主机供电电压:DC9V±5%,电源适配器供电电压:AC100V~240VAC、整机功耗:4W(3气)；默认测压范围:-0.1MPa~1.0MPa 可定制高压测压范0MPa~25MPa.气压监测点数:1~7路,数码LED尺寸:≥0.8寸.支持传感器正负压通用,(有效防止因误连接导致的传感器损坏).支持每路气压状态的开关量输出(代替电接点压力表,可连接手术室情报面板),支持整机状态的开关量输出(可外接声光报警灯).支持每路气压值的DC1~5V模拟量输出(对应-0.1MPa~1.0MPa).支持声光报警,蜂鸣器静音.安装在护士站(业主方须预留220V电源插座) 7.含压力传感器 | 台 | 12
57 | 氧气二次减压装置(减压箱)带泄压阀（包含氧气质量流量仪） | 1.材质：主要部分材料优质黄铜+无缝不锈钢 2.处理方式：清洗,吹扫 3.焊接方式：氧焊 4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 5.医用氧气负压管道低压专用二级减压阀 6.使用环境条件：环境温度0℃～+40℃、相对湿度15％～80％、大气压强（86～106）kPa 7.流量范围：2L/min～200L/min 8.安装条件：传感器应水平或垂直安装（气体流向自下而上）在与其公称通径相应的管道上 9.公称通径：12mm 10.供电电源：气体质量流量仪由频率为50Hz，电压有效值为220V交流电源供电 11.外形尺寸：190mm×70mm×128mm 12.电子显示瞬时流量最小读数为1L/min，LED3位（999L/min）；电子显示累积流量最小读数为0.01m3（10L），LED7位（99999.99m3），均采用十进制 14.安装在二级减压箱内（业主方须预留220V电源插座） | 台 | 11
58 | 空气二次减压装置(减压箱)带泄压阀 | 1.材质:主要部分材料优质黄铜+无缝不锈钢 2.处理方式：清洗,吹扫 3.焊接方式:氧焊.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验 4.医用氧气负压管道低压专用二级减压阀2套 5.安全泄压阀门1套 6.使用环境条件:环境温度0℃~+40℃、相对湿度15%~80%大气压强(86~106)kPa 7.公称压力:0.4MPa 8.工作压力:气体质量流量仪的工作压力范围为0~0.6MPa 9.流量范围:2L/min~200L/min 10.安装条件:传感器应水平或垂直安装(气体流向自下而上)在与其公称通径相应的管道上 11.公称通径:12mm 12.供电电源:气体质量流量仪由频率为50Hz,电压有效值为220V交流电源供电 13.外形尺寸:190mmX70mmX128mm 14.电子显示瞬时流量最小读数为1L/min,LED3位(999L/min)，电子显示累积流量最小读数为0.01m3(10L),LED7位(99999.99m3),均采用十进制 15.业主方须预留220V电源插座 | 台 | 9
59 | 真空排气灭菌装置 | ▲1.真空排气灭菌装置采用热力高温（＞200℃）/臭氧装置/氢光离子三种功能杀灭，220V；病菌培养48小时后进行活菌培养计数；必须提供具有CNAS或CMA论证第三方检测报告复印件，并加盖单位公章 ▲2.真空排气灭菌装置.参照国卫办医函【2020】104 号文件符合《消毒技术规范》的要求，在设备接入220V电压，开启热力高温（＞200℃）、臭氧装置、氢光离子功能作用20S以内，对针对枯草杆菌黑色变种芽孢(ATCC9372)、金黄色葡萄球菌 大肠杆菌及人冠状病毒为代表的病菌及病毒杀灭率＞99.999%,必须提供具有CNAS或CMA论证第三方检测报告复印件，并加盖单位公章 ▲3.真空排气灭菌装置排气口细菌、真菌数量＜50CFU/m³，必须提供第三方检测报告复印件，并加盖单位公章 4、真空排气灭菌装置流量≥800m³.h，220V电压，功率≤3kW，DN125法兰接口 | 台 | 1