玉林市红十字会医院

无影灯采购意向需求

| 无影灯 | 数量:22套 预算：298万元 采购意向需求： 1.悬挂系统采用铝合金材料制成，灯臂关节数≥6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确 2.提供LED灯泡采用双色光源设计 3.灯头控制器采用液晶屏幕显示，触摸控制。可以调节无影灯照度、色温和显色指数 4.具有明亮照明模式、腔镜照明模式一键切换 5.灯头规格：双灯（灯头外径700mm/700mm） 6.中心照度（Ec）：40000Lx～160000Lx，连续可调 7.光斑直径可以调节，调节范围为：150～350mm |
| --- | --- |