# 车载64排CT机维保服务采购需求

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | ▲技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载64排CT机维保服务 | 1项 | 一、基本维保内容： - 计算机断层扫描设备CT 一套；型号：GE Revolution Ace车载CT,数量： 1套，设备维保服务年限:自合同签订之日起3年。设备维保内容： 整机全保，GE Revolution AceCT的维修及保养所需的全部配件及费用，包含主机整机、球管、探测器、高压油箱、工作站所有配件，提供不限次数的现场检修及零件备件更换。（第三方外围设备和附属设备包含稳压柜、第三方的工作站、打片机、注射器等）除外。 二、维保服务要求： 1.服务时间：24 小时*365 天 2.报修方式：供应商具备400或800客户服务专线，24小时*365天有专人接听。 3.响应时间：接到报修电话，30分钟内响应，12小时内到现场。工程师不限次数的现场人工技术维修服务。 4.▲保证开机率：在合同期内保证 95%的开机率，（停机时间少于 5%）按一年 365 个日历日计算。如果此开机率由于中标供应商的 原因未能达到，对于开机率低于 95%的每一个百分点,合同期限将相应延长 7个日历日。 5.定期保养：每季度至少提供一次高级保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括： 设备的安全检查、影像的质量检查、设备的清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。 6.▲供应商需为设备提供信息化管理，对设备进行线上线下双重维护保障。具备医学影像设备远程控制维护能力，以保证后期优质的维保服务，提供医疗影像设备远程维修软件系统和医疗事故质量智能溯源系统，医疗影像自动诊断 识别系统软件、医疗影像色谱制备分析系统软件、 PACS 影像建档和信息化通信系统软件，在设备发生故障前进行预警，避免故障停机，具有保障设备稳定运行及事故质量溯源分析保障能力，提供远程技术支持以满足临床科室的远程传输、阅片、诊断、专家咨询的需求。 7.▲定期组织设备的维护免费培训，提高临床使用人员对设备的操作、维护水平。对于大型设备、贵重设备及精密设备，制定针对性的培训与再培训、供应商需有能力提高临床科室技师人员的技能水平，有科学技术部门认定的智能医疗影像设备工程技术研究中心具备医学工程实践教学基地和临床工程注册工程师技能培训资质。提供保修期内每年 1-2人次培训学习名额，培训地点、项目由成交供应商确定，培训频次每年2次，被培训人员由采购人确定，并根据培训需求适时增加培训（提供相关培训资质文件）。 8.供应商应具有相应的服务技术力量，具备专业技术维修队伍，供应商需匹配有8名以上接受过相关设备工程师资质证书的在职技术人员，提供工程师资质证书或原品牌厂家培训证书，工程师团队有完善的应急管理能力，并通过应急预案管理能力评价体系认证，组织的应急预案达到项目服务需求，能快速到达故障现场保障设备运行。 9.▲供应商国内设有专门备件立体仓库和维修站厂房，配件储备充足，能完全满足需求，库存零备件有完善的管理制度，能保证备件在12小时内送达服务地点，备件品种齐全，并确保针对常见备件提供相对不易损备件清单及库存证明，具有中华人民共和国海关报关单位注册资质，证明更换配件有合法来源，按要求并承担检测机构检测整机合格交付科室使用（提供有效的库存零配件资料并出具有效评估报告证明和重大配件进口报关单）。 10.供应商配备有维护CT设备维修所涉及的全套专业维修工具，提供对应工具清单、图片列表并有相关工具校准证书安全检查及质量保证。 11.供应商保证更换的备件为原厂备件，并确保更换备件后设备达到原厂运行标准，确保所更换的备件不会给设备带来任何伤害。 12. 安全检查及质量保证。提供《维修报告》、《保养报告》、《设备年度保养报告》设备效益分析管理；协助科室完成设备及需要重点监管的医用设备的效益分析，反馈给相应科室。 三、其他技术要求； 1.安全检查：按照生产厂家设备标准及国家规定执行。包括但不限于制定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果，提供相关检查计划表和安全检查记录表。 2.预防性保养：按照保养计划提供，每年定期提供专业保养检测，以保证设备处于最佳运行状态。包括但不限于：如实、记录并安排保养时间、按照保养计划更换损耗部件、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能；保证95%的开机正常运行率（停机时间少于5%），按照一年365日计算。如果此开机正常运行率由于成交供应商的原因未能达到，对于开机正常运行率低于95%的1个日历日，合同期相应延长7个日历日。 3.拟投入团队和人员，要求技术储备充足，有远程指导团队，保障设备快速排查故障原因及时修复设备。根据管理的医疗设备数量情况配备项目团队人员，并根据工作量适时增加人员，团队人员配备合理包含：项目经理、技术主管、医学工程师、信息专员等。 |