高清胃肠镜系统采购需求

一、电子图像处理器

1、整体设计理念：光源主机分体设计。

2、电压：100-240V±10%

3、CMOS设计：高画质效果，超强的图像分辨率和色彩还原性。

4、自动测光模式：平均测光/峰值测光/全自动测光

5、冻结模式：冻结内窥镜图像

6、快门调节：可获得清晰的静态图像

7、图像处理方式：全数字化

8、构造强调功能：SE4级，DH-4-+9，DL-4-+9

9、色彩强调功能：ON/OFF

10、色彩调节：共9档调节

11、图像放大功能：电子放大2倍，0.05级逐级放大，共20级。

12、配电子染色技术：通过电子分光技术达到电子染色的效果，10波段组合对于发现早期癌症，微小病灶具有很重要的临床意义。

▲13、特殊光模式：BLI、BLI-bright、LCI

14、图像信号输出方式：

14.1高清数字接口HD-SDI:2 DVI-D:2

14.2数字/模拟HDTV:DVI-I:1

14.3模拟SDTV:RGB TV:1,S-VIDEO:1,VIDEO:1

15、图像存储功能：TIFF：840、JPEG1/20:21690、JPEG1/10:16270、JPEG1/5:5910

16、存储介质：USB接口

17、图像尺寸的选择：通过菜单可以选择内镜图像的大小和形状。

18、待机热插拔功能：可以在不关闭图像处理器电源的情况下安装和脱卸内镜。

19、双画面模式：可将白光图像和特殊光图像同时显示，双画面对比观察。

20、快门速度：正常1/60-1/200,高1/100-1/400,高（放大镜）1/100-1/800。

21、内镜自动识别：内镜和主机连接后，能够自动设置与该内镜最匹配的参数。

22、具有DICOM通用输出接口	可实现与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。

23、患者数据输入：患者ID、患者姓名，性别，年龄，生日，评论，医院名称，医生姓名

24、兼容性：可兼容胃镜、超声内镜、经鼻内镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、双气囊小肠镜等。

25、画中画功能：冻结图像与运动图像同时出现在画面上，且在此状态下可启动电子分光观察模式。

二、内窥镜冷光源装置

1、光源：4色LED光源

2、光量调节：17档可调

3、气泵：隔膜式气泵

4、气泵压力：高/中/低/关闭

5、特殊光观察模式：BLI、BLI-bright、LCI

6、自动调光显示：根据视频信号输出自动调节亮度，也可手动调整

▲7、灯泡平均寿命≥14000小时

（三）高清电子放大胃镜

1.视野角度：0°（直视）

2.视野范围：≥140°

3.观察范围：接近1.5-2.5mm/正常3-100mm

4.图像传感器：百万像素CMOS图像传感器

5.先端部直径：≤9.9mm

6.弯曲部直径：≤9.8mm

7.弯曲角度：上：210°/下：90°左：100°/右：100°

8.钳道直径：≥2.8mm

9.工作长度：≥1100mm

10.全长：≥1400mm

11.前射水：有

（四）高清电子结肠镜

1.视野角度：0°（直视）

2.视野范围：≥170°

3.观察范围：2-100mm

4.图像传感器：百万像素CMOS图像传感器

5.先端部直径：≤12.0mm

6.弯曲部直径：≤12.0mm

7.弯曲角度：上：180°/下：180°左：160°/右：160°

8.钳道直径：≥3.8mm

9.工作长度：≥1330mm

10.全长：≥1650mm

11.硬度可调：有

12.精准传导：有

13.顺应弯曲：有

14.前射水：有