## 1
附件1
重金属监测设备询价清单
序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 生产 厂家 | 产地 | 市场价（元） | 技术参数、产品配置 | 备注
1 | 便携式X射线荧光光谱仪 | 1台/套 | 苏州佳谱 | Emax100型 | 苏州佳谱科技有限公司 | 中国苏州 | 485000 | 1 用途： 适用于水、土壤以及农产品样品中重金属的应急检测。符合《水质无机元素的现场快速测定 便携式单波长激发-能量色散 X 射线荧光光谱法》（DB36/T 1919-2023）要求；符合《土壤和沉积物 无机元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法》（DB61/T 1580-2022）的要求。（提供产品彩页和技术白皮书加盖生产厂商公章） 2 工作条件： 2.1电源：100~240 V，50/60 Hz； 2.2温度：-5-50℃。 3 技术性能指标： 3.1★X光管：管电压≤50kV，管电流≥0.8mA，功率≤50W，产品符合国家辐射豁免要求。 (提供产品型号一致的辐射豁免备案表或辐射豁免涵、提供能够反映光管功率和管电压数值信息的的工作软件屏幕照片以及省级权威机构出具的管电压证明材料) 3.2具备X射线辐射安全保护功能，测试时，若测试窗被打开，系统会自动切断X射线电源，保护使用者的安全。 3.3光学系统： 内置双曲面弯晶晶体（DCC），使用单色化入射技术。利用 DCC 晶体捕获来自 X 光管的 X 射 线，将 X 射线单色化，降低背景噪声，提高检测灵敏度。 3.4探测器：高性能大面积 SDD半导体探测器，5.9 keV分辨率优于130evFWHM。 3.5★进样及光源照射方式：实现设备灵敏度的同时保证探测器铍窗不被损坏，即侧方位进样的方式，同时需具备磁吸固定功能保证样品进样后无旋转或位移；光管发出的X射线照射样品方向与样品被侧面在同一水平面（提供仪器进样设计图、样品杯磁吸功能照片以及X光照射样品被侧面示意图佐证）。 3.6采用linux开源性操作系统，确保数据安全。（提供产品彩页或技术白皮书加盖生产厂商公章） 3.7★设备整机重量：≤9kg；以便携带到现场检测。（提供产品彩页和技术白皮书加盖生产厂商公章） 3.8★液体测量：支持液体样品直接进样测试，并测试样品的中层位置，非底部或顶层，防止样品有颗粒度存在时，测量样品时，颗粒物沉降在底部，导致测量结果偏高或测量样品顶层，导致样品偏低的情况。（提供测量样品中层位置结构示意图） 4 分析检测性能 ★4.1 土壤分析模块，土壤样品直接进样，无需溶解成液体。 4.1.1土壤定性分析元素范围：Al-U，定量分析元素包括且不少于镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、锑、锰、铁等。部分定量元素方法检出限：镉≤0.09、铅≤0.8、砷≤0.8、铜≤0.8、锌≤1.0、汞≤0.5、硒≤0.5、镍≤2.0、铬≤6、锰≤10等。（分析时间≤600s）。 ★4.1.2土壤测试定量准确度：测定下限至10倍方法检出限范围，相对偏差≤15%。（分析时间≤600s）；土壤测试精密度：相对标准偏差（RSD）≤10%。（分析时间≤600s） 4.1.3样品量≤0.5g,以便现场快速测量。（提供产品彩页和技术白皮书加盖生产厂商公章） ★4.2污水分析模块：水样直测，无需进行富集前处理 ★4.2.1水质中元素检出限（水基，分析时间≤300s）：Cu≤0.2 mg/L，Cr≤0.5mg/L，Cd≤0.08mg/L，Pb≤0.2mg/L，Sn≤0.5mg/L，Tl≤0.5mg/L。；定量准确度：测定下限至10倍方法检出限范围，相对偏差≤15%。（分析时间≤300s）；水样测试精密度：相对标准偏差（RSD）≤10%。（提供产品彩页和技术白皮书加盖生产厂商公章） 4.3地表水分析模块 4.3.1水样前处理装置：实现水样现场快速测定，不带来样品污染和损失，包括但不限定于过滤及其驱动装置、过滤膜组件套（粗过滤膜、阳离子交换膜、阴离子交换膜）及便携工具箱等。内置电池，可续航不低于4小时，可视化操作，控制流速，显示电量，具有压力报警设置，当出现样品堵塞时，进行报警提示。（提供产品彩页和技术白皮书加盖生产厂商公章） 4.3.2实际水样富集时间≤300s。（提供产品彩页和技术白皮书加盖生产厂商公章） ★4.3.3通过富集，地表水中部分定量元素方法检出限（分析时间≤300s）：镉≤0.0008mg/L、砷≤0.005mg/L、铅≤0.003mg/L、六价铬≤0.005mg/L、铜≤0.002mg/L、锌≤0.002mg/L；定量准确度：测定下限至10倍方法检出限含量范围，相对偏差≤15%。；地表水测试精密度：相对标准偏差（RSD）≤10%。（提供产品彩页和技术白皮书加盖生产厂商公章） ★4.3.4提供环境系统检测地表水中重金属元素应用的论文,以此证明设备检测地表水中ppb级含量的重金属元素可行性。 5配置要求 主机一台、水富集装置一套、说明书一本、应用软件一套（包括土壤、水分析模式）。测试薄膜1盒，样品杯10个，阴阳离子富集头各5盒。
2 | 原子吸收光谱仪 | 1台/套 | 上海光谱 | SP-3803型 | 上海光谱仪器有限公司 | 中国上海 | 430000 | 1、技术特点 ★1.1双光束，全反射消色差光学系统，切换后无需对光，保证各种元素在不同波长处样品通道与参考通道两条光束的统一性和最佳光学位置，使光束成像和信噪比处于最佳水平，换灯后无需调节聚焦点的位置，大大提高测试结果的准确性、可靠性及工作效率。 1.2超强的抗原子化器光辐射能力，可有效消除火焰背景发射和高温下石墨管强烈的光辐射。 1.3首创智能杂散光测量和校正技术.，有效改善了原子吸收光谱仪的光学精度、线性范围，提高了背景校正能力。 1.4独创光学降噪技术，结合光学元件紫外增强技术，有效改善了仪器光学性能和线性范围。 1.5首创间隙控灯技术，使普通空心阴极灯用于自吸背景校正成为可能，灯的使用寿命延长十倍以上，而成本仅为专用自吸灯的十几分之一，大大降低了使用成本。 1.6首创“汞灯-试剂”梯度测量技术，提高仪器检测的速度及性能。 ★1.7用纵向加热石墨炉技术 ★1.8采用与地面垂直式8灯架系统，自动换灯，两维自动微调对光灯架；可8灯同时点亮，同时预热平衡8支元素灯。 1.9采用氘灯及自吸收扣背景方式 ★1.10原子吸收火焰石墨炉一体机，自动切换；火焰与石墨炉自动切换，切换到石墨炉后无需对光。 2.1、技术指标 2.1.1波长范围：180nm-900nm 2.1.2单色器：消象差C-T型单色器 2.1.3光栅刻线：1800条/mm，闪烁波长250nm ★2.1.4光谱带宽：0.1nm、0.2nm、0.4nm、0.7nm、1.4nm、2.0nm六档自动切换 2.1.5波长准确度：±0.05nm 2.1.6波长重复性：0.02nm 2.1.7分辨能力：可分辨Mn三线（279.5nm和279.8nm线峰谷≤30%） 2.1.8基线漂移：(Cu)0.001A/30min（静态）；基线稳定性(Cu)：≤±0.001A/30min（动态）； 2.2火焰系统： 2.2.1燃烧器：金属钛燃烧器。（燃烧高度自动调节；自动设置乙炔流量大小，选择最佳助燃比） 2.2.2喷雾器：高效玻璃雾化器。 2.2.3雾化室：耐腐蚀材料制品。 ★2.2.4特征浓度(Cu)：≤0.03ug/ml；检出限(Cu)：≤0.002ug/ml；；2PPm Cu吸光度＞0.4 Abs，精密度(Cu)：RSD≤0.4％。 2.2.5火焰的安全保护措施： 1.先进的水封设计,水封异常报警，无法点火确保实验过程的安全，提高安全性。 2.高灵敏的探火监测，火焰状态实时监控火焰状态，异常时仪器自动切断乙炔气源 。 3.多方位安全防护,所有气体采用程序自动化控制，仪器工作状态异常（停电，断电时；气体压力异常或其他所有不安全情况时）自动切断所有气体，保证人身安全和仪器正常。 4.安全连锁，乙块气体压力，空气压力气压力水封状态连锁监控如有异常，自动熄灭火焰，保证仪器设备和人员安全。 5.软件自带一键灭火功能，双重保护。 ★2.3石墨炉分析系统(石墨炉彩色可视化系统）： 2.3.1特征量：Cd≤0.3pg；检出限：Cd≤0.2pg；1PPb进样20ul Cd吸光度＞0.13Abs，重复性（RSD）：Cd≤1.5%， 2.3.2石墨管外保护气流量：1L/min； 2.3.3石墨管内保护气流量：可设停、开（0-50ml/min微流量或300-400ml/min固定流量）； 2.3.4石墨炉原子化器位置水平、垂直、转位全部免调； 2.3.5安全控制：冷却水流量、保护气压力、炉体温度、石墨管； 2.3.6安装自动报警和安全保护； 2.3.7原子化升温方式：光控升温、时控升温、一般升温； 2.3.8石墨炉位置水平、垂直、转位全面免调。 2.4数据处理： 2.4.1测量方式：火焰法，发射法，石墨炉法，氢化物法。 2.4.2浓度计算方式：标准曲线法（共6种线性、非线性拟合方法），标准加入法，内标法。 2.4.3重复测量次数：1－30次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差。 2.4.4结果打印：参数打印、数据结果打印、图形打印。 2.5背景校正： ★氘灯>50倍（1Abs），校正波长可延伸到500nm以上；自吸>100倍（1Abs）,80>倍（2Abs）； 2.6通过德国TÜVSÜD机构颁发的CE-EMC认证和CE-LDV认证。 3、石墨炉自动进样器 3.1. 样品浓缩（炉内）：1~100倍；样品稀释（炉内）：1~10倍。 3.2 自动加入基体改进剂； ★3.2.1 自动配置并建立校正曲线；全智能化自动稀释标样与样品； 3.2.2多次重复进样富集和热注射；自动化除残，消除交叉污染，同时由微机控制的不同容积连续吸入空气隔离，防止了原液的污染；智能化调节取样和进样的深度和速度。 ★3.3 .全自动进口注射泵， 500 uL注射器,1-100ul进样。 3.4 进样精度：±0.2 uL（20ul时） 3.5 石墨炉一体化自动进样器1套，进样位数80位以上。 配置： 3.1原子吸收分光光度计主机（火焰系统和石墨炉系统）一台； 3.2空心阴极元素灯4支； 3.3低噪空气压缩机1台； 3.4石墨炉一体化自动进样器1套，进样位数80位以上； 3.5 全反控智能软件
3 | 原子荧光光谱仪 | 1台/套 | 北京宝德 | BAF-2000型 | 北京宝德仪器有限公司 | 中国北京 | 280000 | 一、用途： 用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au元素的痕量分析，As、Sb、Hg、Se等元素分析。 二、技术要求： ★1、注射泵及蠕动泵双进样系统原子荧光分光光度计（非气动模式） 2、可两道两元素同时测定 3、不少于2灯位，元素自动选择。 ★4、宽光路设计免调光源，光源自动对准，所有空心阴极灯即插即用，无需手动调节元素灯。汞灯自动激发技术(提供有第三方机构出具证明文件)。 ★5、进样系统：全自动双进样系统包含注射泵进样系统、蠕动泵进样系统。注射泵可精确控制溶液进量（包括样品、还原剂溶液体积）,最小进液体积0.01mL，实现对氢化物反应酸碱度要求严格元素的测量（Pb、Cd、Sn等）；同时，也适用于珍贵样品的检测。蠕动泵进样系统具有测样速度快的特点（单个样品测量时间小于22s），缩短检测时间，提高工作效率。适用于浑浊及基体复杂样品的检测。软件选择进样系统，自动切换。 6、汞灯具有光源扣除漂移固件装置，自动扣除汞灯漂移影响，连续测量4小时汞标准溶液1ppb，荧光信号值最大漂移量≤5％；连续测量200个样品，每间隔20个样品回测载流空白，与初始载流空白荧光值最大偏差不超10％； 并提供测试原始报告等证明材料。 ★7、光学系统：元素灯与水平面成45°-85°角度之间斜面设计，减少元素灯双互之间干扰，具有低背景高信号的优点。（提供此技术结构图） 8、原子化器 氩氢火焰、屏蔽式石英炉原子化器。 9、单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释高浓度样品（高样品浓度过高后自动清洗，浓度自动稀释。）。 10、在线自动定量加还原剂、掩蔽剂等试剂。 ★11、具有双重气液分离装置，关机清洗可以全管路清洗（双泵结构），包括一级气液分离器、二级气液分离器及氢化物传输管路，避免反应系统残留和管路结晶。（提供此技术结构图） ★12、进样针液面探测技术，自动探测样品的液面高度，控制进样针仅针尖小部分进入液面取样。进样针采用耐酸不腐蚀，疏水不沾液的特殊金属材质，克服了传统石英针易断易交叉污染的弱点。 13、气路系统：采用先进的质量流量计控制载气和屏蔽气，气体流量可靠稳定，并能实时显示气体流量和流量异常提示及无载气安全保护；关机可自动切断气路 14、检出限（DL）As、Sb、Bi、Se、Te、Sn、Pb、<0.01µg/L； Hg、Cd≤0.001µg/L；Ge≤0.05µg/L；Zn≤1.0µg/L。 ★15、精密度（RSD）：双道同测 RSD≤0.5%，（提供计量器具型式评价报告书，里面所做的参数符合要求）。 16、线性范围：三个数量级 17、软件系统： 17.1具有日志追溯系统，确保数据准确性； 17.2具有测量谱图实时储存功能，便于排除异常数据； 17.3具有载气、屏蔽气实时显示功能； 17.4具有分道打印，样品信息参数可选功能； 17.5具有自动待机功能，样品检测完成自动关闭元素灯、氩气、点火炉丝等； 17.6具有载流空白清洗间隔设置功能； 17.7具有进样针下探深度设定功能； 17.8具有开机自检、系统自检功能； 17.9具有管理样功能； 17.10具有样品空白自选扣除功能； 17.11具有进样系统选择功能； 17.12具有一键添加测试序列功能； 17.13具有样品测量追踪功能； ★18、仪器具有可选择低灵敏度和高灵敏度两种检测模式功能，适用于不同浓度样品检测。 19、极坐标大转盘自动进样系统，设有不少于200个样品位，满足不同用户需求； ★20、可升级标准加入法测量的测量装置： “全自动在线快速标准加入法”装置简单，方法简便，既具有标准曲线法的测量速度，又具备标准加入法的优点；与氢化物发生—原子荧光光谱仪联用，既可以进行全自动在线快速标准加入法测量，也可以方便地进行常规的标准曲线法测量；适用于基体复杂样品测量（高浓度金属，污水等干扰比较严重样品）。（提供由第三方政府部门出具的证明材料）。 三、配置要求： 1、原子荧光分光光度计主机 （2灯位），1套 2、不少于200位极座标全自动进样器，1套 3、进样器液面探测技术装置，1套 4、注射泵进样系统，1套 5、蠕动泵进样系统，1套 6、双质量流量计气路控制模块（载气和屏敝气），1套 7、扣除汞漂移装置，1套 8、气液分离装置，2套 9、泵管，1套 10、屏蔽式石英炉原子化器，1套 11、元素灯（砷、汞、硒各一支），3支 12、进样针，1支 13、说明书及出厂合格证等资料，1套 14、原子荧光操作软件,1套 15、联想商务电脑+打印机,1套 ★四、投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。
4 | 重金属废气废水处理系统 | 1台/套 | 中环清源 | ZHFS-JT-B型 | 中环清源(北京)科技有限公司 | 中国北京 | 250000 | 一、实验室综合废气处理系统技术要求 1. 用途 实验室在日常运作过程中会产生相应的废气，如未经处理直接排放入大气中势必会对周边环境造成污染，且会对人体造成器质性损伤。实验室综合废气处理设备用于对金属冶炼类实验室排风系统所排出的综合废气（包括硫酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、二氧化硫、氯气、氨气等无机废气和芳香类、醇类、醚类、醛酮类、酯类等有机废气）进行净化处理，处理后达标排放。 2. 主要工程量清单 序号 名称 规格参数 单位 数量 一 一层实验废气处理系统 （1 ）名称：防腐玻璃钢离心风机 2、编号：PF-1F-1 3、参数：风量:15000m3/h，机外全压:1200Pa 4、风机功率：11KW，变频控制 5、安装形式：落地，含减震器安装 套 1 （2 ）废气处理设备 1、名称：SDG+活性炭综合废气处理设备 2、编号：GH-1F-1 3、处理风量:145PP材质，10mm厚 4、设备规格尺寸：2300*1000*1850mm，配套9个抽屉，抽屉尺寸510×1510×210 mm；配套蜂窝炭675块，SDG 337公斤 5、安装形式：落地，含减震器安装 套 1 3. 技术要求 3.1 处理后用途：废气经处理后达标排入大气 3.2 排放标准：国家大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)。 3.3 配电：380V，三相五线 3.4 环境温度：-15~40˚C ★3.5 为确保设备运行安全，要求设备运行表面温度不大于60℃，提供CNAS&CMA第三方检验报告。 3.6 净化模式：根据实验室所产生废气的种类，需综合物理吸附、范德华引力、化学反应、催化氧化等作用，实现对酸性废气和有机废气的高效净化。 3.7 净化装置由箱体、进风口、固定式反应床、出风口等组成。其中净化箱体为耐酸碱耐腐蚀的PP材质，满足设备抗腐蚀性能。 3.8 净化原理：当被净化气体中的无机污染物扩散运动到达C剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的无害物质而存储于C剂结构中；当被净化气体中的有机污染物扩散运动到达A剂表面时，会被A剂的超强吸附场不断吸引，直至填满。其中C剂为中微孔的活性复合制剂，A剂为具有内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质材料。 ★3.9 对于无机酸性气体，要求采用物理吸附、化学反应和催化氧化相结合的工艺，酸性吸附剂对硫化氢穿透时间≥1320min，穿透容量≥38%,以上参数需要提供CNAS&CMA第三方检验报告。 ★3.10 针对有机气体，所采用的化学滤料需满足碘值≥1000mg/g，灰分≤1.0%，四氯化碳吸附率≥80%，比表面积≥1200m2/g,以上参数需要提供CNAS&CMA第三方检验报告。 4. 系统功能 ★4.1 压力损失：≤0.5Kpa；气密性：装置的焊缝、管道连接处等均严密、不漏气。提供CNAS&CMA第三方检验报告。 ★4.2处理后废气达标： 苯排放浓度≤2mg/m³，净化率不低于98% 甲苯排放浓度≤3mg/m³，净化率不低于95% 非甲烷总烃排放浓度≤15mg/m³，净化率不低于98% 甲醛排放浓度≤1mg/m³，净化率不低于90% 氯化氢排放浓度≤5mg/m³，净化率不低于95% 硫酸雾排放浓度≤2mg/m³，净化率不低于90% 二氧化硫的排放浓度≤15mg/m³，净化率不低于95% 以上参数均需要提供CNAS&CMA第三方检验报告。吸附剂更换周期：一至二年。配套风机含软连接、减震器及排气筒等。 ★4.3 模块化设计，可根据现场情况合理布局安装位置，节省安装面积。需提供设备生产厂家“实验室综合废气处理系统”软件著作权证书。能够通过调节风速调整按钮显示频率数据、能够进行风机启动、风机停止、风机运行提示管理等。 ★4.4设备为实验室废气处理设备，系统采用变频控制，同时实现环保、节能的目的。需提供设备生产厂家“综合废气处理系统控制管理平台”软件著作权证书。能够显示、控制频率，能够启动、停止风机，能够显示电源指示灯、风机运行指示灯等。 4.5 主机及各部件均采用优质耐强酸、耐强碱、抗腐蚀、高强度的PP材质，确保设备运行平稳，延长设备使用寿命。 4.6 处理工艺中选用的设备应与该实验室现有设备配套，不影响该实验室现有设备的正常运行，兼顾原有的设施，因地制宜，降低投资成本。提供制造厂商ISO9001质量管理体系认证证书，认证范围均包含废气处理设备。 ★4.7 采用技术成熟、工艺先进、易于操作管理的处理工艺，系统操作、管理及维护简便，工程投资省，运行费用低。制造厂商需取得国家高新技术企业认证；同时为保证产品质量及服务，需提供设备制造商企业信用等级3A证书等相应资质文件。 ★4.8该设备为环保设备，不产生二次污染。为确保设备性能及安装，需提供设备生产厂家防水防腐保温工程专业承包二级证书、建筑机电安装工程专业承包二级证书、环保工程专业承包二级证书。 5. 安全防护 5.1为确保安全废气处理装置所有金属部件外壳均与地线相连，主机电气柜内安装漏电保护器确保使用及安装维修人员人身安全。提供制造厂商ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围均包含废气处理设备。 ★5.2 设备防漏电、防泄漏，同时具有防爆性能，防爆等级不低于Ex db ⅡB T4 Gb级，提供CNAS&CMA第三方检验报告。 ★5.3设备为环境友好型设备，要求设备运转噪声小于60dB(A),提供CNAS&CMA第三方检验报告，同时提供制造厂商ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围均包含废气处理设备。 6. 质量保证和售后服务 6.1质保期：本项目质量保证期为用户验收合格后12个月。 6.2在质保期内，负责对提供的设备进行维修维护，不再收取任何费用，但易耗品及人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。 6.3在保质期内2小时响应用户提出的维修要求，在48小时内派员到现场维修并修复。 6.4保证提供及时有效的、长期广泛而优惠的服务，以优惠价格及时提供产品维修所需备件及试剂耗材。 ★6.5提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书及五星售后服务认证证书。 ★6.6其他：中标供应商在与采购人签订合同前需提供技术要求中的证明材料原件交由采购人查验，如未提供或原件与投标文件复印件不符将报告财政监管部门，由财政监管部门依法处理。 二、实验室综合废水处理系统技术参数 1、 用途 用于对基础教育实验室所产生的实验室综合废水（包括实验室容器洗涤、仪器清洗及跑冒滴漏等）进行全自动处理，处理达标后自动排入市政排污管道。 2、 技术要求 2.1 处理后用途：废水经处理后排入市政污水管网 2.2 处理水量： 0.5-2吨/天 2.3 处理后水质标准：达到《GB8978-1996污水综合排放标准》 2.4 配电：220V， 3.0 kW 2.5 控制模式：全自动控制，同时可手动操作 2.6 处理工艺：“收集收集装置→pH调节→混凝→臭氧氧化→多功能处理系统→紫外光催化氧化消毒→达标排放” 3、 主机 3.1 壳体材质为钣金喷塑，防腐耐用；设备拐角均为圆弧包边设计，确保人员误触安全；机柜采用模块化、集成化设计；设备底板带万向轮可以移动和位置锁定。提供所投品牌设备生产厂家采用该设计的技术证明材料。 3.2 主机尺寸：≧1400*750*1800mm 3.3 环保：设备为一体化环境友好型设备，自带排气风机，将异味有组织排放。为有效确保实验室环境及实验人员的健康，需提供设备生产厂家环保工程专业三级和机电安装工程专业三级证书。 4、 系统功能 4.1 水质运行检测指标：包括物理指标和化学指标。 4.2 通过在线pH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能。 4.3 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止。 4.4 配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。 4.5 配置混凝沉降装置，通过加入螯合能力更强、更环保的新型混凝剂及助凝剂，高效去除重金属、胶体及悬浮物等污染物。 4.6 配置实验室废水处理专用沉淀池，以确保混凝沉降和处理效果。 4.7 配置臭氧氧化装置，主要用于降解有机污染物、除色、除味等。 4.9配置复合过滤装置，用于去除水中的悬浮物、胶体、重金属等杂质及细菌、病毒等污染物。 4.10配置新型膜滤装置，用于去除溶解的有机污染物及其他残余污染物。 4.11配置紫外消毒装置，有效杀灭水中的大肠杆菌及致病菌等病原性微生物等。 4.12设备系统具备全能自动启停功能，无需定时开关机，用户单位实验室额外工作加班，设备正常运行。 4.13 设备系统具备自动保护运行能力，以确保设备系统元器件的可靠性及寿命。 4.14设备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小，相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修。 4.15 此设备需要具备实验室综合废水处理的功能，为确保了装置的适用性，需提供相关证明材料及技术资信证明。 4.16必须采用国内成熟产品，要求为无土建的实验室综合废水处理一体化成套设备；制造厂商需取得国家高新技术企业认证。 4.17所提供的设备需采用一体化处理设备，所采用的工艺必须是技术先进，并经过实践证明是成熟可行的，所选系统布置合理、运行稳定可靠、操作方便、易于维护。同时系统具备应急备用功能，保证设备出现故障时，整体系统能够正常使用。 ★4.18为确保设备的适用性以及安全性能，需提供国家环保产品质量监督检验中心出具的产品检验检测报告文件。 ★4.19该设备为环保设备，需取得中国环境保护产品认证证书以确保设备的适用性以及安全性能，同时提供认证证书复印件。 5、 控制系统功能 5.1系统采用先进的智能组件和CAN总线技术，设备需具备实验室综合废水处理系统软件及相关软件测试报告，为确保系统的稳定和可靠性，软件须为所投品牌厂商自主开发且测试运行时间4年以上。提供加盖生产厂家公章的软件产品证书和软件登记测试报告扫描件或复印件。 ★5.2全自动PLC控制系统，LED全中文操作页面，能够实时显示仪器的运行状态信息，需具备综合废水处理系统控制管理平台软件及相关软件测试报告，为确保系统的稳定和可靠性，软件须为所投品牌厂商自主开发且测试运行时间4年以上。提供加盖生产厂家公章的软件产品证书和软件登记测试报告扫描件或复印件。 ★5.3设有多级导航式菜单（“待机界面”、“系统概述”、“工艺监控”、“报警信息”、“参数设置”、“帮助”、“日期”等界面菜单）。 提供触摸屏截屏作为证明资料。 5.4清洗及校正功能：具有自动和手动两种方法进行清洗和设备校正。设备需要具备综合废水处理系统自清洗及校正软件，软件须为所投品牌厂商自主开发，提供加盖生产厂家公章的软件产品证书扫描件或复印件。 5.5报警功能：具有系统故障、断电、试剂存量不足、无水、数值超标异常等情况下的自动报警功能，同时实现微信报警功能。提供触摸屏截屏及微信报警截屏作为证明资料。 5.6远程控制功能：远程监控：可兼容WIFI、手机卡、网线，①远程访问系统；②远程管理；③远程控制等。需具备综合废水处理远程控制系统软件，软件须为所投品牌厂商自主开发，提供加盖生产厂家公章的软件产品证书扫描件或复印件。 5.7提供电脑/手机端远程控制套件，采用智慧工业物联网实时在线监控网络感知设备的运行数据和状态。设备数据通过加密协议传输至云端进行云计算和大数据聚集、分析，实现“智慧型”的售后服务，在手机端可随时查询设备运行状态及报警记录，提供手机端截屏证明资料。 5.8该设备为全自动智能化设备，需提供制造商电子与智能化工程专业承包贰级证书。 6、 安全性能 ★6.1多种全自动应急操作方式，实现多种控制模式，保证系统正常运行，设备需要具备综合废水处理系统安全控制管理平台软件，软件须为所投品牌厂商自主开发，提供加盖生产厂家公章的软件产品证书扫描件或复印件。 6.2 设有LED屏自动锁屏功能，密码开启，防止误触碰，提供手机端截屏证明资料。 6.3 管理员可对远程监控和控制端操作员的权限进行设定：读写或只读，提供手机端截屏证明资料。 6.4设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、自动识别故障报警及处理功能。 6.5开机自检、缺水保护报警、高低压自动停机、停电自动复位，保护并处理。 6.6需有溢流功能，以确保突发情况时不影响正常实验。 6.7 设备需具有排气功能，以确保实验室的环境及实验人员的健康。 6.8为确保设备安全及安装和操作人员的人身安全，设备需具备欧盟CE认证要求，提供相关证明材料。
5 | 重金属快速监测试剂包 | 10套 | 好公务 | 好公务0520型 | 江苏好公务设备有限公司 | 中国无锡 | 3500 | 测量指标：铜、锌、锰、镍和镉 检测浓度范围：0.5-20(mg/L) 规格：50 次/盒
报价总金额：144.85万元