## 仪器设备
附件2-1
其他基础仪器设备和实验用品询价清单 -实验室仪器设备清单
序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 技术参数及性能配置要求
1 | 测深仪 徕斯达、ZMSS-100 | 台 | 1 | 3200 | 3200 | 1、量程：200米，100米 2、工作频率：200～2000KHZ 3、盲区：自动检测盲区调整 4、键盘：数字按键 5、最小显示分辨率：1MM 6、主机材质：ABS工程塑料 7、显示：中文LCD 8、主机重量：800G 9、现场设置：通过传感器按键完成 10、传感器：铜或者不锈钢 11、工作电压：内置电池，外接充电器 12、传感器：400～800G 13、功率：发射功率32级，自动增益 14、传感器电缆：线径5～10MM×10M 15、精度：±0.3%×量程 16、标定：出厂标定，可现场校准 17、工作温度：≤80%RH无结露 18、储存温度： -40℃~70℃ 19、侦测方式：15HZ/S 20、输出、存储：RS232/RS485口，SD卡直接读取测量数据生成EXCEL文件(定时或者手动存储)
2 | 水色计 雷磁、DGB-421 | 台 | 1 | 2580 | 2580 | 仪器采用国家标准GB 5750中所规定的铂-钴色度标准溶液进行标定，采用“度”作为色度计量单位。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的水质色度测量。 主要特点 1.采用铂-钴标准色度法，符合GB5750标准 2.操作简单方便，无需试剂，直接读出色度 3.高强度长寿命光源，稳定性好，免维护 4.测量单位为PCU，与度、Hazen、Pt-Co、毫克铂/升相对应 5.内置标准曲线，支持自定义校准曲线(2点标定) 6.支持贮存200组测量数据 7.支持自动关机和断电保护功能，有欠电压显示 8.支持电池供电和USB供电 9.IP65防护等级，良好防水防尘性能 主要参数 1.测量范围：(0～50)度 2.示值误差：不超过±5%或±1度 3.重复性：不大于3.0% 4.防护等级：IP65 5.电源：AA电池或USB供电 6.尺寸(mm)，重量(kg)：100×220×80，0.8 7.包装尺寸(mm)，毛重(kg)：490×410×220，5.0
3 | 便携式抽滤装置蓝合创讯、LH500-C | 台 | 1 | 11000 | 11000 | 一、主要特点 1.单路抽滤，小巧便捷，一机多用； 2.高集成度，水样采集过滤全过程一键完成，自动泄压，操作简单； ▲3.配置真空抽滤筒，水样直接进入样品收集容器，提高作业效率，有效避免交叉污染； 4.采用磁力吸附装置，方便更换滤膜； 5.内置高容量锂电池，可连续过滤200个样品以上； 6.带有电量显示，实时监控仪器剩余电量； ▲7.高稳定气水两用泵无须担心倒吸或水样溢出，抽力大，防腐蚀； 8.可使用直径φ47、φ50和φ100的0.45μm水系微孔滤膜； 9.抽滤瓶、过滤漏斗、管路等材质不含金属离子，符合标准及作业指导书要求； ▲10.可满足淡水、海水、污水等各类水质过滤使用； 11.交直流两用，可直接使用220V交流电。 ▲12.可当真空泵使用，连接玻璃溶剂过滤器、多联不锈钢过滤器等进行样品过滤，具有吸收瓶清洗吹干功能。 二、主要参数 1.采样流量（空载）：6L/Min 2.采样通道：单通道 ▲3.采样模式：水样、抽滤筒采样多模式切换 4.负载能力：≤-90kPa 5.电池电量：24V 7Ah 6.过滤漏斗容积：550ml 7.抽滤瓶容积：350ml ▲8.滤膜规格：适用于直径47mm、50mm和100mm的微孔滤膜 9.漏斗连接方式：磁力吸附 ▲10.续航能力：≥10小时 11.工作温度：(5～40)℃ 12.噪声：＜60dB(A) 13主机重量：约4.4kg 14.功耗：30 W 三、配置 1.抽滤器主机 1台 2.充电器24V 2A 1套 3.滤芯80mm 1个 4.滤芯43mm 1个 5.滤膜100mm 1盒 6.滤膜47mm 1盒 7.硅胶管1米 1根 8.硅胶管0.3米 2根 9.滤杯 1个 10. 抽滤瓶 1个 11.抽滤筒 1套 12.抽滤座 1个 13. O型圈3.5mm 2个 14.镊子 1个
4 | 振动测定仪 爱华、ACE6259型 | 台 | 1 | 17800 | 17800 | 一、用途：仪器因满足同时进行三轴向或三个测点单轴向的振动测量，提供实时的频率计权及时间计权分析，配上环境振动加速度传感器，可满足环境振动监测要求。 二、技术参数： 1.应符合GB/T 10070-88《城市区域环境振动标准》JGJ/T 170-2009《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》、GB/T 50355-2018《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》等监测要求。 2.频率范围：0.3 Hz~250 Hz。 3.测量范围：40 dB~166 dB。 4.传感器质量：不小于50g。 5.传感器灵敏度：约500mV/g。 6.频率计权：Line、Wd、Wk、Wm、Wh、VLz、Wb、Wc、We、Wj可选。 7.时间计权：F 档（0.125 s）、S 档（1 s）、稳定档（8s）。 8.积分平均时间：1 秒到 24 小时任意设定。 9.显示刷新率：瞬时值 0.5s 刷新一次。 10.显示器：不小于3.5 英寸、彩屏、触屏。 12.内部 1280 组数据存储。 13.工作温湿度：温度：-10 ℃～50 ℃，湿度：20%～90%。 三、主要配置：主机1台，单轴向加速度传感器3个，携带箱1个，说明书1份。
5 | 底泥取样器 康华、kh-45 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 1.特点:采样方便、快捷。用户无需另外增加任何配件，在保证安全的前提下即可使用。 2.用途:采集河流、湖泊、池塘、水库的水下沉积物(底泥、底质、污泥) 3.规格:材质：304不锈钢 4.采样深度：0-50米 5.采样面积：不小于 30cm*15cm 6.容积：5升 7.标准配置:抓泥斗、钢索、尼龙绳、铝箱
6 | 全球定位系统(单北斗) 合众思壮、G6 | 台 | 1 | 3880 | 3880 | 1.卫星接收：BDS B1,GPS L1,GLONASS G1,GALILEO E1,QzSS L1,支持北斗3全球信号接收 2.通道数：136 3.天线类型：螺旋天线 4.定位精度：单点定位≤3m,DGNSS≤0.5m,RTK≤0.1m 5.更新频率：1Hz 6.系统版本：Android 7.0 7.处理器：4核 8.RAM/ROM：1GB/8GB 9.扩展存储：标配16GBTF卡，最大支持128GB 10.屏幕尺寸：3.2英寸，支持手套和湿手操作 11.分辨率：480×800半反半透阳光可视屏 12.像 素：800万，带自动对焦功能 13.闪光灯：双闪光灯 14.电 池：内置4000mAh锂离子电池，支持充电宝供电 15.使用时间：16小时 16.数据接口：Type-C接口，支持NMEA串口数据输出 17.无线通讯：蓝牙/Wi-Fi 18.移动网络：无线数据通讯 19.防尘防水：IP68 20.抗跌落：抗1.8米跌落 21.工作温度：-20℃~60℃ 22.存储温度：-30℃~70℃ 23.电子罗盘：支持 24.气压计：支持 25.尺 寸：174×66×32 mm 26.按 键：导航键
7 | 样品冷藏箱 冰虎、ECX30 | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 1.类型：车家两用 2.箱门结构：单门 3.工作方式：压缩机冰箱,APP控制 4.智能类型：智能APP 5.制冷性能：零下结冰,可结冰 6.制冷类型：制冰型冰箱,制冷冰箱 7.制冷模式：压缩机制冷式 8.容量：30升 重量：13.9千克
8 | 万分之一分析天平 佑科、GE0205 | 台 | 2 | 13000 | 26000 | 仪器特点: 1、采用蓝色背光超大液晶显示（120×55mm），显示功能完备。 2、采用德国STL研究所传感器软件技术，使仪器性能更稳定。 3、四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效的屏蔽外界静电的干扰，视野清晰。 4、内置RS232标准接口，可选配连接打印机、计算机等设备。 5、单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换。 技术参数 1.称量范围(g)：0-20 2.可读性（mg）：0.01 3.秤盘尺寸（mm）：80 4.净重：7.5kg 5.外形尺寸（mm）：355×220×325 6.工作空间高度：220mm 7.校准方式：外部校准 8.电源：220V/50Hz
9 | 离子计 雷磁、PXSJ-216F | 台 | 1 | 5980 | 5980 | 应用范围 1.适用于实验室 电位值、pH值、pX值、氧化还原电位、离子浓度值和温度测定 2.技术参数 3. 仪器级别0.001级 4. mV范围(-2000.00～2000.00)，mV最小分辨率0.01mV，电子单元示值误差±0.03%或±0.1mV 5. pH范围(-2.000～20.000)pH，最小分辨率0.001 pH，电子单元示值误差±0.002pH 6. pX范围(-2.000～20.000)pX最小分辨率0.001 pX电子单元示值误差±0.002 pX 7. 离子浓度范围( 1.000e-9～9.999e+9)，最小分辨率4位有效数字电子单元示值误差±0.3% 8. ★温度范围(-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉，最小分辨率0.1℃/0.1℉，电子单元示值误差±0.1℃ 主要特点 1.采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕，显示清晰 2.具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选 3.具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输 4.智能判别终点，支持自动读数，定时读数，定时间隔读数，手动读数 5.支持自动/手动温度补偿 6.支持1-5点pH电极和离子电极标定 7.自动识别GB，DIN，NIST，USA等4组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组 8.内置Na+，K+，NH4+，Cl-，F-等多种离子模式，允许用户自建 9.★mol/L， mmol/L， g/L， mg/L， μg/L， ppm， ppb多种离子浓度单位快速切换 10.测量模式：直读浓度法测量，标准添加法测量，样品添加法测量，GRAN法测量 11.★支持开机自诊断，自动关机，断电保护和恢复出厂设置、恢复默认参数等功能 12.符合GLP，支持数据存储（500套），查阅，删除，传输和打印，实现数据追溯 13.支持IP54防护等级 14.标配主机，搅拌器，氟离子电极，参比电极，温度电极，多功能电极架，电源适配器DC9V 2只，B620搅拌棒3只，防尘罩，三芯电源线，通用USB连接线，软件卡，简易操作指南，使用说明书，产品合格证
10 | 马弗炉 泰斯特、MF-7/10D | 台 | 1 | 9600 | 9600 | 一、产品特点： 1.一体化设计，结构轻巧紧凑。 2.真空成型多晶莫来石纤维炉膛高效保温，特种合金加热丝三面加热提供最佳的温度均匀性。 3.开门断电，复电延时，确保安全。 4.双壳体空气隔热，表面温度低。 5.排气装置，利于灰化。 6.高精度微电脑控温仪与精密传感器完美结合，温度精确。 7.专用功能键实现温度设定。 8.辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定、过升防止器。 安全性：过升报警、菜单锁定、过升防止、开门断电、复电延时。 二、技术参数： 1.名称：陶瓷纤维马弗炉 2.控温范围：最高1000℃ 3.控温精度：±1℃ 4.温度分辨率：1℃ 5.升温时间：≤30分钟 6.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 7.炉膛体：多晶莫来石纤维 8.加热器：镍铬铝合金丝 0Cr27Al7Mo2 9.加热功率：3KW 10.控温仪：单段控温 数码显示 11.控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出 12.设定方式：轻触五按键动作、数显设定 13.显示方式：双行LED数字显示 14.运行功能:定值运行、程序运行 15.程序模式:单段运行 16.传感器:K型热电偶 17.附属功能:校正功能 门控功能 18.安全装置:过流漏电保护开关 19.炉膛尺寸:200*300*120 20.外形尺寸:520*620*690 21.外包装尺寸:680*777*806 22.内容积:7L 23.电源:AC220V 50Hz 24.标准配置:成套设备1台、说明书1本、合格证1片
11 | 自动蒸馏仪 盛泰、ST106-3RW | 台 | 1 | 65000 | 65000 | 1、须满足国家标准《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009》 、《水质氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484—2009》及《水质氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537—2009》的分析需求。 2、加热系统： 2.1 整机设有6组加热蒸馏单元，加热腔采用适合圆底烧瓶加热的碗状远红外陶瓷器皿，热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控，加热功率≤400W，整机加热功率不高于3600W； 2.2 加热系统设有全沸和微沸两种操作模式，以适应不同沸点的样品蒸馏。（需提供实机开机演示图） ★2.3 加热系统启动后，冷态到煮沸的时间测定需≤15min。（需以生产商提供的经由省级或以上计量检测机构出具的产品检验报告为准） ★2.4 热态到煮沸的时间测定需≤12min（需以生产商提供的经由省级或以上计量检测机构出具的产品检验报告为准） ★3、冷却循环系统： 3.1 为节省实验室空间及提高蒸馏效率，全自动蒸馏仪需采用内置压缩机与主机一体化设计，不得采用外置冷水机。压缩机的输入功率应≤800W，制冷功率≥2000W（需提供内部含压缩机及冷凝器、水箱结构的主机实物图片及开机界面含有压缩机及冷却系统水箱温度的实物图片） 4、冷凝管设计（需提供能证明冷凝管结构设计的实物样图）： 4.1 为提高蒸馏冷却效果，防止蒸馏过程产生回吸现象，冷凝管需采用分体结构设计，蒸汽腔位于冷却腔的右侧，采用双层抽真空技术，冷凝管的顶部应设有磨口塞，方便清洗冷凝管； 4.2 蒸馏结束后为防止烧瓶内形成真空，造成馏出液回吸，需在冷凝管下端设置防倒吸口。 5、精准蒸馏系统： 5.1 蒸馏终点控制单元应采用压力传感器控制技术，能单孔设定馏出液体积或同等换算单位值，范围：1-500ml或1-500g，蒸馏结束可自动停止加热。 5.2 主机需设计有自动蒸馏、自动停止系统。在每个馏出液出口需设计有防过量蒸馏保护装置，蒸馏结束后系统能自动锁定馏出液出口，确保自动定量完成蒸馏作业。（需以生产商提供的经由省级或以上计量检测机构出具的产品检验报告为准） 5.3 主机需在馏出液接收区设有不少于2组废液排出口，以便蒸馏结束后残液的排出，主机开机界面需有一键排空功能，废液经由内部管路至机器排废口排出（需提供产品设计图或证明其结构的原图照片）； 6、清洗系统： 主机需设有冷凝管自动清洗系统。蒸馏结束后按清洗键可自动吸入纯水，自馏出液接收端至烧瓶加热端实现反向冲洗。 7、短路保护及自动烘干功能（需提供生产商出具的主机开机界面具有该功能的实物图）： 针对高温潮湿的工作状况，加热区极易受潮造成电路短路，主机应设计有漏电保护及加热区自动烘干功能！烘干时间可定时0-999秒，可在单个加热区受潮短路状况下，启动烘干功能，修复受潮线路，使设备可恢复至正常工作状态。 8、产品配置： 8.1 主机一台、主机内置水箱一个、内置压缩机制冷系统一套、馏出液自锁装置六套、馏出液排废孔（内嵌）、冷凝管固定支架一副、烧瓶置放架一个、蛇形冷凝管6只、500ml烧瓶6只、250ml锥形瓶6只。 8.2 产品操作使用手册一份、装箱清单一份、合格证一份、保险丝两个。
12 | 测距仪 深达威、SW-1000B | 台 | 1 | 1400 | 1400 | 1.测量精度：±(1.0m+Dx0.3%) 2.测量范围：3-800m/1000m/1500m 3.单位：m(Meter),Y(Yard) 4.高度测量功能：有 5.倾角测量范围：±90° 6.测速精度：±5 km/h 7.速度测量范围：0~300 km/h 8.望远镜倍率：6X±5% 9.视场：7.0°±5% 10.物镜孔径：23.5mm 11.目镜孔径：15mm 12.出瞳直径：3.7±0.5mm 13.视度调节范围：±6 14.激光等级：Class 1 15.激光波长：905nm 16.存储温度：-20℃~60℃ 17.存储湿度：20%~80%RH 18.工作温度：-10℃~50℃ 19.显示方式：LCD屏与侧面触摸屏双显 20.防护等级：IP54 21.电池类型：3.7V 750mAh锂电池 22.电池工作时间：30000次测量(满电) 23.充电规格：USB Type-C 24.外形尺寸：104x74.4x40.5mm
13 | 烟气黑度测量仪溯源环保、TC-LGM型 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | 执行标准 《HJ 1287-2023 固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》 《HJ/T398-2007》《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 《空气和废气监测分析方法》（国家环保总局 2003年 第四版）测烟望远镜法（B） 《GB3847-2018 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》 《GB18285-2018 汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法) 《GB36886-2018 非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》 一、技术参数 1、望远镜视角放大率：15倍（可选20倍） 2、望远镜观测距离：10～2000米 3、物镜通光孔径：80毫米 4、目镜通光孔径：40毫米 5、升级版PL40mm目镜，比市面上的有些带的25mm的目镜视野范围更大，观测更方便 6、林格曼黑度等级： 0、1、2、3、4、5共六个等级 7、林格曼黑度图制作误差≤0.2 级 8、目视观测误差：不大于0.5级 9、分划面摄像倍率： 2倍 10、可接数码相机或者手机拍照 11、外型尺寸：（600×105×105）mm 12、测烟望远镜主体和目镜、物镜之间连接为插入式安装，非螺纹安装 13、配备三脚架及便携包和林格曼黑度计便携包以及相机、手机二合一拍照支架 二、产品配置： 主机 1（台） 正像镜 1（个） 目镜 1（个） 三角支架 1（个） 数码相机手机二合一专用支架 1（套） 合格证、保修卡、说明书 1（份）
14 | 采样固定剂工具箱 溯源环保、TC-BX-8型 | 台 | 1 | 800 | 800 | 1.内置有10个100mL玻璃试剂瓶和5个100mL塑料试剂瓶 2.试剂瓶之间均有隔板固定 3.配置有1mL、3mL、5mL带吸球玻璃移液管和3mL塑料刻度吸管 4.玻璃移液管均有固定卡口固定 5.另配置有温度计（-10~110℃）、PH试纸（可升级为PH计）、实验橡胶手套、塑料药片盒等 6.固定剂箱尺寸、重量：45*25*20cm，3.9Kg
153540

## 基础设施
附件2-2
其他基础仪器设备和实验用品询价清单 ——实验室税前设备采购清单
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
AB001 | 原子吸收罩 | 台 | 2 | 2360 | 4720
AB002 | 原子吸收罩 | 台 | 2 | 2360 | 4720
AB003 | 仪器台 | 台 | 1 | 9996 | 9996
AB004 | 仪器台 | 台 | 1 | 9996 | 9996
AB005 | 气瓶柜 | 台 | 1 | 3280 | 3280
AB006 | 气瓶柜 | 台 | 1 | 3280 | 3280
AB007 | 中央台 | 台 | 2 | 13172 | 26344
AB008 | 边台 | 台 | 1 | 8544 | 8544
AB009 | PP通风柜 | 台 | 3 | 18600 | 55800
AB010 | 中央台试剂架 | 组 | 2 | 4255 | 8510
AB011 | 中号水盆水嘴 | 套 | 1 | 1100 | 1100
AB012 | 滴水架 | 套 | 1 | 500 | 500
AB013 | 洗眼器 | 套 | 1 | 575.25 | 575.25
AB014 | 边台 | 台 | 1 | 5518 | 5518
AB015 | 气密互锁型传递窗 | 台 | 1 | 3250 | 3250
AB016 | 更衣柜 | 台 | 1 | 1880 | 1880
AB017 | 不锈钢台 | 台 | 1 | 2700 | 2700
AB018 | 高温台 | 台 | 1 | 8742 | 8742
AB019 | 边台 | 台 | 1 | 8366 | 8366
AB020 | 边台 | 台 | 1 | 4450 | 4450
AB021 | 边台 | 台 | 1 | 8366 | 8366
AB022 | 边台 | 台 | 1 | 8366 | 8366
AB023 | 货架 | 个 | 4 | 2300 | 9200
AB029 | 双外丝接头 | 个 | 4 | 160 | 640
AB030 | 钢瓶高压软管 | 根 | 4 | 320 | 1280
AB032 | 电动风阀 | 个 | 5 | 480 | 2400
AB033 | 成品风淋室 | 台 | 1 | 18443.86 | 18443.86
33 | 增值税 | 项 | 1 | 6153.7 | 6707.01 | 简易计税3%
小计 |  |  |  |  | 227674.12 | 含税价