## Sheet1
崇左市第二人民医院2025年医学装备采购项目
序号 | 设备名称 | 计量单位 | 预算单价（万） | 数量（台/套） | 合计（万） | 主要技术参数
1 | 64排CT后处理工作站 | 套 | 35 | 1 | 35 | 1.基础硬件系统 图形中央处理器:I7 8 核;图形内存:16G；专业图形卡:8G；显示器:23.8'LCD；硬盘:1TB 固态硬盘；刻录机:DVD-RW 8X；1000M/100M 自适应网卡；简体中文文档，220V 电源线；用户快速指南 2.基础系统软件 WINDOWS 10（简体中文）
2 | 动态心电记录仪及分析软件 | 套 | 3 | 1 | 3 | 同机兼容三、十二导心电采集，一个记录器既可以有12导联记录模式，又可以有3导联记录模式。实时同步长时间记录。一节7号电池实现： 12道实时，同步，≥48小时记录。
3 | 高压注射器 | 套 | 13 | 1 | 13 | 1.注射速度：0.1- 10 mL/s，步长0.1mL/s。 2.压力范围：50 - 325 psi，步长1psi。 3.多阶段注射功能：1-8相注射。 4.注射延时：0-999s，步长1s。 5.扫描延时：0-999s，步长1s。 6.方案储存量：≥100套记录。 7.针筒：200mL易装卸一次性针筒。
4 | 脑波治疗仪 | 台 | 9.5 | 1 | 9.5 | 1、整合三种疗法于一体：声光脑波同步疗法、音乐疗法、电刺激疗法；由模拟脑电波组合发生器、穴位电脉冲发生器和专用眼罩、耳机、治疗电极组成。 2、一体机实现声、光、电8路输出，实施8人团体治疗，提高效率。 3、声、光、电信号输出调节均由涤纶面板实现，无机械电位器，利于日常清洁消毒及产品维保。
5 | 心电监护仪 | 台 | 4 | 1 | 4 | 1.支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。 2.支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。
6 | 光谱治疗仪 | 台 | 14 | 1 | 14 | 1.光源类型：点阵光源采用非球面完美配光曲线光学技术原理，让点阵透镜光源波长、光强均匀分布；2.点阵光源可控制单波或双波同时照射，在触摸屏上可自由选择，无需更换光源模组；3.辐照面积：≥1400cm2；4.峰值波长:红光633±10nm；蓝光417±20nm；黄光590±10nm。
合计 |  |  |  | 6 | 78.5