- 采购需求

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 | 数量及单位 | 技术参数要求 | 采购预算（元） |
| 1 | 循环制备液相色谱仪 | 1台 | 一、主要技术指标 工作条件： 1.工作环境温度：4～35℃； 2.工作环境湿度：≤85%； 3.工作电压：220V，50Hz/60Hz。 技术要求： 1. 输液泵 1.1泵类型：并联双柱塞泵； 1.2送液方式：高压，最多3路，恒量、恒压送液； ▲1.3 流量设定范围：0.001mL/min～25.00mL/min.； 1.4流量准确度：±1%（1mL/min，8MPa）； 1.5流量精密度：0.08%RSD 或 0.02 min； 1.6 最大输出压力：35MPa（0.001 mL/min～5.000mL/min）、22MPa（5.001 mL/min～25.000mL/min）； 1.7 时间程序：有； 1.8 漏液传感器：有。 2．自动进样器 2.1进样方式：外置式注射器和高压阀进样，进样量可变式； ▲2.2进样量：1μL～5000μL（可选1μL～400μL，1μL～2000μL）； 2.3 重现性：0.5%RSD(咖啡因，进样1mL时）； 2.4 残留量：0.05%； 2.5 进样针清洗：进样前后任意设定； 2.6 使用pH范围：pH 1～9； 2.7 样品架：标配搭载15ml样品瓶*28位，其他可选； 2.8 耐压：35MPa； 2.9 样品预处理功能：有； 2.10 漏液传感器：有。 3. 检测器 3.1光源：D2； 3.2波长设定范围：190nm～700nm； 3.3波长准确度：±1nm； 3.4波长重现性：±0.2nm； 3.5光谱带宽：8nm； 3.6流通池：标配8uL，可选制备池（0.5mm）； ▲3.7噪声水平：±0.25×10-5 AU； ▲3.8漂移：±0.5 X 10-4 AU/h； 3.9线性：2 AU（ASTM规格）； 3.10双波长功能：有； 3.11波长扫描功能：有； 3.12光源使用时间显示：有。 4. 示差折光检测器 4.1测定方法：偏转式； 4.2折射率范围：1-1.75 RIU； 4.3范围：A模式 0.01-500 μRIU； P、L模式 1-5000 μRIU； 4.4线性：A模式 500 μRID； P、L模式 5000 μRID ▲4.5噪音级别：0.003 μRIU 以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式）； ▲4.6漂移：0.15μRIU/h 以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式）； 4.7工作模式：兼容分析型和制备型； 4.8最大使用流量：A模式：20 mL/min； P、L模式：150 mL/min； 4.9控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响； 4.10独立控制面板：可脱离工作站独立操作。 5. 循环制备组件 5.1 使用切换阀、循环阀以及循环组件包，构建自动再循环系统。 6. 组分收集器 6.1驱动方式：悬臂移动（X－Y）方式； 6.2最大分割数：16～144； 6.3收集方法：电磁阀（附阀馏分收集头）； 6.4分流方法：基本方式和时间程序（14种参数）组合设定； 6.5收集容器：20ml玻璃试管* 100个； 6.6试样冷却功能：有。 7. 软件操作系统 7.1软件结构：32位三维软件，方便升级，支持鼠标右键功能，长文件名及拖放功能； 7.2界面：中英文WIN2000，或XP(网络版)； 7.3数据库：可集成关系型数据库，提供完备的原始数据和方法的安全保障，更易于方法的确认，符合cGMP标准； 7.4产品论证：可进行系统适应性实验； 7.5接口卡：大容量接口卡结构，可以快速交流数据，可用网卡作接口； 7.6报告格式：可任意编制，也可选择模板； 7.7手机终端进行监测/操作/分析：支持； 7.8中文版本：有。 8.柱温箱 8.1控温方式：半导体模块加热方式； ▲8.2温度控制范围：(室温+5)℃-85°C（1℃步）； 8.3温度控制精度：±0.1℃； 8.4可安装单元：手动进样器*1，梯度混合器*1； ▲8.5安全措施：温度上限设置，防止过热回路，漏液报警。 9.台式多功能终端 ▲9.1、具备设备使用记录登记、设备管理、实验数据自动上传等定制化功能； 9.2、人员识别速度：0.3秒完成识别； ▲9.3、识别准确率：高于99%；(供货时，需提供识别准确率的第三方检测报告证明) 9.4、识别距离： 0.5m-3.0m； 9.5、双目红外识别和双目摄像头识别，支持实时检测和跟踪人脸； 9.6、显示屏及内存：8寸（1280*800）或以上，2+16G或以上； ▲9.7、多点触摸屏幕，支持语音播报；支持连接大型仪器进行设备管理，离开即锁定功能； 9.8、识别库容量大：本地库5万条数据； 9.9、防尘防水：IP65； ▲9.10、含定制化的教学助手工具，配置后其他终端无需特定软件即可实时看到工作站操作的内容(非状态查看功能)等。（竞标人在响应文件中须提供此项参数功能的图片证明作为佐证材料） ▲9.11、优化设计的PCB板，抗干扰能力强，可靠性高，为防止仪器过程中产生静电，材料为防静电材质，且体积电阻率<5*10的6次方Ω·cm。（竞标时须提供第三方检测报告复印件） ▲9.12、标准化接口：设备支持API接口对接第三方系统，可接入LIMS系统对设备进行多功能管理。(竞标时需提供接入LIMS系统的截图证明) 二、配置要求 序号; 名称; 数量. 1; 循环分离半制备输液泵; 1套. 2; 自动进样器; 1套. 3; 馏分收集器; 1套. 4; 再循环组件; 1套. 5; 溶液选择阀; 1个. 6; 储液瓶托盘; 1个. 7; 1000ml流动相瓶; 5个. 8; 5ml定量环; 1个. 9; 25ul/100ul微量注射针; 各1个. 10; 高灵敏度紫外-可见光检测器，示差折光检测器; 各1套. 11; 网络化系统控制器; 1套. 12; 柱温箱; 1个. 13; 色谱柱组件（包含柱支架）; 1套. 14; 高压流路切换阀; 1套. 15; 色谱工作站软件; 1套. 16; 再循环软件内嵌; 1套. 17; 输出终端、台式多功能终端; 各1台. 18; 打印终端; 1台. 19; 制备柱; 3根. 20; 64位试管架（对应20ml玻璃试管）; 1个. 21; 试管20ml*100个; 2套. 22; 144位试管架（对应3.5ml玻璃试管）; 1个. 24; 3.5ml玻璃试管（350只装）; 1套. | 480000.00 |

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 | 数量及单位 | 技术参数要求 | 采购预算（元） |
| 1 | 三重四极杆液质联用仪 | 1台 | (一)采购产品的设备用途 三重四极杆液质联用仪因其高灵敏度、高分辨率以及强大的定性定量分析能力，在食品安全、化学、药学及中医学与中药学、农学、生物学、畜牧及兽医科学等学科领域中发挥着重要作用。在化学、药学及中医学与中药学领域，该仪器可用于化合物的定性定量分析，有助于新药研发、药物代谢动力学研究以及中药成分的分析等。 (二)主要技术指标 一、液相色谱系统 超高效液相色谱和三重串联四极杆质谱为同一厂家生产的同一品牌产品，由同一套质谱软件统一控制，不接受不同品牌设备的拼凑及混搭方式配置。且售后服务中的培训、维修等服务均由同一厂家工程师提供。 超高压二元梯度泵： 1.超高压二元泵，物理双泵头，四溶剂流路，内置双通道真空脱气机，自动冲洗阀和主动密封垫清洗装置； ▲2.为串联式双柱塞往复泵，每个泵头须有独立马达驱动；具有自动可变冲程功能，可以在软件中直接调节； 3.泵步进体积：300pL； 4.流量范围：0.001 mL/min -5.0 mL/min，增量为0.001 mL/min； 5.流量精度：≤0.07 %RSD； 6.流量准确度：≤±1%； 7.最高操作压力：≥1300Bar； 8.压力脉动：<1%(在整个压力范围内)； 9.压缩因子补偿：自动； 10.延迟体积：≤10μL； 11.混合精度：<0.15 %RSD； 二、自动进样器 1.样品容量：≥100位(2ml样品瓶)，可自动更替进样盘； 2.进样范围：0.1~20μL； 3.进样精度：<0.25%RSD； 4.最高耐压：≥1300bar； ▲5.交叉污染度：<0.003%(以氯己定为测试对象，而非咖啡因)； ▲6.样品盘温度控制范围：4-40℃； 7.进样循环时间：<12s； 8.可实现自动洗针程序、柱前自动衍生程序、取样及进样速率等功能设置； 9.可实现多重洗针功能，可设置3种不同洗针溶剂，实现更低的交叉污染度； 10.自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。 三、柱温箱 1.控温范围：4℃-110℃； 2.温度稳定性：±0.03℃； 3.温度准确度：±0.5℃； 4.温度精度：≤0.05℃； 5.控温模式：半导体控温； 6.单个柱温箱内具有不少于2个独立控温区，每个温区可独立设置不同温度；(投标时提供软件截图证明) 7.箱容量：可同时放置不少于8根10 cm长或者4根30 cm长的色谱柱； 四、三重四极杆质谱仪部分技术指标要求： 1.离子源： 1.1配备独立的ESI源。为提高仪器的抗污染能力，要求离子源喷雾针垂直于质谱入口，并具有反吹氮气设计，以最大程度去除中性粒子干扰； 1.2离子源采用两路以上干燥气设计，以确保更好的离子化效果； 1.3清洗及更换离子传输单元(一二级锥孔或毛细管)无需卸载真空； 1.4 ESI源耐受流速1HL-2mL/min，100%H2O无需分流； 2.四极杆质量分析器： 2.1四极杆采用金属材质，且为提高四极场纯度，要求四极杆质量分析器采用双曲面设计 ； ▲2.2四极杆质量分析器：为提高仪器的抗污染能力，要求四极杆质量分析器可控温至100℃，并可在软件上显示四极杆温度；(投标时提供软件截图证明) 3.碰撞反应池： ▲3.1碰撞反应池采用≥80°偏转的弯曲设计，能够有效消除中性碎片粒子干扰；(投标时提供碰撞反应池结构图证明) 3.2碰撞反应池采用高压线性加速设计，能够有效消除记忆效应(即无cross-talk)； 4.气体要求：采用高纯氮气作为雾化气、鞘流气、反吹气和碰撞气的唯一气体，不得采用氩气等高成本气体； 5.检测器：采用偏轴设计的长寿命电子倍增器设计； 6.真空系统： 6.1带有差动抽气真空系统，由2个独立的分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵组成； 6.2具有自动断电保护功能； 7.调谐系统： 7.1仪器内置传输泵系统以及切换阀，可通过软件进行控制，实现自动调谐校正，无需通过外置蠕动泵等方式完成； 7.2仪器内置调谐液存储装置，无需频繁进行人工准备； 8.扫描方式：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描(MRM)、选择性离子监测，手动时间编程等； 9.检测性能： ▲9.1质量范围：5-3000m/z(单电荷质荷比)；(投标时提供软件截图证明) 9.2最大扫描速率：≥18,000amu/s； 9.3 ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1pg利血平，检测离子对m/z 609->195，信噪比≥850,000：1，连续进样10次，峰面积RSD≤2%；柱上进样10 fg利血平，检测离子对m/z 609->195，连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限(IDL)<4.0fg； 9.4 ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1pg氯霉素，检测离子对m/z 321->152，信噪比≥850,000：1，连续进样10次，峰面积RSD≤2%；柱上进样10 fg氯霉素，检测离子对m/z 321->152，连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限(IDL)<4.0fg； 9.5正负模式切换时间：≤25ms； 9.6动态范围：>6×106； 9.7 MRM最小驻留时间：<0.5ms； 9.8 MRM最大采集速率：≥500MRMs/s； 9.9一次分析最多可执行≥33000个MRMs分析； 9.10质量轴稳定性：±0.1amu/24hr； 9.11碰撞反应池离子清除时间：<1ms； 9.12四极杆分辨率：内置4种分辨模式可选，且可实现0.4Da高分辨模式，以提升在复杂基质分析时的选择性。 五、工作站软件： 1.仪器控制软件：所有液相单元和质谱由同一软件控制。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集； 2.一键触发式的全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化，无需蠕动泵，无需手动步骤； 3. 自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量，不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化； 4. 自动时间编程功能：多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测4000个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入； 5.同时定量和定性确认：MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不低于单独检测时灵敏度的90%，获得的二级离子谱图同时可以进行谱图库检索； 6.离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度； 7.质谱软件可出具全中文报告，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法 ； 8.智能反馈功能：结合预设的判定标准(如交叉污染、线性范围等)，仪器可以根据当前样品的检测结果进行自动判定。当检测结果超出所设定的判定标准时(如交叉污染过高，或检测值超出线性范围等)，仪器会自动在同一序列中重新进样，直至分析结果符合所预设的判定标准。 六、配置要求 序号; 名称; 数量. 1; 超高效二元梯度泵系统; 1套. 2; 高容量柱温箱; 1套. 3; 自动进样器; 1套. 4; 液相色谱同品牌三重四极杆质谱系统; 1套. 5; 原装质谱工作站软件; 1套. 6; 提供代谢组学相应分析方法包; 1套. 7; 工作站硬件(计算机+打印机); 1套. 8; 超洁净管线工具包; 1套. 9; 雾化器调节工具包; 1套. 10; 雾化器针头更换工具包; 1套. 11; 离子注入毛细管; 1套. 12; 大容量通用捕集阱(氮气，1/4英寸，250 psig); 2套. 13; 大容量通用捕集阱(氮气，1/8英寸，250 psig); 1套. 14; 备用机械泵油(1L); 3瓶. 15; 备用机械泵油雾过滤器; 3套. 16; 斜圈弹簧(8.9inm OD); 1根. 17; 不起毛布(23×23cm，100%棉，15片/包); 2包. 18; 砂纸(4000目，4µm); 2包. 19; 低浓度调谐混标(100ml); 2瓶. 20; 样品瓶套装(2ml、含盖垫、500个/盒); 4盒. 21; Peek管线(外径1.6mm，内径0.13 mm，1.5m); 2包. 22; 1/16英寸手紧接头; 2包. 23; Reg M2B 1/4英寸管线; 2包. 24; Reg M2B 1/8英寸管线; 2包. 25; 色谱柱; Poroshell 120 EC-C18，3.0×50 mm， 2.7 µm; 1根. Poroshell 120，HILIC，2.1x100mm，2.7µm; 1根. ZOBBAX RBHD StableBond Aa 色谱柱，2.1x100mm，1.8µm; 1根. InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq，2.1x100 mm，2.7µm; 1根. InfinityLab Poroshe 120 Ag-C18柱，2.1x100 mm，2.7µm; 1根. 26; 氮气发生器; 1台. 27; UPS不间断电源; 1套. - 原厂质保二年。 | 2100000.00 |