公开招标采购文件

项目编号：GXZC2025-G1-003310-GSZB

项目名称：2025年计量技术装备及科研仪器设备采购项目

采购单位：广西壮族自治区计量检测研究院

采购代理机构：广西国盛招标有限公司

2025年11月

目录

第一章招标公告	3

第二章采购需求	9

第三章投标人须知	57

第一节投标人须知前附表	57

第二节投标人须知正文	64

一、总则	64

二、招标文件	66

三、投标文件的编制	67

四、开标	70

五、资格审查	71

六、评标	71

七、中标和合同	73

九、其他事项	78

第四章评标方法及评分标准	80

第一节评标方法	80

第二节评标程序	80

第三节评分标准	83

第四节中标候选人推荐原则	85

第五节评标报告	86

第五章拟签订的合同文本	87

合同文本	88

第六章投标文件格式	95

第六章　投标文件格式	96

# 第一章招标公告

公开招标公告

项目概况

2025年计量技术装备及科研仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年12月3日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-003310-GSZB

项目名称：2025年计量技术装备及科研仪器设备采购项目

预算总金额（元）：16686300.00

采购需求：

标项一 标项名称：2025年计量技术装备及科研仪器设备采购项目A分标 预算金额（元）：4934200.00 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：紫外辐射源1套、探地雷达检定装置(空气波速辅助装置和厚度测量试样及附件)1套、探地雷达检定装置(激光干涉仪)1套、探地雷达检定装置（频谱分析仪）1套、角度测量装置1套、角膜地形图仪计量标准器1套、钢筋保护层标定块1套、顶焦度标准镜片1套、验光仪顶焦度标准器1套、光谱测色仪检定装置1套、漫反射测量光谱仪校准装置1套、光谱仪1套、黑白标准反射板1套、可调工作台（3轴）1套、塔尺专用样板尺1套、转速测量装置1套、智能扭矩测量系统1套、水泥软练设备测量仪2套、3MN叠加式力标准机1套、数显邵氏A型硬度计1套、数显邵氏D型硬度计1套、边缘计算盒子2套、深度相机4套、开发套件模组2套、4K超清摄像头6套、数字万用表2套、多功能校验仪3套、电能表现场校验仪校准装置1套、绝缘电阻表检定装置1套、模拟交直流标准电阻器2套、氧化锌避雷器测试仪校准装置1套、接地电阻检定装置1套。具体内容详见招标文件。 最高限价：4934200.00 合同履约期限：自签订合同之日起8个月内交付使用并通过验收。 本标项（否）接受联合体投标 备注：无

标项二 标项名称：2025年计量技术装备及科研仪器设备采购项目B分标 预算金额（元）：5105700.00 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：碳通量观测系统2套、高精度温室气体分析仪2套、紫外气体分析仪1套、红外气体分析仪1套。具体内容详见招标文件。 最高限价：5105700.00 合同履约期限：自签订合同之日起8个月内交付使用并通过验收。 本标项（否）接受联合体投标 备注：无

标项三 标项名称：2025年计量技术装备及科研仪器设备采购项目C分标 预算金额（元）：5636400.00 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大气压检验箱1套、黑体辐射源1套、无线实时温湿度验证系统2套、温湿度检定箱1套、二等标准铂铑30-铂铑6热电偶5套、超声多普勒胎儿测量仪检测装置3套、血液透析机检测仪血液流量检测模块1套、医用吸引器校准装置3套、CBCT性能模体1套、环境试验设备校准装置3套、心肺复苏仪校准装置（测距仪等配套装置）1套、剂量面积乘积仪2套、洁净工作台性能参数校准装置（振动测试仪）2套、麻醉机校准装置1套、医用离心机校准装置2套、PCR仪校准装置1套、全自动药物溶出度仪校准装置1套、手持式高精度数字温度计4套、出租汽车计价器整车检定装置1套、零气发生器校准装置（便携式傅里叶红外气体分析仪）1套、机动车排放检验用OBD诊断仪校准装置1套、便携式机动车检测用气象单元校准装置1套、机动车检测用涡流式金属探伤仪校准装置1套、牵引式附着系数测试仪1套、自由滚筒附着系数测试仪1套、全站仪1套、干体炉1套、不透光时间响应测量仪1套。具体内容详见招标文件。 最高限价：5636400.00 合同履约期限：自签订合同之日起8个月内交付使用并通过验收。 本标项（否）接受联合体投标 备注：无

标项四 标项名称：2025年计量技术装备及科研仪器设备采购项目D分标 预算金额（元）：1010000.00 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：砝码OIML试验用体积测量装置（声学法）1套。具体内容详见招标文件。 最高限价：1010000.00 合同履约期限：自签订合同之日起8个月内交付使用并通过验收。 本标项（否）接受联合体投标 备注：无

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项二：投标人如采用进口产品参与投标，则投标人必须具有相应的进口资质（投标文件中提供有效的《对外贸易经验者备案登记表》和《进出口货物收发货人备案》复印件）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年11月7日至2025年11月14日。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025年12月3日9时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）；如遇平台技术问题详询95763。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云平台”将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2025年12月3日9时30分（北京时间）在“广西政府采购云平台”电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：

投标保证金金额：标项一：人民币肆万玖仟元整（￥49,000.00）；标项二：人民币伍万壹仟元整（￥51,000.00）；标项三：人民币伍万陆仟元整（￥56,000.00）；标项四：人民币壹万元整（￥10,000.00）

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：上海浦东发展银行南宁分行营业部，开户名称：广西国盛招标有限公司，银行账号：63010154700016896，开户行行号：310611000019）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)，http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网) ，http://gxggzy.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区公共资源交易中心网）。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区计量检测研究院

地址：南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路30号

项目联系人：涂工

联系电话：0771-5726839

2.采购代理机构信息

名 称：广西国盛招标有限公司

地　址：广西南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号

联系电话：0771-5828133

3.项目联系方式

项目联系人：梁升

电 话：0771-5828133

附件：1.CA证书申请方式见网址：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=gx&manualId=4553&topicId=33843

广西国盛招标有限公司

2025年11月7日

# 第二章采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

（4）采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款。

3.技术要求中带“▲”的参数要求为重要指标项，投标产品功能参数优于招标文件要求且被认可的，可得到相应加分，详见“第四章评标方法及评分标准”。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

标项一：

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外辐射源 |  | 1套 | 工业 | 满足JJG879-2015《紫外辐射照度计检定规程》要求 一、UVA紫外辐射源： 1.紫外辐射变化率在15 min内不超过±1.0%,紫外辐射源的实际 可使用面积应大于探测器的有效接收面积，其不均匀性不超过±2.0%； 2.38cm处UVA紫外辐射照度不小于20mW/cm2。 二、UVB荧光紫外灯： 1.紫外辐射变化率在15 min内不超过±1.0%,紫外辐射源的实际 可使用面积应大于探测器的有效接收面积，其不均匀性不超过±2.0%； 2.20cm处UVB紫外辐射照度不小于0.5mW/cm2。 三、UVC低压汞灯： 1.紫外辐射变化率在15 min内不超过±1.0%,紫外辐射源的实际 可使用面积应大于探测器的有效接收面积，其不均匀性不超过±2.0%； 2.20cm处UVC紫外辐射照度不小于0.5mW/cm2。 |
| 2 | 探地雷达检定装置(空气波速辅助装置和厚度测量试样及附件) |  | 1套 | 工业 | 1.金属板尺寸:1m×1.1m;导轨可移动距离:(0～1)m； 2.反射板面积应不小于4倍天线底面面积； 3.电动升降平台升降距离:(0～150)mm； 4.探地雷达移动定位距离MPE:±1mm； 5.选用均匀稳定无磁性的非金属材质，材料介电常数＞2，可组合标称厚度：50mm,100mm,200mm,250mm,300mm,400mm,500mm,700mm； 6.供货时提供由省级或省级以上法定计量机构出具的校准证书。 |
| 3 | 探地雷达检定装置(激光干涉仪) |  | 1套 | 工业 | 1.稳频精度：0.05ppm； 2.线性测长测量范围：（0～80）m； 3.MPE:±0.5ppm； 4.分辨率：1nm； 5.供货时提供由省级或省级以上法定计量机构出具的校准证书。 |
| 4 | 探地雷达检定装置（频谱分析仪） |  | 1套 | 工业 | 一、频谱分析仪： 1.扫频带宽:2Hz～8GHz； 2.分辨率带宽:0.1Hz～20MHz； 3.扫描时间范围:频宽≥10Hz:1ms～16000s;频宽=0Hz:1μs～16000s； 4.频率计数准确度:±(频率读数x频率参考准确度+0.1Hz)； 5.可接收探地雷达无线信号专用接收天线。 二、专用接收天线： 1.工作频率：（0.3～2）GHz； 2.增益：6dBi； 3.驻波比：2； 4.极化方式：线极化； 5.功率容量：100W设计保证； 6.接口形式：N-K； 7.接口材质：外壳304不锈钢； 8.工作温度：-45℃～+45℃； 9.储存温度：-45℃～+75℃； 10.质量小于1.5kg； 11.供货时提供由省级或省级以上法定计量机构出具的校准证书。 |
| 5 | 角度测量装置 |  | 1套 | 工业 | 1.转角范围:（0～360）°； 2.承重范围:15kg内； 3.运动速度:(0～36)rpm； 4.工作台平面度 ≤0.02mm，台面端面跳动:0.03mm； 5.角度定位精度:±3"； 6.角度重复精度:±1.5"； 7.供货时提供国家级法定计量检定机构出具的检定或校准证书； 8.配高清工业相机全真模拟人眼读取示值功能； 9.配定制倾角仪、钻孔倾斜仪、角位移传感器对应工装夹具； 10.配自动测量软件。 |
| 6 | 角膜地形图仪计量标准器 |  | 1套 | 工业 | 球面面形标准器和环曲面标准器两部分组成。 1.球面面形标准器：球面曲率半径分别为 R＝6.45mm±0.05mm、 R＝7.95mm±0.05mm、R＝9.45mm±0.05mm，曲率半径不确定度 U=0.002mm（k=2）；面形误差不大于±1µm；有效光学区域直径≥10mm； 2.环曲面标准器：R1=8.00mm±0.2mm、R2<R1，R1-R2=0.4mm±0.07mm；轴位标称值分别为0°/180°、45°、90°和135°，轴位不确定度U=1°（k=2）； 有效光学区域直径≥10mm； 3.供货时提供由省级或省级以上法定计量机构出具检定证书/校准报告； 4.质保：验收合格后质保期2年。 |
| 7 | 钢筋保护层标定块 |  | 1套 | 工业 | 一、标准棒直径： 1.测量范围：（8～32）mm； 2.MPE：±0.1mm； 二、保护层厚度： 1.测量范围：（10～80）mm； 2.MPE：±0.3mm； 三、标准棒间距： 1.测量范围：（100～200）mm； 2.MPE：±0.6mm； 四、供货时提供由省级或省级以上法定计量机构出具检定证书/校准报告。 |
| 8 | 顶焦度标准镜片 |  | 1套 | 工业 | 球镜标准镜片由由球镜片、柱镜片和棱镜片三种组成。 1、球镜片包含-2.5m-1、-5m-1、-10m-1、-15m-1、-20m-1、-25m-1、+2.5m-1、+5m-1、+10m-1、+15m-1、+20m-1、+25m-1 （1）扩展不确定度为：（0.02～0.03）m-1（k＝3）； （2）球镜度的实际值与标称值之差不得超过±0.05 mm-1； （2）球镜度量值的年变化量不超过±0.02m-1； （3）球镜标准镜片所携带的柱镜度不超过±0.03m-1； 2、+5m-1的矩形平柱镜 （1）轴线与中心标记线之间的角度不得超过±10’； （2）轴线与中心标记线之间的偏离不得超过±0.1mm； （3）中心标记线与参考面(非刻字面)之间的角度不得超过±14’ 3、-1.5m-1和+1.5m-1的两块复曲面柱镜 （1）柱镜度的实际值与标称值之差不得超过±0.05m-1； （2）柱镜顶焦度扩展不确定度为：0.015m-1(k＝2)； （3）柱镜标准镜片所携带的球镜度不超过±0.03m-1； 4、棱镜片由2、5、10、15、20cm/m共5块组成 （1）棱镜度实际值的扩展不确定度为0.0lcm/m(k=3)； 5、供货时提供由省级或省级以上法定计量机构出具检定证书/校准报告。 6、质保：验收合格后质保期2年。 |
| 9 | 验光仪顶焦度标准器 |  | 1套 | 工业 | 客观式模拟眼、柱镜标准器和瞳距标准器三部分组成。 1、 球镜度包含0、±2.5、±5、±10、±15、±20m-1一套共11个客观式模拟眼 （1）扩展不确定度为：U=（0.07～0.10）m-1 (k＝3)； （2） 球镜度实际值与标称值之差不超过±0.12m-1。 2、 柱镜度的标称值-3m-1 （1）扩展不确定度为：U=0.08m-1 (k＝3)； （2）柱镜度实际值与标称值之差不超出±0.12m-1； （3）柱镜度量值的年变化量不超过±0.06m-1。 3、轴位控制器包含0°和90°轴位方位允许误差为±1°。 4、55mm、65mm、75mm三个标准瞳距的允差为±0.5mm。 5、供货时提供由省级或省级以上法定计量机构出具检定证书/校准报告。 6、工期及质保：验收合格后质保期2年。 |
| 10 | 光谱测色仪检定装置 |  | 1套 | 工业 | 须满足JJG 867-1994《光谱测色仪检定规程》技术要求： 1.钬玻璃：直径（60±1）mm； 2.镨钕玻璃：直径（60±1）mm； 3.光谱中性系列标准滤光片：3片，在波长（400～700）nm的透射比值分别为20%, 40%,70%左右,标称值相对误差优于±10%； 4.光谱中性系列反射标准板：4块，其反射比值分别为90%,75%,50%,25%左右，标称值相对误差优于±10%。 5.供货时提供国家级计量技术机构出具的证书报告。 |
| 11 | 漫反射测量光谱仪校准装置 |  | 1套 | 工业 | 须满足JJF 1601-2016《漫反射测量光谱仪校准规范》技术要求： 1.直径为φ（60±1）mm的系列反射比标准板3块，其反射比标称值分别为0.4、0.6和0.95。 2.直径为φ（60±1）mm的系列反射因数2块，其反射因数标称值分别为：0.8和0.9。 3.供货时提供国家级计量技术机构出具的证书报告。 |
| 12 | 光谱仪 |  | 1套 | 工业 | 除了满足JJG 453-2002《标准色板检定规程》、JJF 1601-2016《漫反射测量光谱仪校准规范》、JJG 867-1994《光谱测色仪检定规程》技术要求外，还须满足下述指标： 1.光谱范围须覆盖：360 nm~830 nm； 2.波长分辨率优于10 nm； 3.波长示值误差优于0.3 nm； 4.400 nm~700 nm光谱反射率测量重复性优于0.1%； 5.供货时提供国家级计量技术机构出具的证书报告； 6.光学入口为带横截面光纤转换器的SMA； 7.提供控制软件及光谱反射率、标准照明体、标准色度观测者、色度Yxy、L*a*b*、CIELAB色差、白度、反射率等数据库及测量软件。 |
| 13 | 黑白标准反射板 |  | 1套 | 工业 | 满足JJF1492-2014《反射式光密度计校准规范》第6.2条款对于黑白标准反射板的要求 1.量程范围D：0.0～2.0，包含密度值约为0.0、0.1、0.2、0.3、0.5、0.7、1.0、1.3、1.6、2.0一共10级密度值的标准板； 2.供货时提供国家级计量技术机构出具的证书。 |
| 14 | 可调工作台（3轴） |  | 1套 | 工业 | 1.升降台-台面尺寸：120mm×80mm，驱动方式：精研丝杠驱动，升降行程：60mm，调整量:5μm，承载:20kg； 2.平移台-台面尺寸：100mm×60mm，驱动方式：精研丝杠中央驱动，行程：50mm，调整量:8μm，承载:12kg，直线度：0.03mm，台面平行度：0.05mm，运动平行度0.04mm； 3.XY轴位移平台：80mm×80mm，行程：±12.5 mm，刻度：0.01mm，承载:10kg，平行度：0.06mm； 4.V型架：装卡尺寸φ50～100mm，弹性卡紧，卡紧力可调，配（100×100×13）mm转接板，配固定块6块，含配套螺丝不少于20个； 5.以上参数可调工作台2套。 |
| 15 | 塔尺专用样板尺 |  | 1套 | 工业 | 满足JJG8-1991《水准标尺检定规程》中对专用样板尺的技术要求 1.全长允许误差不超过±0.15mm； 2.测量范围大于10cm； 3.供货时提供国家级计量技术机构出具的证书报告。 |
| 16 | 转速测量装置 |  | 1套 | 工业 | 1.整套装置满足JJF 2094-2024《行星式水泥胶砂搅拌机校准规范》中搅拌叶片转速和搅拌时间的测量要求； ▲2.转速自转模块:测量范围为(100～300)r/min，测量不确定度Urel不大于0.5%； ▲3.转速公转模块:测量范围:(50～200)r/min，测量不确定度Urel不大于0.5%； 4.该装置具备时间测量功能，分辨力不大于0.01s； 5.测量仪表具备拓展匹配力传感器、拉线式位移传感器、千（万）分表传感器、光栅位移传感器、激光传感器、转速测头等实现力值测量、加荷速率测量、位移测量、速度测量、时间测量、转速测量等功能。 6.供货时提供省级（含）以上法定计量机构的检定/校准证书； |
| 17 | 智能扭矩测量系统 |  | 1套 | 工业 | ▲1.装置准确度等级达到0.3级，技术指标应符合JJG797-2013《扭矩扳子检定仪检定规程》要求。 ▲1.1全自动扭矩扳子检定仪装置测量范围:(10～3000)Nm、便携式扭矩扳子及螺丝刀校准装置测量范围（0.1～10）Nm； 1.2示值误差：±0.3%； 1.3平均力臂长度下示值重复性≤0.15%； 1.4全自动扭矩扳子检定仪装置最大有效力臂不小于2000mm。 2.扭矩传感器技术指标，应符合JJG557-2011《标准扭矩仪检定规程》要求； ▲2.1全自动扭矩扳子检定仪用传感器组合5个： 50Nm、100Nm、500Nm、1000Nm、3000Nm；对应测量范围： (10～50)Nm、(20～100)Nm、(100～500)Nm、(200～1000)Nm、(600～3000)Nm； 便携式扭矩扳子及扭矩螺丝刀检定装置用传感器4个：0.5Nm、1Nm、5Nm、10Nm；对应测量范围（0.1～0.5）Nm、(0.2～1)Nm、（1～5）Nm、（2～10）Nm； ▲2.2示值误差：±0.3%； 2.3回零差：±0.15%； 2.4过载能力不低于全量程的125%。 3.精密数字测量仪 ▲3.1触摸式彩色液晶屏幕6寸及以上，中文界面，显示屏具有万向调整机构，可根据使用者的视角进行全方位调整； 3.2有20个虚拟通道，每通道都具有超上限报警和10点线性修正功能； 3.3显示单位：9种单位选择（Nm、kgf.m、N.cm、kgf.cm、lbf.ft、lbf.in等）； 3.4配套的仪表具有峰值保持和数据跟随功能，可以和上位计算机实现数据通讯 4.可移动式工作台 4.1双导轨加固钢板加力工装台，整体结构在最大负荷作业下不发生变形；具有过载保护和安全防护功能 4.2加载方式：转轴式加载，通过中心轴转动传感器方式产生加载扭矩；具有抗侧向力和抗弯矩装置； 4.3传感器更换方式：传感器采用两头方结构，可快速插拔更换。 5.加载系统 ▲5.1驱动：伺服电机驱动，依据PLC全程自动加载，加载时，根据所选量程段范围自动控制加载速度，扭矩可加载至5000Nm。 ▲5.2(10～3000)Nm量程段可实现手动、电动、全自动控制加载；并含有一套（0.1～10）Nm量程段可实现手动控制加载的便携式扭矩扳子及扭矩螺丝刀校准装置一台； 5.3工作模式：手动、电动、全自动三种检定模式，具有峰值保持、连续跟踪功能，各种模式任意设置（电动加载速度可调节）； 5.4可实现超上限声光报警。 ▲5.5全自动控制软件可以实现扭矩单点定位控制保持功能，5分钟内扭矩的波动度小于该检定点的0.1%，方便用后续送检按照JJG797-2013《扭矩扳子检定仪检定规程》的要求用标准扭矩扳子进行校准/检定； 6.软件系统 6.1中文操作界面，液晶显示触摸屏操作。 6.2智能化测量系统，可进行全自动检定、检定结果分析、数据存储、查询、加载曲线实时数据分析、自动调整加载速度、判定扭矩扳子等级和生成证书； 6.3应用软件能提供数据接口，与使用方的信息管理系统兼容，测试数据可按照使用方要求生成固定格式的原始记录和检定/校准报告； 6.4 软件专用平台：当前主流PC机配置（含测试数据打印装置）。 7.配套转接头 7.1尺寸包括孔型转接头(6.35、8、9.525、10、12、12.7、14、19.1、25.4)mm规格及凸六方转接头对边长为（10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32、36）mm规格的接头； 7.2材质：铬钼合金钢； 7.3数量：2套。 8.配置期间核查用标准扭矩扳子 8.1规格：500 Nm，对应测量范围（100～500）Nm； 8.2示值误差：±0.1%； 8.3数量：1个。 9.售后及服务。 9.1配备传感器送检专用铝合金包装箱； 9.2含设备检定/校准、运输、现场安装与调试、人员培训等全部费用； 9.3分别依据JJG557-2011《标准扭矩仪检定规程》、JJG 1103-2014《标准扭矩扳子检定规程》，供货时提供由中国计量科学研究院出具的扭矩传感器和标准扭矩扳子的检定/校准证书； ▲9.4设备制造商应通过ISO9000或与之等同的其它质保体系认证。 |
| 18 | 水泥软练设备测量仪 |  | 2套 | 工业 | 1. 符合JJG 794-2002 《水泥软练设备测量仪检定规程》要求； ▲2.转速：测量范围（30.0～1000.0）r/min，示值误差不超过±1.0%； ▲3.振动频率：测量范围（20.0～100.0）Hz，示值误差不超过±1.0% ； ▲4.振动加速度：测量范围（2.0～100）m/s2，40Hz～100Hz范围内灵敏度扩展不确定Urel不超过3% (k=2)； ▲5.振动位移：测量范围（0.1～10）mm，45Hz～55Hz范围内示值误差不超过±1.5%； ▲6.时间：测量范围（1～999.9）s，示值误差不超过±0.1s； ▲7.配备专用工作机1台，可以自动采集、保存数据并生成原始记录； 8.供货时提供省级（含）以上法定计量机构的检定/校准证书； |
| 19 | 3MN叠加式力标准机 |  | 1套 | 工业 | 1.符合JJG 1116-2015 《叠加式力标准机检定规程》要求； 2.施力方向：拉、压双向，拉压向空间宽度不小于650mm，移动横梁最大可调节高度不小于1200mm； ▲3.测量范围：（0.1～3)MN； ▲4.准确度等级：1MN及以下不低于0.03级；大于1MN不低于0.1级； 5.力值误差：1MN及以下不超过±0.03%，大于1MN不超过±0.1%； 6.力值重复性：1MN及以下≤0.03%，大于1MN≤0.1%； ▲7.方位误差：1MN及以下≤0.06%，大于1MN≤0.2%； 8.鉴别力:≤ 0.01%； 9.30s负荷波动性:<0.01%； 10.每级加卸载时间：<30s； 11.压向工作台水平度: 0.3/1000； ▲12.采用2套精度优于0.03%的参考标准传感器组合，连续力输出，传感器组根据检测量程的需要自动切换，切换过程中不能有回程和停顿，切换时间不大于30s。 13.配置高精度采集仪表：准确度等级不低于0.005级； 14.应用软件能按使用方要求的自动、半自动和手动方式进行操作，可人为任意设置加卸载及测试方案；采集数据能自动计算、处理、保存和输出报表格式；测试数据可按照客户要求生成固定格式的原始记录并判断测力仪等级； 15.配制软件专用平台：当前主流PC机配置（含测试数据打印装置）； 16.供货时提供国家级法定计量检定机构并体现该仪器技术指标的2份校准证书，即（0.1～1)MN符合0.03级、（0.3～3)MN符合0.1级； 17.供货时提供具有省级计量技术机构3MN叠加式力标准机的应用证明（需提供合同、检定证书）； 18.质保期2年。 |
| 20 | 数显邵氏A型硬度计 |  | 1套 | 工业 | 1.符合JJG304-2003《A型邵氏硬度计检定规程》要求； 2.数据能力及软件要求：具备通过数据线或其他无线形式的数据传输能力，能够导出数据至电脑中，需要配置相关配套软件，软件使用简单易用； 3.配置负荷架，负荷架连接简单快捷、稳定； 4.电源：使用内置电池时，需要能通过USBC（即type-C）口进行快捷充电；非内置电池需要能使用7号干电池或其他易于采购的纽扣电池； 5.形状：采用规整的外观设计，不采用曲柄、弯柄等异性设计； 6.供货时需提供省级及以上法定计量检定机构的的检定证书。 |
| 21 | 数显邵氏D型硬度计 |  | 1套 | 工业 | 1.符合JJG1039-2008《D型邵氏硬度计检定规程》要求； 2.数据能力及软件要求：具备通过数据线或其他无线形式的数据传输能力，能够导出数据至电脑中，需要配置相关配套软件，软件使用简单易用； 3.配置负荷架，负荷架连接简单快捷、稳定； 4.电源：使用内置电池时，需要能通过USBC（即type-C）口进行快捷充电；非内置电池需要能使用7号干电池或其他易于采购的纽扣电池； 5.形状：采用规整的外观设计，不采用曲柄、弯柄等异性设计； 6.供货时需提供省级及以上法定计量检定机构的的检定证书。 |
| 22 | 边缘计算盒子 |  | 2套 | 工业 | 1.工作温度：-10°～45° 2.操作系统：Ubuntu 3.供电：12V～36Vdc供电 4.性能：32Tops 5.视频编码：4x4K60(H.265)，8x 4K30(H.265)，16x1080p60(H.265)，32x1080p30(H.265) 6.视频解码：2x8K30(H.265)，6x 4K60(H.265)，12x4K30(H.265)，26x1080p60(H.265)，52x 1080p30(H.265) 7.CPU：8核 ARM v8.2 64 位 CPU、8 MB L2+4 MB L3 8.内存：32GB 256-Bit 9.储存：1x32GB 10.加速器：(2个)NVDLA 引擎¦7 通道 VLIW 视觉处理器 11.IO接口：1x HDMI 2.0 @ 4Kp60，2xGBE，(1x1000BASE-T，1x1000BASE-T)4x USB3.0 Type-A，1xUSB2.0 Type-C(OTG)，2x CAN 2.0b 12.验收条件：设备无损坏，经与其他设备组装后能正常运行，不能出现因硬件质量问题导致的错误 13.质保期自验收合格之日起不少于2年。 |
| 23 | 深度相机 |  | 4套 | 工业 | 1.工作环境：室内/室外 2.最小深度距离(Min-Z)：40cm 3.深度误差<2%：4m 4.深度图像分辨率：1280x720 @30fps 848x480 @90fps 5.深度视场角/快门：86°x57°/全局快门 6.彩色图像/快门：1MP(与深度视场匹配)/全局快门 7.IMU：是 8.验收条件：设备无损坏，经与其他设备组装后能正常运行，不能出现因硬件质量问题导致的错误 9.质保期自验收合格之日起不少于2年。 |
| 24 | 开发套件模组 |  | 2套 | 工业 | 1.性能：21 Tops 2.GPU：384-core NVIDlA 3.CPU：6-core NVIDlA 4.内存：8 GB 128-bit 5.存储：16 GB 6.PCle：1 x1 (PCle Gen3)+ 1 x4 (PCle Gen4), total 144 GT/s 7.CSI摄像头：至高6个摄像头(通过虚拟通道可以最多支持24个)，14 lanes (3x4 or 6x2) MIPI CSI-2，D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) 8.视频编码：2x4Kp30¦6x1080p60¦14x1080p30 (H.265 & H.264) 9.视频解码：2x4Kp60¦4x4Kp30¦12x1080p60¦32x1080p30 (H.265)，2x4Kp30¦6x1080p60¦16x1080p30 (H.264) 10.显示：2 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 11.验收条件：设备无损坏，经与其他设备组装后能正常运行，不能出现因硬件质量问题导致的错误； 12.质保期自验收合格之日起不少于2年。 |
| 25 | 4K超清摄像头 |  | 6套 | 工业 | 1.最大分辨率：超高清4K@30FPS全高清1080P@60FPS 2.是否支持HDR：支持 3.对焦类型：PDAF+TOP自动对焦 4.传感器尺寸：1/2” 大靶面传感器 5.视场角：35°～75° 6.光圈：F18 7.数码变焦：4x 8.自动光线校正：是 9.连接方式：USB 3.0或其它 10.验收条件：设备无损坏，经与其他设备组装后能正常运行，不能出现因硬件质量问题导致的错误 11.质保期自验收合格之日起不少于2年。 |
| 26 | 数字万用表 |  | 2套 | 工业 | 1.直流电压 1.1 量程：(0～1000)V，最大允许误差：0.5 % + 3个字； 1.2 量程：（0～600.0 ）mV，最大允许误差：1.0 % + 10个字。 2.直流电流 2.1量程：（0～10.00）A，最大允许误差：1.5 % + 3个字。 3.电阻 3.1 量程：（0～400.0）Ω，最大允许误差：0.5 % + 3个字； 3.2 量程：（4 kΩ～4 MΩ），最大允许误差：0.5 % +2个字； 3.3 量程：（4 ～40）MΩ，最大允许误差：1.5 % +3个字。 4.通断蜂鸣； 5.背光灯：有； 6.自动关机、自动量程； 7.需附省级（含）以上法定计量机构的检定/校准证书； 8.质保期从取得检定/校准证书之日起不低于1年。 |
| 27 | 多功能校验仪 |  | 3套 | 工业 | 1.直流电压：30mV～1000V，MPE:±0.05%； 2.直流电流：100µA～20A，MPE:±0.05 %； 3.交流电流：0.2mA～22A，MPE:±0.05%； 4.交流电压：10mV～1020V，MPE:±0.05%； 5.直流功率：75mW～20kW，MPE:±0.05%； 6.交流功率：22.5mW～20kW，MPE:±0.05%； 7.输出相位：0～359.99°，分辨率0.01°，准确度±0.2°； 8.交流频率：10Hz～10kHz，MPE:±0.01%； 9.方波频率：1Hz～1MHz，MPE:±0.01%； 10.直流电阻：10Ω～10MΩ，MPE:±0.05%；10MΩ～150MΩ，MPE:±0.1%； 11.输出交流电压、电流波形失真度≤0.3%； 12.输出直流电压、电流纹波系数≤0.3%； 13.智能快速检测功能； 14.仪器需要配备专用测试连接线及包装箱； 15.供货时提供省级或省级以上法定计量检定机构出具的证书； 16.质保3年。 |
| 28 | 电能表现场校验仪校准装置 |  | 1套 | 工业 | 1.输出功率范围：3×（57.7～380）V、3×（0.005～100）A，输出功率稳定度：优于0.025%/2min； 2.电能测量范围：3×（57.7～380）V、3×（0.005～100）A，准确度等级0.02级； 3.交流电压测量范围：3×（57.7～380）V，MPE：±0.02%； 4.交流电流测量范围：3×（0.005～100）A，MPE：±0.02%； 5.相位测量范围：（0～359.999）°，MPE：±0.02°； 6.频率测量范围：（45～65）Hz，MPE：±0.01Hz； 7.具备脉冲输入、输出接口； 8.具备单相独立调节功能； 9.供货时提供省级及以上法定计量检定机构出具的证书，作为验收依据的一部分； 10.质保期不少于1年； 11.配专用航空箱。 |
| 29 | 绝缘电阻表检定装置 |  | 1套 | 工业 | 一、5kV绝缘电阻表检定装置 1.电阻输出范围：100Ω～1111.111111GΩ，最大额定电压5000V； 步进盘档位×1010，步进位数10，准确度2级； 步进盘档位×109，步进位数10，准确度1级； 步进盘档位×108，步进位数10，准确度1级； 步进盘档位×107，步进位数10，准确度0.5级； 步进盘档位×106，步进位数10，准确度0.2级； 步进盘档位×105，步进位数10，准确度0.1级； 步进盘档位×104，步进位数10，准确度0.1级； 步进盘档位×103，步进位数10，准确度0.1级； 步进盘档位×102，步进位数10，准确度0.1级； 2.定值电阻：100GΩ、300GΩ、500GΩ（准确度5级）。 3.电压测量范围：测量范围：100V～5000V；最大允许误差：±（1％读数+2个字）。 二、10kV绝缘电阻表检定装置 1.电阻输出范围：100Ω～1111.111111GΩ，最大额定电压10000V。 步进盘档位×1011，步进位数10，准确度2级； 步进盘档位×1010，步进位数10，准确度2级； 步进盘档位×109，步进位数10， 准确度1级； 步进盘档位×108，步进位数10， 准确度1级； 步进盘档位×107，步进位数10， 准确度0.5级； 步进盘档位×106，步进位数10， 准确度0.2级； 步进盘档位×105，步进位数10， 准确度0.1级； 步进盘档位×104，步进位数10， 准确度0.1级； 步进盘档位×103，步进位数10， 准确度0.1级； 步进盘档位×102，步进位数10， 准确度0.1级。 2.电压测量范围：测量范围：100V～10000V；最大允许误差：±（1％读数+2个字）。 三、供货时提供省级或省级以上法定计量检定机构出具的证书；质保2年。 |
| 30 | 模拟交直流标准电阻器 |  | 2套 | 工业 | 模拟交直流标准电阻器（含专用电感） 1.交直流电流：1A～600A，MPE：±0.2%； 2.电阻：1μΩ～60Ω，MPE：±0.02%； 3.电感：2mH、5mH、10mH、20mH、100mH，MPE：±10%； 4.质保要求：设备质保1年及以上； 5.证书要求：设备需送检至省级及以上法定计量检定机构溯源； 6.包装要求：设备需配有专用包装箱。 |
| 31 | 氧化锌避雷器测试仪校准装置 |  | 1套 | 工业 | 1.三相交流电压：10V～480V， MPE：±0.05%； 2.三相交流电流：50μA～100mA， MPE：±0.05%； 3.相位：0°～360°，MPE：±0.01°； 4.质保要求：设备质保1年及以上； 5.证书要求：设备需送检至省级及以上法定计量检定机构溯源； 6.包装要求：设备需配有专用包装箱。 |
| 32 | 接地电阻检定装置 |  | 1套 | 工业 | 1.模拟接地电阻范围：0.010Ω～20111.110Ω （1）×1kΩ档位 功率0.25W 准确度0.05级； （2）×100Ω档 功率0.25W 准确度0.05级； （3）×10Ω档 功率0.25W 准确度0.05级； （4）×1Ω档 功率0.25W 准确度0.05级； （5）×0.1Ω档 功率0.1W 准确度0.5级； （6）×0.01Ω档 功率0.1W 准确度2.0级； （7）×0.001Ω档 功率0.1W 准确度10级； 2.模拟辅助接地电阻 （1）0Ω <0.05Ω ； （2）500Ω 准确度1.0级 功率0.25W； （3）1000Ω 准确度1.0级 功率0.25W； （4）2000Ω 准确度1.0级 功率0.25W； （5）5000Ω 准确度1.0级 功率0.25W； 3.辅助接地电阻 （1）0Ω <0.05Ω ； （2）500Ω 准确度2.0级 功率2W； （3）1000Ω 准确度2.0级 功率2W； （4）2000Ω 准确度2.0级 功率2W； （5）5000Ω 准确度2.0级 功率1W； 4.供货时提供省级或省级以上法定计量检定机构出具的证书； 5.质保期2年。 |
| 注： 本项目核心产品为：第19项产品3MN叠加式力标准机，（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）投标时提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照“第四章 评标办法及评分标准”中规定的中标候选人推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、装修、环境还原恢复、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用；供应商根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，质保期以厂家承诺为准，不少于一年，免费保修期自仪器验收合格之日算起。“技术要求”有特殊要求的，按特殊要求执行。 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： 1、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。 2、在质保期内，设备出现故障，中标人工程师在收到用户的维修服务要求后2小时内做出回应，24小时到达用户现场进行维修。定期回访，中标人负责设备终身维护。免费软件升级，其余按厂家承诺进行。 3、设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与联接，做到设备运转正常，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 4、定期进行用户培训，内容包括：设备的原理、设备使用的疑难问题解决、设备保养及维护等，如有需要可以参加高级应用培训。 5、货物验收：交货时，采购人邀请相关部门及有关技术专家现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，项目采购需求中任何一项货物的验收（测试）结果与投标承诺不符的，本项目不予验收通过，上报政府采购监督管理部门，依法处罚，采购人有权单方面取消合同。同时中标人全款退回合同已支付的款项，并按合同进行违约处理，损失部分按实际赔偿。 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 交付使用期：自签订合同之日起8个月内交付使用并通过验收。 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内，甲方向乙方首次支付合同金额的30%；每单件独立设备到货后，乙方出具请款材料，甲方支付该单项设备合同金额的50%；验收合格后，甲方支付合同金额的20%。甲方付款前，乙方应将同等金额的合法、有效的增值税专用发票开具给甲方，否则，甲方可以顺延付款。 |  |  |  |
| 其它要求 |  | 1、本分标不接受进口产品参与投标。 2、本分标产品交货时须提供校准证书或检定检定报告的，符产生的校准（检定）费用由中标供应商支付。 3、本项目所有货物均要求符合相关国家或行业标准。 |  |  |  |

标项二：

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳通量观测系统 |  | 2套 | 工业 | 一、闭路涡动CO₂/H₂O分析仪 （1）系统类型：闭路涡动系统； （2）量程：CO₂：(0～2180)mg/m³（0～1000ppm），H2O：0 mmol H2O·mol–1 to 37℃； （3）测量速率：(10～60)Hz；； （4）精度：CO₂：0.25 mg CO2·m–3，H2O：0.00360 g H2O·m–3； （5）零点温度漂移（最大）：CO₂：±0.3μmol/mol/℃，H₂O：±0.05mmol/mol/℃； （6）增益漂移（最大）：(CO₂：读数的±0.1%/℃)，(H₂O：读数的±0.3%/℃)； （7）交叉灵敏度：CO₂：±5.6 x 10–5µmol CO2·mol–1 H2O (max)，H₂O：±0.05 mol H2O·mol–1 CO2 (max)； （8）阀门调控器流速：(0.5～5)LPM； （9）气泵泵速：(3～9)LPM。 二、三维超声风速仪 ▲（1）量程：全尺度±65 m/s，Ts：(-50～60) ℃； （2）偏移误差：Ux/Uy<±8.0cms⁻¹，Uz<4.0cms⁻¹； （3）增益误差：风矢量在水平面上下±5°以内<±2%读值，±10°以内<±3%读值，±20°以内<±6%读值； ▲（4）测量精密度（RMS）：Ux、Uy：1mm/s，Uz：0.55mm/s，超声虚温：0.03℃。 三、数据采集器 （1）工作温度范围：（-40～+70）℃； （2）通用输入通道：12个； （3）脉冲计数器数量：16个； ▲（4）模拟电压精度：(0～40)℃为±（0.05%测量值+偏移），（-40～+70）℃为±（0.06%测量值+偏移），(-55～+85) ℃为±（0.08%测量值+偏移）； ▲（5）ADC：大于等于16位； （6）实时时钟精度：±3分钟/年（可选GPS校正±10μs）； （7）静态振弦测量：支持。 四、16通道模拟输入模块 （1）工作温度：(-40～70) ℃； （2）精度：±（读数的0.04%+偏移）（0～40）℃，±（读数的0.06%+偏移）（-40～+70）℃，±（读数的0.08%+偏移）（-55～+85）℃； （3）通道数量：16组差分或32组单端； （4）数据传输速率：50kbps～1Mbps； 五、空气温湿度传感器 （1）工作温度：(-80～60) ℃； （2）量程：温度量程(-80～60) ℃，湿度量程：(0%～100%)RH； ▲（3）温度精度: ±(0.23-0.003 ×温度) ℃ (-80～+60) ℃；湿度精度：±(1.0 + 0.01 ×读数) % RH (-20～+40) ℃ 六、大气压传感器 （1）量程：(500～1100)hPa； （2）总精度：±0.3hPa～±1.5hPa； （3）可重复性：±0.03hPa； （4）长期稳定性：±0.1hPa/年； （5）分辨率：±0.01mb； （6）响应时间：500ms； （7）工作温度：(-40～60) ℃。 七、降雨量传感器 （1）温度范围：(0～50) ℃； （2）不确定度：±1%（≤50mm/hr）； （3）每斗雨量：0.1mm。 八、太阳总辐射表 （1）光谱范围：(300～2800）nm； ▲（2）灵敏度：(22～35)μV/W/m²； （3）响应时间：20s； （4）热偏移<15W/m²； （5）温度偏移<5W/m²； （6）80°入射方向误差<20W/m²； （7）温度响应（-10～+40）℃：< 4 %； （8）工作温度：（-40～+80）℃； （9）最大辐射强度：2000W/m²；（10）视野：180°。 九、土壤三参数传感器 （1）测量指标：土壤电导率、相对介电常数、体积含水量、土壤温度； （2）测量体积：3600cm³； （3）工作温度：（-50～+70）℃； （4）电导率：溶液/块材范围：（0～8）dS/m，精度：±（5%读数+0.05dS/m）； （5）相对介电常数：范围：（1～81），精度：±（3%读数+0.8）（1～40，溶液EC≤8dS/m），±2（40～81，溶液EC≤2.8dS/m）； （6）体积含水量：范围：(0～100)%，精度：1%；（11）土壤温度：范围：(-50～+70) ℃，分辨率：0.001℃，精度：0.1℃。 十、其他配件 （1）安装配件：含户外防护机箱和支架； （2）供电配件：总功率>240W太阳能电池板，太阳能充电控制器，65AH蓄电池； （3）通讯配件：含通讯模块，1年流量。 十一、配置要求 闭路涡动CO2/H2O分析仪1台；三维超声风速仪1台；数据采集器1台；16通道模拟输入模块1台；空气温湿度传感器1台；大气压传感器1台；降雨量传感器1台；太阳总辐射表1台；土壤三参数传感器5台；安装配件1套；供电配件1套；通讯配件1套。 十二、商务要求 1.验收要求 供应商交付的货物须为原厂未拆封全新产品，配件和附件齐全，附厂家合格证明，产品需符合国家标准、环保标准或行业标准，并满足合同及响应文件要求。验收由采购人负责，必要时应提供验收检测报告或合格证书，相关费用由供应商承担。不合格产品须无条件更换。设备安装调试后连续运行30天无故障，验收合格后签字确认。 2.质保要求 自验收合格之日起，提供2年免费质保，质保期内免费更换配件。质保范围为产品质量问题引起的故障，自然灾害和人为损坏不在质保范围内。质保期间，供应商承担所有保修服务费用，接到故障通知后24小时内响应，重大故障72小时内到场解决，质保期内提供全年无休（365×24小时）保修服务。 |
| 2 | 高精度温室气体分析仪 |  | 2套 | 工业 | 一、温室气体监测仪主机： 1.系统采用波长扫描光腔衰荡光谱技术(WS-CRDS)； 2.同步测量CO、CO2、CH4、H2O四种气体浓度组分，非并联或串联的多个分析仪，自动确定干气摩尔分数； 3.CH4：确保精度＜0.3ppb(60min, 1σ)；＜0.5ppb (5min, 1σ)； 4.CO2：确保精度＜10ppb(60min, 1σ)；＜20ppb (5min, 1σ)； 5.CO：确保精度＜1ppb(60min, 1σ)；＜1.5ppb (5min, 1σ)； 6.H2O：确保精度＜5ppm(5min, 1σ)； 7.最大漂移（50min平均值极差，24h）：CO2≤100ppb；CO≤10ppb；CH4≤1ppb； 8.操作范围： CO2:(0～1000) ppm； CH4：(0～20)ppm，CO:(0～5)ppm； H2O：(0～7)%； 9.取样流速：标准流速<0.4L/min，(100～102)kPa；取样压力：（40～134）kPa；取样湿度：<85% R.H，在40℃无冷凝条件下，无需干燥。 10.响应时间（T90）：＜5s 。 ▲11.CH4、CO2确保精度，最大漂移、响应时间相关指标供货时提供中国计量科学研究院对该指标检测出具的校准证书。 ▲12.在非并联或串联多个分析仪条件下，可以同步测量四种气体，并自动确定干气摩尔分数。 二、标准采样进气系统： 1.进样阀箱：8路调节，自动控制，含散热系统，电源保护系统； 2.进气管路：防吸附管线，内层为特氟龙、中层为铝、外层为耐腐蚀橡胶； 3.采样泵前安装二级过滤装置（不锈钢或聚四氟乙烯），过滤颗粒物直径＞5μm； 4.恒压恒流控制系统：双路采气，层数不少于2层，自动控制切换； 5.外置标准泵：无油隔膜泵；保证样气从采样口到达仪器时间≤60秒； 6.除水系统（两级除水）：出口含水率＜0.02%； 7.包含自动标气校准系统。 三、数据传输和显示系统： 1.软件处理平台，可实时将工控机上的数据上传到用户指定电脑中进行展示和处理； 2.机柜、KVM显示装置 四、系统配置 分析仪主机1台；采样进气系统1套；除水系统1套（含初级除水和超低温冷阱）；控制系统1套；数据传输和展示平台软件1套；工控机1台；机柜1套；KVM显示装置1套；钢瓶架1套。 五、验收及质保要求 1.验收要求 主机参数指标须在现场逐项提供测试数据进行验证，无法现场测试的指标需由供货商提供承诺文件。对于需验收证书的指标，温室气体监测仪到场一个月内须送省级及以上计量单位进行验证，并提供验收报告。设备应满足相关国家标准和《城市环境空气温室气体试点监测质量管理与质量控制指南（试行）》等要求，并提供符合ICOS等标准的测试报告。 2.质保要求 质保期内，供应商须提供24小时技术响应，优先远程处理，无法远程解决的，工程师36小时内到场。如为进口设备，需提供厂家在中国的售后服务中心证明。免费质保期为2年（自验收合格之日起算），期间因质量问题供应商免费维修或更换，因耗材、不当操作或不可抗力造成的损坏除外，设备停运期间质保期相应顺延。 |
| 3 | 紫外气体分析仪 |  | 1套 | 工业 | 1.测量气体种类及范围：NO2：0-2000ppm；NH3：0-1000ppm；H2S：0-1000ppm。 2.线性偏差：≤1% of Span； 3.重复性：≤0.5% of Span； 4.检查极限：≤0.5% of Span； 5.仪器响应时间：≤10s； 6.压力传感器工作范围：Pabs=600-1250hPa； 7.量程比≤1：20； 8.零点漂移 ≤2%量程/周； 9.灵敏度漂移 ≤1%测量值/周； 10.流速（20-100）L/h； 11.紫外吸收谐振原理，单台仪器可以同时测量3个组分，可扩展至最多6组分； 12.支持TCP/IP通讯协议； 13.带温压补偿功能； 14.量程数量：每种样气组分有1至4个量程档； 15.供货时提供省级计量技术机构证书。 |
| 4 | 红外气体分析仪 |  | 1套 | 工业 | 1.测量气体种类及范围：SO2:0-3000ppm；NO:0-4000ppm；CO:0-3000ppm；C3H8:0-3000ppm； 2.线性偏差：≤1% of Span； 3.重复性：≤0.5 % of Span； 4.检查极限：≤0.4% of Span； 5.响应时间≤10s； 6.量程比≤1：20； 7.零点漂移≤1%量程/周： 8.灵敏度漂移≤1%测量值/周； 9.流速(20-100)L/h； 10.压力传感器工作范围：Pabs=600-1250hPa； 11.非色散红外原理，单台仪器可以同时测量3个组分，可扩展至最多4组分； 12.支持TCP/IP通讯协议； 13.带温压补偿功能； 14.量程数量：每种样气组分有1至4个量程档； 15.供货时提供省级计量技术机构证书。 |
| 注： 本项目核心产品为：第1项产品 碳通量观测系统（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品），投标时提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照“第四章 评标办法及评分标准”中规定的中标候选人推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、装修、环境还原恢复、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用；供应商根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，质保期以厂家承诺为准，不少于一年，免费保修期自仪器验收合格之日算起。“技术要求”有特殊要求的，按特殊要求执行。 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： 1、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。 2、在质保期内，设备出现故障，中标人工程师在收到用户的维修服务要求后2小时内做出回应，24小时到达用户现场进行维修。定期回访，中标人负责设备终身维护。免费软件升级，其余按厂家承诺进行。 3、设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与联接，做到设备运转正常，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 4、定期进行用户培训，内容包括：设备的原理、设备使用的疑难问题解决、设备保养及维护等，如有需要可以参加高级应用培训。 5、货物验收：交货时，采购人邀请相关部门及有关技术专家现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，项目采购需求中任何一项货物的验收（测试）结果与投标承诺不符的，本项目不予验收通过，上报政府采购监督管理部门，依法处罚，采购人有权单方面取消合同。同时中标人全款退回合同已支付的款项，并按合同进行违约处理，损失部分按实际赔偿。 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 交付使用期：自签订合同之日起8个月内交付使用并通过验收。 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内，甲方向乙方首次支付合同金额的30%；每单件独立设备到货后，乙方出具请款材料，甲方支付该单项设备合同金额的50%；验收合格后，甲方支付合同金额的20%。甲方付款前，乙方应将同等金额的合法、有效的增值税专用发票开具给甲方，否则，甲方可以顺延付款。 |  |  |  |
| 其它要求 |  | 1、本分标的所有产品已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续，负责国内的清关。运输等相关贸易环节的外贸公司应经采购人认可。投标人报价须包含货到使用前的所有费用的包括运费、装卸费、安装调试费、培训费、技术支持、售后服务费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格及汇率调整市场风险等 2、本分标产品交货时须提供校准证书或检定检定报告的，符产生的校准（检定）费用由中标供应商支付。 3、本项目所有货物均要求符合相关国家或行业标准。 |  |  |  |

标项三：

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气压检验箱 |  | 1套 | 工业 | ▲1.大气压参数：压力控制及测量范围：50kPa～120kPa；压力传感器准确度等级：不低于0.2级；系统密封性造成的最大压力差不超过0.1kPa； 2.气压标准箱内置220V电源插座或具备同等功能，可实现测试腔内部供电； ▲3.具备温度控制功能，可设定温度范围包含（10～30）℃，温度变化率（温度波动度）不超过±0.2℃/min； 4.气压箱的工作区域尺寸不小于280mm✕150mm✕150mm或容积不小于6.3L，并具有至少一个透明观察窗能够直接观察箱体内工作区域情况； 5.供货时提供压力传感器、温度变化率（温度波动度）等参数的省级（含）以上法定计量机构的校准证书； 6.含运输、现场安装及调试，人员培训及首次检定/校准费用。 |
| 2 | 黑体辐射源 |  | 1套 | 工业 | 1.技术参数： ▲（1）温度范围：(700～1600）℃ ▲（2）发射率：优于0.998 ▲（3）均匀性：满足不大于0.15℃或0.15%t的大者，温场有效工作区域直径≥φ35mm； ▲（4）温度点稳定性：小于0.1℃或0.1%t的大者/10min ▲（5）控温稳定性：不大于 0.1%t℃/10min，在稳定期间，温度值为水平曲线； ▲（6）温场均匀性：0.2℃@φ30mm@1600℃，0.6℃@φ40mm@1600℃，温场有效工作区域达40mm； ▲（7）重复性：小于0.04%t℃（短期）； （8）发射率可调，波长可调； 2.供货时提供国家级计量技术机构计量证书； |
| 3 | 无线实时温湿度验证系统 |  | 2套 | 工业 | ▲1.低功耗蓝牙发射，无线传输距离20米。 2.单套系统含54个无线实时温湿度验证仪。 ▲3.无线实时温湿度验证仪温度范围及精度-40℃～85℃，精度±0.1℃，分辨率0.01℃。 ▲4.无线实时温湿度验证仪湿度范围及精度:0～100%RH，精度±1.5%RH；分辨率0.01%RH。 5.采样率:1秒～72小时任选，验证过程中可通过软件和探头同时查看实时数据。 6.数据记录容量:单次采集温度湿度不少于32000个数据。 ▲7.电池:可连续工作2年，支持采样过程中更换电池功能。 8.外观尺寸：不大于110mm(L)×70mm(W)×30mm(H)。 9.供货时提供法定计量检定机构出具的校准证书。 10.质保3年，质保期内无线实时温湿度验证仪的温度精度不满足±0.1℃或湿度精度不满足±1.5%RH需免费更换满足要求的新的无线实时温湿度验证仪，并质保3年。 |
| 4 | 温湿度检定箱 |  | 1套 | 工业 | ▲1.温度范围：-30℃～95℃； ▲2.湿度范围：3%RH～95%RH（0℃～80℃）； ▲3.温度波动度：≤±0.05℃/30min； ▲4.湿度波动度：≤±0.3%RH/30min； ▲5.温度均匀度：≤0.05℃（-30℃～50℃）； ▲6.湿度均匀度：工作区域内≤0.8%RH（20℃时）； 7.C位指标（不小于8L区域）： ▲8.温度均匀度：≤ 0.05℃（5℃～50℃）；≤0.1℃（全量程）； ▲9.湿度均匀度：≤0.5%RH（20℃下）； 10.露点温度指标： ▲11.露点温度范围：（-30～80）℃； ▲12.露点温度波动度：≤±0.1℃/30min（-20～40）℃； ≤±0.15℃/20min（10～80）℃； ≤0.1℃/2min（10～80）℃； ▲13.工作区域容积：不小于400L；高温高湿：85℃下能达到85%RH； 14.人机交互：触控屏，可直接显示和设定温度、湿度、露点值，可实时显示温度、湿度、露点曲线，能够自动判断并提示稳定状态； 15.网络功能：支持网络功能，可通过手机APP远程控制；智慧实验室，可搭配检定软件实现管理系统对接，达到结果快速上传的效果。 16.安全保护：具有超温、缺水、电源缺相以及压缩机、水泵等自动监测保护功能，设备运行数据和参数能够自动存储，并支持U盘导出； 17.阶跃功能：支持多个温湿度点编程，自动运行功能； 18.包含安装、人员培训及首次检定/校准费用，质保期从验收合格之日起不低于3年； ▲19.供货时提供国家级计量技术机构计量证书（校准证书出具温度范围：-30℃～95℃；相对湿度范围：3%～98%）； |
| 5 | 二等标准铂铑30-铂铑6热电偶 |  | 5套 | 工业 | 1.测温范围（1100～1500）℃； 2.精度等级：二等； 3.稳定性优于8μV； 4.丝径0.5mm×1000mm，用瓷珠作为偶丝的绝缘管。 |
| 6 | 超声多普勒胎儿测量仪检测装置 |  | 3套 | 工业 | 1.最大综合灵敏度的不确定度：6dB； 2.最大综合灵敏度测量的重复性优于：±3dB； 3.最大综合灵敏度的测量范围：（70～120）dB； 4.超声频率测量范围：(1.5～5)MHz； 5.超声频率测量准确度优于：±1%； 6.心率测量范围：（50～250）次/分； 7.心率测量准确度优于：±0.5%； 8.工作温度：15°C～30°C； 9.质保期1年； 10.供货时提供省级或省级以上法定计量机构出具的检定/校准证书。 |
| 7 | 血液透析机检测仪血液流量检测模块 |  | 1套 | 工业 | 1.制造厂家通过ISO9001质量体系认证，测量软件为全中文界面，符合JJF 1353-2024《血液透析装置校准规范》血液流量测量，符合YY 0054-2010 《血液透析设备》血液流量测量； 2.集成无线通信协议栈，支持单台控制显示器连接大于等于四台测量主机，控制显示器具有双TF卡升级功能，用户可自行对主机和屏幕进行固件升级； 3.可跟换接口设计，适配透析机血流量接口，满足不同的测量需求； 4.血液流量：测量范围：(50～300)mL/min，最大允许误差：±3%； 5.主要配置：主机1个，手控盒1个，流量接口3套。 6.质保期3年。 7供货时提供省级或省级以上法定计量机构出具的检定/校准证书。 |
| 8 | 医用吸引器校准装置 |  | 3套 | 工业 | 一、手持式负压吸引器参数 ▲1.测量范围：（-100～0）kPa； ▲2.精度等级：0.04级； 3.手持式标准器，内置电池，方便携带； 二、声级计参数 ▲1.测量范围：(0～150)dB，准确度等级优于2级。 三、绝缘电阻表参数 ▲1.额定电压为直流500V，准确度等级为10级。 四、配件清单 1.硅胶管、过滤器、充电器、收纳包等配件。 五、商务要求 1.包含现场安装，调试，每套手持式负压吸引器主机、提供2名人员培训； 2.手持式负压吸引器主机可进行后续升级； 3.负压吸引器、声级计、绝缘电阻表供货时提供法定计量机构出具的检定/校准证书； 4.质保期从验收之日起3年。 |
| 9 | CBCT性能模体 |  | 1套 | 工业 | 1.符合 JJG 1198-2023《医用口腔颌面锥形束计算机断层摄影装置（CBCT）X射线辐射源检定规程》要求； 2.用于口腔锥形束CT检定测量的模体由有机玻璃（PMMA）和聚氯乙烯（PVC）组成，厚度的误差应在±0.25mm 以内，直径的误差应在±1.0mm 以内。PMMA密度为 1.19 g/cm3(±1%)，PVC密度为 1.41g/cm3(±3%)； 3.通过对DICOM图像的分析可以实现空间分辨力(MTF曲线上10%处空间频率)，对比度噪声比指数，均匀性计算测量； 4.自动显示像素单位的尺寸；ROI区域长宽可调，调节最小单位为一个像素； 5.空间分辨力采用差分和离散傅里叶变换算法，对比度噪声比指数采用差分和滑动平均算法； 6.模体配有气泡水平仪及三脚架，用于模体的水平和高度调节； 7.供货时提供省级或省级以上法定计量机构出具检定/校准证书； 8.质保期三年（含）以上。 |
| 10 | 环境试验设备校准装置 |  | 3套 | 工业 | 一、设备要求： 1.温湿度一体多通道主机支持温度传感器和湿度传感器同时连接； 2.可支持15路温度测量接口、3路湿度测量接口； 3.配置15支铂电阻传感器：-80℃～300℃，精度A级，线长3m。配置3支湿度传感器，测量范围：5%～95%RH，准确度：±1.5%RH@20℃，±0.1℃@(0～50)℃，线长3m； 4.支持屏幕实时显示温湿度数据；可充电，满电连续运行时间不低于400小时； 5.温度、湿度采集主机的尺寸小巧方便携带，质量不大于1kg； 6.支持无线及有线数据传输输出JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》的原始数据和报告； 二、数量: 1.温湿度数据采集主机1套； 2.专用数据软件一套； 三、商务要求： 1.包含现场安装，调试，人员培训，质保期从取得检定/校准证书之日起3年； 2.供货时提供设备的国家级检定/校准证书符合JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》中标准器的技术要求。 |
| 11 | 心肺复苏仪校准装置（测距仪等配套装置） |  | 1套 | 工业 | 一、测距仪技术参数 1.深度测量范围：（0～70）mm，最大允许误差：±0.5mm； 2.数据采用无线传输； 3.设备带自校准功能； 4.设备自带电池； 5、符合JJF1748-2019《心肺复苏机校准规范》技术及操作实际要求。 二、标准压力计技术参数 1.测量范围:(-12～12)kPa； 2.最大允许误差：±0.1kPa。 三、1L气囊和1L夹板肺(含测试管路附件) 四、供货时提供测距仪、标准压力计法定计量机构出具的检定/校准证书。 五、质保期从取得证书之日起不低于3年。 |
| 12 | 剂量面积乘积仪 |  | 2套 | 工业 | 1.内置蓄电池，无线数据传输，实现测量数据的即时远程传输，配合电脑端智能软件，能够实时掌控并可视化分析测量结果； 2.剂量面积乘积范围：0.01μGym2～100 Gym2； 3.剂量面积乘积分辨率：0.01μGym2； 4.剂量面积乘积率范围：0.01μGym2/s～3000μGym2/s； 5.剂量面积乘积率分辨率：0.01μGym2/s； 6.对应全面积照射剂量率：5μGy/s～140mGy/s； 7.透光率：＞70%； 8.线性不超过±5%； 9.能量响应不超过±6％（40kV～150kV，100kV为参考点，总过滤 2.5mmAl）； 10.长期稳定性不超过±2%； 11.有效面积：矩形电离室：146mm×146mm； 12.极板间距：5mm； 13.供货时提供省级或省级以上法定计量机构出具检定/校准证书（证书包含能量响应、稳定性、校准因子）； 14.质保期三年（含）以上。 15.符合 JJG 1198-2023《医用口腔颌面锥形束计算机断层摄影装置（CBCT）X射线辐射源检定规程》要求。 |
| 13 | 洁净工作台性能参数校准装置（振动测试仪） |  | 2套 | 工业 | 1.最小可靠读数为2.5μm均方根（RMS)幅值，或者具有检测此幅值差异的能力，幅值线性度最大允许误差为±5%FS； 2.测量工作区垂直表面中心频率从10Hz和10kHz之间的净振动应不超过5μm均方值（RMS）幅值； 3.主要配置：主机1个，振动传感器1个； 4.供货时提供省级或省级以上法定计量机构出具检定/校准证书； |
| 14 | 麻醉机校准装置 |  | 1套 | 工业 | 一、麻醉气体检测仪技术参数 1.麻醉气体种类：氟烷,异氟醚,安氟醚,七氟醚,地氟醚； 2.麻醉气体测量范围：七氟醚、异氟醚、安氟醚、氟烷气体浓度：1%～8%，地氟醚气体浓度范围：1%～10%； 3.麻醉气体浓度误差：±（0.1%体积分数+气体浓度的5%）； 4.可采用基于红外光谱麻醉气体浓度测量原理的标准滤光片法（光学等效）进行校准； 5.交货时需提供省级以上法定计量机构出具满足要求校准证书，每种麻醉气体的测量范围应包含至少5个测量点。 二、呼吸机测试仪技术参数 1.流量：（0.5～180）L/min，最大允许误差：±3%； 2.潮气量范围：（0～2000）mL，精度：±3%或10mL； 3.呼吸频率范围：（1～150）次/min，最大允许误差±（3%读数+1）次/min； 4.压力范围：(0～10)kPa，最大允许误差：±0.1kPa； 5.氧气范围：21%～100%，最大允许误差：±2%（体积分数）； 6.气体流量兼容，同时补偿大气压力和环境条件； 7.气体流量兼容性：空气、氧气、空氧混合气； 8.气体参考或补偿标准：ATP、ATPD、ATPS、STP20、STP21、STPD0、STPD20、STP 或 STPD21、BTPS、BTPD； 9.内置电池，可用电池供电； 三、模拟肺技术参数 1.模拟肺容量：（0～300）mL和（0～1000）mL； 2.肺顺应性：50mL/kPa、100 mL/kPa、200 mL/kPa和500 mL/kPa； 3.气道阻力：0.5kPa/(L・s-1)、2kPa/(L・s-1)和5kPa/(L・s-1)； 四、交货时需提供法定计量机构出具的在有效期内装置的潮气量和麻醉气体、通气频率差等主要参数以及覆盖最大最小测量点的检定/校准证书； 五、配置：气流分析仪1台，麻醉气体测试模块1个、模拟肺2个、测试管路附件1套； 六、包含首次检定/校准费用，质保期从取得检定证书之日起不低于3年，氧电池质保期2年。 |
| 15 | 医用离心机校准装置 |  | 2套 | 工业 | 一、转速参数： 1.转速测量方法：同时支持非接触激光测振法和光电式转速测量方法，离心机舱门关闭状态下，支持无线实时传输测试数据； 2.测量范围：（0～100000）r/min，最优分辨力0.01 r/min； 3.测量准确度： ≤10000r/min时， 0.2级；大于10000r/min， 0.1级 4.计时误差：优于±0.1s/h； 5.无线测试距离：（20～1000）mm； 6.支持在同一终端实时观察和记录激光测振法和光电式转速测量数据；支持实时时域、频域、历史转速图表显示 7.通讯方式：无线通讯；支持通过WiFi、4G蜂窝网络数据上云和远程操控，支持远程升级和维护。 二、温度参数： 1.传感器数量：不低于4个，无线传输，可整体内置于（1.5～300）mL的离心转子； 2.测温范围：（-40～85）℃； 3.系统精度：±0.1 ℃；(1～10)s可调采样间隔； 4.温度分辨率：0.01℃； 5.计时误差：优于±0.1s； 6.传感器最大直径小于16mm，探头重量小于6g,可内置于小容量离心管内部。 三、质保三年；供货时需提供省级以上法定计量机构出具的在有效期内装置的温度和转速、计时误差等主要参数的检定/校准证书。 |
| 16 | PCR仪校准装置 |  | 1套 | 工业 | 1.96孔适配温度探头1组：不少于15个高精度温度探头，完全采用动态检测；96孔适配温度荧光探头1组：不少于15个高精度温度探头，完全采用动态检测；48孔适配温度探头1组：不少于12个高精度温度探头，完全采用动态检测；单孔适配温度探头16个：完全采用动态检测，单孔长探针温度探头2个。 2.系统精度：在（0～120）℃之间，整个系统精度不低于±0.1℃； 3.探头采用PCB基板无线式设计，基板厚度不超过2mm（适用于荧光PCR设备）；具备自存储功能，可将测量数据实时发送至自动数据处理装置，并由软件实时显示；测量时无任何有线形式从被测设备内部引出；采用动态方式检测温度并提供校准光源；基于数字孪生的PCR仪全温场综合评估功能，可根据温度数据仿真插值出PCR仪全部孔内温度结果。 4.可检测ABI7500、7900、9700、Q6、Q7、ViiA™ 7系列、伯乐CFX系列、A300型、罗氏480型等96孔的普通及荧光定量PCR设备。 5.高精度探头每秒采样不低于2次； 6.每个探头均可溯源，完全依照 ITS-90 国际温标； 7.软件支持播放器式回放，便于分析、追踪PCR设备问题所在，温场可通过热成像图显示； 8.检测报告可提供: 升温、降温速度、过冲温度、实时温度的准确性、最大孔间温差、保温段的持续时间、温度的漂移(随时间)等数据； 9.可与设定标准进行比较仪器是否合格，并根据国际ilac成员大数据库给出参考值； 10.系统可对同一台PCR设备的多次测量进行稳定性分析； 11.系统可对8、16、24、32、48、72、96孔PCR设备进行校准； 12.供能方式：射频供能，无需电池或任何外接电源供电 13.验收证书：系统精度：在（0～120）℃之间，整个系统精度不低于±0.1℃，供货时提供省级以上法定技术机构的校准证书。其余技术参数为功能核查； 14.质保3年，质保期内PCR仪校准装置不满足技术指标要求时，需免费更换满足要求的PCR仪校准装置，并质保3年。 |
| 17 | 全自动药物溶出度仪校准装置 |  | 1套 | 工业 | 系统由动态性能检测模块和静态性能检测模块两部分组成，均为集成式设备 一、动态性能检测模块参数: 1.转速范围：（1～9999）RPM，转速分辨力：0.01rpm，转速误差：0.5%； 2.摇晃度范围：±5mm，摇晃度分辨力：0.005mm，摇晃度误差：±0.1mm； 3.同轴度范围：±5mm，同轴度分辨力：0.005mm；同轴度误差：±0.1mm； 4.高度总行程60mm，和溶出杯总高度相关，分辨力：0.005mm，误差：±0.1mm。 二、静态性能检测模块参数: 1.温度范围：（0～100）℃，温度分辨力：0.01℃，温度最大允许误差：±0.1℃； 2.水平范围：（0～90）°，水平分辨力：0.01°，水平最大允许误差：±0.1°； 3.垂直度范围：（0～90）°，垂直度分辨力：0.01°，垂直度最大允许误差：±0.1° 4.每个通道使用航空插头独立与主机连接，可实现每通道单独更换传感器； 5.主机带有彩色屏幕，可实时显示温度、湿度多通道数据曲线，可以显示温度及湿度具体实时数值。 三、主要参数部分供货时均提供省级（含）以上计量技术机构校准证书。 四、质保3年，质保期内全自动药物溶出度仪校准装置不满足技术指标要求时，需免费更换满足要求的全自动药物溶出度仪校准装置，并质保3年。 |
| 18 | 手持式高精度数字温度计 |  | 4套 | 工业 | 1.表头允许误差0.02级； 2.具有表头误差校准功能、表头带传感器整体误差校正功能，每个分度号至少独立配备15个校正记录，每个记录至少有20点校正数据； 3.输入类型：至少包括以下信号：K、S、R、、B、T、E、J、N、Pt100、Pt100、Cu50、Ω、mV、mA。其中热电偶有内部，外部，人工补偿功能； 4.仪表除了正常测量值外，还可同时测得最大值，最小值，平均值，标准偏差和采样数； 5.6位数字显示，分辨力优于或等于0.01℃（数字显示）； 6.采用（AA）碱性电池或可充电电池供电； 7.配备一根手柄式铂热电阻探头，探头测量范围包含（-50～400）℃区间，配（1～2）米引线，整体测量精度：小于±0.1℃，分辨率：0.01℃（数字显示），采样速率：快速模式：≥10次/秒；标准模式：≥1次/秒，响应时间：≤10秒 8.供货时需提供省级以上法定计量机构出具的在有效期检定/校准证书。 |
| 19 | 出租汽车计价器整车检定装置 |  | 1套 | 工业 | 一、基本参数： 1.主滚轮标称周长为1m，MPE:±0.2%； 2.计数器计数范围至少满足：0～9999，分辨力：1，MPE: ±0.1%； 3.正常检定时速度60km/h或40km/h，MPE:≤±2km/h； 4.工作噪音:≤85dB。 二、机械部分技术要求： 1.检定装置框架必须采用整体钢板结构； ▲2.装置总宽度不得小于3000mm，有效检测轮距宽度为（950～2500）mm； 3.检定装置必须采用内置电机，并通过组合式联轴器等部件直接驱动主滚轮，电机可通过变频器与控制装置以及计算机相联，可以无级调速； 4.电机和变频器的功率不得低于15kW； 5.检定装置所有转动轴承必须采用高档高速轴承，主滚轮必须采用无缝钢管制造，主滚轮和副滚轮表面必须镀硬铬，以增加耐磨性能，所有滚轮必须经过动平衡校正； 6.装置须采用离合式刹车系统，直线推杆置于装置中心，驱动刹车横杆实现自动刹车功效，主副滚轮制动力矩不得小于3000N/m，保修期不得低于2年； 7.配有伺服控制防侧滑限位保护装置和升降起落架装置，可根据车型自动调节夹紧距离，检定结束能自动复位，此功能保修期不得低于2年； 8.具有自动注油系统，能定时定量给运动部位注润滑油。 三、电器部分技术要求： 1.检定装置配备有一体化集成控制柜，集测量、采集、显示、传输、计算、调速等功能于一体，内含检测控制器，变频器、强电控制箱等； 2.配备车牌号自动录入摄像系统，可识别燃油车和新能源汽车车牌； 3.配备手持操作键盘和移动终端app，可实现车辆和计价器信息预采集功能，可双向通讯； 4.配备LED点阵显示屏，用来显示车辆信息、即时的检定状态与结果，增强检定信息的透明度，显示屏幕尺寸不小于:1200mm*400mm。 四、软件部分技术要求： 1.软件具有整车检定、收费、查询、统计、管理等系统功能，支持多套装置同时检定，多个用户端同时访问数据，支持院内局域网远程访问； 2.可自动生成原始记录、检定证书，文档可编辑，对检定结果和修正系数等进行系统分析，能自动进行数据处理、判断检测结果、交换数据、打印检定证书和使用误差记录报表； 3.具有在线检测和脱机检测功能，并能把脱机检测数据保存到微机； 4.可以与广西计量智慧监管系统实现数据对接。 五、装置安装 1.负责装置的安装，包含基槽开挖、承重结构安装、防水处理、管线预埋、标线制作等，并承担装置安装费用。 六、商务要求 1.培训要求：提供装置使用、维护及安全注意事项等方面的培训，培训的时间、人数、地点和培训方式可由采购方和供应商协商确定； 2.验收要求：供货时提供省级以上法定计量检定机构的检定证书； |
| 20 | 零气发生器校准装置（便携式傅里叶红外气体分析仪） |  | 1套 | 工业 | 一、技术指标： 1.一氧化碳： 1.1 测量范围：（0～20）×10-6；示值误差：不超过±2%FS.；最低检出限：不大于0.1×10-6（通入0.5×10-6浓度测量）；重复性：不大于0.1×10-6或者不大于1%；稳定性：不超过±2%； 1.2 测量范围：（0.5～4.8）×10-2；示值误差：不超过±1%；重复性：不大于±1%； 2.一氧化氮： 2.1 测量范围：（0～20）×10-6；示值误差：不超过±2%FS.；最低检出限：不大于0.1×10-6（通入0.5×10-6浓度测量）；重复性：不大于0.1×10-6或者不大于1%；稳定性：不超过±2%； 2.2 测量范围：（300～3000）×10-6；示值误差：不超过±1%；重复性：不大于±1%； 3.二氧化氮： 3.1 测量范围：（0～20）×10-6；示值误差：不超过±2%FS.；最低检出限：不大于0.1×10-6（通入0.5×10-6浓度测量）；重复性：不大于0.1×10-6或者不大于1%；稳定性：不超过±2%； 3.2 测量范围：（50～320）×10-6；示值误差：不超过±1%；重复性：不大于±1%； 4.丙烷： 4.1 测量范围：（0～40）×10-6；示值误差：不超过±2%FS.；最低检出限：不大于0.2×10-6（通入1×10-6浓度测量）；重复性：不大于0.2×10-6或者不大于1%；稳定性：不超过±2%； 4.2 测量范围：（50～3200）×10-6；示值误差：不超过±1%；重复性：不大于±1%； 5.二氧化碳： 5.1 测量范围：（0～40）×10-6；示值误差：不超过±2%FS.；最低检出限：不大于0.2×10-6（通入1×10-6浓度测量）；重复性：不大于0.2×10-6或者不大于1%；稳定性：不超过±2%； 5.2 测量范围：（2～12）×10-2；示值误差：不超过±1.5%；重复性：不大于±1%； 6.氧气： 测量范围：（0～25）×10-2；示值误差：绝对误差不超过±0.2×10-2；相对误差不超过±1%；最低检出限：不大于0.1×10-2（通入0.5×10-2浓度测量）；重复性：不大于0.1×10-2或者不大于0.5%；稳定性：不超过±1%； 二、其他要求： 1.双量程设计，两个量程使用不同的检测界面； 2.调零时间：≤60s； 3.记忆残留效应：在通入某一量程的满量程浓度气体后，在180s内的吹扫调零后，立即进行另一量程的测量，不应有残留干扰，测量结果满足以上技术指标要求； 4.仪器的主机采用彩色触控大屏，可显示光谱图、气体因子浓度监测结果趋势图、仪器状态信息等，集成数据采集、分析计算和结果显示功能，同时兼具外接电脑能力；仪器有反吹气路，能消除非测量光路中湿度与CO2；主机防护等级不低于IP53； 5.软件能同时显示全部标定组分浓度、样气室温度、氧含量等测试结果，并具有数据库存储所有的数据记录，可进行数据查询、统计分析、导出等操作； 三、商务要求： 1.培训要求：提供零气发生器校准装置（便携式傅里叶红外气体分析仪）使用和维护方法的培训。培训的时间、人数、地点和培训方式可由采购方和供应商协商确定。 2.验收要求：供货时提供省级或省级以上法定计量检定机构出具的校准证书，满足以上技术参数要求。 |
| 21 | 机动车排放检验用OBD诊断仪校准装置 |  | 1套 | 工业 | 一、校准装置硬件指标参数： 1.采用三防平板； 2.防护等级：IP65； ▲3.显示屏不小于12.2英寸；分辨率不小于：1920*1200； 4.操作系统：Windows； 5.内存：RAM不小于8GB；ROM不小于128GB; 6.WIFI：WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) ，频率2.4G+5.8G 双频WIFI ； 7.Bluetooth：BT5.0 (BLE)，传输距离：10m； 8.接口：包含USB 3.0 *2和串口DB9 (RS232)。 9.输入电压：DC12V-24V； 二、校准装置软件指标参数： 1.支持模拟数据随机生成及手动设置的双模式操作方式，支持数据模版保存功能。 2.支持燃油类型：汽油车、柴油车； 3.支持数据类型：车辆信息、OBD信息、就绪状态、实时数据流、IUPR数据流、故障信息及故障里程、冻结帧数据； 4.具有采集进度条显示及数据采集时间功能； 5.标准协议设置：支持模拟ISO 14230、ISO 9141、ISO 15765、SAE J1850 VPW、 SAE J1850 PWM、SAE J1939、ISO 27145、ISO 13400 ( DoIP )通讯协议。 三、商务要求 1.培训要求：提供校准装置的使用操作培训。培训的时间、人数、地点和培训方式可由采购方和供应商协商确定； 2.验收要求：由供货商提供由省级或省级以上法定计量机构出具校准证书。 |
| 22 | 便携式机动车检测用气象单元校准装置 |  | 1套 | 工业 | 一、技术指标 1.温度参数 ▲1.1 测量范围：-20℃～50℃，温度传感器最大允许误差：±0.1 ℃； 1.2 校准腔温度变化率不超过±0.2 ℃/min； 2.相对湿度参数 2.1 测量范围：10%RH～90%RH； 2.2 相对湿度传感器最大允许误差：±0.8%； 2.3 校准腔相对湿度变化率不超过0.8%/min； 3.大气压力参数 3.1 测量范围：50kPa～120kPa； 3.2 压力传感器准确度等级：0.2级； 3.3 系统密封性造成的最大压力差不超过0.1kPa； 4.校准腔内置电源插座，可实现测试腔内部供电功能； 5.装置需有自动校准功能，能自动采集记录、自动校准、数据保存； 二、商务要求 1、培训要求：提供校准装置的使用操作培训。培训的时间、人数、地点和培训方式可由采购方和供应商协商确定； 3、验收要求：供货时提供由省级或省级以上法定计量机构出具校准证书。 |
| 23 | 机动车检测用涡流式金属探伤仪校准装置 |  | 1套 | 工业 | 一、专用标准试块： 1.符合国家校准规范JJF2252-2025《机动车检测用涡流式金属探伤仪校准规范》中的附录A的要求； 2.专用标准试块有3个标准深度凹槽，槽深度：0.5mm、1.0mm、1.5mm； 3.槽深度和宽度允许公差：±0.05mm； 4.试块表面粗糙度（Ra）：不大于3.2 µm； 5.专用标准试块材质可选用Q235钢、HT250铁或6061铝。 二、自动校准装置： 1.力值：测量范围：（0～30）N；示值误差：不超过±2%；控制精度：±0.5N。 ▲2.夹笔直径范围：（12～25）mm。 3.行程：X轴行程：（0～100）mm；Y轴行程：（0～70）mm。 4.自动化：能自动完成不同校准点的自动检测。 5.结构兼容：夹笔结构可兼容不同直径的探笔使用，同时保证探笔夹紧及与标准试块的垂直度。 6.力值测量：具备力值测量及调控系统，可根据校准需要设定不同的检测力值、并进行自动压力调整。 7.限位保护：装置的上下升降、标准试块前后方向应配置保护装置，避免撞击损坏。 8.坚固耐用：结构应为刚性材料，坚固耐用。 三、商务要求： 1.培训要求：提供机动车检测用涡流式金属探伤仪校准装置使用和维护方法的培训。培训的时间、人数、地点和培训方式可由采购方和供应商协商确定； 2.验收要求：供货时提供省级或省级以上法定计量检定机构出具的校准证书，试块参数满足JJF2252-2025《机动车检测用涡流式金属探伤仪校准规范》的要求。 |
| 24 | 牵引式附着系数测试仪 |  | 1套 | 工业 | 一、技术参数： 1.附着系数测量范围：0.00～1.00，MPE：±0.03 ； 2.力值测量范围：（0～500）N，MPE:±1%； 3.配重机构：（40±2）kg，MPE：±1%。 二、其他要求： 1.根据GBT44411规定，采用规格为225/50R18型橡胶轮胎，剪切平铺粘贴而成，传统轮胎（BR）顺丁橡胶，邵氏硬度60HA～75HA，纵向轮胎花纹与牵引方向（即车辆行驶方向）保持一致，轮胎花纹深度不小于3.2mm，橡胶层接触面积200×140mm ；电机行程：（0～200）mm； ▲2.仪表显示需同时显示测试力值峰值、力值实时值及附着系数峰值、附着系数实时值，显示最大保持时间不小于5s，需能实现牵引机构与配重机构的水平安装。 三、商务要求 1.培训要求：提供以上采购仪器设备的使用、维护方法培训。培训时间、人数、地点和培训方式可由采购方和供应商协商确定； 2.验收要求：供货时提供省级或省级以上法定计量机构出具的检定/校准证书，出具的证书结果应符合采购方提出的仪器准确度要求； 3.质保期：不少于2年质保。 |
| 25 | 自由滚筒附着系数测试仪 |  | 1套 | 工业 | 一、结构： 由测试轮、传感器、制动器、驱动装置、操纵机构、支架、显示装置、配重组成； 二、技术参数： 1.测试轮上的法向力根据配重可调范围为（100～450）N； 2.测试轮直径：＜250mm； 3.传感器测量范围：0N～500N，示值误差：不超过±1%； 4.轮胎材质：橡胶材质； 5.轮胎花纹深度：应不小于3.2mm； 6.显示装置的最大值保持时间应不小于5s。 三、商务要求 1.培训要求：提供以上采购仪器设备的使用、维护方法培训。培训时间、人数、地点和培训方式可由采购方和供应商协商确定； 2.验收要求：供货时提供省级或省级以上法定计量机构出具的检定/校准证书，出具的证书结果应符合采购方提出的仪器准确度要求； 3.质保期：不少于2年质保。 |
| 26 | 全站仪 |  | 1套 | 工业 | 一、技术参数： 1.放大倍率：30X,最短视距：1.0m； 2.测量范围：1000m/单棱镜； 3.测距偏差：±(1mm＋1×10-6•D)； 4.测角偏差：1″。 二、商务要求 1.培训要求：提供以上采购仪器设备的使用、维护方法培训。培训时间、人数、地点和培训方式可由采购方和供应商协商确定； 2.验收要求：供货时提供省级或省级以上法定计量机构出具的检定/校准证书，出具的证书结果应符合采购方提出的仪器准确度要求； 3.质保期：不少于2年质保。 |
| 27 | 干体炉 |  | 1套 | 工业 | 1.测量范围:( 0～150)℃； 2.温场均匀性：水平温差0.1℃ ，最大温差0.2℃； 3.温度波动度:±0.1℃/30min； 4.验收要求：供货时提供省级或省级以上法定计量检定机构出具的校准证书，满足以上技术参数要求。 |
| 28 | 不透光时间响应测量仪 |  | 1套 | 工业 | 1.测量范围:(0.1～2.0)s； 2.分辨力：0.01s； 3.MPE:≤±20ms； 4.验收要求：供货时提供省级或省级以上法定计量检定机构出具的校准证书，满足以上技术参数要求。 |
| 注： 本项目核心产品为：第19项产品 出租汽车计价器整车检定装置（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品），投标时提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照“第四章 评标办法及评分标准”中规定的中标候选人推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、装修、环境还原恢复、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用；供应商根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，质保期以厂家承诺为准，不少于一年，免费保修期自仪器验收合格之日算起。“技术要求”有特殊要求的，按特殊要求执行。 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： 1、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。 2、在质保期内，设备出现故障，中标人工程师在收到用户的维修服务要求后2小时内做出回应，24小时到达用户现场进行维修。定期回访，中标人负责设备终身维护。免费软件升级，其余按厂家承诺进行。 3、设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与联接，做到设备运转正常，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 4、定期进行用户培训，内容包括：设备的原理、设备使用的疑难问题解决、设备保养及维护等，如有需要可以参加高级应用培训。 5、货物验收：交货时，采购人邀请相关部门及有关技术专家现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，项目采购需求中任何一项货物的验收（测试）结果与投标承诺不符的，本项目不予验收通过，上报政府采购监督管理部门，依法处罚，采购人有权单方面取消合同。同时中标人全款退回合同已支付的款项，并按合同进行违约处理，损失部分按实际赔偿。 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 交付使用期：自签订合同之日起8个月内交付使用并通过验收。 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内，甲方向乙方首次支付合同金额的30%；每单件独立设备到货后，乙方出具请款材料，甲方支付该单项设备合同金额的50%；验收合格后，甲方支付合同金额的20%。甲方付款前，乙方应将同等金额的合法、有效的增值税专用发票开具给甲方，否则，甲方可以顺延付款。 |  |  |  |
| 其它要求 |  | 1、本分标不接受进口产品参与投标。 2、本分标产品交货时须提供校准证书或检定检定报告的，符产生的校准（检定）费用由中标供应商支付。 3、本项目所有货物均要求符合相关国家或行业标准。 |  |  |  |

标项四：

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砝码OIML试验用体积测量装置（声学法） |  | 1套 | 工业 | ▲1.须基于声学耦合腔声压体积比恒定原理在空气中测量砝码体积，满足OIML R111《Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3》的体积测量要求； ▲2.装置测量范围为1g～20kg，可读性达到1×10-4cm3； 3.耦合腔测量准确度 ▲3.1（1～100）g耦合腔：满足E1等级（1～100）g砝码体积测量要求； ▲3.2 200g～1kg耦合腔：满足E1等级200g～1kg砝码体积测量要求； ▲3.3（2～10）kg耦合腔：满足E1等级（2～10）kg砝码体积测量要求；▲3.4 20kg耦合腔：满足E1等级20kg砝码体积测量要求。 ▲4.单个砝码体积测量时间优于10分钟； 5.含控制设备、用于控制和数据采集的终端1台、数据连接线1根； 6.声学法砝码体积测量软件1套，具体包含： 6.1声学信号采集模块； 6.2砝码体积计算模块； 6.3原始数据生成模块。 7.产品使用说明书；8.含砝码盲样检测、运输、现场安装与调试、人员培训等全部费用； 9.验收要求：由采购人提供砝码盲样，供货时提供省级及以上法定计量机构出具该盲样的体积测量证书，与采购人所购设备对该盲样的测量结果进行比对，出具比对结果符合性验证测量报告。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、装修、环境还原恢复、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用；供应商根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，质保期以厂家承诺为准，不少于一年，免费保修期自仪器验收合格之日算起。“技术要求”有特殊要求的，按特殊要求执行。 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： 1、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。 2、在质保期内，设备出现故障，中标人工程师在收到用户的维修服务要求后2小时内做出回应，24小时到达用户现场进行维修。定期回访，中标人负责设备终身维护。免费软件升级，其余按厂家承诺进行。 3、设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与联接，做到设备运转正常，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 4、定期进行用户培训，内容包括：设备的原理、设备使用的疑难问题解决、设备保养及维护等，如有需要可以参加高级应用培训。 5、货物验收：交货时，采购人邀请相关部门及有关技术专家现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，项目采购需求中任何一项货物的验收（测试）结果与投标承诺不符的，本项目不予验收通过，上报政府采购监督管理部门，依法处罚，采购人有权单方面取消合同。同时中标人全款退回合同已支付的款项，并按合同进行违约处理，损失部分按实际赔偿。 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 交付使用期：自签订合同之日起8个月内交付使用并通过验收。 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内，甲方向乙方首次支付合同金额的50%；每单件独立设备到货后，乙方出具请款材料，甲方支付该单项设备合同金额的40%；验收合格后，甲方支付合同金额的10%。甲方付款前，乙方应将同等金额的合法、有效的增值税专用发票开具给甲方，否则，甲方可以顺延付款。 |  |  |  |
| 其它要求 |  | 1、本分标不接受进口产品参与投标。 2、本分标产品交货时须提供校准证书或检定检定报告的，符产生的校准（检定）费用由中标供应商支付。 3、本项目所有货物均要求符合相关国家或行业标准。 |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算 机设备 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02021000打印机 | 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 |  |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组 （制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | （制冷量>14000W） |  |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
|  |  | 空调设备 |  |  |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A02060900镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
|  | 流器 |  |  |  |
| 10 | A02061800生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） |  |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2..以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

# 说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： / 。 转包/分包金额或者比例： / 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织现场考察 | ☑不组织现场考察 □组织召现场考察 集中时间：年月日 时 分，逾期后果自负。集中地点： |
|  | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间：年月日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件组成 | 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
|  | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[投标截止日期近半年内任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止日期近半年内任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年]（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8、根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料；（如有要求则必须提供，否则作无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5、商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、售后服务方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、投标人情况介绍； 8、投标人类似业绩的证明文件； 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、项目实施方案（格式自拟）[货物运输管理措施、供货进度保证措施、供货质量保证措施、技术培训的内容和措施]；（视项目情况提供） 4、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；（如有，请提供） 5、产品出厂标准、质量检测报告（视项目情况提供） 6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；如有，请提供） 7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分（北京时间） 地点： / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云平台”作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 2 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金：本项目履约保证金金额为合同金额的2%，签订合同前应交至指定账户。 履约保证金递交方式：转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 开户名称：广西壮族自治区计量检测研究院 开户银行：工行南宁市星湖支行 银行账号：2102103109300035296 履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；中标供应商若完全履行合同，货物验收合格后，中标供应商凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续。 备注： 1.根据《桂财采〔2022〕30号 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》规定，采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者金融机构、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，采购单位有权拒绝。 3.采用金融机构、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料 | 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西国盛招标有限公司 部门； 联系电话：0771-5828133 通讯地址：广西南宁市青秀区朱槿路10号新加坡园区星岛国际303号 （2）广西壮族自治区计量检测研究院 部门； 联系电话：0771-5726839 通讯地址：南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路30号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日8时30分到12时00分，15时00分到17时30分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | □以标项（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮%）收取。 □固定采购代理收费 。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西国盛招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行南宁财富国际支行 银行账号：800072095766668 开户行行号：313611015017 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投标项的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“广西政府采购云平台”收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云平台”选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31.结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小（小微）企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小（小微）企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

36.签订合同

36.1中标人领取中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向广西壮族自治区本级政府采购监督管理部门提起投诉。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于广西壮族自治区本级政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经广西壮族自治区本级政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41.需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章评标方法及评分标准

## 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先。

该评标方法适用本项目所有标段。

## 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项最高限价（如有））的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期等商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件实质性要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 |
| 2 | 技术分 （满分45分） | （1）货物性能分（满分30分） | 技术参数完全满足招标文件要求的基础上，标注“▲”的技术要求：投标人在技术要求偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加5分；满分30分。 注：1.投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。 2.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | （2）核心产品授权分(满分6分) | 提供核心产品生产厂家或国内合法总代理针对此项目的有效授权书的得6分（提供国内总代授权时须附原厂授权方为有效）。 |
|  |  | （3）技术及项目实施方案分（满分9分） | 根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。 一档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容不齐全（未提供相关内容或仅提供了部分相关内容）的。 二档（6分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全（提供了全部相关内容），方案有可行性（无明显错误）。 三档（9分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全（提供了全部相关内容），方案有可行性（无明显错误），有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。 |
| 3 | 商务分（满分23分） | 售后服务分（满分17分） | （1）增值售后服务方案分（满分9分） 评委根据投标人所提供的增值售后服务方案内容【包括但不限于：①到达故障现场时间；②故障出现解决方案；③定期维护 (注明时间)；④技术培训方案（技术培训费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付）；⑤免费保修（维护、升级）期外维修方案；⑥售后服务保障措施；⑦售后维护和应急保障方案的方法等】，按以下方式进行独立评审打分： 一档：在满足招标文件售后服务要求的基础上，有1-2项内容优于招标文件要求且得到评委认可的，得3分； 二档：在满足招标文件售后服务要求的基础上，有3-5项内容优于招标文件要求且得到评委认可的，得6分； 三档：在满足招标文件售后服务要求的基础上，有6-7项内容优于招标文件要求且得到评委认可的，得9分。 注：未按要求提供或完整提供“增值售后服务方案”的，增值售后服务方案分计“0”分。 |
|  |  |  | （2）承诺更长保修期： 标项一、标项二、标项三：设备的质保期在满足招标要求的前提下延长一年或以上的，每有一项设备得1分，满分3分。 标项四：设备的质保期在满足招标要求的前提下延长一年或以上的，得3分，满分3分。 |
|  |  |  | （3）售后服务承诺书分：提供核心产品厂家或国内合法总代理针对此项目的售后服务承诺书原件的得5分（提供国内总代授权时须附原厂授权方为有效）。 |
|  |  | 信誉业绩分（满分6分） | （1）投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，投标文件每提供一份有效证书复印件得1分，满分3分。 |
|  |  |  | （2）业绩分：投标人自2022年1月1日至投标截止时间具有同类（计量或检测仪器）采购项目业绩（投标文件提供有效的合同复印件，合同应清晰反应合同采购内容），每有一份类似业绩得1分，满分3分。 |
| 4 | 政策功能分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，每一项有得0.5分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，每一项有得0.5分，满分1分。 |  |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 第五章 拟签订的合同文本

合同文本

合同编号：

采购单位（甲方）：广西壮族自治区计量检测研究院    采购计划文号：

供 应 商（乙方）：                        编号：

签订地点：广西南宁市                      签订时间：2025年     月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人民币合计金额（含税）(大写) 元整(小写)（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、搬卸、税金、售后服务、软件升级等全部费用。如公告规定、采购文件及投标文件对其另有规定的【投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用】，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），并与公告规定、采购文件及投标文件承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效，如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公告规定、采购文件或投标文件承诺的质量要求。

第三条  权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按照公告规定、采购文件或投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限

3、乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条  交付和验收

1、交货时间：自签订合同之日起1年内交付使用并通过验收；地点：采购人指定地点。

2、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。

3、甲方如发现乙方所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合公告规定、采购文件、投标文件承诺、本合同规定之情形的，甲方有权拒绝接受并根据货物具体情形做出现场记录（或由甲乙双方签署备忘录），此现场记录（或备忘录）可用作证明货物应补充更换、存在损坏的有效证据。乙方应负责免费补充、更换货物，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

4、乙方交货前应对拟提交的货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果同样应随货物交甲方。同时，乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为逾期交货。

5、乙方需负责货物的安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

6、甲方应当在到货并安装、调试完后一个月内进行验收，逾期不验收的，亦不免除乙方质量保证责任。甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖双方公章，甲乙双方各执一份。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

7、若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，甲方不承担逾期付款责任。

8、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决，乙方不予答复或未予以实质解决的，视为认可甲方异议及处置意见。

9、其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第六条  安装和培训

1、乙方应在交付货物时进行安装调试。

2、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方指定。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：验收合格之日起计算，保修期    年。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：预算内资金。

3、付款方式：

标项一、标项二、标项三：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方首次支付合同金额的30%；每单件独立设备到货后，乙方出具请款材料，甲方支付该单项设备合同金额的50%；验收合格后，甲方支付合同金额的20%。甲方付款前，乙方应将同等金额的合法、有效的增值税专用发票开具给甲方，否则，甲方可以顺延付款。

标项四：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方首次支付合同金额的50%；每单件独立设备到货后，乙方出具请款材料，甲方支付该单项设备合同金额的40%；验收合格后，甲方支付合同金额的10%。甲方付款前，乙方应将同等金额的合法、有效的增值税专用发票开具给甲方，否则，甲方可以顺延付款。

第九条  履约保证金

1、履约保证金金额：本项目履约保证金金额为合同金额的2%，签订合同前应交至指定账户。

2、履约保证金递交方式：转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

开户名称：广西壮族自治区计量检测研究院

开户银行：工行南宁市星湖支行

银行账号：2102103109300035296

3、履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；乙方若完全履行合同，货物验收合格后，乙方凭履约保证金财务凭证到甲方财务部门办理无息退还手续。

4、在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：因乙方产品出现质量问题造成退换货产生的贬值由乙方自行承担。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题（如主部件损坏、反应迟钝、无法满足需求、更换一次后仍出现质量问题）的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，且甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

2.如在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知后    小时内响应，    小时内解决故障，否则须在    工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证甲方的正常工作。乙方在接到甲方通知后拒不响应或解决故障的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家相关法律法规及行业标准、地方标准等标准、规范解决（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。

第十二条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、品牌等不符合采购文件、投标文件、国家质量标准、行业质量标准的，应在15 个工作日内更换，换货期间计入乙方交货时间，如因换货导致逾期交货的，乙方应承担相应违约责任。乙方拒绝更换或更换货物后仍不符合本合同约定的，该货物的价款不计入结算金额（或从合同合计金额中扣除），且乙方应按合同合计金额的30%向甲方支付违约金；乙方所提供的货物仅存在不影响使用的质量瑕疵且特殊情况下甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%的违约金。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权、所有权、用益物权、担保物权等）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。在处理纠纷或诉讼的过程中，乙方应为甲方取得继续使用该货物的权利，或者将该货物替换或修改，以便使用该货物不再侵权。如果乙方不能合理地完成这些补救措施，并且甲方必须停止使用侵权的货物，甲方有权解除合同，要求乙方需退还甲方已付价款，没收履约保证金，并有权要求乙方按合同合计金额的30% 支付违约金。

3、因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格要求乙方承担相应违约责任。

4、甲方无故延期接收货物的，需补偿乙方因此增加的直接成本。乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额0.4‰的违约金，超过30天甲方有权解除合同；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.1‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。乙方逾期交付货物核心部件导致货物无法使用的，乙方须赔偿甲方所受到的全部损失（包括但不限于：替代物购置及安装费用等）并按本合同合计金额的30%支付违约金。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金，同时甲方有权根据本合同第十一条第2项的约定自行交由第三方提供售后服务，乙方每次除向甲方支付违约金外，还需承担甲方为此支出的配件费、工时费等一切售后服务相关费用。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成甲方人员（含经允许进入甲方场地的第三人）、该货物之外的其他物品受到伤害（损坏）的，由乙方负责承担由此产生的一切赔偿责任。赔偿款从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7、未经甲方书面许可，乙方擅自将本合同项下义务交由第三方完成的，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。

8、乙方未按约提供合法有效的足额发票的，除须向甲方补开发票外，还须向甲方支付相当于不符合合同约定的发票票面金额30%的违约金。

9、乙方违反第三条第3款约定的，应向甲方一次性支付合同合计金额30%的违约金。

10、乙方的其它违约行为，按违约货款额5%收取违约金。

11、甲方解除合同的，除有权要求乙方按相应违约条款承担违约责任外，还有权要求乙方按本合同合计金额的30%支付违约金。

12、任何一方存在任何违约行为的，除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿守约方的一切经济损失（包括但不限于对方向第三方支付的赔偿金、补偿金、违约金等，为实现债权而支付的律师费、公证费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、诉讼财产保全责任险保险费等一切费用）。

第十四条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十七条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议并报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十八条  签订本合同依据

以下文件作为本合同组成部分：

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十九条 本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方二份，乙方二份。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方或采购代理机构应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或委托代理人： （签字） | 法定代表人或委托代理人： （签字） |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 社会统一信用代码证： | 社会统一信用代码证： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章 投标文件格式

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起90日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字/电子签名:___________

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4.开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                                 单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... | ... |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者电子签名，否则投标无效。

2.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，否则按无效投标处理；

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字/电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字/电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字或者盖章或者电子签名。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1.技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

4.设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

5.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字或者电子签名的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字或者电子签名的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字/电子签名）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字/电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小（小微）企业声明函格式

中小（小微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小（小微）企业制造。相关企业（含联合体中的中小（小微）企业、签订分包意向协议的中小（小微）企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大（中）企业的分支机构，不存在控股股东为大（中）企业的情形，也不存在与大（中）企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小（小微）企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。