
联云项目管理咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：TEE食道超声等设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-990588-GXLY 

采购代理机构：联云项目管理咨询有限公司

2025年11月 

目    录

公开招标公告……………………………………………… 3

投标人须知………………………………………………… 7
货物采购需求……………………………………………… 25

评标办法…………………………………………………… 100
政府采购合同（格式）…………………………………… 105
投标文件格式……………………………………………… 115
第一章  公开招标公告
	项目概况：

TEE食道超声等设备采购招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云”平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并2025年12月2日9时30分（北京时间）前在线提交投标文件。


一、项目基本情况

1.项目编号：GLZC2025-G1-990588-GXLY 
2.项目名称：TEE食道超声等设备采购       
3.最高限价金额：分标1：贰佰捌拾陆万元整（￥2860000.00）；分标2：玖拾叁万贰仟元整（￥932000.00）；分标3：壹佰贰拾肆万伍仟元整（￥1245000.00）；分标4：贰佰陆拾万零贰仟捌佰元整（￥2602800.00）；分标5：壹佰柒拾伍万陆仟元整（￥1756000.00）。
4.采购需求： 

分标1
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求

	1
	TEE食道超声
	1
	套
	如需进一步了解详细内容，详见本招标文件《货物采购需求》。

	2
	picco监测仪模块
	5
	套
	


分标2：

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求

	1
	硬质插管镜
	1
	套
	如需进一步了解详细内容，详见本招标文件《货物采购需求》。

	2
	硬质插管镜（小儿）
	1
	套
	

	3
	纤支镜/插管软镜
	4
	套
	

	4
	呼吸末二氧化碳监测仪
	1
	台
	

	5
	输血输液加温仪
	6
	台
	

	6
	肌松监测仪
	1
	台
	

	7
	麻醉镇痛深度监测
	2
	套
	


分标3：

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求

	1
	有创血流动力学监测
	1
	套
	如需进一步了解详细内容，详见本招标文件《货物采购需求》。

	2
	脑氧及组织氧
	1
	套
	

	3
	经动脉心排量
	1
	套
	

	4
	血栓弹力图仪
	1
	套
	

	5
	小型压力蒸汽灭菌器
	1
	台
	


分标4：

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求

	1
	PACU吊桥
	12
	套
	如需进一步了解详细内容，详见本招标文件《货物采购需求》。

	2
	微量泵（靶控输注）
	4
	套
	

	3
	转运呼吸机
	1
	台
	

	4
	高档有创呼吸机
	4
	台
	

	5
	亚低温治疗仪
	4
	套
	

	6
	可视喉镜
	3
	套
	

	7
	移动式无影灯
	1
	台
	

	8
	胆道子镜直视系统
	1
	套
	


分标5：

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求

	1
	TCD经颅多普勒超声
	1
	台
	如需进一步了解详细内容，详见本招标文件《货物采购需求》。

	2
	经皮脑氧饱和度监测仪
	1
	套
	

	3
	肝功能剪切波量化检测仪
	1
	套
	

	4
	内镜清洗工作站
	1
	套
	

	5
	纤支镜清洗工作站
	1
	套
	

	6
	内镜清洗机
	1
	台
	

	7
	肢体康复锻炼器
	1
	台
	

	8
	血气分析仪
	1
	台
	


5.合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。
6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或有效的医疗器械经营备案凭证（《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。 

三、获取招标文件：

1.时间：招标公告发布之时起至2025年12月2日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

2.地点（网址）：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/。
3.方式：供应商登录“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。 
4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间：2025年12月2日9时30分（北京时间）；

投标地点（网址）：通过广西政府采购云平台实行在线投标；
开标时间：2025年12月2日9时30分（北京时间）；

开标地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目无需缴纳投标保证金。
2.本项目信息发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

3.资格条件特别说明：
（1）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.投标文件解密时间：投标截标时间后30分钟内（2025年12月2日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。

5.在线投标（电子投标）说明：

(1)本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。“广西政府采购云平台客户端”新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。

(2)投标人应当在提交投标文件截止时间前完成广西政府采购云平台注册，并完成 CA 数字证书申领。未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。完成CA数字证书办理预计一周左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
(3)为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。   

  七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名 称：中南大学湘雅二医院桂林医院  　
地址：广西壮族自治区桂林市临桂区沙塘路8号
联系人：陆老师      
电话：0773-8102032 
2.采购代理机构信息
名 称：联云项目管理咨询有限公司
地　址：广西桂林市秀峰区红岭路1号华润置地金融大厦11楼1109室 　
项目联系人：张工

联系方式：0773-8994564　
第二章  投标人须知

投标人须知及前附表
	项号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	2
	项目名称及项目编号
	项目名称：TEE食道超声等设备采购
项目编号： GLZC2025-G1-990588-GXLY 

	2
	5
	投标人的资格要求
	5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5.3本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或有效的医疗器械经营备案凭证（《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。  

	3
	6
	投标费用
	投标人应自行承担获取招标文件、所有与编制和提交招标文件有关的费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，投标人均应自行承担。

	4
	8.2
	关于分包
	本项目不允许分包。

	5
	16.1
	采购预算金额
	15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。
15.2本项目政府最高限价金额：分标1：贰佰捌拾陆万元整（￥2860000.00）；分标2：玖拾叁万贰仟元整（￥932000.00）；分标3：壹佰贰拾肆万伍仟元整（￥1245000.00）；分标4：贰佰陆拾万零贰仟捌佰元整（￥2602800.00）；分标5：壹佰柒拾伍万陆仟元整（￥1756000.00）。投标人投标报价超出所投分标最高限价的，投标文件按无效处理。
15.3投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	6
	16.2
	投标报价
	16.2.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

16.2.2投标报价：投标人必须就“货物采购需求”中所有货物和服务作内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，将不予接受，其投标将视为无效。

16.2.3本项目为交钥匙项目。投标报价是履行合同的最终价格，应包括本次采购范围内的货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而投标人认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	7
	17.1
	投标有效期
	投标有效期：自投标截止日起90日，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

	8
	18
	投标文件的制作
	18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备 

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

18.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。

	9
	19.1
	投标文件的补充、修改和撤回
	19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

	10
	20.1
	投标文件递交
	20.1投标文件递交截止时间：于2025年12月2日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	11
	20.2
	投标文件解密
	20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年12月2日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。

	12
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：2025年12月2日9时30分（北京时间）截标后。地点：桂林市公共资源交易中心 5号政采开标仓通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

	13
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。

	14
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	15
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	16
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。
33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起5日内，办理中标通知书领取手续。

	17
	34
	履约保证金
	本项目履约保证金金额按合同金额的3%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业中标的按合同金额的2%交纳，如为小微企业中标的则免收履约保证金。成交供应商于签订合同之前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人。

	18
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起八个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	19
	35.4
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

	20
	36
	采购代理服务费
	本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准的60%收取招标代理服务费（招标代理服务费不足伍仟按伍仟收取）。在领取中标通知书前，由中标人向联云项目管理咨询有限公司桂林分公司一次性付清代理服务费。

	21
	37
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	22
	38
	监督管理机构
	桂林市财政局   0773-2862142


一、总  则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.项目名称及项目编号

项目名称：TEE食道超声等设备采购
项目编号：GLZC2025-G1-990588-GXLY  
3.定义

3.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
3.2“采购代理机构”系指联云项目管理咨询有限公司。
3.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
3.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
3.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等或“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
3.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。
3.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
3.8实质性要求：标注“★”号项的条款为实质性要求，“★”是指“货物采购需求”中实质性要求的技术指标（或服务要求）、主要功能及招标文件规定的“必须提供”的条款，即最低采购需求标准。

3.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“货物采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“货物采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“货物采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。
3.10 “允许负偏离的项目”是指“货物采购需求”中未标注“★”的条款或技术参数、功能。

3.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

3.12投标文件技术参数或配置响应表中有缺项漏项的，或商务条款或售后服务要求未承诺的视同为该项负偏离。

4.招标方式

公开招标方式。
5. 投标人的资格要求：

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5.3本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或有效的医疗器械经营备案凭证（《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。 
6.投标费用

详见《投标人须知及前附表》规定。

7.联合体投标：
7.1联合体投标要求:本项目不接受联合体投标。

8.转包与分包             

8.1本项目不允许转包。

8.2关于分包：详见《投标人须知及前附表》规定。
9.特别说明：
9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第三章《货物采购需求》。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

9.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.2.2为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或负责人或自然人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或负责人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

9.4投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.6在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

10.询问、质疑和投诉
10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

10.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日；
　 （2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

  （3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉（“投诉书”格式见附表2）。

投诉联系部门及电话为：桂林市财政局  0773-2862142
10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件表1。

10.4投标人针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，采购人或采购代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。
投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖投标人公章。
10.5 递交质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：联云项目管理咨询有限公司，联系人：张工，联系电话：0773-8994564。通讯地址：广西桂林市秀峰区红岭路1号华润置地金融大厦11楼1109室。
二、招标文件

11.招标文件的构成。

（1）公开招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法及评分标准；

（5）政府采购合同主要条款；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改
12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：
13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-项目采购查看，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。 
13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】
13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共国民法通则》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；如供应商为自然人，应提供自然人有效的身份证正反面复印件。

（2）投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件，除投标人为以下三种情形的：
①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；
②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；
③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；
（4）投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；
（5）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税或不需要缴纳税收的证明】复印件（必须提供）
（6）投标产品属于第二类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含所投的第二类医疗器械），投标产品属于第三类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含所投的第三类医疗器械），按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外（必须提供）。
13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；
（2）投标声明（格式见附件）（必须提供）；
（3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
（4）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；
    （5）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；
（6）投标人的售后服务方案（格式见附件）（必须提供）；

（7）项目配送及安装实施方案（如有，请提供）；

项目实施方案包含但不限于：①配送计划②安装方案③设备调试④设备试运行等。

（8）项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）】；
（9）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；
（10）环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；
（11）投标人自2021年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；
（12）《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

（13）如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；
（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。
13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16. 采购预算金额及投标报价

16.1本项目采购预算金额（人民币）：详见投标人须知前附表规定。

16.2投标报价：

16.2.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

16.2.2投标报价：投标人必须就“货物采购需求”中所投分标所有货物和服务作内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，将不予接受，其投标将视为无效。

16.2.3本项目为交钥匙项目。投标报价是履行合同的最终价格，应包括本次采购范围内的货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而投标人认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

17.投标有效期

17.1投标有效期：详见投标人须知前附表规定。

17.2在特殊情况下，需要延长投标文件有效期的，采购代理机构或采购人以书面形式通知所有投标人延长投标文件有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.3标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标文件的制作
18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备 

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

18.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。

19. 投标文件的补充、修改与撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

20. 投标文件的递交和解密
20.1投标文件递交截止时间：于2025年12月2日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年12月2日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。
20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。 

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
四、开标

21. 开标时间及地点
21.1开标时间及地点：

开标时间：2025年12月2日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：桂林市公共资源交易中心5号政采开标仓通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

22.1.2. 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定的时间内完成在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，“广西政府采购云”平台在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查
23.资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
23.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。
25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。
26. 评标
26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。
27. 推荐及确定中标候选供应商原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的，由评标委员会按照由评标委员会按照售后服务方案得分由高到低顺序排列。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。
（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。
28. 属于下列情况之一者，投标无效
（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（6）投标人未就“货物采购需求”中所投分标所有内容作完整唯一报价的；
（7）未完全响应招标文件实质性要求的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
（5）不同投标人的投标文件相互混编；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
30. 属于下列情形之一的，应予废标
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
31. 开标、评标过程的监控
本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
32. 信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
33. 中标公告及中标通知书
33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。
33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起5日内，办理中标通知书领取手续。
七、履约保证金及签订合同
34. 履约保证金
34.1 本项目履约保证金金额按合同金额的3%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业中标的按合同金额的2%交纳，如为小微企业中标的则免收履约保证金。成交供应商于签订合同之前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人。

34.2 成交供应商完成合同所约定事项，且在质保期结束后凭《政府采购项目合同验收书》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求成交供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日退还其履约保证金（无息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.3 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

35. 签订合同
35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）
35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。
八、其他事项

36.采购代理服务费
本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准的60%收取招标代理服务费（招标代理服务费不足伍仟按伍仟收取）。在领取中标通知书前，由中标人向联云项目管理咨询有限公司桂林分公司一次性付清代理服务费。     

招标代理服务收费标准
	
折扣           服务类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.代理服务费的缴纳账户：
账户名称：联云项目管理咨询有限公司桂林分公司
开户银行：桂林银行中隐路支行

银行账号：6600 1011 3977 9000 10

38.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
39.监督管理机构：桂林市财政局      0773-2862142。
第三章  货物采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。
《节能产品政府采购品目清单》中：
计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；
输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；
制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；
镇流器（管型荧光灯镇流器）；
生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；
照明设备（普通照明用双端荧光灯）；
电视设备【普通电视设备（电视机）】；
视频设备【视频监控设备（监视器）】；
便器（坐便器、蹲便器、小便器）；
水嘴。
以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA签章，否则投标无效。本项目不涉及政府强制采购节能产品。
2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。
3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
4、投标人应注意下列内容：
1）本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。
2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

5、本项目所属行业：工业（制造业）。

分标1
	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	1
	TEE食道超声
	技术参数要求
一、主要规格及系统概述
1.1
彩色多普勒超声波诊断仪包括：
★1.1.1
具备≥22.0英寸医用高分辨率OLED有机自发光显示器，分辨率≥1920×1080。
1.1.2 具备原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节。
1.1.3 具备超声信号动态宽波束发射与接收系统，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。
1.1.4 具备特殊探头技术：具有面阵技术、声能放大、单晶体以及精准温控探头技术
1.2
二维灰阶成像单元
1.2.1 具备心肌纹理成像模式：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力，该模式可叠加实时二维彩色信息，支持实时在机激活切换，支持成人经胸二维和四维探头。
1.2.2 具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。
1.3
彩色血流成像单元
1.3.1 具备具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥8级。
1.3.2 具备在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断。
1.3.3 具备类造影血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。
1.3.4 具备方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示。
1.3.5 具备内置原厂冠脉显像预设：选择探头后，即可在菜单栏选择该预设（无需进入子菜单栏），能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉二维和血流信息，并可在常规心脏条件下，利用快速预设访问直接切换。
★1.3.6
具备血流向量成像技术：以线条、箭头显示心腔或四肢血管内血流动力学的涡流、射流等复杂动力学状态。
1.4
负荷超声成像单元
1.4.1 负荷超声模块内置心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值，提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等，并可同屏对照显示。
1.4.2 支持造影成像
1.4.3 支持经食管四维探头
1.4.4 内置在同步化治疗评估模板
1.5
四维成像单元
▲1.5.1
四维成像单元支持：具备实时三维/四维及实时三维/四维彩色多普勒显示模式。
1.5.2 智能四维解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动，标记透明度可调，并可快速进行命名标注。
1.5.3 实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度任意可调，支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影，并可用于二维斑点追踪左心室心肌应变定量。
1.5.4 具备四维容积渲染成像技术，可基于实时在机及脱机4D TEE或TTE数据，采用光源投照法，呈现心脏四维类解剖结构的显示，其中光源深度、光源数量（≥2个）及光源方向均可调节，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系，可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程，支持实时和回放模式。
1.5.5 具备四维容积透明血流渲染模式，可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征，四维彩色血流透明度可多档调节。
1.5.6 具有专业的啮齿类动物(如小鼠、兔子等实验动物)成像软件，可采集超高帧频心脏图像，实现基于TVI、二维图像的定量分析，可支持线阵和相控阵探头。
1.6
测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)
▲1.6.1
直线解剖M型和曲线解剖M型。
1.6.2 具备二维左心室容积自动定量：基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维辛普森法心功能测量，支持单平面和双平面计算，提供EF、ESV、EDV等容积数据。
1.6.3 具备二维斑点追踪左室心肌应变定量: 基于人工智能（AI），可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面辛普森法EF值，支持成人、小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。
1.6.4 基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，收缩后收缩指数，可提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性。
1.6.5 具备专用二维左心房定量工具：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，同时可提供左房排空分数及左房容积数据（包括心尖四腔心和心尖两腔心切面）。
1.6.6 具备专用二维右心室定量工具：基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数。
1.6.7 具备心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。
1.6.8 具备四维左室应变定量：基于经胸容积数据的斑点追踪技术，能够在同一心动周期中提供左心室各节段的以下应变参数：径向、长轴、环形、面积应变、拧转、扭矩。在线和离线均可实现，应变数据可提供≥17节段牛眼图显示及曲线显示、拧转和扭矩可提供≥4节段牛眼图显示，自动存入报告系统。
★1.6.9
具备四维自动左室定量分析：提供EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数，并可提供动态左心室容积变化曲线。
1.6.10 具备三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变。
1.6.11
能在容积图像上进行直线和面积测量。
▲1.6.12 具备基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具，可提供二尖瓣四维模型，并可提供多项二尖瓣几何参数。
1.6.13 具备基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具，可提供主动脉瓣四维模型，并可提供主动脉瓣直径、周长等参数
1.6.14 基于容积数据的右心室定量分析工具，可提供右心室容积数据如ESV、EDV、SV、EF等数据，亦可提供RV Dd base、RV Dd mid、RV Ld、TAPSE三尖瓣环位移和FAC面积变化百分数等参数。
1.6.15 具备主机内置四维左房功能定量工具：通过使用实时四维经胸容积探头，采集左房四维数据，重建左房四维动态模型，提供左房最大容积、最小容积、PreA容积及左房容积指数，同时能够提供左房三个时相（储备期、管道期、收缩期）的长轴应变、圆周应变等参数。
1.6.16
具备基于容积数据（经胸或经食道均支持）的三尖瓣定量工具，可通过容积建模，获得动静态三尖瓣解剖模型，并可自动获取其主要数据，包括：对合点高度、膨隆容积、膨隆高度、长径、短径、瓣环面积、瓣环周长等≥15项参数。
二、 技术参数及要求：
2.1
探头规格
2.1.1 探头工作频率范围:

成人相控阵探头：1.4～4.6MHz，阵元数≥96个；

经食管矩阵容积相控阵探头：3.0～8.0MHz；

电子线阵：4.0～12.0MHz；

成人凸阵：1.4～6.0MHz，成像深度≥50cm。
2.2
主要成像参数
★2.2.1
成人二维相控阵探头二维及彩色扫描角度：≥110°；

相控阵探头：90°，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒； 

经食管矩阵容积探头：极限帧频≥750 容积/秒。
★2.2.3
腹部探头扫描深度≥50cm。 
2.2.4 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥19帧/s。   
2.2.5 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥139帧/s。
配置要求

主机配置
配置超高端心血管四维超声诊断系统
配备 ≥23.8 英寸高分辨率、高对比度 HDU 显示器
≥12英寸高分辨率、彩色宽屏、多点触摸LCD屏，可在此屏幕上进行探头以及预设条件的选择，参数调节，图像处理，测量等操作。
具备显示器、触摸屏同步图像显示功能
扫查模式
具备二维模式/多平面模式（双平面、三平面）/四维模式/ M型/解剖M型（含曲线解剖M型）/彩色血流成像/多平面彩色模式（双平面、三平面）/四维彩色多普勒成像/彩色能量图模式/彩色M型/解剖彩色M型/B-flow（二维灰阶血流显像）/方向性灰阶血流显像/方向性灰阶血流能量显像/应变式弹性成像/频谱多普勒/脉冲多普勒及高脉冲重复频率多普勒/连续波多普勒/左室造影（心腔造影）/组织速度成像/组织追踪成像/组织同步化成像/应变及应变率成像
• 智能成像平台
具备更为强大的处理能力的GPU，配备结合AI人工智能成像平台，除了使用软波束成像的方法外，还能自行矫正声波在不均匀的人体组织内传播速度不一致引起的超声波失真现象。
动态空间聚焦技术：能够从不同角度高速连续扫描同一像素点，将同一像素点所有回波信号进行合成，整个声场所有像素合成在瞬间同时完成，达到整场聚焦的效果。
智能像素优化技术：从本地大数据直接调取与TCI相同的回波信号，采用先进的像素增强算法，形成另外一幅图像，再将其与TCI成像的图像进行比对，自动增强真实信号，去除噪音和伪像，形成最终图像。
自动优化功能：可自动对二维图像的增益、对比度、动态范围、侧向增益等相关参数，也可对频谱多普勒基线位置、速度标尺自动优化。
超清斑点噪音抑制技术：先进的噪声去除技术，通过对每个信号周围的像素信息进行相应处理，使图像的平滑度、信噪比得以提升。
频率复合高清成像技术：通过同时采集高低不同频段频率，以此增强对比分辨率，降低噪声。
心肌纹理成像技术，增强心肌及瓣膜细节结构的显示，对心肌病以及瓣膜病具备更多得细节展示，增强操作者诊断信心。
复合滤波：空间滤波技术，使图像的边界和轮廓更平滑，有利于对解剖结构或者病灶边界更清晰。
空间复合成像技术：在实时扫查条件下，将不同角度投射所获取的切面进行多角度融合，以此提高图像的信噪比和边界识别。
梯形扩展成像技术：线阵探头支持梯形扩展，扫查视野可增加30%。
宽景成像技术：通过探头的滑动扫查，完成二维图像的拼接，以此获得更大的观察视野和范围。
心尖扩展成像技术：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。
扫描助手：可自定义标准化心脏扫查模块，以便对检查的规范化做统一的设计。
智能随访
可对检查或手术的不同阶段采集的测量值和图像进行标记，允许比较手术前后的测量值
负荷超声
支持2D 药物负荷超声、2D自行车负荷超声、2D平板负荷超声，支持AFI Stress模板，支持多平面负荷超声、4D负荷超声，支持心脏在同步化治疗（CRT）治疗方案模板
DICOM网络连接功能:支持存储，工作列表查阅，打印
内置病案管理系统：可存储患者的姓名、年龄、性别、病例资料、图片、动态影像等相关资料的一体化管理系统，并可根据相关信息进行快速检索。
可进行设备运行状态分析，包括运行时间统计，检查人数部位等情况
具备针对不规则解剖结构或病灶的自由曲线模式测量，包括周长与面积
全面的心脏测量和计算，有助于评估心脏的尺寸、血流特性和其他功能参数；全面的全身应用测量和计算，涵盖血管、腹部、产科和其他应用领域
血管内中膜厚度自动测量：可对动脉血管的前后壁内中膜进行追踪取样，自动获取感兴趣区内的最厚、最薄以及平均值。
基于 AI 的自动测量功能可自动对胸骨旁左室长轴二维图像进行定量分析
心脏频谱自动测量，可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统（包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等参数）。
基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算
心肌功能成像 3.0: 
  基于人工智能（AI），可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期，通过斑点追踪原理进行心肌斑点信号的追踪，分析收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间(TPLS)、峰值应变离散(PSD)；
 提供17或18节段牛眼图（包括常规及ASE标准）曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等；
  可同步计算并显示双平面simpson法EF值；
支持所有心脏相控阵探头
负荷+自动心肌功能成像：负荷超声模块内置在线长轴心肌应变分析，得到不同负荷水平状态下心肌牛眼图对比分析，并可同屏对比。
定量分析技术 – 可结合各项先进成像技术进行量化分析，包括组织多普勒、超声造影等，并以曲线的形式进行呈现，可对曲线上每个时间点进行相应的速度、位移、声学强度进行测量。
血管及腹部造影
低机械指数造影（心肌造影）
血流斑点追踪成像
自动一键式 AFI LV 分析，基于 AI 的自动 ROI 检测算法允许用户完成 AFI 工作流程，除了启动测量工具和批准结果外，无需人工干预
自动心肌功能成像 - 二维右心室定量：基于斑点追踪技术，可提供整体应变、游离壁应变和三尖瓣位移TAPSE参数。
自动心肌功能成像 - 二维左心房定量：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面）
心肌做功定量分析:基于二维应变技术，结合患者即时血压，分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数（GWI）、整体有效做功（GCW）、整体无效做功（GWW）、整体做功效率（GWE）等参数。
自动一键射血分数 （EF） 测量。我们基于 AI 的自动 ROI 检测算法允许用户在有或没有 ECG 信号的情况下采集的动态图像上完成射血分数 （EF） 测量，除了启动测量工具和批准结果外，无需手动干预
可视化及导航工具
实时四维成像功能：可用于成人经胸容积探头、小儿经胸容积探头、经食道容积探头。此功能包含以下内容：
1)自由切换的单心动周期/双心动周期/多心动周期全容积成像
2)实时双平面，三平面以及多平面成像
3)多切面成像包括：5切面/ 7切面/ 8切面成像/ 12切面成像
4) 经胸及经食管实时四维彩色血流成像
5)深度伪彩编码/ 包含深度投照模式
6)智能四维成像 - 四维自动左心室功能测量/四维自动标准切面显示/四维
   负荷成像
7) 高级四维用户软件包：自动心尖角度校正/四维图像测量/动态剪切/动态
   多切面成像/实时多切面成像
8) 四维智能流程工具包：快速旋转技术/两点剪切技术/灵活切面技术/激光
   线/双平面准备技术/灵活放大技术
9）高帧频四维容积成像技术：提高四维以及四维彩色多普勒血流成像的帧频，同时不降低空间分辨率。
10）四维自动左心室定量软件：提供左心室四维容积及EF值
心脏内腔镜四维成像技术:采用光源投照等多模式显示心脏解剖结构的空间结构，光源方向与级别可调，增加立体显示效果。
炫流四维血流渲染模式:可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征。
炫光双光源容积渲染模式:采用光源投照法，呈现心脏四维类解剖结构的显示，其中光源深度、光源数量（2个）及光源方向均可调节，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系，可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程，支持实时和回放模式。
智能四维解剖标记：以不同颜色的标记对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动
四维应变成像及四维左室重量测量（含左心室体积及球形指数Spi）

四维斑点追踪：基于四维容积数据和斑点追踪技术，可获取心肌长轴、圆周、径向、面积应变，包括拧转和扭转功能，帮助临床更灵敏地早期发现心肌缺血导致的心肌节段运动异常。
四维自动右心室定量软件：基于四维容积数据的右心室定量分析工具，可提供右心室容积数据如ESV、EDV、SV、EF等数据，亦可提供RV Dd base、RV Dd mid、RV Ld、TAPSE三尖瓣环位移和FAC面积变化百分数等参数。
四维左房定量分析软件:基于经胸四维容积数据，可重建左心房四维模型，提供左房最大容积、最小容积、PreA容积及左房容积指数，同时能够提供左房三个时相（储备期、管道期、收缩期）的长轴应变、圆周应变等参数。
四维主动脉瓣定量分析软件:基于经食道四维容积数据，可重建主动脉瓣四维模型，提供直径、最大径、最小径、周长、面积等参数，为主动脉瓣置换手术提供参考依据。
四维二尖瓣定量分析软件:基于经胸或经食道四维容积数据，可重建二尖瓣四维模型，提供≥30项参数，包括二尖瓣环、瓣叶等相关测值。为二尖瓣叶修复、置换、瓣环修复等提供相关参考。
四维经食道探头（3.0～8.0MHz）1把
单晶面阵经胸心脏相控阵探头(1～5MHz)1把
冰晶凸阵探头 （1～6MHz）1把
线阵探头(4～12MHz)1把
超声椅2张

	1
	套
	2595000

	2
	picco监测仪模块
	1、PiCCO连续心排量监测和右心热稀释法心输出量(C.O.)监测由一个高级模块实现，通过更换附件可以实现不同监测方式。

2、PiCCO测量实现全面的血流动力学监护，监测所得参数全面，可以同时进行心肺功能监测。

3、采用经肺热稀释技术，降低并发症，操作创伤性低，同一病人连续监测时间≥10天。

4、 PiCCO可监测血温（Tblood）、心输出量（C.O./C.I.）、连续心输出量（CCO/CCI）、全身血管阻力（SVR/SVRI）、每搏量/每搏指数（SV/SI）、每搏输出量变异（SVV）、左室收缩力指数（dPmax）、心功能指数（CFI）、脉压变异（PPV）、胸内血液容积（ITBV/ITBVI）、血管外肺水（EVLW/EVLWI）、总体舒张末期容积（GEDV/GEDVI）、肺血管阻力指数（PVPI）、总体射血分数（GEF）等。

5、CCO测量范围0.1～25.0 l/min，标准偏差10% 或 0.3 l/min，显示更新≤2秒。

6、EVLW测量范围10～5000 ml，标准偏差10%～1 ml/kg。

7、血液温度测量测量范围：17.0～43°C（62.6～109.5°F）。

8、注射液温度测量范围：-1～30°C（30.2～86.0°F）。

9、血温报警范围：17～43°C，增幅调整0.5°C (17～35°C)，增幅调整 0.1°C(35～43°C)，增幅调整 -17°C(17～35°C)，增幅调整 -18°C(35～43°C)。

10、CCO报警范围：0.1～25.0 l/min，报警调整0.1 l/min （0.1～ 10.0 l/min），报警调整0.5 l/min（10.0 ～ 25.0 l/min）。

11、支持脉压差(PPV)显示，对病人进行容量指导。

12、连续心输出量模块通用于插件式监护仪。

13、设备配备电缆、内置模块；

14、PICCO连续心排量监测和右心热稀释法心输出量监测两种监测方法采用同一模块，通过更换附件可以实现不同心排量监测方式；一个模块可以同时整合双有创压血压监测和PICCO监测两个参数，并且屏幕能同时显示两个参数的相关信息；

15、整个项目配1套中央监护系统
	5
	套
	53000

	★商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，主机整机保修期 3 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行）；配备的其他设备质保修期为3年，以上保修期均自交货验收合格之日起计算。

3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

4.保修要求：

（1）保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后 2 小时内响应， 24 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过48小时修复；重大故障处理时限不超过 72 小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的72小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有质保年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照本合同第六条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。

（2）若产品自带软件的，则须终身提供软件升级服务(中标供应商不再额外收取任何费用)。

（3）中标供应商如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标供应商负责。

5.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。

（3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

6.售后服务其他要求按合同条款执行。

	（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起30个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。2.交付地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。

	（三）付款条件（进度和方式）
	项目验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票且专项资金拨付到位后支付合同价款的100%(无息)。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。

	（五）保险
	本项目执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。

	（六）验收标准
	1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。

3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。

4.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。

	（七）网络连接
	网络连接费用由中标人承担。（如适用）

1.医疗设备，要求设备厂商提供数据接口协议、数据格式、PC连接线/生产规格、提供调试支持（电话/email)、开发说明书、操作说明书等。如果有中央控制系统，因为其数据输出口已被设备占用，要求由该类设备提供额外的连接采购人信息系统的软件及硬件数据接口。
2.检验：检验设备厂商提供，并支持与采购人LIS系统相连的联机软、硬件。

3.病理：病理设备厂商提供SDK软件开发包、其说明书及技术调试支持。对于自己有报告系统的，要求自行解决与采购人信息系统连接的软硬件问题。

4.放射：CT、MRI、SPECT、PET-CT、DR、CR、DSA、数字胃肠等设备，需要设备厂商支持并开放DICOM 3.0 协议。有WorkList 、MPPS、DICOM Print、DicomStore、DicomSend 功能模块，支持DicomSR，开放IP地址修改。并提供调试技术支持（电话/email)。

5.超声：支持并开放DICOM3.0协议、有WorkList功能模块、有DICOM SCP/SCU 功能模块，支持DICOMSR。至少支持一种标准视频输出（VIDEO、S-VIDEO、RGB）。并提供调试技术支持（电话/email)。

	（八）医疗器械管理相应有效证明材料
	投标人所投产品如属第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械注册证”（投标人于投标文件中必须提供相应有效的医疗器械注册证复印件，加盖投标人电子签章）。

	（九）进口产品说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的投标文件作无效处理。

	核心产品：本分标核心产品为第1项“TEE食道超声”。

	注: 1、该分标最高限价金额为人民币：贰佰捌拾陆万元整（￥2860000.00），投标报价超出采购预算作无效投标处理（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。

2、带“▲”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。

3、带“★”号的条款作为实质性要求，不满足将作无效投标处理。


分标2

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	1
	硬质插管镜
	技术参数要求
▲1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动；

★2、茎管有效长度：400mm；

▲3、镜管直径：5.2mm；

4、硬管：可塑型；
5、标配吹氧接头；

▲6、前端插入部硬质管芯弯曲弧度角：80＞R＞50；

7、视场角:80º±15%；

8、景深：2～30mm；

9、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源；

10、显示器相素≥720×480；

11、分辨率≥7.72 LP/mm；

12、纺锤型短手柄设计；

13、具有特殊防雾功能；

14、具备拍照录像功能，数据存储，≥8G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。≥32G内存；
15、充电器输入：100～220V AC，50～60Hz；

16、充电器输出：5V DC，1000mA；

17、充电时间：＜4小时；

18、持续放电时间：＞3小时；

19、充电次数：＞300次；

20、内置可充电式锂电子聚合物电池。
配置要求

序号
名称
数量
单位
备注

1

显示部件

1

个

2

硬管部件

1

个

3

充电器

1

个

4

数据线

1

根

5

消毒帽

1

个


	1
	套
	70000

	2
	硬质插管镜（小儿）
	技术参数要求
▲1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动；

★2、茎管有效长度：325mm；

▲3、镜管直径：3.0mm；

▲4、前端插入部硬质管芯弯曲弧度角：80＞R＞50；

5、视场角:80º±15%；

景深：2～30mm；
7、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源；

8、纺锤型短手柄设计；

9、具有特殊防雾功能；

10、具备拍照录像功能，数据存储，≥8G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。≥32G内存；

11、充电器输入：100～220V AC，50～60Hz；

12、充电器输出：5V DC，1000mA；

13、充电时间：＜4小时；

14、持续放电时间：＞3小时；

15、充电次数：＞300次；

16、内置可充电式锂电子聚合物电池；

配置要求

序号
名称
数量
单位
备注

1

显示部件

1

个

2

镜片支架部件

1

个

3

充电器

1

个

4

数据线

1

根

5

消毒帽

1

个


	1
	套
	70000

	3
	纤支镜/插管软镜
	技术参数要求
可视软性喉镜

1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能；

2、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作；

★3、软管直径:4.0mm,工作通道≥1.5mm且≤1.7mm；

4、前端蛇骨弯曲角度：双向≥290°向上≥160°，向下≥130°；

5、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

6、内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux；

7、采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片；

▲8、TFT显示屏尺寸≤3.0″，像素≥1920（RGB）×480；

▲9、分辨率≥9.92 lP/mm；

10、景深：3～100mm；

▲11、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒；

12、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒；

▲13、显示器与机身手柄可分离拆卸一机多用,可匹配多种规格软管直径(≥10种不同直径规格);
▲14、功能高度集成,除负压吸引按键外,操作手柄功能按键≤1个,操作简易;

15、≥8英寸HD显示屏（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）；

16、8英寸、10英寸、15英寸等扩展屏,具备实时分屏功能；

17、具备拍照录像、数据存储功能，不能具有录音功能,标配≥16G内置TF卡(不可插拔);

18、可存储照片数量＞30万张，可存储录像时长≥16小时；

19、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔, 电池容量≥2300mAH；

配置要求(此为单台配置)
序号
名称
数量
单位
备注

1
显示部件
1
个
2
软管部件
1
个
3
充电器
1
个
4
数据线
1
根
5
吸引按键
2
个
6
注药口盖
5
本
7
测漏仪
1
个
8
测漏堵头
1
个
9
ETO通气冒
1
个
10
保护冒
1
个
11
插管固定套
1
个
12
软管冲洗管路
1
根
13
UE软镜消毒流程
1
张
14
UE软镜操作流程
1
张
18
一次性清洗刷
1
根
19
吸引通道清洗刷
1
根

	4
	套
	100000

	4
	呼吸末二氧化碳监测仪
	1、采样⽅式：旁流采样。

2、⼯作原理：⾮分光红外，双通道。

3、显示参数：ETCO2 值、FiCO2 值、RR 和呼吸波形。

★4、显示外观：≥10.4 英⼨屏幕显示，界⾯直观清晰。

▲5、⼆氧化碳测量范围：0～152 mmHg 

6、⼆氧化碳测量准确性：±(0.43%的体积百分⽐+⽓体浓度的 8%)。

7、测量稳定性（测量准确性漂移）：＞ 6 ⼩时，测量⼆氧化碳标准⽓体的准确性应符合±(0.43%的体积百分⽐+⽓体浓度的 8%)。

8、抗干扰性（混合⽓体的测量准确性）：测试⽓体浓度为 5%⼆氧化碳混合⽓体（分别含有 30%、40%和60%氧⽓）测试结果的准确性应满⾜±(0.43%的体积百分⽐+⽓体浓度的 8%)。

9、呼吸率测量范围：0～150pbm。

10、呼吸率准确性：在 0～80 次/分钟：＜±1 次/分钟；

在＞80～150 次/分钟：＜±2 次/分钟。

11、⼆氧化碳单位：mmHg、kPa、%。

12、采样流速：默认值：75ml/min（可调范围 50ml/min～150ml/min）；精度：±20%。

▲13、存储监测数据：可以存储≥64G的患者监测数据。
可以打印、回放监测数据和监测趋势图。

▲14、可以医院的需求进行用户设置。

15、⽣理参数报警：ETCO2 报警、RR 报警、窒息报警。

16、技术报警：低电量报警、采样管未安装、硬件未连接、采样流速低。

17、系统响应时间：≤3.0s。

18、⼤⽓压⼒补偿：内置⼤⽓压传感器，默认⾃动⼤⽓压补偿。

19、待机时⻓：⽹电源可持续⼯作；使⽤内部电池（平板电脑电池满电）可连续⼯作≥10⼩时。

20、可选配置：可选配蓝⽛打印机；可扩选配置主流监测主机。

二、配置要求

序号
名称
数量
单位
备注

1

二氧化碳监测仪
1

台

2

 携行箱组件
1

套

3

呼吸末二氧化碳采集/吸氧管（5215S～50）

1

个

4

托架
1

个


	1
	台
	20000

	5
	输血输液加温仪
	一、技术参数要求

1、设备电源及功率：100～240VAC/50～60Hz，功率：200VA；

▲2、双加温通道，每个通道可单独设定温度和独立控制加温，也可串联使用满足大流量加温需要，同时满足输血和输液的需求； 

▲3、液晶显示屏显示，可同时显示两个通道的控制信息，包括设定温度、加热温度、加热时间、故障信息、工作状态等，清楚直观

▲4、温度设定点：33～42℃，调整精度±0.1℃，控温精度：±1℃；

▲5、报警功能：超温、低温、温度传感器故障、温度保护报警、空气进入报警等，符合YY0709标准要求； 

6、低温报警：＜32℃系统声光报警提示低温；

7、超温断电保护：超过43℃±0.5℃系统声光报警自动停止加热；

8、安全保护措施：软件、硬件双重独立安全保护措施； 

9、正常状态下不超过43℃，单一故障状态下仍然满足热损伤防护、热溶血防护；

10、加热套管采用柔性材质，可全程包裹管路，保证加温效果；

▲11、防水等级：≥IPX2级防水；

12、加热套管长度：具备多种规格尺寸，规格数≥3种；

13、加热套管对加热管路无要求，无需专用耗材；

14、加热套管预热时间：从20℃～36℃小于2分钟 ；

15、加热套管为插拔式，方便更换和收纳； 

16、加热套管采用生物相容性材料，细胞毒性、皮内反应、迟发型超敏反应均符合生物相容性标准要求，敏感肌肤接触亦不会致敏；

17、电气安全保护等级：I类，防除颤BF型；

18、电磁兼容标准：适用于手术室和各种监护病房；

19、支持语言：中/英文切换。

二、配置要求

序号
名称
数量
单位
备注

1

主机
1

台

2

加热套管
2

根


	6
	台
	17000

	6
	肌松监测仪
	技术参数要求：
一、功能特点：

▲1、根据牛顿第二定律，采用临床实用而有效的加速度监测法。

▲2、具有五种刺激方式：①单次刺激（STC）②四个成串刺激（TOF） ③强直刺激（TS）④强直刺激后计数（PTC）⑤双强直刺激（DBS）。

▲3、手持式肌松监测仪，可随身携带，小巧轻便，重量小于1kg。

5、电量指示功能：能够实时显示当前电池电量。

6、图型显示功能：可用图形显示人体反应强度，能有效的观察肌松深度变化趋势。

7、可以调节显示屏背光亮度。

8、声音提醒功能：肌松仪的声音提醒功能可在屏幕上直接显示，声音提醒、文字提醒状态明确。

①备用电池欠压提醒。

②正常工作中当导联线脱落提醒。

③具有低TOF提醒。

④具有高TOF提醒。

9、具有传感器校准功能。

10、具有人体温度测量功能。

11、具有数据记忆功能：设定参数具有掉电记忆功能，历史记录存储功能。

12、电池连续工作时间：电池充电4h后，连续工作时间≥10h。

13、自动关机功能：开机后30分钟内没有任何操作会自动关机。

二、性能参数

1、脉冲宽度：100μS、200μS、300μS三档，误差±10%。

▲2、输出电流：35mA～76mA，最小步进1mA，误差±10%。

3、最大开路输出电压：<500V。

4、人体温度测量范围：20℃～50℃，精度±2℃。

5、刺激模式：

①单次刺激（STC）：频率1Hz，误差±10%。

②四个成串刺激（TOF）：频率2Hz，重复4次，调制周期15S，误差±10%。

▲③强直刺激（TS）：频率50Hz，刺激时间5S，误差±10%。

④强直刺激后计数（PTC）：频率1Hz，刺激时间15S，误差±10%。

⑤双强直刺激（DBS）：频率50Hz持续时间5S,间隔750ms的两组脉冲串，误差 ±10%。

配置要求

序号
名称
数量
单位
备注

1

主机
1

台

2

导联线（包含：加速度传感器，体温探头，电极夹子）
1

套

3

电源线

1

根

4

手掌适配器

1

个

5

挂牌

1

个


	1
	台
	30000

	7
	麻醉镇痛深度监测
	一、技术参数要求

1、显示屏≥12.1英寸触摸屏，同屏显示监测参数、患者信息、脑电波形、参数趋势图、报警提示、电池电量；

2、标准界面与大字体界面可快速切换；

3、具手写、拼音输入法快速输入信息；

▲4、监测参数包括：麻醉深度指数、镇痛指数、肌电信号、信号质量、爆发抑制比、电极阻抗值；

▲5、抗干扰灵敏度可调（1～10）

★6、可选配心电、血压、血氧、体温监测

7、脑电采样率≥2000次/秒，数据每秒实时更新；

8、麻醉深度指数：范围100～0（从完全清醒～无脑电信号）实时显示患者镇静、睡眠、昏迷程度；

▲9、镇痛指数:范围100～0，实时显示患者对有害刺激的反应概率，该指数越高，病人对有害刺激的反应的概率就越高；

10、肌电信号:能实时监测范围在35～45HZ肌电强度，以0～100表示状态值，显示面部肌电活动，可间接反映患者的肌松程度；

11、爆发抑制比范围0～100％，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全；

12、信号质量范围0～100实时显示采集和传输EEG信号质量；

13、电极阻值实时显示；

▲14、可以实时修改或增加患者信息：姓名、性别、年龄、病例号；

▲15、脑电波波幅25uV、50uV、120uV、250uV、475uV五档可调；（提供证明资料）

16、脑电波同屏趋势图6秒、9秒、12秒可调；

17、所有参数实趋势图记录，同屏趋势图9分钟、18分钟、36分钟、72分钟可调；

18、具有波形冻结功能，冻结后可前后移动趋势图观看当前患者的历史数据；

19、≥8G内存，可存储3600份以上（10000小时以上）患者的历史数据和波形，数据存满后自动覆盖；

▲20、历史数据以患者为单位单独储存，可通过时间、姓名、性别、年龄、病例号等方式查找；

▲21、历史趋势图能实时显示当时时间点的各项参数数值；

22、所有数据可通U盘导出或导入，可连接蓝牙打印机或有线打印机打印数据；

23、麻醉深度参数报警上下值可调，具有声光报警，报警音量大小可调；

24、有效肌电、电刀等干扰过滤，能在电刀下工作，保证数据采集准确；

25、系统每15分钟自动刷新，同时检测电阻值，排除干扰；

26、可设置当前的手术状态如一般、插管、手术等事件状态可选；

27、外置插拔锂电池工作时间≥4小时；

28、具有联网功能，可连接科室手麻系统，方便数据管理；

29、具有病例演示功能；

30、可通过U盘或远程网络对软件进行升级；

31、该设备专机专用耗材≤300元/人份。
二、配置要求

序号
名称
数量
单位
备注

1

麻醉深度多参数监护仪主机
1
台

2

电源线
1
条
3

传感器导联线
1
条
4

磨砂膏
1
瓶
5

一次性使用脑电传感器
1
条

	2
	套
	120000

	★商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第1项标、2项标、3项标、7项标产品主机整机保修期 5 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为5年，第4项标、5项标、6项标产品主机整机保修期 3 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为3年，以上保修期均自交货验收合格之日起计算。

3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

4.保修要求：

（1）保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后 2 小时内响应， 24 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过48小时修复；重大故障处理时限不超过 72 小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的72小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有质保年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照本合同第六条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。

（2）若产品自带软件的，则须终身提供软件升级服务(中标供应商不再额外收取任何费用)。

（3）中标供应商如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标供应商负责。

5.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。

（3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

6.售后服务其他要求按合同条款执行。

	（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起30个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。2.交付地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。

	（三）付款条件（进度和方式）
	项目验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票且专项资金拨付到位后支付合同价款的100%(无息)。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。

	（五）保险
	本项目执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。

	（六）验收标准
	1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。

3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。

4.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。

	（七）网络连接
	网络连接费用由中标人承担。（如适用）

1.医疗设备，要求设备厂商提供数据接口协议、数据格式、PC连接线/生产规格、提供调试支持（电话/email)、开发说明书、操作说明书等。如果有中央控制系统，因为其数据输出口已被设备占用，要求由该类设备提供额外的连接采购人信息系统的软件及硬件数据接口。
2.检验：检验设备厂商提供，并支持与采购人LIS系统相连的联机软、硬件。

3.病理：病理设备厂商提供SDK软件开发包、其说明书及技术调试支持。对于自己有报告系统的，要求自行解决与采购人信息系统连接的软硬件问题。

4.放射：CT、MRI、SPECT、PET-CT、DR、CR、DSA、数字胃肠等设备，需要设备厂商支持并开放DICOM 3.0 协议。有WorkList 、MPPS、DICOM Print、DicomStore、DicomSend 功能模块，支持DicomSR，开放IP地址修改。并提供调试技术支持（电话/email)。

5.超声：支持并开放DICOM3.0协议、有WorkList功能模块、有DICOM SCP/SCU 功能模块，支持DICOMSR。至少支持一种标准视频输出（VIDEO、S-VIDEO、RGB）。并提供调试技术支持（电话/email)。

	（八）医疗器械管理相应有效证明材料
	投标人所投产品如属第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械注册证”（投标人于投标文件中必须提供相应有效的医疗器械注册证复印件，加盖投标人电子签章）。

	（九）进口产品说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的投标文件作无效处理。

	核心产品：本分标核心产品为第7项“麻醉镇痛深度监测”。

	注: 1、该分标最高限价金额为人民币：玖拾叁万贰仟元整（￥932000.00），投标报价超出采购预算作无效投标处理（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。

2、带“▲”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。

3、带“★”号的条款作为实质性要求，不满足将作无效投标处理。


分标3

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	1
	有创血流动力学监测
	一、技术参数要求

1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽位数≥6个，监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性。

2、主机显示屏≥18英寸彩色电容触摸屏、多点触摸，高分辨率达≥1920×1080像素，≥10通道显示，监护仪会根据环境光强度自动调节屏幕亮度。整机无风扇设计，标配内置高能锂离子电池，供电时间≥2小时。

3、配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

4、支持扩展镜像显示屏，支持升级扩展独立显示屏。

5、配备多功能转运模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸触摸屏，内置锂电池供电不小于7小时，无风扇设计。

6、支持3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。

7、支持≥3通道心电波形同步分析算法。支持双通道有创压IBP监测，适用于成人，小儿和新生儿，支持升级多达8通道有创压监测。

8、支持房颤心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析。

9、提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

10、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，并提供QTc和ΔQTc报警。

11、支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。

12、无创血压，适用于成人，小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：25～290mmHg（收缩压），10～250mmHg（舒张压），15～260mmHg（平均压）。

13、血氧监测提供灌注指数（PI）的监测，支持升级CQI心肺复苏质量指数显示。

14、配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7。

15、支持升级AG检测模块，支持监测8种气体包括CO2、O2、N2O，Des（地氟醚）、Iso（异氟醚）、Enf（安氟醚）、Sev（七氟醚）和Hal（氟烷）提供最低肺泡浓度MAC的监测，监测值支持和病人年龄关联。

16、提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

17、支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

18、支持升级EtCO2+顺磁氧集成监测模块，单槽位设计。

▲19、支持升级BISx4监测模块或者单机，提供≥4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。

20、支持升级提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

21、支持升级PiCCO监测模块，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况。

22、支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数。

▲23、支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

24、支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测。

25、支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。

▲26、配备FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。

27、支持升级呼吸机、输注泵，CRRT设备相连，实现床旁设备设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

28、大字体界面支持≥6个参数的设置和显示。

29、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

30、所有参数报警限提供一键自动设置。

31、能够设置护理组，一个护理组能够设置6～12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

32、标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

33、≥120小时趋势表和趋势图回顾。≥1000条事件回顾，事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。≥120小时ST片段回顾。

34、具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

35、具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

36、工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

37、支持升级具有专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

38、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

39、支持升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

40、支持升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系

41、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

42、支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机、输注泵、超声混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

43、支持升级麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估。

44、免费升级≥4台监护仪，使其能适配FloTrac监测功能模块。

45、漂浮导管价格≤3800/1900元，心排量及压力监测传感器价格≤2500/4000元。
二、配置要求

序号
名称
数量
单位
备注

1

主机

1
台
2

转运监护模块

1
台
3
三芯电源线

1
根
4
12PIN 3/5导除颤型分体式主电缆组件IEC/AHA 

1
根
5
5导分体式导联线组件AHA按扣式  

1
根
6
心电电极10片装

1
套
7
7针血氧主电缆

1
根
8
成人指夹式血氧探头

1
套
9
无创血压导气管

1
根
10
成人血压袖套
1
套

	1
	套
	300000

	2
	脑氧及组织氧
	一、技术参数要求

1、功能要求：通过贴放无创传感器测量患者脑/其他组织区域的氧饱和度（rSO2），给临床提供必要的术中组织氧平衡信息作为参考。                                             

2、工作原理：探头使用LED光源、光探测器，结合比尔-郎伯定律进行氧饱和度计算。

3、包含部件：需包含主机、电源适配器、信号放大器、连接线、传感器成部件。 

▲4、监测部位：≥15个，包含脑部、前额、耳侧、三角肌、前臂、手掌、手指、腹部、胁部、肝区、肾区、大腿、小腿、足背、足趾、臀部                                           

5、传感器类型：需具备至少大、中、小三个可选型号，有针对新生儿/婴儿/早产儿的无粘性传感器，具备复用型传感器。                                                    

▲6、传感器特点：单个传感器包含2光源 2探测器，有传感器锁扣防止滑脱。

7、准确性：提供数值范围 50%～100%的精确度，标准差≤3%（越小准确性越高）

▲8、光源波长：4波长,每个波长发光周期5毫秒，700～900nm 。        

9、屏幕和操作：彩色液晶屏，支持按键操作。                              

▲10、仪器通道数：≥4通道，最多支持6通道 。                    

11、报警功能：支持数值过高/低时发出警报。测量的报警的限制值，并且可以更改报警数值、报警音量调节、进行报警静音，低于报警值，会进行声光报警提示。                          

12、事件标记：支持事件标记功能。                                      

13、历史回顾：监测过程能够随时回顾之前时间点数值。                     

14、自动停止：如果信号不足，可自动暂停，中断监测。                     

15、故障提示：传感器脱落、设备故障、信号强度弱时可分别进行提示。       

16、数据导出：可支持有线或无线数据导出功能。                           

17、数据刷新频率：数据刷新频率最快≤2秒。                              

18、配套软件：提供能够安装在医院现有windows系统的数据读取软件。    

19、数据存储：支持数据存储功能，≥800小时 。                     

20、数据格式：支持.PDF格式、CSV表格数据、以及可用于回顾监测过程的格式           

21、设备连接：支持连接连接外部设备。                                  

★22、使用便利性：主机+配件不超过2kg,方便转运和节省收纳空间；屏幕≤10英寸，不影响其他监护使用。   

23、语言：支持多语言选择。                                            

24、线缆长度：＞4.5米，配置延长线。                                          

25、传感器尺寸：传感器探测点≥间距最大距离6cm，保证足够的测量范围。    

26、电池续航：配备可充电锂电池，电池续航≥6小时。      

▲27、图形显示：趋势图、动脉波形图。

28、该设备专机专用耗材不超过3700元/人份。
二、配置要求

序号
名称
数量
单位
备注

1

主机（监护仪）
1
台
标配
2

电源适配器
1
套
标配
3
前置放大器(连接线)
1
套
标配(连接线4条）
4
使用说明书
1
本
5
合格证
1
张
6
简易操作指南
1
套
7
保修卡
1
张
8
安装验收回执单
1
张
9
产品检验报告单
1
张
10
移动推车
1
套
11
传感器
4
个

	1
	套
	320000

	3
	经动脉心排量
	一、技术参数要求

1、★测量原理：不采用阻抗法、谐振频率法、电子心力法，非手持测量方式逐搏记录两小时以上的实测血流数据参数。

2、可对心排量、心指数、每搏量、每搏指数、每搏变异度、外周阻力、阻力指数，血流峰值速度变异度等参数无创连续监测

3、数据回访过程可单选、组选血流频谱包络功能。

4、▲直接测量血流最大、最小及平均流速。

5、开机勿需校准，不输入病人任何信息的前提下立即可以测量血流的流速，每搏距离等相关参数。

6、可测量非搏动血流的流速。

7、▲可对四肢浅表外周动脉进行血流阻力指数RI评估。

8、可测量最大血流速度变化速率

9、系统可利用患者身高和体重数据计算体表面积、左心室流出道直径和右心室流出道直径。

10、用户可手动输入患者的左心室流出道直径和右心室流出道直径。

11、基线变异度工具：可对所有参数同时设定各自基线值，并根据血流搏动实时显示基线变异度。

12、血流信号增益值可调，档位＞3档。

13、系统可显示所有参数的测量趋势图和比较趋势图。

14、所有参数的“趋势图”可显示任意两个时间点间参数的差值及变化百分比。

15、可根据需求按选定的时段和时间分辨率导出数据表格。

16、主机显示为≥12寸的TFT 彩色平面液晶显示屏，分辨率≥800×600像素。

17、触屏操作，系统配置2个以上标准USB 接口，≥100GB 的储存空间。

18、系统配有内置电池，工作时间≥3小时。

二、配置要求

序号
名称
数量
单位
备注

1

产品名称：心输出量测量仪
1
套
包括：
心输出量测量仪主机
1
台
超声探头（2.2MHz，CW～2.2）
1
支
超声探头（4MHz，CW～4）
2
支
电源线
1
根
可充电锂离子电池组（主机包含）
1
块
电位均衡导线
1
根
金属固定支架
1
组
TF卡
1
张
操作说明书
1
本
合格证
1
份

	1
	套
	390000

	4
	血栓弹力图仪
	一、技术参数要求

1、检测原理：基于悬垂丝的电磁感应法检测。

2、检测项目：活化凝血（普通杯），凝血激活（快速杯），肝素（肝素对比实验），功能性纤维蛋白原，血小板-AA 及 ADP 试剂（血小板功能抑制率），血小板-AA试剂，血小板-ADP试剂。

3、具有药监局注册的高低全套质控品，并且支持第三方质控。

4、通道数：4个，独立运行。

★5、仪器通道差：≤8%（R、Angle、MA），≤12%（K）。

★6、仪器重复性：≤8%（R、Angle、MA），≤12%（K）。

7、样本情况：全血，反应样本量为340～360微升。

8、检测速度：最快检测速度达到8test/h。

▲9、原始管上机检测。

▲10、配套单人份试剂卡，即开即用。

▲11、自动化机械臂完成试剂添加，样本试剂混匀功能。

▲12、实验过程中不需要手动上杯下杯，机器自动装载卸载试剂杯。

13、独立检测通道，无液路系统，有效杜绝样本交叉污染。

14、可与 LIS 系统实现数据和图像传输，支持单通双通模式。

15、数据储存：≥9000个结果

16、系统显示：设备正面提供≥10.1英寸的触控显示屏，可以在屏幕上实现对机器的操作和控制，结果的报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议。

17、打印功能：支持热敏打印机，中文打印报告

18、数据连接：系统具备网口和USB接口，支持LIS系统连接功能

19、操作系统：仪器自带操作系统

20、工作环境：温度10℃～30℃，相对湿度15%～95%

二、配置要求

序号
名称
规格/型号
数量
单位
备注

1

主机
1
台
2
电源线
3*0.7

5mm2

1
条
3
网线
RJ45

1
根
4
延长线
USB2.0

1
根
5
二维扫码模块
MJ～2090

1
个
6
TIP支架
1
个
7
TIP废弃盒
1
个
8
TIP废弃盒分料架
1
个
9
玻璃管保险丝
1
个
10
吸塑杯
1
个
11
UPS电源
1
个
12
打印机
1
台
13
主机
1
台
14
电源线
C2K
1
条
15
网线
HP1108

1
根

	1
	套
	200000

	5
	小型压力蒸汽灭菌器
	技术参数要求
1
技术要求
1.1
主体
1.1.1
容积：
≥45L
1.1.3
▲设计压力：
-0.1/0.3MPa
1.1.4
设计温度：
144℃
1.1.5
使用寿命：
8年/16000次循环
1.1.6
主体保温：
粘胶纤维保温层
1.1.7
★腔壁加热
覆膜式加热膜
1.1.8
▲测试接口：
标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口
1.2
密封门
1.2.1
门数量：
单门
1.2.2
门板
拉伸门板，材料厚度≥2mm；
1.2.3
材质：
06Cr19Ni10(SUS304)；
1.2.4
安全联锁：
压力安全联锁
1.2.5
▲门密封方式
自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；
1.3
管路系统
1.3.2
泵：
注水泵：1个具有自吸功能的电磁泵，

循环泵：1个增压泵；
1.3.3
▲压力传感器：
独立安装压力传感器（非电路板安装式）
1.3.4
蒸汽产生方式：
内置蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源；
1.3.5
安全阀
内置后藏式安全阀；
1.4
控制系统
1.4.1
操作方式
感应式操作
1.4.2
▲控制方式
采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；

高度集成化的PLC，采用高速处理器芯片，可实现高速运算处理；

水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示；
1.4.3
▲界面显示：
液晶显示屏：320×240点阵 ≥5.0英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换；
1.4.5
周期计数器
六位数字显示，显示设备运行的周期次数；
1.4.6
▲记录方式：
标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；
1.4.7
记录内容：
程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等；
1.4.8
权限管理：
多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理；
1.4.9
自校准功能
拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；
1.4.10
安全保护
超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；
1.5
程序系统
1.5.1
程序名称：
134通用、121通用、B134快速、N134快速、朊病毒、自定义、液体程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序
1.5.2
134通用
灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃

灭菌时间：6min，可设范围：0～99min

干燥时间：15min，可设范围：0～99min

脉动次数：3次，可设范围：0～6次

脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa

脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa

134通用程序主要适用于：有包装及无包装的耐高温物品的灭菌；
1.5.3
121通用
灭菌温度：121℃，设定范围：105℃～138℃

灭菌时间：20min，可设范围：0～99min

干燥时间：15min，可设范围：0～99min

脉动次数：3次，可设范围：0～6次

脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa

脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa

121通用程序主要适用于：有包装机及无包装的耐温较低的物品的灭菌；
1.5.4
B134快速
灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃

灭菌时间：4min，可设范围：0～99min

干燥时间：1min，可设范围：0～99min

脉动次数：2次，可设范围：0～6次

脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa

脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa

B134快速程序主要适用于：有包装及无包装的耐高温物品的灭菌，应急情况下使用；
1.5.5
N134快速
灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃

灭菌时间：4min，可设范围：0～99min

干燥时间：1min，可设范围：0～99min

N134快速程序主要适用于：无包装的耐高温实心物品的灭菌，应急情况下使用；
1.5.6
朊病毒
灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃

灭菌时间：18min，可设范围：0～99min

干燥时间：15min，可设范围：0～99min

脉动次数：3次，可设范围：0～6次

脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa

脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa

朊病毒程序主要适用于：有包装及无包装的耐高温物品的灭菌；
1.5.7
自定义
灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃

灭菌时间：6min，可设范围：0～99min

干燥时间：15min，可设范围：0～99min

脉动次数：3次，可设范围：0～6次

脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa

脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa

用户可根据需求自行定义各参数；
1.5.8
液体程序
灭菌温度：121℃，设定范围：105℃～138℃

灭菌时间：30min，可设范围：0～99min

冷却温度：80℃，可设范围：60～95℃

液体程序主要适用于：敞口非密闭液体的灭菌；
1.5.9
BD&Helix
检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果；
1.5.10
真空测试
真空测试程序：检测设备是否泄漏；
1.5.11
预热程序
预热程序：对设备进行充分预热；
1.5.12
干燥程序
干燥程序：可对物品进行单独的干燥流程；
配置要求

序号
名称
数量
单位
备注

1

主机
1
台
2
电源线
1
条
3×0.7

5mm2
3
网线
1
根
4
延长线
1
根
5
二维扫码模块
1
个
6
TIP支架
1
个
7
TIP废弃盒
1
个
8
TIP废弃盒分料架
1
个
9
玻璃管保险丝
1
个
10
吸塑杯
1
个
11
UPS电源
1
个
12
打印机
1
台
13
主机
1
台
14
电源线
1
条
15
网线
1
根

	1
	台
	35000

	★商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，主机整机保修期 3 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为3年，以上保修期均自交货验收合格之日起计算。

3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

4.保修要求：

（1）保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后 2 小时内响应， 24 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过48小时修复；重大故障处理时限不超过 72 小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的72小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有质保年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照本合同第六条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。

（2）若产品自带软件的，则须终身提供软件升级服务(中标供应商不再额外收取任何费用)。

（3）中标供应商如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标供应商负责。

5.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。

（3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

6.售后服务其他要求按合同条款执行。

	（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起30个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。2.交付地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。

	（三）付款条件（进度和方式）
	项目验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票且专项资金拨付到位后支付合同价款的100%(无息)。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。

	（五）保险
	本项目执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。

	（六）验收标准
	1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。

3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。

4.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。

	（七）网络连接
	网络连接费用由中标人承担。（如适用）

1.医疗设备，要求设备厂商提供数据接口协议、数据格式、PC连接线/生产规格、提供调试支持（电话/email)、开发说明书、操作说明书等。如果有中央控制系统，因为其数据输出口已被设备占用，要求由该类设备提供额外的连接采购人信息系统的软件及硬件数据接口。
2.检验：检验设备厂商提供，并支持与采购人LIS系统相连的联机软、硬件。

3.病理：病理设备厂商提供SDK软件开发包、其说明书及技术调试支持。对于自己有报告系统的，要求自行解决与采购人信息系统连接的软硬件问题。

4.放射：CT、MRI、SPECT、PET-CT、DR、CR、DSA、数字胃肠等设备，需要设备厂商支持并开放DICOM 3.0 协议。有WorkList 、MPPS、DICOM Print、DicomStore、DicomSend 功能模块，支持DicomSR，开放IP地址修改。并提供调试技术支持（电话/email)。

5.超声：支持并开放DICOM3.0协议、有WorkList功能模块、有DICOM SCP/SCU 功能模块，支持DICOMSR。至少支持一种标准视频输出（VIDEO、S-VIDEO、RGB）。并提供调试技术支持（电话/email)。

	（八）医疗器械管理相应有效证明材料
	投标人所投产品如属第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械注册证”（投标人于投标文件中必须提供相应有效的医疗器械注册证复印件，加盖投标人电子签章）。

	（九）进口产品说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的投标文件作无效处理。

	核心产品：本分标核心产品为第3项“ 经动脉心排量”。

	注: 1、该分标最高限价金额为人民币：壹佰贰拾肆万伍仟元整（￥1245000.00），投标报价超出采购预算作无效投标处理（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。

2、带“▲”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。

3、带“★”号的条款作为实质性要求，不满足将作无效投标处理。


分标4

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	1
	PACU吊桥
	一、技术参数要求

吊桥共性要求

▲1、吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥250Mpa。

2、表面采用环保抑菌粉末，可抑制大肠杆菌和鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率＞99.9%。

▲3、箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，铝合金模块尺寸长150mm～200mm，宽80mm～120mm，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上（不可安装在整体式钣金上）。

4、托盘采用全铝合金一体压铸成型，托盘两侧有封闭式铝合金边轨，无开口。

▲5、双关节输注一体架支臂工作承重≥40KG，安全承重通过4倍工作承重测试。

6、抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验，外包装与产品完好无损，避免运输途中磕碰损伤。

7、所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。

▲8、吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°； 

9、气体终端插拔次数≥80000次，终端可承受≥500N的轴向拉伸力。

10、安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。

11、电源采用双排五插插座，插座斜45°置与箱体之上，便于插拔使用。

12、采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。

▲13、吊塔医用管道在通气状态下承受45KG重物时，流速下降不超过5%。

14、吊塔防尘等级达到IP3X或以上；吊塔外壳防火等级要求达到UL94～V0。

15、吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照IS09227:2022标准，外观评价参照
IS010289～1999,外观评级为10。

▲16、吊塔通过250N的动态冲击力测试，带电部位不可触及且设备完好。

17、吊桥具备气动刹车系统，通过箱体手柄可控制刹车。

▲18、吊桥单个（工作区）滑车工作承重≥320KG，通过最大工作承重的4倍负载≥1280 kg测试。

★19、该项目为交钥匙工程，含电气工程。

二、配置要求

1、横梁长度：2000～3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制）。

2、干区配置：

2.1、仪器托盘2层，下层为可折叠托盘；

2.2、德标气体终端3个：氧气1个、空气1个、负压吸引1个；

2.3、220V/10A国标电源插座6个，

2.4、六类RJ45网络接口2个，

2.5、等电位端子2个，网篮1个，

2.6、线缆收纳挂钩1个，线缆收纳盒1个。

3、湿区配置：仪器托盘2层，其中一层带抽屉；

3.1、德标气体终端3个：氧气1个、空气1个、负压吸引1个；

3.2、220V/10A国标电源插座6个，

3.3、等电位端子2个，

3.4、双关节输注泵组合架1个；

3.5、线缆收纳挂钩1个，线缆收纳盒1个。
	12
	套
	90000

	2
	微量泵（靶控输注）
	一、技术参数要求

★1、注射精度≤±1.8%。

2、速度范围：0.1～2000ml/h，最小步进0.01ml/h。

3、预置输液总量范围：0.1～9999.99ml。

4、快进流速范围：0.1～2000ml/h，最小步进0.01ml/h。

5、体重设置范围：0.1～500kg。

6、适用注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。

★7、不小于11种注射模式：TCI模式、TIVA模式、速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、首剂量模式、序列模式、微量模式、梯度模式、和剂量时间模式。

8、TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，舒芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型。

9、TCI模式具有血浆靶控、效应室靶控两种靶控方式。

10、TCI模式可预测病人苏醒时间，生成Ce、Cp曲线，帮助医生把握停药时机。

▲11、≥3.5英寸彩色显示屏，电容（非电阻）触摸屏技术。

▲12、可选环境光自动调节功能，屏幕亮度可根据环境光的强弱进行自动调节。

13、全中文软件操作界面。

14、锁屏功能：支持自动或手动锁屏功能。

15、支持药物库功能，可储存≥5000种药物信息。

16、信息储存：可存储≥3000条日志记录。

▲17、支持定制治疗方案，将常用的输注参数保存下来，输注时一键选择所需方案，自动加载参数，提高工作效率。

▲18、模块式设计，无需工具或附件可实现多泵叠加使用，便于转运。

19、具有快进功能，排气功能。

20、具有夜间模式，可自动降低音量和亮度。

21、具有动态压力检测（DPS）和压力自动释放( Anti～Bolus)功能。

▲22、电池工作时间≥10小时@5ml/h，（选配）电池工作时间≥15小时@5ml/h。

23、整机重量≤1.55kg（含电池）。

24、防异物及进液等级≥IP33。

25、可升级无线模块，实现无线联网监测。

二、配置要求

1、微量泵主机

2、夹持架组件

3、电源线
	4
	套
	15000

	3
	转运呼吸机
	一、技术参数要求

1.1适用于为成人、小儿和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持；

▲1.2电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min；

▲1.3可支持双管路通气，保证通气更精准。

1.4具有≥7英寸TFT电容触摸屏，并可切换白天或夜晚显示模式；

1.5呼吸机整机重量≤5.5kg；

1.6内置1块锂电池，工作时长≥300分钟，可选双电池，工作时长≥600分钟；

▲1.7具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间；

▲1.8内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； 

二、通气模式和功能

2.1标配通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV、双水平气道正压通气（DuoVent）、心肺复苏模式（CPRV）；

▲2.2可选配高级模式：压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、自适应通气模式（如ASV/AMV）、成比例通气模式（如PAV/PPS）、气道压力释放通气（APRV）以及容量支持通气（VS）模式；

2.3 标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、双水平气道正压通气（DuoVent）、PSV-S/T或NIV-ST； 

2.4可选配高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2～80L/min）和氧浓度，支持高流量氧疗鼻氧管；

2.3具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致；

2.4具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适；

2.5具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数；

2.6可选配低流速P-V工具，帮助择定最佳PEEP值；

2.7具有脱机辅助监测功能，可选脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程；

2.8可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波，可实时监测ROX指数及趋势回顾，可选配OSI、 RSS、 SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果；

2.9可选配肺泡通气量计算工具；

2.10可选配能量代谢计算工具；

三、设置参数

3.1潮气量：20ml～4000ml；

3.2呼吸频率：1～100次/min；

3.3吸气时间：0.10 s～12.0 s；

3.4呼末正压：0～50cmH2O；

3.5压力支持：0～90cmH2O；

3.6 吸气压力：1～90cmH2O；

3.7 呼气触发灵敏度：Auto，1～85%；

3.8 分钟通气量：25～350%；

3.9触发灵敏度：流速触发：OFF 0.5/min～20L/min压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O；

▲3.10氧浓度：21～100%；

四、监测参数

4.1压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压、驱动压、机械能等监测；

4.2具有驱动压监测功能，范围：0～120cmH2O；

4.3具有机械能监测功能，范围：0～100J/min；

4.4每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测；

4.5潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测；

4.6呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测；

4.7波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间；

五、其他功能

5.1具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、趋势表、事件日志、环图等；

5.2呼吸机提供锁屏以及截图功能，可导出保存U盘；

5.3能够和模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理；

配置要求

序号
名称
数量
1

主机
1
2
呼气阀快拆组件
1
3
吸气阀快拆组件
1
4
主机防尘棉
2
5
过滤棉
1
6
涡轮风扇防尘棉
1
7
模拟测试肺
1
8
电源线
1
9
细菌过滤器、呼吸管路
各2套
10
信号连接线
1
11
一次性压差流量传感器
5
12
台车
1
13
氧气瓶
2

	1
	台
	90000

	4
	高档有创呼吸机
	一、技术参数要求

1.适用于对成人、小儿以及婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中/英文操作界面。

2.气动电控呼吸机，具备实时气源压力电子显示，具有备用电动涡轮模块，可在断气断电状态下继续工作。

▲3.内置后备可充电电池，单电池≥140分钟，可选配双电池≥280分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

4.设备自带≥18英寸全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920×1080，采用屏机分离技术，并且屏幕可上下旋转45°，左右旋转270°。

5.通气模式：

5.1标配有创通气模式：具有压力/容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压通气模式/压力支持通气模式）、双水平气道正压通气（DuoVent）、压力释放通气(APRV)、自适应通气模式（如ASV/AMV）、容量支持（VS）等通气模式。

5.2标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、APRV、DuoVent、PSV-S/T。

▲5.3成比例通气模式（如PAV/PPS）、心肺复苏模式（CPRV）；

5.4可选配新生儿专用无创模式如NCPAP、NIPPV、SNIPPV等。

5.5标配高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2～80L/min）和氧浓度。具有ROX指数视图功能，可监测治疗时间，同时动态关注氧疗效果。

5.6支持高流量氧疗鼻氧管；

5.7潮气量：20ml～4000ml； 

6.可选配雾化氧浓度调节功能，可在雾化过程中给予患者充足氧疗，治疗更安全。

7.设置参数：

7.1呼吸频率：1～100/min； 

7.2吸/呼比：4:1～1:10；

7.3吸气压力：1～100 cmH2O；

7.4压力支持：0～100cmH2O；

▲7.5吸气流速： 5～180L/min；

7.6吸气时间：0.1～10s；

7.7压力上升时间：0～2s；

7.8叹息压力：off，1～40 cmH2O；

7.9吸气暂停：off，5～60%；

7.10SIMV频率：1～60/min；

8.监测参数：

8.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；

8.2分钟通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测；

8.3肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数的监测；

8.4具有RSBI、呼吸功、牵张指数、肺过度膨胀系数、VTE/IBW等监测；

8.5具有SpO2监测功能、提供SPO2和PR监测值，同时提供ROX指数、OSI指数、RSS评分、S/F评分监测功能；

9.具有动态肺视图界面，以图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。

10.具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度自动调节至最佳值，提高人机同步。

11.具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。

12.具有低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

13.具有肺复张工具，以控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张治疗。

14.标配双通道辅助压功能，可同时监测食道压、胃内压变化，检测范围-150 cmH2O～150 cmH2O。

15.配气囊压力管理技术，实时监测气囊压力并自动调节。

16.肺泡通气量计算，功能残气量计算工具和能量代谢计算工具。

17.具有海拔高度补偿、漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

18.可配主流/旁流CO2监测，提供衍生监测值，提供相关监测波形及环图。

19.标配顺磁氧监测。

20.吸气、呼气阀组件一体化设计，均可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

▲21.具有HDMI接口，无需转接，输出和主显示器显示内容相同的 HDMI 视频信号，方便医护人员在大屏上观看，或者提供给教学人员做演示教学。

22.能够和模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。

▲23.信息储存功能：自身可储存≥6000个事件，160 个小时趋势图/表数据存储。

▲24.呼吸机自带屏幕录制功能。

25.具备人机交互、屏机分离设计特点:屏幕可拆卸,屏机可分离,减少呼吸机占地面积,增加病床边的空间利用度；

26.针对多重耐药菌患者、具有呼吸道传播疾病并需要单间或负压病房隔离时,可将屏幕放置在单间外,确保医护人员远距离监测呼吸治疗情况和控制呼吸机参数设置；

27. 气管理技术:根据气囊目标压力,实时监测气囊压力并自动调节气囊压力大小,降低因气充气不足或压力过大导致的呼吸机相关性肺炎和气道压力性损伤发生率；

28.PPS通气模式:呼吸机按照患者吸气努力的大小成比例的提供压力支持。

二、配置要求

序号
名  称
数 量
1
主机
1
2
呼气阀快拆组件
1
3
吸气阀快拆组件
1
4
主机防尘棉
2
5
过滤棉
1
6
涡轮风扇防尘棉
1
7
模拟测试肺
1
8
电源线
1
9
细菌过滤器
2
10
信号连接线
1
11
呼麻管路支撑臂
1
12
呼吸管路
2
13
主流呼末二氧化碳模块
本项目只配置1个主流呼末二氧化碳模块

	4
	台
	280000

	5
	亚低温治疗仪
	一、技术参数要求

★1.制冷加热工作原理：半导体制冷技术。

2.具有降温和升温双重功能。

3.输出控制方式：2进2出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。

4.支持体腔、体表温度测量

5.体温测量范围：0.1℃～49.9℃，分辨率为0.1℃

▲6.体温测量精度：±0.2℃

7.水温测量范围：0.1℃～49.9℃，分辨率为0.1℃

▲8.水温测量精度：±0.1℃

9.水温控制范围：4℃～40.8℃

▲10.水温控制精度：±0.3℃

11.支持水温实时动态显示。

12.有预冷/预热内置双层隔离水箱, 容量≥6L。

▲13.空载升温速率：≥6℃/min

14.空载降温速率：≥1.7℃/min

▲15.将水温从20℃加热至37℃，加热时间≤3min。

16.关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。

17.水毯材质：TPU聚氨酯材质，蜂窝状设计，降温快且均匀。

18.水毯表面均匀性≤1℃。

▲19.固化程序：内置10个常用固化程序, 支持自定义，方便紧急时使用。

20.趋势图：具有体温，水温两条曲线实时显示，参数信息一目了然。

21.≥200小时温度趋势存储与回顾。

22.≥200条报警事件回顾。

▲23.≥4.0英寸LCD液晶显示屏，全中文菜单操作，清晰直观。

24.支持掉电存储功能。

25.支持掉探头脱落报警。

26.具有四重温度保护功能（2路软件保护，2路硬件保护）。

▲27.要求内置收纳仓（不是外挂储物篮），不占空间，方便毯帽的收纳管理。

28.工作噪声≤55dB（A)

二、配置要求

序号
 名  称
数 量
1
主机
1
2
体腔温度探头
3
3
水毯输水管
2
4
抽水管
1
5
躺面式水毯（成人）
3
6
头部式水毯 
3
7
国标电源线
1

	4
	套
	24500

	6
	可视喉镜
	一、技术参数要求

1、整机参数

★1.1摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm，景深5～80mm，视场角：≥60°±15%；

▲1.2显示屏：≥3.0英寸 电容触摸屏；

1.3显示器前后转动角度：0°～130°，显示器左右转动角度：0°～270°；

▲1.4 摄像头内置的LED光源，光照度：≥500LUX ，h=30mm(光源距离照度计探头30mm的距离，照度≥500LUX)；

▲1.5 图片文件保存格式：JPG, 分辨率≥640×480；视频文件保存格式：MP4，分辨率≥640×480；

1.6内置锂电池，工作时间≥3小时，充满电时间≤3小时；

▲1.7 软件功能：拍照、录像、图片及视频回放、Type C接口数据导出，时间设置、语言设置、屏幕亮度设置、待机设置、格式化等功能。

2、一次性使用喉镜片

2.1防雾性能：当温度在20℃～40℃范围变化时，不得产生影响观察的雾层；

2.2 配备成人款一次性喉镜片，经过环氧乙烷灭菌。

3、工作环境

3.1、温度：-5℃～±50℃；

3.2、湿度：10%～-85%（非冷凝）。

4、存储

4.1、标配≥8G SD卡：可存储3万张分辨率为≥640×480，格式为jpg的图片或可存储最长4小时分辨率为≥640×480，格式为mp4的视频；

4.2、可选配≥32G SD卡：可存储12万张分辨率为≥640×480，格式为jpg的图片或可存储最长16小时分辨率为≥640×480，格式为mp4的视频。

配置要求

序号

名称

数量

1

≥8G TF存储卡

1

2

Type-C数据线

1

3

喉镜适配器

1

4

适配器插头（国标）

1

5

视频喉镜外箱

1

6

视频喉镜内箱

1

7

视频喉镜精品盒

1

8

视频喉镜珍珠棉

1


	3
	套
	15000

	7
	移动式无影灯
	一、技术参数要求

1.采用医用级LED冷光源，灯珠数量≥35个。

2.表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。

3.采用触摸屏控制面板，位于灯盘转轴处。

4.辐照度Ee和照度Ec的比值应不超过3.4±10% mW/（m2·lux）。

5.照度达到中心照度的50%区域的光斑分布直径为光斑直径的50%以上，即d50/d10≥50%。

6.手柄可单独拆卸进行134°以下的高温消毒，旋转手柄可调节照度大小。

▲7.具有自定义临床模式，科室可根据临床使用习惯自定义保存3个不同照明参数，一键切换。

▲8.光源具有良好的持久性，长时间照明，色温及显色指数变化波动不超过20%。

▲9.可配置自动模式，开启后上下移动灯盘25cm范围内，照度保持不变。

▲10.采用调节电流电压大小提供照明，无频闪，不会出现水波纹。
11.电子调节光斑直径，光斑直径：180mm～300mm，可10档调节。

12.照明深度：≥1250mm,便于临床操作深腔手术时能提供足够深的光照度。

▲13.显色指数Ra≥98，R9≥97。

14.照度：40000～160000lux。普通照明模式与明亮照明模式下照度均10档可调节。环境灯模式下照度≤8500lux。

15.电池续航时间≥4h，遇到突发断电情况下可维持手术正常进行。

16.灯臂移动轻巧、定位稳定，直杆最高点高度≥1850mm。弯管组件旋转角度≥360°，灯盘旋转角度≥180°

17.直杆上配有手握把手和电源线收纳装置，二者不可共用。

18.电池欠压、供电、充电、低电量等均有对应颜色指示灯，便于临床使用。

▲19.灯珠寿命≥70000h。
二、配置要求

 名  称
数 量
备 注
子灯灯头组件
1套
含上弯管、下弯管、控制面板及子灯灯盘
弹簧臂
1套
手柄组件
1套
电池组件
1套
底座推车组件
1套
软件

1套


	1
	台
	60000

	8
	胆道子镜直视系统
	一、技术参数要求

1. 主机光源一体化设计，内置LED冷光源；

2. 可适配11Fr、9Fr 4种规格的胰胆成像导管及14F、8F胆道成像导管；

▲3. 具备图像放大功能，调节档位数3种；

4. 具备图像冻结功功能；

5. 具备自动白平衡调节功能；

6. 具备图像参数设置功能，包括锐度、测光模式、降噪强度、图像对比度、图像亮度色调、色彩饱和度及Gamma 值；

7.具备自动曝光调整功能；

9. 具有良好的色彩还原性，无明显色差；

▲10. 支持≥5级调光；

11. 支持DVI，SDI两种视频信号输出接口；

12. 操作便捷，不受手术场地限制，主机重量＜5.5kg；

▲13. 具备两种成像模式，白光模式和特殊光成像模式；

14. 支持实时录像录制存储功能和截图存储功能；

15．具备USB 3.0接口，可外接USB存储器，快速存储图像及视频；

16. 提供双路LED照明；

二、医用显示器技术参数要求

1．全高清医用显示器，分辨率≥：1920×1080；

▲2．显示器尺寸≥15.6英寸；

▲3. 最大亮度≥1000cd/m²；

4．对比度≧1000：1 ；

▲5. 响应时间≦5ms ；

6．具备可调参数丰富操作便捷：显示器可通过菜单按键，进行专业参数调整，以使显示器处于最佳显示效果，也可使用按键的快捷功能，对常用参数进行快速调整；

7．前面板防水等级≥IP65；

8．支持电容触控；

9．具备支持亮度、对比度、背光、色温、伽玛等色彩调节；

10．视频输入信号：HDMI、DP、VGA接口

三、配置要求

主机1台    

显示器1套   

专机专用耗材≤5800元/人份
	1
	套
	49800

	★商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第1项标、3项标、7项标产品，主机整机保修期 5 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为半年，第2项标、4项标、5项标、6项标、8项标产品，主机整机保修期 5 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为5年，以上保修期均自交货验收合格之日起计算。

3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

4.保修要求：

（1）保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后 2 小时内响应， 24 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过48小时修复；重大故障处理时限不超过 72 小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的72小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有质保年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照本合同第六条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。

（2）若产品自带软件的，则须终身提供软件升级服务(中标供应商不再额外收取任何费用)。

（3）中标供应商如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标供应商负责。

5.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。

（3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

6.售后服务其他要求按合同条款执行。

	（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起30个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。2.交付地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。

	（三）付款条件（进度和方式）
	项目验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票且专项资金拨付到位后支付合同价款的100%(无息)。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。

	（五）保险
	本项目执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。

	（六）验收标准
	1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。

3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。

4.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。

	（七）网络连接
	网络连接费用由中标人承担。（如适用）

1.医疗设备，要求设备厂商提供数据接口协议、数据格式、PC连接线/生产规格、提供调试支持（电话/email)、开发说明书、操作说明书等。如果有中央控制系统，因为其数据输出口已被设备占用，要求由该类设备提供额外的连接采购人信息系统的软件及硬件数据接口。
2.检验：检验设备厂商提供，并支持与采购人LIS系统相连的联机软、硬件。

3.病理：病理设备厂商提供SDK软件开发包、其说明书及技术调试支持。对于自己有报告系统的，要求自行解决与采购人信息系统连接的软硬件问题。

4.放射：CT、MRI、SPECT、PET-CT、DR、CR、DSA、数字胃肠等设备，需要设备厂商支持并开放DICOM 3.0 协议。有WorkList 、MPPS、DICOM Print、DicomStore、DicomSend 功能模块，支持DicomSR，开放IP地址修改。并提供调试技术支持（电话/email)。

5.超声：支持并开放DICOM3.0协议、有WorkList功能模块、有DICOM SCP/SCU 功能模块，支持DICOMSR。至少支持一种标准视频输出（VIDEO、S-VIDEO、RGB）。并提供调试技术支持（电话/email)。

	（八）医疗器械管理相应有效证明材料
	投标人所投产品如属第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械注册证”（投标人于投标文件中必须提供相应有效的医疗器械注册证复印件，加盖投标人电子签章）。

	（九）进口产品说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的投标文件作无效处理。

	核心产品：本分标核心产品为第4项“ 高档有创呼吸机”。

	注: 1、该分标最高限价金额为人民币：贰佰陆拾万零贰仟捌佰元整（￥2602800.00），投标报价超出采购预算作无效投标处理（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。

2、带“▲”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。

3、带“★”号的条款作为实质性要求，不满足将作无效投标处理。


分标5

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	1
	TCD经颅多普勒超声
	一、技术参数要求

1、主要技术规格及系统参数

1.1、频谱分辨率：64点、128点、256点、512点、1024点、2048点；

1.2、取样容积：1～20 mm连续可调；

1.3、探测深度范围:最小工作距离≤5mm，最大工作距离≥150mm；

1.4流速测量范围：1.6MHz探头在50mm深度时最大流速测量可达到760cm/s；

▲1.5、增益范围：1～60dB可调；

1.6、滤波频率：支持0、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、400Hz、500Hz、600Hz、800Hz共9个档位；

1.7、主机内置≧15.2英寸触摸屏显示器；

▲1.8、电池：主机内置大容量电池≧4小时，方便床旁检查。 

2 、软件功能

2.1 、检测参数：Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D、HR、a、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）；

2.2、支持测量方式：两点测量、三点测量、H测量、直线测量、DFI测量、钉子波测量；

2.3、同时工作通道数：支持单通道、双通道；

2.4、常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置，各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度；

2.5、双通12深：双通道每通道可同时显示≧6个深度图谱；各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度；

2.6、多深度动态M波功能：可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；

2.7、异常血流提醒功能：颜色提醒、闪烁提醒、语音播报提醒；

2.8、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示≧41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度等）；

▲2.9、具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路≧25条，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性；

2.10、教学培训：软件内置专家教学视频，内容涵盖常规检测及脑循环监测；

2.11、自动优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱；

2.12、颈脑血管手术脑循环监测模块

(1)术前评估脑动脉侧支循环/窃血及脑血流灌注/代偿情况

(2)术中术后实时预警低灌注、高灌注、栓子脱落

▲2.13、神经重症脑循环监测模块

（1）辅助识别振荡波、钉子波

（2）自动计算血流方向指数(DFI)、净剩血流速度(NFV)、自动计算尖小收缩峰峰值流速、收缩期持续时间

（3）自动计算TCD颅内压值(TICP)

（4）自动计算Lindegaard指数，辅助判定蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛发生及严重度

2.14、脑血流动力学监测模块

自动计算屏气指数(BHI)、血流速度增快百分率(PCi)、血流自动调节指数(ARI)

2.15、脑循环微栓子监测模块

（1）栓子和伪迹自动识别

（2）M-模监测微栓子高强度轨迹功能

（3）智能发泡结果分级

（4）智能语音识别发泡试验

（5）双向栓子计数

（6）栓子直方图统计单通道、双通道分别显示

▲2.16、配备无线遥控器：可远距离无线操控，不受线缆束缚，具有自定义按键功能；

2.17、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；

2.18、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、支持BMP、JPG、PNG、PDF等多种报告格式、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单；

2.19、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

2.20、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；

2.21、支持DICOM3.0网络接口，可连接医院网络，PACS系统；

3、探头配置

3.1、探头要求：PW 1.6M探头≧1个，CW/PW双模式4M探头1个，监护探头PW 2M探头≧2个

3.2、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；

二、配置要求

序号
部件名称
数量
备注
1
主机（含经颅软件）
1台
2
电线组件
1根
3
探头挂件组件
1个
4
探头挂件固定夹
1个
5
多普勒超声探头
1把
1.6M探头

6
多普勒超声探头
1把
4M探头

7
多普勒超声探头
1把
2M监护左

8
多普勒超声探头
1把
2M监护右

9
监护头架

1套
10
台车
1台
11
遥控器
1个
12

电池

1组
含于主机内

13
打印机
1台
14

无线键鼠套件
1套
15

主机旋转支架铝材组件

1套

	1
	套
	370000

	2
	经皮脑氧饱和度监测仪
	一、技术参数要求

1、产品适用范围：适用于对脑组织、肌肉组织的组织血氧参数的无创监测。

2、具备监测生理指标——局部组织血氧饱和度（TOI/ rSO2），可同时提供TOI的数据和趋势图。

▲3、具备监测局部组织血氧饱和度相对变化量百分比（ΔTOI/ΔrSO2），且可通过该指标旁的“上升”或“下降”箭头图标快速提示临床ΔTOI的增加或减少变化。

▲4、仪器具备监测生理指标——局部组织血红蛋白浓度指数（THI），可同时提供THI的数据和趋势图，该指标可从组织血容量角度反映局部组织的灌注情况。

▲5、具备监测局部组织血红蛋白浓度指数相对变化量百分比（ΔTHI），且可通过该指标旁的“上升”或“下降”箭头图标快速提示临床ΔTHI的增加或减少变化。

6、具备AUC功能：TOI/rSO2（低于阈值）和阈值之差与时间的积分，且可通过显示属性设置选择显示或不显示AUC。

7、具备TUT功能：TOI/rSO2低于阈值的累积时间，且可通过显示属性设置选择显示或不显示TUT。

8、具备AUT功能：TOI/rSO2低于阈值的累积时间与总监测时长的百分比，且可通过显示属性设置选择显示或不显示AUT。

▲9、TOI/rSO2测量显示范围0～96%，测量范围：30%～80%，误差≤±4%，且可提供TOI在30%～50%关于测量精度的检验报告（提供经过国家认可的第三方检测机构出具的测量精度的检验报告）。

10、THI测量范围及精度：0～3.0，误差≤±0.3，且可提供THI测量精度的检验报告（提供经过国家认可的第三方检测机构出具的测量精度的检验报告）。

11、仪器具备显示主机和测试主机，且两种主机均带显示屏，每个通道均可同时监测组织的生理指标——TOI/rSO2和THI。

12、仪器具有对TOI报警门限、各通道参数坐标轴、阈值（V～T）等参数值的设置功能。

13、测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行定义，事件按照应用场景分为5个类别，每个类别有≥50种可选项。

▲14、仪器屏幕具有窗口冻结功能：点击图标，图标高亮时，屏幕冻结，数据以及波形不再刷新，所有界面操作失效，但后台监测功能不暂停;再次点击图标，取消高亮，屏幕解冻。 

15、仪器具有短暂静音功能，可设置持续时间为1min或者2min。

16、数据更新周期（非采集周期）可选择:1秒或者2秒。

▲17、具备探头监测部位设置功能，可分为成人和新生儿/儿童模式，通过触摸“数字区”区域中的探头监测部位图标进行设置。可设置监测部位为额头、脸部、臂、侧腹、腹部、手部、腿等部位。

18、仪器具有单通道停止功能：当同时监测两通道时，需要停止一个通道，就可以通过点击对应通道的测量/停止键来停止当前的通道，如果要停止全部通道，点击快捷键“启动/停止键” 即可。

19、仪器具有中途增加或减少测量通道功能。

20、具备截图功能。

▲21、具备录制屏幕功能：点击该图标对当前界面的屏幕进行录制，15分钟自动停止录制视频或录制期间再次点击该图标也可以停止录制，系统自动保存文件。 

22、用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线，具有“波形静态回顾”、“波形动态回顾”以及“数据表格回顾”三种回顾数据的模式。

23、(H/R)波形切换:以波形区域中线为分界线，中线左侧为历史监测数据，右侧为实时监测数据;点击该图标时中线消失，历史监测数据隐藏，整个屏幕显示实时监测数据。 

24、探头适用于：成人、儿童、新生儿、早产儿。

25、仪器显示屏幕：电容触摸屏。

26、仪器语言设置：可供客户选择中文或者英文显示。

▲27、仪器同时包含数据接口USB×2；RS232串口×1；RJ～45网口×1；HDMI×1；VGA×1。

28、发光管平均辐射功率: 小于1mW。

29、探头发光峰值波长范围需满足：760±20nm、810±20nm、840±20nm，且说明书明确指出基于空间分辨算法（SRS），灵敏度高，性能稳定可靠。

30、仪器菜单区明确包括了截取屏幕，录制屏幕、Mark（事件标记）、VOT、（H/R）波形切换、冻结、帮助等菜单键。

31、仪器具备VOT参数，即具备描述血管阻断试验中组织血氧饱和度曲线变化特征的参数。

▲32、VOT配套的界面软件功能可提供局部组织血氧饱和度与时间对应的斜率，以及相应AUC面积计算的工具。 

33、VOT软件自动获取当前P1、P2、P3、P4、P5五个点对应的TOI数值；在VOT设置界面，会自动记录基线点；在VOT设置界面，计算结果至少≥3个参数。

▲34、可通过下降斜率1、下降斜率2、上升斜率和AUC来评价局部组织的微循环功能。

35、仪器显示屏≥15寸。

36、内存≥8GB，存储器≥100GB。

37、软件环境要求：系统软件：win10 Iot x64 ；支持软件：.NET Framework 4.6；安全软件： Windows Defender。

38、仪器操作应符合数据安全要求。当设备启动后，在软件初始化后出现仪器主界面，主界面跳出用户登录界面。需输入对应的用户名及密码（≥6位），点登录;如果用户名或密码不正确，用户无法登录界面。用户名及密码输入正确，点击登录后，即可进入监测主界面。 

39、界面显示符号明确包含：合并通道、拆分通道、病人信息、电池状态、消息通知、声音、屏幕亮暗度、信号质量。

40、产品符合YY0505标准电磁兼容的相关要求；符合GB/T 17626.2静电放电、GB/T 17626.4电快速瞬变脉冲群、浪涌GB/T 17626.5电磁抗扰度的相关要求。

二、配置要求

显示主机，1台；

测试主机（带电缆），1台；

探头连接电缆，2根；

组织血氧探头，2个；

锂电池，1块；

电源适配器，1个；

电源线，1根。
	1
	套
	382000

	3
	肝功能剪切波量化检测仪
	技术参数要求
序号
技术性能名称
参数性能要求
—
设备用途
1 
检测和评估肝纤维化程度
适合定量监测和评估各类慢性肝病导致的肝纤维化程度。利用瞬时弹性成像技术与剪切波安全无创的特点，每次检测显示量化的肝脏硬度值，以定量评估肝纤维化程度。广泛应用于慢性肝病纤维化程度的确认，肝病治疗效果的评估，治疗过程监控，肝硬化并发症的预测以及健康人群的肝纤维化筛查。
2 
检测和评估肝脏脂肪变程度
用于肝脏声衰减参数检测，辅助肝脏脂肪变程度诊断。
二
适用范围
包含病毒性肝炎，非酒精性脂肪肝、酒精性肝病、药物性肝损伤、胆汁淤积性肝病所导致引起的肝纤维化和肝硬化的准确诊断，抗病毒和抗纤维化疗效的动态评估，肝硬化并发症的预测。
三
产地要求
国内生产
五
技术要求
1 
一般要求
1.1 
原理
利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度；利用超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值
1.2 
专用系统电源输入
~220V,50Hz
1.3 
设备形式
便携式
1.4 
探头剪切波触动方式
脚踏开关触发探头剪切波发射
2 
主机
2.1 
控制平台
高速处理及控制平台
2.2 
显示器
≥12"多点触控液晶屏，分辨率≥2736×1824
2.3 
信号端口
USB≥2,脚踏接口，视频输出
2.4 
探头接口
硬度检测探头接口1个
2.5 
纤维扫描功能
数字化肝纤维诊断模块
2.6 
接口
3.0标准图像和患者信息传输
2.7 
电池续航时间
≥3小时
2.8 
内存
大容量内存≥4G
2.9 
存储容量
≥128G
3 
系统软件
3.1 
超声诊断系统功能
超声诊断系统软件
3.2 
显示模式
A/M/E;
3.3 
A模式实时显示
具备A模式，支持实时超声信号幅度显示
3.4 
数据库
患者信息数据库
3.5 
图像存储功能
快速存储至本地硬盘；通过USB接口快速存储至外接存储器
3.6 
打印功能
黑白和彩色打印机快速打印
3.7 
信息传输编辑软件对接模块
实现信息传输编辑软件与医院信息系统的对接
3.8 
信息接口对接软件模块
可选配DICOM网络接口～协议数据对接
3.9 
系统自动诊断功能
具有系统自动诊断功能
3.10 
快捷查询功能
具有快捷查询功能
4 
硬度检测探头
适用于全体型人群的纤维化探头，即无需为适应不同体型而更换探头
(提供指南推荐)。
4.1 
硬度检测探头数量
1个
4.2 
硬度检测探头
融合超声波及剪切波一体化探头
4.2.1
单一硬度检测探头超声波频
率
需宽频波，频率范围1.5MHz～5.0MHz
4.2.2
硬度检测探头传感器直径
(提供检验报告及技术要求
规定)
≤8.5mm
4.2.3
硬度检测探头前端传感器为
圆形且最大宽度
≤8.5mm
4.4 
探头频率自适应调节
自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率
4.5 
剪切波频率
50 Hz
5 
硬度测量
5.1 
单一硬度检测探头测量深度
范围
15mm～85mm
5.2 
单一硬度检测探头硬度最大
检测值
≥80kPa
5.3 
单一硬度检测探头硬度最小
检测值
≤1kPa
5.4 
硬度测量误差
≤±0.5kPa
5.5 
硬度测量测量重复性误差
(提供经过国家认可的第三方检测机构出具的检验报告)
≤3%
5.6 
压力检测范围
0～12N
5.7 
压力测量误差
≤±0.6N
5.8 
压力测量重复性误差
≤8%
6 
脂肪衰减参数测量
6.1 
脂肪衰减参数检测范围
90dB/m～450dB/m
6.2 
脂肪衰减参数测量误差
≤±5dB/m
6.3 
脂肪衰减参数测量重复性误
差(提供经过国家认可的第三方检测机构出具的检验报告)
≤3%
7 
纤维扫描功能
7.1 
取样点定位
A超、M超自动同步显示确定取样点的位置
7.2 
肝脏自动识别功能
通过色带颜色反映肝内超声信号的质量，提示肝脏位置，辅助纤维扫描探头定位。
7.3 
压力过载保护功能
压力指示窗口实时监测探头承受压力范围，并具有压力过载自动保护功能，压力过载时自动提示并停止检测
7.4 
量化分析
软件自动分析测量结果
7.5 
显示值
患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等
7.6 
弹性图
弹性结果图显示测量深度及时间
7.7 
测量单位
硬度单位kPa,脂肪衰减参数dB/m
7.8 
存储
无需操作，自动保存病例
7.9 
报告
图形、数字报告
7.10 
病例导出
支持导出病例全部信息
7.11 
病历管理
支持新建、修改、保存、 查询、删除等功能
7.12 
病例搜索
按要求筛选病例
配置要求

序号
名称及型号
数量
1 
定量剪切波超声肝脏测量系统主机
1台
2 
超声诊断仪软件(V1.0)
1套
3 
≥12英寸多点触控显示屏
1个
4 
XW～01动态宽频硬度检测探头
1个
5 
脚踏开关
1个
6 
专用电源适配器
1个
7 
主机电源线
1根
8 
探头杯托
1个
9 
键盘鼠标套装
1套
10 
使用说明书
1本
11 
产品售后服务卡
1份
12 
合格证
1份
13 
分期对照表
1套
14 
简易操作流程卡
1套
15
多功能台车
1台
16
≥27寸高分辨率宽频显示器
1个

	1
	套
	388000

	4
	内镜清洗工作站
	一、技术参数要求

1主体







台面、清洗槽、功能背板、干燥台：




1.1.1材质要求：
采用高分子复合材料，无接缝，细菌附着率低、对人体无毒性。

1.1.2清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。

1.1.3干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。






1.1.4功能背板形状要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，背板规格高度：离地高度≥1.68m。1.1.5浸泡槽盖材质要求采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥3mm，防止变形、破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。



▲1.1.6清洗槽规格尺寸要求：单方槽：外尺寸：≥长760mm×宽760mm，内径≥长460mm×宽460mm×深210mm；双方槽：外尺寸：≥长1339mm×宽760mm，内径≥长560mm×宽460mm×深210mm；                                                                                                                                                              

1.1.7干燥台规格尺寸要求：≥长1100mm×宽760mm；                                                                              1.2
柜体：







1.2.1柜体形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。




1.2.2支架材质要求：选用全优质不锈钢材质，厚度≥1.2mm，高≥800mm，符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形。






1.2.3柜门材质要求：
采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。






1.2.4柜体底板材质要求：
柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。



1.3
供排水、供气系统







1.4.1供水系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器



1.4.1.1
排水管路要求：所有排水管采用PVC～U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2～2003要求；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，可回收。                                                                                                  

▲1.4.1.2
排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。






1.4.1.3自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2～3T/h，功率20W，工作压力：0～0.8MPa.
1.4.1.4不锈钢水龙头
SUS304不锈钢材质水龙头，选用陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461～1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用.






1.4.1.5
ABS塑料落水器独立开模制作的ABS复合材料落水器，密封圈采用橡胶。




1.4.2
供气系统







▲1.4.2.1
医用洁净气源  医用级洁净气源，具有无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能。过滤精度0.01微米，可置于在干燥台下，噪音≦68dB，容积流量≥110L/min；具备自动排水功能。





1.4.2.2
中心气体处理器要求:
无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（＜0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa。                                                                                                                     

1.4.2.3
空气过滤器
对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为≤0.3μm，可更换滤芯。                                                                

1.4.2.4
供气管路要求：
采用气动部件，承压强，寿命长，耐压≥13kg。






1.5
高压清洗喷枪







1.5.1高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0～0.7MPa。

1.5.2高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，配备二个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0～0.7MPa。

1.6
其他附件







1.6.1手套盒：铝制手套盒，可放置各种不同的手套；


1.6.2纱布盒：铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块≥20块。

配置要求

序号
名称
单位
数量
备注
1
背板主体
套
1
2
洗消槽
个
11
3
干燥台
个
5
4
水/气“一次性”全自动灌注器
个
11
5
鹅颈型不锈钢水龙头
个
11
6
医用无油空气压缩机
个
5
7
空气过滤器
套
1
8
中心气体处理器
个
1
9
高压水枪
个
10
10
高压气枪
个
10
11
手套盒、纱布盒
个
3
12

追溯系统

套

1

13
浸泡槽盖
个
2

	1
	套
	200000

	5
	纤支镜清洗工作站
	一、技术参数要求

1全自动软式内镜清洗消毒器一套技术参数配置

1.1
结构配置


1.1.1消毒剂储存箱容量≥12L

1.1.2适酶储存箱容量≥1L

1.1.3酒精储存箱容量
≥1L

1.1.4超滤水过滤器外置0.01um不锈钢超滤过滤器，用于设备用水的粗过滤；

▲1.1.5除菌水过滤器内置绝对精度0.22μm水过滤器，用于除菌；

1.1.6清洗液、酒精计量装置采用蠕动计量泵，计量精度≤1%；

1.2
技术性能


1.2.1槽体数量≥2槽

1.2.2每次最多处理镜子数量≥4条

1.2.3测漏功能全程适时内镜测漏监控装置；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警；

1.2.4消耗水量消毒程序耗水量≤24L，标准及加强程序耗水量≤50L

1.2.5自身消毒功能不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对除菌水过滤器消毒；

1.2.6加强消毒功能延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果；

1.2.7软镜内管腔增加泵设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等；

1.2.8内管腔增压泵压力监测内置专用传感器，用于检测内管腔增压泵流量；内镜堵塞及增加泵故障时吗，设备及时报警提示；

▲1.2.9具有空气干燥功能
设备内置专用吹干用空压机及空气过滤器，确保内镜管腔吹干效果；

1.2.10具有酒精干燥功能；

1.2.11内镜内腔清洗接头可提供奥林巴斯、宾得、富士能等品牌内镜内腔清洗接头；

▲1.2.12全浸泡可实现对洗消槽、门盖下表面、内镜外表面的完全浸泡，避免存在清洗死角导致消毒不合格；

1.2.13消毒剂加热可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统；

1.2.14消毒剂自动取样功能通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害；

1.2.15消毒剂添加排放设备自动对消毒液进行添加和排放；

1.2.16无菌水漂洗：内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。

1.2.17消毒液节液设计洗消槽节液设计，使用9L消毒液即可完成对内镜、洗消槽及槽盖的完全浸没；

1.2.18具有消毒剂不足报警功能；

1.2.19具有清洗液不足报警功能；

1.2.20具有酒精不足报警功能；

1.2.21具有水压低报警功能；

1.2.22消毒次数记录
每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

1.2.23过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件；

1.2.24控制系统：采用PLC控制；

1.2.25中文触摸屏显示：采用≥5英寸彩色触摸屏显示；

1.2.26彩色触摸屏控制：点选彩色触摸屏直接控制设备运行，而非膜按键方式；

1.2.27内镜测堵及灌流泵故障报警：内灌流管路有独立的流量检测装置，内镜堵塞及灌流泵故障时，设备立即报警提示

1.2.28程序运行倒计时功能：精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作。

1.2.29一键启动功能：可预设快速运行程序编号，在设备主界面一键启动预设程序，方便快捷

1.2.30显示屏显示内容：显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；

1.2.31管理员权限设置：产品控制系统设有四级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；管理员拥有二级权限，可进行程序参数调整；维护人员拥有三级权限，可更改设备控制参数；生产商拥有四级权限，可更改设备报警参数；

1.2.32透明门盖：采用透明亚克力材质，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况；

1.2.33脚踢开门：可脚踢开门；避免因手动开门污染手套，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染；

▲1.2.34机械门结构，可断电开门，纯机械控制开关门结构，安全可靠；可在断电条件下正常开关门，避免因断电导致内镜无法取出

1.2.35门关位检测：具备门关位检测，开门状态下，无法运行程序；程序运行过程中，开门自动终止程序；

1.2.36管路材质证明：采用食品级软管，并提供认证证书和报关单；

1.2.37消毒效果检测报告：提供经过国家认可第三方检测机构出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告；

1.2.39电磁兼容报告：提供电磁兼容报告

1.3
整体参数


▲1.3.1外形尺寸：≥890mm(L)×735mm(W)×950mm(H)
五、配置要求

1.主机：1台       

2.背板主体：1套       

3.洗消槽：2个     

4.干燥台：1个

5.水/气“一次性”全自动灌注器1个     

6.鹅颈型不锈钢水龙头：2个

7.医用无油空气压缩机：1个      

8.空气过滤器：1套     

9.中心气体处理器：1个

10.高压水枪：2个     

11.高压气枪：1个     

12.手套盒、纱布盒：2个

13.转运车：3个       

14.储镜柜（可放置镜≥6条）：1个       

15.内镜接头:1套

16.滤芯：1套       

17.滤芯更换专用扳手：1把        

18.消毒液：2桶

19.专用清洗液：1桶      

20.排水管：1条
	1
	套
	168000

	6
	内镜清洗机
	一、技术参数要求

1
技术要求


1.1
结构配置


1.1.1消毒剂储存箱容量≥12L；

1.1.2适酶储存箱容量≥1L；

1.1.3酒精储存箱容量≥1L；

1.1.4超滤水过滤器外置0.01um不锈钢超滤过滤器，用于设备用水的粗过滤；

▲1.1.5除菌水过滤器
内置绝对精度0.22μm水过滤器，用于除菌；
1.1.6清洗液、酒精计量装置采用蠕动计量泵，计量精度≤1%；

1.2
技术性能


1.2.1槽体数量≥2槽；

1.2.2每次最多处理镜子数量≥4条；

1.2.3测漏功能全程适时内镜测漏监控装置；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警；

1.2.4消耗水量消毒程序耗水量≤24L，标准及加强程序耗水量≤50L

1.2.5自身消毒功能不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对除菌水过滤器消毒；

1.2.6加强消毒功能延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果；

1.2.7软镜内管腔增加泵设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等；

1.2.8内管腔增压泵压力监测内置专用传感器，用于检测内管腔增压泵流量；内镜堵塞及增加泵故障时吗，设备及时报警提示；

▲1.2.9具有空气干燥功能设备内置专用吹干用空压机及空气过滤器，确保内镜管腔吹干效果；

1.2.10具有酒精干燥功能；

1.2.11内镜内腔清洗接头：可提供奥林巴斯、宾得、富士能、开立等品牌内镜内腔清洗接头；

▲1.2.12全浸泡可实现对洗消槽、门盖下表面、内镜外表面的完全浸泡，避免存在清洗死角导致消毒不合格；

1.2.13消毒剂加热：可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统

1.2.14消毒剂自动取样功能：通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害；

1.2.15消毒剂添加排放：设备自动对消毒液进行添加和排放；

1.2.16无菌水漂洗：内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。

1.2.17消毒液节液设计：洗消槽节液设计，使用9L消毒液即可完成对内镜、洗消槽及槽盖的完全浸没；

1.2.18具有消毒剂不足报警功能；

1.2.19具有清洗液不足报警功能；

1.2.20具有酒精不足报警功能；

1.2.21具有水压低报警功能

1.2.22消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

1.2.23过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件；

1.2.24控制系统：采用PLC控制；

1.2.25中文触摸屏显示：采用≥5英寸彩色触摸屏显示；

1.2.26彩色触摸屏控制：点选彩色触摸屏直接控制设备运行，而非膜按键方式；人机交互更为友好、便捷；

1.2.27内镜测堵及灌流泵故障报警：内灌流管路有独立的流量检测装置，内镜堵塞及灌流泵故障时，设备立即报警提示；

1.2.28程序运行倒计时功能：精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作。

1.2.29一键启动功能：可预设快速运行程序编号，在设备主界面一键启动预设程序，方便快捷；

1.2.30显示屏显示内容：显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；

1.2.31管理员权限设置：产品控制系统设有四级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；管理员拥有二级权限，可进行程序参数调整；维护人员拥有三级权限，可更改设备控制参数；生产商拥有四级权限，可更改设备报警参数；

1.2.32透明门盖：采用透明亚克力材质，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况；

1.2.33脚踢开门：可脚踢开门；避免因手动开门污染手套，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染；

▲1.2.34机械门结构，可断电开门
纯机械控制开关门结构，安全可靠；可在断电条件下正常开关门，避免因断电导致内镜无法取出；

1.2.35门关位检测：具备门关位检测，开门状态下，无法运行程序；程序运行过程中，开门自动终止程序；

1.2.36管路材质证明：采用的食品级软管；
1.2.37消毒效果检测报告：提供经过国家认可的第三方检测机构出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告；

1.2.39电磁兼容报告：提供经过国家认可的第三方检测机构出具的电磁兼容报告。

1.3
整体参数


▲1.3.1外形尺寸：≤890mm(L)×735mm(W)×950mm(H) 
二、配置要求

序号
名称
单位
数量
1
主  机
台
1
2
内镜接头
套
1
3
滤芯
套
1
4
滤芯更换专用扳手
把
1
5
消毒液
桶
2
6
专用清洗液
桶
1
7
排水管
条
1
11
双层转运车
个
2
12
储镜柜（6条）
个
3

	1
	台
	168000

	7
	肢体康复锻炼器
	一、技术参数要求

适用范围：适用于对患者上肢和（或）下肢进行被动性和主动性训练。

1.床旁型设计，方便移动，可用于卧床患者的康复治疗；

2.电机数量：≥4个电机；

3.电动调节横向及竖向支臂的伸缩，无需操作者手动搬动，方便省力；

4.训练器横向支臂可伸缩：0mm～150mm可调，竖向支臂可伸缩：0mm～300mm可调，可根据需要调节至合适的位置进行训练；

5.电动调节固定脚升降，治疗时，降下固定脚，确保训练过程中设备稳定，不出现滑动；

6.下肢松紧带可调：根据实际情况拉筋或放松松紧带，

7.显示屏：≥8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便；

▲8.≥四种训练模式：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

▲9.具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度10级可调；

10.设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。

11.训练时间可调：1～120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

12.速度调节范围：被动运动中，运动速度5～60r/min可调；

13.阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0～24档可调；

14.训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

15.训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

▲16.设备可导出患者训练数据。

▲17.设备具有蓝牙连接功能，可通过蓝牙和心率传感器连接，训练过程中实时显示心率值。

二、配置要求

1.主机（含显示屏）  1台

2.双腿绑带          1条

3.电源线            1条

4.保险丝            4个
	1
	台
	70000

	8
	血气分析仪
	技术参数要求

1.适用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、快速、精密度好、免维护免保养的特点。

2.检测项目：pH、pCO₂、pO₂、Na+、K+、Cl-、Ca++、Glu、Lac、Hct、tHb、O₂Hb、COHb、 MetHb、HHb、tBili、SO₂。

3.全项目样本体积≤150μL,最小样本体积≤65μL。

4.进样方式：全自动吸样进样；毛细采血管或安瓿瓶进样时无需另接适配器。

5.测试方法：电极法，光学法(血氧)。

6.测试速度：≤45s全参数。

7.无需另处购置/更换除试剂盒之外的电极、管路、吸样针、滤网等其他消耗品；电极及管路系统免维护。

8.使用一体式、多人份、抛弃型试剂盒，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液 容器。

9生物安全性：仪器本身无血样及试剂流通通道，从而尽可能保障操作人员的生物安全性。

10.一体化试剂盒(含电极卡)室温保存，无需冷藏。

11.一体化试剂盒(含电极卡)出厂有效期均≥180天。

12.一体化试剂盒(含电极卡)上机效期均≥31天。

13.更换新的试剂盒时，自动试剂盒验证，确认检测系统性能。
14.标配内置5水平质控。

15.系统对每个标本分析前、中、后实现全程质量管理，从而保证每一个检测结果的准确性。

16.处理内部质控失控时，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入；且对相应措施进行自动记 录供查询。

17.同一病人在不同科室、不同分析仪上的历史结果能以列表方式显示，能显示当次与前次结果之间差值变化。

18.若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。

19.内置打印机，LCD彩色触摸显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。

20.可通过信息管理系统将全院各临床科室血气分析仪全部联网，并可通过电脑端、移动端、血气分析仪端远程访问进行统一的管理，实现操作人员、分析仪、数据的管理控制。

21.用户可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。

22.对质控结果进行自动记录且生成质控图，满足ISO15189要求。

二、配置要求
1.主机1台   

2.条形扫描器1个   

3.通讯线1条   

4.不间断电源1个  

5.电源线1条
	1
	台
	10000

	★商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第1项标、2项标、3项标、7项标产品，主机整机保修期 3 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为3年，第4项标、5项标、6项标、8项标产品，主机整机保修期 5 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为5年，以上保修期均自交货验收合格之日起计算。

3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

4.保修要求：

（1）保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后 2 小时内响应， 24 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过48小时修复；重大故障处理时限不超过 72 小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的72小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有质保年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照本合同第六条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。

（2）若产品自带软件的，则须终身提供软件升级服务(中标供应商不再额外收取任何费用)。

（3）中标供应商如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标供应商负责。

5.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。

（3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

6.售后服务其他要求按合同条款执行。

	（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起30个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。2.交付地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。

	（三）付款条件（进度和方式）
	项目验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票且专项资金拨付到位后支付合同价款的100%(无息)。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。

	（五）保险
	本项目执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。

	（六）验收标准
	1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。

3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。

4.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。

	（七）网络连接
	网络连接费用由中标人承担。（如适用）

1.医疗设备，要求设备厂商提供数据接口协议、数据格式、PC连接线/生产规格、提供调试支持（电话/email)、开发说明书、操作说明书等。如果有中央控制系统，因为其数据输出口已被设备占用，要求由该类设备提供额外的连接采购人信息系统的软件及硬件数据接口。
2.检验：检验设备厂商提供，并支持与采购人LIS系统相连的联机软、硬件。

3.病理：病理设备厂商提供SDK软件开发包、其说明书及技术调试支持。对于自己有报告系统的，要求自行解决与采购人信息系统连接的软硬件问题。

4.放射：CT、MRI、SPECT、PET-CT、DR、CR、DSA、数字胃肠等设备，需要设备厂商支持并开放DICOM 3.0 协议。有WorkList 、MPPS、DICOM Print、DicomStore、DicomSend 功能模块，支持DicomSR，开放IP地址修改。并提供调试技术支持（电话/email)。

5.超声：支持并开放DICOM3.0协议、有WorkList功能模块、有DICOM SCP/SCU 功能模块，支持DICOMSR。至少支持一种标准视频输出（VIDEO、S-VIDEO、RGB）。并提供调试技术支持（电话/email)。

	（八）医疗器械管理相应有效证明材料
	投标人所投产品如属第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械注册证”（投标人于投标文件中必须提供相应有效的医疗器械注册证复印件，加盖投标人电子签章）。

	（九）进口产品说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的投标文件作无效处理。

	核心产品：本分标核心产品为第3项“ 肝功能剪切波量化检测仪”。

	注: 1、该分标最高限价金额为人民币：壹佰柒拾伍万陆仟元整（￥1756000.00），投标报价超出采购预算作无效投标处理（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。

2、带“▲”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。

3、带“★”号的条款作为实质性要求，不满足将作无效投标处理。


附表1

政府采购项目合同验收报告（格式）
根据政府采购合同（采购合同编号：​    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收         □联合验收

	序号
	名  称
	货物型号规格、标准及配置
（或服务内容、标准）
	数量
	与合同约定
是否一致

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	 (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件)

	验收小组意见
	 
 

	验收小组成员签字：

	参与验收其他或监督人员签字：

	供应商签字或盖章：
联系方式：         年 月 日
	 采购单位盖章：
年 月 日


备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第四章  评标方法

一、评标原则

 (一)评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务方案、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标方法：

（一）对进入详细评审的投标文件，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：
1、价格分…………………………………………………………………………………满分30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1～20%）。
注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。
（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为30分。
（5）价格分计算公式：

 最低投标人评标报价金额          
某投标人价格分 =                                         ×    30分
                           某投标人评标报价金额                                   
2.技术分…………………………………………………………………………………………40分
评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：
（1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分40分。

（2）负偏离扣分：标注“★”的条款为实质性要求，如出现负偏离则视为无效应标。带“▲”号为重要技术指标，有一个负偏离（或未按招标文件要求，未于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料）的扣 3.0 分，扣完为止；一般技术参数（非标“★”参数、“▲”参数），有一个负偏离的扣 2.0 分，扣完为止。

3.项目配送及安装实施方案分……………………………………………………………………9分

 评委根据投标人提供的项目配送及安装实施方案（包含但不限于：①配送计划②安装方案③设备调试④设备试运行等）内容进行独立评审并独立打分。（满分9分）
一档（2分）：上述四项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的。

二档（4分）：上述四项评审因素有二项内容经评审合理、可行且具有针对性的。

三档（6分）：上述四项评审因素有三项内容经评审合理、可行且具有针对性的。

四档（9分）：上述四项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的。
注：投标人未完整提供“项目配送及安装实施方案”或所提供的“项目配送及安装实施方案”未达相应评审档次全部标准的, 相应降低一个档次；未达一档标准的，相应不予得分。

4. 售后服务分………………………………………………………………………………………13分
（1）售后服务方案分：评委对各投标人提供的售后服务方案【包含但不限于：①售后服务计划②售后服务人员配置③售后保障举措④应急预案】等内容进行独立评审并独立打分。（满分8分） 
一档（2分）：上述四项评审因素有一项内容经评审合理、且具有针对性的。

二档（4分）：上述四项评审因素有二项内容经评审合理、且具有针对性的。

三档（6分）：上述四项评审因素有三项内容经评审合理、且具有针对性的。

四档（8分）：上述四项评审因素经评审均合理、且具有针对性的。

注：投标人未完整提供“售后服务方案”或所提供的“售后服务方案”未达相应评审档次全部标准的, 相应降低一个档次；未达一档标准的，相应不予得分。

（2）质保期承诺：在满足招标文件要求前提下，投标人承诺所投产品每免费延长一年投标设备生产厂家整机全保的计1分，最多得5分。（投标文件中须提供厂家承诺或投标人购买原厂保修的证明材料。维保费用应包含在投标总价中，采购人不再支付任何额外费用。）（满分5分）
5.履约能力分………………………………………………………………………………………………6分
投标人或所投产品（核心产品）生产厂家自2021年以来具有所投产品同类产品销售业绩的（投标人于投标文件中提供相应中标/成交通知书或销售合同复印件并加盖投标人电子签章，能清晰反映中标/成交内容或合同标的），每有1项得2分，最多得6分。

6. 政策功能分………………………………………………………………………………………2分

（1）节能产品分（1分）

供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。

（2）环境标志产品分（1分）

供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。

（五）总得分＝1+2+3+4+5+6
三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的，由评标委员会按照售后服务方案得分由高到低顺序排列。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。
四、特别说明

项目评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

附表
统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754～2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第五章  政府采购合同（格式）

政府采购合同

合同名称：                 

合同编号：                   
采购人（甲方）                        
中标人（乙方）                    
签订合同地点：                      

签订合同时间：                    
采购合同文本

第一条 合同标的及合同金额 

甲方向乙方购买           （见下表）；设备配置包括但不限于双方签字 （甲方为使用科室签字）确认的清单（清单附后），该配置必须同时满足乙方在投标文件中所有的响应条款以及在采购和商务谈判过程中做出的所有承诺。清单内容必须明确标注生产厂家名称、品牌、规格型号及详细技术参数性能指标。甲方将综合配置清单、招标文件及投标文件承诺中的条款进行验收。
	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数性能指标等
	数量①
	单位
	单价（元）②
	单项合计 =数量×单价＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：人民币（大写）：       （¥         元） 。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。乙方保证所提供货物的质量符合国家相关标准、行业标准以及本合同的约定，并提供相关质量证明文件。如发现货物存在质量问题，甲方有权要求乙方无条件更换或退货，由此产生的费用由乙方承担。
3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。
4.乙方提供货物的质保期为自甲方签署书面验收合格文件之日起 1 年（企业备案标准厂家规定质保期超过 1 年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。乙方同意，对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可以要求乙方按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，具体标准应包括但不限于设备使用时间、损坏程度及市场价格波动等因素。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

6.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品（包括产品的零部件），且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。
第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权在内的知识产权或其他权利。如果甲方因此遭受任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方有义务以买方名义自费处理纠纷，并承担所有法律和经济责任。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等物权瑕疵，乙方保证对乙方所交付的货物享有完全的处分权。

4.乙方保证对本合同项下产品及其配件在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和依法保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任（包括甲方因此造成的直接和间接的损失赔偿）。

5.乙方保证对本合同项下产品拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如因为乙方原因导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额20%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于因重新采购、使用替代产品产生的费用等。

6.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附随货物送达。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方且经甲方验收合格前发生的全部风险和责任均由乙方负责承担，甲方对此不负责任。

第五条  交付

1.交付使用日： 签订合同后30日历日内交付使用；地点：广西桂林市内甲方指定地点，该交付日为绝对交付日，即乙方已经充分考虑交付前的相关风险等原因，乙方确认货物将在该交付日在甲方的指定地点交付给甲方。
2.乙方提供不符合招投标和招标文件及本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，乙方应于3日内更换为符合招标文件及合同规定的货物，逾期未更换的，乙方应承担违约责任，向甲方支付合同总金额20%的违约金。

3.乙方交付货物的同时应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，补齐时间由甲方规定的时间为准，否则视为逾期交货，乙方应承担违约责任。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件要求、投标文件的承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在设备（含附件）全部安装到位、调试完好、相关培训结束后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试和试用时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方人员一起调试，乙方对于培训质量负责直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物（“技术复杂的货物”以甲方定义为准），甲方可以请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。进口设备必须提供货物清关记录，具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。甲方针对技术复杂的货物可以按照以下流程进行初步验收及最终验收：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入一个月试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后重新起计试用期；试用期结束后七个工作日内完成最终验收；

（2）按招标文件“采购需求”要求的验收标准与本合同约定标准进行验收。甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中，按质量要求和技术指标比较优胜的原则，确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权更换新机或者退货，如退货，视作乙方不能交付货物，乙方应当支付赔偿金赔偿甲方的实际损失并且向甲方承担合同总金额20%的违约责任。 

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及产生的相关费用由乙方全部负担。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

7.乙方供货时必须提供中标设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件（或复制件）以及生产厂家出具的产品授权书原件（或复制件），否则相应不予验收。如有委托代理人，乙方必须提供：①关于本项目的授权委托书（授权需要含有授权事由、权限范围、时间期限、法定代表人签字、写上日期并且盖公章）；②被委托人/被授权人的身份证彩色扫描打印件（加盖公章）；③法定代表人身份证扫描件（加盖公章）。

8.供货时，乙方必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；乙方所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及投标文件中承诺的参数一致。甲方将委托具有检测资质的第三方检测机构，邀请相关专家，根据招标文件要求及投标文件承诺，逐条对应进行现场核验，如产生费用则由乙方承担。核验不合格的，乙方应在3个工作日内进行更换。乙方未按要求进行更换或再次验收不合格的，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方损失的由乙方负责承担全部赔偿责任和本合同总金额20%的违约金，甲方有权处理已进场的产品。如有异议，将交由具有检测资质的第三方检测机构邀请相关专家进行实际检验，以实测值为准，所有产生的费用由乙方承担。验收完成后乙方须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。
第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.设备到达甲方使用科室后，乙方负责派工程师免费安装、调试机器，并在甲方指定时间地点，培训甲方医技人员，培训内容包括但不限于设备操作、日常维护保养、常见故障排除及安全使用规范，直至甲方人员熟练掌握相关技能为止。乙方负责提供针对甲方维修工程师的现场操作、维修、维护培训服务。乙方负责免费安装，甲方不再支付任何与安装相关费用。乙方安装完毕后立即清理包装等残留垃圾，不准在医院内堆放，一旦发现，甲方有权要求乙方支付合同金额10%的违约金。

第八条  售后服务约定

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招标文件要求、乙方投标文件承诺为甲方提供售后服务。

2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，分标1和分标3主机整机保修期 3 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行）；配备的其他设备质保修期为3年，分标2第1项标、2项标、3项标、7项标产品主机整机保修期 5 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为5年，第4项标、5项标、6项标产品主机整机保修期 3 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为3年，分标4第1项标、3项标、7项标产品，主机整机保修期 5 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为半年，第2项标、4项标、5项标、6项标、8项标产品，主机整机保修期 5 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为5年，分标5第1项标、2项标、3项标、7项标产品，主机整机保修期 3 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为3年，第4项标、5项标、6项标、8项标产品，主机整机保修期 5 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为5年，以上质保期均自交货验收合格之日起计算。

3.送货上门、安装调试合格，向甲方提供培训服务，直至甲方相关人员熟练使用为止。

4.免费保修要求：

（1）质保期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后2个小时内响应，24小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 48  小时修复；重大故障处理时限不超过  72  小时修复（不可抗力情况除外）。保修期第一年内设备正常运行率不低于95％。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

（3）乙方如将设备运离甲方处进行维修，须事先征得甲方设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。质保期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由乙方负责。

（4）签订合同时，由厂家提供的保修承诺作为合同的附件，效力与合同正文一致。乙方保证厂家提供的保修承诺与乙方承诺的售后服务条款并行有效。

5.本项目为交钥匙项目（甲方确保场地已通水、通电），乙方必须按甲方要求提供经甲方确认的配套设备机房的设计及装修。
6.其他要求：

（1）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。

第十条 履约保证金
1.在政府采购活动中，乙方提供的货物、工程或者服务依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持。本项目履约保证金金额按合同金额的3%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业中标的按合同金额的2%交纳，如为小微企业中标的则免收履约保证金。乙方于签订合同之前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至甲方。

2.乙方完成合同所约定事项，且在质保期或质保期结束后   个工作日内凭《政府采购项目合同验收书》和履约保证金交纳凭证向甲方申请办理退还手续，甲方不得额外要求乙方提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.在履约保证金到期退还前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十一条 付款方式

项目验收合格后，乙方开具足额发票给甲方，甲方收到发票后，专项资金拨付到位后付合同价款的100%(无息)。

第十二条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应于3日内更换，逾期未更换的乙方应向甲方支付合同金额　20　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如果累及甲方，需赔偿甲方的损失（甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天甲方有权解除合同，乙方承担甲方损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方有权要求解除合同或者继续履行合同，同时乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。
6.若商品存在设计、工艺或材料的缺陷，且这些缺陷使得商品无法正常使用，乙方应当负责维修或更换；若维修不能解决问题，乙方应退还商品价格并承担由此导致的其他合理费用。
7.乙方存在其它违约行为，乙方应向甲方支付违约货款额20%违约金并赔偿甲方经济损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。
8.因乙方的行为造成违约的，甲方有权解除合同或者继续履行合同，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

9.违约方造成对方损害的，应当赔偿损失。如未能按期支付相关违约金等，乙方同意按两倍同期银行贷款利率向甲方支付此违约金的利息，甲方有权利以货款抵扣违约金及利息。解除通知的送达方式包括但不限于：书面手递送达、邮政快递送达、电子邮件送达、短信送达等。送达地址为本合同列明的地址，自解除通知发出之日起7个自然日后视为送达。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等无法预见且无法避免并无法克服的外力事件。乙方在不可抗力事件发生后，应立即以书面形式通知甲方，并在15日内提供由公证机构出具的与不可抗力事件相关的证明。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续十五天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。在诉讼期间，除提起诉讼的争议事项外，双方应继续履行合同中的其他条款。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其他

1.本合同履行期限为： 1年 ；合同履行地点为：广西桂林市内甲方指定地点；合同履行的方式：按照本合同约定。

2.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及有关条文执行。

5.双方往来通知应以书面形式通过本合同载明地址发送，采用EMS快递方式的，寄出第三日视为送达；采用电子邮件的，进入对方系统即视为送达。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.依据《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得未经甲方书面同意，擅自转让其应履行的合同义务。违反此条款的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额20%的违约责任。原则上，对于无进口资格的供应商，不得签订与进口产品相关的合同。如遇特殊情况，经甲方书面认可，对于无进口资格的供应商转委托有进口资格第三方进口货物的行为，应该在保证货物进口质量和进口时间的前提下进行，并且乙方应与第三方承担连带责任。
3.合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。本合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

第十七条  合同解除

乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿因此造成的全部损失：

1.在合同期内甲方有权对乙方的售后服务质量、响应及时性、货物质量等进行不定期考核，甲方评价乙方考核不合格的；

2.服务期内如乙方出现（1）犯罪行为；（2）被行政执法机关处以吊销营业执照、取消资质、责令停业、行政罚款金额较大（叁万元人民币以上）、暂扣安全生产许可证；（3）财务被接管或冻结情况的。包括但不限于偷税漏税、虚假宣传、商业欺诈、商业贿赂、非法生产等商业不良行为；

3.乙方在合同签署前未主动告知甲方其在合同签署前三年之内有本条第2款中的行为的；

4.乙方处于司法诉讼中且甲方认为乙方存在经营风险或专利侵权风险等可能影响合同履行的情形。

5.因乙方原因，未按期交货一次以上，含专机专用试剂耗材（如有）；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；

6.甲方解除合同的，应以书面形式通知乙方。合同自通知送达乙方之日起解除。

7.合同解除后，不影响甲方要求乙方支付违约金和赔偿损失的权利。

8. 其他解除情形依照本合同约定。

第十八条 专机专用试剂/耗材声明与承诺

1.试剂/耗材是指某类医用设备所配套使用的持续消耗品，包括但不限于试剂、校准品、质控品、电极模块、清洗保养品、消耗品等设备日常运作、维修、维护所需要全部材料，专机专用试剂/耗材是指在上述基础上符合下列条件之一的：

1）仅有唯一生产厂家（包括但不限于设备制造商、试剂/耗材生产商等）自行配套生产的；

2）其他生产厂家不生产或其他产品无法替代的；

注：如甲乙方对本合同项下产品是否包含专机专用试剂/耗材产生争议，不包含专机专用试剂/耗材的举证责任归乙方承担，适用举证责任倒置。
2.乙方承诺，本合同项下全部设备专机专用试剂耗材在本合同签订前的招投标过程中已向甲方以特别提醒的书面方式明示（是否提醒甲方由乙方承担举证责任）并在投标文件中明示单次完整使用之消耗量及对应价格。如未明示的，则表示乙方确认专机专用试剂耗材由乙方永久不限量免费提供，该部分试剂耗材价格已计入设备款之中，甲方已经一次性支付完毕。

专机专用试剂耗材提供方式为：以甲方相关部门书面、电话形式向乙方合同首部载明的联系方式发送通知为准，书面形式包括纸质订单和数据电文（包括电传、传真、电子数据交换、电子邮件、短信、微信、qq）等可以有形地表现所载内容的形式。以数据电文订货的，电文发送成功之日为订单送达日，如电话通知则以乙方接通甲方订货电话之时起视为送达。具体订货信息以书面内容为准，如甲方当面口头或电话、书面订单对有关种类、数量等内容通知不明确的，则以该订货通知发送之日起7个工作日内甲方实际收货内部登记（包括系统数据及人工登记）为准；甲方以上述任意一种方式向乙方订货，视为甲方已经完成了订货及通知义务。自甲方通知送达之日起计算交货期，如延期交货应承担违约责任。

3.专机专用试剂耗材交货时间：自订单送达之日起2个自然日内。如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方书面同意允许延期交货的产品除外），每延期一日，乙方应向甲方支付本合同总货款3%的违约金，上不封顶。

本条款效力在本合同终止、解除后依然有效。

第十九条 反商业贿赂条款

1.甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3.甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为。甲方经办人发生本条第二款所列示的任何一种行为，都是违反甲方制度的，都将受到甲方制度和国家法律的惩处。

4.甲方郑重提示：甲方反对乙方或乙方经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本条第二款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5.如因一方或一方经办人涉嫌违反第本条第2点、第3点、第4点之规定，相对方均有权中止合同；如经司法机关调查后其商业贿赂行为属实，则相对方有权解除合同，造成守约方损失的，应承担损害赔偿责任。

6.本条所称“其他相关人员”是指甲乙方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。

第二十条  签订本合同时应提供包括但不限于以下文件，以下文件属于本合同的依据和附件，具有与合同正文同等的法律效力：

1.合同主要条款； 

2.采购需求；

3.投标函、投标报价表；

4. 技术偏离表、商务响应表； 

5.厂家售后服务承诺书（盖厂家公章）； 

6.乙方项目实施方案、售后服务实施方案（盖乙方公章）；

7.产品配置清单（盖乙方公章）；

8.法定代表人授权委托书（详情见第六条第7款）；

9.中标单位注册证（三证合一）；

10.产品代理授权书（1.授权书必须加盖厂家的公章2.有上级代理的，还应当提供上级代理公司出具的授权，授权必须加盖上级代理公司的公章3.授权链条务必完整）；

11.医疗器械注册证（如不属于医疗器械或依法不需要相关注册证，请提供证据证明）；

12.廉洁协议；

13.中标通知书。

本项目的招标文件及投标文件均作为本合同的附件之一，效力等同于本合同正文。本合同及其附件构成双方就本项目达成的完整协议，取代双方此前就本项目所达成的所有口头或书面协议、承诺或理解。如合同正文与附件存在冲突，以合同正文为准。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式柒份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方一份，政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件二份交采购代理机构。

（以下无正文）

甲方（公章）：                          乙方（公章）：                 
法定代表人签字：                        法定代表人签字：                                
委托代理人：                            委托代理人：                                  
电 话：                                 电 话：                                       
开户名称：                              开户名称：                                    
开户银行：                              开户银行：                                    
银行账号：                              银行账号：                                     
日 期：                                  日 期：                                       
第六章　投标文件格式

投标文件封面格式：
投标文件
项目名称：                          
项目编号：                           

采购代理机构：                                     
投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                  
联系电话：                                                
日期：              年           月           日
投标文件目录
一、资格性响应证明材料：
（1）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共国民法通则》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；如供应商为自然人，应提供自然人有效的身份证正反面复印件。

（2）投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件，除投标人为以下三种情形的：
①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；
②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；
③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；
（4）投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；
（5）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税或不需要缴纳税收的证明】复印件（必须提供）
（6）投标产品属于第二类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含所投的第二类医疗器械），投标产品属于第三类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含所投的第三类医疗器械），按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他证明材料：
（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；
（2）投标声明（格式见附件）（必须提供）；
（3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
（4）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；
    （5）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；
（6）投标人的售后服务方案（格式见附件）（必须提供）；

（7）项目配送及安装实施方案（如有，请提供）；

项目配送及安装实施方案包含但不限于：①配送计划②安装方案③设备调试④设备试运行等。
（8）项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）】；
（9）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；
（10）环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；
（11）投标人自2021年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；
（12）《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

（13）如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；
（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）
1. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共国民法通则》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；如供应商为自然人，应提供自然人有效的身份证正反面复印件。

2. 投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件；

3. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件，除投标人为以下三种情形的：
①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；
②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；
③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；

法定代表人或负责人授权委托书（格式一）

致：  联云项目管理咨询有限公司  
我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目   分标的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：                                   
法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                    　　        年      月     日

注：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件（如如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件））（委托代理时必须提供）。

自然人授权委托书（格式二）

致：联云项目管理咨询有限公司  
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目   分标的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：             　        年      月     日

4.投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）

5. 投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税或不需要缴纳税收的证明】复印件

6. 投标产品属于第二类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含所投的第二类医疗器械），投标产品属于第三类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含所投的第三类医疗器械），按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外。

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）
1.报价文件格式：                 
投标报价表

      分标

	        项号
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价
②
	单项合计=数量×单价
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                           合计
	
	

	投标总报价（大写）：                                            元（￥                      ）人民币

	交付使用期:

	免费保修期:

	投标报价指本次采购范围内的货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而投标人认为必须的费用也需列入总报价。


与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            

开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
投标人（CA签章，自然人除外）：                                        
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    
投标日期：                               
注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所投分标所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。
2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。
3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。 

2. 投标声明格式

投标声明

    致：   联云项目管理咨询有限公司    :
我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：         ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

一、我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

二、我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

三、我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。

四、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；
4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；
5.不同投标人的投标文件相互混装的；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出的。
五、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件的；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的；
3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标的；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

六、以上事项或情形如有虚假或隐瞒，一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
注：投标声明必须由法定代表人或负责人或自然人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
投标人（CA签章，自然人除外）：                                        
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    
日期：                               
3. 商务响应表格式

商务响应表     

        分标

	项目或条款名称
	招标文件要求
	投标人的响应或承诺或说明
	偏离情况说明

	采购项目交付时间及交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	质量标准
	
	
	

	验收要求及方式
	
	
	

	其他要求
	
	
	


注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
投标人（CA签章，自然人除外）：                                        
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    
日期：                               
4. 技术规格偏离表格式：
技术规格偏离表

      分标
	项号
	货物名称
	货物采购需求中项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况（投标货物的技术参数性能指标承诺）
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。
投标人（CA签章，自然人除外）：                                        
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    
日期：                               
5. “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）
6. 投标人的售后服务方案（必须包含售后服务要求的全部内容）格式

售后服务方案（格式）
包含但不限于：①售后服务计划②售后服务人员配置③售后保障举措④应急预案
投标人（CA签章，自然人除外）：                                        
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    
日期：                               
7.项目配送及安装实施方案（如有，请提供）；
项目配送及安装实施方案
投标人根据招标文件要求和自身情况，可于投标文件提供相应的项目实施方案【包含但不限于：①配送计划②安装方案③设备调试④设备试运行等】。
投标人（CA签章，自然人除外）：                                        
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    
日期：                               
8.项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）】
附件：
项目实施人员一览表（格式）
	     姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
投标人（CA签章，自然人除外）：                                        
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    
日期：                               

9.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

10.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

11.投标人自2021年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

12. 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称[盖公章（CA签章）]： 

日 期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
13. 如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

14. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称[盖公章（CA签章）]：

日  期：
15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
附件：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附表2：
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                         邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
委托代理人：                                   联系电话：                   

地址：                                         邮编：            

被投诉人1：

地址：                                         邮编：           

联系人：                                       联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                          邮编：                         

联系人：                                        联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                        分标号：                         
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“委托代理人”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
41

