云之龙咨询集团有限公司

招标文件

项目名称：实验室设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-990403-YZLZ

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2025年8月15日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章　采购需求	30

第四章  评标办法	92

第五章  政府采购合同	94

第六章  投标文件（格式）	101

# 第一章  招标公告

项目概况 实验室设备采购项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版，并于2025年9月5日上午09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：实验室设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-990403-YZLZ

预算金额（元）：1600000.00

最高限价（元）：1600000.00

采购需求：

（1）标的的名称、数量及单位：实验室设备1批；（2）简要技术需求或者服务要求按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见招标文件第三章采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，货物制造商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年8月15日至2025年9月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）： 广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：投标人应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年9月5日上午09:30（北京时间）

投标地点：通过“广西政府采购云平台”在线投标

开标时间：2025年9月5日上午09:30（北京时间）

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密开启

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn/）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

4.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5. 广西政府采购云平台电子投标注意事项：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.本项目招标代理服务费按招标文件“投标人须知”第36条规定收取，由中标供应商于获取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。

七、本次投标联系事项：

1.采购人信息

名   称：桂林市卫生学校

地   址：广西桂林市万寿巷10号

联系方式：于彦清0773-3892303

2.采购代理机构信息

名   称：云之龙咨询集团有限公司

地　 址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房

项目联系人：吕雯

联系方式：0773-2887388、2887399

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：实验室设备采购 项目编号：GLZC2025-G1-990403-YZLZ 代理编号：YZLGL2025-G1-063-GLZC |
| 2 | 3.6 | 法定代表人、负责人、自然人 | 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 |
| 3 | 5.1 | 投标人资格 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，货物制造商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业； （3）本项目的特定资格要求：无。 |
| 4 | 6 | 广西政府采购云平台电子投标注意事项 | 6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。 6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。 6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。 注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 5 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。 15.2本项目政府采购预算（最高限价）：壹佰陆拾万元整（¥1600000.00）。投标人所投报价超出预算金额（最高限价）的，投标文件作无效处理。 15.3投标人必须就“采购需求”中的所有标的作完整唯一报价，投标文件只允许有一个报价方案，不接受缺漏项报价或有选择的或有条件的报价，否则，投标文件按无效处理。 |
| 6 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 7 | 18 | 电子投标文件的制作、加密要求 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。 18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。 18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 8 | 19 | 投标文件的递交 | 19.1投标文件递交要求： 投标截止时间：2025年9月5日上午9时30分。 投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。 19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 |
| 9 | 20 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 10 | 21 | 开标时间及地点 | 21.1开标时间及地点： 开标时间：2025年9月5日上午9时30分； 开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。 21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。 |
| 11 | 22 | 开标程序 | 22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。 22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。 22.5投标人线上确认投标报价。 22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号)的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。 |
| 16 | 34 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起8个工作日内。中标供应商应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 36.1 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费均按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中“货物招标”类收费标准计算（不足人民币5000元的，按5000元计）。根据本项目采购代理协议该“招标代理服务费”由中标供应商在获取中标通知书前向采购代理机构一次性付清（否则，该不利后果由中标供应商承担）。 |
| 20 | 39 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 40 | 监督管理机构 | 桂林市财政局；联系电话：0773-2829504 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：实验室设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-990403-YZLZ

代理编号：YZLGL2025-G1-063-GLZC

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7“正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于该条款基本要求的情形，包括：①当某技术指标要求为≥或≤某指标时，则该指标为基本要求，投标响应值＞或＜该基本要求的，为正偏离；②除上述第①种情形外，经评委独立评审后认定该技术指标优于招标文件基本要求的其他情形。

3.8“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.9“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号的技术参数允许发生负偏离的条款数详见第三章采购需求，投标人对以上技术参数发生负偏离数超过允许发生负偏离的条款数时，标投标文件按无效处理。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明

5.1投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，货物制造商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；

（3）本项目的特定资格要求：无。

5.2资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项

6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：吕雯，联系电话：0773-2887388、2887399。

通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房。

业务时间：工作日每日上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同及医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件（委托代理时，必须提供）；

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。

（4）总公司法人授权书原件扫描件（分公司参与投标时必须提供）

（5）投标人2023年以来任意年度内的财务状况报告（或2025年以来银行出具的资信证明或2025年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）（必须提供）；

（6）投标人2025年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，则无需提供）；

（7）投标人2025年以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件（必须提供，从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，无需提供）；

（8）货物制造商为中小企业的相关证明材料（必须提供）；

注：本项目专门面向中小企业采购，货物制造商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。投标人根据自身情况，相应提供以下证明材料：

①投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）。

②投标人如属于监狱企业且提供的货物全部由其制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

③投标人如属于符合条件的残疾人福利性单位且提供的货物全部由其制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）。

（9）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：①首先点击网站首页右上方的登录按钮；②跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；③选择信用报告栏目；④点击“我要申请”按钮；⑤选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；⑥等待文件下载。其他省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。

（10）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表（必须提供）；

（3）技术偏离表（必须提供）；

（4）商务响应表（必须提供）；

（5）“采购需求”中要求必须提供的相关证明文件（如有要求必须提供的,必须提供）；

（6）售后服务方案（如有，请提供）；

售后服务方案包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护（注明时间）方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等。

（7）业绩：投标人或所投核心产品生产厂家2021年以来具备同类项目销售业绩相关证明材料复印件（如有，请提供）；

- （8）政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）；

- 注：①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]；②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]。

（9）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：投标人提供的以上“资格性响应证明材料”、“商务、技术性响应证明材料”等相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的材料应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签名（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签名（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2本项目政府采购预算（最高限价）：壹佰陆拾万元整（¥1600000.00）；投标人所投报价超出预算金额或（最高限价）的，投标文件作无效处理。

15.3投标人必须就“采购需求”中的所有标的作完整唯一报价，投标文件只允许有一个报价方案，不接受缺漏项报价或有选择的或有条件的报价，否则，投标文件按无效处理。

15.4投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、质保、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 电子投标文件的制作、加密要求

18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名

18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

18.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交要求：

投标截止时间：2025年9月5日上午9时30分；

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2025年9月5日上午9时30分；

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

23.3采购人或者采购代理机构在资格审查结束时，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云平台”作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

23.4采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：

（1）不具备本招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第28条、29条载明的投标无效情形的。

23.5资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，予以废标。

六、评标

24.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

25.评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26.评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由项目所在公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

- （1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- （2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标供应商：依次按综合技术分高的优先、售后服务方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标供应商。

- （3）中标供应商放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

- 28.属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的政府采购预算金额（最高限价）的；

- （3）未通过资格审查的；

- （4）未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （7）投标人未就“采购需求”中的所有标的作完整唯一报价的或有缺漏项报价的或有选择的或有条件投标报价；

- （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （9）投标人为联合体投标的；

- （10）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有29.1、29.2情形之一的，视为串通投标或属于恶意串通行为，相应分标投标文件将被视为无效：

- 29.1投标人有下列情形之一的，视为串通投标：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装的。

- 29.2投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件的；

- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件的；

- （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容的；

- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标的；

- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

- 30.属于下列情形之一的，予以废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(hwww.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

33.中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

34.履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

35.签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标供应商应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）或应当向采购人提交履约保证金而未按规定提交的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

35.4验收证明存档：项目验收合格后，采购人应妥善保存验收证明（详见附表3）。

八、其他事项

36.招标代理服务费

36.1本项目招标代理服务费均按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中“货物招标”类收费标准计算（不足人民币5000元的，按5000元计）。根据本项目采购代理协议该“招标代理服务费”由中标供应商在获取中标通知书前一次性向采购代理机构付清（否则，该不利后果由中标供应商承担）。

36.2招标代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.采购代理机构银行账户（用于交纳招标代理服务费）：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001014300158041

38.广西线上“政采贷”政策详见附表4.

39.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40.监督管理机构：桂林市财政局；联系电话：0773-2829504

41.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                                     ；分标:

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.如本项目划分分标的，应注明所质疑的分标。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑授权委托书（格式）

- 致：

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义办理      （项目名称及项目编号）        项目的质疑事项，代表我方全权办理针对上述项目的质疑具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 委托代理人身份证号：

- 投标人（公章）：

- 法定代表人签字：

- 年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：                                                  ；分标:

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.如本项目划分分标的，应注明所投诉的分标。投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。见附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表4：

# 第三章　采购需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）本项目专门面向中小企业采购，投标人须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业。

（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

Ⅱ.采购需求一览表

本项目采购标的为实验室设备1批，具体内容如下：

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| （一）一层、分析实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢实验操作分析载体 | 工业 | 1.产品尺寸：≥5700×750×800mm。全钢实验操作分析载体台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级。 （2）物理性能及甲醛性能其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 1 | 组 | 20520 |
| 2 | 全钢实验操作分析体 |  | 1.产品尺寸：≥6900×750×800mm。全钢实验操作分析体台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级。 （2）物理性能及甲醛性能：其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 1 | 组 | 24840 |
| 3 | 全钢实验操作中央分析体 |  | ▲1.产品尺寸：≥6000×1500×800mm。全钢实验操作中央分析体台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求（投标人于投标文件中必须提供“台面”由具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件，检测报告中载明的检测内容需满足以下技术要求，并加盖投标人电子签章；供货时，中标供应商向采购人提供相应的检测报告原件予以核验，若检测报告原件与投标文件中提供的复印件内容不一致或未提供的，采购人有权不予验收，由此产生的不利后果由投标人自行承担）： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为5级。 （2）物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级 无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 （7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 3 | 组 | 32400 |
| 4 | 中央试剂操作载体 |  | 1.产品尺寸：≥5900×400×750mm。立柱：采用≥1.0mm厚冷轧板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成形。立柱下端开有1个防水插座孔位，可配置1个防水插座（220V/10A）；立柱侧面设有整排挂片插孔。 2.托盘：挂片挂钩采用双排L形挂扣结构，方便快速安装，且可任意上下调节。 3.层板：≥8mm钢化玻璃，高度可任意上下调节。 4. 预留电源孔：可以安装实验室专用220V/10A、五孔防水电源插座，具有防尘、防溅、防酸碱功能，实用插座，可以安装不低于2.5mm²的配套耗材。 5.所有金属结构经除油、酸洗、磷化、钝化、烘干等不少于十三道工艺处理，再喷涂环氧树脂粉末经高温185℃-200℃烘烤固化处理，粉末要求附着力高、具有弹性，耐腐蚀性。 | 3 | 组 | 12060 |
| 5 | 钢铝合金器材载体 |  | ▲1.产品尺寸：≥2000×1000×500mm。产品结构：钢铝合金结构，上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设二层活动式隔板。载体内安装高度升降条，至少带8个活动支撑座。高度升降条和支撑座应采用高级尼龙材料，模具注塑而成，具有较高耐蚀性能、耐热、耐磨损、阻燃。下部储物架，对开木门。所有隔板采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，必须有加强筋。 2.主要材料：①载体框架：采用外径不小于32mm×38mm，厚度不小于1.0mm，并带凹槽的方形钢铝合金型材制作，共不少于12根/台。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。②载体：板材采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，断面用PVC封边做防水处理。③连接扣件：采用ABS专用钢铝合金连接件，ABS板式专用连接件。④载体脚垫：直径≥8mm的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成形的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。⑤柜门拉手：合金材质，桥型外形，机螺丝安装。⑥封边：板材外露截面采用≥2mm厚优质PVC条、热熔方式封边。 3.工艺要求：生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。颜色：为湖绿，或浅灰白，或由采购人自选。 | 8 | 台 | 3200 |
| 6 | 学生工位（可升降） |  | 1.面部采用高密度ABS材质，直径≥320mm。底部装有壁厚为≥1.5mm厚直径为≥160mm钢板托盘。 2.学生工位脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸：≥20×40×1.2mm。 3.全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5.学生工位由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 | 30 | 位 | 270 |
| 7 | PP中工作槽 |  | 1.产品尺寸：≥550×440×310mm。PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚≥5mm。 2.台面以下安装，使载体面的水能顺畅地流入水槽内。 3.下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。下水管采用PPR材质，耐酸耐碱，¢50mm，壁厚不低于5mm。 4.带一只防臭存水弯。 | 6 | 套 | 210 |
| 8 | 出水装置 |  | 1.主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀。 2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试不少于50万次，静态最大耐压2.5Mpa，出水装置终端可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）。 3.向金属管螺纹施加61N•m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏。 | 6 | 只 | 660 |
| 9 | PP滴水器材 |  | 1.规格：不小于27棒。 2.材质：高密度PP。 3.类型：单面。 4.底部托盘中间设有排水孔。 5.可拆卸式滴水棒，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放。 | 6 | 个 | 300 |
| 10 | 台式洗眼器 |  | 1.加厚铜质； 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 4.防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 5.水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。 6.控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。 | 2 | 套 | 900 |
| 11 | 教师操作分析载体 |  | 1.规格：≥1100×780×1000mm。 2.采用钢木结合构造，钢板厚度不小于1.0mm。载体上部分采用圆弧设计。整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成形技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证采购人不划伤。盖门采取翻转方式。 3.国标≥19英寸机架，后背门设有带锁检修门，具有防盗功能。 4.钢木复合材料一体成形；实木扶手；载体面为≥12mm木质耐划台面；全封闭式结构，能保障多媒体设备的安全性。 5.整个教师操作分析载体只使用一副滑轨，能减少故障概率。 6.显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-24英寸显示器（要求显示器后面有壁挂孔），关闭后所有设备都隐藏在讲台内；教师操作分析载体操作由一把锁控制；显示器，键盘、鼠标、中控盒通过内置连环结构控制且互不影响独立操作。 7.整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 8.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 9.右侧采用隐藏抽拉式设计，承重不少于6公斤，可安装视频展示台、高拍仪等。 10.载体面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个。 11.载体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 12.教师操作分析载体内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 13.载体具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 1 | 套 | 4500 |
| 12 | 系统集成服务 | / | 包含完成一层、分析实验室安装所需的系统集成，具体要求如下： 1.电气布线：①地面耗材：每载体取电连接线2.5mm²，铜质电线对接至主线2.5mm²，每载体取电连接线采用合理规格线管；②地下耗材：电源主线采用2.5mm²铜质线铺设；③选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。 2.给排水系统：PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50；外丝连接件等。 | 1 | 室 | 5000 |
| （二）一层、无机室实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 全钢实验作业体 | 工业 | 1.产品尺寸：≥5700×750×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级。 （2）物理性能及甲醛性能：其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 1 | 组 | 20520 |
| 14 | 全钢实验样本处理体 |  | 1.产品尺寸：≥6700×750×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能，台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级。 （2）物理性能及甲醛性能：其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 1 | 组 | 24120 |
| 15 | 全钢实验操作区 |  | 1.产品尺寸：≥5750×1500×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为5级。 （2）物理性能及甲醛性能：其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级 无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 3 | 组 | 20700 |
| 16 | 中央试剂操作载体 |  | 1.产品尺寸：≥4900×400×750mm。立柱：采用≥1.0mm厚冷轧板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成形。立柱下端开有1个防水插座孔位，可配置1个防水插座（220V/10A）；立柱侧面设有整排挂片插孔。 2.托盘：挂片挂钩采用双排L形挂扣结构，方便快速安装，且可任意上下调节。 3.层板：≥8mm钢化玻璃，高度可任意上下调节。 4. 预留电源孔：可以安装实验室专用220V/10A、五孔防水电源插座，具有防尘、防溅、防酸碱功能，实用插座，可以安装不低于2.5mm²的配套耗材。 5.所有金属结构经除油、酸洗、磷化、钝化、烘干等不少于十三道工艺处理，再喷涂环氧树脂粉末经高温185℃-200℃烘烤固化处理，粉末要求附着力高、具有弹性，耐腐蚀性等。 | 3 | 组 | 10020 |
| 17 | 钢铝合金器材载体 |  | ▲1.产品尺寸：≥2000×1000×500mm。产品结构：钢铝合金结构。上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设二层活动式隔板。载体内安装高度升降条，至少带8个活动支撑座。高度升降条和支撑座应采用高级尼龙材料，模具注塑而成，具有较高耐蚀性能、耐热、耐磨损、阻燃。下部储物架，对开木门。所有隔板采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，必须有加强筋。 2.主要材料：①载体框架：采用外径不小于32mm×38mm，厚度不小于1.0mm，并带凹槽的方形钢铝合金型材制作，共不少于12根/台。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。②载体：板材采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，断面用PVC封边做防水处理。③连接扣件：采用ABS专用钢铝合金连接件，ABS板式专用连接件。④载体脚垫：直径≥8mm的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成形的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。⑤柜门拉手：合金材质，桥型外形，机螺丝安装。⑥封边：板材外露截面采用≥2mm厚优质PVC条、热熔方式封边。 3.工艺要求：生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。颜色：为湖绿，或浅灰白，或由采购人自选。 | 8 | 台 | 3200 |
| 18 | 全钢通风载体 |  | 1.产品尺寸：≥1500×850×2350mm。 2.主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下载体可采用≥1.0mm厚钢板，2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成形，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板、导流板采用≥5mm厚实芯抗倍特板，要求具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成形。移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成形，嵌入≥5mm钢化玻璃，门开启高度为≥760mm ,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙烯材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入≥5mm厚钢化玻璃。台面采用（国产）实芯理化板（≥12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。排气出口采用与顶板一体成形集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。水路配有一次性成形PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。 3.预留安装单口水龙头位置，单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（单口水龙头为选配项，不含本次采购中）。电路控制面板采用显示屏面板（可设置快慢自由调节，支持电动风阀优于6秒快开）≥8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装通风柜顶部。 4. 预留安装插座位置，可以配有四个10A 220V五孔多功能插座；耗材使用不小于2.5㎡。下柜门铰链采用110度直弯铰链，拆装方便。其他下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。 | 1 | 台 | 16500 |
| 19 | PP中工作槽 |  | 1.产品尺寸：≥550×440×310mm。PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚≥5mm。 2.台面以下安装，使载体面的水能顺畅地流入水槽内。 3.下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。下水管采用PPR材质，耐酸耐碱，≥¢50mm，壁厚不低于5mm。 4.带一只防臭存水弯。 | 7 | 套 | 210 |
| 20 | 出水装置 |  | 1.主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀。 2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试不少于50万次，静态最大耐压2.5Mpa，出水装置终端可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）。 3.向金属管螺纹施加61N•m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏。 | 7 | 只 | 660 |
| 21 | PP滴水器材 |  | 1.规格：不少于27棒。 2.材质：高密度PP。 3.类型：单面。 4.底部托盘中间设有排水孔。 5.可拆卸式滴水棒，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放。 | 7 | 个 | 300 |
| 22 | 台式洗眼器 |  | 1.主体:加厚铜质。 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 4.防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 5.水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。 6.控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。 | 2 | 套 | 900 |
| 23 | 学生工位（可升降） |  | 1.面部采用高密度ABS材质，直径≥320mm。底部装有壁厚为≥1.5mm厚直径为≥160mm钢板托盘。 2.学生工位脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸：≥20×40×1.2mm。 3.全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5.学生工位由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 | 30 | 位 | 270 |
| 24 | 万向吸风罩 |  | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂， 360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：要求采用高密度橡胶，能在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内置微型平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径220mm（±0.5mm），高密度PC制成。 7.伸缩导管：4节直径50mm（±0.5mm）的专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.扭簧：使用90度的不小于4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停的专业实验室。 | 6 | 个 | 1800 |
| 25 | 室内通风系统 |  | 1.采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 2.规格：主风管直径≥200mm，支风管直径≥110mm。3.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 | 14400 |
| 26 | 室外通风系统 |  | 1.采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2.规格：主风管直径≥300mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 | 8400 |
| 27 | 通风风机 |  | 6#离心风机≥5.5KW，转速 700-800r/min，流量 11500m³/h，全压812Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成形。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的振动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 1 | 套 | 13500 |
| 28 | 室内通风系统模块 |  | 1.配套通风系统中使用，产品尺寸：≥1250×580×360mm。 ▲2.通风吸附模块在设备箱体内分层格栅式安装，方便检修及更换。吸附模块选用硬PP板材、底部采用优质环保橡胶制作减震；处理器采用高性能过滤网滤芯，室内通风系统模块安全性能必须符合以下要求：依据GB/T 29610-2013国家标准进行检测有害化学物质多溴联苯(PBBS)（一溴联苯到十溴联苯）、多溴二苯醚(PBDES）（一多溴二苯醚到五溴二苯醚）的总含量要求均未检出（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足以上“安全性能”要求的由国家认可第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章。供货时，中标供应商向采购人提供相应的检测报告原件予以核验，若检测报告原件与投标文件中提供的复印件内容不一致或未提供的，采购人有权不予验收，由此产生的不利后果由投标人自行承担）。 | 1 | 台 | 45000 |
| 29 | 消音器 |  | 采用不小于φ300×600mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪声小于50分贝。 | 1 | 套 | 900 |
| 30 | 风机软连接 |  | 采用不小于φ600-φ300mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因振动引起的微量错位对风机的影响。 | 1 | 套 | 900 |
| 31 | 分机控制系统 |  | 1.采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤。聚烯烃护套耐火耗材。 2.长期工作温度-30～90℃。 3.电缆敷设温度不低于0℃。 4.电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍。 5.低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 1 | 项 | 3600 |
| 32 | 变频控制系统 |  | 采用无感矢量控制，控制系统。 | 1 | 套 | 4500 |
| 33 | 吊顶 |  | 微孔铝板，规格:不小于600×600mm。材料符合国家环保要求。 | 1 | 项 | 36000 |
| 34 | 教师操作分析载体 |  | 1.规格：≥1100×780×1000mm。 2.采用钢木结合构造，钢板厚度不小于1.0mm。载体上部分采用圆弧设计。整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成形技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证采购人不划伤。盖门采取翻转方式。 3.国标≥19英寸机架，后背门设有带锁检修门，具有防盗功能。 4.钢木复合材料一体成形；实木扶手；载体面为≥12mm木质耐划台面；全封闭式结构，能保障多媒体设备的安全性。 5.整个教师操作分析载体只使用一副滑轨，能减少故障概率。 6.显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-24英寸显示器（要求显示器后面有壁挂孔），关闭后所有设备都隐藏在讲台内；教师操作分析载体操作由一把锁控制；显示器，键盘、鼠标、中控盒通过内置连环结构控制且互不影响独立操作。 7.整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 8.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 9.右侧采用隐藏抽拉式设计，承重不少于6公斤，可安装视频展示台、高拍仪等。 10.载体面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个。 11.载体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 12.教师操作分析载体内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 13.载体具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 1 | 套 | 4500 |
| 35 | 系统集成服务 | / | 包含完成一层、无机实验室安装所需的系统集成，具体要求如下： 1.电气布线：地面耗材：每载体取电连接线≥2.5mm²，铜质电线对接至主线≥2.5mm²，每载体取电连接线采用合理规格线管；地下耗材：电源主线采用≥2.5mm²铜质线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。 2.给排水系统：PPR材质水管，上水管和进水管为≥Ф25；UPVC材质排水管为≥Ф50；外丝连接件等。 | 1 | 室 | 5000 |
| （三）一层、有机实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 通风排风系统 | 工业 | 1.选用化工专用工程塑料制作，整体布置成自然弯曲状，风速流畅、通风效果良好；风机进口处均配有消音装置。 2.室外消音器：采用耐腐蚀工程塑料制作消音器，装置在进口出口处，使之降低室外噪声。 3.吊顶通风管：主通风管为吊顶式，坚固、耐压、耐震，吊顶用PVC为主风管；支风管道采用PVC塑料管而成。 4.行程通风管：采用围墙外行程通风管。 | 1 | 套 | 13500 |
| （四）一层、有机实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 全钢实验有机室处理体 | 工业 | 1.产品尺寸：≥4400×750×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级。 （2）物理性能及甲醛性能：其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率的结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 1 | 组 | 15840 |
| 38 | 全钢实验样本处理体 |  | 1.产品尺寸：≥6700×750×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级。 （2）物理性能及甲醛性能： 0Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率,结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 1 | 组 | 24120 |
| 39 | 全钢实验作业面 |  | 1.产品尺寸：≥3750×1500×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为5级。 （2）物理性能及甲醛性能：其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级 无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率的结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 2 | 组 | 20250 |
| 40 | 中央试剂操作载体 |  | 1.产品尺寸：≥2900×400×750mm。立柱：采用≥1.0mm厚冷轧板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成形。立柱下端开有1个防水插座孔位，可配置1个防水插座（220V/10A）；立柱侧面设有整排挂片插孔。 2.托盘：挂片挂钩采用双排L形挂扣结构，方便快速安装，且可任意上下调节。 3.层板：≥8mm钢化玻璃，高度可任意上下调节。 4. 预留220V、10A国标五孔电源插座孔，具有防尘、防溅、防酸碱功能，耗材不小于2.5mm²。 5.所有金属结构经除油、酸洗、磷化、钝化、烘干等不少于十三道工艺处理，再喷涂环氧树脂粉末经高温185℃-200℃烘烤固化处理，粉末要求附着力高、具有弹性，耐腐蚀性。 | 2 | 组 | 5940 |
| 41 | 钢铝合金器材载体 |  | ▲1.产品尺寸：≥2000×1000×500mm。产品结构：钢铝合金结构，上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设二层活动式隔板。载体内安装高度升降条，至少带8个活动支撑座。高度升降条和支撑座应采用高级尼龙材料，模具注塑而成，具有较高耐蚀性能、耐热、耐磨损、阻燃。下部储物架，对开木门。所有隔板采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，必须有加强筋。 2.主要材料：①载体框架：采用外径不小于32mm×38mm，厚度不小于1.0mm，并带凹槽的方形钢铝合金型材制作，共不少于12根/台。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。②载体：板材采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，断面用PVC封边做防水处理。③连接扣件：采用ABS专用钢铝合金连接件，ABS板式专用连接件。④载体脚垫：直径≥8mm的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成形的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。⑤柜门拉手：合金材质，桥型外形，螺丝安装。⑥封边：板材外露截面采用≥2mm厚优质PVC条、热熔方式封边。 3.工艺要求：生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。颜色：为湖绿，或浅灰白，或由采购人自选。 | 8 | 台 | 3200 |
| 42 | PP中工作槽 |  | 1.产品尺寸：≥550×440×310mm。PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚≥5mm。 2.台面以下安装，使载体面的水能顺畅地流入水槽内。 3.下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。下水管采用PPR材质，耐酸耐碱，≥¢50mm，壁厚不低于5mm。 4.带一只防臭存水弯。 | 4 | 套 | 210 |
| 43 | 出水装置 |  | 1.主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀。 2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试不少于50万次，静态最大耐压2.5Mpa，出水装置终端可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）。 3.向金属管螺纹施加61N•m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏。 | 4 | 只 | 660 |
| 44 | PP滴水器材 |  | 1.规格：不少于27棒。 2.材质：高密度PP。 3.类型：单面。 4.底部托盘中间设有排水孔。 5.可拆卸式滴水棒，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放。 | 4 | 只 | 300 |
| 45 | 台式洗眼器 |  | 1.加厚铜质。 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 4.防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 5.水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。 6.控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。 | 2 | 个 | 900 |
| 46 | 学生工位（可升降） |  | 1.面部采用高密度ABS材质，直径≥320mm。底部装有壁厚为≥1.5mm厚直径为≥160mm钢板托盘。 2.学生工位脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸：≥20×40×1.2mm。 3.全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5.学生工位由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 ▲6.学生工位安全性能要求满足以下技术要求【投标人于投标文件中必须提供“学生工位（可升降）”由国家认可的第三方检测机构依据GB/T 3325-2024国家标准进行检测出具合格的检测报告复印件，满足以下技术要求，并加盖投标人电子签章。供货时，中标供应商向采购人提供相应的检测报告原件予以核验，若检测报告原件与投标文件中提供的复印件内容不一致或未提供的，采购人有权不予验收，由此产生的不利后果由投标人自行承担】： （1）稳定性：任意方向倾翻；检测结果：无倾翻。 （2）强度和耐久性：座面静载荷试验：座面加载力：≥1300N，加载次数：≥20次。 （3）座面耐久性试验：座面加载力≥950N，次数≥60000次；椅背冲击试验：冲击高度≥180mm；冲击次数≥20次。 （4）通过上述强度和耐久性、座面静载荷试验、座面耐久性试验以后：①所有零部件无断裂或豁裂；②用手揿压牢固的部件，无永久性松动；③所有零部件无影响使用功能的磨损或变形；④五金连接件无松动；⑤零部件无明显位移变化。 （5）依据国家标准检测4种重金属含量（限色漆）：可溶性铅要求未检出；可溶性镉要求未检出；可溶性铬要求未检出；可溶性汞要求未检出。 | 16 | 位 | 270 |
| 47 | 教师操作分析载体 |  | 1.规格：≥1100×780×1000mm。 2.采用钢木结合构造，钢板厚度不小于1.0mm。载体上部分采用圆弧设计。整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成形技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证采购人不划伤。盖门采取翻转方式。 3.国标≥19英寸机架，后背门设有带锁检修门，具有防盗功能。 4.钢木复合材料一体成形；实木扶手；载体面为≥12mm木质耐划台面；全封闭式结构，能保障多媒体设备的安全性。 5.整个教师操作分析载体只使用一副滑轨，能减少故障概率。 6.显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-24英寸显示器（要求显示器后面有壁挂孔），关闭后所有设备都隐藏在讲台内；教师操作分析载体操作由一把锁控制；显示器，键盘、鼠标、中控盒通过内置连环结构控制且互不影响独立操作。 7.整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 8.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 9.右侧采用隐藏抽拉式设计，承重不少于6公斤，可安装视频展示台、高拍仪等。 10.载体面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个。 11.载体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 12.教师操作分析载体内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 13.载体具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 1 | 套 | 4500 |
| 48 | 系统集成服务 | / | 包含完成一层、有机实验室安装所需的系统集成，具体要求如下： 1.电气布线：地面耗材：每载体取电连接线≥2.5mm²，铜质电线对接至主线≥2.5mm²，每载体取电连接线采用合理规格线管；地下耗材：电源主线采用≥2.5mm²铜质线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。 2.给排水系统：PPR材质水管，上水管和进水管为≥Ф25；UPVC材质排水管为≥Ф50；外丝连接件等。 | 1 | 室 | 5000 |
| （五）二层、分析室（1）实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 全钢实验分析室处理体1 | 工业 | 1.产品尺寸：≥8500×750×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级。 （2）物理性能及甲醛性能：其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 1 | 组 | 30600 |
| 50 | 全钢实验处理面 |  | 1.产品尺寸：≥6000×1500×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为5级。 （2）物理性能及甲醛性能：其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级 无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 2 | 组 | 32400 |
| 51 | 中央试剂操作载体 |  | 1.产品尺寸：≥5900×400×750mm。立柱：采用≥1.0mm厚冷轧板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成形。立柱下端开有1个防水插座孔位，可配置1个防水插座（220V/10A）；立柱侧面设有整排挂片插孔。 2.托盘：挂片挂钩采用双排L形挂扣结构，方便快速安装，且可任意上下调节。 3.层板：≥8mm钢化玻璃，高度可任意上下调节。 4. 预留220V、10A国标五孔电源插座孔，具有防尘、防溅、防酸碱功能，耗材不小于2.5mm²。 5.所有金属结构经除油、酸洗、磷化、钝化、烘干等不少于十三道工艺处理，再喷涂环氧树脂粉末经高温185℃-200℃烘烤固化处理，粉末要求附着力高、具有弹性，耐腐蚀性。 | 2 | 组 | 12060 |
| 52 | 钢铝合金器材载体 |  | ▲1.产品尺寸：≥2000×1000×500mm。产品结构：钢铝合金结构，上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设二层活动式隔板。载体内安装高度升降条，至少带8个活动支撑座。高度升降条和支撑座应采用高级尼龙材料，模具注塑而成，具有较高耐蚀性能、耐热、耐磨损、阻燃。下部储物架，对开木门。所有隔板采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，必须有加强筋。 2.主要材料：①载体框架：采用外径不小于32mm×38mm，厚度不小于1.0mm，并带凹槽的方形钢铝合金型材制作，共不少于12根/台。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。②载体：板材采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，断面用PVC封边做防水处理。③连接扣件：采用ABS专用钢铝合金连接件，ABS板式专用连接件。④载体脚垫：直径≥8mm的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成形的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。⑤柜门拉手：合金材质，桥型外形，螺丝安装。⑥封边：板材外露截面采用≥2mm厚优质PVC条、热熔方式封边。 3.工艺要求：生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。颜色：为湖绿，或浅灰白，或由采购人自选。 | 8 | 台 | 3200 |
| 53 | 学生工位（可升降） |  | 1.面部采用高密度ABS材质，直径≥320mm。底部装有壁厚为≥1.5mm厚直径为≥160mm钢板托盘。 2.学生工位脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸：≥20×40×1.2mm。 3.全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5.学生工位由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 | 20 | 位 | 270 |
| 54 | PP中工作槽 |  | 1.产品尺寸：≥550×440×310mm。PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚≥5mm。 2.台面以下安装，使载体面的水能顺畅地流入水槽内。 3.下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。下水管采用PPR材质，耐酸耐碱，≥¢50mm，壁厚不低于5mm。 4.带一只防臭存水弯。 | 6 | 套 | 210 |
| 55 | 出水装置 |  | 1.主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀。 2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试不少于50万次，静态最大耐压2.5Mpa，出水装置终端可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）。 3.向金属管螺纹施加61N•m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏。 | 6 | 只 | 660 |
| 56 | PP滴水器材 |  | 1.规格：不少于27棒。 2.材质：高密度PP。 3.类型：单面。 4.底部托盘中间设有排水孔。 5.可拆卸式滴水棒，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放。 | 6 | 个 | 300 |
| 57 | 台式洗眼器 |  | 1.加厚铜质。 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 4.防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 5.水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。 6.控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。 | 2 | 套 | 900 |
| 58 | 教师操作分析载体 |  | 1.规格：≥1100×780×1000mm。 2.采用钢木结合构造，钢板厚度不小于1.0mm。载体上部分采用圆弧设计。整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成形技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证采购人不划伤。盖门采取翻转方式。 3.国标≥19英寸机架，后背门设有带锁检修门，具有防盗功能。 4.钢木复合材料一体成形；实木扶手；载体面为≥12mm木质耐划台面；全封闭式结构，能保障多媒体设备的安全性。 5.整个教师操作分析载体只使用一副滑轨，能减少故障概率。 6.显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-24英寸显示器（要求显示器后面有壁挂孔），关闭后所有设备都隐藏在讲台内；教师操作分析载体操作由一把锁控制；显示器，键盘、鼠标、中控盒通过内置连环结构控制且互不影响独立操作。 7.整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 8.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 9.右侧采用隐藏抽拉式设计，承重不少于6公斤，可安装视频展示台、高拍仪等。 10.载体面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个。 11.载体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 12.教师操作分析载体内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 13.载体具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 1 | 套 | 4500 |
| 59 | 系统集成服务 | / | 包含完成二层、分析室（1）实验室安装所需的系统集成，具体要求如下： 1.电气布线：地面耗材：每载体取电连接线≥2.5mm²，铜质电线对接至主线≥2.5mm²，每载体取电连接线采用合理规格线管；地下耗材：电源主线采用≥2.5mm²铜质线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。 2.给排水系统：PPR材质水管，上水管和进水管为≥Ф25；UPVC材质排水管为≥Ф50；外丝连接件等。 | 1 | 室 | 5000 |
| （六）二层、理化室（1）实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 全钢实验作业体 | 工业 | 1.产品尺寸：≥5700×750×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级。 （2）物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³； （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.五金配件: 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 1 | 组 | 20520 |
| 61 | 全钢实验理化室处理体1 |  | 1.产品尺寸：≥5600×750×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 1 | 组 | 20160 |
| 62 | 全钢实验操作区 |  | 1.产品尺寸：≥5750×1500×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级。 （2）物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 3 | 组 | 31050 |
| 63 | 中央试剂操作载体 |  | 1.产品尺寸：≥4900×400×750mm。立柱：采用≥1.0mm厚冷轧板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成形。立柱下端开有1个防水插座孔位，可配置1个防水插座（220V/10A）；立柱侧面设有整排挂片插孔。 2.托盘：挂片挂钩采用双排L形挂扣结构，方便快速安装，且可任意上下调节。 3.层板：≥8mm钢化玻璃，高度可任意上下调节。 4. 预留220V、10A国标五孔电源插座孔，具有防尘、防溅、防酸碱功能，耗材不小于2.5mm²。 5.所有金属结构经除油、酸洗、磷化、钝化、烘干等不少于十三道工艺处理，再喷涂环氧树脂粉末经高温185℃-200℃烘烤固化处理，粉末要求附着力高、具有弹性，耐腐蚀性。 | 3 | 组 | 10020 |
| 64 | 钢铝合金器材载体 |  | ▲1.产品尺寸：≥2000×1000×500mm。产品结构：钢铝合金结构，上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设二层活动式隔板。载体内安装高度升降条，至少带8个活动支撑座。高度升降条和支撑座应采用高级尼龙材料，模具注塑而成，具有较高耐蚀性能、耐热、耐磨损、阻燃。下部储物架，对开木门。所有隔板采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，必须有加强筋。 2.主要材料：①载体框架：采用外径不小于32mm×38mm，厚度不小于1.0mm，并带凹槽的方形钢铝合金型材制作，共不少于12根/台。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。②载体：板材采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，断面用PVC封边做防水处理。③连接扣件：采用ABS专用钢铝合金连接件，ABS板式专用连接件。④载体脚垫：直径≥8mm的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成形的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。⑤柜门拉手：合金材质，桥型外形，螺丝安装。⑥封边：板材外露截面采用≥2mm厚优质PVC条、热熔方式封边。 3.工艺要求：生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。颜色：为湖绿，或浅灰白，或由采购人自选。 | 8 | 台 | 3200 |
| 65 | 电学实验箱 |  | 1.箱体规格：≥450×321×171mm。 2.材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 3.主要配置及技术要求： 滑动变阻器（20Ω，2A）1个、4mm红黑香蕉导线各4根、双端灯笼插头2个、鳄鱼夹4个、3.8V小灯泡4个、导体与非导体套装1套、双向两档开关模块3个、双向三档开关模块2个、直角导线模块4个、直角带插座模块2个、双插座模块3个、直线模块4个、灯座模块2个、单端插座模块2个、红色LED模块1个、直线带插座模块1个、250欧电位器模块1个、5Ω电阻模块1个、10Ω电阻模块1个、15Ω电阻模块1个、T型导线模块2个、T型插座模块2个、四联电池盒1个、镍铬合金电线（d=0.2mm,长30m）1盒、镍铬合金电线（d=0.4mm,长30m）1盒、铜线（d=0.2mm，长30m）1盒、铁线（d=0.2mm，长30m）1盒、玻棒1个、胶棒1个、验电羽2个等。 4.核心产品技术指标 （1）电学模块组件： 1）规格：尺寸≥64×64×32mm； - 主要材质：ABS工程塑料、PC； - 工艺：塑料注塑成形； - 功能要求：①结构特点：镀金触点连接，拼图式插接方式，上盖四边凹凸式对插接口，下盖四边滑槽，底部一个磁钢卡槽，可扩展为磁吸式电学模块；②可用多种电子元件组成功能模块，经过拼插组合可以组合成多种电学功能电路，也可以在电学模块上插接拓展功能组件，形成特定功能产品，用以完成对应的实验。 （2）四联电池盒： 1）规格：尺寸≥120×96×45mm； 2）3个4mm香蕉插座接口，配4节5号AA电池，双电源输出DC3V\DC6V，开关1个，LED灯1个； - 主要材质：壳体为紫色ABS工程塑料、下盖为墨色半透明PC； - 工艺：塑料注塑成形； - 功能描述：提供两档电压DC3V\DC6V，开关控制输出，自带LED输出显示灯，有输出电压时LED点亮。 ▲（3）安全性能必须达标：依据GB 18584-2024 、GB/T 36021-2018，GB/T 29610-2013国家标准进行可迁移有害元素检测：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se) 检测结果要求均未检出；可溶性重金属：锑、砷、钡、硒、六价铬检测结果要求均未检出；多溴联苯(PBBS)（一溴联苯-十溴联苯）、多溴二苯醚(PBDES）（一多溴二苯醚-五溴二苯醚）的总含量检测结果要求未检出；按照JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》检测产品符合：性能的一般要求、安全的一般要求、结构的一般要求、外观的一般要求（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足以上“安全性能”要求的由国家认可第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章。供货时，中标供应商向采购人提供相应的检测报告原件予以核验，若检测报告原件与投标文件中提供的复印件内容不一致或未提供的，采购人有权不予验收，由此产生的不利后果由投标人自行承担）。 | 1 | 箱 | 4810 |
| 66 | PP中工作槽 |  | 1.产品尺寸：≥550×440×310mm。PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚≥5mm。 2.台面以下安装，使载体面的水能顺畅地流入水槽内。 3.下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。下水管采用PPR材质，耐酸耐碱，≥¢50mm，壁厚不低于5mm。 4.带一只防臭存水弯。 | 9 | 套 | 210 |
| 67 | 出水装置 |  | 1.主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀。 2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试不少于50万次，静态最大耐压2.5Mpa，出水装置终端可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）。 3.向金属管螺纹施加61N•m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏。 | 9 | 套 | 660 |
| 68 | PP滴水器材 |  | 1.规格：不少于27棒。 2.材质：高密度PP。 3.类型：单面。 4.底部托盘中间设有排水孔。 5.可拆卸式滴水棒，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放。 | 9 | 只 | 300 |
| 69 | 台式洗眼器 |  | 1.加厚铜质。 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 4.防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 5.水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。 6.控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。 | 2 | 套 | 900 |
| 70 | 学生工位（可升降） |  | 1.面部采用高密度ABS材质，直径≥320mm。底部装有壁厚为≥1.5mm厚直径为≥160mm钢板托盘。 2.学生工位脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸：≥20×40×1.2mm。 3.全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5.学生工位由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 | 30 | 位 | 270 |
| 71 | 教师操作分析载体 |  | 1.规格：≥1100×780×1000mm。 2.采用钢木结合构造，钢板厚度不小于1.0mm。载体上部分采用圆弧设计。整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成形技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证采购人不划伤。盖门采取翻转方式。 3.国标≥19英寸机架，后背门设有带锁检修门，具有防盗功能。 4.钢木复合材料一体成形；实木扶手；载体面为≥12mm木质耐划台面；全封闭式结构，能保障多媒体设备的安全性。 5.整个教师操作分析载体只使用一副滑轨，能减少故障几率。 6.显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-24英寸显示器（要求显示器后面有壁挂孔），关闭后所有设备都隐藏在讲台内；教师操作分析载体操作由一把锁控制；显示器，键盘、鼠标、中控盒通过内置连环结构控制且互不影响独立操作。 7.整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 8.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 9.右侧采用隐藏抽拉式设计，承重不少于6公斤，可安装视频展示台、高拍仪等。 10.载体面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个。 11.载体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 12.教师操作分析载体内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 13.载体具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 1 | 套 | 4500 |
| 72 | 系统集成服务 | / | 包含完成二层、理化室（1）实验室安装所需的系统集成，具体要求如下： 1.电气布线：地面耗材：每载体取电连接线≥2.5mm²，铜质电线对接至主线≥2.5mm²，每载体取电连接线采用合理规格线管；地下耗材：电源主线采用≥2.5mm²铜质线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。 2.给排水系统：PPR材质水管，上水管和进水管为≥Ф25；UPVC材质排水管为≥Ф50；外丝连接件等。 | 1 | 室 | 5000 |
| （七）二层、分析室（2）实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 全钢实验作业体 | 工业 | 1.产品尺寸：≥5700×750×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级。 （2）物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 1 | 组 | 20520 |
| 74 | 全钢实验分析室处理体2 |  | 1.产品尺寸：≥7300×750×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级。 （2）物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³； （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 1 | 组 | 26280 |
| 75 | 全钢实验处理面 |  | 1.产品尺寸：≥6000×1500×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为5级。 （2）物理性能及甲醛性能：其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级 无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 3 | 组 | 32400 |
| 76 | 中央试剂操作载体 |  | 1.产品尺寸：≥5900×400×750mm。立柱：采用≥1.0mm厚冷轧板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成形。立柱下端开有1个防水插座孔位，可配置1个防水插座（220V/10A）；立柱侧面设有整排挂片插孔。 2.托盘：挂片挂钩采用双排L形挂扣结构，方便快速安装，且可任意上下调节。 3.层板：≥8mm钢化玻璃，高度可任意上下调节。 4.预留220V、10A国标五孔电源插座孔，具有防尘、防溅、防酸碱功能，耗材不小于2.5mm²。 5.所有金属结构经除油、酸洗、磷化、钝化、烘干等不少于十三道工艺处理，再喷涂环氧树脂粉末经高温185℃-200℃烘烤固化处理，粉末要求附着力高、具有弹性，耐腐蚀性。 | 3 | 组 | 12060 |
| 77 | 钢铝合金器材载体 |  | ▲1.产品尺寸：≥2000×1000×500mm。产品结构：钢铝合金结构，上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设二层活动式隔板。载体内安装高度升降条，至少带8个活动支撑座。高度升降条和支撑座应采用高级尼龙材料，模具注塑而成，具有较高耐蚀性能、耐热、耐磨损、阻燃。下部储物架，对开木门。所有隔板采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，必须有加强筋。 2.主要材料：①载体框架：采用外径不小于32mm×38mm，厚度不小于1.0mm，并带凹槽的方形钢铝合金型材制作，共不少于12根/台。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。②载体：板材采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，断面用PVC封边做防水处理。③连接扣件：采用ABS专用钢铝合金连接件，ABS板式专用连接件。④载体脚垫：直径≥8mm的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成形的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。⑤柜门拉手：合金材质，桥型外形，螺丝安装。⑥封边：板材外露截面采用≥2mm厚优质PVC条、热熔方式封边。 3.工艺要求：生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。颜色：为湖绿，或浅灰白，或由采购人自选。 | 8 | 台 | 3200 |
| 78 | 学生工位（可升降） |  | 1.面部采用高密度ABS材质，直径≥320mm。底部装有壁厚为≥1.5mm厚直径为≥160mm钢板托盘。 2.学生工位脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸：≥20×40×1.2mm。 3.全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5.学生工位由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 | 30 | 位 | 270 |
| 79 | PP中工作槽 |  | 1.产品尺寸：≥550×440×310mm。PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚≥5mm。 2.台面以下安装，使载体面的水能顺畅地流入水槽内。 3.下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。下水管采用PPR材质，耐酸耐碱，¢50mm，壁厚不低于5mm。 4.带一只防臭存水弯。 | 6 | 套 | 210 |
| 80 | 出水装置 |  | 1.主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀。 2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试不少于50万次，静态最大耐压2.5Mpa，出水装置终端可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）。 3.向金属管螺纹施加61N•m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏。 | 6 | 只 | 660 |
| 81 | PP滴水器材 |  | 1.规格：不少于27棒。 2.材质：高密度PP。 3.类型：单面。 4.底部托盘中间设有排水孔。 5.可拆卸式滴水棒，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放。 | 6 | 个 | 300 |
| 82 | 台式洗眼器 |  | 1.加厚铜质。 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 4.防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 5.水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。 6.控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。 | 2 | 套 | 900 |
| 83 | 教师操作分析载体 |  | 1.规格：≥1100×780×1000mm。 2.采用钢木结合构造，钢板厚度不小于1.0mm。载体上部分采用圆弧设计。整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成形技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证采购人不划伤。盖门采取翻转方式。 3.国标≥19英寸机架，后背门设有带锁检修门，具有防盗功能。 4.钢木复合材料一体成形；实木扶手；载体面为≥12mm木质耐划台面；全封闭式结构，能保障多媒体设备的安全性。 5.整个教师操作分析载体只使用一副滑轨，能减少故障概率。 6.显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-24英寸显示器（要求显示器后面有壁挂孔），关闭后所有设备都隐藏在讲台内；教师操作分析载体操作由一把锁控制；显示器，键盘、鼠标、中控盒通过内置连环结构控制且互不影响独立操作。 7.整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 8.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 9.右侧采用隐藏抽拉式设计，承重不少于6公斤，可安装视频展示台、高拍仪等。 10.载体面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个。 11.载体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 12.教师操作分析载体内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 13.载体具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 1 | 套 | 4500 |
| 84 | 系统集成服务 | / | 包含完成二层、分析室（2）实验室安装所需的系统集成，具体要求如下： 1.电气布线：地面耗材：①每载体取电连接线≥2.5mm²，铜质电线对接至主线≥2.5mm²，每载体取电连接线采用合理规格线管；②地下耗材：电源主线采用≥2.5mm²铜质线铺设；③选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。 2.给排水系统：PPR材质水管，上水管和进水管为≥Ф25；UPVC材质排水管为≥Ф50；外丝连接件等。 | 1 | 室 | 5000 |
| （八）二层、理化室（3）实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 全钢实验理化室处理体2 | 工业 | 1.产品尺寸：≥5400×750×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为5级。 （2）物理性能及甲醛性能：其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级 无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 1 | 组 | 19440 |
| 86 | 全钢实验作业体 |  | 1.产品尺寸：≥5700×750×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为5级。 （2）物理性能及甲醛性能：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级 无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 1 | 组 | 20520 |
| 87 | 全钢实验操作区 |  | 1.产品尺寸：≥5750×1500×800mm。台面采用≥12.7mm厚度耐腐蚀实芯理化板，台面应保持水平，拼接面应保持在一个平面内。台面与载体之间应连接稳固，台面不能脱落或翘起。要求耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： （1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为5级。 （2）物理性能及甲醛性能：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级 无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021（人造板及其制品甲醛释放量分级）标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³。 （3）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （4）检测依据标准《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率、甲苯去除率结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%。 （5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010（抗菌防霉木质装饰板）标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022（抗菌防霉木质装饰板）标准进行580小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常。 ▲（7）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012（建筑材料及制品燃烧性能分级）标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 2.钢制载体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。 3.抽屉：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 4.门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。 5.层板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同载体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg。 7.专用配件: 7.1滑轨：采用三节承重导轨。 7.2铰链：阻尼铰链。 7.3预留220V、10A国标五孔电源插座孔。 7.4配套耗材：不低于3×2.5mm²。 7.5塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。 7.6钢制调整脚：0-30mm高的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 7.7拉手：采用一体成形一字拉手。 | 3 | 组 | 31050 |
| 88 | 中央试剂操作载体 |  | 1.产品尺寸：≥4900×400×750mm。立柱：采用≥1.0mm厚冷轧板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成形。立柱下端开有1个防水插座孔位，可预留配置1个防水插座孔（220V/10A）；立柱侧面预留有整排挂片插孔。 2.托盘：挂片挂钩采用双排L形挂扣结构，方便快速安装，且可任意上下调节。 3.层板：≥8mm钢化玻璃，高度可任意上下调节。 4. 预留220V、10A国标五孔电源插座孔，具有防尘、防溅、防酸碱功能，耗材不小于2.5mm²。 5.所有金属结构经除油、酸洗、磷化、钝化、烘干等不少于十三道工艺处理，再喷涂环氧树脂粉末经高温185℃-200℃烘烤固化处理，粉末要求附着力高、具有弹性，耐腐蚀性。 | 3 | 组 | 10020 |
| 89 | 钢铝合金器材载体 |  | ▲1.产品尺寸：≥2000×1000×500mm。产品结构：钢铝合金结构，上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设二层活动式隔板。载体内安装高度升降条，至少带8个活动支撑座。高度升降条和支撑座应采用高级尼龙材料，模具注塑而成，具有较高耐蚀性能、耐热、耐磨损、阻燃。下部储物架，对开木门。所有隔板采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，必须有加强筋。 2.主要材料：①载体外框：采用外径不小于32mm×38mm，厚度不小于1.0mm，并带凹槽的方形钢铝合金型材制作，共不少于12根/台。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。②载体：板材采用符合国家标准的E1级环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，断面用PVC封边做防水处理。③连接扣件：采用ABS专用钢铝合金连接件，ABS板式专用连接件。④载体脚垫：直径≥8mm的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成形的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。⑤柜门拉手：合金材质，桥型外形，螺丝安装。⑥封边：板材外露截面采用≥2mm厚优质PVC条、热熔方式封边。 3.工艺要求：生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。颜色：为湖绿，或浅灰白，或由采购人自选。 | 8 | 台 | 3200 |
| 90 | PP中工作槽 |  | 1.产品尺寸：≥550×440×310mm。PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚≥5mm。 2.台面以下安装，使载体面的水能顺畅地流入水槽内。 3.下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。下水管采用PPR材质，耐酸耐碱，¢50mm，壁厚不低于5mm。 4.带一只防臭存水弯。 | 9 | 套 | 210 |
| 91 | 出水装置 |  | 1.主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀。 2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试不少于50万次，静态最大耐压2.5Mpa，出水装置终端可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）。 3.向金属管螺纹施加61N•m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏。 | 9 | 套 | 660 |
| 92 | PP滴水器材 |  | 1.规格：不少于27棒。 2.材质：高密度PP。 3.类型：单面。 4.底部托盘中间设有排水孔。 5.可拆卸式滴水棒，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放。 | 9 | 只 | 300 |
| 93 | 台式洗眼器 |  | 1.加厚铜质。 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 4.防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 5.水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。 6.控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。 | 2 | 套 | 900 |
| 94 | 学生工位（可升降） |  | 1.面部采用高密度ABS材质，直径≥320mm。底部装有壁厚为≥1.5mm厚直径为≥160mm钢板托盘。 2.学生工位脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸：≥20×40×1.2mm。 3.全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5.学生工位由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 | 30 | 位 | 270 |
| 95 | 教师操作分析载体 |  | 1.规格：≥1100×780×1000mm。 2.采用钢木结合构造，钢板厚度不小于1.0mm。载体上部分采用圆弧设计。整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成形技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证采购人不划伤。盖门采取翻转方式。 3.国标≥19英寸机架，后背门设有带锁检修门，具有防盗功能。 4.钢木复合材料一体成形；实木扶手；载体面为≥12mm木质耐划台面；全封闭式结构，能保障多媒体设备的安全性。 5.整个教师操作分析载体只使用一副滑轨，能减少故障概率。 6.显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-24英寸显示器（要求显示器后面有壁挂孔），关闭后所有设备都隐藏在讲台内；教师操作分析载体操作由一把锁控制；显示器，键盘、鼠标、中控盒通过内置连环结构控制且互不影响独立操作。 7.整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 8.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 9.右侧采用隐藏抽拉式设计，承重不少于6公斤，可安装视频展示台、高拍仪等。 10.载体面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个。 11.载体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 12.教师操作分析载体内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 13.载体具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 1 | 套 | 4500 |
| 96 | 系统集成服务 | / | 包含完成二层、理化室（2）实验室安装所需的系统集成，具体要求如下： 1.电气布线：地面耗材：①每载体取电连接线≥2.5mm²，铜质电线对接至主线≥2.5mm²，每载体取电连接线采用合理规格线管；②地下耗材：电源主线采用≥2.5mm²铜质线铺设；③选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。 2.给排水系统：PPR材质水管，上水管和进水管为≥Ф25；UPVC材质排水管为≥Ф50；外丝连接件等。 | 1 | 室 | 5000 |
| （九）拆除清运安装 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 安装拆除清运服务 | / | 包含完成原采购人学校老旧设备需要拆除、清运、部分旧设备设施需要安装到新校址实验室(具体情况于现场考察时了解)。 | 3 | 间 | 17280 |
| 核心产品：本项目核心产品为第3项标的“全钢实验操作中央分析体”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2.保修期：产品保修期不少于 1 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修期均自交货验收合格之日起计算。 3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供操作培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 4.保修要求： （1）保修期内，如果出现故障，投标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，8小时内进行故障处理，如必要则24小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题48小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 （2）若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。 （3）投标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。 5.设备进入采购人学校后若需与采购人信息系统连接的，开通端口及连接所需的所有费用均由供应商承担，采购人不再另行支付。 6.在保修期内，中标供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标供应商应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标供应商承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标供应商双方合议定价。 （3）退货处理：中标供应商应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 7.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起30个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。 2.交付地点：广西桂林市内采购人校内指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 项目验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票且财政资金拨付到位后10个工作日内支付合同价款的100%(无息)（如遇特殊情况的，按特殊情况执行）。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标供应商应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本项目合同执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）质量标准及验收标准 |  | 1.投标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准（包括《中华人民共和国产品质量法》等规定的质量标准）要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、原装、完好、无破损、未使用过的产品。 3.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时，必须向采购人提供所投产品由生产厂家针对产品出具的售后服务承诺书原件、供货证明原件，否则不予验收。 4.验收标准： 4.1中标供应商和采购人现场进行清点本次招标范围内的所有产品；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器或设备等货物外观或内部的损坏，中标供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，中标供应商应负责更换和补发。 4.2采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，如产品不满足招标文件要求、中标供应商投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，按验收不通过处理，由此引起的不利后果投标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （七）权利保障 |  | 投标人所提供的标的涉及到的知识产权和相关技术资料必须是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，投标人负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究投标人的法律责任，其不利后果由投标人全部承担。 |  |  |  |  |
| （八）进口产品说明 |  | 本项目采购标的中的产品均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （九）政府采购预算金额（最高限价） |  | 本项目政府采购预算金额（最高限价）为人民币壹佰陆拾万元整（¥1600000.00），投标报价超出政府采购预算金额（最高限价）的，投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |
| 三、现场考察 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目采购内容因涉及完成原采购人原老旧设备拆除、清运、部分旧设备设施安装到新校址实验室，且本项目实验室设备安装要求必须符合采购人现有的安装环境要求，因无法就现有场地的安装环境做出完整的文字描述，将统一组织所有投标人进行现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下： - 1.现场考察统一集合时间：2025年8月26日上午9时00分至9时30分（由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，不利后果由投标人自行承担）。 - 2.现场考察集合地点：广西桂林市卫生学校大门口（广西桂林市万寿巷10号） - 3.联系人：于彦清 联系电话：0773-3892303。 - 4.参与现场考察的人员为法定代表人本人的，须提供相应身份证复印件及主体资格证明（如营业执照）副本复印件（须加盖单位公章）；否则，还须同时提供授权委托书原件及委托代理人身份证复印件前往并签到（签到表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。 - 5.投标人参加现场考察时有义务准确、详细了解采购人学校实验室现有环境情况，并自行判断投标是否符合采购人要求，投标人一旦中标，必须按招标文件要求实施项目，否则，采购人有权不予验收并解除合同，且不予支付任何费用，造成的一切不利后果由中标人自行承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护（注明时间）方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （二）履约能力 |  | 1.投标人或所投核心产品生产厂家通过了ISO9001质量管理体系认证（认证范围包含实验室设备）、ISO14001环境管理体系认证（认证范围包含实验室设备）、ISO45001职业健康安全管理体系认证（认证范围包含实验室设备）且有效的相关证明材料复印件。 2.业绩：投标人或所投核心产品生产厂家2021年以来具备同类项目销售业绩相关证明材料复印件。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （三）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本项目“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号的技术参数允许发生负偏离的条款数累计最多为3项，投标人对以上技术参数发生负偏离数≥4项时，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 评标办法

一、评标依据及方式

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审并按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分………………………………………………………………………………30分

本项目为专门面对中、小、微型企业项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条规定，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不执行价格评审优惠的扶持政策。

- （1）以进入评标的最低的投标报价为30分。

- （2）价格分计算公式：价格分=(最低投标人投标报价金额／投标人投标报价金额)×30分

- 2.综合技术分…………………………………………………………………………40分

- 经评委独立评审，投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求的，得基本分40分；投标人对本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号项的技术参数响应存在负偏离的，每有一项扣基本分5分，最多扣15分。

3.售后服务方案分……………………………………………………………………18分

3.1基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分2分。

- 3.2承诺更长保修期：投标人承诺所投产品在满足基本保修期的基础上每延长1年得1分（标的为多项号的，按标的所占投标报价比例得分），最多得2分。

- 3.3售后服务实施方案分（14分）

- 评委对投标人提供的售后服务方案【包括但不仅限于：①售后人员配备情况；②定期维护 (注明时间)方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等】内容进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（4分）：六项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

二档（6分）：六项评审因素有二项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（8分）：六项评审因素有三项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（10分）：六项评审因素有四项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

五档（12分）：六项评审因素有五项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

六档（14分）：六项评审因素内容经评审均合理、可行且具有针对性的。

4.履约能力分…………………………………………………………………………10分

4.1投标人或所投核心产品生产厂家通过了ISO9001质量管理体系认证（认证范围包含实验室设备）、ISO14001环境管理体系认证（认证范围包含实验室设备）、ISO45001职业健康安全管理体系认证（认证范围包含实验室设备）且有效的（投标人于投标文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖投标人电子签章，否则不予得分），每有1个得3分，最多得9分。

4.2投标人或所投核心产品生产厂家2021年以来具备同类项目销售业绩【投标人于投标文件中提供中标/成交通知书或销售合同复印件并加盖投标人电子签章，能清晰反映中标/成交内容或合同标的，否则不予认可。同一个编号的采购项目有2个(含2个)以上的分标中标（成交）的只算一次】，得1分。

5.政策功能分（节能、环保）………………………………………………………2分

5.1属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，否则不予认可]，根据其所占项目报价比例得0-1分。

5.2属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，否则不予认可]，根据其所占项目报价比例得0-1分。

6.总得分为以上各项评审因素得分合计。

三、推荐及确定中标候选人原则

1.评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标供应商：依次按综合技术分高的优先、售后服务分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标供应商。

3.中标供应商放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

# 第五章  政府采购合同

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

中标供应商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

合同主要条款

第一条 合同标的及合同金额

1.供货一览表：

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 产地 | 品牌、规格型号 | 数量① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

中标内容合同的总金额为：（大写）人民币                     （¥         ）。

2.合同金额应包括本次采购范围内标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，乙方应综合考虑在报价中。甲方不再支付其他费用。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间   小时内到达甲方现场处理。

4.乙方提供货物的保修期为    年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修期均自交货验收合格之日起计算。

5.送货上门、安装调试合格，向甲方提供操作培训服务，直至甲方相关人员熟练使用为止。

6.若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。

7.乙方如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得甲方设备管理部门同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行    次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。

8.设备进入甲方学校后若需与采购人信息系统连接的，开通端口及连接所需的所有费用均由乙方承担，甲方不再另行支付。

9.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可以要求乙方按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

10.保修期内，如果出现故障，乙方在接到甲方通知后应在    小时内给予响应，    小时内进行故障处理，如必要则    小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题    小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过    小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。

11.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品（包括产品的零部件），且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权在内的知识产权或其他权利。如果甲方因此遭受任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方有义务以买方名义自费处理纠纷，并承担所有法律和经济责任。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等物权瑕疵，乙方保证对乙方所交付的货物享有完全的处分权。

4.乙方保证对本合同项下产品及其配件在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和依法保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任（包括甲方因此造成的直接和间接的损失赔偿）。

5.乙方保证对本合同项下产品拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如因乙方原因导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额20%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于因重新采购、使用替代产品产生的费用等。

6.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附随货物送达。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方且经甲方验收合格前发生的全部风险和责任均由乙方负责承担，甲方对此不负责任。

第五条  交付

1.交付时间：                    ；地点：广西桂林市内甲方指定地点，该交付时间为绝对交付时间，即乙方已经充分考虑交付前的相关风险等原因，乙方确认货物将在该交付时间在甲方的指定地点交付给甲方。

2.乙方提供不符合投标文件承诺和招标文件规定及本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，乙方应于3日内更换为符合投标文件承诺和招标文件规定及本合同规定的货物，逾期未更换的，乙方应承担违约责任，向甲方支付合同总金额20%的违约金。

3.乙方交付货物的同时应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，补齐时间以甲方规定的时间为准，否则视为逾期交货，乙方应承担违约责任。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件要求、投标文件的承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在设备（含附件）全部安装到位、调试完好、相关培训结束后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试和试用时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方人员一起调试，乙方对于培训质量负责直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物（“技术复杂的货物”以甲方定义为准），甲方可以请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及产生的相关费用由乙方全部负担。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

7.供货时，乙方必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；乙方所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及投标文件中承诺的参数一致。甲方有权委托具有检测资质的第三方检测机构或邀请相关专家，根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，如产生费用则由乙方承担。核验不合格的，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方损失的由乙方负责承担全部赔偿责任并按本合同总金额的20%支付违约金。验收完成后乙方须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。

8.甲乙双方现场进行清点本次招标范围内的所有产品；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器或设备等货物外观或内部的损坏，乙方应负责更换；若发现错发/漏发情况，乙方应负责更换和补发。

9.甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，如产品不满足招标文件要求、乙方投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，按验收不通过处理，由此引起的不利后果乙方自行承担。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.设备到达甲方指定地点后，乙方负责派工程师安装、调试设备，并在甲方指定时间地点，培训甲方操作人员，直至熟练掌握设备的操作、日常维护保养技能为止。乙方负责提供针对甲方维修工程师的现场操作、维修、维护培训服务。乙方负责安装，甲方不再支付任何与安装相关费用。乙方安装完毕后立即清理包装等残留垃圾，不准在现场堆放。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。

第九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 付款方式

项目验收合格后，乙方开具足额发票给甲方，甲方收到发票且财政资金拨付到位后10个工作日内支付合同价款的100%(无息)（如遇特殊情况的，按特殊情况执行）。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应于3日内更换，逾期未更换的乙方应向甲方支付合同金额　20　%违约金并赔偿甲方经济损失，甲方有权终止采购合同。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如果累及甲方，需赔偿甲方的损失（甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天甲方有权解除合同，乙方承担甲方损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方有权要求解除合同或者继续履行合同，同时乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

6.若商品存在设计、工艺或材料的缺陷，且这些缺陷使得商品无法正常使用，乙方应当负责维修或更换；若维修不能解决问题，乙方应退还商品价格并承担由此导致的其他合理费用。

7.乙方存在其它违约行为，乙方应向甲方支付违约货款额20%违约金并赔偿甲方经济损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

8.因乙方的行为造成违约的，甲方有权解除合同或者继续履行合同，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等无法预见且无法避免并无法克服的外力事件。乙方在不可抗力事件发生后，应立即以书面形式通知甲方，并在15日内提供由公证机构出具的与不可抗力事件相关的证明。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续十五天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签名并加盖供应商公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.依据《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得未经甲方书面同意，擅自转让其应履行的合同义务。违反此条款的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额20%的违约责任。

3.合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。本合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

第十六条  合同解除

乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，并赔偿损失：

1.合同履行期内如乙方出现包含但不限于以下影响合同履行的情形：（1）被行政执法机关处以吊销营业执照、取消资质、责令停业、行政罚款金额较大（叁万元人民币以上）、暂扣安全生产许可证；（2）财务被接管或冻结情况的。包括但不限于偷税漏税、非法生产等商业不良行为；

2.乙方在合同签署前未主动告知甲方其在合同签署前三年之内有本条第2款中的行为的；

3乙方处于司法诉讼中且甲方认为乙方存在经营风险或专利侵权风险等可能影响合同履行的情形。

4.因乙方原因，未按期交货一次以上；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；

5. 其他解除情形依照本合同约定。

第十七条  签订本合同时应提供包括但不限于以下文件，以下文件属于本合同的依据和附件，具有与合同正文同等的法律效力：

1.合同主要条款；

2.采购需求；

3.投标函、投标报价表；

4.技术偏离表、商务响应表；

5.售后服务方案（如有）；

6.中标通知书。

本项目的招标文件及投标文件均作为本合同的附件之一，效力等同于本合同正文。

本合同甲乙双方签名盖章后生效，一式伍份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方一份。

（以下无正文）

甲方（公章）：                    乙方（公章）：

法定代表人签名：                  法定代表人签名：

委托代理人：                      委托代理人：

电 话：                           电 话：

开户名称：                        开户名称：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：

日 期：                           日 期：

# 第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

4.总公司法人授权书原件扫描件（分公司参与投标时必须提供）

5.投标人2023年以来任意年度内的财务状况报告（或2025年以来银行出具的资信证明或2025年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）（必须提供）

6.投标人2025年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，则无需提供）

7.投标人2025年以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件（必须提供，从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，无需提供）

8.货物制造商为中小企业的相关证明材料（必须提供）

9.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）

10.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他证明材料

1.投标函（必须提供）

2.投标报价表（必须提供）

3.技术偏离表（必须提供）

4.商务响应表（必须提供）

5.“采购需求”中要求必须提供的相关证明文件（如有要求必须提供的,必须提供）

6.售后服务方案（如有，请提供）

7.业绩：投标人或所投核心产品生产厂家2021年以来具备同类项目销售业绩相关证明材料复印件（如有，请提供）

8.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）

9.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件。

附件：

授权委托书（格式一，适用于法人或其他组织投标）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（电子签章）：

- 法定代表人签字（或者电子签名）：

- 年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二，适用于自然人投标）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字（或者电子签名）：              　      年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。

4.总公司法人授权书原件扫描件（分公司参与投标时必须提供）

总公司法人授权书（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

我公司授权    （供应商名称，即分公司名称）    参加       项目名称（项目编号：     ）的投标活动，其权限如下:

一、                    （分公司名称）我公司下设分公司，我公司现授权其参加       项目名称（项目编号：            ）的投标活动。

二、提交投标保证金，接收退回的投标保证金。

三、提交投标文件（含补充、修改文件)，或者撤回已提交的投标文件（含补充、修改文件)，或者接收退回的投标文件。

四、依法参加投标等活动，答复评标委员会提出的澄清等。

五、提出事先由委托人确认的质疑、投诉，并接收质疑、投诉答复。

六、接收采购人或采购代理机构发出的有关本项目相关的公告、文书等。

七、交纳代理服务费，办理中标手续，参加采购合同签约。

八、进行合同履约、参加验收、提供服务等。

被授权单位无转委托权。

本授权书自签发之日起生效，有效期180天。如被授权方中标，则本授权书的有效期自签发之日起生效至项目合同履行完毕结束。项目执行过程中所发生的一切后果，由我公司承担相应的法律责任。

特此授权。

授权人（公章）：____________

日期：______年____月____日

5.投标人2023年以来任意年度内的财务状况报告（或2025年以来银行出具的资信证明或2025年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）（必须提供）

6.投标人2025年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，则无需提供）

7.投标人2025年以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件（必须提供，从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，无需提供）

8.货物制造商为中小企业的相关证明材料（必须提供）

注：本项目专门面向中小企业采购，货物制造商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。投标人根据自身情况，相应提供以下证明材料：

①投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

②投标人如属于监狱企业且提供的货物全部由其制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

③投标人如属于符合条件的残疾人福利性单位且提供的货物全部由其制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）。

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

9.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：①首先点击网站首页右上方的登录按钮；②跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；③选择信用报告栏目；④点击“我要申请”按钮；⑤选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；⑥等待文件下载。其他省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。

附件：

声   明（格式）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

10.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标函（必须提供）

投标函（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按照“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下:

①公司名称：

②纳税人识别号：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

7.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

- 投标人（电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

2.投标报价表（必须提供）

附件:

投标报价表（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                   （投标单位名称），并做出如下报价：

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所投标的的技术要求响应，详见“技术偏离表” |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： （¥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.投标报价：投标报价包括所投标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、质保、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。 2.投标人所投报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：

1.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

2.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

3.技术偏离表（必须提供）

附件：

技术偏离表（格式）

| 项号 | 标的名称 | 招标文件的“技术要求” | 对应招标文件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：1.说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

- 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

- 后附技术要求中要求提供的相关有效证明材料（如有）。

4.商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

| 条款 | 招标文件的“商务要求” | 对应招标文件的“商务要求”，投标文件的详细响应情况 |
| --- | --- | --- |
| （一）售后服务 |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  |  |
| （四）包装和运输 |  |  |
| （五）保险 |  |  |
| （六）质量标准及验收标准 |  |  |
| （七）权利保障 |  |  |
| （八）进口产品说明 |  |  |
| （九）政府采购预算金额（最高限价） |  |  |

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

5.“采购需求”中要求必须提供的相关证明文件(如有要求必须提供的,必须提供)

6.售后服务方案（如有，请提供）

附件：

售后服务方案（格式）

售后服务方案包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护（注明时间）方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等

......

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签名（或者电子签名）：

日     期：

7.业绩：投标人或所投核心产品生产厂家2021年以来具备同类项目销售业绩相关证明材料复印件（如有，请提供）

8.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）

- ①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]；

- ②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]。

9.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）