| 招标文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 广西卫生职业技术学院附属医院医疗设备采购项目(1期) |
| 项目编号： | GXZC2025-G1-002999-JDZB |
| 联系电话： | 0771-2808950 |

| 采购人： | 广西卫生职业技术学院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2025年11月

# 目    录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	126

第四章  评审方法及标准	144

第五章  合同主要条款格式	175

第六章  投标文件格式	187

# 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于广西卫生职业技术学院附属医院医疗设备采购项目(1期)(GXZC2025-G1-002999-JDZB)公开招标公告

项目概况：广西卫生职业技术学院附属医院医疗设备采购项目(1期)招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于 2025 年11 月26日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-002999-JDZB

项目名称：广西卫生职业技术学院附属医院医疗设备采购项目(1期)

预算总金额（元）：5534520

采购需求：

标项一

标项名称：内科病房设备

数量：18

预算金额（元）：751640

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购病房呼叫系统2套、体外除颤监护仪等其他设备1批，详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：751640

合同履约期限：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

标项二

标项名称：手术室设备

数量：13

预算金额（元）：977100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购麻醉机1台、多参数监护仪等其他设备1批，详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：977100

合同履约期限：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

标项三

标项名称：急诊科设备

数量：12

预算金额（元）：341460

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购呼吸机1台、体外除颤监护仪等其他设备1批，详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：341460.00

合同履约期限：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

标项四

标项名称：口腔科设备

数量：27

预算金额（元）383210

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购牙科综合治疗椅1张、口腔科灭菌器等其他设备1批，详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：383210

合同履约期限：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

标项五

标项名称：耳鼻喉科设备

数量：19

预算金额（元）：457360

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购综合验光仪1台、液晶视力表等其他设备1批，详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：457360

合同履约期限：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

标项六

标项名称：功能科设备

数量：9

预算金额（元）：1488000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购彩色图文工作站1套、动态心电监测系统等其他设备1批，详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：1488000

合同履约期限：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

标项七

标项名称：检验科设备

数量：14

预算金额（元）：1135750

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购血气分析仪1台、自动血液流变仪等其他设备1批，详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：1135750

合同履约期限：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求分标：

【分标1、2、3、4、5、6、7】

（1）资质要求：具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目（不允许）分公司参与投标。

（6）本项目（不允许）分包。

（7）本项目（不接受）联合体投标。

（8）按照招标公告规定获得招标文件。招标文件有规定时按要求提交投标保证金。

三、获取招标文件

时间：2025 年 11 月05 日起至 2025 年11月 12 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59 （北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年11月26日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密投标文件后在投标截止时间前上传至 广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

开标时间：2025年11月26日09：30（北京时间）

开标地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网站

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见招标文件。

3.本项目（否）采用远程异地评审。

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西卫生职业技术学院

地址：南宁市昆仑大道8号昆仑校区

项目联系人：胡老师

项目联系方式：0771-5628141

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701

项目联系人：陈新沅、陆贞馀、银海妮、江庭姣

项目联系方式：0771-2808950

2025年11月05日

# 第二章  采购需求

标项一：内科病房设备

一、总体要求

1、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数和性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、 技术参数和性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权的问题提出异议。

5、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则投标无效。

6、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

7、标注“●”符号的参数作为重要参数，未标注任何符号的参数为一般性参数。

8、重要参数（标注“●”符号）、实质性参数（标注“▲”的条款）需提供证明材料：产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（如为英文文本的请提供中文翻译文本），否则评标委员会将可能不予以认可，按负偏离认定。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

3.是否接受进口产品：否 □是

本项目货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。

4.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：病房呼叫系统

5.节能产品

本项目强制采购节能产品为：无。

6.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：无。

7.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 技术指标要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房呼叫系统 | 2套 | 工业 | 一、病房呼叫系统 1、用于与第三方系统的数据交互同步，包含HIS数据对接、接口检测、数据推送功能。 2、用于系统内的网络设备的集中运维，包括设备在线状态查看、软件批量升级、设备时间同步。 3、用于业务数据的汇总与分析，为院领导提供辅助决策，包括病区患者统计、床位数量统计、对讲业务统计、满意度统一和报表统计。 4、用于系统内运维人员权限管理，包括角色权限管理和用户权限管理。 5、用于给医护人员提供健康宣教、消息通知、护理记录、输液监测、体检监测等智慧医疗服务。 6、用于给患者提供费用查询、医嘱查询、床旁支付、床旁便利服务、报告查询、视频探视等病区智慧服务。 7、用于给医院后勤人员提供护理排班、访客管理、设备运维、满意度调查、病区数据统计等智慧管理服务。 8、数据安全：支持国产化操作系统部署，支持国产数据库部署，支持医院信创建设。 9、针对院领导及管理部门所关注的病床周转、病人构成、入住周期、呼叫服务等方面的日常动态进行挖掘分析，支持指标的趋势、同比、环比、占比分析。 10、支持医嘱信息查询、查看患者检查列表、查询患者检验信息、对接EMR信息、健康宣教信息查询、对接输液监测、可查看患者当前输液药品类型、输液状态、剩余和已输入液体量信息、查询患者的体温、脉搏、呼吸、降温后体温、大便次数等体征信息、多维度查看费用信息、医嘱本查询、多维度查看费用信息、消息通知功能。 11、该管理软件部署在智慧病房信息交互服务器软件中，包含基础呼叫对讲服务、医嘱分类显示、物联网设备接入、患者体征信息显示、病区信息发布、护理项目的床位数量统计和明细展示、护理排班、设备界面管理、呼叫报警业务事件管理等。 12、呼叫对讲：通过床位分机或病房门口机呼叫、紧急增援、code blue报警，实现床位分机或病房门口机与护士站主机全双工对讲，同时具有换药提醒、床位清理、进入护理事件触发和状态提示。 13、按钮报警：通过床位分机或病房门口机外接按钮触发洗手间报警，支持配置事件不可解除，必须前往现场处理。 14、离线工作：支持在信息交互服务器宕机的情况下也能正常呼叫和通话。 ▲15、视频通话：支持病区的所有主机之间进行全双工高清可视对讲，对讲音频采样率≥16KHz，视频清晰度≥1080P。 ▲16、呼叫报警业务事件管理：支持个性化配置各个病区下的床位分机呼叫、换药提醒、床位清理、护理记时、紧急增援、code blue报警、洗手间按钮报警等业务事件的优先级、以及各个事件触发后对应的门灯闪烁颜色、门口机、走廊屏、护士站主机、一览表、护理白板等设备提醒方式。 17、针对病区紧急类报警事件，根据病区管理需求，除病区直属主机外，还支持设置关联到系统内其他主机上，且每台主机都可以做到不同时间段接收终端设备呼叫报警事件，以及延时响应呼叫报警事件。 18、设备界面管理：支持分别配置护士站主机、病员一览表、护理白板、病房门口机、床位分机等设备的界面显示效果和内容，以满足不同病区的需求。 19、信息分类显示：通过显示在护士站主机、病员一览表、护理白板、病房门口机、床位分机等设备上，显示内容包括但不限于患者姓名、性别、年龄、紧急联系人、护理标识、医嘱信息、费用信息、检查检验结果、手术通知、医护人员姓名、照片等。 20、护理项目统计和展示：支持对不同病区护理项目的床位数量统计和明细数据展示，如今日入院、今日出院、今日手术、护理等级、危重类型、防跌倒、防压疮等项目信息，并支持在护士站主机和护理白板上进行调用和查看。 21、护理排班管理显示： 支持显示和设置病区护士白班、晚班、夜班、行政班等详细排班情况，并可统计每个护理人员的班次、时长。 22、患者消息发布：支持对病房门口机和床位分机发布患者消息功能，如入院须知、手术通告，可分床位、分时段发布。 23、物联网设备接入：支持通过蓝牙、WiFi、NB等传输协议对接血压仪、血氧仪、无线报警按钮、输液报警器等设备，实现数据的互通互联。 二、IP网络信息交互主机 1、采用≥15.6英寸触摸显示屏，可管理60个分机，含摄像头，支持1080P高清视频，桌面式安装在护士站。 2、具有呼叫对讲、病区通话、视频通话、托管转移、宣教广播、交班留言、病区统计、床位一览、门禁管理等功能。 3、支持对通话过程录音录像。 4、内置一体化≥200W高清摄像头，可手动调节摄像头角度。支持与护士站主机、手持主机、床旁交互终端、访客机、可视床位分机，双向1080P高清可视对讲。 5、具有一键报警呼叫物理按键，可以一键快速发起呼叫报警，并支持在广播时迅速进行喊话，提升了医护人员操作的便利性和效率。 6、支持手术一览查看，护士通过护士站主机手术一览界面，查询当前病区的手术患者信息，包含手术室名称、手术名称、主刀医生、麻醉医生以及明日手术的详细信息。 ▲7、病区统计，支持护士在主机界面查看病区患者统计，包含但不限于，当前病区的在院人数统计、今日入院、今日出院、今日手术、禁饮食、过敏、防跌倒等，且护士可点击对应汇总项目，查看具体床位患者信息。 8、支持全区广播，分区广播，全区喊话，分区喊话，定时广播。广播方式包括MP3/WAV 文件广播、喊话广播、外接音源广播，消防广播。 ▲9、支持留影留言功能，可通过录音或录像方式进行交接班，支持通过主机选择是录制纯音频还是音视频文件，文件在未读时在主界面按键后方有个未读信息提示，读取后提示消失，音视频文件可本机查看或删除。支持留言人，留言对象，并支持引用病区护理统计信息，包括但不限于一级护理、二级护理、三级护理、特级护理、病危、病重、防跌倒、防压疮、今日手术、今日入院、今日出院等病区信息，实现留影留言和护理信息结合的交接班。 10、主机具备语音识别功能，可通过语音指令操作主机，如呼叫xx床、呼叫xx主机。有呼叫时可以语音接听，如接听xx床。通话结束后可以语音命令挂断。也可以语音命查询xx床患者基本信息或查询交班留言内容。 三、点阵走廊显示屏：铝合金边框，支持双面显示；具有呼叫报警提示、时间：同步、语音播报等功能。 四、IP床位分机60个：嵌入式，含POE模块(802.3af协议)；具关键字识别报警、手持呼叫、呼叫解除、双工对讲等； 五、病房洗手间-防水按钮：国标86盒防水设计，壁挂式安装在病房的床头或洗手间内；具有拉绳报警、按键报警、IPX8防水、报警提示等功能。 六、门灯：壁挂安装在病房门门口机上方；门口机供电，常亮闪亮、自定义颜色、各事件提醒。 | 220000 |
| 2 | 体外除颤监护仪 | 2台 | 工业 | ●1、彩色TFT显示屏≥7英寸,分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 2、具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；具备降速起搏功能 ▲3、同步除颤和手动除颤中，能量可选≥21档，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 4、支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 5、病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。 6、体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 7、标配1块电池可支持360J除颤≥205次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 8、防护等级IP44。 | 90000 |
| 3 | 医用冰箱（普通） | 2台 | 工业 | 1、二门或三门； 2、容积≥215升 | 1980 |
| 4 | 心电图机 | 2台 | 工业 | 1、导联：12导联同步采集、显示、打印，增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5mm/mV 、20/10mm/mV、AGC。 2、滤波类型：交流滤波:50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.1Hz/0.2Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz 3、噪声电平：≤15uVp-p 4、频率特性：0.05Hz-150Hz ●5、时间常数：≥5S 6、输入回路电流：≤50nA 7、耐极化电压：±650mV 8、共模拟制比：≥105dB 9、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 ▲10、≥12英寸TFT液晶屏，支持触摸屏操作和按键操作。 11、全电脑式键盘设计。 12、具有打印预览功能，诊断报告修改功能。 13、支持连接USB打印机，直接打印普通A4纸。 14、具有Wilson（标准导联）和Cabrera导联两种导联模式。 ▲15、可存储回放≥10000例病人数据。 16、具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 | 72000 |
| 5 | 气管插管设备 | 2套 | 工业 | 1、喉镜片采用304不锈钢精细加工而成，可以消毒后重复使用，为使用者节省费用； 2、高清广角显示屏≥3英寸； ●3、屏显分辨率≥960*480，空间分辨率≥10.08lp/mm，h=15mm； 4、屏幕旋转角度：前后： 0º～170°±10°，左右：0º～270°±10°； 5、数字化摄像系统，像素≥300万； 6、视场角≥70°±9°； 7、有效景深：3～100mm； 8、超强的防雾功能：开机预热后即可使用； 9、光照度：≥2900lux，h=15mm； ●10、具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能，具有HDMI高清输出功能，方便教学及演示； 11、产品适用于困难气道患者，成人大号、成人中号、儿童、新生儿。 | 32000 |
| 6 | 空气消毒机（含床边消毒机） | 2台 | 工业 | ●1、消毒后对床单元内的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌等杀灭对数值≥3.0； 2、消毒后对物体表面自然菌的平均杀灭对数值≥1.0； 3、机身采用ABS工程塑料独立开模成型，防阻燃、低碳环保，采用医用专用静音脚轮，带有刹车片；机身自带可抽取式抽屉，便于放置床罩、遥控器等配件； 4、核心部件采用自主研发的臭氧发生器，具有臭氧浓度高，性能稳定，使用寿命长等优点； 5、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等，对消毒物品有增白的作用； 6、采用≥110mm×66mm大屏幕液晶显示，全中文操作；具有触摸及红外线遥控两种控制方式； 7、微电脑控制、“一键式”操作，方便快捷，“抽真空-消毒-保持-解析”自动完成,无需人工值守；各个程序阶段的时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0～999min，可同时消毒床位1～2床； 8、具有抽真空及臭氧还原功能；采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒； 9、臭氧输出管出气嘴及消毒床罩接气嘴均采用高密度聚乙烯树脂独立开模成型，化学稳定性好，耐磨、耐寒、耐腐蚀、使用寿命长； ●10、臭氧浓度：≥1300mg/m3； 11、消毒中臭氧泄漏浓度：≤0.003mg/m3； 12、臭氧产量：≥5000mg/h。 | 26000 |
| 7 | 多功能病床（含防褥疮气垫、输液架） | 6张 | 工业 | 1、规格尺寸≥2080*970*480mm（长宽高）； 2、功能：背部升降0～85°，腿部升降0～45°，整体升降230mm，作(CPR)功能。 3、材质及要求：床架、床板碳钢制造，并经二度磷化镀锌后静电抗菌粉体喷涂，ABS强化床头尾板，床面一次冲压成型，有透气长孔，铝合金护栏、前后侧伏，使用安全、便捷、牢固、不夹手、不积灰尘，手摇系统具有空转限位结构装置，延长手摇系统使用年限。 ●4、配置：防褥疮气垫1个，ABS床头尾板1对，手摇安全限位摇杆3支，整体升降助力器1支，5寸双刹双面静轮4个，铝合金护栏1付，输液架插孔4个，输液杆1支，引流挂钩2个，病号插卡1个，杂物架1个。 | 27000 |
| 8 | 输液泵 | 10个 | 工业 | 1、输液精度≤±4.5% 2、预置输液总量范围：（0.1-9999.99）ml, 最小步进0.01ml/h。快进速度范围：（0.1-2000）ml/h，, 最小步进0.01ml/h。KVO：（0.1-5）ml/h, 最小步进0.01ml/h ▲3、≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、微量模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式；具备联机功 4、支持药物库，可储存≥5000种药物。具有日志记录功能，可存储≥9000条。可连接扫描枪进行条码扫描。可加装无线模块，实现无线联网监测。 5、动态压力监测（DPS），可实时显示当前管内压力具体数值。压力自动释放( Anti-Bolus)，当管路阻塞报警时，应自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。 6、≥3.5英寸显示屏，电容触摸屏。 7.标配内置电池工作时间≥9小时（25ml/h），电池工作时间≥13小时（25ml/h）。IP33，防直径≥2.5mm的固体异物，防淋水 8.可自动统计五种累积量：总累积量、24h 累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时累计量。累积量范围：0.00～9999.99mL。最小步进 0.01mL。 | 75000 |
| 9 | 抢救车 | 3辆 | 工业 | 1、主要由ABS工程塑料结构组成；铝合金柱四柱承重； 2、ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，专业锐器盒，可左右任意摆放，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃； 3、车体左侧：除颤器平台可选输液架左右互换、隐藏式副工作台可拆式档案盒； 4、车体右侧：隐藏式伸缩输液架可选除颤器平台左右互换、锐器盒、双污物桶； 5、车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架（氧气瓶支架带反扣式扎带），活动电源线； 6、车体正面：中控锁，配置有五层抽屉，可自由分隔； 7、车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能。 | 7500 |
| 10 | 微量注射泵(双泵) | 10个 | 工业 | 1、注射泵可自动识别各类市场主流品牌注射器规格，支持自定义两种品牌注射器，适用于国内外生产的5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml注射器。 2、全彩双屏显示，两通道可同时运行，其中一通道修改操作，不影响另一通道的运行。 3、流速范围 5mL注射器：0.1 mL/h～ 100mL/h；10mL注射器：0.1 mL/h ～400mL/h；20mL注射器：0.1 mL/h ～700mL/h；30mL 注射器：0.1 mL/h ～1000mL/h；50mL/60mL 注射器：0.1 mL/h ～2000mL/h 流速范围可按 0.1mL/h 变化，A、B通道的参数可以单独设定。 4、流速误差≤±2%。 5、预置量范围：0.1mL～9999.9mL 使用键盘输入可按 0.1mL变化。 6、丸剂量注射速度： 5mL注射器：100mL/h ；10mL注射器：100 mL/h ～400mL/h ；20ml注射器：100 mL/h ～700mL/h ；30mL注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h ；丸剂量范围：1mL～20mL可按 0.1mL 变化；丸剂量误差：≤±2%。 ●7、快排功能： 5mL 注射器：100mL/h；10mL 注射器：100 mL/h ～400mL/h ；20ml 注射器：100 mL/h ～700mL/h； 30mL 注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h ；快排功能可按 1mL/h 变化。 8、阻塞档位：阻塞档位有高、中、低三档可调整，对应的产生阻塞报警压力范围为：低：0.05MPa ± 0.02MPa；中：0.09MPa ± 0.02MPa；高：0.13MPa ± 0.02MPa。 ●9、保持静脉开放（KVO）速度：速度范围：0.1mL/h～5.0mL/h，输入可按 0.1mL/h 变化;KVO 流速误差≤±2%;当注射速度大于 KVO 速度时，注射完成报警的同时转为KVO速度运行；当注射速度小于 KVO速度时，注射完成只发出报警，注射速度不变。 10、声光报警：高亮报警灯柱，支持10类报警：阻塞报警、将近完成报警、操作遗忘报警、注射脱落报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、电机异常报警、安装错误报警、交流掉电报警。 11、操作设置：采用数字键盘功能，选中需要修改的参数，摁下相应数字，保存即可完成修改。 12、工作模式：速度模式、药量时间、体重模式、间歇模式、微量模式、 级联设置。 13、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 14、注射器自动识别：注射泵对装载各适用品牌的注射器规格均可自动识别。 15、交直流自动切换：交流连接可给电池充电，交流断电自动转换为机内电池。 16、累计量显示：注射泵在不关机的情况下，可对所有注射的药液进行累计并显示。 17、阻塞压力释放功能：注射泵发生阻塞报警时，注射泵可对阻塞压力进行部分释放。 18、静音功能：选择静音按键，可对报警声音进行消音或临时静音。 19、速度超范围控制：当所设定的速度大于使用注射器所允许的最大速度时，将自动以该注射器所允许的最大速度运行。 20、动态压力显示：在使用中可用条形图实时示意注射管路内部压力变化。 21、残留提示：注射泵按设置参数注射完成后，如注射器内仍有药液残留，会对操作者提示“药液残留”。 22、记忆功能：注射泵可以对最后一次运行的设定参数进行储存。 23、通道休眠功能：未参与注射工作的通道会进入休眠模式，以便降低功耗。 24、历史记录功能：注射泵可对使用数据进行记录。 25、报警音量多级可调：根据用户的使用环境可对报警音进行调整。 26、夜间模式/省电模式：可切换到夜间模式，在此模式下报警音减小、显示屏亮度降低，可降低功耗。 27、防虹吸功能：按下推头按钮，使推头卡爪卡到注射器手柄，松开推头按钮，推头组卡住，药液不会出现虹吸和回流现象。 28、开机自检功能：注射泵可以在开机时进行自检，项目为：指示灯、喇叭、电源、软件版本、系统时间和电机，其中电机检测到异常时无法正常开机使用。 29、键盘锁功能：注射泵在运行状态下具有按键锁功能，按键锁时间可设置，设置范围为 0～10 分钟（min），使用键盘最小可按 1min 变化（0表示关闭按键锁功能）。 30、内部电池充电完成后，注射泵以 5mL/h 的速度进行注射：单通道可连续工作≥8小时，双通道可连续工作 ≥5小时。 | 28000 |
| 11 | 平车 | 2辆 | 工业 | 1、推车面PE材料模具一次性成型，床面分体设计，车身为高强度合金喷塑制作，具有色调柔和、轻盈牢固的特点。 2、背部为液压弹簧控制,使用背部升降限位开关拉杆，背部床板抬起，倾斜角度从0°到75°，可以任意选择至舒适位置，太高或需要复原，用限位开关拉杆,背部床板逐渐降低直至放平。 3、用整体升降限位摇杆顺时针摇动，整体床架逐渐上升，床面离地高度在550到850mm有效范围内，可以任意调节至便于行动、护理的理想高度，需要降低或放置低位，请用整体升降限位摇杆逆时针摇动,整体床架逐渐下降直至床面离地最近。 4、全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。 5、车上安装有四只三档六寸中心制动万向脚轮，分别采用一脚中心制动，两定向、两万向，分三档控制，前档两轮定向运行，中档四轮万向运行，后档四轮全部制动。 6、床垫：内置高密度海绵，防水透气，耐磨。 7、配有锁紧可升降输液架。 8、产品适用于医院，福利疗养机构等部门运送转移患者用。 | 8400 |
| 12 | 病床 | 60张 | 工业 | 1、规格尺寸≥2080*970*480mm（长宽高）； 2、功能：背部升降0～85°，腿部升降0～45°，床头尾板可拆。 3、材质及要求：床架、床板碳钢制造，并经二度磷化镀锌后静电抗菌粉体喷涂，ABS强化床头尾板，床面一次冲压成型，有透气长孔，铝合金护栏、前后侧伏，使用安全、便捷、牢固、不夹手、不积灰尘，手摇系统具有空转限位结构装置，延长手摇系统使用年限。 ▲4、配置：床垫1个，ABS床头尾板1对，手摇安全限位摇杆2支，4个5寸豪华双刹静音轮，输液架插孔4个，输液杆1支，铝合金护栏1付，引流挂钩2个，病号插卡1个，杂物架1个。 | 132000 |
| 13 | 电动吸引器 | 2个 | 工业 | 1、电机功率120VA； 2、吸引泵活塞泵： （1）极限负压值≥0.06MPA； （2）噪音≤60dB（A）； （3）抽气速率≥20L/MIN。 | 1960 |
| 14 | 防褥疮气垫 | 10张 | 工业 | 1、电压：交流220V、 50Hz； 2、功率：30VA； 3、最大允许工作压力：22KPa； 4、输出流量：10L/min； 5、噪音：≤45dB（A）； 6、气垫尺寸：200cm×89cm。 | 8800 |
| 15 | 轮椅 | 4辆 | 工业 | 固定手、固定脚、软座、喷塑车架、充气轮胎、包箍式踏板锁紧装置、可配餐桌板和带、座宽≥45cm | 1600 |
| 16 | 换药车 | 2辆 | 工业 | 1、主要由ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重； 2、上部：ABS一体化护栏，三面无空隙，台面包括护栏注塑工艺一次成形，台面上配透明软玻璃； 3、正面：中控锁可折叠，配置有四层抽屉 4、左侧：置物盒； 5、右侧：ABS污物桶,绿色放生活垃圾，黄色放医疗垃圾； 6、底部：豪华万向插入式轻声脚轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 | 7200 |
| 17 | 移动紫外线灯 | 10台 | 工业 | 1、灯臂折后的离地高度≥1050mm，灯臂长度≥900，灯臂调节角度0～180°；紫外线杀菌灯数量2支；单支紫外线杀菌灯辐射照度≥107uw/cm²。 2、移动性能：配置带有4个万向轮底座，脚轮应活动自如，无阻滞现象。 ●3、消毒效果：开机60min，对金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌的杀灭对数值≥3.00，开机90min，对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥3.00； 4、石英玻璃管，紫外线透过率≥95%，灯管高度可自由调节，满足多角度杀菌； 5、定时器调节时间范围：0-120分钟，支持两节灯管分别控制。 | 5800 |
| 18 | 治疗车 | 4辆 | 工业 | 1.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重。 2.车体台面：ABS工程塑料，大型模具一次性注塑成型，物品不易滑落，三段式台面、台面上配透明软玻璃。 3. 正面：配置有一层抽屉，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔。 4.下部：配有两个旋转式垃圾桶。 5.右侧：小网篮。 5.底部：插入式医养美推车专用轻声脚轮，其中两只带刹车功能。 | 6400 |

【备注：所属行业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）认定】

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、▲商务要求

| # 1 | # 报价要求 | 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修等各种费用和售后服务、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。 2、投标报价未超出采购预算金额（含投标报价明细表中的每个货物未超出预算金额），也未超出最高限价。 |
| --- | --- | --- |
| # 2 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| # 3 | # 交货时间及地点 | 1.交货期：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。 2.地点：南宁市兴宁区昆仑大道8号广西卫生职业技术学院指定地点。 |
| 4 | 质保期 | 自货物安装验收合格之日起1年。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后10个日历日内向供应商预付20%合同货款，供应商设备供货到达采购人指定场地并完成验收后10个日历日内支付75%合同货款，其余5%在项目售后服务期限届满，且经采购人验收配套售后服务符合合同约定后7个日历日内一次性支付。每次付款前中标供应商开具增值税专用发票给采购人。 |
| # 6 | # 售后服务要求 | 1.提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码，人员更换需要及时通知采购人。如国内有400、800等电话维修系统的提供电话号码。 2.相关人员培训:标的包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对采购人的1次或多次基本培训，使采购人使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。其中医务人员专项培训不少于2人次，工程人员专项培训不少于2人次，视采购人时间安排确定。 3.提供7*24小时售后服务，接到采购人通知后2小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在24小时内恢复设备运行； 4.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。 5.设备质保期内因售后服务（包括但不限于原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于，硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改）所产生的费用，均包含在本次采购报价中 ，采购人不再承担任何费用。 6.设备质保期内，中标人负责对设备进行定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 |
| # 7 | # 履约保证金 | 中标人收到中标通知后5个工作日内，将合同金额的5%（中标人如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任； 履约保证金的形式：中标人可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票等形式缴纳或提交。 |
| 8 | 医疗器械注册证 | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管 理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标人单位公章，否则投标无效。 |
| # 9 | # 验收标准、验收方法及方案 | 1.中标人提供不符合公告规定的、招标文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 3. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 4.中标人所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由投标人承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 5.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 6.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 8.中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。 9.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标人处理。 |
| # 10 | # 其他要求 | 1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 2.中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 |

标项二：手术室设备

一、总体要求

1、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数和性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、 技术参数和性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权的问题提出异议。

5、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则投标无效。

6、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

7、标注“●”符号的参数作为重要参数，未标注任何符号的参数为一般性参数。

8、重要参数（标注“●”符号）、实质性参数（标注“▲”的条款）需提供证明材料：产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（如为英文文本的请提供中文翻译文本），否则评标委员会将可能不予以认可，按负偏离认定。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

3.是否接受进口产品：否 □是

本项目货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。

4.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：麻醉机、电动手术床。

5.节能产品

本项目强制采购节能产品为：无。

6.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：无。

7.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 技术指标要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 1台 | 工业 | 一、主机部分： ▲1.≥12英寸彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。 2.中央刹车系统：单踏板控制、开合一体式，解锁和锁定为同一踏板，采用导电、静音脚轮。 3.具备嵌入式顶光照明系统，LED灯泡数量≥7个，且照明亮度无极可调。 4.电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能。 5.全中文操作系统，瀑布式菜单，设置操作两步到位。 6.后备锂电池，电池容量4400mAh，使用时间≥110分钟。 二、气源部分 1.氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。 ▲2.具备氧气，笑气，空气电子流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min，调节精度为0.05L，适合低微流量麻醉手术。 三、麻醉呼吸机： 1.气动电控呼吸机。 2.适用范围：成人、小儿和婴幼儿。 3.具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得。 4.通气模式：VCV、PCV、手动，SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV。 5.控制通气模式下： ▲6. VCV模式下潮气量设定范围：15ml～1500ml。 7.呼吸频率设定范围：4～100次/min。 8.吸呼比设定范围：4:1～1:10。 9.吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。 10.同步和支持通气模式下： 11.触发窗设定范围：5%～90% 12.吸气时间设定范围：0.2～0.5s 13.吸气触发设定范围：流量触发1～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O。 14.支持压力设定范围：3～60 cmH2O 15.重点参数监测范围： 16.分钟通气量监测范围：0～100L/min 17.吸入和呼出潮气量监测范围：0～2500ml 18.气阻监测范围：0～250mL/cmH2O 19.顺应性监测范围：0～300 cmH2O/(s/L) ▲20.呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，能够5道波形同屏显示。 四、呼吸回路： 1.标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置。 2.呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。 3.安全上升式风箱，便于观察泄漏，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱。 4.集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.4L。 5.具有辅助供氧功能，可不开机提供快速吸氧。 6.标配回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护。 7.具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏。 8.回路泄漏量≤65ml/min。 | 180000 |
| 2 | 多参数监护仪 | 1台 | 工业 | 1.插件式监护仪，通过国家III类注册，主机内置≥2槽位插件槽。 2.≥15英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1366*768，≥12通道波形显示。 3.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。 4.支持中文手写、拼音、英文3种输入法。 5.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。 ▲6.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、C.O.、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块。 7.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。 8.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV，系统噪声≤25μv。 ▲9.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥106db。 10.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。 ●11.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等。 12.具有心率变异性分析功能。 13.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿。 14.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV。 15.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms。 16.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面 17.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧等。 18.可支持≥240小时趋势图/表、≥3000组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾。 19.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息。 20.具有临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分等。 | 60000 |
| 3 | 无创呼吸机 | 1台 | 工业 | 1.适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面，能够满足危重症患者的无创通气需求。 ▲2.采用≥12英寸高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕可上下左右调整角度，并采用屏机分离技术，方便临床医护人员进行观察及清洁。 3.屏幕显示：同屏显示≥4道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。 4.内置后备可充电锂电池≥170分钟（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 5.呼吸机自带屏幕录制功能。 ●6.吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）以防止交叉感染。 7.通气模式： 7.1标配模式：持续气道正压通气模式（CPAP）、自主模式（S）、自主/时控模式（S/T）、压力控制模式(PCV)、容量保证时间控制模式（VG-T）、容量保证压力支持模式（VAPS） 8.高流量氧疗： 8.1 具备高流速氧疗功能，氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。 8.2 支持同品牌高流量氧疗鼻氧管。 9.具有压力释放、延时升压、增氧功能。 10.具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，吸气触发手动调节≥7档。 11.设置参数： 11.1潮气量：50ml—2000ml； 11.2持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30 cmH2O； ▲11.3 IPAP：3-50 cmH2O； 11.4 EPAP：3-30 cmH2O； 11.5 呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min； 11.6 吸气时间：0.2—5s； 11.7 吸入氧浓度：21%—100%； 11.8 压力上升时间：1-7档可调； 11.9 压力释放：OFF，0-3档可调。 12.监测参数： 12.1 气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测。 12.2 潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测。 12.3 呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测。 13.具有分级报警和声光报警。 14.报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低。 15.具备截屏功能，可储存≥9000条事件记录，可储存≥160小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。 16.本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口。 17.具备RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。 18.能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。 | 110000 |
| 4 | 超声刀 | 1台 | 工业 | 一、系统/发生器 1、可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械。 2、所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。接口均有在位状态及工作状态指示灯。 3、具备器械激发次数统计功能。 4、具备全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。 5、具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警。 6、报警发生时，可点击查看解决措施，便于操作者及时处理故障。 ●7、提供报警确认键，按此键可关闭报警音。 8、提供一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置。 9、可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称；在选择配置界面可选择已保存的参数配置。 10、支持75% 乙醇、3M全能强效多酶清洗液等多种清洁消毒剂对设备进行消毒。 11、有多种语言进行选择，可以设置中文菜单。 12、具备USB 接口，连接 USB 存储设备进行系统升级。 13、具备以太网接口，支持数据传输功能。 14、具备CAN接口，支持与其他设备互联，协同工作。 15、配备专用台车，提升转运效率，方便设备管理。 16、超声刀功能：可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其它软组织。用于普通外科、胃肠外科、肝胆外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、头颈外科、小儿外科等科室开放手术或腔镜等针对软组织切割和血管闭合手术。 二、刀头（一次性使用超声刀头） 1、可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其它软组织。 ●2、具备智慧组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈，从而提高切割效率，减少热损伤范围，使得手术操作更加高效安全。 3、具备EVS增强凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果。 4、输出功率≥60W，输出频率55.5kHz 5、MIN 模式的档位可设置为 1~5 档， MAX 模式的档位固定为 5。 6、可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。 7、具备器械激发次数统计功能。 8、具备自检功能，可诊断连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警。 9、刀头型号≥30种，根据术式和医生使用习惯提供多样选择。 10、刀头不同工作长度种类≥4种，其中短款≤14cm，加长款≥45cm，覆盖甲状腺、开放、腹腔镜、肥胖腹腔镜等术种。 11、超声刀头最大振幅≥99.5um 12、超声刀头主声输出面积 ≤3mm²，有利于精细化的分离和切割操作。 13、刀头尖端具备黑色防粘连涂层，有效降低术中组织粘连和钳头擦拭。 14、夹持臂具备防粘连涂层，有效降低术中组织粘连和钳头擦拭。 15、系统功率储备指数≥3，指数越高系统储备能量越多，运行越稳定。 16、系统输出声功率≤5W，输出声功率越小能量损耗越小。 ●17、独有精细刀头尖端设计，刀杆厚度为1.5mm，精细解剖更轻松。 18、刀头工作端设计有凹面、凸面、夹持面、背切面和钝性鼻头多个工作面，并提供弧形工作头设计，以满足手术的精细要求。 19、不可拆卸结构的刀头，功率输出更加稳定。 三、换能器：单个换能器可重复使用≥100次，最大限度减少医院成本。支持环氧乙烷、高温高压的灭菌方式。 ●四、配套5个超声刀头。 | 120000 |
| 5 | 手术无影灯 | 2台 | 工业 | 1、采用先进的LED作为手术照明冷光源，医生头部和伤口区域几乎无温升。 2、采用数字方式调控LED的亮度，亮度调节均匀、调节范围广，无频闪。 ●3、灯头具有良好的层流穿透效果，符合现代层流手术室感控要求，扰流指数≤23%。 4、发光光源（又称发光引擎模块）的平均使用寿命≥50000小时。 5、微电脑数字控制，并有记忆功能和电压负反馈控制，使宽电压工作稳定，抗干扰能力强。 6、通过IP5X防尘和IPX4防水要求。 7、LED手术灯发出的都为可见光，没有红外紫外部分，使得热量极少。术区温升很小，平均辅照度≤3.6mw/m2 。 8、灯头直径：700 mm/500 mm。 9、中心照度 ：40000-160000Lx可调，光斑直径：120-220mm。 ●10、照明深度：≥1300mm，色温：4000-5000K可调，显色指数 Ra：≥95。 | 70000 |
| 6 | 手术电刀系统 | 1套 | 工业 | 一、系统/发生器 1、可同时连接2把单极器械、1把双极器械。 2、所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。接口均有在位状态及工作状态指示灯。 3、具备器械激发次数统计功能。 4、具备全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。 5、具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警。 6、报警发生时，可点击查看解决措施，便于操作者及时处理故障。 ●7、提供报警确认键，按此键可关闭报警音。 8、提供一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置。 9、可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称；在选择配置界面可选择已保存的参数配置。 10、支持75%乙醇、3M全能强效多酶清洗液等多种清洁消毒剂对设备进行消毒。 11、有多种语言进行选择，可以设置中文菜单。 12、具备USB 接口，连接 USB 存储设备进行系统升级。 13、具备以太网接口，支持数据传输功能。 14、具备CAN接口，支持与其他设备互联，协同工作 二、高频单极功能 1、单极切割模式可设置为纯切、混切。 2、单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。 3、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。 4、具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。 5、纯切模式功率0-300W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥1287Vp。 6、混切模式功率0-200W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-200W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥2178Vp。 7、软凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥264Vp。 8、电灼模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3448Vp。 9、喷凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3932Vp，可使操作距离范围更大。 三、高频双极功能 1、双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。 2、精确模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥284Vp。 3、标准模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥415Vp。 4、宏模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥530Vp。 5、双极柔和电凝模式功率0-70W可调；1-10W：步长 1W ；10-70W：步长 2W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥150Vp。 四、配套5个刀头 | 50000 |
| 7 | 除颤仪 | 1台 | 工业 | ●1、彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 2、具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。 ▲3、同步除颤和手动除颤中，能量可选≥21档，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 4、支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 5、病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。 6、体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 7、标配1块电池可支持360J除颤≥200次，电池体上带有五段LED电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 | 40000 |
| 8 | 电动手术床 | 2张 | 工业 | 1.手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成。 2.全电动液压手术床，以下体位采用电动液压控制：水平升降、头/脚倾、左/右倾、背板上/下折等； 3.底座应设有红色的一键急停装置，用于手术过程中的紧急切断电路。 4.手术床液压系统无渗漏现象，液压历时5h，手术台下降距离≤1mm。 5.配有减压记忆床垫，由抗静电材料制成，舒适的减压记忆床垫可减轻长时间手术对病患末肢组织造成的压力伤害。 6.手术床具有手持器控制、侧面板控制双重控制方式。 ▲7.在台面最高位空载时，取下所有配套件，横向摆动量≤5mm，水平侧向摆动量≤3mm。 8.床体在正常位置工作承重≥280kg，在升降过程中极限承重≥350kg。 9.手术床各种动作变换应平稳，不得产生抖动现象。 10.床体整机的防水等级≥IPX4，脚踏控制器防水等级≥IPX8。 11.手术床移动轻巧省力，在坚硬的水平地面上，移动手术床的推动力≤80N。 12.手术床应配备可移动脚轮，配有机械刹车或电动刹车，刹车锁止时，水平施加200N的推力应不发生移动。 ▲13.支持超低位手术，床面最低高度实测值≤500mm。 14.床面长度≥2050mm ，床面宽度≥510mm。 15.床面头倾≥28°±5°，脚倾≥28°±5°。 16.床面左倾≥22°±5°，床面右倾≥22°±5°。 17.背板上倾≥82°±5°，背板下倾≥43°±5°。 18.腿板上倾≥35°±5°，腿板下倾≥90°±5°，腿板外展≥90°±5°。 19、附件配置 （1）手持遥控器+立柱控制面板：1套； （2）记忆海绵床垫：1套； （3）夹持器（圆形）：1个； （4）麻醉屏架：1个； （5）托手架：2个。 | 270000 |
| 9 | 医用吊塔 | 1套 | 工业 | ▲1.吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥270Mpa。 2. 吊塔主体全封闭式设计，悬臂最薄处≥10mm，最厚处≥16mm，确保承载性能稳定。 ▲3.吊塔承载最大工作承重时，箱体倾斜角度≤0.3° 4. 气体终端插拔次数≥80000次，且通过盐雾试验后外观无红锈现象。 5.安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。 6.所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。 7.吊臂工作承重≥300KG，通过4倍工作承重1200KG的测试 8.吊塔防尘等级达到IP30或以上。 | 35000 |
| 10 | 等离子空气消毒机 | 2台 | 工业 | 1、设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理、移动式。 2、等离子寿命：等离子体发生器寿命≥20000小时。 3、等离子密度分布：≥3x1018 m-3。 4、适用体积（m3）：≥80m³。 5、循环风量≥800m³/h。 ●6、消毒效果模拟现场试验：在20m³实验舱中，设备持续工作30min，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9% 。在80m³密闭空间中，设备持续工作60min，对空气中自然菌的消亡率≥90.0%。 7、工作模式：支持手动模式、智能模式、睡眠模式，睡眠模式息屏工作。 | 13000 |
| 11 | 输液泵 | 2台 | 工业 | 1.输液精度≤±4.5% 2.预置输液总量范围：（0.1-9999.99）ml, 最小步进0.01ml/h。快进速度范围：（0.1-2000）ml/h，, 最小步进0.01ml/h。KVO：（0.1-5）ml/h, 最小步进0.01ml/h ▲3.≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、微量模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式；具备联机功 4.支持药物库，可储存≥5000种药物。具有日志记录功能，可存储≥9000条。可连接扫描枪进行条码扫描。可加装无线模块，实现无线联网监测。 5、动态压力监测（DPS），可实时显示当前管内压力具体数值。压力自动释放( Anti-Bolus)，当管路阻塞报警时，应自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。 6.≥3.5英寸显示屏，电容触摸屏。 7.标配内置电池工作时间≥9小时（25ml/h），电池工作时间≥13小时（25ml/h）。IP33，防直径≥2.5mm的固体异物，防淋水 8.可自动统计五种累积量：总累积量、24h 累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时累计量。累积量范围：0.00～9999.99mL。最小步进 0.01mL。 | 15000 |
| 12 | 注射泵 | 4台 | 工业 | 1.注射泵可自动识别各类市场主流品牌注射器规格，支持自定义两种品牌注射器，适用于国内外生产的5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml普通已注册注射器。 2.全彩双屏显示，两通道可同时运行，其中一通道修改操作，不影响另一通道的运行。 3.流速范围 5mL注射器：0.1 mL/h～ 100mL/h；10mL注射器：0.1 mL/h ～400mL/h；20mL注射器：0.1 mL/h ～700mL/h；30mL 注射器：0.1 mL/h ～1000mL/h；50mL/60mL 注射器：0.1 mL/h ～2000mL/h 流速范围可按 0.1mL/h 变化，A、B通道的参数可以单独设定。 4.流速误差≤±2%。 5.预置量范围：0.1mL～9999.9mL 使用键盘输入可按 0.1mL变化。 6.丸剂量注射速度： 5mL注射器：100mL/h ；10mL注射器：100 mL/h ～400mL/h ；20ml注射器：100 mL/h ～700mL/h ；30mL注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h；丸剂量范围：1mL～20mL可按 0.1mL 变化；丸剂量误差：≤±2%。 ▲7.快排功能： 5mL 注射器： 100mL/h；10mL 注射器：100 mL/h ～400mL/h ；20ml 注射器：100 mL/h ～700mL/h； 30mL 注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h；快排功能可按 1mL/h 变化。 8. 阻塞档位：阻塞档位有高、中、低三档可调整，对应的产生阻塞报警压力范围为：低：0.05MPa ± 0.02MPa； 中：0.09MPa ± 0.02MPa；高：0.13MPa ± 0.02MPa。 ●9.保持静脉开放（KVO）速度：速度范围：0.1mL/h～5.0mL/h，输入可按 0.1mL/h 变化;KVO 流速误差≤±2%;当注射速度大于 KVO 速度时，注射完成报警的同时转为 KVO 速度运行；当注射速度小于 KVO 速度时，注射完成只发出报警，注射速度不变。 10. 声光报警：高亮报警灯柱，支持10类报警：阻塞报警、将近完成报警、操作遗忘报警、注射脱落报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、电机异常报警、安装错误报警、交流掉电报警。 11. 操作设置：采用数字键盘功能，选中需要修改的参数，摁下相应数字，保存即可完成修改。 12. 工作模式：速度模式、药量时间、体重模式、间歇模式、微量模式、 级联设置。 13. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 14. 注射器自动识别：注射泵对装载各适用品牌的注射器规格均可自动识别。 15. 交直流自动切换：交流连接可给电池充电，交流断电自动转换为机内电池。 16. 累计量显示：注射泵在不关机的情况下，可对所有注射的药液进行累计并显示。 17. 阻塞压力释放功能：注射泵发生阻塞报警时，注射泵可对阻塞压力进行部分释放。 18. 静音功能：选择静音按键，可对报警声音进行消音或临时静音。 19. 速度超范围控制：当所设定的速度大于使用注射器所允许的最大速度时，将自动以该注射器所允许的最大速度运行。 20. 动态压力显示：在使用中可用条形图实时示意注射管路内部压力变化。 21. 残留提示：注射泵按设置参数注射完成后，如注射器内仍有药液残留，会对操作者提示“药液残留”。 22. 记忆功能：注射泵可以对最后一次运行的设定参数进行储存。 23. 通道休眠功能：未参与注射工作的通道会进入休眠模式，以便降低功耗。 24. 历史记录功能：注射泵可对使用数据进行记录。 25. 报警音量多级可调：根据用户的使用环境可对报警音进行调整。 26. 夜间模式/省电模式：可切换到夜间模式，在此模式下报警音减小、显示屏亮度降低，可降低功耗。 27. 防虹吸功能：药液不会出现虹吸和回流现象。 28. 开机自检功能：注射泵可以在开机时进行自检，项目为：指示灯、喇叭、电源、软件版本、系统时间和电机，其中电机检测到异常时无法正常开机使用。 29. 键盘锁功能：注射泵在运行状态下具有按键锁功能，按键锁时间可设置，设置范围为 0～10 分钟（min），使用键盘最小可按 1min 变化（0表示关闭按键锁功能）。 30. 内部电池充电完成后，注射泵以 5mL/h 的速度进行注射：单通道可连续工作≥8小时，双通道可连续工作 ≥5 小时。 | 11200 |
| 13 | 电动吸引器 | 2台 | 工业 | 1.采用无油润滑真空泵，免维护保养；抽气速率可达80 L/ min以上，负压上升极快。 2.吸引时所需要的负压可由负压调节阀控制并由真空表来显示。 3.极限负压值：≥0.09 Mpa（680 mmHg）。 4.负压调节范围：0.02Mpa（150mmHg）~极限负压值。 5.抽气速率：≥80 L/min。 6.噪声：≤60 dB（A）。 7.收集瓶：4000 mL×2（PC）。 | 2900 |

【备注：所属行业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）认定】

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、▲商务要求

| # 1 | # 报价要求 | 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修等各种费用和售后服务、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。 2、投标报价未超出采购预算金额（含投标报价明细表中的每个货物未超出预算金额），也未超出最高限价。 |
| --- | --- | --- |
| # 2 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| # 3 | # 交货时间及地点 | 1.交货期：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。 2.地点：南宁市兴宁区昆仑大道8号广西卫生职业技术学院指定地点。 |
| 4 | 质保期 | 自货物安装验收合格之日起1年。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后10个日历日内向供应商预付20%合同货款，供应商设备供货到达采购人指定场地并完成验收后10个日历日内支付75%合同货款，其余5%在项目售后服务期限届满，且经采购人验收配套售后服务符合合同约定后7个日历日内一次性支付。每次付款前中标供应商开具增值税专用发票给采购人。 |
| # 6 | # 售后服务要求 | 1.提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码，人员更换需要及时通知采购人。如国内有400、800等电话维修系统的提供电话号码。 2.相关人员培训:标的包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对采购人的1次或多次基本培训，使采购人使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。其中医务人员专项培训不少于2人次，工程人员专项培训不少于2人次，视采购人时间安排确定。 3.提供7*24小时售后服务，接到采购人通知后2小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在24小时内恢复设备运行； 4.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。 5.设备质保期内因售后服务（包括但不限于原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于，硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改）所产生的费用，均包含在本次采购报价中 ，采购人不再承担任何费用。 6.设备质保期内，中标人负责对设备进行定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 |
| # 7 | # 履约保证金 | 中标人收到中标通知后5个工作日内，将合同金额的5%（中标人如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任； 履约保证金的形式：中标人可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票等形式缴纳或提交。 |
| 8 | 医疗器械注册证 | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管 理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标人单位公章，否则投标无效。 |
| # 9 | # 验收标准、验收方法及方案 | 1.中标人提供不符合公告规定的、招标文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 3. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 4.中标人所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由投标人承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 5.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 6.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 8.中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。 9.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标人处理。 |
| # 10 | # 其他要求 | 1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 2.中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 |

标项三：急诊科设备

一、总体要求

1、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数和性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、 技术参数和性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权的问题提出异议。

5、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则投标无效。

6、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

7、标注“●”符号的参数作为重要参数，未标注任何符号的参数为一般性参数。

8、重要参数（标注“●”符号）、实质性参数（标注“▲”的条款）需提供证明材料：产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（如为英文文本的请提供中文翻译文本），否则评标委员会将可能不予以认可，按负偏离认定。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

3.是否接受进口产品：否 □是

本项目货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。

4.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：呼吸机。

5.节能产品

本项目强制采购节能产品为：无。

6.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：无。

7.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 技术指标要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1 | 工业 | 一、基本特征 1.1 适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 1.2 采用≥12英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕可翻转，角度0-30度可调。 ▲1.3标配≥180分钟内置后备可充电电池（1块电池）。 1.4 吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 二、呼吸模式及功能 2.1 标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压/压力支持通气）以及窒息通气等模式。 2.3标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T。 2.4具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度。 2.5 其他功能：增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸。 2.6 具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 2.7 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适。 2.8具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 三、设置参数 3.1 潮气量：20ml-4000ml； 3.2 呼吸频率：1-100次/min； 3.3 吸/呼比：4:1-1:10； 3.4 最大峰值流速：≥210L/min； ●3.5吸气压力：1-85 cmH2O； 3.6压力支持：0-85cmH2O； 3.7 呼末正压：0-50cmH2O； 3.8 吸气时间：0.1-10s； 3.9 呼气触发灵敏度：Auto，1-85%； 3.10 压力触发灵敏度：-0.5—-20cmH2O； 3.11 流速触发灵敏度：0.5—20L/min； 3.12氧疗流量：2-80L/min。 四、监测参数 4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。 4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 4.6 具有吸入氧浓度的监测。 五、其他功能 5.1 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 5.2 主机可存储≥7000事件日志，包括报警日志和操作日志。 ▲5.3具有≥160小时趋势图和趋势表数据存储，本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口。 5.4支持同品牌高流量鼻氧管。 | 118000 |
| 2 | 体外除颤监护仪 | 1 | 工业 | ▲1、彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 2、具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 ●3、同步除颤和手动除颤中，能量可选≥21档，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 4、支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 5、病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。 6、体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 7、标配1块电池可支持360J除颤≥200次，电池体上带有五段LED电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 | 45000 |
| 3 | 急救转运呼吸机 | 1 | 工业 | 一、基本特征 1.1适用于为成人、小儿和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持； ▲1.2电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min； ▲1.3可支持双管路通气，保证通气更精准。 1.4本机具有≥7英寸TFT电容触摸屏，并可切换白天或夜晚显示模式； 1.5内置1块锂电池，工作时长≥300分钟； 1.6本机具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间； 1.7内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 二、通气模式和功能 2.1标配通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV、双水平气道正压通气（DuoVent）、心肺复苏模式（CPRV）； 2.2 标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、双水平气道正压通气（DuoVent）、PSV-S/T或NIV-ST； 2.3具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致； 2.4具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适； 2.5具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数； 2.7具有脱机辅助监测功能，可选脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。 三、设置参数 3.1潮气量：20ml-4000ml； 3.2呼吸频率：1-100次/min； ▲3.3吸气时间：0.10 s～11.0 s； 3.4呼末正压：0-50cmH2O； 3.5压力支持：0-80cmH2O； 3.6 吸气压力：1-80cmH2O； 3.7触发灵敏度：流速触发：OFF 0.5/min～20L/min压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O； 3.8氧浓度：21-100%。 四、监测参数 4.1压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压、驱动压、机械能等监测； 4.2具有驱动压监测功能，范围：0-120cmH2O； 4.3具有机械能监测功能，范围：0-100J/min； 4.4每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测； 4.5潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测； 4.6呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测； 4.7波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 五、其他功能 5.1具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、趋势表、事件日志、环图等； 5.2呼吸机提供锁屏以及截图功能，可导出保存U盘； 5.3能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。 | 90000 |
| 4 | 动态血压监测仪 | 1 | 工业 | 1、动态血压记录仪硬件指标 1.1 主机与袖带分体式设计，避免主机挤占袖带充气空间而导致测量不准确； 1.2 测量方法：示波法； 1.3 血压测量范围： 0 mmHg～260 mmHg； 1.4 脉率测量范围：测量范围为40bpm～200 bpm； 1.5 分辨率：血压读数的分辨率为 1mmHg，脉率读数的分辨率为1BPM； ●1.6可重复性：在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差≤2mmHg； 1.7 血压测量准确性：在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差应为±3mmHg； 1.8 脉率测量准确性：±3BPM； 1.9 安全保护：血压监测仪袖带压力超过40.0 kPa（300mmHg）时应自动打开电磁阀放气； 1.10快速泄气：在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67 kPa（260mmHg）降到2 kPa（15mmHg）的时间不超过6s； 1.12数据存储器： ≥200个读数； 1.13测量间隔时间：血压监测仪进行自动血压测量的间隔时间可选择为(5，10，15， 20，30，45，60，90、120)分钟中的任何一种，时间误差不超过选择值的1%； 1.15设备拥有补测功能，当测量结果错误、未能测量出结果时，设备应进行补测，同时考虑患者舒适性，只补测一次。 2.分析软件技术指标 2.1 支持全程脉搏波回放 2.2 报警功能：用户可自定义报警阈值，选择开启或关闭视觉、听觉报警 2.3 分析软件血压数据列表与所有脉搏波数据同屏显示，并支持联动选择，便于快速处理错误数据； 2.4 分析软件能够自动删除错误数据，并且删除的数据可见，减少医生工作量； 2.5 分析软件能够一个界面展示日夜对比统计直方图、频率分布图、圆饼图、趋势图、条形趋势图、散点图等工具； 2.6 分析软件能够显示每条数据在测量时的姿势，运动、躺、坐立等，为临床提供诊断参考依据； 2.7 分析软件能自动输出血压负荷值、夜间血压下降率、晨间血压、晨峰血压、动脉硬化指数等内容； 2.8 分析软件报告能够提供平滑指数和谷峰比值结果，以评估患者用药效果； 2.9 分析软件首页能够详细显示舒张压、收缩压、脉率、脉压差、平均动脉压在全天、白天、夜间三个时间段的最大值、最小值、平均值、标准差、变异系数； 2.10支持将数据读入到动态心电分析系统，并支持对接his系统，便于数据管理、归档； ●2.11支持部署服务器版网络系统，能够存储原始数据、分析过程数据、报告等信息，并无需第三方平台直接与his系统、CA等系统无缝对接，满足电子病历评级要求，实现无纸化办公。 | 15000 |
| 5 | 心电图机 | 1 | 工业 | 1、导联：12导联同步采集、显示、打印。 2、增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、AGC、分级增益：10/5mm/mV 、20/10mm/mV。 3、数字滤波器：交流滤波:50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz 。 4、定标电压：1mV±1%，噪声电平：≤15uVp-p，频率特性：0.05Hz-150Hz。 ▲5.时间常数：≥5S。 6.输入回路电流：≤50nA。 7.抗击化电压：±650mV。 8.共模拟制比：≥105dB。 9.节律导联方式：单通道与三通道选择，每通道12导联任选。 10.记录纸：支持卷纸/折叠纸：规格：210mm，并具有12X1、6X2、6X2+1R、3X4+3R、3X4、一分钟节律导联、平均模板、自动分析、中文自动诊断报告等输出打印格式，可记录导联标记、增益、走纸速度、患者信息、分析报告等详细信息。 11.≥5.5英寸单色液晶屏，带背光灯按键。 12.分析≥120种心律失常类型。 13.可存储回放300例病人数据,并可通过U盘,扩展内存容量。 14.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 15.具有Wilson（标准导联）和Cabrera导联两种导联模式。 | 13000 |
| 6 | 气管插管设备 | 1套 | 工业 | 1、喉镜片采用304不锈钢精细加工而成，可以消毒后重复使用，为使用者节省费用。 2、高清广角显示屏≥3英寸。 ●3、屏显分辨率≥960*480，空间分辨率≥10.08lp/mm，h=15mm。 4、屏幕旋转角度：前后： 0º～170°±10°，左右：0º～270°±10°。 5、数字化摄像系统，像素≥300万。 6、视场角≥70°±9°。 7、有效景深：3～100mm。 8、超强的防雾功能：开机预热后即可使用。 9、光照度：≥2900lux，h=15mm。 ●10、具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能，具有HDMI高清输出功能，方便教学及演示。 11、产品适用于困难气道患者，成人大号、成人中号、儿童、新生儿。 | 16000 |
| 7 | 自动洗胃机 | 1台 | 工业 | 1、工作模式‌：全自动/手动/胃肠减压模式，支持成人及儿童患者。 ‌2、压力控制‌：注液压力‌：0～50 kPa（可调，防止胃黏膜损伤）。吸液压力‌：-10～-60 kPa（可调，高效清除胃内容物）。 ‌3、流量调节‌：注液速度‌：0～3 L/min（分档调节，适配不同患者需求）。吸液速度‌：智能匹配注液压力，实时动态平衡。 ‌4、安全保护‌：量平衡监测‌：进出液量差超限自动报警（阈值可设，如±500 mL）。压力保护‌：超压/低压自动停机并声光报警。管路检测‌：堵塞、漏液、气泡监测，故障代码提示。 ‌5、显示与操作‌：控制面板‌：5～7英寸液晶显示屏，中文菜单，触控或按键操作。数据记录‌：存储近期操作数据（时间、压力、液量等）。 ‌6、消毒与维护‌：管路系统‌：医用硅胶材质，可拆卸高温高压灭菌（≥121℃，30分钟）。 | 14500 |
| 8 | 病人监护仪 | 1套 | 工业 | 一、外观设计 1.1≥12英寸彩色LED背光液晶屏，标配电容触控屏，屏幕分辨率800*600。 1.2标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。 1.3安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.4主机使用寿命≥10年。 二、监测参数 2.1标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。 三、心电： 3.1标配3/5导心电，可升级6/12导心电。 3.2具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能。 3.3具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV； ▲3.4共模抑制能力≥106db； 3.5具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 3.6≥29种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等； 3.7具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况; ▲3.8具有QT/QTc测量功能。 3.9具有HRV心率变异性分析。 四、血氧： 4.1血氧测量范围：0%-100%； 4.2脉率测量范围：20bpm-300bpm； 4.3标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%； 4.4具有与NIBP同侧测量功能。 五、无创血压： 5.1测量范围： 成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg； 小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg； 新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg。 5.2血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量； 5.3具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值； 5.4具有辅助静脉穿刺功能。 六、软件功能 6.1支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；支持所有监测参数报警限一键自动设置功能； 6.2计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算功能； 6.3支持≥2400小时趋势图/表、3000组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾； | 12000 |
| 9 | 多功能抢救床 | 1张 | 工业 | ‌1、规格尺寸≥2150*1000*460mm（长宽高）； 2、床体：双层框架结构，采用加厚钢材矩型钢管焊接而成，稳定性高，结实耐用； 3、床面板：床面板采用优质冷轧钢板由模具一次冲压成型，整体为冲孔床面，四角均无焊接缝，钢板厚度≥1.0mm，床面底部内填加强筋增加承载力，表面采取静电喷塑处理； 4、护栏：采用四片式高档PP护栏，可立卧定位，牢固可靠，内有气弹簧装置可缓冲提升与下降的速度，延长护栏使用寿用，通过提手开关实现上下升降功能。四片分体式护栏，使背部及腿部护栏可分别升降管制； 5、电机：采用医疗专用电机（3个），运行安静无声，低噪音，低EMI（电磁辐射），不干扰床旁心电监护仪等医疗设备工作；单个电机推力可以达到6000N； 6、操作面板：可控制背部升降、腿部升降、背腿联动，整体升降等功能； 7、主要技术参数：背部升降0-75°±5°，腿部升降0-35°±5°，整体升降 460-660mm，最大承重250KG。 | 13000 |
| 10 | 电动吸引器 | 1台 | 工业 | 1、负压性能‌：负压范围‌：0～-0.08 MPa（可调，约合0～-600 mmHg）。极限负压‌：≥-0.08 MPa（空载状态）。流量调节‌：0~30 L/min（无级调节或分档调节）。 ‌2、储液瓶容量‌：2×2000 mL（双瓶防逆流设计）。 ‌3、动力系统‌：电机类型‌：无油静音真空泵，寿命≥5000小时。 4、安全保护‌： ‌（1）满液报警‌：液位达到80%时自动报警并停机。 ‌（2）过载保护‌：电机过热或电流异常时自动断电。 ‌（3）防逆流设计‌：双瓶液气分离，防止分泌物倒吸入泵。 | 1800 |
| 11 | 移动式负压引流器 | 2台 | 工业 | 1、容量≥‌3000 mL（单瓶/双瓶设计），透明刻度标识，便于观察引流量。 ‌2、负压范围‌：-50 mmHg ~ -125 mmHg（可调节，适配不同临床需求）。 ‌3、负压维持‌：自动补压，漏气补偿，可持续维持设定负压值。 ‌4、阀门系统‌：单向阀设计，防止液体或气体逆流。快速连接接口，适配标准引流管（如CH14~CH24）。 ‌5、安全与便利性‌：防溢流保护‌：液位到达安全线时自动封闭进气口，防止液体进入负压泵。 ‌6、便携设计‌：悬挂孔/手提架，可固定于病床或移动支架。 ‌7、无菌性‌：一次性使用。 | 2800 |
| 12 | 快速血糖仪 | 2台 | 工业 | 1、产品由机壳、液晶显示窗口、功能按钮、试纸条插口、退条侧键及电池盖组成。 2、配件包括外购的具有医疗器械注册证的采血针和采血笔。 3、产品测量时间≤5秒，具有自动关机和记忆功能。 | 360 |

【备注：所属行业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）认定】

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、▲商务要求

| # 1 | # 报价要求 | 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修等各种费用和售后服务、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。 2、投标报价未超出采购预算金额（含投标报价明细表中的每个货物未超出预算金额），也未超出最高限价。 |
| --- | --- | --- |
| # 2 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| # 3 | # 交货时间及地点 | 1.交货期：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。 2.地点：南宁市兴宁区昆仑大道8号广西卫生职业技术学院指定地点。 |
| 4 | 质保期 | 自货物安装验收合格之日1年。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后10个日历日内向供应商预付20%合同货款，供应商设备供货到达采购人指定场地并完成验收后10个日历日内支付75%合同货款，其余5%在项目售后服务期限届满，且经采购人验收配套售后服务符合合同约定后7个日历日内一次性支付。每次付款前中标供应商开具增值税专用发票给采购人。 |
| # 6 | # 售后服务要求 | 1.提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码，人员更换需要及时通知采购人。如国内有400、800等电话维修系统的提供电话号码。 2.相关人员培训:标的包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对采购人的1次或多次基本培训，使采购人使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。其中医务人员专项培训不少于2人次，工程人员专项培训不少于2人次，视采购人时间安排确定。 3.提供7*24小时售后服务，接到采购人通知后2小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在24小时内恢复设备运行； 4.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。 5.设备质保期内因售后服务（包括但不限于原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于，硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改）所产生的费用，均包含在本次采购报价中 ，采购人不再承担任何费用。 6.设备质保期内，中标人负责对设备进行定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 |
| # 7 | # 履约保证金 | 中标人收到中标通知后5个工作日内，将合同金额的5%（中标人如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任； 履约保证金的形式：中标人可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票等形式缴纳或提交。 |
| 8 | 医疗器械注册证 | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管 理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标人单位公章，否则投标无效。 |
| # 9 | # 验收标准、验收方法及方案 | 1.中标人提供不符合公告规定的、招标文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 3. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 4.中标人所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由投标人承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 5.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 6.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 8.中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。 9.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标人处理。 |
| # 10 | # 其他要求 | 1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 2.中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 |

标项四：口腔科设备

一、总体要求

1、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数和性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、 技术参数和性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权的问题提出异议。

5、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则投标无效。

6、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

7、标注“●”符号的参数作为重要参数，未标注任何符号的参数为一般性参数。

8、重要参数（标注“●”符号）、实质性参数（标注“▲”的条款）需提供证明材料：产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（如为英文文本的请提供中文翻译文本），否则评标委员会将可能不予以认可，按负偏离认定。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

3.是否接受进口产品：否 □是

本项目货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。

4.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：牙科综合治疗椅。

5.节能产品

本项目强制采购节能产品为：无。

6.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：无。

7.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 技术指标要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗椅 | 1张 | 工业 | 1、适用场景：儿童牙科诊疗（适配 3-14 岁儿童）。 2、患者座椅 2.1座垫面离地面高度：最低≤390mm，最高≥800mm； 2.2 椅位载重量：≥180KG； 2.3 升降和靠背运动具有联动补偿功能，患者无搓背感。牙椅具有急救位功能，用于预防突发事件； 2.4 椅位具有下降安全保护装置，下降时遇到阻碍物会停止下降，并回升； 2.5 牙椅具有符合国标的紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定； 2.6 牙椅底座上带脚控控制，可控制牙椅的升降及仰卧； 2.7 牙椅配有束腹带，保证儿童治疗过程中顺利，拆卸方便。 3、医师单元 ●3.1下挂式手机操作系统，手机挂架可内外旋转90°，收纳在器械盘下面，避免手术结束后刮伤医患人员；挂架可上下45°旋转，采用大挂架，方便医生实现盲插操作。 ●3.2主控器械盘具有三个置物盘，均可直接拆卸清洗，主置物盘≥420×270mm，两个副盘≥260×220 mm。 3.3 活动式器械盘无需工具可取下清洗消毒。 3.4 主控面板可设置5个记忆椅位，冲痰，漱口，加热等按键。主控、副控均具有记忆椅位功能，具有万能R键功能，可代替其他所有功能键。 3.5牙椅标配一键管路反冲洗消毒功能，同时对手机管路，洁牙机管路，主控和副控三用枪以及簌口水进行消毒，无需通过脚踏控制。 ●3.6 器械盘左右两侧把手下方均带有双气刹功能。 3.7 可选配内置LED观片灯，安装在器械盘按键板左侧。 4、助手单元 4.1 副控具有5位挂架装置，可根据需求拓展内窥镜挂架和光固化挂架位。 4.2 副控面板上具有SET功能设置键、漱口位键，有升降、仰卧、加热、复位键等功能。 ●4.3 副控配有可插拔式强弱吸管，配有易于拆卸清洗的过滤系统，具有延时功能，吸唾手柄挂回后会再工作5秒，保证强弱吸管道内无污物，防止有异味。 4.4 治疗机侧箱水气系统与电路系统钢板双侧分离，更安全。 4.5 侧箱采用双侧开门磁吸盖设计，不需要螺丝固定，方便维修；侧箱可以90°旋转，方便四手操作。 4.6一体成型陶瓷痰盂，可向内旋转90°，无需工具，即可取下清洁和消毒。 4.7侧箱与牙椅连接臂可以实现180°旋转，方便侧箱转到牙椅的左、右侧以及前方，方便安装，进窄门不用拆侧箱。 4.8副控标配三用枪，并且三用枪可以实现恒温供水。 5、口腔灯 ▲5.1和连体式牙科治疗设备同品牌的LED口腔灯，并具有一类备案。 ▲5.2口腔灯采用LED光源，通过机械结构调整滤光片，实现蓝光截止功能，完成白色和黄色两种光源切换，可防止光固化树脂提前固化。 ▲5.3 采用反射光设计，口腔灯左右两侧具有物理按键进行各功能调节控制，也可感应式控制，防止交叉感染，防止眼睛疲劳。 6、脚踏 6.1脚开关带手机冷却吹屑功能，手机在操作过程中无需换三用枪，具有吹气功能。 7、设备使用年限：≥15年 | 58000 |
| 2 | 口腔科灭菌器 | 1台 | 工业 | 1、电源电压：AC 220V； 2、频率：50Hz； ●3、电线插头：国标三芯； ●4、功率：≤3300W； 5、容积：≥45L； 6、内径尺寸：≥319mm*620mm； 7、产品尺寸≤ 865*536*506mm； 8、净重：≤ 105KG； 9、净水箱容积：≥10L； 10、级别：欧洲B级标准； 11、灭菌温度：121℃，134℃； 12、特殊灭菌：灭活艾滋（HIV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢等； 13、干燥程序：强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%； 14、干燥效果：采用VID智能涡流干燥技术，内置涡流增压风扇，实现快速干燥； ●15、操作界面：全触控显示屏，尺寸≥411*301mm； 16、开门方式：全自动电动门； 17、真空模式：采用水循环真空泵； 18、蒸汽发生器：配备双蒸汽发生器系统； 19、锅体加热：双加热圈； 20、压力容器许可证：一台机器对应一个证件； 21、管路清洗：智能内部管路清洗功能； ●22、报警系统：具有故障报警（≥25个代码提示）便于检修； 23、水单元检测：水质检测，缺水提示； 24、灭菌室配制：5层活动托盘架配3个托盘； ●25、使用年限： ≧ 12 年。 | 35000 |
| 3 | 手机维护保养注油机 | 1台 | 工业 | 1、可根据高低速手机调整合适的溶液体积，保证按下按钮后的精确和润滑。 2、操作简单，一次性最多可保养四只手机。 3、独有的夹盘清洁功能，有效养护手机夹持部位。 4、短、中、长三种注油模式可供选择，适应不同客户需求。 5、使用桶装油灌注加入，节约方便。 6、低速手机保养注油同时可自动旋转机头。 7、手机接口：高速手机2个、低速手机2个。 8、注油模式：短中长三种。 | 25000 |
| 4 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 1台 | 工业 | - 主要功能： ●1.1具备超声系统和喷砂系统，其中超声系统用于口腔临床治疗中做牙周治疗，清除龈上、龈下的牙结石、牙菌斑，牙齿根管的清洁、荡洗；喷砂系统用于清除龈上、龈下的牙菌斑、色素，种植体的维护。 1.2根据所选用工作手柄自动切换工作模式，挂架感应开关，放下手柄可以自动关闭对应功能，防止错误操作引起误喷。 ●1.3 ≧7寸触控液晶屏，具备功能选择、系统设置、工作状态指示等显示界面简洁清晰。 ●1.4可选择每一款工作尖型号，系统自动给出默认功率、水量档位，操作方便。 1.5工作尖圆形振动轨迹，振幅小，无痛洁治、治疗、抛光一起完成。 1.6手柄带 LED 灯，临床操作更方便。 1.7工作尖采用钛合金材质，不伤牙骨质、牙釉质。 1.8自带供水瓶供水，可以使用双氧水，次氯酸钠、洗必泰等专用药液。 1.9采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。 1.10 喷砂手柄造型符合人体工程学设计。 1.11 超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压中消毒。 ●1.12 粉罐采用漏斗型结构设计，出砂稳定，全透明材质，砂粉流动情况、剩余量360°可视。 1.13工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。 ●1.14无线多功能脚踏控制，脚踏有线、无线任意切换，使用方便。 ●1.15喷砂时可开启水温加热系统，患者体验更舒适。 ●1.16内置开关电源，仅需一根电源线即可供电，主机摆放简单整洁。 ●1.17自动识别龈上、龈下砂瓶，切换气压模式。 - 主要参数： 2.1输入电压：100VAC～240VAC;50Hz/60Hz ； 2.2输入功率：≤200VA ； 2.3输入气压：5.5bar-7.5bar(0.55MPa-0.75MPa)； 2.4出砂量：≤8g/min； 2.5尖端振动频率：30kHz±5kHz； 2.6尖端主振动偏移：1μm～200μm； 2.7半偏移力：0.1N～5N ； 2.8尖端输出功率：3W～20W ； 2.9水加热温度：≤45°C； 2.10使用环境温度：+5℃~+40℃； 2.11使用环境相对湿度：30%～75%； 2.12使用环境大气压力：70kPa～106kPa； 2.13使用冷却水温度：+5℃~+25℃ ； 2.14主机进液的防护程度：IPXO； 2.15脚踏进液的防护程度：IPX1； | 21500 |
| 5 | 喷雾供水式技工用高速涡轮手机 | 1台 | 工业 | 1、产品功能总体要求：主要用于技工制作义齿时精细打磨、切削、研磨。 2、主要技术要求： 2.1符合人体工程学设计的免注油式手机，快插安装设计； 2.2具有喷雾供水功能，可防止切削产生的发热； 2.3可水滴式、喷雾式两种注水方式，满足不同需求； 2.4易拆装水瓶设计，水瓶或自来水供水两种供水方式可选； 2.5水流量和喷气可调节； 2.6低噪音、低震动，特殊的防尘机制。 3、主要参数要求： 3.1转速：320,000min-1； 3.2供气压力：0.25～0.3MPa； | 28500 |
| 6 | 集中负压抽吸系统（负压系统）设备 | 1套 | 工业 | - 、最大可供牙椅数量：4张（1拖4）； - 、环境温度:5℃-40℃； - 、相对湿度:≤80%； - 、供电电源:220V,50Hz； - 、大气压力:50.0kPa-106.0kPa； - 、功率W：850； - 、液体抽吸量min/L(±1)：560； - 、用水量min/L(±0.5)：0.12/0.15； - 、空气抽吸量min/L(±10%)：560； - 、排气口管径：50mm； - 、污水吸进口管径：32mm； - 、进水口管径：8mm； - 、排污口管径：32mm； - 、材质：钣金。 | 18500 |
| 7 | 牙胶充填仪 | 1台 | 工业 | 一、功能特点: (一)携热笔: 1、无线设计，减少手腕疲劳； 2、发热针愤紧结构简易，可360°转； 3、快速如热； 4、大容量电油供电，双电池充电及备用电池。 (二)充堉笔: 1、彩色界面，有牙胶进度显示； 2、LED 环形按键，可360”注射； 3、发热腔设有保温功能； 4、快建升温； 5、推杆快速回退； 6、内置清胶功伦； 7、自动对位功能。可适配不同长度的牙胶保持快速出胶； 8、探持唤醒，无需重复开关机； 9、充电座内置电池。可直接给手柄充电。 二、技术参数: 1、工作温度:140℃、160℃、180℃、200℃； 2、电池:dc3.6V,2000mAh主机):d.c3.6 3000m4h(充电座)； 3、适配器:100-240V50/60Hz输入功率:30VA输出:5V4A； 4、可灭菌部件;注胶针、隔热保护量； 5、可防护电击的程度分类:B型； 6、按进液的防护程度分类:IPXO 7、按防护电击类型:Ⅱ类。 | 9800 |
| 8 | 电动马达 | 3个 | 工业 | 一、功能特点 1、电动马达和根管治疗二合一功能； 2、触摸式，操作方便。 3、电动马达转速调节范围:200-20万转，扭力商达3.0N；粮管治疗转速调节范围:250-1200rpm，扭力调节花图0.6-5.1N； 4、扭力大、破冠、开髓、修复快速完成； 5、与牙科综合治疗机手机管连接后插上电，启停用牙椅脚踏开关控制； 6、正反转可调，水、气排量通过牙椅控制，直接控制水、气开或关。 二、技术参数 1、适配器输入电压AC100-240Y0V60Hz输出电压DC295V4.8A。 2、运行方式:短时运行。 3、马达直径20,6mm，LED 亮度>25.000lux。 3.1电动马达模式(标配1:5s增速弯机)转速范围:10000-200,000rpm最大扭力:3.0N.cm； 3.2根管马达模式(标配6:1根管弯机)转速范围:250-1200rpm扭力范围: 0.6-5.1N,cm； 4、按防电击程度分类B型，按对液体的防护程度分类IPXD(不连液的封设备）。 | 28500 |
| 9 | 污水处理器系统 | 1套 | 工业 | 一、产品特点： 1、无需土建、不用投药（臭氧/投药二合一）、消毒灭菌彻底（达到99.9％以上）。全自动运行将沉淀、调节、过滤、吸附、生化反应集于一个集水箱。 2、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，无二次污染。 3、用钣金材料，具有耐腐蚀性、抗老化等优良特性使用寿命长达10年以上。静音工作，基本无耗材。 4、控制说明 4.1本系统设备运行可实现手动、自动转换，正常运行阶段通过自动控制系统实现。模式转换通过操控面板上自动/手动转换按键切换。 4.2本产品设有水泵保护系统，可有效避免水泵无水空转，防止水泵汽蚀损毁。 4.3自动运行状态下，臭氧高能消毒系统设置为与污水进水系统联动，无缝衔接，确保出水稳定达标。 二、产品参数： 1、最大可供牙椅数量：4张（1拖4）； 2、臭氧量：3g； 3、进水方式：自吸进水； 4、电源输出：交流220V； 5、使用原料：无需原料； 6、运行功率（带泵）； 7、污水处理量:0.7t； 8、杀菌方式：臭氧杀菌； 9、控制方式：液位控制； 10、材质：钣金。 | 8500 |
| 10 | 根管治疗仪 | 1台 | 工业 | 一、功能特点: 1、根管泊疗和根管长度测最功能二合一: 2、采用进口控制系统和电动马达，超大触屏； 3、三种操作模式:单独概测、单独机扩，边侧边扩； 4、临床应用模式:智能这航和常规模式； 5、内置多种镍钛根管扩大系统参数。有自定义功能，方便用户自建其他品牌扩大系统参数； 6、迷像机头。LED光源，方便口内手术； 7、根测功能采用多频技术，强防干我，测量结果不受根管环境响，测量精准可达98.6%； 8、弯机头、锂夹线、居勾可高温高压毒，有效止交叉感染； 9、大容量可充电里离子电池。 二、技术参数: 1、适配器输入电压:AC100-24050/60Hz输出:DC10V1.5A； 2、主机功率:15W、LED 光 3.3V； 3、主机电池可充电锂离子电池DC7,4V2600mah;手电池 可充电锂离子电池 DC3.7V1200mah； 4、转速花图 150-1000rpm、报矩范围0.6-3.9Ncm； 5、防护电击程度分类B，防护电击类型Ⅲ； 6、运行模式:短时运行； | 8500 |
| 11 | 自动封口机 | 1台 | 工业 | - 封口速度：10士0.5m/min。 - 封口留边：0~35mm可调。 - 双排打印，打印内容为：灭菌日期、失效日期、批号、操作人员、锅号锅次、物品名称和自定义内容等内容。 - 封合线宽度:>12mm。 - 工作温度：60~220C可调控温精度：≤1%。 - 打印方式：针式打印。 - 工作环境：10~40C。 - 交流电源：220V士10%50Hz。 - 功率：500W。 - 最大电流：3.2A。 - 存储环境 11.1温度：0～55C； 11.2湿度：≤90% (R.H) ； 11.3大气压力：50KPa~106KPa。 | 8500 |
| 12 | 集中供气系统（正压） | 1台 | 工业 | - 内部带防锈处理； - 无油静音免维护； - 采用冷方式冷却； - 罐体容积：60L； - 可供使用：1-3台牙椅设备； - 额定功率：1120W； - 使用电压：AC220V/50Hz； - 容积流量：0.120m*/min； - 转速：1380r/min； - 比功率：14.17Kw/m*/min； - 输出噪音：70dB(A)； - 采用不锈钢氟纳管连接应确保紧密无漏。 | 8000 |
| 13 | 超声波清洗机 | 1台 | 工业 | 一、技术参数 1、清洗槽尺寸：33.1×23.8×10.5cm； 3、清洗物品最大长度：37.0cm； 4、电压及功率：410W（AC220V-240V50/60HZ）； 5、超声波频率：35000Hz； 6、清洗槽材质：不锈钢SUS304； 7、外壳材质：ABS。 二、特点 1、大容量清洗槽：清洗槽容量：7.5L, 内尺寸：33.1×23.8×10.5cm； 2、电容感应式控制板（触摸式按键板）； 3、工业用超声波发生器：超声波分布均匀，洗净力强、寿命长； 4、陶瓷加热器：加热均匀，耐用； 5、3色3英寸超大LED显示器，简单易操作的四键控制，6段定时、3组温度选择； 6、多重保护电路：超负荷及使用不当时可局部断电，防止损坏机器并保证安全； 7、经防潮处理的PCB板与工业级IC； 8、2组散热风扇：一组为PCB板散热，一组为换能器散热； 9、多种可选择配件：可升降的篮子、不锈钢托架+不锈钢盒、间接清洗槽、烧杯支架； 10、工程塑料外壳：壁厚4.5mm双止口设计；硅胶密封圈的结构。 | 4800 |
| 14 | 45度角高速气涡轮手机 | 2台 | 工业 | 一、技术参数要求： 1、标准机头大小，头部直径：ø11.2×H 13.5 mm，满足大部分手术要求。 ●2、纯钛机身和DURACOAT表面处理。 3、陶瓷轴承。 ●4、配备卫生机头系统。 二、基本参数信息 1、转速：370,000-450,000min-1。 2、驱动气压：0.2 - 0.25MPa(2.- 2.5kgf/cm2)。 3、上针方式：按钮式夹头。 4、车针类型：IS01797-1 ø1.59- 1.60mm外科用长柄针(25mm)。 5、光纤：无。 6、车针最大长度：25mm。 7、功率：16W。 8、喷雾方式：3点喷水。 | 10000 |
| 15 | 根管锉取出器 | 1 | 工业 | 1、套索和针管一体，无需进行套索安装； 2、夹持组件可拆卸替换， 3、夹持组件可预弯； 4、可灵活滑动滑块，将套索调节至合适大小； 5、夹持组件可夹持锁定，当夹紧断针后可以锁紧，更安全； 6、不锈钢包装盒，可以高压消毒。 | 3000 |
| 16 | 光固化灯 | 2台 | 工业 | 1、树脂固化、正畸及龋齿检测三种模式，其中树脂固化有辅助对焦、低温固化及常规固化三种功能。 2、树胎固化辅助对焦:工作时自动进行光斑追踪，提示光斑是否准确聚焦在牙齿表面；低温固化:可变照度输出，照度值以800/1300m/cm2周期切换；常规固化:以恒定照度1200mw/cm2进行光输出，用于一般及快速的树脂固化。 3、正畸:主要用于托槽粘接，照度值大于3000mw/cm，工作循环次数可调 4、大光纤，超高光强(>3000mm/cm2)，可满足正畸要求； 5、同时拥有固化模式、正畸模式和龋齿检测，多种功能于一体，满足用户多样性需求； 6、低温固化模式。 | 5800 |
| 17 | 正压压模机 | 1台 | 工业 | ●1、规 格:数码定时； 2、电源电压:220V/50HZ； 3、额定功率:1000W； 4、外箱尺寸:335x340x342mm。 | 2500 |
| 18 | 气动马达 | 3个 | 工业 | 1、外水道设计； 2、小巧轻型的马达，并可整体进行高温高压灭菌； 3、可正反转切换； 4、使用气压：0.2～0.4Mpa； 5、最高转速：顺时针22,000min-1；逆时针20,000min-1； 6、连接规格：JIS T 5905（对应的国际规格ISO9168）B型号； 7、停止转矩：1.0Ncm以上； 8、气体消耗量：65L/min以下。 | 8400 |
| 19 | 超声洁牙机 | 1台 | 工业 | - 内置电源；电源输入：220VAC 50Hz； - 输入功率：38VA； - 脚踏开关外壳防护等级：IPX1； - 供水方式：自带供水瓶供水； - 设备功能注：G，P，E（注：“G”表示洁治功能，“P”表示牙周治疗功能，“E”表示根管治疗功能）； - 是否具有根管荡洗功能：是； - 控制方式：触摸控制； - 手柄带LED灯； - 尖端输出特性：尖端振动频率 28kHz±5kHz； - 尖端输出特性：尖端主振动偏移 <90μm； - 尖端输出特性：半偏移力 0.5N～2N； - 尖端输出特性：尖端输出功率 3W～20W。 | 2500 |
| 20 | 正畸套装 | 1台 | 工业 | 1、适用于隐形矫治，牙釉质外形快速修复； 2、邻面片切砂片，拥有金刚砂刀身，持久耐用； 3、刀架和刀片采用更加牢固的锁扣式设计，与各类手机具有良好的兼容性； 4、当刀架放入手机时，可以完全固定，不晃动； 5、砂片上有孔，可以有效排出去釉中产生的水和粉末。 | 1960 |
| 21 | 高速气涡轮手机 | 15台 | 工业 | 1、转速：350,000 - 450,000r/min； 2、驱动气压：0.20 - 0.25MPa (2.0 - 2.5kgf/cm2)； 3、上针方式：按钮式夹头； 4、照明：无； 5、车针最大长度：21mm； 6、功率：20W； 7、喷雾方式：单点喷雾； ●8、耐冲击机头设计； ●9、配备卫生机头系统。 | 29250 |
| 22 | 牙科低速弯手机 | 15台 | 工业 | 1、转速比：1:1等速； 2、最大输入转速：30,000 min-1； 3、最高转速：30,000 min-1； 4、夹头方式：按钮式； 5、车针最大长度：22.5mm； 6、车针最大作业直径：ø4.0 mm； 7、车针安装长度：12.7mm； ●8、手机接口为国际通用E型接口； ●9、手机使用CA车针，按钮卸针设计， | 28500 |
| 23 | 超声根管荡洗器 | 1台 | 工业 | 一、功能特点： ●1、无线设计； ●2、可拆卸防护套，耐134℃高温消毒 ； 3、内置LED照明系统； 4、变频控制，根据根管情况自动调整频率； 5、一针多用，轻松应对各种根管情况； 二、技术参数： 1、适配器输入电压：AC 100-240V 50/60Hz 输出：DC5V 1.5A； 2、功率：10VA； 3、工作直径：25/02 、长度：19mm； 4、工作频率：38KHz±10%； 5、防护电击程度分类 B型、防护电击类型 II类，正常工作时为内部电源类 、充电时不工作； 6、尖端主振动偏移：＜100um； 7、运行方式：短时运行。 | 1300 |
| 24 | 牙科气动马达手机（4:1按压弯机） | 1台 | 工业 | 一、功能与特点： 1、传动轴采用高强度合金钢制成，耐磨； 二、技术与参数: 1、4:1减速弯机； 2、135°高温高压消毒 3、适用车针：∅2.35mm； 4、工作气压：0.3mp左右；最大的转速：10000rpm；噪音：≤68db； | 1200 |
| 25 | 研磨搅拌机 | 1台 | 工业 | 1、电压:220V/50HZ； 2、功率:48W； 3、控制方式:旋钮； 4、搅拌时间:99 秒； 5、搅拌速度:0-300转/分； 6、搅拌容量:100-700ML。 | 1800 |
| 26 | 手机快接口 | 6个 | 工业 | 1、内部装有防止水回流的逆止阀； 2、手机软管类型：ISO9168型B； | 5400 |
| 27 | 口腔数字化X光成像系统 | 1套 | 工业 | 一、牙科X射线机 1. 电源要求:电源电压：220V,频率：50Hz,最大功率：≤1100VA。 2、基础参数：射线焦点：0.4mm，管电压：65KV±10%，管电流：7mA±20%，剂量率：6mGy/s；负载循环：1/30，球馆组件重量：≤4Kg，漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h(65KV，7mA，1S，加载间隔1S/30S) 3、技术模式：采用高频直流技术，逆变频率60KHz—150KHz。 4、曝光时间调节范围：最低单次曝光时间≤0.04S，最大单次曝光时间≥2S。 5、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。 7、拍摄模式：胶片，扫描仪，传感器三种拍摄模式。可以根据人群选择儿童或者成人模式拍摄。共6、组不同拍摄模式，每种模式均可选择前牙、磨牙、后磨牙。不同的牙位曝光时间可以单独设定并进行记忆存储。 8、曝光方式：每次拍摄，需要在手控板上按一下曝光键，留有≥60秒的准备时间，在该时间之内可以通过无线遥控曝光器，在铅房外曝光。 9、使用年限：≥12年 10、带可升降患者座椅 二、牙科影像板扫描仪 1、分辨率： ≥10P/mm 2、影像位深： ≥12bits/pixel ●3、灰阶：16bit 4、影像板寿命：≥2000次 5、理论分辨率：25LP/mm 6、重量：≤3KG ●7、成像速度：≤3S 8、连接方式：USB连接线 9、影像板材质：（软片） 10、可适用于4种规格影像板，分别为0、 1、2、3号影像板。 11、不限分机数量 12、使用年限：8年 13、影像板：软薄可弯曲，能方便的放入患者口腔内，容易置于牙后部位，并适用于各种口内胶片支架。 ●14、自带隐藏式置物盒可存储各型号的影像板。 15、自动电磁吸附扫描，智能高速，全程无挤压，有效减少影像板磨损和外界杂质影响。 16、可连接平板电脑。 | 18500 |

【备注：所属行业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）认定】

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、▲商务要求

| # 1 | # 报价要求 | 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修等各种费用和售后服务、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。 2、投标报价未超出采购预算金额（含投标报价明细表中的每个货物未超出预算金额），也未超出最高限价。 |
| --- | --- | --- |
| # 2 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| # 3 | # 交货时间及地点 | 1.交货期：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。 2.地点：南宁市兴宁区昆仑大道8号广西卫生职业技术学院指定地点。 |
| 4 | 质保期 | 自货物安装验收合格之日1年。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后10个日历日内向供应商预付20%合同货款，供应商设备供货到达采购人指定场地并完成验收后10个日历日内支付75%合同货款，其余5%在项目售后服务期限届满，且经采购人验收配套售后服务符合合同约定后7个日历日内一次性支付。每次付款前中标供应商开具增值税专用发票给采购人。 |
| # 6 | # 售后服务要求 | 1.提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码，人员更换需要及时通知采购人。如国内有400、800等电话维修系统的提供电话号码。 2.相关人员培训:标的包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对采购人的1次或多次基本培训，使采购人使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。其中医务人员专项培训不少于2人次，工程人员专项培训不少于2人次，视采购人时间安排确定。 3.提供7*24小时售后服务，接到采购人通知后2小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在24小时内恢复设备运行； 4.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。 5.设备质保期内因售后服务（包括但不限于原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于，硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改）所产生的费用，均包含在本次采购报价中 ，采购人不再承担任何费用。 6.设备质保期内，中标人负责对设备进行定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 |
| # 7 | # 履约保证金 | 中标人收到中标通知后5个工作日内，将合同金额的5%（中标人如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任； 履约保证金的形式：中标人可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票等形式缴纳或提交。 |
| 8 | 医疗器械注册证 | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管 理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标人单位公章，否则投标无效。 |
| # 9 | # 验收标准、验收方法及方案 | 1.中标人提供不符合公告规定的、招标文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 3. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 4.中标人所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由投标人承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 5.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 6.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 8.中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。 9.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标人处理。 |
| # 10 | # 其他要求 | 1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 2.中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 |

标项五：耳鼻喉科设备

一、总体要求

1、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数和性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、 技术参数和性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权的问题提出异议。

5、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则投标无效。

6、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

7、标注“●”符号的参数作为重要参数，未标注任何符号的参数为一般性参数。

8、重要参数（标注“●”符号）、实质性参数（标注“▲”的条款）需提供证明材料：产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（如为英文文本的请提供中文翻译文本），否则评标委员会将可能不予以认可，按负偏离认定。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

3.是否接受进口产品：否 □是

本项目货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。

4.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：综合验光仪、耳鼻喉综合诊疗台（含鼻内窥镜）

5.节能产品

本项目强制采购节能产品为：无。

6.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：无。

7.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 技术指标要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合验光仪 | 1台 | 工业 | 一、测量范围 ●1.1 球镜度：-29.00 m-1～+26.75 m-1，步长0.12 m-1、0.25 m-1、0.5 m-1、1 m-1、2 m-1、3 m-1； 1.2 柱镜度：-8.75 m-1～+8.75 m-1，步长0.25 m-1、0.5 m-1、1 m-1； 1.3 柱镜轴位 0～180°，步长：1°、5°、15°； 1.4棱镜度： 0～20cm/m，步长：0.1 cm/m、0.5 cm/m、1 cm/m、2 cm/m、3 cm/m； 1.5 棱镜基底 0～360°，步长：1°、5°。棱镜基底可选择水平或垂直标注； 1.6瞳距 48mm～82mm（远用）/49mm~75mm（近用，工作距离35cm）。 二、辅助镜片 2.1 自动十字交叉柱镜 ±0.25 m-1、0.5 m-1、分离棱镜； 2.2固定十字交叉柱镜 ±0.5 m-1； 2.3针孔片 φ1mm； 2.3红色、绿色滤光片 红色（右）、绿色（左） 2.4线偏振滤光片 右45°、左135°各一片；右45°/0.125D 球镜、左135°/0.125D 球镜各一片； ●2.5圆偏振滤光片 左右各2片，其中一片包括0.12 m-1球镜； 2.6马氏杆镜片 右眼：红色、水平方向，左眼：白色、垂直方向； 2.7检影镜用球镜片 +1.5 m-1、+2.0 m-1； 2.8分离棱镜 右眼：6△BU，左眼：10△BI。 三、额托调节范围≥14mm。 四、近视力验光距离150mm～400mm。 ●五、视野范围≥ 40°。 六、角膜顶点标记12mm、13.75mm、16mm、18mm、20mm。 七、水平调节 ±2.5°。 | 100000 |
| 2 | 液晶视力表 | 1台 | 工业 | 1、显示器≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080,对比度≥1200:1。 2、最大亮度≥300cd/ m²。 3、工作距离：1.5m～6m可调（步距0.1m）具有镜像功能。 4、基础视标： E、C、字母、数字、儿童、ETDRS。 5、功能视标实线/虚线散光盘、斑点、红绿、十字栅格、Worth4点、立体、马氏杆、水平对齐、垂直对齐、竖行、横行、十字环形、十字、十字固视点、钟形盘、双眼平衡、色盲、对比敏感度测试（CSF）。 6、显示方式：单个、单行、单列、满屏、随机。 7、视标背景：红绿、黑白、对比度、低亮。 ●8、用户可自定义3套验光流程，软件引导轻松完成整个验光过程，方便高效；用户可根据测试需求调整白平衡以及红绿色彩；用户可根据使用需求配置常用视标。 9、能够通过USB接口更新系统，只需要将新版软件载入U盘插入接口就可以升级，也可以通过USB播放视频，特别是广告视频进行品牌建设。 10、内置73组色盲测试图，并配有说明，简单易用。 11、提供单个字母和水平/垂直线掩蔽，图像始终显示在屏幕中央。 12、向客户展示眼部结构，解释近视、远视、散光等多种屈光不正原理，并演示矫正后的清晰视力范围。 ●13、通过正弦波光栅图进行对比敏感度测试，并对试验结果进行分析，为顾客提供更详细的资料和更专业的分析诊断。 | 13000 |
| 3 | 组合台 | 1台 | 工业 | 1、组合台空间尺寸（长×宽×高）:≥1130x830x1860mm。 2、移动小台面左右滑动距离：6-46CM，行程 40CM。 3、综合检眼仪摆臂升降距离：143-173CM，行程30CM。 4、投影托盘离地面高度≥155CM。 5、照明灯功率≥15W，220V/50Hz。 6、总功率≥165W。 | 22000 |
| 4 | 电脑验光仪 | 1台 | 工业 | 1、测量模式：R&K 模式测量屈光度和角膜曲率。 2、屈光测量：顶点距(VD) 0mm、12.0mm、13.75mm、15.00mm。 3、球镜度测量范围：-25.00Ｄ～+25.00Ｄ。 4、柱镜度测量范围：-10D～+10D。 5、轴位测量范围：0° ～180°。 6、瞳距测量范围：10mm～85mm。 ●7、角膜测量：最小测量瞳孔直径≤Φ2.0mm。 8、曲率半径测量范围：5mm～10mm。 9、曲率半径实测范围：5.00mm～10.mm。 10、轴位0°～ 180°。 11、角膜直径2.0mm～12.0mm(1mm精度)。 12、角膜屈光67.50D～33.75D(0.12D/0.25D精度)。 13、角膜散光0D～±10D(0.12D/0.25D精度)。 14、显示器≥9英寸触摸液晶显示器，内置打印机自动打印切纸。 15、节电方式：1/5/10/20/40分钟 无操作自动屏保。 ●16、白内障测试模式：轻、中度白内障自动识别。 | 75000 |
| 5 | 裂隙灯显微镜 | 1台 | 工业 | ●1、显微镜光路设计方式：平行式（伽利略式） 2、高眼点目镜：出瞳和目镜最近距离≥17mm。 3、目镜放大倍率：12.5X。 4、总倍率：6X、10X、16X、25X、40X。 5、视场中心分辨率≥108lp/mm(40X)。 6、目镜瞳距调节范围：55mm~72mm。 7、屈光调节：-6D~+6D。 8、最大裂隙长度：≥12mm。 9、最小裂隙宽度：≤0.2mm。 10、最大裂隙宽度：≥12mm。 11、裂隙像角度：0º~180º可调。 12、照明光倾斜角度：5º、10º、15º、20º四档可调。 13、视场直径：Φ33.2mm、Φ20.8mm、Φ13.3mm、Φ8.5mm、Φ5.3mm。 ●14、滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片。 15、照明灯泡：LED长寿命。 16、裂隙灯光斑照度：≥220000lx。 17、最小光斑尺寸：≤0.5mm。 18、工作距离：100mm。 19、移动台左右调节范围≥100mm，前后调节范围≥58mm。 20、下巴托升降范围≥80mm。 | 50000 |
| 6 | 焦度计 | 1个 | 工业 | 1、球镜测量范围：-25m-1~ +25m-1。 2、柱镜测量范围：-9.99m-1~ +9.99m-1。 3、渐进下加光测量范围： -9.99m-1~ +9.99m-1。 4、角膜接触镜测量范围： -20m-1~ +20m-1。 5、顶焦度测量步长： 0.01m-1、0.06m-1、0.12m-1、0.25m-1。 6、柱镜散光轴位角测量范围： 0°～180°；步长1°。 7、棱镜基底角测量范围： 0°～360°；步长1°。 8、棱镜度测量范围：水平：0cm/m～20 cm/m；步长：0.01 cm/m；垂直：0cm/m～20 cm/m；步长：0.01 cm/m 。 9、可测镜片直径：φ10mm～φ100mm。 10、可测镜片中心厚度： ≤20mm。 11、眼镜瞳距PD的测量范围：40mm ～ 82mm；步长0.25mm。 12、眼镜瞳高差∆PH的测量范围：0mm ～ 50mm；步长0.25mm。 13、可测量眼镜架镜腿长度： 0mm～158mm。 14、可测量紫外透过率UVA 中心365nm。 ●15、显示屏≥800×480TFT真彩屏；全屏触摸。 16、打印机：宽度≥57mm；热敏打印。 17、接口连接器：RS-232接口；USB接口。 | 30000 |
| 7 | 超声波清洗器 | 1台 | 工业 | - 额定功率≥60W 220-240V。 - 2、超声波频率≥40000Hz。 3、容量:≥1400ml。 4、定时5段定时90s-180s-280s-380s-480s。 | 3800 |
| 8 | 非球面透镜 | 1个 | 工业 | 1、图像放大：0.65x。 2、视野：74°。 3、工作距离：10mm。 4、通光孔径：18mm。 | 2000 |
| 9 | 验光镜片箱 | 2台 | 工业 | 1、单片尺寸∶外径38mm，通光孔径25.0mm 标准装箱数266（pcs）。 2、棱镜范围（PRISM）:0.5-8.0。 3、光度范围（SPh）:0.12-20.00 DS。 | 8000 |
| 10 | 检眼镜 | 3个 | 工业 | - 卤钨灯泡，，灯光亮度连续可调； 2、快速充电，有防过充功能，可随充随用； 3、屈光度补偿：12D、±15D、±20D、-25D、-35D共24种屈光度。 | 11400 |
| 11 | 带状光检眼镜 | 3个 | 工业 | 1、光带宽度：3mm--20mm。 2、工作距离：0.67米。 3、光带可旋转：360度。 4、手柄长度240mm。 5、灯丝可做360度旋转及上下移动、定位精准、光带亮度强弱适中可快速、精准确定散光轴位、光线可调整成集合、发散、平行三种模式。 6、灯泡亮度连续可调，快速充电、随充随用。 | 11400 |
| 12 | 试镜架 | 30个 | 工业 | 1、分度盘轴位刻度：165°～0°～180° -25°轴位刻度沿镜框轴线逆时针方向分布，其刻度间隔为 5°。 2、镜片在镜框内围绕光轴旋转度数:360°。 3、左或右镜脚长度调节范围:90mm-99mm，每种规格从小到大依次递增1mm。 4、PD52-70十种规格。 | 3600 |
| 13 | 视力灯箱-视力表 | 3个 | 工业 | 1、测试距离:5m。 2、输入电压:AC100-240V50/60HZ；输出电压:DC12V。 3、尺寸:≥980*290*250MM。 4、亮度:80-320CD/M2。 | 1350 |
| 14 | 瞳距仪 | 1台 | 工业 | 1、有效测量范围:双眼瞳距 45-82mm。 2、可测单眼目标距离:30cm-∞ ，左、右瞳距:22.5-41mm。 3、自动关机,时间:停止约一分钟，示值误差≤ 0.5mm；舍入误差≤ 0.5mm。 4、瞳距仪参数：≥尺寸(长x宽x高） 310x230x110mm。 | 450 |
| 15 | 耳鼻喉综合诊疗台（含鼻内窥镜） | 1台 | 工业 | 1、工作主台面尺寸≥尺寸(长x宽x高）1610mm*680mm*840mm。 ●2、LED触摸屏≥5英寸液晶触摸屏，控制系统集成多项功能，模块化设计。自动控制各项功能，蓝/绿灯光提示工作状态；并具有不启用自动休眠断电设计，休眠时间1-6h自由设置；喷枪和吸枪接触感应式开关，即提即用，无需等待，缩短治疗时间，安全可靠。 3、正压泵：采用超静音技术，独立正压泵，正压0.1MPa～0.15MPa可调。 4、负压泵：采用超静音无油负压泵并配有静音装置，吸力可调，并配有防反流装置。 ▲5、预热除雾装置：热风加热方式，工作时间可0-60S自由设置。 ●6、紫外线消毒灯：平均辐射照度:≥22μW/cm2，可消毒内窥镜以及辅助检查和手术器械。 7、射灯及支架： 聚光LED冷光射灯。机械臂可±180°旋转，高低可调，上下移动范围≥300mm。 8、观片灯：可壁挂，稳定性高，照片夹光滑无毛刺，不会划伤照片，色温≥6500K。 9、医用内窥镜摄像系统： 9.1.影像传感器： CCD； 9.2.像素≥PAL:1024H×768V； 9.3.扫描系统≥PAL:750lines，50field/sec； 9.4.同步系统：内同步； 9.5.水平清晰度≥800线； 9.6.视频输出：1.0VP-p，75.1.oVP-p，70ohm； 9.7.信噪比SNR:≥52db； 9.8.伽马修正：0.45； 9.9白平衡：自动锁定； 9.10.白平衡范围：2200-1500K； 9.11.电子快门：1/50-1/100000秒连续； 9.12.最低照度≤0.5Lu*F2.2； 9.13.输出帧率≥60FPS； 10、医用LED内窥镜冷光源 10.1.高亮度的照明设备，不含红外线和紫外线； 10.2 光输出≥2000000LX； 10.3.色温 3000K-6500K； 10.4.灯工作寿命 ≥40000h； 10.5.显色指数≥90。 11、高清医用液晶监视器 11.1.色彩还原真实，多种视频信号输出 (DVI, HDMI, VGA 等)； 11.2.高清信号输出，分辨率≥ 1080P ，防高频干扰功能； 11.3自适应变换信号通道，无需人工选择，降低操作难度； 11.4全面屏设计，在不同角度均可清晰观看手术画面。 12、配套内窥镜：0°鼻镜，0°耳镜，70°喉镜一支。 13、工作站 13.1电脑主机：≥500G硬盘，≥4G内存； 13.2显示器：≥22吋液晶监视器； 13.3打印机：彩色喷墨打印机； 13.4配置：高清采集卡、专用视频采集卡处理软件、内窥镜影像处理软件； 13.5高清晰数字化图像采集，支持录像和回放；图像采集方便快捷；可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像；一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；可自定义设置图像采集范围；可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病例理描述等功能处理；可将单个病例保存为图。 | 90000 |
| 16 | 耳声发射听力筛查仪 | 1台 | 工业 | 一、瞬态声诱发性耳声发射 1.1评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算； 1.2刺激类型：Click声； 1.3刺激水平：60~80dB SPL； 1.4频率范围：1.5kHz~4kHz； 1.5信噪比：4 dB； 1.6通过：6个频率中的3个或以上； 1.7显示：测试进程、信噪比； 1.8结果显示：PASS/REFER。 二、畸变产物耳声发射 2.1评估方法：相位统计法 2.2刺激类型：两个基本匹配的纯音，F2/F1=1.22； 2.3刺激水平：50~65dB SPL； 2.4测试水平：L1/L2=65/55 dB SPL； 2.5频率范围：2kHz、3kHz 、4kHz 、5kHz； 2.6信噪比：6 dB； 2.7通过：4个频率中的3个或以上； 2.8显示：测试进程、信噪比； 2.9结果显示：PASS/REFER。 三、功能 1、同时具有TEOAE和DPOAE二种测试功能。 2、五键操作，清晰直观彩色液晶显示屏，直接显示测试结果。 3、内置存储：≥50个受试者，≥200个测试结果。 4、测试结果存储在内存中，可随时打印。 | 23000 |
| 17 | 电动吸引器 | 1台 | 工业 | 1、电机功率120VA。 2、吸引泵活塞泵：极限负压值≥0.06MPA，噪音≤60dB（A），抽气速率≥20L/MIN。 | 900 |
| 18 | 压缩空气式雾化器 | 1台 | 工业 | 1、雾化速度：喷雾量为0.15ml/min-0.4ml/min，雾滴粒径在3-5um之间。 2、工作电压：220V（50Hz）/110V（60Hz）。 3、功率：≤80W。 4、噪音：≤65dB。 5、最大容量：5ml/10ml。 6、雾化罐材质：PC（聚碳酸酯）。 7、雾化罐盖材质：PP（聚丙烯）。 | 460 |
| 19 | 微波治疗仪 | 1台 | 工业 | 1、微波频率：2450±30MHz。 2、输出功率：治疗0~100W可调；理疗0~40W可调。 3、辐射器电压驻波比：≤3。 4、微波泄露：<1mW/cm2。 5、定时范围：1-30分钟（理疗）、1-99秒（治疗）。 6、输入功率：≤400VA。 7、工作方式：连续波。 8、辐射器配置：φ80圆形辐射器1只，φ15柱形辐射器1只，热凝器9只，耳鼻喉专用探头1套。 ●9、适用范围：康复科、疼痛科、妇科、骨科、泌尿科、耳鼻喉科、呼吸科、老年科、儿科、皮肤科、消化科、中医科、普外科等科室疾病组织治疗和理疗。 | 11000 |

【备注：所属行业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）认定】

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、▲商务要求

| # 1 | # 报价要求 | 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修等各种费用和售后服务、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。 2、投标报价未超出采购预算金额（含投标报价明细表中的每个货物未超出预算金额），也未超出最高限价。 |
| --- | --- | --- |
| # 2 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| # 3 | # 交货时间及地点 | 1.交货期：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。 2.地点：南宁市兴宁区昆仑大道8号广西卫生职业技术学院指定地点。 |
| 4 | 质保期 | 自货物安装验收合格之日1年。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后10个日历日内向供应商预付20%合同货款，供应商设备供货到达采购人指定场地并完成验收后10个日历日内支付75%合同货款，其余5%在项目售后服务期限届满，且经采购人验收配套售后服务符合合同约定后7个日历日内一次性支付。每次付款前中标供应商开具增值税专用发票给采购人。 |
| # 6 | # 售后服务要求 | 1.提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码，人员更换需要及时通知采购人。如国内有400、800等电话维修系统的提供电话号码。 2.相关人员培训:标的包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对采购人的1次或多次基本培训，使采购人使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。其中医务人员专项培训不少于2人次，工程人员专项培训不少于2人次，视采购人时间安排确定。 3.提供7*24小时售后服务，接到采购人通知后2小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在24小时内恢复设备运行； 4.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。 5.设备质保期内因售后服务（包括但不限于原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于，硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改）所产生的费用，均包含在本次采购报价中 ，采购人不再承担任何费用。 6.设备质保期内，中标人负责对设备进行定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 |
| # 7 | # 履约保证金 | 中标人收到中标通知后5个工作日内，将合同金额的5%（中标人如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任； 履约保证金的形式：中标人可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票等形式缴纳或提交。 |
| 8 | 医疗器械注册证 | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管 理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标人单位公章，否则投标无效。 |
| # 9 | # 验收标准、验收方法及方案 | 1.中标人提供不符合公告规定的、招标文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 3. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 4.中标人所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由投标人承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 5.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 6.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 8.中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。 9.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标人处理。 |
| # 10 | # 其他要求 | 1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 2.中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 |

标项六：功能科设备

一、总体要求

1、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数和性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、 技术参数和性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权的问题提出异议。

5、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则投标无效。

6、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

7、标注“●”符号的参数作为重要参数，未标注任何符号的参数为一般性参数。

8、重要参数（标注“●”符号）、实质性参数（标注“▲”的条款）需提供证明材料：产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（如为英文文本的请提供中文翻译文本），否则评标委员会将可能不予以认可，按负偏离认定。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

3.是否接受进口产品：否 □是

本项目货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。

4.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：彩色多普勒彩色诊断仪

5.节能产品

本项目强制采购节能产品为：无。

6.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：无。

7.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 技术指标要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色图文工作站 | 1套 | 工业 | 1、整机重量≤5 Kg； 2、固态硬盘容量≥480GB，内存≥8GB； 3、I5及以上处理器； 4、显示器≥21.5寸，分辨率≥1920X1080； 5、单个病人图像采集幅数≥200； 6、最大采集分辨率≥480P； 7、最大采集帧频≥25Hz； 8、支持NTSC、PAL视频格式。 | 30000 |
| 2 | 动态心电监测系统 holter | 1套 | 工业 | 一．认证情况 通过CFDA认证。 二、性能参数与功能介绍 1、采用国际标准的十二导联体系，能够连续记录心电波形24小时。 2、上位机分析软件采用12导同步分析并可选任意通道为主分析通道，使QRS波查找精确、不失真。 3、具有房早、室早、长间歇、房扑、房颤等十余种模板以及多种自定义模块，几乎可以区分任一种形态的病理波。 4、强大的起搏分析，可以对AAI、VVI、DDD等所有起搏器进行分析。 5、快速的回顾分析功能，可回顾任一时段的单导联或全导联心电图。 ●6、心率变异性分析具备短程5分钟和长程1小时及全程心率变异性分析。 7、具备QT离散度分析、心室晚电位分析、向量心电分析、时间向量分析等多种附加分析功能，使分析报告更有参考价值。 8、具备瀑布图功能。 ●9、系统对接：软件提供外接程序设置功能，在录入新病例时调用外接程序获取病人信息，在打印电子报告后通知外接程序上传报告，实现与院内HIS等系统的对接。 ●10、具备附加功能，包括P-R趋势图，R-R间期数据导出，ST段三维趋势图。 11、具备睡眠窒息分析功能，可打印趋势图、多参数对比报告和危险分析报告单。 ●12、具备心率震荡分析功能；具备T波电交替分析功能；具备心率减速力分析功能；具备QTD分析功能。 13、具备全面的12导联ST段分析功能，可快速确定心肌缺血发生的时间、部位，有助于心肌缺血的诊断。 14、具备房颤分析功能，可实现全程或分段的自动、手动房颤分析。 15、频率响应：对于频率在0.05Hz~40Hz的正弦信号，其响应幅度应在5Hz时响应幅度的140%~70%之间（+3dB~-3dB）。 16、定标电压：1.00mV±0.05mV。 - 输入阻抗：≥10MΩ。 | 16000 |
| 3 | 动态血压监护仪 | 1台 | 工业 | 一．认证情况 通过CFDA. 二．满足行业标准 1、GB 9706.1-2007 医用电气设备-1,安全通用要求。 2、YY0670-2008无创自动测量血压计。 3、YY0667-2008 医用电气设备 第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求。 4、YY0505-2012 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验。 三、性能参数与功能介绍 ●1、适用于成人、小儿和新生儿。 ●2、24小小时动态血压监护功能支持自动和手动启动测量，最多可记录350条动志血压测量数据。 ●3、血压计模式手动启动测量最多可记录 300 条血压测量数据。 4、具有生理参数超限提示功能。 5、显示勺状趋势图、填充式趋势图、血压统计分析柱状图、饼图，拟合曲线等。 6、血压测量方法:示波法。 7、脉率量程：40bpm~240bpm。 ●8、数据回顾功能齐全，包括大字体单记录数据回顾、数据列表、血压数据趋势图。 9、脉率测量范围：40次/分~240次/分。 10、最大袖带压 成人模式，当袖带内压力大于300mmHg时，袖带能够自动释压； 新生儿模式，当袖带内压力大于150mmHg时，袖带能够自动释压。 11、可分析血压变异系数、昼夜节律、血压负荷、晨峰血压、平滑指数、动脉硬化指数等参数。 12.、数据表功能：能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。血压异常数据、错误数据需以不同颜色进行标注，并可选择是否显示。 ●13、≧2.4寸彩色液晶屏显示，当前时间、日期、电量、超限提示等信息显示丰富。 14、可下载终端仪器的血压测量结果、设置血压测量方案。 | 16000 |
| 4 | 十二导同步心电图机 | 1台 | 工业 | 一．认证情况 通过CFDA论证。 二．满足行业标准 1、YY1139-2013 心电诊断设备。 2、GB 10793-2000 《医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求》。 3、YY 0505-2012 《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》。 三、产品功能 ●1、采用≥1280×800点10.1英寸高分辨率彩色液晶屏显示，触摸屏、功能键双操作控制，方便快捷。 2、十二导联同步采集，支持常规十二导联、Cabrera导联波形显示。通过对心电信号的工频（50/60Hz）滤波、基线滤波和肌电（25/35Hz）滤波，可以获得更高质量的心电图谱。 3、最佳直流状态下可待机10小时、持续打印时间不小于3小时、连续打印1000份心电图（常用3秒病例）满足出诊、体检的需要。 4、 具有常规心电图参数自动测量和解释功能，提供心率、PR间期、P时限、QRS时限、QT/QTc间期、P/QRS/T电轴、R(V5)、S(V1)、R(V5)+S(V1)幅度等测量参数及自动诊断结论，减轻医生工作负担。 ●5、内置大容量存储器，可存储至少4000份(数据保存时长10秒钟)的病历，方便医生回顾病历和统计信息。 6、历史病历可回顾、查询、修改、传输、打印、导联纠正，也可导出多种电子文件格式（dat、pdf、xml、bmp、jpeg、png等）。 7、具备简体中文、英文操作界面，可打印输出相应语言的报告，全屏触摸与功能快捷键双操作模式，内置虚拟全键盘，支持中/英文输入法。 8、输入方式：浮地及除颤保护。 9、时间基准选择（走纸速度）：12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s，误差±5%。 ●10、增益控制（灵敏度）：5、10、20 mm/mV，增益准确度为±2%，标准灵敏度为10 mm/mV±0.2 mm/mV。 11、记录模式：自动记录、节律记录、手动记录。 12、产品安全类型：Ⅰ类CF型防除颤应用部分。 13、耐极化电压：±950mV。 14、噪声电平：≤12µVp-p。 | 20000 |
| 5 | 便携式心电图机 | 1台 | 工业 | 一．认证情况 通过CFDA认证。 二．满足行业标准 1.GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》。 - YY1139-2013 《心电诊断设备》。 - GB 10793-2000 《医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求》。 - YY0782-2010 《医用电气设备 第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求》。 - 产品功能 ●1) 采用≥800×600点八英寸高分辨率彩色液晶屏显示，触摸屏、功能键双操作控制，方便快捷。 2) 十二导联同步采集，通过数字信号处理对心电信号进行工频滤波、基线滤波、肌电滤波，可以获得更高质量的心电图谱。 3) 同屏显示3、6、12导联心电波形，以及打印模式、灵敏度、走纸速度、滤波器状态等信息，方便对比诊断。 4）可输入被检查者的姓名、性别、年龄、采集方式、科室等临床信息。 5） 内置大容量存储器，方便医生回顾病历和统计信息。 ●6）具备简体中文、英文、土耳其文、葡萄牙语、德语、俄语、哈萨克语等多国语言操作界面、可打印输出以上各种语言报告。 ●7）最佳直流状态下可待机10小时、持续打印时间不小于3小时-----电池模式打印时间长。 ●8）增强USB接口，支持多种设备扩展。 9) 标配安全加强导联线，导联线插座包裹绝缘皮，避免疏忽造成的触电风险。 10）使用期限：自生产之日起十年。 11）记录模式：自动记录、节律记录、手动记录。 ●12）测量参数：心率、PR间期、P时限、QRS时限、T时限、QT/QTc间期、P/QRS/T电轴、R(V5)、S(V1)、R(V5)+S(V1)幅度。 13） 产品安全类型：Ⅰ类CF型防除颤应用部分 14）耐极化电压：±610 mV。 ●15）噪声电平：≤12µVp-p。 16）ECG信号输入采样频率：32 kHz。 17）起搏信号采样频率：32kHz。 18）输入信号重建准确度：±5%。 19）幅度量化：≤5µV/LSB。 | 16000 |
| 6 | 彩色多普勒彩色诊断仪 | 1台 | 工业 | 1、设备用途：可应用于腹部、心脏、小器官、妇产、泌尿、股骨、外周血管、康复医学、介入等检查和诊断； 2、主机显示器：≥21英寸高清专业医用液晶显示器，可左右上下旋转调整； 3、彩色触摸屏控制技术：超声主机操作面板上具有≥10.4英寸彩色触摸控制屏，用于控制调节仪器的多项参数以及选择注释输入、选择探头等功能； 4、内置探头接口（非外接）：探头接口≥4个，全部激活，所有接口互相通用，所有探头接口常规探头及容积探头均可即插即用； 5、主机设计使用年限≥10年； 6、具备二维灰阶图像、M型、彩色多普勒、频谱多普勒、CW连续多普勒； ●7、实时三维成像（4D） 7.1可X、Y、Z三个方向任意旋转和切割（包括回放模式下）； 7.2原始数据储存：可将保存的四维图像和电影进行切割，对平滑、亮度、阈值及图谱等可重新调节； 7.3.文件存储格式：BMP、AVI、Vol、Vols； 7.4.窗口布局：≥9种； 7.5.具备4D全屏放大。 8、测量及分析功能；常规测量下具备角度测量项，支持常规角度测量及交叉角度测量； 9、云功能：远程会诊、远程电子化病案、视频实时在线指导教学功能； 10、可支持探头：凸阵探头、相控阵探头、线阵探头、腔内探头、容积探头、双凸双平面探头、无线探头等； 10.1、腹部凸阵探头频率2.0－5.0MHz,浅表线阵探头频率：4.0－15.0 MHz，心脏相控阵探头2.0－4.0 MHz；容积探头2.0－6.0MHz； 10.2探头基波频率≥5段，谐波频率≥5段可视可调，彩色≥4种，PW ≥3种； 10.3线阵探头波束偏转角度≥6档可调，最大可达20°，调节角度时参数区域能实时显示角度。 11、自定义按键：≥10个，用户均可对任一按键进行自定义设置特定功能，如测量设置、检查模式、彩色开/关、报告等特定功能； 12、TGC物理滑杆增益调节≥8段，具备TGC曲线指示功能，曲线显示方式≥3种可选； 13、二维模式、彩色模式、频谱模式的声功率可独立调节，范围0%-100%，调节步长均≤5%； ●14、频谱包络测量下可测量的数据项≥13项，包括收缩峰速、舒张末速、均速、S/D、RI、PI、加速度、峰值压差、平均压差、加速度时间、减速度时间、速度时间积分、心率等； 15、最大动态范围≥180dB，步长≤4dB，最小步长可达2dB； 16、PW和CW的显示布局≥8种可调，包括上下布局和左右布局； ●17、频谱采样容积0.5-35mm，步进1mm； 18、具备血流分布直方图； 19、具有多普勒信号去除功能，在彩色模式下，能在实时、冻结的图像上一键快速独立去除多普勒信号，便于在二维与彩色之间快速对比； ●20、具备系统功能激活列表，显示各种功能的激活状态、激活时间，使用天数等，还可通过在此界面直接选择导入激活文件进行功能升级激活，超声主机操作系统：基于Windows 操作系统； - 配置要求 21.1全数字彩色多普勒超声诊断系统主机 1台； 21.2腹部探头 1把； 21.3 浅表探头 1把； 21.4 心脏探头 1把； 21.5 经腹部容积探头 1把。 | 380000 |
| 7 | 心肺功能测试仪(运动肺+营养代谢) | 1套 | 工业 | 一、心肺功能测试系统 1、心肺功能测试系统型性能参数 ●1.1、流量传感器类型：为双向压差式，数量≥10个。 1.2、流速范围：0-18L/s、容量范围0-20L。 1.3、流速精度：± 2% 或 50 mL/s、容量精度± 2% 或 50 mL。 2、氧气（O2）传感器类型：电化学式。 ●2.1、浓度范围：≥0-100%，浓度精度：±0.05%Vol%，浓度分辨率：0.01%O2，T90响应时间：≤80ms。 3、二氧化碳（CO2）传感器类型：红外式。 浓度范围：0-19%，浓度精度(Vol%)：±0.05%，浓度分辨率：0.01%CO2，T90响应时间：≤80ms。 ●4、音视频导航；静态肺测试的视频辅助指导、运动心肺测试、定标的语音导航、操作流程的动画导航。 5、数据对比：能按测试时间、测试深度、测试完成度、患者基本信息（性别、年龄、身高、体重）进行测试数据的导出和比对。 6、设备定标功能：具备环境、流量、成分三种定标，且可一键全自动1分30秒完成环境、流量、成分定标。 7、设备管理功能：能识别连接在电脑主机上的设备，显示连接状态，启用或关闭设备。 8、设备使用期限：≥10年。 二、心电测试仪 1、可进行静态和运动状态下的心电图测量。 ●2、信号采集方式：无线蓝牙 2.4G。 3、患者保护：CF型。 4、电池工作时间：不低于18小时。 5、采样率：8000Hz、24位同步采样。 6、频率响应：0.05Hz～150Hz。 7、输入阻抗：≥50 MΩ@10Hz。 ●8、共模抑制比 ≥125dB（工频滤波开）。 9、心电波形类型和显示方式："实时波形、平均波型、全览图、静息波形和实时平均波形对比。实时心电波形的显示内容和方式（十二导联12x1、十二导联6x2、标准三导联、加压三导联、肢体六导联、胸前六导联、七导联、单导联）。 ●10、心肺功能测试系统与心电测试仪为同一品牌采集数据更稳定。 三、立式功率车 ●1、功率车功率范围：≥0-999W。 2、分辨率：1W，精度：±3W或±2%取最大。 3、转速范围：30-130转/分钟（RPM）、精度：±2转/分钟（RPM）。 4、内设备内置5个标准程序，10个用户自定义程序。 5、为产品稳定性好，数据可靠，踏车需为心肺一体注册证中产品组成部分。 | 550000 |
| 8 | 数字脑电图机（32导视频） | 1台 | 工业 | ●1、放大器通道数至少32通道，具备参考电极REF端口2个、接地GND端口2个、屏蔽电极SHD端口1个，具备8通道差分电极，用于眼电、心电、肌电。 2、放大器与电脑采用全数字化传输，用type-c线进行联接。 3高通滤波:0.01-5Hz，多档可调，可根据科室实际需求定制，低通滤波:10-150Hz，多档可调，可根据科室实际需求定制。 4、采样频率：每通道可同时到达2000Hz。 5、时间间隔：误差不超过±5%，时间常数：0.03s，精度±20%；0.1s，精度±20%；1s6、网络摄像头：支持4倍光学变倍，16倍数字变倍，高清红外摄像头，可350度调节。 7、具有常规脑电/视频脑电等多种检测模式，可自由切换。 8、动作识别，可自动识别视频中的运动，以红色阴影进行标注，辅助医生看图。 ●9、信号质量监测：从原始信号的频域上多维度分析（高频肌电水平、信号质量、基线等）信号质量，医护人员可以直观的从各导联信号质量的颜色标记了解实时的信号质量情况。 - 具备数字视频摄像系统，软件可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位，可控制摄像机调节各种常用参数。 11、软件接收存储原始数据，并可实时显示信号波形；并可对显示参数进行实时调整可进行数据的离线回放。 12、可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测。 13、可对标记事件进行编辑调整；实时记录事件列表，可回放查看。 14、系统断电重启后，断电前数据不丢失。 15、人性化操作设计，便捷患者信息管理, 可进行患者和检查数据的搜索、编辑、自动录入、导出等功能。 ●16、后期可原机基础上，无需额外采购新硬件和设备，选配升级脑功能、事件相关电位检测等功能。 17、闪光刺激器：弥散性圆形LED闪光刺激器，可预置多种刺激模板：自动刺激模式（包括单流程自动、多流程自动和自动升频）和手动刺激模式。 18、棘波密度统计：通过人工智能算法，自动识别、统计棘波发放情况，帮助医生快速定位发作片段。 19、具有电位地形图和功率地形图的计算与显示功能。 20、具有标尺测量和框选测量两种方式，测量幅值、时间和频率信息。 | 220000 |
| 9 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1台 | 工业 | 1、临床功能：支持颅内外血管常规检测、栓子监测及长程监护等功能 2、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点； ●3、流速测量范围： 3.1脉冲波（PW）模式： 当超声工作频率为1.0MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s—1000cm/s； 当超声工作频率为1.6MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s—625cm/s； 当超声工作频率为2.0MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s—500cm/s。 3.2连续波（CW）模式： 当超声工作频率为4.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～400cm/s； 当超声工作频率为8.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～400cm/s。 4、动态范围:1-40 dB。 5、支持探头类型:1MHz、1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz. 6、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、DFI（脑死亡指数）、SBI（频宽指数）、STI（狭窄指数）、HITS（短暂高强度信号）、TI（热指数）、lindegaard（血管痉挛指数）。 ●7、检测技术：具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等）。 8、分析诊断：具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》； ●9、配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能。 10、探头配置要求：PW 1.6M探头1个，CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个。 ●11、增益范围：1～60dB可调，并可自动调整。 12、同时工作通道数：2个。 13常规检测模式下，单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置。 14、多深度动态M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示。 15、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命。 16、异常血流提醒功能：常规检查中参数Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D 通过与内置（专家）各年龄组、两性别的正常参考值比较，超出和低于正常值范围时，软件有颜色提醒功能，方便操作者结合临床能更准确的分析诊断。 17、一键优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键控制，快速获得理想频谱。 18、微栓子监测： （1）栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计； （2）具备栓子图、声谱图、统计直方图等； （3）可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件； （4）TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图； 19、长程监护： （1）全程至少六种参数进行趋势监护； （2）测量方式：H测量、两点测量、单线测量 （3）可进行事件持续时间描记 （4）趋势线快速拖拽、缩放（时间缩放、幅度缩放） （5）TCD报告显示监护曲线和监护图谱； 20、参数自动报警功能：可设定预警的阈值，术中避免高灌注、低灌注的发生。 | 240000 |

【备注：所属行业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）认定】

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、▲商务要求

| # 1 | # 报价要求 | 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修等各种费用和售后服务、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。 2、投标报价未超出采购预算金额（含投标报价明细表中的每个货物未超出预算金额），也未超出最高限价。 |
| --- | --- | --- |
| # 2 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| # 3 | # 交货时间及地点 | 1.交货期：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。 2.地点：南宁市兴宁区昆仑大道8号广西卫生职业技术学院指定地点。 |
| 4 | 质保期 | 自货物安装验收合格之日1年。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后10个日历日内向供应商预付20%合同货款，供应商设备供货到达采购人指定场地并完成验收后10个日历日内支付75%合同货款，其余5%在项目售后服务期限届满，且经采购人验收配套售后服务符合合同约定后7个日历日内一次性支付。每次付款前中标供应商开具增值税专用发票给采购人。 |
| # 6 | # 售后服务要求 | 1.提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码，人员更换需要及时通知采购人。如国内有400、800等电话维修系统的提供电话号码。 2.相关人员培训:标的包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对采购人的1次或多次基本培训，使采购人使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。其中医务人员专项培训不少于2人次，工程人员专项培训不少于2人次，视采购人时间安排确定。 3.提供7*24小时售后服务，接到采购人通知后2小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在24小时内恢复设备运行； 4.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。 5.设备质保期内因售后服务（包括但不限于原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于，硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改）所产生的费用，均包含在本次采购报价中 ，采购人不再承担任何费用。 6.设备质保期内，中标人负责对设备进行定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 |
| # 7 | # 履约保证金 | 中标人收到中标通知后5个工作日内，将合同金额的5%（中标人如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任； 履约保证金的形式：中标人可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票等形式缴纳或提交。 |
| 8 | 医疗器械注册证 | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管 理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标人单位公章，否则投标无效。 |
| # 9 | # 验收标准、验收方法及方案 | 1.中标人提供不符合公告规定的、招标文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 3. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 4.中标人所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由投标人承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 5.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 6.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 8.中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。 9.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标人处理。 |
| # 10 | # 其他要求 | 1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 2.中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 |

标项七：检验科设备

一、总体要求

1、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数和性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、 技术参数和性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权的问题提出异议。

5、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则投标无效。

6、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

7、标注“●”符号的参数作为重要参数，未标注任何符号的参数为一般性参数。

8、重要参数（标注“●”符号）、实质性参数（标注“▲”的条款）需提供证明材料：产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（如为英文文本的请提供中文翻译文本），否则评标委员会将可能不予以认可，按负偏离认定。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

3.是否接受进口产品：否 □是

本项目货物不接受进口产品。

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。

4.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：免疫化学发光仪

5.节能产品

本项目强制采购节能产品为：无。

6.网络安全专用产品

本项目网络安全专用产品为：无。

7.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 | 技术指标要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气分析仪 | 1台 | 工业 | 1.电极测量方式：电极法、干式电化学法、交流阻抗。 ▲2.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、 Hct、Lac、Glu 10项。标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血、水溶液等≥5种样本类型。检测试剂：提供多种试剂包装规格，常温保存，即取即用。试剂盒注册型号（种类）≥40个，代表不同的检测项目组合。 3.计算项目：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，pO2(A-a),pO2(a/A),RI,pO2/FIO2,cH+(T),pH(T),PCO2(T)，PO2(T)，pO2(A-a)(T)，pO2(a/A)(T)，RI（T），pO2（T）/FIO2，mOsm，Ca++(7.4)，AnGtHb(est)等 20个计算项目。 4.测试时间：吸入样本后60秒出结果。 5.进样方式：自动平行抽吸式自动进样，有效降低生物污染。 6.用血量：样本检测最低用血量为≤200u。 7.定标方式：无气瓶的气体定标方式（也可称为液体定标）。 8.质量控制：提供原厂配套具有溯源性的三级液体质控品。 9.操作界面：彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程。 10.仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机，方便数据管理及结果的打印。数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，能连接LIS、HIS等。数据管理：仪器可自动存储病人结果。连接POCT数据管理系统，规范数据的管理。远程4G模块，实现远程服务支持。 ▲11.内置高容量充电电池，支持待机或可连续测量样本。小巧便携，便于不同病人终端移动及床旁检测。 | 100000 |
| 2 | 全自动血液流变仪 | 1台 | 工业 | ▲1.信号采集方式：采用高精度光栅细分技术； 2.测量精度：牛顿流体粘度的准确性误差＜±1%，非牛顿流体粘度的准确性误差＜±2%； 3.变异系数：牛顿流体粘度的变异系数≤1%，非牛顿流体粘度的变异系数≤2%； ▲4.测试时间：全血测试时间≤30秒/标本，血浆测试时间≤30秒/标本； ▲5.切变率范围：（1～200）s-1； 6.粘度范围：（0-60）mPa·s；切应力范围：（0-12000）mpa 7.加样量：全血加样量200～800ul范围可调，满足不同用户需求； ●8.样品位：60孔位，全开放、互换式样品盘，可无限增加，适用于任意试管； 9.仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RS-232、485、USB接口任选； 10.温度控制：37℃±0.1℃； | 150000 |
| 3 | 自动粪便处理分析系统 | 1台 | 工业 | 1、检测方法:经典光学显微镜形态学镜检法； 2、检测项目:粪便常规（含寄生虫）及隐血、轮状病毒、腺病毒、胃幽门螺旋杆菌等项目检测； ●3、进样、移样系统：不小于50个样本位，轨道式进样，全自动移样； 4、隐血等测试板存放、输送及回收：不少于4个试剂卡盒、试剂卡全自动输送、回收，无需人工回收，确保无交叉污染； 5、密封采集管：全密封，标本做完后，也能密封；能机械搅拌； 6、混匀、过滤：旋转式机械搅拌并结合气动混匀法，充分混匀标本，提高检出率； 7、稀释方式、清洗方式：自动添加稀释液，程序控制自动反向内外壁清洗； 8、自动控制显微镜：全自动光学显微镜，无需人工操控，显微镜有10倍、40倍两个物镜，镜头自动转换； ▲9、视频摄像实时识别有形成分：视频摄像，实时识别标本中的有形成分； ▲10、图像采集：采用专利图像融合技术采集视频图片中清晰的图片； 11、计数池：可重复使用的石英玻璃计数池； 12、其他：全面支持LIS系统，实现网络源共享，远程仪器维护；系统具有结果智能分析功能，仪器故障具备自我诊断功能。 | 135000 |
| 4 | 免疫化学发光 | 1台 | 工业 | ▲1、 最大测试速度＞220T/H。 ▲2、 试剂位≥25个，试剂盘温度2～8℃，24小时制冷。 3、占地面积＜1平米。 4 、样本容量：一次性放入70个样本，具有独立急诊通道，支持急诊优先。 ▲5、样本针采用钢针加样，样本针携带污染率<0.1PPM。 6、反应温度：37℃±0.3℃，温度波动≤0.1℃。 7、生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术。 8、校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正。 9、 拓展功能：可以与同品牌全自动生化仪联机。 10、检测项目：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标志物、传染病、肝纤维、心脏标志物、降钙素原、骨代谢等检测。 11、 TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测。 12、 校准和质控品：自带条码，无需分装，可放置在样本架任意位置，一键启动自动检测。 | 300000 |
| 5 | 血型分析仪 | 1台 | 工业 | 1.基本功能:全自动完成血型试验的上卡、打孔、加样、孵育、离心、判读等实验过程。 2.设备用途:a)ABO、Rh（D）血型定型检测；b) ABO、Rh（D）血型抗原检测；c)Rh血型抗原检测；d)不规则抗体筛查；e)交叉配血等。 3.实验载体:柱凝集卡。 4.测试速度:ABO正反定型每小时可完成不少于36张卡。 ●5.标本位:流水线式运行，可同时放置≥20个样本，使用原始管上机，支持9mm~12mm试管。 6.试剂位:6个试剂位、2个稀释液位置。 7.穿刺模块:配备打孔器，全自动完成穿刺，配备6孔打孔器。 8.加样原理:采用气动置换原理吸样，不采用液动置换吸分液。 9.加样臂:1个加样臂，1个加样通道，采用一次性Tip头、具有液面探测功能、失针检测、凝块检测、气泡检测功能。 10.机械手:1个机械手臂。 11.离心机:≥1台离心机，最高转速3000r/min。 | 178000 |
| 6 | 生物安全柜 | 1台 | 工业 | 1.气流模式：30%外排，70%循环。 2.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s。 3.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%。 4.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能。 ▲5.前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度。 ▲6.前窗玻璃具有全幅可清洁功能,彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍，扫除卫生死角配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警。 7.上柜体底部结构的可搬抬结构设计，便于叉车搬运及人工搬抬放置上柜体，安全方便 柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜操作区后部的左右两侧，操作区两侧取电方便。 8.具有水阀、气阀孔交错设计，位于正视安全柜方向的左侧。 9.外部尺寸≤（L×D×H）1300mm×760mm×2250mm。 10.内部尺寸＞（L×D×H）1100mm ×580mm×650mm。 | 55000 |
| 7 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 工业 | - 类型：气套式； - 公称容积：160L； - 控温方式：PT100； - 控温范围：Rt+5--55℃； - 温度波动：±0.3（@37）℃； - 温度均匀性：±0.5（@37）℃； - CO2控制方式：IR红外线传感器（MH），传感器采用双通道双滤镜红外技术，耐受100℃高温长期运行； - 过滤器种类：HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97%； 9.灭菌方式：UV灭菌； 10.外门加热、保温技术有效抑制玻璃起雾和门框四周产生冷凝水，增加外门环温传感器实现对外门温度的独立检测与调节。 | 36000 |
| 8 | 立式蒸气灭菌器 | 1台 | 工业 | 1. 容积：75；L 2.设计压力：0.28Mpa； 3. 设计温度：150℃； 4. 使用寿命：6年以上； 5. 主体保温：10mm玻璃棉； 6. 腔壁加热：包覆式硅胶加热膜； 7. 开关门方式：手动平移式密封门； 8. 安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开； 9. 控制阀门：直动式电磁阀3个，手动球阀1个； 10. 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。 | 31000 |
| 9 | 医用冷冻箱 | 1台 | 工业 | 1、样式：立式、对开门； ●2、容积：≥1008L； 3、温度控制：箱内温度保持在2℃~8℃范围内，显示精度0.1℃； 4、制冷方式：风冷； 5、外门：外门：2扇；双玻璃门； 6、搁架：10个；钢丝浸塑材质，高度可调节。 7、脚轮：底部前后4个脚轮，前轮带刹车装置。 ▲8、高效的制冷系统设计：无氟环保高效制冷剂，丝管式冷凝器强制风冷散热；铜管铝翅片蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定。 9.数据存储与导出：标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据。 10.多重保护功能：传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。 | 35000 |
| 10 | 血沉仪 | 1台 | 工业 | 1、测量项目：血液红细胞沉降率测定（测量范围：0-150mm/h）； 2、测量方法：红外检测； ●3、分析通道：40个（同时装载最大40个样品分析）； 4、抗凝血液高度范围：45mm—64mm； 5、压积测量范围：0.20-1.00； 6.具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能，可自动换算血沉方程k值； 7.重复性：SD≤1.5mm/h（当血沉值≤10mm/h）；CV≤8%（当血沉值≥10mm/h）； 8.通道一致性：SD≤1.5mm/h（当血沉值≤10mm/h）；CV≤8%（当血沉值≥10mm/h）； 9.显示：7英寸彩色液晶触摸一体屏，具有高清、耐磨的特点； | 98000 |
| 11 | 高速台式离心机 | 1台 | 工业 | 1.最高转速：16000r/min； 2.最大离心力：21695xg； 3.定时范围：1min-99h59min 可连续或短时间离心； 4.转速精度：±20rpm； 5.噪音：≤65db； 6.采用食品级硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢，保证工作人员的安全。 7.具有自检、堵转、超速、超温等检测报警功能，优异的减震装置，电机运行平稳。 8.可存储100组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次的程序。 9.10种升降速率供选择，升降速度快； 10.采用微机处理器精准控制，实时显示转速、时间、RCF (相对离心力)等参数。 | 8000 |
| 12 | 干燥箱 | 1台 | 工业 | 1.工作区尺寸：≥350*350*350mm。 ●2.设备容积；≥43L。 3.温度显示分辨力：0.1℃。 4.温度均匀性：≤最高温度±3％。 5.温度选择范围：RT+10-250℃。 6.采用PID微电脑控温技术，有温度自整定功能，以及自动故障检测报警功能。LCD液晶温度显示，自带温度偏差校准功能。 7.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架（标配2件），箱体外部为碳钢喷塑，采用底部加热，自然对流结构。 8.保温层采用硅酸铝棉，保温性能好，设备表面温度低，减少受外界环境温度的影响。 9.耐高温硅胶密封条设计，采用高硼硅耐高温玻璃，透视窗结构设计，便于观察设备内部情况。 10.具有超温报警系统功能，可设定限制温度，超过限制温度即自动中断加热输出，防止温度过高对仪器产生损害。 | 4500 |
| 13 | 分析天平 | 1台 | 工业 | 1、称量范围：0-3100 G. 2、可读性精度：10mg。 3、秤盘尺寸：Φ 160mm。 4、具有计件、单位转换（米制克拉、金盎司等）、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等多种功能，操作更简便可靠。 5、内置 RS232C 输出接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备。 | 4800 |
| 14 | 振荡器 | 1台 | 工业 | 1.圆周直径：4.5mm； 2.运行方式：按压启动，旋钮调速； 3.混匀容量：50ml； 4.最高转速：3500rpm； 5.转动控制：6档无极调速； 6.工作台：碗型； 7.电机类型：直流无刷电机。 | 450 |

【备注：所属行业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）认定】

注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

三、▲商务要求

| # 1 | # 报价要求 | 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修等各种费用和售后服务、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。 2、投标报价未超出采购预算金额（含投标报价明细表中的每个货物未超出预算金额），也未超出最高限价。 |
| --- | --- | --- |
| # 2 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| # 3 | # 交货时间及地点 | 1.交货期：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。 2.地点：南宁市兴宁区昆仑大道8号广西卫生职业技术学院指定地点。 |
| 4 | 质保期 | 自货物安装验收合格之日1年. |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后10个日历日内向供应商预付20%合同货款，供应商设备供货到达采购人指定场地并完成验收后10个日历日内支付75%合同货款，其余5%在项目售后服务期限届满，且经采购人验收配套售后服务符合合同约定后7个日历日内一次性支付。每次付款前中标供应商开具增值税专用发票给采购人。 |
| # 6 | # 售后服务要求 | 1.提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码，人员更换需要及时通知采购人。如国内有400、800等电话维修系统的提供电话号码。 2.相关人员培训:标的包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对采购人的1次或多次基本培训，使采购人使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。其中医务人员专项培训不少于2人次，工程人员专项培训不少于2人次，视采购人时间安排确定。 3.提供7*24小时售后服务，接到采购人通知后2小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在24小时内恢复设备运行； 4.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。 5.设备质保期内因售后服务（包括但不限于原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于，硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改）所产生的费用，均包含在本次采购报价中 ，采购人不再承担任何费用。 6.设备质保期内，中标人负责对设备进行定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 |
| # 7 | # 履约保证金 | 中标人收到中标通知后5个工作日内，将合同金额的5%（中标人如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任； 履约保证金的形式：中标人可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票等形式缴纳或提交。 |
| 8 | 医疗器械注册证 | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管 理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标人单位公章，否则投标无效。 |
| # 9 | # 验收标准、验收方法及方案 | 1.中标人提供不符合公告规定的、招标文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 3. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 4.中标人所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由投标人承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 5.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 6.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 8.中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。 9.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标人处理。 |
| # 10 | # 其他要求 | 1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 2.中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 |

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（ GB 21455-2013），待 2019年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机 组 （制 冷 量 ≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件4：

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | A02010103服务器 |  | HJ2507网络服务器 |
|  |  | A02010104台式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105便携式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107平板式微型计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108网络计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199其他计算机设备 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517扫描仪 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | HJ2516投影仪 |
| 4 | A020201复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204多功能一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210文印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301载货汽车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532轻型汽车 |
| 8 | A020305乘用车（轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532轻型汽车 |
|  |  | A02030599其他乘用车（轿车） |  | HJ2532轻型汽车 |
| 9 | A020306客车 | A02030601小型客车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 10 | A020307专用车 辆 | A02030799其他专用汽车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 11 | A020523制冷空调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309专用制冷、空调设备 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
| 12 | A020618生活用电器 | A02061802空气调节电器 | A0206180203空调机 | HJ2535房间空气调节器 |
|  |  | A02061808热水器 |  | HJ/T362太阳能集热器 |

| 13 | A020619照明设 备 | A02061908室内照明灯具 |  | HJ2518照明光源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | A020810传真及数据数字通信设备 | A02081001传真通信设备 |  | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910电视设 备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视设备 |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601床类 | A060101钢木床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060104木制床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060199其他床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 17 | A0602台、桌类 | A060201钢木台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060205木制台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060299其他台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 18 | A0603椅凳类 | A060301金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060302木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060399其他椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 19 | A0604沙发类 | A060499其他沙发类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 20 | A0605柜类 | A060501木质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060503金属质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060599其他柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 21 | A0606架类 | A060601木质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060602金属质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 22 | A0607屏风类 | A060701木质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060702金属质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 23 | A060804水池 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 24 | A060805便器 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 25 | A060806水嘴 |  |  | HJ/T411水嘴 |
| 26 | A0609组合家具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 27 | A0610家用家具零配件 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 28 | A0699其他家具用具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 29 | A070101棉、化纤纺织及印染原料 |  |  | HJ2546纺织产品 |

| 30 | A090101复印纸（包括再生复印纸） |  |  | HJ410文化用纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | A090201鼓粉盒（包括再生鼓粉盒） |  |  | HJ/T413再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203人造板 | A10020301胶合板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020302纤维板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020303刨花板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020304细木工板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020399其他人造板 |  | HJ571人造板及其制品 |
| 33 | A100204二次加工材,相关板材 | A10020404人造板表面装饰板 |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A10020404人造板表面装饰板（地板） |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
| 34 | A100301水泥熟料及水泥 | A10030102水泥 |  | HJ2519水泥 |
| 35 | A100303水泥混凝土制品 | A10030301商品混凝土 |  | HJ/T412预拌混凝土 |
| 36 | A100304纤维增强水泥制品 | A10030402纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 37 | A100305轻质建筑材料及制品 | A10030501石膏板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503轻质隔墙条板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 38 | A100307建筑陶瓷制品 | A10030701瓷质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030705陶质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
| 39 | A100309建筑防水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030903自粘防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030906高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455防水卷材 |
| 40 | A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材料 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002矿物材料制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 41 | A100601功能性建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 42 | A100399其他非金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456刚性防水材料 |

| 43 | A100602墙面涂 料 | A10060202合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537水性涂料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A10060203合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060299其他墙面涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 44 | A100604防水涂 料 | A10060499其他防水涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 45 | A100699其他建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 46 | A100701门、门槛 |  |  | HJ/T 237塑料门窗/HJ459木质门和钢质门 |
| 47 | A100702窗 |  |  | HJ/T237塑料门窗 |
| 48 | A170108涂料（建筑涂料除外） |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 49 | A170112密封用填料及类似品 |  |  | HJ2541胶粘剂 |
| 50 | A180201塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：广西卫生职业技术学院附属医院医疗设备采购项目(1期) 项目编号：GXZC2025-G1-002999-JDZB 采购计划号：广西政采[2025]18079号-001、广西政采[2025]18079号-002-001、广西政采[2025]18079号-002-002、广西政采[2025]18079号-002-003、广西政采[2025]18079号-002-004、广西政采[2025]18079号-002-005、广西政采[2025]18079号-002-006、广西政采[2025]18079号-002-007 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 本项目非专门面向中小微企业采购。 |
| 1.5.1 | 投标人资格条件 | 详见招标公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见招标公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 不组织 |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见招标公告 |
| 2.3 | 招标文件澄清、修改 | 在招标公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注招标公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天。 |
| 3.5 | 投标保证金 | 投标保证金金额：标项一：人民币柒仟元整（¥7,000.00）；标项二：人民币玖仟元整（¥9,000.00）；标项三：人民币叁仟元整（¥3,000.00）；标项四：人民币叁仟伍佰元整（¥3,500.00）；标项五：人民币肆仟元整（¥4,000.00）；标项六：人民币壹万肆仟元整（¥14,000.00）；标项七：人民币壹万元整（¥10,000.00）。 1、缴纳方式一： （1）供应商应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所交纳的投标保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目投标保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：平安银行南宁分行营业部 银行账号： 标项一：30210485979269； 标项二：30210485664746； 标项三：30210485350223； 标项四：30210485035700； 标项五：30210485721177； 标项六：30210485406654； 标项七：30210485092131。 特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证投标保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的投标，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳投标保证金。 （2）投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，供应商应在投标文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件，必须在投标截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。（3）除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。 2、缴纳方式二： 供应商可于投标截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，供应商应在投标文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件，保函出具格式详见第六章投标文件格式，在投标截止时间前，供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件，保证金原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见招标公告。 3、投标保证金有下列情形之一的，视为保证金无效： （1）保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）的； （2）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的； （3）保函有效期低于投标有效期的； （4）非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。 4、财务部联系电话：0771-2821398 注：为保证投标保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交投标保证金。 |
| 3.6 | 投标文件的编制 | 投标文件应按第六章投标文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端制作并上传。 |
| 3.7 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 见招标公告要求。 |
| 4.2 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，投标人才可以按规定上传备份投标文件。 |
| 4.3 | 演示 | 否 |
| 4.4 | 样品 | 否 |
| 6.3.5 | 异常低价审查 | 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： （1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； （2）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%； （3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%； （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 |
| 6.3.6 | 相同品牌推荐方式 | 采购人委托评审委员会确定 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 中标通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出中标通知书。 中标通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 6.5.3 | 招标结果通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出招标结果通知书 招标结果通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至招标公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向中标人收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980 号)、《国家发展改革委关于降 低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534 号)的规定采用差额定率累进法下浮14%计算。具体费率如下：①中标金额在100 万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0%; ②中标金额在100-500 万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7%; ③中标金额在500-1000 万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55%; ④中标金额在1000-5000 万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35%; …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务中标金额为300 万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100 万元×1.5%＝1.5 万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2 万元 合计收费＝（1.5＋2.2）×（1-14%）=3.182万元 （2）中标人在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从中标人的投标保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入投标保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 |
| 9.3 | 图纸 | 无 |
| 9.4 | 其他事项 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评审方法及标准、合同条款格式、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

## 1．总则

### 1.1适用范围

本招标文件适用于投标人须知前附表所述项目的政府采购活动。

### 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.5本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.6“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。

1.2.7本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“●”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.8 本招标文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.9 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本招标文件中也称“广西政府采购云平台”。

### 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见投标人须知前附表

1.3.2采购方式：详见投标人须知前附表

### 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采[2021]70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

### 1.5投标人资格要求

1.5.1投标人资格要求：详见投标人须知前附表

1.5.2按照招标公告的规定获得招标文件。

1.5.3本项目是否接受联合体投标，见“投标人须知前附表”规定。

如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

（1）供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

### 1.6现场踏勘及投标费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

### 1.7转包与分包

1.7.1如招标文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

## 2．招标文件

### 2.1招标文件的构成

第一章 招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 投标文件格式

### 2.2投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。

### 2.3招标文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得招标文件的潜在投标人，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的方式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

## 3．投标文件

### 3.1投标文件的组成

投标文件由第六章“投标文件格式”规定的内容和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

### 3.2投标文件的语言及计量

3.2.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位招标文件已有明确规定的，投标使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.3投标报价

3.3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.2投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 3.4投标有效期

3.4.1如招标文件其他地方无特别规定，投标有效期则为投标截止之日起90天。在投标有效期内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3投标人同意延长的投标有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.5投标保证金

3.5.1投标人须按须知前附表规定提交投标保证金，否则其投标将被否决。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回投标人的投标保证金（投标人自行承担因未按投标人须知前附表要求交纳导致投标保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2投标保证金币种应与投标报价币种相同。

3.5.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

### 3.6投标文件的编制要求

3.6.1投标人应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作投标文件。

3.6.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，以便评审委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.6.3 投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效投标处理。

### 3.7投标文件的递交、修改和撤回

3.7.1投标人必须在投标人须知前附表规定的投标文件开标时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.7.5在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

3.7.6招标文件未允许同一投标人提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一投标人提交两个或以上不同的响应文件的，其投标无效。

## 4．开标

### 4.1开标准备

本项目投标截止时间及地点见“投标人须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交投标文件及现场开标环节。采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

### 4.2开标程序

4.2.1投标人登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人平台设置时间内自行进行投标文件解密。投标人须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后投标人未及时进行解密的，代理机构可通知投标人。通知后投标人仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现投标人上传的响应文件存在问题或其他投标人原因引起解密异常时，投标人可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见投标人须知前附表，如接受备份文件，投标人未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5投标人对报价进行确认。

4.2.6开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

### 4.3演示

4.3.1“投标人须知前附表”规定在开标会议结束后进行演示的，投标人应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

### 4.4样品

4.4.1“投标人须知前附表”规定递交样品的，投标人应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章投标文件格式所附样品递交表。

## 5．资格审查

## 5.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子交易平台对投标人的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

## 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的投标人即为资格审查合格。

## 5.3投标人有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效投标处理：

5.3.1不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的；（注：广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2投标文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的；

## 5.4资格审查合格的投标人不足3家的，不得评审。

## 6．评审

### 6.1评审委员会及评审原则

6.1.1本项目评审工作由评审委员会负责，评审委员会由评审专家和采购人代表（如有）组成。评审委员会评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2评审委员会成员应当通过电子交易平台进行独立评审，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评审委员会现场协商确定，协商不一致的，由全体评审委员会成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，投标人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2评审委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

### 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，评审委员会对通过资格审查的投标人的投标文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。“网络安全专用产品”内“产品类别”共34类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至评审委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评审委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

处理。

（2）经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标文件作无效投标处理。

（3）经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

6.3.5异常低价审查

本项目异常低价审查情形见“投标人须知前附表”规定。

评审委员会启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会可以要求供应商就提供服务的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当经供应商确认后提交给评审委员会。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。审查相关情况应当在评审报告中记录。

书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。如果响应供应商未按规定提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同投标人提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的投标有效性。

①采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

②采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。不同投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.7串通投标认定

评审委员会须根据以下规定认定投标人是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.8投标无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②投标文件存在招标文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，评审委员会不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.9比较与评价

（1）评审委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

（2）评审委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价。评价有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，评审委员会所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）评审委员会按综合评分由高到低的排列顺序推荐中标候选人，中标候选人最多不超过3名。若中标候选人综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合评分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

（4）评审委员会根据评审记录及评审结果编写评审报告，评审委员会成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

### 6.4确定中标人

6.4.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

### 6.5结果公告

6.5.1自中标人确定后2个工作日内，采购代理机构按照投标人须知前附表的规定公告中标结果。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

6.5.3在发布结果公告的同时，采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式向未中标人发出招标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。

### 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

## 7．合同

### 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在中标通知书发出前或签订合同前，如果中标人的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在中标通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其中标资格并没收投标保证金。

### 7.2签订合同

7.2.1如招标文件无特别规定，中标人按招标文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

### 7.3合同公告

7.3.1如招标文件无特殊规定，中标人应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### 7.4 履行合同

7.4.1采购人与中标人签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，中标人可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

## 8．质疑和投诉

### 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商为认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用投标人须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

## 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见投标人须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见投标人须知前附表。

## 10．其他说明

10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

10.2本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

# 第四章  评审方法及标准

## 1.评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

□本项目采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章投标人须知中规定。

## 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标人应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 ②审查2024年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 投标人应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加投标的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章投标文件格式“投标人直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分公司 | 允许分公司参与投标的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。 |
|  | （6）分包 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （7）联合体 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  | （8）其他要求 | 按照招标公告规定获得招标文件。足额、及时缴纳投标保证金。 |

## 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章投标文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 招标文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于投标人须知正文第6.3.7规定的串通投标情形，见第六章投标文件格式要求 |
| 技术 | 节能产品（如有） | 采购需求如果包括政府强制采购节能产品，投标产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章投标文件格式要求 |
|  | 网络安全专用产品（如有） | 采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，投标提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章投标文件格式要求。 |
| 报价 | 有效报价 | 报价未超出采购预算金额，也未超出最高限价（如有） |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 投标报价唯一性 | 不存在有选择、有条件报价（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 过低报价合理性 | 供应商的报价不存在明显低于其他通过符合性审查供应商报价的情况，并可能影响产品质量或者不能诚信履约。如存在应提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 |
|  | 投标有效期 | 满足招标文件规定 |

## 4.评分标准

## 标项一：内科病房设备

| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术分 （满分58分） | 设备性能分 （满分40分） | 本标段的标注“●”号的重要参数（共计10个），全部满足得40分；负偏离1项扣4分，最低得0分。 注：1.供应商技术参数的响应情况须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供标注“●”号的重要参数的产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（对应参数需备注出证明材料在第几页），以上佐证材料均需加盖响应供应商的公章，否则评标委员会不予评定，视为负偏离。 2.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 项目实施方案（满分10分） | 根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。 一档（4分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。 二档（7分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。 三档（10分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员清单，有明确的应急方案的。 |
|  |  | 售后服务方案分 （满分8分） | 由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、培训服务方案、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分： 一档（2分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。 二档（5分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，承诺3小时内达现场维修，24小时内解决问题。提供有具体的售后服务方案，拟投入的培训人员有培训经验，可提供使用后继续培训服务，对项目有保障。 三档（8分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，培训人员为厂家专业技术人员（提供厂家证明资料），可对临床医务人员进行应用技巧和操作技巧培训，培训方式多样化，培训方案还应包括定期更新知识和技能，保持与行业前沿的接轨。 |
| 3 | 商务分（满分10分） | 履约能力分 （满分4分） | 投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证1项证书得2分，最高得4分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商单位公章，不提供或证书状态非“有效”均不得分。） |
|  |  | 业绩分（满分6分） | 2022年1月1日至投标截止时间止，投标人具有本标项的核心产品的同类产品业绩的，每有1个得2分，满分6分。需要提供合同复印件或中标（成交）通知书作为证明，证明材料须清晰显示时间、货物名称，否则不予以计分。 |
| 4 | 政策性加分（满分2分） | 节能产品、环境标志产品加分（满分2分） | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。 注：（1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。（2）以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计。 |  |  |  |

## 标项二：手术室设备

| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术分 （满分55分） | 设备性能分 （满分36分） | 本标段的标注“●”号的重要参数（共计12个），全部满足得 36分；负偏离1项扣3分，最低得0分。 注：1.供应商技术参数的响应情况须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供标注“●”号的重要参数的产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（对应参数需备注出证明材料在第几页），以上佐证材料均需加盖响应供应商的公章，否则评标委员会不予评定，视为负偏离。 2.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 项目实施方案（满分10分） | 根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。 一档（4分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。 二档（7分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。 三档（10分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员清单，有明确的应急方案的。 |
|  |  | 售后服务方案分 （满分9分） | 由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、培训服务方案、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分： 一档（3分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。 二档（6分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，承诺3小时内达现场维修，24小时内解决问题。提供有具体的售后服务方案，拟投入的培训人员有培训经验，可提供使用后继续培训服务，对项目有保障。 三档（9分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，培训人员为厂家专业技术人员（提供厂家证明资料），可对临床医务人员进行应用技巧和操作技巧培训，培训方式多样化，培训方案还应包括定期更新知识和技能，保持与行业前沿的接轨。 |
| 3 | 商务分（满分13分） | 履约能力分 （满分4分） | 投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证1项证书得2分，最高得4分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商单位公章，不提供或证书状态非“有效”均不得分。） |
|  |  | 业绩分（满分9分） | 2022年1月1日至投标截止时间止，投标人具有本标项的核心产品中任意一个货物的同类产品业绩的，每有1个得3分，满分9分。需要提供合同复印件或中标（成交）通知书作为证明，证明材料须清晰显示时间、货物名称，否则不予以计分。 |
| 4 | 政策性加分（满分2分） | 节能产品、环境标志产品加分（满分2分） | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。 注：（1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。（2）以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计。 |  |  |  |

## 标项三：急诊科设备

| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术分 （满分58分） | 设备性能分 （满分36分） | 本标段的标注“●”号的重要参数（共计6个），全部满足得36分；负偏离1项扣6分，最低得0分。 注：1.供应商技术参数的响应情况须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供标注“●”号的重要参数的产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（对应参数需备注出证明材料在第几页），以上佐证材料均需加盖响应供应商的公章，否则评标委员会不予评定，视为负偏离。 2.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 项目实施方案（满分12分） | 根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。 一档（4分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。 二档（8分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。 三档（12分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员清单，有明确的应急方案的。 |
|  |  | 售后服务方案分 （满分10分） | 由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、培训服务方案、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分： 一档（2分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。 二档（6分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，承诺3小时内达现场维修，24小时内解决问题。提供有具体的售后服务方案，拟投入的培训人员有培训经验，可提供使用后继续培训服务，对项目有保障。 三档（10分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，培训人员为厂家专业技术人员（提供厂家证明资料），可对临床医务人员进行应用技巧和操作技巧培训，培训方式多样化，培训方案还应包括定期更新知识和技能，保持与行业前沿的接轨。 |
| 3 | 商务分（满分10分） | 履约能力分 （满分4分） | 投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证1项证书得2分，最高得4分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商单位公章，不提供或证书状态非“有效”均不得分。） |
|  |  | 业绩分（满分6分） | 2022年1月1日至投标截止时间止，投标人具有本标项的核心产品的同类产品业绩的，每有1个得2分，满分6分。需要提供合同复印件或中标（成交）通知书作为证明，证明材料须清晰显示时间、货物名称，否则不予以计分。 |
| 4 | 政策性加分（满分2分） | 节能产品、环境标志产品加分（满分2分） | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。 注：（1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。（2）以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计。 |  |  |  |

## 标项四：口腔科设备

| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术分 （满分55分） | 设备性能分 （满分29分） | 本标段的标注“●”号的重要参数（共计29个），全部满足得 29分；负偏离1项扣1分，最低得0分。 注：1.供应商技术参数的响应情况须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供标注“●”号的重要参数的产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（对应参数需备注出证明材料在第几页），以上佐证材料均需加盖响应供应商的公章，否则评标委员会不予评定，视为负偏离。 2.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 项目实施方案（满分14分） | 根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。 一档（4分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。 二档（9分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。 三档（14分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员清单，有明确的应急方案的。 |
|  |  | 售后服务方案分 （满分12分） | 由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、培训服务方案、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分： 一档（4分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。 二档（8分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，承诺3小时内达现场维修，24小时内解决问题。提供有具体的售后服务方案，拟投入的培训人员有培训经验，可提供使用后继续培训服务，对项目有保障。 三档（12分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，培训人员为厂家专业技术人员（提供厂家证明资料），可对临床医务人员进行应用技巧和操作技巧培训，培训方式多样化，培训方案还应包括定期更新知识和技能，保持与行业前沿的接轨。 |
| 3 | 商务分（满分13分） | 履约能力分 （满分4分） | 投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证1项证书得2分，最高得4分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商单位公章，不提供或证书状态非“有效”均不得分。） |
|  |  | 业绩分（满分9分） | 2022年1月1日至投标截止时间止，投标人具有本标项的核心产品的同类产品业绩的，每有1个得3分，满分9分。需要提供合同复印件或中标（成交）通知书作为证明，证明材料须清晰显示时间、货物名称，否则不予以计分。 |
| 4 | 政策性加分（满分2分） | 节能产品、环境标志产品加分（满分2分） | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。 注：（1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。（2）以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计。 |  |  |  |

## 标项五：耳鼻喉科设备

| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术分 （满分58分） | 设备性能分 （满分39分） | 本标段的标注“●”号的重要参数（共计13个），全部满足得 39分；负偏离1项扣3分，最低得0分。 注：1.供应商技术参数的响应情况须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供标注“●”号的重要参数的产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（对应参数需备注出证明材料在第几页），以上佐证材料均需加盖响应供应商的公章，否则评标委员会不予评定，视为负偏离。 2.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 项目实施方案（满分10分） | 根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。 一档（2分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。 二档（6分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。 三档（10分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员清单，有明确的应急方案的。 |
|  |  | 售后服务方案分 （满分9分） | 由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、培训服务方案、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分： 一档（3分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。 二档（6分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，承诺3小时内达现场维修，24小时内解决问题。提供有具体的售后服务方案，拟投入的培训人员有培训经验，可提供使用后继续培训服务，对项目有保障。 三档（9分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，培训人员为厂家专业技术人员（提供厂家证明资料），可对临床医务人员进行应用技巧和操作技巧培训，培训方式多样化，培训方案还应包括定期更新知识和技能，保持与行业前沿的接轨。 |
| 3 | 商务分（满分10分） | 履约能力分 （满分4分） | 投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证1项证书得2分，最高得4分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商单位公章，不提供或证书状态非“有效”均不得分。） |
|  |  | 业绩分（满分6分） | 2022年1月1日至投标截止时间止，投标人具有本标项的核心产品的同类产品业绩的，每有1个得2分，满分6分。需要提供合同复印件或中标（成交）通知书作为证明，证明材料须清晰显示时间、货物名称，否则不予以计分。 |
| 4 | 政策性加分（满分2分） | 节能产品、环境标志产品加分（满分2分） | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。 注：（1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。（2）以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计。 |  |  |  |

## 标项六：功能科设备

| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术分 （满分58分） | 设备性能分 （满分36分） | 本标段的标注“●”号的重要参数（共计36个），全部满足得 36分；负偏离1项扣1分，最低得0分。 注：1.供应商技术参数的响应情况须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供标注“●”号的重要参数的产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（对应参数需备注出证明材料在第几页），以上佐证材料均需加盖响应供应商的公章，否则评标委员会不予评定，视为负偏离。 2.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 项目实施方案（满分12分） | 根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。 一档（4分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。 二档（8分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。 三档（12分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员清单，有明确的应急方案的。 |
|  |  | 售后服务方案分 （满分10分） | 由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、培训服务方案、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分： 一档（2分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。 二档（6分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，承诺3小时内达现场维修，24小时内解决问题。提供有具体的售后服务方案，拟投入的培训人员有培训经验，可提供使用后继续培训服务，对项目有保障。 三档（10分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，培训人员为厂家专业技术人员（提供厂家证明资料），可对临床医务人员进行应用技巧和操作技巧培训，培训方式多样化，培训方案还应包括定期更新知识和技能，保持与行业前沿的接轨。 |
| 3 | 商务分（满分10分） | 履约能力分 （满分4分） | 投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证1项证书得2分，最高得4分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商单位公章，不提供或证书状态非“有效”均不得分。） |
|  |  | 业绩分（满分6分） | 2022年1月1日至投标截止时间止，投标人具有本标项的核心产品的同类产品业绩的，每有1个得2分，满分6分。需要提供合同复印件或中标（成交）通知书作为证明，证明材料须清晰显示时间、货物名称，否则不予以计分。 |
| 4 | 政策性加分（满分2分） | 节能产品、环境标志产品加分（满分2分） | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。 注：（1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。（2）以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计。 |  |  |  |

## 标项七：检验科设备

| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术分 （满分58分） | 设备性能分 （满分36分） | 本标段的标注“●”号的重要参数（共计6个），全部满足得36分；负偏离1项扣6分，最低得0分。 注：1.供应商技术参数的响应情况须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供标注“●”号的重要参数的产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料（对应参数需备注出证明材料在第几页），以上佐证材料均需加盖响应供应商的公章，否则评标委员会不予评定，视为负偏离。 2.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 项目实施方案（满分12分） | 根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。 一档（4分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。 二档（8分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。 三档（12分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员清单，有明确的应急方案的。 |
|  |  | 售后服务方案分 （满分10分） | 由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、培训服务方案、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分： 一档（2分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。 二档（6分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，承诺3小时内达现场维修，24小时内解决问题。提供有具体的售后服务方案，拟投入的培训人员有培训经验，可提供使用后继续培训服务，对项目有保障。 三档（10分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，培训人员为厂家专业技术人员（提供厂家证明资料），可对临床医务人员进行应用技巧和操作技巧培训，培训方式多样化，培训方案还应包括定期更新知识和技能，保持与行业前沿的接轨。 |
| 3 | 商务分（满分10分） | 履约能力分 （满分4分） | 投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证1项证书得2分，最高得4分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商单位公章，不提供或证书状态非“有效”均不得分。） |
|  |  | 业绩分（满分6分） | 2022年1月1日至投标截止时间止，投标人具有本标项的核心产品的同类产品业绩的，每有1个得2分，满分6分。需要提供合同复印件或中标（成交）通知书作为证明，证明材料须清晰显示时间、货物名称，否则不予以计分。 |
| 4 | 政策性加分（满分2分） | 节能产品、环境标志产品加分（满分2分） | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.5分，最多得1分。 注：（1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。（2）以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计。 |  |  |  |

4.1偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

# 第五章  合同主要条款格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

第一条 合同标的

1. 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 人民币合计金额（含税）(大写) 元整(小写)（¥） |  |  |  |  |  |  |  |

2. 合同合计金额包括货物价款，随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修等各种费用和售后服务、培训、税金等全部费用。如采购文件及投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 供货保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），并与公告规定、采购文件及投标文件承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效，如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公告规定、采购文件或投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按公告规定、采购文件或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围，该保密义务为永久性，不因本合同的解除、撤销、无效、终止而免除。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封、留置等产权瑕疵。

5.乙方应对履行本协议过程中所接触到的甲方的保密信息，包括但不限于患者个人信息（参照《信息安全技术健康医疗数据安全指南》（GB/T 39725-2020）的相关规定范围）、医院内部资料及相关技术资料等负有保密义务，不得进行任何形式的使用或者透露给任何第三方或作为其他商业用途。未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式向第三方透露，否则应承担由此给甲方造成的所有损失。上述保密义务为永久性，不因本合同的解除、撤销、无效、终止而免除。

6.乙方以及乙方安排完成合同项目的工作人员，应当确保具备与本合同约定所要求相符合的资质与条件，具备相应的工作经验，乙方须完全符合并遵守本合同所涉及的相关法律、法规、规范性文件的规定，确保可以依法开展合同约定的事项。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按照公告规定、采购文件或投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2. 货物的运输方式： 不限

3. 乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

4. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

5. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

6. 货物在交付甲方签收前发生的风险均由乙方负责。

7. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：合同签订后30天内完成交货、安装调试并正常运行。

交货地点：南宁市兴宁区昆仑大道8号广西卫生职业技术学院指定地点。

- 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。

- 甲方如发现乙方所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件要求的验收标准、验收方法、投标文件承诺、本合同规定之情形的，甲方有权拒绝接受并根据货物具体情形做出现场记录（或由甲乙双方签署备忘录），此现场记录（或备忘录）可用作证明货物应补充更换、存在损坏的有效证据。乙方应负责免费补充、更换货物，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

4. 乙方交货前应对拟提交的货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果同样应随货物交甲方。同时，乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等一并交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为逾期交货。

- 乙方需负责货物的安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

- 甲方应当在到货并安装、调试完后一个月内进行验收，逾期不验收的，亦不免除乙方质量保证责任。甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖双方公章，甲乙双方各执一份。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

7. 若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，甲方不承担逾期付款责任。

8. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决，乙方不予答复或未予以实质解决的，视为认可甲方异议及处置意见。

9. 其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。乙方应在到货之日起 5个工作日内对货物进行安装、调试。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训，具体培训时间由甲方予以确定。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及公告、采购文件投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：自货物安装验收合格之日1年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项（见合同附件)。

第八条 付款方式：合同签订后10个日历日内向乙方预付20%合同货款，乙方设备供货到达甲方指定场地并完成验收后10个日历日内支付75%合同货款，其余5%在项目售后服务期限届满，且经甲方验收配套售后服务符合合同约定后7个日历日内一次性支付。每次付款前乙方开具增值税专用发票给甲方。

第九条 履约保证金

履约保证金：按合同金额的5%：                       （¥            ）（乙方如为中小企业的，履约保证金按合同金额的 2%收取）。

履约保证金递交方式：银行转账或电汇

备注：在签订合同之前，乙方需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格后无质量问题，待乙方履行完质保义务且无违约的情况下，由乙方提出书面退还申请，甲方在收到乙方书面申请后无息退还。本合同履行期间，乙方存在违约的，甲方有权从履约保证金中先行扣除违约金、赔偿金等按本合同约定乙方应付款项，不足部分由乙方另行支付，甲方直接从履约保证金中扣除违约金、赔偿金等按本合同约定乙方应付的其他款项的，乙方应于接到甲方补足履约保证金通知之日起3个工作日内补足。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西卫生职业技术学院

开户银行：工商银行南宁市桃源支行

履约保证金的银行账户为：2102108009264002953

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：因乙方产品出现质量问题造成退换货产生的贬值由乙方自行承担。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题（如主部件损坏、反应迟钝、无法满足需求、更换一次后仍出现质量问题）的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，且甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

2. 如在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知后2小时内响应，24小时内解决故障，否则须在5工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证甲方的正常工作。乙方在接到甲方通知后拒不响应或解决故障的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家相关法律法规及行业标准、地方标准等标准、规范解决（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。

第十二条 违约责任

1.中标人所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在5日内更换完毕，更换不 及时的按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，采购人在使用过程中发现货物存在交货当下未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括中标人应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），采购人可以要求更换或退货，中标人须支付采购人该批货款额的30%作为赔偿金。存在质量问题的，采购人有权拒绝接收，同时有权要求中标人支付该批货款额的 5%违约金并赔偿采购人经济损失。

2.中标人提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任。如因提供的 货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求中标人支付该批货款额的5%违约金并赔偿采购人经济损失。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.中标人逾期交货的，每天向采购人偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额的5%。超过10天采购人有权解除合同，中标人承担因此给采购人造成的经济损失。

5.中标人未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标人应按签订的合同合计金额的5%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。

6.中标人提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用、 给采购人造成的经济损失均由中标人承担。

7.如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收产品或退货，并要求中标人赔偿损失，此赔偿总额为该批货款的 50%，同时采购人有权单方终止协议。

8.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止协议，并有权要求中标人承担由此造成的一切经济损失。

9.其他违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

10.任何一方存在任何违约行为的，除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿守约方的一切经济损失（包括但不限于对方向第三方支付的赔偿金、补偿金、违约金等，为实现债权而支付的律师费、公证费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、诉讼财产保全责任险保险费等一切费用）。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1.合同履行地点为：广西卫生职业技术学院；合同履行的方式：按照本合同约定。

2. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按政府采购相关规定要求签订书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让、分包（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条 签订本合同依据

1. 本合同；

2. 中标（成交）通知书；

3. 乙方提供的投标（响应）文件；

4. 采购文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条 通知

双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入诉讼、仲裁程序阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日，电子邮件、传真送达的，一经发送，即视为送达。

第十九条 本合同一式五份，具有同等法律效力。甲方三份，乙方二份。

（以下为签章页，无正文）

| 甲方（章） 广西卫生职业技术学院 20 年 月 日 | 乙方（章） 20 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人或自然人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

## 合同附件1

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）¥（小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账号： 联系人及电话： 供应商公章： 年月日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话：采购单位公章 年月日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于年月日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

## 合同附件2

履约验收方案

1.履约验收工作参加人员

1.1履约验收主体单位

采购人（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、中标供应商代表及采购人邀请的其他人员

2.履约验收时间

20XX年XX月XX日

3.履约验收地点

XX市XX区XX路XX号

4.履约验收方式

采购人自行验收

5.履约验收程序

5.1成立验收小组

5.2量化验收标准

5.3组织验收

5.4出具验收报告

5.5验收结果公告

5.6验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

6.履约验收内容

6.1商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7.履约验收标准

验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

货物技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

⑥实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物。如影响货物的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供应商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（1）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（2）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（3）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

（4）货物在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）中标供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对中标供应商交付的产品（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。

（7）产品包装材料归采购人所有。

（8）政府采购合同约定的其他要求及投标文件响应的其他标准。

8.履约验收其他事项

无

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：GXZC2024-XX-XXXXX-JDZB）的约定，我单位对（XXXX采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商XX公司（填写供应商名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 | 金 额 |  |
| 1 | XXXX设备 |  |  |  | 1套 | ¥0.00元 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合计大写金额：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  | 20 年 月 日 |  | 合同交货验收日期 |  |  | 20 年 月 日 |
| 验收具体内容 |  | 1.中标人所供货的1套设备的技术性能能满足采购合同约定的技术标准。 2.中标人对设备的安装调试符合合同约定或服务规范的要求。 3.中标人提供的质量保证证明材料齐全。 验收过程材料详见验收书附件《验收书附表——商务（服务）验收》以及《验收书附表——技术验收、安全验收》。 |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 采购人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

# 第六章  投标文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

## 1．投标文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，（经营地址） 。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到开标时间为止不足1年的供应商，只需提交开标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

6．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格审查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

7.1投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：年月日

7.2投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：年月日

8．投标保证金缴纳证明。（如招标文件有要求时提供）

（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖供应商电子签章。投标保函参考如下格式开具（仅供参考）：

投标保函格式

编号：

申请人：

地址：

受益人：广西机电设备招标有限公司

地址：

开立人：

地址：

致：广西机电设备招标有限公司

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于年月 日就 （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了投标文件。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）元（¥）。

二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件的；

（2）投标人在收到中标通知书后，不能或拒绝按招标文件规定的时间内与采购人签订合同；

（3）投标人在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；

（5）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的 28日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 5   日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                                  （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年       月        日

9．供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。

## 2．投标文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子投标文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：；性别：

年龄：；职务：；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称(电子签章)：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加（项目名称）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章：                     法定代表人签字或签章：

职务：                                                 职务：

被授权人身份证号码：          授权人身份证号码：

被授权人手机号码及邮箱：

供应商名称(电子签章)：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第一部分 商务文件

（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》“商务要求”的响应表

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：             日  期：

2．售后服务方案（如有，供应商自行编写）

5．近年供应商类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展。

供应商名称(电子签章)：                                           年    月   日

6．提供投标产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

7．符合政府采购政策的证明材料。

7.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

7.2中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（货物名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（货物名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (电子签章)： 日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

7.3监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

7.4残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：

日  期：

8.无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

9.代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的招标项目编号为（                    )的投标，并递交了投标保证金（¥），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位中标，保证在领取中标通知书之前，按本项目招标文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从投标保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位投标保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关招标文件关于投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。

4. 我单位选择第种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：1.公司名称；2.纳税人识别号；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称；2.纳税人识别号；3.税局登记地址；4.税局登记电话；5.开户银行；6.银行账户。

供应商名称(电子签章)：

供应商地址：

日期：年月日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳投标保证金，导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

第二部分 技术文件

（本技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表

| 序号 | 招标文件要求 （注明章节及条款号） | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：              日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(电子签章)：              日  期：

3．投标货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称(电子签章)：            日 期：

5．产品出厂标准、质量检测报告。

6．原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

7．供应商建议的安装、调试、验收方法或方案。

8．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行填写。

供应商名称(电子签章)：             日  期：

9．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

10．供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

11．供应商需要说明的其他文件和说明。

## 3．投标文件封面参考格式（报价文件）：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第三部分 报价文件

1．投标函格式：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺本投标有效期为第三章投标人须知规定的期限。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：              电话：

传真：

供应商代表姓名：   职务：              邮箱：

供应商名称(电子签章)：

日期：年月日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 制造商/品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：请按照所投标项中的采购需求的货物明细在广西政府采购云平台填写，本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：：年月日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

## 4．开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。