广西国泰招标咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：超声设备一批采购

项目编号：LZZC2025-G1-990593-GTZB

采购人：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2025年  月  日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	70

第四章  评标方法及评标标准	89

第五章  拟签订的合同文本	117

第六章　投标文件格式	123

# 第一章  招标公告

广西国泰招标咨询有限公司关于超声设备一批采购（LZZC2025-G1-990593-GTZB）的招标公告

项目概况

超声设备一批采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年9月9日09：20（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2025-G1-990593-GTZB

项目名称：超声设备一批采购

预算总金额（元）：17459200

采购需求：

标项一

标项名称：B超机

数量：1

预算金额（元）：596000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：B超机1套，具体内容和数量以招标文件第二章采购需求为准。

最高限价（如有）：596000

合同履约期限：签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二

标项名称：便携式超声诊断仪

数量：1

预算金额（元）：999200

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：便携式超声诊断仪1套，具体内容和数量以招标文件第二章采购需求为准。

最高限价（如有）：999200

合同履约期限：签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项三

标项名称：彩色多普勒超声诊断仪A

数量：2

预算金额（元）：3800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：彩色多普勒超声诊断仪A 2套，具体内容和数量以招标文件第二章采购需求为准。

最高限价（如有）：3800000

合同履约期限：签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项四

标项名称：彩色多普勒超声诊断仪B、彩色多普勒超声诊断仪C

数量：3

预算金额（元）：6076000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：彩色多普勒超声诊断仪B 1套、彩色多普勒超声诊断仪C 2套，具体内容和数量以招标文件第二章采购需求为准。

最高限价（如有）：6076000

合同履约期限：签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项五

标项名称：心脏专用超声诊断仪

数量：1

预算金额（元）：2793000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：心脏专用超声诊断仪1套，具体内容和数量以招标文件第二章采购需求为准。

最高限价（如有）：2793000

合同履约期限：签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项六

标项名称：造影专用超声诊断仪

数量：1

预算金额（元）：3195000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：造影专用超声诊断仪1套，具体内容和数量以招标文件第二章采购需求为准。

最高限价（如有）：3195000

合同履约期限：签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3、4、5、6：无；

3.本项目的特定资格要求：【分标1、2、3、4、5、6】投标人须具有有效的医疗器械生产或经营相关证明[符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）规定无需办理医疗器械经营许可的不需提供]：①投标人为生产企业：生产第二类或第三类医疗器械须提供生产许可证。②投标人为代理商：经营第三类医疗器械须提供经营许可证。

三、获取招标文件

时间：2025年8月19日至2025年8月26日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年9月9日09：20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2025年9月9日09：20

开标地点：通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线解密开启投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人可就《采购需求》中的某个、某几个或全部分标的货物和服务内容分别按分标作完整唯一报价。

2.投标保证金（人民币）：1分标为5000元；2分标为9000元；3分标为35000元；4分标为60000元；5分标为25000元；6分标为30000元。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西柳州政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

6.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

7.投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

8.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

9.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院

地址：广西柳州市鱼峰区博园大道50号

项目联系人：宾月文

项目联系方式：0772-2803905

2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地址：柳州市河东路1号秀景园底层住宅区5-10号

项目联系人：梁凤柳

项目联系方式：0772-3263818

广西国泰招标咨询有限公司

2025年8月19日

- 第二章  采购需求

说明：

1.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2.凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在货物配置清单中将其标配参数详细列明。

3.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内的品目，若采购货物含有此类产品时，若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，同时须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件[加盖投标人公章]，否则投标无效。

4.投标人应保证投标产品涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5.采购需求中标注标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，且须提供所投产品的技术性能资料（中文版技术白皮书或产品使用说明书）佐证并注明佐证页码（技术要求中配置除外），如存在负偏离将导致投标被否决。

6.采购需求中标注“△”号的条款为重点参数，如不满足要求或未提供投标产品满足该要求的技术性能资料（中文版技术白皮书、产品使用说明书或条款中明确规定的形式，同时在技术要求偏离表中列明并注明佐证材料所在页码）佐证，即为负偏离，作为扣分处理，具体详见招标文件第四章评标办法及评标标准。

7.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

- 1分标采购预算（人民币）：59.6万元；最高限价（人民币）：59.6万元。

1分标核心产品为下表的第 1 项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B超机 | 1套 |  | 工业 | 1.用途：用于术中穿刺引导。 2.系统技术规格及概述： 2.1≥21英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作； △2.2主机内置≥3个可激活探头接口 2.3主机内置≥4个USB 3.0接口 2.4数字波束增强器 2.5多倍波束合成 2.6二维灰阶模式 2.7组织谐波成像模式 2.8宽带频移谐波 2.9组织特异性成像 2.10频率复合成像 2.11空间复合成像 2.12斑点抑制成像 2.13彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 2.14频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒 2.15独立角度偏转 2.16扩展成像 2.17实时双幅对比成像 2.18一键自动优化 2.19支持手动、自动、半自动触摸屏上包络测量 △2.20回波增强技术 2.21智能血流跟踪、多普勒自动识别功能 2.22图像后处理，可处理参数≥26种 2.23支持手动触摸屏上注释、支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览） ▲2.24穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头 2.25≥132种体位图 2.26可支持DICOM 3.0、支持多种语言、内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导 3.测量、分析和报告 3.1常规测量：距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 3.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 3.3全科测量包：至少包含急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管等 4.电影回放和原始数据处理 4.1所有模式下可用支持手动、自动回放 4.2具备向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间≥360s；向前：≥100s) 4.3图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式6种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式8种。 4.4支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 5.检查存储和管理（内置超声工作站） 5.1检查存储≥250GB SSD硬盘、内置超声工作站 5.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作检查管理 5.3 具备病人信息管理功能 6.系统技术参数及要求 6.1二维灰阶模式 6.2数字化声束形成器 △6.3数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 6.4接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 6.5扫描线：每帧线密度≥512超声线 6.6发射声束聚焦：发射≥8段 6.7扫描频率： 6.7.1电子凸阵：超声频率范围 1.1- 5.5 MHz 6.7.2电子相控阵：超声频率范围1.5- 4.5 MHz 6.7.3电子线阵：超声频率范围 3-22 MHz △6.7.4术中线阵：超声频率范围3.5-16 MHz 6.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 △6.9最大显示深度:≥38cm 6.10最大帧率: ≥999 帧/秒 6.11 TGC: ≥7段 6.12二维灰阶：≥256 △6.13动态范围: ≥220 6.14增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 6.15伪彩图谱: ≥8种 6.16彩色多普勒成像：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 6.17显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 6.18取样框偏转: ≥±25度 6.19最大帧率: ≥330 帧/秒 6.20支持B/C 同宽 6.21频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 6.22显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 6.23显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 6.24最大速度: ≥7.5m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 6.25最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号） 6.26取样容积: 0.5-20mm 6.27偏转角度: ≥±25度 6.28零位移动：≥8 级 6.29快速角度校正 6.30具备频谱自动测量 7.探头规格 7.1配置探头类型：凸阵、线阵、术中、相控阵 7.2探头频率：频率带宽1.1-23MHz 7.3所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 7.4振元：最大有效振元数≥192振元 7.5 B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节 ▲8.配置： 8.1主机及附件（含凸阵探头1把、线阵探头1把、术中线阵1把、相控阵探头1把） 8.2 台车1辆（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架等） |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价包含报价货物（包括备品备件、专用工具等）的价格、报价货物运输（含保险）、安装、调试、技术服务、使用培训、第三方验收检验（如采购人需要）等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本分标的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。 以上内容由投标人综合考虑在报价中，对于招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |
| 供货时间要求 |  |  | 签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 设备到货安装调试验收合格后支付合同款100%。每次付款前中标人开具真实、准确、有效的发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内支付。（若中标人提供的产品为中小微企业制造，资金支付则按国家相关政策执行） 注：设备款因采购人使用的是财政资金，合同前款规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.按国家有关规定实行产品“三包”。 2.免费送货上门。 3.免费安装调试：中标人负责本项目所有产品的安装、调试，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 4.中标人须派遣有经验的工程师到采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、安全事项、校对检定等进行免费培训，并提供安装使用说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，使相关操作人员会使用及日常保养。培训所需一切费用由中标人承担。 5.提供不少于12个月免费整机质保，质保期过后的维修收取零配件费；远程服务的，无差旅费用；需要上门服务的，需要收取差旅费（根据距离明确价格）；不需要检测直接更换配件的，无检测费；需要检测报修的，按每台/次收取检测费，并按工时收取工时费；经有偿服务后，所换或维修的部件可享有90天的保修期限。 6.质保期内出现质量问题免费更换，并承担相关责任；中标人提供免费上门服务。生产厂家需提供24小时服务热线，保修立即响应,24小时紧急维修，48小时普通维修，否则所延误造成的损失由中标人承担。如果故障在检修48小时后故障仍无法排除，中标供应商须立即提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，质保期后，中标人须提供终身维修服务。定期随访、解决使用过程中的问题。 7.质量保证：保修期内开机率: ≥98％（按365天计算）。如果保修期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长保修期限；超出10％（停机故障日/365天×100％≥10％） 中标供应商应无条件为采购人更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失，及可预期收益。 |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1.以招标文件参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对货物技术性能进行验收，货物参数是否符合招标文件参数要求以实际验收结果为准。 2.技术性能资料涵盖招标文件技术参数，投标文件响应表及配置清单等。 3.货物技术参数及配置清单必须与投标文件相符合，如出现不一致，以技术要求偏离表响应内容为准。 4.验收小组依据投标文件技术要求偏离表逐条进行验收，对于货物技术参数与投标文件技术参数响应不符的，作如下处理： ①货物技术参数与投标文件参数比较有漏项的，在投标中未被发现的，以不实质响应要求论处； ②货物实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ③货物实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ④货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应论处。 中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假响应行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，并追究中标人违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。 5.中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 6.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。 7.中标人交付前须作出全面检查并对验收材料进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 8.采购人对中标人所交货物依照招标文件的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。不合格的不予签收，后果由中标人负责。 9.采购人应在货到指定地点后尽快安装调试完毕，安装调试完毕之日起30个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标人必须在现场。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.如投标人提供货物的输出结果以报告形式呈现，投标人承担接入采购人信息系统所产生的所有费用。 2.提供生产厂家6个月内生产的产品。 3.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 4.对同一参数指标如技术响应表参数与相关证明材料中相应参数有不一致的，以相关证明材料中参数为准。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  | 1.如采购人或中标人发现产品存在制造上的缺陷，中标人应负责采取补救措施，包括维修或免费更换必要配件，若该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标人应负责更换整件产品，同时应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用。 2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 3.常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 签订合同前，中标人为代理商且经营第二类医疗器械的须提供经营备案证明（根据《医疗器械经营监督管理办法》规定免予经营备案的第二类医疗器械除外），否则不予签订合同，并承担给采购人造成的所有损失。 |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |  |  |  |
| 三、特殊说明 |  |  |  |  |  |
| 特殊要求 |  |  | 投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明并加盖投标人电子公章；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章；投标人未按要求提供的投标无效。 |  |  |
| 拟采购产品的医疗器械分类类别 |  |  | 序号; 标的的名称; 医疗器械分类类别（参考）. 1; B超机; 2类. |

- 2分标采购预算（人民币）：99.92万元；最高限价（人民币）：99.92万元。

2分标核心产品为下表的第 1 项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式超声诊断仪 | 1套 |  | 工业 | 一、产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身超声诊断的应用 二、系统技术规格及概述： 1.系统通用功能 1.1≥15英寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度 1.2探头接口≥1个，可扩展到≥3个 1.3整机重量≤6.5kg（含电池） 1.4具备用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能 1.5具备英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等） 2.二维灰阶模式 2.1组织谐波成像模式 2.2组织特异性成像 2.3多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头 2.4频率复合成像 2.5斑点噪声抑制成像 △2.6回波增强技术 3.M型成像模式 3.1彩色M型 3.2解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像 4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 4.1超宽动态血流技术 4.2高分辨率血流成像 4.3双实时同屏对比显示 4.4自动调节取样框的角度及位置 5.频谱多普勒成像 5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率 5.2连续多普勒 5.3智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度 6.组织多普勒成像 △6.1包含≥4种成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 7.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI） 8.图像放大技术 8.1一键实现全屏放大 8.2 ≥10倍局部放大（支持前端、后端放大） 9.自动工作流协议 9.1可根据医生习惯自定义检查规范。 9.2自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释。 10.穿刺针增强技术 10.1双屏实时对比显示增强前后效果 10.2增强平面角度可调，步进10° 11.超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能 三、测量分析和报告 1.常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等 2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 3.心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等 4.射血分数自动测量 4.1自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面 △4.2自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积。 4.3具备心室容积随时间变化的容积变化曲线 四、电影回放及原始数据处理 1.电影回放 1.1具备向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 1.2具备保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） 2.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节 五、检查存储和管理 1.≥240G固态硬盘 2.具备直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 3.动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 六、技术参数及要求 1.二维灰阶模式 1.1焦点：≥4个，动态可调 1.2最大显示深度:≥39cm △1.3 TGC: ≥8段，LGC: ≥4段 1.4动态范围: 30-190dB，可视可调 1.5增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 1.6伪彩图谱: ≥8种 1.7扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头≥18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒 2.彩色多普勒成像 2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 2.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 2.4 扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒 2.5 支持B/C 同宽 3.频谱多普勒模式 3.1显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 △3.2 PW最大速度: ≥9m/s 3.3最小速度: ≤5mm/s 3.4取样容积: 0.5-20mm 3.5偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 3.6 零位移动：≥8 级 3.7 快速角度校正 七、连通性 1.支持数据无线传输 2.支持DICOM3.0系统 3.具备远程图像通讯功能，超声机器内支持影像通讯账号登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注 4.具备超声远程会诊系统。 八、探头规格 1.小凸阵探头带宽: 3.0-12.0 MHz 2.高频探头带宽: 6.0 -20.0 MHz 3.单晶体心脏探头带宽: 1.0 -5.0MHz 4.腔内探头带宽: 4.0 -10.0MHz 5.心脏探头带宽: 4.0 -11.0MHz 6.腹部探头1把，带宽: 2.0-5.0 MHz ▲九、配置 1.主机及附件1套（含小凸阵探头1把、高频探头1把、单晶体心脏探头1把、腔内探头1把、心脏探头1把、腹部探头1把） 2.超声图文工作站1台 3.医生椅1把 4.彩色喷墨报告输出设备1台 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价包含报价货物（包括备品备件、专用工具等）的价格、报价货物运输（含保险）、安装、调试、技术服务、使用培训、第三方验收检验（如采购人需要）等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本分标的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。 以上内容由投标人综合考虑在报价中，对于招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |
| 供货时间要求 |  |  | 签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 设备到货安装调试验收合格后支付合同款100%。每次付款前中标人开具真实、准确、有效的发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内支付。（若中标人提供的产品为中小微企业制造，资金支付则按国家相关政策执行） 注：设备款因采购人使用的是财政资金，合同前款规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.按国家有关规定实行产品“三包”。 2.免费送货上门。 3.免费安装调试：中标人负责本项目所有产品的安装、调试，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 4.中标人须派遣有经验的工程师到采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、安全事项、校对检定等进行免费培训，并提供安装使用说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，使相关操作人员会使用及日常保养。培训所需一切费用由中标人承担。 5.提供不少于12个月免费整机质保，质保期过后的维修收取零配件费；远程服务的，无差旅费用；需要上门服务的，需要收取差旅费（根据距离明确价格）；不需要检测直接更换配件的，无检测费；需要检测报修的，按每台/次收取检测费，并按工时收取工时费；经有偿服务后，所换或维修的部件可享有90天的保修期限。 6.质保期内出现质量问题免费更换，并承担相关责任；中标人提供免费上门服务。生产厂家需提供24小时服务热线，保修立即响应,24小时紧急维修，48小时普通维修，否则所延误造成的损失由中标人承担。如果故障在检修48小时后故障仍无法排除，中标供应商须立即提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，质保期后，中标人须提供终身维修服务。定期随访、解决使用过程中的问题。 7.质量保证：保修期内开机率: ≥98％（按365天计算）。如果保修期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长保修期限；超出10％（停机故障日/365天×100％≥10％） 中标供应商应无条件为采购人更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失，及可预期收益。 |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1.以招标文件参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对货物技术性能进行验收，货物参数是否符合招标文件参数要求以实际验收结果为准。 2.技术性能资料涵盖招标文件技术参数，投标文件响应表及配置清单等。 3.货物技术参数及配置清单必须与投标文件相符合，如出现不一致，以技术要求偏离表响应内容为准。 4.验收小组依据投标文件技术要求偏离表逐条进行验收，对于货物技术参数与投标文件技术参数响应不符的，作如下处理： ①货物技术参数与投标文件参数比较有漏项的，在投标中未被发现的，以不实质响应要求论处； ②货物实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ③货物实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ④货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应论处。 中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假响应行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，并追究中标人违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。 5.中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 6.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。 7.中标人交付前须作出全面检查并对验收材料进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 8.采购人对中标人所交货物依照招标文件的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。不合格的不予签收，后果由中标人负责。 9.采购人应在货到指定地点后尽快安装调试完毕，安装调试完毕之日起30个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标人必须在现场。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.如投标人提供货物的输出结果以报告形式呈现，投标人承担接入采购人信息系统所产生的所有费用。 2.提供生产厂家6个月内生产的产品。 3.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 4.对同一参数指标如技术响应表参数与相关证明材料中相应参数有不一致的，以相关证明材料中参数为准。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  | 1.如采购人或中标人发现产品存在制造上的缺陷，中标人应负责采取补救措施，包括维修或免费更换必要配件，若该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标人应负责更换整件产品，同时应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用。 2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 3.常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 签订合同前，中标人为代理商且经营第二类医疗器械的须提供经营备案证明（根据《医疗器械经营监督管理办法》规定免予经营备案的第二类医疗器械除外），否则不予签订合同，并承担给采购人造成的所有损失。 |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |  |  |  |
| 三、特殊说明 |  |  |  |  |  |
| 特殊要求 |  |  | 投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明并加盖投标人电子公章；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章；投标人未按要求提供的投标无效。 |  |  |
| 拟采购产品的医疗器械分类类别 |  |  | 序号; 标的的名称; 医疗器械分类类别（参考）. 1; 便携式超声诊断仪; 3类. |

- 3分标采购预算（人民币）：380万元；最高限价（人民币）：380万元。

3分标核心产品为下表的第 1 项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 |  | 所属行业 | 技术要求 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪A | 2套 |  | 工业 | 一、设备用途 主要用于常规体检。 二、技术参数 1.系统技术规格及概述： 1.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机。 1.2.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示装置。 △1.3.≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调。 △1.4.除笔式探头接口外，常规探头接口≥5个，大小一致。 1.5.控制面板可独立旋转、升降及平移。 1.6.全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，图像无焦点显示。 1.7.组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真。 1.8.声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示。 1.9.多级信号处理系统。 1.10.高倍波束并行处理系统。 1.11.二维灰阶模式。 1.12.谐波成像模式。 1.13.彩色M型模式。 1.14.解剖M型模式 ，≥2条取样线。 1.15.彩色多普勒成像。 1.16.频谱多普勒成像。 1.17.组织多普勒成像。 1.18.自由臂三维成像。 1.19.宽景成像，支持彩色宽景，扫描速度提示。 1.20.空间复合成像，最高可达9线偏转。 1.21.斑点抑制成像。 1.22.频率复合成像。 1.23.扩展成像。 1.24.实时双幅对比成像。 1.25.高分辨率血流成像。 1.26.精细血流自动识别成像。 1.27.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像。 1.28.全屏放大；局部放大（支持前端、后端放大）。 1.29.造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头。 1.29.1具备低机械指数造影。 1.29.2双计时器。 1.29.3具备向后存储，≥5分钟电影。 1.29.4具备向前存储。 1.29.5双实时: 实时显示组织图像和造影图像。 1.29.6具备造影击碎。 1.29.7具备斑点噪声抑制。 1.29.8具备混合模式。 1.29.9具备造影图像和组织图像位置互换。 1.29.10具备微血管造影增强功能。 1.29.11具备造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）。 1.30.高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头。 1.30.1凸阵探头≥10cm深度，扫描角度≥45°，帧率≥30帧/秒。 1.30.2线阵探头≥4cm深度，帧率≥50帧/秒。 1.31.具备应变式弹性成像。 1.31.1具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具。 1.31.2具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 。 1.32.具备高帧率剪切波定量式弹性成像功能。 1.32.1可以动态显示二维剪切波弹性成像图。 △1.32.2具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。 1.33.具备立体血流。 1.34.具备自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI。 1.35.自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式。 1.36.穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时具备增强平面多角度可调。 1.37.具备语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）。 1.38.具备手动触摸屏上注释。 1.39.具备手动触摸屏上包络测量。 1.40.具备语音注释及播放。 2.测量/分析和报告。 2.1.全科测量包，自动生成报告。 至少包含腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科。 2.2.血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析。 △2.3.具备血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。 2.4.具备血管体位图手动编辑功能，可手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 2.5.胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，≥心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。 3.电影回放和原始数据处理。 3.1.所有模式下可用。 3.1.1具备手动、自动回放。 3.1.2具备4D 电影回放。 3.1.3具备向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影。 3.1.4具备图像对比（动态、静态）。 3.2.原始数据处理，具备动、静态图像冻结后，可进行≥3６项参数调节。 4.检查存储和管理（内置超声工作站）。 4.1.检查存储。 4.2≥1T硬盘。 4.3内置超声工作站。 4.4多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。 5.连通性要求。 5.1.通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等。 △5.2.具有远程图像通讯功能，超声机器内可登录通讯账号功能，进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注。 ▲5.3.与医院PACS检查系统对接，配合PACS与体检系统对接，实现彩超设备检查结果与PACS系统、体检系统互联互通。 6.系统技术参数及要求。 6.1.二维灰阶模式。 6.1.1全程动态聚焦。 6.1.2 TGC: ≥8段。 6.1.3 LGC: ≥8段。 6.1.4 二维灰阶：≥256。 6.1.5 动态范围: ≥160 。 6.1.6 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100。 6.1.7 伪彩图谱: ≥8种。 6.2.彩色多普勒成像。 6.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。 6.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。 6.2.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)。 6.2.4最大帧率: ≥200 帧/秒。 6.2.5具备B/C 同宽。 6.3.频谱多普勒模式。 6.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。 6.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等。 6.3.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等。 6.3.4最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）。 6.3.5最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）。 6.3.6取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头。 6.3.7偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)。 6.3.8零位移动：≥8 级。 6.3.9具备频谱自动测量。 △6.4.组织多普勒成像，包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式。 6.5.心功能自动测量工具。 △6.6.具备腔内剪切波弹性成像功能。 6.7.具备小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 7.探头规格 7.1.单晶腹部探头，带宽：1.2-6.0MHz。 7.2.线阵探头，带宽：3.8-15.4MHz。 7.3.相控阵心脏探头，带宽：1.5-4.5 MHz。 7.4.腔内探头，带宽：3.0-11.0MHz。 ▲三、每台配置要求 主机 1 台及附件（含单晶腹部探头1把，线阵探头1把，相控阵心脏探头1把，腔内探头1把），超声图文工作站1台，医生工作椅1张，彩色喷墨报告输出设备1台，外出检查床1张，屏风1个 | 190万元/套 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价包含报价货物（包括备品备件、专用工具等）的价格、报价货物运输（含保险）、安装、调试、技术服务、使用培训、第三方验收检验（如采购人需要）等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本分标的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。 以上内容由投标人综合考虑在报价中，对于招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |  |
| 供货时间要求 |  |  | 签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 设备到货安装调试验收合格后支付合同款100%。每次付款前中标人开具真实、准确、有效的发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内支付。（若中标人提供的产品为中小微企业制造，资金支付则按国家相关政策执行） 注：设备款因采购人使用的是财政资金，合同前款规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.按国家有关规定实行产品“三包”。 2.免费送货上门。 3.免费安装调试：中标人负责本项目所有产品的安装、调试，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 4.中标人须派遣有经验的工程师到采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、安全事项、校对检定等进行免费培训，并提供安装使用说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，使相关操作人员会使用及日常保养。培训所需一切费用由中标人承担。 5.提供不少于12个月免费整机质保，质保期过后的维修收取零配件费；远程服务的，无差旅费用；需要上门服务的，需要收取差旅费（根据距离明确价格）；不需要检测直接更换配件的，无检测费；需要检测报修的，按每台/次收取检测费，并按工时收取工时费；经有偿服务后，所换或维修的部件可享有90天的保修期限。 6.质保期内出现质量问题免费更换，并承担相关责任；中标人提供免费上门服务。生产厂家需提供24小时服务热线，保修立即响应,24小时紧急维修，48小时普通维修，否则所延误造成的损失由中标人承担。如果故障在检修48小时后故障仍无法排除，中标供应商须立即提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，质保期后，中标人须提供终身维修服务。定期随访、解决使用过程中的问题。 7.质量保证：保修期内开机率: ≥98％（按365天计算）。如果保修期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长保修期限；超出10％（停机故障日/365天×100％≥10％） 中标供应商应无条件为采购人更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失，及可预期收益。 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1.以招标文件参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对货物技术性能进行验收，货物参数是否符合招标文件参数要求以实际验收结果为准。 2.技术性能资料涵盖招标文件技术参数，投标文件响应表及配置清单等。 3.货物技术参数及配置清单必须与投标文件相符合，如出现不一致，以技术要求偏离表响应内容为准。 4.验收小组依据投标文件技术要求偏离表逐条进行验收，对于货物技术参数与投标文件技术参数响应不符的，作如下处理： ①货物技术参数与投标文件参数比较有漏项的，在投标中未被发现的，以不实质响应要求论处； ②货物实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ③货物实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ④货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应论处。 中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假响应行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，并追究中标人违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。 5.中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 6.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。 7.中标人交付前须作出全面检查并对验收材料进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 8.采购人对中标人所交货物依照招标文件的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。不合格的不予签收，后果由中标人负责。 9.采购人应在货到指定地点后尽快安装调试完毕，安装调试完毕之日起30个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标人必须在现场。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.如投标人提供货物的输出结果以报告形式呈现，投标人承担接入采购人信息系统所产生的所有费用。 2.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 3.对同一参数指标如技术响应表参数与相关证明材料中相应参数有不一致的，以相关证明材料中参数为准。 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  | 1.如采购人或中标人发现产品存在制造上的缺陷，中标人应负责采取补救措施，包括维修或免费更换必要配件，若该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标人应负责更换整件产品，同时应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用。 2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 3.常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 签订合同前，中标人为代理商且经营第二类医疗器械的须提供经营备案证明（根据《医疗器械经营监督管理办法》规定免予经营备案的第二类医疗器械除外），否则不予签订合同，并承担给采购人造成的所有损失。 |  |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、特殊说明 |  |  |  |  |  |  |
| 特殊要求 |  |  | 投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明并加盖投标人电子公章；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章；投标人未按要求提供的投标无效。 |  |  |  |
| 拟采购产品的医疗器械分类类别 |  |  | 序号; 标的的名称; 医疗器械分类类别（参考）. 1; 彩色多普勒超声诊断仪A; 2类. |

- 4分标采购预算（人民币）：607.6万元；最高限价（人民币）：607.6万元。

4分标核心产品为下表的第 2 项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 |  | 所属行业 | 技术要求 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪B | 1套 |  | 工业 | 一、设备用途 1.1用于腹部、妇产科、外周血管、小器官、介入等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 二、系统要求 2.1彩色多普勒超声诊断仪包括： △2.1.1 ≥23英寸高分辨率宽屏显示装置，分辨率为≥1920 × 1080，采用可调节支撑臂。 2.1.2应用智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波回波声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频。 2.1.3动态微切片技术，可进行超声切面厚度方向各个深度的精确连续聚焦，实现超薄切面成像，提高图像的空间和对比分辨率、穿透力及全场均匀一致性。 2.1.4 多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量。 2.1.5 组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，可实现自动补偿，支持凸阵/线阵等探头，分级可调。 2.1.6 组织谐波成像，应用不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像。 2.1.7差量组织谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力 2.1.8 高级复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，支持所有凸阵、线阵、双平面腔内、穿刺及腹腔镜等探头。 2.1.9 高分辨率血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量。 2.1.10精确成像技术，组织结构显示清晰、自然，背景更加平滑，有效降低组织结构中高回声区域的饱和度。可应用在所有探头上。 2.1.11智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式。2D图像的增益和时间增益补偿可自动调节；频谱多普勒的标尺及基线可自动调节；彩色多普勒的ROI位置及彩色偏转可自动调节；多普勒取样门的位置、偏转角度及多普勒角度可自动调节（线阵探头） 2.1.12组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头 2.1.13 穿刺针增强显示，增强穿刺针的显示，提高穿刺介入的成功率，可选择不同的增强模式 △2.1.14超低速血流显示技术：超微血流成像，可消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.2cm/s。常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱进行定量。 2.1.14.1超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示 2.1.14.2超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比 2.1.15多重反射消除技术，发射与接收时声束偏转，消除多重反射带来的伪像，提高成像质量，声束偏转角度可选择调节 2.1.16 4D成像功能，支持腹部和腔内容积探头。腔内容积探头最大成像帧频≥42vps，最大容积扫描角度≥150° 2.1.16.1 具备容积显示、容积彩色显示、多切面断层显示和任意解剖切割线显示；具有体素复合成像功能；具有魔术剪、自动灵活切割线等图像编辑功能 2.1.16.2 具备胎儿心脏时空关联成像功能STIC 2.1.16.3仿内镜导航成像，采用放射式投影方式，动态显示含液体空腔脏器内部的腔壁和结构，具有自动导航显示功能 2.1.16.4虚拟光源成像模式，仿辅助光源照明技术，运用色彩变化，逼真显示胎儿体表特征，增强深度和细节的视觉显示效果 2.1.16.5 4D图像的透明显示模式，能同时观察特定区域的表面和内部结构，可以结合血流信息进行成像 2.1.16.6 腔内容积探头具备4D穿刺功能和4D造影功能 2.1.16.7自动多容积测量功能，具备卵泡自动容积测量和计数，可用于卵泡生长状况的检测 2.1.16.8 胎儿肢体容积测量功能，利用容积探头获取的容积数据，计算胎儿大腿、上臂骨骼容积，估测胎儿体重，用于评估胎儿成长发育状况 2.2测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 2.2.1 一般测量 2.2.2 心脏功能测量与分析 2.2.3 妇、产科测量与分析 2.2.4 血管血流测量与分析 2.2.5 血管内中膜自动测量 2.2.6 颈后透明层自动测量 2.2.7 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度 2.2.8 2D直方图分析工具 2.3 输入/输出信号： 2.3.1 输入： S-VHS、RGB彩色视频 2.3.2 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个 2.4连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用 2.5图像管理与记录装置： 2.5.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储 2.5.2 具备原始数据存储（RAW DATA） 2.5.3采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度 2.5.4 可连接外置硬盘HDD，容量可达6TB 三、技术参数及要求： 3.1 系统通用功能： 3.1.1 显示器：≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率≥1920 × 1080 3.1.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280 × 800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节 3.1.3 操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个， 显示器上具有操作导航功能 3.1.4 操作控制台可上下左右自由调节 3.1.5 探头个数：≥5个 3.1.6激活成像探头接口≥4个，通用可互换 △3.1.7 系统最大成像深度≥50cm。 3.2探头规格： 3.2.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调 △3.2.2 系统支持的探头频率范围：在1.5—33MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz 3.2.3 系统支持电子矩阵探头 3.2.4 系统具备智能动态微切片技术 3.2.5探头类型：相控阵、凸阵，线阵探头等 3.2.6凸阵探头：频率范围：1~7MHz，单晶体探头 3.2.7腔内探头：频率范围：4~11MHz 3.2.8高频凸阵探头：频率范围：3~9MHz 3.2.9 凸阵容积探头：频率范围：3~8 MHz 3.2.10 线阵探头：频率范围：4~15 MHz 3.3 二维灰阶成像主要参数： 3.3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹 △3.3.2 A/D≥14bit 3.3.3 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦 △3.3.4 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个 △3.3.5 扫描线：最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头） 3.3.6回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒 3.3.7 增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8；横向增益可进行调节，分段≥6。 3.4 频谱多普勒： 3.4.1 方式： PWD、HPRF PWD、CWD 3.4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能 3.4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节 3.4.4 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s； CWD：最大血流速度≥22.0m/s 。 3.4.5 最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号） 3.4.6 电影回放时间：≥210秒 3.4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；分15级 3.5 彩色多普勒： 3.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 3.5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像 3.5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 3.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° 3.5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 3.5.6彩色显示速度：SMI模式最低平均血流测量速度≤2mm/s 3.5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm 3.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 ▲四、 配置要求 主机 1 台及附件（含凸阵探头1个，腔内探头 1 个，高频凸阵探头1个，凸阵容积探头 1 个，线阵探头1个），超声图文工作站1套，医生工作椅1张 | 198万元/套 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪C | 2套 |  | 工业 | 一、用途 1.1 主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症、盆底等超声诊断。 二、系统要求 △2.1 显示器要求：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示装置 △2.2 ≥15英寸触摸屏，角度可以独立于主机调节 2.3 触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，具备一键切换探头及模式 2.4 操作面板具有6向独立的电动调节功能，方便操作者进行操作 △2.5 探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活 2.6 中央刹车系统 三、先进成像技术 3.1 数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 16bit 3.2 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调 3.3 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，7档可调，具备二维图像、三维图像、造影成像等技术 3.4 多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档 3.5 声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示 3.6具备全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，具备≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示 3.7 具备B模式局部ROI区域优化增强显示，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，具备全局图像与局部增强图像的同屏左右双幅双实时显示，其中双幅双实时的局部图像具备彩色血流实时高清显示 3.8 具备二维灰阶图像呈现立体纤细效果的专用技术，可利用组织的结构信息和灰阶的梯度信息，通过增强算法使二维灰阶的组织结构与边界显示更纤细立体 3.9 具备针对强回声结构产生的声影区图像进行增强优化的专用技术，可通过声影抑制技术实现声影补偿和细节融合，清晰还原强回声后方组织细节，减少声影对后方组织造成图像不清等不利影响 3.10 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域 3.11 一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像 3.12 具备针对不同器官扫查场景的自动参数匹配技术，可一键快速获得最适宜当下扫查器官场景的成像效果，具备8种以上血流或器官扫查场景，适用于2D, Color, Power, 3D/4D等模式 3.13 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度 3.14 频谱多普勒成像，连续多普勒成像 △3.15 超微血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，实现超高血流灵敏度和空间分辨率；具备Color和Power模式； 具备2D和3D微血流灌注的评估，其中2D下可计算彩色灰阶像素比，3D下可计算血管指数、血流指数和血管血流指数 3.16 微血流定量分析功能 3.17 具备内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图 3.18 自动血流跟踪技术:可以实现 ROI 框位置和角度的自动优化，提供 Color/Power 模式下图像的实时动态优化 四、高级成像功能 4.1 造影成像 4.1.1 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、腔内探头、容积探头 4.1.2 具备容积造影，以 3D/4D 的形式提供造影的立体灌注成像显示 4.1.3 具备微血管造影增强 4.1.4 具备向后存储≥8分钟电影 4.1.5 造影定量分析功能，具备时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI 4.1.6具备造影-组织混合渲染模式 4.2 宽景成像 4.2.1 宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头 4.2.2 具备B模式宽景和Power模式宽景 4.2.3 具备扫查速度指示，可对采集过程中的图像进行回放 4.2.4 宽景拼接长度不小于100cm 4.3 3D/4D 4.3.1 具备3D/4D模块：具备3D/4D成像和自由臂3D成像；容积图像具备斑点噪声抑制 4.3.2 具备多光源模式的容积渲染：光源类型≥3种 ，包括点光源、探照灯光源和平行光源；光源类型和数量均可自由组合，光源方向可自由移动同时具备透视剪影模式且透明度可调 4.3.3 可基于3D容积数据实现不同临床场景的自动识别和差异化应用的场景化自动容积扫描功能，包括3D模式下的自动场景识别（脊椎、颅脑、长骨、面部；子宫内膜、卵巢、盆腔、肛管等），实现自动容积成像及优化，自动切面获取，自动定量分析等 4.3.4 具备血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用 4.3.5 具备胎儿颅脑自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面，并自动获取6项评估参数值 4.3.6 具备自动盆底超声解决方案，具备前中后盆腔2D自动测量，具备肛提肌裂孔自动评估（自动识别、自动容积渲染成像、自动测量），具备肛提肌横断面自动评估（自动识别、自动多切面成像、自动测量），具备肛门括约肌自动断层成像 4.3.7 具备胎儿面部自动容积成像，自动检测胎儿颜面部特征，在3D模式或4D模式下均可启动，其中4D模式下可实时自动去除胎儿颜面部前面的遮挡物具备胎儿面部的显示方向一键摆正，具备正/反向橡皮擦 4.3.8 具备卵巢卵泡在2D和3D模式下的自动识别和自动测量其中2D模式下可自动识别卵巢轮廓、大小，卵泡数量、大小并按照大小排序； 3D模式具备卵巢自动识别和渲染，以及卵巢体积的自动计算；具备卵泡和窦卵泡的自动识别、自动渲染成像并用以不同的颜色区分显示不同大小的卵泡或窦卵泡；具备卵巢间质比的自动计算 4.3.9 具备子宫内膜自动成像与容积分析功能，可全自动获取子宫内膜冠状面图像，并同时获取内膜容积及厚度测量值 4.3.10 具备AI脊柱切面识别 4.3.11 具备AI颅脑容积测量 4.3.11.1腹部、浅部、腔内粘弹性和频散测量包 4.3.11.2剪切波弹性：STE弹性成像、STQ弹性成像、高帧率STE 4.3.11.3显微造影、腔内显微造影、显微造影定量分析 4.3.11.4造影成像、造影定量分析 五、测量分析和报告 5.1 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 5.2 自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长 5.3 小儿髋关节自动测量功能，自动计算α角,β角，自动进行 Graf 分型 5.4 自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间操作协议可用户自定义，并可具备导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理 5.5 具备AI尿量测量 5.6 具备羊水指数自动计算 5.7 具备子宫内膜二维妇产场景自动配置，无需手动划线或手动ROI设置，即可自动完成子宫内膜识别和厚度测量同时具备血流ROI框自动设置和血流定量分析 5.8 具备卵巢二维妇产场景自动配置，可自动识别卵巢和卵泡，完成二维卵巢经线自动测量和卵泡自动测量同时具备血流ROI框自动设置和血流定量分析 5.9 具备自动胎心率测量，可在B模式和M模式下自动计算胎心率；具备胎心节律自动评估功能，具备两条M取样线全自动摆放和M取样线自适应放大 △5.10 具备AI产科切面自动识别，具备AI产科切面自动识别，基于大数据及 AI 深度学习，实现产科切面智能识别，存储，及质控等；可识别标准切面数量≥30个；具备多元存图工作流 5.11 具备自动产科测量，可自动识别和测量产科生物学参数，B模式下的自动测量项目≥30项，包括早孕、中孕及胎心专项检查的测量项目 △5.12 具备子宫内膜蠕动波分析 六、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统 6.1 电影回放所有模式下可用，具备手动、自动回放，具备4D 电影回放 6.2 原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种） 6.3 具备导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV 6.4 具备3D 打印格式文件的导出: STL/OBJ 格式 6.5 具备后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 6.6 具备本地固态硬盘存储≥1TB 6.7 具备外部USB 移动存储 6.8 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限 七、系统技术参数及要求 7.1. 二维灰阶模式 7.1.1 最大显示深度:≥40cm 7.1.2 动态范围:≥260dB 7.1.3 TGC增益补偿: ≥8段 7.1.4 LGC侧向增益补偿: ≥8段，触摸屏上 7.1.5 腹部单晶凸阵探头扫描角度:≥130度 7.1.6 腔内探头扫描角度:≥207度 7.1.7 电影回放：B模式电影容量≥10000 帧 7.2 彩色多普勒成像 7.2.1 显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW 7.2.2 线阵探头取样框偏转: ≥±30度 7.2.3 具备速度、速度方差、能量、方向能量显示 7.2.4 具备立体血流显示 7.3 PW/CW模式 7.3.1 显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW 7.3.2 频谱多普勒频率≥ 3 段 7.3.3 最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥30m/s 7.3.4 最小速度: ≤1 mm /s 7.3.5 取样容积：0.5-30mm，连续可调 7.3.6 PW偏转角度: ≥±30度 7.3.7 基线：≥9步 八、连通性要求 8.1 具备网络连接 8.2 具备DICOM 3.0，具备DICOM结构化报告 8.3 具备网络存储功能，基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端 △8.4 具备远程图像通讯功能，超声机器内可登录远程通讯账号，可将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注 九、系统输入输出 9.1 具备视频/音频输入输出 9.2 具备S-Video, HDMI，VGA， 音频输出 9.3 USB接口数量≥6个 ，具备Type-C数据传输接口 十、探头规格 10.1 二维凸阵探头，频率：1.2-6.0MHz 10.2 矩阵线阵探头，频率：3.8-18.0MHz 10.3 腹部容积探头，频率：2.0-8.0MHz 10.4 腔内容积探头，频率：2.0-9.0MHz 10.5 凸阵探头，频率：2.0-8.0MHz ▲十一、 配置 11.1 主机及附件1台(含二维凸阵探头1把、矩阵线阵探头1把、腹部容积探头1把、腔内容积探头1把、凸阵探头1把) 11.2.超声图文工作站1台 11.3.医生椅1把 11.4.彩色喷墨报告输出设备1台 | 204.8万元/套 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价包含报价货物（包括备品备件、专用工具等）的价格、报价货物运输（含保险）、安装、调试、技术服务、使用培训、第三方验收检验（如采购人需要）等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本分标的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。 以上内容由投标人综合考虑在报价中，对于招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |  |
| 供货时间要求 |  |  | 签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 设备到货安装调试验收合格后支付合同款100%。每次付款前中标人开具真实、准确、有效的发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内支付。（若中标人提供的产品为中小微企业制造，资金支付则按国家相关政策执行） 注：设备款因采购人使用的是财政资金，合同前款规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.按国家有关规定实行产品“三包”。 2.免费送货上门。 3.免费安装调试：中标人负责本项目所有产品的安装、调试，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 4.中标人须派遣有经验的工程师到采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、安全事项、校对检定等进行免费培训，并提供安装使用说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，使相关操作人员会使用及日常保养。培训所需一切费用由中标人承担。 5.提供不少于12个月免费整机质保，质保期过后的维修收取零配件费；远程服务的，无差旅费用；需要上门服务的，需要收取差旅费（根据距离明确价格）；不需要检测直接更换配件的，无检测费；需要检测报修的，按每台/次收取检测费，并按工时收取工时费；经有偿服务后，所换或维修的部件可享有90天的保修期限。 6.质保期内出现质量问题免费更换，并承担相关责任；中标人提供免费上门服务。生产厂家需提供24小时服务热线，保修立即响应,24小时紧急维修，48小时普通维修，否则所延误造成的损失由中标人承担。如果故障在检修48小时后故障仍无法排除，中标供应商须立即提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，质保期后，中标人须提供终身维修服务。定期随访、解决使用过程中的问题。 7.质量保证：保修期内开机率: ≥98％（按365天计算）。如果保修期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长保修期限；超出10％（停机故障日/365天×100％≥10％） 中标供应商应无条件为采购人更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失，及可预期收益。 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1.以招标文件参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对货物技术性能进行验收，货物参数是否符合招标文件参数要求以实际验收结果为准。 2.技术性能资料涵盖招标文件技术参数，投标文件响应表及配置清单等。 3.货物技术参数及配置清单必须与投标文件相符合，如出现不一致，以技术要求偏离表响应内容为准。 4.验收小组依据投标文件技术要求偏离表逐条进行验收，对于货物技术参数与投标文件技术参数响应不符的，作如下处理： ①货物技术参数与投标文件参数比较有漏项的，在投标中未被发现的，以不实质响应要求论处； ②货物实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ③货物实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ④货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应论处。 中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假响应行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，并追究中标人违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。 5.中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 6.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。 7.中标人交付前须作出全面检查并对验收材料进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 8.采购人对中标人所交货物依照招标文件的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。不合格的不予签收，后果由中标人负责。 9.采购人应在货到指定地点后尽快安装调试完毕，安装调试完毕之日起30个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标人必须在现场。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.如投标人提供货物的输出结果以报告形式呈现，投标人承担接入采购人信息系统所产生的所有费用。 2.彩色多普勒超声诊断仪C提供生产厂家6个月内生产的产品。 3.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 4.对同一参数指标如技术响应表参数与相关证明材料中相应参数有不一致的，以相关证明材料中参数为准。 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  | 1.如采购人或中标人发现产品存在制造上的缺陷，中标人应负责采取补救措施，包括维修或免费更换必要配件，若该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标人应负责更换整件产品，同时应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用。 2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 3.常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 签订合同前，中标人为代理商且经营第二类医疗器械的须提供经营备案证明（根据《医疗器械经营监督管理办法》规定免予经营备案的第二类医疗器械除外），否则不予签订合同，并承担给采购人造成的所有损失。 |  |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、特殊说明 |  |  |  |  |  |  |
| 特殊要求 |  |  | 投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明并加盖投标人电子公章；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章；投标人未按要求提供的投标无效。 |  |  |  |
| 拟采购产品的医疗器械分类类别 |  |  | 序号; 标的的名称; 医疗器械分类类别（参考）. 1; 彩色多普勒超声诊断仪B; 3类. 2; 彩色多普勒超声诊断仪C; 2类. |

- 5分标采购预算（人民币）：279.3万元；最高限价（人民币）：279.3万元。

5分标核心产品为下表的第 1 项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏专用超声诊断仪 | 1套 |  | 工业 | 一、设备用途 主要用于新生儿、小儿及成人超声心动图检查（常规二维、四维及超声造影等），并兼顾常规腹部超声及浅表血管超声。 二、技术参数 （一） 主机成像系统要求 1.1主机成像系统 1.1.1 高分辨率彩色液晶显示器≥21.5 英寸，超宽可视角度，显示器超高屏幕分辨率≥1920×1080ppi，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 △1.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，智能化操作平台,操作键盘可上下、左右全方位旋转。 1.1.3 全数字化彩色超声诊断系统主机 1.1.4 监视器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱等，并可任意显示及隐藏屏幕菜单。 △1.1.5 通用成像探头接口≥4 个，无针式接口，成像探头接口通用，可任意互换。接口具备照明系统方便在暗室环境更换探头。 1.1.6 采用智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及回波多声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频。 1.1.7 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式2D,多级可调≥5 级，支持所有探头。 1.1.8 数字化二维灰阶成像及M 型显像单元。 1.1.9 单晶体探头技术: 支持凸阵、微凸阵、成人心脏、儿童心脏等，浅表，腔内等探头。 1.1.10 系统主机内置≥1TB 硬盘。 1.1.11 解剖 M 型技术,可 360 度任意旋转 M 型取样线角度方便准确的进行测量。 1.1.12 脉冲反向谐波成像单元。 1.1.13 彩色多普勒成像技术。 1.1.14 彩色多普勒能量图技术。 1.1.15 方向性能量图技术。 1.1.16 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW、CW 和HPRF) 1.1.17 动态范围≥280Db 1.1.18 智能全程聚焦技术。 1.1.19 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。 1.1.20 实时双同步/三同步能力。 1.1.21 内置 DICOM 3.0 标准输出接口。 1.2 二维灰阶成像单元。 1.2.1 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。 1.2.2 单晶体探头技术用于腹部凸阵、高频心脏探头。 1.2.3 分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵。 1.2.4 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥5度。 1.2.5 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15 度。 1.2.6 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC 曲线。 1.2.7 自动实时持续增益补偿。 1.2.8 增益调节:2D/Color/Doppler 可独立调节, TGC 分段≥ 6，LGC 分段≥4，LGC 侧向增益补偿技术。 1.3 彩色多普勒血流成像单元 1.3.1 具有二维彩色模式、能量图模式、彩色 M 型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式。 1.3.2 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术。 1.3.3 彩色能量图及方向能量图。 1.3.4 单键预设血流成像参数。 1.3.5 彩色实时同屏双幅对比显像。 1.3.6 具备血流自动追踪技术，可一键实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等）。 1.3.7 彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵。 1.4 频谱多普勒成像单元 1.4.1 自适应多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。 1.4.2 提供 PW、CW、HPRF 模式，高性能三同步成像。 1.4.3 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程。 1.5 组织多普勒成像单元 1.5.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像。 1.5.2 二维、彩色 M 型、速度曲线同屏显示。 1.5.3 具备专业 TDI 测量软件包。 1.5.4 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示多个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价。 1.6 组织谐波成像单元 1.6.1 具备滤波式谐波技术。 1.6.2 脉冲反相谐波技术。 1.6.3 可显示谐波频率和基波频率。 1.7 超声造影成像单元 1.7.1 造影剂二次谐波成像单元,包含低 MI 实时灌注成像和 Flash 爆破造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 1.7.2 造影可与核磁像素优化技术结合使用，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头；支持矩阵实时三维造影成像技术；集时间≥3分钟。 1.7.3 造影技术支持凸阵、线阵、相控阵、可满足临床对心腔、心肌、腹部、血管。 1.7.4 具备负荷超声成像下的心肌灌注造影。 1.7.5 具有计时器及闪烁造影成像技术，且的闪烁帧数可调、机械指数可调、长度可调，可心电触发和时间触发。 1.7.6 具有相交互两个平面同屏同时相实时显示造影成像技术。 △1.7.7 具备三维心脏造影技术、实时矩阵超声造影技术、左室心腔造影。 1.7.8 具备二维心脏造影技术，左室心腔造影。 1.7.9 具备造影定量分析功能及运动补偿功能，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确。 1.7.10 具有低机械指数用于心肌造影成像。 1.7.11 具备在机及脱机造影定量分析，可提供≥5种参数；且造影连续采集时间≥5 分钟。 1.7.12 分析结果自动导入系统工作表进行存储。 △1.7.13 动态心脏模型、实时三维成像、三维右室定量、三维先进定量组件、二维先进定量组。 1.8 负荷超声成像单元。 1.8.1 内置专业负荷超声模板。 1.8.2 支持运动负荷、药物负荷。 1.9 测量和分析（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色多普勒） 1.9.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹 1.9.2 多普勒血流测量及分析 1.9.3 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 1.9.4 自动二维心功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算 EF，ESV，EDV；支持自动组织瓣环位移功能；自动斑点追踪支持左心室、左心房、右心室。 1.9.5 感兴趣区定量可用于组织分析、造影分析、彩色多普勒分析，针对相应的感兴趣区进行声学定量分析，提高分析结果的一致性和重复性 1.9.6 心肌应变定量 △1.9.6.1 实时组织多普勒显示，多个心动周期数据显示,单节段运动速度曲线、18 节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段速度同步显示 1.9.7 各节段心动周期曲线显示，各节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示 1.9.8 心肌运动同步性定量分析，快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数 1.9.9 同一时相任意节段数据对比 1.9.10 血管中内膜厚度自动测量：要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出 △1.9.11 具备三维自动二尖瓣定量、左心室三维定量、右心室三维定量 1.9.11.1 三维：瓣定量 1.9.11.1.1三维模式下自动识别追踪定位瓣环和瓣叶结构，动态分析二尖瓣收缩期复杂的解剖结构。 1.9.11.1.2获得静态和动态模型可视化二尖瓣结构。 1.9.11.1.3支持自动和手动编辑二尖瓣模型。 1.9.11.2左心室三维定量 三维定量包括以下测量：距离、面积、左心室容积、左心室射血分数、左心室质量。 1.9.11.3右心室三维定量 1.9.11.3.1自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图。 1.9.11.3.2自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数，包括右心室容积、右心室容积指数、右心室射血分数。 1.9.11.3.3自动获取标准包含右心室的心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、TAPSE、FAC、间隔和游离壁纵向应变。 1.9.12 经胸探头实时三维成像容积角度≥90*90度 1.9.13 心脏三维切割方式：任意角度多平面切割、智能切割可在感兴趣区定向切割。 1.9.14 具备高帧频容积成像。 1.10 测量图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元。 1.10.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩。 1.10.2 硬盘≥1T，DVD／USB 图像存储,电影回放重现单元1000 帧。 1.10.3 具备主机硬盘图像数据存储。 1.10.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印。 1.11 连通性。 1.11.1 医学数字图像和通信协议，DICOM 3.0 版接口部件。 （二） 技术参数及要求 2.1 系统通用功能 2.1.1 监视器: 高分辨率彩色液晶显示器≥21.5 英寸，超宽可视角度，显示器超高屏幕分辨率≥1920×1080ppi，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12 英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，触摸屏可视可调，触屏上可以实时显示检查图像 2.1.3 标准成像探头接口≥4 个，无针式接口，可通用 2.1.4 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移,电子锁定 2.2 探头规格 2.2.1 频率：超宽频带探头，探头频率 1MHz 到 18MHz。 2.2.2 类型: 凸阵、线阵、相控阵、矩阵。凸阵、线阵、心脏。 2.2.3 压电晶体材料：凸阵、相控阵、矩阵凸阵、心脏、均采用单晶体材。 2.3 二维成像主要参数 2.3.1 扫描：单晶体腹部凸阵探头：超声频率 1-5MH； 血管/小器官线阵探头：超声频率 5-12MHz； 小儿心脏单晶体相控阵探头：超声频率2-8MHz； 成人心脏矩阵探头：超声频率 1-5MHz； 新生儿相控阵探头：超声频率4-12MHz； 2.3.2 扫描速率：凸阵，全视野，18cm 深度时，帧速率≥45 帧/秒线阵，全视野，4cm 深度时，帧速率≥140 帧/秒。 △2.3.3 线阵探头扫描深度≥11cm。 2.3.4 儿童心脏相控阵单晶体探头扇扫角度≥100度。 2.3.5 单晶体矩阵探头阵元数≥2300，具备双容积视野。 2.4 超声功率输出调节：B/M,PW,CDFI,输出功率选择≥8 级可调。 2.5 频率多普勒 2.5.1 方式：脉冲波多普勒 PW，连续波多普勒 CW，高脉冲重复频率 HPRF。 2.5.2 多普勒探头与频率：PW，CW，取样宽度及位置范围：宽度0.5-20mm；分级可调。 2.5.3 最大测量速度：PWD：血流速度≥7.6m/s ，CWD：血流速度≥12m/s。 2.5.4 最低测量速度 1mm/s(非噪声信号)。 2.6 彩色多普勒 2.6.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示。 2.6.2 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示。 2.6.3 彩色显示角度：20-90°选择。 2.6.4 彩色显示帧数≥18cm 深，帧频≥10 帧/秒。 2.6.5 组织多普勒帧频≥18cm 深，帧频≥110 帧/秒。 2.7 超声图像及病案管理系统 2.7.1 动态图像采集，存储，一次连续采集≥100 幅。 2.7.2 同屏电影回放≥4 画面，可调回放速度。 2.7.3 存储图像及文档：≥1TB 硬盘，CD/DVD、≥5 个USB 存储。 2.7.4 具备报告存储，检索，统计功能。 ▲三、 配置要求 主机 1 台及附件（含单晶体腹部探头1个，线阵探头 1 个，单晶体小儿心脏探头 1 个，新生儿心脏探头1个，心脏矩阵探头 1 个）超声图文工作站1套，医生工作椅1张 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价包含报价货物（包括备品备件、专用工具等）的价格、报价货物运输（含保险）、安装、调试、技术服务、使用培训、第三方验收检验（如采购人需要）等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本分标的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。 以上内容由投标人综合考虑在报价中，对于招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |
| 供货时间要求 |  |  | 签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 设备到货安装调试验收合格后支付合同款100%。每次付款前中标人开具真实、准确、有效的发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内支付。（若中标人提供的产品为中小微企业制造，资金支付则按国家相关政策执行） 注：设备款因采购人使用的是财政资金，合同前款规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.按国家有关规定实行产品“三包”。 2.免费送货上门。 3.免费安装调试：中标人负责本项目所有产品的安装、调试，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 4.中标人须派遣有经验的工程师到采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、安全事项、校对检定等进行免费培训，并提供安装使用说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，使相关操作人员会使用及日常保养。培训所需一切费用由中标人承担。 5.提供不少于12个月免费整机质保，质保期过后的维修收取零配件费；远程服务的，无差旅费用；需要上门服务的，需要收取差旅费（根据距离明确价格）；不需要检测直接更换配件的，无检测费；需要检测报修的，按每台/次收取检测费，并按工时收取工时费；经有偿服务后，所换或维修的部件可享有90天的保修期限。 6.质保期内出现质量问题免费更换，并承担相关责任；中标人提供免费上门服务。生产厂家需提供24小时服务热线，保修立即响应,24小时紧急维修，48小时普通维修，否则所延误造成的损失由中标人承担。如果故障在检修48小时后故障仍无法排除，中标供应商须立即提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，质保期后，中标人须提供终身维修服务。定期随访、解决使用过程中的问题。 7.质量保证：保修期内开机率: ≥98％（按365天计算）。如果保修期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长保修期限；超出10％（停机故障日/365天×100％≥10％） 中标供应商应无条件为采购人更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失，及可预期收益。 |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1.以招标文件参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对货物技术性能进行验收，货物参数是否符合招标文件参数要求以实际验收结果为准。 2.技术性能资料涵盖招标文件技术参数，投标文件响应表及配置清单等。 3.货物技术参数及配置清单必须与投标文件相符合，如出现不一致，以技术要求偏离表响应内容为准。 4.验收小组依据投标文件技术要求偏离表逐条进行验收，对于货物技术参数与投标文件技术参数响应不符的，作如下处理： ①货物技术参数与投标文件参数比较有漏项的，在投标中未被发现的，以不实质响应要求论处； ②货物实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ③货物实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ④货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应论处。 中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假响应行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，并追究中标人违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。 5.中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 6.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。 7.中标人交付前须作出全面检查并对验收材料进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 8.采购人对中标人所交货物依照招标文件的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。不合格的不予签收，后果由中标人负责。 9.采购人应在货到指定地点后尽快安装调试完毕，安装调试完毕之日起30个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标人必须在现场。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.如投标人提供货物的输出结果以报告形式呈现，投标人承担接入采购人信息系统所产生的所有费用。 2.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 3.对同一参数指标如技术响应表参数与相关证明材料中相应参数有不一致的，以相关证明材料中参数为准。 4.提供生产厂家6个月内生产的产品。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  | 1.如采购人或中标人发现产品存在制造上的缺陷，中标人应负责采取补救措施，包括维修或免费更换必要配件，若该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标人应负责更换整件产品，同时应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用。 2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 3.常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 签订合同前，中标人为代理商且经营第二类医疗器械的须提供经营备案证明（根据《医疗器械经营监督管理办法》规定免予经营备案的第二类医疗器械除外），否则不予签订合同，并承担给采购人造成的所有损失。 |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |  |  |  |
| 三、特殊说明 |  |  |  |  |  |
| 特殊要求 |  |  | 投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明并加盖投标人电子公章；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章；投标人未按要求提供的投标无效。 |  |  |
| 拟采购产品的医疗器械分类类别 |  |  | 序号; 标的的名称; 医疗器械分类类别（参考）. 1; 心脏专用超声诊断仪; 3类. |

- 6分标采购预算（人民币）：319.5万元；最高限价（人民币）：319.5万元。

6分标核心产品为下表的第 1 项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造影专用超声诊断仪 | 1套 |  | 工业 | 用途：用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，同时适用于经阴道子宫输卵管超声造影，可以满足全身应用。 1、主要规格及系统概述 1.1彩色多普勒超声波诊断仪包括： △1.1.1主机一体化,显示器≥23英寸。 △1.1.2液晶触摸屏≥15英寸。 1.1.3数字化二维灰阶成像单元。 1.1.4数字化彩色多普勒单元。 1.1.5数字化能量多普勒成像单元。 1.1.6 PW脉冲波多普勒成像单元。 1.1.7 CW连续波多普勒成像单元。 1.1.8实时四维成像单元。 1.1.9软件波束形成器技术，整场图像均匀一致，无需手动调节焦点。 1.1.10具有二维超低速血流显示技术，显示组织器官二维微血流灌注状态。 △1.1.11具有三维超低速血流显示技术，显示组织器官三维微血流灌注状态。 1.1.12二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态。 1.1.13组织多普勒成像技术。 1.1.14应变式弹性成像技术。 1.1.15宽景成像技术。 1.1.16主机内置子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。 △1.1.17具备子宫内膜异位症超声图文评估流程助手，可对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。 1.1.18具备机械指数和热指数警报设置。 1.1.19内置耦合剂加热功能。 1.1.20具备降低声影的强度专用技术。 1.1.21困难条件成像专用技术。 △1.1.22探头智能响应技术。 1.1.23智能胎儿多普勒技术：支持多种血流预设，随心切换，提升彩色/频谱/测量工作效率。 1.1.24用户界面颜色、灯光的个性化设置。 1.1.25具备造影功能。 1.2容积四维成像技术： 1.2.1具备灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，可同时支持3个独立的可移动光源。 1.2.2断层超声显像技术。 1.2.3具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。 1.2.4卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 1.2.5专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 1.2.6 STIC时间空间相关成像技术。 △1.2.7 STIC胎心容积导航技术，基于STIC容积数据自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道连接。 1.2.8具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 1.2.9腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查 △1.2.10具备实时容积对比成像技术 1.2.11智能中枢神经系统检查 1.2.12自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。 1.2.13容积智能斑点噪声抑制技术 1.3 Ai智能筛查系列技术： △1.3.1智能产筛切面识别：遵循 ISUOG 常规孕中期胎儿超声扫描实践指南，自动检测识别≥21个推荐切面。 1.3.2智能产筛质量控制，系统将获取的图像或切面与标准切面进行比较，以确保其符合临床标准。能够帮助提高准确性和质量，有解剖示意图和并可插入标准图像进行参考比较。 △1.3.3智能先心病筛查技术：AI-胎心检查导航，通过文字说明、参考图像和正常解剖结构示意图，分步指导如何识别正常解剖结构及扫描流程。AI智能生成四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度。 △1.3.4智能盆底检查: 基于人工智能（AI），自动获得盆底测量。自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。 1.4测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） 1.4.1多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能。 1.4.2妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析。 1.4.3胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长。 1.4.4自动NT及IT测量技术。 1.4.5自动胎心率测量技术。 1.4.6不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积。 1.4.7容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI。 1.5图像存储、管理及回放重现。 1.5.1输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA。 1.5.2连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0。 1.5.3超声图像存档与病案管理系统。 1.5.3回放重现单元。 1.5.4硬盘容量≥1T。 1.5.5一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像。 2、技术参数要求 2.1一般参数 2.1.1操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定。 △2.1.2探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口，触点≥400个。 2.1.3超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 2.2二维灰阶及容积成像。 2.2.1凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒。 2.2.2凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒。 2.2.3数字集成化智能TGC分段≥8段。 2.2.4回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。 △2.2.5系统动态范围≥400dB 。 2.2.6预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 2.3频谱多普勒 2.3.1方式：PW，CW。 2.3.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示。 2.3.3PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s。 2.3.4最低测量速度：≤10mm/s。 2.3.5零位移动：≥10级。 2.3.6 PW最小取样容积≤0.2mm。 2.4彩色多普勒 2.4.1显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示。 2.4.2凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒。 2.4.2凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒。 2.4.3彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）。 2.4.4彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图。 2.5探头 2.5.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。 2.5.2腔内容积凸阵探头：超声频率4.0-9.0MHz，阵元数≥192 2.5.3腹部二维凸阵探头：超声频率2.0-9.0MHz，阵元数≥192 2.5.4高频面阵线阵探头：超声频率4.0-13.0MHz，阵元数≥500阵元 2.5.5腹部容积探头：超声频率2.0-7.0MHz，阵元数≥192阵元 2.5.6无线探头：凸阵及线阵探头一体化设计，凸阵端超声频率2.0 —5.0 MHz；线阵端超声频率3.0-12.0 MHz。 2.5.7 线阵探头：频率氛围 3.0-8.0MHz。 ▲3、配置 3.1主机及附件（含腔内容积凸阵探头1个、腹部二维凸阵探头1个、高频面阵线阵探头1个、腹部容积探头1个、无线凸阵线阵二合一探头2个、线阵探头1个） 3.2超声图文工作站1台 3.3 医生工作椅1张 3.4 彩色喷墨报告输出设备1台 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 投标报价包含报价货物（包括备品备件、专用工具等）的价格、报价货物运输（含保险）、安装、调试、技术服务、使用培训、第三方验收检验（如采购人需要）等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本分标的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。 以上内容由投标人综合考虑在报价中，对于招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |
| 供货时间要求 |  |  | 签订合同之日起30个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 设备到货安装调试验收合格后支付合同款100%。每次付款前中标人开具真实、准确、有效的发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内支付。（若中标人提供的产品为中小微企业制造，资金支付则按国家相关政策执行） 注：设备款因采购人使用的是财政资金，合同前款规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.按国家有关规定实行产品“三包”。 2.免费送货上门。 3.免费安装调试：中标人负责本项目所有产品的安装、调试，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 4.中标人须派遣有经验的工程师到采购人单位进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、安全事项、校对检定等进行免费培训，并提供安装使用说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，使相关操作人员会使用及日常保养。培训所需一切费用由中标人承担。 5.提供不少于12个月免费整机质保，质保期过后的维修收取零配件费；远程服务的，无差旅费用；需要上门服务的，需要收取差旅费（根据距离明确价格）；不需要检测直接更换配件的，无检测费；需要检测报修的，按每台/次收取检测费，并按工时收取工时费；经有偿服务后，所换或维修的部件可享有90天的保修期限。 6.质保期内出现质量问题免费更换，并承担相关责任；中标人提供免费上门服务。生产厂家需提供24小时服务热线，保修立即响应,24小时紧急维修，48小时普通维修，否则所延误造成的损失由中标人承担。如果故障在检修48小时后故障仍无法排除，中标供应商须立即提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，质保期后，中标人须提供终身维修服务。定期随访、解决使用过程中的问题。 7.质量保证：保修期内开机率: ≥98％（按365天计算）。如果保修期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长保修期限；超出10％（停机故障日/365天×100％≥10％） 中标供应商应无条件为采购人更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失，及可预期收益。 |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1.以招标文件参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对货物技术性能进行验收，货物参数是否符合招标文件参数要求以实际验收结果为准。 2.技术性能资料涵盖招标文件技术参数，投标文件响应表及配置清单等。 3.货物技术参数及配置清单必须与投标文件相符合，如出现不一致，以技术要求偏离表响应内容为准。 4.验收小组依据投标文件技术要求偏离表逐条进行验收，对于货物技术参数与投标文件技术参数响应不符的，作如下处理： ①货物技术参数与投标文件参数比较有漏项的，在投标中未被发现的，以不实质响应要求论处； ②货物实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ③货物实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ④货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应论处。 中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假响应行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，并追究中标人违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。 5.中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 6.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。 7.中标人交付前须作出全面检查并对验收材料进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 8.采购人对中标人所交货物依照招标文件的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。不合格的不予签收，后果由中标人负责。 9.采购人应在货到指定地点后尽快安装调试完毕，安装调试完毕之日起30个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标人必须在现场。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.如投标人提供货物的输出结果以报告形式呈现，投标人承担接入采购人信息系统所产生的所有费用。 2.提供生产厂家6个月内生产的产品。 3.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 4.对同一参数指标如技术响应表参数与相关证明材料中相应参数有不一致的，以相关证明材料中参数为准。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  | 1.如采购人或中标人发现产品存在制造上的缺陷，中标人应负责采取补救措施，包括维修或免费更换必要配件，若该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标人应负责更换整件产品，同时应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用。 2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 3.常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 签订合同前，中标人为代理商且经营第二类医疗器械的须提供经营备案证明（根据《医疗器械经营监督管理办法》规定免予经营备案的第二类医疗器械除外），否则不予签订合同，并承担给采购人造成的所有损失。 |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |  |  |  |
| 三、特殊说明 |  |  |  |  |  |
| 特殊要求 |  |  | 投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明并加盖投标人电子公章；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章；投标人未按要求提供的投标无效。 |  |  |
| 拟采购产品的医疗器械分类类别 |  |  | 序号; 标的的名称; 医疗器械分类类别（参考）. 1; 造影专用超声诊断仪; 3类. |

- 附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组( 制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454) |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1）；《机械通风冷却塔 第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》 （GB 21455-2013），待2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机组（制冷 量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节 机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能 效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定 值及能效等级》(GB 30255) |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定 值及能效等级》 (GB 30255) |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

4.若表格有变动，按最新政策执行。

- 附件2：

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | A02010103服务器 |  | HJ2507网络服务器 |
|  |  | A02010104台式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105便携式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107平板式微型 计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108网络计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109计算机工作站 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199其他计算机设备 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨 打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102激光 打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103热式 打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104针式 打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604显示设备 | A0201060401液晶 显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499其他 显示器 | HJ2536微型计算机，显示器 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | HJ2517扫描仪 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | HJ2516投影仪 |
| 4 | A020201复印机 |  |  | HJ424数字式复印 (包括多功能)设备 |
| 5 | A020204多功能一体机 |  |  | HJ424数字式复印 (包括多功能)设备 |
| 6 | A020210文印设备 | A02021001速印机 |  | HJ472数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301载货汽车 (含自卸汽车) |  |  | HJ2532轻型汽车 |
| 8 | A020305乘用车(轿车) | A02030501轿车 |  | HJ2532轻型汽车 |
|  |  | A02030599其他乘用车 (轿车) |  | HJ2532轻型汽车 |
| 9 | A020306客车 | A02030601小型客车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 10 | A020307专用车辆 | A02030799其他专用汽车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 11 | A020523制冷空调设备 | A02052301制冷压缩机 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305空调机组 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309专用制冷、空调设备 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
| 12 | A020618生活用电器 | A02061802空气调节电器 | A0206180203空调机 | HJ2535房间空气调节器 |
|  |  | A02061808热水器 |  | HJ/T362太阳能集热器 |
| 13 | A020619照明设备 | A02061908室内照明灯具 |  | HJ2518照用光源 |
| 14 | A020810传真及数据数字通信设备 | A02081001传真通信设备 |  | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910电视设备 | A02091001普通电视设备 （电视机） |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003特殊功能应用电视设备 |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601床类 | A060101钢木床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060104木制床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060199其他床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 17 | A0602台、桌类 | A060201钢木台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060205木制台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060299其他台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 18 | A0603椅凳类 | A060301金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060302木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060399其他椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 19 | A0604沙发类 | A060499其他沙发类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 20 | A0605柜类 | A060501木质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060503金属质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060599其他柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 21 | A0606架类 | A060601木质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060602金属质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 22 | A0607屏风类 | A060701木质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060702金属质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 23 | A060804水池 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 24 | A060805便器 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 25 | A060806水嘴 |  |  | HJ/T411水嘴 |
| 26 | A0609组合家具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 27 | A0610家用家具零配件 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 28 | A0699其他家具用具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 29 | A070101棉、化纤纺织及印染原料 |  |  | HJ2546纺织产品 |
| 30 | A090101复印纸 （包括再生复印纸） |  |  | HJ410文化用纸 |
| 31 | A090201鼓粉盒 （包括再生鼓粉盒） |  |  | HJ/T413再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203人造板 | A10020301胶合板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020302纤维板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020303刨花板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020304细木工板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020399其他人造板 |  | HJ571人造板及其制品 |
| 33 | A100204二次加工材，相关板材 | A10020404人造板表面 装饰板 |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A10020404人造板表面 装饰板(地板) |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
| 34 | A100301水泥熟料及水泥 | A10030102水泥 |  | HJ2519水泥 |
| 35 | A100303水泥混凝 土制品 | A10030301商品混凝土 |  | HJ/T412预拌混凝土 |
| 36 | A100304纤维增强水泥制品 | A10030402纤维增强 硅酸钙板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223轻质墙体板构 |
| 37 | A100305轻质建筑材料及制品 | A10030501石膏板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503轻质隔墙条板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 38 | A100307建筑陶瓷制品 | A10030701瓷质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030704炬质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030705陶质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030799其他建筑陶瓷 制品 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
| 39 | A100309建筑防水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030903自粘防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030906高分子防水卷 (片)材 |  | HJ455防水卷材 |
| 40 | A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001矿物绝热和吸声材料 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002矿物材料制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 41 | A100601功能性建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 42 | A100399其他非金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456刚性防水材料 |
| 43 | A100602墙面涂料 | A10060202合成树脂乳液内墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060203合成树脂乳液外墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060299其他墙面涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 44 | A100604防水涂料 | A10060499其他防水涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 45 | A100699其他建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 46 | A100701门、门槛 |  |  | HJ/T237塑料门窗/HJ459木质门和钢质门 |
| 47 | A100702窗 |  |  | HJ/T237塑料门窗 |
| 48 | A170108涂料(建筑涂料除外) |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 49 | A170112密封用填料及类似品 |  |  | HJ2541胶粘剂 |
| 50 | A180201塑料制品 |  |  | HJ/T226建筑用塑料管材/HJ/T231再生塑料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

- 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、业绩、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会。 |
| 13.1 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.政府采购供应商资格信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人须具有有效的医疗器械生产或经营相关证明[符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）规定无需办理医疗器械经营许可的不需提供]：①投标人为生产企业：生产第二类或第三类医疗器械须提供生产许可证。②投标人为代理商：经营第三类医疗器械须提供经营许可证。（按以上要求必须提供，否则按无效投标处理） 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明并加盖投标人电子公章；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章；（投标人未按要求提供的投标无效） 7.中小企业声明函（格式后附）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（格式后附）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.货物配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.供货承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括报价货物（包括备品备件、专用工具等）的价格、报价货物运输（含保险）、安装、调试、技术服务、使用培训、第三方验收检验（如采购人需要）等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本分标的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。 以上内容由投标人综合考虑在报价中，对于招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金（人民币）：1分标为5000元；2分标为9000元；3分标为35000元；4分标为60000元；5分标为25000元；6分标为30000元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：柳州市区农村信用合作联社河东分社，开户名称：广西国泰招标咨询有限公司柳州分公司，银行账号：268312010103592980）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 6.投标保证金凭证应注明正确的项目编号，否则，信息不明确或有误的将可能被视为无效投标保证金，并有可能影响投标保证金的及时退付。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | 广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：通过广西政府采购云平台链接到相关查询网站进行查询及记录。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 分标1： 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数：不限定。 分标2： 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数：不限定。 分标3： 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数：不限定。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、业绩、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西国泰招标咨询有限公司，质疑联系人：梁凤柳；联系电话：0772-3263818，通讯地址：柳州市河东路1号秀景园底层住宅区5-10号 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8：30-12：00，下午14：30-17：30（北京时间） |
| 39.1 | 1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2.采购代理服务费收取标准： 以中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格（下浮20%）收取。 3.账户名称：广西国泰招标咨询有限公司柳州分公司 开户银行：柳州市区农村信用合作联社河东分社 银行账号：268312010103592980 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，法定代表人的私章、印鉴（含电子私章、电子印鉴）法律效力与法定代表人签字等同。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
|  | 注：投标人可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不允许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应的行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30.确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31.结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格（下浮20%）；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

32.9 代理服务费交纳银行账号信息

开户银行：柳州市区农村信用合作联社河东分社

开户名称：广西国泰招标咨询有限公司柳州分公司

银行账号：268312010103592980

##### 40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

## 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 6.偏离认定说明

投标人根据采购需求中技术参数为基准，填写技术响应表，对于技术响应表或佐证材料与技术参数不符的，按如下规定认定偏离：

1.技术响应表中响应的内容与佐证材料不一致的，以佐证材料为准作为评审依据。

2.技术响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数（标注“▲”技术参数要求）漏项，视为未响应，投标无效；如为非实质性参数（未标注“▲”技术参数要求）漏项，视为负偏离。

3.一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照“2”判定。

4.一项技术参数有多条小项要求的，偏离项数按小项数计算。

5.对于区间涵盖值类技术参数条款，例：“**范围A～B”指参数需包含“A～B”区段，同时满足下限值更低及上限值更高视为正偏离；满足区间视为无偏离；不满足区间视为负偏离（如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离）。

6.对于区间任意值参数，例“A≤**≤B”或“**C±D”，满足区间视为无偏离；不满足区间视为负偏离。此类参数不存在正偏离。

7.对于单边任意参数的要求，例“**≥A”“**A以上”，若响应为A，视为无偏离；若响应小于A，视为负偏离；若响应大于A，视为正偏离。例“**≤A” 、“**A以下”，若响应为A，视为无偏离；若响应大于A，视为负偏离；若响应小于A，视为正偏离。

8.如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

- 三、评标标准

- 综合评分法（1分标）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） 1.投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分 |  |
| 2 | 技术水平 | 46分 | 技术性能分（满分38分） | （1）重点参数（满分30分） 注：采购需求中带“△”号的条款为重点性条款，须提供技术性能资料（中文版技术白皮书、产品使用说明书或条款中明确规定的其他形式等）佐证，同时在技术要求偏离表中列明并标注佐证页码，即为负偏离，则作为扣分处理。 一档（0分）：经评审认定的重点参数＞2项负偏离项。 二档（6分）：经评审认定的重点参数有2项负偏离项。 三档（12分）：经评审认定的重点参数有1项负偏离项。 四档（18分）：经评审认定全部重点参数无负偏离项。 五档（24分）：所投产品技术参数(含“▲”“△”号及一般参数）均无负偏离的基础上，经评审认定的重点参数有1项正偏离项。 六档（30分）：所投产品技术参数(含“▲”“△”号及一般参数）均无负偏离的基础上，经评审认定的重点参数有≥2项正偏离项。 （2）一般参数（未标注“▲”“△”号的参数指标）（满分8分） 一档（0分）：经评审认定的一般参数≥4项负偏离项。 二档（2分）：经评审认定的一般参数有3项负偏离项。 三档（4分）：经评审认定的一般参数有2项负偏离项。 四档（6分）：经评审认定的一般参数有1项负偏离项。 五档（8分）：经评审认定全部一般参数无负偏离项。 注：偏离认定说明详见本章“6.偏离认定说明”。 |
|  |  |  | 项目实施方案分（满分8分） | 由评委根据投标人的项目实施方案（就配送、交货、安装、调试、验收计划，确保质量及交付期的组织方案，人力资源和技术力量安排等内容），确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（2分）：项目实施方案基本满足上述考评内容，描述简单，基本能保障项目实施。 二档（4分）：项目实施方案满足上述考评内容，方案可行，实施步骤、计划及组织方案详细，拟投入的人力资源和技术力量满足项目实施需要。 三档（6分）：项目实施方案满足上述考评内容，方案详细、可行，实施步骤、计划及组织方案较完整具体，有质量保证措施，项目实施人员配备合理、分工明确，能有效保障项目实施质量及按期交付。 四档（8分）：项目实施方案优于上述考评内容，方案详实、切合本项目实际，提供产品图册及保养方法，各阶段有合理的进度计划及实施步骤，质量保证措施切实可行，项目实施人员配备充足、分工合理明确，承诺提前供货，能很好地保障项目实施质量及提前交付。 |
| 3 | 售后服务 | 16分 | 售后服务方案（满分12分） | 由评委根据投标人的售后服务方案（就故障响应时间、故障解决措施、应急保障措施、人员培训、售后服务团队、备品备件及零配件储备、质保期外维护等内容），确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（3分）：售后服务方案基本满足招标文件要求，无故障解决措施、应急保障措施。 二档（6分）：故障响应和解决时间基本满足招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案等描述简单。售后服务团队人员较少、技术力量薄弱。 三档（9分）：故障响应和解决时间优于招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案、备品备件及零配件储备、质保期外维护方案等可行、较完善，售后服务团队人员充足、技术力量可靠。 四档（12分）：故障响应和解决时间优于招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案、备品备件及零配件储备、质保期外维护方案等有针对性、符合项目实际，提供定期回访和维护保养计划内容完备，具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，完善的服务流程及配套资源，确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务。 |
|  |  |  | 质保期（满分4分） | 全部投标产品满足招标文件整机质保期为1年的基础上，每增加1年质保期的得2分，满分4分。 |
| 4 | 业绩 | 5分 | 所投产品自2022年1月1日以来有销售业绩的，每份得1分，满分5分。（以合同书原件扫描件为准，能清晰反映合同中的产品名称及内容，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） |  |
| 5 | 信誉 | 2分 | （1）投标人或所投产品生产厂家通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证得1分，满分1分。（以证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询证明为准，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） （2）投标人或所投产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证得1分，满分1分。（以证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询证明为准，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） |  |
| 6 | 政策功能 | 1分 | （1）投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）产品的得0.5分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 （2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的得0.5分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 注：投标人提供上述材料时必须加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 |  |
| 总得分=1+2+3+4+5+6。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 综合评分法（2分标）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） 1.投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分 |  |
| 2 | 技术水平 | 46分 | 技术性能分（满分38分） | （1）重点参数（满分30分） 注：采购需求中带“△”号的条款为重点性条款，须提供技术性能资料（中文版技术白皮书、产品使用说明书或条款中明确规定的其他形式等）佐证，同时在技术要求偏离表中列明并标注佐证页码，即为负偏离，则作为扣分处理。 一档（0分）：经评审认定的重点参数＞2项负偏离项。 二档（6分）：经评审认定的重点参数有2项负偏离项。 三档（12分）：经评审认定的重点参数有1项负偏离项。 四档（18分）：经评审认定全部重点参数无负偏离项。 五档（24分）：所投产品技术参数(含“▲”“△”号及一般参数）均无负偏离的基础上，经评审认定的重点参数有1项正偏离项。 六档（30分）：所投产品技术参数(含“▲”“△”号及一般参数）均无负偏离的基础上，经评审认定的重点参数有≥2项正偏离项。 （2）一般参数（未标注“▲”“△”号的参数指标）（满分8分） 一档（0分）：经评审认定的一般参数≥4项负偏离项。 二档（2分）：经评审认定的一般参数有3项负偏离项。 三档（4分）：经评审认定的一般参数有2项负偏离项。 四档（6分）：经评审认定的一般参数有1项负偏离项。 五档（8分）：经评审认定全部一般参数无负偏离项。 注：偏离认定说明详见本章“6.偏离认定说明”。 |
|  |  |  | 项目实施方案分（满分8分） | 由评委根据投标人的项目实施方案（就配送、交货、安装、调试、验收计划，确保质量及交付期的组织方案，人力资源和技术力量安排等内容），确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（2分）：项目实施方案基本满足上述考评内容，描述简单，基本能保障项目实施。 二档（4分）：项目实施方案满足上述考评内容，方案可行，实施步骤、计划及组织方案详细，拟投入的人力资源和技术力量满足项目实施需要。 三档（6分）：项目实施方案满足上述考评内容，方案详细、可行，实施步骤、计划及组织方案较完整具体，有质量保证措施，项目实施人员配备合理、分工明确，能有效保障项目实施质量及按期交付。 四档（8分）：项目实施方案优于上述考评内容，方案详实、切合本项目实际，提供产品图册及保养方法，各阶段有合理的进度计划及实施步骤，质量保证措施切实可行，项目实施人员配备充足、分工合理明确，承诺提前供货，能很好地保障项目实施质量及提前交付。 |
| 3 | 售后服务 | 16分 | 售后服务方案（满分12分） | 由评委根据投标人的售后服务方案（就故障响应时间、故障解决措施、应急保障措施、人员培训、售后服务团队、备品备件及零配件储备、质保期外维护等内容），确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（3分）：售后服务方案基本满足招标文件要求，无故障解决措施、应急保障措施。 二档（6分）：故障响应和解决时间基本满足招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案等描述简单。售后服务团队人员较少、技术力量薄弱。 三档（9分）：故障响应和解决时间优于招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案、备品备件及零配件储备、质保期外维护方案等可行、较完善，售后服务团队人员充足、技术力量可靠。 四档（12分）：故障响应和解决时间优于招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案、备品备件及零配件储备、质保期外维护方案等有针对性、符合项目实际，提供定期回访和维护保养计划内容完备，具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，完善的服务流程及配套资源，确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务。 |
|  |  |  | 质保期（满分4分） | 全部投标产品满足招标文件整机质保期为1年的基础上，每增加1年质保期的得2分，满分4分。 |
| 4 | 业绩 | 5分 | 所投产品自2022年1月1日以来有销售业绩的，每份得1分，满分5分。（以合同书原件扫描件为准，能清晰反映合同中的产品名称及内容，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） |  |
| 5 | 信誉 | 2分 | （1）投标人或所投产品生产厂家通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证得1分，满分1分。（以证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询证明为准，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） （2）投标人或所投产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证得1分，满分1分。（以证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询证明为准，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） |  |
| 6 | 政策功能 | 1分 | （1）投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）产品的得0.5分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 （2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的得0.5分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 注：投标人提供上述材料时必须加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 |  |
| 总得分=1+2+3+4+5+6。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 综合评分法（3分标）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） 1.投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分 |  |
| 2 | 技术水平 | 46分 | 技术性能分（满分38分） | （1）重点参数（满分30分） 注：采购需求中带“△”号的条款为重点性条款，须提供技术性能资料（中文版技术白皮书、产品使用说明书或条款中明确规定的其他形式等）佐证，同时在技术要求偏离表中列明并标注佐证页码，即为负偏离，则作为扣分处理。 一档（0分）：经评审认定的重点参数＞2项负偏离项。 二档（6分）：经评审认定的重点参数有2项负偏离项。 三档（12分）：经评审认定的重点参数有1项负偏离项。 四档（18分）：经评审认定全部重点参数无负偏离项。 五档（24分）：所投产品技术参数(含“▲”“△”号及一般参数）均无负偏离的基础上，经评审认定的重点参数有1项正偏离项。 六档（30分）：所投产品技术参数(含“▲”“△”号及一般参数）均无负偏离的基础上，经评审认定的重点参数有≥2项正偏离项。 （2）一般参数（未标注“▲”“△”号的参数指标）（满分8分） 一档（0分）：经评审认定的一般参数≥4项负偏离项。 二档（2分）：经评审认定的一般参数有3项负偏离项。 三档（4分）：经评审认定的一般参数有2项负偏离项。 四档（6分）：经评审认定的一般参数有1项负偏离项。 五档（8分）：经评审认定全部一般参数无负偏离项。 注：偏离认定说明详见本章“6.偏离认定说明”。 |
|  |  |  | 项目实施方案分（满分8分） | 由评委根据投标人的项目实施方案（就配送、交货、安装、调试、验收计划，确保质量及交付期的组织方案，人力资源和技术力量安排等内容），确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（2分）：项目实施方案基本满足上述考评内容，描述简单，基本能保障项目实施。 二档（4分）：项目实施方案满足上述考评内容，方案可行，实施步骤、计划及组织方案详细，拟投入的人力资源和技术力量满足项目实施需要。 三档（6分）：项目实施方案满足上述考评内容，方案详细、可行，实施步骤、计划及组织方案较完整具体，有质量保证措施，项目实施人员配备合理、分工明确，能有效保障项目实施质量及按期交付。 四档（8分）：项目实施方案优于上述考评内容，方案详实、切合本项目实际，提供产品图册及保养方法，各阶段有合理的进度计划及实施步骤，质量保证措施切实可行，项目实施人员配备充足、分工合理明确，承诺提前供货，能很好地保障项目实施质量及提前交付。 |
| 3 | 售后服务 | 16分 | 售后服务方案（满分12分） | 由评委根据投标人的售后服务方案（就故障响应时间、故障解决措施、应急保障措施、人员培训、售后服务团队、备品备件及零配件储备、质保期外维护等内容），确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（3分）：售后服务方案基本满足招标文件要求，无故障解决措施、应急保障措施。 二档（6分）：故障响应和解决时间基本满足招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案等描述简单。售后服务团队人员较少、技术力量薄弱。 三档（9分）：故障响应和解决时间优于招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案、备品备件及零配件储备、质保期外维护方案等可行、较完善，售后服务团队人员充足、技术力量可靠。 四档（12分）：故障响应和解决时间优于招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案、备品备件及零配件储备、质保期外维护方案等有针对性、符合项目实际，提供定期回访和维护保养计划内容完备，具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，完善的服务流程及配套资源，确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务。 |
|  |  |  | 质保期（满分4分） | 全部投标产品满足招标文件整机质保期为1年的基础上，每增加1年质保期的得2分，满分4分。 |
| 4 | 业绩 | 5分 | 所投产品自2022年1月1日以来有销售业绩的，每份得1分，满分5分。（以合同书原件扫描件为准，能清晰反映合同中的产品名称及内容，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） |  |
| 5 | 信誉 | 2分 | （1）投标人或所投产品生产厂家通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证得1分，满分1分。（以证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询证明为准，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） （2）投标人或所投产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证得1分，满分1分。（以证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询证明为准，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） |  |
| 6 | 政策功能 | 1分 | （1）投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）产品的得0.5分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 （2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的得0.5分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 注：投标人提供上述材料时必须加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 |  |
| 总得分=1+2+3+4+5+6。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 综合评分法（4分标）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） 1.投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分 |  |
| 2 | 技术水平 | 46分 | 技术性能分（满分38分） | （1）重点参数（满分30分） 注：采购需求中带“△”号的条款为重点性条款，须提供技术性能资料（中文版技术白皮书、产品使用说明书或条款中明确规定的其他形式等）佐证，同时在技术要求偏离表中列明并标注佐证页码，即为负偏离，则作为扣分处理。 一档（0分）：经评审认定的重点参数＞2项负偏离项。 二档（6分）：经评审认定的重点参数有2项负偏离项。 三档（12分）：经评审认定的重点参数有1项负偏离项。 四档（18分）：经评审认定全部重点参数无负偏离项。 五档（24分）：所投产品技术参数(含“▲”“△”号及一般参数）均无负偏离的基础上，经评审认定的重点参数有1项正偏离项。 六档（30分）：所投产品技术参数(含“▲”“△”号及一般参数）均无负偏离的基础上，经评审认定的重点参数有≥2项正偏离项。 （2）一般参数（未标注“▲”“△”号的参数指标）（满分8分） 一档（0分）：经评审认定的一般参数≥4项负偏离项。 二档（2分）：经评审认定的一般参数有3项负偏离项。 三档（4分）：经评审认定的一般参数有2项负偏离项。 四档（6分）：经评审认定的一般参数有1项负偏离项。 五档（8分）：经评审认定全部一般参数无负偏离项。 注：偏离认定说明详见本章“6.偏离认定说明”。 |
|  |  |  | 项目实施方案分（满分8分） | 由评委根据投标人的项目实施方案（就配送、交货、安装、调试、验收计划，确保质量及交付期的组织方案，人力资源和技术力量安排等内容），确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（2分）：项目实施方案基本满足上述考评内容，描述简单，基本能保障项目实施。 二档（4分）：项目实施方案满足上述考评内容，方案可行，实施步骤、计划及组织方案详细，拟投入的人力资源和技术力量满足项目实施需要。 三档（6分）：项目实施方案满足上述考评内容，方案详细、可行，实施步骤、计划及组织方案较完整具体，有质量保证措施，项目实施人员配备合理、分工明确，能有效保障项目实施质量及按期交付。 四档（8分）：项目实施方案优于上述考评内容，方案详实、切合本项目实际，提供产品图册及保养方法，各阶段有合理的进度计划及实施步骤，质量保证措施切实可行，项目实施人员配备充足、分工合理明确，承诺提前供货，能很好地保障项目实施质量及提前交付。 |
| 3 | 售后服务 | 16分 | 售后服务方案（满分12分） | 由评委根据投标人的售后服务方案（就故障响应时间、故障解决措施、应急保障措施、人员培训、售后服务团队、备品备件及零配件储备、质保期外维护等内容），确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（3分）：售后服务方案基本满足招标文件要求，无故障解决措施、应急保障措施。 二档（6分）：故障响应和解决时间基本满足招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案等描述简单。售后服务团队人员较少、技术力量薄弱。 三档（9分）：故障响应和解决时间优于招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案、备品备件及零配件储备、质保期外维护方案等可行、较完善，售后服务团队人员充足、技术力量可靠。 四档（12分）：故障响应和解决时间优于招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案、备品备件及零配件储备、质保期外维护方案等有针对性、符合项目实际，提供定期回访和维护保养计划内容完备，具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，完善的服务流程及配套资源，确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务。 |
|  |  |  | 质保期（满分4分） | 全部投标产品满足招标文件整机质保期为1年的基础上，每增加1年质保期的得2分，满分4分。 |
| 4 | 业绩 | 5分 | 所投产品（核心产品）自2022年1月1日以来有销售业绩的，每份得1分，满分5分。（以合同书原件扫描件为准，能清晰反映合同中的产品名称及内容，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） |  |
| 5 | 信誉 | 2分 | （1）投标人或所投产品生产厂家通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证得1分，满分1分。（以证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询证明为准，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） （2）投标人或所投产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证得1分，满分1分。（以证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询证明为准，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） |  |
| 6 | 政策功能 | 1分 | （1）投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）产品的得0.5分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 （2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的得0.5分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 注：投标人提供上述材料时必须加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 |  |
| 总得分=1+2+3+4+5+6。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 综合评分法（5分标）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） 1.投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分 |  |
| 2 | 技术水平 | 46分 | 技术性能分（满分38分） | （1）重点参数（满分30分） 注：采购需求中带“△”号的条款为重点性条款，须提供技术性能资料（中文版技术白皮书、产品使用说明书或条款中明确规定的其他形式等）佐证，同时在技术要求偏离表中列明并标注佐证页码，即为负偏离，则作为扣分处理。 一档（0分）：经评审认定的重点参数＞2项负偏离项。 二档（6分）：经评审认定的重点参数有2项负偏离项。 三档（12分）：经评审认定的重点参数有1项负偏离项。 四档（18分）：经评审认定全部重点参数无负偏离项。 五档（24分）：所投产品技术参数(含“▲”“△”号及一般参数）均无负偏离的基础上，经评审认定的重点参数有1项正偏离项。 六档（30分）：所投产品技术参数(含“▲”“△”号及一般参数）均无负偏离的基础上，经评审认定的重点参数有≥2项正偏离项。 （2）一般参数（未标注“▲”“△”号的参数指标）（满分8分） 一档（0分）：经评审认定的一般参数≥4项负偏离项。 二档（2分）：经评审认定的一般参数有3项负偏离项。 三档（4分）：经评审认定的一般参数有2项负偏离项。 四档（6分）：经评审认定的一般参数有1项负偏离项。 五档（8分）：经评审认定全部一般参数无负偏离项。 注：偏离认定说明详见本章“6.偏离认定说明”。 |
|  |  |  | 项目实施方案分（满分8分） | 由评委根据投标人的项目实施方案（就配送、交货、安装、调试、验收计划，确保质量及交付期的组织方案，人力资源和技术力量安排等内容），确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（2分）：项目实施方案基本满足上述考评内容，描述简单，基本能保障项目实施。 二档（4分）：项目实施方案满足上述考评内容，方案可行，实施步骤、计划及组织方案详细，拟投入的人力资源和技术力量满足项目实施需要。 三档（6分）：项目实施方案满足上述考评内容，方案详细、可行，实施步骤、计划及组织方案较完整具体，有质量保证措施，项目实施人员配备合理、分工明确，能有效保障项目实施质量及按期交付。 四档（8分）：项目实施方案优于上述考评内容，方案详实、切合本项目实际，提供产品图册及保养方法，各阶段有合理的进度计划及实施步骤，质量保证措施切实可行，项目实施人员配备充足、分工合理明确，承诺提前供货，能很好地保障项目实施质量及提前交付。 |
| 3 | 售后服务 | 16分 | 售后服务方案（满分12分） | 由评委根据投标人的售后服务方案（就故障响应时间、故障解决措施、应急保障措施、人员培训、售后服务团队、备品备件及零配件储备、质保期外维护等内容），确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（3分）：售后服务方案基本满足招标文件要求，无故障解决措施、应急保障措施。 二档（6分）：故障响应和解决时间基本满足招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案等描述简单。售后服务团队人员较少、技术力量薄弱。 三档（9分）：故障响应和解决时间优于招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案、备品备件及零配件储备、质保期外维护方案等可行、较完善，售后服务团队人员充足、技术力量可靠。 四档（12分）：故障响应和解决时间优于招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案、备品备件及零配件储备、质保期外维护方案等有针对性、符合项目实际，提供定期回访和维护保养计划内容完备，具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，完善的服务流程及配套资源，确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务。 |
|  |  |  | 质保期（满分4分） | 全部投标产品满足招标文件整机质保期为1年的基础上，每增加1年质保期的得2分，满分4分。 |
| 4 | 业绩 | 5分 | 所投产品自2022年1月1日以来有销售业绩的，每份得1分，满分5分。（以合同书原件扫描件为准，能清晰反映合同中的产品名称及内容，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） |  |
| 5 | 信誉 | 2分 | （1）投标人或所投产品生产厂家通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证得1分，满分1分。（以证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询证明为准，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） （2）投标人或所投产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证得1分，满分1分。（以证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询证明为准，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） |  |
| 6 | 政策功能 | 1分 | （1）投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）产品的得0.5分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 （2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的得0.5分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 注：投标人提供上述材料时必须加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 |  |
| 总得分=1+2+3+4+5+6。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 综合评分法（6分标）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） 1.投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分 |  |
| 2 | 技术水平 | 46分 | 技术性能分（满分38分） | （1）重点参数（满分30分） 注：采购需求中带“△”号的条款为重点性条款，须提供技术性能资料（中文版技术白皮书、产品使用说明书或条款中明确规定的其他形式等）佐证，同时在技术要求偏离表中列明并标注佐证页码，即为负偏离，则作为扣分处理。 一档（0分）：经评审认定的重点参数＞2项负偏离项。 二档（6分）：经评审认定的重点参数有2项负偏离项。 三档（12分）：经评审认定的重点参数有1项负偏离项。 四档（18分）：经评审认定全部重点参数无负偏离项。 五档（24分）：所投产品技术参数(含“▲”“△”号及一般参数）均无负偏离的基础上，经评审认定的重点参数有1项正偏离项。 六档（30分）：所投产品技术参数(含“▲”“△”号及一般参数）均无负偏离的基础上，经评审认定的重点参数有≥2项正偏离项。 （2）一般参数（未标注“▲”“△”号的参数指标）（满分8分） 一档（0分）：经评审认定的一般参数≥4项负偏离项。 二档（2分）：经评审认定的一般参数有3项负偏离项。 三档（4分）：经评审认定的一般参数有2项负偏离项。 四档（6分）：经评审认定的一般参数有1项负偏离项。 五档（8分）：经评审认定全部一般参数无负偏离项。 注：偏离认定说明详见本章“6.偏离认定说明”。 |
|  |  |  | 项目实施方案分（满分8分） | 由评委根据投标人的项目实施方案（就配送、交货、安装、调试、验收计划，确保质量及交付期的组织方案，人力资源和技术力量安排等内容），确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（2分）：项目实施方案基本满足上述考评内容，描述简单，基本能保障项目实施。 二档（4分）：项目实施方案满足上述考评内容，方案可行，实施步骤、计划及组织方案详细，拟投入的人力资源和技术力量满足项目实施需要。 三档（6分）：项目实施方案满足上述考评内容，方案详细、可行，实施步骤、计划及组织方案较完整具体，有质量保证措施，项目实施人员配备合理、分工明确，能有效保障项目实施质量及按期交付。 四档（8分）：项目实施方案优于上述考评内容，方案详实、切合本项目实际，提供产品图册及保养方法，各阶段有合理的进度计划及实施步骤，质量保证措施切实可行，项目实施人员配备充足、分工合理明确，承诺提前供货，能很好地保障项目实施质量及提前交付。 |
| 3 | 售后服务 | 16分 | 售后服务方案（满分12分） | 由评委根据投标人的售后服务方案（就故障响应时间、故障解决措施、应急保障措施、人员培训、售后服务团队、备品备件及零配件储备、质保期外维护等内容），确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（3分）：售后服务方案基本满足招标文件要求，无故障解决措施、应急保障措施。 二档（6分）：故障响应和解决时间基本满足招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案等描述简单。售后服务团队人员较少、技术力量薄弱。 三档（9分）：故障响应和解决时间优于招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案、备品备件及零配件储备、质保期外维护方案等可行、较完善，售后服务团队人员充足、技术力量可靠。 四档（12分）：故障响应和解决时间优于招标文件要求，提供的故障解决措施、应急保障措施、人员培训方案、备品备件及零配件储备、质保期外维护方案等有针对性、符合项目实际，提供定期回访和维护保养计划内容完备，具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，完善的服务流程及配套资源，确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务。 |
|  |  |  | 质保期（满分4分） | 全部投标产品满足招标文件整机质保期为1年的基础上，每增加1年质保期的得2分，满分4分。 |
| 4 | 业绩 | 5分 | 所投产品自2022年1月1日以来有销售业绩的，每份得1分，满分5分。（以合同书原件扫描件为准，能清晰反映合同中的产品名称及内容，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） |  |
| 5 | 信誉 | 2分 | （1）投标人或所投产品生产厂家通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证得1分，满分1分。（以证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询证明为准，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） （2）投标人或所投产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证得1分，满分1分。（以证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询证明为准，并加盖投标人电子公章，否则不予计分） |  |
| 6 | 政策功能 | 1分 | （1）投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）产品的得0.5分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 （2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的得0.5分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 注：投标人提供上述材料时必须加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 |  |
| 总得分=1+2+3+4+5+6。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按综合评分中技术水平、售后服务、业绩、政策功能得分高低依次排列），并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

# 第五章  拟签订的合同文本

合同书（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

项目名称及编号：

签  订  地  点：

签订时间：     年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

- 1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

- 2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

- 1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

- 2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 不限 。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本合同货物不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                      、地点： 柳州市内甲方指定地点 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货安装、调试完后七个工作日内启动验收，三十个工作日内完成验收，如果有特殊情况无法完成验收的，书面向分管领导报告。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单，甲乙双方各执一份。货物验收单只有单方签字的，需征得对方书面同意。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方指定 。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                                。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

- 1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货安装、调试完后七个工作日内进行验收。

- 2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 5.验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

- 1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条  违约责任

- 1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

- 2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

- 3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

- 4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 十 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

- 5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

- 6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

- 7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

- 1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按合同事先约定的条款，向合同履行地法院起诉。

- 3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，按合同事先约定的条款，向甲方所在地管辖的人民法院起诉。

第十七条  合同生效及其它

- 1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，补充协议作为主合同不可分割的一部分。

- 3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

- 1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

- 2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

- 1.招标文件；

- 2.乙方提供的投标（或应答）文件；

- 3.投标承诺书；

- 4.中标通知书。

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份，代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标函格式：

投标函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称 （项目编号：        ）的招标公告，签字代表        （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：          传真：

投标人名称：

开户银行：                           银行账号：

法定代表人或者委托代理人签字：___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4.开标一览表

开标一览表

项目名称：                                              项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 医疗器械注册证的产品名称（如有）、品牌生产厂家全称及国别 | 商标品牌及规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.政府采购供应商资格信用承诺函格式：

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加              项目（项目编号：              ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

4.投标人直接控股、管理关系信息表格式

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

5.投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺格式

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）：

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）：

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                      法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理（本项目的签字要求按招标文件中投标人须知前附表40.2项的第3点执行）；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

商务要求偏离表

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日  期：

7.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

8.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

9.投标人业绩证明材料（如有）

投标人业绩情况一览表（格式）

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同金额（万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 佐证材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供相关技术性能资料（中文版技术白皮书、产品使用说明书或条款中明确规定的形式），同时在“偏离说明”中注明佐证材料所在页码。

4.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日  期：

3.货物配置清单格式

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，投标文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则投标文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日

5.供货承诺函格式

供货承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我公司参与贵单位组织的                       项目（项目编号：                      ）分标    ，我公司承诺在本标项签订合同之日起    个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用，否则我公司承担由此给采购人造成的一切损失，并按违约处理。

供应商（盖公章）：

年    月    日

6.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

7.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（如有）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

五、其他文书、文件格式

1.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                       邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。