广西合士嘉项目咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-300055-GXHS

采购代理机构：广西合士嘉项目咨询有限公司

2025年09月

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章　采购需求	26

第四章 评标办法	55

第五章  政府采购合同	59

第六章　投标文件（格式）	65

# 第一章  招标公告

项目概况 医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台线上获取获取招标文件，并于 2025年 10月14日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：医疗设备采购

预算金额（元）：2015600.00

采购需求：

标项1名称：分标1

数量：1批

预算金额（元）：1174000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备采购1批；具体内容详见招标文件。

最高限价（如有）：1174000.00元

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内，安装调试完毕并交付使用。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：/

标项2名称：分标2

数量：1批

预算金额（元）：841600.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备采购1批。具体内容详见招标文件。

最高限价（如有）：841600.00

合同履行期限：自签订合同之日起30日内交货并安装调试、交付使用。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第 54 号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或有效的医疗器械经营备案凭证（《医疗 器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形 除外）。

三、获取招标文件

时间：公告发布时间至投标截止时间，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取。

方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年10月14日上午09:30（北京时间）

投标地点：通过“广西政府采购云平台”在线投标。

开标时间：2025年 10月14日上午09:30

开标地点：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线开启投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

4.本项目非专门面向中小企业采购。

5.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.“广西政府采购云平台”平台电子投标相关事宜说明：

（1）本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

（2）电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

（3）电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “投标人须知”。

7.本项目采购代理服务费按招标文件“投标人须知”第36条规定收取，中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

七、本次投标联系事项：

1.采购人信息

名   称：平乐县中医医院

地   址：桂林市平乐县平乐镇月城街 380-1 号

采购人联系人：黄主任

联系方式： 0773-7889818

2.采购代理机构信息

名   称：广西合士嘉项目咨询有限公司

地址：桂林市临桂区鲁山路39号西城雅居旁润鑫车业

联系人:  唐工

联系方式：0773-5636767

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：GLZC2025-G1-300055-GXHS |
| 2 | 3.6 | 法定代表人、负责人、自然人 | 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 |
| 3 | 5.1 | 投标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第 54 号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或有效的医疗器械经营备案凭证（《医疗 器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形 除外）。 |
| 4 | 6 | 参与电子投标的准备工作 | 6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。 6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。 |
| 5 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。 15.2本项目政府采购预算：分标1：1174000.00元、分标2：841600.00元；投标人所投分标的报价超出各分标采购预算金额的，投标文件作无效处理。 15.3投标人必须就“采购需求”中所投分标所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 6 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 7 | 18 | 电子投标文件的制作、加密要求 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登录“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.3投标人应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。 18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。 18.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名 18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。 18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 18.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 |
| 8 | 19 | 投标文件的递交 | 19.1投标文件递交要求： 投标截止时间：2025年10月14日上午9时30分。 投标文件递交地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在“广西政府采购云平台”自行下载投标回执。 19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 |
| 9 | 20 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标人在投标截止时间前，可以通过“广西政府采购云平台”在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至“广西政府采购云平台”，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 10 | 21 | 开标时间及地点 | 21.1开标时间及地点： 开标时间：2025年10月14日上午9时30分； 开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。 21.2某分标投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。 |
| 11 | 22 | 开标程序 | 22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持“广西政府采购云平台”实时在线，并通过“广西政府采购云平台”在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。 22.5投标人线上确认投标报价。 22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 22.8特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号)的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过政采云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注政采云平台信息，确保及时查收中标通知书。 |
| 16 | 34.1 | 履约保证金金额 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 36.1 | 采购代理服务费 | 中标供应商领取中标通知书前，向广西合士嘉项目咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980 号 《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。 |
| 20 | 39 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 40 | 监督管理机构 | 平乐县政府采购管理办公室；联系电话：0773-7882157 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-300055-GXHS

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款基本要求并有利于采购人的情形。

3.8“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.9实质性要求：“采购需求”中标注★号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明：

5.1投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第 54 号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或有效的医疗器械经营备案凭证（《医疗 器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形 除外）。

5.2资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 参与电子投标的准备工作

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

6.3本项目资格审查及评审过程中，资格审查人员或评审委员会需要投标人进行澄清（说明、更正）等全部事宜，均通过“广西政府采购云平台”在线进行。本项目投标文件提交截止时间后至评审结束前，投标人应保持登录“广西政府采购云平台”且实时在线以保证及时收发相关信息，否则其不利后果由投标人自行承担。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向平乐县政府采购管理办公室投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门：广西合士嘉项目咨询有限公司

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、 非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共国民法通则》规定的具 有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供 工商部门注册的有效“企业法人营业执照 ”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事 业单位法人证书 ”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供 应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照 ”复印件；如供应商为自然人，应提供自然人 有效的身份证正反面复印件。

（2）投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会 养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证  明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前 60 日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复 印件代替养老保险证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的

工资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订 的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所 交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明（财务状况报告的内容 应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审 计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；

（5）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明) 或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税或不需要缴纳税收的证明】复印件（必须提供）

（6）投标产品属于第二类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含所投的 第二类医疗器械），投标产品属于第三类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含 所投的第三类医疗器械），按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或 者备案的情形除外（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）投标声明（格式见附件）（必须提供）；

（3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

（4）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（5）“货物采购需求 ”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

（6）投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

（7）项目实施方案（如有，请提供）；

项目实施方案包含但不限于：①项目实施管理措施、②具体安装实施流程、③实施进度安排、④质量保证措施、⑤安装实施风险防范措施等。

（8）增值售后服务方案（格式见附件）（如有，请提供）；

投标人根据招标文件要求和自身情况，可于投标文件提供相应的增值售后服务方案【包含但不限于： ①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②培训方案、③零配件供应方案、④本地化售后服务措施、⑤其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】。

（9）配送、安装方案（格式见附件）（如有，请提供）；

（10）项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社 会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件（如投标人为截标时间前60 日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明 材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）】；

（11）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（12）环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

（13）投标人自 2022 年 1 月 1 日以来具有同类产品的销售业绩 [无不良记录，以中标（成交）通 知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个 编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

（14）《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

（15）如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（16）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》 （见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

（17）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：投标人提供的以上“资格性响应证明材料”、“商务、技术性响应证明材料”等相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2本项目政府采购预算：分标1：1174000.00元、分标2：841600.00元；投标人报价超出各分标采购预算金额的，投标文件作无效处理。

15.3投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.4投标报价：投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18.电子投标文件的制作、加密要求

18.1投标人制作电子投标文件前，应登录“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

18.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名

18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

18.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交要求：

投标截止时间：2025年10月14日上午9时30分。

投标文件递交地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在“广西政府采购云平台”自行下载投标回执。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过“广西政府采购云平台”在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至“广西政府采购云平台”，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2025年  月  日上午9时30分；

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。

21.2某分标投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持“广西政府采购云平台”实时在线，并通过“广西政府采购云平台”在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.8特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

23.3采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：

（1）不具备本招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第28条、29条载明的投标无效情形的。

23.4资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，予以废标。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由项目所在公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向平乐县政府采购管理办公室报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

- （1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- （2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按产品参数分高的优先、配送及安装实施方案分高的优先、售后服务分高的优先、业绩分高的优先、质保期长的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标人。

- （3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

- 28.属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- （3）未通过资格审查的；

- （4）未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （7）投标人未就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价的；

- （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （9）投标人为联合体投标的；

- （10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装的。

- 30.属于下列情形之一的，予以废标：

- （1）某分标符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过政采云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注政采云平台信息，确保及时查收中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

34.履约保证金：

本项目无需缴纳履约保证金。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）或应当向采购人提交履约保证金而未按规定提交的；

（2）将项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

35.4验收证明存档：项目验收合格后，采购人应妥善保存验收证明（详见附表3）。

八、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费：中标供应商领取中标通知书前，向广西合士嘉项目咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980 号 《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

36.2采购代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：

开户名称：广西合士嘉项目咨询有限公司桂北分公司

开户银行：广西北部湾银行桂林市科技支行

银行账号：805159032500002

38.广西线上“政采贷”政策详见附表4.

39.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40.监督管理机构：平乐县政府采购管理办公室；联系电话：0773-7882157

41.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                                     ；

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.如本项目划分分标的，应注明所质疑的分标。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：                                                  ；分标:

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.如本项目划分分标的，应注明所投诉的分标。投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表4：

# 第三章　采购需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号） 的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优  先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确  定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施  政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》 中：

1)  计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

2)  输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

3)  制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多 联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、  空调设备（机房空调）】；

4)  镇流器（管型荧光灯镇流器）；

5)  生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空  气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

6)  照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

7)  电视设备【普通电视设备（电视机）】；

8)  视频设备【视频监控设备（监视器）】；

9)  便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

10) 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》 中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的 产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、 处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人 CA 签章，否则投标无效。本项目不涉及政 府强制采购节能产品。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切 由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具 有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其 产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）的规定，如采购需求中 有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书 复印件。

4、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足， 将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参 数有偏离时，须在“偏离 ”栏内如实注明是“正偏离 ”或“负偏离 ”，“正偏离 ”指投标设备的技术参 数优于招标文件中要求，“负偏离 ”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参 数、功能或其它内容有“正偏离 ”的，投标人须对“正偏离 ”的情况单独作出说明。

5、本项目所属行业：工业（制造业）。

Ⅱ.采购需求

分标1：

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价 (万元) |
| 1 | 有创呼吸机 |  | 一、整机要求 - 产品适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，支持升级新生儿功能。 - 整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和备用空气气源或空气压缩机双方式驱动工作。 - 主机设计使用年限≥10年。 二、显示要求 - ★配备≥15英寸彩色电容式触摸屏，分辨率1920×1080像素，显示屏幕支持左右和上下角度转动调节，左右≥270度，上下≥45度，支持滑动手势操作。 - 屏幕显示：支持≥5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；≥4种环图，全参数显示界面和环图显示界面；支持大字体显示界面。 - 支持显示历史监测参数≥90小时的趋势图、表分析，4800条报警和操作日志记录。 三、呼吸模式及功能 - 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。 - 高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；自适支持通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。 - 无创通气模式：包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 - 氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速和氧浓度可调，氧疗流速调节≥80L/min，并具有氧疗计时功能。 - 呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 - ▲具备明暗亮度变化动态肺视图功能，呼气时变暗，吸气时变亮。动态肺状态图包含但不限于：肺损伤，肺塌陷，通气量过大、过小，顺应性偏大、偏小，阻抗偏大视图提示，并能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化。（投标人于投标文件中提供所投产品满足此参数的相关有效证明材料，证明材 料可以是彩页、说明书、或其他说明文件证明等） - 自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能。 - 静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值。 - ★具备在自适应支持通气模式下，提供表盘视图工具。表盘视图提供显示分钟通气量、潮气量、总频率等参数。 - 脱机辅助工具，用户可定制脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。 - 肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时长并一键启动，并提供历史数据回顾。 - 待机功能，可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。 - 可支持辅助压监测功能，实时监测食道压和胃内压变化趋势。辅助压置管工具，提供界面提示和波形颜色变化，辅助用户进行食道压导管定位操作，实时检测识别食道压气囊位置，一键自动阻塞实验确认气囊位置。 - ▲可支持食道压滤波技术功能，用于去除食道压与跨肺压波形上的心跳伪迹。食道压基线校正功能，用于校正食道压基线偏差。可提供NMPA认证辅助压力测量附件，兼具胃管功能。（投标人于投标文 件中提供所投产品满足此参数的相关有效证明材料，证明材 料可以是彩页、说明书、或其他说明文件证明等） 四、设置参数 - 潮气量：20ml—4000ml - 呼吸频率：1—100/min - 吸气流速：6—180L/min - SIMV频率：1—60/min - 吸呼比：4:1—1:10 - 最大峰值流速：180L/min - 吸气压力：1—100 cmH2O - 压力支持：0—100cmH2O - PEEP：0—50 cmH2O - 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF - 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF - ★呼气触发灵敏度：Auto, 1—85% 五、监测参数 - 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。 - 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。 - 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。 - 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 - 肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。 - 实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。 - 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。 - ▲机械能参数监测范围：0.00—100.00 J/min（投标人于投标文 件中提供所投产品满足此参数的相关有效证明材料，证明材 料可以是彩页、说明书、或其他说明文件证明等） - 驱动压参数监测范围：0—120cmH2O - ▲胸壁顺应性Ccw参数监测范围：0—300mL/cmH2O，（投标人于投标文 件中提供所投产品满足此参数的相关有效证明材料，证明材 料可以是彩页、说明书、或其他说明文件证明等） - 肺顺应性Clung参数监测范围：0—300mL/cmH2O - 支持升级（原装同品牌）旁流CO2模块监测。 - 支持升级主流CO2模块监测，可监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，支持监测容积-二氧化碳图；可进行氧合指数OI和P/F值的计算。 - 支持升级（原装同品牌）SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。 六、报警参数 - 具有智能逻辑判断和报警链管理功能，通过对报警触发和取消的原因进行分析和管理，减少无用的报警和滋扰报警。 - 气道压力：过高/过低报警。 - 分钟通气量：过高/过低报警。 - 潮气量：过高/过低报警。 - 总呼吸频率：过高/过低报警。 - 窒息报警，时间可设置（5-60s）。 七、系统功能要求 - 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。 - 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。 - 具备实时气源压力电子显示。 - ★具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展，可兼容原装同品牌常用监护模块，支持旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。 - 内置锂电池≥90分钟工作时间，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 - 可升级顺磁氧功能。 - 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。 - 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。 八、信息化功能要求 - 信息互连：支持与监护仪和中心监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中心监护系统上，并为中心监护系统的氧合概览功能提供通气参数趋势数据。 - 具备扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 - ★支持与输液泵、注射泵、引流液量监测器、呼吸机、监护仪、除颤仪、麻醉机等设备同时连接到中心监护系统，并支持同屏实时观察界面，实时显示监护仪，输注泵，呼吸机等多品类设备的参数，波形和报警信息。在实时观察界面可复位呼吸机在中心监护系统的报警。 - 呼吸机与监护仪处于同一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数。 - 呼吸机可从ADT服务器查找、下载和导入病人信息。导入的数据包括病历号、挂号号码、名、姓、床号、房号、科室等。 | 2 | 台 | 32 |
| 2 | 便携式全数字彩色超声诊断系统 |  | - 产品名称： 便携式全数字彩色超声诊断系统 - 用途说明： 主要用于腹部、妇产科、心脏、儿科、新生儿、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器、外周血管及ICU、麻醉科、神经、肌骨等临床科室。 产品为2020年及以后的最新产品（以首次注册时间为准，提供注册证证明）有升级能力的设计，以满足将来扩展临床应用的需求。 - 系统技术规格及概述： 3.1全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统主机 3.2 镁铝合金外壳设计，超轻机身，给用户提供真正的便携体验。 3.3 ★整机重量≤4.5KG 3.4 ★ ≥15寸高分辨率彩色液晶显示器，开合倾斜角度: ≥180° 3.5 ≥10寸高灵敏触摸式操作屏，支持手势控制. 3.6 A/D转换率≥12bit 3.7 ★双电池系统设计可独立供电，可拔插、置换锂电池，屏幕带电池电量图标显示 3.8 主机内置≥1个探头接口 3.9 屏幕磁吸合设计，无需机械结构锁定屏幕。合上显示器即可进入待机状态，打开显示器，开机≤30s 关机≤4s 3.10组织自适应成像 3.11自适应多普勒成像 3.12自适应空间复合成像，支持≥9角度偏转 3.13斑点噪声抑制成像 3.14频率复合成像 3.15谐波成像模式 3.16穿刺增强 3.17数字多波束合成 3.18彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 3.19频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率） 3.20连续波多普勒成像 3.21独立角度偏转 3.22 实时三同步（B+C+D） 3.23宽景成像 - 3.24 ★ 具备配弹性成像：组织硬度敏感性高，重复性强，操作者依赖性较低适用于乳腺、甲状腺等检查。 - 3.25 可选配无线传输功能 - 3.26解剖M型成像：≥3条取样线或支持用户自行编辑采样线（曲线解剖M型） 3.27组织多普勒 3.28自动IMT测量 3.29可选配自动产科测量 3.30可选配自动NT测量 3.31可选配血管直径自动测量，同时显示血管与导管的直径比 3.32一键优化 3.33 智能频谱增强技术 3.34 支持ECG功能 3.35 一体化剪贴板：在屏幕右侧显示保存的图像，可直接调出或删除 3.36 ★具备配心电显示功能，可用于定位PICC导管尖端位置 3.37 支持彩色血流定点测量功能，在彩色模式下即可测量血流速度，支持多组数据测量 3.38 支持立体血流成像功能 - 注释、体位图及测量/分析/报告 4.1注释：支持中英文注释，支持自定义注释，集成540个用户自定义词组 支持词组移动和编辑 支持触摸键盘 4.2 常规测量软件包 4.3二维测量：距离、周长、面积、角度、体积、狭窄比等 4.4多普勒测量：自动/手动描迹：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，平均血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值，心率，时间，最大速度频谱波的平均血流速度，时间平均速度等 4.5M型测量：距离、时间、斜率、心率等 4.6自动频谱测量：阻力指数：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值、心率等 4.7全科测量软件包：腹部、妇科、产科(支持胎儿生理评分)、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 4.8支持超声教学软件（涵盖常规、妇产和麻醉领域；可提供扫查手法图、扫查方法描述、标准超声示意图、解剖示意图、穿刺引导示意图、穿刺引导技巧、提示语） 4.9支持产科、妇科、心脏和血管等器官结构化报告 - 电影回放和图像后处理 5.1所有模式下可用 5.2 图片回放:B模式 最大: ≥100000帧，Color：最大：≥30000帧 5.3支持手动、自动回放电影 5.4支持向后存储，电影存储时间长度可预置 5.5支持图像后处理 5.6支持图像对比功能 6.数据存储和管理 6.1 所有模式下可用 6.2 120G 内置 支持选配512G/1TB SSD硬盘 6.3 可导出PDF格式的病人报告 6.4 支持>30,000张无损压缩静态图片存储 6.5 支持图像文件导出 7.连通性要求 7.1 ★配备≥1个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口 7.2 视频输出：HDMI、S-video 7.3 支持网络连接、WIFI连接 7.4 支持DICOM 3.0（包含DICOM存储确认、DICOM MPPS、DIOCM打印等） 8.系统技术参数及要求 8.1二维灰阶（B） 8.1.1 特征成像：细腻、常规、高穿透 可调可视，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量 ★8.1.2 TGC分段调节≥8段，LGC≥8段,通过触摸屏实现操作 8.1.3 二维灰阶：≥256 8.1.4 扫描角度：≥150° 8.1.5 最大探测深度：≥45CM ★8.1.6 频率：宽频变频技术，基波≥5组变频谐波≥5组。 ★8.1.7频率范围：1.0-19.0HMz（依赖不同探头） 8.1.8 增益0-100dB 8.1.9 动态范围≥300dB 8.1.10 最大焦点数：≥4个焦点，位置连续可视可调 8.1.11 一键全屏放大 8.2彩色多普勒（Color） 8.2.1 血流速度：高速、中速、低速一键调节 8.2.2 双实时：B、B+C 8.2.4 扫描角度偏转：±30度 (线阵探头) 8.2.5 彩色增益：≥100dB 步长1dB 8.3脉冲多普勒（PW） 8.3.1 显示方式：1:2 1:1 2:1上下分屏 8.3.2 实时三同步：B+C+PW 8.3.3 增益：0-100dB 步长1dB 8.3.4 HPRF：自动激活 ★ 8.3.5 取样容积: 0.5-40mm 分级可调 8.3.6偏转角度:±30度 (线阵探头) 8.3.20频谱：支持冻结和扫描状态下自动包络测量 可调灵敏度和方向 8.4连续多普勒（CW） 8.4.1 血流速度：高速/中速/低速一键调节 8.4.2 PRF: ≥100kHz 8.4.3 增益: 0-100dB 步长1 8.4.4 显示方式: 1:2, 1:1, 2:1(up: down上下分屏),全屏 8.5 M模 8.5.1 扫描速度: 1-12s 8.5.2 灰阶图谱: ≥10档 8.5.3 显示方式: 1:2,1:1,2:1(上下分屏) 1:1(left: right左右分屏)全屏 9.探头规格 9.1 可选探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵、容积探头、双头平面探头等 9.2 探头频率：频率带宽1.0-19.0 MHz（依赖不同探头） 9.4 标配腹部探头1.0-6.0MHz ★9.6 穿刺引导:凸阵具备穿刺引导功能，支持平面外中心引导线。 10.外设和选配附件 专用一体化拉杆箱 | 1 | 台 | 24.8 |
| 3 | 血液净化机 |  | 一、治疗模式要求 1、设备具备连续性血液滤过模式，在静脉-静脉血液滤过时能同时进行前稀释和后稀释，满足临床肾脏替代治疗。 2、设备具备单重（单膜）血浆置换模式、血浆吸附模式满足临床开展连续血液净化、人工肝治疗。 ★3、设备标配双重（双膜）血浆置换模式（DFPP）减少人工肝治疗时临床对血浆的依赖。（需提供说明书等证明材料） 4、具备自设编程程序，可进行手动设置所需模式，自行设计临床需要的治疗模式。（需提供说明书等证明材料） 5、治疗范围可同时满足成人和儿童的血液净化治疗。 二、技术参数要求 1、15英寸彩色液晶触摸屏中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。 ★2、具备4个以上流量泵（不包括肝素泵），至少包括血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。 3、血液泵（BP）：≥0，20～200mL/min。 4、滤过液泵（FP）：≥0，10～120mL/min。 5、透析液泵（DP）：≥0，5～50mL/min。 6、置换液泵（RP）：≥0，4～120mL/min。 ★7、具备至少一个独立多功能精密注射泵，适用20ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素/氯化钙等推注。注射泵持续流量0～20mL/h，追加剂量0.1ml/s，配置两个滤器夹持器。 ★8、设备具备至少5个压力监测。 9、动脉压： －400～300mmHg，±10mmHg 10、静脉压： －400～300mmHg，±10mmHg 11、一级膜外压：－400～300mmHg，±10mmHg 12、血浆入口压：－400～300mmHg，±10mmHg 13、二级膜外压：－400～300mmHg，±10mmHg 14、设备净脱水速率范围≥0-3000ml/h 15、具备两组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。 16、加温方式：内置独立的透析液和置换液加温装置，双面热板加温度35～38℃ 17、电子秤3个，每个称最大称重0～8KG 18、气泡监测，超声波检测方式，检测气泡体积：≥0.02ml，气泡报警限值不小于100ul。 19、补液断流，超声波检测方式 20、滤液断流，超声波检测方式 21、漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一 22、液面监测：静电容量变化方式 23、后备电源：电源中断后，设备自带锂电池可继续使用≥15min ★24、耗材要求：管路和滤器可拆分，可兼容多品牌的耗材，满足临床多种需求。 血液净化机标准配置 序号; 主机及配件名称; 规格及数量. 1; 显示屏; 1. 2; 流量泵; 4（血泵、滤过液泵/分浆泵、置换液泵/返浆泵、透析液泵/弃浆泵）. 3; 肝素泵; 1. 4; 体外循环监测系统：. 4.1; 动脉压监测; 1. 4.2; 静脉压监测; 1. 4.3; 跨膜压监测; 1. 4.4; 滤器入口压监测; 1. 4.5; 血浆入口压监测; 1. 4.6; 一级膜外压监测; 1. 4.7; 二级膜外压监测; 1. 4.8; 空气检测器; 5（静脉端气泡检测、补液1断流检测、补液2断流检测、血浆断流检测、供血断流检测）. 4.9; 静脉管路夹; 1. 4.10; 漏血检测器; 1. 5; 液体平衡称重系统; 3. 6; 加热系统; 1（双面板加温）. 7; 管路截止阀; 2（电磁开闭式）. 8; 滤器夹持器; 2. 9; 输液杆; 1. | 1 | 台 | 28.60 |
| ★售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1、免费保修期：按国家有关产品“三包 ”规定执行“三包 ”，免费质保期最短不得少于 1 年（免费保修 期从设备验收合格之日起计算，货物采购需求中另有规定的，按其规定执行），保修期内上门维修免收维 修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、售后服务要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此 另行付费）： （1）采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训服务。 （2）故障解决及免费保修（维护）服务要求： ①在免费保修期内若出现故障必须在接报修通知后 12 小时内到达现场处理，24 小时内修复，如确因客观 原因超过48 小时无法修复的，须用替代品更换作临时工作保障使用。 ②免费保修（维护）期内定期上门检查、上门维修（免收维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的， 要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并 征得采购人同意。 3.投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。 |  |  |  |  |  |  |
| ★商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目交付时间 及交货地点 |  | 1、采购项目交付时间：自签订合同之日起 30 天内必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2、交货地点：广西平乐县采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 项目验收合格后 3 年内全部付清（无息）。 |  |  |  |  |
| 质量标准 |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |  |  |
| 验收要求及方式 |  | 1、中标供应商所提供的设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状 态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有 关质量标准；采购人于现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核 验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理， 由此造成采购人损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 2、中标供应商必须于供货时向采购人提供所投产品的注册时的检测检验报告书、产品 技术要求、产品白皮书（如有）等资料，以便核实相关资质和技术参数，否则不予验 收。 3、中标供应商售后服务承诺若超出国家有关产品“三包 ”规定范围及免费保修期超过 12 个月的，以厂家承诺为准，并以此作为验收依据。 4、中标供应商于供货前提供生产厂家针对投标产品的售后服务承诺书原件，否则，相 应不予验收。 5、现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表）。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、采购范围内的货物免费送货上门。 2、投标人于投标文件中必须提供所投产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标文件作无效处理。 3、本分标货物未办理采购进口产品审批程序，不接受进口产品（即通过中国海关报 关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 4、该分标政府采购预算金额为人民币：壹佰壹拾柒万肆仟元整 (￥1174000.00元），投标报价超出本分标采购预算作无效投标处理（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通 过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当 要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人 不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。 |  |  |  |  |
| 核心产品：本项目核心产品为第1项“有创呼吸机”。 |  |  |  |  |  |  |
| 注 : 带“▲ ”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。 带“★ ”号的条款作为实质性要求，不满足将作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

分标2：

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价 (万元) |
| 1 | 监护型救护车 |  | 一、基本要求： ★1、在本次救护车底盘选型招标项目中，投标底盘车型须为客车，递交其他类型底盘投标文件的，将不予受理。 2、功能：主要用于运输和抢救病人。 3、上牌要求：投标单位所投标车辆应具备国家发改委目录公告，能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 4、驾驶证要求：C1驾照即可驾驶。 5、工作条件：车辆应适应全国自然条件，适应户外作业的需求。 6、舒适配置：多功能方向盘、定速巡航、日间行车灯、倒车后视。 二、底盘要求： ★1.车辆尺寸要求：整车长(mm)：≥5980；整车宽(mm)：≥2000；整车高(mm)：≥2500；轴距(mm)：≥3750。（投标人在投标文件中提供相应的中国工信部产品参数公告截图证明并标注） ★2.底盘基础要求：燃油种类：柴油；排放标准：国六；排气量：≥2200ml；功率：≥128kw；总质量：≤4100kg； 整备质量：≥3100kg。（投标人在投标文件中提供相应的中国工信部产品参数公告截图证明并标注） 3、接近角/离去角≥19/19° 4、乘员数：5-8人 5、百公里油耗：≤12L。 6、变速器：六档手动变速器，中控台集成式换挡杆。 7、最高时速：≥160Km/h。 8、轮胎：≥235/65R16C。 9、刹车系统：前通风盘式，后实心盘式，ABS，四轮碟刹。 三、车辆主要配置 1、防抱死制动系统 (ABS) 2、制动力分配系统(EBD) 3、车辆维护警告系统 4、中控门锁 5、驾驶室3座椅 6、驾驶员安全气囊 7、多媒体收音机 8、驾驶室电动车窗 9、后双开门 10、后上车踏板 11、同色保险杆 12、第二把摇控钥匙 13、后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜 14、驾驶室中控台配备≥12英寸的原厂液晶显示屏 四、内饰装配系统 1、医疗舱内饰：救护车内饰柜体采用高强度、防火、防霉、扛冲击性强、耐老化、方便清洗消毒的PVC材料，车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处理，增加整车顶部及侧围强度，增加顶部载重能力。 2、隔断：驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗）。 3、舱内左侧氧气瓶柜，配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理。 4、医疗舱隔断医疗柜，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理。 5、舱内多用医药单层吊柜：吊柜为推拉门，蓝色抗辐射推拉窗。 6、舱内左侧长医疗柜、蓝色抗辐射推拉窗与柜体齐平，不得凸出或凹陷，医疗柜平台边缘突出3CM。 7、舱内左侧立式多层设备支架：三层上下可调节，带减震棉。 8、输液挂钩：2个折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免对人员造成损伤。 9、舱门顶部边缘软包：舱内顶部边缘软包处理，纤维仿真皮，防止碰撞。 10、隔音装置：医疗舱车体侧围及顶部用隔音材料，降低医疗舱噪音。 - 11、医疗舱内饰采用皮质软包，医疗舱乘客椅采用皮质软包。 12、全车采用PVC拼版工艺，板材收边弯折位置、美观锐角处理时应使用PVC封边条。 13、医疗柜体开门、抽屉闭合处采用铝合金拉手锁，产品外露不应有明显疵点、划痕、气孔、凹坑、飞边、锋棱、毛刺等缺陷。连接处应牢固圆整光滑不应有裂纹。 14、医用地板：医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，医用地板下置PVC阻燃板。 五、空调排风系统 1、空调系统：前后独立控制、可调节风速，内部焊接空调支架1套。 2、双向换气扇：车厢内换气次数30次/小时，排气量7.5m3/min 1套。 3、暖风系统：暖风独立控制、可调节风速1套。 六、照明、消毒系统 1、紫外线消毒灯：消毒灯具备定时延时开启功能 1套。 2、医用射灯：3*1W色温中性白2套。 3、顶部照明灯：LED高亮照明灯4套。 4、后尾部场外照明灯：12V、投光灯、正白光1套。 七、一体化智能电源控制系统 ★1、一体化智能电源控制系统/器： 为了能确保救护车上各种医疗设备等精密仪器的稳定安全运行，救护车电源系统须采用一体化智能电源控制系统/器。并且在投标文件中须提供由国家权威部门认可或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、中国计量认证（CMA）认证的检测机构/中心出具的产品名称与要求相符的检验报告复印件，并同步提供在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）通过检验的检测报告编号查询结果截图）进行佐证，否则投标无效。 2、一体化智能电源控制系统/器接口参数要求： 2.1、配置≧2路最大支持300A直流输入口，可支持车载主副蓄电池接入； 2.2、配置≧14路（带10A保险保护）可扩展至30A直流输出口，可支持医疗舱环境照明系统、空调系统、消毒系统、新风系统、负压系统、直流插座等接入； ★2.3、配置≧9路触发信号接口，可支持驾驶舱、医疗舱、尾门三个控制面板接入，可实现对舱内电器或设备的独立或联动控制，支持单点、多点等多种控制模式；（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖投标单位公章） ★2.4、配置≧1路串行通讯口，支持MODBUS RTU协议通讯，可与上位机操作软件、总线控制器等设备进行通信；（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖投标单位公章） 2.5、配置≧1路交流输入口，可支持在蓄电池亏电或长时间驻扎救援的工况下对蓄电池充电的同时不间断供医疗舱的交流用电设备使用，确保医疗设备长时间稳定运行； 2.6、配置≧1路交流输出口，输出电压：210-230V，功率：≧1500W，波形：纯正弦波，频率：约50HZ，可供医疗舱的交流用的设备使用。 3、一体化智能电源控制系统/器逆变组件性能要求： ★3.1、采用高频DC/AC变换，实现≧92%的逆变效率和≦8W的静态功耗，保障有限电池能源得到最大的利用。（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖投标单位公章） ★3.2、直流输入电压保护：为避免电池过度放电或超压损坏用电器，系统根据默认设置有高、低压保护点（高压：≧16.5V,低压≦10.0V），输入电压高于或低于预设保护点将自动关机锁死，用户需要输入电压调整正常范围后手动重启，才可正常启动设备。（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖投标单位公章） ★3.3、交流输出过载和短路报警保护：当交流输出过载时，机器自动关机，进入过载保护状态，机器不会自动重启，用户需要关闭超额负载后手动重启，才可正常输出交流;并且支持软、硬件对逆变输出接口进行双重短路保护; 3.4、过温报警保护：当设备内部温度过高时，将进入过温保护状态；待内部温度恢复正常后可自动恢复正常工作; 3.5、不间断供电：在直流输入电压≧12V且无市电交流电输入状态下，可实现≧48小时不间断逆变输出交流电压≧220V、功率≧1000W; ★3.6、智能多段式充电：通过实时监测充电过程中电压、电流及温度数值，根据计算出各项参数的综合系数实时补偿的多段电池充电管理功能，能迅速充满电池，并有效延长电池使用寿命;（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖投标单位公章） 4、一体化智能电源控制系统/器电源管理组件性能要求： 4.1、双电池隔离：车辆启动后根据选择的场景预设模式运行自动并联主/副电池充电，熄火后根据选择的场景预设模式运行自动隔离防止过放，优先保护主电池电量;支持不低于250A电流负载运行; 4.2、应急搭电：在车辆主电瓶亏电导致无法启动发电机的情况下，可以通过长按紧急按钮实现副电瓶给主电瓶搭电来发动车辆; 4.3、交流电应急开关：在远程启动开关失效的情况下，可通过拨动紧急开关启动逆变器确保交流供应; ★4.4、自动关机：系统在监测到输入的开机触发信号断开后待机10秒，如紫外消毒功能未启动，系统立即自动关机；如紫外消毒功能已启动，系统会等待消毒完成后自动关机；此待机时间可以通过通讯口设置;（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖投标单位公章） ★4.5、应用场景模式预设：为了快速适配各种不同的应用场景，便于对接入的蓄电池充放电智能管理；系统须支持不少于4种预设应用场景模式可选，如输入电压趋势智能分析、固定输入电压阈值、多段输入电压阈值、机器学习(对输入电压、运行时间、启动次数、电池使用时长等关键参数分析学习)运行模式，选择方式可以支持拨码开关和串口设置;（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖投标单位公章） 5、一体化智能电源控制系统/器显示组件性能要求： 5.1、信息显示：可实时显示输入的交、直流电压，逆变输出交流电的电压、频率、负载率，电池剩余容量，故障报警代码，充电电压、状态，旁路运行状态等信息; 5.2、故障告警提示：系统可实时监测系统运行中的各种参数，如超出预设告警值，设备会间歇发出蜂鸣声提醒用户；如超出预设过载值，设备会瞬时自动关机并锁死，有效的保护设备不被损坏，同时设备会一直发出蜂鸣声提醒用户; ★6、为切实保障救护车上各类医疗设备等精密仪器稳定、安全运行，降低因电源系统问题引发的设备故障风险，现就一体化智能电源控制系统/器相关要求进行细化规定：投标人于投标文件中提供一体化智能电源控制系统/器生产厂家针对本项目提供承诺书，承诺如后期医疗设备在救护车上使用过程中，因该一体化智能电源控制系统/器不稳定，导致医疗设备损坏，维修，换机等一切费用由一体化智能电源控制系统/器生产厂家承担。在签订合同时中标人必须提供一体化智能电源控制系统/器生产厂家营业执照原件、法人身份证原件、承诺书原件、检测报告原件等证明，否则不予签订合同。 6、交/直流插座:组合插座、可接三/二孔的多功能插座3-5个，12V交流插座2个1套。 7、交/直流插座：组合插座、可接三/二孔的多功能插座3-5个，12V交流插座2个1套。 八、担架、座椅系统 1、右侧安装单人后背可调节式座椅1套、长条坐柜1套。 2、自动上车担架：自动上车担架1套。 3、自动上车担架配套担架平台：采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车1套。 4、铲式担架：采用优质铝合金材料制作，置于左后门上。 九、供氧系统 1、氧气管道：采用医用管作为氧气管道，无缝焊接，壁厚1.5mm 1套。 2、氧气瓶≥10L、钢质无缝，含固定支架，2套。 3、湿化器快速转换接口，插头体总成(氧气) 2-3套。 4、湿化器：流量调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以360°旋转1套。 5、氧气终端：吸氧用终端连接湿化器，呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头2套。 十、医疗警示外观系统 1、车顶前部蓝色嵌入式警灯1套，车辆尾部安装尾翼警灯1套。前部警灯运用独具匠心的三段式布局设计，左右两侧块状灯体与中间长条状灯体实现了功能与美学的有机融合。警灯整体长度严格适配救护车顶部尺寸，误差控制在极小范围内，安装后能与车身完美契合，既不影响车辆行驶的流畅性，又最大程度提升警示效果。尾翼警灯专为车辆警示场景打造，采用集成式外观设计，主体灯条沿尾翼轮廓分布，线条流畅自然，安装后与车辆尾部造型高度适配，大幅提升车辆辨识度。灯体外壳采用高强度PC材料，具备抗冲击、耐磨损、抗紫外线等特性，防护等级达到IP65，可在各种恶劣环境下稳定使用。 2、左右两侧爆闪警示灯：3套。 3、尾部LED警灯：2套。 4、驾驶室安装警报、警灯控制器；工作方式:警报器面板控制； 警报器音调调节 灯控制1套。 5、医疗舱玻璃窗膜1/2磨砂膜1套。 6、车身外观：安装客户要求定制1套。 | 1 | 台 | 40 |
| 2 | 便携式呼吸机 |  | - 整机与显示要求 - 1.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 - 2.通过YY0600.3转运标准测试和EN13718-1直升机转运标准测试。 - 3.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。电池续航时间≥10小时。呼吸机主机重量≤4.5kg。 - 4.高性能涡轮，峰值流速≥210L/min。 - 5.可配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。可配备无消耗氧传感器，无需校准和更换。 - 6.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 - 7.★配备≥7英寸彩色电容式触摸屏，支持手势滑动操作，分辨率≥800×480像素，可同时显示波形和监测参数。具有大字体界面，屏幕亮度支持根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。 - 8.具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。 - 9.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。 二、环境适应性要求 - 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。 - ★最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。 - 工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。 三、呼吸模式及功能 - 1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）。 - 2.★具备高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气模式（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），无创通气模式和氧疗模式。 - 3.具备呼吸同步技术：自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 - 4.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。 - 5.▲可通过网络连接至中心监护系统连接，实现呼吸机向中心监护系统传输通气模式、通气控制参数、通气监测参数、特殊功能数据以及报警信息。呼吸机到中央监护系统的报警延迟时间不超过3秒。（投标人于投标文 件中提供所投产品满足此参数的相关有效证明材料，证明材 料可以是彩页、说明书、或其他说明文件证明等） 四、设置参数 - 潮气量：20—2000ml - 吸气压力：1—60 cmH2O - 呼气末正压：0—50 cmH2O - 吸入氧浓度：21—100% - 吸气时间：0.1—10s - 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或OFF - 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或OFF - 8.▲呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%（投标人于投标文 件中提供所投产品满足此参数的相关有效证明材料，证明材 料可以是彩页、说明书、或其他说明文件证明等） - 9.氧疗流量：2—80L/min 五、监测参数和报警 - 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。 - 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。 - 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。 | 1 | 台 | 25 |
| 3 | 除颤仪 |  | - 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群（具备NMPA注册证）。 - 2.重量：≤4.2kg（含电池）。 - 3.★配备彩色电容式触摸屏≥8英寸,分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 - 4.支持中文操作界面，提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 - 5.屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。 - 6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - 7.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J - 8.体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J - 9.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 - 10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 - 11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 - 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 - 13.▲开机到可正常使用时间≤2s，极速开机符合临床使用。（投标人于投标文 件中提供所投产品满足此参数的相关有效证明材料，证明材 料可以是彩页、说明书、或其他说明文件证明等） - 14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s - 15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s - 16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s - 17.体外电极板支持病人接触状态显示。 - 18.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 - 19.体外起搏分为固定和按需两种模式，具备降速起搏功能。 - 20.★关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动360J大能量自检。设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 - 21.可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。 - 22.可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。 - 23.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。 - 24.★抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 - 25.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。 - 26.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s - 27.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。 - 28.支持ST和QT实时分析。 - 29.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 - 30.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。 - 31.★支持同时与其他监护仪、输注泵、呼吸机、麻醉机、除颤仪等设备连接至中心监护系统，并将监测数据传输至中心监护系统，实现护士站信息化统一管理。 - 32.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 - 33.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 - 34.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 - 35▲主机消毒支持≥39种消毒剂，在产品使用说明书中清晰列举消毒剂的种类。（投标人于投标文 件中提供所投产品满足此参数的相关有效证明材料，证明材 料可以是彩页、说明书、或其他说明文件证明等） - 36.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 37.★具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP55 - 38.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击。 - 39.工作环境温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa | 1 | 台 | 6.5 |
| 4 | 视频喉镜 |  | 1、喉镜与显示屏一体化结构，便携易用 2、全防水设计，可浸泡消毒 3、镜片精细化设计，为插管提供更大的空间 4、充电时间：≥4h 5、视频喉镜的全金属框架，机械强度高 6、USB读取与存储，大容量16G TF卡 7、镜头像素：200万 8、显示器可上下左右双方向旋转 9、内置电源：可充电高能聚合物锂电池 10、工作时间：≥240min 11、显示器规格：3.5英寸显示屏 12、背光方式：LED（5Pcs） 13、屏幕比例：4:3 14、电压输入：DC 3.3V-5V 15、电流输入：240±10mA 16、最大功率：1.8W 17、低电量屏幕显示功能 18、一次性视频喉镜片为进口医用级高分子材料 19、视场角：50 -65 º 20、景深：5mm-50mm 21、一支喉镜手柄可与多种不同规格的镜片匹配使用，适用范围广 22、高清数字化系统芯片 23、一键拍照/录像功能 24、光照度：≥150 Lux 25、充电指示功能 | 1 | 台 | 4 |
| 5 | 输液泵 |  | - 1.▲适用于成人、小儿和新生儿，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。（投标人于投标文 件中提供所投产品满足此参数的相关有效证明材料，证明材 料可以是彩页、说明书、或其他说明文件证明等） - 2.整机使用期限≥10年。 - 3.支持输血功能。 - 4.支持输肠内营养液功能。 - 5.输液精度≤±5% - 6.输液速度范围：0.1-2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h - 7.快推速度范围：0.1-2000ml/h - 8.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 9.具备输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式。 - 10.▲配置≥3.5英寸彩色电容式触摸显示屏，支持滑动手势操作。（投标人于投标文 件中提供所投产品满足此参数的相关有效证明材料，证明材 料可以是彩页、说明书、或其他说明文件证明等） - 11.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。 - 12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 - 13.阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置150mmHg - 14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。 - 15★具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。 - 16.具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警。 - 17.具有历史记录功能，可存储≥5000条的历史记录。 - 18.电池工作时间≥5小时@25ml/h - 19.防异物及进液等级IP44 - 20.整机重量不超过1.5kg - 21.满足EN1789标准，适合在救护车使用。 - 22.★输注泵可接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看。 - 23.输注泵可接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息。 | 1 | 台 | 0.75 |
| 6 | 吸引器 |  | 一、性能特点： 1．该机选用大流量无油润滑真空泵作负压源，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养。 2．摆动式手拉杆，推拉自如；设备的附件箱内可放置脚踏开关及电源线等，移动或贮藏时更加方便。 3．大口径、大容量的贮液瓶◇极易清洗；配上带密封环的瓶塞，密封性好且开启方便。 4．反应灵敏、可靠的溢流保护装置可防止液体进入中间管道和泵内。 5.采用透明医用聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内的液体；管道接头设计合理管道连接方便、可靠。 6．负压调节阀可控制吸引时所需要的负压负压值由真空表来显示。 7.机旁设有导管架和悬挂式清洗杯，使用时可放置吸引管。 8．设备结构紧凑、小巧；外型美观，其配置更加人性化。 二、主要技术参数： 1．极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 2．抽气速率：≥32L/ Min 3．贮液瓶：2500mLx2 4．负压调节范围：0.02Mpa～极限负压值 5．噪声：≤60dB( A ) 6．电源：AC220V50Hz 7．输入功率◇150VA 8．外包装尺寸◇ 1112.5pxx987.5pxx1250px 9．毛／净重◇15/13kg | 1 | 台 | 0.26 |
| 7 | 心电监护仪 |  | - 1.配备≥10.1英寸彩色液晶电容式触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。 - 2.显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。 - 3.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。 - 4.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 - 5.监护仪设计使用年限≥10年。 - 6.USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备。 - 7.▲监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。（投标人于投标文 件中提供所投产品满足此参数的相关有效证明材料，证明材 料可以是彩页、说明书、或其他说明文件证明等） - 8.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C，工作湿度环境范围；15～95% - 9.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 - 10.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 - 11.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 - 12.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 - 13.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。 - 14.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms - 15.★心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量，或相关技术专利证明材料 - 16.支持选配升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 - 17.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm - 18.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300 - 19.★配置软指套式血氧探头，防水等级≥IPX7，支持液体浸泡消毒和清洁。 - 20.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH - 21.提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。 - 22.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 - 23.可选配升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。 - 24.★支持升级旁流CO2监测模块，采样速率≥120ml/min - 25.支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪。 - 26.提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动 - 27.★支持选配患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏参数，穿戴传感器支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间，支持患者4种状态的识别，包括：睡眠，休息，运动和跌倒，监测数据通过无线发送至监护仪。 - 28.选配的穿戴模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，支持1.5米跌落不损坏。 - 29.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。 - 30.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 - 31.支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 - 32.支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量 - 33.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 - 34.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。 - 35.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。 - 36.支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议。 - 37.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。 - 38.★支持同时与其他监护仪、输注泵、呼吸机、麻醉机、除颤仪等设备连接至中心监护系统，并将监测数据传输至中心监护系统，实现护士站对患者的集中监护和报警管理信息化统一管理。 - 39.配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。 - 40.★提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 - 41.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能 - 42.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 - 43.支持带ABD事件的呼吸氧合界面。 - 44.房颤概览功能，可显示当前病人持续 30 秒以上的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势。 - 45.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 | 1 | 台 | 3.5 |
| 8 | 心电图机 |  | 一、工作条件 1.产品可在交流电源100V~240V，50/60Hz，室温5—40℃，相对湿度15% ~95%，大气压57.0 kPa ～ 107.4 kPa的环境下正常工作。 2.产品电源插头符合中国标准，无需适配器。 3.内置可充电锂电池， 连续工作时间不少于500 份自动报告，或不少于1 小时连续记录，或不少于8 小时无记录测量。 二、ECG测量规格 1.频率响应：0.01Hz ~ 500Hz 2.采样率：64 kHz 3.★起搏器采样率：96 kHz 4.输入阻抗：≥100MΩ（10Hz） 5.定标电压：1mV±1% 6.耐极化电压：≥±900mV（±5%） 7.内部噪声：≤12.5µVp-p 8.共模抑制比： ≥140dB（AC滤波开启） 9.★灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10、自动mm/mV ±5% 10.除颤防护：承受5000V(360J) 除颤放电，无数据丢失和损坏。 三、显示器 1.★配备≥12.1英寸彩色液晶屏，分辨率≥1280×800像素。 2.支持全屏多点触控。 3.倾斜角设计，支持屏幕背景网格显示。 4.支持同屏显示10秒12导同步心电波形。 四、存储器： 1.内置存储器支持存储1200 份心电图报告。 2.支持外接U盘扩展存储空间。 五、打印机 1.内置热敏式点阵打印机，能打印于A4和US letter大小的热敏纸。 2.走纸速度：5mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差不大于±5% 3.打印分辨率：垂直分辨率≥8点/mm，水平分辨率≥40点/mm（25mm/s） 六、软件功能 1.★具有信号质量检测功能，对于信号干扰、接触不良或导联脱落的导联做出提示。 2.▲具有起搏检测功能，起搏标记在显示屏上单独区域显示，方便医生查看。（投标人于投标文 件中提供所投产品满足此参数的相关有效证明材料，证明材 料可以是彩页、说明书、或其他说明文件证明等） 3.支持一维码/二维码条码扫描仪，可快速输入病人信息。 4.具有预约下载功能，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量。 5.具有关机延迟功能：自第一次低电量提示后，有至少5分钟的关机延迟时间。 七、数据传输 1.外部接口：USB接口*2，网络接口。 2.标配无线WIFI模块，支持2.4G/5G双频。 3.支持HL7/DICOM/FTP标准协议，满足医院联网需求。 | 1 | 台 | 3.5 |
| 9 | 注射泵 |  | 1.★适用于成人、小儿和新生儿患者，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。 2.整机使用期限≥10年。 3.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5% 4.注射速度范围：0.01-2000ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h 5.快推速度范围：0.01-2000ml/h 6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 7.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 8.注射泵具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外Bolus 9.具备注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式 10.▲配置≥3.5英寸彩色电容式触摸显示屏，支持手势滑动操作。（投标人于投标文 件中提供所投产品满足此参数的相关有效证明材料，证明材 料可以是彩页、说明书、或其他说明文件证明等） 11.支持药物库，可储存≥5000种药物信息 12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 13.阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置150mmHg 14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 15.★具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 16.具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录 17.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h 18.防异物及进液等级IP44 19.整机重量不超过1.7kg 20.满足EN1789标准，适合在救护车使用 21.★输注泵可接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 22.输注泵可接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息 | 1 | 台 | 0.65 |
| ★售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1、免费保修期：按国家有关产品“三包 ”规定执行“三包 ”，免费质保期最短不得少于 1 年（免费保修 期从设备验收合格之日起计算，货物采购需求中另有规定的，按其规定执行），保修期内上门维修免收维 修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、售后服务要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此 另行付费）： （1）采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训服务。 （2）故障解决及免费保修（维护）服务要求： ①在免费保修期内若出现故障必须在接报修通知后 12 小时内到达现场处理，24 小时内修复，如确因客观 原因超过48 小时无法修复的，须用替代品更换作临时工作保障使用。 ②免费保修（维护）期内定期上门检查、上门维修（免收维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的， 要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并 征得采购人同意。 3.投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。 |  |  |  |  |  |  |
| ★商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目交付时间 及交货地点 |  | 1、采购项目交付时间：自签订合同之日起 30 天内必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2、交货地点：广西平乐县采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 项目验收合格后 3 年内全部付清（无息）。 |  |  |  |  |
| 质量标准 |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |  |  |
| 验收要求及方式 |  | 1、中标供应商所提供的设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状 态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有 关质量标准；采购人于现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核 验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理， 由此造成采购人损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 2、中标供应商必须于供货时向采购人提供所投产品的注册时的检测检验报告书、产品 技术要求、产品白皮书（如有）等资料，以便核实相关资质和技术参数，否则不予验 收。 3、中标供应商售后服务承诺若超出国家有关产品“三包 ”规定范围及免费保修期超过 12 个月的，以厂家承诺为准，并以此作为验收依据。 4、中标供应商于供货前提供生产厂家针对投标产品的售后服务承诺书原件，否则，相 应不予验收。 5、现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表 1）。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、采购范围内的货物免费送货上门。 2、投标人于投标文件中必须提供所投产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标文件作无效处理。 3、本分标货物未办理采购进口产品审批程序，不接受进口产品（即通过中国海关报 关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 4、该分标政府采购预算金额为人民币：捌拾肆万壹仟陆佰元整 (￥841600.00），投标报价超出本分标采购预算作无效投标处理（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通 过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当 要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人 不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。 |  |  |  |  |
| 核心产品：本项目核心产品为第1项“监护型救护车”。 |  |  |  |  |  |  |
| 注 : 带“▲ ”号的条款作为重要的条款和评分依据，不满足不作无效投标处理。 带“★ ”号的条款作为实质性要求，不满足将作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第四章 评标办法

一、评标原则

(一)评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、增值售后服务方案、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、投标文件初步评审

（一）采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（二）评标委员会依据招标文件的规定，审查投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（三）资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 2 | 投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件（委托代理时） | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 4 | 投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 5 | 投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 6 | 投标产品属于第二类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含所投的第二类医疗器械），投标产品属于第三类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含所投的第三类医疗器械），按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 符合性审查 |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标报价 | 是否在采购预算金额内 |
| 2 | 投标声明 | 是否按招标文件要求进行承诺 |
| 3 | 商务响应表 | 是否按招标文件实质性要求进行响应 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 是否按招标文件实质性要求进行响应 |
| 5 | “货物采购需求”需提供的有效证明文件 | 是否按招标文件实质性要求进行提供 |
| 6 | 售后服务承诺书 | 是否按招标文件实质性要求进行响应 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。 |  |  |

三、投标文件详细评审

（一）评标方法：对进入详细评审的投标文件，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………满分40分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为40分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                         ×    40分

某投标人评标报价金额

2.技术分……………………………………………………………………40分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分40分。

（2）负偏离扣分：带“▲”号技术指标，有一个负偏离（或未按招标文件要求，未于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料）的扣 3.0 分，其他不带符号的普通技术指标，有一个负偏离的扣 2.0 分，最多扣40分。

3.项目实施方案分…………………………………………………………………………………9分

评委根据投标人提供的项目实施方案（包含但不限于：①项目实施管理措施、②具体安装实施流程、③实施进度安排、④质量保证措施、⑤安装实施风险防范措施等）内容进行独立评审并独立打分，最多得9分：

一档（0分）：未提供项目实施方案不得分。

二档（1分）：上述五项评审因素有一项内容经评审合理、可行的。

三档（3分）：上述五项评审因素有二项内容经评审合理、可行的。

四档（5分）：上述五项评审因素有三项内容经评审合理、可行的。

五档（7分）：上述五项评审因素有四项内容经评审合理、可行的。

六档（9分）：上述五项评审因素经评审均合理、可行的。

注：投标人未完整提供“项目实施方案”或所提供的“项目实施方案”未达相应评审档次全部标准的, 相应降低一个档次；未达一档标准的，相应不予得分。

4. 增值售后服务方案分……………………………………………………………………………9分

评委对各投标人提供的增值售后服务方案【包含但不限于：①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②培训方案、③零配件供应方案、④本地化售后服务措施、⑤其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】内容进行独立评审并独立打分，本项最多得9分。

一档（1分）：上述五项评审因素有一项内容经评审合理、可行的。

二档（3分）：上述五项评审因素有二项内容经评审合理、可行的。

三档（5分）：上述五项评审因素有三项内容经评审合理、可行的。

四档（7分）：上述五项评审因素有四项内容经评审合理、可行的。

五档（9分）：上述五项评审因素经评审均合理、可行的。

注：投标人未完整提供“增值售后服务方案”或所提供的“增值售后服务方案”未达相应评审档次全部标准的, 相应降低一个档次；未达一档标准的，相应不予得分。

5. 政策功能分……………………………………………………………………2分

（1）节能产品分（1分）

供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。

（2）环境标志产品分（1分）

供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。

（五）总得分＝1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

项目评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

。

# 第五章  政府采购合同

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

中标人（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：             （采购人）

乙方：                              （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民 法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、 甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品 牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额 （元） ③ = ① ×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：人民币（大写）              (¥           元）。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装 产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和 环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为         年。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应 负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换： 由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理： 由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检 验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、 随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：按照招标文件的规定执行。

交付地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物， 甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交 付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为 逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用 的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验 收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应 当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖 公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协 助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异 议后  5    日内及时予以解决。

5. 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后， 甲方将可能组织相关专家根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲 方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责 承担全部赔偿责任。

6.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质 量检测报告。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、 电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 甲方指定时间、地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包 ”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲 方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在乙方承诺时限内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为 乙方承诺保修期限（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），需免费上门保修服务。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维 修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

按照招标文件的规定进行支付。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期 交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承 担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 5‰违约金，但违约金 累计不得超过违约货款额 5%，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲 方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的， 乙方应按本合同合同金额 5    %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题， 由乙方 负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不 可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标 准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能 解决，可向甲方所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、 自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经本级财政部门审批，并签订书面补充协 议报本级政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自 变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各持壹份。双方自签订 之日起壹个工作日内，乙方将合同原件壹份交采购代理机构。采购人于合同签订之日起柒个工作日内将 壹份合同原件送本级政府采购管理办公室备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

（1）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、 非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共国民法通则》规定的具 有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供 工商部门注册的有效“企业法人营业执照 ”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事 业单位法人证书 ”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供 应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照 ”复印件；如供应商为自然人，应提供自然人 有效的身份证正反面复印件。

（2）投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会 养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证  明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前 60 日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复 印件代替养老保险证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的 工资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订 的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所 交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件（财务状况报告 的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第 三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；

（5）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明) 或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税或不需要缴纳税收的证明】复印件（必须提供）

（6）投标产品属于第二类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含所投的 第二类医疗器械），投标产品属于第三类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含 所投的第三类医疗器械），按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或 者备案的情形除外（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）投标声明（格式见附件）（必须提供）；

（3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

（4）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（5）“货物采购需求 ”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

（6）投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

（7）项目实施方案（如有，请提供）；

项目实施方案包含但不限于：①项目实施管理措施、②具体安装实施流程、③实施进度安排、④质 量保证措施、⑤安装实施风险防范措施等。

（8）增值售后服务方案（格式见附件）（如有，请提供）；

投标人根据招标文件要求和自身情况，可于投标文件提供相应的增值售后服务方案【包含但不限于： ①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②培训方案、③零配件供应方案、④本地化 售后服务措施、⑤其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】。

（9）配送、安装方案（格式见附件）（如有，请提供）；

（10）项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社 会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保 险证明复印件（如投标人为截标时间前60 日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的 劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明 材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）】；

（11）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（12）环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

（13）投标人自 2022 年 1 月 1 日以来具有同类产品的销售业绩 [无不良记录，以中标（成交）通 知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个 编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

（14）《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

（15）如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（16）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》 （见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

（17）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供 ”的文件应加盖投标人公章（CA 签章）/自然人签 字或加盖个人 CA 签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企  业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户； 自然人是指《中华人民共国民法通则》规  定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。②如供应商为企业（包括合伙企业），  应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照 ”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供  有效的“事业单位法人证书 ”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等  证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照 ”复印件；如供应商为自然人， 应提供自然人有效的身份证正反面复印件。

2. 投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件；

3. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保 险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印  件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前 60 日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件 代替养老保险证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工 资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的 劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所 交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件】（委托代理时必须提供）；

法定代表人或负责人授权委托书（格式一）

致：     采购人或采购代理机构

我              （姓名）系                             （投标人名称）的法定代表人（负责 人），现授权委托本单位在职职工           （姓名），身份证号码：                       以我公 司名义参加   （项目名称及项目编号）     项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投 标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限： 自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA 签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人 CA 签章）：                                  年        月

日

注：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老 保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复 印件（如如投标人为截标时间前 60 日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同 复印件代替养老保险证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或 事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人 员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证 明复印件））（委托代理时必须提供）。

自然人授权委托书（格式二）

致：采购人或采购代理机构

我                （姓名）系自然人，现授权委托              （姓 名），身份证号码：                 以 本人名义参加      （项目名称及项目编号）         项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目 的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限： 自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章：                     年       月      日

4. 投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件（财务状况报告的内容 应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）

5. 投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企 业所得税完税证明或税务部门出具的免税或不需要缴纳税收的证明】复印件

6. 投标产品属于第二类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含所投的第二类 医疗器械），投标产品属于第三类医疗器械的，提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含所投的 第三类医疗器械），按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案 的情形除外。

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.报价文件格式：

投标报价表

| 项 号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型 号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数 量×单价 ③ = ①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元 (￥ ) 人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价指本次采购范围内的货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、 税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未 列明，而投标人认为必须的费用也需列入总报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                     邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（CA 签章， 自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食 指指印或个人 CA 签章）：

投标日期：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求 ”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标 文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、 自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的 应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）并加盖投标人 CA 签章（自然人除外）。当本表由多页构成 时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目 录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单 第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在 本表备注栏内写明“详见证明材料 ”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人 CA 签章，属自然 人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2. 投标声明格式

投标声明

致：   采购人或采购代理机构     :

我公司参加贵单位组织               项目（项目编号：          ）的政府采购活动。我公司在此 郑重声明：

一、我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是 指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处  罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单， 完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律 责任。

二、我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司 及其附属机构没有任何联系。

三、我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

四、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

5.不同投标人的投标文件相互混装的；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出的。

五、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文 件的；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者 低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标的；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他 供应商的其他串通行为的。

六、以上事项或情形如有虚假或隐瞒，一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何 旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人或负责人或自然人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作 无效投标处理。

投标人（CA 签章， 自然人除外）：

法定代表人、负责人、 自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食 指指印或个人 CA 签章）：

日期：

3. 商务响应表格式

商务响应表

| 项目或条款名称 | 招标文件要求 | 投标人的响应或承诺或说明 | 偏离情况说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目交付时 间及交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 验收要求及方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明 ”栏注明“正偏离 ”、“负 偏离 ”或“无偏离 ”。

投标人（CA 签章， 自然人除外）：

法定代表人、负责人、 自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食 指指印或个人 CA 签章）：

日期：

4. 技术规格偏离表格式：

技术规格偏离表

| 项号 | 货物名称 | 货物采购需求中项目要求及 技术需求 | 投标文件的响应情况（投标 货物的技术参数性能指标承 诺） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况 ”栏注明“正偏离 ”、“负  偏离 ”或“无偏离 ”。 当出现“正偏离 ”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

投标人（CA 签章， 自然人除外）：

法定代表人、负责人、 自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食 指指印或个人 CA 签章）：

日期：

5. “货物采购需求 ”需提供的有效证明文件（按其要求提供）

6. 投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）格式

售后服务承诺书（格式）

1、免费保修期：按国家有关产品“三包 ”规定执行“三包 ”，免费质保期最短不得少于       年（免费 保修期从设备验收合格之日起计算，货物采购需求中另有规定的，按其规定执行），保修期内上门维修 免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

2、售后服务要求（提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行 付费）：

（1）采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训服务。

（2）故障解决及免费保修（维护）服务要求：

①在免费保修期内若出现故障必须在接报修通知后     小时内到达现场处理，   小时内修复，如确因客 观原因超过    小时无法修复的，须用替代品更换作临时工作保障使用。

②免费保修（维护）期内定期上门检查、上门维修（免收维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件 的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明

文件并征得采购人同意。

……

投标人（CA 签章， 自然人除外）：

法定代表人、负责人、 自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食 指指印或个人 CA 签章）：

日期：

7.项目实施方案（如有，请提供）；

项目实施方案

投标人根据招标文件要求和自身情况，可于投标文件提供相应的项目实施方案【包含但不限于：① 项目实施管理措施、②具体安装实施流程、③实施进度安排、④质量保证措施、⑤安装实施风险防范措 施等】。

投标人（CA 签章， 自然人除外）：

法定代表人、负责人、 自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食 指指印或个人 CA 签章）：

日期：

8.增值售后服务方案（如有，请提供）

增值售后服务方案

投标人根据招标文件要求和自身情况，可于投标文件提供相应的增值售后服务方案【包含但不限于： ①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）、②培训方案、③零配件供应方案、④本地化 售后服务措施、⑤其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】。

投标人（CA 签章， 自然人除外）：

法定代表人、负责人、 自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食 指指印或个人 CA 签章）：

日期：

9. 配送、安装方案格式（如有，请提供）

配送、安装方案 （格式）

（根据采购需求自行编制）

投标人（CA 签章， 自然人除外）：

法定代表人、负责人、 自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食 指指印或个人 CA 签章）：

日期：

10.项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内内任意一个月养老保险证明复印件（如投标人为截标时间前60 日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）】

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（CA 签章， 自然人除外）：

法定代表人、负责人、 自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食 指指印或个人 CA 签章）：

日期：

11.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

12.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

13.投标人自 2022 年 1 月 1 日以来具有同类产品的销售业绩 [无不良记录，

以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名  称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的 分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

14. 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政 策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情  况如下：

1. （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业 人员       人，营业收入为           万元，资产总额为         万元，属于 （中型企业、小型企业、 微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业 人员         人，营业收入为           万元，资产总额为         万元，属于 （中型企业、小型企业、 微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责 人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA 签章）]：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

15. 如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒   毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有， 请提供）；

16. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾   人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕 141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参 加_______单位的_______项目采购活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务），或 者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责 。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章（CA 签章） ]：

日  期：

17.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如 有，请提供）。