南宁市政府采购公开招标文件（项目编号：NNZC2025-G1-090073-GXHZ ）

南宁市政府采购
公开招标文件（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：康复科医疗设备采购项目
项目编号：NNZC2025-G1-090073-GXHZ
项目所属区划：南宁市邕宁区 
采 购 人： 南宁市邕宁区人民医院

采购代理机构：广西和致招标咨询有限公司                   

2025年10月

目     录

1第一章  招标公告


8第二章  采购需求


42第三章  投标人须知


42第一节 投标人须知前附表


49第二节 投标人须知正文


49一、总  则


52二、招标文件


53三、投标文件的编制


55四、开    标


57五、资格审查


57六、评   标


58七、中标和合同


64八、验收


64九、其他事项


第四章  评标方法及评分标准
50
67第一节 评标方法


67第二节 评标程序


70第三节 评分标准


73第四节 中标候选人推荐原则


73第五节 评标报告


74第五章 拟签订的合同文本


89第六章 投标文件格式


90第一节 投标文件外层包装封面


91第二节 资格证明文件格式


99第三节 商务文件格式


110第四节 技术文件格式


118第五节 报价文件格式


126第七章 质疑、投诉证明材料格式


127第一节 质疑函（格式）


130第二节 投诉书（格式）





第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

康复科医疗设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年 月 日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：NNZC2025-G1-090073-GXHZ

项目名称：康复科医疗设备采购项目
预算金额：480万元

最高限价：480万元
采购需求： 

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	分项最高限价
合计（元）
	简要技术需求或者服务要求

	1
	动静态平衡评估及训练系统
	台
	1
	300000
	具体详见招标文件第二章采购需求

	2
	角度尺
	台
	1
	700
	

	3
	磁刺激治疗系统
	台
	1
	550000
	

	4
	生物反馈治疗仪
	台
	1
	179000
	

	5
	空气压力波治疗系统
	台
	2
	118000
	

	6
	中频治疗仪
	台
	4
	67800
	

	7
	动态干扰电治疗仪    
	台
	1
	89000
	

	8
	体外冲击波治疗仪
	台
	1
	350000
	

	9
	多功能肌肉振动仪（深层肌肉振动仪）
	台
	2
	110000
	

	10
	神经肌肉电刺激仪（神经肌肉低频电刺激仪）
	台
	4
	72000
	

	11
	经皮神经电刺激仪
	台
	2
	12800
	

	12
	痉挛肌低频治疗仪
	台
	4
	39500
	

	13
	体外振动排痰机
	台
	1
	89800
	

	14
	言语障碍评估及康复训练系统
	台
	1
	169000
	

	15
	吞咽障碍治疗仪
	台
	1
	62000
	

	16
	恒温泥蜡疗仪
	台
	1
	157000
	

	17
	艾灸仪
	台
	2
	47800
	

	18
	多点多轴悬吊系统
	套
	1
	246000
	

	19
	全身心功能训练系统（ 四肢联动康复仪）
	台
	2
	297000
	

	20
	下肢反馈训练与评估系统
	台
	1
	281000
	

	21
	肢体康复工作站（上下肢双屏）
	台
	1
	199000
	

	22
	肢体康复工作站(下肢）
	台
	1
	129000
	

	23
	肢体康复工作站(上肢）
	台
	1
	129000
	

	24
	床旁下肢主被动康复训练器
	台
	1
	149000
	

	25
	床旁上肢主被动康复训练器
	台
	1
	149000
	

	26
	站立康复训练器（偏瘫站立训练系统）
	台
	2
	120000
	

	27
	膝关节持续被动活动仪         
	台
	1
	130000
	

	28
	站立康复器
	台
	1
	37000
	

	29
	电动康复病床
	台
	1
	37000
	

	30
	步行训练器
	台
	2
	197000
	

	31
	站立架（单人）
	台
	2
	5200
	

	32
	系列沙袋(绑式）
	套
	1
	1600
	

	33
	肩抬举训练器
	台
	1
	950
	

	34
	多体位治疗床
	张
	1
	58500
	

	35
	PT训练床
	张
	2
	7500
	

	36
	PT训练床（电动升降可折叠）
	张
	2
	59000
	

	37
	牵引网架（网架和床）
	套
	1
	9200
	

	38
	组合软垫
	套
	1
	1200
	

	39
	楔形垫（硬）
	套
	1
	800
	

	40
	楔形垫（软）
	套
	1
	800
	

	41
	平行杠（配矫正板）
	套
	1
	4900
	

	42
	系列哑铃
	套
	1
	1700
	

	43
	踝关节矫正板
	套
	2
	700
	

	44
	肋木
	套
	1
	2700
	

	45
	肌力训练弹力带
	套
	2
	450
	

	46
	姿势矫正镜（带格）
	套
	1
	2000
	

	47
	训练用阶梯(二面)
	套
	1
	13800
	

	48
	关节持续被动活动仪（肩肘关节）
	台
	1
	25000
	

	49
	关节持续被动活动仪（手腕关节）
	台
	1
	17000
	

	50
	关节持续被动活动仪（踝关节）
	台
	1
	17000
	

	51
	下肢关节康复器（膝踝髋一体）
	台
	1
	22900
	

	52
	体操棒与抛接球（立式）
	台
	1
	980
	

	53
	手指阶梯
	套
	1
	800
	

	54
	上肢推举训练器(钢制)
	套
	1
	4800
	

	55
	手功能组合训练箱
	套
	1
	1900
	

	56
	可调式沙磨板及附件
	套
	2
	3800
	

	57
	OT桌（可调式）
	套
	4
	7520
	

	58
	OT综合训练套装
	套
	1
	12900
	

	最高限价合计：480万元
本项目设置最高限价，所有投标人投标单价和总价均不能超过最高限价，否则投标无效。


合同履行期限：自合同签订之日起30日历日内安装且调试完成并验收合格。

本项目是否接受联合体投标：□是/☑否。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

□非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
4.本项目的特定条件：无 。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件
时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025年 月  日 09 点 30 分（北京时间）
2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件3。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于 2025年 月   日 09 点 30 分在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。
（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证） 登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：

https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=fpycFSPW0Ey2ro/teqrIKA==
3. 网上查询地址
http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy（全国公共资源交易平台（广西·南宁））。

4.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名 称：南宁市邕宁区人民医院

地址：南宁市邕宁区新邕路190号
项目联系人：施妮
联系电话：0771-3281271
2.采购代理机构信息
名 称：广西和致招标咨询有限公司

地　址：广西南宁市良庆区银海大道948号（高新银海大厦正对面）
联系电话：0771-3112645
3.项目联系方式
项目联系人：　韦恒 
电    话： 0771-3112645 
附件： 

1.CA 证书申请方式及操作指南下载地址（登陆 http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官 
网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部 CA 办理方式”或“南宁市政采云CA 证书办理操作指南”） 
2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）
- 业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）
广西和致招标咨询有限公司

  2025 年    月    日
第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。本表中标记“●”号为重要参数要求，不满足仅作扣分处理。标记“▲”和“●”的条款必须提供相应证明材料予以证明（系统功能参数提供截图证明并加盖投标人公章或产品彩页并加盖公章，硬件性能参数及商务条款提供承诺函佐证并加盖投标人公章），如采购需求另有要求的，按要求提供，否则评标委员会将可能不予以认可。
3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.本项目中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业

	货物需求一览表

	/分标

	项号
	采购标的
	数量
	单位
	技术参数要求
	分项最高限价（元）

	1
	动静态平衡评估及训练系统
	1
	台
	1、结构组成：包括但不限于站立平台，坐位平台，传感器和平衡软件等；

2、双屏显示，全中文界面，可打印评估和训练报告，医生操作方便，病人可自行观测自身评估和训练状态；
3、站立平台和坐位平台均具备双侧扶手，以辅助患者维持站立和坐立平衡，保护患者安全，扶手杆调节高度可调；
4、测试平台与主机之间连接方式：无线蓝牙连接；
5、站立平台平衡板最大承重：≥150kg；

6、站立平台平衡板测量范围：10kg～150kg，测量精确度：荷载大于50kg时允差±1.5%，荷载小于等于50kg时允差±0.5kg；
7、站立平台测力板具有静态、左右动态、前后动态、全动态4种模式；
8、站式平台可自由切换静态和动态模式；
▲9、站立平台测力板动态模式下，可通过可调气压阻尼系统产生更柔和的动态测试训练阻尼，阻尼0～50级可调；
10、站立平台测力板倾斜角度:0~15°，允差±1°；
11、坐位平台工作方式为全动态模式；
12、坐位平台运动阻尼0～50级可调；

13、坐位平台测力板倾斜角度:0~10°，允差±1°；
14、坐位平台高度连续可调，升降高度范围：425mm～545mm，允差±20mm；

▲15、具备躯干传感器，可检测记录人体躯干摇摆角度，测量范围：0～90°，允差±1°或±5%取大值；

16、可提供站立位静态平衡能力、站立位动态平衡能力、坐立位动态平衡能力的评估及训练；

▲17、不少于具有6项评估项目：稳定性评估、稳定极限评估、动态平衡评估、本体预评估、多轴本体评估及多轴本体跟随评估；

18、评估报告具备多种平衡参数：重心轨迹、重心运动面积、重心前后轴平均速度、重心左右轴平均速度、身体压力分布等数十种参数；

19、不少于4项基本训练：站立平衡训练、2项踝关节训练及负荷训练；

20、具有情景互动训练模式，多种2D和3D康复训练游戏；内置不少于20种情景互动训练游戏，涵盖左脚、右脚、前脚掌、后脚掌、平衡协调性的康复训练，游戏难度可设置，训练后自动生成游戏训练报告；
21、自动生成评估训练报告：根据患者评估训练的数据，生成相应报告，多方位多图表呈现与分析患者康复的情况；
22、患者档案管理，包含患者就诊号、姓名、性别、年龄、身份证号、评估训练记录、医院名称、医生姓名等，方便跟踪康复进程；
23、具有实时语音提示功能；
24、支持大数据物联网功能，远程设备管理；
25、具备双数据库功能：本地数据库与云端数据库，可双向交互信息；不联网时，本地数据库储存患者信息；联网后，自动上传患者信息至云端数据库，也可从云端数据库下载患者信息至本地数据库；
26、系统正常使用时产生的噪声≤60dB(A)；

	300000

	2
	角度尺
	1
	台
	参数：不少于5种丈量角度尺子
用途：测量全身各个关节。


	700

	3（核心产品）
	磁刺激治疗系统
	1
	台
	一、适用范围：刺激人体中枢神经和骶神经，适用于脑卒中（脑梗塞、脑出血）所致运动功能障碍，失眠以及神经性膀胱的辅助治疗。

二、产品功能要求

1.磁刺激治疗系统

1.1分体式设计，方便升级、维修、发挥单个模块最大效用，避免一体式可推移整机结构因任一模块损坏导致的整机报废。

1.2主机可独立工作，通过主机面板按键可调节：刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数；同时可通过电脑完成上述操作。避免因PC故障导致设备停止运行，提高设备使用效率。

1.3具备“延迟充电”模式独立旋钮，避免电磁信号干扰运动诱发电位采集。

1.4具备高压开关按钮，无需关机可进行线圈热插拔。

1.5设备包含 DIN 和 USB通用数据接口，可与国内外的主流EMG设备兼容。

1.6可扩展脚踏开关和强度刺激按钮

2.冷却系统

▲2.1独立液态循环冷却系统，惰性液体线圈内循环，冷却液不挥发、不导电，非风冷及半导体。

2.2液态循环冷却，设备连续使用24小时以上。

2.3主动液态冷却。（静态液态冷却不采用）

2.4设备面板4级温度指示（绿/黄/橙/红）。

3.刺激线圈

3.1过热保护：线圈内部具备温度传感器，刺激线圈超过41℃，自动停止输出；

3.2可插拔结构，可快速更换线圈。

3.38字蝶形线圈，弧形设计贴合头部；治疗过程中线圈不移位；可实现双向双面刺激；

3.4另有多种线圈可选，如蝶形、8字、圆形、双锥等，最小线圈可用作啮齿动物研究。

4.磁刺激工作系统

4.1运行环境：使用外置计算机系统，Windows7/8/10，32位/64位操作系统

4.2刺激模式：单刺激、重复刺激、丛刺激（爆发式刺激与模式化刺激）、成对刺激（ppTMS），可实现研究评估相关、关联刺激（PAS）和三重刺激（TST）等。

4.3具备单相、双相刺激波形可选。

4.4参数设置：刺激频率、刺激强度（阈值百分比）、刺激时间、间隔时间、脉冲串数、方案等待时间、总脉冲数。

4.5治疗方案：内置有临床论文对应的处方，并免费扩展；医生可自行创建治疗模板。

▲4.6同屏显示电生理采集页面与数据界面。

4.7刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。

4.8软件内置线圈计数和温度显示，客观评估线圈使用寿命，充放电次数≥2000万次。

4.9开机自动自检和线圈种类识别。

4.10主机及线圈自动保护设置：自定义5、10、15分钟不使用自动失效。

4.11安慰刺激：无需更换线圈，实现安慰/假刺激。

4.12自动检测阈值：可配备专用按钮，实现自动阈值检测。

4.13具备运动阈值锁定同步指示灯显示。

4.14刺激警示：内置刺激时声音警示功能，因为按照经颅磁国际安全指南，刺激间歇期长(10-40秒)，刺激前声音警示功能可以让患者做好“被刺激”准备。

4.15具备软启动模式。

4.16定位管理器：DLPFC定位。

4.17TMS治疗相关问卷表：内置癫痫问卷调查表，客户可自定义检查问卷等内容，系统化更好。

●4.18可变频率：可在单个程序中设置多个刺激频率(对于某些特殊病患，既需高频也需要低频)。

4.19充电延迟：可在设备和软件中设置(用于使用电生理进行阈值检查)。

4.20数据管理：患者整体数据整理、收集，治疗数据、参数统计导出EXCEL或文本格式。

4.21治疗报告：可出具预置包含治疗信息的治疗报告。

4.22教学演示：在非连接设备状态时进行教学、演示。

4.23支持接入 HL7 协议的 HIS、PACS 医院管理系统。

5.产品参数

●5.1磁刺激强度：0-6.5T。

5.2刺激频率：0.1-100Hz可调，0.1-10Hz步长0.1Hz，＞10Hz时步进1Hz，允差±10%.
5.3输出脉冲宽度≤390us。
5.4刺激强度可通过电脑软件与主机旋钮双模式调节。
5.5计时功能:刺激方案后，设备能依据设定方案自行计算总刺激时间。

5.6定位帽 ≥3个
5.7万向可调节线圈固定支臂，360度旋转调节高度可调。
5.8设备治疗结束有语音提示功能，可语音提示病人。

5.9设备软件具有电容放电计数功能。

5.10 使用年限≥10年。
6.MEP(EMG)运动诱发电位

6.1灵敏度：5μV/div--10000μV/div多档可调

6.2扫描速度：0.1ms/div---20s/div多档可调

6.3输入噪声水平≤5μV

6.4输入阻抗≥100MΩ

6.5共模抑制比≥100dB

6.6具备陷波滤波器功能

6.7测量范围:20μV--50mV

6.8采集通道：≥2个 DIN通道，2对 touch-proof 通道

6.9USB直接连接磁刺激治疗系统，直流供电与传输信号稳定，无需屏蔽室和铺设专用地线，采集信号稳定无干扰,评估精准。

6.10可实现阈值（MT）自动检测、MEP、CSP检测，（MEP，CSP）募集曲线，MEP变异分析、TMS重频刺激；电磁关联刺激、三重刺激等.

	550000

	4
	生物反馈治疗仪
	1
	台
	一、技术参数要求:
●1、治疗波形参数：治疗电流输出0-99mA可调，步进1mA，允差5mA；治疗波形上升时间0-15s可调，步进1s，允差±10%；治疗波形工作时间1-30s可调，步进1s，允差±10%；治疗波形下降时间0-15s可调，步进1s，允差±10%；治疗波形休息时间1-30s可调，步进1s，允差±10%；治疗波形脉冲宽度50-450μs可调，其中50-100μs，步进10μs，100-450μs，步进50μs，允差±5%；治疗波形输出频率2-100Hz可调，其中2-10Hz，步进1Hz，10-100Hz，步进5Hz，允差±3Hz。
2、数据存储≥16M，支持≥15小时数据

3、EMG治疗灵敏度：0.1μV

4、治疗量程0-2000μV 

5、阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择

6、共模抑制比>100dB

7、带宽10-1000Hz

8、信号输入0-1.0V

9、采样频率≥4096Hz

10、AD采样≥18bit

11、工作电源AC220V 50/60Hz

12、连续工作时间≥8h
二、功能要求：

1、≥双通道独立治疗模式，可同时治疗不少于两个患者。

2、多媒体EMG生物反馈式神经功能重建治疗技术。

3、肌电触发电刺激治疗模式。

4、主被动双重治疗模式。

5、神经、肌电评估功能，打印书面报告。

6、≥8寸彩色触摸屏显示，电脑操作系统。

7、实时显示患者治疗情况并能及时给予评估结果。

8、病例资源管理系统，记录患者每次治疗详情。
9、多种有趣的训练治疗游戏，不少于20种游戏可选择，以提高病人治疗的信心和兴趣。
10、智能检测系统，可自动检测电极片与皮肤的接触状况。
11、具备智能的生物电流分离选择模式。
12、内置多种治疗方案，


	179000

	5
	空气压力波治疗系统
	2
	台
	一、技术参数要求：
电源电压：AC220V±22V，频率50Hz±1Hz；

输入功率：≤80VA；
操作方式：智能液晶屏，≥8英寸液晶显示
最小工作压力≤20mmHg/26.7hpa

最大工作压力≥300mmHg/400hpa

功能要求：

●1、双6腔气囊通道独立输出治疗模式
2、双气压泵，实时压力检测，输出气压值误差不得大10mmHg。

3、至少连接四个治疗套筒，标准配备双下肢气囊（每个下肢气囊均为6腔气囊），上肢气囊（上肢气囊为6腔气囊），可同时对两个6腔气囊进行充气治疗，可选择治疗一个肢体或两个肢体；

4、双通道独立工作，可以独立设置输出通道的时间、压力及工作模式。

5、单通道工作时无需堵塞非工作通道。

6、至少15种治疗工作模式，包括但不限于阶梯充气模式、单腔充气模式、三腔充气模式、双腔充气模式、从近心端到远心端充气、从远心端到近心端充气等；

7、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式，预防由于动脉供血不足引起的肢体远端血液循环障碍；

8、梯度治疗：支持梯度治疗，对肢体形成梯度加压；

●9、压力范围：20mmHg～300mmHg，步进5mmHg，实现精准调压；

10、工作时间可以在5-99分钟之间可调，步进1分钟；

11、换气时间可以在6-20秒之间个性化设置；

12、大屏幕液晶实时显示每个治疗输出的压力值及工作状态；

13、超强抗压气囊，不易破损；
●14、气囊最大承压不小于60kPa；

15、重叠式加压气囊，保证患者肢体加压均匀充分；

16、静音治疗：设备使用噪声不超过55dB(A)；

17、具有连接管路防止接错的装置或标识；

18、手动释压：可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施；

19、断电泄压：运行中断电套筒可自动排气减压 ；

20、过压保护：具有过压保护措施。


	118000

	6
	中频治疗仪
	4
	台
	1、载波频率2kHz～8kHz可调，步进1kHz，允差±10%；载波波形为方波

2、调制频率范围：0～150Hz，0～1Hz范围内调制频率分别为1/4Hz、1/3Hz、1/2Hz，≥1Hz范围内步进1Hz，允差±10%

3、调制波形不少于8种，分别为正弦波、方波、三角波、指数波1、指数波2、锯齿波、尖峰波、梯形波

4、调制波形的调幅度：尖峰波为33%，正弦波、方波、三角波、指数波1、指数波2、锯齿波、梯形波的调幅波为100%，允差±5%

5、输出电流0～99级可调，在基准负载（基准值500Ω±5%的无感电阻）下，最大输出电流为95mA，允差±5%

6、采用智能全彩触摸屏显示，操作简便

7、≥2通道独立控制，内置不少于17种治疗处方

●8、自定义功能：载波频率、调制频率、调制波形可进行自定义组合输出

9、定时时间1min～99min可调，步进1min, 允差±60s

10、治疗仪连续工作时间不小于4h


	67800

	7
	动态干扰电治疗仪 
	1
	台
	产品结构形式：主机台面款式，轻巧便捷

≥2组4通道输出，载波波形为正弦波

两组可独立调节的输出，每组治疗模式、强度等独立调节互不干扰。

调制频率范围为0～150Hz，允差±10%；调制波形为梯形波

低频调制中频的调幅度为0～100%范围内连续可调

差频频率0～150Hz，允差±10%或±1Hz（取较大者）

差频变化周期≥30s，允差±10%

动态节律≥6s，允差±10%

输出电流：在基准负载（基准值500Ω±5%的无感电阻）下，输出脉冲幅度在0～100%内连续可调，最大输出电流不超过100mA

输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%

●11、低频调制中频功能：可设定调制中频的调制频率、选择载波频率和波形模式，至少具有12种手动调制频率选择方式和13种治疗方案
12、等幅中频功能：具有至少3种频率：2.5kHz，4.0kHz，6.0kHz可选，允差±10%；波形为等幅正弦波

13、动态干扰电功能：同1组内的通道输出具有差频,可选择调制中频的调制频率和波形模式，至少具有12种手动调制频率选择方式和13种治疗方案
14、复合输出功能：低频调制中频功能、动态干扰电功能、等幅中频功能交替输出，至少具有13种治疗方案
15、TENS输出功能，属于低频调制中频，载波频率2.5kHz，调制频率范围70Hz～110Hz，允差±10%

16、输出平衡调节功能：通过治疗仪上的输出均衡按钮，能调节同 1 组内 2 个通道输出电流的平衡性，即1个通道电流变大时另1个通道的电流变小

●177、不少于7种吸附模式可选，吸附压力连续可调

18、吸力连续可调节，范围为7～27kPa 

●19、吸附、平板、粘贴多种电极可选，适用人体不同部位

20、定时时间0min～60min可调，步进1min
21、吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适。

22、治疗结束输出强度自动归零并声音提示。

23、具有过电流保护、过电压保护。


	89000

	8（核心产品）
	体外冲击波治疗仪（配肌骨超声）


	1
	台
	1.收纳体系设计，方便使用。
2.额定输入功率：≤600VA。

3.双通道输出。

4.治疗输出压力范围0～500kPa可调，0～50kPa时步进50kPa,50kPa～500kPa步进10kPa；误差应不超出±10%。

▲5.治疗头种类：≥9种，至少包含4.5mm针刺型、6mm针刺型、10mm针刺型、13mm经典型、15mm发散型、15mm聚焦型、15mm经典、20mm复合型、36mm经典型。

6.治疗手柄轻巧，设计符合人体工程学，具有防滑圈和减震功能。

▲7.治疗头最大穿透深度：≥45mm，允差±20%。

▲8.治疗头最大能量密度：≥7mJ/mm2，允差±20%。

9.治疗头碰撞频率设定范围为0.5Hz～21Hz可调，0.5Hz～1Hz步长0.1Hz,1Hz～21Hz步长1Hz,允差±10%。

10.治疗头碰撞次数设定范围为1次～9900次且能够计数显示，1次～10次步长1次，10次～100次步长10，100次以上步长100,允差±5%。

11.输出压力波的脉宽为200μs,允差±10%。

12.进口的空压机：动力强，寿命长。

13.管路耐压：大于750kPa。

14.操作界面：≥13.3寸Android一体机。
15.数据传输：USB+物联网。

▲16.内置处方数量≥200个，具备人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，还可自定义处方。

17.可存储管理病例≥10000万个，可记录累计使用次数。

18.具有记录子弹体与治疗头总的碰撞次数功能。

19.设备具有过压安全装置，保证供给压力控制装置失效时，所连接的系统压力不超过550kPa。

20.治疗头的使用寿命不小于2000000次。
21.治疗头外表面具有良好的耐腐蚀性能。

22.通过液晶界面可以对工作压力、碰撞频率、碰撞次数参数显示、设置或调节。

23.气压不足提示功能。

24.智能化管理系统，自动检测手柄连接状态。

25.治疗头金属部分可在135℃高温高压下消毒。

26.治疗头材料具有生物相容性报告。

27.系统内置VAS疼痛评估。
28.具有超声检查功能，可对治疗部位进行超声检查

●29.肌骨超声和冲击波可实现同屏显示，同屏操作

30.灰阶成像：图像灰阶范围0～255。

31.B型成像功能

a)支持实时图像放大,最大放大至4倍；

b)支持基波变频,支持谐波成像；

c)增益可调,12段TGC调节，总增益0～100dB；

d)可调参数:增益，深度，动态范围，频率，图像增强，灰阶，相关，穿刺引导，color Map。

32.B型成像测量功能：能够进行距离、周长、面积，IMT，髋关节，面积描迹，内径窄比，角度测量。

33.电影回放：能够回放B模式图像。

34.连续工作时间：在省电模式，B模式默认参数设置下，超声模块连续工作时间应大于1.5小时，设备应能满足各项成像性能的要求。

35.B型成像性能指标

测试频率：7.1MHz；

声工作频率：基波中心频率7.1MHz，声工作频率与基波中心频率的偏差允差±15%。；

探测深度（mm）：≥50；

侧向分辨率（mm）：≤2（深度≤40））；

轴向分辨率（mm）：≤1（深度≤20））；

几何位置精度（%）：横向≤10，纵向≤5； 

盲区（mm）：≤3；

切片厚度（mm）：≤8；

周长和面积测量偏差（%）：≤±15；

超声模块数据接口为WIFI传输。


	350000

	9
	多功能肌肉振动仪（深层肌肉振动仪）
	2
	台
	1、工作电源：220V±22V～、50Hz±1Hz；

2、额定输入功率：≤480W；

3、不少于双通道输出；

4、输出转速：不少于10档可调，至少包含2000RPM、2300RPM、2500RPM、2700RPM、3000RPM、3300RPM、4200RPM、4400RPM、4600RPM、4800RPM ，允差±10%。

5、训练时间：1min～8min可调，步进为1min，允差±10s。

6、显示方式：≥8寸触摸屏（液晶显示）；

7、治疗头数量：≥10个，适用于颈肩、肩胛、腰背、髋臀、腿膝、足踝等各部位；

8、电机：直流无刷电机，使用寿命长

9、安全工作载荷时的运动噪声≤72dB(A)；

10、处方模式：≥100个

11、组成至少包含主机、传动轴、转换头和治疗头；


	110000

	10
	神经肌肉低频电刺激仪
	4
	台
	一、技术参数要求

1.电源：220V/50Hz。

2.输出通道：≥2个通道独立输出。

3.脉冲频率：0.5Hz～999Hz，0.5Hz～1Hz步进0.5Hz，1Hz～10Hz步进1Hz,10Hz～100Hz步进10Hz,100Hz～500Hz步进50Hz，500Hz～999Hz步进100Hz,允差±10%。

4.脉冲宽度：50us-999us，步进50us,允差±10%。

5.调制波形：正弦波，方波，三角波，指数波，锯齿波，梯形波等多种波型。

6.输出强度：0-100%可调节，步进1%，峰值电压50V，允差±10%。

7.模式：至少包含手动模式、自动(处方)模式。

手动模式：刺激时间0.1s～30s可调，间隔时间0.5s～30s可调；

自动模式：内置多种处方。

8.输出电流：最大输出峰值电流100mA。

9.治疗时间：1min～60min，步进1min，允差±5%。

10.连续工作时间不少于4h。

11.正常工作噪声≤55dB。

二、功能要求

1.内置不少于23种处方，针对不同病症。

2.手动模式脉冲频率、脉冲宽度、刺激时间、间隔时间调节范围大，可根据需要自由设置。

3.高清触摸屏加一键飞梭控制，操作简单。

4.输出波形为双向对称方波，防止长时间治疗发生电离。

5.不少于两个通道独立输出，同时治疗多个病人或不同部位。

6.多种调制波形，体感丰富。

	72000

	11
	经皮神经电刺激仪
	2
	台
	1、输出波形：为无极性双向不对称脉冲

2、脉冲宽度:20μs-500μs

3、脉冲频率：在2Hz-160Hz范围连续可调

4、输出电流：治疗仪各路独立输出，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流的峰值Ip从0mA-99mA连续可调。最大输出值允差±30%。

5、连续工作时间：不少于4h。

功能要求：
至少双路输出

机内设有处方，也可自定义处方，参数均可调节。

	12800

	12
	痉挛肌低频治疗仪


	4
	台
	一、技术参数要求：

1、输出波形：至少2组无极性双向不对称脉冲。

2、脉冲周期：从1s-2s连续可调。
3、脉冲宽度：0.1ms-0.5ms连续可调。
4、延时时间：从0.1s-1.5s连续可调。
5、输出强度：脉冲电流峰值从0-99mA连续可调，最大输出值允差±15%。
6、定时时间：5-30min，至少六档可调。
7、输出直流分量：输出的直流分量应为零。

8、仪器连续工作时间不少于4h。

二、功能要求：

1、不少于两路低频脉冲交替输出。
2、脉冲周期、脉冲宽度、输出强度延时时间均可连续调节
3、具有误调指示


	39500

	13
	体外振动排痰机
	1
	台
	1、主要构成：同时兼备雾化及排痰双功效，至少包含主机、传动系统、动力输出装置(即治疗头)及压缩空气式雾化器。

2、结构形式：不可分拆的柜机推车式,雾化器的压缩机机身部分完全嵌入

柜体内。

3、显示方式：液晶显示界面。

●4、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个

键施以旋转及按压动作即可全部完成
5、输出路数：至少包含一路雾化输出，一路C型标准传动形式，一路X型轻便传动形式。

6、雾化类型：压缩空气式。

7、最大压强≥0.2Mpa。

8、最大雾化量≥0.20ml/min。

9、自由空气流量≥10L/min。

10、残液量≤0.7mL
11、标准传动形式：动力头外径尺寸≥90mm，配备≥6种不同型号的治疗头。
12、轻便传动形式：动力头外径尺寸≥50mm，配备≥5种不同型号的治疗头。

13、传动动力头偏心距：轻便型≥1.7mm±1mm；标准型≥3mm±0.5mm。

14、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。

15、工作模式：至少两种，手动模式和自动程序模式。

16、手动模式频率范围：标准型传动型式为10Hz-60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。
轻便型传动型式为10Hz-30Hz，频率连续可调，步距为1Hz。

17、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。

18、自动程序模式：≥四种自动程序模式。

19、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。


	89800

	14
	言语障碍评估及康复训练系统
	1
	台
	一、技术参数要求：

患者端≥24英寸触摸屏显示
内存：≥4GB
硬盘内存：≥512G固态硬盘
主板显卡声卡：工业主板
麦克风至少1个

二、产品功能要求

1、双屏分控显示，患者屏幕监控，操作界面同步，治疗过程中，医生屏幕上实时显示患者屏幕内容，

方便医生观察患者操作过程；

2、主界面包含评估训练、工作列表、用户管理、快速登记等功能；

3、辅助功能：系统设置、医师管理、最小化主屏、退出系统；

4、系统设置：包括单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别、自定义添加量表、自定义添加训练内容等。

5、失语症评估与训练功能：

5.1失语症评估功能：包含词、句子、文字理解、复述、抄写、听写，画面、漫画说明、描写，计算等不少于30种评估项目，对听理解能力、说话能力、读解能力、书写能力、计算能力进行评估；

5.2失语症评估报告：包括但不限于患者信息，得分分布情况，各项目得分状况，各项能力评估结果以及治疗师评语；
5.3失语症训练功能：包括语音理解、文字阅读、语音复述、文字听选、漫画说明等不少于9种训练内容。

6、构音障碍评估与训练功能：

6.1构音障碍评估功能：单词、字、音节、文章等不少于5种项目检查,可选择麦克风语音识别和手动确认识别；

6.2构音障碍评估报告：包括但不限于患者信息、患者的错误方式,发音方式一贯性,构音类似运动、错误类型以及治疗师评语；

6.3构音障碍训练功能：不少于3类训练方式，每项包括俗语、对话、常用词语等不少于5种训练内容。
7、认知评估与训练功能：

7.1认知评估功能量表：包括但不限于简易精神状态检查量表(MMSE)、长谷川痴呆量表（HDS）、神经行为认知状况测试（NCSE）、MOCA量表、Loewenstein认知功能评定量表等；

7.2认知评估报告：包括但不限于患者信息、方案得分、量表总分、分数描述和治疗师评语；

7.3认知训练项目：感知障碍、记忆障碍、结构性失用、空间定位、声音失认、思维逻辑障碍、肢体使用、注意力障碍等不少于17种训练项目。
8、动画认知训练系统：发音教学、成语故事、涂色拼图、百科常识等不少于10种动画认知训练内容；
9、先知后认模式，避免因地域、文化、教育等客观因素的差异而影响评估与训练的准确度；

10、用户信息管理：能够增加、删除、查询每一个患者的病历资料，语言种类可选择普通话和不同类别的方言；
11、具有新增病历、归档病历、更新病历功能；
12、素材编辑功能：具有认知训练方案编辑、构音训练方案编辑、失语症方案编辑功能，可根据实际需要设计训练内容，可添加、选择、输入命名图片，录入提示语音、提示文字、动画片段；

13、全面的评估量表设计及病例资料管理功能；用户可自行添加评估量表及训练方案，并可对量表及方案内题目进行修改；

14、支持自定义处方，可将评估量表和训练方案进行组合，提前保存为处方，方便医生使用；
15、触摸屏显示，训练操作方便快捷。客观题目自动评分，医生可酌情修改、主观题目由医生主动评分；

16、出具专业的临床报告：评估报告、训练记录报告、图文报表、导出打印；

17、可根据科室使用需求扩展题库设计及增加显示屏。

18、支持多种方言，语音提醒功能；
19、人机互动训练模式。

20、打印报告中可直接将量表明细打印，方便医生进行诊断。

21、支持物联网功能，可与物联网平台进行连接，医生通过物联网平台可以远程将训练处方下发到设备。

	169000

	15
	吞咽障碍治疗仪


	1
	台
	一、技术参数要求

●1、输出电流强度：0-25mA可调，调节步距增量为0.5mA。

2、自动抗阻检测系统。

3、治疗波形参数：

脉冲波形为双向方脉冲波组合，波形为双向非对称波

脉冲宽度：100-400uS可调。
脉冲间隔：100-200uS可调。
脉冲频率：40-100Hz可调。
电流上升时间：1-10S可调

电流持续时间：6-60S可调。

电流下降时间：1-10S可调。

电流停止时间：1-10S可调。

4、治疗时间5～60min可设定，步进为5min。

二、功能要求

1、至少双通道独立治疗模式；每通道可独立设置治疗参数，可同时满足不少于2名患者治疗。

2、具备主被动双重治疗模式；
3、吞咽触发刺激治疗模式；

4、彩色触摸屏显示，操作方便快捷；
5、智能检测系统，可自动检测电极片与皮肤的接触状况。
6、具备生物电流分离选择模式，不少于五种处方选择。

	62000

	16
	恒温泥蜡疗仪
	1
	台
	技术参数要求
1.仪器组成：由料箱、饼箱、托盘、石蜡、控制系统组成。

2.结构设计：采用左右卧式结构，高度不超1.2米，方便操作和清洗。
●3.屏幕设计：两块10.1寸超大彩色触摸屏（触摸屏×2），中文显示，操作简单。
4.料箱设计：料箱圆形设计，具备双料箱（料箱×2），可同时工作，也可以独立工作。
5.饼箱设计：饼箱方形设计，具备双饼箱（饼箱×2），可同时工作，也可以独立工作。
●6.安全认证：符合最新标准 GB9706.1-2020电气安全认证，尽可能降低使用风险。

7.自动制作：可自动实现融料、消毒、排料、制饼、恒温等操作。

8.模式选择：具备预约、假期、立即、饼箱、手动、饼箱恒温六种制饼模式。
9.消毒设计：具有紫外线、高温二种消毒方式。
10.观察照明：料箱和饼箱均有观察窗及LED照明系统。
11.开门检测：料箱和饼箱均有开门检测功能，液晶屏上实时显示开关门状态。 
12.电源功率: 220VAC±10% 50Hz ；功率: 2700VA 
13.料箱范围：容积65L±10%  温控范围：60～95℃  温度精度±3℃
14.饼箱范围：容积250L±10% 温度范围：35～75℃  温度精度±3℃
●15.制饼方式：可同时制饼20盘，1-5、1-10、1-15、1-20盘可选。

16.设备结构：带刹车移动脚轮和可调式脚垫，防止非预期的移动。
17.排料功能：具有程序自动排料和手动排料功能。
18.操作提示：具备人工语音操作提示和预警功能，无需说明书即可方便的操作。

19.人机接口：具有温度显示、运行状态显示、剩余时间显示、设置等功能。
20.锁扣设计：双料箱具备钥匙锁扣设计（锁扣×2），避免误操作，可提高安全性。

21.设备材质：外壳喷塑烤漆制作，内部SUS304不锈钢制作。
22.注册许可：具有二类医疗器械注册证。

	157000

	17
	艾灸仪 
	2
	台
	技术参数和功能要求
1、电源：AC 220V，50Hz±1Hz

2、输入功率：250VA

3、灸头高度连续可调：785mm-1100mm±50mm

4、灸疗最高温度≤60℃

5、灸疗时间为30min±20s

6、支臂调节范围：0°-180°±5°

7、具备点火装置、消烟装置及标识，治疗时目视无明显可见烟雾；数码管显示工作时间、点火状态、消烟状态

8、点火时间≤1min，点火装置的加热丝最大负载功率≥168W

9、具备脚轮锁止装置，方便设备移动、固定

10、艾灸仪在正常工作的工作噪声≤55dB(A)


	47800

	18
	多点多轴悬吊系统（悬吊康复床）
	1
	套
	1.具备多点及多轴，可达≥18点及≥7轴

2.具备悬吊轴线性移动功能，便于调整悬吊点，移动范围纵向≥160cm，横向≥70cm

3.悬吊轴线性移动具备弹性限定功能，限定活动范围，防止损伤

4.具备≥12种不同用途的悬带，便于训练

5.具备多种尺寸及强度的弹力绳，可进行弹性助力或抗阻训练

6.具备手部及足部握把，便于进行抗阻训练

7.具备双侧横向悬吊轴，便于悬吊过程中做横向牵引，增加临床效果

8.具备悬吊架外侧悬吊轴，便于做肌力组合训练

9.具备悬吊轴360度旋转，可做核心肌群及脊柱康复等训练

10.具备稳定性训练垫，可辅助站立位/座位进行稳定性训练

11.具备双滑轮联动绳，可进行协同训练或悬挂沙袋进行恒定阻力的抗阻训练

12.无需对房屋进行改造，安装简便

13.训练床（长宽高）：1850*700*700mm

14.悬吊架（长宽高）：3240*1200*2050mm

15.圆形滑轨：水平纵向滑轨长度≥2000mm；水平横向滑轨长度≥867mm

16.方形滑轨：水平纵向滑轨长度≥1300mm；立柱内侧垂直滑轨长度≥1286mm；立柱外侧垂直滑轨长度≥1960mm

17.上肢悬吊节点：承重≥300kg；旋转角度：360°

18.下肢悬吊节点：承重≥200kg；旋转角度：360°

19.悬吊轴：悬吊轴轴径：20mm；悬吊轴长度：445mm；悬吊轴数量：≥7轴

20.悬挂块：数量≥14个；承重≥200kg；最多允许悬挂点数≥28点（每个悬挂块最多允许悬挂2点）

21.悬吊绳：数量≥15；悬吊绳承重≥200kg；悬吊绳具有快速锁止装置

22.悬吊带：种类≥12种 

a)四肢悬带：承重≥60kg、不少于6个

b)盆骨悬带：承重≥200kg、不少于1个

c)头部悬带：承重≥60kg、不少于1个

d)胸部悬带：承重≥200kg、不少于1个

e)腰部悬带：承重≥200kg、不少于1个

f)自固定悬带：承重≥200kg、不少于2个

g)双点悬带：承重≥200kg、不少于4个

h)通用悬带：承重≥60kg、不少于4个

i)足踝部悬带：承重≥60kg、不少于4个

j)鞋型悬带：承重≥60kg、不少于1个

k)胸部固定悬带：承重≥200kg、不少于1个

l)单手悬带：承重≥200kg、不少于1个

23.挂件架：不少于1个 

24.附件

a)短弹性黑绳：长34cm、承重≥60kg、数量≥2根

b)长弹性黑绳：长59cm、承重≥30kg、数量≥2根

c)短弹性红绳：长34cm、承重≥60kg、数量≥2根

d)长弹性红绳：长59cm、承重≥30kg、数量≥2根

e)拉手：承重≥200kg、不少于2根

f)柱形垫≥1个

g)平衡垫≥2个

h)沙袋≥4个


	246000

	19
	全身心功能训练系统（四肢联动康复仪）

	2
	台
	1、座椅规格

a)座椅最大安全工作载荷≥180kg；

b)座椅旋转角度：360°；每90°一档，分成4档；

c)座椅前后调整距离：315mm±10%。

2、训练手杆长度280mm±5%，1-15档可调；

3、训练时间:1min～90min可调，步进1min, 允差±30s。

4、被动训练功能

a)运动角度设置范围5°～25°±3°，步进1°；

b)训练速度1～8档可调，运动角度速度范围为：2.2°/s～5.7°/s±10%,步进0.5°/s；
5、主动联动功能

a)单侧训练手杆或脚踏板主动运动能带动另外一侧一起联动运动；

b)用于运动步数计数的脚踏板运动角度设置范围5°～30°±3°，步进1°；

c)训练强度：运动阻力1～16级可调，扶手启动力范围60N～80N±10N；

6、主动训练模式不少于6种，至少包含阻力模式、功率模式、爬坡模式、间隔模式、心率模式、体脂模式等；

7、左右训练手杆把套承载拉力≥120N，试验后无撕裂或滑脱； 

8、具有紧急停止按钮，按下紧急按钮立即暂停训练工作。

9、安全防护装置 

a)座位上具有防止使用者身体滑脱的绑带； 

b)脚踏板安装牢固，具有足部绑带固定足部，防止滑落；

c)具有手部绑带和护腿装置，防止手部和腿部滑落。

10、彩色触控液晶屏，触控反应灵敏、显示清晰；

11、具有连接心率监测设备2.4G无线通讯接口；

12、设备在安全工作载荷时的运动噪声≤55dB(A)；

13、主动联动训练功能、被动训练功能、紧急暂停功能+互动软件。


	297000

	20（核心产品）
	下肢反馈训练与评估系统
	1
	台
	1、操作平台：彩色触摸屏。

2、床体：采用抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适、无毒、防水、易清洁；

3、床体控制装置：≥3个直线电机；床体升降高度范围：520-850mm±50mm；床体站立角度范围：0-80°±5°；背板后仰角度范围：0-10°±2°；

4、脚踏板伸展调节功能：通过旋转手轮使得脚踏板向下伸展调节长度，调节范围为0-230mm连续可调,允差±20mm；

5、脚踏板调节功能：两个脚踏板间距调节范围为0mm-200mm±20mm；每个脚踏板可以进行角度调节，对脚平面进行内外侧和上下角度调节，内外侧调节范围-25°～25°，踝关节背屈跖屈调节范围-20°～20°，允差士5°；
6、配备减重吊带，减重绑带承重≥200kg，使训练保持在减重状态下进行；

▲7、步行训练方式：仿真人体步行曲线函数，

8、训练驱动装置：不少于2个伺服马达；

9、下肢被动训练功能：可单独设置患者左/右腿不同的踏步训练屈伸幅度；屈伸范围为0°~25°±3°连续可调，步进1°；

10、踏步角度范围：0-25°±3°；踏步速度范围：1-80Step/Min±3Step/Min，步进1Step/Min；

11、训练模式：被动训练模式

12、训练时间1-90min可调，步进1min，允差±10s；
13、多功能脚踏板：适应病人内、外翻足型，调整踝关节角度，矫正患者步态。

14、痉挛侦察功能：自动检测患者训练异常，当痉挛发生时反向放缓运动速度，原点休后降低速度重新开始训练，减少患者痉挛发生；

15、痉挛灵敏度调节：可分别对左/右进行痉挛灵敏度设置，灵敏度不少于3个等级；灵敏度：20N·m、40N·m、60N·m，允差±20%；
16、痉挛保护响应时间≤1s；
17、真人发音：训练全程提供语音反馈信息；
18、直线电机推力≥8000N

19、床体承重≥300Kg


	281000

	21
	肢体康复工作站（上下肢双屏）
	1
	台
	一、技术参数要求：

1、电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz

2、输入功率：200VA；

3、旋转速度：1-60rpm，步进1rpm；转速允许误差±10%或±3rpm，二者取大值；

4、转速变化率不大于0.5r/s²

5、训练手柄高度连续可调：0～235mm，允差±10%；

6、训练手柄前后连续可调：0～120mm，允差±10%；
7、训练时间设定0-60min，步距1min，允差±5s；

8、训练速度1-60级可调；

9、训练阻力1-20级可调。

10、小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾

二、主要功能要求：

1、主被动训练模式：主动训练、被动训练、主被动训练

2、上下肢训练模式：单上肢训练、单下肢训练、上下肢独立训练；

3、双屏Android系统，上、下肢独立显示、控制；

4、操控方式：≥10寸彩色触控大屏，双显示屏，屏幕360°可旋转。
5、本机训练数据自动存储、一键打印；

6、具有训练时间、运动方向、训练模式、训练处方、主动运动阻力、痉挛保护等级等设定功能；

7、左、右肢体平衡检测；在训练过程中提供肌力对称性信息，通过训练界面互动游戏倾斜度提示显示，以及实时显示两侧肢体运动百分比；

8、运动方向可调：有正、反两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

9、转向时间可设置：1～20分钟，正常训练过程中在设定转向时间到后改变运动方向；

●10、具备多种3D动画情景模拟；

11、支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；

12、提供多种训练轻音乐伴奏；

13、痉挛自动检测，自动释放；

14、痉挛灵敏度：敏感、标准、不敏感模式，痉挛保护应在（延迟时间≤2s）内被激活；

15、痉挛后方向可调：可调节痉挛后旋转方向与原方向相反；

16、痉挛保护激活时伴有声音提示信号，该信号持续到手动将其关闭；

●17、提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式；

18、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

19、支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；

20、支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；

21、支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；

22、支持单机训练数据查看、打印；

23、支持PC端训练数据查看、分析、打印、下载；

24、可实现单机系统升级；

25、为特殊患者提供左、右肢护具，可快捷互换; 
●26、可连接情景互动平台、实现多台竞技比赛；
27、可对接医院信息系统；
28、配置轮椅固定锁紧装置。

29、具有应急安全保护开关。


	199000

	22
	肢体康复工作站(下肢）
	1
	台
	一、技术参数要求：

1、电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz

2、输入功率：100VA；

3、旋转速度：1-60rpm，步进1rpm；转速允许误差±10%或±3rpm，二者取大值；

4、转速变化率不大于0.5r/s²

5、扶手高度连续可调：0～230mm，允差±10%；

6、扶手前后连续可调：0～50mm，允差±10%；
7、训练时间设定0-60min，步距1min，允差±5s；

8、训练速度1-60级可调；

9、训练阻力1-20级可调。

10、小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾
二、主要功能要求：

1、训练模式：下肢主动训练、被动训练、主被动训练；

2、Android系统控制；

3、操控方式：≥10寸彩色触控屏，屏幕360°可旋转。
4、本机训练数据自动存储、一键打印；

5、具有训练时间、运动方向、训练模式、训练处方、主动运动阻力、痉挛保护等级等设定功能；

6、左、右肢体平衡检测；在训练过程中提供肌力对称性信息，通过训练界面互动游戏倾斜度提示显示，以及实时显示两侧肢体运动百分比；

7、运动方向可调：有正、反两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

8、转向时间可设置：1～20分钟，正常训练过程中在设定转向时间到后改变运动方向；

9、具备多种3D动画情景模拟；

10、支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；

11、提供多种训练轻音乐伴奏；

12、痉挛自动检测，自动释放；

13、痉挛灵敏度：敏感、标准、不敏感模式，痉挛保护应在（延迟时间+2s）内被激活；

14、痉挛后方向可调：可调节痉挛后旋转方向与原方向相反；

15、痉挛保护激活时伴有声音提示信号，该信号持续到手动将其关闭；
●16、提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式；

17、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

18、支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；

19、支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；

20、支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；

21、支持单机训练数据查看、打印；

22、支持PC端训练数据查看、分析、打印、下载；

23、可实现单机系统升级；

24、可连接情景互动平台、实现多台竞技比赛；

25、配置轮椅固定锁紧装置。
26、具有应急安全保护开关。


	129000

	23
	肢体康复工作站(上肢）
	1
	台
	一、技术参数要求：

1、电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz

2、输入功率：100VA；

3、旋转速度：1-60rpm，步进1rpm；转速允许误差±10%或±3rpm，二者取大值；

4、转速变化率不大于0.5r/s²

5、训练手柄高度连续可调：0～230mm，允差±10%；

6、训练手柄前后连续可调：0～120mm，允差±10%；
7、训练时间设定0-60min，步距1min，允差±5s；

8、训练速度1-60级可调；

9、训练阻力1-20级可调。

二、主要功能要求：

1、训练模式：上肢主动训练、被动训练、主被动训练；

2、Android系统控制；

3、操控方式：≥10寸彩色触控屏，屏幕360°可旋转。

4、本机训练数据自动存储、一键打印；

5、具有训练时间、运动方向、训练模式、训练处方、主动运动阻力、痉挛保护等级等设定功能；

6、左、右肢体平衡检测；在训练过程中提供肌力对称性信息，通过训练界面互动游戏倾斜度提示显示，以及实时显示两侧肢体运动百分比；

7、运动方向可调：有正、反两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

8、转向时间可设置：1～20分钟，正常训练过程中在设定转向时间到后改变运动方向；

9、具备多种3D动画情景模拟；

10、可实现医师PC端与设备端数据通过U盘拷贝、WiFi传输、网络传输三种通信；

11、提供多种训练轻音乐伴奏；

12、痉挛自动检测，自动释放；

13、痉挛灵敏度：敏感、标准、不敏感模式，痉挛保护应在（延迟时间+2s）内被激活；

14、痉挛后方向可调：可调节痉挛后旋转方向与原方向相反；

15、痉挛保护激活时伴有声音提示信号，该信号持续到手动将其关闭；
●16、提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式；

17、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

18、支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；

19、支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；

20、支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；

21、支持单机训练数据查看、打印；

22、支持PC端训练数据查看、分析、打印、下载；

23、可实现单机系统升级；

24、为特殊患者提供左、右肢护具，可快捷互换;

25、可连接情景互动平台、实现多台竞技比赛；

26、配置轮椅固定锁紧装置。
27、具有应急安全保护开关。


	129000

	24
	床旁下肢主被动康复训练器 
	1
	台
	一、技术参数要求：

1、输入功率：200VA；

2、旋转速度：1-60rpm，步进1rpm；转速允许误差±10%或±3rpm，二者取大值；

3、高度方向可以调节，调节范围 0cm～35cm；

4、训练悬臂伸缩连续可调：0～180mm，允差±10%；

5、显示屏悬臂水平角度360°连续可调；

6、腿托组件承重≥25kg；

7、脚蹬高度连续可调：885mm～1235mm，允差±10%；
8、训练时间设定0-60min，步距1min，允差±5s；

9、训练速度1-60级可调；

10、训练阻力1-20级可调。

二、主要功能要求：

1、针对卧床患者下肢主、被动自动控制训练；

2、一键定制训练套餐，触控液晶屏可显示、编辑训练参数：训练时间、运动方向、训练模式、训练处方、主动运动阻力、痉挛保护等级等，
3、本机训练数据自动存储、一键打印；

4、左右肢对称性监测，显示肌力对称性信息；

5、支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；

6、提供多种训练轻音乐伴奏；

7、痉挛保护功能：自动检测，自动释放；

8、提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式；

9、支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；

10、支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；

11、支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；

12、支持单机训练数据查看、打印。


	149000

	25
	床旁上肢主被动康复训练器
	1
	台
	一、技术参数要求：

1、输入功率：200VA；

2、旋转速度：1-60rpm，步进1rpm；转速允许误差±10%或±3rpm，二者取大值；

3、训练手柄高度调节范围：885mm～1235mm连续可调，允差±10%；

4、训练时间设定0-60min，步距1min，允差±5s；

5、训练速度1-60级可调；

6、训练阻力1-20级可调。

二、主要功能要求：

1、针对卧床患者上肢主、被动自动控制训练；

2、一键定制训练套餐，触控液晶屏可显示、编辑训练参数：训练时间、运动方向、训练模式、训练处方、主动运动阻力、痉挛保护等级等，
3、本机训练数据自动存储、一键打印；

4、左右肢对称性监测，显示肌力对称性信息；

5、支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；

6、提供多种训练轻音乐伴奏；

7、痉挛保护功能：自动检测，自动释放；

8、提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式；

9、支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；

10、支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；

11、支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；

12、支持单机训练数据查看、打印。


	149000

	26
	站立康复训练器
	2
	台
	1、彩色触控屏，训练时间、站立角度实时显示；

2、不小于7寸触控屏操作系统
3、辅助升降台可手动调节高度，高度范围为1010mm～1470mm，允差±50mm。

●4、床体站立角度调节功能：床体站立角度范围0º～90º内连续可调，步进1º，允差为±5º。

5、采用医用慢速推杆

6、电动推杆最大推力：≥6000N；最大拉力≥4000N,电动推杆自锁力（推）：≥6000N；自锁力（拉）：≥4000N 

7、电动推杆行程：0～400mm 

8、电动推杆使用频率：10%，连续工作≥2分钟 

9、电动推杆防护等级不低于IPX4； 

10、内置限位开关；有过载保护。

11、采用大推力静音进口医用电机。

12、床面采用抗菌耐磨皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、高弹力海绵，经久耐用

13、配备支腿调节地脚

14、配备胸腰部、腿部绑带，可移动，可拆卸

15、床体载荷≥1700N

●16、具备脚踏板自动调节功能。通过控制面板对每个脚踏板进行站立时踝关节内外侧和背屈跖屈角度调节，内外侧调节范围-15°～15°，踝关节背屈跖屈调节范围-30°～15°，允差为±3°。

17、治疗时间设置：1min～60min,步进为1min，允差±20s。

18、自动复位功能：治疗时间结束后自动复位到初始工作状态，在训练器暂停后使用自动恢复功能按钮能恢复到初始工作状态。

19、大脚轮设计方便移动与固定

20、配备紧急停止开关

21、输入功率：≤200VA


	120000

	27
	膝关节持续被动活动仪


	1
	台
	产品功能要求
●1、单腿模式、双腿模式、主动模式、被动模式、助力模式多种模式自由切换。
2、彩色大屏智能化人机操作界面。


3、实时显示训练次数、运动位置角度。
4、训练强度：1-16级，可调，单腿模式力矩6.5Nm-16Nm，双腿模式力矩13Nm-32Nm
5、起始角度、终点角度的设定满足病患的最大需求
6、助力模式、被动模式速度可根据不同病患进行设定
7、座深、腿托可根据不同身高人群自由调节。

8、背包式安全带保证特殊病患的使用安全；
参数要求：

功率：≤150VA

腿部支撑架最大承重≥150N

训练时间设置范围：0-90min，可调，允差±10s

座椅前后移动范围：0-110mm，可调，

被动训练时，膝关节屈伸起始角度：0-90º，终点角度：0-90º；训练速度1-8级可调，训练速度（度/秒）：1.5，1.9，2.4，2.9，3.3，3.8，4.2，4.6（±10%）；

主动训练方向3个：双向、伸展、屈曲；膝关节起始角度：0-90º，终点角度：0-90º

助力运动方向3个：双向、伸展、屈曲；膝关节双腿起始角度：0-90º，终点角度：0-90°

脚部训练摆动范围：0-90º

腿部训练高度：0-168mm


	130000

	28
	站立康复器
	1
	台
	一、技术参数要求：  
1、台面高度范围：1045mm-1160mm±10%
2、台面前后调节范围：0mm-185mm±10%
3、膝托前后调节范围：0mm-80mm±10%
4、坐垫最大承重：≥120kg
5、训练角度调节范围：0-85°±5°

6、脚托最大承重（单脚）：≥100kg

7、站立时踝关节内外侧和背屈跖屈角度可手动调节，内外侧调节范围-18°～18°±3°，踝关节背屈调节范围0°～15°±3°，踝关节跖屈调节范围0°～18°±3°

8、采用碳钢支架，结构牢固；皮革采用超纤皮，耐磨。

9、具有紧急停止功能，按下紧急开关按钮，设备立即停止工作。

10、设备内部配备电池，可在需要转移设备或者没有电源输入的情况下使用。

二、产品功能要求：

1、适用于单人进行站立训练。

2、采用平行四边形起立结构，可以通过电动方式将训练者从坐姿状态逐步转成站姿状态；台面始终处于水平位置；靠背始终处于训练者后背位置，防止后仰；

3、方便训练者从轮椅上移坐到设备上进行训练；

4、台面的高度可以随身高调节，与胸部距离可以调节锁定。表面附着特殊耐磨层；

5、脚托高度可依据身高可调节，脚托角度可以调节，方便踝关节训练；

6、设备自带万向脚轮和电池，方便转移训练者，适用不同使用场景；

7、自带手控器，方便训练者操控训练时间；

8、具有紧急停止功能。


	37000

	29
	电动康复病床
	1
	台
	一、规   格：（长×宽×高 mm）：≥2135×≥1040×(465-785)mm

二、材质：

1）床框加厚用材，采用 30×60×1.2mm （±5㎜）矩型钢管。大规模焊接机器人集群焊接，整床金属部件全部施以高精度焊接工艺。

2）自有塑料加工设备，床头尾板自控生产；床头尾板流线型，采用纯正 PP材质新料注塑成型（吹塑成型）；床头床尾板两侧带有 ABS 防撞轮固定轴安装在床头床尾板里面。有锁定开关，拆卸方便。

3）床板宽 860mm（±10㎜），床板采用 1.0mm 冷扎钢板，由汽车钣金生产技术模压成型，带模压凹槽和椭圆形透气孔；背部钢管加固结构，增强抗压；拥有完整的床板模具液压、冲压自主加工设备。

4）床架表面采用现代喷粉技术处理，通过脱脂→清洗→去锈→清洗→磷化→清洗→钝化→粉末静电喷涂→固化→冷却等工艺处理，采用双重涂层处理技术、内外防锈、高温烤漆工艺，可以保证床架在常温下最少5年内不生锈。

5）床体安装螺丝采用镀锌处理，耐腐蚀、不易生锈。

6）整床金属表面喷涂粉末采用抗菌粉末。

7）采用知名品牌电机，高等级静音；配套同品牌的电箱控制系统；电机有到位保护功能；

8）脚轮：为4个优质中控轮，主架材质为工程塑料，轮边为TPE聚氨脂，高耐磨。两个侧面中控刹车装置，要求刹车装置轻便易用；轮运转时安全、静音、耐用（*须提供省级或第三方测试报告-脚轮耐磨测试）

9）矩形对称底盘，30×60×1.2mm（±5㎜） 方钢管井字型结构。加厚弧形冲压组件，2 条凹槽加强焊接， 高强度，结构力强。

三、床垫

1) 厚度为50mm±5㎜,长宽根据病床大小匹配。能有效抑制绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。

●2）使用材料：高密度海绵。

●3）材料要求：安全可靠，具有阻燃性（*须提供省级或第三方测试报告-通过阻燃性试验）

●4）外套使用防水牛津布面料，要求耐磨不易断裂。

5）床垫两侧设有透气孔，防止褥疮。两侧带拉链，方便拆卸清洗。

四、功能：

1）背部可升降角度：0-75°±5°，腿部可升降角度：0-45°±5°，整床升降至 465-785mm；前后倾斜15°±2°直立角度0-85°±5°,配有内嵌式角度尺，运行噪音＜55db。

2）有背部、腿部联动功能；

3）有医护人员操作的控制手柄；

4) 多段体位自由调节，实现CPR体位、半卧位、坐位、直立位，内置急停安全开关、单独运转电机、肢体/躯干固定、全包围式护栏、床尾直立端助脚、防滑滚轮，可在ICU等环境下放心使用。

5) 内置备用电源，在外部电源断电情况下仍能继续正常工作；

●6）内置X光透视背板840mm×760mm，方便床旁影像学检查。背部床板采用 V 型双支撑卸力结构，有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少电机受力，有效延长病床使用寿命；

●7）床体可承受载重≥4000N；（*须提供省级或第三方检测机构出具的检验报告）

●8）配有专用脚踏板，供患者站立训练使用，脚踏板静态承重≥4000N；（须提供省级或第三方检测机构出具的检验报告）

●9）配有3条安全保护绑带，方便固定患者肢体；绑带静态承重≥450N；（须提供省级或第三方检测机构出具的检验报告）

10）豪华护栏，采用优质塑料材质，高度≥350mm；与床头尾板材质，颜色相同，隐藏倒置结构，高强度， 不变形；护栏与床体分体，通过固定座固定，方便日后维修；配备气动弹簧慢速推杆，提高安全性；护栏不藏污纳垢；加厚航空铝开关；

11）床体4个点滴架插座，孔径 22mm，由金属材质成型，插入无破裂之忧；

12）床体左右两侧各 2 个引流袋挂钩；


	37000

	30
	步行训练器
	2
	台
	一、技术参数要求：

1.扶手高度两档可调：1000mm-1200mm，最大值允差±50mm

2.额定输入功率：180VA。

3.训练速度4步/分钟～11步/分钟，不少于8档可调
4.训练时间设置5min～60min，步进为5min，允差为±10s

5.最高行走速度≤0.5米/秒，可双向运动

二、功能要求
1、具备主、被动训练模式

2、具有急停装置，确保训练安全

3、坐姿训练、站立训练

4、具备直线运动训练、固定位置训练

5、遥控开关功能，能够暂停或启动设备，遥控的有效距离为≥3m

6、安全工作载荷≥150Kg

	197000

	31
	站立架
	2
	台
	1、至少包含胸托、台面、背托、台面支撑架、台面升降装置、固定带、膝托、支架及脚踏板等。仅限单人使用。

2、台面高度调节范围：985mm～1170mm，允差±5%；

3、胸托前后调节距离：≥100mm，允差±5%；

4、背托前后调节距离：≥180mm；

5、膝托调节距离：0～80mm，允差±5%；

6、固定带额定承载：≥1350N；

7、脚踏板额定承载：≥1350N；

8、适用范围：用于行动障碍患者的辅助站立，进行康复训练。
	5200

	32
	系列沙袋(绑式)
	1
	套
	重量：0.5kg,1kg,1.5kg,2.0kg,2.5kg，每种至少2个

参数：优质型钢表面静电喷涂，滑轮带刹车功能，优质皮革绑式沙袋。
用途：肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练


	1600

	33
	肩抬举训练器
	1
	台
	参数：优质钢材表面为静电喷涂，至少配一根圆木棍。倾斜角度可调。
用途：通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力

备注：搁架角度可调，放在桌上使用
	950

	34
	多体位治疗床
	1
	张
	1、规格要求：

臂托架可移动距离80mm，允许±20mm；不少于5个固定位
2、床面升降具有按键和电动脚踏控制等不少于两种控制方式；床面高度升降行程范围为520mm～880mm，允差±30mm

3、角度调节范围：

头部相对水平面调节角度：-50 º～55º，允差±5º；

腰胸部相对水平面调节角度：-7º～70 º，允差±5º；

大腿部位（双侧）相对水平面调节角度：-11º～53º，允差±5º；

小腿部位（双侧）相对水平面调节角度：-58 º～55 º，允差±5º；

4、升降电动推杆推力：≥8000N；自锁力8000N；

5、背部电动推杆推力：≥6000N；自锁力6000N；

6、电动推杆使用频率：10%，最多2分钟连续工作；

7、电动推杆防护等级：IPX4；认证标准：CE/UL；

8、限位开关：内置；过载保护：有；

9、医用慢速推杆电机≥2台，推力大，噪音低。推杆速度≥3mm/s；

10、流线型设计，美观大方；优质电控推杆及控制系统，使用寿命更长

11、床面经过抑菌和防紫外线处理，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适，使用持久

12、联动式升降操作机构，灵敏、稳定，操作更方便。

13、移动和固定装置：可实现固定和移动功能的转换。

14、配备紧急停止开关。

15、配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平多体位诊疗床面；
▲16、≥8段床面结构，其中膝关节可屈曲，双大腿、双小腿可调节；

17、安全工作载荷：≥1800N

18、安全工作载荷时的运动噪音≤55dB(A)


	58500

	35
	PT训练床
	2
	张
	参数：型钢表面静电喷涂。床面采用优质抗菌耐磨pu皮革内包高密度海绵经缝纫加工而成。额定载荷：≥135.0kg

用途：用于PT训练患者床上活动
	7500

	36
	PT训练床(电动升降可折叠)
	2
	张
	床面高度升降范围/mm：540-840±50mm
前床面翻转角度：0-80°

参数：型钢表面静电喷涂。

床面采用优质抗菌耐磨pu皮革内包高密度海绵经缝纫加工而成。

采用直线电机。靠背可折叠。
	59000

	37
	牵引网架(网架和床)
	1
	套
	床面宽度：≥1120mm

床面高度：≥470mm
水平网架额定载荷：≥80.0kg

绳索、吊带、拉手额定载荷:≥75kg
床面额定载荷：≥135.0kg

用途：肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗。
	9200

	38
	组合软垫
	1
	套
	使用高密度海绵外包抗菌耐磨pu经手工缝制加工而成

用途：各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练


	1200

	39
	楔形垫（硬）
	1
	套
	用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者。
	800

	40
	楔形垫(软)
	1
	套
	参数：优质pu抗菌皮革内包高强度聚苯海绵。
用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者。
	800

	41
	平行杠（配矫正板）
	1
	套
	矫正板坡度≥15°

用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。
	4900

	42
	系列哑铃
	1
	套
	参数：是由哑铃架和哑铃两部分组成，哑铃架采用金属材料焊接而成，哑铃由金属材料外浸塑制成。哑铃数量：1-5磅各至少2个。
用途：进行肌力和医疗体操训练


	1700

	43
	踝关节矫正板
	2
	套
	用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形

	700

	44
	肋木
	1
	套
	参数：优质型钢表面静电喷涂。肋木杠直径≥3.2cm，肋木杠间距离≥15cm，额定载荷≥135kg
用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练


	2700

	45
	肌力训练弹力带
	2
	套
	规格：长度1050mm±50mm，直径8mm、9mm、10mm、11mm±1mm可选
用途：主要肌肉力量训练


	450

	46
	姿势矫正镜（带格）
	1
	套
	参数：框架为铝合金型材，支架为型钢表面静电喷涂，带脚轮，可任意移动。镜面带格。
	2000

	47
	训练用阶梯（二面）
	1
	套
	材质：全铝合金+不锈钢
用途：用于患者恢复日常上下楼功能。


	13800

	48
	关节持续被动活动仪（肩肘）
	1
	台
	1、定电源/额定频率： ～220V 50Hz

2、输入功率：≤70VA

3、额定载荷：≥50N

4、定时范围： ≤240 min

5、噪音： ≤60dB

6、建议正常工作条件

环境温度：5℃～35℃；

相对湿度范围：≤85%；

大气压力范围：860hPa～1060hPa；

7、设备安全分类：I 类 B 型普通设备

8、工作方式：连续运行

9、不防进液的普通设备，非 AP/APG 型设备

10、关节角度活动范围：0°—150°；

11、关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s 


	25000

	49
	关节持续被动活动仪（手腕）
	1
	台
	1、定电源/额定频率： ～220V 50Hz

2、输入功率：≤70VA

3、额定载荷：≥50N

4、定时范围： ≤240 min

5、噪音： ≤60dB

6、建议正常工作条件

环境温度：5℃～35℃；

相对湿度范围：≤85%；

大气压力范围：860hPa～1060hPa；

7、设备安全分类：I 类 B 型普通设备

8、工作方式：连续运行

9、不防进液的普通设备，非 AP/APG 型设备

10、关节角度活动范围：0°—125°；

11、关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s 。


	17000

	50
	关节持续被动活动仪（踝）
	1
	台
	1、定电源/额定频率： ～220V 50Hz

2、输入功率：≤70VA

3、额定载荷：≥50N

4、定时范围： ≤240 min

5、噪音： ≤60dB

6、建议正常工作条件

环境温度：5℃～35℃；

相对湿度范围：≤85%；

大气压力范围：860hPa～1060hPa；

7、设备安全分类：I 类 B 型普通设备

8、工作方式：连续运行

9、不防进液的普通设备，非 AP/APG 型设备

10、关节角度活动范围：0°—90°；

11、关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s 。


	17000

	51
	下肢关节康复器（膝踝髋一体）


	1
	台
	1.微电脑控制，彩色大屏显示运动角度、时间、速度等参数，操作简单。

2.膝、踝、髋关节均可运动。   

3.具有“控制功率”设定功能，并设计有过载自动反转保护功能。

4.定制高精度丝杆输出动力，有效机械运动行程大于50厘米。

5.康复器最长运动设置时间240分钟。

6.康复器输入功率≤70VA。额定工作电压：～220V　50Hz

7.角度范围及允差

1）角度范围

设备角度范围可调节，角度范围（α）为-5°～120°。

2）角度范围允差

在可调节的角度范围内，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%。

8.角速度：设备的角速度可调节，最大角速度≥4.5°/s，允差±15%。

9.治疗时间：产品有定时装置，设定范围在0～240min，步进值1min，其准确度误差不超过±5s。

10.结构要求

1）手持操作器：设备应具有供使用者操作的手持操作器，能控制设备的启动、停止，操作方便、可靠。

2）固定肢体的支架：支架长度可调节，大腿支架最大有效可调节长度≥150mm，小腿支架最大有效使用长度≥550mm。允差±10％。

11.意外断电：电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架应保持在停止时的状态。

12.承重载荷：额定载荷≥150N，在额定荷载内，设备应能正常运行。   

13.按键设计，运行更精准，定位更精确，采用更人性化的定时停止功能。

14.复合型双层绑带，柔软舒适，便于清洗。

15.一次性注塑成模、ABS和太空铝材质、耐磨耐压、外观精美。

16.产品重量：净重15.0kg，允差±1.5kg；

17.自动记忆位置，显示上次运动的设置数值，可以根据患者运动需要调整相关数据。

18.供医疗机构、康复机构中具备相关专业知识的操作者使用，用于对患者肢体或关节进行被动康复训练。

19.适用于1.5-1.85米正常平均高度的成人使用。


	22900

	52
	体操棒与抛接球（立式）
	1
	台
	用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。
	980

	53
	手指阶梯
	1
	套
	参数：优质木材表面清漆。

用途：改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。


	800

	54
	上肢推举训练器(钢制)


	1
	套
	用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。


	4800

	55
	手指功能训练器
	1
	套
	用途：提高手指的作业活动能力


	1900

	56
	可调式砂磨板及附件
	2
	套
	桌面为18mm厚的多层板可多角度（0-40°）调节，至少配五种不同训练功能的磨具。

用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练
	3800

	57
	OT桌(可调式)
	4
	套
	材质：优质钢材表面为静电喷涂，实木桌面。
用途：作业训练用桌，桌面高度可调节
	7520

	58
	OT综合训练套装


	1
	套
	功能要求

组件：上肢协调功能练习器（手指）、分指板一套（大、中、小）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、套珠、手指阶梯、穿衣板、手平衡协调训练器、滚筒一套（大、中、小）

用途：作业综合训练。
	12900

	
	
	
	
	
	

	▲商务要求
	一、合同签订期：中标通知书发出之日起25个日历日内。

二、交货期：自合同签订后，中标供应商接采购人通知30个日历日内安装调试完成并经试运行后由双方验收合格。逾期交付的，采购人有权拒绝验收，所造成的一切损失由中标供应商负责。

三、交货地点：南宁市邕宁区人民医院内采购人指定地点。

四、交货方式：现场交货

五、投标报价包含：货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试（包含设备接入医院信息化系统的所有费用，包括但不仅限于HIS、PACS、LIS、类似治疗单系统、集成平台接口、医院CA认证接口等）验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用（如有）和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人无须支付中标价格以外的任何费用。

六、质保期：

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有产品整机质保期不少于1年（自安装完毕并验收合格之日起计），软件终身负责升级。质保期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修。因对采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。

七、售后服务要求：

（1）提供全套技术资料，按厂家承诺进行。

（2）负责送货上门。

（3）接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务，24小时解决问题。质保期内中标人负责对设备负责定期维护保养，每年至少一次，质保期后也应提供设备终身维护，国内具有零配件库存，以保证及时的零配件供应，并提供优惠价格的配件和服务。

（4）采购人主机发生故障，有备用机器提供给采购人使用，保证医院的正常使用。

八、付款方式：甲乙双方签订合同，乙方供货并免费安装、调试、培训、验收合格后一次性开具全额发票给甲方，设备安装验收合格后，采购人支付合同款的25%，剩余款项采购人每半年支付25%，直至付清。
九、安装调试及技术服务（含培训）：

（1）负责安装调试：中标供应商货物运输到指定地点后，中标供应商应在7天内派出有相应资质的工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，负责对设备进行安装、调试合格，采购人不需要添加额外设备直至正常使用。如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况，由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。

（2）培训：设备安装完成后。中标供应商需负责培训医师及维修人员熟练掌握使用及基本维护技术设备为止。时间、地点由采购人安排。提供针对性的培训课程及相关学习资料。

（3）伴随服务：中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料，包括相应的安装配件、图纸、操作手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。

十、验收标准

（1）采购人对中标供应商提交的货物依据采购合同和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及软件各项功能符合采购合同要求的，给予签收，不合格的不予签收。

（2）中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

（3）中标供应商需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备、软件运行符合技术要求，采购人方可验收。

（4）采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

（5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

（6）验收产生的费用由中标供应商负责。
十一、其他：
（1）中标供应商提交的投标产品必须是全新且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人有权要求中标供应商赔偿经济损失。

（2）投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标供应商承担。

（3）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门处理。

（4）若中标供应商所供货物或服务不按采购文件要求及投标文件的承诺履约，将参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理。

（5）中标供应商所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收，发现产品如有质量问题，中标供应商应承担全部费用及相关的责任。

	其他说明
	一、产品说明

□本表的第   项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。

☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

二、核心产品为：第3、8、20项货物

投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌”。否则，视为无效投标。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
三、其他要求

▲1、投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件加盖投标单位公章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。

2、投标人可在投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。

3、投标人供货时提供产品合法来源证明，包括但不限于生产厂家出具的授权书、供货证明、售后服务承诺。

4、投标人可根据评分标准在投标文件中提技术性能证明、质保期证明、售后方案、信誉业绩证明材料。


 附件1：
节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求）

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知
第一节 投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	不允许联合体投标。

	6.2
	联合体投标要求
	无

	7.2
	是否允许转包/分包
	不允许转包/分包

转包/分包内容：  / 。
转包/分包金额或者比例：  / 。

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：  / 年 / 月 / 日  / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点：/              

	13.1
	资格证明文件组成
	1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）

2、投标人依法缴纳税收的相关材料[ 2025年 1月至 2025 年 9月]连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2025年 1月至 2025年 9月]连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理）

4、投标人财务状况报告：[ 2024年]的财务报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务报告复印件或者其基本开户银行出具的资信证明复印件。（上述财务报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注）。（必须提供，否则作无效投标处理）

5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）

投标资格声明（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）

7、中小企业声明函（格式后附）或残疾人福利性单位声明函（格式后附）或投标人属于监狱企业的证明材料；（必须提供，否则作无效投标处理）
8、（1）分标有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。
（2）分标有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。
（3）分标有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供（必须提供，否则作无效投标处理）
9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注： 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。



	
	商务文件组成


	1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

4、商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

5、投标人情况介绍；

6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字并加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成


	1、技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、项目实施方案；

3、整体供货方案； 

4、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

3、中小企业声明函（格式后附）或残疾人福利性单位声明函（格式后附）或投标人属于监狱企业的证明材料；（必须提供，否则作无效投标处理）
4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定）       

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起 60日历日。

	18
	投标保证金金额
	本项目不收取投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	时间：  / 年 / 月 / 日  /  时  /  分（北京时间）

地点：               /                 

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0  项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 10 项。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 

☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审（技术性能得分较高者为先）得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	30.2
	提供相同品牌产品且 通过资格审查、符合性 审查的不同投标人参 加同一合同项下投标 的中标候选人确定方 式
	□随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时）
☑其他方式：  评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的获得中标人推荐资格。   

	35
	履约保证金金额
	本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订电子合同携带的材料
	电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西和致招标咨询有限责任公司；

联系电话：0771-3112645，

通讯地址：广西南宁市良庆区银海大道948号（高新银海大厦正对面）
（2）南宁市邕宁区人民医院；

联系电话：0771-3281237
通讯地址： 南宁市邕宁区新邕路190号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日 9  时 00 分到 12  时  00 分，  15  时 00 分到 17    时  30 分

	38.3.1
	投诉受理方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、邮寄地址：

名称：南宁市邕宁区财政局  

地址：南宁市青秀区彩虹路41号

联系电话：0771-4790503

	40
	采购代理费支付方式
	☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。若合同签订前未支付，视为中标人放弃中标资格。

□采购人支付。

□本项目不收取代理服务费。

	
	采购代理费收取标准
	☑以标段（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（ 计价格[2002]1980号）文件、国家发改委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）以及国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号）文件规定，按（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮   %/□收费基准价格上浮   %）收取（不足捌仟元按捌仟元整收取）。

□固定采购代理收费              。

	
	代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西和致招标咨询有限公司

开户银行：中国银行广西自贸区南宁片区支行
帐    号：6249 7992 6491

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：

1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或 

者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业 

许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包

装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求； 

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知（在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知）所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。
11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。
16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。
19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其他内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序”。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序
24.1开标形式：
（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；
（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。
 25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构做记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息做出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人
30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家 投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告
31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书
32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

 36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.8采购人需追加与合同标的相同的服务货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标人处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

 38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件【要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）】。


38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。

代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万元～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万元～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）
41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标， 不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的， 享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标 
供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款： 
（1）线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。 
（2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话： 400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南 
宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258 号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”—— 
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章  评标方法及评分标准
第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式 进行评审。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分，按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。 
第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1 评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。 
6.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果： 
  （一）分值汇总计算错误的； 
  （二）分项评分超出评分标准范围的； 
  （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的； 
  （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
第三节 评分标准

一、综合评分法
注：计分方法按四舍五入取至百分位。商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格评分
（30分）
	投标报价
（满分30分）
	（1）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（2）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价／评标报价）×30分

	2
	技术评分

（满分50分）
	设备性能分（满分35分）
	标▲的技术参数有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分5分）

注：标▲的技术参数投标参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。

	
	
	
	重要参数（标注●号的参数）完全满足使用要求得满分30分；负偏离或漏项，每一项扣3分，扣完为止。
注：重要参数（标注●号的参数）技术参数须提供相关技术资料，技术资料以该产品制造商出具的产品注册证或产品检测报告或产品说明书或产品技术参数白皮书或产品彩页等真实佐证文件。未提供的视作不响应。

	
	
	项目实施方案（满分15分）
	康复科建设方案：

包含但不限于：①科室人力资源规划及技术培训、科室的宣传规划、文化建设指导；②科室功能布局规划（包含科室功能布局图，鸟瞰图，装修效果图，且符合采购人实际情况）③宣传推广服务措施，供应商协助科室人员到省级三甲医院进修学习、协助采购人举办康复学术会议（证明材料是已举办文件及照片不低于5次）；④科室开诊后跟踪指导服务，后期技术专家到采购人单位指导帮扶并提供拟委派的专家成员名单不少于3人及相关资质证明材料复印件（证明材料可以是康复相关学会任职聘书或任职证明或职称证明或医师资格证明等）内容进行独立评审并独立打分，本项最多得15分。 

一档：提供科室人力资源规划及技术培训、科室的宣传规划、文化建设指导，科室功能布局规划，宣传推广服务措施，科室开诊后跟踪指导服务等方案内容都有表述，经评审合理、可行的：2分

二档：满足一档的前提下，提供科室功能布局规划（包含科室功能布局图，鸟瞰图，装修效果图，且符合采购人实际情况），评审内容经评审合理、可行的：6分
三档：满足二档的前提下，提供宣传推广服务措施，供应商协助科室人员到省级三甲医院进修学习、协助采购人举办康复学术会议（证明材料是已举办文件及照片不低于5次），评审内容经评审合理、可行的：10分
四档：满足三档的前提下，提供科室开诊后跟踪指导服务，后期技术专家到采购人单位指导帮扶并提供拟委派的专家成员名单不少于3人及相关资质证明材料复印件（证明材料可以是康复相关学会任职聘书或任职证明或职称证明或医师资格证明等），评审内容经评审合理、可行的：15分
（供应商未完整提供“ 康复科建设方案”或所提供的“ 康复科建设方案”相关内容描述过于简单，不能详细表述方案思路、措施或内容描述与本项目关联性不强则该内容为无效描述，视同为缺项）。

	3
	商务评分

（满分20分）
	整体供货方案

（满分7分）
	各投标供应商提供针对本项目的整体供货方案进行综合评价，整体方案内容包括但不限于①供货进度计划；②供货进度保障措施；③运输方案及保障措施等。内容进行独立评审并独立打分，本项最多得7分。
一档：方案涵盖上述全部内容，且结合本项目的需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，全部评审内容经评审不能完全保证项目顺利实施的：2分；

二档：方案涵盖上述全部内容，且结合本项目的需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，全部评审内容经评审基本可以保证项目顺利实施的：4分；

三档：方案涵盖上述全部内容，且结合本项目的需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，满足项目需求，保证项目顺利实施，全部内容经评审合理、可行的：7分；

（方案相关内容描述过于简单，不能详细表述方案思路、措施或内容描述与本项目关联性不强则该内容为无效描述，视同为缺项）

	
	
	培训方案

（满分5分）


	为了确保项目顺利完成，以及后期采购服务质量，供应商应提供完善的培训方案，包括（不限于）①系统维护培训；②用户培训；③设备操作培训；④维保培训等。内容进行独立评审并独立打分，本项最多得5分。
一档：培训方案涵盖上述全部内容，描述一般，基本满足文件要求的：1分；

二档：培训方案涵盖上述全部内容，描述完整，基本能够满足文件要求的： 3分；

三档：培训方案涵盖上述全部内容，且描述非常详细，完全优于文件要求，并投标人或生产厂家具备有康复类执业/职业证书或企业培训师二级及以上职业技能等级证书或医疗器械质量管理体系外审员和内审员证书的人员（证书在有效期内，且持有人为投标方或生产厂家正式员工)：5分；

（方案相关内容描述过于简单，不能详细表述方案思路、措施或内容描述与本项目关联性不强则该内容为无效描述，视同为缺项）

	
	
	售后服务方案（满分5分）


	评委对各投标人提供的增值售后服务方案【包含但不限于：①售后服务保障方案（维修、维护方案及维修人员配备）；②免费保修期外维护方案；③本地化售后服务措施；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】。内容进行独立评审并独立打分，本项最多得5分。 

一档：上述四项评审因素有一项内容经评审合理、可行的：1分。
二档：上述四项评审因素有三项内容经评审合理、可行的：3分。
三档：上述四项评审因素有四项内容经评审合理、可行的：5分。
（方案相关内容描述过于简单，不能详细表述方案思路、措施或内容描述与本项目关联性不强则该内容为无效描述，视同为缺项）

	
	
	类似业绩

（满分3分）
	提供投标人近三年（2022年9月起）内类似业绩证明文件，包含体外冲击波治疗仪或磁刺激治疗系统或下肢反馈训练与评估系统，提供一份得0.5分，最多得3分。（须提供中标通知书复印件或合同复印件）内容进行独立评审并独立打分，本项最多得3分。
（供应商未提供类似业绩证明的，视同为缺项）


第四节 中标候选人推荐原则

综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下 投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2 规定推荐。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
第五章 拟签订的合同文本
广西政府采购云平台合同编号：           

南 宁 市 政 府 采 购

康复科医疗设备采购项目合同

项目编号：NNZC2025-G1-090073-GXHZ 

计划编号： YNZC2025-G1-01085  
采购人： 南宁市邕宁区人民医院  

中标人：                   
签订日期：               年       月       日
合同目录

（可根据实际情况进行调整）

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）
4.2招标文件货物需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5开标一览表 …………………………………………………………………（页码）

4.6投标货物技术需求偏离表 …………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标人澄清函（如有请提供） ……………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

     年    月    日，  南宁市邕宁区人民医院  以   公开招标方式  对康复科医疗设备采购项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起     日内（根据项目实际情况填写，不能超过25日），按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市邕宁区人民医院 （以下简称：甲方）和   （中标人名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和质保期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的       （根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】（根据项目实际填写）日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的    （根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的       （根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付违约金额          

       元（根据项目实际填写）。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

其所产生的诉讼费/仲裁费、律师费、保全费、保险费等费用，由败诉方承担。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
	甲方：      （盖章）
	乙方：         （盖章）



	统一社会信用代码： 
	统一社会信用代码： 

	住所： 
	住所： 

	法定代表人或授权代表（签字）：
	法定代表人或授权代表（签字）：

	联系人：
	联系人：

	约定送达地址： 
	约定送达地址： 

	邮政编码： 
	邮政编码： 

	电话： 
	电话： 

	传真：  
	传真：  

	电子邮箱： 
	电子邮箱： 

	开户银行： 
	开户银行： 

	开户名称： 
	开户名称： 

	开户账号： 
	开户账号： 


第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的       （根据项目实际情况填写，一般为30%）。
2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日（根据项目实际情况填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（☑是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（☑是  □否）为中小企业预留合同。
2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

2.4.2装运标的物的要求和通知：

2.6结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：                                        
第二期付款：                                        

……

甲方无故逾期支付货款的，按照每逾期一日支付欠付货款额度的（根据项目实际填写，一般为万分之五）     承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。
2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方                                                                       

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在    日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在   日内（根据项目实际填写），将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在    日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在     日内（根据项目实际填写）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

	序号
	验收内容
	 验收标准

	1
	交付标的物数量
	

	2
	交付标的物质量文件
	

	4
	交付标的物技术、性能指标 
	

	5
	售后服务承诺
	

	6
	其他工作
	


5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、 复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片

产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等。

（5）其他需提供的相关材料。

第六章 投标文件格式
  注：如本章节的要求和第三章《投标人须知》中要求不一致时，以第三章《投标人须知》要求为准。

第一节 投标文件外层包装封面

康复科医疗设备采购项目
投标文件
（电子投标文件）

	项目名称：
	康复科医疗设备采购项目

	采购方式：
	在线投标响应

	项目编号：
	NNZC2025-G1-090073-GXHZ

	所投分标：
	（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	


投标截止时间前不得解密

年   月   日

第二节 资格证明文件格式

                                                         电子投标文件
资格证明文件（封面）
项目名称：康复科医疗设备采购项目
项目编号：NNZC2025-G1-090073-GXHZ

所投分标：（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

投标人名称：

年  月  日
资格证明文件目录

一、营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格或条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

               投标人名称（电子签章）：                              

                   日期：  年  月
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

 投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

 投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：广西和致招标咨询有限公司
我方愿意参加贵方组织的_康复科医疗设备采购项目（项目编号： ）项目的投标，为便于贵方公正、择优的确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第一节 投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

说明：
1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

   3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
  投标人名称（电子签章）：                                     年    月    日
七、联合体协议书
                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加   广西和致招标咨询有限公司 组织的  康复科医疗设备采购项目  （项目编号： ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格或条件（如有）的有关证明材料

投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

第三节 商务文件格式

                                                               电子投标文件
商务文件（封面）
项目名称：康复科医疗设备采购项目
项目编号：NNZC2025-G1-090073-GXHZ
所投分标：（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
商务文件目录

一、无串通投标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）……………………………………（页码）

四、商务条款偏离表………………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍………………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串通投标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

  投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

  投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

	法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书
致： 广西和致招标咨询有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的 康复科医疗设备采购项目 项目（项目编号：NNZC2025-G1-090073-GXHZ ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。
代理人无转委托权。
投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

成员一名称：（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

成员二名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

……

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：
	全权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）


四、商务条款偏离表

（注：按项目需求表具体项目修改）
请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	条款名称
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	1
	……
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	……
	……
	……

	3
	……
	……
	……
	……

	…
	……
	……
	……
	……

	…
	……
	……
	……
	……

	…
	……
	……
	……
	……

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。
  投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）
  投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 ：相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可参考上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件等材料并注明所在投标人商务技术文件页码。

 投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

第四节 技术文件格式

                                                  电子投标文件
技术文件（封面）

项目名称： 康复科医疗设备采购项目
项目编号： NNZC2025-G1-090073-GXHZ
所投分标：（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表………………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案…………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求） ……………………………………（页码）

四、产品出厂标准、质量检测报告…………………………………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………………………（页码）

六、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有）…………………………（页码）

九、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（如有）……………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	货物参数
	货物名称
	所提供货物的内容
	

	1
	……
	……
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	……
	……
	……
	……

	3
	……
	……
	……
	……
	……

	……
	……
	……
	……
	……
	……

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数的具体数值，否则按投标无效处理。
3.采购需求中带“▲”及“●”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。
投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

二、项目实施方案

（格式仅供参考，由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表：项目实施进度计划表（以生效日算起） 
	
内容
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。
投标人名称（电子签章）：

                                     日期：  年  月   日
三、售后服务方案

（格式仅供参考，由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A：售后服务机构情况表（格式仅供参考）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	服务技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（格式仅供参考）
	序号


	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

四、项目实施人员一览表

（格式仅供参考，由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
所投分标：     分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

附表A：本项目的项目经理情况表

	姓名
	
	页码
	投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B：本项目的项目小组人员情况表（格式仅供参考）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历

（页码）
	专业

（页码）
	职称

（页码）
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。
投标人名称（电子签章）：
                                     日期：  年  月   日
五、对本项目总体要求的理解

（格式自拟）

  投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

六、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

七、优惠条件

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

                                     日期：  年  月   日
八、投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：                       
                                        日期：  年  月   日
九、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：                       
                                        日期：  年  月   日
第五节 报价文件格式

                                                            电子投标文件
报价文件（封面）

项目名称： 康复科医疗设备采购项目
项目编号：NNZC2025-G1-090073-GXHZ
所投分标：（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）
投标人名称：
投标人地址：

                                                       年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或投标人属于监狱企业的证明材料……………………………………………（页码）

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明…………………………（页码）

一、投标函
致：广西和致招标咨询有限公司我方已仔细阅读了贵方组织的康复科医疗设备采购项目 （项目编号：NNZC2025-G1-090073-GXHZ）的招标文件的全部内容，授权                      （全权代表姓名）           （职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              元 （￥          元）的投标总报价，提交货物时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
  分标报价为（大写）人民币              元 （￥          元），提交货物时间：          ；
  分标报价为（大写）人民币              元 （￥          元），提交货物时间：          ；
……
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：                                        
11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

二、开标一览表（单位均为人民币元）
项目名称： 康复科医疗设备采购项目  

项目编号： NNZC2025-G1-090073-GXHZ
分标：  （此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） 

投标人名称：                        
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌
	数量①
	单价（元）②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币               （￥             元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	验收标准、规范：

	优惠及其它：（如有请填写，若没有填写“无”）


注： 

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空， 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效投标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效投标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效投标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“货物规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其投标作无效投标处理。
5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

三、中小企业声明函
说明：
1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市邕宁区人民医院的康复科医疗设备采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（如有）

   本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加 南宁市邕宁区人民医院 单位的康复科医疗设备采购项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                    投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
第七章 质疑、投诉，证明材料格式
第一节 质疑函（格式）

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：   康复科医疗设备采购项目     
质疑项目的编号：包号：                 
采购人名称：     南宁市邕宁区人民医院  
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第二节 投诉书（格式）


投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2

……
相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称： 康复科医疗设备采购项目   

采购项目编号：包号：              
采购人名称：  南宁市邕宁区人民医院  
代理机构名称：                                         
采购文件公告：是/否 公告期限：                                 

采购结果公告：是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字（签章）：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
工





作





日








0

