
广西建基项目管理顾问有限公司
竞争性谈判文件

（全流程电子化采购）

项目名称：东兴市江平中心卫生院医疗服务与保障能力提升设备采购项目
项目编号：FCZC2025-J1-810106-GXJJ

采 购 人：东兴市江平中心卫生院
采购代理机构：广西建基项目管理顾问有限公司
2025年11月14日

目  录

2第一章 竞争性谈判公告


4第二章 供应商须知


19第三章 采购需求


56第四章  评审程序和评定成交的标准


61第五章 响应文件格式


84第六章 合同文本




第一章 竞争性谈判公告

广西建基项目管理顾问有限公司东兴市江平中心卫生院医疗服务与保障能力提升设备采购项目（项目编号：FCZC2025-J1-810106-GXJJ）

竞争性谈判公告（远程异地评标）

项目概况
东兴市江平中心卫生院医疗服务与保障能力提升设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台获取竞争性谈判文件，并于2025年11月20日9:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：FCZC2025-J1-810106-GXJJ

项目名称：东兴市江平中心卫生院医疗服务与保障能力提升设备采购项目

采购方式：竞争性谈判
预算金额：180.00万元
最高限价：180.00万元
采购需求：采购医疗设备一批，具体内容详见采购需求。
合同履行期限：自签订合同之日起30日内交货安装调试完毕并交付使用。
本项目不接受联合体。

二、供应商的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商提供《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
三、获取竞争性谈判文件
时间：2025年11月14日至2025年11月19日，每天9:00至12:00，13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台
方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2025年11月20日9:30（北京时间）

地点：请登录广西政府采购云平台投标客户端竞标 

五、开启
时间：2025年11月20日9:30（北京时间）
地点：广西壮族自治区防城港市开标室1政府采购开标室1   
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）、东兴市人民政府门户网。

2.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.竞标保证金：无。

4.监督部门

名称：东兴市政府采购中心 

电话：0770-7690518

5.评标说明：本项目为远程异地全流程电子评标，评标主场设在防城港市公共资源交易中心，评标副场设在柳州市公共资源交易中心。 

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：东兴市江平中心卫生院
地址：东兴市江平镇平安东路95号 　

联系方式：邓文强，0770-7227173
2.采购代理机构信息

名称：广西建基项目管理顾问有限公司　　　　　　　　　　　　

地址：防城港市港口区沙潭江街道办豪丫市场综合配套区第2组1栋4号房3楼
联系方式：0770-2816668　

3.项目联系方式

项目联系人：郑锡贵
电话：0770-2816668
采购人： 东兴市江平中心卫生院

 采购代理机构：广西建基项目管理顾问有限公司

2025年11月14日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告

	6.2
	不允许分包。

	7.1
	提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照随机抽取的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格。

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3.防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

4. 供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证复印件，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商提供《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证复印件。（必须提供，否则响应文件按无效处理）
5.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件

1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或竞标人属于监狱企业的证明材料；[如有请提供，未提供的，竞标报价不进行政策性扣除]；

3.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

6.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

8.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；

9.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

	15.2
	1.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用等所有费用；
（6）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。

2.如供应商做最终报价时改变原竞标报价的，请在广西政府采购云平台系统最终报价模块附件上传变更后的报价明细。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。

	17.1
	本项目不收取竞标保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”

首次响应文件解密时间：30分钟

	26
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

	
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。

技术要求评审中带“▲”的参数及要求允许负偏离的条款数为0项，不带“▲”的参数及要求允许负偏离的条款数为3项。

	28.1
	本项目履约保证金：不收取

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西建基项目管理顾问有限公司，联系电话：0770-2816668，通讯地址：防城港市港口区沙潭江街道办豪丫市场综合配套区第2组1栋4号房3楼。

业务时间：工作日每天9:00到12:00，15:00到18:00。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：

以成交金额为计费额，按本须知正文第35.1条规定的货物类标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。

3. 采购代理费收取银行账户

开户名称：广西建基项目管理顾问有限公司防城港分公司
开户银行：中国银行股份有限公司防城港分行
银行账号：6171 8129 4255

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价
15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标项目的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金：本项目不收取竞争保证金。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“政采云”平台。  

20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，“政采云”平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。
25. 首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26. 评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。
26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝(1.5 ＋ 0.55)*90%＝ 1 （万元）

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件：

政府采购项目履约保证金退付意见书

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

                           供应商签章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购单位签章：

                                                年    月    日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月      日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转帐日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，不得仅将谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

   5.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本采购项目所属行业为“工业”。

	一、采购项目需求一览表

	序号
	标的名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	牙椅（牙科综合治疗机）
	一、技术参数 
1.1 额定电压：交流AC220-240V； 
1.2 频率：50Hz； 输入功率：800VA； 
1.3 供气压力范围 0.55—0.8MPa，流量>50L/min；
1.4 水源水压范围 0.25—0.50MPa，流量≥5L/min； 
1.5 环境温度10℃—40℃；
1.6相对湿度 30%～80%；
 二、智能感应防树脂固化口腔灯 
2.1 4孔感应LED灯，感应无级调光，灯光防眩晕设计，专业护眼；
2.2 照明强度30000 LUX；显色指数Ra>90； 
2.3 灯光颜色调节，黄光/混光/白光； 
2.4 电源为AC 12～24V； 
三、智能控制系统 
3.1 故障报警：设备内电磁阀出现断路或短路现象会发出报警提示音；  
3.2 紧急制动安全装置：配备紧急制动开关，按下制动按钮，可马上切断整机的电源；
四、综合治疗椅 
4.1 椅位高度可调范围：最低：＜420mm，最高：＞700mm；
4.2 坐垫长度：≥123cm；坐垫最宽处：≥60cm；靠背高度：≥46cm；靠背最宽处：≥62 62cm； 
4.3 采用环保PU皮垫，防霉防菌，易于清洁消毒；   
4.4 座椅最大承重范围≤180kg；
4.5 使用年限：≥15年。 
五、机箱体 
5.1 可旋转痰盂，方便病人吐痰，可拆卸方便清洁；  
5.2 配置漱口水加热系统，水温40℃±5℃；配备净水系统；
5.3 冲痰管出水口高出痰盂，符合ISO和药监局标准； 
5.4配置独立强吸和弱吸过滤系统； 
5.5 ≥600ml储水瓶；
5.6 自动恒温热水器（24V/80W）；配置USB充电接口； 
六、多功能脚踏 
6.1 手机工作状态控制，手机水独立控制，座椅升降控制，靠背俯仰控制，口腔灯开关，水杯供水； 
七、多功能助手副控盘 
7.1 配置不锈钢手柄三用枪；配置强吸手柄和弱吸手柄； 
7.2 配置多功能助手控制面板，包括：冲痰盂控制按键，供水控制按键，水杯加 热按键，口腔灯开关按键，治疗椅升降按键，治疗椅靠背俯仰按键，复位键；
 八、器械盘 
8.1 下挂式器械盘：大面积的工具台面能够放置更多治疗时所需的器具；
8.2 工具台面：长度≥70.5cm，宽度≥32cm；配置不锈钢手柄三用枪； 
8.3 大卡位挂位设计，更方便手机放入挂架，可有效防止摔机； 
8.4 独立水气控制系统 阀体电镀工艺处理； 
8.5 多功能主控按键面板，控制病人椅运动、冲痰供水、观片灯、口腔灯，记忆位等功能；
九、地箱 
9.1 结构清晰，防潮、防尘、防溅，防电磁干扰； 
9.2 水气电一体开关设计，气路自动泄压装置，延长管道寿命；
 9.3 内置地箱设计，水气电单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生； 
十、头枕 
10.1 多关节可调式头枕 适合不同身高的人群；
 十一、医生椅 
11.1 配置人体工程学造型医生座椅，可进行椅子升降调节；
11.2 脚轮采用医用带轴承轮子，静音顺滑不卡轮； 
11.3 座椅升降范围：490mm～610mm；
	1
	台

	2
	压缩机
	1.额定电压：220VAC  50Hz
2.电流：2.6A
3.功率：550W
4.容积流量：≥0.04㎡/min
5.启动电压：≥0.5Mpa
6.额定排气压力：≥0.8Mpa
7.储气罐容量：≥32L 
8.噪音：50-65dB
	1
	台

	3
	耳鼻喉科检查治疗台
	一、结构组成
主机1台、弯头喷枪1支、直头喷枪2支、吸枪1支、吹枪1支、除雾装置1套、内置紫外线消毒、射灯及支架1套、托盘1个、Φ80棉球缸1个、Φ100棉球缸2个、药水瓶6个，摄像机一台、冷光源一台、监视器一台等。
二．正常工作条件
2.1环境温度：10℃～40℃；
2.2相对湿度：30%～75%；
2.3大气压力：700hPa～1060hPa；
2.4电源：电压AC220V±22V，频率50Hz±1Hz。
三．基本参数及性能要求
A．耳鼻喉检查台系统
▲1.正压泵：≥2.5Kg/cm2 采用无油压缩机，体积小、噪音低。
▲2.负压泵：≥740mmHg（max）。
3.喷枪、吹枪压力：正压0.1～0.15MPa可调，压力精度为±0.025MPa。
4.吸枪压力：负压0～0.07MPa可调，压力精度为±0.025MPa。
5 .射灯及支架
5.1 射灯照度≥1×104 Lux；
5.2 射灯支架：能够180°旋转，高低可调，无明显晃动。
6. 除雾装置：有温控保护装置，将开关置于热风档，通电能够正常出风。
7 .托盘：容积≥1500cm3。
8 .人性化设计，旋转器械盘一个
9.棉球缸：不锈钢材质，口径Φ≥70。
10.台面尺寸：830*660*820mm，误差≤±50mm
11.台面材质：钢化玻璃，耐磨，耐用，易打理
13. 观片灯
13.1 观片灯的色温应≥6500K;
13.2 观片灯的亮度≥2000cd/m2。
13.3 接通电源后，观片装置应在10s内发光，且无闪烁现象，无异常响声，无明显的延迟现象。
13.4 观片灯上的照片夹应光滑无毛刺，夹片牢固且插取方便、灵活，有适宜的弹性（不掉片），不得划伤照片。
▲14.内置紫外线消毒：在电压220V时，在室温为20～25℃的情况下，253.7nm紫外线辐射强度（垂直1m处）应≥70μW/cm2。
B.摄像系统：
1．≥19寸监视器分辨率 
1.1  点距：0.294mm×0.294mm（允许误差±3%）
1.2 分辨率：≥1280×1024
1.3 色度：16.7M（允许误差±10%）
1.4 亮度：≥400cd/㎡
1.5 对比度：1400:1
1.6 响应时间：≤5ms
1.7可视角度：178°（H）×178°（V）HDMI（允许误差±5°）
1.8 输入信号： VGA、CVBS、USB、DVI、3G-SDI/HD-SDI无
1.9 输出信号：CVBS 
1.10 电源：AC100～240V、50～60Hz
1.11 功率：≤40VA
2. CCD摄像机
2.1影像传感器：SONY SUPER HAD CCD
2.2输出像素：PAL:≥960H
2.3同步系统：内同步
2.4水平清晰度：≥700TVL
2.5视频输出：CVBS×2,1.0Vp-P,75Ω
2.6信噪比：＞52dB
2.7伽玛修正：0.45（允许误差±1‰）
2.8白平衡：自动锁定白平衡
2.9电子快门：1/50~1/100000秒连续
2.10最低照度：≥0.5lux~F2.0
2.11遥控控制：摄像头具有锁定白平衡
3.冷光源
3.1正常工作条件
a)  环境温度：10℃～40℃；
b)  相对湿度：30%～75%；
c) 大气压力：700hPa～1060hPa；d) 电源：电压AC220V±22V，频率50Hz±1Hz。AR-602A为可充电电池，3.7V±10%。
3.2按防电击类型分类：属Ⅰ类；
3.3按防电击的程度分类：属BF型；
3.4输入功率：≤100VA
3.5色温：医用冷光源色温应在3000K～7000K范围内
3.6照度超限：医用冷光源在参考窗口的照度超限点数应不大于2
3.7输出总光通量：冷光源输出总光通量的标称值为450lm，允差-10%，上限不计
3.8机械接口规格：a.Ф8；b.Ф10，允差：±1mm
3.9光照均匀性：医用冷光源在参考窗口的照度均匀度为0.4，实测值应不大于标称值的1.05倍。
3.10红外截止性能：医用冷光源在300nm～1700nm波长范围内的辐通量和光通量比值应不大于6mW/lm。
4. 内窥镜：
4.1内窥镜成像应清晰，视场边缘应圆整，在视场内不得有影响观察的划痕、麻点及附着物。
4.2内窥镜密封良好，经密封试验后，无模糊等异常现象。
4.3内窥镜外表应光滑，应无毛刺、碰伤、划痕。
4.4内窥镜各连接部件应牢固可靠。
4.5内窥镜在常规条件下经药物消毒，不得产生腐蚀现象。
	1
	套

	4
	除颤仪
	1.重量：≤4.3kg（标配，含电池）。
2.彩色电容触摸屏≥8英寸；分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。
3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。
4.支持中文操作界面。
5.屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。
▲6.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。
7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
8.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
9.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。
10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
▲11.电极板支持能量选择、充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。
13.开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用。
▲14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
18.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。
▲19.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
▲20.可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。
21.可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。
22.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。
23.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。
24.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。
25.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。
26.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于25种。
27.支持ST和QT实时分析。
28.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。
29.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。
30.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。
31.脉率范围：20-300bpm。
32.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
33.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警。
34.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
35.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。
36.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
37.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。
38.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
39.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
40.可存储不少于120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
41.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。
42.支持设备状态指示灯用户检测。
43.设备自检后支持对自检报告进行自动打印或按需打印。
44.支持自检放电能量精度显示和打印。
45.可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。
▲46.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP4及以上。
47.工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%～95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。
	3
	台

	5
	心电监护仪
	1.监护仪外形结构：
1.1 一体式监护仪，可用于监护成人，儿童，新生儿患者
1.2 ≥10寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率最少800*600，≧6通道波形显示
2.监测参数：
2.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温
▲2.2 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测
2.3 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护
▲2.4 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况
2.5 NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性
成人：sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260
小儿： sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215
新生儿： sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125
2.6 支持心率变化统计和动态血压分析
3.系统功能：
3.1 具有三级声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能
3.2 具备血液动力学、药物计算功能
3.3 具备至少1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能，24小时全息波形回顾。
3.4 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，及标准显示界面等多种显示界面
3.5 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置，支持至少3通道记录仪
3.6 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰
3.7 支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效
	5
	台

	6
	动态心电图
	一、技术参数
1.采集盒存储：数字U盘存储
2.记录方式：  12导联同步连续
3.记录时间：   ≥24小时
4.使用电源：  一节五号电池
5.放大器频响范围：0.5～100Hz
6.输 入 阻 抗      ≥2.5MΩ。
7.灵敏度控 制：    10mm/mV，误差为±5%。
8.噪 声 电 平      ≤15μVp-p。
9.共模抑制比：     ≥60dB。
10.导联线：旋钮固定式导联线，具有防反插和防脱落功能。
11.回放时间：≤2分钟
12.采样频率：≤4000Hz
13.采样精度：16位电气安全类型：内部电源CF型
二、软件功能：
14.中文操作界面，兼容3导/9/12导数据分析。
15.软件可根据病例建立时间或者病例类型建立文件夹分类管理，方便查询统计；
16.动态、静态自动分析实现一机多用方便医生分析
17.散点图+反向+重合分析法快速房早、室早、正常、伪差、未知等类型，提供模板合并功能。具有伪差自动识别，将伪差与未知心搏分类统计。
18.散点图+反向+重合分析法显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，对归类错误的心搏一目了然，同时提供对心搏叠加显示窗的心搏直接归类的快速编辑功能。
19.提供反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，采用逆向技术可对模板≥5000多波形进行分析归类。
20.具有心率变异性（HRV）分析功能，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。
21.直方图分类散点图+反向+重合分析法房颤、房扑自动分析功能。独特的心搏能量分布谱技术及瀑布图显示分析技术，起搏分析可以准确到心搏，提供独立的房颤、房扑分析报告。
22.间期直方图。可按时间顺序自动浏览心律失常事件，确保不漏掉任何一个事件，并可在直方图上进行任意的编辑。
23.独立的12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析抬高和压低类型。
24.ST段分析。真实反映每个导联的心肌缺血最高值和平均值。以及持续时间，并提供缺血负荷图，并提供单次事件记录
25.具有QT/QTD分析，可测量任意时间的QTD， 具有窦性心律振荡，T波电交替，心率变异分析（长程和短程）等工具。
26.显示图形可12导联和6x2导联。
27.形态自动引领功能对异常分类快速准确。
28.动态心电图软件标配12+1通道起搏器分析软件，起搏通道采样点为10000点/秒/通道，记录盒既可记录普通病人心电图，也可记录起搏器信息。
29.具有心率减速力（DC）及连续心率减速力（DR）、心率振荡功能
	2
	台

	7
	动态血压计
	1.检测原理：示波法
2.监测时间：大于48小时
3.加压方式：智能拟合加压，自动调整为适当的加压高度
4.测量范围：收缩压：60-280mmHg   舒张压：40-160mmHg   脉率：30-200bpm        压力显示范围：0-299mmHg
5.测量精度：压力：±2mmHg   脉搏：±5%,
6.袖带：左右臂通用，可免洗袖带，袖带具有医疗器械生产备案凭证。
7.安全系统：多重保护
超压保护：袖带压力超过299mmHg时，放气阀打开自动放气；
特有的常通泄气阀，确保设备更有效地安全放气；
急停保护：测量时，具备急停保护功能；
触碰保护：具备按键锁定功能，防止误触碰。
8.测量模式：手动测量：测量中可根据需要按“测量键”进行测量；
自动测量：手动间隔模式、自动间隔模式、自动表模式（可在24小时内任意设置6个测量间隔）。
9.自动补测：测量失败，自动补测一次
10.测量间隔：5/10/15/20/30/60/120分钟
11.显示屏可显示电量、测量模式、收缩压、舒张压和脉率数值等信息。
12.时钟：公历24小时模式时钟
13.提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压等分析指标；
14.提供自动分析结论功能，包括白大衣性高血压、隐匿性高血压、
血压负荷、昼夜节律、动态动脉硬化指数等
15.重量：小于125g（不含电池）
16.数据端口：标准USB2.0数据接口
17.软件功能：全中文的分析软件、设置记录盒；预览、可打印报告（自动生成数据汇总报告、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等）。
18.软件功能：软件具有日志功能，双重密码保护更安全，可实现网络分析共享功能。
	2
	台

	8
	输液泵
	▲1.整机设计使用年限≥10年
▲2.输液精度≤±5%
3.速率范围：0.1～2000ml/h, 最小步进0.01ml/h
4.预置输液总量范围：0.1～9999.99ml
▲5.快进流速范围：0.1～2000ml/h，具有自动和手动快进可选
6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
7.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称
8.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式和间断给药模式
▲9.不小于3英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
10.全中文软件操作界面
11.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
▲12.支持药物库，可储存3000种药物信息。
▲13.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持3种以上颜色
14.报警时可通过示意图片直观提示报警信息
15.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
16.压力报警阈值最低可设置50mmHg
▲17.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
18.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
▲19.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警
20.信息储存：可存储4500条的历史记录
21.电池工作时间≥5小时@25ml/h
▲22.防异物及进液等级IP44
23.整机重量不超过1.5kg
	5
	台

	9
	床旁彩超（便携式彩色多普勒超声诊疗仪）
	1.用途说明：适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑、泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。
2.系统技术规格及概述：
2.1主机成像系统
1）显示器角度可调范围≥28° 
2）显示器清洁可支持浸有清洁剂的软布直接擦拭
3)▲ 主机可支持同时激活探头接口数最大≥2个，相互通用
4）二维灰阶成像部件
5）频谱多普勒显示及分析系统
6）彩色多普勒超声波诊断部件
7）多普勒能量图
8）回声信号离线分析及处理，支持动态范围、频谱基线、图像效果等调节，对于存储数据的再测量和分析
9）空间复合成像技术
10）二维和彩色多普勒双幅实时显示模式
11）智能实时宽景成像，支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具备成像速度提示、多种伪彩显示
12)▲ 具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式
13）超声图像显示区域一键放大全屏显示
14）检查切面，用于自动化检查 
15）系统集成设计，便携性强，主机不需要额外适配器，可直接接市电使用。
2.2二维灰阶成像单元
1）数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，
2）发射声束聚焦：发射≥8段
3）最大显示深度：≥35cm 
4)TGC: ≥8段
5）动态范围： ≥195，可视可调
2.3彩色多普勒
1）多普勒频率≥2段可视可独立调节
2)B/Color双幅实时显示
3)▲ 彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）
2.4频谱多普勒
1）包括：脉冲多普勒，高脉冲重复频率 
2）取样宽度及位置范围：0.5mm～20mm
3）支持二维和频谱多普勒同时偏转
2.5测量和分析
1）常规测量
2）外周血管专用测量及分析
3）妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 
4）心脏功能专用测量及分析
5）多普勒测量及分析
6）可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。
2.6图像传输与存储单元
1）图像存储与（电影）回放重现单元：支持同步存储（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描
2）输出： 复合视频， S---视频，VGA
3）支持数据无线传输
4)▲ ≥1TB内置硬盘
	1
	台

	10
	全自动五分类血液细胞分析仪
	1.检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）
2、检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定
3、分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道
4、研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等
▲5、检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等5种及以上全血检测模式
▲6、线性范围：WBC：0~400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L
7、进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，降低生物污染风险
8、样本添加：可随时添加样本
9、进样器容量不少于40个
10、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式
11、样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl
12、检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时
13、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能
14、CRP试剂包装规格按人份数注册
15、全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰
16、排堵方式：正反冲洗，高压灼烧
17、CRP线性范围：0.3～300mg/L
18、操作系统：全中文操作分析报告软件
19、工作电压： (100V～240V)允差±10%
	1
	台

	11
	干式荧光免疫分析仪
	一、技术参数
1.光源 LED蓝光
2.激发光谱 中心波长λ0=470nm
3.接收光谱 中心波长λ1=525nm
4.检测通道 ≥20个检测通道
5.显示系统 ≥10寸全触摸屏
6.结果数据管理 可智能选择保存结果时间区间，最多可存储结果数据20000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理
7.打印系统 内置热敏打印机
8.通讯硬件接口 4个USB接口；1个COM接口；一个以太网络接口；1个VGA接口；
9.通讯支持 支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接
10.电源输入接口 3P电源端口
	1
	台

	12
	全自动凝血仪
	检测方法：双磁路磁珠法、免疫比浊法
▲2.检测速度：PT≥200T/H、DD≥60T/H、FDP≥40T/H
▲3.重复性：CV≤3%
4.加样系统：样本针、试剂针均带液面感应，试剂针恒温控制样本自动稀释，异常标本自动重发试验
5.定标与质控：多点定标，机内自动完成倍比稀释，定标曲线，用户自定义质量控制程序
6.标本位：≥60个，带LED显示，原始管直接插入，并可兼容微量标本特殊试管
7.试剂位：具有≥9个冷藏位

8.测试杯：≥900个含钢珠自动导入
9.检测项目：APTT、PT、TT、FIB、D二聚体、FDP
10.系统配置：全自动凝血分析仪一台、操作软件光盘一套
11.电源：AC100-240V，50Hz/60Hz
	1
	台

	13
	全自动血液流变仪
	▲1.切变率连续变化的非接触式压力传感法，克服了高黏稠血液在低切变率下结果重复性差的问题。
▲2.测量主体，整个测量过程清晰可见，避免人为堵塞。
▲3.特别设的微孔过滤技术和动平衡检测功能，彻底解决测量管道易堵塞问题。
4. 原件组装，非接触式检测，无机械损耗，使用寿命长，具有高可靠性的特点。
5. 系统采用定量新技术，具有用血量少、测试速度快、血液样品回收的特点，使用极为方便。
6. 独有的三种进样控制方式：键盘、鼠标、快捷按键，使操作更简单。
▲7.采用计算机PIC控温，液体恒温技术，无需外部恒温即可达到样品快速加热的效果。
8. 单机、网络、工作站多种操作方式并存，为医院实行网络数据管理和远程会诊奠定基础。
主要技术指标：
可测量血液流变学15项参数，并可打印出血液在切变率连续变化下的表观粘度特性曲线。
测量的15项参数：
9.全血高、中、低切表观粘度，血浆黏度，全血还原黏度，红细胞聚集指数，红细胞塑性指数，血红蛋白，红细胞计数，高、中、低切卡松粘度、血液屈服应力，红细胞电泳时间。
10.切变率范围1S-1～200S-1
11.全血重复性偏差：高切变率<1.0%；低切变率：<1%
12.血浆重复性偏差：<1.0%
13.全血样品量：<2ml
14.样品测试时间（包括清洗时间）：全血：<60秒/个；血浆：<50秒/个
	1
	台

	14
	全自动生化仪
	▲检测速度：单模块生化比色分析恒速≥1000 测试/小时；
2.去盖功能：仪器具有自动去盖功能；
3.同时在线分析项目：≥110个，不含拓展项目；
4.试剂位： ≥200个， 不含拓展位置；
5.试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能；
6.样本位：≥175个，不含拓展位置；
▲7.样本进样方式：样本架进样； 
▲8.反应位：≥200个；
▲9.最小反应体积：＜80μL；
▲10.温控方式：固体直热，控温均匀，控温精度要求达到37℃±0.1℃；
11.光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，≥16波长；
12.吸光度线性范围： 0-3.5Abs；
13.比色杯清洗：具有清洗剂和去离子水预加热功能；
14.比色杯：可重复使用，支持单个比色杯更换；
15.试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，无需停机，节省操作时间；
16.耗材提醒：具有耗材余量不足提醒， 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒；
▲17.糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理；
18.系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品。
	1
	台

	15
	全自动动态血沉仪
	技术参数：
1. 测量方式：光电法；
▲2.测量时间：30分钟/60分钟；
3. 测量孔位：≥40孔；
4. 测量误差：≤±0.5mm/h ；
▲5.测量项目：血沉值、压积值、方程K值、动态沉降曲线、Vm红细胞最大沉降速度及Tm红细胞最大沉降速度终末时间（可选）；
6. 操作方法：采集新鲜抗凝血标本，直接插入血沉仪中，仪器将自动分析得到各项结果；
7. 报告单打印内容：血沉值、压积值、血沉方程K值、血沉动态曲线；
8. 每一个测试孔位独立工作，标本可随到随测，不用等待；
▲9.数据存储量：≥1000个；
▲10.可连接电脑打印；
11. 数据接口：RS232标准接口，可与计算机联网。
	1
	台

	16
	离心机
	1.LCD液晶屏显示，旋钮加按键操作，所有参数同屏显示；
2.可存储≥99个程序；
3.门锁紧急开锁时可实现自动停机保护；
▲4.采用抗震门锁，遇异常振动锁紧不弹开，守护离心安全；
▲5.采用风冷散热设计，散热快，温升小，保护样品安全；
▲6.采用六轴振动传感器检测技术，实现不平衡保护；
7.转子自动识别技术，锁定最高转速；
8.三层安全防护，内置钢结构防护层；
▲9.可实现故障自诊断报警：转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警等；
10.最高转速≥6000 rpm；最大离心力≥4749×g；最大容量≥6100 ml
11.转速精度≤±10 rpm；
12.定时范围：1min-99h59min或1s-59min59s
13.噪音：≤56 dB(A)
14.电源：AC220V 50/60Hz
15.功率≤150 W，重量≤25 kg
▲16.标配USB数据传输口、实现数据传输、软件升级等功能；
17.标配12x 15 ml角转子
18.转子选配，容量：6x50（15）ml角转子；6x100ml角转子；18x15ml角转子；12x10ml角转子；36x10ml角转子；2x96x0.2ml（酶标板）水平转子；4x5x10/7/5ml水平转子；4x1x50ml水平转子；4x2x15ml水平转子；
	1
	台

	17
	医用冷藏箱（单开门）
	▲1.有效容积：箱内有效容积≥310L；
2.温度控制：微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；
3.整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；
▲4.制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；
▲5.温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；
6.控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。
7.温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；
8.门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；
9.安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；
10.数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；
11.温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；
12.箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据需求增加，标配价目条； 
13.节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝；
14.柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
15.固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；
16.冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；
17.断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
18.安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；
19.宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用 
▲20.产品认证：产品具有医疗器械注册证。
	1
	台

	18
	阴凉柜（双开门）
	1.箱内有效容积≥650L；外部尺寸≤1170×560×1980mm，内部尺寸≥1070×470×1280mm；
2.立式对开门，箱壳、内胆采用喷涂钢板，易于清洁、消毒；
3.温度控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，出厂预设15℃，使箱内温度恒定控制在8℃~20℃范围内，调整增量为0.1℃；温度均匀性±3℃；
4.产品具有湿度控制和湿度显示，箱内湿度范围35%～75%Rh，湿度显示精度0.1%Rh。
5.安全系统－报警参数：高温、低温报警、传感器故障报警、高湿、低湿报警；
6.报警方式：两种报警方式：蜂鸣器报警和灯光闪烁报警。
7.翅片式蒸发器，制冷效率快，温度更均匀；丝管冷凝器，散热效果好；
8.冷凝水自动蒸发，无需人工操作；
9.配备4个万向脚轮、2个止动底脚，移动方便，固定可靠。
10.产品制造厂家具有医疗器械生产许可证。
11.门体带双锁锁设计，保证存储物品的安全。
12.选配USB模块，默认6分钟记录一次数据，记录时间可调，可以存储箱内温度数据10年以上，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。
13.标配加湿盒，智能强制控制箱内湿度，保障极端环境下箱内的湿度。
14.箱内照明LED灯设计，高亮节能。
	2
	台

	19
	智能4G采集（单温度）
	一、测量
测温范围：温湿度传感器：温度-40℃～+85℃；精度：±0.5℃。                               
二、通信
1.4G通信，数据直接发送到互联网
2.设备预置不低于3年流量费用
三、报警
1.本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警
四、显示
1.高清段码屏显示，可显示实时温湿度、温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%，信号强度、电池电量、 充电符号、低电报警、温湿度报警信息，时间日期、USB 连接、ID号、软件版本号、本地离线数据存储数数据
五、数据完整性
1.板载存储芯片可存储100000条以上数据，可实现断点续传。
2.固件维护可实现在线空中升级。
	1
	台

	20
	注射泵
	1.整机使用期限≥10年
2.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%
3.速率范围：0.01～2300ml/h 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h
▲4.快进速度范围：0.01～2200ml/h
5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
6.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
7.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推
8.≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式
9.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
10.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型
11.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
12.支持药物库，可储存不少于5000种药物信息
▲13.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持3种以上颜色
14.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
15.压力报警阈值至少14档可调，最低可设置50mmHg
16.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
17.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
18.信息储存：可存储不少于5000条的历史记录
19.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h
20.防异物及进液等级IP44
▲21.整机重量不超过1.7kg
	1
	台

	21
	呼吸机
	一、整机与显示要求
1.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。
2.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。
▲3.电池续航时间1块电池≥4.5小时，选配2块电池≥9小时。
4.呼吸机主机重量≤4.5kg。
5.吸气峰值流速≥210L/min。
6.可配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。
7.可配备无消耗氧传感器，无需校准和更换。
8.可配备主流CO2监测模块和附件。
9.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
▲10.采用≥6.7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。
11.具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。
12.具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。
13.支持显示≥90小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥6000条报警和操作日志记录。
14.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。
二、环境适应性要求
1.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。
2.最高工作海拔≥6000m，满足高海拔和直升机转运要求。
3.工作温度范围：-20 ~ 45 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。
4.具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。
三、呼吸模式及功能
▲1.标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制－同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。
2.高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）
3.可配备无创通气模式和氧疗模式。
4.呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
5.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。
四、设置参数
1.潮气量：20ml～2200ml
2.吸气压力：1—60 cmH2O
3.呼气末正压：0—50 cmH2O
▲4.吸入氧浓度：21%～100%
5.吸气时间：0.1～10s  
6.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF  
7.流速触发灵敏度：0.5～18L/ min，或 OFF  
8.呼气触发灵敏度：Auto, 1%～85%  
9.氧疗流量：2～80L/min
五、监测参数和报警
1.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。
2.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。
3.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。
六、信息化功能要求
1.信息互连：支持多种无线方式（选配Wi-Fi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。
	1
	台

	22
	手术床
	一、产品用途及性能特点：
1.供医院手术室施行人体各部位手术用。
2.台面可作前后平移，可进行X射线诊查；腿板既可折转；可配C型臂使用。
3.台面动作：头板上下折转、背板上折、台面前后平移、腿板上下折转、腿板外展，台面上下升降、台面前后倾、台面左右倾。
4.台面前后倾、左右倾、上下升降、前后平移均由电机实现，按钮操作。背板上折及腿板下折采用气压弹簧控制，手动操作，头板折转、腿板外展采棘齿机构，手动操作。
5.产品配有应急电源，可自动充电，网电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。
二、主要规格
1.台面尺寸：长≥2080mm 宽≥520 mm 
2.床面升降范围：745～995mm 升距≥250mm 可自由升降、锁定 
三、技术参数
1.前倾：≥25° 后倾：≥25° 
  “左倾”：≥15° 右倾：≥15° 
  头板上折：≥45° 头板下折：≥90° 
  背板上折：≥50°
  腿板下折：≥90° 腿板外展：≥90°可拆卸 
  腰板升距：≥80mm
  台面前后平移：≥400mm
2.电源：交流220V±10%，50Hz安全工作载荷：≥135kg
	1
	台

	23
	麻醉塔
	一、技术参数及配置：
1、单臂臂长≥900mm，回转半径≥700mm
2、仪器平台2个（其中一层带控制把手，一层带抽屉）。仪器平台采用钣金一次冲压成型，表面防腐防锈处理。无拼装，无缝隙。圆角防撞设计。抽屉安装于仪器平台底部。
3、仪器托盘高度可调节，单层托盘载荷≥45KG。
4、输液架1套。
5、气体终端6只，氧气、负压吸引、压缩空气各2个。
	1
	台

	24
	除颤仪（手术室用）
	1物理规格/性能
1.1 整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.3kg
1.2 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击
1.3 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP44
1.4 环境适应能力强，工作温度范围至少满足0ºC～45ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能工作60分钟；存储温度范围至少满足-30～70ºC；工作/存储湿度范围至少满足10%～95%，非冷凝；工作/存储海拔高度（大气压力）范围至少满足：-381m～+4575m（57.0kPa～106.2kPa）
1.5 除颤监护仪面板按除颤1-2-3步操作分区显示
1.6 提供双色报警灯
▲1.7 除颤监护仪内置常用操作互动学习指南
▲1.8 可通过扫描设备机身二维码查看设备培训维护视频2显示屏
2.1 彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥6.8英寸；分辨率不小于800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形
2.2 支持中文操作界面
2.3 有高对比度显示界面，支持户外查看
3电源及电池
3.1 内置可充电锂电池，方便拆卸，无需依靠授权维修人员更换
3.2 电池工作时间：连续监护时间不小于5小时；不少于300次200J充放电；不少于200次360J充放电
4手动除颤
4.1 支持成人、小儿、新生儿
4.2 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿
4.3 手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上
4.4 输出能量：成人最大能量可支持360J
▲4.5 开机速度快，从开机到显示除颤界面≥2.5s
4.6 充电至200J≥3.1s
▲4.7 除颤后心电基线恢复时间≥2.5s
▲4.8 病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值
4.9 手动除颤模式支持自动节律分析，提供除颤操作指引
▲4.10 手动除颤可按预制序列和病人类型自动调节能量
4.11 体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件
4.12 体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作
4.13 支持手动事件标记功能，方便医护人员随时记录治疗、用药等操作时间
5半自动除颤（AED）
5.1 可选配AED功能，AED适用于成人和儿科病人（年龄大于29天）
5.2 支持AED语音提示；提供CPR节奏音，满足AHA/ERC指南要求；支持AED录音功能，可保存至少180分钟抢救现场录音
6起搏
6.1 可选配无创起搏功能，支持按需、固定起搏模式
6.2 起搏脉冲电流：0-200mA；起搏脉冲频率：40-170ppm；支持4:1降速起搏功能，方便医护人员检查起搏效果
7 监护
7.1 可选配3/5导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm
7.2 频率响应范围最大支持0.05～150Hz；共模抑制比最大支持＞105dB
7.3 可选配ECG模拟输出功能
▲7.4 可选配阻抗呼吸，呼吸频率：0-200rpm
8记录仪
8.1 内置50mm热敏记录仪
8.2 自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警
8.3 走纸速度：6.25, 12.5, 25, 50mm/s
9存储容量
9.1 设备的内部存储容量不小于1Gbit
9.2 可存储不少于10小时连续心电波形；可存储不少于500个事件
9.3 支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据
10设备维护与自检
10.1 设备具有用户检测和设备自检功能
10.2 支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检
▲10.3 定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：除颤治疗功能、电池、充放电，其中充放电检测应覆盖最大能量
10.4  支持用户检测提醒，当超过建议的时间未进行相应检测时，除颤监护仪会给出提示
10.5 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯指示设备状态
▲10.6 查看自检报告方便快捷，操作步骤不超过2步；自检报告显示的检测项支持用户自定义。
	1
	台

	25
	无影灯
	技术参数
1.采用医用级LED冷光源，灯珠数量≤15个。
2.灯壳外罩表面采用抑菌粉末喷塑处理，可抑制大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率≥99%。
3.基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。
▲4.具有双重控制功能：一种薄膜开关，一种位于无菌手柄底部的按钮，两种方式均可调节照度大小。
▲5.手术灯移动轻巧便捷，子母灯上下（Z轴）移动作用力不大于40N，水平（X,Y轴）移动作用力不大于20N。波长在400nm以下，紫外光辐射度不超过8W/㎡。
▲6.采用DC调光技术，非PWM频闪调光，无频闪。
▲7.显色指数Ra实测值≥97。
8.照度达到中心照度的50%区域的光斑分布直径为光斑直径的50%以上，即d50/d10≥50%。
9.光斑直径d10大小≥230mm。
10.光柱深度：≥1250mm。
11.色温：4350k±15%。
12.辐照度Ee和照度Ec的比值应不超过3.5±10%  mW/（㎡·lux）。
13.照度十档可调：40000-130000lux。
14.深腔照明率≥90%，单遮挡无影率≥60%。
▲15.切换腔镜模式，照度≤500lux，并可选择白光或者绿光。
	1
	套

	26
	麻醉监护仪
	外观设计
1．便携一体式监护仪， 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。
2．主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。
3．≥10英寸彩色LED背光液晶屏。
4．标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。
5．安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
6．主机使用寿命≥10年。
7．整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。
监测参数
8．标配心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等参数。
心电：
9．标配3/5导心电；
10．具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；
11．具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV；
12．共模抑制能力＞106db；
13．具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
14．≥29种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等；
15．具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况；
16．具有QT/QTc测量功能。
血氧：
17．血氧测量范围：0%～100%；
18．脉率测量范围：20bpm-300bpm；
19．标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%～20%，分辨率0.01%；
20．具有与NIBP同侧测量功能。
无创血压：
21．测量范围：
22．成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg；
23．小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg；
24．新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg；
25．血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；
26．具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；
27．具有辅助静脉穿刺功能。
体温：
28．具有双通道体温监测，可提供体温差值显示；
29．支持体表和腔内两种体温探头类型。
软件功能
30．支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；
31．用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；
32．支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器；
33．支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；
34．计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能；
35．支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾；
具备监护、待机，演示、体外循环、插管、隐私和夜间等工作模式。
	1
	台

	27
	麻醉机
	一、主机部分：
1.≥8.4英寸彩色电阻屏，内置一体化屏幕；
2.全中文操作系统，瀑布式菜单，设置操作两步到位；
3.电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能，关机延迟；
4.后备锂电池，使用时间≥120分钟；
5.具有3个以上辅助网电源插座，为围术期设备提供电源支持；
▲6.可选配AGSS废气回收系统，自主吸引废气排空，同时有效地保证麻醉气体不会被排出浪费。
三、气源部分
1.标配纯氧通气，可选配氧气、笑气或氧气、空气两气源、氧笑空三气源，工作压力为0.28~0.6Mpa；
2.具备双管机械流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min，调节精度0.05 L/min，调节分辨率10%，适合低微流量麻醉手术，辅助供氧流量计：0-15L/min；
3.具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%；
4.快速充氧范围25 - 75 l/min；
四、麻醉呼吸机：
1.气动电控呼吸机；
2.适用范围：成人、小儿和婴幼儿；
3.具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得；
4.通气模式：标配VCV、手动；
5.控制通气模式下：
5.1VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml；
5.2PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml；
5.3呼吸频率设定范围：4～100次/min；
▲5.4吸呼比设定范围：4:1～1:10；
5.5吸气压力设定范围：5～70 cmH2O，步长1 cmH2O；
5.6PEEP设定范围：OFF，3～30 cmH2O，步长1 cmH2O；
5.7压力限制设定范围：10～100cmH2O；
5.8吸气暂停设定范围：OFF，5%～60%；
6.同步和支持通气模式下：
6.1触发窗设定范围：5%～90%；
6.2吸气触发设定范围：触发流速0.2～15L/min，步长0.1L/min；触发压力-20 cmH2O～-1cmH2O，步长-0.5cmH2O；
6.3压力斜坡：0s～2.0s；
6.4吸气时间：0.2～5s，步长0.1s;
6.5支持压力设定范围：OFF,3～60 cmH2O；
6.6吸气流速：0～120L/min；
7.重点参数监测范围：
7.1分钟通气量：0～100L/min；
7.2吸气和呼气潮气量：0～3000ml；
7.3顺应性：0～300mL/cmH2O；
7.4气阻：0～600 cmH2O /(L/S)cmH2O；
7.5气道压力：-20～120 cmH2O；
7.6氧传感器浓度：18%～100%；
7.7氧浓度：18%～100%；
8.其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等；
▲9.呼吸力学监测：标配压力波形、流速波形、容量波形，可选CO2波形、EEG脑电波形，最多能够5道波形同屏显示；
10.可选配压力-容积环、压力－流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数；
11.具有体外循环模式。
五、呼吸回路：
1.回路整体加温，避免冷凝水，拒绝冷凝方式；
2.标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置；
3.呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作；
4.安全上升式风箱，便于观察泄漏，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱；
5.集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L；
6.一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒；
7.可选配有辅助新鲜气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等；
8.可选配智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠；
9.标配1个钠石灰罐，安装时能使用单手操作、扣式安装，容量≥2L；
10.具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏；
11.可选择氧气或空气作为机械通气驱动源；
12.回路泄漏量不应超过65ml/min。
六、蒸发罐：
1.单罐位，同品牌七氟醚蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能，安全互锁功能；
2.挥发罐容量大于360ml；
七、报警性能：
具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。
八、辅助功能
1.机械刹车；
2.一个抽屉；
3．可选配辅助供氧，流量计范围0-15L/min。
	1
	台

	28
	常规监护仪
	外观设计
1．便携一体式监护仪， 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。
2．主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。
3．≥10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600。
4．标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。
5．安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
6．主机使用寿命≥10年。
7．整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。
监测参数
8．标配心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等参数。
心电：
9．标配3/5导心电；
10．具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；
11．具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV；
12．共模抑制能力＞106db；
13．具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
14．≥29种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等；
15．具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况；
16．具有QT/QTc测量功能。
血氧：
17．血氧测量范围：0%～100%；
18．脉率测量范围：20bpm-300bpm；
19．标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%～20%，分辨率0.01%；
20．具有与NIBP同侧测量功能。
无创血压：
21．测量范围：
22．成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg；
23．小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg；
24．新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg；
25．血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；
26．具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；
27．具有辅助静脉穿刺功能。
体温：
28．具有双通道体温监测，可提供体温差值显示；
29．支持体表和腔内两种体温探头类型。
软件功能
30．支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；
31．用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；
32．支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器；
33．支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；
34．计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能；
35．支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾；
具备监护、待机，演示、体外循环、插管、隐私和夜间等工作模式。
	1
	台

	▲二、商务要求

	交付的时间和地点
	1. 交付时间：自签订合同之日起30日内交货安装调试完毕并交付使用。

2. 交付地点：防城港市采购人指定地点。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 25日内

	付款条件
	自设备安装验收合格之日起 30日内，采购人向东兴市卫生健康局申请拨付合同款的100%，资金到账后3个工作日内支付给供应商；供应商开具相应额度的合法发票给采购人。

	售后服务
	1、保修期：设备安装验收合格使用后，保修期不少于1年。
2、产品按国家规定实行“三包”，保修期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由供货方免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修。

3、投标人提供的产品必须是全新和未使用过的产品，随机技术资料要齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，免费送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购单位后的接货、装卸、搬运），免费安装调试合格。

4、故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，在2小时内响应，一般故障在2小时内可通过远程方式解决，遇到大的故障24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；如故障72小时不能解决，提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。

5、维修保养：定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，质保期和保修期终生维修服务、保养，保证设备始终处于最佳的运行状态。

6、热线技术支持服务：保持24小时电话及电子邮件技术支持。

7、培训要求：供应商应安排专业技术人员对采购人的使用设备技术人员免费进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，并提供成套培训资料，培训时间为5个工作日。

8、备件要求：供应商应存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。

	包装和运输
	货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。

	验收标准
	1.所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

2.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。

3.成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

4.采购人有权委托第三方项目进行验收，单次验收费用不超过合同金额的2%，验收费用由成交人承担。供应商在进行报价时应将验收费用考虑在内。成交人承担因多次验收而产生的验收费用。

5.本项目验收时，成交人须出具成交货物生产厂家的售后服务承诺，否则验收不通过。

	进口产品

说明
	本项目货物所涉及的货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品) 参与竞标。

	其他要求
	1.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用等所有费用；
（6）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。

2.采购需求中带“▲”标注的技术参数有任意一项负偏离的，竞标无效；不带“▲”标注的技术参数有4项（含4项）及以上负偏离的，竞标无效。“商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则竞标无效。

3.本项目的核心产品为第14项产品“全自动生化仪”，第21项产品“呼吸机”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后评审报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审报价相同的，按最终报价低的优先，最终报价也相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
4.以上竞标产品属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在响应文件中提供相应竞标货物的《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》复印件并加盖供应商电子章。


第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；
4）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

10）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

12）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
15）未响应谈判文件实质性要求；
16）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。
5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物由小微企业制造的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。
6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件
资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用

代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。
        法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：                               

年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   
供应商（电子签章）：                
                                        年    月    日
防城港市政府采购供应商信用承诺函
致（采购人名称） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 
1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 
2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
二、报价文件格式

1.报价文件封面格式
电 子 响 应 文 件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表
项目名称：                项目编号：                

供应商名称：                                    

单位：元

	项号
	标的的名称
	数量及单位

①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为    %；属于优先采购环境标志产品总值为¥          （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为   %。


注: 
1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：      

                      日期：   年   月   日
三、商务技术文件格式 

1.商务技术文件封面格式
电 子 响 应 文 件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

                               年   月   日

法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                

身份证号码：                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：               
     年     月     日

注：自然人竞标的无需提供。
授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	交付的时间和地点
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后服务
	
	
	

	包装和运输
	
	
	

	验收标准
	
	
	

	进口产品说明
	
	
	

	其他要求
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日

货物配置清单
项目编号：                  

项目名称：                  

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
	序号
	名称
	谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
其他文书、文件格式
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：                        中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本
政府采购合同

合同编号：                                
采购人（甲方）：                            
供应商（乙方）：                          

采 购 计 划 号：                         
项目名称：                           

项目编号：                       

合同类型：买卖合同（备注：货物采购一般为买卖合同）
本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

	序号
	标的的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）：（大写）                          （小写）                 


第二条　标的质量
1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：                    
2.履行地点：                       
3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：           。

（2）交货方式：乙方将货物送到甲方指定地点。
第四条　包装方式
1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训
1.安装时间：                     ；

安装地点：                     。

2.安装要求：                           。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：                     ；培训地点：                     。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款：                     。

3.合同价款包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用等所有费用；
（6）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。

4.付款进度安排：自设备安装验收合格之日起 30日内，采购人向东兴市卫生健康局申请拨付合同款的100%，资金到账后3个工作日内支付给供应商；供应商开具相应额度的合法发票给采购人。
5.资金支付方式：银行转账。
第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准： 

1）所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

2）交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。

3）成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

4）采购人有权委托第三方项目进行验收，单次验收费用不超过合同金额的2%，验收费用由成交人承担。供应商在进行报价时应将验收费用考虑在内。

5）符合采购文件参数要求及响应参数要求。 

（2）验收程序及方法：
1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。
2）甲方收到乙方验收申请之日起7个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。
4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。
5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式   份，甲乙双方各执   份、受托第三方机构一份（如有）。 

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后   日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由乙方承担所发生的全部费用。
②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后   日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。
第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围:                  ；保修期：                     。
第九条　履约保证金

不收取

第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。

4.乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的    %向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（2）方式解决：
（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成
1.政府采购合同

2.中标（成交）通知书；

3.投标（响应）文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人或者委托代理人（签字）：
法定代表人或者委托代理人（签字）： 

签定日期：　　　年　　月　　日
签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：                                开户名称：
银行帐号：                                银行帐号：
开 户 行：                     开 户 行：
7

