目   录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章  采购需求	28

第四章  评审程序和评定成交的标准	52

第五章 响应文件格式	58

第六章 拟定的合同文本	78

第七章 质疑、投诉材料格式	89

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

物理治疗、康复及体育治疗仪器设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年10月17日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2025-J1-220213-GXDY

项目名称：物理治疗、康复及体育治疗仪器设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1878000.00

采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波治疗仪 | 1台 | 1.面板采用液晶显示。 2.理疗功能：连续输出。 3.电源适应范围：AC：电压220V±10% ；频率：50Hz±5%。 ... |
| 2 | 肺功能测定仪 | 1台 | 一、用于人体的肺功能参数测量。常规肺通气功能模块适用于患者进行通气功能测试。肺弥散功能模块适用于患者进行一口气弥散残气测试。呼出气一氧化碳功能模块适用于检测人体呼出气中的一氧化碳浓度。 …… |
| 3 | 婴儿辐射保暖台 | 1台 | 一、基本功能 1.预热模式、手控模式和皮肤温度伺服控制三种控温模式。 2.设置温度与皮肤温度分屏显示。 3.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调。 ... |
| ... | ... | ... | ... |

如需进一步了解，具体内容详见竞争性谈判文件。

合同履约期限：签订合同之日起30天内完成采购人所需货物的交付、安装、调试等所有工作。

本项目不接受联合体竞标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小企业采购的项目（供应商竞标产品应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造)

□非专门面向中小企业采购的项目

- 3.本项目的特定资格要求：供应商若为非生产厂家则必须提供有效期内的医疗器械经营许可证或备案证明（竞标产品若为三类医疗器械，请提供医疗器械经营许可证。若为需经营备案的二类医疗器械，请提供相应经营备案证明；若为不需经营备案的二类医疗器械，请提供相关的免备案证明）；供应商若为竞标产品制造商则应提供有效期内的医疗器械生产许可证或生产备案证明（竞标产品若为二类、三类医疗器械，请提供医疗器械生产许可证。若为一类医疗器械，请提供生产备案证明）。

- 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

- 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025年10月13日至2025年10月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。

售价：竞争性谈判文件每套售价人民币0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2025年10月17日09时00分

2、首次响应文件提交地点：

（1）响应文件提交方式：本项目为玉林市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理，并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

3、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第二章供应商须知正文25.2条” ，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由竞标供应商自行承担。

4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

五、开启

1.开启时间：2025年10月17日09时00分（北京时间）

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：本项目收取谈判保证金，人民币壹万捌仟元整（¥18000.00）。

2.采购意向公开链接：https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=Xlxb3xCGaVgobhzjcC7fmQ==

3.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、陆川县人民政府门户网（http://www.luchuan.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西•陆川）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lcggzy/）

4.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线：95763获取热线服务帮助。

7.监督部门：陆川县财政局政府采购监督管理股，联系电话：0775-7235528。

8.本项目采用远程异地评标，评审主场设在陆川县公共资源交易中心(地址:玉林市陆川县温泉镇陆兴北路兴达一巷(陆川县政务服务中心八楼)陆川县公共资源交易中心)，副场设在柳州市公共资源交易中心(地址:柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼5楼)

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陆川县人民医院

地址：广西壮族自治区玉林市陆川县新洲路146号

项目联系人：吕盛斌

联系电话：0775-7339169

2.采购代理机构信息

名称：广西德元工程项目管理有限责任公司

地址：玉林城区教育东路东南侧、公务员小区西南侧A栋1号七楼

项目联系人：曾力

项目联系方式：0771-2331883

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告 |
| 5.2 | 联合体竞标要求如下：无，本项目不接受联合体 |
| 6.2 | 不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 - 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（ 2025 年4月至2025年9月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2025 年4月至2025年9月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 4.供应商财务状况报告[2024]年财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应提供上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注）。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 5.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 6.供应商直接控股、管理关系信息表（格式附后）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 7.采购人或采购代理机构根据竞争性谈判公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料【供应商若为非生产厂家则必须提供有效期内的医疗器械经营许可证或备案证明（竞标产品若为三类医疗器械，请提供医疗器械经营许可证。若为需经营备案的二类医疗器械，请提供相应经营备案证明；若为不需经营备案的二类医疗器械，请提供相关的免备案证明）；供应商若为竞标产品制造商则应提供有效期内的医疗器械生产许可证或生产备案证明（投标产品若为二类、三类医疗器械，请提供医疗器械生产许可证。若为一类医疗器械，请提供生产备案证明）】；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 8.货物制造商为中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的资格证明材料【为中小微企业的应当提供《中小企业声明函》；为残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】（声明函格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料及属于复印件的，必须加盖供应商原公章（即复印件须加盖公章后上传），否则响应文件作无效响应处理。 2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商电子签章，否则响应文件作无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件 - 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 竞标报价表必须由法定代表人或者其委托代理人在规定签章处逐一签名（手写签名或电子签名）并加盖供应商电子签章，否则响应文件作无效响应处理。 |
|  | 商务技术文件 - 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.谈判保证金缴纳凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 6.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 7.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 8.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签名（手写签名或电子签名）并加盖供应商电子签章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章（即复印件须加盖公章后上传），否则响应文件作无效响应处理。 |
| 12.2 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ） |
| 15.2 | 竞标报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如 有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 þ竞标报价包含验收费用 □竞标报价不包含验收费用 |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 60 日。 |
| 17.1 | □本项目不收取竞标保证金。 ☑本项目收取竞标保证金，具体规定如下： 竞标保证金人民币壹万捌仟元整（¥18000.00）。 竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行： 中国银行柳州市八一支行，开户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司，银行账号：615865574841）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。 相关要求： 1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西德元工程项目管理有限责任公司(玉林城区教育东路东南侧、公务员小区西南侧A栋1号七楼)；邮寄地址：玉林城区教育东路东南侧、公务员小区西南侧A栋1号七楼，收件人：曾力，联系方式：0775-2331883）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效竞标保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 5.竞标保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。 |
| 18.2 | 备份响应文件：本项目不接受备份响应文件。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数： 3 人或以上单数。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告” 首次响应文件解密时间：30分钟 |
| 26 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为每个标的 2 项。 |
|  | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： 依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 28.1 | 履约保证金： □本项目不收取履约保证金 ☑本项目收取履约保证金，相关要求如下： 履约保证金金额：按成交金额的2%向采购人缴纳。 缴纳履约保证金指定账户的信息： 开户名称：陆川县人民医院 开户银行：陆川县农村商业银行 银行账号：550612010100149285 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。 履约保证金退付方式、时间及条件：设备到场安装调试使用验收合格后由成交供应商向履约保证金收取单位提供《医疗设备采购项目验收书》（详见附件1）及《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动 方案的通知》（桂财采〔2020〕49 号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥 政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）规定，鼓励采购 人在与成交供应商签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履 约保证金的，收取的履约保证金不得超过采购合同金额的 5%，对中小企业收取的履 约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有 效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日 止）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保 证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 30 | 政府采购合同公告。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西德元工程项目管理有限责任公司，联系电话：0775-2331883，通讯地址：玉林城区教育东路东南侧、公务员小区西南侧A栋1号七楼 现场提交质疑办理业务时间（北京时间）：每天上午9:00至12:00分，下午14:00分到18:00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目采购代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： 代理服务费参照桂价费〔2011〕55号文件“货物类”收费标准采用差额定率累进法计算收取，不足4000元人民币的按4000元人民币收取。由成交供应商向采购代理机构支付。 3.缴纳采购代理服务费账户的信息： 开户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司陆川分公司 开户银行：广发银行股份有限公司南宁长湖支行 账 号：9550880228299700147 |
| 33.1 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、拟定的合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“配套（售后）服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.9 “正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11响应文件对竞争性谈判文件中的实质性要求必须作出无偏离或者正偏离响应，实质性要求不允许负偏离。

2.12技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.13“竞标”是指供应商获取竞争性谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.14“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.15“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2联合体竞标要求，详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条规定，“接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%的扣 除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。”

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包 。

6.3按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，依据该办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 特别说明

7.1单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为本供应商所拥有。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式；

（5）拟定的合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。澄清或者更正公告在原公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注原竞争性谈判公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件竞争性谈判文件规定的计量单位；谈判文件竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价要求和构成

15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

17.2.1未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的竞标保证金的退还方式。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购代理机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交首次响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交首次响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22.首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.6条规定的情形外，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章评审程序和评定成交的标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。

27.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见本须知前附表。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1采购代理服务收费标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）

32.2采购代理机构的银行账户：

开户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司陆川分公司

开户银行：广发银行股份有限公司南宁长湖支行

账　　号：9550880228299700147

33. 需要补充的其他内容

33.1本竞争性谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

| 附件1： 医疗设备采购项目验收书 采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  | 型号/规格 |  |  |
| 序 列 号 |  |  | 产品注册证编号 |  |  |
| 数 量 |  | 单 价（元） |  | 合计金额（元） |  |
| 生产日期 |  | 使用期限 |  | 启用日期 |  |
| 供货企业 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 生产企业 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 机器安装调试验收 | 1.产品证件查验： |  |  |  |  |
|  | 营业执照□ 经营许可证□ 生产企业生产许可证□ 产品注册证□ |  |  |  |  |
|  | 进口产品海关报关证□ 强制检验进口产品检验检疫证明□ 中文标签□ |  |  |  |  |
|  | 计量许可证标记□ 中文说明书维护手册□ 合格证□ |  |  |  |  |
|  | 2.按合同和装箱单 核对设备情况： |  |  |  |  |
|  | 外观是否完好： 是□ 否□ 规格型号是否相符：是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 配件数量是否一致：是□ 否□ 参数配置是否一致：是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 3.设备安装调试情况： |  |  |  |  |
|  | 4.技术操作培训情况： |  |  |  |  |
|  | 5.存在问题： |  |  |  |  |
|  | 安装工程师签名: 使用科室操作人员签名： |  |  |  |  |
|  | 维修工程师签名： 设备管理员签名： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |
| 设备使用质量验收报告 | 设备使用情况： |  |  |  |  |
|  | 使用科室负责人签名： 设备科负责人签名： |  |  |  |  |
|  | 财务科签名： |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款，实质性要求条款不满足的响应文件按无效处理。未标注的条款为一般条款，每个标的允许负偏离 2 项。

3.序号2肺功能测定仪为核心产品。

4.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.采购标的所属行业：工业

| 一、技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 单价（元） | 技术参数 |
| 1 | 微波治疗仪 | 1台 | 46000.00 | 1.面板采用液晶显示。 2.理疗功能：连续输出。 3.电源适应范围：AC：电压220V±10% ；频率：50Hz±5%。 4.输出功率：理疗0-60W，治疗0-100W。 5.时间控制： 治疗时：0—60秒，以1秒步进； 理疗时：0—30分，以1分步进； 以上范围内可调；且二者都有报警声响提示。 6.微波频率：2450MHz±50 MHz。 7.整机功率：580W。 8.辐射器驻波比：S≤3。 9.传输线驻波比：S≤1.5。 10.外壳泄露：≤10mw/cm²。 11.无用辐射：≤10mw/cm²。 12.具有误操作、过载、温控保护功能。 13.开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。 14.标准配置： 推车式主机1台； 包装箱1个； 探头线(理疗和治疗) 2根； 探头1盒（含2个理疗探头，7个治疗探头）； 脚踏开关1个； 电源线1根； 支架1个。 |
| 2 | 肺功能测定仪 | 1台 | 420000.00 | 一、用于人体的肺功能参数测量。常规肺通气功能模块适用于患者进行通气功能测试。肺弥散功能模块适用于患者进行一口气弥散残气测试。呼出气一氧化碳功能模块适用于检测人体呼出气中的一氧化碳浓度。 二、技术参数： 1.检测原理：超声或涡轮传感器原理或压差传感器原理。 2.检测项目：慢速肺通气功能检测、流速-容量曲线用力肺活量检测、每分钟最大通气量检测、肺弥散功能检查、肺部残气功能检查、支气管舒张试验、肺部年龄参数评估功能、设备含有慢性阻塞性肺部疾病筛查问卷（COPD-SQ）、呼吸困难问卷（mMRC）、COPD患者自我评估测试（CAT）。可支持升级潮气呼吸功能检查、可支持支气管激发软件+硬件功能。 3.肺通气功能检查显示参数包含：FVC、FEV0.5、FEV0.75、FEV1、FEV3、FEV6、VCmax、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCmax、FEV1/FEV6、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、FEF25%-75%、Vexp、FET、Vexp/FVC等呼气指标，PIF、FIVC、FIV0.5、FIV1、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、FIF50%、FEF50%/FIF50%等吸气指标；VC、VT、IRV、ERV、IC、RR、MV等；MVV、VT、RR、VR、FEV1*30等。 ▲4.用力肺活量（FVC）：正常使用时，肺功能测定仪的测量范围在0-16L/S，流量分辨率：≤0.001L/s,误差±3%。 5.用力呼气流量峰值（PEF）：正常使用时，肺功能测定仪的测量范围在（0-16L/s）内，准确性为±5.0％或±0.17L/s（取其大者），重复性为≤5.0％或≤0.15L/s（取其大者）。 ▲6.容积范围：0-20L/S，容量测量误差:±3%。 7.慢肺活量（VC）：测量范围为（0-16L/S）L，准确性为±3％或±0.050 L（取较大值）。 8.最大分钟通气量（MVV）：测量范围在250L/min内，准确性为±10％或±15L/min（取较大值）。 ▲9.弥散残气检查自动给测试气功能：弥散残气检查，计算机自动给测试气体功能，无需人工给测试气体。 10.具备中国人预计值公式。 ▲11.肺功能须通过呼吸指南及ATS发布的24、26计量曲线的检测验证。 13.图形化交互界面设计，测试时有动态流量、呼气时间等实时提醒。 14.提供智能预警提醒，如高气道反应预警，支气管试验用药后测量时间提醒。 15.仪器自带引导受试者规范操作，掌握检测动作要领。 16.患者信息输入支持医护手动填写和患者扫码自助填写。 17.温度、湿度及大气压传感器，支持BTPS自动校准。 18.检测结果进行自动质控评级。 19设备有效使用年限不少于7年。 20.后期可拓展IOS脉冲震荡模块、体积描记模块等。 21.测试结果界面具备2种自动质量控制模式显示（肺功能指南质控模式、ATS/ERS质控模式）；用户可以根据需求选择相应质控模式，查看逐条显示该测试是否合格，并给与综合评判是否合格。 22.弥散功能模块： （1）肺弥散功能检查显示参数包含：DLCO SB、DLCO/VA、DLCOc SB、DLCOc/VA、VA、VCmax、VI、Discard Vol、VS、FITr、FATr、FICO、FACO、tBH、Ti、Te、Hb、TLC-SB、FRC-SB、RV-SB、RV%TLC-SB、VI/VC、VI/VCmax、TLCO SB、TLCOc、KCO SB、KCOc、VD、COHb、VC、VT、IRV、ERV、IC、FRC%TLC-SB、RR、MV、FETCO2、FRVCO2等。 （2）一氧化碳（CO）测量：测量范围0-0.45%。 （3）甲烷（CH4）测量：测量范围0-0.45%，或者氦气测量范围：0-9.5%。 （4）提供弥散测量脱气实操练习，引导患者掌握操作要领，避免过度吸入弥散气，影响测量结果准确性。 （5）弥散残气检查自动给测试气功能：弥散残气检查，计算机自动给测试气体功能，无需人工给测试气体。 23.设备须有数据输出网口，并能与采购人的HIS 信息系统兼容并连接，形成信息互联互通。 ▲24.针对大型筛查，可以预先在Excel录入所有待检查患者信息，实现一次性一键导入所有患者信息至肺功能软件系统里面，缩短检查时间。 25.设备功能具有2min的潮气激发试验功能规程管理。 26.设备验证定标方式：≥6种验证定标功能（容量定标、三流速验证、弥散生物定标、弥散气源定标、口压定标、出雾率定标）。 27.附件、配套设备及其主要技术指标 肺功能测定仪 1台； 弥散功能模块 1台； 激发精准定量给药装置1套 呼出气一氧化碳1套； 肺功能工作站软件1套； 气瓶（40L带气体减压表）1个； 3L定标筒1个； 一次性肺功能仪用过滤嘴 10 个； 电脑1套； A4黑白打印机 1台； 医用肺功能台车（4寸脚轮万向轮）1套。 |
| 3 | 婴儿辐射保暖台 | 1台 | 289000.00 | 一、基本功能 1.预热模式、手控模式和皮肤温度伺服控制三种控温模式。 2.设置温度与皮肤温度分屏显示。 3.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调。 4.婴儿床四周的有机玻璃可向下翻转。 5.婴儿床下可放置X光射线拍片盒。 6.具有APGAR评分计时功能。 7.具有光照治疗时间的计时功能。 8.具有故障报警提示。 9.具有RS232接口。 10.可选配一次性肤温传感器。 11.具有黄疸治疗装置。 12.具有T型复苏装置。 13.具有空氧混合／输氧装置。 14.具有 Venturi气动负压吸引装置。 15.具有脉搏血氧（ Masimo）装置。 二、技术参数 ▲1.整机注册。 2.适用对象：≤10Kg的新生儿。 3.过压类别：≥II类。 4.污染等级：≥2级。 5.进液防护等级：≥IPX0。 6.保暖台外形尺寸约：L1100×W730×H1770mm（降低）；L1100×W730×H1920mm（升高）。 7.托盘最大承载重量：2Kg。 8.输液架最大承载重量：2Kg。 9.婴儿床最大承载重量：10Kg。 10.抽屉最大承载重量：5Kg。 11.侧立柱支架最大承载重量：10Kg。 12.电源输入要求：AC 220V/50Hz。 13.电源输入功率：750VA。 14.最大加热器输出功率：580W/240V。 15.辅助网电源输出：AC 220V/50Hz，最大容许电流0.3A。 16.保险熔断：F 5AH/250V。 17.医用气体低压软管组件工作压力：0kPa～1000kPa。 18.医用气体低压软管组件流量范围：160L/min～500L/min。 19.加热器指示：0～100%，10%增调量。 20.温度控制模式：预热模式、手控模式、肤温模式。 21.肤温模式下温度控制范围：32℃~37.5℃。 ▲22.肤温传感器显示范围：5℃~60℃。 23.肤温传感器测得的温度与控制温度之差：≤0.5℃。 ▲24.肤温传感器精度：±0.2℃。 25.床面温度均匀性：≤2℃。 ▲26.报警：断电报警，设置报警，检查报警，传感器报警，超温报警，偏差报警，系统错误报警，血氧报警，脉搏上限报警，脉搏下限报警，SpO2上限报警，SpO2下限报警，系统提示报警，单气源故障报警。 27.APGAR评分：运行到50秒～1分钟、4分50秒～5分钟、9分50秒～10分钟时发出声光提示。 28.温控仪声音暂停持续时间：4分钟。 29.黄疸治疗装置参数： （1）床面有效辐照区域内的最高胆红素总辐照度：≥0.9mW/cm2。 （2）床面有效辐射区域内的胆红素总辐照度均匀性：≥0.4。 （3）床面有效辐射区域内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm2。 （4）床面上有效辐射区域内的总辐照度：≥0.66mW/cm2。 （5）黄疸治疗装置的工作噪声：环境噪声≤40dB(A)，工作噪声≤50dB(A)。 （6）LED有效使用寿命：≥5000小时。 30.脉搏血氧监测装置参数： （1）脉搏血氧声音暂停持续时间：1分钟。 （2）更新周期：1秒。 （3）响应时间：≤20秒。 （4）延时：≤10秒。 （5）心搏停止检测时间：≤8秒。 31.SpO2（血氧饱和度）性能参数： （1）显示范围：1～100%。 （2）校准范围：70～100%。 （3）测量精度：1）无体动：±3%；2）体动：±3%；3）低灌注：±3%。 （4）显示分辨度：1%。 （5）报警上限设置范围：50～100%。 （6）报警下限设置范围：45～95%。 32.PR（脉率）性能参数： （1）显示范围：25～240 bpm。 （2）校准范围：25～240 bpm。 （3）测量精度：1）无体动：±3 bpm；2）体动：±5 bpm；3）低灌注：±3 bpm。 （4）显示分辨度：1 bpm。 （5）报警上限设置范围：80～240 bpm。 （6）报警下限设置范围：35～180 bpm。 33.PI（灌注指数）性能参数： （1）显示范围：0.02～20.0%。 （2）校准范围：0.10～20.0%。 （3）显示分辨率：0.01%。 34.模式选择： （1）平均化时间：2～4、4～6、8、10、12、14、16秒，出厂预设为8秒。 （2）灵敏度设置：Normal、APOD、Max，出厂预设为Normal。 （3）FastSAT：关闭、启用，出厂预设为关闭。 35.婴儿复苏系统装置： （1）气源供应：医用氧气与空气（管道压缩供气系统或者压缩气瓶供气）。 （2）气源输入压力范围：300～500kPa (45～75Psi)。 （3）气源流量：≥50L/min。 36.负压吸引功能： （1）负压设置阀设置范围：0～18.67 ±1.33kPa（0～140±10mmHg）。 （2）负压自由气流流量：≤20L/min（最大负压设置时）。 （3）负压响应时间：当输入气源压力为500kPa时，10秒内负压≥17.34kPa (130mmHg)。 （4）负压表量程范围：0～21kPa（0～160mmHg）。 （5）负压表精度：±5%满刻度。 （6）气体损耗量：≤28L/min（最大负压设置时）。 37.输氧功能： （1）氧浓度设置范围：21%～100%。 （2）精度：≤±3%（V/V）。 （3）流量设置范围：0～15L/min，有级设置分别为0、0.5、1、2、3、4、5、6、8、10、12、15（L/min）。 （4）流量输出精度：0.5、1、2、3、4L/min时为±0.5L/min；5、6、8、10L/min时为±1L/min；12、15L/min时为±2L/min。 38.T型复苏功能： （1）隔膜式压力表量程：-10～80cmH₂O。 （2）压力表精确度：±2%满刻度。 （3）T型复苏功能及其相关附件的死腔体积：≤6ml。 （4）T型复苏功能呼气相的吸气阻抗以及呼气阻抗：在呼气相，当吸气流量为6L/min时，患者连接口处的压力≥-6cmH₂O；在呼气相，当呼气流量为6L/min时，患者连接口处的压力≤6cmH₂O。 （5）最大安全压力（Pmax）设置范围：1～60cmH₂O，出厂以及检测默认设置值：40 cmH₂O，可调节。 （6）吸气峰压（PIP）设置范围： 当流量为5L/min，1～57cmH₂O； 当流量为8L/min，2～58cmH₂O； 当流量为10L/min，3～59cmH₂O； 当流量为15L/min，5～60cmH₂O； 出厂以及检测默认设置值：20cmH₂O，可调节。 （7）呼气末正压（PEEP）设置范围： 当流量为5L/min，0～8cmH₂O； 当流量为8L/min，0.2～17cmH₂O； 当流量为10L/min，0.5～23cmH₂O； 当流量为15L/min，1～28cmH₂O 在使用充满气体的4L压缩气瓶供气的情况下，当设置复苏气体流量为8L/min时，气源持续时间约：75min。 |
| 4 | 一氧化氮治疗仪 | 1台 | 290000.00 | 1.适用范围：与呼吸设备联合使用，辅助治疗肺动脉高压症。 2.治疗用一氧化氮(NO）气体来源：即时获取。 ▲3. NO气体生产方式：无钢瓶存储或化学反应体。 4.一氧化氮气体浓度输出范围：0ppm~80ppm，步长：1ppm，精度：当 1ppm≤一氧化氮设置值≤4ppm，±0.8ppm；当 5ppm≤一氧化氮设置值≤80ppm，±2ppm，或一氧化氮设置值10%，取大者。 5.一氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~100ppm，精度：≥ 1ppm，≤20ppm范围内，±(0.5ppm实际读数的20%)，分辨率0.1ppm；＞20ppm 范围内，±(0.5ppm实际读数的10%)，分辨率1ppm。 6.二氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~50ppm，分辨率：0.1ppm，精度：±0.5ppm 或二氧化氮实际读数的±4%，取大者。 7.氧气体浓度监测范围：15%~100%，分辨率：0.1%，精度：±(2.5%的体积百分比+氧气浓度的 2.5%)。 8.主机接口：至少具备1个RJ45接口和1个USB接口。 9.具备模式包括：不使用同步流量传感器下，治疗仪可持续送气到呼吸回路供患者治疗，且保证监测NO/NO2/O2准确性。 ▲10.设备使用年限：≥8年。 11.监测功能：实时监测：NO、NO2、02实际浓度。 12.报警功能：灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁。 一氧化氮报警上限设定范围：6ppm~96ppm； 一氧化氮报警下限设定范围：0ppm~64ppm； 二氧化氮报警上限设定范围：2ppm。 13.波形显示：至少包含实时显示NO浓度趋势波形。 ▲14.自动排水功能：积水杯内置自动排水系统，设备配有1L容量储水杯，每3小时自动抽取积水杯内冷凝水至大储水杯，避免因频繁倒水操作导致漏气，适合长时间不间断治疗。 15.管路连接图示指引功能：主屏显示与呼吸机连接指引，包括：无创/有创/高频（新生儿）。 16.显示要求：与NO/NO2监测数据，同屏显示NO/NO2浓度传感器使用寿命，过滤器使用寿命，避免因更换不及时导致治疗的安全性和连续性。 ▲17.可配：重复使用或一次性使用，一体式或分体式两种输送和采样管路可选。 18.主屏尺寸：≥10英寸彩色TFT LCD显示。 19.操作要求：全触摸屏操作。 20内置电池工作时间：≥120分钟。 21.配置至少包括：主机、台车、流量传感器、流量传感器电缆、送气/采样管路 。 |
| 5 | 婴儿辐射保暖台 | 1台 | 41000.00 | 一、基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，黄疸治疗装置。 二、技术参数： 1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式。 2.设置温度与皮肤温度分屏显示。 3.独立的超温保护系统。 4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调。 5.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸。 6.具有自检功能，多种故障报警提示。 7.前面板具有温度校正功能。 ▲8.具有肤温传感器脱落报警提示功能。 9.婴儿床下可放置X光射线拍片盒。 10.具有数据储存功能。 11.具有APGAR评分计时功能；具有RS-232接口。 ▲12.具有黄疸治疗装置。 13.控温方式：预热、手控、肤温三种控制。 14.肤温控温范围：32℃～37.5℃。 15.肤温显示范围：5℃～60℃，控温精度：≤0.5℃。 ▲16.皮肤温度传感器精度：±0.2℃。 17.内床面温度均匀性：≤2℃ 。 18.辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动。 19.婴儿床倾斜角度：无级可调。 20.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示。 21.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。 22.床面上有效表面内的总辐照度：≥0.60mW/cm²。 23.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm²。 24.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：≥0.4。 |
| 6 | 动静脉脉冲气压治疗仪 | 1台 | 59000.00 | 1.设备由主机、导气管、脉冲气垫组成，其中主机由控制器、气泵、气室、电源组成。 2.额定电源和输入功率： （1）额定电源：AC 220V，50Hz。 （2）使用电源范围：AC 220±22V，50±1Hz。 （3）输入功率：25±5W。 3.压力设置范围：0mmHg—180mmHg，支持脚掌、腿部。 4.加压和排气方式： （1）加压方式：通过气泵周期性充气加压。 （2）排气方式：通过安全阀排气。 5.压力检测：通过压力传感器实时动态监测。 6.充气频率和时间： （1）充气频率：每分钟3次。 （2）从最小充至180mmHg的时间不超过12秒。 7.泄气速率：系统气体压力从180mmHg降到0mmHg，最长时间不大于10秒。 8.持续脉冲时间：分为1秒、3秒两档，其误差为±0.4秒，开机默认为3s。 9.定时设置范围：10-240分钟。60分钟内，步长为10分钟；超过60分钟，步长为 30分钟。 10.具有故障自检，代码提醒功能：具有低压报警和高压报警模式。 11.工作环境和噪音水平： （1）工作湿度：不大于90%。 （2）工作噪音：≤60dB。 |
| 7 | 体外冲击波治疗仪 | 1台 | 299000.00 | 一、技术参数 1.工作压力：1×10²kPa～5.0×10²kPa（1～5.0bar），调节步进值0.1×10²kPa。 ▲2.最大能量密度：5mJ/mm²。 3.最大输出能量：200 mJ。 4.冲击频率：1～22Hz，调节步进值0.5Hz。 5.冲击次数：100～9900次，调节步进值100次。 6.冲击模式：单次冲击和连续冲击。 7.操作显示：≥8英寸液晶触摸屏。 8.输出通道：双通道（1把冲击手枪、1把按摩手枪），可独立调节、同时使用。 9.治疗枪具有减振功能。 10.按摩枪振幅约6mm，振动频率四档可调。 11.传导子：至少6个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配1个子弹和1个弹道。 12.按摩头：至少7个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头。 13.治疗头金属部分可在135℃高温高压下消毒。 14.治疗探头通过生物相容性检测。 15.智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。 16.具有语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。 17.输出压力波脉宽最小为160μs，其误差不应超出±10%。 18.具有双重过压安全装置。 19.带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方数量≥200个。 20.具有对压缩空气除水并自动排放功能。 二、附件、配套设备 序号; 附件、配套设备; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 条. 3; 熔断器; 2; 个. 4; 冲击手枪; 1; 把. 5; 弹道; 1; 个. 6; 子弹; 1; 个. 7; 按摩手枪; 1; 把. 8; 按摩手枪治疗头; 7; 个. 9; 耦合剂; 1; 瓶. 10; D20传导子; 1; 个. 11; D35传导子; 1; 个. 12; D15传导子; 1; 个. 13; F15传导子; 1; 个. 14; A6传导子; 1; 个. 15; R15传导子; 1; 个. 16; 按摩手枪支架; 1; 套. 17; 使用说明书; 1; 份. 18; 合格证; 1; 份. 19; 保修卡; 1; 份. 20; 产品培训验收报告; 2; 份. 21; 装箱单; 1; 份. |
| 8 | 神经肌肉电刺激仪 | 1台 | 14700.00 | 一、技术参数 1.输出脉冲波形为双向不对称方波（矩形波）。 2.脉冲频率： 治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为≥500Hz，调制波频率为0.5Hz-5Hz； 治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz-5Hz；允差为每档最高频率的±15%。 3.脉冲宽度和调制波脉宽： 治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为≥1ms，调制波脉宽为≥10ms，允差±30%。 治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为≥10ms，允差±30%。 4.输出强度：治疗仪各路独立输出，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值Ip从0mA-100mA连续可调，最大输出值允差±30%。 5.定时时间：每组定时时间为5-30分，至少分6档可调，允差±10%。 6.连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。 二、附件、配套设备及其主要技术指标 序号; 附件、配套设备; 数量; 单位; 主要技术指标. 1; 治疗仪; 1; 台. 2; 电源线; 1; 根; 1.8m. 3; 电极线; 4; 根; 1.8m. 4; 粘贴电极; 40; 片; 40mm×40mm. 5; 电极片; 8; 片; φ40mm. 6; 电极片; 8; 片; 80mm×40mm. 7; 绑带; 4; 捆; 4条/捆（4×4mm）. 8; 吸水棉垫; 80; 片; 圆、方各40片. 9; 保险管; 2; 个; T0.2A. |
| 9 | 痉挛肌低频治疗仪 | 1台 | 14700.00 | 一、技术参数 1.输出波形：至少两组无极性双向不对称脉冲输出。 2.脉冲周期：输出脉冲周期从1s-2s连续可调。 3.脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms-0.5ms连续可调。 4.延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从0.1s-1.5s连续可调。 5.输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0mA-99mA连续可调。最大输出值允差±15%。 6.定时时间：5-30min，定时设置至少分为六档。 7.误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，治疗仪上有误调指示。 8.输出直流分量：输出的直流分量应为零。 9.仪器连续工作时间不少于4h。 二、附件、配套设备及其主要技术指标 序号; 附件、配套设备; 数量; 单位; 主要技术指标. 1; 电源线; 1; 条; 1.8米. 2; 电极线; 4; 条; 1.8米. 3; 电针线; 8; 条; 220mm. 4; 电极片; 8; 片; φ40mm. 5; 电极片; 8; 片; 80mm×40mm. 6; 绑带; 4; 捆; 4条/捆. 7; 吸水棉垫; 80; 个; 圆、方各40个. 8; 保险管; 2; 个; to2AL 250V. |
| 10 | 脑循环系统治疗仪 | 1台 | 39000.00 | 一、技术参数 1.适用范围： （1）磁疗适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症(神经衰弱、脑疲劳症状)、脑损伤性疾病的辅助治疗、在医生指导下使用，辅助改善患者失眠症状。 （2）电疗适用范围：通过治疗电流刺激小脑顶核或肢体的神经，以起到改善脑部血液循环的作用，适用于以下疾病的辅助治疗:缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及由上述疾病引起的肢体运动功能障碍；偏头痛。 2.主要构成：由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极和治疗辅电极组成。 3.结构形式：台式（可装配撑杆座）。 4.显示方式：液晶界面显示方式。 ▲5.按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。 6.治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统三种功能。 7.输出路（线）数：1路磁疗；1 路（2线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；2 路（4线）仿生电刺激上、下肢。 8.定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间。 9.磁疗部分： ▲（1）治疗强度： 3-30 mT，最高必须达到30mT。 （2）微振功能：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V。 10.电疗部分： （1）主频谱：≤20KHz。 （2）主电极：输出开路的电压峰值：≤50V；输出电流：≤30mA（最大可达30mA），可调。 （3）辅电极：输出开路的电压峰值：≤150V；输出电流：≤100mA（最大可达100mA），可调。 二、附件、配套设备及其主要技术指标 1.通用插孔为5.0的理疗电极贴不少于100片。 |
| 11 | 生物刺激反馈仪 | 1套 | 239000.00 | 一、适用范围： 对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。 二、技术参数： 1.独立双通道表面肌电采集与电刺激。 2.液晶显示屏≥21.5英寸。 3.独立双屏显示模式。 ▲4.可通过主机旋钮和屏幕鼠标操作两种方式控制电刺激电流强度。 ▲5.AD采样率：≥8192Hz。 6.AD采样位数：16位。 7.脉冲宽度：10μs~1000μs。 8.输出电流：0-100 mA。 9.刺激频率：0.5Hz~999Hz。 10.肌电测量范围：1μV～999μV（r.m.s）。 11.刺激/休息时间：刺激时间1s~20s，休息时间0s~20s。 12.主机带有功能对地防漏电接口设计。 13.标配音响和头戴式耳机双声音反馈模式。 14.标配扫码枪，便于用户使用阴道电极等耗材。 15.标配可移动式推车，倾角可调式屏幕。 16.标配打印机，实时打印报告和治疗记录。 三、软件功能： 1.标配多种评估模式。在评估正式开始可进行预览及盆底肌收缩放松训练。 2.评估后的报告包括评估数据、正常范围、盆底肌/腹肌肌电图以及报告解读说明。 3.神经肌肉电刺激，内置多种不同的盆底治疗方案，且可自定义设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间。 4.具有肌电触发电刺激模式，可自动和手动设定阈值，也可自定义设定不同的参数。 5.具有多媒体生物反馈训练，通过音乐和动画反馈进行肌力训练。 6.标准的、进阶式凯格尔训练方案：针对不同盆底功能障碍程度的患者选择针对性的训练。 7.具有放松训练，运用声音、图像、动画等方式指导患者进行肌肉放松能力的训练。 8.具有控尿反射：运用模板曲线的方式来指导患者收缩或放松肌肉的训练。 9.游戏训练：通过多种趣味性的游戏对盆底肌肉的肌力、耐力和精准性训练。 10.具备处方治疗模式，此模式下，可预置电刺激、凯格尔训练及生物反馈训练等相关治疗步骤程序，一键无间断完成整个治疗过程。 11.注册界面可记录患者基本信息，可记录患者病史采集，具有病员管理功能，实现病历添加、修改、删除、查询、导入、导出等操作。 12.全程语音指导，便于患者理解正确的收缩放松肌肉，实现准确评估和有效治疗。 13.信息管理功能，可对数据进行查看、修改、查找、打印等操作，可进行工作量统计，便于后期数据分析。 |
| 12 | 六合治疗仪 | 4台 | 12000.00 | 1.输入功率：≤150VA。 2.输出：A、B二组，每组三路电输出一路热输出。 3.处方选择：15种处方自由设定。 4.波形输出：复合调制波。 5.定时选择；15分、20分、25分、30分四档。 6.热疗选择；强、中、弱、零四档。 7.电疗强度：按键调节256级，显示1-15档。 8.保护功能：电输出开路保护、热输出短路保护。 |
| 13 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪（手持便携式） | 1套 | 49600.00 | 1.适用范围：适用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。 2.主要构成：由主机、电极线组成。 3.结构形式：手持式。 4.显示方式：液晶屏幕显示界面。 5.治疗功能及输出路（线）数： （1）具备成人连续脉冲治疗模式和儿童交替脉冲治疗模式。 （2）治疗（成人、儿童）模式：2路（4线）。 6.开路电压峰值：≤150V 。 7.定时范围：1-99min。 8.输入功率：≤50VA。 9.治疗模式：2种。 10.连续脉冲治疗模式（成人）： （1）脉冲强度：0-30mA可调，50档可调。 （2）脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调。 （3）脉冲间隔：100uS。 （4）脉冲频率：20Hz-100Hz可调。 11.交替脉冲治疗模式（儿童）： （1）脉冲强度：0-30mA可调，50档可调。 （2）脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调。 （3）脉冲间隔：100uS。 （4）脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s。 12.电源配置:两节AA（1.2V）5号可充电镍氢电池。 |
| 14 | 直流感应电疗机 | 1台 | 29000.00 | 1.直流输出：（负载阻抗500Ω+10%）电流0～50mA，分强、弱二档，连续可调。 2.感应输出：为单向脉冲波，输出电压分强、弱二档，连续可调。 3.定时时间：分10、15、20、25、30、40、50、60min八档，允差±10%。 4.使用电源：a.c.220V，50Hz。 5.输入功率：20VA。 6.工作制：连续工作≥4h。 7.配置清单： 棒状电极φ30mm​1对； 翻边40mm×40mm导电硅橡胶电极​2片； 厚度0.3mm铝板（尺寸可定制）​3片； 带夹输出线​1条； 带插针输出线​1条； 电源线​1条； 测量电阻​1套。 |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 服务及报价要求 |  |  | 供应商所提供的总报价需包含货物及其附件的采购、包装、运输、保险、税费以及安装调试、培训、技术服务（包括技术资料）、兼容并连接 HIS 信息系统、质量保修期保障（包含但不限于维修、更换零部件、保养等）、验收及质量保修期外提供技术援助等相关服务的全部费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用，也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |
| 资质要求 |  |  | 1.资质要求：供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）供应商为自然人的提供其身份证复印件；满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2. 特定资质要求：供应商若为非生产厂家则必须提供有效期内的医疗器械经营许可证或备案证明（竞标产品若为三类医疗器械，请提供医疗器械经营许可证。若为需经营备案的二类医疗器械，请提供相应经营备案证明；若为不需经营备案的二类医疗器械，请提供相关的免备案证明）；供应商若为竞标产品制造商则应提供有效期内的医疗器械生产许可证或生产备案证明（竞标产品若为二类、三类医疗器械，请提供医疗器械生产许可证。若为一类医疗器械，请提供生产备案证明）。 |  |
| 交货时间 |  |  | 签订合同之日起 30 天内完成采购人所需货物的交付、安装、调试等所有工作。成交供应商供货时货物生产日期需是1年以内的产品(以签订合同之日起计算)。 |  |
| 交货地点 |  |  | 陆川县人民医院内指定地点 |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自成交通知书发出之日起25日内 |  |
| 付款方式 |  |  | 1.货物到场安装调试完毕并按国家规定通过项目验收正常运行满6个月后，支付采购合同金额的80%；设备正常运行满11个月后10个工作日内对设备进行保养一次，否则不给予支付剩余款项；正常运行满12个月后支付至采购合同金额的100%。 2.采购人付款前5个工作日内，供应商应向采购人提供等额有效的合格发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。 |  |
| 质量保修期 |  |  | 经验收合格后，质量保修期不得少于二年（如厂家承诺超过的，按厂家承诺的执行）。在质量保修期内提供产品包退、包换、包修的“三包”服务。质量保修期内出现故障，中标供应商需派出技术工程师到达现场处理故障，无条件更换，并承担一切费用。质量保修期从货物安装调试验收完毕后起算。 |  |
| 售后服务 |  |  | 1.接到采购人通知后30分钟内响应，紧急情况下到现场不应超过12小时。 2.产品质量保修期过后，供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 3.设备到货安装调试后，供应商应提供不少于2名设备操作人员的培训，培训时长不少于2个课时（每课时45分钟），培训内容包括设备操作、日常维护、简单故障排查，并组织考核（理论+实操），考核通过率需达到100% 4.交货时提供完整应用中文操作说明书、维修手册及其他相关技术资料。 5.设备必须有数据输出网口，并能与采购人的HIS信息系统兼容并连接，形成信息互联互通。供应商竞标时应在投标响应文件中提供兼容对接承诺函。若供应商在项目实施过程中，无法实现与医院信息系统互联互通，导致项目无法顺利进行，将按合同违约处理。 6.设备正常运行满11个月后10个工作日内对设备进行保养一次。 |  |
| 验收标准及要求 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担，包括因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2.供应商所提供的设备全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由成交供应商承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 4.供应商提供的货物或服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5.采购人需要制造商对供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由供应商与制造商协调。 6.供应商在验收时须附上经营资质凭证和设备有效的产品技术参数、配置清单、生产许可证、医疗器械注册检验报告、医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件（如涉及二类、三类医疗器械时必须提供，一类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。 7. 供应商有国家强制性技术标准的必须提供强制性技术标准，属医疗器械的必须提供注册证或备案证附件即技术标准部分，技术标准部分涉及有商业秘密的，可以屏蔽商业秘密部分，但涉及投标文件的技术承诺的内容不能屏蔽且附件能体现为注册证附件。 8.产品包装材料归采购人所有。 |  |
| 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |
| 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 |  |  |  |  |

附件3：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件4：

节能产品政府采购品目清单

注：1.节能产品认证应根据相关国家的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购

# 第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

145）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应谈判文件实质性要求；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。

5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物由小微企业制造的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-4%）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

# 第五章 响应文件格式

全流程电子文件

响  应  文  件 （响应文件封面格式）

项目编号：

项目名称：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

- 一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人（手写签名/电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人（手写签名/电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                             。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4)响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：                 ；

电话/传真：                            电子函件：                               ；

开户银行：                             账号：                                    ；

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）   的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：    年    月    日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

| 项号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌（如有） | 数量① | 单价② | 单项合价（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限： |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 以上竞标报价表中“标的名称、规格型号、品牌、数量、单价、单项合价”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签名或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签名（或者电子签名），否则其响应文件按无效响应处理。

4.谈判文件中如有列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或者委托代理人（签名或者电子签名）：

日期：  年  月   日

- 三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证

正  面                           反  面

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：

1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3.供应商有效身份证正反面必须按照竞争性谈判文件格式，否则响应文件作无效处理。

法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（手写签名/电子签名）：         法定代表人（手写签名/电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：

1.法定代表人和其委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替；

2.以联合体竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商有效身份证正反面必须按照竞争性谈判文件格式，否则响应文件作无效处理。

商务条款偏离表

| 项目 | 竞争性谈判文件商务条款要求 | 供应商的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 采购需求”中的商务需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照竞争性谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

技术需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 标的名称 | 竞争性谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

- 说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 采购需求”中的技术需求参数逐条实质性响应，需明确具体参数，并作出偏离说明，否则做无效响应处理。

- 响应的技术参数须与国家批准的技术参数一致，如复核评审报告或验收时发现响应的技术参数与国家批准的技术不一致按虚假应标处理。

3.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照竞争性谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式

最  后  报  价  表

项目名称：                项目编号：

| 项号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌（如有） | 数量① | 单价② | 单项合价（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 最后报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限： |  |  |  |  |  |  |

注: 该格式用于谈判环节“最后报价”作为附件上传政采云系统

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月   日

# 第六章 拟定的合同文本

物理治疗、康复及体育治疗仪器设备采购

采购合同

项目名称: 物理治疗、康复及体育治疗仪器

设备采购

项目编号:YLZC2025-J1-220213-GXDY

合同编号:

采购单位：陆川县人民医院

供应商：

签订时间：       年   月   日

签订地点：

物理治疗、康复及体育治疗仪器设备采购采购合同书

采购人（甲方）：陆川县人民医院

供应商（乙方）：

项目名称：物理治疗、康复及体育治疗仪器设备采购

项目编号：YLZC2025-J1-220213-GXDY

合同编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写）¥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括竞标货物的价格，竞标货物运输（含保险）、检验、技术服务、培训和公开招标采购文件要求提供的所有伴随服务等费用和税费。

3. 货物及其附件的采购、包装、运输、保险、税费以及安装调试、培训、技术服务(包括技术资料)、质量保修期保障(包含但不限于维修、更换零部件、保养等)、验收及质量保修期外提供技术援助等相关服务的全部费用。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与公开招标采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公开招标采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按公开招标采购文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方违反上述保密义务的，应当对甲方因此遭受的一切损失承担赔偿责任，并采取有效措施防止或减轻损失的进一步扩大。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5. 乙方保证其已获得本合同项下所有产品生产制造商的合法授权，能够代表制造商就本合同项目提供销售、安装、调试及售后服务。乙方应在合同签订后【十五】个工作日内，向甲方提供制造商出具的针对本项目的有效授权书。

6 乙方承诺，其提供的所有售后服务（包括但不限于维修、保养、培训）均应符合或优于制造商公开的标准。当甲方需要技术服务时，乙方应负责协调制造商技术人员及时响应，并确保服务质量。因乙方未能有效协调导致甲方损失的，由乙方承担全部违约责任。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标采购文件规定或者响应文件承诺要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：         。

第五条　交付和验收

1.交付时间： 签订合同之日起    天内完成采购人所需货物的交付、安装、调试等所有工作。

交付地点：                     。

2.乙方提供不符合公开招标采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方履行完合同义务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后30日内进行验收。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，甲乙双方协商可适当延长验收时间。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：设备到货验收后、陆川县内采购人指定时间及地点

2.1 乙方应提供不少于      名设备操作人员的培训，培训时长不少于      个课时（每课时45分钟），培训内容包括设备操作、日常维护、简单故障排查等（具体内容以采购文件《服务承诺》为准）。

2.2 培训结束后，乙方应组织考核（理论+实操），考核通过率需达到100%；未通过考核的人员，乙方应免费重新培训直至通过。若乙方未按要求完成培训，每少培训1人或每课时未达标，按合同总金额的0.2%向甲方支付违约金。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：自货物最终验收合格之日起计算，为期2年。若生产厂家对外公开承诺的质保期长于上述期限，或针对本合同项目向甲方出具了更长质保期的书面承诺，则乙方应保证甲方享有该更优待遇，本合同项下的质保期以该更长期限为准，相关义务由乙方承担。在质量保修期内提供产品包退、包换、包修的“三包”服务。质量保修期内出现故障乙方派出技术工程师到达现场处理故障，无条件更换，并承担一切费用。质量保修期从货物安装调试验收完毕后起算。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.货物到场安装调试完毕并按国家规定通过项目验收正常运行满6个月后，支付采购合同金额的80%；设备正常运行满11个月后10个工作日内对设备进行保养一次，否则不给予支付剩余款项；正常运行满12个月后支付至采购合同金额的100%。

2.甲方付款前5个工作日内，乙方应向采购人提供等额有效的合格发票。甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按成交金额的2%向采购人缴纳。

缴纳履约保证金指定账户的信息：

开户名称：陆川县人民医院

开户银行：陆川县农村商业银行

银行账号：550612010100149285

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：设备到场安装调试使用验收合格后由成交供应商向履约保证金收取单位提供《医疗设备采购项目验收书》及《采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按公开招标采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后30分钟内响应， 12小时内到达甲方现场处理；若乙方未按时到达，每逾期1小时，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金，累计不超过合同总金额的5%。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助甲方人修理，并提供优惠价格的配件和服务。最后一次付款之前，乙方根据产品说明书和维护手册保养事项要求或国家最新质量标准为甲方进行维护保养和校准一次，费用由乙方负责。

5. 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，指导和配合甲方对该设备开展全面质量管理工作，维修时只收部件成本费，不能价格垄断，不得因为甲方聘请第三方维修而不提供零配件。如甲方需要，乙方应按国家批准的产品执行标准书要求，定期为甲方进行技术参数检验校准，费用由双方协商解决。

5.1 超过质量保证期的货物，乙方应在接到维修通知后48小时内到达现场；维修前需向甲方提供配件报价单（含成本构成），经甲方确认后实施维修，配件价格不得高于市场同类产品均价（以甲方认可的第三方市场调研数据为准）。

5.2 甲方有权自主选择第三方维修机构，乙方不得拒绝提供设备技术资料或限制配件供应；若乙方无正当理由拒绝提供，每拖延1日，按合同总金额的0.2%向甲方支付违约金。

6. 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。独立注册的专机专用耗材，投标时报价，软件技术上可实现用其它厂家生产的耗材替代的必须为甲方开放通道,确实不能开放通道的专机专用耗材属广西或省际联盟中标限价产品的，必须在广西或省际联盟中标限价基础上优惠15%或以上供甲方使用，非广西或省际联盟中标限价产品的至少提供3家医疗机构供货价依据，以平均价15%以上优惠或不能高于甲方现有同类产品价格供甲方使用。供货属机器结构组成部分且应定期更换的高值易损件必须投标时至少提供3家医疗机构供货价依据，以平均价15%以上优惠供货。

7.双方执行国家食品药品监督管理总局令18号第五条、第十七条、第三十一条规定。

8.属国家强制检验项目，乙方负责首次强制检验，费用由乙方负责。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，产品外观、技术参数、配置清单、说明书、标签、注册证（进口产品需提供海关报关单和入境货物检验检疫证明）、注册检验报告符合公开招标采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后30日内进行验收。

1.1 验收时，双方应按照公开招标采购文件中列明的技术参数（包括但不限于性能指标、功能要求、安全标准等）逐项核对，具体验收项目及判定标准以采购文件附件《采购需求》为准。

1.2 若验收中发现技术参数不符合《采购需求》要求的，乙方应在5个工作日内完成整改；整改后仍不符合的，视为验收不合格，甲方有权拒绝接收并按本合同第十四条第1款追究违约责任。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对国家要求强制检验的特种设备检测、计量设备检测、环保检测、卫生辐射检测需请专业的检测机构对货物进行使用前检验合格，检验产生的费用由乙方负责承担。

5. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按公开招标采购文件约定承担方负责。

7. 属于特种设备的，产品符合《中华人民共和国特种设备安全法》生产要求且安装后30天内必须办理特种设备使用证，办证产生的费用由成交供应商全部负责。超过30天未办理特种设备使用证的甲方有权拒绝验收，并且按第十四条第1点追究乙方违约责任。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点, 并安装调试合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.乙方逾期交货的，乙方每天向甲方偿付违约货款额1‰违约金，超过30天，甲方有权单方解除合同，乙方除支付前述违约金外，还应向甲方支付合同总金额20%的违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额1‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向乙方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

4.1 本合同所称“交货”指完成货物送达、安装调试并经甲方初步验收合格（以甲方签署的《医疗设备到货安装调试验收单》为准）。乙方未在合同约定的交付时间内完成上述全部工作的，视为逾期交货。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，违约方应赔偿对方因此遭受的实际损失。

8.守约方为实现债权所支出的全部费用，包括但不限于律师费、差旅费、保函费等，由违约方承担。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能完成和部分履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.采购需求；

3.竞标声明书；

4.竞标报价表；

5.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

6.履约保证金缴纳凭证；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式伍份，具有同等法律效力，甲方叁份（设备科、财务科、办公室）、乙方壹份、采购代理机构壹份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(签名或签章): 委托代理人(签名或签章): | 法定代表人(签名或签章): 委托代理人(签名或签章): |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：                法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                      联系电话：

地址：                                          邮编：

被投诉人1：

地址：                                          邮编：

联系人：                                        联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                           邮编：

联系人：                                         联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。