竞争性谈判文件

项目名称：资源县疾病预防控制中心实验楼实验室二次装修-基础设备采购及安装项目

项目编号：GLZC2024-J1-290161-GXKR

采购人：资源县疾病预防控制中心

采购代理机构：广西楷瑞工程咨询有限公司

2024年3月

目录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  项目需求	26

第四章  评审办法	56

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	58

第六章  响应文件格式	63

第一章  竞争性谈判公告

项目概况：

“资源县疾病预防控制中心实验楼实验室二次装修-基础设备采购及安装项目  ”的潜在供应商自行登陆广西政府采购云平台在线申请获取获取采购文件电子版，并2024年4月2日10时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2024-J1-290161-GXKR

项目名称：资源县疾病预防控制中心实验楼实验室二次装修-基础设备采购及安装项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（人民币）：壹佰壹拾贰万陆仟肆佰壹拾玖元整（¥1126419.00）。

最高限价（人民币）：壹佰壹拾贰万陆仟肆佰壹拾玖元整（¥1126419.00）。

采购需求：资源县疾病预防控制中心实验楼实验室二次装修-基础设备采购及安装项目一项，具体内容以竞争性谈判文件第三章“项目需求”内容为准。

合同履行期限：具体内容详见竞争性谈判文件第三章“项目需求”。

本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购项目，供应商须提供符合国家政策要求的小型或微型企业的相关证明材料。

3.本项目的特定资格要求：具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）和建筑机电安装工程专业承包二级以上（含二级）资及有效的安全生产许可证（须提供相应证书）；拟投入的项目经理具有机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资及有效的安全生产考核合格证书（B类）（须提供相应证书）。

三、获取采购文件

1.时间：2024年3月25日至2024年4月2日10时30分前

2.地点（网址）及方式：潜在供应商请自行登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取竞争性磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件电子版。

3.竞争性磋商文件售价：不收取费用。

四、响应文件提交时间和地点

截止时间：2024年4月2日10时30分（北京时间）。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线响应。

五、开启

开标时间：2024年4月2日10时30分（北京时间）截标后。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

谈判文件解密时间：截标时间后30分钟内（2024年4月2日10时30分至11时00分）供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室（具体开标室以开标当天桂林市公共资源交易中心网【http:http://glggzy.org.cn】“交易场地安排”模块公布为准）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的地址为准）提交电子备份响应文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为响应无效。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、财库〔2022〕19 号文及相关文件规定；财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（2）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

（3）政府采购支持采用本国产品的政策。

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9号）规定。

（5）最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

2、采购意向公告链接：

http://gl.zfcg.zcygov.cn/site/detail?parentId=139019&articleId=57kAyqb0Ef6u6+99+lNd+A==&utm=site.site-PC-40882.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.21.2f749600a2c911eea151cd51048cb52f

备注：

（1）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 3、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）。

4、“广西政府采购云平台电子投标相关事宜：

（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：

①在“广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；

②完成CA认证证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA认证证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；

③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在投标文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；

④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA认证证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

（2）电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询400-881-7190或95763。

（3）电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见招标文件第二章“供应商须知”。

5、公告期限

自公告发布之日起3个工作日。

6、交易服务单位信息：

桂林市公共资源交易中心         联系电话：0773-5625162

地址：广西壮族自治区桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼

- 7、监督部门：

资源县政府采购管理办公室    联系电话:0773-4315648

8、公告发布日期：2024年3月 25  日

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：资源县疾病预防控制中心

地    址： 资源县资源镇大合村旺田资龙二级路与环城路交汇处

项目联系人：扶主任

项目联系方式：0773-4311616

2.采购代理机构信息

名  称： 广西楷瑞工程咨询有限公司

地　址： 桂林市七星区黄金屋小区5-2

联系方式： 0773-2552588

3.项目联系方式

项目联系人：赵工

电　话： 0773-2552588

第二章  供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：资源县疾病预防控制中心实验楼实验室二次装修-基础设备采购及安装项目 项目编号：GLZC2024-J1-290161-GXKR |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购项目，供应商须提供符合国家政策要求的小型或微型企业的相关证明材料。 3.3、本项目的特定资格要求：具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）和建筑机电安装工程专业承包二级以上（含二级）资及有效的安全生产许可证（须提供相应证书）；拟投入的项目经理具有机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资及有效的安全生产考核合格证书（B类）（须提供相应证书）。 3.4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 备注：本项目不接受联合体。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算总金额 | 13.1谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。本项目采购预算金额（人民币）：壹佰壹拾贰万陆仟肆佰壹拾玖元整（¥1126419.00）。最后报价超过所投采购预算金额或最高限价或单价超过采购预算单价的，响应文件作响应无效处理。 13.2 供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.4未书面退出谈判的供应商须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 保证金 | 本项目无需缴纳谈判保证金。 |
| 7 | 16 | 响应文件的制作 | 16.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 16.4评审前准备 16.4.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。 16.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 16.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 400-881-7190或95763 进行咨询。 |
| 8 | 17.1 | 响应文件的补充、修改和撤回 | 17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。 |
| 9 | 18.1 | 响应文件递交 | 18.1响应文件递交截止时间：于2024年4月2日上午10时30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190或95763。 |
| 10 | 18.2 | 响应文件解密 | 18.2响应文件解密时间：截标时间后30分钟内供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室（具体开标室以开标当天桂林市公共资源交易中心网【http:http://glggzy.org.cn】“交易场地安排”模块公布为准）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的地址为准）提交电子备份响应文件】。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。 |
| 11 | 19.1 | 谈判小组组成 | 谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由有关方面的专家组成。谈判小组的构成： 3人，其中采购人代表1人， 专家2人。 备注：如采购人开标当天无法派采购人代表参加评审时，其中采购人代表0人，专家为3人。 |
| 12 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。 19.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效证件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加谈判。请供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。 19.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 13 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 14 | 27 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 28 | 成交结果公告及成交通知书 | 28.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 28.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 |
| 16 | 29 | 履约保证金 | 无需缴纳。 |
| 17 | 30.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起8个工作日内。 |
| 18 | 30.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级政府采购管理监督部门备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 19 | 31 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。 |
| 20 | 33 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理相关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 34 | 监督管理机构 | 资源县政府采购管理办公室 联系电话:0773-8212104 |
| 22 | 35 | 其他 | 广西线上“政采贷”政策告知函 各供应商∶ 欢迎贵公司参与广西政府采购活动! 线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式 的通知》（南宁银发〔2021〕258号 ）， 按照双方自愿的原则提供 便捷、优惠的贷款服务。 相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账 款融资服务平台查询（网址 ∶https/www.crcrfsp.com/，客服电话∶400-009-0001)。 |

一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

项目名称：资源县疾病预防控制中心实验楼实验室二次装修-基础设备采购及安装项目

项目编号：GLZC2024-J1-290161-GXKR

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购项目，供应商须提供符合国家政策要求的小型或微型企业的相关证明材料。

3.3、本项目的特定资格要求：具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）和建筑机电安装工程专业承包二级以上（含二级）资及有效的安全生产许可证（须提供相应证书）；拟投入的项目经理具有机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资及有效的安全生产考核合格证书（B类）（须提供相应证书）。

3.4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5. 联合体要求

本项目不接受联合体。

6. 质疑和投诉

6.1、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表1）。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西楷瑞工程咨询有限公司，联系人：赵工，联系电话：0773-2552588。通讯地址：桂林市七星区黄金屋小区5-2。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8、特别说明

8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的谈判供应商，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2谈判供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，谈判供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为谈判供应商员工。

8.3谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4谈判供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法谈判供应商的行政与刑事责任。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

10、谈判文件的澄清与修改

10.1、供应商应认真阅读谈判文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在谈判截止日期二日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

10.2、提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站查询，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.3采购代理机构在竞争性谈判公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性谈判文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性谈判公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性谈判文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

10.4、澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5、谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

10.6、采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和谈判时间，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站查询，未在进行查询的，造成供应商未在规定的时间递交响应文件的，由供应商自行承担责任。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子谈判响应文件。

11.1.1 电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本谈判文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

11.2响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】

资格性响应证明材料：

（1）响应文件封面及响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面原件或复印件的扫描件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面原件或复印件的扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的开标截止时间当月前半年内任意连续三个月或以上社保证明原件或复印件的扫描件（委托代理时必须提供）；

除供应商为以下情形的可不提供社保证明：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司或委托代理人为近1个月（竞标截止之日前1个月）内入职的新进员工，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同原件或复印件的扫描件代替社保证明；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证原件或复印件的扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条原件或复印件的扫描件代替社保证明；

③如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料原件或复印件的扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同原件或复印件的扫描件代替社保证明。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间当月前半年内任意连续三个月或以上社保证明原件或复印件的扫描件】（委托代理时必须提供）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件原件的扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- （6）供应商财务状况良好的承诺函原件的扫描件（必须提供）；

- （7）供应商近半年（竞标截止之日当月前半年）内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】原件或复印件的扫描件（必须提供）；

- （8）具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）和建筑机电安装工程专业承包二级以上（含二级）资及有效的安全生产许可证（须提供相应证书）；拟投入的项目经理具有机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资及有效的安全生产考核合格证书（B类）（须提供相应证书）（必须提供）；

- （9）本项目为专门面向小微企业采购项目，供应商须提供符合国家政策要求的小型或微型企业的相关证明材料（必须提供）；

报价响应证明材料：

- （1）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术响应表（必须提供）；

（2）供应商的服务承诺书（如有，请提供）；

（3）商务响应表（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表【如有，请提供】；

（5）供应商具有同类项目的业绩相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的项目名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- （6）列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单（如有，请提供）；（7）供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（8）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（含CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章。如供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的可在谈判小组规定的时间内当场补正或更正；在规定时间内未能补齐或更正的，响应文件无效。其余由供应商视自身情况自行提交。

11.3 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

特别说明：

（1）响应文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若谈判文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出谈判响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）谈判文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为响应无效。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。本项目采购预算金额（人民币）：壹佰壹拾贰万陆仟肆佰壹拾玖元整（¥1126419.00）。最后报价超过所投标段采购预算金额或最高限价的，响应文件作响应无效处理。

13.2供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一最后报价，否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个最后报价，有选择的或有条件的最后报价将不予接受。

13.3 谈判报价应综合考虑提供本次服务范围的所有成本（包含但不限于所有耗材费用、装车等、税金、保险、利润、材料费、会务费、差旅费、住宿费、交通运输费用、人工费及部分不可预见开支等费用等，采购人不再支付任何成交价格以外的费用；报价不得超出采购预算或最高限价。

13.4未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15. 谈判保证金

本项目无需缴纳谈判保证金。

16. 响应文件的制作

16.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、 漏读，或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.4评审前准备

16.4.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。

16.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

16.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 400-881-7190或95763 进行咨询。

17. 响应文件的补充、修改和撤回

17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

### 18. 响应文件的递交和解密

18.1响应文件递交截止时间：于2024年4月2日上午10时30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190或95763。

18.2响应文件解密时间：截标时间后30分钟内供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室（具体开标室以开标当天桂林市公共资源交易中心网【http:http://glggzy.org.cn】“交易场地安排”模块公布为准）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的地址为准）提交电子备份响应文件】。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。

18.3 除响应文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 电子响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

19.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人， 专家2人。专家确定方式：随机抽取。

19.2 谈判时间、地点、人员：

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。

19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加谈判。请供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

20. 评审原则和评审办法

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.6 响应文件最后报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后谈判报价表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

21. 评审程序及谈判要求

21.1谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

21.2谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4 谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理 。

21.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

21.4.2 审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

21.5 谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内线上补正或更正。

21.6 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商CA签章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.7 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字（个人CA签章）或者加盖供应商公章(CA签章)。逾时不交的，视同放弃谈判。

21.8在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.9最后报价

21.9.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.9.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.9.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.9.4最后报价中谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正响应文件的谈判报价，供应商需签字（个人CA签章）或者加盖供应商公章(CA签章)确认。

21.10已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

21.11评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

21.12在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.13采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级政府采购监督管理机构报告。

22. 确定成交供应商

22.1采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.2排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

22.3排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人（如有）为成交供应商或重新招标采购。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求在线提交、加盖供应商CA签章的；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备谈判文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （5）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- （6）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

- （7）供应商未就“项目需求”中所竞的所有服务内容作完整唯一报价的，或报价超出相应采购预算或最高限价或报价单价超过采购预算单价的；

- （8）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（9）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的

- 24.供应商有下列情形之一的，视为串通竞标，响应文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

- （3）不同的供应商的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同供应商的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商的竞标文件相互混装；

- （6）响应文件实质性要求未做变动，供应商最终报价高于第一次报价的。

- 25. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 26. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

- 27. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

28. 成交公告及成交通知书

28.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

- 28.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

28.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

29. 履约保证金：

无需缴纳。

30. 签订合同

30.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。

30.2如成交供应商有下列情形之一的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

30.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送本级政府采购管理监督部门备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

31. 采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向广西楷瑞工程咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

32. 交纳代理服务费的采购代理机构银行账户：

开户名称：广西楷瑞工程咨询有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司桂林市解放东路支行

帐    号： 618483419162

33. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

34. 监督管理机构：

- 资源县政府采购管理办公室    联系电话:0773-8212104

- 35.其他：

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商∶

欢迎贵公司参与广西政府采购活动!

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式 的通知》（南宁银发〔2021〕258号 ）， 按照双方自愿的原则提供 便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账 款融资服务平台查询（网址 ∶https/www.crcrfsp.com/，客服电话∶400-009-0001)。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                        联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月    日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购人1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第三章  项目需求

I、说明：

一、本项目需求中带“★”符号项为实质性条款，不允许负偏离，必须满足或优于采购要求，否则竞标无效。

二、技术指标说明

1.本项目需求“项目需求一览表”中所要求的品牌、型号、其技术参数性能（配置）仅起参考作用，实质性条款竞标人可选用其他品牌、型号、其技术参数性能（配置）替代，但这些替代的品牌、型号、其技术参数性能（配置）要实质上相当于或优于参考品牌、型号、其技术参数性能（配置）要求，否则竞标无效；非实质性条款允许负偏离。

2.项目需求一览表中注明的所有尺寸（即注明规格长、宽、高的）要求，除单独注明为定制的或注明有偏差范围的或不允许偏差外的尺寸均允许偏差±5%的范围，超允许偏差范围的视为负偏离。

三、评审时，如果谈判小组发现本采购需求技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为采购文件实质性要求。

四、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、财库〔2022〕19 号文及相关文件规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策；按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

3.政府采购支持采用本国产品的政策。

4.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理， 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

1) 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

2) 输入输出设备【打印设备（喷墨打印机、激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

3) 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W ）、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

4) 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

5) 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W ）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W ）】、热水器（电热水器）｝；

6) 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

7) 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

8) 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

9) 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

10) 水嘴。

以上所列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章，否则投标无效。

5.最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

六、其他：

1.竞标人应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由供应商负责。

2.根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

备注：本项目不涉及此类产品采购。

3.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。

七.本项目采购需求一览表中内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

八、本项目所属行业为“工业”；中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

II、项目需求一览表

A、技术要求：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格、参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室专用部分 |  |  |  |  |  |  |
| 三层准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐腐蚀中央台 | 规格：2400*1500*850mm，钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数一 | 个 | 1 | 6912.00 | 6912.00 |
| 四层有机理化室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风柜 | 规格：1500*850*2350mm，全钢一体结构，采用1.0mm厚鞍钢冷轧板制作，19mm环氧树脂板台面，带水、带日光灯。其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数二 | 台 | 1 | 10080.00 | 10080.00 |
| 2 | 排风柜 | 规格：1800*850*2350mm，全钢一体结构，采用1.0mm厚鞍钢冷轧板制作，19mm环氧树脂板台面，带水、带日光灯。其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数二 | 台 | 1 | 10800.00 | 10800.00 |
| 3 | 万向排气罩 | PP材质。 其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数三 | 套 | 4 | 1380.00 | 5520.00 |
| 四层无机理化室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风柜 | 规格：1500*850*2350mm，全钢一体结构，采用1.0mm厚鞍钢冷轧板制作，19mm环氧树脂板台面，带水、带日光灯。其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数二 | 台 | 1 | 10080.00 | 10080.00 |
| 2 | 排风柜 | 规格：1800*850*2350mm，全钢一体结构，采用1.0mm厚鞍钢冷轧板制作，19mm环氧树脂板台面，带水、带日光灯。其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数二 | 台 | 1 | 10800.00 | 10800.00 |
| 3 | 万向排气罩 | PP材质。 其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数三 | 套 | 4 | 1380.00 | 5520.00 |
| 四层高温室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风柜 | 规格：1500*850*2350mm，全钢一体结构，采用1.0mm厚鞍钢冷轧板制作，19mm环氧树脂板台面，不带水、带日光灯。 其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数二 | 台 | 1 | 9920.00 | 9920.00 |
| 四层原子吸收室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐腐蚀气瓶柜 | 规格：900*450*1800mm，全钢结构，采用1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板制作，带通风报警系统。 其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数四 | 个 | 1 | 2271.15 | 2271.15 |
| 2 | 原子吸收罩 | 304不锈钢材质 (1)结构介绍：全套设备包括：不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等。 (2)不锈钢集气罩：采用1.0mm以上304#不锈钢制作，尺寸约为400×600mm，支持根据采购人仪器要求定做其他规格。 (3)不锈钢导风管：采用1.0mm以上不锈钢制作，风管直径为DN160mm。另外，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180o，可任意调节风量。 (4)安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和PVC排气管连接。 (5)风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量300m3/h；要求较高的场合，可采用风量1000m3/h。 (6)噪音：≤65dB。 | 套 | 2 | 1370.00 | 2740.00 |
| 四层原子荧光室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐腐蚀气瓶柜 | 规格：900*450*1800mm，全钢结构，采用1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板制作，带通风报警系统。其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数四 | 个 | 1 | 2271.15 | 2271.15 |
| 2 | 原子吸收罩 | 304不锈钢材质 (1)结构介绍：全套设备包括：不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等。 (2)不锈钢集气罩：采用1.0mm以上304#不锈钢制作，尺寸约为400×600mm，也可根据客户仪器要求定做其他规格。 (3)不锈钢导风管：采用1.0mm以上不锈钢制作，风管直径为DN160mm。另外，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180o，可任意调节风量。 (4)安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和PVC排气管连接。 (5)风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量300m3/h；要求较高的场合，可采用风量1000m3/h。 (6)噪音：≤65dB。 | 套 | 2 | 1370.00 | 2740.00 |
| 四层离子色谱室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向排气罩 | PP材质。 其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数三 | 套 | 2 | 1687.00 | 3374.00 |
| 四层气相色谱室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐腐蚀气瓶柜 | 规格：900*450*1800mm，全钢结构，采用1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板制作，带通风报警系统。 其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数四 | 个 | 1 | 2271.15 | 2271.15 |
| 2 | 万向排气罩 | PP材质。 其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数三 | 套 | 2 | 1380.00 | 2760.00 |
| 四层液相色谱室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐腐蚀气瓶柜 | 规格：900*450*1800mm，全钢结构，采用1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板制作，带通风报警系统。 其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数四 | 个 | 1 | 2271.15 | 2271.15 |
| 2 | 万向排气罩 | PP材质。 其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数三 | 套 | 2 | 1380.00 | 2760.00 |
| 一层废水室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室综合废水处理一体机设备 | 一、设备用途： 对实验室过程中所产生的实验室综合清洗废水（包括对实验室药品、试剂、试液、废液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗及跑冒滴漏等）进行全自动处理，综合清洗废水的有害物质的种类包含：无机物类、有机物类、生物类废水等污染物，处理达标后自动排入市政排污管道。 二、工作条件： 1、环境温度：5-60℃ 2、相对湿度：20%-80% 3、设备电源：220V三相四线；功率3-4KW； 4、设备占地面积：8-10平米左右；（地面平整通风遮雨）。 三、技术指标： 1、设备日处理实验室综合废水量：不小于3000L/D 2、经设备处理后废水应符合国家污水综合排放标准GB8978-1996标准中三级排放标准或者污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015中的A级排放标准的相关要求；符合全国各地对新建实验大楼的环评验收要求；经过实验室废水处理系统处理后的废水可直接排入市政排污管网。 3、处理工艺原理：废水收集池→酸碱中和混凝单元→沉淀分离单元→污泥处理单元→氧化还原单元→一级吸附过滤→新型膜过滤单元→二级吸附过滤→光催化单元→复合式消毒→达标排放。综合处理实验排放含有机、无机、生物污染物的废水。 4、★配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果；以提供相关证明材料为准（相关证明材料包括但不限于符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的相应检测报告或官网截图或厂家出具的相关技术证明文件等，并加盖竞标人公章）。 5、设备外壳为扳金喷塑，防腐耐用，底板带万向轮，可移动和锁定，以便维护保养；底板承压不小于300kg/㎡，方便于进门入电梯及搬运。 6、★设备应采用新型废水处理工艺，运用多种传感器和仪表，根据废水浓度，自动定量加药处理，为确保了设备自动化和稳定性，以确保后期减少人工操作，无须专人值守；以提供相关证明材料为准（相关证明材料包括但不限于符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的相应检测报告或官网截图或厂家出具的相关技术证明文件等，并加盖竞标人公章）。 7、★设备应为一体化环境友好型设备，该设备结构具有防异味外排功能，为有效确保实验室环境及实验人员的身心健康；以提供相关证明材料为准（相关证明材料包括但不限于符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的相应检测报告或官网截图或厂家出具的相关技术证明文件等，并加盖竞标人公章）。 8、★设备应安全可靠，具有漏水漏电自动保护、高低压自动保护、无废水保护、电气过载保护等功能，具备耗材更换提示功能；以提供相关证明材料为准（相关证明材料包括但不限于符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的相应检测报告或官网截图或厂家出具的相关技术证明文件等，并加盖竞标人公章）。 9、应具有废水预处理单元，反应池为材质PP材质耐酸碱腐蚀，壁厚不小于10mm，混凝气浮搅拌装置，为微纳米曝气装置，加药搅拌器，采用低能耗≤14W功率，PP材质叶片转轴搅拌，迅速融化混凝药剂，无需人工搅拌。 10、★设备应配有深度膜分离处理装置，膜材质为PVDF材质，能有效去除有机污染物和重金属离子、病毒、细菌，以确保稳定出水水质和满足更高要求的达标排放；以提供相关证明材料为准（相关证明材料包括但不限于符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的相应检测报告或官网截图或厂家出具的相关技术证明文件等，并加盖竞标人公章）。 11、加药系统采用高精度脉冲式计量泵，加药泵不小于4台。精确控制加药量，保证PH值达到6-9之间，加药箱属于食品级PE卫生材质，相对密度0.918－0.939，具有强度高，韧性好，耐酸碱腐蚀等优点。 12、设备应具有重金属捕捉去除装置，具有环境管理体系认证并提供证明文件，可以自动高效去除废水中50多种常见重金属，0ppb-100mg/L浓度范围内无需稀释直接处理，对络合态重金属离子有特效，一次投药，可以达到三级排放标准。 13、★配有复合式消毒装置：该系统辐射消毒+臭氧氧化+氯氧化剂消毒复合式消毒，能有效杀灭水中的大肠杆菌及致病菌等病原性微生物等，以确保废水处理的生物安全性；以提供相关证明材料为准（相关证明材料包括但不限于符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的相应检测报告或官网截图或厂家出具的相关技术证明文件等，并加盖竞标人公章）。 14、设备应采用成熟化处理工艺，保障出水水质稳定。 四、设备功能参数要求 1、可适应各类实验室的废水处理；预留扩展模块单元，便于后期增配等； 2、★设备具有预处理定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗的预处理部件进行自动清洗，确保使用寿命更长；以提供相关证明材料为准（相关证明材料包括但不限于符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的相应检测报告或官网截图或厂家出具的相关技术证明文件等，并加盖竞标人公章）。 3、具备定时开关机功能：设备可根据客户的情况设定早上自动开机时间和晚上自动关机时间，时间设定后，设备每天早上自动定时开机，晚上自动定时关机，免去操作人员每天早上和晚上去设备处理间开机和关机； 4、设备动态化运行，数字化指标，全程密闭式处理效果好，不会产生废渣、废水等二次污染； 5、产品应通过“一站式”设计，集成式一体化设备处理，外形美观大方、占地面积小等； 6、★设备采用PLC可编程序智能控制系统和不小于7寸LCD液晶触摸屏：液晶中文显示、具人机对话功能，时钟和语言设定功能，开机时系统自动检测，以提供相关证明材料为准（相关证明材料包括但不限于符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的相应检测报告或官网截图或厂家出具的相关技术证明文件等，并加盖竞标人公章）；以确保全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理化； 7、系统具备PIN码锁：设备管理权和使用权分开，保障设备正常运行和安全使用；系统内置全自动消毒程序，可实现自动消毒； 8、★具备水质超标报警功能，超标排放内循环处理功能，排放参数数值超过设定限值，远程监控系统及主机操作主界面会自动报警并显示超标参数，系统启动限制排放程序，同时启动超标废水进行回流处理程序，并跟踪记录，直到处理达标后才会自动排放，以提供相关证明材料为准（相关证明材料包括但不限于符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的相应检测报告或官网截图或厂家出具的相关技术证明文件等，并加盖竞标人公章）。 9、应具备双重控制模式：PLC全自动智能控制模式和手动控制单个单元模式；无论采用自动控制还是手动控制，均能实现系统相关运行环节的控制，并互不干涉。 10、应具备数据库报表历史查询功能，能自动记录和管理历史运行水质数据与分析，具备数据导出功能，并可行成报表打印。 | 套 | 1 | 148000.00 | 148000.00 |
| 二、实验室配套材料部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁系统 | 一、报警功能：防拆报警，非法开门报警，门未关好报警和胁持报警，并可输出一路警报触发信号，可外接警号，警灯或报警主机； 二、门禁系统含：1、门禁机验证方式：人脸识别或密码；2、电插锁/电磁锁；3、电插锁配件/电磁锁配件；4、门禁电源；5、出门开关；6、门禁管理软件。 | 套 | 4 | 2340.00 | 9360.00 |
| 2 | 钢制门 | 门洞尺寸：1000*2000mm，气瓶室门、洗涤与气瓶室门，含新开门洞尺寸：1000*2000mm，洗涤室与气瓶室墙砸墙做门洞，开门洞位置PVC地板胶修复。 | 樘 | 2 | 1560.00 | 3120.00 |
| 3 | 给水管 | De25，含焊接配件及接头，含开孔2个、管道固定件(接一楼废水设备)。 | m | 11.90 | 8.75 | 104.13 |
| 4 | 排水管 | De110，含焊接配件及接头，(废水间内转接废水设备) | m | 3 | 29.15 | 87.45 |
| 5 | 球阀 | DN25铜制阀芯。 | 个 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 三、实验室电气设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 一层电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5*6mm²线路 | 1、ZR-BV-5X6mm²铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 20 | 48.52 | 970.40 |
| 2 | 380V空开盒 | 阻燃PC材质，含空开元器件，安装底盒。 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 三层电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源1 | 20KVA，续航不低于1小时。 | 套 | 1 | 26000.00 | 26000.00 |
| 2 | UPS配电箱2 | 1、型号及规格：非标制作 2、按箱内元件计价 3、安装位置：UPS不间断电源房 | 个 | 1 | 743.90 | 743.90 |
| 3 | UPS配电箱进线 (引至电井总 电箱) | 1、铜芯线缆：ZR-YJV-0.6/1KV-5X6mm² 2、含运输、安装、人工。 | m | 25 | 52.44 | 1311.00 |
| 4 | 净化机组配电箱 | 1、型号及规格：非标制作 2、按箱内元件计价 3、安装位置：UPS不间断电源房 | 个 | 1 | 784.00 | 784.00 |
| 5 | UPS配电箱进线 (引至电井总 电箱) | 1、铜芯线缆：ZR-YJV-0.6/1KV-4X25+1*16mm² 2、含运输、安装、人工。 | m | 25 | 191.15 | 4778.75 |
| 6 | 进化机组、外机 接线 | 1、铜芯线缆：ZR-YJV-0.6/1KV-5X10mm² 2、含运输、安装、人工。 | m | 90 | 65.88 | 5929.2 |
| 7 | 岛示插座 | 1、安装方式：台面安装。 2、底盒：钢制一体成型梯形底盒，表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，不占用台面操作空间。 3、插座：五孔万用插座，符合新国家标准。10A，220V | 个 | 9 | 80.00 | 720.00 |
| 8 | 3*4mm²线路 | 1、ZR-BV-3X4mm²-PC20铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 90 | 18.15 | 1633.50 |
| 9 | 样品存放室、办公室排气扇 | 30W，风量192m³/h，尺寸330*330mm | 套 | 2 | 137.50 | 275.00 |
| 10 | 排气扇开关 | 安装高度：离地1300mm安装 | 个 | 2 | 1.60 | 3.20 |
| 11 | 排气扇线 | 1、ZR-BV-3X2.5-PC20铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 56 | 12.00 | 672.00 |
| 12 | 直排风机线 | 1、ZR-BV-4X2.5mm²-PC20铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 108 | 16.00 | 1728.00 |
| 四层电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 20KVA，续航不低于1小时 | 套 | 2 | 26000.00 | 52000.00 |
| 2 | 气瓶柜五孔插 座 | 安装方式：除特殊标注外，均为墙面离地0.3米安装。86型10A，阻燃PC材质，含安装底盒 | 个 | 4 | 22.00 | 88.00 |
| 3 | 原子吸收室 220V小电箱 | 阻燃PC材质，含空开元器件，安装底盒 | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 4 | 配电箱、UPS 进线改造 | 1、铜芯线缆：ZR-YJV-0.6/1KV-5X10mm² 2、含运输、安装、人工。 | m | 36 | 68.00 | 2448.00 |
| 5 | 直排风机接线 | 1、ZR-BV-4X2.5mm²-PC20铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 72 | 16.80 | 1209.60 |
| 6 | 3*10mm²线路 | 1、ZR-BV-3X10mm²-PC25铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 22 | 51.84 | 1140.48 |
| 7 | 5*4mm²线路(空调线路改造) | 1、ZR-BV-5X4mm²-PC25铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 64 | 30.10 | 1926.40 |
| 8 | 3*4mm²线路 (空调线路改 造、五孔插座接 线) | 1、ZR-BV-3X4mm²-PC20铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 244 | 21.78 | 5314.32 |
| 监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 像素200万，POE摄像头，带夜视功能，1080P | 台 | 5 | 787.50 | 3937.50 |
| 2 | 网络线路 | 1、超五类屏蔽线，含焊接配件 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 275 | 5.00 | 1375.00 |
| 3 | PVC穿线管 | 管径20、B1级 | m | 220 | 3.30 | 726.00 |
| 4 | POE交换机 | 8口全千兆 | 个 | 1 | 964.80 | 964.80 |
| 5 | 录像设备 | 高清H265录像机，8路POE供电录像机，智能编码硬盘H265，最大支持8TB硬盘，4盘位 | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 6 | 监控硬盘 | 8T | 个 | 2 | 1750.00 | 3500.00 |
| 7 | 监控调试 | 监控布线调试 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 8 | 显示器 | 屏幕尺寸：不低于43英寸 分辨率：1080P(1920*1080) 屏幕比例：16:9 背光源：LED ★备注：须提供有效的节能产品认证证书复印件，并加盖供应商公章，否则竞标无效。 | 个 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
| 屋顶部分及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心风机电缆 线 | 1、ZR-YJV-4*4mm²-铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 | m | 84 | 28.00 | 2352.00 |
| 2 | 风机配电箱进 线 | 1、铜芯线缆：ZR-YJV-0.6/1KV-5X10mm² 2、含运输、安装、人工。 | m | 35 | 68.00 | 2380.00 |
| 3 | 风机配电箱 | 1、型号及规格：非标制作，电表、II级浪涌保护器 2、按箱内元件计价 3、安装位置：三层配电间 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 四、实验室暖通设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 理化室排风安装部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | PF-3.1# | 三层试剂库房(试剂柜*4，工频窗外排风) |  |  |  |  |
| 1 | 斜流管道风机 | PP材质，风量1752~2208m³/h，功率0.5KW，含开墙孔1个￠250，外墙防水处理，螺杆支吊架+角钢吊装支架1套 | 台 | 1 | 2190.00 | 2190.00 |
| 2 | 翘板开关 | 86型，风机开关 | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | 软连接 | 帆布材质，￠315 | 套 | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 4 | 风管 | PPs材质，￠160 | m | 4 | 128.00 | 512.00 |
| 5 | 风管 | PPs材质，￠250 | m | 9 | 170.00 | 1530.00 |
| 6 | 手动调节阀 | ￠160，PP材质 | 个 | 4 | 110.00 | 440.00 |
| 7 | 风管固定件 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 | 套 | 6 | 50.00 | 300.00 |
| 8 | 90°弯头1 | PPs材质，￠160 | 个 | 2 | 48.00 | 96.00 |
| 9 | 90°弯头2 | PPs材质，￠250 | 个 | 2 | 62.00 | 124.00 |
| 10 | 变径1 | PPs材质，￠250-￠160 | 个 | 2 | 68.00 | 136.00 |
| 11 | 变径2 | PPs材质，￠315-￠250 | 个 | 2 | 85.00 | 170.00 |
| 12 | 三通1 | PPs材质,￠250-￠160-￠250 | 个 | 2 | 75.00 | 150.00 |
| 13 | 三通2 | PPs材质,￠250 | 个 | 1 | 86.00 | 86.00 |
| 14 | 防雨百叶 | ￠250，开孔尺寸 | 个 | 1 | 160.00 | 160.00 |
|  | PF-4.1# | 四层试剂库房、危化品室(试剂柜*4+抽风口，工频窗外排风) |  |  |  |  |
| 1 | 斜流管道风机 | PP材质，风量1752~2208m³/h，功率0.5KW，含开墙孔1个￠250，外墙防水处理，螺杆支吊架+角钢吊装支架1套 | 台 | 1 | 2190.00 | 2190.00 |
| 2 | 翘板开关 | 86型，风机开关 | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | 软连接 | 帆布材质，￠315 | 套 | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 4 | 风管1 | PPs材质，￠160 | m | 6 | 128.00 | 768.00 |
| 5 | 风管2 | PPs材质，￠250 | m | 12 | 170.00 | 2040.00 |
| 6 | 手动调节阀 | ￠160，PP材质 | 个 | 4 | 110.00 | 440.00 |
| 7 | 风管固定件 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 | 套 | 7 | 50.00 | 350.00 |
| 8 | 90°弯头1 | PPs材质，￠160 | 个 | 1 | 48.00 | 48.00 |
| 9 | 90°弯头2 | PPs材质，￠250 | 个 | 1 | 62.00 | 62.00 |
| 10 | 变径1 | PPs材质，￠250-￠160 | 个 | 1 | 68.00 | 68.00 |
| 11 | 变径2 | PPs材质，￠315-￠250 | 个 | 2 | 85.00 | 170.00 |
| 12 | 三通1 | PPs材质，￠250-￠160-￠250 | 个 | 4 | 75.00 | 300.00 |
| 13 | 三通2 | PPs材质，￠250 | 个 | 1 | 86.00 | 86.00 |
| 14 | 百叶抽风口 | 面尺寸400*400mm | 个 | 1 | 136.00 | 136.00 |
| 15 | 防雨百叶 | ￠250，开孔尺寸 | 个 | 1 | 160.00 | 160.00 |
|  | PF-4.2# | 四层样品室(样品柜*4+抽风口，工频窗外排风) |  |  |  |  |
| 1 | 斜流管道风机 | PP材质，风量1752~2208m³/h，功率0.5KW，含开墙孔1个￠250，外墙防水处理，螺杆支吊架+角钢吊装支架1套 | 台 | 1 | 2100.00 | 2100.00 |
| 2 | 翘板开关 | 86型，风机开关 | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | 软连接 | 帆布材质，￠315 | 套 | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 4 | 风管1 | PPs材质，￠160 | m | 6 | 128.00 | 768.00 |
| 5 | 风管2 | PPs材质，￠250 | m | 6 | 170.00 | 1020.00 |
| 6 | 手动调节阀 | ￠160，PPs材质 | 个 | 4 | 110.00 | 440.00 |
| 7 | 风管固定件 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 | 套 | 3 | 50.00 | 150.00 |
| 8 | 90°弯头 | PPs材质，￠160 | 个 | 1 | 48.00 | 48.00 |
| 9 | 变径1 | PPs材质，￠250-￠160 | 个 | 1 | 68.00 | 68.00 |
| 10 | 变径2 | PPs材质，￠315-￠250 | 个 | 2 | 85.00 | 170.00 |
| 11 | 三通 | PPs材质，￠250-￠160-￠250 | 个 | 3 | 75.00 | 225.00 |
| 12 | 防雨百叶 | ￠250，开孔尺寸 | 个 | 1 | 160.00 | 160.00 |
|  | PF-4.3# | 有机理化室(试剂柜*2，工频窗外排风) |  |  |  |  |
| 1 | 斜流管道风机 | PP材质，风量1752~2208m³/h，功率0.5KW，含开墙孔1个￠250，外墙防水处理，螺杆支吊架+角钢吊装支架1套 | 台 | 1 | 2190.00 | 2190.00 |
| 2 | 翘板开关 | 86型，风机开关 | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | 软连接 | 帆布材质，￠315 | 套 | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 4 | 风管1 | PPs材质，￠160 | m | 2 | 128.00 | 256.00 |
| 5 | 风管2 | PPs材质，￠250 | m | 6 | 170.00 | 1020.00 |
| 6 | 风管固定件 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 | 套 | 4 | 50.00 | 200.00 |
| 7 | 90°弯头 | PPs材质，￠160 | 个 | 1 | 48.00 | 48.00 |
| 8 | 变径1 | PPs材质，￠250-￠160 | 个 | 1 | 68.00 | 68.00 |
| 9 | 变径2 | PPs材质，￠315-￠250 | 个 | 2 | 85.00 | 170.00 |
| 10 | 三通 | PPs材质，￠250-￠160-￠250 | 个 | 3 | 75.00 | 225.00 |
| 11 | 防雨百叶 | ￠250，开孔尺寸 | 个 | 1 | 160.00 | 160.00 |
|  | PF-4.4# | 无机理化室(试剂柜*2，工频窗外排风) |  |  |  |  |
| 1 | 斜流管道风机 | PP材质，风量1752~2208m³/h，功率0.5KW，含开墙孔1个￠250，外墙防水处理，螺杆支吊架+角钢吊装支架1套 | 台 | 1 | 2190.00 | 2190.00 |
| 2 | 翘板开关 | 86型，风机开关 | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | 软连接 | 帆布材质，￠315 | 套 | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 4 | 风管1 | PPs材质，￠160 | m | 2 | 128.00 | 256.00 |
| 5 | 风管2 | PPs材质，￠250 | m | 6 | 170.00 | 1020.00 |
| 6 | 风管固定件 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 | 套 | 4 | 50.00 | 200.00 |
| 7 | 90°弯头 | PPs材质，￠160 | 个 | 1 | 48.00 | 48.00 |
| 8 | 变径1 | PPs材质，￠250-￠160 | 个 | 1 | 68.00 | 68.00 |
| 9 | 变径2 | PPs材质，￠315-￠250 | 个 | 2 | 85.00 | 170.00 |
| 10 | 三通 | PPs材质，￠250-￠160-￠250 | 个 | 3 | 75.00 | 225.00 |
| 11 | 防雨百叶 | ￠250，开孔尺寸 | 个 | 1 | 160.00 | 160.00 |
|  | PF-4.5# | 原吸、原子荧光、离子色谱、气相、液相(原子罩*4，万向罩*6，变 频屋面排风) |  |  |  |  |
| 1 | 变频离心风机 | 一、玻璃钢材质，风量6840-12720m³/h，全压710-1230Pa，功率4KW 二、技术参数 (1)玻璃钢材质； (2)材质防腐，符合设计及有关规范、标准要求，每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志铬牌； (3)风机电动机达到E级绝缘及IP54及以上保护等级，可在40℃，相对湿度≦90%的环境下连续操作； (4)轴承电机应配有标准润滑油注入口； (5)皮带轮应采用易拆装式标准皮带轮； (6)皮带传动装置2根皮带组成，且在其中一根皮带失效的情况下，风机仍能正常运行。外露的皮带驱动装置应加安全保护外罩； (7)风机与管道采用帆布软接，杜绝通风产生的空气动力性噪声及风机振动传递。离心风机外壳及叶轮采用玻璃钢一体成型，外壳材质：FRP耐酸碱树脂制作(玻璃钢)；叶轮材质：FRP耐酸碱树脂制作(玻璃钢)。 (8)通风系统上楼顶 (9)含玻璃钢离心风机混凝土基座及减震垫、风机软连接。 (10)电箱需带散热风扇，便于电箱内部散热，防止温度过高影响使用寿命。 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |
| 2 | 消声器 | ￠700*1000mm (1)阻抗复合性消声器。 (2)外壳采用玻璃钢材质制作，内衬消音纤维片。 (3)接方式：法兰连接或承插连接。 (4)符合国家相关标准。 (5)含角钢支架底座 | 套 | 1 | 2208.00 | 2208.00 |
| 3 | 风管1 | PPs材质，500*400mm其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数五 | 米 | 20 | 552.00 | 11040.00 |
| 4 | 风管2 | PPs材质，￠110 | 米 | 8 | 95.00 | 760.00 |
| 5 | 风管3 | PPs材质，￠160 | 米 | 12 | 128.00 | 1536.00 |
| 6 | 风管4 | PPs材质，￠200 | 米 | 7 | 148.00 | 1036.00 |
| 7 | 风管5 | PPs材质，￠250 | 米 | 8 | 170.00 | 1360.00 |
| 8 | 风管6 | PPs材质，￠315 | 米 | 5 | 208.00 | 1040.00 |
| 9 | 风管固定件 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 | 套 | 20 | 50.00 | 1000.00 |
| 10 | 90°弯头1 | PPs材质，500*400 | 个 | 2 | 688.00 | 1376.00 |
| 11 | 45°弯头 | PPs材质，500*400mm | 个 | 2 | 624.00 | 1248.00 |
| 12 | 90°弯头2 | PPs材质，￠200 | 个 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 13 | 90°弯头3 | PPs材质，￠160 | 个 | 5 | 48.00 | 240.00 |
| 14 | 三通1 | PPs材质，￠315\￠250\￠315 | 个 | 1 | 208.00 | 208.00 |
| 15 | 三通1 | PPs材质，￠315\￠200\￠315 | 个 | 1 | 208.00 | 208.00 |
| 16 | 三通2 | PPs材质，￠250\￠200\￠250 | 个 | 4 | 170.00 | 680.00 |
| 17 | 三通3 | PPs材质，￠250\￠160\￠250 | 个 | 2 | 170.00 | 340.00 |
| 18 | 三通4 | PPs材质，￠200\￠110\￠200 | 个 | 3 | 135.00 | 405.00 |
| 19 | 变径1 | PPs材质，￠160-￠110 | 个 | 6 | 56.00 | 336.00 |
| 20 | 变径2 | PPs材质，￠200-￠250 | 个 | 2 | 72.00 | 144.00 |
| 21 | 变径3 | PPs材质，￠315-￠250 | 个 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 22 | 直接 | PPs材质，￠315 | 个 | 1 | 48.00 | 48.00 |
| 23 | 天圆地方 | PPs材质，￠315\500*400 | 个 | 1 | 736.00 | 736.00 |
|  | PF-4.6# | 无机理化室、高温室(通风柜*3,万向罩*4，变频屋面排风，面风速0.3~0.8m/s，无机尾气，酸雾喷淋塔中和处理) |  |  |  |  |
| 1 | 变频离心风机 | 一、玻璃钢材质，风量6840-12720m³/h，全压710-1230Pa，功率4KW 二、技术参数 (1)玻璃钢材质； (2)材质防腐，符合设计及有关规范、标准要求，每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志铬牌； (3)风机电动机达到E级绝缘及IP54及以上保护等级，可在40℃，相对湿度≦90%的环境下连续操作； (4)轴承电机应配有标准润滑油注入口； (5)皮带轮应采用易拆装式标准皮带轮； (6)皮带传动装置2根皮带组成，且在其中一根皮带失效的情况下，风机仍能正常运行。外露的皮带驱动装置应加安全保护外罩； (7)风机与管道采用帆布软接，杜绝通风产生的空气动力性噪声及风机振动传递。离心风机外壳及叶轮采用玻璃钢一体成型，外壳材质：FRP耐酸碱树脂制作(玻璃钢)；叶轮材质：FRP耐酸碱树脂制作(玻璃钢)。 (8)通风系统上楼顶 (9)含玻璃钢离心风机混凝土基座及减震垫、风机软连接。 (10)电箱需带散热风扇，便于电箱内部散热，防止温度过高影响使用寿命。 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |
| 2 | 消声器 | ￠700*1000mm (1)阻抗复合性消声器。 (2)外壳采用玻璃钢材质制作，内衬消音纤维片。 (3)接方式：法兰连接或承插连接。 (4)符合国家相关标准。 (5)含角钢支架底座 | 套 | 1 | 2208.00 | 2208.00 |
| 3 | 废气喷淋净化 装置 | 1、风量为6000m³/h，风压为不小于350Pa，含安装喷淋装置及泵进出水管路系统，含酸雾塔基座。 2、酸雾塔材质：以玻璃钢为主材，具有外形美观，阻力损失少，耐腐蚀性能好，重量轻，安装方便占地面积小，不易老化。 3、机构：酸雾塔为圆形结构形式，酸雾塔有四部分组成，即填料过滤层、喷淋装置、脱水层、耐酸循环水泵等组成。设有液下泵等溶液循环系统。吸收液一般采用5~10%NaOH，当处理硝酸气体时，加Na2S溶液以提高净化效率。 3.1填料过滤层：填料为二级φ25-φ38聚丙烯阶梯环，每级填料主为500~800mm布置于净化塔喷淋区下部，废气进入塔身后，被均匀分布到整个净化塔截面。填料过滤层有利于吸收效率的提高，除了使喷淋区废气分布均匀外，还使得废气与吸收液或洗涤液在过滤层上的液膜区域得到充分接触。用具有洗涤效果好，通风性能强的PVC波纹材料或PP多面球。 3.2喷淋装置：净化塔内部喷淋系统是由分配母管和喷嘴形成的网状系统。喷淋层上安装空心锥喷嘴，其作用是将喷淋液雾化。喷淋液由净收塔外耐酸循环水泵输送到喷嘴，喷入废气中。喷淋装置能使吸收液或洗涤液在净化塔内均匀分布。 3.3脱水层：用于分离废气携带的液滴。净化塔脱水层布置于塔顶部最后一个喷淋组件的上部。废气穿过喷淋层后，再连续流经除雾层时，液滴由于惯性作用，留在挡板上，由于被滞留的液滴也含有固态物，因此会在脱水层结垢，需定期理行清洗，除去所有污物，挡水板为90°折板。 3.4耐酸循环水泵：耐酸水泵装在净化塔外侧，采用卧式离心泵。与吸水装置和喷淋装置连接，用于净化塔内喷淋液的再循环。 4、酸雾净化塔适用于硫酸、硝酸、氢氟酸、盐酸等实验过程中产生酸性气体的废气治理。本设备采用喷嘴雾布液。 工作原理： 需处理的废气，由玻璃钢离心风机压入净化塔进气段后，垂直向上与喷淋段自上而下的吸收液起中和反应，使废气浓度降低，然后继续向上进入填料段，废气在填料内交叉洗涤，再与吸收液起中和反应，使废气浓度进一步降低后进入脱水层段，脱去液滴，将净化后的气排出。其化学方程式如下(处理气体为弱酸性气体，吸收液NaOH碱液) 处理方程式; 吸收液NaOH（碱）浓度5%; 废气处理净化效果. HCL+NaOH=NaCL+H2O; 进塔废气HCL＜400mg/m3; 吸收效果≥90%. H2SO4+2NaOH=NaSO4+2H2O; 进塔废气H2SO2＜400mg/m3; 吸收效果≥90%. HNO3+NaOH=NaNO3+H2O; 进塔废气HNO3＜400mg/m3; 吸收效果≥90%. 5、★废气喷淋净化装置具有国家认定的检测机构出具的检测报告，其中压力损失≤1.0kPa，氮氧化物净化效率≥91.47%，氮氧化物排放浓度≤23mg/m³(以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具的废气喷淋净化装置符合要求的相关检测报告并加盖竞标人公章为准)。 6、执行标准：HJ/T386-2007环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置 | 台 | 1 | 28000.00 | 28000.00 |
| 4 | 风管1 | PPs材质，500*400mm，其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数五 | 米 | 34 | 510.00 | 17340.00 |
| 5 | 风管2 | PPs材质，￠315 | 米 | 10 | 208.00 | 2080.00 |
| 6 | 风管3 | PPs材质，￠250 | 米 | 17 | 170.00 | 2890.00 |
| 7 | 风管4 | PPs材质，￠110 | 米 | 6 | 95.00 | 570.00 |
| 8 | 风管5 | PPs材质，￠160 | 米 | 4 | 128.00 | 512.00 |
| 9 | 风管6 | PPs材质，￠200 | 米 | 6 | 148.00 | 888.00 |
| 10 | 风管固定件 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 | 套 | 18 | 50.00 | 900.00 |
| 11 | 90°弯头1 | PPs材质，500*400 | 个 | 3 | 688.00 | 2064.00 |
| 12 | 45°弯头 | PPs材质，500*400mm | 个 | 2 | 624.00 | 1248.00 |
| 13 | 90°弯头2 | PPs材质，￠250 | 个 | 3 | 62.00 | 186.00 |
| 14 | 90°弯头3 | PPs材质，￠200 | 个 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 15 | 90°弯头4 | PPs材质，￠160 | 个 | 2 | 48.00 | 96.00 |
| 16 | 三通1 | PPs材质，￠315\￠250\￠315 | 个 | 1 | 208.00 | 208.00 |
| 17 | 三通2 | PPs材质，￠250\￠200\￠250 | 个 | 1 | 208.00 | 208.00 |
| 18 | 三通3 | PPs材质，￠200\￠110\￠200 | 个 | 2 | 135.00 | 270.00 |
| 19 | 变径1 | PPs材质，￠315-￠250 | 个 | 3 | 85.00 | 255.00 |
| 20 | 变径2 | PPs材质，￠160-￠110 | 个 | 4 | 56.00 | 224.00 |
| 21 | 变径3 | PPs材质，￠200-￠160 | 个 | 2 | 68.00 | 136.00 |
| 22 | 变径4 | PPs材质，￠200-￠250 | 个 | 2 | 72.00 | 144.00 |
| 23 | 天圆地方 | PPs材质，￠250\500*400 | 个 | 1 | 705.00 | 705.00 |
|  | PF-4.7# | 有机前处理室(通风柜*2，变频屋面排风，面风速0.3~0.8m/s，有机尾气，活性炭吸附箱处理) |  |  |  |  |
| 1 | 变频离心风机 | 一、玻璃钢材质，风量4096-6952m³/h，全压490-820Pa，功率2.2KW 二、技术参数 (1)玻璃钢材质； (2)材质防腐，符合设计及有关规范、标准要求，每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志铬牌； (3)风机电动机达到E级绝缘及IP54及以上保护等级，可在40℃，相对湿度≦90%的环境下连续操作； (4)轴承电机应配有标准润滑油注入口； (5)皮带轮应采用易拆装式标准皮带轮； (6)皮带传动装置2根皮带组成，且在其中一根皮带失效的情况下，风机仍能正常运行。外露的皮带驱动装置应加安全保护外罩； (7)风机与管道采用帆布软接，杜绝通风产生的空气动力性噪声及风机振动传递。离心风机外壳及叶轮采用玻璃钢一体成型，外壳材质：FRP耐酸碱树脂制作(玻璃钢)；叶轮材质：FRP耐酸碱树脂制作(玻璃钢)。 (8)通风系统上楼顶 (9)含玻璃钢离心风机混凝土基座及减震垫、风机软连接。 (10)电箱需带散热风扇，便于电箱内部散热，防止温度过高影响使用寿命。 | 台 | 1 | 6816.00 | 6816.00 |
| 2 | 废气活性炭净 化装置 | 规格：1400*1100*1100mm,含吸附箱基座 1、风量为1742-4356m³/h，风压为不小于350Pa。 2、活性炭净化箱材质：以玻璃钢为主材，具有外形美观，阻力损失少，耐腐蚀性能好，重量轻，安装方便占地面积小，不易老化。 3、CTC吸附值：100-140% 4、苯吸附：45-65% 5、碘吸附：850-1300Mg/g 6、比表面积：1400-2400㎡/g 7、表观密度：0.33-0.38g/ml 8、着火点：400-450℃ 9、强度：95-99.9% 10、灰分：3-6% 11、水分：7% 12、粒度：4、6、8mm 13、★废气活性炭净化装置具有国家认定的检测机构出具的检测报告，其中压力损失≤0.5kPa；苯净化效率≥99%，苯排放浓度≤0.07mg/m³；甲苯净化效率≥99%，甲苯排放浓度≤0.08mg/m³；二甲苯净化效率≥99%，二甲苯排放浓度≤0.1mg/m³(以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的废气活性炭净化装置检测报告并加盖竞标人公章为准)。 14、执行标准：HJ/T386-2007环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置 | 台 | 1 | 8757.10 | 8757.10 |
| 3 | 风管1 | PPs材质，￠315 | 米 | 33 | 208.00 | 6864.00 |
| 4 | 风管2 | PPs材质，￠250 | 米 | 6 | 170.00 | 1020.00 |
| 5 | 风管3 | PPs材质，￠200 | 米 | 6 | 148.00 | 888.00 |
| 6 | 风管4 | PPs材质，￠160 | 米 | 4 | 128.00 | 512.00 |
| 7 | 风管5 | PPs材质，￠110 | 米 | 6 | 95.00 | 570.00 |
| 8 | 风管固定件 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 | 套 | 12 | 50.00 | 600.00 |
| 9 | 90°弯头1 | PPs材质，￠160 | 个 | 2 | 48.00 | 96.00 |
| 10 | 90°弯头2 | PPs材质，￠250 | 个 | 1 | 62.00 | 62.00 |
| 11 | 90°弯头3 | PPs材质，￠315 | 个 | 5 | 75.00 | 375.00 |
| 12 | 45°弯头 | PPs材质，￠315 | 个 | 2 | 75.00 | 150.00 |
| 13 | 三通1 | PPs材质，￠315\￠250\￠315 | 个 | 1 | 208.00 | 208.00 |
| 14 | 三通2 | PPs材质，￠250\￠200\￠250 | 个 | 1 | 208.00 | 208.00 |
| 15 | 三通3 | PPs材质，￠200\￠110\￠200 | 个 | 2 | 135.00 | 270.00 |
| 16 | 变径1 | PPs材质，￠200-￠160 | 个 | 2 | 68.00 | 136.00 |
| 17 | 变径2 | PPs材质，￠315-￠250 | 个 | 2 | 85.00 | 170.00 |
| 18 | 变径3 | PPs材质，￠160-￠110 | 个 | 4 | 56.00 | 224.00 |
| 19 | 变径4 | PPs材质，￠200-￠250 | 个 | 2 | 72.00 | 144.00 |
| 净化区域暖通安装部分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无菌室(环境万级) |  |  |  |  |
| 1 | 风冷直膨式机 组(吊顶夹层内 吊装) | 风量2400m³/h，制冷量13.5KW，制热量13.6KW；外机额定功率4KW(含进风段，初中效过滤段，直膨段，送风机段，聚氨酯发泡风箱)，含内机吊装支架(螺杆支吊架+角钢，配套80KG~120KG阻尼减震器*4)，外机基础(C20#混凝土基础，配套160KG~200KG阻尼减震器*4)，其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数六。 | 套 | 1 | 25660.00 | 25660.00 |
| 2 | 铜管 | (￠12.7mm/￠19.5mm)，含保温 | m | 28 | 52.00 | 1456.00 |
| 3 | 冷凝排水 | DN32，含保温 | m | 12 | 15.36 | 184.32 |
| 4 | 冷媒 | R410 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 5 | 压差表 | -60~+60Pa，指针式，带不锈钢面板 | 套 | 2 | 306.00 | 612.00 |
| 风系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单层微穿孔板 消声器 | 接管尺寸500*400mm，外形尺寸700*600*1200mm | 套 | 1 | 1944.00 | 1944.00 |
| 2 | 手动对开多叶 调节阀1 | 500*400mm，主风管 | 个 | 1 | 136.00 | 136.00 |
| 3 | 手动对开多叶 调节阀2 | 320*200mm，送风管、新风管、回风管 | 个 | 4 | 110.50 | 442.00 |
| 4 | 手动对开多叶 调节阀3 | 200*200mm，送风管 | 个 | 1 | 93.50 | 93.50 |
| 5 | 70度防火阀 | 500*400mm，风管、回风管 | 个 | 2 | 612.00 | 1224.00 |
| 6 | 高效送风箱1 | 额定风量：1000m³/h 无隔板HEPA高效过滤器484*484*90mm 静压箱494*494*400mm，环保板喷涂 喷涂散流板554*554*20mm，中间冲孔，四周百叶 | 套 | 1 | 1260.00 | 1260.00 |
| 7 | 高效送风箱2 | 额定风量：500m³/h 无隔板HEPA高效过滤器320*320*90mm 静压箱330*330*400mm，环保板喷涂 喷涂散流板390*390*20mm，中间冲孔，四周百叶 | 套 | 1 | 748.00 | 748.00 |
| 8 | 带静压箱散流排风口 | 铰式单层百叶排风口，铝合金材质，带滤网、静压箱DP-01面尺寸400×400mm，喉口尺寸340×340mm，静压箱高度350。缓冲间排风 | 套 | 1 | 850.00 | 850.00 |
| 9 | 铰式单层回风 百叶 | 面尺寸500×320(叶长)mm，开孔尺寸440×260mm，带尼龙过滤网 | 套 | 1 | 140.00 | 140.00 |
| 10 | 防雨百叶 | 现场定制，铝合金材质，带过滤网 | m² | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 11 | 帆布软连接 | 帆布材质 | 套 | 2 | 168.00 | 336.00 |
| 12 | 优质镀锌板风 管1 | 风管最大边尺寸范围D(b)≤320，壁厚0.5mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:风管成型、人工安装 | m2 | 32 | 126.40 | 4044.80 |
| 13 | 优质镀锌板风 管2 | 风管最大边尺寸范围320mm＜D(b)≤450mm，壁厚0.6mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:风管成型、人工安装 | m2 | 17 | 136.00 | 2312.00 |
| 14 | 优质镀锌板风 管3 | 风管最大边尺寸范围450＜D(b)≤1000，壁厚0.75mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:安装人工； | m2 | 19 | 152.00 | 2888.00 |
| 15 | 风管配套设备 | 螺杆、角钢支架风管固定件1项；B1级橡塑保温棉，厚度为20mm保温67㎡；满足国家标准保温胶水2桶，角码、卡扣、密封条等安装配件1批 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 病源实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风冷直膨式全 新风机组(吊顶夹层内吊装) | 风量2450m³/h，制冷量25.8KW，制热量25.9KW；外机额定功率8.6KW(含进风段，初中效过滤段，直膨段，送风机段，聚氨酯发泡风箱)，含内机吊装支架(螺杆支吊架+角钢，配套80KG~120KG阻尼减震器*4)，外机基础(C20#混凝土基础，配套160KG~200KG阻尼减震器*4)，其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数六 | 套 | 1 | 39840.00 | 39840.00 |
| 2 | 柜式排风机(技术夹层吊装) | 风量2000~3600m³/h，功率0.55KW/380V，含设备吊装支架 | 台 | 1 | 5200.00 | 5200.00 |
| 3 | 铜管 | (￠9.52mm/￠15.88mm)，含保温 | 米 | 74 | 180.00 | 13320.00 |
| 4 | 冷凝排水 | DN32，含保温 | m | 12 | 40.00 | 480.00 |
| 5 | 冷媒 | R410 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 压差表 | -60~+60Pa，指针式，带不锈钢面板 | 套 | 3 | 306.00 | 918.00 |
|  | 风系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单层微穿孔板消声器 | 接管尺寸500*400mm，外形尺寸700*600*1200mm | 套 | 1 | 1944.00 | 1944.00 |
| 2 | 手动对开多叶 调节阀1 | 200*200mm，送风管 | 个 | 2 | 93.50 | 187.00 |
| 3 | 手动对开多叶 调节阀2 | 320*200mm，送、排、新风管 | 个 | 5 | 110.50 | 552.50 |
| 4 | 手动对开多叶 调节阀3 | 500*400mm，送风管 | 个 | 5 | 136.00 | 680.00 |
| 5 | 电动对开多叶 调节阀 | 400*250mm，排风管，含220V执行器 | 个 | 1 | 578.00 | 578.00 |
| 6 | 70度防火阀 | 500*400mm，送排风管 | 个 | 2 | 612.00 | 1224.00 |
| 7 | 带静压箱散流 送风口1 | 面尺寸300×300，喉口尺寸175×175，静压箱高度350，带过滤网 | 套 | 2 | 928.00 | 1856.00 |
| 8 | 带静压箱散流 送风口2 | 面尺寸400×400，喉口尺寸275×275，静压箱高度350，带过滤网 | 套 | 1 | 1008.00 | 1008.00 |
| 9 | 带静压箱散流 排风口3 | 铰式单层百叶排风口，铝合金材质，带滤网、静压箱 DP-01面尺寸400×400mm，喉口尺寸340×340mm，静压箱高度350。 缓冲间排风 | 套 | 2 | 1008.00 | 2016.00 |
| 10 | 铰式单层回风 百叶 | 面尺寸500×320(叶长)mm，开孔尺寸440×260mm，带尼龙过滤网 | 套 | 1 | 140.00 | 140.00 |
| 11 | 帆布软连接 | 帆布材质 | 套 | 2 | 200.00 | 400.00 |
| 12 | 防雨百叶 | 现场定制，铝合金材质，带防虫网 | m² | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 13 | 优质镀锌板风 管1 | 风管最大边尺寸范围D(b)≤320，壁厚0.5mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:风管成型、人工安装 | m2 | 39 | 126.40 | 4929.60 |
| 14 | 优质镀锌板风 管2 | 风管最大边尺寸范围320mm＜D(b)≤450mm，壁厚0.6mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:风管成型、人工安装 | m2 | 16 | 136.00 | 2176.00 |
| 15 | 优质镀锌板风 管3 | 风管最大边尺寸范围450＜D(b)≤1000，壁厚0.75mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:安装人工； | m2 | 20 | 152.00 | 3040.00 |
| 16 | 风管配套设备 | 螺杆、角钢支架风管固定件1项；B1级橡塑保温棉，厚度为20mm保温75㎡；满足国家标准保温胶水2桶，角码、卡扣、密封条等安 装配件1批 | 项 | 1 | 4500 | 4500.00 |
| PCR实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风冷直膨式全 新风机组(吊顶 夹层内吊装) | 风量5000m³/h，制冷量51.5KW，制热量55.6KW；外机额定功率16.8KW(含进风段，初中效过滤段，直膨段，送风机段，聚氨酯发泡风箱)，其他详细参数详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数六 | 套 | 1 | 71120 | 71120.00 |
| 2 | 柜式排风机(技 术夹层吊装) | 风量2000~3600m³/h，功率0.55KW/380V | 台 | 4 | 5000 | 20000.00 |
| 3 | 设备吊装支架 | 螺杆支吊架+角钢，配套80KG~120KG阻尼减震器(吊装式)*5 | 套 | 5 | 600.00 | 3000.00 |
| 4 | 室外设备基础 | C20#混凝土基础，配套160KG~200KG阻尼减震器*4 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 5 | 铜管 | (￠12.7mm/￠22.2mm)，含保温 | 米 | 86 | 220.00 | 18920.00 |
| 6 | 冷凝排水 | DN32，含保温 | m | 25 | 15.36 | 384.00 |
| 7 | 冷媒追加 | R410 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 8 | 压差表 | -60~+60Pa，指针式，带不锈钢面板 | 套 | 6 | 306.00 | 1836.00 |
|  | 风系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单层微穿孔板 消声器 | 接管尺寸630*400mm，外形尺寸830*600*1200mm | 套 | 1 | 2560.00 | 2560.00 |
| 2 | 电动对开多叶 调节阀1 | 200*200mm，排风管，含220V执行器 | 个 | 3 | 527.00 | 1581.00 |
| 3 | 电动对开多叶 调节阀2 | 320*200mm，排风管，含220V执行器 | 个 | 7 | 544.00 | 3808.00 |
| 4 | 电动对开多叶 调节阀3 | 400*250mm，排风管，含220V执行器 | 个 | 4 | 578.00 | 2312.00 |
| 5 | 电动对开多叶 调节阀4 | 200*200mm，送风管，含220V执行器 | 个 | 3 | 527.00 | 1581.00 |
| 6 | 电动对开多叶 调节阀5 | 320*200mm，送风管，含220V执行器 | 个 | 4 | 544.00 | 2176.00 |
| 7 | 电动对开多叶 调节阀6 | 400*250mm，排风管，含220V执行器 | 个 | 4 | 578.00 | 2312.00 |
| 8 | 电动对开多叶 调节阀7 | 630*400mm，送风管，含220V执行器 | 个 | 1 | 646.00 | 646.00 |
| 9 | 手动对开多叶 调节阀1 | 200*200mm，送风管 | 个 | 3 | 93.50 | 280.50 |
| 10 | 手动对开多叶 调节阀2 | 320*200mm，送风管 | 个 | 4 | 110.50 | 442.00 |
| 11 | 手动对开多叶 调节阀3 | 630*400mm，送、新风管 | 个 | 2 | 161.50 | 323.00 |
| 12 | 70度防火阀 | 630*400mm，送、排风管 | 个 | 5 | 722.50 | 3612.5 |
| 13 | 带静压箱散流 送风口1 | 面尺寸300×300mm，喉口尺寸175×175mm，静压箱高度350mm，带过滤网 | 套 | 3 | 1100.00 | 3300.00 |
| 14 | 带静压箱散流送风口2 | 面尺寸400×400mm，喉口尺寸275×275mm，静压箱高度350mm，带过滤网 | 套 | 5 | 1200.00 | 6000.00 |
| 15 | 带静压箱散流 排风口3 | 铰式单层百叶排风口，铝合金材质，带滤网、静压箱 DP-01面尺寸400×400mm，喉口尺寸340×340mm，静压箱高度350。 缓冲间排风 | 套 | 5 | 850.00 | 4250.00 |
| 16 | 铰式单层回风 百叶 | 面尺寸700*400(叶长)，开孔尺寸640*340，带过滤网、 | 套 | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 17 | 帆布软连接 | 帆布材质 | 套 | 2 | 168.00 | 336.00 |
| 18 | 防雨百叶 | 现场定制，铝合金材质，带防虫网 | m² | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 19 | 优质镀锌板风 管1 | 风管最大边尺寸范围D(b)≤320，壁厚0.5mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:风管成型、人工安装 | m2 | 39 | 126.40 | 4929.60 |
| 20 | 优质镀锌板风 管2 | 风管最大边尺寸范围320mm＜D(b)≤450mm，壁厚0.6mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:风管成型、人工安装 | m2 | 45 | 136.00 | 6120.00 |
| 21 | 优质镀锌板风 管3 | 风管最大边尺寸范围450＜D(b)≤1000，壁厚0.75mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:安装人工； | m2 | 46 | 152.00 | 6992.00 |
| 22 | 风管配套设备 | 螺杆、角钢支架风管固定件1项；B1级橡塑保温棉，厚度为20mm保温129㎡；满足国家标准保温胶水4桶，角码、卡扣、密封条等安 装配件1批 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
|  |  | 走廊送新风 |  |  |  |  |
| 1 | 分体式风管机 | 5P冷暖电辅热;循环风量2000m/h，电加热功率15KW，制冷量12.5KW，含设备安装 | 套 | 1 | 15000 | 15000.00 |
| 2 | 中效柜式送风 机 | 风量2000-3600m/h，功率1.1KW/380V，带中效过滤器 | 台 | 1 | 5800 | 5800.00 |
| 3 | 设备吊装支架 | 螺杆支吊架+角钢，配套80KG~120KG阻尼减震器(吊装式)*5 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 4 | 铜管 | (￠9.52mm/￠19.05mm)，含保温 | 米 | 28 | 52.00 | 1456.00 |
| 5 | 冷凝排水 | DN32，含保温 | m | 16 | 15.36 | 245.76 |
| 6 | 冷媒 | R410 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 7 | 压差表 | -60~+60Pa，指针式，带不锈钢面板 | 套 | 1 | 306.00 | 306.00 |
| 8 | 风系统部分 |  |  |  |  |  |
| 9 | 单层微穿孔板 消声器 | 接管尺寸500*400mm，外形尺寸500*400*1200mm | 套 | 1 | 1944.00 | 1944.00 |
| 10 | 电动对开多叶 调节阀 | 320*200mm，送风管，含220V执行器 | 个 | 1 | 544.00 | 544.00 |
| 11 | 手动对开多叶 调节阀1 | 320*200mm，送风管 | 个 | 5 | 110.50 | 552.50 |
| 12 | 手动对开多叶 调节阀2 | 500*400mm，送新风管 | 个 | 2 | 136.00 | 272.00 |
| 13 | 70度防火阀 | 500*400mm，主送风管 | 个 | 1 | 612.00 | 612.00 |
| 14 | 带静压箱散流 送风口 | 面尺寸400×400mm，喉口尺寸275×275mm，静压箱高度350mm，带过滤网 | 套 | 5 | 1008.00 | 5040.00 |
| 15 | 帆布软连接 | 帆布材质 | 套 | 2 | 170.00 | 340.00 |
| 16 | 防雨百叶 | 现场定制，铝合金材质，带防虫网 | m² | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 17 | 优质镀锌板风 管1 | 风管最大边尺寸范围D(b)≤320，壁厚0.5mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:风管成型、人工安装 | m2 | 16 | 126.40 | 2022.40 |
| 18 | 优质镀锌板风 管2 | 风管最大边尺寸范围320mm＜D(b)≤450mm，壁厚0.6mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:风管成型、人工安装 | m2 | 12 | 136.00 | 1632.00 |
| 19 | 优质镀锌板风 管3 | 风管最大边尺寸范围450＜D(b)≤1000，壁厚0.75mm，含风管成型及安装 1、用途：净化区域送风、排风管道； 2、连接方式：角钢法兰连接； 3、镀锌层厚度：平均厚度≥55um，局部厚度≥45um； 4、施工过程按相关规范执行； 5、包含:安装人工； | m2 | 64 | 152.00 | 9728.00 |
| 20 | 风管配套设备 | 螺杆、角钢支架风管固定件1项；B1级橡塑保温棉，厚度为20mm保温92㎡；满足国家标准保温胶水3桶，角码、卡扣、密封条等安装配件1批 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
| 暖通智能化控制系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机变频控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频器1 | 功率：380V4.0KW | 台 | 2 | 3500.00 | 7000.00 |
| 2 | 变频器2 | 功率：380V2.2KW | 台 | 1 | 3120.00 | 3120.00 |
| 3 | 散热风扇联动 控制回路 | 1、功能：排风机启动，排风机散热风扇联动启动 2、功率：380V11KW | 套 | 3 | 340.00 | 1020.00 |
| 4 | 管道静压差传 感器 | 1、规格：0~1250Pa，精度1% 2、功能：可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节 | 套 | 3 | 1980.00 | 5940.00 |
| 5 | 可编程管道静 压控制器 | 1、其他：模拟量输入输出，高精度芯片，可设置12个排风点压力控制设定或频率控制设定。1个RS485通讯接口 2、电压：AC/DC24V | 套 | 3 | 3000.00 | 9000.00 |
| 6 | 喷淋塔联动控 制回路 | 1、功能：排风机启动，喷淋塔联动启动,与7.5和4KW风机联动 2、功率：380V,22KW | 套 | 1 | 560.00 | 560.00 |
| 7 | 过滤器堵塞报 警 | 1、量程：30~300Pa 2、功能：活性炭吸附箱过滤堵塞报警 | 套 | 1 | 680.00 | 680.00 |
| 8 | 7寸触摸屏 | 1、描述：7寸LED显示，具有风机运行频率、管道运行压力在线监测；多段风机运行频率设定或多段管道静压控制设定功能、活性碳堵塞报警功能。 2、安装地方：电箱柜门上安装 | 套 | 3 | 1088.00 | 3264.00 |
| 9 | 变频控制箱及 控制元器件 | 1.名称：变频控制箱(室内型) 2.规格：远控,变频调节风机,故障旁路切换。 3.安装位置:室内安装 | 套 | 3 | 3000.00 | 9000.00 |
| 10 | PLC软件编程 | 根据客户需求定制，采集视窗开启高度、流量、压力等信号，实现闭环反馈调节通风柜面风速等功能 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
|  | 双稳态及CAV 风阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双稳态风量调 节阀 | 1、功能：UPVC透明一体成型，不锈钢轴杆，法兰式安装，带密封垫气密性高，扭矩6Nm 2、规格：￠250mm 3、功率：AC220V,三线制 | 套 | 5 | 500.00 | 2500.00 |
| 2 | 门高位移传感 器 | 1、功能:行程0-1250mm，测量精度0.25mm，0.7mm不锈钢拉索 | 套 | 5 | 700.00 | 3500.00 |
| 3 | 双稳态控制器 | 1、功能：通风柜视窗在两种高度下的风量恒定；面风速校准显示；门高显示；液晶彩屏等 2、通讯方式：RS485通讯 | 套 | 5 | 300.00 | 1500.00 |
| 4 | 控制器电源 | 1、功能：输入：AC220V，输出DC24V。 | 套 | 5 | 200.00 | 1000.00 |
| 5 | 电动风量调节 阀(PP一体成 型) | 1、功能：PP一体成型，不锈钢轴杆，两端扩口，承插式安装，带密封垫气密性高 2、规格：￠250mm 3、功率：AC220V,三线制 | 套 | 2 | 500.00 | 1000.00 |
| 5 | 电动风量调节 阀1 | 1、功能：PP一体成型，不锈钢轴杆，两端扩口，承插式安装，带密封垫气密性高 2、规格：￠200mm 3、功率：AC220V,三线制 | 套 | 3 | 480.00 | 1440.00 |
| 6 | 电动风量调节 阀2 | 1、功能：PP一体成型，不锈钢轴杆，两端扩口，承插式安装，带密封垫气密性高 2、规格：￠160mm 3、功率：AC220V,三线制 | 套 | 4 | 460.00 | 1840.00 |
| 7 | 风阀角度控制 器 | 1、功能：可设置电动风阀任意角度，并具备记忆功能，可外接翘板开关联动风机风阀控制。 2、通讯方式：RS485通讯 | 套 | 9 | 525.00 | 4725.00 |
| 8 | 控制液晶面板 | 1、86型，暗装。LED彩色液晶显示屏，具备角度调节功能，风阀风机联动启停，无源启停号 2、通讯方式：RS485通讯功能 | 套 | 9 | 300.00 | 2700.00 |
|  | 控制布线部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风阀通讯线 | 1、功能：按排风阀计算 2、规格：RVSP2*1.0及PVC线管 | 套 | 14 | 120.00 | 1680.00 |
| 2 | 风阀电源线 | 1、功能：按排风阀计算 2、规格：RVV2*1.0及PVC线管 | 套 | 14 | 120.00 | 1680.00 |
| 3 | 排风控制柜接 线 | 1、功能：按排风及变频器计算 2、规格：控制柜端子排接线，含弱电控制线部分。 | 套 | 3 | 320.00 | 960.00 |
| 4 | 管道压差传感 器线 | 1、功能：按管道传感器计算 2、规格：RVVP2*1.0及PVC线管 | 套 | 3 | 210.00 | 630.00 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 暖通系统配套 设备 | 室内脚手架1项；外墙开孔修复9个含水泥砂浆及腻子乳胶漆修复；设备吊装20-50m起重设备1台班；三层净化空调机组、排风机组、风管、天井机及四层风管、天井机等安装需要吊顶开孔的位置，并修复吊顶1项；沉降菌、悬浮颗粒检测等(环境万级)洁净室检测1次 | 项 | 1 | 12240 | 12240.00 |
| 五、实验室仪器设备搬迁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室仪器设备搬迁及施工 | ★一、项目管理要求 ①实施场地交付：项目场地可交付供应商实施，实施范围的具体位置及可交付供应商实施安排的项目实施范围，应严格依照采购人交付图纸执行。 ②作业条件：供应商须确保所派遣全部迁移相关工作人员只在指定项目实施场地活动，不得进入其它楼层正常办公区域，不对正常办公进行干扰，办公现场须建立明确规范的指引与说明。 ③安全注意事项： （a）供应商需有科学、健全的搬运安全制度和措施； （b）负责安全、照章搬运，建立保证人身、搬运车辆和财务安全的方案； （c）做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻拆、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离； （d）供应商驾驶员必须严格控制车速，平稳行车，避免运输物品的损坏和丢失； （e）供应商必须做好防雨、防水、防火、防压、防震和防撞措施； （f）供应商派遣项目人员不得在项目实施场地发生抽烟、喝酒、大声喧哗等不适当行为； （g）供应商对所派遣项目人员做好安全教育，提供工伤意外保险。 （h）各类搬迁设备迁移前及迁移后状态确认的具体方案。 ★二、项目技术要求 供应商中标后需根据采购人项目情况及新实验室装修规划图，并对采购人新址和旧址进行勘察基础上提供详细的书面规划方案，指定项目总负责人及技术负责人，方案包括但不限于： ①迁移前规划 （a）搬迁流程方案及各阶段时间节点； （b）车辆运输及工具配置方案； （c）路线规划方案； （d）仪器迁移顺序及定位规划方案； （e）人员配置方案； （f）大型分析仪器(光谱、色谱、质谱类等)安装条件说明书； （g）各类专业表格：场地确认、仪器状态确认、装箱单等。 ②风险控制与人、机保障措施 ③迁移前状态确认 供应商在仪器搬迁前需对采购人迁移清单中的全部仪器进行性能状态确认，对分析仪器进行指标测试，经采购人指定人员确认后，填写设备状态确认单。 ④仪器拆机 （a）仪器状态确认后，供应商需指定专业仪器工程师负责对全部待迁仪器拆装工作，实验室通用设备搬迁须提供专业工程师进行搬迁。 （b）采购人搬迁物品所用的拆装箱、样品冷存设备由供应商提供。 ⑤仪器包装 供应商需对全部待迁仪器进行包装保护，确保仪器在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦。包装材料选用环保可回收材料，包括但不限于使用弹性材料、防震材料、膜材料、纸箱、各类包装带及胶带。仪器包装外需张贴物品标识单，对需装箱物品，由采购人指定人员填写装箱单及装箱统计表。 ⑥仪器运输 （a）运输车辆为符合交通管理条例的货物运输车辆，需确保车辆状况良好，并具有通行许可、保险有效、年检合格； （b）根据仪器搬运的要求，如：防水、防震、防倾斜等，运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等； （c）仪器在车厢需摆放合理，全部仪器单层放置，不得堆叠； （d）供应商需采用环保材料对迁进实验室地面、墙面进行保护，防地面、墙面划伤、分散，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护； （e）对无法正常从实验室迁出或迁进的设备，供应商与采购人协商后可采用专业、合理措施迁移； （f）供应商需确保随车配备足够的搬运工人，在采购人指定人员及仪器专业工程师的指导下，完成仪器装车工作。 ⑦仪器安装调试 （a）仪器迁移至迁进实验室后，供应商需根据迁移规划规定的时间节点进行包装拆除，定位至招标方实验室规划图指定位置，并及时回收包装材料； （b）所有仪器按照规定完成安装，接通电源； （c）分析仪器须由具有专业资质工程师对迁移前分解的部件进行组装，并调试至待机状态。 ⑧迁移后状态确认 仪器安装调试后由供应商会同采购人指定人员对仪器状态进行确认，按照搬迁技术标准，由双方指定人员签字确认验收，涉及检定的设备搬迁后检定由采购单位自行检定。 ★三、详细搬迁清单详见附件《技术规格、参数及要求》技术参数七。 | 项 | 1 | 131999.69 | 131999.69 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1126419.00 |
| ★B、商务要求： |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）供应商的报价应包含全部产品及其配套设施和服务费（含施工服务）、税费等全部费用。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、质保期：不少于1年；质保期满后，终身维护。（自交货并验收合格之日起计）。 2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 3、质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： （1）免费送货上门，免费安装调试。 （2）免费维修期1年（自验收合格之日起计算）。 （3）质保期内对设备零部件提供免费维护，如果设备零部件出现故障，30分钟内做出响应，24个小时内赶往现场，48小时内解决问题。 4、免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。 5、安装调试要求：成交供应商须按要求完成本项目所有产品的安装、调试工作。 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、验收环节要求：交货时采购人根据招标文件要求、投标响应文件要求及相关国家标准和行业标准进行验收，如所提供货物参数与招标文件、投标响应文件参数不一致的，采购人不接受供应商产品，供应商负责更换，如无法更换或不能按约定交付的，按虚假应标处理，由此产生的一切经济损失及后果由供应商自行负责。 2、验收方法：招标文件要求、投标响应文件要求及相关国家标准和行业标准进行验收； 3、验收方案：货物安装完毕后，成交供应商提交验收申请函，采购人根据项目情况组织验收（采购人有权聘请第三方专业机构或市级以上相关专家进行验收），由采购人及成交供应商共同组织现场检测、检验，所有产品均严格按照签订的采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格。 4、采购人有权对供应商投标响应文件中提供的相关证明材料的原件进行核实并作为验收依据，如供应商无法提供或提供的材料与投标响应文件内容不一致的视为虚假应标，采购单位有权取消成交资格并上报政府采购监督管理部门处理，由此造成的损失及后果由供应商负责。 |  |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 1、合同签订期：自成交通知书发出之日起8个工作日内。 2、交货期：自合同签订之日起90天交货并安装完毕交付采购人。 3、交货地点：采购人指定地点（资源县范围内）。 4、交货方式：现场交货。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 付款方式：实验室综合废水处理一体机设备到货、理化室排风系统、风冷直膨式机组、风冷直膨式全新风机组及净化管路安装完毕后10日内采购单位支付给供应商合同总金额30%预付款，所有设备安装调试完毕验收合格后10日内一次性付清剩余70%尾款，供应商在采购人付款前须开具完税发票给采购人。 |  |  |  |  |
| 本项目核心产品 |  | 本项目核心产品按技术比重确定为“一、实验室专用部分”中“实验室综合废水处理一体机设备”。 |  |  |  |  |

附件：《技术规格、参数及要求》

- 技术参数一：耐腐蚀中央台

钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。

1、台面选用12.7mm厚实心理化板操作边加厚到25.4mm；具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求：

★①耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中氢氟酸（40%），硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、磷酸、乙醚、甲醛、苯、甲苯、无水甲醇等不少于76种溶液或试剂检验结果达到5级或以上级并无明显变化（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

★②燃烧性能：符合国家防火建筑材料质量检验型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl,d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl,d0，t1)级。检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤35mm.燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级。（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

★③台面物理达到“GB/T7911-2013”标准的CGS型技术要求，其中弯曲强度≥145MPa、弯曲弹性模量≥17990MPa、抗大球冲击，324克小钢球的下落高度≥1200mm，凹痕直径≤5.9mm，耐磨性能≥1150转，防静电性，体积电阻≥1.1x109Ω（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

★④符合ISO22196:2011检测标准测试，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值达到5.7，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值达到5.4，大肠杆菌测试结果抗菌活性值达到6.0，粪链球菌测试结果抗菌活性值达到2.6，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性值达到4.1（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

★⑤符合“环境检测舱法检测与评估室内材料的挥发性有机化合物”的测试法，乙醛，甲醛，苯，氯苯，TVOC等36种化合物测试结果均为合格（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

★⑥台面符合GB/T39600-2021甲醛释放量的检验依据，甲醛释放量≤0.013mg/m3（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

★⑦放射性检测要求：符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的检测标准，放射性符合该标准中规定的A类装饰装修材料技术指标，放射性核素限量内照射指数与外照射指数检测结果均小于0.1（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

★2、主体框架材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面抗菌塑粉静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理，表面抗菌塑粉对于枯草芽孢杆菌抗菌率≥87.5%，藤黄微球菌≥99.5%，大肠杆菌抗菌率≥99.5%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.5%（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的抗菌塑粉符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

3、基箱部分

①箱体门板：采用15mm厚优质三聚氰胺中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。

②柜身：采用18mm厚优质三聚氰胺中纤板，外贴1mm厚优质防火板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。

③抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用16mm以上三聚氰胺中纤板，其他材质同柜身。

④活动背板：采用9mm以上厚三聚氰胺中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。

⑤活动板层：采用15mm以上厚双面灰色三聚氰胺中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。

⑥铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。

⑦滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重25公斤（大于100000次）。

⑧拉手：采用PVC内凹一字型抠手。

⑨可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节30~50mm），配减振防滑功能

⑩耐酸橡胶底座，不锈钢螺杆，螺杆直径为12MM。自由调节高度30-50MM，具有减振、防滑功能。

- 技术参数二：通风柜

全钢结构，19mm环氧树脂板台面

一、排风柜材质和结构

1、主体框架：左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下柜体均采用（裸板）1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，喷涂表面经环氧树脂静电流水线自动化喷涂。

2、移动视窗：5mm优质钢化玻璃，门开启高度为700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。

3、排风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。

4、连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。

外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。

5、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。

6、排风柜台面：19mm环氧树脂台面板，结构坚固致密，耐强酸碱、抗高温、防腐蚀，绝对防潮、耐刻划，经久耐用、具备打磨还原性能及良好的承重性能等特点。台面板性能要求

6.1由环氧树脂、石英砂、石英粉，固化剂和颜料浇筑而成；

6.2不可燃，耐600℃高温（瞬间），表面与火焰直接接触不起泡、不断裂；与实验室常见高温长时间接触，受热时无异味产生，对人体的伤害降到最低。

6.3环氧树脂台面在24小时的抗化学试剂的测试中表现优异，对不同种类的化学试剂具有超强抗腐蚀性能，所提供的环氧树脂台面不低于以下技术参数性能。

A、★耐腐蚀性能：

（1）硫酸（98%），（2）氢氧化钠（40%），（3）盐酸（37%），（4）磷酸（85%），（5）氢氟酸（40%），（6）硝酸（65%），（7）乙酸（99%），（8）高氯酸，（9）王水，（10）硝酸银（1%），（11）氯化镁（10%），（12）硫酸铜（10%）,（13）高锰酸钾（10%），（14）次氯酸钠（13%），（15）氨水（28%），（16）硫酸钠饱和液，（17）重铬酸钾（5%），（18）双氧水（3%），（19）乙酸乙酯，（20）次氯酸，（21）亚甲蓝（1%），（22）丙酮，（23）乙醇，（24）氯化苯，（25）三氯乙烯，（26）甲苯，（27）二甲苯，（28）丁醇，（29）石脑油，（30）甲醇，（31）汽油，（32）二氯甲烷，（33）萘，（34）三氯甲烷，（35）甲醛（37%），（36）柠檬酸（10%），（37）苯酚饱和，（38）四氯呋喃，（39）四氯化碳，（40）石油脑，（41）甲酚，（42）二甲基甲酰胺，（43）三氯化铁（10%），（44）红药水，（45）凡士林，（46）碘酒，（47）乙醚等试剂经盖玻及不盖玻24H检测均为5级（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

B、★物理性能（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）：

a、密度：≥2.08g/cm3（GB/T17657-2022)；

b、含水率:≤0.02%(GB/T17657-2022)；

c、压缩强度：≥236MPa（GB/T1041-2008)；

d、弯曲弹性模量：2.15×104MPa（GB/T17657-2022);

e、表面耐磨性:≥2960r(GB/T17657-2022)；

f、洛氏硬度（R）:≥120；

g、耐高温（120℃，24h）：表面无裂纹(GB/T17657-2022)；

h、负荷变形温度（0.45MPa)：＞180℃(GB/T1634.2-2019)；

i、水平燃烧（级）：HB(GB/T2408-2021)；

j、内照射系数及外照射系数均＜0.1(GB6566-2010)

★C符合环保要求，无甲醛成分，经过检测甲醛含量（干燥器法）未检出，可溶性铅、可溶性镉未检出（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

6.4不含任何易吸潮的成份，安装后不会起翘变形，适用于有使用水的实验室操作区域。

二、性能及其它配置：

1、排风柜内衬板材料具耐酸碱及有机溶剂腐蚀等性能，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。

2、配件

排风柜配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。

排风柜里面配件（单口七字水龙头）由黄铜构成并安装在排风柜内部。

排风柜控制面板：采用液晶显示屏控制面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品）。

排风柜照明：防水荧光灯管，快速启动类型，安装置排风柜顶部。照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。

插座：配有10A220V三孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。

三、排风柜性能要求：

3.1★排风柜开口设置在100%设计工作开口高度500mm最大开度，通过将排风柜操作口等分为垂直和水平形成不少于16个矩形区，测点为各测区的对角线交叉点位置，面风速值是排风柜操作口的算术平均值，面风速算数平均值≥0.47m/s，其最大值与算术平均值偏差小于13%；最小值与算术平均值偏差小于9.5%；（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准，检测依据符合：JB/T6412-1999《排风柜》）。

3.2★排风柜SF6示踪气体浓度测试结果0.00ml/m³，排风柜阻力测试值≤68pa。（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准，检测依据符合：JB/T6412-1999《排风柜》）。

- 3.3★排风柜流动显示试验：排风柜开口设置在500mm的高度，使用四氯化钛试剂(Ticl4)在排风柜内相应位置产生烟雾并观察。烟雾应能全部通过排风柜排出，无外溢。（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准，检测依据符合：JB/T6412-1999《排风柜》）。

- 技术参数三：万向排气罩

1、主体：PP材质；

2、关节：进口PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；

3、关节盖：进口PP全新料生产，可拆装，防止气体泄漏增强气密性，减小噪音；

4、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；

5、关节连接杆：304不锈钢；

6、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；

7、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；

8、伸缩导管φ75PP管

9、铝合金360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥1200mm

10、拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质；

11、固定底座：采用铝合金材质，表面经氧化处理，方形底座壁厚≥2.5mm。固定基座的结构与固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定

12、★耐污染性能检验，其中硫酸（30%m/m）、盐酸（30%m/m）、硝酸（30%m/m）、氢氧化钠（30%m/m）、磷酸（30%m/m）、甲苯（99%v/v）、乙醚（99.5%m/m）等溶液或试剂检验结果达到5级或以上级并无明显变化（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

13、★中性盐雾试验:持续时间168h，检测结构为Rp10级（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

14、★垂直燃烧试验：实测值V-0（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

- 技术参数四：气瓶柜

1、规格：900*450*1800mm

2、柜体容纳2个40L气体钢瓶；

3、柜体材料结构：外壳体全部采用不小于1.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，柜体可选单层钢板和双层钢板结构。底板和挡板采用3mm镀锌踏花钢板；

4、钢瓶固定座：Ω型钢瓶固定基座采用不小于1.5mm优质冷轧钢板，表面磷化处理,抱箍固定带：采用不锈钢链卡扣式；

5、气体管道导孔：柜体左右2侧开气体管道接入导孔；

6、每扇门板上设有防爆玻璃视窗，可以观察柜内情形。

7、铰链：加厚采用优质105度自闭式铰链。采用优质自闭式带阻尼铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

8、把手：与门板一体成型一字型扣手，防腐易清洁。

9、柜体两侧设置防爆通风排槽，可供排风排风时外界空气进入柜体补充；

10、排风系统：风机配合报警装置，一线连接；

11、报警器：用专用可燃气体探测器，可燃性气体（如甲烷、乙炔、煤气、氢气等）、氯气、氧气、惰性气体等。

- 技术参数五：PPs风管

★1、风管具有防腐等性能，且内壁光滑，PPs塑料通风管需符合以下技术要求（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

1.1燃烧性能要求最大燃烧速率达到A-0mm/min

1.2落锤冲击试验破损数为0

1.3纵向回缩率≤0.6%

★2、风管采用PPs阻燃板材质（含阻燃成分），原材料PPs阻燃板需符合以下技术要求（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

2.1简支梁缺口冲击强度≥7.8KJ/㎡C（完全破坏）

2.2负荷变形温度≥136℃，密度≥0.92g/cm³；

2.3弯曲强度≥44.5MPa；

2.4燃烧性能要求最大燃烧速率达到A-0mm/min；

2.5拉伸强度≥27.8MPa，垂直燃烧性能达到V-2级；

- 技术参数六：风冷直膨式机组

1、机组内外箱板平整，所有内角拼装是自动挤压成圆弧，不易积灰，无二次污染，满足净化等高标准行业要求。

★2、机组内机采用面板直接拼装结构，箱体内外无冷桥，无结露。室内机和室外机通过制冷剂管道连接，无需水系统。保温层为硬质聚氨酯发泡板，硬质聚氨酯发泡板阻燃性能达到B1级难燃要求，氧指数≥26%（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

★3、箱体的框架、箱板均应有良好的保温性能，传热系数≤0.9w/(㎡×K)，达到T2级（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

★4、机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，采用不含硅的密封胶密封，具有区别于常规含硅密封胶的性能，不易老化变形，以保证整个机组的密封性。在机组内静压1000pa条件下漏风率不超过0.1%，在-400pa条件下漏风率≤0.15L/(s×m²)，达到L1级；在700pa条件下漏风率≤0.22L/(s×m²)，达到L1级（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

★5、洁净空调机组在+400pa条件下过滤器旁通漏风量≤0.02，达到F9级；在-400pa条件下过滤器旁通漏风量≤0.5，达到F9级（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

★6、洁净空调机组的表冷器采用抑菌表冷器，对大肠杆菌和金黄色葡萄菌的抗菌率≥99.9%（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

★7、洁净空调机组的接水盘采用抑菌水盘，对金黄色葡萄菌的抗菌率≥99.9%（以提供符合国家要求的第三方检验检测机构出具有效的符合相应要求的检测报告并加盖竞标人公章为准）。

技术参数七：实验室仪器设备搬迁清单

| 序号 | 编号 | 仪器设备名称 | 型号 | 数量 | 制造单位 | 购置日期 | 仪器状况 | 是否安装调式 | 是否检定 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB-02 | 微控数显电热板 | EH35B | 1 | 北京莱佰泰科仪器有限公司 | 2012 | 停用 | 否 | 否 | 理化室 |
| 2 | SB-03 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 济南鑫贝西 | 2007 | 正常 | 是 | 是 | HIV实验室 |
| 3 | SB-05 | 洗板机 | 4MK2 | 1 | 赛默飞世尔 | 2011 | 停用 | 否 | 否 | HIV实验室 |
| 4 | SB-09 | 离心机 | TD5A-WS | 1 | 湖南湘仪 | 2006 | 正常 | 否 | 否 | HIV实验室 |
| 5 | SB-13 | 散射浊度仪 | SGZ-2000IT | 1 | 上海悦丰 | 2009 | 正常 | 否 | 是 | 微生物室 |
| 6 | SB-16 | 显微镜 | CX21 | 2 | 麦克奥迪 | 2011 | 正常 | 否 | 否 | 微生物室 |
| 7 | SB-17 | 电热恒温水浴锅 | REX-C400 | 1 | 北京医疗设备 | 2005 | 正常 | 否 | 是 | 理化室 |
| 8 | SB-18 | 红外线灭菌器 | Unipower | 1 | 广东龙德 | 2010 | 停用 | 否 | 否 | 微生物室 |
| 9 | SB-20 | 电导率测定仪 | DD-2009 | 1 | 姜堰银河 | 2009 | 正常 | 否 | 是 | 微生物室 |
| 10 | SB-24 | 生化培养箱 | LRH-250A | 1 | 广东医疗 | 2004 | 正常 | 否 | 是 | 微生物室 |
| 11 | SB-32 | 纯水处理器 | ABY-3001-V | 1 | 重庆医疗 | 2009 | 停用 | 否 | 否 | 理化室 |
| 12 | SB-33 | 磁力加热搅拌器 | Jan-78 | 1 | 杭州仪表电机 | 2010 | 正常 | 否 | 否 | 理化室 |
| 13 | SB-34 | 不锈钢立式灭菌器 | LDZX-40Ⅱ | 1 | 上海申安 | 2004 | 正常 | 否 | 是 | HIV实验室 |
| 14 | SB-35 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-1E-300℃ | 1 | 上海实验仪器 | 2004 | 正常 | 否 | 是 | 微生物室 |
| 39 | SB-39 | 双列八孔水浴锅 | HH-8 | 1 | 江苏金坛 | 2009 | 正常 | 否 | 是 | 理化室 |
| 15 | SB-46 | 噪音器 | TES-1351B | 1 | 泰仕电子 | 2009 | 正常 | 否 | 否 | HIV实验室 |
| 16 | SB-01 | 1/百电子天平 | AR522CN | 1 | 奥豪斯仪器（上海）有限公司 | 2012 | 正常 | 否 | 是 | 微生物室 |
| 18 | SB-51 | 生物安全柜 | AC2-6S1-CN | 1 | 南宁精密 | 2013 | 正常 | 是 | 是 | 微生物室 |
| 19 | SB-58 | PH计 | PHS-3C | 1 | 上海仪电 | 2013 | 正常 | 否 | 是 | 理化室 |
| 20 | SB-59 | 摇床 | XK96-9 | 1 | 广西超谱 | 2013 | 正常 | 否 | 否 | HIV实验室 |
| 21 | SB-60 | 生物安全柜 | AC2-6S1 | 1 | 南宁精密 | 2013 | 正常 | 是 | 是 | PCR室 |
| 22 | SB-61 | 移液器 | BIOHIT | 1 | 新加坡 | 2013 | 正常 | 否 | 是 | HIV实验室 |
| 23 | SB-62 | 移液器 | PROLINE | 1 | 新加坡 | 2013 | 正常 | 否 | 是 | HIV实验室 |
| 24 | SB-63 | 移液器 | PLUS | 1 | 新加坡 | 2013 | 正常 | 否 | 是 | HIV实验室 |
| 25 | SB-64 | 恒温箱 | DH600BII | 1 | 天津泰斯特 | 2013 | 正常 | 否 | 是 | 微生物室 |
| 26 | SB-66 | 1/万电子天平 | BSA224S-CW | 1 | 北京塞多利斯 | 2013 | 正常 | 否 | 是 | 天平室 |
| 27 | SB-67 | 多头移液器 | DR35827 | 1 | 大龙医疗 | 2009 | 正常 | 否 | 是 | HIV实验室 |
| 28 | SB-68 | 移液器 | DR46505 | 1 | 大龙医疗 | 2009 | 正常 | 否 | 是 | HIV实验室 |
| 29 | SB-69 | 移液器 | DM84368 | 1 | 大龙医疗 | 2009 | 正常 | 否 | 是 | HIV实验室 |
| 30 | SB-70 | 移液器 | WKY-Ⅳ | 1 | 上海求精 | 2010 | 正常 | 否 | 是 | HIV实验室 |
| 31 | SB-73 | 生物安全柜 | ESCT-Ⅱ | 1 | 进口 | 2009 | 正常 | 是 | 是 | 无菌室 |
| 32 | SB-74 | 离子仪 | PXSJ-226 | 1 | 上海雷磁 | 2014 | 正常 | 否 | 是 | 理化室 |
| 33 | SB-77 | 可见分光光度计7230G | 7230G | 1 | 上海佑科 | 2015.04.16 | 正常 | 否 | 是 | 理化室 |
| 34 | SB-78 | 酶标仪 | ST-360 | 1 | 上海科华 | 2015.04.16 | 正常 | 是 | 是 | HIV实验室 |
| 35 | SB-79 | 余氯、二氧化氯测定仪 | Q-CL501 | 1 | 深圳市清时捷 | 2015.07.2 | 正常 | 否 | 否 | 公卫科 |
| 36 | SB-80 | 紫外光分析仪 | ZF-1 | 1 | 上海 | 2015.07.20 | 停用 | 否 | 否 | 微生物室 |
| 37 | SB-81 | 生化培养箱 | LRH-250A | 1 | 天津福元铭 | 2015.09.20 | 正常 | 否 | 是 | 病原微生物室 |
| 38 | SB-85 | 箱式电阻炉 | SXⅡ-4-10 | 1 | 康恒仪器 | 2016 | 正常 | 否 | 是 | 理化室 |
| 39 | SB-89 | 不锈钢恒温水箱 | SHHW-420 | 1 | 上海康路 | 2016.03.16 | 正常 | 否 | 是 | HIV实验室 |
| 40 | SB-90 | 电热恒温培养箱 | DRP-9082 | 1 | 上海培因 | 2017.06.02 | 正常 | 否 | 是 | 微生物室 |
| 41 | SB-91 | 电热恒温培养箱 | DRP-9272 | 1 | 上海培因 | 2017.06.02 | 正常 | 否 | 是 | 微生物室 |
| 42 | SB-92 | 不锈钢恒温水箱 | 600-B | 1 | 姜堰康宁 | 2017.06.02 | 正常 | 否 | 是 | HIV实验室 |
| 43 | SB-93 | 原子吸收分光光度计 | ZA3000 | 1 | 日立高新技术公司 | 2018.05.12 | 正常 | 是 | 是 | 仪器室 |
| 44 | SB-94 | 原子荧光分光光度计 | AFS-933 | 1 | 北京吉天 | 2018.05.12 | 正常 | 是 | 是 | 仪器室 |
| 45 | SB-95 | 半自动微生物鉴定系统 | ATB1525 | 1 | 梅里埃有限公司 | 2018.05.12 | 正常 | 是 | 否 | 微生物分析室 |
| 46 | SB-96 | 离子色谱仪 | 925 | 1 | 瑞士万通 | 2018.05.12 | 正常 | 是 | 是 | 仪器室 |
| 47 | SB-97 | 纯水处理器 | Milli-QDirect16 | 1 | 墨克有限公司 | 2018.05.12 | 正常 | 是 | 否 | 蒸馏室 |
| 48 | SB-98 | 全自动洗板机 | HydroFlex | 1 | 帝肯上海贸易公司 | 2018.05.12 | 正常 | 是 | 否 | HIV实验室 |
| 49 | SB-99 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-2000A | 1 | 江苏硕世 | 2018.12.1 | 正常 | 是 | 否 | PCR室 |
| 50 | SB-100 | 微波消解仪 | MARS6 | 1 | 美国 | 2018.12.1 | 正常 | 是 | 否 | 消化室 |
| 51 | SB-101 | PCR仪 | Q5 | 1 | 美国 | 2019.1.20 | 正常 | 是 | 否 | PCR室 |
| 52 | SB-102 | 流动注射仪 | FIA6000 | 1 | 北京吉天 | 2018.12.28 | 正常 | 是 | 否 | 仪器室 |
| 53 | SB-103 | Quanti-TraySealer Plus升级版程控定量封口机 |  | 1 | 德国 | 2020.4.15 | 正常 | 否 | 否 | 微生物 |
| 54 | SB-104 | V729分光光度计 | V729 | 1 | 上海佑科 | 2020.4.15 | 正常 | 否 | 是 | 仪器室 |
| 55 | SB-105 | 掌上离心机 | SX-500 | 1 | 其林贝尔 | 2019.11.8 | 正常 | 否 | 否 | PCR室 |
| 56 | SB-106 | 二氧化氯水质分析仪 | T-CP40 | 1 | 深圳清时捷 | 2020.4.15 | 正常 | 否 | 否 | 公卫科 |
| 57 | SB-107 | 恒温干燥箱 | UF110 | 1 | 德国Memmert | 2020.4.15 | 正常 | 否 | 是 | 仪器室 |
| 58 | SB-108 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LX-B100L内循环 | 1 | 合肥华泰 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 是 | 新冠实验室 |
| 59 | SB-109 | 可调式混匀仪 | MX-S | 1 | 大龙兴创 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 60 | SB-110 | 掌上离心机 | D1008 | 1 | 大龙兴创 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 61 | SB-111 | LED数显加热金属浴 | HB120-S | 1 | 大龙兴创 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 62 | SB-112 | 电泳仪 | DYCP-30DN | 1 | 北京六一 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 63 | SB-113 | 高速冷冻离心机 | TGL-21M | 1 | 上海卢湘 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 64 | SB-114 | 超纯水机 | UPH-IV-20TN | 1 | 四川优普 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 65 | SB-115 | 高速小型离心机 | D2012 Plus | 1 | 大龙兴创 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 66 | SB-116 | 高速小型离心机 | D2012 Plus | 1 | 大龙兴创 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 67 | SB-117 | LCD数控滚轴混匀仪改进型 | MX-T6TPro | 1 | 大龙兴创 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 68 | SB-118 | LCD数控滚轴混匀仪改进型 | MX-T6TPro | 1 | 大龙兴创 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 69 | SB-119 | 全自动核酸提取仪 | AU1001-96 | 1 | 无锡百泰克生物 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 70 | SB-12 | LF系列分子杂交炉 | LF-I | 1 | 宁波新芝生物 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 71 | SB-121 | 生物安全柜 | BSC-1304IIA2 | 1 | 苏州安泰 | 2020.7.25 | 正常 | 是 | 是 | 新冠实验室 |
| 72 | SB-122 | 生物安全柜 | BSC-1304IIA2 | 1 | 苏州安泰 | 2020.7.25 | 正常 | 是 | 是 | 新冠实验室 |
| 73 | SB-128 | 涡旋振荡器 | MXT | 1 | 合肥艾本森 | 2020.7.25 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 74 | SB-136 | 实验室废水处理机 | UPFS-III-200L | 1 | 四川优普 | 2020.7.25 | 正常 | 是 | 否 | 新冠实验室 |
| 75 | SB-137 | 二氧化硫蒸馏装置 | ST106-1RW+STER02 | 1 | 济南盛泰 | 2020.12.24 | 正常 | 是 | 否 | 理化室 |
| 76 | SB-138 | PCR仪 | Gentier-96E | 1 | 西安天隆 | 2020.12.21 | 正常 | 是 | 否 | PCR室 |
| 77 | SB-139 | 全自动酶标仪 | RT-6100 | 1 | 深圳雷杜 | 2020.12.21 | 正常 | 是 | 是 | HIV实验室 |
| 78 | SB-140 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LX-B100L内循环 | 1 | 合肥华泰 | 2020.12.21 | 正常 | 否 | 是 | 微生物室 |
| 79 | SB-141 | 霉菌培养箱 | 250 | 1 | 毕恩思(上海) | 2020.12.21 | 正常 | 否 | 是 | 微生物室 |
| 80 | SB-142 | 恒温培养箱 | 255B | 1 | 毕恩思(上海) | 2020.12.21 | 正常 | 否 | 是 | 微生物室 |
| 81 | SB-143 | 恒温培养箱 | 255B | 1 | 毕恩思(上海) | 2020.12.21 | 正常 | 否 | 是 | 微生物分析室 |
| 82 | SB-144 | 恒温水浴箱 | HH-W600 | 1 | 山东博科 | 2020.12.21 | 正常 | 否 | 是 | 核酸实验室 |
| 83 | SB-145 | 六联不锈钢过滤系统 | MFS-6A-250-K | 1 | 广东环凯 | 2020.12.21 | 正常 | 否 | 否 | 微生物室 |
| 84 | SB-146 | 过氧化氢消毒器 | SD1001 | 1 | 无锡百泰克生物 | 2020.12.21 | 正常 | 否 | 否 | 核酸实验室 |
| 85 | SB-147 | 洗瓶器 | Q720 | 1 | 天津语瓶 | 2020.12.21 | 正常 | 否 | 否 | 理化室 |
| 86 | SB-148 | 1/千电子天平 | BCE223-1CCN | 1 | 北京塞多利斯 | 2021.2.7 | 正常 | 否 | 是 | 天平室 |
| 87 | SB-149 | 生物显微镜 | CX23LEDRFSIC | 1 | 奥林巴斯（广州） | 2021.7.14 | 正常 | 否 | 否 | 寄生虫检测室 |
| 88 | SB-150 | 漩涡混合器 | VM-D | 2 | 上海皓庄 | 2021.7.16 | 正常 | 否 | 否 | 寄生虫检测室 |
| 89 | SB-151 | 电热恒温培养箱 | HDPF-150 | 1 | 上海跃进 | 2021.7.25 | 正常 | 否 | 是 | 寄生虫检测室 |
| 90 | SB-152 1/万电子天平 | 1/万电子天平 | LS220A | 1 | 天美公司 | 2018.5.12 | 正常 | 否 | 是 | 天平室 |
| 91 | SB-153 | 冰箱 | BCD-329WDVL | 1 | 海尔 | 2021 | 正常 | 否 | 否 | HIV室 |
| 92 | SB-154 | 数字滴定器 | 50mL、25mL | 2 | 普兰德 | 2021.11.3 | 正常 | 否 | 否 | 理化室 |
| 93 | SB-155 | 全自动医用PCR分析系统 | Lepgen-96 | 1 | 北京乐普 | 2022.2.8 | 正常 | 是 | 否 | 核酸实验室 |
| 94 | SB-156 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | 1 | 上海伯杰 | 2022.2.8 | 正常 | 是 | 否 | 核酸实验室 |
| 95 | SB-157 | 全自动医用PCR分析系统 | Lepgen-96 | 1 | 北京乐普 | 2022.3.5 | 正常 | 是 | 否 | 核酸实验室 |
| 96 | SB-158 | L-450台式低速离心机 | L450 | 1 | 上海利鑫坚 | 2022.9.1 | 正常 | 否 | 否 | 微生物室 |
| 97 | SB-159 | 气相色谱仪 | 安捷伦8860 | 1 | 安捷伦 | 2022.9.22 | 正常 | 是 | 是 | 仪器室 |
| 98 | SB-160 | PH计 | S220-K | 1 | 梅特勒-托利多 | 2022.10.8 | 正常 | 否 | 是 | 理化室 |
| 99 | SB-161 | 生物显微镜 | CX23 | 1 | 奥林巴斯（广州） | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 100 | SB-162 | 生物显微镜 | CX23 | 1 | 奥林巴斯（广州） | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 101 | SB-163 | 荧光显微镜 | CX43 | 1 | 奥林巴斯（广州） | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 102 | SB-164 | 暗视野显微镜 | CX33 | 1 | 奥林巴斯（广州） | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 103 | SB-165 | 普通离心机 | L-450 | 1 | 利鑫坚 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 104 | SB-166 | 普通离心机 | L-450 | 1 | 利鑫坚 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 105 | SB-167 | 普通离心机 | L-450 | 1 | 利鑫坚 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 106 | SB-168 | 干烤灭菌器 | GRX-9123L | 1 | 毕恩思(上海) | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 二楼仪器室 |
| 107 | SB-169 | 干烤灭菌器 | GRX-9123L | 1 | 毕恩思(上海) | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 二楼仪器室 |
| 108 | SB-170 | 干烤灭菌器 | GRX-9123L | 1 | 毕恩思(上海) | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 二楼仪器室 |
| 109 | SB-171 | 恒温培养箱 | DHP-9272 | 1 | 齐欣 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 一楼大厅 |
| 110 | SB-172 | 恒温培养箱 | DHP-9272 | 1 | 齐欣 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 一楼大厅 |
| 111 | SB-173 | 恒温培养箱 | DHP-9272 | 1 | 齐欣 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 一楼大厅 |
| 112 | SB-174 | 恒温培养箱 | DHP-9272 | 1 | 齐欣 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 一楼大厅 |
| 113 | SB-175 | 液氮罐 | YDS-15 | 1 | 中科都菱 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 114 | SB-176 | 液氮罐 | YDS-15 | 1 | 中科都菱 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 6楼质管办公室 |
| 115 | SB-177 | 均质器 | AD400C | 1 | 昂尼 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 116 | SB-178 | 样品粉碎机 | FW100 | 1 | 泰斯特 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 理化室 |
| 117 | SB-179 | 千分之一电子天平 | BCE223-1CCN | 1 | 赛多利斯 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 118 | SB-180 | 千分之一电子天平 | BCE223-1CCN | 1 | 赛多利斯 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 119 | SB-181 | 旋光测定仪 | WZZ-2S | 1 | 上海仪电 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 120 | SB-182 | 折光仪 | WYA-2S | 1 | 上海仪电 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 121 | SB-183 | 薄层色谱系统 | 薄层色谱系统 | 1 | 北京先驱威锋 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 二楼仪器室 |
| 122 | SB-184 | 臭氧测定仪 | MP100 | 1 | 盟莆安 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 123 | SB-185 | 防护级X、γ射线剂量仪 | FYJL-F1 | 1 | 湖北方圆 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 124 | SB-186 | 环境级X、γ射线剂量仪 | FYJL-H | 1 | 湖北方圆 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 5楼质管办公室 |
| 125 | SB-187 | 超净工作台 | SW-CJ1FD | 1 | 苏净安泰 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 一楼大厅 |
| 126 | SB-188 | 恒温摇床培养箱 | ZQP-100G | 1 | 莱玻特瑞 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 二楼仪器室 |
| 127 | SB-189 | 多头移液器 | Research Plus8 | 1 | 艾本德 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 128 | SB-190 | 多头移液器 | Research Plus8 | 1 | 艾本德 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 129 | SB-191 | 多头移液器 | Research Plus8 | 1 | 艾本德 | 2022.6.9 | 正常 | 否 | 否 | 新冠实验室 |
| 130 | SB-192 | 碘检测仪 | 0TT-I-P50 | 1 | 文特斯 | 2023.3.20 | 正常 | 是 | 是 | 理化室 |
| 131 | SB-193 | 智能电热板 | SD34-1 | 1 | 拓至 | 2023.2.13 | 正常 | 否 | 否 | 理化室 |

第四章  评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1、谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号文）及财库〔2022〕19号文规定：

（1）由于本项目为专门面向小微企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号文）规定，故不再执行价格优惠政策，即：评标价=竞标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

3、评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评标价，按照由低到高顺序排序；当评标价相同时，则依次按竞标报价（最终报价）低优先＞交付时间短优先＞技术性能优劣优先的原则排序；其他情况由采购人自行决定排序。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人（如有）为成交供应商或重新招标采购。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

采购项目项目编号：

采购计划文号：

甲方：                                      （采购人）

乙方：                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：合同总金额指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为                   （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

- 1.交付使用时间：按商务要求及投标响应承诺执行。

2.交货地点：采购人指定地点（资源县范围内）。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

- 第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 七 日内及时予以解决。

5. 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后，甲方将可能组织相关专家根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

6.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

- 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为      年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），需免费上门保修服务。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  付款方式

- 按招标文件商务要求执行。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额    %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额   ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额   %，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额   %。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额   %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额    %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 技术响应表；

4. 商务响应表；

5. 售后服务承诺书；

6. 谈判中的谈判记录；

7. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

甲方名称（公章）：                          乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 响应文件格式

资格性响应证明材料：

1.响应文件封面及响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件1：响应文件封面

响 应 文 件（格式）

项目名称：

项目编号：

采购人：资源县疾病预防控制中心

采购代理机构：广西楷瑞工程咨询有限公司

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

附件2：响应函

响 应 函 （格 式）

致：资源县疾病预防控制中心/广西楷瑞工程咨询有限公司

根据贵方 （项目名称）  项目竞争性谈判文件，项目编号               ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商   （供应商单位名称） ，提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

2.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

4.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：                 电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

响应日期：

2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

- 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面原件或复印件的扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的开标截止时间当月前半年内任意连续三个月或以上社保证明原件或复印件的扫描件（委托代理必须提供）

- 除供应商为以下情形的可不提供社保证明：

- ①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司或委托代理人为近1个月（竞标截止之日前1个月）内入职的新进员工，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同原件或复印件的扫描件代替社保证明；

- ②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证原件或复印件的扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条原件或复印件的扫描件代替社保证明；

- ③如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料原件或复印件的扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同原件或复印件的扫描件代替社保证明。

- 【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间当月前半年内任意连续三个月或以上社保证明原件或复印件的扫描件】（委托代理时必须提供）（说明：如无授权委托人的则填写“无”或者不填写即可。）

附件：

授权委托书（格式一）

致：资源县疾病预防控制中心/广西楷瑞工程咨询有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自提交本项目竞标响应文件之日起至本项目全部结束后（自提交本项目竞标响应文件之日起不低于120日）。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

供应商[公章（CA签章）]：

- 法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：

- 日期：       年      月     日

- 附：委托代理人有效的身份证正反两面原件或复印件的扫描件及社保证明材料。

授权委托书（格式二）

致：广西楷瑞工程咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自提交本项目竞标响应文件之日起至本项目全部结束后（自提交本项目竞标响应文件之日起不低于120日）。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：

- 日期：       年      月     日

- 附：委托代理人有效的身份证正反两面原件或复印件的扫描件及社保证明材料。

4. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：资源县疾病预防控制中心/广西楷瑞工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

5.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件原件或复印件的扫描件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6.供应商财务状况良好的承诺函原件的扫描件（必须提供）

财务状况良好的承诺函（格式）

致：资源县疾病预防控制中心/广西楷瑞工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，我（公司）财务状况良好，符合中华人民共和国政府采购第二十二条规定要求的财务状况，具备顺利完成本项目的财务能力。

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

7.供应商近半年（竞标截止之日当月前半年）内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】原件或复印件的扫描件（必须提供）

- 8.具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）和建筑机电安装工程专业承包二级以上（含二级）资质，具备有效的安全生产许可证。拟投入的项目经理具有机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）（必须提供）

- 本项目为专门面向小微企业采购项目，供应商须提供符合国家政策要求的小型或微型企业的相关证明材料（必须提供）

说明：相关证明材料为《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件或复印件的扫描件或《残疾人福利性单位声明函》等。

附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）  的  （项目名称） 采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   万元1，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）

- （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   万元1，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

报价响应证明材料：

1. 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：                         谈判报价表（格式）

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 谈判总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期（质保期）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：谈判总报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1. 供应商必须就“项目需求”中所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2. 供应商应如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应无效。

3. 谈判报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖供应商CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）

商务、技术性响应及其他证明材料：

1.技术响应表（必须提供）

附件：

技术响应表（格式）

| 项号 | 提纲 | 技术规格、参数及要求 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （说明：此处如供应商拟投入产品与“技术规格、参数及要求”所有内容均无正偏离或负偏离的，则填写项目名称；如存在与“技术规格、参数及要求”内容正偏离或负偏离的则按技术规格、参数及要求的规定及先后顺序填写相应的标的名称） | 具体内容详见“项目需求”“项目需求一览表”“A、技术要求”中“技术规格、参数及要求”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“技术要求”“技术规格、参数及要求”的相应内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件-技术要求-“技术规格、参数及要求”内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按技术规格、参数及要求的规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判文件-技术要求-“技术规格、参数及要求”的其他内容我方完全响应。”） | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件要求及自身响应情况在注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；如同时有“正偏离”和“负偏离”的情况，则填写“负偏离”） |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| N | ... | ... | ... | ... |

说明：如招标文件“第三章  项目需求”中的相应附件有正偏离或负偏离的，可按招标文件先后顺序附在本表后。

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

2.供应商的服务承诺书（格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

服务承诺书（格式）

（说明：由供应商根据项目要求自行做出的服务承诺）

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

3.商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

| 序号 | 项目提纲 | 竞争性谈判文件规定的商务要求内容 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 具体内容详见“项目需求”“项目需求一览表”中“B、商务要求”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“商务要求”的内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件商务要求内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按商务要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判商务要求的其他内容我方完全响应。”） | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判要求及自身响应情况在注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；如同时有“正偏离”和“负偏离”的情况，则填写“负偏离”） |
| 2 | 售后服务要求 | 具体内容详见“项目需求”“项目需求一览表”中“B、商务要求”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“商务要求”的内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件商务要求内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按商务要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判商务要求的其他内容我方完全响应。”） | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判要求及自身响应情况在注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；如同时有“正偏离”和“负偏离”的情况，则填写“负偏离”） |
| 3 | 验收要求 | 具体内容详见“项目需求”“项目需求一览表”中“B、商务要求”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“商务要求”的内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件商务要求内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按商务要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判商务要求的其他内容我方完全响应。”） | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判要求及自身响应情况在注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；如同时有“正偏离”和“负偏离”的情况，则填写“负偏离”） |
| 4 | 交付使用期及地点 | 具体内容详见“项目需求”“项目需求一览表”中“B、商务要求”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“商务要求”的内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件商务要求内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按商务要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判商务要求的其他内容我方完全响应。”） | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判要求及自身响应情况在注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；如同时有“正偏离”和“负偏离”的情况，则填写“负偏离”） |
| 5 | 付款方式 | 具体内容详见“项目需求”“项目需求一览表”中“B、商务要求”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“商务要求”的内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件商务要求内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按商务要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判商务要求的其他内容我方完全响应。”） | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判要求及自身响应情况在注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；如同时有“正偏离”和“负偏离”的情况，则填写“负偏离”） |
| 6 | 本项目核心产品 | 具体内容详见“项目需求”“项目需求一览表”中“B、商务要求”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“商务要求”的内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件商务要求内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按商务要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判商务要求的其他内容我方完全响应。”） | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判要求及自身响应情况在注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；如同时有“正偏离”和“负偏离”的情况，则填写“负偏离”） |

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

4.项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为实施人员缴纳的截标时间当月前半年内连续三个月及以上社保证明原件或复印件的扫描件，无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》】；

除供应商为以下情形的可不提供社保证明：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司或项目人员为近1个月（竞标截止之日前1个月）内入职的新进员工，可以提供供应商与其签订的劳动合同原件或复印件的扫描件代替社保证明；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证原件或复印件的扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条原件或复印件的扫描件代替社保证明；

③如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料原件或复印件的扫描件及供应商与其签订的劳动合同原件或复印件的扫描件代替社保证明。

5.供应商具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的项目名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- 6.列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单（如有，请提供）；

7.供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

8.符供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。