目     录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	2

第三章  投标人须知	58

第四章  评标方法及评分标准	78

第五章 拟签订的合同文本	85

第六章 投标文件格式	91

第一章  招标公告

广西睿翼工程咨询有限公司关于妇科设备和康复科设备一批采购

公开招标公告

项目概况

妇科设备和康复科设备一批采购招标项目的潜在投标人应在 广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年10月11日09时30分  （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-G1-990465-GXRY ；

项目名称：  妇科设备和康复科设备一批采购；

预算金额：人民币3220000元，分为 5个标段，其中

A标段：预算金额为人民币壹拾壹万陆仟元整（¥116000.00）；

B标段：预算金额为人民币贰拾壹万元整（¥210000.00）；

C标段：预算金额为人民币柒拾叁万肆仟元整（¥734000.00）；

D标段：预算金额为人民币壹佰贰拾肆万玖仟元整（¥1249000.00）；

E标段：预算金额为人民币玖拾壹万壹仟元整（¥911000.00）；

最高限价：/；

采购需求：

| 标段 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 简要规格、要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A标段 | 中央监护仪（一拖六） | 1 | 套 | 1、中央站至少支持32床病人集中；可以控制监护仪接收/解除病人……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
| B标段 | 肢体康复训练设备（下肢床边型） | 1 | 台 | 用于卧床患者下肢的运动康复训练，四轮移动……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 上下肢主被动康复训练器（上下肢床边型） | 1 | 台 | 床旁设计，用于卧床患者下肢的运动康复训练，四轮移动……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 上下肢主被动康复训练器 | 3 | 台 | 1.可提供上肢与下肢的运动康复训练； 2.阻力设定范围≥0-20Nm……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
| C标段 | 电动康复病床 | 6 | 台 | 1.电动康复床结合了起立床的治疗功能与护理床的舒适设计……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 天轨移位训练系统 | 1 | 台 | 一、移动悬吊装置 1、滑轨1套，长≥12米（椭圆形）……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | PT床（电动） | 4 | 台 | 1、电压：电压：220V、功率：86W……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 电动起立床 | 4 | 台 | 1.床体可起立角度范围≥0-80°任意调节； 2.足部分开式固定装置可进行内翻……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 电脑中频治疗仪 | 8 | 台 | 1、≥四通道机型，每个通道可独立输出，互不干扰； 2、仪器有且不限中频电输出和音频电输出2种治疗模式……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 空气波压力综合治疗仪 | 4 | 台 | 1.压强设置范围≥3-26kPa连续可调，调节步长1kPa，允许误差±2kPa； 2.时间设定≥1-60min，调节步长1min……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 生物反馈刺激（便携式）（从机） | 8 | 台 | 1、测量范围：1μV~2000μV； 2、最高分辨率：小于0.2μV……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 3 | 台 | 1、额定电压：3V。 2、脉冲频率：治疗仪脉冲频率范围为1Hz-150Hz……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
| D标段 | 宫腔镜系统 | 2 | 套 | 一、技术参数需求 1医用内窥镜摄像系统……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 宫腔镜检查镜 | 1 | 套 | 一、技术参数需求 1、工作长度208mm±3% 2、视向角12°±5%……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 双极电凝钳 | 3 | 把 | 材质：采用YY/T0294.1-2005《外科器械 金属材料第一部分：不锈钢》中要求的……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 单极电凝钩 | 3 | 把 | 尺寸：D(直径)Φ5±0.2/ D(直径)……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
| E标段 | 宫颈手术治疗系统 | 1 | 套 | 一、妇科LEEP术吸烟器的主要特点： 1．支持三重吸收和过滤技术……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 全数字超声宫腔监测诊疗系统 | 1 | 套 | 配置清单 1.用途：适用于超声实时监控下施行人工流产、取放宫内节育器妇产科手术……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 电动流产负压吸引器 | 3 | 台 | 1.高负压/高流量 2.电源电压:~220V±22V，频率: 50Hz±1Hz……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 高清电子阴道镜设备 | 1 | 套 | 一、整机要求 1.投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，须是同一个产品名称通过注册认证……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 盆腔治疗仪 | 1 | 套 | 低频脉冲综合治疗仪 一．基本参数 整机功耗：≤80VA……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 心电监护仪 | 3 | 台 | 一、适用范围 1.产品适用于成人、小儿、新生儿的监测……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 适应症 支持采用聚焦超声无创治疗外阴白色病变（外阴上皮内非瘤样病变）、宫颈炎、尖锐湿疣……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |
|  | 腹腔镜全子宫切除设备 | 1 | 套 | 1、电源电压：~220V 50Hz 2、输入功率：50VA……具体内容，详细参数详见招标文件《项目采购需求》。 |

合同履行期限：自合同签订之后,接甲方通知之日起  20  个日历日内完成供货、安装、调试，验收合格并投入使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的医疗器械生产或经营相关证明（根据投标货物所属类别相应提供，符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）规定免于经营备案的或者无需办理医疗器械经营许可或者备案的不需提供）：①生产第一类医疗器械的须提供生产备案证明；生产第二类、第三类医疗器械的须提供生产许可证。②经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；经营第二类医疗器械的须提供备案证明；经营第三类医疗器械的须提供经营许可证明。

4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年09月19日至2025年10月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间（开标时间）：2025年10月11日09时30分 （北京时间）

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）电子开标大厅解密、开标 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn 中国政府采购网、http://zfcg.gxzf.gov.cn 、广西壮族自治区政府采购网、http://gl.zfcg.zcygov.cn/ （ 桂 林 市 政 府 采 购 网 ）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/glggzy/全国公共资源交易平台（广西.桂林）。

5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

6.投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂林市中医医院

地址：广西壮族自治区桂林市象山区临桂路2号

项目联系人：谢科长

联系方式：0773-2813444

2.采购代理机构信息

名 称：广西睿翼工程咨询有限公司

地　址：南宁市青秀区民族大道32号宜尚酒店酒店停车场内

联系方式：0771-5349283

3.项目联系方式

项目联系人：万永凤

- 第二章  招标需求一览表

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

5.本表中参考品牌、规格型号、采购需求（技术参数、性能、配置等要求）不明确或有误的，或供 应商选用其他品牌、规格型号替代的，请以详细、正确的品牌、规格型号、技术参数、性能、配置填写投 标报价表。

6、中小企业划分标准所属行业： 制造业

| A标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量/单位 |  | 技术参数及性能配置要求 | 总价（元） |
| 1 | 中央监护仪（一拖六） | 1套 |  | 1、中央站至少支持32床病人集中；可以控制监护仪接收/解除病人；可以控制监护仪启动或停止NIBP测量；可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关/级别/上下限；可以控制监护仪进入待机模式；可以控制监护仪进入夜间模式。中央站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式 2、中央站彩色液晶触摸屏尺寸应不小于24英寸；中央站支持的显示分辨率不低于1920*1080；中央站单个显示屏可显示不少于36个病人的数据 3、多床区域每个病床至少可以显示8道波形，16个参数区，可进行颜色标记，实现分组显示，可以配置大字体界面，在多床区域可显示病人ID,用于替代病人姓名以保护病人隐私 4、重点观察床可显示至少可以提供12道波形，16个参数区 5、中央站配置管理，可定制科室默认配置，并将科室默认配置应用至所有床。 6、具备报警复位功能，在报警触发后能够通过报警复位消除报警声音，暂停期间，屏蔽所有报警。 7、具备呼吸氧合图回顾功能。呼吸波形可选择阻抗呼吸波形或者二氧化碳波形。 8、支持同时与其他监护仪、输注泵、呼吸机、麻醉机、除颤仪等设备连接至中央监护系统。 二、病人监护人（6台） 1：整机要求： 1.1、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，屏幕采用最新电容屏非电阻屏，分辨率高达1280×800像素或更高，≥6通道波形显示，一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 1.2、显示屏可支持亮度自动调节功能，屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.3、内置高性能锂电池，工作时间≥6小时，插槽式设计。 1.4、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。 1.5、防水等级≥IPX2 1.6、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.3、支持≥29种心律失常分析,包括房颤分析。 2.4、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.5、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.6、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.7、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，提供手动，自动，连续和序列、整点5种测量模式，并提供动态血压分析，可以直观地了解病人在24小时内的血压变化和分布情况，满足临床应用，无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.8、提供辅助静脉穿刺功能。 2.9、心电波形基线恢复时间＜5秒，呼吸波形、无创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间≤15秒 2.10、可升级旁流呼吸末二氧化碳，监测采样可选择120ml/min；90ml/min；70ml/min三种速率。 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.3、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.4、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）。 3.5、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 3.6、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.7、心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。 3.8、呼吸氧合界面可显示呼吸暂停、心动过缓、低血氧饱和度事件提示。 3.9、支持房颤概览显示内容包括但不限于：房颤心率分布、每小时的房颤负荷、生命体征参数趋势图、心搏标志开关。 3.10、信息互连：支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌中央监护系统互联，把监测信息参数和波形实时显示到中央监护系统上，满足科室信息化的需求。 3.11、配置清单： （1）主机 1台 （2）锂电池 1块 （3）使用说明书1份 | 116000.00 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“主要技术参数及性能（配置）要求”。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。 |  |  |  |
| ▲交付使用期及交货地点 |  | - 交付期：自合同签订之后,接甲方通知之日起 20 个日历日内完成供货、安装、调试，验收合格并投入使用。 - 交付地点：桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 1.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 2.提供免费保修电话,提供 400或其它专线免费保修电话号码。 3.备件供应：国内有备件仓库 4.定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少1次。 5.按照医院要求提供相关培训。 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | 签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后 22 个工作日内支付合同金额的95%，剩余的5%合同金额待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22 个工作日内支付，不计息。 |  |  |  |
| 备品备件及易损件 |  | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1、投标产品如为第二、三类医疗器械，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件复印件并加盖投标单位公章，否则投标无效。 ▲2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号(注: 如为定制、非标产品可不填写），如不填写视为不满足。 |  |  |  |
| 四、其他要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 产品符合环保节能等国家政策要求。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2、设备到货安装前须向采购人提供中标产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数）原件，采购人依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由中标供应商负责； 3、中标供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，中标供应商需提供技术白皮书、操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 4、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 5、质保期内须提供免费上门服务及免费硬件保修(含人工费、材料费、差旅费)，并提供终身维护。 6、报价须包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备提交的资料等费用）包装、运输、装卸、安装调、调试技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务利润以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |  |  |  |
| 其他说明 |  | 一、进口产品说明 □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 ☑本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称： 无 公布渠道或者获取方式： 无 三、核心产品 ☑本项目为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，“采购清单及货物参数”表中的核心产品为 产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 四、其他： 1、是否进行演示：否。 2、是否要求提供样品：否。 3、是否现场踏勘：否。 |  |  |  |

| B标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量/单位 |  | 技术参数及性能配置要求 | 总价（元） |
| 1 | 肢体康复训练设备(下肢床旁型） | 1台 |  | 用于卧床患者下肢的运动康复训练，四轮移动，便捷操作固定与开启； 采用≥7英寸彩色液晶触摸屏，触摸操作和轻触键操作； 被动速度调节范围：≥（0-60）rmp,步距1rmp,允许误差≤±10%； 阻力设定范围：≥（0-20）Nm,档间距1Nm,允许误差≤±1Nm； 训练模式≥3种，至少包含主动、助力、主被动； 被动训练下肢电机最大动力：最大输出16Nm，允许误差≤±20%； 训练时间：≥（0～120）min,步进可调，步距1min，允许误差≤±10% 使用要求：器械在使用过程中，不存在训练位与训练位之间或同一训练位之间的器械干涉、运动范围干涉、人体干涉等现象； 整机稳定性：康复机脚底与水平面的差值≤2mm,使用时不产生晃动，康复机倾翻角≥10°； 主被动模式可自由转换或手动选择； 痉挛探测：具有智能痉挛探测、缓解痉挛的功能； 训练期间显示包括但不限于：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示； 训练结束后显示包括但不限于：运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性。 | 42000.00 |
| 2 | 上下肢主被动康复训练器（上下肢床边型） | 1台 |  | 床旁设计，用于卧床患者下肢的运动康复训练，四轮移动，便捷操作固定与开启； 采用≥7英寸彩色液晶显示，触摸操作和轻触键操作； ▲被动速度调节范围：≥（0-60）rmp,步距1rmp,允许误差≤±10%； 阻力设定范围：≥（0-20）Nm,档间距1Nm,允许误差≤±1Nm； ▲训练模式≥3种，至少包含主动、助力、主被动； ▲被动训练下肢电机最大动力：最大输出16Nm，允许误差≤±20%； 训练时间：≥（0～120）min,步进可调，步距1min，允许误差≤±10% 使用要求：器械在使用过程中，不存在训练位与训练位之间或同一训练位之间的器械干涉、运动范围干涉、人体干涉等现象； 整机稳定性：康复机脚底与水平面的差值≤2mm,使用时不产生晃动，康复机倾翻角≥10°； 主被动模式可自由转换或手动选择； 痉挛探测：具有智能痉挛探测、缓解痉挛的功能； 训练期间显示包括但不限于：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示； 训练结束后显示包括但不限于：运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性。 | 42000.00 |
| 3 | 上下肢主被动康复训练器 | 3台 |  | 1.可提供上肢与下肢的运动康复训练； 2.阻力设定范围≥0-20Nm,档间距1Nm,允许误差±1Nm； ▲3.上、下肢被动训练转数≥0-60rmp, 步距1rmp,允许误差±10%； 4.被动训练上肢电机动力最大输出≥9.2Nm，允许误差±20%； 5.被动训练下肢电机动力最大输出≥16Nm，允许误差±20%； 6.定时设置范围≥0-120min,步进可调，步距1min，允许误差±10%； 7.痉挛等级：高、中、低三档； 8.电机等级：高、中、低三档； 9.康复机上肢训练盘旋转面垂直调整角度90°； 10.上肢训练臂可进行水平方向180°旋转； ▲11.上肢训练方式：上肢训练臂可进行垂直方向90度旋转，具有上肢垂直圆周运动与水平圆周运动变换功能； 12.患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果； 13.具有对称性训练功能； 14.具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能； 15.具有语音提示功能，实时播报患者当前运动状态； 16.具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置； 17.训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示； 18.训练结束后显示运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性； 19.安全防护：异常声音控制、急停按钮、超速急停； 20.主、被动训练模式可自由转换或可手动选择； 21.训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向； 22.训练模式包括但不限于：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式； 23.上肢训练把手：上肢直手柄、上肢拐臂手柄、上肢托架； 24.护腿板高度可调节； 25.设备具有开机自检功能。 | 126000.00 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“主要技术参数及性能（配置）要求”。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。 |  |  |  |
| ▲交付使用期及交货地点 |  | - 交付期：自合同签订之后,接甲方通知之日起 20 个日历日内完成供货、安装、调试，验收合格并投入使用。 - 交付地点：桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 1.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 2.提供免费保修电话,提供 400或其它专线免费保修电话号码。 3.备件供应：国内有备件仓库 4.定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少1次。 5.按照医院要求提供相关培训。 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | 签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后 22 个工作日内支付合同金额的95%，剩余的5%合同金额待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22 个工作日内支付，不计息。 |  |  |  |
| 备品备件及易损件 |  | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1、投标产品如为第二、三类医疗器械，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件复印件并加盖投标单位公章，否则投标无效。 ▲2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号(注: 如为定制、非标产品可不填写），如不填写视为不响应招标文件。 |  |  |  |
| 四、其他要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 产品符合环保节能等国家政策要求。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2、设备到货安装前须向采购人提供中标产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数）原件，采购人依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由中标供应商负责； 3、中标供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，中标供应商需提供技术白皮书、操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 4、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 5、质保期内须提供免费上门服务及免费硬件保修(含人工费、材料费、差旅费)，并提供终身维护。 6、报价须包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备提交的资料等费用）包装、运输、装卸、安装调、调试技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务利润以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |  |  |  |
| 其他说明 |  | 一、进口产品说明 □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 ☑本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称： 无 公布渠道或者获取方式： 无 三、核心产品 □本项目为单一产品采购项目。 ☑本项目为非单一产品采购项目，“采购清单及货物参数”表中的核心产品为 上下肢主被动康复训练器 产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 四、其他： 1、是否进行演示：否。 2、是否要求提供样品：否。 3、是否现场踏勘：否。 |  |  |  |

| C标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量/单位 |  | 技术参数及性能配置要求 | 总价（元） |
| 1 | 电动康复病床 | 6台 |  | 1.电动康复床结合了起立床的治疗功能与护理床的舒适设计； 2.一键式床挡收放操作； 3.采用手控盒操控系统； 4.采用医用慢速推杆； 5.全钢架结构，安全稳定； ▲6.医用牛津布，抗菌性及透气性更强； 7．电动推杆最大推力≥10000N； 8.电动推杆数量≤3个； ▲9.角度调节范围： 起立角度范围≥0°～82° 背部床板可调角度 ≥0°～67° ▲10.床面升降范围≥520～750mm； 11.绑带可移动，可拆卸床头、床尾架、床垫可拆； 12.最大承重≥170KG； 13.重量≥120KG； 14.外形尺寸≤2050mm×920mm×940mm～2280mm； 15.床面尺寸≤1960×850mm； 16.脚踏板尺寸≤500*460mm。 | 144000.00 |
| 2 | 天轨移位训练系统 | 1台 |  | 一、移动悬吊装置 1、滑轨1套，长≥12米（椭圆形），钢化铝合金材质，承重大于200KG，滑轨外形尺寸≤81*67mm，内径53mm，滑轨上部具有独立凹槽2组用于滑轨部分固定安装；滑轨下部具有独立凹槽1组用于音滑车固定与滑行。 2、滑车：8轮三轴静音滑车（双保险设计预防滑车脱落风险），八个轮子全部置入轨道内，具有随时锁定功能，同时具有角度锁定功能，三角型数量2个 3、悬吊器：配备2根5米红绳，内置2个不锈钢安全钩，内有锁定装置，具备任意滑动位置随时锁定的效果。数量：2套 二、滑动悬挂系统 最大前后移动安全负载≥150KG 最大动态上下调节负载：2个独立控制吊臂，≥50KG/个吊臂 ，合计≥100KG。 工作电压：直流36V或交流220V 外壳材料：ABS 轨道材质：铝合金。 供电方式：全轨道直接供电（可全日工作）。 面板、电脑控制软件带有电量提示（轨道直接供电则电量提示默认为满电） 设有紧急制动器*设有过载保护器 动态悬挂力反馈补偿参数： 以下参数为每个支点独立参数： 最大有效调节负载≥50KG 最大调节行程≥1M 最大调节伸缩速度≤7cm/s 双支点独立力反馈补偿，可同时进行力补偿减重及姿态调节 多种训练模式 跌倒保护自锁功能 移动参数： 速度：六档变速 方向：正方双向切换 跌倒保护联动刹车 电脑工作站联动控制： 可通过局域网wifi对动态悬吊天轨进行实时控制 可增添体态捕抓摄像机实时捕获训练姿态并进行数据分析 全过程训练数据量化记录，回放。 电动移位机一类医疗器械备案 三、基础附件 1.滑索绳子、红色、长30cm 带栓扣2根； 2.滑索绳子、红色、长60cm 带栓扣2根2 3.滑索弹性绳：长30cm，红色，高阻力，附栓扣2根； 4.滑索弹性绳：长30cm，黑色，中阻力，附栓扣2根； 5.滑索弹性绳：长30cm，黑色，低阻力，附栓扣2根； 6.滑索弹性绳：长60cm，红色，高阻力，附栓扣2根； 7.滑索弹性绳：长60cm，黑色，中阻力，附栓扣2根； 8.滑索弹性绳：长60cm，黑色，低阻力，附栓扣2根； 9.吊带：红色附链接环，承重150kg，4根； 10.窄悬带：附连接环2根； 11.中分悬带：附连接环1根； 12.宽悬带：附连接环2根； 13.髋部固定带1套 14..三角固定带2条 15.T型吊带1条 16.平衡气垫2个。 四、动态疗法康复软件： 软件要求： 1）、患者一般信息。 2）、功能诊断三要素：功能定性、功能定位、功能定量。 3）、功能定位动画演示动作≥10种。 4）、训练动作动画演示≥30种。 5）、可利用数据设备拍照图片及视频。 6）、可连接多种数字设备：数字悬吊、全方位数据采集分析系统、动态平台、动态悬挂系统、平衡训练装置等数字设备。 7）、可以对数据采集进行回看、比对、记录图标。 8）、雷达图辅助完成功能定量。 | 190000.00 |
| 3 | PT床（电动） | 4台 |  | 1、电压：电压：220V、功率：86W、电流：3A；﻿ 2、床体重量：≥100kg； 3、气动靠背可调范围：0°~85°； 4、升降范围：42cm-79cm； 5、最大承重：≥200kg； 6、尺寸：2000×1200×400-800mm。（尺寸偏离范围不超过10%） | 72000.00 |
| 4 | 电动起立床 | 4台 |  | 1.床体可起立角度范围≥0-80°任意调节； 2.足部分开式固定装置可进行内翻、外翻、跖屈、背屈调节； 3.可拆卸式固定桌板，根据患者需求高度可调； 4.装有倾斜角度指示器； 5.缓冲垫厚度≥40mm； 6.具有分腿式床板，双下肢独立固定，站立训练更安全； 7.配有手持操控系统； 8.外形尺寸≤2100mm× 880mm×1000mm～2200mm； 9.床面尺寸≤1950×600mm； 10.桌面尺寸≤800 ×470mm； 11.安全工作载荷≥1700N； 12.踝关节矫正板内/外翻角度≥-28°～28°； 13.踝关节矫正板上/下翻角度≥-10°～15°； 14.操作速度和时间：从水平位置至最大起立位置运行时间≥30S； 15.脚托板安全载荷≥1500N； 16.扶手垂直安全载荷≥750N； 17.床体起立至最大角度时，脚托板位于水平位置时垂直地面距离≤300mm； 18.功率≤400VA。 | 36000.00 |
| 5 | 电脑中频治疗仪 | 8台 |  | 1、≥四通道机型，每个通道可独立输出，互不干扰； 2、仪器有且不限中频电输出和音频电输出2种治疗模式； 3、输出电流载波频率至少有5档可选，包括但不限于1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz，允差±10%； 4、输出电流脉冲宽度≥5档可选，有且不限320us、160us、108us、80us、64us，允差±10%； 5、输出电流：在500Ω负载下，电流输出最小值为3.2mA;电流输出中间值为30mA;电流输出最大值为60mA,允差±10%； 6、输出波形：载波为正弦波；调制波形不少于8种，须包含正弦波、三角波、锯齿波、指数波、方波、扇形波、尖波、梯形波； 7、治疗时间： 5～45分钟可调，步进5分钟，允差为±10%； 8、具有同步输出功能，在同步功能下，可同时控制两组电极输出，两组电极输出参数相同； 9、处方：中频电输出模式中，仪器具有不少于29个自动处方选择；音频电输出模式中，仪器具有不少于9个自动处方选择； 10、仪器可连续工作时间不小于4小时。 | 64000.00 |
| 6 | 空气波压力综合治疗仪 | 4台 |  | 1.压强设置范围≥3-26kPa连续可调，调节步长1kPa，允许误差±2kPa； 2.时间设定≥1-60min，调节步长1min,允许误差±0.25%； 3.输出控制方式：单路输出，可连接各部位气囊； 4.显示方式：LED显示，可显示工作模式、剩余时间、设置压强； 5.主机尺寸≤230*165*290mm； 6.主机质量：≤8kg； 7.充气速度：≥14秒/腔； 8.工作模式≥10种气室充气循环方式，充气模式至少包括逐个循环充气、持续加压模式、单气囊充气模式、三气囊充气模式、从近心端到远心端充气、从远心端到近心端充气； 9.压强显示单位：可选kPa与mmHg两种计量单位； 10.具有连接管路防止接错的装置或标识； 11.安全防护：具有过压保护功能，提供手动释压； 12.气囊：≥6腔气囊，层叠设计，有效防止体液倒流； 13.噪声：≤65dB(A)。 | 36000.00 |
| 7 | 生物反馈刺激（便携式）（从机） | 8台 |  | 1、测量范围：1μV~2000μV； 2、最高分辨率：小于0.2μV； 3、输入噪声：小于1μV； 4、通频带：5Hz~1000Hz； 5、差模输入阻抗：≥5MΩ； 6、共模抑制比：≥130dB； 7、在说明书中对反馈信号的方式进行描述； 8、当测得肌电信号变化达到0.2μV时，反馈信号即有变化； 9、电流刺激强度：0～100mA设置分辨率为1mA,误差≤±10%(负载阻抗为1KΩ)。 10、电流刺激脉宽：50μｓ～500μｓ可调，误差≤±10%。 11、电流刺激频率：1HZ～160HZ可调，误差≤±5%。 12、≥4种刺激模式（处方刺激、自由刺激、反馈刺激、自定方案）； | 120000.00 |
| 8 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 3台 |  | 1、额定电压：3V。 2、脉冲频率：治疗仪脉冲频率范围为1Hz-150Hz，误差为±10%。 3、脉冲宽度：治疗仪脉冲宽度为50μs-450μs，误差为±10%。 4、输出幅度：① 治疗仪输出幅度值调节应连续均匀，或以每个增量不大于1mA或1V的变化离散的增加，最小输出不大于最大输出的2%；②治疗仪额定负载为500Ω时，最大输出幅度不大于25V。 5、定时时间：治疗仪的定时时间范围为1min～99min，允差为±3%。 6、运行时间：运行时间设置范围为1s～99s。 7、休息时间：休息时间设置范围为0s～99s。 8、加速时间：加速时间设置范围为0.1s～9.9s。 9、延迟时间：延时时间设置范围为0s～10s。 10、手持式，两节AA电池供电。 11、多种处方程序可选，≥10种预设程序和3个自定义程序。 12、双通道输出强度独立调节。 | 72000.00 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“主要技术参数及性能（配置）要求”。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。 |  |  |  |
| ▲交付使用期及交货地点 |  | - 交付期：自合同签订之后,接甲方通知之日起 20 个日历日内完成供货、安装、调试，验收合格并投入使用。 - 交付地点：桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 1.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 2.提供免费保修电话,提供 400或其它专线免费保修电话号码。 3.备件供应：国内有备件仓库 4.定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少1次。 5.按照医院要求提供相关培训。 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | 签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后 22 个工作日内支付合同金额的95%，剩余的5%合同金额待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22 个工作日内支付，不计息。 |  |  |  |
| 备品备件及易损件 |  | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1、投标产品如为第二、三类医疗器械，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件复印件并加盖投标单位公章，否则投标无效。 ▲2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号(注: 如为定制、非标产品可不填写），如不填写视为不响应招标文件。 |  |  |  |
| 四、其他要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 产品符合环保节能等国家政策要求。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2、设备到货安装前须向采购人提供中标产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数）原件，采购人依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由中标供应商负责； 3、中标供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，中标供应商需提供技术白皮书、操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 4、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 5、质保期内须提供免费上门服务及免费硬件保修(含人工费、材料费、差旅费)，并提供终身维护。 6、报价须包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备提交的资料等费用）包装、运输、装卸、安装调、调试技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务利润以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |  |  |  |
| 其他说明 |  | 一、进口产品说明 □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 ☑本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称： 无 公布渠道或者获取方式： 无 三、核心产品 □本项目为单一产品采购项目。 ☑本项目为非单一产品采购项目，“采购清单及货物参数”表中的核心产品为 天轨移位训练系统 产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 四、其他： 1、是否进行演示：否。 2、是否要求提供样品：否。 3、是否现场踏勘：否。 |  |  |  |

| D标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量/单位 |  | 技术参数及性能配置要求 | 总价（元） |
| 1 | 宫腔镜系统 | 2套 |  | 一、技术参数需求 1医用内窥镜摄像系统 1.1扫描系统：支持逐行扫描，全高清16:9比例 1.2图像传感器：配备≥1/2.8寸高感度传感器，传感器数量≥3个 1.3图像解析度：水平值≥1100线，逐行扫描 1.4摄像头：具备≥4个遥控按键，可以通过手柄调节主机参数 1.5分辨率：≥1920*1080，fps≥60帧 1.6要求可通过U盘进行手术实时录像，录制的视频≥1080P 1.7要求可对摄像参数如亮度、饱和度、增益、背光值等进行调节 1.8手术模式：配备≥7寸触摸屏，预设多种内镜手术模式，可一键式切换内镜模式 1.9具备高清防水光学适配器：支持F16mm、F18mm、F20mm、F22mm、F24mm、F25mm、F28mm、F32mm、F35mm 1.10具备图像冻结功能 1.11支持白平衡自动控制和手动控制 1.12输出接口至少包括：HD-SDI、CVBS、DVI、HDMI、USB、RJ45 1.13可浸泡消毒，防护等级≥IPX7 2医用内窥镜冷光源 2.1要求配备触控显示屏 2.2具备≥100W LED灯，色温支持6000K，亮度可调 2.3照度：≥1400,000LX 2.4显色指数：≥90 2.5光谱范围：400-700nm 2.6噪声：≤56dB 2.7要求最低照度：0.5Lux/F2.0 2.8灯泡寿命：≥30000小时 3导光束 3.1可耐高温高压灭菌，工作长度≥2500mm 4膨宫泵 4.1压力设定范围：15～400mmHg（2～53.3kPa）,数字显示，连续可调 4.2流量设定范围0.1～1L/min,数字显示，连续可调 4.3支持实时显示设定流量、设定压力、实际压力等参数 4.4要求管路可高温高压和低温等离子消毒 4.5具备记忆功能，可记忆上一次使用的参数 4.6具备过压减压功能，具备过压声报警功能 5监视器 5.1显示屏：≥27寸显示屏，支持16:9比例 5.2分辨率：≥1920*1200 5.3色彩范围：≥RGB/12bit 5.4响应时间：≤14ms 5.5最大亮度：≥600cd/m2 5.6视角：≥178° 5.7输入接口支持：DVI-I，VGA，CVBS，S-VIDEO，YpbPr，RGBS，SDI，DC24V 5.8输出接口支持：DVI-I，CVBS，S-VIDEO，YpbPr，RGBS，SDI 6配备多功能台车 10冷刀系统 10.1冷刀宫腔镜 1、工作长度208mm±3% 2、视向角12°±5% 3、视场角95°±15% 4、有效景深范围3~100mm 5、最大插入部外径≤8.0mm，插入部整体平滑设计， 6、器械通道孔径≥3.0mm，具有自动磁片式阀体开关功能，独立直形环闭式器械通道，双重防漏密闭，器械通道适用外径4mm硬性器械的操作。 7、注液通道孔径≥1.0mm，流量应不小于130mL/min。 8、循环灌流功能：要求主镜体在不带鞘套的工作场景下具有独立循环灌流功能，配合鞘套根据不同手术场景可行多种循环灌流操作。 9、鞘套：工作长度≥185mm，器械孔道内径≥8.0mm，头端具有7排侧孔，膨宫时能形成顺畅的循环灌流，可360°旋转出水阀体，快速按式锁扣。配合鞘套使用的闭孔器：工作长度≥220mm，最大插入部宽度≥8.2mm，头端流线型防损伤设计。 10、要求镜体与鞘套密封良好，渗水性试验1分钟渗水≤5滴，减少手术漏水情况。 11、消毒灭菌：满足高温高压或过氧化氢低温等离子灭菌方式 三、配套器械基本信息 1、工作长度≥360mm。 2、工作外径≥4.0mm，符合手术操作需要的柔韧性强度。 3、支持360°可旋转手柄，最小化三拆卸（手柄、钳杆、钳芯）符合内窥镜清洗消毒灭菌要求。 4、要求可配合宫腔镜器械通道使用的器械：包括剪刀、活检钳、异物钳，电钩、电棒、及电铲，能满足各类术式的宫腔镜手术操作。 消毒灭菌： a)手术器械采用高温高压消毒:温度≥134℃，压力≥0.2MPa灭菌时间4-6min。 b)手术器械采用过氧化氢低温等离子灭菌方式：灭菌室内温度50-60℃，过氧化氢加入3次（设备默认每次加入量3.0-3.5ml），过氧化氢浓度55-62%，灭菌时间70min。 11等离子射频手术系统 11.1具备内镜下消融切割、止血等功能 11.2电极可通过内镜钳道进行内镜下手术。 11.3切割消融时间≤100ms，可调，设置时间到后自动切断输出。 11.4具备低频脉冲等离子模式，支持生理盐水下使用，热渗透≤100μm。 11.5主机输出功率0-400W，多级可调。 11.6主机具备显示面板，可显示切割消融、凝固止血、时间、报警警示等信息。 11.7要求可自动交替进行切割和凝血； 11.8要求可自动调整功率输出和调整切割消融或凝血的比例，具有热损伤保护系统功能。 11.9支持脚踏开关控制切割消融和凝固止血。 11.10具备自动检测和识别附件及刀头故障功能。 11.11要求出现瞬间超高峰值电流时自动暂停能量输出，如电极靠近或接触到金属将自动停止能量输出，电极恢复到安全距离则恢复能量输出。 11.12具备故障报警提示功能，输出正常提示功能。 12双极电切镜 12.1要求等离子射频手术系统主机和双极电切镜为同一厂家生产，具有内镜下消融切割和止血功能； 12.2要求镜体整体不锈钢； 12.3要求带有方向标镜头； 12.4要求采用耐高温高强度材质； 12.5要求外鞘具备外鞘出水孔 12.6要求外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°旋转，可持续灌流； 12.7要求内窥镜可低温等离子消毒； 12.8最大插入部外径：≤Ø9.0mm，工作长度：≥180mm 12.9镜体外径：≤Ø4mm，视场角：≥60度，视向角：支持30/12度 12.10内窥镜观察景深范围3mm～50mm 12.11放大倍率：≥1.5X。 二、配置需求 1医用内窥镜摄像系统1套 2医用内窥镜冷光源主机1套 3膨宫泵1套 4医用监视器1台 5图文工作站1台 6医用台车1台 7等离子射频手术系统1套 8电切内窥镜2套 9手术电极6套 10冷刀系统宫腔镜（含配套手术器械及消毒盒）1套 腔镜系统配置清单 产品描述; 数量. 医用内窥镜摄像系统; 1; 超高清宫腔镜系统. 医用内窥镜冷光源主机; 1. 2.5m导光束; 1. 膨宫泵; 1. 膨宫管路; 1. 27寸医用监视器; 1. 国产高清图文工作站; 1. 国产专业医用台车; 1. 等离子射频能量平台; 1; 双极等离子电切系统. 操作器; 2. 内鞘; 2. 外鞘; 2. 内窥镜; 2. 手术电极; 6. 接头; 2. 宫腔镜; 1; 宫内缝合套装. 鞘套; 1. 闭孔器; 1. 剪刀（钩剪）; 1. 剪刀（弯剪）; 1. 剪刀（单片动直剪）; 1. 剪刀（双片动直剪）; 1. 异物钳（分离型）; 1. 异物钳（重型）; 1. 活检钳; 1. 异物钳（抓取型）; 1. 宫内缝合曼月乐环专用持针器; 1. 宫内缝合曼月乐环专用推结器; 1. 专用器械消毒盒（大号）; 1. 专用内窥镜消毒盒; 1. 密封帽; 10. | 990000.00 |
| 2 | 宫腔镜检查镜 | 1套 |  | 一、技术参数需求 冷刀系统 冷刀宫腔镜 1、工作长度208mm±3% 2、视向角12°±5% 3、视场角95°±15% 4、有效景深范围3~100mm 5、最大插入部外径≤8.0mm，插入部整体平滑设计， 6、器械通道孔径≥3.0mm，具有自动磁片式阀体开关功能，独立直形环闭式器械通道，双重防漏密闭，器械通道适用外径4mm硬性器械的操作。 10、注液通道孔径≥1.0mm，流量应不小于130mL/min。 11、循环灌流功能：要求主镜体在不带鞘套的工作场景下具有独立循环灌流功能，配合鞘套根据不同手术场景可行多种循环灌流操作。 12、鞘套：工作长度≥185mm，器械孔道内径≥8.0mm，头端具有7排侧孔，膨宫时能形成顺畅的循环灌流，可360°旋转出水阀体，快速按式锁扣。配合鞘套使用的闭孔器：工作长度≥220mm，最大插入部宽度≥8.2mm，头端流线型防损伤设计。 13、要求镜体与鞘套密封良好，渗水性试验1分钟渗水≤5滴，减少手术漏水情况。 14、消毒灭菌：要求满足高温高压或过氧化氢低温等离子灭菌方式 二、配套器械基本信息 1、工作长度≥360mm。 2、工作外径≥4.0mm，符合手术操作需要的柔韧性强度。 3、支持360°可旋转手柄，最小化三拆卸（手柄、钳杆、钳芯）符合内窥镜清洗消毒灭菌要求。 4、可配合宫腔镜器械通道使用的器械：包括剪刀、活检钳、异物钳，电钩、电棒、及电铲，能满足各类术式的宫腔镜手术操作。 消毒灭菌： a)手术器械采用高温高压消毒:温度≥134℃，压力≥0.2MPa灭菌时间4-6min。 b)手术器械采用过氧化氢低温等离子灭菌方式：灭菌室内温度50-60℃，过氧化氢加入3次（设备默认每次加入量3.0-3.5ml），过氧化氢浓度55-62%，灭菌时间70min。 宫腔检查镜配置. 一; 宫腔镜：. 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1.1; 宫腔镜; 2; 支. 1.2; 鞘套; 2; 支. 1.3; 闭孔器; 2; 支. 二; 宫腔镜手术器械：. 序号; 产品名称; 数量; 单位. 2.1; 剪刀（钩剪）; 1; 把. 2.2; 剪刀（弯剪）; 5; 把. 2.3; 剪刀（单片动直剪）; 5; 把. 2.4; 剪刀（双片动直剪）; 2; 把. 2.5; 异物钳（分离型）; 1; 把. 2.6; 异物钳（重型）; 1; 把. 2.7; 异物钳（抓取型）; 2; 把. 四; 配件. 4.1; 专用器械消毒盒（大号）; 1; 个. 4.2; 专用内窥镜消毒盒; 1; 个. 4.3; 密封帽; 10; 个. | 250000.00 |
| 3 | 双极电凝钳 | 3把 |  | 材质：采用YY/T0294.1-2005《外科器械 金属材料第一部分：不锈钢》中要求的C号不锈钢无毒材料制造 硬度：钳头HRC40~HRC45， 表面粗糙度Ra值为钳头和杆部≤0.2μm，其余部位应≤1.6μm 尺寸：D(直径)Φ5 L(工作长度)330mm 夹持力：≥10N | 6000.00 |
| 4 | 单极电凝钩 | 3把 |  | 尺寸：D(直径)Φ5±0.2/ D(直径)Φ3±0.2； L(工作长度)330mm±3mm /300mm±3mm | 3000.00 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“主要技术参数及性能（配置）要求”。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。 |  |  |  |
| ▲交付使用期及交货地点 |  | - 交付期：自合同签订之后,接甲方通知之日起 20 个日历日内完成供货、安装、调试，验收合格并投入使用。 - 交付地点：桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 1.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 2.提供免费保修电话,提供 400或其它专线免费保修电话号码。 3.备件供应：国内有备件仓库 4.定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少1次。 5.按照医院要求提供相关培训。 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | 1.签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后 22 个工作日内支付合同金额的 30%； 2.通过验收满一年后设备运行正常的，甲方在 22 个工作日内支付合同金额的 30%； 3.通过验收满两年后设备运行正常的，甲方在 22 个工作日内支付合同金额的 30%； 4.剩余的10%合同金额待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22 个工作日内支付，不计息。 |  |  |  |
| 备品备件及易损件 |  | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1、投标产品如为第二、三类医疗器械，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件复印件并加盖投标单位公章，否则投标无效。 ▲2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号(注: 如为定制、非标产品可不填写），如不填写视为不响应招标文件。 |  |  |  |
| 四、其他要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 产品符合环保节能等国家政策要求。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2、设备到货安装前须向采购人提供中标产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数）原件，采购人依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由中标供应商负责； 3、中标供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，中标供应商需提供技术白皮书、操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 4、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 5、质保期内须提供免费上门服务及免费硬件保修(含人工费、材料费、差旅费)，并提供终身维护。 6、项目总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |  |  |  |
| 其他说明 |  | 一、进口产品说明 □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 ☑本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称： 无 公布渠道或者获取方式： 无 三、核心产品 □本项目为单一产品采购项目。 ☑本项目为非单一产品采购项目，“采购清单及货物参数”表中的核心产品为 宫腔镜系统 产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 四、其他： 1、是否进行演示：否。 2、是否要求提供样品：否。 3、是否现场踏勘：否。 |  |  |  |

| E标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量/单位 |  | 技术参数及性能配置要求 | 总价（元） |
| 1 | 宫颈手术治疗系统 | 1套 |  | 一、妇科LEEP术吸烟器的主要特点： 1．支持三重吸收和过滤技术。 2．要求HEPA过滤技术—采用医疗专用强效净化器，可过滤0.2微米以上的微尘及细菌和病毒。 3．要求吸收和过滤所用耗材，成型好，易于更换，使用时间长。 二、触摸屏控制吸烟器技术参数 1、吸烟启动方式：支持手控、脚动、自控 2、吸力调节：10%-100% 3、延时时间0-60S 4、最大流量：≥120L/min 5、要求外置细菌过滤器和内置HAPA过滤和活性炭过滤 6、支持触摸屏控制、显示。 7、要求有液晶屏显示文字培训资料。 三、主要技术指标： 1、工作频率：240KHz~490KHz 2、工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S 3、输出功率： 纯切：≥300W 低压：≥300W 混切：≥200W 干燥：≥120W 电灼：≥120W 低压电灼：≥120W 喷凝：≥120W 精确双极：≥70W 标准双极：≥70W 宏双极：≥70W - 电源单向交流220V±22V，50Hz±1Hz - 5、配置清单 高频主机 一台 推车式吸烟器 一套 电源线 一根 手控刀 五把 双极镊子 一套 脚踏开关（单脚踏） 一只 脚踏开关（双脚踏） 一只 极板夹头 二根 随弃式粘胶导电极板 五十片 LEEP电极 十支 | 128000.00 |
| 2 | 全数字超声宫腔监测诊疗系统 | 1套 |  | 配置清单 1.用途：适用于超声实时监控下施行人工流产、取放宫内节育器妇产科手术。 2.扩阴器特点： 3.人流探头显示角度≥150度，可以大范围观测子宫内孕囊位置。 序号; 名 称; 单 位; 数 量. 1; 彩超可视人流诊疗系统主机; 台; 1. 2; 凸阵探头3-4MHz; 支; 1. 3; 可视人流探头6-7MHz; 支; 1. 4; 适 配 器; 只; 1. 5; 耦合剂; 个; 1. 6; 金属扩阴器; 自锁式; 个; 10. 7; 电动吸引器; 台; 1. 4.主要规格 4.1系统配置 4.1.1主机操作系统：具备Windows操作系统。 4.1.2显示器≥21.5英寸高清晰度彩色液晶触摸屏，支持逐行扫描，无闪烁、可旋转。 4.2探头（支持超宽带变频，彩色、二维均可变频）： 4.2.1 宽频凸阵妇科术中探头：4.5-9.0MHz，四段变频，扫查角度：≥150°。 4.2.2凸阵探头：2.5-5.0MHz，六段变频。 4.2.3动态范围：20-280dB ，14 级可视可调。 4.3最大焦点数：具备6 个焦点，可全程移动。 4.4彩色偏转： 4.5彩色多普勒频率≥4段变频，可视可调。 4.6采样容积角度校正：-80°～80°可调。 4.7频谱包络功能：支持实时自动频谱包络、手动频谱包络等多种模式可选，系统自动分析显示：PSV、EDV、RI、PI、S/D、ACC、HR 等各种数据。 4.8具备测量及分析功能 4.9支持图文管理系统：配置同品牌工作站软件一套 4.10图片保存格式：支持BMP、 DICOM 、JPEG、DEFAUIT，支持静态图像后处理、测量。 4.11主机内置≥128G 具备固态硬盘，启动快速、稳定。 4.12报告类型≥15种 | 144000.00 |
| 3 | 电动流产负压吸引器 | 3台 |  | 1.高负压/高流量 2.电源电压:~220V±22V，频率: 50Hz±1Hz 3.输入功率:~180VA 4.额定电压:~220V 5.额定频率:~50Hz 6.最大负压值: 90kPa士10kPa 7.负压调节范围:20kPa至最大负压值 8.自由空气流量: >20L/min 9.贮液瓶: ≥ 2000mL/只，2只一组(倾斜角度s 10”仍适用)或2500mL/只，2只一组(倾斜角度≤10” 仍适用) 10.重量: 包括装满的贮液瓶：≥12kg 包括空的贮液瓶：≥8.5kg 11.外形尺寸: ≥(370 x300 x490)mm 12.使用期限:≥5年(易损易耗件除外) 13.配置清单 腹腔吸引管 1支 吸引管道(长度2m，中7 x 中12) 1根 空气过滤器 2只 电源线 1根 脚踏开关 1只 | 6000.00 |
| 4 | 高清电子阴道镜设备 | 1套 |  | 一、整机要求 1.投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，须是同一个产品名称通过注册认证。 2.设备使用年限：≥10年。 二、具体参数 1.阴道镜镜头性能 1.1.要求镜头具有4K CMOS视频成像，输出超高清2160P信号。 1.2.要求镜头像素≥800万，成像系统水平分辨率≥1600 TVL。 1.3.放大倍数支持：1-80倍。 1.4.工作距离：170mm-400mm（3X） 1.5.视场范围：≥Ø120mm(3X)，≥Ø15mm(18X)。 1.6.景深：≥200mm(3X)，≥100mm(18X)。 1.7.空间分辨率≥18 lp/mm；图像几何失真度≤1% 1.8.要求亮度可调的高显色性贴片LED光源，与镜头集成一体，工作距离20cm处光源照度≥35000Lx，工作距离30cm处光源照度≥20000Lx，工作距离为20cm处光源中心温升≤1℃。 1.9.9要求按键扇形布局，可通过镜头按键操作实现：对图像观察的视野变换（放大/缩小）、手动焦距调节(F+/F-）、白光变色温成像（三级）、电子滤镜成像（三级）、计时显示、自动图像采集、图像冻结、白平衡调节、控制进入软件界面及图像对比等功能，并支持镜头扣手按键控制图像采集。 1.10.要求可通过镜头按键控制快速进入病人信息、观察检查、检查分析、打印报告、编辑报告等界面，可轮流切换操作界面；能按质控要求时序显示图像对比。 1.11.要求具有五合一方向按键，按键集放大/缩小图像、手动焦距调节、放大倍数长显、开启/关闭测距功能、选中病人信息等多种功能于一体。 1.12.要求镜头扣手按键具有采集图像/定位宫颈口/图像按时序对比等功能，用户可自定义设置。 1.13.要求镜头集成多光谱滤光光源，配置蓝光光源和绿光光源，可增强宫颈上皮血管的对比度，有助于观察血管微细结构变化及病灶边界。 1.14.要求具备两种滤镜技术：多光谱光源滤镜及电子滤镜技术，可自定义组合成3级绿光滤镜。 1.15.要求具备手势识别功能，支持手势控制图像采集、设备关机等功能，支持自定义其他功能。 1.16.要求采用全金属模具结构可升降直立式支架，确保操作调节的稳定性和可靠性。 2.阴道镜工作站性能参数 2.1.要求配置23.8"医用显示器，系统分辨率：3840*2160。 2.2.要求台车集成实用储物篮，可供临床放置检查试剂和手术操作器械；配置可旋转的键盘托盘和无线键盘鼠标。 2.4.可以提供不少于4种病人信息获取方式（直接录入、扫描枪、身份证读卡器、调取病人预约数据库）。 2.5.支持不少于7种采图方式，包括：镜头扣手采图、自动计时采图、脚踏开关控制、软件按键采图、手势控制采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能。 2.6.支持能将采集的图像按时间顺序同屏显示，并且可以通过镜头按键一键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。 2.7.要求具有语音播报操作提示功能，按照质控要求自动给出临床检查流的操作提示信息，便于临床规范阴道镜检查操作。 # 配置清单 序号; 项目名称; 数量; 单位. 标配：. 1; 4K电子阴道镜镜头（含多光谱滤光光源、激光测距模块、手势模块）; 1; 个. 2; 直立支架; 1; 套. 3; 阴道镜工作站（含台车、主机、阴道镜专业软件等）; 1; 套. 4; 4k彩色液晶触摸屏; 1; 个. 5; 无线鼠标、键盘; 1; 套. 6; 脚踏开关; 1; 个. 7; 扫码枪; 1; 个. 8; 彩色图文输出设备; 1; 台. 9; 打印纸; 1; 包. 10; 电源线; 1; 根. | 238000.00 |
| 5 | 盆腔治疗仪 | 1套 |  | 低频脉冲综合治疗仪 一．基本参数 - 整机功耗：≤80VA - 输出控制：支持独立控制，2通道输出。 - 工作环境温度：5℃－40℃ - 工作环境相对湿度：≤80% - 大气压力范围：860hPa-1060 hPa 腔内治疗可选配震动功能 - 输出脉冲频率：1000Hz±10% - 输出脉冲宽度：0.5ms±15% - 热疗性能： - 温度调节范围： 腔内探头：腔内温度≤42℃，1-42度任意可调 腹部探头：腹部温度≤42℃， 1-42度任意可调 加热速度：从开始加热到温度稳定的时间不超过10分钟 - 显示温度误差：±2℃ - 支持定时功能：1-59分钟，步长1分钟连续可调，定时误差不超过设定值的0.5％ - 支持异常报警保护： - 治疗头短路保护 - 治疗头开路保护 - 治疗头接错、接反保护 - 开机支持自动检测温度传感器及电极是否接错、接反 - 支持治疗定时到、治疗停止、治疗暂停时自动切断输出 - 支持异常保护、定时时间到时蜂鸣器声音提示 - 要求具备倒计时功能，时间为0时，自动停止输出，并具有声音提示。 - 支持键盘功能：5键键盘，可以通过键盘实现运行/暂停/停止/参数设置功能。 - 显示：12*12点阵中文液晶显示 二、低频脉冲综合治疗仪配置表 序号; 产品名称; 单位; 数量. 1; 腔内电极; 个; 1. 2; 腹部电极; 个; 1. 3; 腔内电极套管; 根; 5. 4; 豪华台车; 台; 1. 5; 电源线; 根; 1. 6; 说明书（三证，合格证）; 套; 1. | 22000.00 |
| 6 | 心电监护仪 | 3台 |  | 一、适用范围 1.产品适用于成人、小儿、新生儿的监测。 二、物理指标 1.要求一体化多参数监护仪，彩色显示屏＞10英寸，分辨率不低于1280*800，支持同屏显示8道波形以同时观察丰富的信息。 3.要求电容触摸屏设计，显示屏可视角≥170 度。 4.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。可升级双血氧、6/12电极心电监测。支持升级心电信号进行诊断分析。 5.支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。 6.支持升级IBP、C.O.等高级参数 7.要求主机不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备，支持选配HDMI视频输出接口。 8.支持待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式、隐私模式。 三、性能特点 1.主机重量＜3.5 kg。 2.要求界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局。 3.支持显示屏亮度支持自动和手动调节。 4.要求配有锁屏键，避免在某些使用中误操作。用户通过点击进入锁屏状态。 5.具有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。 6.支持设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。 7.支持不少于27种实时心律失常分析。 8.支持0.67Hz高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 9.支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。 10.支持≥2种NIBP测量算法，最快测量时间不超过20秒。 11.支持连续无创血压功能，实时无创监测病人血压，而非NIBP的连续测量模式。 12.RR 测量范围 0-200 rpm，精度6rpm~200rpm：±2rpm，0rpm~5rpm：不定义。 13.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250 mmHg。 14.要求无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。 15.支持在同一肢体上同时测量血氧和血压。 16.支持实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%。 17.IBP测量范围-50 mmHg ~ +400 mmHg 18.要求血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度 19.支持在新生儿模式下支持CCHD新生儿先心病筛查 20.支持心率变异性分析、ST分析、QT分析、24小时心电概览、24小时血压概览、早期预警评分等临床辅助功能 21.监护仪设计使用年限不低于8年。 # 22.配置清单 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 成人血氧传感器; 1; 个. 3; 锂电池（2500mAh）; 1; 个. 4; 血压气管延长管; 1; 条. 5; 血压袖套; 1; 个. 6; 心电导联线（5导联，抗除颤）; 1; 条. 7; 成人体表体温探头(10KΩ); 1; 条. 8; 电源线; 1; 条. 9; 接地线; 1; 条. 10; 一次性心电电极片; 1; 套. | 45000.00 |
| 7 | 超声波治疗仪 | 1台 |  | 适应症 支持采用聚焦超声无创治疗外阴白色病变（外阴上皮内非瘤样病变）、宫颈炎、尖锐湿疣。 二、技术要求及参数 1、输出功率 1.1、额定输出功率的准确性：要求额定输出功率的偏差在±20%的范围内。 1.2、输出功率的时间稳定性：要求在额定电源电压，23℃±3℃水温条件下，按本设备规定的运行条件，设备连续工作0.5h期间内，额定输出功率的变化不超过±20%。 1.3、输出控制装置：要求设备具备输出控制装置，能使输出功率降低到额定输出功率的30%。 1.4、输出指示：支持治疗仪输出为连续波工作模式，具备输出档位显示，指示输出功率，且各档功率指示与实际的偏差，应在±20%范围内 2、要求设备具有专业的聚焦超声治疗头； 3、要求主机配备外阴治疗头和宫颈治疗头，便于操作； 4、治疗头焦平面距离：3～6mm（偏差在±15%范围内）； 5、超声工作频率：9.50MHz～10.50MHz（制造商在随机文件中公布数值为该范围内一个固定值，实测值与公布值的偏差在±15%范围内；） 6、超声功率调节方式：至少支持6个档位范围内调节。 7、额定输出功率：外阴治疗头：12.1W±20%；宫颈治疗头：10.6W±20%； 8、聚焦面积：要求外阴治疗头：0.06cm*0.08cm;宫颈治疗头：0.07cm*0.07cm； 9、脉冲持续时间：0.6ms～3.3ms；脉冲重复周期：3.3ms；占空比：20%～100%； 10、定时器：定时时间：0～300s ，定时误差不超过3S或设定值的±1%的两者中的较大值。到达设定时间后设备自动终止输出并发出指示信号。定时时间连续可调，一键式调节，操作灵活。 11、噪声≤65dB（A）； 12、输入功率：≤150 VA； 13、调制波形：支持方波； 14、具备介质水冷却系统，全自动控制，自动排除气阻，延长治疗头及整机使用寿命； 15、参数设置：具备可视人机操作交互界面，治疗过程模拟图像显示技术：具有输出设置、剂量设置、时间设置功能，治疗过程中显示本次时间、累计时间、累计剂量、治疗部位、治疗剩余时间等治疗参数实时显示，治疗过程声音提示； 16、自动保存：参数自动保存功能：自动记忆治疗参数，声功率档位可自动保存上次关机前的状态，待下次开机时自动恢复到上一次的声功率档位状态。自动时间保护，治疗时间一旦超过设定时间，治疗仪自动停止治疗，自动显示记录治疗剂量，自动记录总治疗时间。能量输出多重保护功能，自动累计病人治疗参数； 17、具备专业设计一次性治疗头套，避免患者交叉感染； 18、要求治疗头侧壁不需要的超声辐射：治疗枪侧壁手持部位上，不需要的超声辐射的空间峰值时间平均声强<100 mW/cm2。 19、治疗头超温控制：治疗头辐射表面的温度≤41℃。 20、设备具有水循环检测装置。 三、使用环境 1、环境温度：10℃～40℃ 2、环境相对湿度：30%～75% 3、介质水：蒸馏水、纯净水 4、介质水温：10℃～35℃ 5、电源输入电压：a.c 220 V±10％ 6、电源电压频率：50Hz±1Hz 配置清单 - 主机及其附件: 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 主机; 台; 1. 2; 软件 （包括治疗控制模块、面板操作控制模块、超声驱动控制模块）; 套; 1. 3; 水箱; 个; 1. 4; 脚踏开关; 件; 1. 5; 枪架; 副; 1. 6; 外阴治疗枪; 只; 1. 7; 外阴治疗头保护头套; 个; 1. 8; 水箱支撑柱; 根; 4. 9; 水箱支撑板; 块; 1. 10; 设备防尘罩; 个; 1. 2、耗材： 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 外阴治疗头; 个; 1. 2; 一次性使用治疗头套; 个; 10. 3; 医用超声耦合剂; 40g/支; 2. 4; 试验杯; 个; 10. | 250000.00 |
| 8 | 腹腔镜全子宫切除设备 | 1套 |  | 1、电源电压：~220V 50Hz 2、输入功率：50VA 3、输出电压:8V~24V 4、转速：80r/min~220r/min 5、输出扭矩：≥15N·cm 6、运行模式：间歇加载连续运行，加载2min，间歇2min 7、整机噪音:≤60db(A) 8、温度5℃~40℃。 9、湿度≤80%。 10、大气压760hpa~1060hpa。 电动子宫切除器配置清单 编 号; 产 品 名 称; 规格（mm）; 数量; 单位. 1; 切除刀管（碎宫器）; Φ10×330; 1; 支. 2; 切除刀管（碎宫器）; Φ15×330; 1; 支. 3; 切除刀管（碎宫器）; Φ18×330; 1; 支. 4; 切除刀管（碎宫器）; Φ10×330; 1; 支. 5; 切除刀管（碎宫器）; Φ15×330; 1; 支. 6; 切除刀管（碎宫器）; Φ18×330; 1; 支. 7; 量棒(子宫固定器); Φ5×500; 1; 支. 8; 拨棒; Φ5×420; 1; 支. 9; 穿刺套管; Φ15×95; 1; 支. 10; 穿刺套管; Φ18×95; 1; 支. 11; 扩张器; Φ10/Φ15; 1; 只. 12; 扩张器; Φ10/Φ18; 1; 只. 13; 引导棒; Φ10×370; 1; 支. 14; 转换器; Φ15-Φ10; 1; 只. 15; 转换器; Φ18-Φ10; 1; 只. 16; 推结器; Φ5×330; 1; 支. 17; 大抓钳; Φ10×420; 1; 把. 18; 小抓钳; Φ5×420; 1; 把. 19; 举宫器; 400; 1; 把. 20; 肌瘤钳（钻）; Φ5×420; 1; 支. 21; 肌瘤钳（钻）; Φ10×420; 1; 支. 22; 穿刺针; Φ5×330; 1; 支. 23; 宫颈钳; 250直形; 1; 把. 24; 宫颈钳; 250弯形; 1; 把. 25; 控制器; 1; 台. 26; 电动马达手柄; 1; 只. 27; 电动马达内芯; 1; 只. | 78000.00 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“主要技术参数及性能（配置）要求”。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。 |  |  |  |
| ▲交付使用期及交货地点 |  | - 交付期：自合同签订之后,接甲方通知之日起 20 个日历日内完成供货、安装、调试，验收合格并投入使用。 - 交付地点：桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 1.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 2.提供免费保修电话,提供 400或其它专线免费保修电话号码。 3.备件供应：国内有备件仓库 4.定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少1次。 5.按照医院要求提供相关培训。 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | 1.签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后 22 个工作日内支付合同金额的 30%； 2.通过验收满一年后设备运行正常的，甲方在 22 个工作日内支付合同金额的 30%； 3.通过验收满两年后设备运行正常的，甲方在 22 个工作日内支付合同金额的 30%； 4.剩余的10%合同金额待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22 个工作日内支付，不计息。 |  |  |  |
| 备品备件及易损件 |  | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1、投标产品如为第二、三类医疗器械，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件复印件并加盖投标单位公章，否则投标无效。 ▲2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号(注: 如为定制、非标产品可不填写），如不填写视为不响应招标文件。 |  |  |  |
| 四、其他要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 产品符合环保节能等国家政策要求。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2、设备到货安装前须向采购人提供中标产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数）原件，采购人依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由中标供应商负责； 3、中标供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，中标供应商需提供技术白皮书、操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 4、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 5、质保期内须提供免费上门服务及免费硬件保修(含人工费、材料费、差旅费)，并提供终身维护。 6、项目总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |  |  |  |
| 其他说明 |  | 一、进口产品说明 □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 ☑本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称： 无 公布渠道或者获取方式： 无 三、核心产品 □本项目为单一产品采购项目。 ☑本项目为非单一产品采购项目，“采购清单及货物参数”表中的核心产品为 超声波治疗仪 产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 四、其他： 1、是否进行演示：否。 2、是否要求提供样品：否。 3、是否现场踏勘：否。 |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  |  |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 |  | ★A02010104台式计算机 |  |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  |  | ★A02010105便携式计算机 |  |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 |  | A02010601打印设备 |  | A0201060101喷墨打 印机 |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02010604显示设备 |  | ★A0201060401液晶 显示器 |  | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02010609图形图像输入设备 |  | A0201060901扫描仪 |  | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  |  |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  |  |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 |  | A02051901离心泵 |  |  |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 |  | ★A02052301制冷压缩机 |  | 冷水机组 |  | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  |  |  | 水源热泵机组 |  | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 |  | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  |  | ★A02052305空调机组 |  | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) |  | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) |  | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | ★A02052309专用制 冷、空调设备 |  | 机房空调 |  | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  |  | A02052399其他制冷 空调设备 |  | 冷却塔 |  | 《机械通风冷却塔第1部分：中 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  |  |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 器 |  | 配电变压器 |  |  |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 |  | 管型荧光灯镇流器 |  |  |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 |  | A0206180101电冰箱 |  |  |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  |  | ★A0206180203空调 机 |  | 房间空气调节器 |  | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） |  | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) |  | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | A0206180301洗衣机 |  |  |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  |  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |  |
|  |  |  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |  |
|  |  |  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |  |
|  |  |  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |  |
| 11 | A020619照明 设备 |  |  | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |  |
|  |  |  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |  |
|  |  |  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |  |
|  |  |  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |  |
| 12 | ★A020910电 视设备 |  |  | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |  |
| 13 | ★A020911视 频设备 |  |  | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |  |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 |  |  | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |  |
| 15 | ★A060805便 器 |  |  | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |  |
|  |  |  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |  |
|  |  |  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |  |
| 16 |  | ★A060806水 嘴 |  |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |  |
| 17 |  | A060807便器 冲洗阀 |  |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |  |
| 18 |  | A060810淋浴 器 |  |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |  |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑本项目不允许分包。 □本项目允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | 1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。 2、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | ☑本项目不组织现场考察。 □本项目组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： （集合并签到） 联系人： ；联系电话： |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、其他证明文件（投标人如属于小型、微型企业的，请提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)）；（格式见附件） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人须具有有效的医疗器械生产或经营相关证明（根据投标货物所属类别相应提供，符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）规定免于经营备案的或者无需办理医疗器械经营许可或者备案的不需提供）：①生产第一类医疗器械的须提供生产备案证明；生产第二类、第三类医疗器械的须提供生产许可证。②经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；经营第二类医疗器械的须提供备案证明；经营第三类医疗器械的须提供经营许可证明。（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 3、投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人经第三方审计的2024年度的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、审计报告）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 6、具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（必须提供，否则按无效投标处理） 8、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 9、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 11、招标文件要求的其他资格证明文件；（如有要求，必须提供，否则按无效投标处理） 12、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有，可提供。如《中小企业声明函》等证明文件） 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标人情况介绍（格式自拟）； 7、投标人类似成功案例的业绩证明［以中标（成交）通知书或合同复印件为准］；（格式见附件） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单格式（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、技术方案【根据项目需求，结合评标办法进行编制，格式自拟】；（如有请提供） 4、项目实施人员一览表（格式后附）；（如有请提供） 5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 1.投标报价要求：投标报价不得高于最高投标限价且各分项设备最高限价小于或等于采购需求表中对应的各分项设备最高限价（总价）。 2.投标报价是履行合同的最终价格，必须包含： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他： 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、验收等费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 提供相同品牌产品且 通过资格审查、符合性 审查的不同投标人参 加同一合同项下投标 的中标候选人确定方式： □随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） #### ☑其他方式： 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的获得中标人推荐资格。 |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的 0 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 户名： 开户银行： 账号： 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知 》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西睿翼工程咨询有限公司招标部； 联系电话：0771-5349283； 通讯地址：南宁市青秀区民族大道32号宜尚酒店副楼一层 。 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 ☑采购代理服务费收取标准： （1）本项目的采购代理服务收费标准按原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的70%计取，按差额定率累进法计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。 □固定采购代理收费 。 3、账户名称：广西睿翼工程咨询有限公司南宁分公司 开户银行：华夏银行股份有限公司南宁青秀支行 银行账号：1305 3000 0002 17831 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号），接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

出现下列情形之一的，应予废标：

30.3无效投标或废标条款

30.3.1投标文件属下列情况之一的，按无效投标处理：

(1)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(2)不具备招标文件中规定资格要求的；

(3)不符合法律、法规和招标文件中规定的实质性要求的；

30.3.2投标过程中有下列情形之一者，应予废标：

(1)出现影响投标公正的违法、违规行为的；

(2)投标人的全部投标报价均超过了招标预算，建设单位不能支付的；

(3)因重大变故，投标任务取消的。

（4）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 投标文件的退还

##### 投标人的投标文件不予退还。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门（广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处）提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

账户名称：广西睿翼工程咨询有限公司南宁分公司

开户银行：华夏银行股份有限公司南宁青秀支行

银行账号：1305 3000 0002 17831

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评分标准

### 一、评标方法

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价或预算金额；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、 评分标准

综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （满分30分） | （1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价： ①按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）号规定,投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，设备生产厂家为小型和微型企业的，对其最后报价给予10%的扣除。 ②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予10%扣除的政府采购政策。 ③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予10%扣除的政府采购政策。 （3）政策性扣除计算方法。 在设备采购项目中，设备由监狱企业或残疾人福利性单位或小型或微型的企业承接的，该投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。 投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其报价只能享受一次的扣除，不重复享受政策。 （4）价格分计算公式：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分 注：投标报价计算时均为投标人的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。 |
| 2 | 综合性能分（20分） | （1）满足招标文件全部技术参数要求，不存在负偏离的得基本分20分。未标注“▲”号的技术参数求发生负偏离，每有一项扣4分，最多扣20分。 注：标注“▲"为实质性条款，有一项不满足视为无效投标。 |
| 3 | 货物技术性能及方案（17分） | 一档（3分）:针对货物技术性能、技术参数等方面描述，内容简单及方案粗糙，设备配置基本满足采购需求。 二档（7分):针对货物技术性能、技术参数等方面描述，有较详细的货物技术性能及方案，附有简单的设备宣传图册、功能说明等技术资料，设备配置基本满足采购需求。 三档（12分):针对货物技术性能、技术参数等方面描述，有详细的货物技术性能及方案，设备配置较为清晰、设备性能描述较为详细，附有较为详细的设备宣传图册、功能说明等技术资料，技术方案满足采购需求。 四档（17分):针对货物技术性能、技术参数等方面描述，有详细完整的货物技术性能及方案，设备配置描述思路清晰、内容详细、针对性强，附有详细的设备宣传图册、功能说明等技术资料，充分满足采购人实际使用需求。 备注：未提供货物技术性能及方案的得0分。 |
| 4 | 项目实施方案(满分15分) | 评标委员会对投标人提供的所投产品实施方案，包括但不仅限于①实施流程、配送计划及安装方案②进度安排及质量保证措施、管理措施③设备调试及试运行④风险防范措施、应急预案等内容进行评价： 一档（3 分）实施方案内容齐全，4 项评审内容有 1 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 二档（7 分）方案内容齐全，4 项评审内容有 2 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 三档（11分）实施方案内容齐全，4 项评审内容 3 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 四档（15 分）实施方案内容齐全，4 项评审内容经评审均具有针对性、可操作性、且内容科学合理。实施方案优于以上内容。 |
| 5 | 售后服务方案（10分） | 评标委员会对标人提供的所投产品的售后服务方案，包括但不仅限于①售后服务计划（技术支持方案，操作过程技术难点指导、操作人员掌握一般故障排除的技术指导、系统升级技术支持等）②故障解决及维修方案、免费保修期外维修方案（保修期外零配件供应及维修服务方案、系统升级方案等）③耗材和备品备件④售后服务人员配置、培训方案⑤售后服务保障举措或其它实质性优惠措施等内容进行评价： 一档（2 分）售后服务方案内容齐全，5 项评审内容有 1 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 二档（4 分）售后服务方案内容齐全，5 项评审内容有 2 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 三档（6 分）售后服务方案内容齐全，5 项评审内容 3 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 四档（8 分）售后服务方案内容齐全，5 项评审内容 4项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 五档（10 分）售后服务方案内容齐全，5 项评审内容经评审均具有针对性、可操作性、且内容科学合理。 备注：未提供售后服务方案的得0分。 |
| 6 | 备品备件及易损件（3分） | 一档(1分):投标文件中列的设备备品备件及易损件清单简易；仓库有少量备品备件的、易损件，提供图片或其他证明材料。 二档（2分):投标文件中列的设备备品备件及易损件清单较为详细；在广西区内设有仓库且有较为充足备品备件、易损件（提供图片或其他证明材料）。 三档（3分):投标文件中列的设备备品备件及易损件清单详细，在广西区内设有仓库且有充足备品备件、易损件（提供图片或其他证明材料），响应可在 24 小时内提供备品备件的。 备注：未提供评审点内容的不予得分。 |
| 7 | 服务响应时限（3分） | （1）非设备故障原因，供应商承诺能在接到采购人通知后立即响应，3小时内到达现场的得 1分，承诺 6小时内能到达现场的得 0.5 分。（满分1分） （2）设备使用过程中发生故障，供应商承诺能在接到采购人通知后立即响应，3小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，重大故障处理时限不超过36小时修复，若36小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用 。（满分2分） 备注：未提供相关承诺或证明材料、说明，不予得分。 |
| 8 | 政策性加分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每有一项得0.5分，最多得1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），每有一项得0.5分，最多得1分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6+7+8。 |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

- 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 第五章 拟签订的合同文本

采购合同采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方：                                       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条、合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

项目总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为        。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3. 新设备的安装必须保证采购人的原有设备无缝对接和正常使用。

4. 乙方提供本次采购的材料为未经使用的原厂全新产品。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

第五条  交付

1. 交付时间：                             ；交付地点：                 。

2. 乙方提供不符合招标文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　5个工作日内及时予以解决。

7.超出“三包”范围的售后服务承诺，乙方在设备验收时须提供生产厂家或总代理商出具的针对所竞产品的售后服务承诺书原件，并携带由行政主管部门核准的资格文件、注册产品标准、产品白皮书等资料材料，以便核实相关资质和技术参数，如无以上材料不予验收。

8.设备验收时，乙方必须提供设备注册时的检测检验报告书；如中标产品为进口产品时，还须提供海关进口货物报关单及入境货物检验检疫证明。

9、设备到货安装前须向采购人提供中标产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数）原件，采购人依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由中标供应商负责；

10、中标供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，中标供应商需提供技术白皮书、操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：桂林市中医医院。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 保修期为：按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。

5.免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

6.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。

7.售后服务服务过程中如有违反约定的情况，采购人有权扣除质保金。

第九条  税费

1. 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

（1） 签订合同时按各标段的投标文件约定填写

（2）货款支付形式为：转账或电汇等

第十一条  履约保证金

约保证金金额：按中标金额的     %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：

户名：/

开户银行：/

账号：/

第十二条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，必须在合同供货时间内更换，如更换时间超过合同约定的交付时间的，应按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额　5　‰违约金，但违约金额不得超过合同金额　5　%，超过　20　天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付货款的，每天向乙方偿付以未付货款本金为基数　1　‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额　5　%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方每次应按本合同合计金额2%向甲方支付违约金,并赔偿由此带给甲方的经济损失。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经采购人审批。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式伍份，具有同等法律效力，甲方叁份、乙方壹份。采购合同双方自签订之日起二个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方名称（公章）：                      。

法定代表人：                                 法定代表人签字：                        。

委托代理人：                                 委托代理人：                            。

电  话：                                     电   话：                               。

开户名称：                                   开户名称：

开户银行：                                   开户银行：                               。

银行账号：                                   银行账号：                               。

日    期：                                   日    期：

- 第七章 投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（）（项目编号：        ）的招标公告，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起   日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 品牌 （如有） | 数量/单位① | 单价(元)② | 合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（￥元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，也不得留空，不得自行更改，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，涂改处须加盖公章，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物名称”一栏中，填写具体货物。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

5.中小企业声明函格式

说明：1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、投标人针对本次采购货物内容，根据以上《中小企业声明函（货物）》要求填写完整相关信息。

6.如投标人属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

7.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的                 项目采购活动提供本单位制造的     货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

- 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

致：

我单位参加贵公司组织的    （项目名称）       （项目编号：     ）政府采购活动。我单位在此郑重承诺：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

供应商：         （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：  年  月  日

附：我单位具备履行合同所必需的设备、项目实施人员专业技术服务能力证明材料（如有可以提供）

（参考格式）：

我单位具备的履行合同所必需的设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

项目实施人员专业技术服务能力

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

（可以附上相关证明材料）

4.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致：

我单位参加贵公司组织的    （项目名称）          （项目编号：    ）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

5.投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

6.投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织    项目名称 （项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加   （项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加   （项目名称）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：1.表格内容均需按要求填写并盖章，也不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1.设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

本次采购产品，须按以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”如实填写完整，非品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日 期：

2. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数及性能配置要求填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

所投分标：     分标（如有）

| 项号 | 货物名称 | 招标文件 货物参数 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  |  |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… |  |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，也不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日 期：

3. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标（如有）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式（如有要求）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。