广西科文招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：广西传输通道重点城市细颗粒物监测网及平陆

运河湾区VOCs组分监测网建设项目

项目编号：GXZC2025-G1-001270-KWZB

采购人：广西壮族自治区生态环境监测中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2025年5月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	41

第四章  评标方法及评标标准	69

第五章  拟签订的合同文本	79

第六章　投标文件格式	96

# 第一章 招标公告

广西科文招标有限公司关于广西传输通道重点城市细颗粒物监测网及平陆运河湾区VOCs组分监测网建设项目（GXZC2025-G1-001270-KWZB）的

招标公告

项目概况

广西传输通道重点城市细颗粒物监测网及平陆运河湾区VOCs组分监测网建设项目招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年6月20日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-001270-KWZB

项目名称：广西传输通道重点城市细颗粒物监测网及平陆运河湾区VOCs组分监测网建设项目

预算金额：总金额为390万元，其中标项一230万元，标项二160万元

最高限价：总金额为390万元，其中标项一230万元，标项二160万元

采购需求：

| 标项 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 大气有机碳/元素碳分析仪 | 1套 | 1.功能要求及技术指标符合《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327—2023）要求（投标仪器应为生态环境部自动监测系统适用性检测合格名录内产品 |
| 标项一 | 大气离子色谱分析仪 | 1套 | 1.适用于气态污染物：HF、HCl、HNO2、HNO3、SO2、NH3和颗粒态水溶性离子F-、Cl-、NO3-、SO42-、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等气体组分的在线采集和定量分析 |
| 标项二 | VOCs组分在线监测系统 | 1套 | 1.在钦州市建设1套V0Cs监测系统 |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目(供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年5月29日至2025年6月6日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2025年6月20日9时30分（北京时间）

2、地点：本项目将在“广西政府采购云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：标项一2.3万元，标项二1.6万元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网、广西壮族自治区生态环境厅网；

采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=reformColumn&parentId=66601&articleId=8gU+LzUzuAXX4XLH299LbA==。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区生态环境监测中心

地址：广西南宁市青秀区佛子岭路16号

联系人：闭工 0771-5713430

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

联系方式：0771-2023873

3.项目联系方式

项目联系人：银工、李工

电　话：0771-2023873

广西科文招标有限公司

2025年5月29日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，“◆”系重要参数。

3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本货物需求一览表中内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

标项一

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 单价 （万元） | 所属行业 | 技术参数要求 |
| 1 | 大气有机碳/元素碳分析仪 | 1套 | 50 | 工业 | 一、基本要求 ▲1.功能要求及技术指标符合《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327—2023）要求（投标仪器应为生态环境部自动监测系统适用性检测合格名录内产品，投标时提供名录彩页或网站截图），可在线、实时测量颗粒物样品中的有机碳（OC）、元素碳（EC）的含量，数据可用于含碳颗粒物来源分析研究。 投标时，根据技术要求逐条响应。要求提供佐证材料的应按要求提供佐证材料，否则不予认可。 二、配套服务 1.数据集成系统1套。 ◆2.提供大气有机碳/元素碳分析仪数据质量保障服务:自整体验收合格之日起一年，不收取额外费用。 3.提供大气有机碳/元素碳分析仪原厂质量保修期一年。 三、仪器性能 1. 检测方法：热光法； 2.检测限：≤1μg/m3； 3.采样流量稳定值≤2%。（提供有资质机构出具的检测报告或效力相当的证明材料） 4.温度设定：在250℃或更高时，控制在1%或5℃之内。 5.溶蚀器吸收效率≥70% 6.数据有效率≥80% ◆7.校准：内标，在每个样品分析结束时系统自动注入标气，以标气对分析结果进行校正；可使用注射器加入液态标准溶液进行校准。 8.在线分析仪性能可靠，具备长时间、连续监测的能力，能够得到小时平均浓度。 9.要求为软件的运行、数据的采集配备满足功能的工控机，并能够按照总站数据传输协议等相关要求，实现数据收集、存储功能。 四、软件功能 1.软件中应提前预存《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327—2023）中的分析方法，兼有或为其中1种。 2.软件中预存的“分析方法”必须是可以修改的格式，以便操作人员可以根据具体需求改进方法。 3.实时记录仪器工作时升温曲线，并显示OCEC分割点、CH4峰面积、激光信号变化曲线等信息；实时采集流量数据、流量时间等信息并计算出采样累积流量。 4.软件能够控制仪器硬件的运行；对形成的数据信息进行储存，可使用EXCEL等格式输出实验结果；可实现在线数据直接输出到所在站点的数据集成工控机上。 5.软件可根据用户要求，在监测结果的计算运用、图形表达和数据管理等方面进行定制更新。 五、基本配置 1.有机碳、元素碳分析仪主机，1台； 2.采样泵，1台； 3.切割器及采样管路，1个； 4.软件控制系统，1套； 5.工控机及组件，1套； 6.稳压电源，1台； 7.VOC去除器，1个； 8.载气、配套减压阀及管路，1套； 注：系统整机符合国家标准和环保监测规范。 六、数据集成系统 1.内容:满足包括所有新装监测仪器安装、调试、采样及辅助系统安装调试，能实现数据的自动采集传输并能接入数据管理平台。整套系统基于网络控制和管理，开放所有观测数据底层格式，参数配置或者任务管理都可以通过网络进行控制，可实时监控设备工作状态；项目实施整体方案设计和施工:确保系统观测精度高、运行稳定性好，设备可靠性高、易于维护和标校。 2.总体要求: 2.1遵循国家和自治区相关数据传输规约的要求，完成现场监测设备、数据采集和传输系统集成，实现站点监测数据实时、准确的上传; 2.2完成监测设备的安装、数据采集和传输等系统集成工作； 2.3提供数据集成系统所需的一切辅助设备和材料; 2.4完成新增设备的安装、调试工作: 2.5完成仪器数据采集、传输和系统成工作。必须采用数字量传输方式。 七、数据质量保障服务技术要求 1.基本要求 投标人须安排专职技术人员，负责站点设备数据质量保障服务，按照《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》 （HJ 1327—2023）相关要求开展仪器设备的日常运行维护、质量保证和质量控制等工作，确保仪器设备正常运行并及时传输数据。 1.1运维目标 1.1.1重污染过程数据有效捕获率≥95%； 1.1.2每季度数据捕获率≥90%；按季度考核； 1.1.3日常质控措施执行率100%； 1.1.4异常情况处理率达到100%。 投标人须对运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、仪器故障解决方案、记录表格的填写等方面提供详细运维计划。 - 2.在线碳组分分析仪运行维护 在线碳组分分析仪运维服务要求:严格按照《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ1327-2023）中日常运行维护要求开展运行维护工作并做好内部质量保证与质量控制工作。 2.1运行维护 2.1.1每日运维服务要求： 2.1.1.1早晚各1次对在线碳组分分析仪设备进行巡检，检查设备的运行状态；在特殊污染天气下（沙尘、霾、重污染天）主动及时对碳组分分析仪数据进行统计，并提供特殊污染天情况数据统计报告。 2.1.1.2每日检查仪器采样流量、辅助气体流量、反应炉内压力、透射激光强度、反射激光强度等工作参数，如有报警应及时处理； 2.1.1.3每日检查环境样品图谱，包括升温程序是否正常、OC和EC分割点及浓度比值是否出现突变、CH4峰响应值是否存在明显波动等，24h内的CH4峰面积相对标准偏差应≤5%；如仪器具备自动空白核查功能，每日核查仪器自动空白，TC仪器空白应≤0.3μg，否则应及时排查问题，并重新测试空白； 2.1.1.4以PM2.5或PM10为首要污染物的重污染天气预警发布后，可根据仪器数据质量情况24h内全面检查仪器1次；必要时校准或调整并避开重污染时段，重污染过程或沙尘天气结束后应及时清理采样头和切割器、更换采样滤膜，并核查流量； 2.1.1.5每日检查仪器监测结果，发现异常数据及时排查原因； 2.1.1.6做好每日检查维护记录，并定期存档； 2.1.2每周运维服务要求： 2.1.2.1检查在线碳组分分析仪采样膜状态，视情况更换采样膜；进行对流量传感器的自动校准；查看仪器空白，确认系统是否有气体泄漏（低于1μg）；查看仪器采样流量，并确保其为8.0L/min左右(控制±2%内)； 2.1.2.2每周至少现场检查1次仪器运行状态； 2.1.2.3每周至少检查1次辅助气体的气瓶压力，应在压力低于2MPa或有效期截止前更换气瓶，更换气瓶后应对气路检漏；更换氦气、氦/氧混合气的气瓶后应核查校准曲线中间点浓度（含碳量约10.0μg），更换氦/甲烷混合气的气瓶后应重新建立校准曲线； 2.1.2.4每周至少检查1次采样泵运转是否正常，检查采样管路、反应炉是否有漏气或堵塞现象。必要时更换配件和耗材； 2.1.2.5每周至少更换1次采样滤膜，根据当地污染程度可增加更换频次；更换采样滤膜后应检查反应炉的气密性，并执行1次烤炉程序，去除新滤膜的本底影响，烤炉后执行滤膜空白测试，空白测定结果TC含量应≤0.3μg； 2.1.2.6每周至少检查1次集水装置，如有积水应及时清空，并检查溶蚀器碳膜（块），如有水痕，则需及时更换溶蚀器碳膜（块）； 2.1.2.7执行仪器说明书规定的其他周维护内容； 2.1.2.8做好每周维护记录，并定期存档。 2.1.3每月运维服务要求： 2.1.3.1配置蔗糖标准溶液，并利用标准蔗糖溶液进行标定； 2.1.3.2每月至少清洁1次采样头；在颗粒物污染较重或植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加采样头的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开采样头和切割器，用蒸馏水或无水乙醇清洁（无水乙醇清洁后需再用蒸馏水清洁一遍），待完全晾干或用风机吹干后重新组装，组装时应检查密封圈的密封情况； 2.1.3.3每月至少备份1次原始数据； 2.1.3.4每月至少清理1次仪器散热风扇滤网； 2.1.3.5执行仪器说明书规定的其他月维护内容； 2.1.3.6做好每月维护记录，并定期存档。 2.1.4每季度运维服务要求： 2.1.4.1每季度至少清洁1次溶蚀器和采样管路，根据当地污染程度可增加清洁频次；采样管路清洁后应检查气密性，并核查采样流量； 2.1.4.2每季度至少更换1次溶蚀器碳膜（块）等配件耗材，根据当地污染程度可增加更换频次； 2.1.4.3执行仪器说明书规定的其他季度维护内容； 2.1.4.4做好每季度维护记录，并定期存档。 2.1.5每半年运维服务要求： 2.1.5.1清理仪器后端采样入口，保证采样管路清洁；检查和校准流量及温度；更换溶蚀器碳膜；视情况及时更换He气、He/CH4混合气体等； 2.1.5.2执行仪器说明书规定的半年维护内容； 2.1.5.3做好每半年维护记录，并定期存档。 2.1.6每年运维服务要求： 2.1.6.1根据实际情况更换其他耗材及备件，并做好记录； 2.1.6.2每年对仪器预防性维护1次（或根据污染情况调整维护频次），检查与清洁样品采集单元和分析单元，更换必要的耗材与配件；维护后，应全面核查仪器状态，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性； 2.1.6.3每年至少更换1次氦气管路的除氧器； 2.1.6.4执行仪器说明书规定的其他年度维护内容； 2.1.6.5做好每年维护记录，并定期存档。 2.1.6.6投标人须安排专职技术人员，负责该台仪器的日常巡检、定期维护保养、校准、耗材的更换、故障检修等工作，确保仪器设备正常运行并及时传输数据。仪器日常运行维护、质量保证和质量控制及备机涉及到的技术性能指标及要求应不低于《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327-2023）中表2 的要求。 2.1.6.7投标人须对运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、仪器故障解决方案、记录表格的填写等方面提供详细运维计划。 2.2质量控制 2.2.1每两周：至少核查1 次校准曲线中间点浓度； 2.2.2每月：至少核查1 次采样流量、温度测量示值、大气压测量示值、仪器空白； 2.2.3每季度：至少建立1 次校准曲线、精密度核查、正确度核查； 2.2.4每半年：辅助气体通道流量单点核查、数据一致性核查； 2.2.5每年：多点核查辅助气体通道流量； 2.2.6计量溯源性要求：计量器具（如流量计、温度计、气压计、湿度计等）应检定或校准合格，并在有效期内。标准溶液应使用有效期内的有证标准物质配制； 2.2.7质控工作应填写记录表。 2.3数据审核 每周三早上10时前，在采购人提供的数据管理平台上完成前一周的监测数据审核上报工作。 |
| 2 | 大气离子色谱分析仪 | 1套 | 180 | 工业 | 一、总体要求 采购1套大气离子色谱分析仪。 (一)采购设备清单 至少包含在线采样系统1套、阴离子色谱仪1套、阳离子色谱仪1套、自动控制系统和软件、 纯水净化设备1套（满足出水水质电导率达18.2MΩ超纯水质要求），符合现行国家相关标准方法。 (二)配套服务内容 1.数据集成系统1套。 ◆2.提供大气离子色谱分析仪数据质量保障服务:自整体验收合格之日起一年，不收取额外费用。 3.提供大气离子色谱分析仪原厂质量保修期一年。 二、基本要求 ▲1.适用于气态污染物：HC1、HNO2、HNO3、S02、NH3和颗粒态水溶性离子F-、Cl-、NO3-、S042-、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等气体组分的在线采集和定量分析（投标时提供有资质机构出具的检测报告或效力相当的证明材料），可连续工作。 ▲2.性能指标需满足《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ 1328—2023）(投标时提供有资质机构出具的检测报告或效力相当的证明材料) 三、仪器技术参数 (一）在线采样系统： 1.切割器：常规PM2.5，可切换为PM1或PM10； 2.采样流量：外部采样流量为16.7L/min，可根据不同切割头对流量的要求灵活配置，并可实现校准、自动校正；提供校准说明； ◆3采样周期：能够满足15min、30min和60min三种选项，可根据实际需要灵活调整，其中： 第一等次：时间分辨率15min及更小； 第二等次：时间分辨率15min（不含）—30min；第三等次：时间分辨率30min（不含）—60min； ◆4.气体捕集方式：采用溶蚀器等方式捕集气体，其中： 第一等次：不需要耗材，采用主动方式产生均匀液膜； 第二等次：不需要耗材，采用被动方式产生均匀液膜； 第三等次，需要耗材，采用被动方式产生均匀液膜； ◆4.1气体捕集效率：≥98%(投标时提供有资质机构出具的检测报告或效力相当的证明材料)； 5.颗粒物捕集方式：饱和水蒸汽环境中稀释长大冷却捕集，蒸汽发生装置温度可根据需要调控； ◆5.1颗粒物捕集效率：≥98%(投标时提供有资质机构出具的检测报告或效力相当的证明材料)； 6.有效数据率≥85%； (二）分析系统： 1.所有的离子色谱流路均需采用惰性材质，包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。需适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂； 2.泵：高压双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路； 2.1流速范围：0～5.0mL/min或更广，范围内可调； 2.2流速最大误差≤0.1%； 2.3流量精密度≤0.1%； 2.4压力脉冲＜1.0%； 2.5最大压力＞4500psi； 3.色谱柱：可耐受2000psi以上压力；可耐受2mL/min及以上流速； 3.1阴离子分离柱及保护柱各1套，用于SO42-、NO3-、NO2-、F-、Cl-等阴离子及SO2的分析；阳离子分离柱及保护柱各1套，用于Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子的分析； 4.柱温箱：内置柱温箱，减少系统死体积； 4.1温控范围：环境+5℃～60℃或更广； ◆5.抑制器：配备阴阳离子抑制器，免配再生液，免维护自动在线工作。 6.电导检测器：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图； 6.1信号输出范围：0～15000μS或更广； ◆6.2检测器分辨率≤0.005 nS/cm，投标时提供有资质机构出具的检测报告或效力相当的证明材料；其中： 第一等次：分辨率≤0.003 nS/cm； 第二等次：0.003＜分辨率＜0.005 nS/cm； 第三等次：分辨率0.005 nS/cm； 6.3检测器耐受最大压力≥8Mpa； 6.4电导池温控范围：+5℃～60℃； ▲7淋洗液发生器：自动化，实验中仅需用纯水，不需要人工配制任何化学试剂； （三）仪器工作环境： 1.电源：适用于市网电220V； 2.室内工作温度：15℃～50℃； 3.室外工作温度：-30～50℃； 4.环境湿度：＜80%。 四、软件功能 1.兼容Windows工控机环境，支持USB、有线/无线信号传输及远程操作。内置自动化数据采集与处理模块，可实时监测仪器运行状态（如泵压力变化）并反馈分析参数，数据支持灵活编辑（类似EXCEL操作）及多格式导出（PDF、EXCEL）； 2.具备智能故障排查功能，通过全流程数据溯源与操作历史记录，快速定位异常并保障数据透明度；同时支持24小时参数监控与市电异常保护机制，异常时自动停机并恢复，最大限度减少人力干预； 3.可升级至网络版软件。 五、配置要求 1.在线采样系统，1套； 2.阴离子色谱仪，1套； 3.阳离子色谱仪，1套； 4.自动控制系统和软件； 5.纯水净化设备，1套（满足出水水质电导率达18.2MΩ超纯水质要求） 六、数据集成系统 1.内容:满足包括所有新装监测仪器安装、调试、采样及辅助系统安装调试，能实现数据的自动采集传输并能接入数据管理平台。整套系统基于网络控制和管理，开放所有观测数据底层格式，参数配置或者任务管理都可以通过网络进行控制，可实时监控设备工作状态:项目实施整体方案设计和施工:确保系统观测精度高、运行稳定性好，设备可靠性高、易于维护和标校。 2.总体要求: 2.1遵循国家和自治区相关数据传输规约的要求，完成现场监测设备、数据采集和传输系统集成，实现站点监测数据实时、准确的上传； 2.2完成监测设备的安装、数据采集和传输等系统集成工作； 2.3提供数据集成系统所需的一切辅助设备和材料； 2.4完成新增设备的安装、调试工作； 2.5完成仪器数据采集、传输和系统成工作。必须采用数字量传输方式。 七、数据保障服务技术要求 投标人须安排专职技术人员，负责站点设备数据保障服务，严格按照《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ1328-2023）要求开展仪器的日常运行维护工作和质量保证与质量控制等工作，确保仪器设备正常运行并及时传输数据。 1.运行维护 1.1每日运维服务要求： 1.1.1每日检查仪器采样流量、色谱柱压、柱温、电导率、目标离子色谱峰出峰时间和峰宽等工作参数；查看管路是否有气泡或漏液，溶蚀器滤膜是否有气泡，系统中设置的样品序列是否足够，淋洗液是否充足； 1.1.2以PM2.5或PM10为首要污染物的重污染天气预警发布后，可根据仪器数据质量情况24h内全面检查仪器1次，必要时校准或调整并避开重污染时段，并做好记录；重污染过程或沙尘影响结束后应及时清理采样头和切割器，并核查流量； 1.1.3每日检查仪器监测结果，发现异常数据及时排查原因； 1.1.4做好每日检查维护记录，并定期存档。 1.2每周运维服务要求: 1.2.1每周至少巡检1次，并做好记录，定期存档，需要按计划完成的工作包括： 1.2.2检查仪器运行状态； 1.2.3检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洁； 1.2.4检查户外缓冲瓶，及时清理积水； 1.2.5检查蒸汽发生器水位是否正常、样品收集装置是否充满吸收液、管路是否有气泡与漏液； 1.2.6检查溶蚀器是否正常，当发现漏液、有气泡或污染时，应及时分析原因，更换过滤器等耗材或备件； 1.2.7对于颗粒物流路，至少更换1次过滤器； 对于气体流路，如配有过滤器的，每两周至少更换1次过滤器；可根据仪器说明书要求及当地污染程度增加过滤器更换频次；新过滤器使用前应活化； 1.2.8检查色谱柱柱效，当发现色谱柱柱效下降较多，如NO3-和SO42-色谱峰之间的分离度小于1.2、Na+和NH4+色谱峰之间的分离度小于1.5或Na+和水负峰/系统峰分离度小于1.5时，应及时更换相应的色谱柱与保护柱； 1.2.9检查采样泵是否运转正常； 1.2.10检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，流路管路是否洁净和畅通，及时发现并清除管路中的异物和气泡，必要时更换配件或耗材； 1.2.11检查淋洗液液位，液位低于容器容积的1/5时应及时更换淋洗液，若使用淋洗液自动发生器，应及时添加去离子水，每次更换淋洗液后应检查目标离子的保留时间和背景电导率，查看保留时间漂移情况，如漂移超出0.5min，应及时排查原因； 1.2.12检查废液桶，及时清空废液； 1.2.13每两周使用去离子水（电阻率应≥18MΩ·cm，25℃）检查仪器基线与空白响应情况，如目标离子浓度高于仪器检出限，应及时排查后重新测试； 执行仪器说明书规定的其他周维护内容； 1.3每月运维服务要求： 1.3.1每月至少清洁1次采样头；在颗粒物污染较重或植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加采样头的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开采样头和切割器，用蒸馏水或无水乙醇清洁（无水乙醇清洁后需再用蒸馏水清洁一遍），待完全晾干或用风机吹干后重新组装，组装时应检查密封圈的密封情况； 1.3.2每月至少备份1次原始数据； 1.3.3执行仪器说明书规定的其他月维护内容； 1.3.4做好每月维护记录，并定期存档。 1.4每季度运维服务要求： 1.4.1采用溶蚀器滤膜的仪器，每季度至少更换1次滤膜； 1.4.2每季度至少清洁或更换1次溶蚀器、蒸汽发生器、采样及流路管路，根据当地污染程度可增加清洁频次；采样管路清洁后应检查气密性，并核查采样流量； 1.4.3执行仪器说明书规定的其他季度维护内容； 1.4.5做好每季度维护记录，并定期存档。 1.5每半年运维服务要求： 1.5.1离子色谱压力校准，柱温校准，更换管路；更换蒸汽发生器和真空泵膜；对仪器进行线性校准； 1.5.2每半年至少更换1次蠕动泵管和采样泵过滤器，根据实际情况可适当增加更换频次； 1.5.3执行仪器说明书规定的其他半年维护内容； 1.5.4做好每半年维护记录，并定期存档。 1.6每年运维服务要求： 1.6.1提供阴离子色谱柱三套和抑制器一套；更换真空泵、离子色谱密封圈、蠕动泵胶管；更换5mL注射器4个、更换离子色谱柱塞杆4个；更换离子色谱单向阀芯2套、更换步进马达； 1.6.2每年对仪器预防性维护1次（或根据污染情况调整维护频次），检查与清洁样品采集单元和分析单元，更换必要的耗材与配件；维护后，应全面核查仪器状态，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性； 1.6.3执行仪器说明书规定的其他年度维护内容；做好每年维护记录，并定期存档。 1.6.4投标人须提供详细运维目标，运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、仪器故障解决方案、记录表格的填写等方面提供详细运维计划。 2.质量控制 2.1每周：至少核查1 次校准曲线中间点浓度； 2.2每月：至少核查1 次采样流量、温度测量示值、大气压测量示值、仪器空白，使用外标法定量的仪器，每月至少建立1 次校准曲线，每次建立完校准曲线后，进行正确度核查； 2.3每半年：至少核查1 次数据一致性，每次更换仪器后，应核查数据一致性； 2.4计量溯源性要求：计量器具（如流量计、温度计、气压计、湿度计等）应检定或校准合格，并在有效期内。 2.5标准溶液应使用有效期内的有证标准物质配制； 2.6质控任务偏差超出范围，应及时排查原因，并重新测试直至满足要求为止，质控工作完成后应如实填写记录表。 3.数据审核 每周三早上10时前，在采购人提供的数据管理平台上完成前一周的监测数据审核上报工作。 |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 成交通知书发出之日起15日历天内。 |  |  |  |
| 交货时间 |  | 自签订合同之日起60个日历天内完成新设备交货和安装调试并进行试运行；试运行3个月无质量问题，通过设备验收后交付采购人使用。 注：如遇采购人站点变更，具体安装时间视情况而定。中标人须将标的货物运至采购人指定地点并向采购人提供产品合格证等相关的资料和配件。如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成交货的，中标人需承担由此给采购人造成的全部损失。 |  |  |  |
| 交货地点 |  | 广西来宾市（采购人指定实验室）。 |  |  |  |
| 交货方式 |  | 现场交货。 |  |  |  |
| 质保期及售后服务要求 |  | 1.本项目所有设备的原厂质量保修期≥1年。投标人须保证验收通过之后3-8年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。 2.在设备(或系统)整个使用期内，投标人确保正常使用，在接到采购人维修要求后应立即响应并在2小时内提出解决方案，8小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供,最长不超过24小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书(格式自拟)。 3.在质保期内，中标人应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。 4.投标人在投标文件中须说明保修期内外提供的服务计划。 5.本项目所有设备提供数据质量保障服务，自整体验收合格之日起一年，不收取额外费用。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.合同签订后，采购人向中标人支付合同总金额50%的预付款。中标人在合同签订后60日内提供合同总金额10%的银行预付款保函(无条件的预付款保函，有效期自保函开具之日起至少15个月)； 2.2025年9月20日前，中标人将全部货物送达采购人指定地点，经采购人确认后支付合同总金额 40%的到货款; - 3.项目试运行完成并经验收合格后，采购人向中标人支付合同总金额10%的尾款。验收完成后采购人依中标人申请退还预付款保函。 - 4.试运行期间因质量问题或服务保障不到位造成采购人损失的，中标人承担由此而引起的一切法律责任和费用。 - 5.每次付款前，中标人需提供与支付金额对应的增值税普通发票。 注：根据资金支付情况及财政支付制度，最终付款方式以双方确认，合同明确为准。 |  |  |  |
| 供货要求 |  | 1.本项目所有货物及配套服务均由中标人提供。 2.所投产品需为原厂全新产品，符合国家、行业技术规范和质量标准。本项目执行的标准、规范如有相关国家或地方标准及规范的，应符合相关国家或地方标准及规范。本项目货物所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按照较高标准执行，同时投标人应在投标文件中加以注明，并附引用标准。 3.本次招标的供货除包括上述产品外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料(包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等)、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。 4.本项目的所有软、硬件(如线缆、工具、控制接口硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 5.包装防雨水，运输过程中电气以及机械设备需干燥运输，货品到达现场开箱检验前出现破损需由供应商承担更换。 6.供货时，若提供的设备相关技术参数不符合招标要求、或设备交付后运行三个月内出现任何故障，则中标人须无条件重新更换设备，发生故障的设备由中标人自行处置。重新更换后的设备仍须再次检测，若仍不符合招标要求，则取消该中标人中标资格,重新组织招标。以上所发生的一切费用由该中标人自行承担。 7.上述所有费用均包含在报价中。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1.设备安装调试完毕且试运行3个月无质量问题，且运行数据满足国家上报要求的，可以进行项目设备验收。 2.中标人应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。验收中发现系统设备达不到验收标准、合同规定的技术指标或事权上收要求，中标人必须更换，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 3.投标人应于投标文件中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 4.验收相关资料由中标人承担及准备。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 本项目采用总价包干方式，包括为完成本项目可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等，采购、集成、安装、调试、人工、合同标的内的售后服务、风险等费用均包含在内。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。一旦中标，合同价不做调整。(采购人不再支付任何费用) |  |  |  |
| 培训 |  | 投标人应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。 |  |  |  |
| 质量保证 |  | 中标人对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。为确保系统高质量，投标人应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。 |  |  |  |
| 项目团队要求 |  | 为本项目可由投标人或核心产品生产商组建专门的项目团队，配备专业技术人员不得少于2人。其中有人员具备环境监测主管部门或环境监测协会颁发的环境空气质量自动监测运维培训合格证书。 |  |  |  |
| 设施设备要求 |  | 1.投标人配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统、各种硬件接口线、接口调试软件及常用零部件等。备有项目仪器所用的常规耗材备件，便于日常使用。 |  |  |  |
| 安装调试 |  | 1.安装地点:由采购人指定。 2.安装标准:符合国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.投标人应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。 4.系统安装调试完毕后，如有需要与采购人现有部分设备正常连接的，需要能在其功能范围内确保现有设备安全、稳定运行。 5.中标人提供中标设备(软件和硬件)的安装调试服务，费用含在报价中。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 1.标项一核心产品为“大气有机碳/元素碳分析仪”。 2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到底顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 允许负偏离条款 |  | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项，超过则投标无效。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为8项，超过则投标无效。 |  |  |  |
| 总体规范要求 |  | 站房建设完成及仪器安装调试完成后，需通过招标人的整体验收，并且要符合以下要求: 《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》（总站气运管字〔2024〕62号） 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 《环境空气质量监测规范(试行)》; 《接地、搭接和屏蔽的实施》GJB 1210-91 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《电子计算机房设计规范》GB 50174-2008 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013) 《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ 1328-2023）； 《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F-、CI-、Br-、NO2、NO3-、PO42-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 》（HJ 799-2016） 《环境空气 颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法》（ＨJ 800-2016） 《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327-2023） 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ653-2021); 《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ654-2013); 《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018） |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| 四、与本项目有关的其他要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 无。 |  |  |  |
| 特殊要求 |  | 投标人在投标文件中提供的所有复印件必须与原件一致，如在采购过程中，发现投标人提供材料为虚假材料或与原件不一致的，将上报财政监管部门，按照虚假响应处理，且采购人依据相关法律规定追究投标人的责任，由此带来的一切损失由投标人自行承担，投标人不得做任何辩解。 |  |  |  |
| 其他说明 |  | 1.投标人提供的产品、服务、证明材料等实际情况应满足本项目的需求，如提供的产品实际情况与投标文件中所承诺产品不符合，可视为虚假应标及欺诈行为，并追究相应责任。 2.投标时，根据技术要求逐条响应。要求提供佐证材料的应按要求提供佐证材料否则不予认可。 3.未尽事宜可进一步参阅合同条款、招标文件其他内容。 |  |  |  |

标项二

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 单价 （万元） | 所属行业 | 技术参数要求 |
| 1 | VOCs组分在线监测系统 | 1套 | 160 | 工业 | 一、项目内容 在钦州市建设1套V0Cs监测系统: （一）采购设备清单 VOC监测系统1套(至少包含116种组分的VOCs在线分析仪1套、动态校准仪1台、氢空一体机1台、标准气体1套、采样系统1套、气象五参数监测仪1套、稳压电源1套、UPS 1套、数据采集器1套)，符合现行国家相关标准方法。 （二）配套服务内容 1.数据集成系统1套； 2.站房建设1套； ◆3.提供 VOCs 监测系统数据质量保障服务:自整体验收合格之日起一年，不收取额外费用； ◆4.提供 VOCs 监测系统原厂质量保修期一年。 二、技术要求 （一）VOCs 在线监测仪采用GC-MS 原理，性能指标需满足《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）。 （二）VOCs 在线分析仪 1.用途:连续 24小时在线监测环境空气中可挥发性有机物。监测项目应满足国际上通用的臭氧前驱体标准(PAMS)监测项目:同时有能力监测环境空气中含氧/氮挥发性有机物(OVOCs)、监测环境空气中卤代烃等;目标化合物覆盖国内与国际通用的 PAMS、TO-15 及醛酮类(13 种，不含甲醛)等 116种物质; ▲2.产品具有有效的116种VOC物种检测证明(投标仪器 PAMs57 种应为生态环境部自动监测系统适用性检测合格名录内产品，投标时提供名录彩页或网站截图，其他59 种组分由有资质机构出具的检测报告或效力相当的证明材料)，具体组分见附表一。 3.技术参数要求: 3.1仪器监测原理 ▲采用超低温冷冻富集浓缩，结合气相色谱/质谱法检测大气挥发性有机化合物 VOCs。支持双通道采样，双色谱柱分离后分别进入氢离子化火焰检测器(FID)和质谱(MS)进行检测。 3.2配置要求: 3.2.1 预浓缩仪，1套; 3.2.2 气相色谱质谱联用仪，1套; 3.2.3 氢空一体机，1台; 3.2.4 标准气体，1套； 3.2.5 气象五参数检测仪，1套； 3.2.6 稳压电源，1套； 3.2.7 UPS，1套； 3.2.8 动态校准仪，1台； 3.2.9 数据采集器，1套; 3.2.10 一年运行耗材。 3.3技术指标 3.3.1 工作条件 3.3.1.1环境温度:(20～30)℃或更广; 3.3.1.2相对湿度: ≤85%; 3.3.1.3大气压:(800～1060)hPa; ◆3.3.1.4全系统总功率≤7000W，供电电压：应配有稳压电源，以确保供电符合AC(220V±22)V或(380±38)V,(50±1)Hz。其中： 第一等次：总功率≤4000W； 第二等次：4000＜总功率≤5000W; 第三等次：总功率＞5000W； 3.3.2 采样时间 单个样品每小时累积采样时间需支持自由设定(0～60min)，单个样品每小时累积采样时间需≥30 分钟。 3.3.3性能指标 3.3.3.1分析组分 分析大气中挥发性有机物，包括PAMs(57种)，OVOCs(醛、酮类物质),其他挥发性有机物等，组分表见附表一;57种PAMs浓度最高量程≥50nmol/mol。 ◆3.3.3.2标准曲线 可全自动完成标准曲线所需系列浓度标准气体采集分析。附表一中目标化合物90%以上的标准曲线相关系数≥0.98；使用标准曲线计算最低点浓度，其测量平均值与标准值的相对误差≤15%。(投标仪器PAMs57种应为生态环境部自动监测系统适用性检测合格名录内产品，投标时提供名录彩页或网站截图，其他59种组分由有资质机构出具的检测报告或效力相当的证明材料) ◆3.3.3.4方法检出限 附表一中目标化合物 90%组分的方法检出限≤0.1nmol/mol。(投标仪器PAMs57种应为生态环境部自动监测系统适用性检测合格名录内产品，投标时提供名录彩页或网站截图，其他59种组分由有资质机构出具的检测报告或效力相当的证明材料) ◆3.3.3.5准确性和重复性 连续6次以上测定同一浓度标准气体，不少于90%的目标化合物RSD≤10%(投标仪器PAMs57种应为生态环境部自动监测系统适用性检测合格名录内产品，投标时提供名录彩页或网站截图，其他59种组分由有资质机构出具的检测报告或效力相当的证明材料) 3.4 技术参数: 3.4.1预浓缩仪 3.4.1.1管路要求:需支持可减少管壁对物种吸附的管路; ▲3.4.1.2富集技术要求：采用超低温冷冻捕集技术，样品采集不得使用吸附剂，纯物理富集；(投标时提供产品说明书或彩页证明材料的扫描件) ▲3.4.1.3制冷要求:最低温度达到-150℃，温度波动1℃;(投标时提供产品说明书或彩页证明材料的复印件) ◆3.4.1.4富集管需保证均匀加热; ◆3.4.1.5温控系统:需支持独立温度控制技术，保证控制采样时的除水温度、捕集温度、及解析温度互不干扰;(投标时提供产品说明书或彩页证明材料的复印件)。 3.4.1.6控制要求:可自动完成采样、冷冻捕集和热解析、分析、加热反吹系统标定的全程控制； 3.4.1.7温度:实时在线监控样品采样流量和系统温度； 3.4.1.8采样数量:可在线自动采样，采样数不少于24个/24 小时； 3.4.1.9流量控制:带流量传感器的质量流量计精密测量采样体积； 3.4.1.10具有自动控制和记录设备运行参数，并对样品进行自动分析、出数的功能; 3.4.1.11具备数据采集与传输功能，可以通过无线或有线方式传输到中心平台。提供传输方式和通讯协议; 3.4.1.12 温度范围:-150℃～120℃或更广; 3.4.1.13脱附时间:可自由设定，并以1分钟为单位进行增减； 3.4.1.14高温维持时间:可自由设定，并以1分钟进行增减; 3.4.1.15 采样流量:MFC，5～100sccm/min，可调节; 3.4.2气相色谱部分 3.4.2.1全电子气路控制EPC; 3.4.2.2压力精度 0.0lpsi; 3.4.2.3温度稳定性:小于0.01℃/1℃环境变化; 3.4.2.4自动载气节省控制; 3.4.2.5漏气自动检测和自动切闭； 3.4.2.6有 LAN 通讯； 3.4.2.7柱箱工作温度:室温以上8℃～425℃或更广; 3.4.2.8升温速率≥75℃/min; 3.4.2.9程序升温:19梯度/20平台程序升温; 3.4.2.10带EPC的分流/不分流毛细柱进样口； 3.4.2.10.1电子压力/流量控制; 3.4.2.10.2最大工作温度:400℃; 3.4.2.10.3压力设定范围:0～100psi; 3.4.2.10.4最大分流比:7500:1; 3.4.2.11带EPC的氢火焰检测器FID: 3.4.2.11.1电子压力/流量控制； 3.4.2.11.2最大工作温度≥425℃; 3.4.2.11.3线性范围:＞107； 3.4.2.11.4最大数据采集数率:500Hz。 3.4.3质谱部分 ◆3.4.3.1质量数范围:含2～1000amu(投标时提供软件调节截图)； 3.4.3.2分辨率:单位质量数分辨(1amu)； 3.4.3.3质量轴稳定性:优于0.10amu/48 小时； 3.4.3.4模式:EI； 3.4.3.5最大扫描速率：≥12,500amu/秒； 3.4.3.6质谱仪检测限指标(IDL): 24fg或更低，100fg八氟萘不分流进样，连续进样8针，检测272离子; 3.4.3.7质谱仪谱图精度:进样1μL的100Pg/μLOFN 标准品并在50～300u范围内进行扫描，谱图精度将达到99.0%； 3.4.3.8离子源类型:可加热至350℃； 3.4.3.9离子化能量:不低于230eV； ◆3.4.3.10 分析器:需独立温控，可达200℃;(投标时承诺中标后提供相应技术证明文件)。 3.4.3.11检测器:长寿命EM的三轴HED-EM 3.4.3.12泵系统:分子涡轮泵或扩散泵 3.4.4色谱工作站 3.4.4.1手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能； 3.4.4.2界面显示仪器状态信息，参数，以及序列； 3.4.4.3报告工具多样化，信息管理读取方便； 3.4.4.4数据存储处理功能齐全； 3.4.4.5具有全扫描/选择离子检测同时采集功能； 3.4.4.6具备早期维护预报功能(EMF)； 3.4.4.7可提供质量认证功能(0Q/PV)； ◆3.4.4.8谱库:最新NIS谱库； ◆3.4.4.9数据处理软件具有 DRS解卷积功能； ◆3.4.4.10具有保留时间锁定功能； 3.4.5氢空一体机 3.4.5.1内部结构紧凑，操作简单，安全可靠； 3.4.5.2产气纯度高，压力稳定； 3.4.5.3低噪音，自动放水，三支不锈钢过滤器； 3.4.5.4空气纯度:无油三级:氢气纯度:99.999%； 3.4.5.5空气流量:0～2L/min;空气压力:0～0.4Mpa； 3.4.5.6氢气流量:0～300ml/min;气压力:0～0.4Mpa； 3.4.5.7操作温度:5℃～40℃; 3.4.5.8电源供应:(220±10)V，(50+1)Hz。 3.4.6气象五参数检测仪 3.4.6.1气压：测量范围300～1100hPa(或适用于当地气压条件)，精度±1hPa; 3.4.6.2温度：测量范围(-40～+60℃)，精度±0.5℃; 3.4.6.3湿度：测量范围0～100%RH，精度±2%RH; 3.4.6.4风向：测量范围0～360°，精度±3°; 3.4.6.5风速：测量范围0～60m/s，精度±0.2m/s。 3.4.7稳压电源：抗干扰交流净化稳压电源，能满足仪器设备使用需求，确保仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，可负载超过10KW以上，供仪器正常使用，稳压电源接地。 3.4.8 UPS：额定功率8KW以上，应满足VOCs监测设备(含辅助设备)稳定运行至少4小时以上。 3.4.9动态校准仪 3.4.9.1采用动态配气，满足直供标气到仪器需要； 3.4.9.2可以配制 116标气等物质，满足大气挥发性有机物测定需求，所需电源为 220±10V，(50+1)Hz; 3.4.9.3可用钢瓶标气做校准源气； 3.4.9.4校准周期可自行设定（序列运行模式及远端控制命令模式）； 3.4.9.5支持单点／多点校准； 3.4.9.6硅烷化处理的金属管路防止气体吸附，稀释含氧／氮／卤代烃标气； 3.4.9.7带有质量流量计可准确测量并控制流量； 3.4.9.8独立的标样和稀释通道，具有2个标准气输入口和1个稀释气输入口，可同时接2瓶标准气；具备2个独立流量控制的标准气输出通道;可同时输出互不干扰的两路标气； 3.4.9.9独立的稀释气输出通道; 3.4.9.10可实现加湿配气功能; 3.4.9.11质量流量控制器（MFC）控制范围：零气：0～5L/min；标气：0～20ml/min; 3.4.9.12流量准确度：±1.0%; 3.4.9.13流量重复性：1%F.S;3.4.10数据采集器 3.4.10.1设备用途：进行子站数据采集，与省、市站整体开发进行数据传输； 3.4.10.2技术参数 CPU: 酷睿I7或以上，内存不低于32GB，硬盘容量不低于4TB，主板至少带6个COM端口，系统，Win10及以上工作环境; 控制程序可以通过通讯协议与数据采集器联机，以采集监测数据，包括温度、时间、气体流量、压力等功能。 3.4.11一年耗材 包括仪器运行一年所需要的消耗品，包括但不限于二氧化碳去除管、过滤膜(Ф47mm)、过滤膜(Ф6mm)、外标气、内标气。 ◆3.5质控要求 具备自动校准的功能，火焰离子化检测器采用外标法校准，质谱检测器采用内标法校准。 校准采用动态配气的方式，仪器自动进标样，每个样品进一次内标，24小时进一次PAMS标气，标气浓度2～6PPb。 (二)数据集成系统 1.内容:满足包括所有新装监测仪器安装、调试、采样及辅助系统安装调试，能实现数据的自动采集传输并能接入数据管理平台。整套系统基于网络控制和管理，开放所有观测数据底层格式，参数配置或者任务管理都可以通过网络进行控制，可实时监控设备工作状态;项目实施整体方案设计和施工;确保系统观测精度高、运行稳定性好，设备可靠性高、易于维护和标校。 2.总体要求 2.1遵循国家和自治区相关数据传输规约的要求，完成现场端监测设备、数据采集和传输系统集成，实现站点监测数据实时、准确的上传； 2.2完成监测设备的安装、数据采集和传输等系统集成工作； 2.3提供数据集成系统所需的一切辅助设备和材料; 2.4完成新增设备的安装、调试工作； 2.5完成仪器数据采集、传输和系统集成工作。必须采用数字量传输方式； 2.6 系统能兼容其他监测项目接入，投标人须协助采购人新增监测项目的接入，不再收任何费用。 (三)站房及辅助设施建设技术要求 满足《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》（总站气运管字〔2024〕62号）中监测站房及辅助设施建设的基本要求，符合数智化功能拓展的基础条件，避免重复建设。 1.基本要求 1.1站房主体 1.1.1应确保站房结构及建设地无安全隐患,进入站房及采样区域安全便利。站房可建设在地面或可以承重的已有建筑物上，建筑物应满足《建筑结构荷载规范》(GB 50009)的要求，设计及选材应满足10年以上使用要求。宜采用方舱结构，可整体吊装;楼梯和站房主体可以分别吊装。站房外部尺寸不小于7.0m×3.0m×2.8m，内部尺寸不小于6.8m×2.8m×2.6m。站房建筑材料燃烧性能需达到 A级耐火等级，芯材应采用高保温材料，满足保温、隔热、隔音要求:可根据当地气象、地址条件，考虑站房抗风等级和抗震设防烈度。如因气候、空间等客观条件限制，可选用混凝土结构、钢结构或砖混结构设计。站房建设可参照《建筑结构荷载规范》(GB 50009)、《建筑抗震设计规范》(GB50011)、《钢结构设计标准》(GB50017)、《轻型模块化钢结构组合房屋技术标准》(JGJ/T 466)。 1.1.2站房应设置缓冲间，并保持常闭状态，防止灰尘和泥土带入监测设备间。 1.1.3配备通往房顶的Z字型梯或旋梯，房顶平台有足够的空间放置参比方法比对监测的采样器，满足比对监测的需求，房顶承重大于等于250kg/m2。 1.1.4有防水、防潮、隔热、保温措施，内地面离地表（或建筑房顶）有25cm以上的距离，站房内地面应具有防滑、阻燃设计。 1.1.5站房内设置气态监测仪器废气排出装置，气态监测仪器排气口连接到废气排出装置;废气排除装置排出口和颗粒物采样装置抽气风机排气口应设置在靠近站房下部的墙壁上，离站房内地面的距离应在 20cm 以上。站房内应安装排风扇。 1.1.6监测设备宜安装在机柜(架)内，机柜(架)应稳定、牢固、可靠不易倾倒;机柜(架)与墙壁之间的距离不宜小于1m，便于运维人员在机柜(架)侧面、后面开展运维工作。为确保标气使用安全，应在站房内合理位置安装标气瓶固定装置。 1.1.7站房房顶应配备气态采样总管、PM2.5采样管和 PM10采样管安装孔各1个，并预留颗粒物比对样管安装孔1～2个;样管安装孔间距1.2m 以上;安装孔与站房房顶连接部分要密封防水，应使用法兰连接。 1.1.8站房应设置必要的防盗措施，安装防盗门。 1.1.9站房室内应有照明设施。 1.1.10 应设置符合规定的站点标识牌，并在站房及采样区域明显位置设置警示牌,禁止非运维人员进入。 1.2电力设备 1.2.1站房供电系统应配有配电柜、电源过压和过载保护装置，电源接入系统应采用三相五线制缆线敷设方式，电源电压380V，频率波动不超过(50±1)Hz，用电功率不小于 18KVA 或根据需求配备合理的用电负荷。配电时应尽量三相平衡使用。 1.2.2站房应依据电工要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳和有要求接地装置的接地保护，接地电阻小于4Ω。 1.2.3仪器供电电源应配置具有来电延迟功能等保护装置,避免因室温异常过压、欠压造成仪器设备损坏。 1.2.4站房应按照用电容量配置电线，采用的电线电缆及附件均应符合国家现行技术标准的规定，并有合格证；对有抗干扰要求的电缆线路，应按要求采取抗干扰措施. 1.2.5采样平台应配备电路专线，并预留插座，用于开展室外监测。 1.2.6站房应在合理位置安装稳压电源（可负载超过10KW以上），保证站房内及采样平台监测设备供电正常。 1.2.7室外配电箱和插座需满足防水、防尘、防腐的要求，配电箱外壳可靠接地。 1.2.8站房应安装独立开户电表。 1.3温湿度控制设备 1.3.1为确保站房内温湿度符合相关监测规范要求，需配置两台功率大于1.5P 的冷暖式空调。空调必须具有来电自启功能。 1.3.2站房内应安装带数字输出的温湿度仪:宜具有环境温湿度采集功能，并实现站房温湿度环境监控。 1.4防雷设备 1.4.1站房应配备防雷设备，包括站房防雷、设备防雷、电源防雷、信号防雷，防雷接地装置的选材和安装应参照《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689)的相关要求。 1.4.2对于依托在现有建筑物上的站房，如果现有建筑物防雷接地电阻小于4Ω，且仪器设备位于该建筑物避雷针保护范围内，无需单独配备站房防雷;否则，应单独配备站房防雷。 1.4.3室外信号线应采用屏蔽电缆，电缆屏蔽层应接地，且接地电阻不应大于 10Ω。 1.5安防设备 1.5.1监控设备 1.5.1.1站房内、外部要安装必要的监控设备。站房内部安装1～2台摄像头可实现对运维过程的全面监控。 1.5.1.2采样平台应安装1～2台摄像头，可实现 24h不间断监控，能够实时获取监控区域内清晰的监控图像，支持并实现运动跟踪和区域入侵报警等，并可覆盖整个采样平台及站房周边0～400m 范围。 1.5.1.3视频监控所有摄像头应传输正常，并能够与视频监控系统联网。视频监控系统硬盘录像机应支持高清视频的预览，至少能够储存3个月视频资料，并具有回放、查询等功能。 1.5.2消防设备 1.5.2.1站房应配备合格的气体自爆式自动灭火装置，灭火装置应安装牢固，且配备明显标识。站房同时配备自动灭火器和手持式灭火器，当运维人员在站房期间发生明火时可以立即灭火。 1.5.2.2应确保仪器设备在灭火装置的保护范围内;口与保护对象之间喷口喷射角范围内不宜有遮挡物。 1.5.2.3站房宜安装烟感报警装置，着火时可以报警。 1.5.3安全围栏 站房应实现封闭管理，在站房周边 3～5m处安装不低于1.8m高栏;如因现场条件限制无法安装栅栏，应在通往站房的通道安装门锁，或在通往采样平台的通道安装门锁。采样平台应安装不低于1.2m 高护栏。 1.6网络设备 为保障监测数据、视频监控等信息传输正常，站房应配置上行带宽不小于10Mbps 的网络。 数据进入工控机或数采仪之前，宜使用区块链技术，实现监测数据全过程上链存证，确保监测数据安全性、可追溯性。 1.7自动控制单元 站房应具备动力环境条件自动化控制功能，包括但不限于站房温湿度、烟感、空调、电流电压、钢瓶气压力、水浸、照明等，可实现对空调、照明等的远程控制，及其他信号的实时监控报警。 1.8其他要求 1.8.1建设完成后提供防雷、电路安全、消防安全第三方检测报告，运维期需进行每年检测，并出具第三方最新检测报告。 1.8.2中标方需提供主体安全责任承诺书，保障并承诺站房内工作人员人身及财产安全。 1.8.3配采样总管一套，配备加热装置，并实现自动控制温度。实现采样流量、采样风机功率、采样管加热功率和采样管加热温度等状态参数，并接入控制系统。 (四)数据质量保障服务技术要求 投标人须安排专职技术人员，负责站点设备数据保障服务，严格按照《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》（总站气函〔2019〕785号）要求开展仪器的日常运行维护工作和质量保证与质量控制等工作，确保仪器设备正常运行并及时传输数据。 1.巡检维护 (1)每日上下午两次远程检查仪器运行状况，调看VOCs监测数据的小时报表，观察是否有异常高值出现，是否有典型污染物如苯、甲苯等苯系物监测值为零的情况。发现问题立即反馈并进行检修。 (2)每日检查色谱谱图，观察是否出现保留时间漂移，若存在该现象进行峰窗调整。检查色谱基线是否平稳。 (3)每周对VOC监测系统至少巡检1次，检查站房供电及照明、空调运转、内部卫生安全等是否正常，并做好记录。 (4)检查并及时更换仪器载气;检查并更换采样滤膜。 (5)每周检查色谱参数，包含气相色谱分析仪的炉箱温度(柱温)、预浓缩温度和采样温度压力等运行参数。 (6)按需更换质谱灯丝，调谐液等易耗件(色谱柱、捕集柱、除水石英管、电子倍增器等)，定时清理冷凝器。 2.质量控制 质控工作至少包含但不仅限于以下内容: (1)每天一次远程系统运行状态检查; (2)每周一次零气空白、单点质控检查，并做好记录； (3)每周一次现场维护，检查载气、标气使用情况，更换耗材等; (4)每月进行一次流量检查，使用可追溯标准流量计； (5)每三个月进行仪器的标准曲线重绘制； (6)数据质量保障服务结束前两周，完成一次目标化合物测试; (7)仪器维修更换重要部件(如检测器和切换阀等)后要进行多点线性校准。 3.数据审核 每周三早上10时前，投标人须在采购人提供的数据管理平台上完成前一周的监测数据审核上报工作。 4.应急维修管理 出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在2小时内、节假日应在4小时内(9:00算起)到站内处理故障:故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道。如不能在24小时内排除故障，应更换备机，并负责维修仪器，故障设备应及时修复，并做好相应维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，投标人须负责相关费用。 ◆5.数据有效性要求 有效数据捕获率应＞80%。 6.运营服务成果要求 6.1认真、及时做好各类记录，以周计划、月总结的形式报委托方，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括: ①每日远程监控记录表 ②每周工作计划表 ③每周巡视结果记录表 ④仪器设备维护记录表 ⑤备件耗材更换记录表 ⑥标准气供应使用记录 ⑦故障处理申报表 ⑧质控检查结果记录表 ⑨月度自动监测数据统计表等 6.2月度材料汇总:每月10日前汇总上一月的相关记录材料，并送至自治区生态环境监测中心，必要时召开运行总结会议。 6.3每月10日前提交上一月的月度VOCs监测仪运维总结及月度审核数据报表。(含整体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容) 6.4数据质量保障服务结束后10个工作日内提交服务期间仪器设备运行总结报告和臭氧生成潜势分析报告。(运行总结报告含整体运行状况、数据有效捕获率、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容)。 |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 成交通知书发出之日起15日历天内。 |  |  |  |
| 交货时间 |  | 自签订合同之日起60个日历天内完成新设备交货和安装调试并进行试运行；试运行3个月无质量问题，通过设备验收后交付采购人使用。 注：如遇采购人站点变更，具体安装时间视情况而定。中标人须将标的货物运至采购人指定地点并向采购人提供产品合格证等相关的资料和配件。如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成交货的，中标人需承担由此给采购人造成的全部损失。 |  |  |  |
| 交货地点 |  | 广西钦州市（采购人指定实验室）。 |  |  |  |
| 交货方式 |  | 现场交货。 |  |  |  |
| 质保期及售后服务要求 |  | 1.本项目所有设备的原厂质量保修期≥1年。投标人须保证验收通过之后3-8年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。 2.在设备(或系统)整个使用期内，投标人确保正常使用，在接到采购人维修要求后应立即响应并在2小时内提出解决方案，8小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供,最长不超过24小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书(格式自拟)。 3.在质保期内，中标人应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。 4.投标人在投标文件中须说明保修期内外提供的服务计划。 5.本项目所有设备提供数据质量保障服务，自整体验收合格之日起一年，不收取额外费用。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.合同签订后，采购人向中标人支付合同总金额50%的预付款。中标人在合同签订后60日内提供合同总金额10%的银行预付款保函(无条件的预付款保函，有效期自保函开具之日起至少15个月)； 2.2025年9月20日前，中标人将全部货物送达采购人指定地点，经采购人确认后支付合同总金额 40%的到货款; - 3.项目试运行完成并经验收合格后，采购人向中标人支付合同总金额10%的尾款。验收完成后采购人依中标人申请退还预付款保函。 - 4.试运行期间因质量问题或服务保障不到位造成采购人损失的，中标人承担由此而引起的一切法律责任和费用。 - 5.每次付款前，中标人需提供与支付金额对应的增值税普通发票。 注：根据资金支付情况及财政支付制度，最终付款方式以双方确认，合同明确为准。 |  |  |  |
| 供货要求 |  | 1.本项目所有货物及配套服务均由中标人提供。 2.所投产品需为原厂全新产品，符合国家、行业技术规范和质量标准。本项目执行的标准、规范如有相关国家或地方标准及规范的，应符合相关国家或地方标准及规范。本项目货物所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按照较高标准执行，同时投标人应在投标文件中加以注明，并附引用标准。 3.本次招标的供货除包括上述产品外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料(包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等)、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。 4.本项目的所有软、硬件(如线缆、工具、控制接口硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 5.包装防雨水，运输过程中电气以及机械设备需干燥运输，货品到达现场开箱检验前出现破损需由供应商承担更换。 6.供货时，若提供的设备相关技术参数不符合招标要求、或设备交付后运行三个月内出现任何故障，则中标人须无条件重新更换设备，发生故障的设备由中标人自行处置。重新更换后的设备仍须再次检测，若仍不符合招标要求，则取消该中标人中标资格,重新组织招标。以上所发生的一切费用由该中标人自行承担。 7.上述所有费用均包含在报价中。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1.设备安装调试完毕且试运行3个月无质量问题，且运行数据满足国家上报要求的，可以进行项目设备验收。 2.中标人应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。验收中发现系统设备达不到验收标准、合同规定的技术指标或事权上收要求，中标人必须更换，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 3.投标人应于投标文件中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 4.验收相关资料由中标人承担及准备。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 本项目采用总价包干方式，包括为完成本项目可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等，采购、集成、安装、调试、人工、合同标的内的售后服务、风险等费用均包含在内。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。一旦中标，合同价不做调整。(采购人不再支付任何费用) |  |  |  |
| 培训 |  | 投标人应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。 |  |  |  |
| 质量保证 |  | 中标人对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。为确保系统高质量，投标人应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。 |  |  |  |
| 项目团队要求 |  | 为本项目可由投标人或核心产品生产商组建专门的项目团队，配备专业技术人员不得少于2人。其中有人员具备环境监测主管部门或环境监测协会颁发的环境空气质量自动监测运维培训合格证书。 |  |  |  |
| 设施设备要求 |  | 1.投标人配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统、各种硬件接口线、接口调试软件及常用零部件等。备有项目仪器所用的常规耗材备件，便于日常使用。 |  |  |  |
| 安装调试 |  | 1.安装地点:由采购人指定。 2.安装标准:符合国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.投标人应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。 4.系统安装调试完毕后，如有需要与采购人现有部分设备正常连接的，需要能在其功能范围内确保现有设备安全、稳定运行。 5.中标人提供中标设备(软件和硬件)的安装调试服务，费用含在报价中。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 1.核心产品为“VOCs组分在线监测系统”。 2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到底顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 允许负偏离条款 |  | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项，超过则投标无效。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为8项，超过则投标无效。 |  |  |  |
| 总体规范要求 |  | 站房建设完成及仪器安装调试完成后，需通过招标人的整体验收，并且要符合以下要求: 《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》（总站气运管字〔2024〕62号） 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 《环境空气质量监测规范(试行)》; 《接地、搭接和屏蔽的实施》GJB 1210-91 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《电子计算机房设计规范》GB 50174-2008 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013) 《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ 1328-2023）； 《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F-、CI-、Br-、NO2、NO3-、PO42-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 》（HJ 799-2016） 《环境空气 颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法》（ＨJ 800-2016） 《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327-2023） 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ653-2021); 《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ654-2013); 《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018） |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| 四、与本项目有关的其他要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 无。 |  |  |  |
| 特殊要求 |  | 投标人在投标文件中提供的所有复印件必须与原件一致，如在采购过程中，发现投标人提供材料为虚假材料或与原件不一致的，将上报财政监管部门，按照虚假响应处理，且采购人依据相关法律规定追究投标人的责任，由此带来的一切损失由投标人自行承担，投标人不得做任何辩解。 |  |  |  |
| 其他说明 |  | 1.投标人提供的产品、服务、证明材料等实际情况应满足本项目的需求，如提供的产品实际情况与投标文件中所承诺产品不符合，可视为虚假应标及欺诈行为，并追究相应责任。 2.投标时，根据技术要求逐条响应。要求提供佐证材料的应按要求提供佐证材料否则不予认可。 3.未尽事宜可进一步参阅合同条款、招标文件其他内容。 |  |  |  |

# 附表一

挥发性有机物监测因子列表

| 57种挥发性有机物（原PAMS物质） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 英文名 | 中文名 | CAS No. | 种别 |
| 1 | Ethylene | 乙烯 | 74-85-1 | 烯烃 |
| 2 | Acetylene | 乙炔 | 74-86-2 | 炔烃 |
| 3 | Ethane | 乙烷 | 74-84-0 | 烷烃 |
| 4 | Propylene | 丙烯 | 115-07-1 | 烯烃 |
| 5 | Propane | 丙烷 | 74-98-6 | 烷烃 |
| 6 | iso-Butane | 异丁烷 | 75-28-5 | 烷烃 |
| 7 | 1-Butene | 1-丁烯 | 106-98-9 | 烯烃 |
| 8 | n-Butane | 正丁烷 | 106-97-8 | 烷烃 |
| 9 | cis-2-Butene | 顺-2-丁烯 | 590-18-1 | 烯烃 |
| 10 | trans-2-Butene | 反-2-丁烯 | 624-64-6 | 烯烃 |
| 11 | iso-Pentane | 异戊烷 | 78-78-4 | 烷烃 |
| 12 | 1-Pentene | 1-戊烯 | 109-67-1 | 烯烃 |
| 13 | n-Pentane | 正戊烷 | 109-66-0 | 烷烃 |
| 14 | trans-2-Pentene | 反-2-戊烯 | 646-04-8 | 烯烃 |
| 15 | Isoprene | 异戊二烯 | 78-79-5 | 烯烃 |
| 16 | cis-2-Pentene | 顺-2-戊烯 | 627-20-3 | 烯烃 |
| 17 | 2,2-Dimethylbutane | 2,2-二甲基丁烷 | 75-83-2 | 烷烃 |
| 18 | Cyclopentane | 环戊烷 | 287-92-3 | 烷烃 |
| 19 | 2,3-Dimethylbutane | 2,3-二甲基丁烷 | 79-29-8 | 烷烃 |
| 20 | 2-Methylpentane | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 | 烷烃 |
| 21 | 3-Methylpentane | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 | 烷烃 |
| 22 | 1-Hexene | 1-己烯 | 592-41-6 | 烯烃 |
| 23 | n-Hexane | 正己烷 | 110-54-3 | 烷烃 |
| 24 | 2,4-Dimethylpentane | 2,4-二甲基戊烷 | 108-08-7 | 烷烃 |
| 25 | Methylcyclopentane | 甲基环戊烷 | 96-37-7 | 烷烃 |
| 26 | Benzene | 苯 | 71-43-2 | 芳香烃 |
| 27 | Cyclohexane | 环己烷 | 110-82-7 | 烷烃 |
| 28 | 2-Methylhexane | 2-甲基己烷 | 591-76-4 | 烷烃 |
| 29 | 2,3-Dimethylpentane | 2,3-二甲基戊烷 | 565-59-3 | 烷烃 |
| 30 | 3-Methylhexane | 3-甲基己烷 | 589-34-4 | 烷烃 |
| 31 | 2,2,4-Trimethylpentane | 2,2,4-三甲基戊烷 | 540-84-1 | 烷烃 |
| 32 | n-Heptane | 正庚烷 | 142-82-5 | 烷烃 |
| 33 | Methylcyclohexane | 甲基环己烷 | 108-87-2 | 烷烃 |
| 34 | 2,3,4-Trimethylpentane | 2,3,4-三甲基戊烷 | 565-75-3 | 烷烃 |
| 35 | Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 芳香烃 |
| 36 | 2-Methylheptane | 2-甲基庚烷 | 592-27-8 | 烷烃 |
| 37 | 3-Methylheptane | 3-甲基庚烷 | 589-81-1 | 烷烃 |
| 38 | n-Octane | 正辛烷 | 111-65-9 | 烷烃 |
| 39 | Ethylbenzene | 乙苯 | 100-41-4 | 芳香烃 |
| 40 | m-Xylene | 间-二甲苯 | 108-38-3 | 芳香烃 |
| 41 | p-Xylene | 对-二甲苯 | 106-42-3 | 芳香烃 |
| 42 | Styrene | 苯乙烯 | 100-42-5 | 芳香烃 |
| 43 | o-Xylene | 邻-二甲苯 | 95-47-6 | 芳香烃 |
| 44 | n-Nonane | 正壬烷 | 111-84-2 | 烷烃 |
| 45 | iso-Propylbenzene | 异丙苯 | 98-82-8 | 芳香烃 |
| 46 | n-Propylbenzene | 正丙苯 | 103-65-1 | 芳香烃 |
| 47 | m-Ethyltoluene | 间乙基甲苯 | 620-14-4 | 芳香烃 |
| 48 | p-Ethyltoluene | 对乙基甲苯 | 622-96-8 | 芳香烃 |
| 49 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 1,3,5-三甲基苯 | 108-67-8 | 芳香烃 |
| 50 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 1,2,4-三甲基苯 | 95-63-6 | 芳香烃 |
| 51 | 1,2,3-Trimethylbenzene | 1,2,3-三甲基苯 | 526-73-8 | 芳香烃 |
| 52 | o-Ethyltoluene | 邻乙基甲苯 | 611-14-3 | 芳香烃 |
| 53 | n-Decane | 正癸烷 | 124-18-5 | 烷烃 |
| 54 | m-Diethylbenzene | 间二乙基苯 | 141-93-5 | 芳香烃 |
| 55 | p-Diethylbenzene | 对二乙基苯 | 105-05-5 | 芳香烃 |
| 56 | n-Undecane | 正十一烷 | 1120-21-4 | 烷烃 |
| 57 | n-Dodecane | 正十二烷 | 112-40-3 | 烷烃 |
| 12种醛酮类（OVOCs） |  |  |  |  |
| 序号 | 英文名 | 中文名 | CAS No. | 种别 |
| 1 | Acetaldehyde | 乙醛 | 200-836-8 | OVOCs |
| 2 | Acrolein | 丙烯醛 | 107-02-8 | OVOCs |
| 3 | Acetone | 丙酮 | 67-64-1 | OVOCs |
| 4 | Propionaldehyde | 丙醛 | 123-38-6 | OVOCs |
| 5 | Crotonaldehyde | 丁烯醛 | 4170-30-3 | OVOCs |
| 6 | methacrylaldehyde | 甲基丙烯醛 | 78-85-3 | OVOCs |
| 7 | 2-Butanone | 2-丁酮 | 78-93-3 | OVOCs |
| 8 | Butyraldehyde | 正丁醛 | 123-72-8 | OVOCs |
| 9 | Benzaldehyde | 苯甲醛 | 100-52-7 | OVOCs |
| 10 | Pentanal | 戊醛 | 110-62-3 | OVOCs |
| 11 | m-Tolualdehyde | 间甲基苯甲醛 | 620-23-5 | OVOCs |
| 12 | Hexaldehyde | 己醛 | 66-25-1 | OVOCs |
| 其他挥发性有机物（部分TO15物质） |  |  |  |  |
| 序号 | 英文名 | 中文名 | CAS No. | 种别 |
| 1 | Dichlorodifluoromethane | 二氟二氯甲烷 | 75-71-8 | 卤代烃 |
| 2 | Chloromethane | 一氯甲烷 | 74-87-3 | 卤代烃 |
| 3 | 1,2-Dichlorotetrafluoroethane | 1,1,2,2-四氟-1,2-二氯乙烷 | 76-14-2 | 卤代烃 |
| 4 | Vinyl chloride | 氯乙烯 | 75-01-4 | 卤代烃 |
| 5 | 1,3-Butadiene | 丁二烯 | 106-99-0 | 烯烃 |
| 6 | Bromomethane | 一溴甲烷 | 74-83-9 | 卤代烃 |
| 7 | Chlorethane | 氯乙烷 | 75-00-3 | 卤代烃 |
| 8 | Trichlorofluoromethane | 一氟三氯甲烷 | 75-69-4 | 卤代烃 |
| 9 | 1,1-Dichlorethene | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 卤代烃 |
| 10 | 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane | 1,2,2-三氟-1,1,2-三氯乙烷 | 76-13-1 | 卤代烃 |
| 11 | Carbon disulfide | 二硫化碳 | 75-15-0 | 有机硫 |
| 12 | Methylene chloride | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 卤代烃 |
| 13 | 2-Propanol | 异丙醇 | 67-63-0 | OVOCs |
| 14 | Ethylene,1,2-dichloro-,(Z)- | 顺1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 卤代烃 |
| 15 | 2-Methoxy-2-methylpropane | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | OVOCs |
| 16 | 1,1-Dichloroethene | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 卤代烃 |
| 17 | Vinyl acetate | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 | OVOCs |
| 18 | trans-1,2-Dichloroethene | 反1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 卤代烃 |
| 19 | Ethyl acetate | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | OVOCs |
| 20 | Trichloromethane | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 卤代烃 |
| 21 | Tetrahydrofuran | 四氢呋喃 | 109-99-9 | OVOCs |
| 22 | 1,1,1-Trichloroethane | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 卤代烃 |
| 23 | 1,2-Dichloroethane | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 卤代烃 |
| 24 | Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 56-23-5 | 卤代烃 |
| 25 | Trichloroethene | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 卤代烃 |
| 26 | 1,2-Dichloropropane | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 卤代烃 |
| 27 | Methyl methacrylate | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 | OVOCs |
| 28 | 1,4-Dioxane | 1,4-二氧六环 | 123-91-1 | OVOCs |
| 29 | Bromodichloromethane | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | 卤代烃 |
| 30 | cis-1,3-Dichloropropene | 顺式-1,3-二氯-1-丙烯 | 10061-01-5 | 卤代烃 |
| 31 | 4-Methyl-2-pentanone | 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | OVOCs |
| 32 | trans-1,3-Dichloropropene | 反式-1,3-二氯-1-丙烯 | 10061-02-6 | 卤代烃 |
| 33 | 1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 卤代烃 |
| 34 | 2-Hexanone | 2-己酮 | 591-78-6 | OVOCs |
| 35 | Dibromochloromethane | 二溴一氯甲烷 | 124-48-1 | 卤代烃 |
| 36 | Tetrachloroethene | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 卤代烃 |
| 37 | Ethylene dibromide | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 卤代烃 |
| 38 | Chlorobenzene | 氯苯 | 108-90-7 | 卤代烃 |
| 39 | Bromoform | 三溴甲烷 | 75-25-2 | 卤代烃 |
| 40 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 四氯乙烷 | 79-34-5 | 卤代烃 |
| 41 | 1,3-Dichlorobenzene | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 卤代烃 |
| 42 | Benzyl chloride | 氯代甲苯 | 100-44-7 | 卤代烃 |
| 43 | 1,4-Dichlorobenzene | 对二氯苯 | 106-46-7 | 卤代烃 |
| 44 | 1,2-Dichlorobenzene | 邻二氯苯 | 95-50-1 | 卤代烃 |
| 45 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 卤代烃 |
| 46 | Naphthalene | 萘 | 91-20-3 | 芳香烃 |
| 47 | Hexachloro-1,3-butadiene | 1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 | 卤代烃 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 □本项目允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | □1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。 2、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：□评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按技术、商务、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 □本项目组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会/□组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年1月至2025年5月内任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年1月至2025年5月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告【2024年度（经审计的财务报告复印件（包括“四表一注”或“三表一注”）或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年】；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函；（必须提供，否则按无效投标处理） 8、联合体协议书（格式后附）； 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。（允许分公司参与的行业有银行、保险、石油石化、电力、电信等行业） |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、联合体协议书（格式后附）； 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）； 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]； 4、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]； 5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 本项目采用总价包干方式，包括为完成本项目可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等，采购、集成、安装、调试、人工、合同标的内的售后服务、风险等费用均包含在内。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。一旦中标，合同价不做调整。(采购人不再支付任何费用) |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 本项目收取投标保证金，具体规定如下：标项一2.3万元，标项二1.6万元； 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“广西政府采购云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人或5人以上单数。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法/□最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 8 项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术、商务、政策功能得分高低依次确定。 □采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。 |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按中标金额的 %。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：质保期（投标人承诺质保期延长的则按承诺执行）满后无质量问题可向采购单位申请退还，采购单位在收到申请后五个工作日内无息退还。 履约保证金指定账户：采购单位指定账户，签订采购合同时提供。 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：银晓云，联系电话：0771-2023873，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39 | 1、代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、代理服务费收取标准： 以分标（☑采购预算/）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（收费基准价格）收取。 □固定采购代理收费 。 3、代理服务费交纳账户信息 账户名称：广西科文招标有限公司南宁六分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：8050 3274 93 00001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“广西政府采购云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

39.3 代理服务费交纳银行帐号信息：详见“投标人须知前附表”

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

标项一、标项二

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| （一）价格分（满分30分） |  |  |
| 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 本项目为专门面向中小企业，无政策扣除。 二、投标报价分（满分30分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）×30分 |
| （二）技术分（满分60分） |  |  |
| 设备技术参数响应 | 满分30分 | 根据投标人的设备技术参数响应情况对应以下要求评分： 1.基本分：所有进入详细评审的投标人得基本分18分。 2.标注“▲”的实质性参数指标加分：在满足全部技术指标的基础上，投标人在技术偏离表中标明正偏离且评标时被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加2分，最高8分。 3.标注“◆”的重要参数指标加分： （1）参数指标无等次分级的，投标人在技术偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加0.5分。 （2）参数指标有等次分级的，投标人在技术偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，第一档每有一项加1分；第二档每有一项加0.5分；第三档为基本要求，不视为正偏离，不加分。 以上加分累计满分4分。 注： 1）根据技术偏离表及相关证明材料进行评分，凡采购需求中明确需提供截图、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据，未提供相关资料的该项按负偏离计； 2）投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供相关材料作为评审依据，否则不予认可。 |
| 项目实施方案 | 满分8分 | 由评委根据项目实施计划、组织机构、人员安排、保障措施、应急保障措施等实施方案内容进行评审： 一档（1分）：有实施方案，满足项目实施要求，实施人员中有2名以下具备环境监测主管部门或环境监测协会颁发的环境空气质量自动监测运维培训合格证书的人员； 二档（4分）：实施方案阐述较全，包含有实施计划、组织机构、人员安排、保障措施、应急保障措施等。实施人员中有4名以下具备环境监测主管部门或环境监测协会颁发的环境空气质量自动监测运维培训合格证书的人员； 三档（8分）：实施方案阐详细，提出教符合实际的解决方案，包含有但不限于实施计划、组织机构、人员安排、保障措施、应急保障措施等。实施人员中有4名及以上具备环境监测主管部门或环境监测协会颁发的环境空气质量自动监测运维培训合格证书的人员。 |
| 质量保障方案 | 满分7分 | 根据投标人提供的质量保障方案，对实施计划的针对性和可行性，以及方案的详实程度和质控及管理措施的规范性进行评价： 一档（1分）：有质量保证方案，能满足项目需求中的质量保证要求； 二档（3分）：有详细的质量保证方案，能根据项目需求中的质量保证要求，逐条做出详细的质量保证方案计划。 三档（7分）：有详细的质量保证方案，能根据项目需求中的质量保证要求，逐条做出详细的符合项目实际情况的质量保证方案计划，有保障重点及难点并提出详细的解决方案。 不满足一档的不得分。 |
| 售后服务方案 | 满分15分 | 提供售后服务方案，根据售后服务方案对采购要求满足的有效性、可行性和响应能力等情况进行评分。 一档：满足项目质保期及售后服务要求，有定期回访及培训的（5分）。 二档：优于项目质保期及售后服务要求，在接到采购人维修要求后应立即响应并在1小时内提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供,最长不超过18小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应36小时内提供相应备用设备并负责安装调试；定期回访一年不少于四次，回访方案详细；培训能根据不同产品制定详细的培训方案（10分）。 三档：高于项目质保期及售后服务要求，质保期有延长，在接到采购人维修要求后应立即响应并在0.5小时内提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供,最长不超过12小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应24小时内提供相应备用设备并负责安装调试；定期回访一年不少于六次，回访方案详细，有回访重点，能针对回访遇到的问题提出解决方案；培训能根据不同产品，根据项目实际情况，制定符合实际情况的详细的培训方案（15分）。 不满足一档的不得分。 |
| （三）商务分（满分10分） |  |  |
| 履约能力 | 满分4分 | 投标人或所投产品生产商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系相关认证证书，且在有效期内的每个得1分，最高得4分。 注：提供认证证书复印件或扫描件并加盖公章；证书可在全国认证认可信息公共服务平台查询，状态为有效（提供查询网址）。 |
| 业绩分 | 满分6分 | 投标人提供2021年1月1日以来完成过同类项目业绩，每个业绩得1分，本项满分6分。 注：必须提供中标/成交通知书或合同首页、签字盖章页所在页复印件等证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 总得分=（一）+（二）+（三） 注：计分方法按四舍五入取至百分位； |  |  |

### 最低评标价法

一、评标委员会计算通过资格审查、符合性审查的投标人的评标价。评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。

二、政府采购政策扣除：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序(综合得分相同的，按照技术评分高的优先；综合得分和技术评分均相同的，按照商务评分高的优先；综合得分、技术评分和商务评分均相同的，按照报价低的优先。综合得分、投标报价、技术分、商务分均相同的，由评标委员会采用不记名投票决定，票数高的优先排列）并推荐三名中标候选人。

招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

（二）最低评标价法

评标委员会按照评标价从低到高排序并推荐中标候选人，评标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

政府采购货物合同

采购计划号：

项目名称：广西传输通道重点城市细颗粒物监测网及平陆运河湾区VOCs组分监测网建设项目

项目编号：

签订地点：  广西南宁市

签订时间：

甲方（采购人）：广西壮族自治区生态环境监测中心

住所地：  南宁市佛子岭路16号

法定代表人：

通讯地址：  南宁市佛子岭路16号

联系电话：  0771-5318290

电子邮箱：  GXHJJSBZS@163.com

乙方（供应商）：

住所地：

法定代表人：

通讯地址：

联系电话：

电子邮箱：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和投标文件及承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同合计金额（人民币，大写） 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于采购货物的货物购置费、质保费、售后服务费及将货物运至指定地点所发生的运输费、装卸费、安装调试费、人工费等货物伴随服务的费用以及辅助服务费用、包装费、保险费、技术服务费、培训费、保修费和所需缴纳的一切相关税、费等。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等必须与招标文件规定、投标文件及承诺相一致，并符合国家标准和行业标准对货物质量的规定。未制定国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件及承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。如甲方因使用乙方交付的货物构成侵权的，则由乙方承担全部责任。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，否则乙方须承担因此给甲方造成的一切损失。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，有原厂家包装的均应采用原厂家包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：              ，乙方应采用保证货物安全的运输方式进行运输，运费、装卸费等由乙方承担，由于包装或运输不当所造成的损坏或损失均由乙方承担。

3.货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物应在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付和验收

1.交付时间：2025年9月20日前交付设备；试运行3个月无质量问题，且运行数据满足国家上报要求后，进行项目设备验收。

2.交付地点：广西            。

3.本合同中所称的交付，指货物安装调试完毕后的交付。如无需安装调试，货物运至甲方指定地点，甲方或甲方指定的第三人签署接收单后即为交付。

4.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

5.乙方在交付货物的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：货物目录、装箱清单、用户手册、质量合格证书、质保证书、安装图纸、使用说明书、技术资料、原厂保修卡、工具和备品、备件等，货物属于进口产品的，供货时应同时附上货物原装进口的有关凭证和中文使用说明书，如有缺失应在收到甲方书面催告之日起5个工作日内补齐，否则视为逾期交货。接受进口产品竞标的设备，如选用进口产品竞标，必须提供生产厂家或国内总代理的授权书和售后服务承诺书。

6.货物需要安装调试的，乙方应在货物运到甲方指定地点后7个工作日内，按照甲方的要求完成货物的安装调试并向甲方交付。

7.甲方应当在到货（安装、调试完）后，试运行3个月无质量问题，且运行数据满足国家上报要求的，进行项目设备验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。甲方逾期不验收的，经乙方书面催告2次后仍无正当理由而拒绝验收的，乙方可视同验收合格。

8.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、投标文件及承诺、国家有关质量标准进行现场验货，外观、说明书符合要求的，给予签收，现场验货不合格的不予签收。

9.乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与现场验货及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；如验收产生费用由乙方负责承担。

13.甲方在验收过程中发现乙方提供的货物不满足招标文件、投标文件及合同约定的，可暂缓资金结算，直到乙方及时改正并经甲方验收合格后，方可办理资金结算事宜。

14.甲方在验货、验收过程中，如发现货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同、招标文件、投标文件及承诺规定或附件关于货物配置的描述或存在其他问题的，有权拒绝接收货物，并可以在五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方书面通知后在甲方指定的期限内按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施予以解决。因补足、更换货物造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第六条　售后服务、服务质量保证期及培训

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，且国产仪器生产日期应在交货期前1年内、进口仪器生产日期应在2021年1月1日之后；如提供进口产品时，必须为全套原装全新进口产品。

不符合要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方已支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.乙方应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。经甲方2次催告乙方仍不提供售后服务的，甲方有权聘请第三方提供服务，由此产生的全部费用由乙方承担。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期为自货物交付并验收合格签署验收合格单之日起 365 日。货物自身有质保期且该质保期超过约定质保期的，按照货物质保期计算，货物自身的质保期比约定的质保期短的，按约定的质保期计算。

4.大型或复杂的采购项目，其质保期限自动适用国家有关规定中最长的质保期限。

- 5.质保期内，乙方应当提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。乙方对甲方提出的问题在2小时内响应并解答，如不能解决问题乙方应派人现场排除故障。乙方接到甲方报修通知后8小时内响应，24小时内排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过2日的，乙方应在48小时内免费更换备品备件。

备件、技术及维修服务及其它：

（1）备件要求：乙方或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，保证必要时可以及时供应。

（2）技术及维修服务：在甲方所在地，乙方或厂家应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

（3）质保期内设备发生故障时，响应时间8小时以内，特殊情况无法到达须提前与甲方沟通。当配件等待周期大于7个工作日时，对应延长质保期。

质保期内上门进行2次/年回访，回访期间对仪器进行维护和培训等，甲方不再额外支付费用。

6.质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

7.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

8.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。

培训时间：              。

培训地点：采购人指定地点。

第七条　辅助服务

1.乙方应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在甲方指定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在现场就货物的安装、启动、运营、维护，按照甲方的要求，对甲方至少2名的相关人员免费进行必要的培训。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现货物的使用目标和功能。

2.辅助服务的费用已经包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

第八条　货物保管及风险承担

在货物交付前，货物保管责任及损毁、灭失的风险由乙方承担，货物验收合格后的风险转由甲方承担。

第九条　付款方式

1.付款方式：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额50%的预付款。乙方在合同签订后60日内提供合同总金额10%的银行预付款保函(无条件的预付款保函，有效期自保函开具之日起至少15个月)；

（2）2025年9月20日前，乙方将全部货物送达采购人指定地点，经采购人确认后支付合同总金额40%的到货款;

（3）项目试运行完成并经验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额10%的尾款。验收完成后甲方依乙方申请退还预付款保函。

（4）试运行期间因质量问题或服务保障不到位造成采购人损失的，中标人承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（5）每次付款前，乙方需提供与支付金额对应的增值税普通发票。

2.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

银行账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

联 系 人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

如乙方上述账户信息发生变更，乙方应及时向甲方发送书面通知，未能及时书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

3.乙方应持甲方签字确认的验收合格单结算货款。

第十条　履约保证金

1.乙方提供的履约保证金金额为：/。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后五个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十一条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条　违约责任

1.乙方仅交付部分货物的，甲方有权解除合同，退还已收货物，乙方应退还已经收取的货款，并按合同合计金额的30％承担违约金；甲方不退还已收货物的，有权要求乙方退还已收取的未交付货物的货款，并要求乙方按合同合计金额的30％承担违约金。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的30%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

3.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额30％的违约金并赔偿甲方经济损失。

4.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕。

5.乙方明示不履行或不能履行合同，或交付的货物存在严重瑕疵，不具有正常使用功能或不能满足本合同目的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收取的货款，并要求乙方按合同合计金额的30％支付违约金。

6.因包装、运输引起的货物损坏，视为货物质量不合格。

7.乙方未按本合同和招标文件、投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每违约一次，应按合同合计金额的10%向甲方支付违约金。

8.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足部分由乙方承担。

9.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

10.甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过延期货款额的5%。

11.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

第十三条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除违约责任。

第十四条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应提交具有相应资质的机构进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，产生的诉讼费、因财产保全产保险费用、律师服务费由责任方承担。

第十五条　合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.本合同不允许分包。

第十七条　本合同与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.开标一览表；

3.采购需求；

4.投标函；

5.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

6.设备性能配置清单；

7.履约验收方案；

8.投标文件中的其他相关文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条　其他约定事项

1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：广西壮族自治区生态环境监测中心，地址：南宁市佛子岭路16号，收件人：技术保障室，联系电话：0771-5318290，电子邮箱：GXHJJSBZS@163.com。

乙方：　　　　　，地址：　　　　　　　　　　　　，收件人：　　　　　，联系电话：　　　　　　　　　　　，电子邮箱：　　　　　　　　　。

一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。

4.本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲乙双方各贰份。

本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十九条　合同附件

附件一：政府采购项目合同验收书

附件二：采购项目廉政责任书

| 甲方：广西壮族自治区生态 环境监测中心 法定代表人（负责人）： 授权代表： - 年 月 日 | 乙方： 法定代表人（负责人）： 授权代表： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件1

政府采购项目合同验收书

根据采购项目（采购合同编号：              ）的约定，我单位对（项目名称）采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的服务（或货物、工程）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | ☑自行验收 □委托验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 货物品牌、型号 |  | 数量（台/套） | 金 额（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 元 |
| 合计大写金额： 元整 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货或 服务履约日期 |  |  |  | 合同验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | - （按照验收方案进行，根据采购合同约定的每一项技术、服务、安全标准等条款，对成交供应商履约情况进行验收，记录主要验收结论） |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商负责人签字盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构签字盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

附件2

采购项目廉政责任书

项目名称（编号）: 广西传输通道重点城市细颗粒物监测网及平陆运河湾区VOCs组分监测网建设项目

项目地址：

委托单位（甲方）：广西壮族自治区生态环境监测中心

承接单位（乙方）：

为加强项目采购工作廉政建设，规范合同双方各项行为活动，防止各类谋取不正当利益的违法违纪行为发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及政府采购主管部门有关制度规定，特订立本采购项目廉政责任书。

第一条  共同廉政责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、货物、服务采购活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行与项目有关行业标准和技术要求，认真履行合同责任和义务。

（三）项目履约过程必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

（四）发现对方在履约过程中有违法、违纪、违规行为和嫌疑的，应及时提醒纠正，协调无果或情节较重的，及时向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关反映或举报。

第二条  甲方廉政责任

甲方的领导和参与项目实施的有关工作人员，在项目实施的事前、事中、事后应遵守以下规定:

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、礼品、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍指定人员，或安排配偶、子女、亲属参与项目合同有关的业务活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在履约过程中使用指定产品、材料和服务。

第三条  乙方廉政责任

乙方应按照有关法律法规和技术要求规范开展业务工作，并严格遵守以下规定:

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、礼品、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人提供宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条协议行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和管理规定进行处理；对乙方造成经济损失的，依法予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条协议行为的，依据有关法律法规上报采购主管部门并进行处理；对甲方造成经济损失的，依法予以赔偿。

第五条  本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等效力。经双方签订后立即生效。

第六条  本责任书的有效期与合同有效期一致，覆盖项目实施、验收、质保等全过程，项目履约结束，本责任书效力自动解除。

第七条  本协议书一式伍份，与合同数量一致。

| 甲方单位：（盖章） 广西壮族自治区生态环境监测中心 |  | 乙方单位：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 或委托代表人： 年 月 日 |  | 或委托代表人： 年 月 日 |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌、生产厂家 | 产地 | 规格、型号 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（所投分标标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（所投分标标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。