广西北投建信建设项目管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：动物繁殖实验室、动物营养实验室提质升级采购项目

项目编号：GXZC2025-J1-001445-GXJX

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

2025年6月

目  录

第一章 竞争性谈判公告...............................3

第二章 谈判供应商须知.......................... ....7

第三章 采购项目技术规格、参数及要求 ................24

第四章 竞争性谈判响应文件格式.......................49

第五章 政府采购合同（格式）.........................65

第六章 评审方法.....................................71

第一章  竞争性谈判公告

项目概况： 动物繁殖实验室、动物营养实验室提质升级采购项目 的潜在供应商应在https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购云平台），从网上获取采购文件电子版，并于2025年6月10日14时00 分（北京时间）前递交电子响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-001445-GXJX

项目名称：动物繁殖实验室、动物营养实验室提质升级采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1520000

采购需求：

标项一

标项名称：动物繁殖实验室设备

数量：1

预算金额（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：活体采卵仪、B超机、便携式液氮罐等设备一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件中《采购项目技术规格、参数及要求》。

最高限价（如有）：500000

合同履行期限：交付时间：自签订合同之日起90日历日内全部交付完成并验收合格。

本标项（否）接受联合体

备注：/

标项二

标项名称：动物营养实验室设备

数量：1

预算金额（元）：520000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：三槽基因扩增仪、接触式无损定量成像仪、冷冻研磨机等设备一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件中《采购项目技术规格、参数及要求》。

最高限价（如有）：520000

合同履行期限：交付时间：自签订合同之日起90日历日内全部交付完成并验收合格。

本标项（否）接受联合体

备注：/

标项三

标项名称：中国-东盟现代畜牧技术创新学院设备

数量：1

预算金额（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：PCR仪、梯度PCR仪、超声波清洗器等设备一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件中《采购项目技术规格、参数及要求》。

最高限价（如有）：500000

合同履行期限：交付时间：自签订合同之日起90日历日内全部交付完成并验收合格。

本标项（否）接受联合体

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3:无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件：

时间：2025年6月4日至2025年6月9日，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购云平台）；

方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月10日14时00 分（北京时间）；

地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。

五、响应文件开启

开启时间：2025年6月10日14时00 分后（北京时间）；

地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日；

七、其他补充事宜：

1.谈判保证金

1.1谈判保证金的金额（须一次性足额缴纳）：标项1：伍仟元整（5000.00元），标项2：伍仟贰佰元整（5200.00元），标项3：伍仟元整（5000.00元）；

1.2递交方式：以银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。

①采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在响应文件递交截止时间前由供应商从公司账户交纳至指定账户，需备注项目名称（可简写）及参与标项，否则视为无效谈判保证金。账户信息如下：

开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司；

开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：78880188000249189

②采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件递交截止时间前，供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外），保函必须为无条件保函，保函有效期不得低于竞争性谈判文件规定的有效期，否则视为无效谈判保证金。现场递交地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼开标室。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分标或未划分分标的同一合同项下的谈判。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目需要落实的政府采购政策：

4.1本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）。

4.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4.4政府采购支持采用本国产品的政策。

4.5强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

5.供应商可自行选择参与本项目1个或多个标项的谈判,但只能中其中一个标项。如果某一供应商在三个标项评审结果均排名第一，则将该供应商确定为标项1的第一成交候选人（本项目分为3个标项，评审时按标项1到标项3的顺序进行评审），则不再推荐其为其他标项的第一成交候选人；后一标项的第二成交候选人上升为第一成交候选人，第三成交候选人上升为第二成交候选人，以此类推。

6.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。

7.响应文件解密：响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内（2025年6月10日14时00至14时30分)，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，响应文件按无效响应文件处理。

8.本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。

9.广西政府采购云平台在线响应（电子响应）相关事宜说明：

9.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

9.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：广西农业职业技术大学

地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路176号

项目联系人：陈宇

项目联系方式：0771-4714671

2.采购代理机构信息：

名称：广西北投建信建设项目管理有限公司

地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼B1110室

项目联系人：王婷、易小娟、邓桂艳

项目联系方式：0773-2806006、0771-5345226

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：动物繁殖实验室、动物营养实验室提质升级采购项目 项目编号：GXZC2025-J1-001445-GXJX |
| 2 | 3 | 谈判供应商的资格要求 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3：无； 3.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 4 | 参与在线响应（电子响应）的准备工作及谈判费用 | 4.1参与在线响应（电子响应）的准备工作 4.1.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。 4.1.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。 4.2谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。 |
| 4 | 13.1 | 电子响应文件的制作、加密 | 13.1.1供应商制作电子响应文件前，必须登陆广西政府采购云平台进行竞争性谈判文件获取的操作。 13.1.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本竞争性谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。 13.1.3供应商应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件相应内容的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。 13.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，应在响应文件中相应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。 13.1.5供应商编制、生成电子响应文件后应当进行加密。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 5 | 13.2 | 供应商公章及签字 | 13.2.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 13.2.2本竞争性谈判文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。 13.2.3本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章（个人CA证书签章）或手写签字。没有办理个人电子印章（个人CA证书签章）的，可以为手写签字的形式(可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可)。 |
| 6 | 14 | 响应文件的补充、修改和撤回 | 14.1供应商应当在提交响应文件截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。 14.2在提交响应文件截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。 |
| 7 | 15.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件提交截止时间之日起90日，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 8 | 16.1 | 本项目政府采购预算金额 | 本项目采购预算总金额为（人民币）：1520000.00元，其中标项1：500000.00元，标项2：520000.00元，标项3：500000.00元，各标项最后报价超出该标项采购预算金额的，按响应文件无效处理。 |
| 9 | 16.2 | 谈判报价 | 16.2.1谈判报价应按竞争性谈判文件中相关附表格式填写。谈判供应商必须就《采购项目技术规格、参数及要求》中所参与标项的货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件每个标项只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 16.2.2谈判报价应包括本次采购范围内的货物和服务的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用，必要的保险、检测费用和各项税费等，供应商应综合考虑在报价中。对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |
| 10 | 16.4 | 谈判保证金 | 16.4.1谈判保证金的金额（须一次性足额缴纳）：标项1：伍仟元整（5000.00元），标项2：伍仟贰佰元整（5200.00元），标项3：伍仟元整（5000.00元）； 16.4.2递交方式：以银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。 ①采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在响应文件递交截止时间前由供应商从公司账户交纳至指定账户，需备注项目名称（可简写）及参与标项，否则视为无效谈判保证金。账户信息如下： 开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司； 开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁东葛支行 银行账号：78880188000249189 ②采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件递交截止时间前，供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外），保函必须为无条件保函，保函有效期不得低于竞争性谈判文件规定的有效期，否则视为无效谈判保证金。现场递交地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼开标室。 16.4.3供应商应按上述要求交纳谈判保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排谈判保证金交纳工作，确保按时到账。供应商应将谈判保证金交纳凭证扫描件放入响应文件中，确保按时递交响应文件。否则，其响应文件将被拒绝。 16.4.4对未足额、按时交纳谈判保证金的，均按未交纳谈判保证金处理，并由谈判小组现场核定该响应文件无效。 |
| 11 | 17.1 | 响应文件提交截止时间及地点 | 17.1.1响应文件提交截止时间：2025年6月10日14时00 分（北京时间），逾期提交的响应文件，广西政府采购云平台将以拒收。 17.1.2地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。 |
| 12 | 17.2 | 响应文件解密 | 响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内（2025年6月10日14时00 分至14时30分)，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，响应文件按无效响应文件处理。 |
| 13 | 18 | 谈判小组组成 | 18.1谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责。 18.2谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家：2人。 18.3专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。 |
| 14 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：提交响应文件截止时间后。 19.2.2谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。 19.2.3谈判参加人员：法定代表人或负责人或委托代理人参加谈判。 19.2.4本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 本项目采用的评审方法为最低评标价法，具体详见第六章《评审方法》。 |
| 16 | 20.3 | 允许负偏离项 | 技术条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 17 | 22.4 | 成交人信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对成交人的成交资格进行信用查询： （1）查询渠道：信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。 |
| 18 | 23 | 成交结果公告及成交通知书 | 23.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内在指定竞争性谈判公告发布媒体上公告成交结果信息。 23.2 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出成交通知书。 |
| 19 | 24.1 | 履约保证金 | 24.1.1履约保证金金额及提交方式：合同签订前，每个标项成交供应商应按合同金额的2%以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交履约保证金。 24.1.2履约保证金在成交人采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后），由成交人凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附表1）向采购人申请办理履约保证金退还手续，采购人在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。 履约保证金账户： 开户名称：广西农业职业技术大学 开户银行：交通银行南宁大学路支行 银行账号：451060605013002182351 24.1.3履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 26.1.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 |
| 20 | 24.2 | 签订合同时间 | 自成交通知书发出之日起25日内。 |
| 21 | 24.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在政采云系统中进行备案。 |
| 22 | 26.1 | 本项目采购代理服务费 | 本项目各标项采购代理服务费参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号）收费标准（货物类）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)要求收取，向成交人收取。在领取成交通知书前，成交人应向采购代理机构一次付清代理服务费。 缴纳服务费账号： 开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 银行账号：2102116009300345252 |
| 23 | 26.2 | 解释权 | 解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 24 | 26.3 | 监督管理机构 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5331544 |

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：动物繁殖实验室、动物营养实验室提质升级采购项目

项目编号：GXZC2025-J1-001445-GXJX

1.2本竞争性谈判文件适用于本项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西农业职业技术大学。

2.2“采购代理机构”是指：广西北投建信建设项目管理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术、商务和服务等所有内容的文件。

2.7“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.8“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.9本项目竞争性谈判文件中涉及“必须提供”的内容、第三章《采购项目技术规格、参数及要求》中带“▲”条款均为实质性要求，必须满足。若有任意一项负偏离，均按响应文件无效处理。

3. 谈判供应商的资格要求：详见谈判供应商须知前附表第2项。

4. 参与在线响应（电子响应）的准备工作及谈判费用：详见谈判供应商须知前附表第3项。

5.联合体谈判要求：本项目不接受联合体参与谈判。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目不可以分包。

7.询问、质疑和投诉

7.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

7.2供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对竞争性谈判过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向广西壮族自治区政府采购监督管理处投诉。

7.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑格式见附件。

①质疑部门及电话为：广西北投建信建设项目管理有限公司代理部    联系电话：0771-5345226

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处  联系电话：0771-5331544

8.特别说明

8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一合同项下的谈判，否则，响应文件无效。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则响应文件无效。

8.2根据桂财采[2016]42号的规定，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一标项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，应当按一个供应商认定，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。本项目的核心产品的名称见本竞争性谈判文件第三章“采购项目技术规格、参数及要求”。

8.3供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.4供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.6根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.6.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本竞争性谈判文件第六章附件七），并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

8.6.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.6.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、竞争性谈判文件

9.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）谈判供应商须知；

（3）采购项目技术规格、参数及要求；

（4）竞争性谈判响应文件格式；

（5）政府采购合同（格式）；

（6）评审方法。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改：

10.1供应商应认真审核《采购项目技术规格、参数及要求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商应在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

10.2提交首次响应文件截止之日前，采购人和采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告。供应商应自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）】进行查询，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.3采购人和采购代理机构在竞争性谈判公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性谈判文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性谈判公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性谈判文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

10.4澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5竞争性谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

10.6采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和谈判时间，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）】进行查询，未在进行查询的，造成供应商未在规定的时间递交响应文件的，由供应商自行承担责任。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.响应文件的编制的基本要求：

11.1供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

11.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

11.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

11.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

11.5 计量单位：除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

12.竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格性证明文件、价格文件和商务、技术文件组成。

12.1资格性证明文件

（1）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件（格式见附件一，委托代理时必须提供）；

（2）法定代表人(负责人)的正面及反面身份证扫描件（必须提供）；

（3）供应商有效营业执照副本扫描件（必须提供）；

（4）供应商的2023年或2024年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件扫描件（格式自拟。若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；

（5）供应商2024年12月以来其中一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明扫描件（格式自拟）。（无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法免缴社保费证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）（必须提供）；

（6）供应商2024年12月以来其中一个月的依法纳税的依法缴纳税费凭证或依法免缴税费的证明扫描件【证明材料为：供应商缴纳的增值税或企业所得税的凭据（或完税证明）等材料；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法免税证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）】（必须提供）；

（7）参与标项谈判保证金交纳证明扫描件（必须提供）；

（8）供应商直接控股、管理关系信息表（格式见附件二，必须提供）；

（9）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件三，必须提供）。

12.2价格文件、商务技术文件

（1）报价表（格式见附件四，必须提供）；

（2）谈判书（格式见附件五，必须提供） ；

（3）技术、商务响应偏离情况说明表（格式见附件六，必须提供）；

（4）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）；

- （5）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目技术规格、参数及要求》要求提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

（7）供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

（8）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，请提供）；

（10）中小企业声明函【如供应商提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具声明函（请按附件七要求的格式填写）的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（如有，请提供）；

（11）监狱企业的证明文件【供应商如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（12）残疾人福利性单位声明函【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，请按附件八要求的格式填写，否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（13）供应商认为需要提供的有关资料（如有，请提供）。

以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件均必须于本项目响应文件提交截止前作为竞争性谈判响应文件提交，并加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章），否则响应文件无效；其余由供应商视自身情况自行提交。

13. 电子响应文件的制作、加密、供应商公章及签字：

13.1电子响应文件的制作、加密

13.1.1供应商制作电子响应文件前，必须登陆广西政府采购云平台进行竞争性谈判文件获取的操作。

13.1.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本竞争性谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。

13.1.3供应商应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件相应内容的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

13.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，应在响应文件中相应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

13.1.5供应商编制、生成电子响应文件后应当进行加密。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

13.2 供应商公章及签字：

13.2.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

13.2.2本竞争性谈判文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

13.2.3本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章（个人CA证书签章）或手写签字。没有办理个人电子印章（个人CA证书签章）的，可以为手写签字的形式(可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可)。

14. 响应文件的补充、修改和撤回

14.1供应商应当在提交响应文件截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。

14.2在提交响应文件截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

15. 响应文件有效期

15.1 响应文件有效期：见谈判供应商须知前附表第7条。

15.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

四、报价要求

16. 本项目政府采购预算金额及谈判报价：

16.1本项目政府采购预算金额：详见谈判供应商须知前附表第8项。

16.2谈判报价：

16.2.1谈判报价应按竞争性谈判文件中相关附表格式填写。谈判供应商必须就《采购项目技术规格、参数及要求》中所参与标项的货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件每个标项只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.2.2谈判报价应包括本次采购范围内的货物和服务的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用，必要的保险、检测费用和各项税费等，供应商应综合考虑在报价中。对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

16.3成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、安装、售后服务等全部工作。

16.4谈判保证金

16.4.1谈判保证金的金额：见谈判供应商须知前附表第10条。

16.4.2递交方式：见谈判供应商须知前附表第10条。

16.4.3供应商应按上述要求交纳谈判保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排谈判保证金交纳工作，确保按时到账。供应商应将谈判保证金交纳凭证扫描件放入响应文件中，确保按时递交响应文件。否则，其响应文件将被拒绝。

16.4.4对未足额、按时交纳谈判保证金的，均按未交纳谈判保证金处理，并由谈判小组现场核定该响应文件无效。

16.4.5谈判保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。

16.4.6谈判保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行账户。除竞争性谈判文件规定不予退还谈判保证金的情形外，未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还谈判保证金。成交供应商将采购合同一份送采购代理机构备案后，采购代理机构在五个工作日内予以退还其保证金。

16.4.7供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）其他严重扰乱采购程序的。

五、竞争性谈判响应文件的提交

17. 响应文件提交截止时间及地点、响应文件解密

17.1响应文件提交截止时间及地点

17.1.1响应文件提交截止时间：见谈判供应商须知前附表第11条内容。

17.1.2地点（网址）：见谈判供应商须知前附表第11条内容。

17.1.3除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

17.1.4响应文件提交截止时间后提交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

17.1.5如有特殊情况，采购代理机构延长响应文件提交截止时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的响应文件提交截止时间和评审时间的约束。

17.2响应文件解密：见谈判供应商须知前附表第12条内容。

六、竞争性谈判（简称谈判）与评审

18.谈判小组组成

18.1谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责。

18.2谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家：2人。

18.3专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

19. 响应文件开启、谈判时间、地点、人员

19.1响应文件开启

19.1.1开启时间：本项目响应文件提交截止时间后；

19.1.2地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

19.2谈判时间、地点、人员

19.2.1谈判时间：见谈判供应商须知前附表第14条内容。

19.2.2谈判地点：见谈判供应商须知前附表第14条内容；

19.2.3谈判参加人员：见谈判供应商须知前附表第14条内容；

19.2.4本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。

20.评审原则和评审办法

20.1谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2评审办法：详见谈判供应商须知前附表第15条。

20.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数：详见谈判供应商须知前附表第16条。

20.4谈判小组应按竞争性谈判文件进行评标，不得擅自更改评审办法。

20.5在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.6谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21.谈判程序与评审

21.1采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

21.2对响应文件的资格性与符合性审查

谈判小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

在进行资格性审查时，谈判小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其响应文件将被视为无效文件。

审查流程

(1)进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面。

(2)查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息。

(3)将各供应商的股东及出资信息进行比对，如发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动，按无效处理。

(4)将相关资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应无效处理。

再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.3响应文件的澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并由其法定代表人或负责人或授权委托代表签字（或加盖个人CA证书签章）或加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章）。

对未通过资格性审查或符合性审查的供应商，由谈判小组应当以电话或通过广西政府采购云平台告知供应商未通过的原因并做相应记录。

21.4谈判

21.4.1谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序分别与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

21.4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当通过广西政府采购云平台告知知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在广西政府采购云平台中重新提交响应文件，并由其法定代表人或负责人或自然人或授权委托代表签字（或加盖个人CA证书签章）或加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章）。逾时未提交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

21.5最后报价

21.5.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价。

供应商未在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

21.5.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.5.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况在广西政府采购云平台中书面退出谈判。在广西政府采购云平台中书面退出谈判的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

21.5.4未书面退出谈判的供应商在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算的，按其响应文件无效处理。

21.5.5供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

21.5.6响应文件中谈判报价（含最后报价）出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价明细表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照第（1）-（4）规定的顺序修正。修正的报价经供应商确认（须供应商在线签字或加盖个人CA证书签章确认）后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自行承担。

21.6最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

21.7评审报告

21.7.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。当评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）相同时，按最后报价由低到高的顺序进行确定排序；当最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术指标高优先、售后服务优先原则推荐成交候选人。

21.7.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在评审报告上签署不同意见及理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.8在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，按少数服从多数原则确定。

21.9采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理机构报告。

21.10谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

21.11本谈判项目是以各标项采购预算金额为最高限价，超出采购预算金额的最后报价，谈判小组可以不予以评审。当单个标项全部最后报价均超出采购预算金额时，谈判小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有供应商在规定时间内以书面密封形式重新报价。

21.12属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按竞争性谈判文件规定完整提交竞争性谈判交响应文件或未按规定要求签署、盖章的，或未提供法人（负责人）授权委托书（委托代理的）；

- （2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （3）不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的；

- （4）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

- （5）竞争性谈判响应文件有效期、交货时间、免费保修期等售后服务不能满足竞争性谈判文件要求的；

- （6）供应商未就“采购项目技术规格、参数及要求” 中所参与标项的货物和服务内容作完整唯一报价的；

（7）未在谈判小组规定的时间内递交响应文件的；

（8）不满足竞争性谈判文件规定的技术需求、技术标准要求的实质性要求的；

（9）未实质性响应竞争性谈判文件要求的；或者竞争性谈判响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 21.13有下列情形之一的视为供应商相互串通谈判，响应文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

- （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商的响应文件相互混装；

- （6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

七、确定成交供应商办法

22.根据以下原则确定成交供应商：

22.1采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.2排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或信用信息记录不符合相关规定的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新采购。

22.3排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或重新采购。

22.4成交人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对成交人的成交资格进行信用查询：

（1）查询渠道：信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

八、成交结果公告

23.成交结果公告及成交通知书

23.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内在指定竞争性谈判公告发布媒体上公告成交结果信息。

23.2 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出成交通知书。

九、签订合同

24.1履约保证金：详见谈判供应商须知前附表第19项。

24.2签订合同时间：详见谈判供应商须知前附表第20项。

24.3合同备案存档：详见谈判供应商须知前附表第21项。

24.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

十、适用法律

25.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式采购管理办法》及相关规定。

十一、其他事项

26.1本项目采购代理服务费：见谈判供应商须知前附表第22项。

26.2解释权：见谈判供应商须知前附表第23项。

26.3监督管理机构：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5331544

26.3有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

通讯地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼B1110室

电    话：0773-2806008、0771-5345226

第三章  采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热 泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，供应商提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。供应商应在响应文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件（加盖章供应商CA证书签章），否则响应文件无效。

2.本《采购项目技术规格、参数及要求》中带“▲”条款均为实质性要求，必须满足。若有任意一项负偏离，均按响应文件无效处理。

标项1：动物繁殖实验室设备

| ▲一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| 1 | 活体采卵仪 |  | 1、主机： 1.1、扫描方式：线性/扇形电子式扫描。 1.2、显示方式：B（单幅）；B/B（双幅）；B/M；B/Z；M。 1.3、显示屏幕：不低于12.1英寸，256灰度。 1.4、探测范围：0-20mm～0-240mm。 1.5、聚焦方式：全数字波束；传送：不低于4段动态聚焦；接收：实时连续动态聚焦。图像调节：动态范围： 1.5.1、35～95（步长：10dB，1dB可调节）； 1.5.2、B-增益，M-增益：36＋100db（步长1db）； 1.5.3、声功率：20%～100% （步长：10%）； 1.5.4、γ修正：不少于5种（最多：10种）； 1.5.5、H图像提升： 柔和：关和4级；边缘：关和3级； 1.5.6、STC：根据深度，不少于8段平滑调节。 1.6、图像处理： 1.6.1、具有H-res图像提升功能； 1.6.2、帧纠正：开（2－阶段）/关选择； 1.6.3、线纠正：开（2－阶段）/关选择； 1.6.4、灰度曲线选择。 1.7、图像显示： 1.7.1、图像方向：左右翻转，上下翻转； 1.7.2、切换：1cm/步，最大18cm； 1.7.3、影像长度：不少于256帧。 1.8、显示屏：高亮度液晶显示屏，水平、垂直170°内任意角度观看无死角（图像一样）。 1.9、图像储存：≥100幅或接U盘，可将录像存储到U盘。 1.10、图像功能：名称、姓名及编号、年龄、日期及时间、探头型号、图像方向、范围。 1.11、测量功能：距离、周长/面积、体积、角度、妊娠期、组织计算、LV计算、髋部、关节、心率、血流速度、EFW等。 1.12、接口：图像输出（2通道），模拟监视器输出口；USB接口。 1.13、尺寸：约：335(宽)×200(深)×380(高)mm(键盘合上时)；335(宽)×500(深)×380(高)mm(键盘打开时)。 1.14、重量：约11kg。 1.15、探头接口：不少于2个。 1.16、电源：100－240 AC 50/60Hz。 2、探头：4710MV，牛活体采卵专用探头，频率：可变5.0/7.5/9.0MHz。 3、穿刺架：与探头配套使用。 4、采卵针：配套使用，10根。 5、卵母细胞吸引泵： 5.1、无线脚踏开关，操作简单，安全。 5.2、压力范围：0-450mmHg,可预先调节。 5.3、数字式控温，控温精度：±0.3°C，控温范围：34-39℃。 5.4、负压泵可提供稳定的低负压状态。 5.5、电源：220V。 5.6、可以加热6*50ml试管。 | 台 | 1 |
| 2 | B超机 |  | 一、设备用途：适用于马、牛、羊、猪、猫、狗等动物的超声检查。 二、功能要求： - 扫描方式：多阵元电子扫描，支持电子线阵、电子凸阵。 - 扫描深度：多档可调，支持实时提升 - 显示模式：B、B+B、B+M、M。 - 图像调节：支持图像上下反转、图像旋转 - 图像处理：伪彩、谐波 - 图像存储：支持本机64幅图像存储、外置U盘存储 - 电影回放：支持自动回放和手动回放 - 显示屏： ≥7寸16：9/ 分辨率: ≥800*480 - 适配器电压/电流：+13.8V /3.6A - 电池电压/容量：≥10.8V/3400mA - 电池使用时间：≥3.5小时 - 电池充电时间：约5小时 - 测量功能： ①常规测量：距离、体积、心率； ②产科测量：马、牛、羊、猪、猫、狗等动物孕龄测量； ③背膘测量：背膘测量线2条，支持背膘测量线深度调节。 - 注释：日期，时钟，农场，编号 - 外置接口：探头接口×1、电源输入接口×1、USB接口×1（仅用于外置U盘存储） - 尺寸：约长(200mm)*宽(160mm)*高(35mm) - 主机重量(含电池)：约950g。 - 整机防水（防水等级≥IPX5） 四、标准配置 - 主机（含电池） - 3.5MHz背膘探头 - 电源适配器 - 电源线 - 肩带 | 台 | 1 |
| 3 | 便携式液氮罐 |  | 1、容积：10L。 2、口径：50mm。 3、高度：≥530mm。 4、静态保存期：≥86D。 | 个 | 1 |
| 4 | 垂直电泳槽 |  | 1.槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 2.安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 3.专用开启式转移胶架。 4.电泳槽制胶玻璃板面积：不低于10cm×10cm；承载凝胶面积：不低于8.6×8 cm； 5.最大电压负荷：300 V 6.最大电流负荷：1000 mA 7.槽体容纳缓冲液最大体积：不低于2200 ml 8.内槽容纳缓冲液最大体积：不低于270ml 9.外型尺寸：约24.5×18.5×17 cm 10.采用蝶型槽底壳，可视化隔断凸起设计，节省缓冲液的同时可以在实验进程中方便对跑胶速率进行观察。 11.隔条玻璃板：采用 “V”型侧开孔设计，改善跑胶时的电场环境，减少跑胶中出现的“微笑”现象。 12.制胶玻璃板：采用镀膜钢化玻璃。 13.电泳仪线束：两组线束，线束可进行合并使用进行同一条件实验，也可以分开分别使用不同条件进行实验。 14.制胶梳子：配备10孔/15孔/17孔三种规格制胶梳，上样量可达到60μL。 | 台 | 2 |
| 5 | 湿式转印槽 |  | 一、应用范围：适用于蛋白质样品的转移电泳。 二、技术指标： 1、槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 2、安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 3、专用开启式转移胶架，操作简便。 4、可同时转印四块9×9cm胶。 5、专用蓝冰冰盒可反复使用，方便环保。 6、转印时间为15~60min，也可选择低电压过夜。 7、电泳槽承载凝胶面积：9×9cm。 8、最大电压负荷：300V。 9、最大电流负荷：600mA。 10、槽体容纳缓冲液最大体积：不低于1200ml。 11、外型尺寸：约17.5×12.5×14cm。 三、配置清单： 槽底壳（总）1个； 槽盖（总）1个； 转移槽电极架1个； 转移槽样品夹板4个； 蓝冰冰盒2个； 湿转滤纸1包； 说明书1份； 合格证1份。 | 台 | 3 |
| 6 | 半干转印槽 |  | 一、应用范围：适用于核酸及蛋白质样品的转移电泳。 二、技术指标： 1、槽体采用高强度聚碳酸脂材料注塑成型。 2、采用镀铂金的钛合金板阳极和不锈钢板阴极的电极组合。 3、安装弹簧的平板式阳极可根据不同厚度的叠置凝胶自动调节压力，方便实验操作。 4、15-45分钟内即可快速完成转印。 5、电泳槽承载最大凝胶的面积：25×18.5cm。 6、最大电压负荷：25V。 7、最大电流负荷：1400mA。 8、外型尺寸（L×W×H）：约37×24×12cm。 9、能转移多块并排放置或叠放的凝胶。 10、采用开盖断电设计 三、配置清单： 槽底壳（含橡胶脚）1个； 槽盖（总）1个； 钛合金镀铂金板（总）1个； 不锈钢阴极装置（总）1个； 琼脂糖凝胶保护框1个； 厚滤纸2包； 说明书1份； 合格证1份。 | 台 | 1 |
| 7 | 高电流电源 |  | 一、应用范围：适用于核酸和蛋白电泳实验。 二、技术指标： 1、稳压/稳流控制。 2、不少于4组输出（可同时连接四个电泳槽）。 3、输出定时/计时控制。 4、自动无负载输出保护。 5、自动过载和短路保护。 6、自动记忆工作状态。 7、不少于3位数显，1位状态显示。 8、可层叠防滑机箱。 9、电压：5~200V，递增单位：1V。 10、电流：4~2000mA，递增单位：1mA。 11、定时：0~999分，递增单位：1分钟。 三、配置清单： 电泳仪主机1个； 说明书1份； 合格证1份。 | 台 | 1 |
| 8 | 低氧/缺氧小室 |  | 1、可存放的细胞培养物：84×35mm培养皿，27×60mm培养皿，12×100mm培养皿，12×96孔板，18×25cm2培养瓶。 2、尺寸大小:直径31cm，高11cm。 3、应用领域：细胞重编程，细胞低氧培养，造血细胞分化，干细胞低氧培养等。 4、气体流动死角：无。 5、培养容器摆放方式：可堆叠。 6、室体材质：聚碳酸酯。 7、室体主要组成部分：盖子，带有O型密封圈的管夹和底座，托盘。 8、空气滤器：有。 9、氧气控制浓度：低氧/缺氧。 10、小室容积：约6.5L。 11、托盘内径：约27.5cm。 12、托盘间隙：约2.3cm。 | 个 | 3 |
| 9 | 离心机 |  | 1、具备全自动电吸门功能，一键完成开关盖，且配有双门锁控制（电子反馈和机械门锁）系统。 2、高精度温度控制辅助实现离心腔温度自动补偿功能，更换转头无需浪费多余温度失衡调整时间。 3、标配转头自动识别功能，且内置不平衡传感系统功能，实时监控离心过程。 4、离心机震动要求：配上转子及离心管，转速≥15000，振幅≤±0.004mm。 5、具有定速计时功能功能，达到预定转速后再倒计时确保离心效果。 6、内腔采用医用级316不锈钢材质，厚度≥1.55mm。 7、具有阶梯离心功能，可以设置转数、时间、温度等要求。 8、转速：≥18,000rpm。 9、最大转子容量：6×100ml。 10、具有≥5个快捷程序按键，快速运行常用程序，方便一键离心。 11、转头：6×50ml角转子1个。15ml适配器6个。 | 台 | 1 |
| 10 | 旋涡混合器 |  | 1、转速：≥3500rpm。 2、振幅：4mm (圆周振荡)。 3、最大样品处理量：≥50ml。 4、电机功率：5W。 5、功率：18W。 6、外形尺寸：约W.101×D98.5×H.66mm。 7、净重：约1.1kg | 台 | 2 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期一年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、验收过程须由成交人或其授权厂商与采购人相关人员或授权委托的第三方单位人员同时参与，成交人或其授权厂商应负责携带专用工具对设备外部包装进行拆卸，采购人人员或授权委托的第三方单位人员不单独拆箱点货验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交人自行承担。采购人可委托第三方单位验收，费用由供应商支付。 2、在设备运抵采购人指定地点经采购方相关人员签收前，若货物外包装出现严重破损及标识不清的情况时，采购人有权拒绝签收，由此产生的各项费用由成交人自行承担。 3、成交人在采购人指定的现场开箱、点货、安装、调试，采购人需监督、协助货物的验收过程，直至产品技术指标符合采购文件参数要求。 4、技术指标按采购文件及响应文件承诺、合同条款等要求验收。 5、成交人在货物验收时由采购单位或授权委托的第三方单位组织的验收专家小组对照采购文件的功能目标及技术指标及响应文件承诺、合同条款等全面核对检验，对所有要求出具的证明文件原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 6、在签订合同后，如采购人对成交人所提供货物有异议，采购人则有权要求成交人在签订合同后10日内提供与响应文件技术要求及功能符合的全部样机一套至采购人处进行整体性能演示，并逐一核对响应文件，如出现所提供样机不符技术参数要求或无法提供所有样机，均视为虚假响应采购需求，采购人有权解除双方签订的合同并报政府采购监管部门进行处理。 |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 一 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 90日历日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.合同签订且项目具备实施条件后15个工作日内，采购人可预付合同价50%的预付款。剩余款项可分次支付，也可一次性支付，每次支付前成交人须先按照已交付并验收合格的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣除履约保证金，或要求解除合同，并追究乙方法律责任。 2.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付合同金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项选择第 1 项“活体采卵仪”作为核心产品。 |  |  |  |
| 行业划分 |  | 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行：本标项货物在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业均为工业。 |  |  |  |

标项2：动物营养实验室设备

| ▲一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数 |  | 计量 单位 | 数量 |
| 1. | 三槽基因扩增仪 | 1.不少于6个温度循环器专用长寿命Peltier模块，控温更精准； 2.模块类型：3×0.2ml×32孔梯度模块； 3.适用管型：0.2ml单管， 0.2ml八联排管， 4.温度范围：0-105℃； 5.最大升降温速度：9.5℃/秒； 6.温度均匀性：≤±0.2℃； 7.温度准确度：≤±0.1℃； 8.梯度类型/宽度：常规梯度/线性梯度；0.1-30℃； 9.控温方式：模拟管+模块； 10.变温速度可调：0.01-9.5℃/s； 11.液晶显示：≥10.1英寸液晶屏+电容式触摸屏； 12.可存储程序数：机内20万个 +（U盘无限扩展）； 13.最大循环数：≥200个（嵌套循环下可达10万个）； 14.断电保护：有； 15.宽电压范围：100-240VAC, 50/60Hz； 16.热盖温度：30℃-115℃可调； 17.热盖结构：自适应热盖，合盖紧盖一步到位； 18.风道结构：前进后出式风道，机器可以并排放置； 19.运行指示灯带：有，循环亮和常亮模式可选； 20.安卓操作系统，触摸屏及鼠标均可独立控制； 21.实时显示程序进展及剩余时间，支持PCR仪运行中间编程； 22.实时记录热盖和模块的温度，单页记录时长60分钟，并可滑动查看； 23.一键快速孵育功能，满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要； 24.内置多个标准程序文件模板，能快速编辑所需文件； 25.支持实验程序结束发送邮件提醒功能； 26.内置WIFI模块，用电脑或手机通过网络连接可实现一机同时控制不少于250台PCR仪； 27.GLP报告：记录程序每一步的运行信息，并可导出CSV、PDF格式报告； 28.锁屏功能：防止误操作结束正在实验的程序； 29.支持U盘升级软件； 30. 配置清单： 30.1 三槽PCR仪一台； 30.2 带热盖型加热金属浴一台（加热速度：40°C升温到100°C≤15分）； 30.3 冷热干式金属浴一台（温度设定范围：0℃～100℃，温度控制精度：20-40℃时±0.2℃） |  | 台 | 1 |
| 2 | 接触式无损定量成像仪 | 一、主机 1、超大尺寸感光芯片，尺寸≥168cm²； 2、成像芯片长度≥14cm，有效成像面积：≥158 cm²； 3、原始像素（非合并）尺寸：≥88μm×88μm； 4、图像分辨率≥300dpi，可直接用于文章发表。指定分辨率输出，600dpi，1200dpi； 5、量子效率：≥85% ； 6、满阱电子容量：≥125万e-，提供极高的定量范围，强信号不过曝，确保高丰度蛋白和低丰度蛋白都可以准确高清成像和精确定量。在低敏模式下，满井电子数可达600万e-； 7、接触式成像：western膜直接贴合在感光芯片上，信号采集距离（光程）为0mm，光损失为0； 8、无需镜头，消除镜头透镜带来的光损失，直接成像，无需经过镜头转换，光电转换效率更高； 9、开机即用，无需等待时间； 10、图像色阶：65536； 11 、≥95%的样品成像时间仅需≤0.1 秒； 12、透光率：≥10000 um2； 13、成像夹角：180°，样品信号光子完全接收，加快成像速度，提高图像质量； 14、信号传输：Ethernet cable，连接稳定，使用超七类（Cat7e）增强连接线，最大传输速率为1000Mbps，支持高清图像快速传输，不接受USB数据传输； 15、仪器最大功率≤25W； 16、自带防盗锁孔设计，保证仪器安全； 17、仪器自带实体蓝牙一键操作按钮，可实现一键采集，无需软件操作即可实现自动采集； 18、应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像、蛋白凝胶成像等； 19、支持同位素成像； 20、灵敏度和定量范围性能要求：用标准光源1S拍照，可拍出8个光源点，且各光源点不过曝。 二、软件 1、图像采集模式：自动和手动采集图像模式； 2、一键成像：自动模式一键自动采集不少于8张不同时间图像（竞标时需提供相应的证明材料，如产品检测报告或产品说明书或最新公开的产品宣传彩页等扫描件）； 3、支持多用户管理，每个操作人员可以单独建立自己的账户，并设置单独的默认图像保存路径； 4、结果图片自动保存到每个账户单独设置的文件夹中，方便结果查找； 5、多图同时分析，支持不少于40张结果图片同时分析，分析结果统一输出到一个excel表格中，也可以指定图片结果输出，同时支持分析结果已不同的组合多次输出； 6、软件同时包含采集模块和分析模块； 7、支持原图导出，16bit TIF格式图片，用于定量分析； 8、图像采集时间：0.1秒-10分钟； 9、支持3D查看功能，直观查看蛋白表达量； 10、不少于三种成像模式：标准模式、极限高清模式和低敏模式，分别适用于不同的成像场景（竞标时需提供相应的证明材料，如产品检测报告或产品说明书或最新公开的产品宣传彩页等扫描件）； 11、自定义成像模式，可以选择不同时间间隔，一次性成像不少于30张（竞标时需提供相应的证明材料，如产品检测报告或产品说明书或最新公开的产品宣传彩页等扫描件）； 12、软件支持无限免费安装； 13、免费质保两年，一年之内只换不修； 14、配套同品牌Western Blot转膜装置：负极接触式湿转方式：将负极置下并全程浸于缓冲液，确保蛋白稳定均匀转移。 14.1、转膜制冷功能：半导体制冷，确保转膜温度≤35℃。 14.2、高效快速：可以在≤15min内实现10-250kDa分子量蛋白的转膜。 14.3、操作简易，一键启动：只需要选择需要的胶浓度和胶厚度，一键开始，简单方便快捷。 14.4、精准时间控制，针对不同胶浓度和厚度内置最优转膜方案，一键切换，无需重复优化。 14.5、圆形旋转数控屏幕：≥2.1寸旋转数控屏幕，可通过旋钮和触摸屏轻松实现功能选择。 三、配置清单 主机一台、电源适配器一个、数据传输线一根、防静电Western专用样品镊子10把、防膜夹伤硅胶镊子1把、说明书一份和Touch View软件一套。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 冷冻研磨机 | 1.功能概述：研磨温度可自定义调节，能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性。 2. 性能要求： 2.1不破坏样品成分：研磨温度可自定义调节，能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性； 2.2效率高：高分子材料适配器，充分预冷该适配器，可使其保持半小时以上的低温状态。将离心管放入适配器中，即可满足低温研磨的实验要求。 2.3重复性好：同一组织样本设定相同程序，获得相同的研磨效果； 2.4操作简便：内置程序控制器，可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置； 2.5安全性高：具备安全罩及安全锁，无需涉及液氮操作，安全性高； 2.6无交叉污染：在研磨过程中处于全封闭状态，避免交叉污染； 2.7低噪音：仪器运行过程中，噪音小于55dB，不会对其它实验或仪器产生干扰。 3.时间设定：0秒-9999秒； 4.频率设定：0—70Hz； 5.额定功率：375W； 6.夹具行程：32mm(垂直)； 7.制冷温度：-25℃到室温可调； 8.可兼容样品量： 2ml*24 或5ml*12； 9.电源：AC (220±22)V，<2.5A； 10.外形尺寸（mm）: 约450*345*410。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 滴定仪 | 1.精确度达到A级； 2.吸液时机身不会移动； 3.排液管前端水平和垂直方向可调节； 4.阀门模块可自由旋转； 5.具有暂停功能； 6.具有观察窗，包装内附棕色观察窗； 7.吸液与排液无需按钮切换； 8.Easy Calibration 简易校准技术； 9.具有GLP模式、APO(自动关机）模式、dP 更改小数点位数模式； 10.RS232 计算机接口，可直接传输数据至电脑 11.随附拆卸工具； 12.包含3 个瓶口转接头 (GL45/32,GL45/S40及GL32/NS 29/32)。 13.标称量程为50ml； 14.标称量程为50ml时精准度如下： 14.1 50ml：A% ≤ ±0.06，CV% ≤ ±0.02 14.2 25ml：A% ≤ ±0.12，CV% ≤ ±0.04 14.3 5ml：A% ≤ ±0.60，CV% ≤ ±0.20 |  | 台 | 2 |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | 性能要求： 1.方式：强制送风循环。 2.使用温度范围：室温+10～260℃。 3.温度波动度：±0.5℃（at260℃）。 4.温度均匀度：±2%（at260℃）。 5.最高温度到达时间：约90分钟。 6.温度控制方式：不少于3段PID。 7.温度设定方式：利用专用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定。 8.温度表示方式：测定温度显示：绿色4位LED，数码显示；设定温度显示：红色4位LED，数码显示。 9.定时器：1分～99小时59分以及100～999小时50分（带定时等待功能）。 10.运行功能：定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始定值运行、自动开始程序运行、快速自动停止运行。 11.附加功能：偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能。 12.安全装置：自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路）、独立过升防止器、过电流漏电保护开关。 13.内装：304不锈钢板。 14.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装。 15.断热材：玻璃纤维+岩棉。 16.加热器：不锈钢加热管（1.5kW）。 17.控温传感器： K型传感器。 18.过升传感器：液胀式（线路独立，保证安全）。 19.送风机风叶/马达：离心风叶，马达10W × 1。 20.引线孔：内径33mm（右侧面1个）。 21.排气口：内径33mm × 2，上面。 22.观察窗（宽*高mm）：约250 × 280。 23.内尺寸（宽×深×高mm）：约600 × 500 × 500。 24.外形尺寸（宽×深×高mm）：约710 × 651 × 877。 25.内容积：约150L。 26.棚板承重：15kg/层。 27.棚板层数：13层。 28.棚受间距：30mm。 29.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V，7.5A。 30.重量：约65kg。 三、配置： 1.送风定温恒温箱 1台 2.棚板：不锈钢冲压网2件（其中1件已与产品固定） 3.棚受：2件 4.使用说明书1份 5.保证书1份 |  | 台 | 2 |
| 6 | 电热恒温水浴锅 | 1.方式：自然水对流热传递 2.性能：使用温度范围：RT+5-100℃ 3.使用温度范围：≤40分钟；温度分辨率：0.1℃；温度波动度：±0.5℃；温度分布精度：±1.0℃ 4.内装：304不锈钢板 5.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 6.断热材：聚氨酯 7.加热器：不锈钢加热管 8.额定功率：1.5kw 9.温度设定方式：轻触三按键动作、数显设定 10.温度控制方式:使用微型电脑PID控制加热器输出 11.安全装置:过升报警 12.定时器：0-999分钟（带定时等待功能） 13.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 14.程序模式：单段运行 15.传感器：NTC 16.规格：内尺寸约480*325*120；外形尺寸约637*398*200 17.内容积：约18.7L。 |  | 台 | 1 |
| 7 | PH计 | - 仪器级别0.01级； - mv范围：（-1999～1999）mv； - mv电子单元示值误差±0.1%FS；PH范围（-2.00-18.00）PH; - 最小分辩率0.01PH； - 电子单元示值误差±0.01PH； - 电源输入100V～240V； - 输出20V/1500mA； - 尺寸约242mm×195mm×68mm； - 重量约0.9kg。 |  | 台 | 2 |
| 8 | 通风橱 | 1.上箱体： 1.1采用≥1.0mm厚优质镀锌钢板，经激光数控加工中心切割下料，左、右旁板，前楣板以及下横料，经柔性折弯中心折弯一体成型，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强； 1.2内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放； 1.3控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。 1.4台面采用≥12.7mm厚实心理化版，耐酸碱、耐腐蚀及耐高温。 2.下箱体： 2.1采用≥1.0mm厚的优质镀锌钢板，经激光下料折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂； 2.2铰链采用304不锈钢材料，开启度为145°； 2.3下柜体铰链和合页只需更换门板就可以达到互换效果，方便用户后期更换外观以及配件； 2.4调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 3.固定视窗：≥5mm厚钢化玻璃。 4.移动视窗：≥5mm厚钢化玻璃，滑动自如，无段平衡装置，可停留于轨道任何位置； 5.插座：插座配有4个10A 220V五孔多功能插座。可选用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座，10A/16A /220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。 6.照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，灯接口不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。 控制面板：插座、日光灯、风机、风阀开停控制，长条型面板。 7. 含抽风风机，功率300W，交流电压220V，静压260pa，转速≥1450转/分，口径约250mm，风量≥2800m³/h；气流方向为由外向机器内部抽风，保护实验人员。 8. 含管道及安装。 |  | 个 | 2 |
| 9 | PP酸碱柜实验室药品柜 | 1.主体采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。 2.边沿加宽设计，增强承载性能。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。 3.连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 4.上玻璃门嵌入≥5mm厚玻璃，下PP门板。 5.柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆 装结构，尺寸均可定制。 6.合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度。 7.拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为U型麻面。 8.上三层，下二层，2把锁，需要同时开锁才能拿打开。活动层板并设有挡边防止物品滑落。 |  | 个 | 2 |
| 10 | 智能门锁 | 1. 指纹容量：≥100枚 2. 刷卡容量：≥1000张 3. 外壳材质：ABS 4. 供电方式：四节优质碱性5号电池 5. 工作温度：-20℃~-40℃ 6. 工作电压：6.0V 7. 开锁方式：指纹，密码，刷卡等 8. 密码容量：≥1000个 9. 含门锁安装 |  | 把 | 3 |
| 11 | 高清防水监控 | 1. 最大功耗：9W 2. 工作温度：-30℃-50℃ 3. 防护等级：≥IP66 4. 电源接口类型：Φ5.5mm圆口 5. 内存容量：≥512GB 6. 终身免费流量卡 |  | 个 | 3 |
| 12 | 单道移液枪 | 一、产品要求 符合人体工程学设计，同时提供最高水平的精确度和准确度。吸放液及tip头弹出所需按压力度小，可长时间使用不疲劳。移液器根据 ISO8655 进行了单独校准，并且每支出厂均附有单独的测试证书。 二、详细性能指标 1.量程范围涵盖：0.1-2μL；0.5-10μL；2-20μL； 5-50μL； 10-100μL； 20-200μL； 100-1000μL； 1000-5000μL；1-10ml。 2.不同颜色上盖区分不同量程移液器； 3.不少于4位计数齿轮，对齐性良好，可方便精确的设置移液器量程； 4.移液按键按压力度舒适，10μL以下移液器按压力度小于5N，1000μL以下移液器按压力度小于5.25N，5mL移液器按压力度小于5.4N，10mL移液器按压力度小于7.6N； 5. 每种量程数量各1支； 6.移液器按压键和调节量程旋钮都是独立结构，保证长时间使用不磨损计数齿轮； 7.使用杠杆技术，可平稳柔和的弹出枪头，有缓冲垫设计； 8.较准轻松，随机附件包中附赠工具插入较准插槽后，通过简单扭动量程调节旋钮即可完成较准； 9.管嘴连件耐化学腐蚀； 10.清洁维护简单，移液器下半支可121℃高温高压灭菌； 11.大于1mL的移液器标配滤芯，可有效防止样品或者气溶胶等污染物进入移液器内部； 12.滤芯采取插入式设计，直接插入枪头即可使用，污染后拔掉即可更换； 13.每支移液器出厂前都遵照ISO8655进行校准； 14.枪头适配性好，市面上常见品牌均能适配使用。 三、配置清单 1、移液器 2、说明书 3、校准工具 4、硅脂 5、吸头 6、合格证书 7、ADJ标贴 |  | 套 | 2 |
| 13 | 单道移液枪 | 1.采用Perfect Piston系统的高科技材质，重量轻（约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3.人体工程学设计； 4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养； 5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 6.不少于四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积； 7.体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作； 8.具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； 9.不少于0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求； 10.颜色标识移液器量程； 11. RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪； 12.多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本； 13.多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性； 14. 每种量程数量各1支；量程范围涵盖：0.1-2.5μL；0.5-10μL；2-20μL；10-100μL；20-200μL；30-300μL；100-1000μL；0.25-2.5ml；0.5-5ml；1-10ml。 |  | 套 | 1 |
| 14 | 低温冰箱 （-20） | 一、功能描述：保存血浆、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等。 二、技术要求及配置： 1、温度范围-10°C～-25°C可调节； 2、 微电脑控制，LCD数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃； 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警等； 4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口等； 5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等； 6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； 7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g； 8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 9、采用碳氢节能压缩机，更节能环保; 10、高效制冷，使用寿命长； 11、温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±3℃以内； 12、立式单门结构； 13、内藏式蒸发器设计，防腐蚀，制冷快； 14、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理； 15、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； 16、配温度记录仪。 17、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz； 18、样式：立式； 19、有效容积：不少于298L。 |  | 台 | 1 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.质保期一年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1、验收过程须由成交人或其授权厂商与采购人相关人员或授权委托的第三方单位人员同时参与，成交人或其授权厂商应负责携带专用工具对设备外部包装进行拆卸，采购人人员或授权委托的第三方单位人员不单独拆箱点货验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交人自行承担。采购人可委托第三方单位验收，费用由供应商支付。 2、在设备运抵采购人指定地点经采购方相关人员签收前，若货物外包装出现严重破损及标识不清的情况时，采购人有权拒绝签收，由此产生的各项费用由成交人自行承担。 3、成交人在采购人指定的现场开箱、点货、安装、调试，采购人需监督、协助货物的验收过程，直至产品技术指标符合采购文件参数要求。 4、技术指标按采购文件及响应文件承诺、合同条款等要求验收。 5、成交人在货物验收时由采购单位或授权委托的第三方单位组织的验收专家小组对照采购文件的功能目标及技术指标及响应文件承诺、合同条款等全面核对检验，对所有要求出具的证明文件原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 6、在签订合同后，如采购人对成交人所提供货物有异议，采购人则有权要求成交人在签订合同后10日内提供与响应文件技术要求及功能符合的全部样机一套至采购人处进行整体性能演示，并逐一核对响应文件，如出现所提供样机不符技术参数要求或无法提供所有样机，均视为虚假响应采购需求，采购人有权解除双方签订的合同并报政府采购监管部门进行处理。 |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 一 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 90日历日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1.合同签订且项目具备实施条件后15个工作日内，采购人可预付合同价50%的预付款。剩余款项可分次支付，也可一次性支付，每次支付前成交人须先按照已交付并验收合格的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣除履约保证金，或要求解除合同，并追究乙方法律责任。 2.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付合同金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本标项选择第 2 项“接触式无损定量成像仪”作为核心产品。 |  |  |
| 行业划分 |  |  | 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行：本标项货物在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业均为工业。 |  |  |

标项3：中国-东盟现代畜牧技术创新学院设备

| 序号 | 标的名称 |  | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PCR仪 |  | 1、主机参数 1.1 外形尺寸：约33.7(W)×17.8(H)×21.8(D) cm。 1.2 电源：100~230 V。 1.3 电压50~60 HZ MAX，6.5 A。 1.4输入功率≤550 W。 1.5 显示屏幕：≥7 寸 LCD 全彩触摸屏 (分辨率≥1024×600)。 1.6 适配耗材：0.2 ml半裙边、无裙边96孔板，以及PCR单管、8联排。 1.7 最大样品通量：不低于96。 1.8制冷模块：循环次数超百万次，可自助查询模块升降温次数。 1.9 冷却系统：风冷结合热管散热技术。 1.10 风道设计：下进风后出风设计。 1.11 程序存储数量：＞2000个，U盘可以无限拓展空间。 1.12 手动开关盖，自适应压杆式热盖，合盖紧盖一步到位。 1.13 可通过U盘升级软件。 2、PCR参数 2.1 反应体系：推荐 10~100 μL。 2.2温控模式：Tube模式、Block模式 2.3 PCR温度精度：±0.1℃。 2.4 最大升温速率：≥4℃/sec。 2.5 最大降温速率：≥3.5℃/sec。 2.6 平均加热速率（50-90℃）：2℃/sec。 2.7 平均制冷速率（90-50℃）:1.8℃/sec。 2.8 温度范围：4~100℃。 2.9 温度梯度：有，12道温度梯度 2.10 梯度范围：30~100℃。 2.11 热盖温度范围：30~110℃。 2.12 梯度温差范围：1~36℃。 2.13 温度均一性：±0.3℃。 2.14 温度准确性：±0.3℃。 2.15 升降温速率设置：0.1-4℃/sec 2.16 实时温度曲线显示。 2.17 运行过程中锁屏设置。防止误触屏误编辑，影响实验结果。 2.18 运行过程实时曲线和程序两种形式切换显示。 2.19 8℃低温保护：开机模块温度自动降温到8℃，降低热盖升温过程非特异产物合成的可能性。 2.20 程序最大步骤：不少于20个 2.21 程序最大循环数：不少于99 2.22 时间递增/递减：1 s-9 min 59 s 2.23 温度递增/递减：0.1-9.9℃ 2.24 运行日志：运行程序可追溯，运行日志可查看、可拷贝格式文件.txt 2.25 可通过U盘升级软件 2.26 程序结束或样品台温度低于30℃，热盖自动关闭 2.27 断电保护、记忆功能，上电后继续运行断电前程序，并提示断电 2.28 开机对存储器、传感器、制冷片、热盖和散热器进行自检 2.29 一键冷藏：点击相应功能键即可实现运行结束后12℃低温保存，也可自行修改低温保存温度 3.主机5年保修。 | 台 | 1 |
| 2 | 梯度PCR仪 |  | 一、PCR技术参数 1.有效孔位：2*48孔(单管,8连管,无裙板,半裙板) 2.温度准确度：≦±0.1℃ 3.模块控温精度：≦±0.1℃ 4.模块温度均匀性：≦±0.3℃ @55℃ 5.最大升温速率：≥5℃/s 6.最大降温速率：≥5℃/s 7.模块温度控制模式：Tube（试剂ul设置）/ Block 8.模块温度设置范围：0-105℃ 9.热盖温度设置范围：30-110℃，ON/OFF（热盖可开启和关闭） 10.恒温时间设置范围：1s-9h0m0s，或设为∞表示长时间运行 11.智能热盖设置功能：有，可选根据程序自动设定热盖温度 12.梯度温度跨度：0.1---24℃，双模块带梯度，纵向8行 13.温度递变：有，±0.1-±10℃/Cycle 14.时间递变：有，±1-±120s/Cycle 15.风道进出风口前后设计：有，可以最大程度节约实验室的实验台的空间，机器可以并排放置。 16.USB接口：有，用户文件一键导入/导出，台间程序交换便捷；U盘软件升级。 17.运行状态的人性化显示：有，动态温色背景、动画运行状态、呼吸灯指示、蜂鸣提示。 18.界面锁定功能：对于大批量用户，为了防止运行中被别人误操作或人为中止，操作者可以用密码锁定屏幕，此时屏幕对任何操作不起作用，直到解锁。 19.多种界面随心切换：极简主界面、程序运行界面、动态曲线界面、工程界面等。 20.智能抑制非特异性扩增功能：有，程序运行等待热盖恒温过程中模块10℃恒温。 21.智能试剂温度控制：有，根据设定的反应体系容量进行精准控温。 22.压盖自适应试管：试管高度自适应（高管、矮管、平顶管、圆顶管等全适应）。 23.开机智能自检：有 24.运行结束冷藏功能：有，最低可设定0℃冷藏温度。 25.断电记忆：有，电源恢复时自动接续运行。 26.制冷片工作状态预警：有，自动评估Peltier的健康状态，并给出维保建议。 27.屏幕触摸点校准功能：有 28.软件语言：中英文双语 29.微信服务平台：有，故障时可用手机将故障照片发送至售后微信服务平台。 二、迷你涡旋仪 1. 主机参数 1.1 外形尺寸：约100 x 65.6 mm（φ*H） 1.2 净重：约1.2 kg。 1.3 输出电压 : DC12 V，1.5 A。 1.4 输出功率：18 W。 1.5 允许相对湿度：≤80% RH。 1.6 允许环境温度：5~40℃。 2. 振荡参数 2.1 振荡方式：圆周。 2.2 混匀直径：5.5 mm。 2.3 运行模式：电动。 2.4 转速：≥5000 rpm。 2.5 振荡控制方式：开关控制加按压启动。 三、配置： PCR仪1台 迷你涡旋仪10台 | 套 | 1 |
| 3 | 超声波清洗器 |  | 一．主要性能及特点 1、≥3.2寸液晶屏显示。 2、液晶屏显示累计工作时间，实现合理“三包”。 3、液晶屏同时显示超声功率、超声频率、超声时间、超声温度，参数详细清楚。 4、液晶显示超温度、超电压、超电流、故障蜂鸣警示。 5、仪器的操作程序采用全中文智能操作系统。 6、用户数据存储功能，用户可根据自己的需求保存工作参数。 7、快速脱气。 8、具有频率跟踪和功率补偿功能。 9、频率输出稳定，功率强劲，故障率低。 10、超声工作软启动，短路保护，漏电保护及过载保护。 11、机器两侧侧面有把手，方便搬运和运输。 12、仪器的内槽采用优质304不锈钢板冲压成型。 13、仪器的网架、外壳均和降音盖采用304不锈钢材料。 二．主要技术指标 14、仪器尺寸：约320*270*340（mm） 15、内槽尺寸：约300*240*150（mm） 16、清洗容量：≥10（L） 17、超声频率：≥40（KHz） 18、超声/脱气功率：200（W） 19、超声功率可调：10-100（%） 20、加热功率：600（W） 21、加热温度可调：室温-80（℃） 22、时间可调：1-9999（min） 23、标配不锈钢网架、降音盖 24、标配排水接头和排水软管 | 台 | 1 |
| 4 | 磁力搅拌器 |  | 外壳材质：镀锌 工作台材质：不锈钢 工作台大小：不低于直径130mm 最大搅拌容量: ≥3000ml 转速范围:0-2400r/min 仪器重量:约2.15kg | 台 | 2 |
| 5 | 样品粉碎机 |  | 功率：1200W 容量：≥200g 电源：220V/50Hz 粉碎粒度范围：30-300目 | 台 | 3 |
| 6 | 低温冰箱 （-40） |  | 1、温度范围-20°C～-40°C可调节，控温精度0.1℃； 2、微电脑控制，LED数字显示箱内温度，显示精度0.1℃； 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、超温限报警等； 4、具有不少于两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警； 5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等； 6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示>18小时； 7、采用LBA环保发泡技术，绿色环保； 8、制冷技术采用内置冷凝器+后背冷凝器结构； 9、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用304不锈钢，不生锈； 10、不少于100mm超厚保温层设计，多气囊门封条设计； 11、配备物品筐，方便物品拿取； 12、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 13、配备排水孔，方便化霜水排出； 14、采用HC制冷系统，节能环保，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g； 15、采用节能风机，环保节能，提高系统安全性和可靠性； 16、门锁结构设计，保证用户存储物品安全性，安全可靠； 17、配备4个带刹车的万向脚轮设计，移动、止动灵活方便。 技术要求及配置： 1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2、样式：卧式 3、有效容积≥255L 4、外部尺寸：约1210*770*950mm 5、内部尺寸：约1000*445*620mm，内胆材质为麻纹铝板。 | 台 | 1 |
| 7 | 高效液相色谱仪 |  | 一、性能参数： 1、高压输液泵： 1.1 二元双泵设计，泵头采用浮动式柱塞安装方式。 1.2 双柱塞往复式串联泵设计。 1.3 泵头材料全部采用316L不锈钢，泵头外置，便于维护。 1.4 密封圈采用耐腐蚀、密封性好的新型高分子材料，延长密封圈和活塞杆的使用寿命； 1.5 蠕动泵自动清洗柱塞杆功能，用户可设置不同的清洗方案，实现自动在线清洗；柱塞杆自动缩进，方便更换密封圈； 1.6 整体性单向阀，结构简单，密封性好； 1.7 高性能处理器控制驱动电路，步进电机运行平稳，噪声低；隔膜式脉冲阻尼器和电子脉动抑制技术同时控制压力脉动保障最低的基线噪声；嵌入式芯片控制技术，可实现单接口对多模块的共同控制； 1.8 过程检测和报警功能，实时显示运行参数； 1.9 三种压力单位互换显示功能（MPa/Pa/bar） 1.10 可设置的流量范围0.001~10.000mL/min，增量为0.001mL/min。 1.11 流量准确度：≤0.2%；流量精密度：≤0.06% 1.12 压力范围：0~42MPa；显示压力误差：≤0.5MPa；可设定上下限，可自动报警。 1.13 压力脉动≤1.0% 1.14 梯度混合准确度：±0.5% 1.15 梯度混合精密度：±0.1% 2、自动进样器： 2.1 进样模式：满环进样/部分进样/微升携带进样 2.2 定量环体积：标配100 μL 2.3 进样重复性：满环进样：RSD≤0.3%部分进样：RSD≤0.5%微升携带进样：RSD≤1%； 2.4 样品容量：2个标准48位样品瓶架 1.5mL 进样瓶（标配）(可选96孔板,384小孔板) 2.5 交叉污染：＜0.005% 2.6 最大耐压：35Mpa 3、双波长紫外检测器： 3.1 双光路光学系统，可实现双波长同时检测。 3.2 单色器高精度控制，有效提高波长精度。 3.3波长校准方式，可实现波长的自动校正。 3.4 多模式波长扫描：不少于3种扫描模式，波长可编程。 3.5 可实现时间波长程序，具备自动基线归零功能，在线分析波长实时切换操作，能够获得不同吸光度化合物测定的最大灵敏度； 3.6 静态波长扫描，可扫描样品光谱信息，得到未知化合物的紫外特征光谱图，获取未知化合物的特征波长； 3.7 满足GLP要求，具备自动记录仪器报错，部件更换，氘灯使用时间等记录功能； 3.8 波长范围：190~800nm，氘灯钨灯；光谱宽度：8nm； 3.9 波长准确度：±1nm 3.10 波长重复性：≤0.1nm 3.11 流通池体积：8μL 3.12 基线噪声：≤1×10-5 3.13 基线漂移：≤1×10-4AU 3.14 最小检测量：1×10-9g/mL 4、色谱软件： 4.1 仪器控制，包括泵、检测器、自动进样器、柱温箱等仪器各项参数的控制，仪器实现全反控；可拓展为网络控制功能，能够在智能手机、平板电脑上实现仪器状态的显示及控制。 4.2 状态反馈，能实时反馈泵（流量、压力）、检测器（波长、灯开/关状态、运行时间、能量等）的状态；仪器主要单元中，输液泵、紫外检测器有清楚可见的绿色LED指示灯，可以体现仪器是否处于正常； 4.3 基线监测、序列分析、数据处理、报告打印等诸多功能都可通过软件实现，实现软件分析自动化； 4.4 色谱数据处理系统具有严格的权限管理功能，内置数据库管理数据，可实现审计追踪，保证数据的安全可靠性，符合相关法规。 5、软件可反控版柱温箱： 5.1 色谱工作站反控版柱温箱，实时温度显示。 5.2 控温范围（℃）：室温至100℃； 5.3 上限温度保护（℃）：110 ℃； 5.4 控温精度（℃）：±0.1； 5.5 温度稳定性（℃）： ±0.1； 6、整机性能 6.1 定性重复性：RSD6≤0.06% 6.2 定量重复性；RSD6≤1% 6.3 采用无按键外观设计，色谱工作站全反控所有模块（泵、检测器、柱温箱、自动进样器）操作模式，仪器的运行参数和状态，均可控制和监测。 6.4 全面兼容GLP规范，配件使用及更换信息实时记录在案。 6.5 全新的串口通讯模式，大大提高色谱工作站与整机的通讯速率，确保数据采集的准确性。 6.6 仪器可与二极管阵列检测器、激光诱导荧光检测器、蒸发光散射检测器、质谱检测器、荧光检测器连接使用。 7、蒸发光散射检测器： 7.1 光源：650 nm半导体激光器，带有光校正系统，激光光源使用寿命可达30000小时。 7.2 光阱：布儒斯特角光阱降低背景噪音。 7.3 检测角度：光电倍增管从120o角度检测散射光，避免折射、反射、衍生光干扰。 7.4 检测限：使用标准柱，信噪比为3，以胆固醇计≤1×10-7 g/mL。 7.5 基线噪声：基线噪声≤0.02 mV，基线漂移：≤0.2 mV/30 min。 7.6 定量重复性：RSD6 ≤ 2.0%. (按照国家计量检定规程中的方法测试)。 7.8 温度范围：漂移管室温至150 ℃。 7.9 雾化气体：氮气或空气0.00 L/min-5.00 L/min可调节。 7.10 防腐处理：漂移管及整个流路系统做了防腐蚀保护处理。 7.11 漂移管构造：全部优质不锈钢结构（不含易碎玻璃及易腐蚀元件），特殊工艺涂层具有自清洁功能，可免清洗。 7.12 信号输出：同时具备数字信号输出与模拟信号输出(±2.4V)，可兼容不同厂家的液相色谱仪使用。 7.13 信号调零功能：手动、自动调零和远程自动调零 7.14 信号功能：1-7档增益调节，可根据样品浓度调节信号响应；采集频率可设置到100Hz。 7.15 仪器方法存储：通过仪器触摸屏面板，可设置存储100组蒸发光参数方法，供后期选择调用。 7.16 智能化：仪器面板为全彩色触摸屏，含有谱图显示功能，基于Windows的触摸屏幕上显示谱图，实时监测谱图采集；整机具有温度、流量、压力报警保护功能，实时监测仪器工作状态，可实现人机分离。 7.17 安全性能：仪器开机多项自检，同时具备出错修正控制，温度、压力及流量等实时监控报警且异常情况具备声音和灯光报警，多重安全保护设计，有效提升仪器维护方式方法，降低仪器维护成本，延长仪器使用寿命。 7.18 绿色节能：待机及工作模式等多种模式自有切换，有效降低功耗。 7.19 密码锁屏：密码锁屏，防止误操作，显示错误日志，满足GLP要求。 二、详细配置 1、高压输液泵2台 2、自动进样器1台 3、柱温箱1台 4、C18,5μm,4.6*250mm色谱柱1根 5、双波长紫外检测器1台 6、蒸发光散射检测器1台 7、色谱软件1套 8、溶剂托盘1个 9、标准附件包1套 10、黑白报告输出终端1台。 11.样品瓶2ml，100个。 12.加抽风装置。 13.气瓶柜（液相） | 台 | 1 |
| 8 | 防爆气瓶柜 |  | 1、规格：约900*450*1800MM 2、全钢结构，柜体采用≥1.0MM厚优质冷轧钢板制作，表面经纯环氧树脂塑粉防静电高温固化处理，经酸碱淋化处理，具防酸碱、防腐蚀的特点、带三块可调层板，层板卡扣做防腐处理，达到24小时可浸泡浓硫酸和浓盐酸工艺、耐800度以上高温； 3、铰链：钢制防腐铰链，达到24小时可浸泡浓硫酸和浓盐酸工艺； 4、配置：柜体一个，层板3块，可浸泡强酸螺钉一批，10年质保，保修卡一张，厂家销售保单一份。 | 个 | 1 |
| 9 | 氮气发生器 |  | 氮气纯度 不低于99.999% 输出流量范围：0～300ml/min 输出压力范围： 0～0.4Mpa出厂设定 功率 180W 外型尺寸约 400×190×390mm 净重 约10kg | 台 | 1 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期一年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、验收过程须由成交人或其授权厂商与采购人相关人员或授权委托的第三方单位人员同时参与，成交人或其授权厂商应负责携带专用工具对设备外部包装进行拆卸，采购人人员或授权委托的第三方单位人员不单独拆箱点货验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交人自行承担。采购人可委托第三方单位验收，费用由供应商支付。 2、在设备运抵采购人指定地点经采购方相关人员签收前，若货物外包装出现严重破损及标识不清的情况时，采购人有权拒绝签收，由此产生的各项费用由成交人自行承担。 3、成交人在采购人指定的现场开箱、点货、安装、调试，采购人需监督、协助货物的验收过程，直至产品技术指标符合采购文件参数要求。 4、技术指标按采购文件及响应文件承诺、合同条款等要求验收。 5、成交人在货物验收时由采购单位或授权委托的第三方单位组织的验收专家小组对照采购文件的功能目标及技术指标及响应文件承诺、合同条款等全面核对检验，对所有要求出具的证明文件原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 6、在签订合同后，如采购人对成交人所提供货物有异议，采购人则有权要求成交人在签订合同后10日内提供与响应文件技术要求及功能符合的全部样机一套至采购人处进行整体性能演示，并逐一核对响应文件，如出现所提供样机不符技术参数要求或无法提供所有样机，均视为虚假响应采购需求，采购人有权解除双方签订的合同并报政府采购监管部门进行处理。 |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 一 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 90日历日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.合同签订且项目具备实施条件后15个工作日内，采购人可预付合同价50%的预付款。剩余款项可分次支付，也可一次性支付，每次支付前成交人须先按照已交付并验收合格的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣除履约保证金，或要求解除合同，并追究乙方法律责任。 2.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付合同金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项选择第 7 项“高效液相色谱仪”作为核心产品。 |  |  |  |
| 行业划分 |  | 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行：本标项货物在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业均为工业。 |  |  |  |

注：谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

附表1

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式2份（采购单位、供应商各1份）。

第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、资格性响应证明材料：

资格性响应证明文件封面格式

响 应 文 件

（资格性证明文件）

项目名称：                 .

项目编号：                 .

参与标项：                 .

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

供应商名称：                           ；

联系电话：                            ；

日期：      年       月        日

1. 法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件（委托代理时必须提供）；

附件一

法定代表人(负责人)授权委托书（格式）

广西北投建信建设项目管理有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

供应商名称（并加盖供应商CA证书签章）：               ；

法定代表人（负责人）签字或加盖个人CA证书签章：                ；

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                      ；

职务：                          性别：             ；

身份证号码：                                 ；

粘贴委托代理人的正面及反面身份证扫描件

2.法定代表人(负责人)的正面及反面身份证扫描件（必须提供）；

3.供应商有效营业执照副本扫描件（必须提供）；

4. 供应商的2023年或2024年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件扫描件（格式自拟。若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；

5. 供应商2024年12月以来其中一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明扫描件（格式自拟）。（无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法免缴社保费证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）（必须提供）；

6. 供应商2024年12月以来其中一个月的依法纳税的依法缴纳税费凭证或依法免缴税费的证明扫描件【证明材料为：供应商缴纳的增值税或企业所得税的凭据（或完税证明）等材料；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法免税证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）】（必须提供）；

7. 参与标项谈判保证金交纳证明扫描件（必须提供）；

8.供应商直接控股、管理关系信息表（必须提供）；

附件二

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（加盖供应商CA证书签章）：

日期：  年  月   日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（加盖供应商CA证书签章）：

日期：  年  月   日

9. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（必须提供）；

附件三

声   明（格式）

- 致：广西北投建信建设项目管理有限公司

我公司郑重声明：

1.在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。

2.在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：              ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

（或加盖个人CA证书签章）：                       ；

- 日   期：                         ：

二、价格文件、商务技术文件响应证明材料

价格文件、商务技术文件封面格式

响 应 文 件

（价格文件、商务技术文件）

项目名称：                 .

项目编号：                 .

参与标项：                 .

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

供应商名称：                           ；

联系电话：                            ；

日期：      年       月        日

目录

（1）报价表（格式见附件四，必须提供）；

（2）谈判书（格式见附件五，必须提供） ；

（3）技术、商务响应偏离情况说明表（格式见附件六，必须提供）；

（4）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）；

- （5）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目技术规格、参数及要求》要求提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

（7）供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

（8）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，请提供）；

（10）中小企业声明函【如供应商提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具声明函（请按附件七要求的格式填写）的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（如有，请提供）；

（11）监狱企业的证明文件【供应商如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（12）残疾人福利性单位声明函【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，请按附件八要求的格式填写，否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（13）供应商认为需要提供的有关资料（如有，请提供）。

1. 报价表（必须提供）

附件四

报  价  表（格式）

项目名称:

项目编号:                                                       参与标项：

| 序号 | 标的名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 、产地 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合价 （元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：谈判总报价（人民币）金额大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）报价包括本次采购范围内的货物和服务的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用，必要的保险、检测费用和各项税费等，供应商应综合考虑在报价中。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：              ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

（或加盖个人CA证书签章）：                       ；

报价日期：     年     月    日

2.谈判书（必须提供）；

附件五

谈 判 书（格式）

广西北投建信建设项目管理有限公司：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判文件要求，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址），在广西政府采购云平台提交电子响应文件一份。

1.报价表；

2.商务、技术响应、偏离情况说明表；

3.资格证明文件；

4.按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

5.响应文件有效期：竞标截止时间之日起 90 天。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           帐号/行号：                ；

电话/传真：                         电子函件：                  ；

日期：      年   月    日

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：              ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

（或加盖个人CA证书签章）：                       ；

3. 技术、商务响应偏离情况说明表（必须提供）；

附件六

技术、商务响应偏离情况说明表（格式）

项目名称:

项目编号:                                                  参与标项：

| - 序号 | - 标的名称 | - 竞争性谈判文件要求 | - 响应文件具体响应承诺 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术部分 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |
| - 商务部分 |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 商务条款 | - 竞争性谈判文件要求 | - 响应文件具体响应承诺 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| - 1 | - 报价要求 |  |  |  |  |
| - 2 | - 质保期 |  |  |  |  |
| - 3 | - 验收标准 |  |  |  |  |
| - 4 | - 产品及售后服务要求 |  |  |  |  |
| - 5 | - 交付时间、交付地点 |  |  |  |  |
| - 6 | - 付款条件 |  |  |  |  |

说明：（1）应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

（2）应对照竞争性谈判文件“第三章《采购项目技术规格、参数及要求》”参与标项的第一项“项目要求及技术需求”和第二项“商务要求”，逐条说明所提供货物和服务对竞争性谈判文件的技术、商务做出的实质性响应承诺，并申明技术、商务条文的响应和偏离（无偏离、正偏离、负偏离）。

（3）特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细响应承诺。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：              ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：            ；

4. 售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）；

5. “货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目技术规格、参数及要求》要求提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；

6. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

7. 供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

8. 供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

9. 节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，请提供）；

10.中小企业声明函【如供应商提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】；

附件七

中小企业声明函(货物类，格式)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（并加盖供应商CA证书签章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

11.监狱企业的证明文件【供应商如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】；

12.残疾人福利性单位声明函【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，请按附件八要求的格式填写，否则不予享受优惠政策】；

附件八

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（并加盖供应商CA证书签章）：

日  期：

13.谈判供应商认为需要提供的有关资料。

第五章  政府采购合同（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：动物繁殖实验室、动物营养实验室提质升级采购项目

合同编号：GXZC2025-J1-001445-GXJX

采购人（甲方）广西农业职业技术大学

供 应 商（乙方）：              ；

签订合同地点：广西农业职业技术大学

签订合同时间：               ；

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按

照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：GXZC2025-J1-001445-GXJX

采购人（甲方）广西农业职业技术大学              采 购 计 划 号 ：                        ；

供 应 商（乙方）：                         ；

项目名称和项目编号：  动物繁殖实验室、动物营养实验室提质升级采购项目【GXZC2025-J1-001445-GXJX】

签订地点： 广西农业职业技术大学         签订时间：                         .

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表（标项   ）

| 序号 | 产品名称 | 厂家、品牌规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合价 ③=①×②金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括本次采购范围内的货物和服务的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用，必要的保险、检测费用和各项税费等。对于本文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

4、货物的运输方式：不限。

5、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付产品不接受损耗，由乙方自行为其产品运输办理相关保险。

6、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付

1.交付使用时间：按标项要求执行、地点：广西农业职业技术大学 。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物和相关证明材料，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方为甲方提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保甲方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由甲方指定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：  按乙方响应文件中承诺的不少于采购要求的免费保修期限。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.资金性质；预算内资金。

2.付款方式为：合同签订且项目具备实施条件后15个工作日内，甲方可预付合同价50%的预付款。剩余款项可分次支付，也可一次性支付，每次支付前乙方须先按照已交付并验收合格的金额开具发票给甲方，甲方在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如乙方未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，甲方有权扣除履约保证金，或要求解除合同，并追究乙方法律责任。

第九条　履约保证金

- £本项目不收取履约保证金。

- R本项目收取履约保证金，具体规定如下：

- 1.履约保证金金额及提交方式：合同签订前，乙方应按合同金额的2%以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提交履约保证金。

- 2.履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在乙方采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后），由乙方凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》向甲方申请办理履约保证金退还手续，甲方在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

履约保证金账户：

开户名称：广西农业职业技术大学

开户银行：交通银行南宁大学路支行

银行账号：451060605013002182351

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  乙方响应文件中的承诺 作出响应；如需到达现场解决的，在  乙方响应文件中的承诺小时内到达甲方现场。

3.上述的货物免费保修期为按按乙方响应文件中承诺的不少于采购要求的免费保修期限 ，质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

4.免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训；其余按乙方承诺进行。

5.质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由乙方负责承担；质保期过后提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护；

第十二条  调试和验收

1.供应产品必须是厂家合法渠道的全新正品产品且不侵犯第三方知识产权。甲方按照竞争性谈判文件技术要求的各项指标进行验收。

1.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3.货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 现场验收，验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15 日内及时予以解决。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额10%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过 10  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 10%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决、诉讼

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件、应答文件；

3.成交通知书；

4.双方约定的其他合同文件。

第十九条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 广西农业职业技术大学 2025年 月 日 | 乙方（章） 2025年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市大学东路176号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0771-4714891 | 电话： |
| 开户银行：交通银行南宁大学路支行 | 开户银行： |
| 账号：451060605013002182351 | 账号： |
| 邮政编码：530007 | 邮政编码： |

第六章  评审方法

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人单数组成，其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审方法

1. 采用最低评标价法；谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定：

（1）供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，且供应商按照本竞争性谈判文件中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-20%）；

（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

②中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

③在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受小型和微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

三、成交候选供应商推荐原则

（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。如果某一供应商在三个标项评审结果均排名第一，则将该供应商确定为标项1的第一成交候选人（本项目分为3个标项，评审时按标项1到标项3的顺序进行评审），则不再推荐其为其他标项的第一成交候选人；后一标项的第二成交候选人上升为第一成交候选人，第三成交候选人上升为第二成交候选人，以此类推。

（2）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的谈判供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或信用信息记录不符合相关规定的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新采购。

（4）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。