
医疗设备采购项目
[image: image1.png]=i
ZHONGJIYIN




公开招标采购文件
项目编号：GXZC2025-G1-003367-GXZJ
采 购 人：广西国际壮医医院

采购代理机构：广西中吉银工程项目管理有限公司

2025年11月10日

目    录

3

第一章  招标公告

8

第二章  招标项目采购需求

44

第三章  投标人须知

63

第四章  评标方法及评标标准

67

第五章  政府采购合同主要条款

78

第六章　投标文件格式



第一章 公开招标公告

项目概况

医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月1日 9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-003367-GXZJ
项目名称：医疗设备采购项目
预算总金额（元）：3000605.00
采购需求
标项一
标项名称：医疗设备采购项目1分标
数量：1

预算金额（元）：1072850.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医用转运车1辆，血管内皮功能测试仪1台，手足外科手术显微镜1台，骨盆C型夹1套，全自动生化分析仪1台，全自动凝血分析仪1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：1072850.00元

合同履约期限：详见招标文件。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：/
标项二
标项名称：医疗设备采购项目2分标
数量：1
预算金额（元）：421650.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超低温冰箱4台，气液两用液氮罐1个，生物安全柜1个，增压补给罐1个，冷藏冷冻箱1个。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：421650.00元

合同履约期限：详见招标文件。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：/
标项三
标项名称：医疗设备采购项目3分标
数量：1

预算金额（元）：663300.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：沸腾干燥制粒机1台，自动理瓶机2台，生姜榨汁机1台，热缩膜包装机1台，电动卷艾条机1台，艾条切柱机1台，自动膏体包装机1台，超声波无纺布包装机1台，全自动制丸机1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：663300.00元

合同履约期限：详见招标文件。
本标项（否）接受联合体投标。

备注：/
标项四
标项名称：医疗设备采购项目4分标
数量：1

预算金额（元）：842805.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：悬吊康复训练系统(四维悬吊康复工作站)1套，四肢联动康复训练仪1台，电动病床2张，低频体外膈肌起搏器1台，可视喉镜1套，恒温恒湿箱1个，低频治疗仪1台，体外振动排痰机1台，干扰电治疗仪1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：842805.00元

合同履约期限：详见招标文件。
本标项（否）接受联合体投标。

备注：/
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：

【分标1、2、4】

按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求投标人为代理商或经销商投标时须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（从事第一类医疗器械经营活动或符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外）；投标人为生产企业投标时须具有《医疗器械生产许可证》（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件。（非医疗器械可不提供）
三、获取招标文件

时间：2025年11月10日至2025年11月17日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在广西政府采购云平台完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0  

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年12月1日09:30（北京时间）。
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。
开标时间：2025年12月1日09:30（北京时间）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：1分标：10000.00元，2分标：4000.00元，3分标：6000.00元，4分标：8000.00元。（须足额缴纳）
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：广西北部湾银行南宁市嘉宾支行，开户名称：广西中吉银工程项目管理有限公司，银行账号：805021372200001）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。（财务部联系方式：0771-3147550）

网上查询地址

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

3.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

4.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区；通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件递交截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程详见附件《CA 证书办理操作指南》（完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取招标文件后立即办理）；

（3）投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。投标文件提交截止时间后，代理机构向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，代理机构发起解密通知后30 分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标无效。

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登陆广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西国际壮医医院
地址：南宁市五象新区秋月路8号
项目联系人：黎自耕、覃双宜
项目联系方式：0771-3376599
2.采购代理机构信息

名 称：广西中吉银工程项目管理有限公司
地　址：南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋15层
项目联系人（询问）：米凉求
项目联系方式（询问）：0771-3146887、3120820
广西中吉银工程项目管理有限公司
2025年11月10日
第二章  招标项目采购需求
说明：

一、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。
二、本需求表中标注“▲”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。标注“●”条款为“重要性能参数”，会影响投标人的评审得分情况，但不作为无效投标条款。

三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

四、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

五、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。

六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

七、投标人所投标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次各分标采购标的分别属于：1分标：工业；2分标：工业；3分标：工业；4分标：工业。
1分标采购预算：107.285万元（最高限价金额：107.285万元）
	项号
	货物
名称
	数量
	单位
	分项单价预算（万元）
	技术参数及性能（配置）要求

	
	医用转运车
	1
	辆
	0.495 
	产品结构及组成：由脚轮、车架、手摇式起升架、ABS床板、护栏、垫子、氧气瓶架、输液架等组成。产品参考尺寸： 1.平车面尺寸：1920*640/700±10mm；2.升降高度：510～810±10mm；3.起背角度：0～75±5°；4.参考净重83Kg（±5Kg）， 最大承重 250Kg。

	
	血管内皮功能测试仪
	1
	台
	77.90 
	一、适用范围：老年病科、心内科、内分泌科、肾内科、体检科、健康管理科、研究所及科研机构等

二、用途：用于血管内皮功能状态的检测，以及与血管内皮功能相关的心血管事件的风险评估，包括临床和科研应用。

三、技术参数

3.1.1检测原理： 

①采用指尖体积描记法，基于外周动脉张力测定(PAT)信号技术，简称为内皮依赖性反应性充血的测量原理。

②将脉搏波采集指套放于双手食指，通过专用袖带充气导致肱动脉阻塞5分钟，对内皮介导的血管张力变化进行量化，袖带放气后血管反应性充血，系统自动分析阻断前后的信号幅度比值，得出血管内皮功能指数。

3.1.2检测方法：使用无创无辐射的脉搏波采集指套，让手指被一个均匀的压力场所包围，用压力传感器记录在充血反应过程中因体积变化而带来的压力变化。

3.2测量方法要求： 

3.2.1检测时间：≤15分钟

3.2.2软件系统要求 软件系统可实现患者信息录入，实现联机或脱机状态下都可进行数据分析

3.2.3测量部位 指尖

3.3 性能指标 

●3.3.1 核心测量指标 血管内皮功能指数EFI

●3.3.2 EFI准确性：误差≤5%

3.3.3采样分辨率：≥12比特

3.3.4静态压力输出范围 0-100mmHg（±5mmHg）

3.3.5输出静态压力精度 ±3mmHg

3.3.6压力传感器准确性 ±2mmHg

3.3.7心  率  误  差 ±2bpm

3.3.8系  统  泄  漏 ≤3mmHg

3.3.9指   示  灯≥3个

3.4电源 输入 220V~50Hz

 输出 DC 12V

3.5 温度 运行 5~+40摄氏度

 存储 -20~+55摄氏度

3.6湿度 运行≤80%

 存储≤95%

3.7尺寸和重量参考 长 x 宽 x 高 (最大) 40*135*185 mm（±10mm）
 重量≤10 公斤

3.8报告打印要求： 

3.8.1检测结果自动分析并形成报告

标准配置

1 主机             1台        

2 脉搏波采集指套组件 1套   

3 USB数据线         1条      

4 计算机             1个     

5 电源适配器        1 个      

6 血压表            1个      

7 无线键盘        1个     

8 设备说明书        1个      

9 台车（含支架）    1台     

10 激光打印机       1个  

产品质保3年

	
	手足外科手术显微镜
	1
	台
	18.00 
	一、技术参数要求
●1.变倍系统 手动五档变倍：放⼤倍率为3.2/4.9/8.1/13/20.3X
●2.变角双目镜筒：角度调节范围不低于0-180°，瞳距覆盖范围不小于50mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度＜1mm。
●3.广角目镜：12.5X目镜，Φ18mm视场，屈光度调节范围不小于±7D，眼罩高低可调。
4.物镜：200-310mm变焦物镜，带防溅保护罩；指拨式调焦。
5.360°可旋转手柄：手柄可360°旋转，根据用户的需求，旋转至合适的角度使用。
6.LED照明系统：亮度连续可调；F250条件下，物面照度不低于80,000Lx；平均使用寿命不少于60000小时。自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命。光斑大小3档可调。
●7.滤镜：配置橙色滤镜；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。
8.落地式支架：轻便，便于移动，支架臂伸展范围不小于1100mm。
9.电气系统 ：12V直流供电，支持12V充电宝供电；镜头集成5V、12V供电接口。
10.桥式分光器：配备桥式分光器，实现主镜、副镜面对面进行双人四手操作，主、副镜共享同一个视场。
11.售后：质保3年，零配件保证供应≥10年，维修需更换零配件时，零配件保证于15个工作日内到位。
二、配置清单要求
1.落地移动式支架系统包含底座和立柱 1套；
2.0-180°变角双目镜筒带转盘式瞳距装置，调节范围 50-75mm 2套；
3.12.5X，18mm视场广角目镜 4个； 
4.垂直挂臂   1套；
5.集成橙、绿色滤光片和大中小3档光斑 1套；
6.桥式分光器 1个；
7.照明亮度调节装置 1套；
8.五档变倍系统   1 套；
9.镜头集成LED光源 1套；
10.200-310mm行程变焦物镜，配防溅罩 1套；
11.360°可操作手柄 1套；
12.显微镜专用工具盒 1套；
13.医用硅胶消毒罩 2套；
14.显微镜头防尘罩 1套

	
	骨盆C型夹
	1
	套
	2.70 
	1.具有带锁定装置的侧臂、横杆和空心固定针，横杆可进行长度调节，侧臂可沿横杆直线移动。
2.通过调节和固定各锁定装置，可对骨盆骨折进行快速加压和固定。
3.轻便设计，不妨碍剖腹探查和填塞操作。
配置要求：
 ●1. 扳手 / 不锈钢 硬度≥40HRC /  数量1
 2 .持针钳 / 不锈钢 硬度≥32HRC /  数量1
 3 .扳手 / 不锈钢 硬度≥40HRC 带锤  数量1
 4. 快装手柄 / 不锈钢 硬度≥32HRC / 数量1
 5 .护套 190、210 不锈钢 硬度≥32HRC / 数量4
 6 .骨导引针 φ2.5×280 不锈钢 硬度≥210HV10 / 数量10
 7 .骨盆固定器 / 铝合金 / 骨盆C形夹内横杆  数量1
 8 .骨盆固定器 / 铝合金 / 骨盆C形夹外横杆  数量2
 9 .骨盆固定器 / 铝合金 / 骨盆C形夹上侧臂  数量2
 10 .骨盆固定器 / 铝合金 / 骨盆C形夹下侧臂  数量2
 11 .骨盆固定器 / 不锈钢 硬度≥32HRC 骨盆C形夹螺纹管   数量2

	
	全自动生化分析仪
	1
	台
	4.14 
	可搭配进口或国产产品试剂，试剂通道保持开放，灵活分配项目，使得系统在保证高处理能力的同时并保持高效率，把控质量的同时更好的节省成本。
1.有急诊在线上机检测功能，保证系统处理大量样本时，最终缩短TAT时间。
2.样本架进样模式不少于三种：顺序、样本架号、条码模式；
3.样本容量：同时装载不少于30个样本架，即300个样本；
●4.处理能力：单、双试剂项目恒速≥2000测试/小时；ISE测试≥600测试/小时；
5.具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂，具有试剂添加量智能预估功能；
6.仪器可同时支持在线分析项目数：≥60个项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂；
●7.样本针清洗：具有机内样本针超声波清洗功能，具有堵针检测、自动清洗与再尝试功能；样本针携带污染率≤0.05%
8.样本探针功能：具有动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能,堵针检测、随量跟踪功能；
9.最小反应体积：≤80ul，有效节省试剂成本；
●10.比色杯：≥400个永久石英比色杯，光径5mm；可重复使用，支持单个比色杯更换；
11.光学系统：光栅后分光，16个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强；
●12.吸光度线性范围 0-3.4 Abs，确保高值异常样本检测；
●13.温控系统：固体直热，温度控制在37°C±0.1°C，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养；

	
	全自动凝血分析仪
	1
	台
	4.05 
	1.检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法。
●2.检测通道：≥20个，可同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。
3.检测光源：LED持久光源，无需定期更换。
4.检测速度：≥450测试/小时。
5.样品位置：样本位≥200个。
6.进样类型：轨道式连续进样，具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。
7.闭盖穿刺：样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。
8.急诊功能：随时插入急诊样本，独立急诊专用进样通道。
●9.试剂位置：≥70个试剂位。
10.试剂装卸载：实时在线更换试剂，不暂停测试。
11.废液排放：支持废液直排。
●12.反应杯：≥1000个反应杯容量，倾倒式随时加载。

	商务要求表

	交付时间及地点
	1、交付使用时间：合同签订后，在接到采购人通知之日起30个日历日内交货并安装调试。

2、交付使用地点：广西南宁市（广西国际壮医医院采购人指定地点）。

	质量保证期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，各设备整机质保不少于3年（技术要求中有特别要求的按特别要求）。自设备验收合格并能正常使用之日算起。

	付款条件
	（1）在双方签订合同且中标供应商足额递交履约保证金后10个工作日内，采购方向中标供应商支付合同金额的30%作为预付款，每单台货物完成安装调试并通过验收后支付通过验收部分的剩余款项（不计利息）。

（2）每期付款前中标供应商须开具合同约定金额的增值税发票给采购人，中标供应商未及时向采购人开具发票的，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。

	其他要求
	一、总体要求

1、投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

2、本分标投标报价不得超出本分标采购预算价（最高限价），各分项报价也不得超出对应的分项单价预算价，否则作无效投标处理。
3、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。
二、其它

1、负责送货上门，负责安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，每半年一次定期回访及维护。

2、本项目所有采购的设备设施凡涉及到需与医院信息系统对接的，由中标供应商负责接入医院信息系统，不额外产生费用。

3、除“技术要求”特别说明外，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知后24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在出现问题无法解决一周后二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

4、仪器安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。仪器安装后，专职应用工程师上门为用户提供现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，教会采购人的使用人员能独立正确操作仪器，熟练使用仪器的各种功能，方能认定验收完毕。

5、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。

6、所投产品属于二、三类医疗器械的，投标文件中须提供医疗器械注册证复印件。
7、投标人如有，可自行根据项目要求，在投标文件中提供针对本项目的实施方案、售后服务方案、拟投入人员、培训情况、质量保障方案、业绩等相关材料。

	采购标的验收标准
	1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件（如有）进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	履约保证金
	（1）按本分标合同金额的5%收取（中标供应商如为中小企业的，履约保证金按本分标合同金额的2%收取）。

（2）履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

（3）中标供应商应于合同签订后7日内足额递交履约保证金，履约保证金自项目验收合格且中标供应商履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。

（4）中标供应商履行合同期间违约行为给采购人造成损失的，采购人有权选择直接从履约保证金扣除，且中标供应商应在收到采购人通知之日起5个工作日内补充因弥补采购人损失而减少的履约保证金。

（5）在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自行负责。

（6）履约保证金指定账户：

开户名称：广西国际壮医医院

开户银行：交通银行南宁青秀山支行

银行账号：451060505018010046011

	进口产品说明
	本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	核心产品
	本分标核心产品为第2项货物“血管内皮功能测试仪”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


2分标采购预算：42.165万元（最高限价金额：42.165万元）

	项号
	货物
名称
	数量
	单位
	分项单价预算（万元）
	技术参数及性能（配置）要求

	
	超低温冰箱
	4
	台
	7.20
	用途
科研与医疗应用：用于医学研究、药物开发、基因工程等领域的关键样本存储。保障医院、实验室中珍贵样本的长期稳定性；设备具有医疗器械注册证，证书上产品型号与投标型号完全符合；（投标时提供相关证件复印件）
参数要求
1.工作条件：环境温度16～32℃,电源220V/50Hz；样式：立式；有效容积≥570L；保障足够放置空间；整机装箱量≥400个冻存盒，整机样本量≥40000份(2ml 冻存管)；
2.采用HC环保制冷剂，制冷剂只含HC元素。节能环保，全球变暖潜能值 GWP≤5；根据低温保存箱国家标准要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准，单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；提供产品铭牌和相关证明材料；（投标时提供相关证件）
3.采用双独立复叠式制冷系统，双变频压缩机独立控制，一套制冷系统故障后，另一套可独立维持-80℃实现不同工况动态匹配；产品设定温度为-80℃,在25℃环境温度，按照GB/T 20154-2024规定的方法进行试验，实测特性点温度应≤-80±3℃；
4.温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃-86℃可调，≥10寸LCD 显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；
●5.安全系统：多种故障报警(高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警)；两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警)；多重保护功能(开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能)；所有部件独立接地；
6.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计，自带暗锁，可同时使用暗锁(四把钥匙)及双挂锁，每台冰箱配置电磁锁；4个内门并且附带密封条，外门4层密封，整机共计5层密封；
●7.采用高性能保温材料，整体发泡≤90mm,厚度≥25mm；
8.搁架可调；双测试孔设计；
9.达到稳定运行工作状态时，冰箱耗电量符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获得节能、环保报告及证书；提供节能证书和环保证书(原件备查，并提供网站截图及网址备查)；（投标时提供相关证件）
10.温度均匀性：按照国家标准规定的方法进行检测，温度均匀度≤±3℃；中标后签订合同前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件；
11.温度均匀性：机组保持稳定运行状态，产品设定温度为-80℃,在 25℃环境温度，按照GB/T 20154中6.2.2的方法进行试验，实测低温箱箱内每个测点温度与设定温度偏差应≤3.5℃；
12.低温保存箱运行时，其噪音值(声功率级) 符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，投标时提供节能、环保报告及证书复印件(原件备查，并提供网站截图及网址备查)。
13.自动加热门体快速平衡孔设计；
▲14.标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险；标配 RS485 数据接口、USB 数据接口，标配物联模块，手机端实时监控冰箱运行状态。
服务要求
1.验收合格后，整机免费保修5年，终身维修；
2.接到维修通知后，1小时内响应，24小时内实施维修服务；
3.终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务。
配置要求
冰箱四台、样本库管理软件1套(含电脑，▲软件必须符合中国人类遗传资源保藏申报要求)

	
	气液两用液氮罐
	1
	个
	7.425 
	▲1、气液两用自控模式，可实现自动补液方式，解决频繁人工补液困境
▲2、液相最大可贮存样品（2ml冻存管）≥6000个，气相最大可贮存样品（2ml冻存管）≥4800个
3、每个冻存管提桶最大冻存盒数：10个
4、每盒最大冻存管数（100格/盒）≥100
5、提筒数量：≥6个
6、几何容积：L≥175
7、口径：216±2mm
8、外径：681±5mm
9、高度：1490±10mm
10、空重：≤78Kg
▲11、静态液氮日蒸发量≤0.95L，静态液氮保存期≥184天
12、材质及表面喷涂工艺：内外胆均为铝合金材质，外表面采用耐低温且附着力佳的喷塑工艺；
▲13、配置智能监测系统：罐内温度和罐内液位高度实时测量，并发送报警信息。
13.1、温度传感器：Pt100，测量范围：-200℃～60℃
●13.2、液位传感器：电容传感器，测量精度：≤1mm
●13.3、液位传感器测量范围：罐体底部到顶部，测量误差±10mm
▲13.4、外接交流电源220V，实时显示温度、液位数据，通过中继器发送信息到云服务器，可通过短信、邮件、APP实时发出报警信息；
13.5、拥有高低温度、高低液位等多重报警功能；
13.6、记录数据可长期保存，并支持USB数据导出；
14、标配5轮运输小车，方便室内移动；
15、标配双锁锁盖，方便多人管理样本，确保样本安全；
▲16、内置UPS后备电源，待机状态：≥8小时；
▲17、检测报告：中标后签订合同前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。检测能力范围：液氮生物容器、大口径液氮容器、真空绝热深冷设备等。
配置清单：
1、标配不少于6个10层方提筒，不少于9×9冻存盒；不少于5000个2ml冻存管
2、锁盖1个
3、监控系统1套
4、1套室内移动5轮小车
5、1根高真空输液软管GRG-DN10/2.0
6、1台一阶步梯小凳

7、1个温湿度氧气浓度监测模块

	
	生物安全柜
	1
	个
	2.97 
	一、参数要求
1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；
2、单人操作，工作区宽度≥900mm；外形尺寸 ：≤1200×800×2300mm（宽深高），工作区尺寸：≥900×610×680mm（宽深高）；
3、前窗不低于10度倾角设计；
▲4、整个柜体外壳为一体焊接成型，非拼接打胶密封结构，最大限度减少泄漏，所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；
●5、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；中标后签订合同前须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或权威机构出具的证明材料；
6、凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；凹盘深度≥1.5cm, 在频率 10Hz和 10kHz之间的振动净振幅不超过5um(rms)；工作台面中心加载23Kg及以上压力后，台面不产生变形；
7、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级，满足正常使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求，滤料为超细玻璃纤维，其中可能释放的物质不对人员、环境和设备产生不利影响；可扫描检测过滤器的滤过物在任何的漏过率≤0.01%，不可扫描检测过滤器检测点的漏过率≤0.005%；
▲8、前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，单层防紫外线钢化玻璃同时覆一层防爆膜，增强玻璃的抗冲击性和防紫外线的能力，实现对操作人员最大强度的保护。单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门，防止突发断电无法关闭玻璃门；
9、标配4只万向脚轮，4只底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生；
10、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行；
11、风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，高性能风机有效延长过滤器的使用寿命，具有自动调节风速功能，保持恒风速，保证试验样本和人员的安全；
12、风速：下降风速≥0.31m/s；流入风速≥0.55m/s；
13、安全柜的噪声≤64dB(A)；
14、人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；中标后签订合同前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件；
15、产品保护：在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；中标后签订合同前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件；
16、交叉污染保护：在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；中标后签订合同前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件；
●17、实时数字显示设备运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示，记录安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，高效过滤器的运行时间，运行状态全部显示，一目了然；
18、风压传感器，可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；
▲19、智能联锁控制设计，配备两个磁吸合开关，稳定可靠，免维护，使用寿命长。打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、照明灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；保护人员安全；
●20、一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；只需预约一次，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能；
▲ 21、12V直流LED照明灯，低电压使用安全，工作效率高，比较节能且使用寿命长，没有紫外线，没频闪，能保护视力，低碳环保，安全柜的平均照度≥1100LX；
22、有开门高度警示功能，高精度定位，开门超高或过低均有声光报警提示；
23、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；
24、有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；
▲25、具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书（投标时提供）。

	
	增压补给罐
	1
	个
	1.80 
	▲1、有效容积:≥150L
2、口径：40±1mm
3、外径：758±2mm
4、高度：1288±4mm
5、空重：≥145Kg
▲6、静态液氮日蒸发率：L/D≤2.4
7、标准工作压力≥0.05Mpa
8、最高工作压力≤0.09Mpa
9、一次安全阀开启压力≥0.099Mpa
10、二次安全阀开启压力≥0.15Mpa
11、压力表指示范围：0～0.25Mpa
▲12、标配浮子式液位计；
13、真空绝热性能

14、材质及结构：不锈钢罐体
15、自带脚轮，移动方便，安全可靠
▲16、中标后签订合同前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
配置清单：
1、增压罐一个
2、标配单层输液软管（ZG-DN10/1.5）1根
3、标配浮子液位计1个；

	
	冷藏冷冻箱
	1
	个
	1.17 
	1、有效容积：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L；
2、整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；
3、材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆；
▲4温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度；
▲5、核心组件：采用碳氢制冷剂，节能环保；列出制冷剂名称或代号；投标时提供铭牌证明；
▲6、产品具有医疗器械注册证书；
▲7、门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物；
▲8、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；
●9、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃；
▲10、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口；
11、数据存储：配置USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。
12、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；
13、温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；
14、箱内配置：冷藏室配有不少于3个蘸塑搁架；冷冻室配有不少于2个蘸塑搁架
15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
16、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；
17、安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求；
●18、运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；
19、停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
●20、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；
21，当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗。
22，换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；
▲23、物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。

	商务要求表

	交付时间及地点
	1、交付使用时间：合同签订后，在接到采购人通知之日起30个日历日内交货并安装调试。

2、交付使用地点：广西南宁市（广西国际壮医医院采购人指定地点）。

	质量保证期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，“超低温冰箱”整机保修不低于5年，其余设备整机质保不少于3年。自设备验收合格并能正常使用之日算起。

	付款条件
	（1）在双方签订合同且中标供应商足额递交履约保证金后10个工作日内，采购方向中标供应商支付合同金额的30%作为预付款，每单台货物完成安装调试并通过验收后支付通过验收部分的剩余款项（不计利息）。

（2）每期付款前中标供应商须开具合同约定金额的增值税发票给采购人，中标供应商未及时向采购人开具发票的，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。

	其他要求
	一、总体要求

1、投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

2、本分标投标报价不得超出本分标采购预算价（最高限价），各分项报价也不得超出对应的分项单价预算价，否则作无效投标处理。
3、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。
二、其它

1、负责送货上门，负责安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，每半年一次定期回访及维护。

2、本项目所有采购的设备设施凡涉及到需与医院信息系统对接的，由中标供应商负责接入医院信息系统，不额外产生费用。

3、除“技术要求”特别说明外，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知后24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在出现问题无法解决一周后二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

4、仪器安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。仪器安装后，专职应用工程师上门为用户提供现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，教会采购人的使用人员能独立正确操作仪器，熟练使用仪器的各种功能，方能认定验收完毕。

5、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。

6、所投产品属于二、三类医疗器械的，投标文件中须提供医疗器械注册证复印件。

7、投标人如有，可自行根据项目要求，在投标文件中提供针对本项目的实施方案、售后服务方案、拟投入人员、培训情况、质量保障方案、业绩等相关材料。

	采购标的验收标准
	1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件（如有）进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	履约保证金
	（1）按本分标合同金额的5%收取（中标供应商如为中小企业的，履约保证金按本分标合同金额的2%收取）。

（2）履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

（3）中标供应商应于合同签订后7日内足额递交履约保证金，履约保证金自项目验收合格且中标供应商履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。

（4）中标供应商履行合同期间违约行为给采购人造成损失的，采购人有权选择直接从履约保证金扣除，且中标供应商应在收到采购人通知之日起5个工作日内补充因弥补采购人损失而减少的履约保证金。

（5）在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自行负责。

（6）履约保证金指定账户：

开户名称：广西国际壮医医院

开户银行：交通银行南宁青秀山支行

银行账号：451060505018010046011

	进口产品说明
	本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	核心产品
	本分标核心产品为第1项货物“超低温冰箱”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


3分标采购预算：66.33万元（最高限价金额：66.33万元）

	项号
	货物
名称
	数量
	单位
	分项单价预算（万元）
	技术参数及性能（配置）要求

	
	沸腾干燥制粒机
	1
	台
	28.35 
	1.设备整体要求 
▲1.1 沸腾干燥制粒机一台，制粒干燥能力：≥30公斤/次；具有顶喷制粒干燥功能；每小时喷液≥35公斤；设备应使用304优质不锈钢制做；非金属材料要符合药用要求。
1.2二级除尘器面积：32㎡，风机风量：5000-6000m³/h，静压：8000-9000pa，功率：18.5kw（辅机选型根据2000-3000m³/h风量计算），蒸汽加热器：65-80㎡（0.2-0.3Mpa计算），蒸汽耗量：121Kg/h，电加热功率：30kw。
▲1.3 温度为室温20-135℃可调。
▲1.4 进风风量、风速应能满足颗粒剂（1号筛-5筛之间粒度）沸腾干燥制粒的功能，能检测显示风速；
▲1.5 能检测、显示制粒干燥风的温度，温度能按工艺要求自动进行调控，调控精度±2℃，能检测显示排风温度，并能根据工艺进行控制调整；蒸汽安全阀门需经过国家认定的有资质的检定机构检定合格标准，投标时出具检定证书。
1.6 能显示沸腾干燥机内的压力。
●1.7设备整体按符合国家新版GMP要求设计,顶部设有安全泄瀑口。

1.8 设备接触物料的内表面采用抛光处理（Ra≤0.4μm）,外表面采用亚光处理（Ra≤0.8μm）。
2.具体技术要求
2.1设备内外表面所有锐角处均应进行圆弧及倒角处理；
▲2.2 空气处理单元，应使用304不锈钢制做，风管采用圆筒形式，新鲜风应经过初效、中效、高效三级空气过滤，过滤后进风应符合D级洁净区的标准；可以快速拆卸，更换过滤器；
2.3空气处理单元：进风调节阀，初效过滤器；中效过滤器；蒸汽散热器；高效过滤器（高温过滤器），隔离阀；中效、高效过滤器设前后压差显示。各过滤器应易于拆卸安装，应采用模块化设计，进风风量大小应能自动调节；
●2.4 设备上应设置耐压的多个观察孔，干燥室要有照明灯，便于观测罐内物料沸腾干燥制粒情况；
2.5 预留高效过滤器完整性检测口；
2.6 进风隔离阀、排风阀在关闭时应严密，在设备清洗时清洗水不能进入进风及排风端；
2.7 排风系统应设置排风控制阀，除尘设施，排风机，消音器；除尘设施前管道使用304不锈钢制做；
2.8 捕尘袋使用升降式支架结构，应分成两部，配置防静电过滤捕尘袋，两部能分别能按设置时间自动抖袋；捕尘袋前后应设置压差显示；
2.9 该系统无在线清洗站，需主机安装清洗球。
▲2.10 设备的各段连接处应设有连接点（需便于拆卸安装），使设备能有可靠的金属连接回路，便于静电的泄放
▲2.11 引风风机需使用变频器控制转速（便于调节风量）；
2.12电气控制：
2.12.1 采用液晶触摸屏及PLC程序作为沸腾干燥机的控制组件；
2.12.2 液晶触摸屏使用中文显示，运行中进排风温度、设备压力、进风风速，运行时间等工艺参数，能显示储存；
2.12.3有手动与制动控制两种运行模式；
2.12.4触控屏应能直观显示设备的动态运行状况；
2.12.5低压通讯回路与高压控制回路应有效的隔离措施；
2.13 电控柜内的电路设计规范、电气元件的安装应规范、美观、简明，方便元件更换及维修；电控柜具有相应的防护能力，粉尘不能进入柜内；电气控制柜安装位置应便于检修维护，与主机的连接线缆应密闭防尘、易清洁及布放美观；
2.14 彩显液晶触摸屏、PLC编程控制器、电器元件，投标时供应商须列表说明所选配的电气器件的名称、型号、技术参数、品牌及生产厂家；
2.15 保护及报警：具备断路、短路保护；具备过流、过压、过载、缺相保护；温度、压力故障时应有相应的报警显示； 
3.安全及环保要求；
3.1设备设计、制造、安装符合国家的相关法律法规；
3.2设备须有关键部件检测试验记录及报告；（验收时提供）
3.3设备应可靠接地保护及有漏电保护；
3.4设备运行噪声不大于75dB(A)；
3.5易伤害部位应有醒目的中文安全标志及保护措施；
3.6设备任何部位不能存有锋利的边缘和尖角；                                                     4.文件资料配置要求
4.1 文件资料：
4.1.1设备装箱单、产品合格证、质量证明文件、操作使用手册（包括附属设备的使用说明书、产品合格证原件）、材质证明文件、计量校验证书；
4.1.2附属温度、压力、阀门、仪表等合格证、检测校验报告、说明书；
4.1.3元器件的规格清单、易损件及两年内备件清单；
4.1.4图纸资料：设备平面布置图、水电气安装图、电气原理图、布线接线图、管道连接图、设备竣工图；
4.2 操作使用手册：应有纸质和电子版两种，内容包括：
设备的技术参数、设备的使用操作、设备的操作规程、设备的清洁规程、故障分析与排除、保养与维护、润滑点及油脂； 
5.制造工期及服务与维修要求
5.1 供货日期20天
5.2 FAT要求：
提供设备的工厂验收测试方案及测试报告 (FAT)；用户审核及批准验收测试方案及测试报告 (FAT)，双方协商后共同完成；
5.3 SAT及其他要求：
5.3.1依合同内容条件逐一验收。
5.3.2 提供设备的现场验收测试方案及测试报告 (SAT),用户审核批准双方共同完成；（中标可以先提供，后期交付设备应根据采购方要求更改）
5.3.3提供系统设备的DQ方案、DQ报告，双方共同参与制定；（中标可以先提供，后期交付设备应根据采购方要求更改）
5.3.4提供设备IQ、OQ、pq验证文件，以及控制系统验证文件（符合GAMP4要求），并提供验证所需的所有图纸、 文件、施工安装记录、检验测试报告等资料和文件。
5.3.5 提出详细的公用工程要求（中标供应商提供该设备的水、电、气等的要求，采购方根据要求检查是否具备安装条件）；
5.3.6投标时提供系统运行风险评估报告；
5.3.7 供应商应确保安装正确、负责设备调试，只有系统设备完全正常运行且符合招标条件，并与采购人办理完相关验收手续后才能离开。
▲5.3.8试运期限为30天,如30天内该设备始终无法达到要求参数或不能产出合格产品时，供应商需无条件收回该设备,其运费、装箱费用由供应商负责、退回设备合同订立的全部款额。
▲5.3.9 采购人楼层高度、宽度存在限制，设备预安装位置也存在风管、蒸汽管路、电线槽和消防管路不能挪动，如需挪动，所有费用由供应方负责；辅助机房面积受限，辅助设备安装位置需要合理摆放；供应商供货前应提前了解场地，根据买方场地定制设备，如供应商所供应设备因安装场地受限而无法安装，采购人有权退货，所产生的一切费用供应方承担，供应方应无条件配合执行；由于供应方供应设备原因，产生供货延期，供应方应无条件执行延期赔偿。
5.4 包装运输要求
5.4.1 包装方式：标准木箱包装，不回收，供应商应负责处理包装材料。
5.4.2 运输方式：汽车运输至采购人指定地点所有费用由供应方承担。 

5.5.3.设备装卸货、搬运和安装等所产生所有费用由供应方承担。
5.5 安装调试要求：
5.5.1 设备到货拆箱时供应商应有现场陪同人员进行拆箱,如供应商授权采购人自行拆箱,拆箱后如发现设备及其附件的任何损坏、缺少，供应商应负全责；同时更换损坏件。
5.5.2 设备订购后供应商负责送货至采购人指定地点，供应商负责医院使用科室搬运、设备定位、吊装及安装；设备进场安装所涉及的建筑拆卸及复原由供应商负责；采购人原有设备的拆卸和搬运工作由供应商负责，采购人负责指定旧设备的摆放位置。
5.5.3 供应商进场施工需遵守采购人施工规则。
5.6 培训及服务
5.6.1 供应商应对采购人的操作、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，至能完全独立操作。
5.6.2在培训期间，供应商应提供相关的培训资料。
5.6.3供应商应具有售后服务保障，提供系统支持（维修、定期检查和维护）。在接到设备故障通知或服务要求后，供应商应在12小时内作出服务响应。48小时内派维修人员赶到采购人现场。48小时解决存在问题。
5.6.4设备的质保期应在调试验收合格日起三年内；在设备整个寿命周期内（包括质保期内和质保期外），不能收取任何维护、巡检、维修人工费用。
5.6.5设立设备用户方的设备技术档案，确保配件及时供给。

	
	自动理瓶机
	2
	台
	6.12 
	1、自动理瓶机适用于圆瓶、方瓶的自动传送，如连接到贴标机、灌装机、旋盖机的输送带，自动送瓶，提高效率；可应用于流水线中间连接处，作为缓冲平台，减短输送带长度。适用瓶子范围可自由调整，瓶子输送速度 30-100 瓶/分钟，速度可无级调整，连接原有科室的液体灌装机传送带，带感应探头，控制瓶子的传送速度和自动理瓶机的开关，传送带缺瓶子，自动理瓶机开启送瓶子，传送带瓶子够了，自动理瓶机停止输送，与液体灌装机保存同步，方便生产安排。无卡瓶现象，附带倒瓶剔除功能。
2、工作原理：理瓶机玻璃转盘带动产品旋转；产品在理瓶拨板波动下靠近玻璃转盘边缘；产品沿理瓶机的理瓶槽有序导出。 
3、设备参数：直径 φ20mm～φ100mm，高度 20mm～150mm，重量（Kg）80Kg（±5Kg），频率（HZ） 50HZ，电压（V） 220V，功率（w） 120W，设备外形尺寸（mm）（长×宽×高）990×900×1040mm（±10mm）。
4、整机质保：三年

	
	生姜榨汁机
	1
	台
	2.97 
	●1.处理量: 200-300 Kg/h
2螺旋直径: φ88 mm。螺旋转速: 400rpm材质: SUS304.
3.榨汁机电机功率: 3KW,破碎机功率: 1.5KW
4.设备重量:115Kg（±5Kg）。外形尺寸: 1030*500*1650mm（±10mm）
5.入口尺寸:175*225mm（±10mm）, 入口离地尺寸: 1500mm（±10mm）
6.出渣口尺寸:145mm（±10mm），出渣离地尺寸: 370mm（±10mm），出汁口: 38mm（±10mm）, 离地:370mm（±10mm）
7.螺旋仓长度:280mm（±10mm）
●8.架体:40*40mm方管该设备除传动部分处，其它均为SUS304 不锈钢制作
9.网孔直径: φ0.6-φ1.2mm；压榨比为：1:20
10.所有电机安装不锈钢罩壳
11.保修期三年。

	
	热缩膜包装机
	1
	台
	1.08 
	1.封切时间:0-3S
●2.包装速度:200-500次/h
3.风机转速:2800r
4.最大包装尺寸：550*440*300mm（±10mm）
5.电源电压:220V 50HZ
6.收缩时间:0-30S
●7.薄膜厚度.0.015㎜-0.08㎜
8.消耗功率:3.8KW（±0.5KW）
9.机器外形参考尺寸:L1450*W700*H1100m（±10mm）
10.整机参考重量:120Kg（±5Kg）
11.保修期三年

	
	电动卷艾条机
	1
	台
	0.405 
	1.产品参考尺寸:长103宽38高34 cm（±5cm）
2.机器参考净重:59.5Kg（±5Kg）
3.传动:滚珠丝杠
4.功率:550W（±50W）
5.耗电:约一天1度电
6.卷条长度: 20CM
7.卷制直径:1-8CM（可调节）
8.保修期三年

	
	艾条切柱机
	1
	台
	0.765 
	1.电机: 2.2KW
●2.直径可切1-7厘米，长度可以调节
3.机器参考尺寸: 175*80*90cm（±5cm）
●4.机器自带切刀，一人即可操作，切柱长短可调，切柱平整。
5.保修期三年

	
	自动膏体包装机
	1
	台
	4.41 
	（一）、规格及参数：
1、容量：30L（玻璃桶容量及卫生容器）；
2、外形参考尺寸：650*565*1210mm（±10mm）；
3、参考重量：57Kg（±5Kg）；
4、电源：单相AC220V/50~60Hz；
5、功率：2.5kw（±0.5kw）；
6、包装方式：四段轴、四面封；
7、包装容量：调节范围（10-150ml）；
8、包装参考尺寸：60×90~300mm；
9、包装速度：每小时约600（20ml标准）个/小时。
（二）、性能及特征：
（1）产品包装速度快、包装平整。
（2）气动活塞式注入，包装容量精准，易清理。
（3）机体及主要部件均采用SUS304材质制作，具有耐腐蚀性、耐用性、美观性。
（4）采用30L大容量储液罐。
●（5）储液罐内配有杀菌加热器，可进行快速加热杀菌处理。
（6）机头采用四段轴设计，增强包装袋粘合效果。
（7）可选装钢印活字码，打印生产日期。
（8）具有辊轴手动操控正反转功能，便于安装包装带和排除故障。
（9）数码电子操作面板，操作简单、精准、效率高。故障发生时通过自我诊断功能显示故障码，可直观判断故障原因。
（10）储液罐进出口配有过滤网，降低残渣堵塞机器的概率。
（三）、保修期三年

	
	超声波无纺布包装机
	1
	台
	13.50 
	一、特点
1.适用于发热包、草药包、等颗粒、粉末的计量包装。
2.设备可自动完成制袋、计量、下料、封口、切袋。
3.机器整机方便操作、性能稳定、精准检测。
4.包装材料：无纺布等。
二、封口方式：三边封口、背封封口
三、技术参数：
制袋尺寸：约长（L）：50-150mm（可根据招标人要求定制）；
宽（W）：约50-120mm（可根据招标人要求定制）
计量范围：20-100g（可根据招标人要求定制）
●包装速度：20-50bags/min
外形尺寸：800*760*1900mm（±10mm）
设备整机重量约：280Kg（±5Kg）
总功率：220V/50HZ1.2KW
气源: ≥0.6m³/min。
四、四头秤（主要技术参数）
计量范围：0.2-50克/包；
包装速度：6-30包-分钟；
包装精度： ±0.2克；
输入电源：100-280Vac单相；
特点：四头称重，速度快，适合分装颗粒状物料（例如丸剂，瓜子茶叶等） 食品级称量通道，单级振动下料系统。
五、秤架：高1200mm米长1100mm宽600mm（±10mm）
六、上料梯子做带扶手的，尺寸约800mm*1000mm（±10mm）秤上面做集中上料斗，上料斗双震荡。
七、秤架:1套；上料梯子（不锈钢）带扶手围栏 1个。
八、技术资料配置要求
1、供应商应向采购人提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。
2、元器件的规格清单、易损件及两年内备件清单；
九、质量保证与权利保证
1 、供应商应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满足参数需求的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。
2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/ 行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。
3、投标时供应商保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权采购人永久、免费、全球范围内使用货物附属软件。
4、供应商保证其交付的所有货物、软件及服务等，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对采购方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由供应商承担。
十、保修与售后服务
1 、质保期为：3年，安装调试验收合格日期起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。
2、技术支持
(1) 供应商对于采购人在货物使用过程中遇到的实际问题，及时响应采购人的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，提供远程或现场技术支持。
(2) 同一货物经 3 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，采购人有权要求供应商免费更换。
(3) 技术升级支持：供应商应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响采购人其它运行环境。
3、在质保期内，供应商应对货物出现的质量问题负责处理解决。
4、质保期届满后，供应商对超声波无纺布包装机提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费和交通食宿费及工程师费用，服务内容应与质保期内的要求相一致。
5、供应商应确保安装正确、负责设备调试，只有系统设备完全正常运行且符合招标条件，并与采购人办理完相关验收手续后才能离开。
十一、包装运输要求
1.包装方式：标准木箱包装，不回收，供应商应负责处理包装材料。
2.运输方式：汽车运输至采购人指定地点所有费用由供应商承担。
3.设备装卸货、搬运和安装等所产生所有费用由供应商承担。
十二、安装调试要求
1、设备到货拆箱时供应商应有现场陪同人员进行拆箱,如供应商授权采购人自行拆箱,拆箱后如发现设备及其附件的任何损坏、缺少，供应商应负全责；同时更换损坏件。
2、设备订购后供应商负责送货至采购人指定地点，供应商负责搬运、设备定位、吊装及安装；设备进场安装所涉及的建筑拆卸及复原由供应商负责；采购人原有设备的拆卸和搬运工作由供应商负责，采购人负责指定旧设备的摆放位置。
3、供应商进厂施工需遵守采购人施工规则。
十三、培训及服务
1、供应商应对采购人的操作、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，至能完全独立操作。
2、在培训期间，供应商应提供相关的培训资料。
3、供应商应具有售后服务保障，提供系统支持（维修、定期检查和维护）。在接到设备故障通知或服务要求后，供应商应在12小时内作出服务响应。48小时内派维修人员赶到生产现场。48小时解决存在问题。
4、设备的质保期应在调试验收合格日起三年内；在设备整个寿命周期内（包括质保期内和质保期外），不能收取任何维护、巡检、维修人工费用。
5、设立设备用户方的设备技术档案，确保配件及时供给。
十四、其他要求
1、制袋尺寸、卷膜宽、计量范围根据采购人要求具体定制模具，供应商发货前应与采购人沟通所需产品模具尺寸，确保设备后续正常使用，如达不到采购人使用要求，供应商全责。
2、试运期限为30天,如30天内该设备始终无法达到要求参数或不能产出合格产品时，供应商需无条件收回该设备,其运费、装箱费用由供应商负责、退回设备合同订立的全部款额。
3、供应商应确保安装正确、负责设备调试，只有系统设备完全正常运行且符合招标条件，并与采购人办理完相关验收手续后才能离开。
4、成品袋泡茶适应煎煮煮沸20分钟不破袋。

	
	全自动制丸机
	1
	台
	2.61 
	机器总功率机器总功率：1500W（±100W）；   
外形尺寸约80cm*58cm*89cm（±5cm）；                                                                                  机器重量机器重量约：138Kg（±5Kg）；                                                                                          机器产量约5Kg--50Kg；                                                                                          选配模具：5mm两套。
1.出条药条直下进入搓轮，免去人工干预，免去断条接条等人工动作。
2.出料口采用不锈钢制作，耐磨性大。                                                                                      3.浮动毛刷采用卡口式设计，方便随时取下清理。                                                                                  4.采用封闭式设计，防止药品乱飞现象，并且通过透视门随时观察制丸情况。                           

	商务要求表

	交付时间及地点
	1、交付使用时间：合同签订后，在接到采购人通知之日起30个日历日内交货并安装调试。

2、交付使用地点：广西南宁市（广西国际壮医医院采购人指定地点）。

	质量保证期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，各设备整机质保不少于3年（技术要求中有特别要求的按特别要求）。自设备验收合格并能正常使用之日算起。

	付款条件
	（1）在双方签订合同且中标供应商足额递交履约保证金后10个工作日内，采购方向中标供应商支付合同金额的30%作为预付款，每单台货物完成安装调试并通过验收后支付通过验收部分的剩余款项（不计利息）。

（2）每期付款前中标供应商须开具合同约定金额的增值税发票给采购人，中标供应商未及时向采购人开具发票的，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。

	其他要求
	一、总体要求

1、投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

2、本分标投标报价不得超出本分标采购预算价（最高限价），各分项报价也不得超出对应的分项单价预算价，否则作无效投标处理。
3、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。
二、其它

1、负责送货上门，负责安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，每半年一次定期回访及维护。

2、本项目所有采购的设备设施凡涉及到需与医院信息系统对接的，由中标供应商负责接入医院信息系统，不额外产生费用。

3、除“技术要求”特别说明外，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知后24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在出现问题无法解决一周后二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

4、仪器安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。仪器安装后，专职应用工程师上门为用户提供现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，教会采购人的使用人员能独立正确操作仪器，熟练使用仪器的各种功能，方能认定验收完毕。

5、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。

6、投标人如有，可自行根据项目要求，在投标文件中提供针对本项目的实施方案、售后服务方案、拟投入人员、培训情况、质量保障方案、业绩等相关材料。

	采购标的验收标准
	1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件（如有）进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	履约保证金
	（1）按本分标合同金额的5%收取（中标供应商如为中小企业的，履约保证金按本分标合同金额的2%收取）。

（2）履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

（3）中标供应商应于合同签订后7日内足额递交履约保证金，履约保证金自项目验收合格且中标供应商履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。

（4）中标供应商履行合同期间违约行为给采购人造成损失的，采购人有权选择直接从履约保证金扣除，且中标供应商应在收到采购人通知之日起5个工作日内补充因弥补采购人损失而减少的履约保证金。

（5）在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自行负责。

（6）履约保证金指定账户：

开户名称：广西国际壮医医院

开户银行：交通银行南宁青秀山支行

银行账号：451060505018010046011

	进口产品说明
	本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	核心产品
	本分标核心产品为第1项货物“沸腾干燥制粒机”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	现场考察

	现场考察：统一组织现场考察。

现场考察的具体要求：鉴于本项目需要根据项目实施环境做定制化实施工作，为确保项目的顺利进行，采购单位统一组织现场考察。具体如下：

1.现场考察须携带的资料：投标人代表持单位介绍信原件或法人授权委托书原件、个人身份证原件及注册报名下载本项目采购文件的报名回执。

2.现场考察集合时间：2025年11月18日上午9时30分为集合时间，超过9时30分的不予接待（以到达现场考察集合地址为准），后果由投标人自行负责。

3.现场考察集合地址：南宁市五象新区秋月路8号。

4.联系人：李老师，联系电话：18176529368。

5.项目将进行统一现场考察并登记确认。

6.投标人应指定时间内前往项目所在地进行实地考察（费用自理），经实地考察后因自身原因考察不详细而导致投标方案偏差、中标后不能履约等一切责任由投标人自行承担。

7.投标人可为考察目的进入采购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人自行承担现场考察的责任和风险。


4分标采购预算：84.2805万元（最高限价金额：84.2805万元）

	项号
	货物
名称
	数量
	单位
	分项单价预算（万元）
	技术参数及性能（配置）要求

	
	悬吊康复训练系统(四维悬吊康复工作站)
	1
	套
	25.20 
	1、悬吊系统
1.1运动康复组合式平台，可针对运动康复需求设计个性化运动处方；
1.2双滑移悬挂设备：承重≥200公斤，与滑动悬挂设备连接；
1.3滑动悬挂设备：沿双滑移轨道水平移动，可锁定在轨道任意位置；
1.4悬吊康复训练器：承重≥200公斤，悬挂在滑动模块上，可调节高度并在任意高度锁定；
1.5扣环窄悬带：承重≥180公斤，连接训练器，用于固定悬吊四肢训练；
1.6扣环宽悬带：承重≥180公斤，连接训练器，用于固定悬吊躯干训练；
1.7头颈悬带：承重≥180公斤，连接训练器用于固定悬吊头颈部训练；
1.8握带：承重≥180公斤，连接训练器用于手部和脚踝训练；
1.9握柄：承重≥180公斤，连接训练器用于训练中手部抓握；
1.10弹性辅力挂绳（黑-短）：长≥30cm、承重≥30公斤，低弹力，用于低阻力的减重支撑训练；
1.11弹性辅力挂绳（黑-长）：长≥60cm、承重≥30公斤，低弹力，用于低阻力的减重支撑训练； 
1.12弹性辅力挂绳（红-短）：长≥30cm、承重≥50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支撑训练；
1.13弹性辅力挂绳（红-长）：长≥60cm、承重≥50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支撑训练；
1.14旋转训练装置：尺寸：长≥525*宽≥58mm，碳钢加铝合金材质，承重≥180公斤，用于躯干、肢体的旋转训练和对角线运动； 
1.15平衡垫：用于训练过程中增加不稳定性；
1.16柱形垫：用于训练过程中体位保持和稳定；
1.17四维悬吊支撑架，尺寸：长≥2200*宽≥2500*高≥2300mm；
1.18四维训练网格：四个方向结构，提供全方位更灵活的训练空间；
1.19可进行矢状面、冠状面和水平面训练及组合平面训练；
1.20增加训练过程中趣味性，可多人同时进行运动治疗训练；
1.21提供多种不同弹性的专业级橡胶管，不同的颜色代表着不同弹性，方便选择；
●1.22悬吊调节装置：可任意选择吊点位置，用于吊点力矩和力臂的调整；
1.23悬吊滚筒：尺寸：直径≥150mm，长≥450mm，滚动轴为木制，支撑面有软垫保护层，可在悬吊状态下360度旋转；
1.24悬带连接架：三点力设计，最大承重≥150Kg； 
1.25颈部悬带：用于头颈部悬吊固定用；
1.26沙袋：数量≥6个，用于做各肢体、躯干渐进式力量训练以及核心肌群稳定性训练；
1.27弹力训练管：数量≥5个，用于做上下肢渐进式力量训练；
2、悬吊康复软件系统：
2.1结合悬吊康复技术体系，建立临床治疗处方库，指导临床悬吊康复技术评估和训练；
2.2评估动作分为：起始动作、1级、2级、3级、4级五个级别；
●2.3评估训练动作每个级别可单独三维立体动画演示；
2.4评估动作指导，含核心稳定评估（颈椎、腰椎）和弱链测试（上肢、下肢）；
2.5所有评估训练动作三维立体动画显示；
2.6可三维立体空间内任意位置视角观察动作；
●2.7评估动作标准有文字和动画提示；
●2.8可根据评估结果分析判断，自动推荐训练处方；
●2.9完善的评估资料库：含常见13种体格检查动作，记录检查结果，可上传影像资料；
3.整机维保期限不少于三年，维保期内免费更换所有设备维保配件，更换的零配件须为原厂全新零配件。

	
	四肢联动康复训练仪
	1
	台
	15.30 
	▲1、投标时提供中华人民共和国有效的医疗器械注册证复印件；
2、适应范围：适用于肢体肌力下降的患者进行康复训练；
3、结构组成：由底座、座椅、把手、脚踏板、背部支撑及绑带、腿部支撑及绑带、手部和脚 部固定装置、联动连杆装置、电源、显示器组成。
4、功能：
●4.1 具有情景互动模式，增加康复训练的趣味性、沉浸性、交互性和构想性，发挥康复训练的作用；
●4.2 具有多种日常游戏视频、人机场景互动训练、运动轨迹曲线图表、互动音乐等功能，促进患者实现回归社会的康复目标；
4.3 手部固定装置握套可帮助上肢零肌力患者运动时抓握伸缩曲张；
4.4 上肢运动杆长度可以调节，满足患者上肢不同关节活动范围屈伸训练；
4.5 通过一肢带动三肢、健侧带动患侧，健侧肢体做主动运动，患侧肢体做被动运动；
4.6 患者用健侧肢体带动运动，安全的主动运动，不会引起痉挛，并可加快本体感觉的恢复；
4.7 模拟日常生活中正常人肢体运动，上肢伸缩曲张和下肢蹬踏前倾的运动模式；
4.8 上下肢一起联动，可增强腰背的肌力，增加躯干的稳定性、协调性和平衡的控制能力；
4.9 过自主控制运动训练，为患者提供早期的有氧训练。
5、性能参数要求：
5.1 电源：输入 220V，50Hz、输出 DC24V，3.75A；
5.2 显示装置：高清液晶触摸屏显示，康复训练参数和设备状态全程实时显示，人机界面操作简单便捷；
5.3 智能显示：训练过程中可实时显示步频、代谢当量、瓦特、卡路里、载荷、累计的运行时间和步伐数，情景互动训练场景、情景生活观赏视频、运动训练曲线和互动音乐曲目及播放；
5.4 具有训练数据统计功能：结束后，可统计当次训练时长、平均速度、总消耗卡路里、平均功率、运行时间和步伐数；
5.5 支臂调节范围0cm～35cm，允差±5％；具有一键锁定功能，使用按压快拉式结构调节；
5.6 把手角度旋转可调选配；
5.7 座椅可调节距离≥30cm，误差±2cm；座椅两侧均有舒适的扶手且可折叠，方便病人转移；
●5.8 座椅可左右 360±10 °旋转，90 °锁定，方便患者多角度上下；
5.9 具备安全背部支撑及绑带，从多个部位固定患者躯干，可有效固定不同偏瘫侧的患者，为躯干稳定性不够的患者提供安全保护，防止患者滑落；
5.10 具备手部固定装置护套，为上肢肌力小和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护，保证患者训练过程的连续；
5.11 具备腿部支撑装置和绑带，可支撑单侧下肢，为下肢肌力小和关节稳定性差的患者提供固定和保护，防止训练过程中膝过伸、髋外旋、足内外翻等异常姿势；
5.12 腿部支撑装置长度≥3 档可调，宽度多档可调，调节髋外展外旋的幅度；
5.13 腿部支撑架活动范围 0-360 °, 左右双侧可换；
5.14 具有大型防滑减震脚踏板，脚底缓冲、四周和脚跟增高保护以及固定双脚的脚部绑带， 确保患者稳定轻松安全蹬踏；
5.15 具备移动轮子，方便设备的整体移动；
5.16 使用永久性电磁阻力装置，启动阻力小，患者可轻松开始训练；
5.17 阻力等级 1～11 级可调，步长为 1。阻力在训练启动前和训练过程中可调节；
5.18 训练前具有输入患者体重设置启动功能；
5.19 具有训练放松方式，可选择生活场景视频播放、情景互动训练、运动轨迹曲线图表、互动音乐；
5.20 具有训练时间至少有20min和30min两种选择，一键设置，并训练结束后具有语音播报提示功能；
5.21 最大承重：≥200Kg；
5.22 设备自身重量：90Kg 以下；
5.23 运动步频范围：15～250 次/分；
5.24 运动功率范围：5-800 瓦特；
5.25 累积步伐数达：可达 9999 步；
5.26 热量消耗范围：0－999 卡。
6.整机维保期限不少于三年，维保期内免费更换所有设备维保配件，更换的零配件须为原厂全新零配件。

	
	电动病床
	2
	张
	6.30 
	●1.适用范围：供临床各类病房承载和护理患者用，并适用于对脑中风、脑外伤、脑卒中引起的下肢运动功能障碍患者进行康复站立辅助训练。投标时提供符合适用范围的医疗器械注册证复印件。
2.床体站立位角度可电动调节，调节范围：0~85°（±15°），有利于预防长期卧床导致的并发症。
3.床体垂头仰卧位可电动调节，最大角度≥12°。
4.床体靠背板可电动调节，调节范围：0~60°（±5°）；大腿板可电动调节，调节范围：0~30°（±5°）；小腿板具有不少于7档高度可调。
5.床体可电动垂直升降，升降高度调节范围：490~780mm（±50mm），便于转移及床边治疗操作。
6.具有一键CPR功能，一键即可使床体恢复至最低高度的水平位。
7.配有可折叠式护栏，护栏高度：350mm（±50mm），护栏材质HDPE。
●8.配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板在3000N载荷下变形量≤0.5%。
9.配备不少于3条魔术贴和卡扣双重安全保护带，且保护带静态最大承重≥500N。 
10.床下框离地间距不小于150mm，方便床旁型主被动训练仪器的使用。
11.具有不少于5个静音电机控制床体升降及角度，其中站立电机负载最大可达8000N。
12.双重供电模式，内部电源可在断电的情况下继续工作。
●13.站立安全系统：在执行直立训练操作时，如果床体其他部位未处于最低位，则须先等待其他部位下降至最低位后（自动复位），方可执行整体前倾操作；在床体直立角度＞15°时，为保证患者安全，可防止背部上升/下降和腿部上升/下降的误操作，当直立角度0°~15°时，可执行背部上升/下降和腿部上升/下降的操作。
14.床头板、床尾板可拆卸；护栏可上下移动。
15.足部踏板免工具拆装，方便在非训练情况下收纳。
16.四角配有输液杆安装孔位；床体两侧配有引流挂钩。
17.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。
18.配有四角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏。
19.床体最大承重不小于175Kg。
20.床体水平时的外形尺寸（L*W*H）：2160 mm（±50mm）*940 mm（±50mm）*（400~800）mm；床面尺寸（L*W）：1980mm*800mm（±50mm）；脚轮直径：≥75mm；固定带尺寸（L*W）：不小于50mm*600mm；脚托板尺寸（L*W）：不小于280mm*340mm。
21.电源：AC220V、50Hz或DC24V内部电源供电。

	
	低频体外膈肌起搏器
	1
	台
	4.95 
	1.脉冲频率：可调单频，30-50Hz可选择，步进5Hz, 默认40Hz。 
2.脉冲宽度≤200us。 
3.起搏次数：5-15次/分钟可选择，默认9次/分钟。 
4.刺激强度：0-30单位(0-27V) 可选择，默认0单位。 
5.治疗时间：5-120min 可选择。 
6.脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。 
7.开路测量，输出峰值电压必须不超过500V。 
8.适配器：100-240V~50/60Hz。 
9.波形：双向对称波，可实现能量对冲，减少能量聚集导致的神经损伤风险。  
10.电池持续工作≥8小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。  
11.具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能

	
	可视喉镜
	1
	套
	4.32 
	1、整机由喉镜片和显示器两部分组成
2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动
3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离:≤30mm；
4、喉镜片可插入镜片长度：不少于99mm
5、渐缩型镜片前端厚度：不少于16mm
6、镜片角度：42度
7、视场角60º±15%
8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux
9、显示器线素不低于720*480
10、分辨率≥3.72 LP/mm
11、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接
12、纺锤型短手柄设计，握持舒适
13、具有特殊防雾功能
14、电压范围：100-240VAC,50-60HZ
15、充电器输入：220V，50Hz
16、充电器输出：5V，1000mA
17、充电时间：≤3小时
18、持续放电时间：≥3小时
19、充电次数：≥300次
20、内置可充电式锂电子聚合物电池
21、负责售后服务

	
	恒温恒湿箱
	1
	个
	0.3105 
	1.容积：≥80（L） 
2.材质：采用不锈钢内胆，隔板支架可以自由装卸，便于清洗。 
3.湿度范围：45－90%RH(误差<8%RH) 
4.控温范围：5－75°C 
5.温度波动率：±0.5°C 
6.温度分辨率：0.1°C 
7.电源电压：AC220V/50HZ 

	
	低频治疗仪
	1
	台
	6.75 
	●1、可输出≥6种波形，每个波形可设定不同的治疗方式；
2、使用者最多通过三步调节就可给患者治疗，操作面板一目了然；
●3、脉冲宽度范围46µs~2.5ms，可适用不同患者的治疗；
4、输出电流有效值为0~80mA，并在最小至最大输出范围内连续可调；
●5、可通过外部电脑连接进行软件升级、处方设定及存储；
6、脉冲频率0~1000Hz，频率精度±10%，部分波形精度达到±1%；
7、具有短路过流及空载保护功能；
●8、具有双重保护和隔离保护功能，确保治疗患者的安全；
9、配备台车，方便使用。
10、输出通道：双通道
11、输入功率：100W（±10W）
12、工作模式：≥28种
13、带液晶显示屏
14、产品使用年限≥8年（供货时提供铭牌或产品说明书复印件）

	
	体外振动排痰机
	1
	台
	2.25 
	1、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。
2、主要构成：由一台主机、一套传动系统和一套动力输出装置（即治疗头）等组成
3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。
4、显示方式：液晶显示界面。
5、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。
6、输出路数：一路C型标准传动形式。
7、标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备6种不同型号的治疗头。
8、传动动力头偏心距：3mm±0.5mm。
9、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。
10、工作模式：手动模式和自动程序模式。
11、手动模式频率范围：10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。
12、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。
13、自动程序模式：共有四种自动程序模式。
14、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。

	
	干扰电治疗仪
	1
	台
	12.60 
	1、适用范围：具有镇痛、锻炼肌肉、促进血液循环、软化瘢痕松懈粘连的作用。
2、性能参数要求：
2.1两路八组（共16个电极）输出，每路4组通道，共有8组通道。每一路可三维、二维输出相互转换，最多可治疗8个部位，可进行平面和立体动态干涉；
2.2仪器压力设置范围应在10.7kPa（80mmHg）～40kPa（300mmHg）内可调，误差±10%；每按一次应增加或减小1.33kPa (10mmHg)；
2.3吸引模式应有连续、快速、中速、慢速、自动五种方式可调；
2.4吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值；
2.5输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波；
2.6.顶板自动加热功能，方便寒冷时使用，可加热浸湿的电极，避免湿式电极刺激皮肤；
2.7输出频率（基频）为1kHz～11kHz可调节，步长0.5kHz；
2.8差频频率在0.1Hz~1，步长为0.1Hz；1~200Hz，步长为1Hz。满足极精细化的差频频率的调节；
2.9调制频率为0.1~1Hz，步长为0.1Hz；1~150Hz，步长为1Hz。满足极精细化的调制频率的调节；
2.10输出电流有效值应在0mA～100mA范围内连续可调；最大值50/75/100mA，3档可设置，保障治疗安全和有效性；
2.11具有八种治疗模式，包含三种干扰电模式与五种预调制电模式可选择，其中干扰电模式包括：静态干扰、动态干扰、复合干扰，预调制电流模式包括：连续、断调、交调、间调、扫引；
2.12符合《中频电疗产品注册技术审查指导原则》规定，动态节律严格按照标准为4-10s；
2.13符合《中频电疗产品注册技术审查指导原则》规定，动态节律严格按照标准为差频变化周期为15s～30s可调，步长1s；
2.14五种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％；
2.15差频变化范围为：低、中、高、极高、低高、广域、超广域以及自定义，8种治疗模式可调；
2.16 8个调制中频可自由调节，亦可以和平面干扰、立体干扰、八级联动自由组合；
2.17可最多同步4组平面干扰；
2.18可最多同步进行两组立体干扰；
2.19具备两组（1组）八级联动功能。八级联动功能：8个电极同步工作，包含向上、向下、循环、往复四种联动模式可选；
2.20具有方案库功能，每个方案具有多图操作教程；
2.21具有自定义方案保存功能，可以个性化定制治疗方案并保存到方案库；
2.22具有病例库管理功能，可以对患者信息进行管理，保存患者治疗记录，导出患者记录等功能；
2.23治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零， 防止击伤患者及无效治疗；
2.24多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护；
2.25可选配30mm吸附碗，满足儿童或小部位的治疗。
3.整机维保期限不少于五年，维保期内免费更换所有设备维保配件，更换的零配件须为原厂全新零配件。

	商务要求表

	交付时间及地点
	1、交付使用时间：合同签订后，在接到采购人通知之日起30个日历日内交货并安装调试。

2、交付使用地点：广西南宁市（广西国际壮医医院采购人指定地点）。

	质量保证期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，各设备整机质保不少于3年（技术要求中有特别要求的按特别要求）。自设备验收合格并能正常使用之日算起。

	付款条件
	（1）在双方签订合同且中标供应商足额递交履约保证金后10个工作日内，采购方向中标供应商支付合同金额的30%作为预付款，每单台货物完成安装调试并通过验收后支付通过验收部分的剩余款项（不计利息）。

（2）每期付款前中标供应商须开具合同约定金额的增值税发票给采购人，中标供应商未及时向采购人开具发票的，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。

	其他要求
	一、总体要求

1、投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

2、本分标投标报价不得超出本分标采购预算价（最高限价），各分项报价也不得超出对应的分项单价预算价，否则作无效投标处理。
3、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。
二、其它

1、负责送货上门，负责安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，每半年一次定期回访及维护。

2、本项目所有采购的设备设施凡涉及到需与医院信息系统对接的，由中标供应商负责接入医院信息系统，不额外产生费用。

3、除“技术要求”特别说明外，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知后24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在出现问题无法解决一周后二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

4、仪器安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。仪器安装后，专职应用工程师上门为用户提供现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，教会采购人的使用人员能独立正确操作仪器，熟练使用仪器的各种功能，方能认定验收完毕。

5、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。

6、所投产品属于二、三类医疗器械的，投标文件中须提供医疗器械注册证复印件。
7、投标人如有，可自行根据项目要求，在投标文件中提供针对本项目的实施方案、售后服务方案、拟投入人员、培训情况、质量保障方案、业绩等相关材料。

	采购标的验收标准
	1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件（如有）进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	履约保证金
	（1）按本分标合同金额的5%收取（中标供应商如为中小企业的，履约保证金按本分标合同金额的2%收取）。

（2）履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

（3）中标供应商应于合同签订后7日内足额递交履约保证金，履约保证金自项目验收合格且中标供应商履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。

（4）中标供应商履行合同期间违约行为给采购人造成损失的，采购人有权选择直接从履约保证金扣除，且中标供应商应在收到采购人通知之日起5个工作日内补充因弥补采购人损失而减少的履约保证金。

（5）在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自行负责。

（6）履约保证金指定账户：

开户名称：广西国际壮医医院

开户银行：交通银行南宁青秀山支行

银行账号：451060505018010046011

	进口产品说明
	本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	核心产品
	本分标核心产品为第1项货物“悬吊康复训练系统(四维悬吊康复工作站)”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内容、要求

	
	采购项目名称：医疗设备采购项目
采购项目编号：GXZC2025-G1-003367-GXZJ

	
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准下浮30%采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。

	
	投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。
投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

	
	现场踏勘：详见《第二章  招标项目采购需求》。

	
	演示时间及地点：无。

	
	答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清；

询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。

答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

	
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	
	电子加密投标文件的解密：

开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	
	提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。

	
	评标方法：综合评分法。

	
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。

	
	采购资金来源：财政性资金。

	
	付款方式：见招标项目采购需求。

	
	投标文件有效期： 60天。

	
	各分标允许负偏离项：

商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。

技术需求评审中除实质性参数“▲”和重要参数“●”以外的其他参数允许负偏离的条款数为 3 项（含）。

	
	本招标文件解释权属广西中吉银工程项目管理有限公司。


投标人须知正文

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西中吉银工程项目管理有限公司（以下简称“本公司”）。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

9. “允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目各分标明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
①质疑联系部门及电话为：广西中吉银工程项目管理有限公司            0771-3120820                  

通讯地址：南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋15层

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。
2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。
三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）
1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

    ①投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

②除上述要求①之外，分标1、分标2、分标4投标人还须提供下述证明材料复印件并加盖单位公章：按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求，投标人为代理商或经销商投标时须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（从事第一类医疗器械经营活动或符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外）；投标人为生产企业投标时须具有《医疗器械生产许可证》（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件。（非医疗器械可不提供）。（必须提供）
（2）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告（2024年财务报表复印件）或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，只需提供响应文件提交截止时间前一个月的财务状况报告（表）或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）（必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：
2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；
（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见附件)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。

（17）投标人认为需要提供的其他材料。
（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）
2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料；

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
    （二）投标文件的语言及计量

    ▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

    ▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

    （三）投标报价

   1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
▲4.评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（四）投标文件的有效期

    1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

    2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

    3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

    4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。
3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）5个工作日内退还。

6.投标保证金不计息。

    注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。        

    7.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

    8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（6）未按规定提交履约保证金的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人(负责人)或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书或者填写内容不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人(负责人)授权委托人身份不符的； 

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）。

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；
（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额（包括各分项单价预算），采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

    （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

    （二）开标程序

1.电子开标会由本采购代理机构主持。

2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标

    （一）组建评标委员会

    本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标的方式

    本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序
实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评委表决
在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

   （一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。
（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

    （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

    （五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

    （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）履约保证金
1.各中标人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由中标人自负。
    （三）签订合同

    （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

    （2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

    （3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

    （一）中标服务费

（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准下浮30%，按差额定率累进法计取中标服务费。发布中标结果公告后，各中标人须向广西中吉银工程项目管理有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西中吉银工程项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁盘龙路支行 

银行账号：45050110067300000549

（二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

（三）需要补充的其他内容

（1）本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

（2）其他事项详见“投标人须知前附表”。

（3）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动（货物采购项目）中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受本办法规定的中小企业扶持政策；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）  政府采购项目   分标中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目     分标的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

帐   号：

联系人及电话：

         投标人签章：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人签章

                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

附件3：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
第四章  评标方法及评标标准

评标方法及评分标准

（适用于所有分标）
一、评标原则

    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）
1、价格分…………………………………………………………………………………………………35分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为35分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×35分

2、技术分……………………………………………………………………………………………………58分

（1）产品性能分（满分30分） 
产品性能分30分；投标人重要性能参数（标注‘●’号的参数）每有一项负偏离每项扣2分（2、

3分标每有一项标注‘●’号的参数负偏离每项扣3分），扣完本产品性能分为止，超过招标文件允许偏离项范围则投标无效；完全符合招标文件（无负偏离）的得产品性能分30分。

注：如技术偏离表中的响应与佐证材料（如有）不一致的，以佐证材料为准。 

（2）项目实施方案分（满分15分）

由评标委员会根据投标人提供的项目实施方案独立评分，未提供方案、套用其他项目方案、方案有明显错误、与项目无关、不利于项目实施的按0分计：

一档（3分)：提供了项目实施方案，但内容【项目组织形式、供货安装进度计划、安装调试方案、验收方案】粗糙不齐全或内容有缺陷；

二档（7分)：项目实施方案具体，内容【项目组织形式、供货安装进度计划、安装调试方案、验收方案、交货期保证措施、项目安全管理措施等】基本齐全、方案与项目相关具备一定实施性，但提出的实施方案仅为通用性描述，缺乏针对性，能未针对本项目进一步细化、明确措施的；

三档(11分)：项目实施方案【项目组织形式、供货安装进度计划、安装调试方案、验收方案、交货期保证措施、质量保障措施、项目安全管理措施等】内容齐全、与项目相关且符合项目实施要求，提出的实施方案有针对性，能针对本项目进一步细化、明确措施，方案可行的；

四档(15分)：项目实施方案【项目组织形式、供货安装进度计划、安装调试方案、验收方案、交货期保证措施、质量保障措施、项目安全管理措施等】内容齐全无缺陷、各方案与项目相关且能有效保障并利于项目实施，方案具备科学操作性，各环节内容细化、明确措施，并能提供相关具体的措施和资源配置用以支撑上述方案的实施，项目实施可行性强，对项目实施有保障的。

注：有缺陷、与项目无关、不利于项目实施是指：不清晰或描述不具体或描述过于简单；凭空编造、前后逻辑错误、描述中存在使用其他项目、其他采购人或与本项目无关的内容；涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合项目采购需求。

（3）售后服务方案分（满分10分）

由评标委员会根据投标人提供的售后服务方案独立评分：

一档（1分）：供应商提供了售后服务方案，但方案内容【意外应急状况服务或现场抢险指导，遇到紧急情况到达故障现场时间；定期维护（注明时间）承诺；技术培训方案（不额外收费）；售后服务技术人员名单和联系方式】内容不齐全或内容有缺陷、与项目无关、不利于项目实施的；

二档（4分）：供应商提供了售后服务方案，方案内容不存在内容有前后矛盾或无可行性或明显错误或方案不满足招标文件要求的情况，内容【意外应急状况服务或现场抢险指导，遇到紧急情况到达故障现场时间；故障出现解决方案；定期维护（注明时间）承诺；技术培训方案（不额外收费）；售后服务技术人员名单和联系方式】基本齐全、 与项目相关具备一定可实施性，但提出的实施方案仅为通用性描述，缺乏针对性，能未针对本项目进一步细化、明确措施；

三档（7分）：供应商提供的售后服务方案【意外应急状况服务或现场抢险指导，遇到紧急情况到达故障现场时间；故障出现解决方案；定期维护（注明时间）承诺；技术培训方案（不额外收费）；售后服务技术人员名单和联系方式、质保期内和质保期外的运维服务方案】内容齐全并与项目实际相关，提出的实施方案有针对性，能针对本项目进一步细化、明确措施，方案可行；

四档（10分）：供应商提供的售后服务方案【意外应急状况服务或现场抢险指导，遇到紧急情况到达故障现场时间；故障出现解决方案；定期维护（注明时间）承诺；技术培训方案（不额外收费）；售后服务技术人员名单和联系方式、质保期内和质保期外的运维服务方案】内容齐全无缺陷、与项目相关且有利于项目实施的可操作性内容，针对本项目考虑周到、充分细化、明确措施，并能提供相关具体的措施和资源配置用以支撑上述方案的实施，项目售后服务保障切实可行，对项目实施保障有理有据。

（4）承诺更长质保期（满分3分）

在满足招标文件设备质保期要求的前提下，质保期每整体延长一年得1.0分，做不到全部设备延长的不得分，最高分3分。

3、业绩信誉分……………………………………………………………………………………………6分

投标人2022年以来（含2022年）有与本次采购内容相类似业绩的（以有效的合同或中标/成交通知书复印件为准），每有一份得1.5分，满分6分。 

4、政策功能分………………………………………………………………………………………………1分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每提供1份得0.5分，满分0.5分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得0.5分，满分0.5分。
（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 。

三、中标候选供应商推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

            合同编号：
采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：                       

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：                       

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

    第一条　合同标的

供货一览表
      分标

	序号
	产品

名称
	商标

品牌
	规格

型号
	生产

厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


    2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

    第二条　质量保证

    1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

    2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

    第三条　权利保证

    乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

    乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

    乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

    第四条　包装和运输

    1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

    2、货物的运输方式：由乙方负责。
    3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

    第五条　交付和验收

    1、交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 采购人指定地点 。

    2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

    4、甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

    5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

    6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

    第六条　安装和培训

    1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

    2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方需求要求  。

    第七条  售后服务、保修期

    1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

    2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。 

    3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

    第八条　付款方式

    1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

    2、资金性质：  财政性资金  。

    3、付款方式：按本项目各分标付款条件规定进行缴纳。

第九条　 履约保证金

按本项目各分标履约保证金规定比例缴纳。
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

    第十一条  质量保证及售后服务

    1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

    2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的20%的管理费。

    3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

    4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

    第十二条  调试和验收

    1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

    2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

    3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

    4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

    5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

    第十三条  货物包装、发运及运输

    1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

    2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

    3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

    4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

    5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

    第十四条  违约责任

    1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

    2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

    4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

    5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

    6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

    7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

    8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

    第十五条  不可抗力事件处理

    1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

    第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书

4、《廉洁供货不提供“回扣”承诺书》（附1）

5、《安全生产管理协议》（附2）。

第二十条　本合同一式九份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方五份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

                 年   月   日
	乙方（章）              

                             年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。

	2、售后服务具体事项：详见投标文件。

	3、保修期责任：详见投标文件。

	4、其他具体事项：详见投标文件。

	甲方（章）

                      年   月   日 
	乙方（章）

                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页。

附1
廉洁供货不提供“回扣”承诺书
广西国际壮医医院：
    我方对廉洁供货不提供“回扣”作出以下承诺：
一、在采购、合同执行、验收等任何环节，不以任何理由向院方人员贿赂，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由个人支付的各种费用等。
二、不与院方人员及其亲属从事本项目相关的物资买卖及中介活动，不转包、违法分包项目。
三、不与其他竞标(卖)人相互串标，不采取任何手段排挤其他竞标(卖)人参与公平竞争和损害院方利益。
四、不私下接触院方人员，不以弄虚作假的方式参加竞标。
五、积极配合院方信访调查、检查、调研等工作，及时提供相关资料和客观信息。
六、若有院方人员提出违纪要求或有其它违纪违法问题，我方立即向院方纪检监察部门举报。
七、若违反上述条款，院方有权立即取消本次合作项目(如已中标，则中标无效，已签订合同的，中止执行)；情节严重的，列入院方的黑名单，三年内禁止参加院方组织的所有采购活动。
         承诺方：
日期：     年    月    日
附2
安全生产管理协议
甲方：广西国际壮医医院
乙方：
依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《广西壮族自治区安全生产条例》有关精神，严格落实安全生产法律法规要求，做好重大事故隐患的防范，明确双方各自的安全生产管理职责，经双方共同商定，签订本协议。

一、甲方的权利与职责
（一）权利
1.甲方有权进入乙方生产作业场所检查安全生产工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

2.甲方有权检查、监督乙方劳动防护用品的配置情况，对不合格的劳动防护用品禁止使用。

3.甲方有权对乙方自带工具、设备进行安全检查，对不符合安全规定的工具、设备禁止使用。

4.对检查中发现的重大隐患和问题，甲方有权向乙方发出“整改通知书”。乙方如拒不整改，甲方有权要求乙方停止作业整顿，并向有关部门报告，由此而产生的一切损失和费用，由乙方承担。

（二）职责
1.对乙方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

2.发现安全问题，及时督促乙方整改，积极配合有关部门与乙方共同做好事故的调查和善后处理工作。

3.甲方使用的医疗、变配电、医用气体、消防、燃气和机械式停车库等设备设施，其设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应符合强制性国家标准或者强制性行业标准。

4.不使用未取得许可生产、未经检验或检验不合格的、国家明令淘汰或已经报废的设备。

5.甲方使用的设备发生过事故或者存在明显故障，应对其进行全面检查、消除事故隐息，才能继续使用。

6.定期排查监督管理部门认为属于安全生产或重大事故隐患的其他情形。

二、乙方的权利与职责
（一）权利
1. 乙方有权要求甲方统一协调涉及双方的重大安全生产问题。

2. 乙方有权依法自主行使安全生产管理工作。

（二）职责
1.必须具备安全生产条件或者相应资质。

2.乙方的主要负责人和安全生产管理人员，须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，做到持证上岗。特种作业人员、特种设备安全管理和作业人员，必须按有关规定取得相应从业资格证书上岗。

3.服从甲方对其安全生产工作的管理和协调，配合甲方的安全生产监督检查。如发生生产安全事故，须立即向甲方报告，并按有关规定向有关主管部门报告，积极配合甲方和有关部门做好事故调查和善后处理工作。

4.未经甲方批准，不能擅自关闭或者破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，以及篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

5.乙方使用的房屋建筑不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

6.生产废料等固废物应按规定定期清理，暂存期间应按甲方指定地点存放，不得随意堆放。

7.乙方使用的燃气设备应保障其正常使用，必须安装可燃气体报警装置。

8.严禁在作业区域内使用和储存易燃易爆化学物品。定期监测生产环境中的有毒、有害物质，超过国家规定标准的，要限期治理达标。

9.执行国家制定的消防法规，定期进行防火检查，实行定点、定人、定职责的消防管理机制，应做到层层有人管、处处有人抓，切实把消防工作落实到实处。

10.排列货物要整齐，杜绝摆放易燃、易爆物品，院内严禁吸烟。

11.严禁乱拉乱接电线，禁止把电动车开进住院楼、门诊楼、行政楼内，电动车必须到指定地点充电。

12.乙方如有转包项目，应与转包方签订安全生产管理协议，并报送甲方备案。

13.乙方在甲方场所开展任何可能引起安全隐患的工作、操作，须报甲方同意。

14.乙方在履行合同作业或者服务期间，负责培训所有工作人员合规操作各项设施、设备，并做好安全保障工作，做好相应各种紧急事件的预案制度。在履行合同作业或者服务期间，确保安全生产，对人身、财产安全做好指导、监督、管理工作，避免对相关人员、财产造成任何损害。如造成任何人身、财产损害的，由乙方承担一切法律责任。
三、其他约定
1.本协议未尽事宜，按照国家有关规定执行。

2.本协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力，自签订之日起生效。

	甲方（章）：广西国际壮医医院


	乙方（章）：



	法定代表人或委托代理人签字：


	法定代表人或委托代理人签字：



	签订日期：    年   月   日
	签订日期：     年  月   日


第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称： 

采购项目编号： 

所投分标（如有）：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

                                                   年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]
二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

     ①投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
    ②除上述要求①之外，分标1、分标2、分标4投标人还须提供下述证明材料复印件并加盖单位公章：按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求，投标人为代理商或经销商投标时须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（从事第一类医疗器械经营活动或符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外）；投标人为生产企业投标时须具有《医疗器械生产许可证》（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件。（非医疗器械可不提供）。（必须提供）
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告（2024年财务报表复印件）或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，只需提供响应文件提交截止时间前一个月的财务状况报告（表）或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）（必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.商务技术文件：
2.1商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料；

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

     ①投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
    ②除上述要求①之外，分标1、分标2、分标4投标人还须提供下述证明材料复印件并加盖单位公章：按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求，投标人为代理商或经销商投标时须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（从事第一类医疗器械经营活动或符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外）；投标人为生产企业投标时须具有《医疗器械生产许可证》（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件。（非医疗器械可不提供）。（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告（2024年财务报表复印件）或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，只需提供响应文件提交截止时间前一个月的财务状况报告（表）或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）（必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
二）商务技术文件部分（格式）

1.商务文件：

  （1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西中吉银工程项目管理有限公司 
                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

    我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

    1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

    2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

    3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

    4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

                                               法定代表人（负责人）签字或盖章：             
                                               投标人名称（盖章）：               
                                                                          年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

    (3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：
法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西中吉银工程项目管理有限公司 
    我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

    被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：            
所在部门职务：                                职务：               

被授权人身份证号码：                            
	贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）




                                                      投标人名称（盖章）：

                                                                   年    月    日

   （4）法定代表人（负责人）身份证明书
法定代表人（负责人）身份证明书
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖章）：                          
         年        月        日
    （5）产品销售许可证复印件；

    （6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

    （7）商务响应表格式：
      分标

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	交付时间及地点
	
	
	

	质量保证期
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	其他要求
	
	
	

	采购标的验收标准
	
	
	

	履约保证金
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：           

投标人名称（盖章）：                             日 期：          
    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

	序号
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	合同金额
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  法定代表人(负责人)签字或盖章：　　　    　　

  投标人名称（盖章）：                                                 年    月   日

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.技术文件部分（格式）

   （1）技术响应表格式： 
      分标

	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                 

投标人名称（盖章）：                          日 期：              
（2）设备配置清单格式：
      分标

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：         

投标人名称（盖章）：                          日  期：          

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

                           ②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

    （3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
    （4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        

投标人名称（盖章）：                        日 期：            
    （5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
      分标

	序号
	优惠内容

	
	

	
	

	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        

投标人名称（盖章）：                        日 期：            
    （6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

    （7）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
三）报价文件部分 （格式）

    （1）投标函格式

投 标 函

致： 广西中吉银工程项目管理有限公司 
    根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。
    据此函，签字代表宣布同意如下：

    1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

    2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

    3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

    4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

    5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

    6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：               

传真：               投标人代表姓名：              职务：               

开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                      

投标人名称（盖章）：              
日期:       年    月    日

    （2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

                                                            金额单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	      分标投标总价（合计金额大写）：                                        
	¥            


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：            

投标人名称（盖章）：                                   日  期：                    
    （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：                                              金额单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	      分标投标总价（合计金额大写）：                                       ¥            


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

    2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

    3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

    4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

    5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

    6.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。

    7.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                               
日期：    年    月    日

五）其他文书、文件格式

1.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
3.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

PAGE  

