广西科文招标有限公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化评标）

项目名称：玉林市第三人民医院脑电生物反馈治疗仪等设备采购项目

项目编号：YLZC2025-J1-990125-KWZB

采购人：玉林市第三人民医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2025年6月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	7

第三章 采购需求	25

第四章  评审程序和评定成交的标准	50

第五章 响应文件格式	55

第六章 拟签订的合同文本	83

# 第一章 竞争性谈判公告

- 玉林市第三人民医院脑电生物反馈治疗仪等设备采购项目

（项目编号：YLZC2025-J1-990125-KWZB）

竞争性谈判公告

项目概况

玉林市第三人民医院脑电生物反馈治疗仪等设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2025年6月13日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：YLZC2025-J1-990125-KWZB

项目名称：玉林市第三人民医院脑电生物反馈治疗仪等设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：285.3万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

| 1 分标；预算金额：229.3万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 功能目标、服务内容及技术要求 |
| 1 | 光学相干断层扫描仪（OCT） | 1台 | 一、OCT 扫描需求 1.扫描速度：需达到每秒≥120000A - Scan 的扫描速率，以确保快速高效地获取扫描数据。 2.最大成像速度：成像时间应不超过 2 秒，以便及时生成可供诊断分析的图像。 …… 详见竞争性谈判文件 |
| 2 | 便携式彩色超声诊断系统 | 1台 | 一、系统技术 1.显示与接口： （1）配备≥15 英寸高质量显示屏，可为无缝纯平投射式电容屏或类似先进屏幕。 …… 详见竞争性谈判文件 |
| 3 | 计算机言语（认知）评估与训练系统 | 1台 | 一、系统模块构成 涵盖档案管理、评估诊断、训练实施、康复知识库、系统配置、辅助功能及系统退出等主要模块。 …… 详见竞争性谈判文件 |
| 4 | 超声波治疗仪 | 1台 | 一、一般参数： 1.输入功率：额定输入功率大于等于 70VA。 *2.输出通道：具备双通道输出功能，且每个通道均可独立进行精细调节，以满足不同治疗需求或应对复杂的临床应用场景。 …… 详见竞争性谈判文件 |
| 5 | 电子支气管内窥镜系统 | 1台 | 一、操作手柄 1.景深范围：具备 3 - 200mm 的景深，可清晰呈现不同深度组织的细节图像。 2.视场角度：视场角达到≥120°，提供广阔的观察视野，减少检查盲区。 …… 详见竞争性谈判文件 |
| 6 | 脑电生物反馈治疗仪 | 1台 | 一、适用范围 *适用于包括焦虑症等多种神经精神疾病的生物反馈治疗，通过对生理信号的采集与分析，辅助患者进行心理与生理状态的调节与康复训练。 …… 详见竞争性谈判文件 |
| 7 | 经颅磁刺激治疗仪 | 1台 | 一、硬件 1.冷却系统：采用高效变频智能液冷一体式散热系统。 2.主机通道与线圈配置：主机为单通道设计，标配蝶形刺激线圈，且具备后期增配其他类型线圈的扩展性。刺激线圈配备温度显示功能以及磁场强度监测功能。 …… 详见竞争性谈判文件 |
| - 合同履约期限：自签订合同之日起，在30天内交货安装调试完毕并验收合格。 |  |  |  |

| 2 分标；预算金额：56万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 功能目标、服务内容及技术要求 |
| 1 | 免疫组化基因分析仪 | 1台 | 一、基本功能要求 *仪器需全自动完成免疫组化染色全流程，涵盖烤片、脱蜡、抗原修复、标记一抗、标记二抗、DAB 显色至复染各步骤，全程无需人工干预，且在一台仪器内实现。 …… 详见竞争性谈判文件 |
| 2 | 实时辅助诊断显微分析系统 | 1台 | 硬件环境参数 电脑配置： 1.CPU：具备多核处理能力，主频在合理范围内且能满足高效运行需求. …… 详见竞争性谈判文件 |
| - 合同履约期限：自签订合同之日起，在30天内交货安装调试完毕并验收合格。 |  |  |  |

本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目（货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）；

3、本项目的特定资格要求：供应商具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

- 三、获取竞争性谈判文件

时间：公告发布之日起至2025年6月12日，每天上午08:00-12:00；下午3:00-6:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载竞争性谈判文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性谈判文件编制。

售价：0元。

- 四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间：2025年6月13日9时00分（北京时间）

2、地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

- 五、响应文件开启

1、首次响应文件开启时间：2025年6月13日9时00分（北京时间）

2、地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、竞标保证金（人民币）：□不收取    ☑收取 （具体金额详见竞争性谈判文件）

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网（www.yulin.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

6、谈判注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

8、供应商需要在具备摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

9、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

10、评审方式：本项目采用远程异地评审。评标主会场地址：广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区文体北路5号富林·双泉雅苑商住小区1幢03号商铺）进行评审；评标副会场地址：广西科文招标有限公司（广西南宁市青秀区民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司评标室）进行评审。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：玉林市第三人民医院

地址：玉林市铁机路60号

联系人：苏业丽

联系方式：0775-3167177

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西玉林市玉州区文体北路5号富林·双泉雅苑商住小区1幢03号商铺

联系方式：0775-2685358

项目联系人： 陈文献

3.监督部门

名 称：玉林市财政局

电 话：0775-2697961

广西科文招标有限公司

2025年6月9日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1、两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标，联合体供应商的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目竞争性谈判公告“申请人的资格条件”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体响应无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。 5、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6、联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（竞争性谈判文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照竞争性谈判文件的规定提交资格证明文件。 |
| 6.2 | 本项目不允许分包。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年1月至开标截止时间前任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止，不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年1月至开标截止时间前任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（完税证明或者社会保险缴费证明）复印件。供应商依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止，不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4、供应商财务状况报告【2024年年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年】；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6、竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7、货物制造商为中小企业或小微企业或监狱企业或残疾人福利企业；【货物制造商为中小微企业的应当提供《中小企业声明函》；货物制造商为残疾人福利企业的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；货物制造商为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】（声明函格式后附）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、供应商具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 9、竞标产品医疗器械注册证复印件（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 10、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 4.联合体竞标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商认为需要提供的其他有关资料 |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1、竞标保证金提交凭证；（如要求提交竞标保证金的则必须提供，否则按无效响应处理） 2、无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（自然人参加时，只需要提供身份证复印件，必须提供，否则按无效响应处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7、项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9、货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 10、对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）(如有要求提交的则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 11、供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 竞标报价是履行合同的最终价格，包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本竞争性谈判文件所列设备材料、功能目标及服务要求需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能目标及服务）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |
| 16.2 | 竞标有效期：首次响应文件提交截止之日起60天内。 |
| 17.1 | □本项目不收取竞标保证金。 ☑本项目收取竞标保证金，具体规定如下： 1分标竞标保证金人民币22900.00元； 2分标竞标保证金人民币5600.00元； 竞标保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包 含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前从供应商账户交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司玉林第二分公司，开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林市玉东支行，银行账号：805461433000002）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。 相关要求： 1.竞标保证金采用银行转账缴纳方式，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则按无效响应处理。 2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）缴纳 方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的 复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则按无效响应处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：玉林市玉州区公共资源交易中心；邮寄地址：广西玉林市玉州区文体北路5号富林·双泉雅苑商住小区1幢03号商铺，收件人：陈文献，联系方式：0775-2685358）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，按无效响应处理，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳竞标保证金，其缴纳的保证 金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 竞标保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞 标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效竞标保证金。 |
| 18.2 | 响应文件应按资格证明文件、报价文件、商务技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数： 3 人。 |
| 25.2 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 26 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项 无限制（勾选） 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 2 项 无限制（勾选） |
|  | 谈判的顺序：按“广西政府采购云平台”系统的编号顺序。 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 |
|  | 评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按售后服务方案详实、科学、可行优先、实施方案详实、科学、可行优先、质保期长优先、服务完成时间短优先、后续回访时间更多优先的顺序依次推荐。 |
| 28.1 | 本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金，具体规定如下： ①履约保证金金额： 。 ②履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。其中采用银行转账、电汇方式的，成交供应商应在签订合同前从成交供应商的基本账户转账或电汇到以下指定的履约保证金专用账户。采用银行保函方式担保的，成交供应商应向采购人提交银行保函原件。 ③履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金自项目验收合格且履行完成合同约定的权利及义务后，成交供应商无违约情况下，由成交供应商提出书面退款申请后，经采购人加盖公章确认同意，由采购代理机构无息退还。 如有违约或赔偿的，涉及违约的违约金和损失赔偿的，采购人有权从履约保证金中扣减应付款项，剩余部分由采购代理机构5个工作日内办理转账退还手续（无息）。 如履约保证金不够扣减的，不足部分由成交供应商另行支付。成交供应商应于接到采购人补足履约保证金通知之日起3个工作日内补足。 ④履约保证金指定账户： 开户名称：广西科文招标有限公司玉林第二分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林市玉东支行 银行账号：805461433000002 备注： 1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 3.供应商为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，需携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，需携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：陈文献 联系电话：0775-2685358，通讯地址：广西玉林市玉州区文体北路5号富林·双泉雅苑商住小区1幢03号商铺 业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午3:00-6:00（北京时间） |
| 32.1 | - 1、采购代理服务费支付方式： - 本项目的招标代理服务费按固定金额（即：1分标：29000元；2分标：8400元），分别向各分标成交供应商收取。 - 本项目的招标代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取。 - 2、领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 3、采购代理服务费收取标准： 以成交金额为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准服务类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取。 4、开户名称：广西科文招标有限公司玉林第二分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林市玉东支行 银行账号：805461433000002 |
| 33.1 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1、本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章【含通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章】，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18周岁以上的成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（或负责人）或者委托代理人在文件规定签署处签名【含通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人（负责人）或者委托代理人姓名制作的电子印章】的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

- 供应商须知正文

- 一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指玉林市第三人民医院。

2.2“采购代理机构”是指广西科文招标有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式向供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

##### 6.1本项目不允许转包。

##### 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应的行政许可。

##### 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或承接企业的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者承接企业所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4响应文件未按谈判文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

- 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效响应处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的，但采取竞争性谈判方式采购且在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价文件、商务技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件成交注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的加密、解密

19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

20.响应文件的提交

20.1本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 20.2未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

20.3电子响应文件提交方式见“竞争性谈判公告”中“四、响应文件提交”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.首次响应文件的退回

22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其竞标保证金。

- 四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.2电子交易活动的中止）

25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得谈判。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

26.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.3出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同（签订合同时限最长不能超过25日。如果竞争性谈判文件签订合同时限另有规定时限的，则按其执行）。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第27.5条的规定执行。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务费：代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”。供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8%＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

32.3 代理服务费缴纳银行账号信息

开户名称：广西科文招标有限公司玉林第二分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林市玉东支行

银行账号：805461433000002

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的承接企业和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的承接企业和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 33.4广西线上“政采贷”政策告知函

- 广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：客服电话：400-009-0001）

- 采购需求

- 说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求

本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。（不专门面向中小企业时除外）

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则按无效响应处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

3、“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

4、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品参数性能必须满足实质性要求。

5、 供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，不得仅将竞争性谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以竞争性谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

6、供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 1分标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 所属 行业 | 功能目标、服务内容及技术要求 | 预算控制单价（万元） |
| 1 | 光学相干断层扫描仪（OCT） | 1台 |  | 工业 | 一、OCT 扫描需求 1.扫描速度：需达到每秒≥120000A - Scan 的扫描速率，以确保快速高效地获取扫描数据。 2.最大成像速度：成像时间应不超过 2 秒，以便及时生成可供诊断分析的图像。 3.轴向分辨率：要求轴向分辨率在≤5μm 的精度范围内，从而能够精准捕捉细微的眼部结构信息。 4.横向分辨率：横向分辨率需控制在≤15μm，保证图像在横向维度上的清晰度与准确性。 5.横向扫描范围：横向扫描范围至少≥13.5mm，以覆盖足够的眼部区域进行全面检查。 6.扫描深度（组织内）：扫描深度在组织内应≥4.5mm，满足对眼部不同深度组织的探查需求。 7.扫描模式：至少具备 30种以上扫描模式，可适应多种眼部病症及不同检查需求的多样化扫描方式。 8.图像质量：能够提供标清（SD）、高清（HD）、全高清（4K）以及超高清（8K）等不同级别的图像质量选择，满足不同诊断精度要求。 9.屈光补偿：具备 - 20D 至 + 20D 的屈光补偿能力，以适应不同屈光状态患者的检查需求。 二、眼底图像需求 1.成像范围：水平和垂直方向的成像范围均需≥49.5°，确保能够全面观察眼底状况。 2.瞳孔要求：瞳孔直径在≥2.0mm 时，能够获取清晰、完整的眼底图像。 三、OCTA 成像需求 1.扫描方式：采用内置双激光管设计，实现 OCT 图像与眼底图像的同时获取，并且两者高度同步、实时对位，确保图像信息的一致性与准确性。 2.扫描范围：提供 (3×3mm)、(6×6mm)、(9×9mm) 等多种扫描范围选择，可根据不同病症及检查需求灵活调整。 3.扫描次数：血流成像分析仅通过一次扫描即可完成，提高检查效率并减少患者配合难度。 4.随访功能：具备自动精准定位同一位置进行 OCT - A 随访扫描的能力，便于对患者眼部病情变化进行长期、精确地跟踪观察。 四、前节模块需求 1.配置模式：无需额外安装前节镜头，采用便捷的一体化设计. 2.扫描方式：支持 X 线扫描模式、米字型扫描模式以及面扫描模式等多种扫描方式，以全面、细致地检查眼部前节结构。 3.扫描范围：扫描范围达到 8mm×8mm，满足对眼部前节区域的有效探查。 五、软件需求（软件终身免费使用及升级） 1.视网膜厚度分析：软件能够精准测量内界膜至 Bruchs 膜的视网膜厚度，为视网膜相关病症的诊断提供关键数据。 2.视网膜厚度地形图：具备生成具有表征不同厚度的彩色图功能，直观展示视网膜厚度分布情况，辅助医生快速发现异常区域。 3.视网膜各层分层及量化分析：可自动对视网膜进行分层，并自动完成各层的测量与量化分析，提高诊断效率与准确性。 4.EDI 脉络膜深层成像技术：通过该技术能够清晰呈现脉络膜、筛板等视网膜深层组织图像，有助于深入研究与诊断相关眼部疾病。 5.Pano Map 分析功能：可在一张图上显示 GCL 和视神经纤维层的厚度值，并支持打印报告，方便医生对相关数据进行整合与记录。 6.青光眼进展分析软件：能够对环扫视盘周 8mm 范围厚度偏差、3.46mm 直径平均厚度改变进行分析，自动生成青光眼治疗进展报告，包括杯 / 盘比的趋势分析与详细的数据分析，为青光眼的治疗与病情监测提供有力支持。 7.眼视光分析：具备眼轴可视化功能，可直观展示眼轴状态；实现角膜塑形镜的验配可视化，辅助验配操作；能够自动测量脉络膜厚度，并用于近视防控监测，为眼视光领域的临床工作提供全面的软件辅助。 | 60 |
| 2 | 便携式彩色超声诊断系统 | 1台 |  | 工业 | 一、系统技术 1.显示与接口： （1）配备≥15 英寸高质量显示屏，可为无缝纯平投射式电容屏或类似先进屏幕。 （2）内置≥3 个可激活探头接口及≥4 个 USB 3.0 接口。 2.成像模式： （1）具备数字波束增强器与多倍波束合成技术。 *（2）涵盖二维灰阶、组织谐波成像、宽带频移谐波、组织特异性成像、频率复合成像、空间复合成像、斑点抑制成像等多种模式，以及彩色多普勒（含多种模式）、频谱多普勒（含多种类型）、组织多普勒成像、M 型与解剖 M 型模式，并具有造影成像功能与 IMT 测量功能。 3.其它功能： （1）支持独立角度偏转、扩展成像、实时双幅对比成像、一键自动优化、全屏放大、局部放大、回波增强技术、智能血流跟踪、多普勒自动识别功能、锁屏功能、自动唤醒功能、智能声控模块。 （2）图像后处理可处理参数≥26 种，支持手动触摸屏注释与包络测量以及手势操作。穿刺针增强技术与磁影技术单元。 二、测量/分析和报告 1.常规测量：可进行距离、椭圆及描迹面积周长、体积测量等。 2.多普勒测量：支持自动或手动包络测量并自动计算参数。 3.全科测量包：涵盖急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管等领域，可自动生成报告，并具备心脏功能专用测量及分析。 三、回放和原始数据处理 1.回放功能：所有模式下支持手动、自动回放，可前后存储（向后最大 480s，向前 120s）。 2.存储与处理：图像后处理可对 B 模式（≥8 种参数）、M 模式（≥5 种）、彩色模式（≥5 种）、PW 模式（≥10 种）进行调节。支持同步存储（单帧图像及电影文件多种格式），后台存储或导出时前台可实时扫描，一键存储至硬盘，意外关机数据不丢失。支持脚踏开关自定义功能键（单个按键≥4 个功能输出）。 四、检查存储和管理 1.检查存储：≥120GB SSD 硬盘，内置超声工作站，多种图像格式可直接以 PC 格式导出。 2.检查管理：采用 iStation 或类似系统专用于病人信息管理。 五、连通性要求 1.网络连接：支持有线及无线网络连接。 2.DICOM 支持：全面支持 DICOM 3.0，支持 iStorage 网络存储，可将超声图像通过无线网络发送到智能移动终端平台。 六、系统技术参数及要求 1.二维灰阶模式：采用数字化声束形成器，具备数字化全程动态聚焦、可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。接收方式为发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，扫描线每帧线密度≥512 超声线，发射声束聚焦≥8 段。 2.扫描频率：电子凸阵 1.0 - 5.7 MHz，电子线阵 2.5 - 23 MHz（如 L12 - 3RCs 3 - 11MHz），预设多种脏器检查条件，最大显示深度≥35cm，最大帧率≥900 帧 / 秒，TGC≥6 段，二维灰阶≥256，动态范围≥220，增益调节 B/M/D 分别独立可调且≥100，伪彩图谱≥8 种。 3.彩色多普勒成像：包括多种显示方式，取样框偏转≥±30 度（线阵探头），最大帧率≥350 帧 / 秒，支持 B/C 同宽。 4.频谱多普勒模式：包含多种类型，显示方式多样，显示控制丰富，最大速度≥8.0m/s（连续多普勒速度≥35.0m/s），最小速度≤0.5mm /s（非噪声信号），取样容积 0.5 - 20mm，偏转角度≥±30 度（线阵探头），零位移动≥8 级，具备快速角度校正及频谱自动测量功能。 七、探头规格 1.探头类型：可选配凸阵、线阵、腔内、相控阵探头。 2.探头频率：频率带宽 1.3 - 16.2MHz（因探头而异），均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥3 段，振元最大有效振元数≥192 振元。 3.穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能，凸阵探头频率 1.0 - 5.7 MHz 且扩展后最大角度约 140°，线阵探头频率 2.5 - 23 MHz 且扩展后最大角度 40°，B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可分级调节。 八、系统输入和输出 1.HDMI: ≥1 个。 2.USB: ≥4 个（USB 3.0）。 3.网口: ≥1 个。 九、外设和附件 配备台车（含耦合剂杯套组、储物篮、打印机架等）、自动电源卷线器、支持机器防盗锁控制，可支持数字黑白、彩色、文本及无线打印机，支持脚踏开关，内置无线网卡。 | 45 |
| 3 | 计算机言语（认知）评估与训练系统 | 1台 |  | 工业 | 一、系统模块构成 涵盖档案管理、评估诊断、训练实施、康复知识库、系统配置、辅助功能及系统退出等主要模块。 二、档案管理功能 具备患者信息登记、查询、修改、列表展示、卡片式呈现，以及评估与训练的关联记录查询与操作功能。 三、评估诊断功能 *1.评估项目分类：包含 “听指令点击”“听指图”“听指数字”“听指计算”“事件推理”“自发语言” 等多维度评估项目，可综合诊断患者定向、注意、语言表达、听理解、看理解、命名、执行、记忆、计算、日常知识及推理等能力水平，并生成评估结果。 2.评估结果应用：结果可在病例档案中便捷查看、打印及回放答题过程，且支持量表评估，涵盖常用量表并可扩展及更新至流行版本。 四、训练实施功能 *1.训练类型划分：分为单项训练（涵盖定向、专注、结构、计算、记忆、推理能力）、平台训练（包含推理、结构、定向、专注、计算、记忆和语言等模块）以及语言训练（含单项、常规、专项训练及师生互动出题做题模式）。 *2.训练素材管理：评估与训练内容均可由医师依据患者状况自由定制，训练题目可维护（增删），以适配不同需求，提升效果与准确度；系统参数可设，以契合医师操作习惯；语音识别匹配度、语音朗读等参数及大于等于21 款游戏均可维护扩展，且支持手工选题。 五、康复知识库功能 内置特殊教育资料与疾病介绍内容，可供患者及家属学习，且可由医生定期更新维护。 六、系统设置功能 涉及单位信息、题目与量表类型及内容、基础数据、游戏列表、人员管理、参数设定、知识库维护等系统基础配置管理。 七、系统数据管理功能 支持软件数据自动及手工备份与恢复功能。 八、硬件配置 显示设备：分辨率≥2K，配备大于等于32 英寸液晶显示屏。 台车规格：台车尺寸约为 1425mm×934mm×829mm（允差 ±5%），并具有内置音频装置。 | 12.5 |
| 4 | 超声波治疗仪 | 1台 |  | 工业 | 一、一般参数： 1.输入功率：额定输入功率大于等于 70VA。 *2.输出通道：具备双通道输出功能，且每个通道均可独立进行精细调节，以满足不同治疗需求或应对复杂的临床应用场景。 二、显示与操控 1.显示方式：采用 ≥5 英寸液晶屏作为显示界面，清晰直观地呈现设备的各项参数、工作状态及操作提示信息。同时，支持一键飞梭操作，方便医护人员快速便捷地调整设备设置. 2.操作模式：提供简洁易懂的操作菜单与人性化的交互界面，使医护人员能够轻松上手。 三、声学特性 1.声工作频率：输出通道≥2个，输出 1 通道工作频率设定为 1MHz，输出 2 通道工作频输出率为 3MHz，频率允差控制在 ±10% 范围内，确保设备在不同频率下均能稳定、精准地输出声波能量。 *2.输出模式：具备连续、断续 多种输出模式，医护人员可根据患者病情、治疗部位及治疗阶段等因素灵活选择合适的输出模式，实现个性化、精准化的治疗方案。 3.有效声强：输出通道声强调节能力使得设备能够针对不同患者的耐受程度和治疗需求。 4.波束特性：波束不均匀性系数 RBN 不超过 8.0，波束类型为准直型，确保声波能量能够集中、均匀地作用于治疗部位。 五、治疗配件与功能 *1.治疗探头：至少配备 2 个专业治疗探头，分别对应不同的输出通道，探头材质安全可靠，与人体皮肤接触良好，能够有效地将声波能量传输至治疗部位，且易于清洁和消毒，符合医疗卫生标准，可保障多次使用的安全性与有效性。 2.有效辐射面积：至少配备两个输出通道，输出 1 通道有效辐射面积为 4cm²，输出 2 通道有效辐射面积为 2cm²，面积允差 ±25%， 3.超温保护功能：设备具备完善的超温保护机制，当设备在运行过程中因各种原因导致温度异常升高时，能够自动检测并及时启动保护程序。 六、定时功能 设备设有定时功能，医护人员可根据治疗方案精确设定治疗时间。 | 6.8 |
| 5 | 电子支气管内窥镜系统 | 1台 |  | 工业 | 操作手柄 1.景深范围：具备 3 - 200mm 的景深，可清晰呈现不同深度组织的细节图像。 2.视场角度：视场角达到≥120°，提供广阔的观察视野，减少检查盲区。 3.软管长度：软镜工作软管有效长度≥600mm，方便深入人体内部进行检查操作。 *4.成像技术：采用先进的电子成像技术，工作软管不含光纤，保证图像传输的稳定性与清晰度。 5.尺寸规格：软镜插入管外径≤2.8mm，利于在人体自然腔道内顺利插入与操作；工作管道内径≥1.2mm，便于器械通过进行活检、吸引等操作。 6.弯曲角度：插入管软管前端弯曲角度，向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°。 *7.功能按键：操作手柄能实现对图像显示器的图像冻结、调光、拍照、录像以及录中拍等功能。 *8.光源特性：自带 LED 光源，具有较强的耐用性和防雾功能。 9.兼容性：可兼容一次性吸引按钮、活检阀、清洗管道等配件，方便临床使用与配件更换。 10分辨率：成像中心分辨率不低于 16 线对 / 毫米，保证图像的清晰度与细节捕捉能力，为精准诊断提供有力支持。 11.通气阀设计：采用无顶针双向通气阀，允许气体分子自由进出。 二、连接方式 1.自动识别与传输：操作手柄与显示器具备自动识别功能。 2.卡扣式连接：采用卡扣式连接方式，有效避免在使用过程中因接触不良而无法使用的问题。 3.消毒方式： （1）防水等级与浸泡消毒：操作部防水等级达到 ≥IPX7，可进行全浸泡消毒，满足高标准的消毒要求。 （2）多种灭菌方式支持：操作部支持低温等离子灭菌和环氧乙烷灭菌。 三、电子内窥镜图像处理器 1.显示功能：配备高清显示器，分辨率≥1280*800，自带≥10" 电容触摸屏，支持双指缩放，屏幕可放大 ≥3 倍。 2.内存与存储：内置≥8G 内存，可持续录制视频 ≥120 分钟，外置可插拔 SD 存储卡，可直接存储图片及视频等信息。 3.视频输出接口：具备高清画质的 HDMI 视频输出接口，可外接高清显示屏同屏显示，也可连接医用高清工作站。 4.图像控制功能：具有冻结、调光、拍照和摄像功能，同时具备图像、视频回放功能。 5.光源调节：光源照明亮度可分≥ 5 级调节，能够根据不同检查部位与需求优化图像质量。 6.图片格式支持：图片管理支持 JPG、BMP 两种不同的图片格式，满足不同的图片使用与存储需求。 7.无线传输功能：具备无线传输功能，在明视下可接收≥8 米距离内的视频信号。 8.供电方式：采用锂离子可充电电池，容量≥6000mAH，电池工作时间≥240 分钟。 9.转动角度：电子内窥镜图像处理器转动角度前后为 90°～150°（范围内任意角度固定），方便医护人员调整观察视角，获取更全面准确的图像信息。 四、计算机性能参数： （1）CPU：具备强大的运算处理能力，能够快速处理高清图像与视频数据，确保系统运行流畅，提高工作效率。 （2）内存：≥8G DDR4，满足系统运行与多任务处理需求，保障图像采集、存储、处理与分析等操作的高效进行。 （3）硬盘：≥256G 固态硬盘 + ≥2TB（SATA 7200RPM）机械硬盘，固态硬盘用于系统快速启动与常用软件运行。 （4）显卡、声卡、网卡：可以是集成。 （5）光驱：DVD 刻录光驱，可用于数据备份与光盘资料存储，方便数据的长期保存与迁移。 （6）标准键盘，光电鼠标。 （7）显示器：≥23 寸 IPS 液晶，提供高清的图像显示效果，便于医护人员观察图像与系统操作界面。 （8）采集卡：≥1080P 全高清视频采集卡，确保能够高质量采集内窥镜视频信号，保证图像与视频的清晰度与准确性。 （9）打印机：A4 彩色喷墨打印机，可打印高质量的报告与图像资料，满足临床文档输出需求。 （10）其他：COM 脚踏开关、USB 加密狗、HDMI 视频线或 HDMI 转 DVI 视频线，提供多种操作控制与设备连接方式，方便医护人员进行图像采集、系统登录与多设备连接等操作。 | 30 |
| 6 | 脑电生物反馈治疗仪 | 1台 |  | 工业 | 一、适用范围 *适用于包括焦虑症等多种神经精神疾病的生物反馈治疗，通过对生理信号的采集与分析，辅助患者进行心理与生理状态的调节与康复训练。 *二、信号采集参数：能够实时采集脑电、肌电等重要生理信号，具备高精度的 AD 采样能力，AD 采样位数≥24bit，AD 采样率≥2000Hz，确保采集信号的准确性与完整性。 1.脑电采集：严格遵循国家医药行业 YY0903 - 2013《脑电生物反馈仪》标准。 （1）电压测量误差控制在 ±10% 以内，保证电压测量的精准度。 （2）共模抑制比各通道不小于 100dB，有效减少共模干扰，提高信号质量。 （3）噪声电平不大于 2uV（峰 - 谷值），降低背景噪声对脑电信号的影响。 （4）幅频特性在 1Hz - 60Hz 范围内，相对于 10Hz 的幅值，偏差在＋5% - －10% 之间，确保不同频率脑电信号的准确采集与分析。 （5）耐极化电压性能优异，以峰谷值 100uv、周期 1s 标准方波的幅值为基准，加 ±300mV 直流耐极化电压后，幅值偏差不超过标准方波的 ±5%。 （6）通频带范围为 0.5 - 60Hz（不包括陷波波段）, ±3%，涵盖脑电信号的主要频率范围。 （7）时间间隔误差不超过 ±5%，精确记录脑电信号的时间特性。 （8）输入阻抗不小于 5MΩ，保证信号采集的稳定性与灵敏度。 （9）测量范围为 1μV - 5000μV,±3%，可检测到微弱至较强的脑电信号。 （10）分辨率小于 0.5μV，能够精细分辨脑电信号的微小变化。2.肌电采集： （1）测量范围为 1μV - 5000μV, ±3%，适应不同强度的肌电信号采集。 （2）具备良好的工频噪声抑制能力。 （3）示值准确度误差不大于 ±10% 或 ±2uV（两者取较大值），保证肌电信号测量的可靠性。 （4）系统噪声≤1 uV，有效降低噪声对肌电信号采集的影响。 （5）通频带范围为 20Hz - 500Hz ,±3%，符合肌电信号的频率特性。 3.脉搏速率： （1）测量范围不窄于 30bpm - 245bpm，满足不同心率状态的测量需求。 （2）当脉搏速率在 30bpm - 59bpm 时，测量误差为 ±1bpm；在 60bpm - 149bpm 时，测量误差为 ±2bpm；在 150bpm - 245bpm 时，测量误差为 ±3bpm，确保脉搏速率测量的准确性。4.无线数据传输性能要求：采用先进的无线传输技术。 三、软件功能 （一）信号匹配： *1.人脸匹配功能：运用先进的人脸识别技术，实现患者用户与信号采集器的精准匹配。 2.团体选择功能：允许在团体用户列表中灵活选取特定的团体进行治疗、训练。 （二）治疗方案： 1.评估方案：提供全参数基线评估、一般压力评估等多种评估方案，全面、深入地对用户心理状态和生理状态进行量化评估，为制定个性化治疗方案提供科学依据。 2.治疗方案：包含呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗等多种心理干预与治疗手段，可根据患者的具体情况进行选择与组合，以达到最佳治疗效果。 3.团体训练方案：具备开放式团体治疗、封闭式团体治疗等团体训练模式，通过团体互动与协作，促进患者心理康复与社交能力提升。 4.方案组合功能：支持对评估、治疗与训练方案进行自定义组合，满足不同患者的个性化需求与治疗进程的动态调整。 5.进程管理功能：可实时显示治疗进度，并支持在治疗进程中灵活调整方案，确保治疗过程的顺利进行与有效性。 （三）患者管理： 1.个人信息管理功能：方便医护人员对患者个人信息进行全面查询和编辑，包括基本信息、病史、治疗记录等，为治疗提供全面参考。 2.记录查询功能：可对个人方案记录、评估记录、治疗记录和训练记录进行详细查询，并支持生成规范的报告，便于医护人员对患者治疗过程进行回顾与分析，同时也方便患者了解自己的治疗进展与效果。 （四）团体管理：能够快速查询团体成员信息和治疗方案信息，有助于医护人员对团体治疗进行整体规划与管理，提高团体治疗的效率与质量。 （五）方案管理：支持新建或删除治疗方案。 （六）系统设置：提供报告设置功能，可根据医疗机构的要求定制报告格式与内容；同时具备自定义素材功能，允许医护人员上传个性化的治疗素材，如音乐、视频、图片等，丰富治疗手段与内容，提高患者的参与度与治疗依从性。 （七）适用于精神障碍类病人使用。 | 45 |
| 7 | 经颅磁刺激治疗仪 | 1台 |  | 工业 | 一、硬件 1.冷却系统：采用高效变频智能液冷一体式散热系统。 2.主机通道与线圈配置：主机为单通道设计，标配蝶形刺激线圈，且具备后期增配其他类型线圈的扩展性。刺激线圈配备温度显示功能以及磁场强度监测功能。 3.运动诱发电位监测模块：设备标配先进的运动诱发电位监测模块，可实时同步记录多靶肌 MEP，在治疗过程中进行电生理安全监测，有效保障患者治疗安全。 4.采用无线传输通讯技术，摆脱线缆束缚，极大地提升了临床操作的便捷性与灵活性；同时支持无线充电功能，避免因充电线缆带来的不便与安全隐患。 5.操作终端：标配触控式一体机，操作界面简洁直观，易于医护人员上手操作。 6.电容品质：设备采用高品质恒定电容。 二、主机需求指标 *1.最大磁感应强度：可达 6T，误差控制在 ±5% 以内，能够产生高强度且稳定的磁场，满足多种疾病治疗对磁场强度的要求。 *2.输出脉冲重复频率：在 0.01Hz 至 100Hz 之间可灵活调节，其中 1Hz 以下步长为 0.01Hz，1Hz 以上步长为 1Hz，调节精度高，误差范围为 ±3%。可根据不同治疗方案与患者个体差异精准设置脉冲频率。 3.脉冲上升时间：为 50μs ±10μs，确保脉冲信号的快速上升特性，有效诱发神经反应。 4.脉冲持续时间：为 340μs ±20μs，保证脉冲作用时间的准确性与稳定性。 *5.磁感应强度最大变化率范围：在 60kT/s 至 90kT/s 之间，较高的磁感应强度最大变化率有助于提高设备的治疗效率，更易诱发神经去极化。 三、软件 1.记忆与自动功能：具备运动阈值及治疗方案自动记忆功能，可记录上次治疗记录，在后续治疗中自动调用相关参数。 2.刺激模式：可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激、模式化刺激（含 TBS 模式）、成对脉冲刺激、双拍成对刺激、调频调幅等多种先进刺激模式，支持≥15 种以上组合方案。 3.方案展示与控制：刺激方案具备数字和图形两种直观的展示方式，方便医护人员理解与操作。 4.治疗界面功能：治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供大脑解剖定位图辅助定位。 四、适用于精神障碍类病人使用。 | 30 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  |  | - 竞标报价是履行合同的最终价格，包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本竞争性谈判文件所列设备材料、功能目标及服务要求需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能目标及服务）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 - 2、以上标注有预算控制单价的产品，供应商报价时单价不得超预算控制单价，否则按无效响应处理。 |  |  |  |
| 合同签订时限 |  |  | 自成交通知书发出之日起 25 日内。 |  |  |  |
| ▲合同履约期限和地点 |  |  | 合同履约期限：自签订合同之日起，在30天内交货安装调试完毕并验收合格。 交货地点：玉林市第三人民医院指定地点。 |  |  |  |
| ▲质保期 |  |  | 不少于1年，质保期内负责上门维修及更换配件，不得收取任何费用。终身维修（质保期满后维修只收配件费）；如供应商承诺质保期与厂家承诺质保期不一致的，以厂家承诺为准。 |  |  |  |
| ▲付款条件（进度和方式） |  |  | 1、双方签订合同、担保措施生效及具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同总金额的30%预付款； 2、设备安装完成并验收合格、交付使用后，成交供应商凭合同、全额发票、验收报告向采购人提出付款申请，采购人收到申请后60日内向成交供应商一次性付清货款； - 注：如资金来源为财政资金时，采购人及时向财政部门申请支付合同金额，实际款项拨付时间，由财政部门根据财政资金情况安排。 |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  |  | - 1、竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品（必须为交货前近半年生产产品），产品质量须符合国家相关标准及安全规范。供应商必须能够提供长期稳定的售后服务。 2、现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在2个工作日内到达现场进行设备安装。 2.2检验调试：现场安装的同时，性能指标逐项演示给用户，逐项验收。 2.3现场培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训，直到相关业务人员熟练掌握仪器设备为止。培训的内容包括货物的安装介绍、运行性能、运行程序、安全措施、维护保养等，提供全部操作说明和维修资料。培训地点：采购人所在地。 2.4 后期回访：仪器厂家每年要上门进行1～2次回访，回访期间对仪器进行维护和培训等。 2.5采购人提出有关维修的问题，供应商必须做到接到报修后2小时内响应，如需到现场处理的24小时内到场，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过72小时修复，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用； 2.6质量保修期内仪器软件有更新换代版本，免费升级或者更新成最新版本(升级后的软件能同时控制进样系统和检测系统及数据分析系统等) 2.7技术支持与服务： - 提供每周7×24小时技术响应服务，成交人应负责所售产品的售后服务，并提供至少1年的免费原厂保修服务；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由成交人与采购人双方各持一份备案。 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |
| ▲核心产品 |  |  | 核心产品：光学相干断层扫描仪（OCT）。 提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后竞标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他按无效响应处理。 |  |  |  |
| ▲进口产品说明 |  |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效响应处理。 |  |  |  |
| ▲其他要求 |  |  | 1、本表未明确的技术要求和规范，按国家、行业的相关标准执行。 2、采购人保留对所采购的任一服务的成果检验的权利。如成交人不具备实施本项目的技术能力和服务能力，虚假应标的，采购单位有权不予验收，可解除双方的采购合同，并且保留追究成交人虚假应标的法律责任。 3、产品质量：所供产品符合国家标准和相关标准，成交后，必要时，能提供相关产品的检验报告、合格证等材料。 - 4、采购需求中的“功能目标、服务内容及技术要求”（包含附件）中标注“*”为本次项目重要技术要求，不允许负偏离，其中要求提供证明材料的，供应商必须提供相应的佐证材料加以证明，加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 - 5、为确保本项目的顺利实施，项目进度按时推进、确保售后服务质量，竞标时，必须提供符合下面要求的项目实施方案和售后服务方案，且方案要素齐全，内容完整，有针对性，科学，可行，否则按无效响应处理。 - 项目实施方案内容至少包括以下要素：①保证项目实施的技术力量和人力资源安排；②项目进度计划；③有良好的质量保障措施及安全控制措施；④项目实施过程中的沟通渠道便捷顺畅；⑤项目安装、调试、验收方法； 售后服务方案至少包括以下要素：①售后服务体系；②质保期内拟投入维保人员能力及经验说明、③合同履约期限、④质保期、⑤到达现场处理故障时间、⑥免费保修期外维修维护方案（含零配件的优惠供应等内容）、⑦是否具备故障时的替代产品、⑧培训技术人员方案、⑨定期回访、检查、日常保养安排、⑩其他增值售后服务或其他实质性优惠措施（可以是：安装后的后续服务内容、供应商自身的特色服务等。没有则写“无”）、⑾承诺后续服务中不私自转包，不委托他人管理，并积极响应并配合采购人相关工作安排。 6、产品生产厂家或代理商出具了授权书（如有），请在响应文件中提供。 |  |  |  |
| 项目验收要求 |  |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。 2、产品到达现场后，成交供应商应在采购人工作人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程，采购人派代表全程监督。 4、成交供应商提供的货物或服务未达到竞争性谈判文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。 6、成交供应商在验收时需附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 8、其他未尽事宜可参照相关法律规定执行。 |  |  |  |

| 2分标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 所属 行业 | 功能目标、服务内容及技术要求 | 预算控制单价（万元） |
| 1 | 免疫组化基因分析仪 | 1台 |  | 工业 | 一、基本功能要求 *仪器需全自动完成免疫组化染色全流程，涵盖烤片、脱蜡、抗原修复、标记一抗、标记二抗、DAB 显色至复染各步骤，全程无需人工干预，且在一台仪器内实现。 二、仪器运行相关要求 *1.机型设计：应能同时处理不少于 30 张切片染色，玻片架可独立运行、连续加载玻片，能开展类似 IHC 和 ISH 等检测项目，染色完成后玻片架可即时取出，配备独立 DAB 混合站以保证灵活性。 2.组织切片保护：具备有效保护组织切片功能，不采用油膜覆盖，无需洗洁精冲洗，保证实验效果且不增加步骤与时间。 三、玻片及温度控制相关要求 1.玻片容量：不少于 30 张。 2.温度控制：每张切片可实现独立精准温度控制，依据不同需求提供多样反应条件，能实时查看试剂及切片状态，系统可并行处理脱蜡、染色、复染和双染操作。 四、试剂滴加及处理相关要求 1.试剂滴加：仪器全自动滴加试剂，二抗试剂精准化加样，滴加量≤80ul，8 小时处理量≥60 片。 2.试剂添加便利性：实验中无需预约可随时添加。 五、识别及监控相关要求 1.条码识别系统：配备完善条码识别系统，准确自动识别病理切片及试剂。 *2.实验过程中、可通过微信小程序全程自动监测，实时监测运行状态，具有远程监控、远程报警。 | 28 |
| 2 | 实时辅助诊断显微分析系统 | 1台 |  | 工业 | 硬件环境参数 电脑配置： 1.CPU：具备多核处理能力，主频在合理范围内且能满足高效运行需求. 2.内存：容量应达到足以保障系统流畅运行的程度，≥16GB 及以上； 3.硬盘：需有足够存储空间以满足数据存储等需求，≥ 512GB 及以上； 4.物理网卡：具备高速稳定网络连接能力. 5.显示器：分辨率应能提供清晰的图像显示效果，≥ 3840*2160 像素，色彩显示能力良好，尺寸建议 27 英寸及以上。 6.提供摄像头，用于镜下远程会诊使用。像素尺寸（μm）≥3.45*3.45，单幅图像像素≥4096x2160，传感器尺寸≥14.13*7.45 mm。 7.图像采集时间：应确保图像采集效率，要求图像采集时间不超过 3 秒。 8.目镜观察与显示屏观察图像同步要求。 二、功能指标 （一）问诊模块： 1.支持实时通话功能。 2.支持采集镜下视野，并能将采集内容带入报告签发流程，支持保存签名操作，且双方均可进行报告的签发和修改。 3.支持在云端进行录制操作，生成便于分享和下载的链接。 4.接收方在手机端查看画面时应支持手势缩放画面功能。 （二）图像处理：能够真实还原镜下成像效果，同时提供对镜下效果进行调整的功能，涵盖亮度、色彩、角度等多种常见参数，且可对调整后的多个参数进行保存。 （三）直播模块：支持会议、问诊、研讨等多种常见形式的直播活动； （四）图像采集模块： 1.具备一键采图功能，支持对显微镜视野图像进行保存、预览操作； *2.支持将采集的多张图像进行分享操作，可生成便于查看的二维码，通过手机扫码即可查看相关图像。 （五）标注模块： （1）支持设置标注外观，包括常见的颜色和笔刷尺寸等设置；配合会诊、读片会等功能，应支持双方同步进行标注操作，且支持对标注进行自由调整，如移动等操作； （2）内置常见的测量工具，包括但不限于测距、测面积、比例尺等功能，以满足不同场景下的测量需求； （3）配备用于示意视野重点的聚焦模块，可采用常见的如激光笔、放大镜等工具或类似功能的手段，更适用于远程沟通场景。 （六）报告模块：支持本地签发报告、问诊双方共同签发报告以及 AI 报告等多种报告签发方式，并能对报告进行编辑、预览、保存、下载等操作；同时支持多种报告模板，并可根据需求定制报告模板。 *（七）核染免疫组化模块：支持进行校准操作，能够自动识别阳性细胞和阴性细胞，并能统计获得核染细胞阳性百分比。 *（八）PD-L1模块：支持自动识别阳性肿瘤细胞和阴性肿瘤细胞并进行计数操作，自动得出视野下 TPS 评分。 *（九）鼻息肉模块：能够自动识别各类炎细胞并进行计数操作，自动识别区域并计算面积，自动计算对应指数值，且支持签发AI报告。 （十）辅助诊断模块：能够助力病理诊断工作，基于镜下视野 / 图片进行对照分析，提供包括但不限于诊断结果、图例、发病部位、临床特征等方面的辅助诊断信息。 （十一）诊断助手模块：包含智能辅助模块，具备拟人化的交互工具，支持用户通过自由问答、文献检索、辅助诊断、文章大纲、内容创作、生成摘要、文本润色等多种常见方式与系统进行沟通获取信息。 （十二）在线客服模块 ：软件配备在线客服. （十三）诊断助手包含大模型模块，拟人工具，支持自由问答、文献检索、辅助诊断、文章大纲、内容创作、生成摘要、文本润色，可以通过语音识别或文字录入方式沟通获取信息。 （十四）支持根据主题拟定大纲。 （十五）收录WHO、TNM等专业书籍，支持关键词搜索。 （十六）支持快速文献检索。 | 28 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  |  | - 竞标报价是履行合同的最终价格，包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本竞争性谈判文件所列设备材料、功能目标及服务要求需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能目标及服务）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 - 2、以上标注有预算控制单价的产品，供应商报价时单价不得超预算控制单价，否则按无效响应处理。 |  |  |  |
| 合同签订时限 |  |  | 自成交通知书发出之日起 25 日内。 |  |  |  |
| ▲合同履约期限和地点 |  |  | 合同履约期限：自签订合同之日起，在30天内交货安装调试完毕并验收合格。 交货地点：玉林市第三人民医院指定地点。 |  |  |  |
| ▲质保期 |  |  | 不少于1年，质保期内负责上门维修及更换配件，不得收取任何费用。终身维修（质保期满后维修只收配件费）；如供应商承诺质保期与厂家承诺质保期不一致的，以厂家承诺为准。 |  |  |  |
| ▲付款条件（进度和方式） |  |  | 1、双方签订合同、担保措施生效及具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同总金额的30%预付款； 2、设备安装完成并验收合格、交付使用后，成交供应商凭合同、全额发票、验收报告向采购人提出付款申请，采购人收到申请后60日内向成交供应商一次性付清货款； - 注：如资金来源为财政资金时，采购人及时向财政部门申请支付合同金额，实际款项拨付时间，由财政部门根据财政资金情况安排。 |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  |  | - 1、竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品（必须为交货前近半年生产产品），产品质量须符合国家相关标准及安全规范。供应商必须能够提供长期稳定的售后服务。 2、现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在2个工作日内到达现场进行设备安装。 2.2检验调试：现场安装的同时，性能指标逐项演示给用户，逐项验收。 2.3现场培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训，直到相关业务人员熟练掌握仪器设备为止。培训的内容包括货物的安装介绍、运行性能、运行程序、安全措施、维护保养等，提供全部操作说明和维修资料。培训地点：采购人所在地。 2.4 后期回访：仪器厂家每年要上门进行1～2次回访，回访期间对仪器进行维护和培训等。 2.5采购人提出有关维修的问题，供应商必须做到接到报修后2小时内响应，如需到现场处理的24小时内到场，一般质量问题处理时限不超过6小时，重大质量问题处理时限不超过72小时修复，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用； 2.6质量保修期内仪器软件有更新换代版本，免费升级或者更新成最新版本(升级后的软件能同时控制进样系统和检测系统及数据分析系统等) 2.7技术支持与服务： - 提供每周7×24小时技术响应服务，成交人应负责所售产品的售后服务，并提供至少1年的免费原厂保修服务；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由成交人与采购人双方各持一份备案。 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |
| ▲核心产品 |  |  | 核心产品：免疫组化基因分析仪。 提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后竞标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他按无效响应处理。 |  |  |  |
| ▲其他要求 |  |  | 1、本表未明确的技术要求和规范，按国家、行业的相关标准执行。 2、采购人保留对所采购的任一服务的成果检验的权利。如成交人不具备实施本项目的技术能力和服务能力，虚假应标的，采购单位有权不予验收，可解除双方的采购合同，并且保留追究成交人虚假应标的法律责任。 3、产品质量：所供产品符合国家标准和相关标准，成交后，必要时，能提供相关产品的检验报告、合格证等材料。 - 4、采购需求中的“功能目标、服务内容及技术要求”（包含附件）中标注“*”为本次项目重要技术要求，不允许负偏离，其中要求提供证明材料的，供应商必须提供相应的佐证材料加以证明，加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 - 5、为确保本项目的顺利实施，项目进度按时推进、确保售后服务质量，竞标时，必须提供符合下面要求的项目实施方案和售后服务方案，且方案要素齐全，内容完整，有针对性，科学，可行，否则按无效响应处理。 - 项目实施方案内容至少包括以下要素：①保证项目实施的技术力量和人力资源安排；②项目进度计划；③有良好的质量保障措施及安全控制措施；④项目实施过程中的沟通渠道便捷顺畅；⑤项目安装、调试、验收方法； 售后服务方案至少包括以下要素：①售后服务体系；②质保期内拟投入维保人员能力及经验说明、③合同履约期限、④质保期、⑤到达现场处理故障时间、⑥免费保修期外维修维护方案（含零配件的优惠供应等内容）、⑦是否具备故障时的替代产品、⑧培训技术人员方案、⑨定期回访、检查、日常保养安排、⑩其他增值售后服务或其他实质性优惠措施（可以是：安装后的后续服务内容、供应商自身的特色服务等。没有则写“无”）、⑾承诺后续服务中不私自转包，不委托他人管理，并积极响应并配合采购人相关工作安排。 6、产品生产厂家或代理商出具了授权书（如有），请在响应文件中提供。 |  |  |  |
| 项目验收要求 |  |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。 2、产品到达现场后，成交供应商应在采购人工作人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由采购人组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程，采购人派代表全程监督。 4、成交供应商提供的货物或服务未达到竞争性谈判文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。 6、成交供应商在验收时需附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供） 7、产品包装材料归采购人所有。 8、其他未尽事宜可参照相关法律规定执行。 |  |  |  |

# 第四章  评审程序和评定成交的标准

- 一、评审程序

- 1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

- 2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前

（3）查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

- 3.符合性审查

3.1由谈判小组对资格审查的合格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函的形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖供应商公章。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件中的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务条款成交“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术要求成交“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应谈判文件实质性要求；

17）法律法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价的；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价的；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价的；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交竞标文件或者经评审实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

- 4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以电子谈判记录形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖供应商公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6对谈判过程中提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

- 5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.7条外，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后或达到规定时间后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

- 6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购 营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对其最后报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1%～20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1%～4%）。不符合上述给予扣除情形的，评标报价=竞标报价。

评审价为供应商的最后报价，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正的最后报价为准）

6.2按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.3按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4如果本项目落实政府采购政策为专门面向中小微企业采购的项目，则不再享受最后报价政府采购政策性扣除。

- 二、评定成交的标准

- 7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低评标报价的供应商作为成交候选供应商。

# 第五章 响应文件格式

- 一、资格证明文件格式

- 1.资格证明文件封面格式：

响  应  文  件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

供应商名称：

年    月    日

- 2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           账号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字或者盖章）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照竞争性谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明书；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

……

年  	月  	日

- 二、报价文件格式

- 1.报价文件封面格式

响  应  文  件

报  价   文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

供应商名称：

年    月    日

- 1、竞标报价表

项目名称：                项目编号：                分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位① | 单价② | 单项合计 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）大写： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限：自签订合同之日起,在30天内交货安装调试完毕并验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

3.如为联合体竞标,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

4.如为联合体竞标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

- 日期：   年   月   日

- 三、商务技术文件格式

- 1.商务技术文件封面格式

响  应  文  件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

供应商名称：

年    月    日

- 2.商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

- 2、无串通竞标行为的承诺函

- 一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

年   月   日

- 3、法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

4、授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

5、商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：

| 项目 | 谈判文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲报价要求 |  |  |  |
| 合同签订时限 |  |  |  |
| ▲合同履约期限和地点 |  |  |  |
| ▲质保期 |  |  |  |
| ▲付款条件（进度和方式） |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  |  |
| ▲核心产品 |  |  |  |
| ▲其他要求 |  |  |  |
| 项目验收要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。否则响应文件按无效响应处理。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

6、技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 标的名称 | 谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中“功能目标、服务内容及技术要求”（包含附件）的所有内容逐条实质性响应（如附件为表格形式时，可单独增列一项“附件中的所有内容”，然后用文字注明是否响应，也可复制表格，然后注明是否响应），并作出偏离说明，否则响应文件按无效响应处理。

2.供应商应根据标的“功能目标、服务内容及技术要求”（包含附件），对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明。

4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

- 7、项目实施方案（格式自拟）

- 8、售后服务方案（格式自拟）

9、货物配置清单

项目编号：

项目名称：

所竞分标：

| 序号 | 标的名称 | 原产地 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“标的名称、原产地、制造商、品牌、规格型号、数量及单位、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

10、对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）

11、供应商认为需要提供的其他有关资料。

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于按采购文件规定行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于按采购文件规定行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章 拟签订的合同文本

玉林市第三人民医院脑电生物反馈治疗仪等设备采购项目

采

购

合

同

合同编号：YLZC2025-J1-990125-KWZB-*分标

采购单位（甲方）：玉林市第三人民医院

供 应 商（乙方）：

《采购合同》

合同编号：YLZC2025-J1-990125-KWZB-*分标

采购人（甲方）：                            采购计划号：

供应商（乙方）：                            项目编号：

签订地点：                                  签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 商标品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） 元整 （¥ . 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.配置清单

| 序号 | 产品名称 | 配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

3.合同价是履行合同的最终价格，该报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、产品质保期内维护等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、货物性能、技术规格、技术参数、质量标准等必须与响应文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的合同货物必须是合同签订之日前一年内生产的全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求)复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时，必须提供，I类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供）,以及有关技术资料。（采购文件未作出要求的除外）

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付给甲方的货物必须权属无任何争议，无任何抵押、质押、查封等权利瑕疵。

第四条　包装及运输

1.乙方提供的货物均应按采购、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，使之满足运输距离、防潮、防雨、防震、防锈、防腐和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并开箱验货签收视为交付。

6.货物的运输方式：陆运。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交货、安装、调试、培训和验收

1. 乙方交货时间：合同签订后    天内到货安装调试完毕并交付使用，地点：玉林市内甲方指定地点。

2.货物运达约定的交货地点后，甲方应对照货物生产商提供的、随货物运抵的货物清单，对照合同、备忘录、商务谈判记录等有效合法商务文件，对货物及其附属物件进行到货验收。符合响应文件和本合同规定的货物，甲方给予签收；对不符合响应文件和本合同规定的货物或货物有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责合同项下的安装、调试及培训工作。

5.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。若因安装行为改造或损坏场地内其他设备设施，产生的后果以及费用由乙方负责。

6.乙方负责为甲方有关人员免费培训。培训时间、地点：甲方指定的时间、地点。

7.合同货物安装、调试、培训完成，乙方完善验收所需材料后 10 个工作日内由甲乙双方共同按国家有关的规定、规范进行最终验收。验收完毕做出验收结果报告并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。如果中标货物属国家相关法律规定的法定检验设备，检定费用由乙方负责。验收时间应在相关专业机构检验并出具合格证明后进行。

8.乙方在验收时应附上货物相关资料（检验报告或合格证明或进货渠道可溯源等）。

9.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

10.属甲乙双方委托代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

11.甲方对验收有异议的，应当场提出，并在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

12.货物商检由乙方负责申报。

第六条 付款方式

1.一次性支付

2.分期支付

1、双方签订合同、担保措施生效及具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同总金额的30%预付款；

2、设备安装完成并验收合格、交付使用后，成交供应商凭合同、全额发票、验收报告向采购人提出付款申请，采购人收到申请后60日内向成交供应商一次性付清货款；

注：如资金来源为财政资金时，采购人及时向财政部门申请支付合同金额，实际款项拨付时间，由财政部门根据财政资金情况安排。

第七条 保证金：无

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  保修期及售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：      年，保修期自货物最终验收合格之日算起。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

3.超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

4.提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，乙方接到甲方通知后   小时内响应，需要到现场处理时    小时内到达，一般质量问题处理时限不超过   小时，重大质量问题处理时限不超过   小时。

5.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（如有，见合同附件）

6.乙方应当向甲方提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，以便甲方维护维修使用。

第十条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，乙方负责更换。

3.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

4.乙方未按本合同和采购、响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余5%货款中扣除，不足另补。

6.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其他

1.合同由正文、购销廉洁协议、谈判记录（最后报价表）、售后服务承诺（或售后服务方案）和成交通知书等内容组成，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲乙双方协商同意，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条  信息保密

1.如合同标的含信息系统需要接入采购方的内部信息系统的，乙方需要遵守甲方的信息安全管理要求，接入的信息系统软件平台必须符合并达到信息安全等级保护第三级的要求；（提供软件平台三级等级保护证明）。

2.甲乙双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方泄露。

3.除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

4.本保密条款在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第十六条  本合同一式 伍 份，具有同等法律效力。甲乙双方执 贰 份，采购代理机构执壹份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 玉林市第三人民医院 2025年 月 日 | 乙方（章） 2025年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：玉林市铁机路60号 | 单位地址： |
| 法定代表人签字： | 法定代表人签字： |
| 委托代理人签字： | 委托代理人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号: | 纳税人识别号: |
| 邮政编码：537000 | 邮政编码： |

医院购销廉洁协议

甲方：

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销相关产品及服务。

二、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠、资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还。无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

三、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医用耗材用量信息，或为乙方统计提供便利。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医用耗材的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定         （联系电话：            ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医用耗材，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）、《广西壮族自治区医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法》（桂卫药政发〔2014〕2号）相关规定处理。

七、本协议作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本协议一式     份，甲方执肆份，乙方执    份，招标代理机构执壹份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

经办人签名：                          经办人签名：

年  月  日                           年  月  日