竞争性谈判文件

项目编号：GXZC2025-J1-002382-CGZX

项目名称：实验室台柜系统设备采购

采 购 人：广西民族大学

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2024年8月

目 录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知	6

第三章  采购需求	16

第四章  竞争性谈判响应文件格式	33

第五章  合同主要条款	41

第六章  评定标准

49

# 第一章  竞争性谈判公告

第一章  竞争性谈判公告

项目概况

实验室台柜系统设备采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取采购文件，并于2025年8月22日 10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-002382-CGZX

项目名称：实验室台柜系统设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1201271.34

采购需求：

标项名称：实验室台柜系统设备采购

数量:1

预算金额（元）：1201271.34

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实验台5张、中央台14张、试剂架12套、资料柜6个、专用

插座112个、实验凳69张、专用椅60张等（详见采购文件）。

最高限价（如有）：无

合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充

分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年8月14日至2025年8月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时

间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台线上

方式：登录广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；

未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致

电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文

件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成

获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年8月22日 10:00（北京时间）

地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年8月22日 10:00（北京时间）

地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.竞标保证金（人民币）：1.2万元。 (必须足额交纳)

（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形

式。

（2）采用网上银行转账形式的，供应商应于提交响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、

汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306

室；电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强

制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业

发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网

（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投

标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支

持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项

目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书

办理操作指南）。

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装

（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供

应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供

应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30

分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中

心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：广西民族大学

地   址：广西南宁市大学东路188号

项目联系人：杨老师

项目联系方式：0771-3265816

2.采购代理机构信息

名   称：广西壮族自治区政府采购中心

地   址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：宗宇廉

项目联系方式：0771-8600352

广西壮族自治区政府采购中心

2025年8月14日

# 第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：实验室台柜系统设备采购 项目编号：GXZC2025-J1-002382-CGZX |
| 2 | 谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。 |
| 3 | 报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。 |
| 4 | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 5 | 提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告。 |
| 6 | 响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。 |
| 7 | 保证金（人民币）： 详见《第一章 竞争性谈判公告》 |
| 8 | 谈判时间：2025年8月22日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知） 谈判地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往谈判地点） |
| 9 | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
| 10 | 响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“政采云电子竞标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| 11 | 响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子竞标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子竞标客户端”编制并加密响应文件。 |
| 12 | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 13 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 14 | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| 15 | 电子加密响应文件的解密： 谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |
| 16 | 对竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西民族大学 电话：0771-3265816 地址：广西南宁市大学东路188号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00） |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：实验室台柜系统设备采购

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西民族大学

2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商资格：   详见《第一章 竞争性谈判公告》  。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

5.2响应文件须由竞标供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

5.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商承担。

5.4竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.5.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]

5.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

1）谈判书；（附件一）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]

3）法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证扫描件或其他电子文件；[委托代理时必须提供]；[附件四]；

4）法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人参加谈判时，必须提供]

5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件； [必须提供，原件备查]；

②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供，原件备查]；

6）财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，复印件，原件备查]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[格式自拟，必须提供]；

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）[附件五]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；

12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；

13）项目需求表中要求提供的文件[如有,则必须提供]；

14）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

15）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

16）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

17）产品获奖证书；

18）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

19）质量保证措施；

20）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

21）中小企业声明函；（如有，请提供）[附件六]

22）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。

四、竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、修改、撤回、解密

8. 竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、解密

见须知前附表

9. 竞争性谈判响应文件的修改和撤回：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

10.保证金说明及要求

10.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。

10.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

10.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室。

10.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后四个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后四个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

10.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

10.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在竞争性谈判有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5） 谈判文件规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4.其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5.被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

11.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

11.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

11.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商办法

12.1 根据以下原则确定成交供应商：

12.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

七、成交结果公告

13.本中心在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求中另有要求的，按要求执行）。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定排名第二的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、询问、质疑和投诉

15.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

15.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

15.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

15.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的谈判。

十一、其他事项

17.1解释权

本竞争性谈判文件解释权属本中心。

17.2 有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600352

# 第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号： GXZC2025-J1-002382-CGZX

二、项目类别：         货物

三、本项目采购预算：1201271.34元

四、本项目标的所属行业均为：  工业  ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

五、“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

六、提供“商务、技术响应、偏离情况说明表”时，必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“≥”或“≤”时，响应时必须明确具体响应数值）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“满足”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

分标1：

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验台柜系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 张 | 5 | - 1.规格尺寸：4950*750*850mm。 - 2.全钢柜体 - （1）承重要求：延米承重≥400kg；抽屉承重≥40kg；门板承重≥90kg；箱体层板承重≥40kg。 - （2）实验台使用模块化组合，主箱体采用整焊整装结构、分上下两层重叠凸面设计立体层次视觉效果好，上梁整体结构为现场安装提供便利提升安装效率、质量，均衡的受力面使整体的承重能力得到加强，采用上下分色涂层外观上层次分明、美观耐污性好，工作位配置可拆装式背板方便安装维护。 - （3）钢制部件表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥7 5μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 - （4）底座柜：实验室用柜体为整装结构，单个柜尺寸500*500*827mm，厚度采用≥1.0mm（裸板）高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装采用整体焊接，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 - ▲（5）门板：单柜门板尺寸450*695mm，厚度采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 - （6）地围：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，可与门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面更平整，承重能力更强。 - （7）柜体：≥1.0mm（裸板）厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 - ▲（8）抽屉：抽屉为片装组合结构凹面双圆弧斜边设计，采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。抽屉内不出现焊接位，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料。 - （9）导轨：采用实验室专用三节走珠导轨，不用任何工具可自由拆装，导轨的拉动顺畅耐久和高承重达到国家标准的要求。 - （10）拉手：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板，与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用。 - ▲（11）签订合同后供货前必须提供满足技术参数要求中：（5）门板及（8）抽屉实物样品。 - ▲3.实验台台面选用20mm厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形变色。 |
| 2 | 仪器台 | 张 | 1 | - 1.规格尺寸：5500*900*850mm。 - 2.全钢结构 - （1）承重要求：延米承重≥400kg；抽屉承重≥40kg；门板承重≥90kg；箱体层板承重≥40kg。 - （2）实验台使用模块化组合，主箱体采用整焊整装结构、分上下两层重叠凸面设计立体层次视觉效果好，上梁整体结构为现场安装提供便利提升安装效率、质量，均衡的受力面使整体的承重能力得到加强，采用上下分色涂层外观上层次分明、美观耐污性好，工作位配置可拆装式背板方便安装维护。 - （3）钢制部件表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥7 5μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 - （4）底座柜：实验室用柜体为整装结构，单个柜尺寸500*500*827mm，厚度采用≥1.0mm（裸板）高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装采用整体焊接，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 - ▲（5）门板：单柜门板尺寸450*695mm，厚度采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 - （6）地围：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，可与门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面更平整，承重能力更强。 - （7）柜体：≥1.0mm（裸板）厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 - ▲（8）抽屉：抽屉为片装组合结构凹面双圆弧斜边设计，采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。抽屉内不出现焊接位，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料。 - （9）导轨：采用实验室专用三节走珠导轨，不用任何工具可自由拆装，导轨的拉动顺畅耐久和高承重达到国家标准要求。 - （10）拉手：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板，与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用。 - ▲（11）签订合同后供货前必须提供满足技术参数要求中：（5）门板及（8）抽屉实物样品。 - ▲3.仪器台台面选用20mm厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形变色。 |
| 3 | 中央台 | 张 | 14 | - 1.规格尺寸：4950*1500*850mm。 - 2.全钢结构 - （1）承重要求：延米承重≥400kg；抽屉承重≥40kg；门板承重≥90kg；箱体层板承重≥40kg。 - （2）实验台使用模块化组合，主箱体采用整焊整装结构、分上下两层重叠凸面设计立体层次视觉效果好，上梁整体结构为现场安装提供便利提升安装效率、质量，均衡的受力面使整体的承重能力得到加强，采用上下分色涂层外观上层次分明、美观耐污性好，工作位配置可拆装式背板方便安装维护。 - （3）钢制部件表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥7 5μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 - （4）底座柜：实验室用柜体为整装结构，单个柜尺寸500*500*827mm，厚度采用≥1.0mm（裸板）高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装采用整体焊接，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 - ▲（5）门板：单柜门板尺寸450*695mm，厚度采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 - （6）地围：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，可与门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面更平整，承重能力更强。 - （7）柜体：≥1.0mm（裸板）厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 - ▲（8）抽屉：抽屉为片装组合结构凹面双圆弧斜边设计，采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。抽屉内不出现焊接位，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料。 - （9）导轨：采用实验室专用三节走珠导轨，不用任何工具可自由拆装，导轨的拉动顺畅耐久和高承重达到国家标准要求。 - （10）拉手：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板，与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用。 - ▲（11）签订合同后供货前必须提供满足技术参数要求中：（5）门板及（8）抽屉实物样品。 - ▲3.中央台台面选用20mm厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形变色。签订合同后供货前必须提供台面样品：尺寸≥230*230*20mm，至少提供8种颜色样品，样品留样保存。 |
| 4 | 试剂架 | 套 | 12 | - 4200*400*700mm，全钢结构，试剂架立柱采用1.0-1.2mm优质冷轧钢折弯成型，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂静电粉末喷涂，具有防腐、美观、稳定强固、承载力强等特点。立柱样式为三角形立柱，美式风格层板采用1.2mm全钢层板加上6mm玻璃，高度可调，两侧加Φ10mm不锈钢护拦，可有效防撞击、防止容器掉落。 |
| 5 | 活动台 | 张 | 1 | - 1.规格尺寸：1500*600*850mm。 - 2.全钢结构 - （1）承重要求：延米承重≥400kg；抽屉承重≥40kg；门板承重≥90kg；箱体层板承重≥40kg。 - （2）实验台使用模块化组合，主箱体采用整焊整装结构、分上下两层重叠凸面设计立体层次视觉效果好，上梁整体结构为现场安装提供便利提升安装效率、质量，均衡的受力面使整体的承重能力得到加强，采用上下分色涂层外观上层次分明、美观耐污性好，工作位配置可拆装式背板方便安装维护。 - （3）钢制部件表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥7 5μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 - （4）底座柜：实验室用柜体为整装结构，单个柜尺寸500*500*827mm，厚度采用≥1.0mm（裸板）高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装采用整体焊接，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。 - ▲（5）门板：单柜门板尺寸450*695mm，厚度采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 - （6）地围：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，可与门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面更平整，承重能力更强。 - （7）柜体：≥1.0mm（裸板）厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 - ▲（8）抽屉：抽屉为片装组合结构凹面双圆弧斜边设计，采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。抽屉内不出现焊接位，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料。 - （9）导轨：采用实验室专用三节走珠导轨，不用任工具可自由拆装，导轨的拉动顺畅耐久和高承重达到国家标准要求。 - （10）拉手：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板，与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用。 - 3.活动台台面选用20mm厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形变色。 |
| 6 | 水槽（含水嘴） | 套 | 19 | - 1.实验室专用PP耐酸碱水槽：外尺寸：550*450*310mm，内尺寸：490*390*290mm（含）以上。具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。台下托底式安装，且利于台面残水自然回流。 - 2.实验室专用立式三口水龙头：高密度PP水槽，耐强腐蚀，加厚铜质三联水嘴，陶瓷阀芯，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35帕，属于国家强制性节能产品，须提供节能产品证书。 |
| 7 | 桌面型洗眼器 | 套 | 19 | - 1.单口，主体加厚铜质；涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 - 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 - 3.喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 - 3.防尘盖：平常可防尘，使用时自动被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，同时具链条与护杯连结可防脱落。 - 3.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网。平时隐藏于台面下，紧急使用时可随意抽起，方便使用。 - 3.最大耐水压：7bar。 - 7.安装方式：台式安装。 - 8.控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭。 - 9.水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。 - 10.铜质，单头洗眼器，带软管。 |
| 8 | PP滴水架 | 套 | 19 | - 1.52棒，尺寸：500*700*120mm； - 2.高密度PP材料一体成型，各项部件采用塑胶模具成型，强度高、重量轻； - 3.滴水棒安装成仰角，排水迅速且器皿放置稳固； - 4.活动式滴水棒，可由正面轻易拆装，省时方便； - 5.排水槽具倾斜角度，集水容易，排水迅速； - 6.每支滴水棒最大可承受重量达7公斤。 |
| 9 | 吊柜 | 个 | 5 | - 1.4950*300*600mm，柜体采用1.0-1.2mm冷轧钢板,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性。 - 2.柜门和抽屉面板：柜门为外盖结构，采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，做到双层设计，中间内嵌5mm玻璃；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露。 - 3.铰链：110°缓冲门铰，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长（选配晟辉不锈钢合页）。 - 4.拉手：一体折弯成型拉手（一字折弯拉手/C型128mm不锈钢拉手/PP暗拉手。 5.配一块层板。 |
| 10 | 通风柜 | 套 | 2 | - 1.规格尺寸：1500*800*2350mm，全钢结构，主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0-1.2mm厚钢板，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 - 2.通风柜内衬及导流板：采用≥5mm厚易清洁、耐污染、耐高温的弗纤板。 - ▲3.门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 - 4.移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm，自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 - ▲5.实验台台面选用20mm厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形变色。 |
| 11 | 变频排风控制3KW | 套 | 1 | - 1.可编程控制器 - （1）可实时控制当前系统的压力值及所有设置参数；（2）所有参数均可就地处理，应有调整相应指示，采集通风柜及新风系统开关信号，控制风机变频。 - 2.管道压力传感器 - （1）实时检测系统的压力值；（2）通过压力传感器压力值的变化调节频率。 - 3.变频器（排风） - （1）功率：3KW；（2）电源：三相380-480V±10%；（3）频率：0-50HZ；（4）功率因素：约0.98；（5）输入信号：电压0-10 V或电流0-20 mA；（6）需配操作显示面板。 - 4.变频控制箱及控制元器件(排风） - 功率：3KW；正泰元器件，室内型600*500*250；①变配电箱具有远程和本地两种启动方式；②电箱内部按国家标准接线，每组控制线需套字码标示管，方便检修与维护；③电箱需带散热风扇，便于电箱内部散热，防止温度过高影响使用寿命。 - 5.7寸触摸屏 - （1）可实时显示当前排风与新风系统的压力值及所有设置参数；（2）所有参数均可就地处理，应有调整相应指示；（3）变频器的运行状态显示。 |
| 12 | 变风量系统 | 套 | 2 | - 1.通风柜控制器 - （1）220V供电；（2）风机启停、照明；c.风阀角度、门高、面风速信号接收。 - 2.控制面板 - （1）面板4.3寸彩屏、持续显示通风柜当前面风速；（2）面风速过高过低声光报警设置；（3）控制通风柜面风速运行在0.4-0.6m/s（可设）（4）反应时间小于0.1S,控制稳定时间小于3s；（5）一键紧急排风控制；（6）自动转换节能和正常模式。 - 3.门高传感器 - （1）输入电压24VDC；（2）输出0-10；（3）实测柜门高度0-1000mm量程。 - 4.面风速传感器 - （1）输入电压24VDC；（2）输出0-10；（3）风速范围（0-2ms）。 - 5.变风量阀（带比例积分执行器） - （1）￠250mm；（2）输入24VDC；（3）控制信号0-10V；（4）扭力 5Nm（5）0-90度运行时间2.5s。 - 6.柜内温度传感器 - （1）高敏感测温电阻，精度2%；（2）预留电缆长度1000mm。 |
| 13 | 试剂柜 | 个 | 5 | - 1.规格尺寸：900*450*1800mm，全钢结构。 - 2.柜体：采用1.0-1.2mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、粉未静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。 - 3.门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 - 3.活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉未喷涂处理，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮等功能；可根据实际需要调整层板之前的高度。 - 5.铰链：采用实验室专用高强尼龙铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、不生锈等优良性能，开起5万次以上无损坏。无噪音，不回弹，不折断。 - 6.拉手：采用铝合金内凹短型拉手；模具成型，表面经环氧树脂高压静电粉沫喷涂处理，耐腐蚀。 - 7.地脚：采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，具有抗酸碱，耐腐蚀，防滑减震，高低可调等功能，可调高度30mm—50mm，带防尘套。 - 8.螺丝：采用尼龙及不锈钢螺丝，牢固优质，且美观耐用。 |
| 14 | 器皿柜 | 个 | 5 | - 1.900*450*1800mm，全钢结构。 - 2.柜体：采用1.0-1.2mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、粉未静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。 - 3.门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 - 4.活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉未喷涂处理，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮等功能；可根据实际需要调整层板之前的高度。 - 5.铰链：采用实验室专用高强尼龙铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、不生锈等优良性能，开起5万次以上无损坏。无噪音，不回弹，不折断。 - 6.拉手：采用铝合金内凹短型拉手；模具成型，表面经环氧树脂高压静电粉沫喷涂处理，耐腐蚀。 - 7.地脚：采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，具有抗酸碱，耐腐蚀，防滑减震，高低可调等功能，可调高度30mm—50mm，带防尘套。 - 8.螺丝：采用尼龙及不锈钢螺丝，牢固优质，且美观耐用。 |
| 15 | 紧急冲淋洗眼器 | 套 | 1 | - 1.整体采用304不锈钢材质； - 2.304不锈钢洗眼双喷头，不锈钢滤网水嘴，出水经缓压处理呈泡沫，防止冲伤眼睛，喷头间距150-170mm； - 3.夜光推手板式开关，夜间清洗可见； - 4.304不锈钢洗眼盆； - 5.304不锈钢喷淋盆； - 6.304不锈钢底座； - 7.机械式冲淋拉手开关； - 8.304不锈钢水管、阀门、直通、三通等管件。 |
| 16 | 实验台专用插座 | 个 | 112 | - 220V，10A，PP结构，底盒表面高亮度环氧树脂涂层；220V 10A，耐酸碱、耐腐蚀，配2个五孔插座。 |
| 17 | 实验凳 | 张 | 69 | - 1.PU发泡凳面 直径33cm，气杆升降10公分； - 2.椅子坐面，具有耐脏、耐磨、光泽度良好等优点； - 3.椅子气压杆，经过国家安全部门测试认证气杆升降高度38-51cm； - 4.椅子脚（或底盘），采用铝合金一体成型五星脚直径48cm，可承受200公斤重压。 |
| - 实验专用桌、柜 |  |  |  |  |
| 18 | 专用资料柜 | 个 | 6 | - 900*450*1800mm，全钢结构，全部采用1.0～1.2mm优质冷轧钢板，通过先进的全自动数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割、先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成；经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 19 | 会议展示柜 | 个 | 1 | - 8050*420*2800mm，全木结构，材质：多层实木板结构，板材厚度≥20mm，热压工艺一体成型，不易变形，面层为UV镀层，耐磨防潮，有多种颜色可选，内置暗藏灯带，定制。 |
| 20 | 教师专用桌 | 张 | 9 | - 1600*600*1600*1100mm，全木结构，材质：多层实木板结构，板材厚度≥20mm，热压工艺一体成型，不易变形，面层为UV镀层，耐磨防潮，并有多种颜色可选，定制。 |
| 21 | 学生专用桌 | 张 | 35 | - 1100*600*750mm，全木结构，材质：多层实木板结构，板材厚度≥20mm，热压工艺一体成型，不易变形，面层为UV镀层，耐磨防潮，并有多种颜色可选，定制。 |
| 22 | 会议讨论桌 | 张 | 1 | - 4500*1500*750mm，材质：多层实木板结构，板材厚度≥20mm，热压工艺一体成型，不易变形，面层为UV镀层，耐磨防潮，并有多种颜色可选，定制。 |
| 23 | 专用椅 | 张 | 60 | - 头枕采用PP+纤新料；靠背采用pp+纤新料，一体成型座垫，采用舒适透气网格布，高回弹海绵填充久坐不变形；一体成型，PP+不锈钢随动扶手；单操作2.0mm底盘+三级气杆；电镀大号方形脚架+pu耐磨轮，加厚钢制凳脚，采用高温静电喷涂工艺，防锈防腐蚀。 |
| - 通排风系统设备 |  |  |  |  |
| 24 | 玻璃钢防腐变频离心风机 | 台 | 1 | - 风量3800-7600m³/h，压力760-480Pa，功率3kw，变频，含PP雨帽，配入口软连接，出口风帽。 |
| 25 | 消声器 | 台 | 1 | - 尺寸：1000*800*600mm，材质：PP材质,板厚6mmm，进出风接口：630*400mm。 |
| 26 | 斜流增压管道风机 | 台 | 1 | - φ250mm，风量：1405m³/h，功率：225w，风压：488pa。 |
| 27 | 排气扇 | 台 | 19 | - 12寸，功率：32w，风量：186m³/h，风压：110pa。 |
| 28 | 万向排气罩 | 台 | 2 | - 铝合金连杆，PP 材质，主管管径 135mm、臂展管径 110mm、罩口口径 375mm。 |
| 29 | PP排风管 | m | 60 | - φ400mm，含三通、弯头、直接。 |
| 30 | PP排风管 | m | 10 | - φ250mm，含三通、弯头、直接。 |
| 31 | 耐腐蚀PVC排风管 | m | 55 | - φ160mm，含三通、弯头、直接。 |
| 32 | 耐腐蚀PVC排风管 | m | 85 | - φ110mm，含三通、弯头、直接。 |
| 33 | 止回阀 | 个 | 2 | - φ250mm |
| 34 | 止回阀 | 个 | 1 | - φ400mm |
| 35 | 调节阀 | 个 | 2 | - φ250mm |
| 36 | 防雨百叶排风口 | 个 | 8 | - 规格：直径250mm，带防虫网，适用于不同风量和气压变化。 |
| 37 | 风机基座 | 套 | 1 | - 规格：1000*1000*200mm，C25 混凝土，抗压强度对应25MPa。 |
| - 基础系统设备 |  |  |  |  |
| 38 | 洁净医疗板 | ㎡ | 318.2 | - 规格尺寸：4.5mm厚（3000*1200mm），材质：由装饰层和无机纤维芯材经过高温高压制作而成。 |
| 39 | 地板胶专用自流平层 | ㎡ | 885 | - 地板胶专用自流平层：楼面基层清理，打磨平整后涂刷界面处理剂，铺自流平。 |
| 40 | PVC卷材地板胶 | ㎡ | 1013.67 | - 上墙踢脚线130mm：厚2.0mm，地板具有阻燃、防滑、抗菌、耐磨、耐腐蚀、耐化学药品、易清洗。 |
| 41 | 铝单板 | ㎡ | 105.9 | - 1000*2000*1.0mm |
| 42 | 成品洁净单开门 | 套 | 1 | - 800*2100mm，带透视窗，铝合金洁净门料，中空密封胶条，把手锁。 |
| 43 | 成品洁净单开门 | 套 | 2 | - 900*2100mm，带透视窗，铝合金洁净门料，中空密封胶条，把手锁。 |
| 44 | 成品洁净单开门 | 套 | 7 | - 1000*2200mm，带透视窗，铝合金洁净门料，中空密封胶条，把手锁。 |
| 45 | 成品洁净单开门 | 套 | 11 | - 1500*2200mm，带透视窗，铝合金洁净门料，中空密封胶条，把手锁。 |
| 46 | 不锈钢包套玻璃地弹门 | 套 | 2 | - 2800*2800，开门尺寸1800*2300mm。 |
| - 门禁监控系统设备 |  |  |  |  |
| 47 | 门禁系统 | 套 | 3 | - 密码、刷卡、指纹三合一，单门TCP/IP型带电源模块，含读卡器、电控锁、出门按钮等，支持指纹及IC卡授权。 |
| 48 | 半球式监控摄像机 | 个 | 4 | - POE供电：1080P，POE供电。 |
| 49 | 楼层监控交换机 | 套 | 1 | - POE供电：8路，POE供电，含录像机，4T硬盘。 |
| 50 | 网络插座 | 个 | 14 | - 网络插口 |
| 51 | 网络交换机 | 个 | 1 | - 24口千兆/功能开关 |
| 52 | 壁挂网络机柜 | 个 | 1 | - 标准机柜12U″，550宽*600，高*400深。 |
| 53 | 网线 | 米 | 1200 | - 超六类双绞线 |
| 54 | 弱电镀锌钢板桥架 | m | 45 | - 150*100mm |
| ▲为保证本项目的设备安装与现场情况相符（201房：安装9张教师专用桌及9个专用椅；202房：安装1张活动台；203房：安装2张教师专用桌及2个专用椅；204房：安装1张实验台，2张中央台，专用插座16个；205房：安装35张学生专用桌及35个专用椅；206房：安装1张实验台，3张中央台，专用插座24个，通排风系统1套；207房：安装1张实验台，3张中央台，专用插座24个；208房：安装1张实验台，3张中央台，专用插座24个；209房：安装1张实验台，3张中央台，专用插座24个；210房：安装1张会议讨论桌及16专用椅、会议展示柜1个；走廊安装4个摄像头），并达到采购人实际使用要求，竞标时竞标供应商须根据现场勘察情况，自行提供本项目科学可行正确的台柜平面布置图、通排风系统布置图、207实验室效果图等图纸。 附图： 本次采购设备安装地点为广西南宁市大学东路188号，竞标供应商可进行现场勘察。现场勘察接待地点为广西南宁市大学东路188号（以实际情况为准），现场勘察时间统一为2025年8月20日10：00-12：00，勘察人员由竞标供应商的法定代表人或受权委托代理人携带营业执照复印件、本人身份证原件以及广西政府采购云平台上获取采购文件截图前往）。现场勘察联系人：郑老师，电话：0771-3267029、18277182178。 |  |  |  |  |
| - ▲商务及其他要求 |  |  |  |  |
| - 交货时间及地点 |  |  | - 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起 15 日内。 - 2.交付使用时间：自签订合同之日起 60 日内到货安装调试完成并通过验收。 - 3.交货地点： 广西区南宁市内 （采购人指定地点）。 |  |
| - 报价要求 |  |  | 报价必须含以下部分，包括： 1.货物的价格； 2.必要的保险费用和各项税金； 3.其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：供应商的报价为需方指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）安装调试费用；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |
| - 保修期要求 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。 |  |
| - 售后服务要求 |  |  | 1.免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 2.售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。 3.供应商提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足响应文件所述规格、技术参数、性能指标要求要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 4.保修期内非用户原因引起的质量事故成交供应商应负全部责任。 5.所有非人为损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均须免费维修。 6.对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 7.若产品自带软件的，则须提供免费保修（维护）期内升级服务。 |  |
| - 包装和运输 |  |  | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。 |  |
| - 验收要求 |  |  | 1.质量标准：本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 2.采购人现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 4.验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由成交供应商承担（供应商自行将费用综合考虑进入投标报价中），采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。 5.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。 |  |
| - 付款方式 |  |  | 合同签订后的 10 个工作日内采购人向成交供应商支付 30%的预付款，成交供应商将所有设备及配套设备安装调试完毕，并正常运转，且为采购人培训结束，采购人无疑问后，经采购人最终验收合格，由成交供应商开具等额发票给采购人，采购人自收到成交供应商发票之日起10个工作日内付清成交供应商其余全部的货款。 |  |
| - 履约保证金 |  |  | - 1.在合同签订后5个工作日内，成交供应商按成交金额2%比例向采购人提交履约保证金。成交供应商履行完所有合同约定权利义务事项后5个工作日内，成交供应商须提交退保证金申请，采购人在质量保证期满后验收并扣除更换、维修维保、赔偿金等费用后（如有），5个工作日内无息返还剩余金额。 - 2.履约保证金的退还： - （1）在履行合同约定权利义务期间，成交供应商不按合同履行质量保证义务的，采购人有权对采购标的进行更换、维修维保，所需费用从成交供应商提交的履约保证金中扣除，履约保证金不足以抵扣更换、维修维保费用的，不足部分由成交供应商承担。同时，采购人保留起诉成交供应商的权利。 - （2）成交供应商履行所有合同约定权利义务事项满5个工作日后，成交供应商未提交退还履约保证金申请，经采购人通知成交供应商后5个工作日内，成交供应商不提出退还申请的，或成交供应商未履行完合同约定权利义务事项前，成交供应商变更单位名称、联系方式等不及时告知采购人并提供相关变更材料，造成采购人无法通知成交供应商的，视成交供应商自动放弃领回履约保证金权利，采购人有权对履约保证金进行另外处置。 - （3）其他因成交供应商原因导致履约保证金无法按时退回的情形。 - 注：以上情况因履约保证金不能退还或另行处理，所产生的后果由成交供应商负责。 |  |
| - 其他要求 |  |  | - 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 - 2.竞标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 - 3.采购人有权要求对成交供应商所交付设备进行测试，如若发现虚假应标时，所有后果由成交供应商负责，并追究相关责任。 - 4.供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 - 5.供应商必须保证所提供的系统及相关服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。 6.若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。 7.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，竞标人所竞产品必须从其规定。 8.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。 9.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性或者不能提供相关证明材料的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 可谈判内容：谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为未标明“▲”号的参数。 |  |  |  |  |

# 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件封面格式

封面

竞争性谈判响应文件

项目编号：

项目名称：

供  应  商：                 （盖公章）

供应商地址：

年  月  日

二、附  件

附件一

谈 判 书

广西壮族自治区政府采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：

谈判供应商名称（盖章）：

附件二

报  价  表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明） | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（商务及其他售后服务要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分（技术参数及性能配置要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将有可能导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字:

谈判供应商名称（盖章）：

年   月   日

附件四

法定代表人授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明： 1、竞标人应按照相关法规规定如实作出声明。

2、按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。

附件六

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

# 第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                             项目名称和编号

签  订  地  点                               签  订  时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

- 第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 乙方自定 。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 不接受损耗 。

- 第五条　交付和验收

1.交付使用时间：                 、地点：                 。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5  日内及时予以解决。乙方逾期解决的，视为逾期提交服务成果。

- 第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求 。

- 第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                 。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                      。

3.付款方式：

。

第九条　履约保证金

- 。

- 第十条　税费

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十一条　质量保证及售后服务

1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款

利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第十二条　调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 第十三条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额     % 违约金并赔偿甲方经济损失。

- 2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付合同金额    ‰ 违约金，超过     天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额    ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额    % 。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额    % 向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额    % 收取违约金并赔偿经济损失。

8.因乙方违约，甲方向乙方主张权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费律师费等）由乙方承担。

- 第十五条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十六条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十七条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

- 第十九条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.谈判书；

4.成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  评定标准

评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审方法

（一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（二）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。

（三）谈判供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；扣除后的价格为评标价；除上述情况外，评标价=竞标价

（四）谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（五）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按价格扣除后的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他满足谈判文件实质性响应要求供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。