云之龙咨询集团有限公司

招标文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GLZC2024-G1-250294-YZLZ

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2024年12月24日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章　采购需求	27

第四章  评标办法	51

第五章  政府采购合同	56

第六章  投标文件（格式）	62

# 第一章  招标公告

项目概况 医疗设备采购项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版，并于2025年1月14日上午9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2024-G1-250294-YZLZ（代理编号:YZLGL2024-G1-087-XAZC）

项目名称：医疗设备采购

预算金额（元）：2216000.00

最高限价（元）：无。

采购需求：

分标1：预算金额为陆拾柒万元整（¥670000.00）。

（1）标的的名称、数量及单位：眼电生理检查仪1台、YAG激光治疗仪1台、雾化熏蒸治疗仪1台、裂隙灯眼表综合分析仪（数码裂隙灯+干眼检查）1台。

（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。

分标2：预算金额为伍拾肆万贰仟元整（¥542000.00）。

（1）标的的名称、数量及单位：电生理刺激仪（多道生理记录仪）1套、防护服7套。

（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。

分标3：预算金额为陆拾柒万肆仟元整（¥674000.00）。

（1）标的的名称、数量及单位：电动起立床1台、电动起立架1台、功率自行车（卧式）1台、康复治疗设备1台、四肢联动康复训练仪1台、智能关节康复器（下肢关节康复器）1台、电针仪24台、医用中频脉冲电治疗仪12台、体外冲击波疼痛治疗系统1台、医用全自动电子血压计1台。

（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起10个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。

分标4：预算金额为叁拾叁万元整（¥330000.00）。

（1）标的的名称、数量及单位：骨动力系统（磨钻）1台、超声软组织切割止血设备1台。

（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起45个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。

本项目各分标均不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件

时间：2024年12月24日至2024年12月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）： 广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：投标人应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年1月14日上午9时30分（北京时间）

投标地点：通过“广西政府采购云平台”在线投标。

开标时间：2025年1月14日上午9时30分（北京时间）

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn/）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

4.本项目非专门面向中小企业采购。

5.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.广西政府采购云平台电子投标注意事项：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7.本项目各分标采购代理服务费按招标文件“投标人须知”第36条规定收取，中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

七、本次投标联系事项：

1.采购人信息

名    称：兴安县人民医院

地    址：广西桂林市兴安县兴安镇康宁街78号

联系方式：刘胜君0773-6222121

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　  址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房

项目联系人：吕雯

联系方式：0773-2887388、2887399

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：GLZC2024-G1-250294-YZLZ |
| 2 | 3.6 | 法定代表人、负责人、自然人 | 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 |
| 3 | 5.1 | 投标人资格 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 （3）本项目的特定资格要求：供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。 |
| 4 | 6 | 广西政府采购云平台电子投标注意事项 | 6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。 6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。 6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。 注： 1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。 - 各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。 3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 5 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。 15.2本项目政府采购预算为：分标1预算金额为陆拾柒万元整（¥670000.00）；分标2预算金额为伍拾肆万贰仟元整（¥542000.00）；分标3预算金额为陆拾柒万肆仟元整（¥674000.00）；分标4预算金额为叁拾叁万元整（¥330000.00），投标人所投分标的投标报价超出相应政府采购预算金额的，相应分标投标文件作无效处理。 15.3投标人必须就”采购需求”中所投分标的所有标的作完整唯一报价，投标文件只允许有一个报价方案，不接受缺漏项报价或有选择的或有条件的报价，否则，投标文件按无效处理。 |
| 6 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 7 | 18 | 电子投标文件的制作、加密要求 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。 18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签名（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。 18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 8 | 19 | 投标文件的递交 | 19.1投标文件递交要求： 投标截止时间：2025年1月14日上午9时30分。 投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。 19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 |
| 9 | 20 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 10 | 21 | 开标时间及地点 | 21.1开标时间及地点： 开标时间：2025年1月14日上午9时30分； 开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。 21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。 |
| 11 | 22 | 开标程序 | 22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。 22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。 22.5投标人线上确认投标报价。 22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号)的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 36.1 | 采购代理服务费 | 本项目各分标采购代理服务费均按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中“货物招标”类收费标准下浮20%计算（不足人民币5000元的，按5000元计）。根据本项目采购代理协议该“采购代理服务费”由中标人在中标公告发出之日起5个工作日内一次性向采购代理机构付清（否则，该不利后果由中标人承担）。 |
| 20 | 39 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 40 | 监督管理机构 | 兴安县政府采购管理办公室；联系电话：0773-6220651 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GLZC2024-G1-250294-YZLZ

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7“正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于该条款基本要求的情形，包括：①当某技术指标要求为≥或≤某指标时，则该指标为基本要求，投标响应值＞或＜该基本要求的，为正偏离；②除上述第①种情形外，经评委独立评审后认定该技术指标优于招标文件基本要求的其它情形。

3.8“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.9实质性要求：本项目“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。

本项目分标1、分标3：“采购需求”的“技术要求”中允许未标注“▲”条款存在负偏离的条款数最多为3项，投标人对该分标“技术要求”中未标注“▲”的条款存在负偏离的条款数≥4项的，该分标按投标无效处理；本项目分标2、分标4：“采购需求”的“技术要求”中允许未标注“▲”条款存在负偏离的条款数最多为5项，投标人对该分标“技术要求”中未标注“▲”的条款存在负偏离的条款数≥6项的，该分标按投标无效处理。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明

5.1投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（3）本项目的特定资格要求：供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

5.2资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项

6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7. 联合体投标要求

本项目分标均不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，除依法取消中标资格外，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向兴安县政府采购管理办公室投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签名；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：吕雯，联系电话：0773-2887388、2887399。

通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房。

业务时间：工作日每日上午9时00分到12时00分，下午1时00分到5时00分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）；

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。

（4）总公司法人授权书原件扫描件（分公司参与投标时必须提供）；

（5）投标人关于医疗器械经营的有关证明材料复印件（必须提供）；

注：①本项目有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；②本项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；③本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

（6）投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2023年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）（必须提供）；

（7）投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件(依法免税的供应商,必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的,则无需提交)（必须提供）；

（8）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（9）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表（必须提供）；

（3）技术偏离表（必须提供）；

（4）商务响应表（必须提供）；

（5）所投产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的备案资料证明材料复印件；所投产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件（必须提供）。

（6）“采购需求”中要求必须提供的相关证明文件（如有要求必须提供的,必须提供）；

（7）售后服务方案（如有，请提供）；

售后服务方案包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护（注明时间）方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等。

（8）业绩：投标人2021年以来具备同类设备销售业绩相关证明材料复印件（如有，请提供）；

（9）投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）（如有，请提供）；

（10）投标人如属于监狱企业且提供的货物全部由其制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如属于符合条件的残疾人福利性单位且提供的货物全部由其制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）（如有，请提供）；

- （11）政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）；

- 注：①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]；②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]。

（12）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：投标人提供的以上“资格性响应证明材料”、“商务、技术性响应证明材料”等相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签名（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签名（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2本项目政府采购预算为：分标1预算金额为陆拾柒万元整（¥670000.00）；分标2预算金额为伍拾肆万贰仟元整（¥542000.00）；分标3预算金额为陆拾柒万肆仟元整（¥674000.00）；分标4预算金额为叁拾叁万元整（¥330000.00），投标人所投分标的投标报价超出相应政府采购预算金额的，相应分标投标文件作无效处理。

15.3投标人必须就”采购需求”中所投分标的所有标的作完整唯一报价，投标文件只允许有一个报价方案，不接受缺漏项报价或有选择的或有条件的报价，否则，投标文件按无效处理。

15.4投标报价：投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 电子投标文件的制作、加密要求

18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签名（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.6供应商公章、签名、电子签章、电子签名

17.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

17.6.2本招标文件中描述投标人的“签名”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签名处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签名。

17.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交要求：

投标截止时间：2025年1月14日上午9时30分。

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2025年1月14日上午9时30分；

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

23.3采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：

（1）不具备本招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第28条、29条载明的投标无效情形的。

23.4资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，相应予以废标。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

- 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由项目所在公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签名或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签名（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向兴安县政府采购管理办公室报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

- （1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- （2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按综合技术分高的优先、售后服务方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标人。

- （3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签名、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的相应分标预算金额或最高限价的；

- （3）未通过资格审查的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （6）投标人未就“采购需求”中所投分标的所有标的作完整唯一报价的或有缺漏项报价的，或有选择有条件报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （8）投标人为联合体投标的；

- （9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装的。

- 30. 属于下列情形之一的，应予以废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(hwww.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

- 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

- 履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）或应当向采购人提交履约保证金而未按规定提交的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

35.4验收证明存档：项目验收合格后，采购人应妥善保存验收证明（详见附表3）。

八、其他事项

36. 采购代理服务费

36.1采购代理服务费：本项目各分标采购代理服务费均按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中“货物招标”类收费标准下浮20%计算（不足人民币5000元的，按5000元计）。根据本项目采购代理协议该“采购代理服务费”由中标人在中标公告发出之日起5个工作日内一次性向采购代理机构付清（否则，该不利后果由中标人承担）。

36.2采购代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001014300158041

- 广西线上“政采贷”政策详见附表4.

- 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

- 监督管理机构：兴安县政府采购管理办公室；联系电话：0773-6220651。

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签名（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.如本项目划分分标的，应注明所质疑的分标。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签名；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签名（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.如本项目划分分标的，应注明所投诉的分标。投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签名；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签名： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签名： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签名： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标人负责人签名或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表4：

# 第三章　采购需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

Ⅱ.采购需求一览表

分标1

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（万元） |
| 1 | 眼电生理检查仪 | 工业 | 1.要求为全中文软件系统；全中文界面。 2.USB2.0接口数字式生物信号放大器，计算机主机内无任何插卡，方便采购人更新电脑主机。 ▲3.闪光刺激器频率共分8档，分别为0.01Hz，0.02Hz，0.05Hz,0.1Hz，0.2Hz，0.5Hz，1.00Hz，2.00Hz，偏差不超过士10%。 4.放大器频带:0.1 Hz300 Hz，偏差不超过士20%。 5.闪光刺激器刺激光色:白、蓝、黄、绿、红五种可见光。 ▲6.放大倍数: 1k，2k，5k，10k，20k，50k，100k,200k，偏差不超过士10%。 7.生物信号放大器：共模抑制比≥120 dB (50 Hz) 输入短路噪声：Vp-p≤3.0μV。 8.图像刺激器：可选颜色为红、黄、蓝、绿、黑、白六种。可选刺激模式为：棋盘格、横条、坚条、矩形四种。 ▲9.图像刺激器空间频率：0.04~3.10七档可调，分别为0.04，0.09，0.19，0.38，0.77，1.55，3.10，偏差不超过士10%。 10.图像刺激器频率八档可调，分别为 0.01Hz,0.02Hz，0.05Hz，0.1Hz，0.2Hz，0.5Hz，1.00Hz，2.00Hz，偏差不超过士10%。 11.电生理检查仪功能要求（包含但不限于）: 11.1图形视觉诱发电位PVEP。 11.2闪光视觉诱发电位FVEP。 11.3护目镜闪光诱发电位HVEP。 11.4图形视网膜电流图PERG。 11.5闪光视网膜电流图FERG。 11.6视网膜振荡电位图OPS。 11.7眼电图EOG。 | 1 | 台 | 9 |
| 2 | YAG激光治疗仪 |  | 1.工作条件： 1.1环境温度：10℃～30℃。 1.2相对湿度：≤70 %。 1.3电源：～220V±22V，50Hz±1Hz。 2.工作激光： 2.1激光波长：1064 nm±5 nm。 2.2激光模式：多模。 2.3激光脉冲输出的时间特性。 2.4激光脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲和3脉冲。 ▲2.5激光脉冲宽度：4.5ns，允差±10%。 2.6激光脉冲序列脉冲间隔时间：双脉冲和3脉冲的脉冲间隔时间小于40μs。 2.7激光脉冲序列的最大可发射重复频率：2.5Hz，允许偏差±20%。 2.8激光输出能量（眼球前）： ▲2.8.1单脉冲最大输出能量：11mJ，允许偏差±20%。 ▲2.8.2双脉冲最大输出能量：19 mJ，允许偏差±20%。 ▲2.8.3要求3脉冲最大输出能量：28 mJ，允许偏差±20%。 2.8.4输出能量调节：100%～6% 七档可调，实际输出与预置值允许偏差±20%。 2.9激光输出能量复现性：RP≤±10%。 2.10激光光束汇聚角：18°，允许偏差±20%。 2.11焦平面光斑直径：30μm，允许偏差±20%。 2.12瞄准激光： ▲2.12.1瞄准激光波长：630nm～680nm。 2.12.2瞄准激光的输出功率PC：＜0.4mW。 | 1 | 台 | 24 |
| 3 | 雾化熏蒸治疗仪 |  | ▲1.语音播报功能：全程语音播报。 2.参数记忆功能：设置参数后自动记忆，下次无需调试。 3.模式切换：常温雾化、加热雾化及薰蒸模式自由切换。 4.雾化杯容量：0-140ML。 ▲5.温度设置及控制范围：30~45℃（可调节）。 6.温度异常语音报警功能：有。 7.温度检测方式：管路出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同。 8.超高温报警功能：有超高温语音报警及保护功能，双温度探头监测温度。 9.整机噪声：≤50dB（A）（距离主机1m）。 ▲10.主机超声工作频率：2.4MHz±10% 。 ▲11.雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。 12.雾化率：≥1ml/min。 13.可以加中药、也可以加西药，机器内部自主升温降温，无需外置加热管路（加热丝等），管路为一次性管路，无管路消毒问题。 14.保护功能 14.1设备温度超过设置温度5℃，停止工作并发出警报，且不能自动恢复。 14.2若设备输出显示温度达到45℃时应发出警报。 14.3加热锅或水槽内水位正常时面板缺水灯熄灭，加热锅或水槽内水位过低时，面板缺水灯变亮并发出缺水语音报警，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后可正常雾化。 15.具有风量、雾量、治疗时间调试功能。 16.有预留气体接口，可外接安全气体输入。 | 1 | 台 | 6 |
| 4 | 裂隙灯眼表综合分析仪（数码裂隙灯+干眼检查） |  | （一）裂隙灯显微镜 1.显微镜系统 1.1显微镜类型：伽利略平行夹角式（内置黄色滤光片）。 1.2变倍方式：5档转鼓变倍式。 1.3放大倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X。 1.4目镜倍率：12.5X。 1.5目镜夹角：10°。 ▲1.6瞳距调节范围：52~80mm。 ▲1.7屈光度调节：-8D~+8D。 1.8视场直径：Ø36.2mm、Ø22.3mm、Ø14mm、Ø8.9mm、Ø5.7mm。 2.照明系统 2.1裂隙宽度：0~14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）。 2.2裂隙高度：1~14mm连续可调。 2.3光斑直径：Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm。 2.4裂隙角度：0°~180°。 2.5裂隙倾角：5°、10°、15°、20°。 2.6滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片。 2.7光源：LED。 2.8照度：≥150klx。 2.9亮度调节方式：亮度连续可调。 2.10背景照明：集自然光/红外光于一体的同轴背景光源模块。 2.11背景照明亮度调节方式：自然光亮度连续可调。 3.采集设备 3.1自动数码模块：1/1.8寸传感器，2.4微米像元，红外光源传感器，自动曝光，自动增益，光圈可调，五种白平衡模式，高灵敏度，可开关宽动态范围。 3.2照片分辨率：≥2592×1944。 3.3照片格式：JPEG。 3.4视频分辨率：≥2592×1944。 3.5视频帧率：≥25fps。 3.6视频格式：MP4 H.264。 3.7输出接口：USB。 3.8视频输出接口：Micro HDMI高清接口，可连接显示屏直接显示数码模块预览画面，便于采购人示教和展示。 3.9 DICOM接口：支持网络连接医院影像系统。 3.10智能病例管理软件：支持病例编辑储存，病例对比。 4.电源：内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体，便于安装和操作。 （二）眼表观察模块功能 ▲1.非侵入式泪膜破裂时间（NIBUT）：可见光Placido环投影系统（23环）,检查范围覆盖≥8.8mm角膜直径，AI自动识别破裂区域，计算首次/平均破裂时间，客观评估泪膜稳定性。 2.荧光素染色泪膜破裂时间（FBUT）:AI自动识别泪膜形态变化并自动计算泪膜破裂时间。 3.非侵入式泪河高度：可见光Placido环投影系统，图片可光学或电子变倍放大，AI自动识别并测量泪河高度，客观评估泪液分泌量。 4.脂质层厚度：可见光白环投影系统，观察脂质层色彩、分布及流动性，4个厚度等级的标准模版对比评估，辅助判断睑板腺功能障碍。 5.睑板腺功能评估：AI自动识别腺体，自动睑板腺缺失率计算，自动睑板腺分级，直观判断睑板腺萎缩、缺失。 6.眼红分析：AI识别结膜、血管，自动计算结膜充血占比和睫状充血占比，客观评估眼表炎症，指导临床干眼分级和随访对照。 7.睑缘：观察睑缘形态及腺口变化，图片可光学或电子变倍放大，照片诊断结果评估可选。 8.角膜荧光素钠染色：裂隙灯显微镜内置黄色滤色片配合钴蓝光照明，增加角膜荧光素钠染色图像的对比度，提高早期角膜上皮点染阳性检出率，评估角膜上皮损伤程度。 9.干眼检查综合报告：自动分析各项指标结果，协助医生快速、有效的进行干眼诊断，能制定个性化治疗方案。 ▲（三）配置清单 1.裂隙灯显微镜主机 1 套。 2.图像采集管理软件 1 套。 2.眼表观察模块1套。 3.加密狗1 个。 4.配套专用数据工作一体机 1 台。 5.彩色移动输入输出设备1台。 6.升降台1台。 7.检眼镜及眼镜片箱各1台。 | 1 | 台 | 28 |
| 核心产品：本分标核心产品为第4项标的“裂隙灯眼表综合分析仪（数码裂隙灯+干眼检查）”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2.保修期：产品保修期不少于 1 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修期均自交货验收合格之日起计算。 3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供操作培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 4.保修要求： （1）保修期内，如果出现故障，投标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，8小时内进行故障处理，如必要则24小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题48小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 （2）若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。 （3）投标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。 5.在医疗设备使用年限之内，按要求需要对设备进行的检测项目，检测所产生的相关费用由供应商负责，采购人不再另行支付。 6.设备进采购人医院后若需与采购人信息系统连接的，开通端口及连接所需的所有费用均由供应商承担，采购人不再另行支付。 7.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 8.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起30 个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。 2.交付地点：广西桂林市兴安县人民医院内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | （1）合同签订且验收合格满3个月无质量问题的，中标人向采购人开具发票，采购人在收到发票后的10个工作日内支付合同价款的90%，合同价款的10%于保修期（1年）满后无质量问题的30天内中标人向采购人开具发票，采购人收到发票后的10个工作日内全部付清（无息）。 （2）每次付款前中标人不向采购人开具发票的，采购人有权拒绝支付相应款项。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标合同履行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构(通过CMA认证或CNAS认证的检测机构)参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |
| （七）医疗器械管理 |  | - 所投产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的备案资料证明材料复印件；所投产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件。 |  |  |  |  |
| （八）进口产品说明 |  | 本分标所有采购标的均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （九）采购预算及最高限价 |  | 本分标政府采购预算为人民币陆拾柒万元整（¥670000.00），投标人投标报价超出采购预算金额的，作投标无效处理。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护（注明时间）方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （二）业绩 |  | 投标人2021年以来具备同类设备销售业绩相关证明材料复印件。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （三）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本项目“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。 未标注“▲”符号的技术参数允许存在负偏离的条款数累计最多为3项，投标人对未标注“▲”符号的技术参数存在负偏离数≥4项时，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

分标2

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（万元） |
| 1 | 电生理刺激仪（多道生理记录仪） | 工业 | 1.体表通道：12道全体表SECG通道。 ▲2.心内单极输入≥96个。 3.有创血压BP通道≥2道。 4.导管的插接有可视化的图示。 5.具备外刺激仪接口。 6.具有体表信号输出功能。 ▲7.高通滤波：多档可选；低通滤波：多档可选。 8.具备ABL专用通道接口。 9.工频滤波：可对任意导联单独进行自适应、50Hz滤波开关设置。 10.采样率≥4KHz。 11.体表输入阻抗≥3.5MΩ，心内输入阻抗≥5MΩ。 ▲12.体表共模抑制比≥90dB，心内共模抑制比≥80dB。 13.系统能自动生成单极标测功能。 14.血压测量范围0-300 mmHg，血压灵敏度多档可选。 15.产品的扩展升级：多道生理记录仪能升级为同一厂家生产的心脏三维标测系统。 ▲16.体表心内增益控制档≥5档可选 ▲17.体表、心内固定增益多档可调，体表心电和心内心电固定增益具有300mm/mV档增益可调。 18.配套专用数据工作站：≥14核CPU、内存≥8G、硬盘≥1TB+1TB，具有双硬盘双系统功能。 19.DVD刻录机：≥4.7GB普通大容量刻录光盘，支持同盘多个病例刻录。 20.显示系统：两个≥23英寸，分辨率≥1600×1050专用高分辨率彩色液晶显示器。 21.心内输入盒电极插孔数≥32个。 22.前置放大器到计算机的信号传输方式：光纤数字传输。 23.电源系统：专用隔离供电系统。 ▲24.配置要求 1.生理记录仪主机1台。 2.前置放大器1台。 3.心内输出盒2个。 4.体表线1套 。 5.键盘、鼠标1套。 6.多道生理记录仪软件系统1套。 | 1 | 套 | 50 |
| 2 | 防护服 |  | 1.要求为X射线防护服。 2.具有连体、分体、无袖、半袖供采购人选择，袖长可根据采购人临床要求定制。 3.规格：分男、女款，每种款式有≥20个尺寸供采购人临床选择，可提供详细尺码表供采购人临床选择，尺码表上需详细标注每个尺码的上衣长度、下裙长度、胸围、肩宽、腰围、臀围等，能提供量身定制服务。 ▲4.铅当量：正面≥0.5 mmPb，后面≥0.25mmPb，袖≥0.25mmPb。 5.重量：M号分体铅衣，重量≤4.85kg（适合约175cm，约75kg体型穿）。 6.面料要求： （1）要求采用纳米技术聚酰胺印花面料，需至少有30多种面料颜色可供采购人选择。 （2）内衬和表面材料均有双面防水涂层，具有双面防水功能，耐汗防止汗渍侵蚀核心防护材料。面料防水指数≥1800，表面抗沾湿性≥4级。 （3）表面材料结实，抗撕裂，耐磨性能好，不会被轻易划伤划破，人体穿戴不过敏（耐摩擦色牢度≥4级）。 （4）便于清洁、消毒处理（面料抗污等级≥4级，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抗菌率≥80%）。 7.内部核心材质： （1）核心材质选用不含铅的复合材料组合而成，分布均匀，能够有效屏蔽弥漫性散射线，防护严密（不含Pb、Cd、Hg、Cr等毒害物质）。 （2）内部防护材料用≥4层0.125铅当量材料叠加设计。 （3）拉伸强度＞6MPa、断裂伸长率≥100%、扯断永久变形≤40%、邵尔硬度≤60ShoreAM、撕裂强度＞1500N/m。 8.产品要求 （1）衣服重叠设计，胸前部位的铅当量≥0.50mmPb。 ▲（2）人体工程学设计，裙子后背有松紧，双层腰带护腰设计，不脱落。 （3）肩部带有柔软衬垫，并能在无人协助的情况下，方便穿上和脱下。 ▲（4）提供量身定制服务、医院、科室和名字刺绣服务。铅衣可以量身定制大小。 （5）每套防护服带产品追溯二维码，能够记录产品的参数、生产日期、质检人、出厂日期等。 （6）卡扣组：优质卡扣，卡扣对接精准，结合度紧密，链接牢固，不易脱扣；使用次数≥10000次，提供终身免费更换服务。 （7）魔术贴毛刺：采用毛刺，粘合强度高，粘合力度大，可通过≥5万余次粘连，提供终身免费更换服务。 （8）包边条：包边条材料经久耐用，采用仿尼龙材质，要求结实耐磨吗，与衣服边角吻合严密，不漏针跑边。 9.铅围领 （1）规格：异型款式 ▲（2）铅当量：≥0.5mmPb（可根据采购人要求定制）。 ▲（3）围脖针眼处双层防护，防止针眼处漏射线，甲状腺部位双层防护铅当量可达0.5mmPb，防护严密。 10.铅帽 （1）系带、露顶、全包（多种款式供采购人临床选择）。 ▲（2）铅当量：≥0.5 mmPb（可根据采购人要求定制）。 | 7 | 套 | 0.6 |
| 核心产品：本分标核心产品为第1项标的“电生理刺激仪（多道生理记录仪）”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2.保修期：产品保修期不少于 2 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修期均自交货验收合格之日起计算。 3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供操作培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 4.保修要求： （1）保修期内，如果出现故障，投标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，8小时内进行故障处理，如必要则24小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题48小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 （2）若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。 （3）投标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。 5.在医疗设备使用年限之内，按要求需要对设备进行的检测项目，检测所产生的相关费用由供应商负责，采购人不再另行支付。 6.设备进采购人医院后若需与采购人信息系统连接的，开通端口及连接所需的所有费用均由供应商承担，采购人不再另行支付。 7.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 8.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起 30个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。 2.交付地点：广西桂林市兴安县人民医院内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | （1）合同签订且验收合格满3个月无质量问题的，中标人向采购人开具发票，采购人在收到发票后的10个工作日内支付合同价款的90%，合同价款的10%于保修期（1年）满后无质量问题的30天内中标人向采购人开具发票，采购人收到发票后的10个工作日内全部付清（无息）。 （2）每次付款前中标人不向采购人开具发票的，采购人有权拒绝支付相应款项。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标合同履行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损。 3.供货时，中标人必须提供所投第2项号产品“防护服”由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并能清晰反映“技术要求”中标注“▲”符号的技术指标，否则，采购人有权不予验收，并终止合同，上报政府采购监管部门处理。必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构(通过CMA认证或CNAS认证的检测机构)参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |
| （七）医疗器械管理 |  | - 所投产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的备案资料证明材料复印件；所投产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件。 |  |  |  |  |
| （八）进口产品说明 |  | 本分标所有采购标的均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （九）采购预算及最高限价 |  | 本分标政府采购预算为人民币伍拾肆万贰仟元整（¥542000.00），投标人投标报价超出采购预算金额的，作投标无效处理。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护（注明时间）方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （二）业绩 |  | 投标人2021年以来具备同类设备销售业绩相关证明材料复印件。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （三）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本项目“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。 未标注“▲”符号的技术参数允许存在负偏离的条款数累计最多为5项，投标人对未标注“▲”符号的技术参数存在负偏离数≥6项时，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

分标3

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（万元） |
| 1 | 电动起立床 | 工业 | 1.电源：AC220V±22V；频率 50Hz±1Hz。 2.功率：180VA。 3.控制方式：手柄控制、RF 遥控控制及微电脑控制三种方式，更加方便临床操作。 4.音乐播放功能。 5.遥控：RF遥控。 6.遥控有效距离：≥3m。 7.床面尺寸：1780×620mm， 允差±50mm。 8.床面离地高度 550mm，允差±50mm。 9.外形尺寸：2130×990×910mm，允差±50mm。 10.起立角度：0°～90°（允差±5°）连续可调。 11.脚踏板背屈最小为 0°，最大为 20°，允差±3°；跖屈最小为 0°，最大为 30°，允差±3°；脚踏板内翻最小为 0°，最大为 30°，允差±3°；外翻最小为 0°，最大为 30°，允差±3°。 12.治疗（预置）时间 0-60min，允差±10s，步进 1min。 13.断续起立，起立时间 0～9 秒可调，级差1s，间歇时间 0-90s 可调，级差10s，允差±10%，起立至90°时停止动作。 14.控制驱动系统采用电机运行设备，实现电动控制。 15.床板热疗：热疗温度不超过 50℃；热疗温度工作20min；自动保护功能：当温度达到 50℃时，第一路保护启动，停止加热，当温度下降至正常工作温度范围内，再次启动加热功能，如果第一路保护装置失效，加热垫表面最高温度继续升高到 60℃时，第二路保护装置动作，并切断电源。 | 1 | 台 | 4 |
| 2 | 电动起立架 |  | 1.采用电动助力装置，辅助患者进行站立高度调节，调节范围：不窄于110-125cm。 2.承重：≥150kg。 3.外形尺寸（L×W×H）（mm）：11130×720×1135（±5%）。 4.胸部调节范围：200-300mm。 5.膝部高度调节0-100mm。 | 1 | 台 | 3 |
| 3 | 功率自行车（卧式） |  | 1.电子表的功能：显示窗口：时间、距离、热量、心率、功率、模式。 2.心跳控制模式 H.R.C:55%、75%、90%。 3.使用者承重力≥180 kg。 4.规格(mm)（±10%）：1650×700×1270。 5.用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练。 6.材质：塑料、型材、橡胶。 7.结构形式：底座、主架、脚蹬、扶手。 | 1 | 台 | 4 |
| 4 | 康复治疗设备 |  | 1.至少具有水平训练、垂直交叉、垂直平行3种上肢训练方式。 2.至少具有正转、反转2种下肢训练方式。 3.主动训练模式下，不窄于0~20档阻力可调。 4.被动训练模式下，转速可调，调节范围：不窄于5~60r/min，步进≤1r/min。 5.被动训练模式下，电机输出动力不超过8Nm，保证训练安全。 6.具有常规手柄和带护托手柄2种扶手。 7.具备定时功能，到达设置时间后自动切断输出，可设定范围：不窄于1~99min，步进≤1min。 8.设备高度可调，调节范围：不窄于0~57mm。 9.上肢训练工作臂可水平旋转、垂直旋转调节，水平旋转调节范围：不窄于0°~180°、垂直旋转角度调节范围：不窄于0°~90°。 10.配有≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，内置多款游戏，方便人机互动。 11.设备可设置训练时间、训练速度、运动阻力、运动方向、痉挛等级等训练参数。 12.对称性监测：可实时显示肌力对称信息，提供图示显示和相对比例数据。 13.可查看训练结果数据，至少包括：运动里程、运动时间、能量消耗及痉挛次数等。 ▲14.具有辅助脚踏板，且长度可调，适应不同患者的小腿固定。 15.具有急停按钮和痉挛保护功能，痉挛保护激活时间不超过4秒。 16.具有开机自检功能和语音提示功能。 ▲17.阻力模式电流即时采样，阻力控制平稳；运转柔和、协调、低噪音。 18.外形尺寸（L×W×H）（±50mm）：671mm×660mm×1170mm。 | 1 | 台 | 10 |
| 5 | 四肢联动康复训练仪 |  | 1.外形尺寸：1655×750×1200mm，允差±5%。 2.供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换。 2.1内部电源：干电池d.c.6V； 2.2外部电源：适配器输入：a.c.220V，50Hz；输出：d.c.6V，1A。 3.承重：≥200kg。 4.操作显示：≥7英寸液晶触摸显示屏。 （1）显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级。 （2）步频范围：0～250步/分。 （3）功率范围：0～800瓦特。 （4）累积计步：9999步。 （5）阻力调节：10级阻力。 （6）卡路里消耗：0～999卡。 5.座椅、把手调节： （1）座椅由前向后调节范围：0～325mm，允差±5%；手动调节，14个锁定位置，相邻两位置之间间隔25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高：0～40mm，允差±5%。 （2）把手长度调节范围：0～400mm，允差±5%。 （3）座椅可向左右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。 （4）人体工程学靠椅设计，两侧扶手可折叠，方便病人转移。 （5）运动角度：31°，允差±5°。 6.阻力训练仪：永久性的磁性涡电流阻力训练仪，阻力：0～20N·m，允差±10%，10档可调，步进2Nm。 7.训练仪工作噪音≤60dB(A)。 | 1 | 台 | 7 |
| 6 | 智能关节康复器（下肢关节康复器） |  | 1.电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz。 2.额定输入功率：60VA。 3.大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10%。 4.小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10%。 ▲5.伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%。 ▲6.角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20%。 ▲7.训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音。 ▲8.脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10°。 9.活动仪设有线控开关。 10.设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练。 | 1 | 台 | 3 |
| 7 | 电针仪 |  | 1.供采购人临床电脉冲针灸疗法用。 2.技术要求 （1）输出波形为非对称双向三角尖波，输出基波为正矩形波； （2）输出频率：1-100Hz可调，允差范围±15%； （3）脉冲宽度：0.175ms，允差范围±20%； （4）输出脉冲路数：≥6路； （5）治疗仪应无直流分量输出； （6）治疗仪在1000Ω和250Ω负载最大输出电流有效值不超过10mA(r.m.s)； （7）定时；1min～100min 可调，定时误差为±10%。 （8）体积（长×宽×高）：≥234mm×160mm×76mm； （9）在不同模式下，频率有差异，脉宽、强度无异；不同的阻抗，对输出电流幅值有影响，对频率、脉宽无影响，仪器无直流分盘。 （10）配备专用数据工作站1台。 | 24 | 台 | 0.1 |
| 8 | 医用中频脉冲电治疗仪 |  | 1.规格尺寸（±10%）：515×468×980mm。 ▲2.输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。 3.中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。 4.调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 5.中频载波波形：双向方波。 6.调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 7.调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 8.脉宽：50μs～500μs，允差±10％。 9.中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 ▲10.干扰电性能 （1）工作频率：4kHz，允差±10％。 （2）调制频率：0.125Hz，允差±10％。 （3）差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 （4）调幅度：0%、100%，允差±5％。 （5）差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。 ▲11.处方：100个固定处方。 12.中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 13.输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 14.中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 15.电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 16.离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 17.治疗时间：治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 | 12 | 台 | 1 |
| 9 | 体外冲击波疼痛治疗系统 |  | ▲1.工作压力：0.3×10²kPa～5.5×10²kPa（0.3～5.5bar），调节步进值0.1×10²kPa。 ▲2.最大能量密度：5mJ/mm²。 3.输出能量：≥212mJ。 4.具有四种脉冲模式：单次模式、慢速模式、中速模式和快速模式。 5.冲击频率：3Hz、5Hz、10Hz。 6.冲击次数分四档可调：1000次、2000次、3000次、连续冲击。 7.智能化管理系统，自动检测手枪连接状态。 8.双通道冲击治疗，标配2把冲击手枪，双枪可同时使用，可独立设置参数，方便两个患者同步进行不同方案的治疗。 9.冲击波治疗枪具有减振功能，减少对操作人员的手部的后冲力。 10.传导子：8个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配三个子弹和三个弹道。 11.治疗头金属部分可以在高温135℃高温高压消毒。 12.治疗探头须通过生物相容性检测。 13.具有一通道按摩治疗，标配一把按摩手枪，振幅6mm，振动频率四档可调。 14.具有按摩治疗头数量≥7个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头。 15.带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。 16.输出压力波脉宽最小为180us，其误差不应超出±10%。 17.过压安全装置，具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。 18.外形尺寸（长×宽×高）：500×435×1100mm，允差±15%。 19.额定输入功率：950VA。 | 1 | 台 | 20 |
| 10 | 医用全自动电子血压计 |  | 1.测量原理：示波法。 2.显示屏：LCD显示屏。 3.测量位置：左右臂均可。 4.适应臂周范围：17～42cm。 5.测量范围：血压量程：0～299mmHg； 脉博数：40～180次/分。 ▲6.手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音。 7.测量精度： （1）压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）。 （2）脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）。 8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确。 9.臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）。 10.平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值。 11.二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来。 12.打印装置：内置热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图。 13.ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器。 14.抗菌设计对应：外壳：抗菌树脂，袖带：抗菌布套。 15.臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 16.语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果。 17.用户教育：根据测量结果，显示提示信息。 18.通信数据输出：USB数据传输。 | 1 | 台 | 2 |
| 核心产品：本分标核心产品为第9项标的“体外冲击波疼痛治疗系统”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2.保修期：产品保修期不少于2年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修期均自交货验收合格之日起计算。 3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供操作培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 4.保修要求： （1）保修期内，如果出现故障，投标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，8小时内进行故障处理，如必要则24小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题48小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 （2）若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。 （3）投标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。 5.在医疗设备使用年限之内，按要求需要对设备进行的检测项目，检测所产生的相关费用由供应商负责，采购人不再另行支付。 6.设备进采购人医院后若需与采购人信息系统连接的，开通端口及连接所需的所有费用均由供应商承担，采购人不再另行支付。 7.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 8.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起10个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。 2.交付地点：广西桂林市兴安县人民医院内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | （1）合同签订且验收合格满3个月无质量问题的，中标人向采购人开具发票，采购人在收到发票后的10个工作日内支付合同价款的90%，合同价款的10%于保修期（1年）满后无质量问题的30天内中标人向采购人开具发票，采购人收到发票后的10个工作日内全部付清（无息）。 （2）每次付款前中标人不向采购人开具发票的，采购人有权拒绝支付相应款项。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标合同履行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构(通过CMA认证或CNAS认证的检测机构)参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |
| （七）医疗器械管理 |  | - 所投产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的备案资料证明材料复印件；所投产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件。 |  |  |  |  |
| （八）进口产品说明 |  | 本分标所有采购标的均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （九）采购预算及最高限价 |  | 本分标政府采购预算为人民币陆拾柒万肆仟元整（¥674000.00），投标人投标报价超出采购预算金额的，作投标无效处理。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护（注明时间）方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （二）业绩 |  | 投标人2021年以来具备同类设备销售业绩相关证明材料复印件。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （三）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本项目“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。未标注“▲”符号的技术参数允许存在负偏离的条款数累计最多为3项，投标人对未标注“▲”符号的技术参数存在负偏离数≥4项时，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

分标4

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（万元） |
| 1 | 骨动力系统（磨钻） |  | 1.主机控制系统采用高性能智能化的微处理控制芯片，要求为恒速闭环驱动控制，空载、满载转速变动在≤5%范围内。 2.BF型电气安全设计和100-240v宽电压输入设计。 3.功能模式设定具有正反转速、摆动转速上限设定，摆动频率时间切换。 4.正反转速、摆动转速：手动/脚控、切换及声音提示。 5.故障自动诊断，自动弹出错误代码信息。 6.高速手柄工作参数可实时显示，转速显示0-80000rpm，具有磨削拓展功能(直柄磨头手柄、弯柄磨头手柄)；驱动磨头动力手柄在工作时，具有≤0.2S 的速停功能。 ▲7.具有磨削拓展功能（可以匹配安装关节刨削手柄，脊柱UBE磨头手柄，脊柱椎间孔磨头手柄，神外钻头手柄，神外铣刀手柄，神外磨头手柄）。 8.刨削功能模式设定具有正反转及加减速调节、摆动转速上限设定和摆动频率(0.3-1s秒)时间设定。 9.刨削刀具齐全，直径：2㎜/3㎜/4㎜；切割口：平滑/单锯齿/双锯齿，鞘：直型/轻微弯曲35度/40度，强烈弯曲65度。 10.ISO–E快换接口，显示屏幕≥2.1cm×5.3cm。 ▲11.动力手柄电缆线长度≥3M，ISO–E 快换接口。 ▲12.输出功率≥125VA，转速≥80000r/min。 13.动力手柄电缆能够高温高压消毒。 14.磨头手柄轻质合金材料，表面防腐耐磨处理，可高温高压消毒。 15.与动力手柄具有直插锁定功能，防止工作时脱落。 16.无极调速，温升低，振动小，噪音低，最高转速时空载噪音＜75dB。 17.多种长度直弯手柄可选，长度有90/130/260/275/310/320/330mm。 18.管身直径≥4.7mm。 ▲19.配置清单： （1）主机1套。 （2）电源线≥1.5m。 （3）脚踏开关（带电缆线）1套。 （4）动力手柄（带电缆）1套。 （5）UBE专用弯柄磨头手柄1套。 （6）开放手术专用弯柄磨头手柄1套。 （7）磨头2个。 （8）消毒盒1个。 （9）合格证1份。 （10）熔断器【（φ5×20）3A,250V】4PCS。 （11）O型密封圈5PCS。 （12）使用说明书1份。 （13）铝合金箱及外包装箱1套。 | 1 | 台 | 25 |
| 2 | 超声软组织切割止血设备 |  | （一）工作环境条件和电源条件： 1.环境温度：10℃~30℃。 2.相对湿度：30%～75%（无冷凝）。 3.大气压力：700hPa～1060hPa。 4.交流供电电压：220V。 5.交流供电频率：50Hz。 6.输入功率：500VA。 7.熔断器：5A 250VAC。 （二）技术指标： 1.尖端主振幅 档位; 1 档; 2 档; 3 档; 4 档; 5 档. 尖端主振幅; 50um±15um; 55um±15um; 60um±15um; 65um±15um; 70 μm±20 μm. 2.尖端横向振幅 档位; 1 档; 2 档; 3 档; 4 档; 5 档. 尖端横向振幅; ≤10 μm; ≤15 μm; ≤20 μm; ≤25 μm; ≤30 μm. 3.最大电功率 档位; 1 档; 2 档; 3 档; 4 档; 5 档. 最大电功率; 20w±8w; 25w±8w; 30w±8w; 35w±8w; 40W±8W. （三）运输及存储环境条件： 产品能储存在温度-35℃~55℃ , 相对湿度 10%～90%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。 | 1 | 台 | 8 |
| 核心产品：本分标核心产品为第1项标的“骨动力系统（磨钻）”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务基本要求 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2.保修期：产品保修期不少于1年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修期均自交货验收合格之日起计算。 3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供操作培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 4.保修要求： （1）保修期内，如果出现故障，投标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，8小时内进行故障处理，如必要则24小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题48小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 （2）若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。 （3）投标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。 5.在医疗设备使用年限之内，按要求需要对设备进行的检测项目，检测所产生的相关费用由供应商负责，采购人不再另行支付。 6.设备进采购人医院后若需与采购人信息系统连接的，开通端口及连接所需的所有费用均由供应商承担，采购人不再另行支付。 7.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 8.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起45个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。 2.交付地点：广西桂林市兴安县人民医院内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | （1）合同签订且验收合格满3个月无质量问题的，中标人向采购人开具发票，采购人在收到发票后的10个工作日内支付合同价款的90%，合同价款的10%于保修期（1年）满后无质量问题的30天内中标人向采购人开具发票，采购人收到发票后的10个工作日内全部付清（无息）。 （2）每次付款前中标人不向采购人开具发票的，采购人有权拒绝支付相应款项。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标合同履行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构(通过CMA认证或CNAS认证的检测机构)参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |
| （七）医疗器械管理 |  | - 所投产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的备案资料证明材料复印件；所投产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件。 |  |  |  |  |
| （八）进口产品说明 |  | 本分标所有采购标的均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （九）采购预算及最高限价 |  | 本分标政府采购预算为人民币叁拾叁万元整（¥330000.00），投标人投标报价超出采购预算金额的，作投标无效处理。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护（注明时间）方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （二）业绩 |  | 投标人2021年以来具备同类设备销售业绩相关证明材料复印件。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （三）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本项目“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。未标注“▲”符号的技术参数允许存在负偏离的条款数累计最多为5项，投标人对未标注“▲”符号的技术参数存在负偏离数≥6项时，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审并按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

适用于分标1

1.价格分………………………………………………………………………………30分

- 1.1评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

- 1.2政策性扣除计算方法。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

- 1.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 1.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 1.5满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

- 1.6价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

- 2.综合技术分…………………………………………………………………………40分

- 经评委独立评审，投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求的，得基本分40分；投标人对本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号项的技术参数响应存在负偏离的，每有一项扣基本分5分，最多扣15分。

3.售后服务方案分……………………………………………………………………18分

3.1基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分2分。

- 3.2承诺更长保修期：供应商承诺竞标产品在满足基本保修期的基础上每延长1年的得1分，最多得2分。

- 3.3售后服务实施方案分（14分）

- 评委对投标人提供的售后服务方案【包括但不仅限于：①售后人员配备情况；②定期维护 (注明时间)方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等】内进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（4分）：六项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

二档（6分）：六项评审因素有二项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（8分）：六项评审因素有三项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（10分）：六项评审因素有四项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

五档（12分）：六项评审因素有五项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

六档（14分）：六项评审因素内容经评审均合理、可行且具有针对性的。

4.履约能力分…………………………………………………………………………10分

投标人2021年以来具备同类设备销售业绩【投标人于投标文件中提供中标/成交通知书或销售合同复印件并加盖投标人电子签章，能清晰反映中标/成交内容或合同标的，否则不予认可。同一个编号的采购项目有2个(含2个)以上的分标中标（成交）的只算一次】，每有一项业绩得2分，最多得10分。

- 5.政策功能分（节能、环保）………………………………………………………2分

5.1属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，否则不予认可]，根据其所占项目报价比例得0-1分。

5.2属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，否则不予认可]，根据其所占项目报价比例得0-1分。

6.总得分为以上各项评审因素得分合计。

适用于分标2、分标4

1.价格分………………………………………………………………………………30分

- 1.1评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

- 1.2政策性扣除计算方法。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

- 1.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 1.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 1.5满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

- 1.6价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

- 2.综合技术分…………………………………………………………………………40分

- 经评委独立评审，投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求的，得基本分40分；投标人对本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号项的技术参数响应存在负偏离的，每有一项扣基本分3分，最多扣15分。

3.售后服务方案分……………………………………………………………………18分

3.1基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分2分。

- 3.2承诺更长保修期：供应商承诺竞标产品在满足基本保修期的基础上每延长1年的得1分，最多得2分。

- 3.3售后服务实施方案分（14分）

- 评委对投标人提供的售后服务方案【包括但不仅限于：①售后人员配备情况；②定期维护 (注明时间)方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等】内进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（4分）：六项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

二档（6分）：六项评审因素有二项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（8分）：六项评审因素有三项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（10分）：六项评审因素有四项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

五档（12分）：六项评审因素有五项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

六档（14分）：六项评审因素内容经评审均合理、可行且具有针对性的。

4.履约能力分…………………………………………………………………………10分

投标人2021年以来具备同类设备销售业绩【投标人于投标文件中提供中标/成交通知书或销售合同复印件并加盖投标人电子签章，能清晰反映中标/成交内容或合同标的，否则不予认可。同一个编号的采购项目有2个(含2个)以上的分标中标（成交）的只算一次】，每有一项业绩得2分，最多得10分。

- 5.政策功能分（节能、环保）………………………………………………………2分

5.1属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，否则不予认可]，根据其所占项目报价比例得0-1分。

5.2属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，否则不予认可]，根据其所占项目报价比例得0-1分。

6.总得分为以上各项评审因素得分合计。

适用于分标3

1.价格分………………………………………………………………………………30分

- 1.1评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

- 1.2政策性扣除计算方法。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

- 1.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 1.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 1.5满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

- 1.6价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

- 2.综合技术分…………………………………………………………………………40分

- 经评委独立评审，投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求的，得基本分40分；投标人对本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号项的技术参数响应存在负偏离的，每有一项扣基本分4分，最多扣12分。

3.售后服务方案分……………………………………………………………………18分

3.1基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分2分。

- 3.2承诺更长保修期：供应商承诺竞标产品在满足基本保修期的基础上每延长1年的得1分，最多得2分。

- 3.3售后服务实施方案分（14分）

- 评委对投标人提供的售后服务方案【包括但不仅限于：①售后人员配备情况；②定期维护 (注明时间)方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等】内进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（4分）：六项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

二档（6分）：六项评审因素有二项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（8分）：六项评审因素有三项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（10分）：六项评审因素有四项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

五档（12分）：六项评审因素有五项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

六档（14分）：六项评审因素内容经评审均合理、可行且具有针对性的。

4.履约能力分…………………………………………………………………………10分

投标人2021年以来具备同类设备销售业绩【投标人于投标文件中提供中标/成交通知书或销售合同复印件并加盖投标人电子签章，能清晰反映中标/成交内容或合同标的，否则不予认可。同一个编号的采购项目有2个(含2个)以上的分标中标（成交）的只算一次】，每有一项业绩得2分，最多得10分。

- 5.政策功能分（节能、环保）………………………………………………………2分

5.1属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，否则不予认可]，根据其所占项目报价比例得0-1分。

5.2属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，否则不予认可]，根据其所占项目报价比例得0-1分。

6.总得分为以上各项评审因素得分合计。

三、推荐及确定中标候选人原则

1.评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按综合技术分高的优先、售后服务方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标人。

3.中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

# 第五章  政府采购合同

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

中标人（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

合同主要条款

第一条 合同标的及合同金额

1.供货一览表：

分标

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 器械注册证号 | 数量① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

中标内容合同的总金额为：（大写）人民币                     （¥         ）。

2.合同金额应包括本次采购范围内标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，乙方应综合考虑在报价中。甲方不再支付其他费用。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

4.乙方提供货物的保修期为    年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修期均自交货验收合格之日起计算。

5.送货上门、安装调试合格，向甲方提供操作培训服务，直至甲方相关人员熟练使用为止。

6.若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。

7.乙方如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得甲方设备管理部门同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行    次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。

8.在医疗设备使用年限之内，按要求需要对设备进行的检测项目，检测所产生的相关费用由乙方负责，甲方不再另行支付。

9.设备进甲方医院后若需与采购人信息系统连接的，开通端口及连接所需的所有费用均由乙方承担，甲方不再另行支付。

10.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可以要求乙方按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

11.保修期内，如果出现故障，乙方在接到甲方通知后应在    小时内给予响应，    小时内进行故障处理，如必要则    小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题    小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过    小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。

12.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品（包括产品的零部件），且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权在内的知识产权或其他权利。如果甲方因此遭受任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方有义务以买方名义自费处理纠纷，并承担所有法律和经济责任。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等物权瑕疵，乙方保证对乙方所交付的货物享有完全的处分权。

4.乙方保证对本合同项下产品及其配件在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和依法保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任（包括甲方因此造成的直接和间接的损失赔偿）。

5.乙方保证对本合同项下产品拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如因为乙方原因导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额20%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于因重新采购、使用替代产品产生的费用等。

6.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附随货物送达。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方且经甲方验收合格前发生的全部风险和责任均由乙方负责承担，甲方对此不负责任。

第五条  交付

1.交付时间：                    ；地点：广西桂林市兴安县内甲方指定地点，该交付时间为绝对交付时间，即乙方已经充分考虑交付前的相关风险等原因，乙方确认货物将在该交付时间在甲方的指定地点交付给甲方。

2.乙方提供不符合投标文件承诺和招标文件规定及本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，乙方应于3日内更换为符合投标文件承诺和招标文件规定及合同规定的货物，逾期未更换的，乙方应承担违约责任，向甲方支付合同总金额20%的违约金。

3.乙方交付货物的同时应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，补齐时间由甲方规定的时间为准，否则视为逾期交货，乙方应承担违约责任。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件要求、投标文件的承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在设备（含附件）全部安装到位、调试完好、相关培训结束后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试和试用时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方人员一起调试，乙方对于培训质量负责直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物（“技术复杂的货物”以甲方定义为准），甲方可以请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及产生的相关费用由乙方全部负担。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

7.供货时，乙方必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；乙方所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及投标文件中承诺的参数一致。甲方有权委托具有检测资质的第三方检测机构(通过CMA认证或CNAS认证的检测机构)，邀请相关专家，根据招标文件要求及投标文件承诺，逐条对应进行现场核验，如产生费用则由乙方承担。核验不合格的，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方损失的由乙方负责承担全部赔偿责任和本合同总金额20%的违约金，甲方有权处理已进场的产品。验收完成后乙方须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。

8.分标2：供货时，乙方必须提供所投第2项号产品“防护服”由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并能清晰反映“技术要求”中标注“▲”符号的技术指标，否则，甲方有权不予验收，并终止合同，上报政府采购监管部门处理。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.设备到达甲方指定地点后，乙方负责派工程师安装、调试设备，并在甲方指定时间地点，培训甲方操作人员，直至熟练掌握设备的操作、日常维护保养技能为止。乙方负责提供针对甲方维修工程师的现场操作、维修、维护培训服务。乙方负责安装，甲方不再支付任何与安装相关费用。乙方安装完毕后立即清理包装等残留垃圾，不准在现场堆放。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。

第九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 付款方式

（1）合同签订且验收合格满3个月无质量问题的，乙方向甲方开具发票，甲方在收到发票后的10个工作日内支付合同价款的90%，合同价款的10%于保修期（1年）满后无质量问题的30天内乙方向甲方开具发票，甲方收到发票后的10个工作日内全部付清（无息）。每次付款前乙方不向甲方开具发票的，甲方有权拒绝支付相应款项。

（2）每次付款前乙方不向甲方开具发票的，甲方有权拒绝支付相应款项。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应于3日内更换，逾期未更换的乙方应向甲方支付合同金额　20　%违约金并赔偿甲方经济损失，甲方有权终止采购合同。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如果累及甲方，需赔偿甲方的损失（甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天甲方有权解除合同，乙方承担甲方损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方有权要求解除合同或者继续履行合同，同时乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

6.若商品存在设计、工艺或材料的缺陷，且这些缺陷使得商品无法正常使用，乙方应当负责维修或更换；若维修不能解决问题，乙方应退还商品价格并承担由此导致的其他合理费用。

7.乙方存在其它违约行为，乙方应向甲方支付违约货款额20%违约金并赔偿甲方经济损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

8.因乙方的行为造成违约的，甲方有权解除合同或者继续履行合同，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等无法预见且无法避免并无法克服的外力事件。乙方在不可抗力事件发生后，应立即以书面形式通知甲方，并在15日内提供由公证机构出具的与不可抗力事件相关的证明。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续十五天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签名并加盖供应商公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报兴安县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.依据《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得未经甲方书面同意，擅自转让其应履行的合同义务。违反此条款的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额20%的违约责任。

3.合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。本合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

第十六条  合同解除

乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，并赔偿损失：

1.在合同期内甲方有权对乙方的售后服务质量、响应及时性等进行不定期考核，甲方评价乙方考核不合格的；

2.合同履行期内如乙方出现包含但不限于以下影响合同履行的情形：（1）被行政执法机关处以吊销营业执照、取消资质、责令停业、行政罚款金额较大（叁万元人民币以上）、暂扣安全生产许可证；（2）财务被接管或冻结情况的。包括但不限于偷税漏税、非法生产等商业不良行为；

3.乙方在合同签署前未主动告知甲方其在合同签署前三年之内有本条第2款中的行为的；

4.乙方处于司法诉讼中且甲方认为乙方存在经营风险或专利侵权风险等可能影响合同履行的情形。

5.因乙方原因，未按期交货一次以上；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；

6. 其他解除情形依照本合同约定。

第十七条  签订本合同时应提供包括但不限于以下文件，以下文件属于本合同的依据和附件，具有与合同正文同等的法律效力：

1.合同主要条款；

2.采购需求；

3.投标函、投标报价表；

4.技术偏离表、商务响应表；

5.售后服务方案（如有）；

6.中标通知书。

本项目的招标文件及投标文件均作为本合同的附件之一，效力等同于本合同正文。

本合同甲乙双方签名盖章后生效，一式伍份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方一份。

（以下无正文）

甲方（公章）：                    乙方（公章）：

法定代表人签名：                  法定代表人签名：

委托代理人：                      委托代理人：

电 话：                           电 话：

开户名称：                        开户名称：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：

日 期：                           日 期：

# 第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

4.总公司法人授权书原件扫描件（分公司参与投标时必须提供）

5.投标人关于医疗器械经营的有关证明材料复印件（必须提供）

6.投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2023年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）（必须提供）

7.投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件(依法免税的供应商,必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的,则无需提交)（必须提供）

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他证明材料

1.投标函（必须提供）

2.投标报价表（必须提供）

3.技术偏离表（必须提供）

4.商务响应表（必须提供）

5.所投产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的备案资料证明材料复印件；所投产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件（必须提供）

6.“采购需求”中要求必须提供的相关证明文件（如有要求必须提供的,必须提供）

7.售后服务方案（如有，请提供）

8.业绩：投标人2021年以来具备同类设备销售业绩相关证明材料复印件（如有，请提供）

9.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）（如有，请提供）

10.投标人如属于监狱企业且提供的货物全部由其制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如属于符合条件的残疾人福利性单位且提供的货物全部由其制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）（如有，请提供）

11.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）

12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件。

附件：

授权委托书（格式一，适用于法人或其他组织投标）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签名，以资证明。

- 投标人（电子签章）：

- 法定代表人签名（或者电子签名）：

- 年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二，适用于自然人投标）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签名，以资证明。

- 自然人签名（或者电子签名）：              　      年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。

4.总公司法人授权书原件扫描件（分公司参与投标时必须提供）

总公司法人授权书（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

我公司授权    （供应商名称，即分公司名称）    参加       项目名称（项目编号：     ）的投标活动，其权限如下:

一、                    （分公司名称）我公司下设分公司，我公司现授权其参加       项目名称（项目编号：            ）的投标活动。

二、提交投标保证金，接收退回的投标保证金。

三、提交投标文件（含补充、修改文件)，或者撒回已提交的投标文件（含补充、修改文件)，或者接收退回的投标文件。

四、依法参加投标等活动，答复评标委员会提出的澄清等。

五、提出事先由委托人确认的质疑、投诉，并接收质疑、投诉答复。

六、接收采购人或采购代理机构发出的有关本项目相关的公告、文书等。

七、交纳代理服务费，办理中标手续，参加采购合同签约。

八、进行合同履约、参加验收、提供服务等。

被授权单位无转委托权。

本授权书自签发之日起生效，有效期180天。如被授权方中标，则本授权书的有效期自签发之日起生效至项目合同履行完毕结束。项目执行过程中所发生的一切后果，由我公司承担相应的法律责任。

特此授权。

授权人（公章）：____________

日期：______年____月____日

5.投标人关于医疗器械经营的有关证明材料复印件（必须提供）

注：①本项目有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；②本项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；③本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

6.投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2023年以来银行出具的资信证明或2024年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）（必须提供）

7. 投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件(依法免税的供应商,必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的,则无需提交)（必须提供）

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签名（或者电子签名）：

日          期：

9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签名（或者电子签名）：

日          期：

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标函（必须提供）

投标函（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签名代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.按招标文件“采购需求”和“投标报价表”：投标报价详见“投标报价表”

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期投标截止时间之日起90天。

5.如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下:

①公司名称：

②纳税人识别号：

7.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

8.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

10.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

- 投标人电子签章：

法定代表人或相应的委托代理人签名（或者电子签名）：

日     期：

2.投标报价表（必须提供）

附件:

投标报价表（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签名代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                   （投标单位名称），并做出如下报价：

分标

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所投标的的技术参数、配置等，详见“技术偏离表” |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： （¥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 投标报价：投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签名（或者电子签名）：

日     期：

注：

1.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

2.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

3.技术偏离表（必须提供）

附件：

分标     技术偏离表（格式）

| 项号 | 标的名称 | 招标文件的“技术要求” | 对应招标文件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签名（或者电子签名）：

日     期：

注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

- 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

- 后附技术要求中要求提供的相关有效证明材料（如有）。

4.商务响应表（必须提供）

附件：

分标     商务响应表（格式）

| 条款 | 招标文件的“商务要求” | 对应招标文件的“商务要求”，投标文件的详细响应情况 |
| --- | --- | --- |
| （一）售后服务基本要求 |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  |  |
| （四）包装和运输 |  |  |
| （五）保险 |  |  |
| （六）验收标准 |  |  |
| （七）医疗器械管理 |  |  |
| （八）进口产品说明 |  |  |
| （九）采购预算及最高限价 |  |  |

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签名（或者电子签名）：

日     期：

5.所投产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的备案资料证明材料复印件；所投产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件（必须提供）

6.“采购需求”中要求必须提供的相关证明文件(如有要求必须提供的,必须提供)

7.售后服务方案（如有，请提供）

附件：

分标     售后服务方案（格式）

售后服务方案包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护（注明时间）方案；③故障出现解决方案；④培训方案；⑤保修期外维修方案；⑥其他实质性优惠措施等......

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签名（或者电子签名）：

日     期：

8.业绩：投标人2021年以来具备同类设备销售业绩相关证明材料复印件（如有，请提供）

- 投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）（如有，请提供）

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

10.投标人如属于监狱企业且提供的货物全部由其制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如属于符合条件的残疾人福利性单位且提供的货物全部由其制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）（如有，请提供）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

11.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）

- ①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]；②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]。

12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）