广西壮族自治区政府采购

货物类招标文件

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目—智慧诊断、急救系统

项目编号：GXZC2025-G1-000948-GSZX

采 购 人：广西职业技术学院

采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2025年5月13日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	41

第四章  评标方法及评标标准	64

第五章  拟签订的合同文本	73

第六章　投标文件格式	84

# 第一章 招标公告

广西桂水工程咨询有限公司关于广西职业技术学院实训教学设备更新项目—智慧诊断、急救系统的公开招标公告

项目概况

广西职业技术学院实训教学设备更新项目—智慧诊断、急救系统招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年6月3日11时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-000948-GSZX

政府采购计划编号：广西政采[2025]7030号-001、广西政采[2025]7030号-002、广西政采[2025]7030号-003、广西政采[2025]7030号-004

项目名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目—智慧诊断、急救系统

预算总金额：3178800.00元

采购需求：

标项名称：广西职业技术学院实训教学设备更新项目—智慧诊断、急救系统

数量：4套

预算金额（元）：3178800.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1.智能综合培训模拟人1套、2.全生命周期急救实训系统1套、3.智能脉象训练仪1套、4.中医体质辨识仪1套，具体详见采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕，具体详见采购需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年5月13日至2025年5月21日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月3日11时00分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

开标时间：2025年6月3日11时00分

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.其他注意事项

（1）本项目实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（5）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各投标人须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，投标人超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西职业技术学院

地址：广西壮族自治区南宁市江南区明阳工业园区明阳大道19号

联系方式：马进，0771-4213138

2.采购代理机构信息

名称：广西桂水工程咨询有限公司

地址：南宁市青秀区建政路12号商业综合楼A区五楼（水利厅大院内）

联系方式：卢艳妮、邓俊杰， 0771-5709729

3.项目联系方式

项目联系人：卢艳妮、邓俊杰

电话： 0771-5709729

采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

- 2025年 5 月13 日

# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9号）和 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）和《关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告》（2023年第2号）的规定，本项目采购需求如包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料扫描件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。（如在此期间有新的规定颁布按照新规执行）。

3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。投标人对实质性要求有任意一项不满足的，投标文件作无效投标处理。

4.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

6.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

7.本项目标的所属行业均为：  工业    ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

8、下列货物参数中，数值前面出现“或以上”“不少于”“至少”“大于或等于”等描述的，本位数值是实质性响应，大于本位数值的是正偏离（即优于参数要求）,反之为负偏离；数值前面出现“或以下”“低于”“不高于”“小于或等于”等描述的，本位数值是实质性响应，小于本位数值的是正偏离（即优于参数要求）,反之为负偏离。如需求要求某项技术参数大于或等于6套，供应商响应的数值为7套或以上，即为正偏离，以此类推。

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术参数 |
|  | 智能综合培训模拟人 |  | 1套 | 工业 | 智能综合培训模拟人是一款功能全面、高度仿真的医学培训设备，用于急救、护理、诊断等多种技能的实训和培训。 1.模拟人的控制终端使教师能够在几秒钟内改变其生命体征和状态。同时，集男性、女性模拟人于一体的训练平台，为用户提供了全方位的培训资源。 标准配置，以下各一套： （1）无线模拟人 （2）性别转换套装，包括胸部全套皮肤、生殖器、假发、乳房等 （3）模拟听诊器装置 （4）控制终端 （5）模拟人软件系统 （6）模拟人训练及决策助手系统 （7）病人监护仪 （8）模拟人创伤套装 （9）复苏球囊 2.整体外观： （1）成人模拟人，身高约 160-180厘米（接近真实成人身高）。模拟人为无线设计，电池续航时间4小时，轻巧便携，易于移动摆放，安装简单，易于维护。 （2）集男性与女性模拟人为一身，通过使用性别转换套装即可改变模拟人性别。 （3）髋关节、膝关节、踝关节、肩关节逼真灵活，支持自主坐位，可摆放多种体位。 （4）颈椎柔韧，可多角度活动，用于练习病患头部固定，以训练脊髓损伤时的搬运技巧。 3.神经系统： （1）模拟人瞳孔：可模拟眼球运动，瞳孔对光反射可设置单眼，可呈现消失、灵敏、迟钝三种状态。 （2）可改变颅内压，可在模拟监护仪上显示数值。 （3）可设置体温与血液温度，可在模拟监护仪上显示数值。 4.气道： （1）真实的上呼吸道解剖结构，支持球囊面罩与各种气道辅助工具的使用，包括口咽通气道、鼻咽通气道的使用，支持经气管喷射通气。 （2）可进行环甲膜穿刺与环状软骨切开术的练习，环状软骨塞头可更换，通过旋转颈部皮肤可重复使用多次。 （3）可进行气管切开术练习，支持放置气切管。 （4）可进行直接喉镜检查及经口、经鼻气管插管，逆行气管插管，纤维支气管镜引导下气管插管，并能够使用特殊气道器械如LMA喉罩、气管内插管、口咽插管等。 （5）支气管阻塞：可表现右侧和（或）左侧主支气管完全堵塞，模拟下呼吸道阻塞，导致肺部无法通气及双侧呼吸幅度不一致。 （6）可检出右主气管内插管并作出适当反应，支气管内插管仅引起单侧胸廓起伏及呼吸音。 （7）胃扩张：插管误入食管可导致胃扩张胀气。 （8）喉痉挛：可手动调节程度，关闭声门，造成“无法插管，无法通气”的气道梗阻表现。 （9）气道开放手法：支持仰头抬颏法开放气道及托颌法开放气道。 5.呼吸系统： （1）自主呼吸，模拟人可以自发正常潮式呼吸，或模拟不同病理状态下的呼吸模式。 （2）胸廓起伏：可见单双侧胸廓起伏，和通气同步（自主或正压通气）。胸廓活动的幅度和潮气量成正比，随潮气量变化而改变。 （3）针刺减压：可行双侧气胸减压。将针头插入第二肋间隙和锁骨中线的交界处，即可进行气胸减压，可闻及气体逸出的声音。 6.循环系统： （1）心电监护：模拟人上有4个电极连接位，支持用真实监护仪实时连续监测模拟人心电图及生命体征变化，正常和异常的心律均和患者的生理学指标相关。 （2）12导联心电图：可通过模拟监护仪实时动态显示。 （3）脉搏：可触及双侧颈动脉、股动脉，右侧桡动脉、肱动脉等多处脉搏搏动，且脉率和心搏周期同步；如果收缩期压低于某个阈值，则脉搏会自动消失或手动设置脉搏消失时动脉血压值。 （4）血压测量：可使用标准血压计和听诊器行右侧手臂血压测量。 （5）除颤：支持使用临床真实设备进行除颤、电复律和起搏操作。 7.CPR训练： （1）满足美国心脏协会和欧洲复苏委员会等国际复苏指南培训要求。 （2）按压可产生相应的脉搏搏动、血压、波形和心电图图像变化。 （3）具有真实的胸外按压深度与阻力。 （4）开放气道后，可见声带，练习环状软骨压迫法，Sellick操作法。 （5）评估软件会追踪记录按压位置、按压频率、按压深度、胸部回弹程度、通气情况与按压通气比。 （6）可在软件中设定按压频率、按压深度、胸部回弹程度、通气情况的数值范围。 8.体液系统： （1）静脉通路：手背、肘前有独立静脉通路，可实现静脉输液、给药操作；真空密闭采血系统，穿刺成功后可模拟血液流出。 （2）肌肉注射：四处肌肉注射位置，双侧大腿、双臂三角肌。 （3）骨内注射：通过简单更换模块，可行左侧或右侧肱骨骨內注射。 （4）可设置体液及血液流失。 （5）可模拟补充晶体液胶体液和（或）血液。 （6）尿液：可行导尿操作，置入尿管。 9.听诊音： （1）配套无线模拟听诊器装置，具备听诊模式，模拟人可设定自主呼吸将停止，以呈现更清晰的听诊音，听诊设定解除后，模拟人自动恢复自主呼吸，听诊模式支持随时开启或关闭。 （2）心音：在主动脉瓣听诊区、二尖瓣听诊区、肺动脉瓣听诊区、三尖瓣听诊区可闻及正常心音、第三心音、第四心音、第三及第四心音、早期收缩期杂音、中期收缩期杂音、晚期收缩期杂音、全收缩期杂音。 （3）呼吸音：包含四个听诊区，可闻及正常呼吸音、湿啰音、呼吸音减弱、气过水声、胸膜摩擦音、干啰音、喘鸣音。 （4）肠鸣音：包含四个听诊区，可闻及正常肠鸣音、肠鸣音减弱、肠鸣音亢进。 10.模拟人语音： （1）喉音：可发出已经预录的男女性声音，包括干呕声、喘息声、呻吟声、长时间大声或轻声咳嗽、哭泣声、喘鸣声、喃喃低语。 （2）可发出预先录制的男女性说话声，如大声或轻声的咳嗽、尖叫、咕哝声及各种简单语言包括“是”、“不是”、“哎呦”、“我的腿受伤了”、“我的胸口发紧”、“哦，好难受”，及其它简单对话。 （3）模拟人头部有扬声器，可转接任何通过无线麦克风说出的话；麦克风的音量可以通过其本身调节，实现教师与学生间的问诊沟通。 11.模拟人软件系统： （1）软件系统基于BS结构：内置web服务器，任何一台带有无线网络功能的计算机，在输入密码后，都可通过浏览器访问中心控制系统，实现对模拟人的调控，可基于任何平板运行，操作直观，界面友好，方便使用。 （2）可显示病人信息，包括基本信息、病例病史、介入记录、给药记录、核查清单、操作日志，支持用户上传病例记录、图片或视频格式资料。 （3）模拟人教师工作站通过WiFi与模拟人连接，教师工作站支持导入导出病例；控制系统内置病例，并且可实时调节模拟人生命体征等。 （4）预置多个临床病例情景，包括：心脏骤停、闭合性脑损伤和气胸、海洛因中毒、下后壁心肌梗死、败血症伴低血压、中风。 （5）除预设的患者情况和病例外，支持用户自定义患者和病例，实现患者及病例的无限扩充。 （6）用户可在无病例运行的情况下进入控制界面，手动调节心血管系统、呼吸系统、神经系统和体液系统参数，如：心率、呼吸频率、血压、血氧饱和度等。 （7）系统教师工作站显示运行病例的患者信息，如：姓名、性别、年龄、体重等。 （8）模拟人生命体征以数值和波形显示，某一项生命体征异常时，该项生命体征数值闪烁提示，并有提示音，用户可手动开启/关闭提示音。 （9）系统教师工作站支持查看模拟人剩余电量。 （10）系统支持追踪记录按压位置、按压频率、按压深度、胸部回弹程度、通气情况与按压通气比。 （11）系统内生命体征参数通过点击即可更改，生命体征更改过程中和更改后均在界面有提示。 （12）系统运行病例过程中均可实时添加标记，记录操作者表现，并且可以随时跳转回该标记时间点。 （13）系统内置病例支持搜索，用户可按照病例名称或病例运行时间自行搜索。 （14）系统内置病例支持分类，用户可查看最近运行病例、自行创建的病例和系统内所有病例。 （15）教师工作站病例支持无限扩展，用户可根据需要添加病例。 （16）系统支持编辑病例时设置患者生命体征基线，即运行病例时患者初始状态的生命体征情况。 （17）系统支持添加模拟患者详细信息，如：影像数据、音/视频文件等，并可展示在模拟监护仪上，丰富教学内容。 12.训练及决策助手系统： ▲（1）训练及决策助手系统具备中英双语模式，可在手机或控制终端等移动平台登录使用。应用于教学查房、病例讨论、跨学科会诊以及住院医生规范化培训工作中，帮助医生提高临床知识和技能。 ▲（2）针对各疾病提供不断更新的基础知识和临床诊疗要点，内容覆盖25个临床医技专科，6000多种疾病，由经过归纳总结的临床专题、中英文药学信息、药物说明书、患者教育材料，以及大量用于佐证的图片和视频资料组成。专题内及专题之间还可通过链接快速跳转，方便“一站式”检索并获取所有信息。 ▲（3）根据不同专业为医务人员提供有关疾病的病因、发病机制、诊断、治疗、预后等各方面的专业电子图书馆。临床专题的内容涵盖不少于20个临床学科，至少包括过敏和免疫学、心血管医学、皮肤病学、内分泌与糖尿病、胃肠道学、睡眠药等。（投标人在投标文件中需提供软件截图，证明其产品真实性） ▲（4）提供不少于20个专业的医学计算器，便于在短时间内进行准确的医学计算。至少包含：过敏和免疫计算器、心血管医学计算器、皮肤学计算器、内分泌和糖尿病计算器，每个计算器下包含临床标准及医学方程组。如成人体重指数计算器，需包含可输入身高体重，导出体重指数数值，并解读属于哪个类型，并提供指标区间、使用方程式、应用文献等；常规（重量法、英制、美制）单位到 SI 单位的转换：化学和内分泌测试计算器，需包含选择要转换的项目（至少包含白蛋白、胡萝卜素、胆固醇等20个以上）、笔记、引用文献、换算系数（投标人在投标文件中需提供软件截图，证明其产品真实性）。 （5）学习和知识更新：教师和学生可以使用训练及决策助手系统查阅最新的医学知识和研究成果，了解各个领域的最新进展。训练及决策助手系统提供了清晰而详细的概述、诊断与治疗建议，并且每个主题都有丰富的参考文献，可以帮助学生深入理解和学习。 ▲（6）临床案例讨论：教师可以使用训练及决策助手系统的临床案例来进行教学。通过分析真实的临床案例并参考训练及决策助手系统的指导，学生可以学到如何正确评估和处理各类临床情况。 ▲（7）学术写作和文献引用：教师可以教导学生如何正确引用训练及决策助手系统中的内容，并帮助他们培养良好的学术写作和文献引用习惯。 13.模拟人无线遥控模拟监护仪： （1）同时显示≦6个波形图与≥4个数值。 （2）可设置所选生命体征参数的阈值以设置系统“警报”提示音。 （3）可设置波形颜色、比例尺。 （4）监护仪能适时监测并记录病人的生理状态，支持外接投影仪或外接屏幕显示患者生命体征。 （5）系统支持添加患者病史，以及其他辅助检查结果，展示在模拟监护仪上。 （6）可显示实时12导联心电图。 （7）系统可从模拟人主操作界面直接进入到监护仪界面。 （8）波形显示包括：按压深度、心电图12个导联、呼气末二氧化碳EtCO2、肺动脉压PAP、血氧饱和度SpO2、潮气量等。 （9）数值显示包括：按压频率、每搏心输出量CO、呼气末二氧化碳EtCO2、肺动脉压PAP、血氧饱和度SpO2、血红蛋白Hb、心率HR、平均动脉压MAP、无创血压NIBP、pH、脉搏、呼吸频率RR、体温、血液温度、通气比等。 |
|  | 全生命周期急救实训系统 |  | 1套 | 工业 | 全生命周期急救实训系统集成高度仿真的模拟人、智能反馈系统和多功能培训模块，能够满足从新生儿到成人的全方位急救技能培训需求。 一、自动体外除颤训练仪（10台） 1.培训机应仿制真正除颤仪尺寸大小和操作方法，两种供电方式，要求整机功耗低，工作时间长。 2.可以采用普通6节干电池，方便购买及更换；也可以采用专用可充电电池，并且配有充电器，支持电池在线充电或离机充电。 3.提示语言：中文（普通话）或可切换16个不同国家语言，支持任意语言定制。可根据实际使用环境调节音量大小。 4.情景模拟：可真实模拟自动体外除颤器各种场景，包括未接入电极片、建议电击除颤、不建议电击除颤、电池电量低、系统故障、按压速率、单/双人模式、8种预设情景模式，符合2020AHA/2021ERC国际心肺复苏指南（如有新标准，按照新规定执行）要求。 5.内置拨档式调节开关，可根据具体需求调节音量、按压速率、单人/双人按压模式、情景模式。 6.配备完善的操作流程指导图，方便操作者使用。 7.配备红外遥控器，方便选择各种模式和调节功能。 ▲8.内部有心电图设置，不需要再外接除颤模拟器，方便培训。 9.配有成人和儿童电极片。 ▲10.培训机应仿制真正除颤仪，主机、电极片、显示窗口及配件与真正AED的外型、尺寸、包装、操作方法一致。 ▲11.由遥控器控制，模仿多种急救情况和急救过程。 12.语音提示与真AED内容一致，音量一致；有多种语言功能（至少含有中、英两种语言）。 13.有电极片是否贴好的显示，由遥控器控制模拟贴好或没贴好的状态； 14.培训机本身没有电流输出，但可模拟真正AED的各项操作，并可根据用户要求调节成多种急救训练模式，供培训使用。 二、训练成人模型（10具） ▲1.卫生清洁系统：避免交叉感染，无需模拟肺袋，保护学员安全；配有一次性的呼吸口袋和可清洗的面皮，口腔部有仿真牙齿，无需内部清洁，训练后不留水汽；确保通气量500~600mL；吹气时：学员通过口腔或鼻腔（红色部分）向模拟人肺部吹气时，一次性专用的呼吸袋（绿色部分）被充满，挤压模拟人头部已经充有的气体流向模拟人的肺部及胃部；呼气时：气体交流完成后，返回头部的清洁气体挤压呼吸袋里的学员气体，使之呼出模拟人体外。 2.气道培训： 2.1可做口对口、口对鼻、简易呼吸器和口咽通气道的人工呼吸训练； 2.2高仿真功能，和在人体上进行操作一样； 2.3学员能感受到:“ 看、听、感觉” 人工呼吸的三大功能； ▲2.4气道被正确打开后，方能做人工呼吸：模拟人可做提拉下颌，倾斜头部操作； 2.5可模拟气道受阻和胸部抬起的真实效果； ▲2.6头颈部具备气道锁：只有头部充分后仰（可使用仰面举颏法、托下颌法、仰面抬颈法）才能吹气进去，否则无效，符合考试知识点要求。 3.心脏按压： ▲3.1胸部按压硬度可调节：可模仿不同年龄群和性别的胸部硬度，通过模型背部快速调节按压硬度旋钮即可调节不同按压力度，无需拆卸模型皮肤更换模型弹簧，调节后按压至5cm约需要30kg至55kg力量，可调节的硬度设计，能避免因按压硬度固定而导致受训者形成错误操作习惯，提升训练的准确性与专业性； 3.2高仿真人体胸部按压，类似在人体上直接操作心肺复苏； ▲3.3模拟颈动脉搏动：可练习如何触摸颈动脉搏动； 3.4手提包可打开作为训练地垫。 4.训练成效反馈： ▲4.1机械监视器能即时反馈按压深度、通气量、手部位置、胃部充气报警，无须任何电源即可反馈训练数据； 4.2显示心脏按压深度：5~6cm为绿色刻度，其他深度为红色，如果显示屏颜色呈现绿色和红色，则测量结果处于正确范围的边界线； 4.3监视器通过将显示屏颜色从黑色变成红色的方式记录胃部内充气和手部位置不当； 4.4显示通气量：500~600mL为绿色刻度； ▲4.5双侧反馈界面，受训者和培训师均可同时看到仪器反馈，也可只关闭受训者反馈界面变为导师独立检测训练内容； ▲4.6机械监视器位于模拟腹部，按下挂钩将仪器激活，如果仪器未激活，则在按压胸部时会损坏模型和仪器。 5.模型其他要求： 5.1功能性和耐久性经过充分测试； 5.2模型为半身模拟人，用于培训心肺复苏技能训练及考核。 6.材质： 6.1所有材料均符合AHA、ERC和其他复苏协会的相关规定； 6.2躯干：聚乙烯，显示指示盘：ABS 塑料，头骨：PVC (硬质)，胸部和面皮：PVC（软）。 7.体积： 7.1重量：躯干和提包约12kg，全身和提包约17kg； 7.2长度：躯干80cm，全身170cm。 8.配置：半身成人大小的模型；模拟人衣服；可打开做训练地垫的手提袋。 三、训练儿童模型（6具） ▲1.卫生清洁系统：避免交叉感染，无需模拟肺袋，保护学员安全；配有一次性的呼吸口袋和可清洗的面皮，无需内部清洁，训练后不留水汽；吹气时：学员通过口腔或鼻腔（红色部分）向模拟人肺部吹气时，一次性专用的呼吸袋（绿色部分）被充满，挤压模拟人头部已经充有的气体流向模拟人的肺部及胃部；呼气时：气体交流完成后，返回头部的清洁气体挤压呼吸袋里的学员气体，使之呼出模拟人体外。 2.儿童复苏培训的设备。 3.儿童的仿真生理人体结构。 ▲4.头部放置嗅花位置时，才能正确打开呼吸道。 ▲5.可用于溺水场景的防水模型。 6.高仿生理性躯干可以逼真演示训练使用除颤电极。 7.胸部提示有放置手位置的标记。 8.适用于面罩气囊通气。 四、基础心肺复苏训练婴儿模型（6具） 1.婴儿心肺复苏培训的设备。 2.一岁婴儿的仿真生理人结构，功能性和耐久性必须经过充分测试，配有无线设置，不受电源使用影响。 ▲3.卫生清洁系统：避免交叉感染，无需模拟肺袋，保护学员安全；配有一次性的呼吸口袋和可清洗的面皮，无需内部清洁，训练后不留水汽；吹气时：学员通过口腔或鼻腔（红色部分）向模拟人肺部吹气时，一次性专用的呼吸袋（绿色部分）被充满，挤压模拟人头部已经充有的气体流向模拟人的肺部及胃部；呼气时：气体交流完成后，返回头部的清洁气体挤压呼吸袋里的学员气体，使之呼出模拟人体外。 ▲4.头部可以旋转和外伸。 5.只有把头部放置在嗅花位置时，才能正确打开呼吸道。 ▲6.可感知肱动脉搏动。 ▲7.教师可以通过开关来设置呼吸道堵塞的情景。 8.训练软件： ▲8.1控制软件为中文版（可选德语、英语、日语、韩语、阿拉伯语等20种语言），可以设置2020AHA和2021ERC的复苏指南标准或新建自定义指导准则（可一键word导入）；并自带训练节拍器；设置有1人心肺复苏、2人心肺复苏、仅按压、仅通气四种训练模式可选；训练时长可自定义，时间不限。（投标人在投标文件中需提供系统截图） 8.2软件可安装在PAD、手机等终端，分为导师端和受训者端，免费下载使⽤，安装终端的数量没有限制。 ▲8.3软件可以支持自定义训练效果显示图像和打印图标（受训者端包括柱状图、线形图、血液灌注图、⼼/肺，导师端具备受训者端功能外，还包括两种⽐赛模式可选：⽐赛-跑步者、⽐赛-动态心形。）（投标人在投标文件中需提供系统截图） ▲8.4可以随意隐藏训练参数和不打印不必要显示的参数，结果显示可与指导标准同时显示对比情况，包括：总分、总通气次数、总通气次数详情、通气量、平均通气量、通气率、平均通气率、按压/通气比、总按压次数、总按压次数详情、按压深度、平均按压深度、按压率、平均按压率、每循环按压次数、按压/放松比、按压比、按压之间停顿时间、手部离开时间、按压时倾斜、是否使用节拍器（投标人在投标文件中需提供系统截图） ▲8.5一个导师端软件可以同时控制≥4台模拟⼈连接进⾏⽐赛和训练，导师模式下可选择比赛模式：⽐赛-跑步者、⽐赛-动态心形。 ▲8.6所有的训练及比赛记录均可以存储和打印；具备日历功能，可快速跳转至选择日期数据；可筛选学员名称、指导标准名称进行报告筛选。（投标人在投标文件中需提供系统截图） 9.模型规格：重量（含手提箱）约2.5 kg；重量（不包含手提箱） 约1.8 kg；模型总长度40 cm。 ▲10.模型材料要求：头部为硬质PVC，皮肤（身体）为软质PVC，脸皮为软质PVC，充气头袋为聚乙烯，胳膊和腿为软质PVC。 11.配置清单：全身婴儿模拟人（带连体裤）1台；Baby面皮5个；卫生头袋100个（1袋）；便携包1个。 五、成人海姆立克急救法套装（9套） 1.海姆立克急救法套装易于操作，帮助学员练习腹部推压法。 2.红色训练器可以另外用于依照窒息急救程序练习拍背法，训练器轻便、可清洗，并且配有可调式绑带以适合不同学员的体型。 3.肚脐标志引导手部置于正确位置。 4.训练器可在站立、坐着或躺倒时使用，符合不同训练场景的实际情况。 5.可以借助座椅或工作台面进行自救练习。 六、儿童海姆立克急救法套装（9套） 1.海姆立克急救法套装易于操作，帮助学员练习腹部推压法。 2.红色训练器可以另外用于依照窒息急救程序练习拍背法，训练器轻便、可清洗，并且配有可调式绑带以适合不同学员的体型。 3.肚脐标志引导手部置于正确位置。 4.训练器可在站立、坐着或躺倒时使用，符合不同训练场景的实际情况。 5.可以借助座椅或工作台面进行自救练习。 七、成人简易呼吸器（8个） ▲1.球体采用双层设计，外壁柔软，内壁支撑球体。 ▲2.限压设计：球体有限压阀，可以自行限压，并导出压力，保证给气安全。 ▲3.带有固定手带，抓握球体的时候，手带可以很好的固定手部和球体，减少通气过程中的疲劳感，保证球体不会从手部脱落。 ▲4.整体可拆解消毒，球体及配件可以全部拆解并支持在不低于134℃的温度下接受高温高压灭菌。 5.面罩连接器可以360度旋转，方便面罩与患者贴合，球体带有铭牌可以用于悬挂和区分科室和使用者。 6.技术参数： 6.1简易呼吸器容量：1300ml； 6.2单手每搏量：600ml； 6.3双手每搏量：1000ml； ▲6.4限压值：70cmH2O； 6.5重量：约415g； 6.6储氧袋容积：1500ml； 6.7设计体重：>15kg 。 八、儿童简易呼吸器（6个） ▲1.球体采用双层设计，外壁柔软，内壁支撑球体。 ▲2.限压设计：球体有限压阀，可以自行限压，并导出压力，保证给气安全。 ▲3.带有固定手带，抓握球体的时候，手带可以很好的固定手部和球体，减少通气过程中的疲劳感，保证球体不会从手部脱落。 ▲4.整体可拆解消毒，球体及配件可以全部拆解并支持在不低于134℃的温度下接受高温高压灭菌。 5.面罩连接器可以360度旋转，方便面罩与患者贴合，球体带有铭牌可以用于悬挂和区分科室和使用者。 6.技术参数： 6.1简易呼吸器容量：450ml； 6.2单手每搏量：300ml； ▲6.3限压值：40cmH2O； 6.4重量：约190g； 6.5储氧袋容积：1500ml； 6.6设计体重：<20kg。 九、婴儿简易呼吸器（6个） ▲1.球体采用双层设计，外壁柔软，内壁支撑球体。 ▲2.限压设计：球体有限压阀，可以自行限压，并导出压力，保证给气安全。 ▲3.带有固定手带，抓握球体的时候，手带可以很好的固定手部和球体，减少通气过程中的疲劳感，保证球体不会从手部脱落。 ▲4.整体可拆解消毒，球体及配件可以全部拆解并支持在不低于134℃的温度下接受高温高压灭菌。 5.面罩连接器可以360度旋转，方便面罩与患者贴合，球体带有铭牌可以用于悬挂和区分科室和使用者。 6.技术参数： 6.1简易呼吸器容量：450ml； 6.2单手每搏量：300ml； ▲6.3限压值：40cmH2O； 6.4重量：约190g； 6.5储氧袋容积：1500ml； 6.6设计体重：<20kg。 十、心电及除颤训练模型（无线型）（2具） ▲1.卫生清洁系统：避免交叉感染，无需模拟肺袋，保护学员安全；口腔部有仿真牙齿；确保通气量500~600mL；吹气时：学员通过口腔或鼻腔（红色部分）向模拟人肺部吹气时，一次性专用的呼吸袋（绿色部分）被充满，挤压模拟人头部已经充有的气体流向模拟人的肺部及胃部；呼气时：气体交流完成后，返回头部的清洁气体挤压呼吸袋里的学员气体，使之呼出模拟人体外。 2.气道培训： 2.1可做口对口、口对鼻、简易呼吸器和口咽通气道的人工呼吸训练。 2.2高仿真功能，和在人体上进行操作一样。 2.3学员能感受到：“ 看、听、感觉” 人工呼吸的三大功能。 ▲2.4气道被正确打开后，方能做人工呼吸：模拟人可做提拉下颌，倾斜头部操作。 2.5可模拟气道受阻和胸部抬起的真实效果。 ▲2.6头颈部具备气道锁：只有头部充分后仰（可使用仰面举颏法、托下颌法、仰面抬颈法）才能吹气进去，否则无效，符合考试知识点要求。 ▲2.7可进行口咽通气道、气管插管、喉罩、食管气管联合插管等。 2.8配套临床使用的简易呼吸球囊： ▲2.8.1球体采用双层设计，外壁柔软，内壁支撑球体。 ▲2.8.2限压设计：球体有限压阀，可以自行限压，并导出压力，保证给气安全。 ▲2.8.3带有固定手带，抓握球体的时候，手带可以很好的固定手部和球体，减少通气过程中的疲劳感，保证球体不会从手部脱落。 ▲2.8.4整体可拆解消毒，球体及配件可以全部拆解并支持在不低于134℃的温度下接受高温高压灭菌。 2.8.5面罩连接器可以360度旋转，方便面罩与患者贴合，球体带有铭牌可以用于悬挂和区分科室和使用者。 2.8.6技术参数：简易呼吸器容量：1300ml；单手每搏量：600ml；双手每搏量：1000ml；限压值：70cmH2O；重量：成人约415g；储氧袋容积：1500ml。 3.心脏按压： ▲3.1胸部按压硬度可调节：可模仿不同年龄群和性别的胸部硬度，通过模型背部快速调节按压硬度旋钮即可调节不同按压力度，无需拆卸模型皮肤更换模型弹簧，调节后按压至5cm约需要30kg至55kg力量，可调节的硬度设计，能避免因按压硬度固定而导致受训者形成错误操作习惯，提升训练的准确性与专业性。 3.2高仿真人体胸部按压，类似在人体上直接进行心肺复苏操作。 ▲3.3颈动脉搏动：模型具有自动颈动脉搏动功能，将与使用软件应用程序中的ECG控制功能模拟搏动时设置的QRS Comolex保持一致。 4.训练成效反馈： ▲4.1机械监视器能即时反馈按压深度、通气量、手部位置、胃部充气报警，无须任何电源即可反馈训练数据。 4.2显示心脏按压深度：5~6cm为绿色刻度，其他深度为红色，如果显示屏颜色呈现绿色和红色，则测量结果处于正确范围的边界线。 4.3监视器通过将显示屏颜色从黑色变成红色的方式记录胃部内充气和手部位置不当。 4.4显示通气量：500~600mL为绿色刻度。 ▲4.5双侧反馈界面，受训者和培训师均可同时看到仪器反馈，也可只关闭受训者反馈界面变为导师独立检测训练内容。 ▲4.6机械监视器位于模拟腹部，按下挂钩将仪器激活，如果仪器未激活，则在按压胸部时会损坏模型和仪器。 5.模型其他要求： 5.1功能性和耐久性经过充分测试。 5.2模型为全身模拟人，上下半身可拆卸，利于搬运。 ▲5.3模型的手臂及下半身为模块化设计，可方便拆卸更换不同功能配置的模块，将裤子略微拉下至臀部周围，安放腿部，使得臀部上的两个定位销可滑入位于模型身体底部的相应凹部，并用搭扣链接。 5.4集体培训时，提供个人评估，每个参与者可以获得自己的个人成绩及操作记录（多达4名参与者）。 5.5多个可视化设备可同时多路接入。 5.6真实的监护仪显示，包含12导联心电图显示。 ▲5.7可编制现有的心电图节律，或是创建用户所需要的节律。 5.8可外放各种呼吸音、监护仪声音。 ▲5.9配置可进行静脉穿刺的手臂及可进行骨髓腔穿刺培训的腿。 6.内置互联网功能： 6.1模拟人与控制终端、监护仪为无线连接，不需要通过任何线材即可搭线训练场景，模拟人配套充电电池，满足院外培训（例如沙漠、海滩等无电源环境）需求。 ▲6.2兼容带有无线功能的手机、Pad等各种自带浏览器的终端设备，无需任何网络覆盖即可连接和使用，兼容windows、Mac等所有市售操作系统。 6.3网线接口：可以直接连接所有Windows、Mac计算机。 6.4无须下载或者安装任何程序即可登录软件系统，实时查看训练情况。 ▲6.5支持6个模拟人的并联控制及考核操作。 6.6管理员模式可以设置内部参数及设定考核参数，受控模式可以实时查看受训者操作情况，自我训练模式可以免授权自行操作演练。可以自定义情景演练，自定义心电节律、声音回放等。受训者操作情况反馈可出具任务报告，可出具4人协作急救模拟的4份单独任务报告。支持内置电池，电源运行模式，模拟不同训练场景时，无需使用固定电源。 7.心脏除颤和ECG功能： ▲7.1兼容临床真实除颤仪，可以使用临床除颤仪进行操作，不需要使用专门培训用除颤器和AED仪器。 7.2兼容临床真实监护仪，患者监护仪的生理参数显示（12导联心电图、心率、血压、血氧饱和度、二氧化碳图、血气监测）。 7.3配套ECG模拟器，不需要连接电脑，就可以模拟不同心电图场景。 7.4心电电极：模拟人身上可检测心电信号，心电图波可被控制，可与脉搏同步，模拟不同波形。 ▲7.5 可模拟不少于25种不同的心脏节律。 7.6除颤电极：可模拟真实场景的不同除颤模式。 8.材质： 8.1所有材料均符合AHA、ERC和其他复苏协会的相关规定。 8.2躯干：聚乙烯，显示指示盘：ABS 塑料，头骨：PVC (硬质)，胸部和面皮：PVC（软）。 9.体积： 9.1重量：躯干和提包约12kg，全身和提包约17kg。 9.2长度：躯干80cm，全身170cm。 10.配置：全身成人大小的模型；模拟人衣服；模拟人太空箱；带静脉输液的手臂；可进行骨髓腔穿刺培训的腿；简易呼吸球囊；模拟人控制终端；模拟人监护仪。 十一、半自动体外除颤仪（4个） 1.物理规格/性能： ▲1.1整机重量（含电池）≤2.5Kg； 1.2主机尺寸：≤290mm(长)×220mm(宽)×95mm(高)； 1.3设备具备便携把手，具备高便携性； ▲1.4通过跌落试验：跌落高度1.5米，6个面各跌落1次，供货时需提供检测报告。 ▲1.5通过低气压测试：海拔高度≥4575米，大气压≤56.9KPa，供货时需提供检测报告。 ▲1.6通过湿热环境测试：湿热工作条件包括：温度50℃，相对湿度95%；湿热存储条件包括：温度60℃，相对湿度95%，供货时需提供检测报告。 1.7符合国家医疗设备电磁兼容要求标准。 1.8符合国家医用电气设备安全要求标准。 ▲1.9工作温度范围包括：-10℃-50℃，供货时需提供检测报告。 ▲1.10存储温度范围包括：-40℃-70℃，供货时需提供检测报告。 1.11相对湿度范围包括：0-95%，无凝结。 2.除颤性能： ▲2.1采用双相截断指数波除颤技术，成人首次输出能量≤150J，根据病人胸阻抗进行自动补偿，提高除颤成功率，最大程度保护病人心肌功能。 ▲2.2具有成人和儿童心电分析算法，适用于成人和儿童患者。 3.除颤电极片： ▲3.1具有成人和儿童电极片，自动识别患者类型，自动选择能量。 3.2电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率。 3.3具有电极片粘贴方式示意图。 3.4具有电极片粘贴位置动画提示。 3.5具有电极片连接状态自检功能和报警提示。 4.电池： 4.1可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可支持6次最大能量除颤。 ▲4.2主机配有电量显示屏，在不开机状态下监测电池电量指示功能，防止电量过低或电池失效。 5.屏幕/操作： ▲5.1≥7英寸TFT彩色显示屏,像素≥800 x 480 。 ▲5.2支持动画指导用户执行急救操作。 5.3支持成人/儿童患者类型快速切换。 ▲5.4具有节拍器，按压速率根据AHA和ERC指南设定，可调范围：100~120次/分钟,可以按照30:2 胸外按压和人工通气比例指导。 6.数据存储和传输： ▲6.1标配内置4G或5G无线数据传输功能。 ▲6.2支持WiFi无线数据传输。 6.3可以存储≥100份病人档案，≥1000条事件记录。 6.4可存储≥100小时的内存容量，抢救记录数据包括ECG波形、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数等。 7.设备维护与自检： 7.1具备自检功能：具有开机自检、每天自检、每周自检、每月自检功能。 ▲7.2设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯彩色提示设备状态。 8.AED智能网络管理平台： 8.1管理平台允许中英文版本切换，系统语言默认是中文版本，也可切换为英文版本。 ▲8.2 AED智能网络管理平台可见设备自检数据、电池容量统计、电极片使用寿命、剩余保修年限、未处理故障、装机情况，可管理AED的实时状态。 ▲8.3可以形成城市AED地图，根据设备地图，可输入设备序列号、组织机构地址进行搜索，用户双击地图上搜索的点位图标，查看该设备详细信息。 ▲8.4平台上可根据用户名、类型、时间段查看后台的操作记录，平台上可远程查看设备ECG心电波形和记录。 9.志愿者自救互救平台 9.1一键呼救：可一键拨打 120 急救电话，后台同步发起志愿者呼救 ； ▲9.2现场救助指导：根据症状，匹配调用腾讯医典急救知识库，对志愿者现场救助指导； ▲9.3接单救援：志愿者接收到附近人员求救短信及平台呼救信息，可接单前往现场进行救援； 9.4志愿者管理：平台面向所有参加过急救培训的人员开放志愿者注册通道，包括志愿者注册、成为志愿者、志愿者资格信息审核等功能；志愿者可查看急救记录等； ▲9.5救援知识学习：日常可进入平台可进行相关救援知识的专业学习。 10.标准配置清单： 10.1主机1台； 10.2成人除颤电极片（一次性）1对； 10.3一次性锂锰电池 1块； 10.4说明书1本； 10.5装箱单1张； 10.6用户验收单1套； 10.7保修卡1个； 10.8合格证1个。 |
|  | 智能脉象训练仪 |  | 1套 | 工业 | 一、总体要求：系统可模拟多种临床脉象，可对脉象参数进行调整，增强学生对脉象的认知能力。可实现脉象管理、试题管理及考试管理等多种管理功能，可与多组脉象教学训练考核系统设备组成网络化脉象学习系统。 二、技术要求： 1.由中医脉象教学中央管理终端、中医脉象教学触控设备、模拟手臂和脉象训练台车组成。 2.可进行发布考试、脉象管理、考题管理、病例管理、试卷管理、查询成绩、理论知识、恢复出厂设置。 ▲3.可自行编辑脉象参数，对系统预置的脉象参数进行调整，重新生成新的脉象，增加脉象种类和表现（投标文件中提供产品功能截图）。 4.可以允许同时接入多个脉象教学训练考核系统设备。 5.可与脉象教学训练考核系统通过无线方式连接，进行脉象参数调整、内容更新下发及演示、考试下发。 6.支持理论知识资料上传功能。 7.支持系统级别（含用户编辑的脉象、试题以及学生成绩等）数据自动备份、手动备份、还原。 8.支持用户添加和编辑，可批量用户导入、导出，为用户设置管理员、教师、学员和高级角色等。 9.模拟手臂采用真人倒模，具有桡骨茎突、桡侧腕屈肌腱、掌长肌腱明显解剖结构。呈现仿真皮肤纹理，解剖结构准确，脉象触感真实。 10.具有寸关尺3个诊脉部位，可通过触诊桡骨茎突找到关脉，定位脉诊的部位。 11.不同取脉力度下，脉象手感不同，可通过浮、中、沉、重沉四种取脉力度感受脉象的区别。 ▲12.系统可同步检测寸关尺三部取脉力度，通过实时计算以色块堆积的方式精确反应瞬间力度的变化。随着力度逐渐变大，对应显示状态分别为蓝色区域、绿色区域、黄色区域和红色区域。（投标文件中提供产品功能截图） 13.台车上带有支架，可将平板电脑固定于台车上，并可进行横屏、竖屏旋转调整。 ▲14.系统预置模拟8大类共40种脉象，分为平脉、浮脉、洪脉、濡脉、革脉、散脉、芤脉、沉脉、伏脉、弱脉、牢脉、迟脉、缓脉、涩脉、结脉、数脉、疾脉、促脉、动脉、虚脉、细脉、微脉、代脉、实脉、滑脉、弦脉、紧脉、大脉；浮紧脉、浮缓脉、浮数脉、浮滑脉、沉迟脉、沉弦脉、沉涩脉、沉缓脉、沉细数脉、弦细脉、滑数脉、洪数脉。 15.脉象训练时软件可实时显示脉图、脉象特征和文字介绍。屏幕显示的脉搏波与摸到的脉象同步。 16.系统增加压力调控装置，开机自动检测，并可通过软件操作进行硬件故障自动检测、排除。 ▲17.可以独立设置脉象的脉压、脉幅进行自行练习。脉压可调范围0-240，脉幅可调范围16-80。不同取脉力度下，脉象手感不同，符合真实临床，可支持一键恢复系统默认力度。 ▲18.用户触诊手臂脉象，系统可自动采集并显示用户取脉力度的数值，并据此进行浮、中、沉、重沉四部取脉力度的参数调节，可调范围0-240，可支持一键恢复系统默认力度。 19.具有无线联网功能。 20.系统具有三种操作模式：训练模式，自测模式、联网考核模式。 ▲21.系统自带理论试题、病例试题。病例试题可选择在手臂上模拟左右两手的脉象，运用辨证分析进行思考，在模拟手臂上即可触摸脉象搏动。 22.可自动记录试题最近一次训练历史，试题训练时，操作未完成退出后，下次可在此部位继续操作。 23.可对自测和考试的成绩进行查询、显示、打印、查看详情等操作。历史成绩时，可在日历表中对已考试的日期加以标记，点击可显示考试详情。 ▲24.具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。（投标文件中提供产品功能截图） ▲25.具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。（投标文件中提供产品功能截图） ▲26.可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。（投标文件中提供产品功能截图） 27.发布考试：可进行自我发布考核，多学生联机发布考试。 28.脉象管理：可对8大类，40个脉象进行调节和校准。 29.病例管理：支持多场景比例编辑，考试可套用管理的病例。 30.试卷管理：可添加试卷，对已考试卷进行保存编辑，并且可以沿用以往试卷。 31.理论知识：内置文字，图片，视频的理论知识资源可供老师教学。 32、优化台车设计，台车与人腿接触的部位采用弧形设计，并内凹一定距离，使产品更加符合人体工程学。 33、采用高精密动力输出装置，保证脉象的稳定性和一致性。 34、系统增加压力调控装置，开机自动检测，并可通过软件操作进行硬件故障自动检测、排除，使产品性能更加稳定、可靠。 三、其它要求： 1.所投产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，产品质量符合国家相关规定。 2.为确保产品功能的真实性和有效性，在签订合同后正式供货时，采购人保留对中标人所投标的产品进行全面核实的权利，若结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，采购人有权终止合同，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 |
|  | 中医体质辨识仪 |  | 1套 | 工业 | 一、设备安全性要求 ▲1.设备须通过电磁兼容（EMC）安全强制标准检验（供货时提供检测报告证明） 2.设备须通过细胞毒性、过敏反应及皮肤刺激等项目检验（供货时提供检测报告证明） 二、设备技术性能要求 1.舌面象采集窗口光源显色指数：Ra≥85； 2.舌面象采集窗口光源色温：4500K≤Tc≤6500K； ▲3.舌面象采集窗口照度值（Ec）：标称值（X）允差±10%，（供货时提供检测报告证明） 4.舌面采集装置光源须通过光源安全性检验，确保光源安全性； 5.可自动分析舌象特征，舌色分析须不低于9种结果；苔色分析须不低于4种结果；苔质分析须不低于7种结果；舌形分析须不低于5种结果； 6.可自动分析面象特征，面色分析须不低于14种结果；局部特征分析须不低于2种结果；面部光泽分析须不低于3种结果；唇色分析须不低于4种结果； 7.脉象采集传感器触力面直径范围：3mm＜φ＜8mm； ▲8.脉象采集传感器灵敏度：≥2.0mv/g FSO，（供货时提供检测报告证明） 9.脉象采集传感器触力面可承受：≥4.5 ㎏过载； 10.采用自动加压方式，自动寻找并确定最佳取脉压力。按照设定的分段加压值，自动进行分段加压，并确定最佳取脉压力； 11.可自动分析脉象各项定量指标，系统可提供中医脉象图及相关测量参数，输出量化参数不低于20种； 三、软件功能性要求 1.中医四诊合参体质辨识功能 ▲1）须根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息，自动识别出不低于12种体质辨识及20余种中医脏腑辨证分型。（投标文件中须提供相关功能界面截图） 2.中医体质辨识功能 1）须符合中华中医药学会 ZYYXH/T157-2009 《中医体质分类与判定》标准，可输出9 种基本体质以及百余种复合体质；如有新标准，按照新规定执行。 2）系统可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示； 3）系统可提供不同体质对应的当令季节的健康养生指导及干预服务。 3.老年人体质辨识功能 须符合中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务的要求； 4.中医心理测评系统 1）系统提供中医五态性格心理测评分析，根据人格特征的类型，系统自动给出音乐、行为等养生干预方案，并出具系统报告。 5.中医儿童体质辨识模块 1）能够根据填写的问卷量表，智能分析0－6周岁儿童体质偏颇情况，量化显示儿童体质偏颇情况； 2）系统能够为0－6周岁儿童提供“健康信息采集一中医儿童体质辦识－中医调养干预”为一体的中医健康管理服务方案； ▲3）系统可根据儿童体质辦识结果，提供个性化的健康指导方案，须提供输出报告截图。 6.中医移动健康管理模块： ▲1）支持云端健康服务，系统可随时随地提供移动式体质辨识。 2）设备须支持单机及网络双运行模式，系统在双运行模式均可提供移动健康管理功能。 3）设备支持单机移动式问诊录入功能，并支持随时随地查看中医客观化检测报告及养生建议。 7.中医养生方案库以及中医适宜技术干预方案库 1）系统所提供的个体化辨体施养方案，包含四季食疗养生、足浴保健等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议； 2）系统可根据中医四诊信息及中医辨证结果，提供个性化中医适宜技术干预方案，应包括：熏蒸、针灸、耳穴、刮痧、拔罐等中医适宜技术。 8.养生方案具有自定义组合及编辑功能，并支持用户导入本地养生方案。 9.在线数据看板功能： 1)可支持统计并查看各机构服务量、重点人群服务量、各测评报表、人口学资料等分布状况的统计报表，提供截图证明。 10.开放数据接口，支持与医院系统、区域卫生数据平台对接。 四、出报告显示终端设备 1. 整机边框采用高强度铝合金边框，坚固可靠。角部采用圆角设计。 2. 外边框采用喷涂环保木纹工艺。 3、整机最大显示亮度≥350nit。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度。 4.兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。 ▲5.支持通过网页管理后台将图库资源（卫生健康、养生文化、健康科普知识等主题内容）发布到终端设备上进行展示。（供货时提供国家认可的权威第三方检测机构出具的检测报告扫描件） ▲6.支持网页端管理后台，设置多图集节目轮播或逐级逐个轮播。（供货时提供国家认可的权威第三方检测机构出具的检测报告扫描件） ▲7.支持通过网页端管理权限分配，指定场地设备管理员。（供货时提供国家认可的权威第三方检测机构出具的检测报告扫描件） ▲8.应用软件和系统软件支持远程OTA静默升级。（供货时提供国家认可的权威第三方检测机构出具的检测报告扫描件） ▲9.支持通过网页管理后台，设置图片、视频、倒数日、课表、公告和通知在设备上展示。（供货时提供国家认可的权威第三方检测机构出具的检测报告扫描件） ▲10.支持在设备端展示图片、视频、通知、公告等内容、支持微信小程序创建健康海报，并快速发布至设备端上展示。 五、其他要求 ▲1.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 2.打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则中标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与投标文件核对，协助质疑答复。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同后接到采购方通知之日起30日（日历日）内完成供货、安装调试完毕验收合格交付使用。 2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。未验收前保管工作由中标人自行负责。 3.交货方式：现场交货。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、中标供应商提供送货上门，安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，定期回访及维护的服务，上述费用含在总报价中，采购人不另行支付。 2、质保期：3年（技术参数中有规定的按照技术参数的要求执行）；自交货并验收合格之日起计。 质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由供应商负责，质保期内的质量责任由中标供应商承担；由于设备质量造成的安全事故由中标供应商承担；质保期内货物故障后中标供应商承诺更换新件，费用含在总报价中，采购人不另行支付。 3、服务响应时间：须提供微信、QQ、电话等服务方式的咨询解答和技术支持服务，提供7*24小时在线质保服务。电话报修要求2小时内响应，24个小时内排除故障，在24个小时内不能解决的，供应商须在三个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品给采购人，以保证采购人的正常使用。 （1）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应提供技术服务、维修或设备更换的服务，并承担相应费用和零部件的费用，相关费用含在总报价中，采购人不另行支付；因人为因素出现的故障不在保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 （2）采购人依据合同规定提出换货的，中标人应在收到采购人通知后15日内无条件更换货物直至合格，换货所产生的费用由中标人自行承担；若更换后的产品仍存在质量问题，采购人有权解除合同并要求中标人全额退还已支付的对应货物的货款，且中标人应向采购人支付对应货物货款的30%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。 4、备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。 5、设备安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师进行安装。设备安装后，供应商安装工程师为采购人提供为期5天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作设备，熟练使用设备的各种功能。上述各项费用含在总报价中，采购人不另行支付。 6、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。 7、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，供应商必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由供应商自行承担。 8、其余按厂家承诺进行。 9、质量保证期内，如果本项目系统设计存在重大缺陷，导致无法运行或效率低下，在采购人认可的方案下对系统进行结构性调整开发至满足使用要求。 10、质量保证期满后，中标人应明确承诺继续提供维护服务： （1）承诺提供产品系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况，维护费用不超过市场均价。 （2）对于产品安全问题应及时提供补丁； （3）对于因产品设计等技术原因而引起的故障，中标人应提供解决方案； （4）在质量保证期外，中标人应提供电话技术咨询服务，提供参与本项目及售后维护的技术人员名单和联系方式。 （5）质量保证期期满前1个月内中标人应负责对本项目硬件及软件进行一次全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证产品正常运行。 11、采购人对本项目各模块和应用所产生的业务数据拥有完全的数据产权。 12、投标人本项目所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后采购人支付合同总额的30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的20%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。 2.本项目投标以人民币报价，且为含税价。 3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4.本项目报价为货物生产完成直至运送到广西职业技术学院并完成现场安装调试结束的全部费用，其包括但不限于：货物的价格，货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、调试、试运行、技术支持、售后服务等费用，必要的保险费用和各项税费，安装、送货上门的费用，开展培训（含教材费、场地租用费）的费用，到现场验收的费用[采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用]，招标代理服务费，以及所有的不确定因素的风险等。 5.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的2%收取，双方签订合同后4个工作日内，中标供应商缴纳至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：中标供应商按承诺履约，产品安装验收合格，中标人向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），采购人在质保期满后办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 5.履约保证金指定账户： 开户名：广西职业技术学院 开户行：中国农业银行南宁明阳支行 账 号：20030701040000371 |  |  |  |
| 知识产权及其他要求 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时，如发现存在虚假响应，采购人将解除合同，并上报监督管理部门进行处罚。 3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 4.中标后发现中标供应商提供的相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | - 1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，费用由中标人承担。 - 2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 - 3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 - 4.验收标准 - （1）验收标准： - 1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 - 2）所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 - 3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 - 4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 - 5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证等。 - （2）货物或服务技术参数应与投标文件中技术需求偏离表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件技术需求偏离表参数或证明材料比较，按如下情况处理： - 1）供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。 - 2）供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。 - 3）供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 - 4）供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 - 5）供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到技术需求偏离表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 - 6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任。 - 5.验收要求 - 验收小组以项目招标文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 - （1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。 - （2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 - （3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。 - （4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。 - （5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。 - （6）采购人与中标人，双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担。 |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）验收事项其他说明 |  |  |  |  |  |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将解除合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书扫描件。 |  |  |  |  |  |
| （四）进口产品及核心产品说明 |  |  |  |  |  |
| 一、进口产品说明 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、核心产品：第2项“全生命周期急救实训系统”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.投标人结合自身能力及本项目采购需求，在投标文件中自行考虑是否提供项目实施方案（可包含但不限于：①项目实施要点、项目需求理解、②管理措施、③具体实施流程、④配送进度安排、⑤风险防范措施、⑥货期和质量保证措施、⑦组织机构安排、⑧调试、安装、培训及验收方案）等）；质量管理、企业信用要求、能力或者业绩等，符合第四章 评标方法及评标标准要求的给予加分。 2.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书，检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书、检验报告不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。 3.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。 |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾时后果自负。集中地点： / 联系人： / ；联系电话： / |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标报价明细表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4. 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明（监狱企业参加政府采购活动时，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）（格式后附）；（如有） 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字（或签章）的，必须按要求签字（或签章）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）： 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件扫描件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证扫描件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料：至提交投标文件截止之日前半年内连续 三 个月的依法缴纳税收的证明材料扫描件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：至提交投标文件截止之日前半年内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（专用收据或者社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告：提供[2023年或2024年度]财务状况报告扫描件或者银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的信用报告。①供应商成立不满一年的应提供截标之日上一个月的财务状况报告扫描件（上述财务状况报告至少包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表)；②中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股股东信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人直接管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟）（必须提供，否则按无效投标处理） 9.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（内容、格式自拟）（必须提供，否则按无效投标处理） 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的，必须加盖投标人电子公章；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字（或签章）的，必须按要求签字（或签章）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： （一）商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供） 7.投标人类似业绩的证明文件；（如有，请提供） 8.其他商务文件或说明 （二）技术文件： 9.设备性能配置清单（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10.技术需求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.项目实施方案（格式自拟）； 12.对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 13.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 14.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 15.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 16.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 （投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的，必须加盖投标人电子公章；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字（或签章）的，必须按要求签字（或签章）并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 1.投标报价是履行合同的最终价格，投标人的投标报价应为人民币含税价，且为采购人指定地点的现场交货价，本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装调试结束的全部费用，其包括但不限于：货物的价格，货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、调试、试运行、技术支持、售后服务等费用，必要的保险费用和各项税费，安装、送货上门的费用，开展培训（含教材费、场地租用费）的费用，到现场验收的费用[采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用]，招标代理服务费，以及所有的不确定因素的风险等。（采购需求另有约定的，从其约定） 2.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务及技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 19.2 | 1.投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 2.法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件； |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟。 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为3项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： ☑根据（综合评分法）总得分由高到低排列次序并推荐总得分排名前 3 名为中标候选人。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金。 1.履约保证金金额：按中标金额的2%收取，双方签订合同后4个工作日内，中标供应商缴纳至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：中标供应商按承诺履约，产品安装验收合格，中标人向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），采购人在质保期满后办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 5.履约保证金指定账户： 开户名：广西职业技术学院 开户行：中国农业银行南宁明阳支行 账 号：20030701040000371 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西桂水工程咨询有限公司，联系电话：0771-5709729，通讯地址：南宁市青秀区建政路12号商业综合楼A区五楼（水利厅大院内）。 现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时30分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以项目（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出采购代理收费收取。 □固定采购代理收费 / 。 3.代理机构银行账户信息如下： 账户名称：广西桂水工程咨询有限公司防城港分公司 开户银行：广西北部湾银行防城港分行 银行账号：8000 5743 5701 559 开户行行号：313633090019 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
|  | 关于投标文件的其他要求： 纸质投标文件：中标供应商在中标通知书发出后5天内须提交 3套纸质版投标文件（含报价文件、资格证明文件、商务及文件。按要求加盖公章）给采购代理机构。 提交的纸质版投标文件文本必须与其上传到广西政府采购云平台系统的电子投标文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质投标文件与评审的投标文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标供应商承担。 |

投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在招标公告发布的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

11.3 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2 投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签字一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

##### 19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

##### 20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”。

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 七、中标和合同

##### 30. 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或解除合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商   （ 公司名称 ）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与法定代表人授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的（如文件要求缴纳）；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、交付使用时间等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（6）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

- 综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分（满分60分） | （1）技术参数、性能配置分（满分15分） | （实质性技术参数指采购需求一览表中标注▲号的技术参数） 一档0分：投标文件一般技术参数有2项~3项不满足招标文件要求，被评标委员会认定为负偏离的。 二档6分：投标文件一般技术参数有1项，被评标委员会认定为负偏离的。 三档12分：投标文件一般技术参数被评标委员会认定为无偏离的。 四档15分：投标文件实质性技术参数有5项（含）以上被评标委员会认定为正偏离的。 注： 1.技术参数及功能有优于的，须在技术需求偏离表中注明，并在投标文件中提供相关证明材料（相关证明材料可以是产品彩页（加盖生产厂家公章）或官网截图（并提供官网链接）或合法有效的第三方机构检测出具的测试报告或产品白皮书或用户指南或产品说明书或功能截图等能体现具体参数的证明材料扫描件）作为佐证，以上佐证材料均须加投标人电子公章，未按要求提供的不予以计分。 2.同类（或同一）设备有重复的技术参数有正偏离的，按1项正偏离计算。 |
|  |  | （2）项目实施方案分（满分25分） | 根据投标人项目实施方案[内容可包含但不限于①项目实施要点、项目需求理解、②管理措施、③具体实施流程、④配送进度安排、⑤风险防范措施、⑥货期和质量保证措施、⑦组织机构安排、⑧调试、安装、培训及验收方案]进行独立评分。由评委根据供应商提供的项目实施方案进行独立打分。 未提供实施方案的或不满足一档的得0分。 一档（5分）：对本项目需求理解程度分析论述浅显，对项目的技术要求和服务内容分析不到位，项目配送进度控制、实施流程、风险防范措施、货期和质量保证措施、组织机构安排与调试、安装、培训方案及验收方案不完整，涉及内容影响方案完整性，管理细节考虑不周到，不能满足采购需求的。 二档（10分）：对本项目需求理解程度详细，对项目的技术要求和服务内容研究、掌握不全面透彻，项目整体实施方案中有项目配送进度控制、实施流程、风险防范措施、货期和质量保证措施、组织机构安排与调试、安装、培训方案及验收方案；涉及内容稍有缺失但不影响方案完整性，管理细节考虑较周到，但不能满足采购需求的。 三档（15分）：对本项目需求理解程度详细，对项目的技术要求和服务内容分析论述合理、可行，项目整体实施方案中项目配送进度控制、实施流程、风险防范措施、货期和质量保证措施、组织机构安排与调试、安装、培训方案及验收方案比较完整，对各项关键工作安排较合理，管理细节考虑较周到，且有相关保障措施。 四档（20分）：对本项目需求理解程度详细，对项目的技术要求和服务内容分析论述合理、可行，项目整体实施方案中项目配送进度控制、实施流程、风险防范措施、货期和质量保证措施、组织机构安排与调试、安装、培训方案及验收方案比较完整，对各项关键工作安排较合理，管理细节考虑较周到，且有相关保障措施；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；拟投入的技术人员、培训人员、售后服务人员有3人~5人（含）且人员的分工与职责比较明确的。 五档（25分）：对本项目需求理解程度详细，对项目的技术要求和服务内容分析论述合理、可行，项目整体实施方案中项目配送进度控制、实施流程、风险防范措施、货期和质量保证措施、组织机构安排与调试、安装、培训方案及验收方案比较完整，对各项关键工作安排较合理，且有相关保障措施；对本项目的风险预见、风险应对措施完备；拟投入的技术人员、培训人员、售后服务人员有6人（含）以上的，拟投入的售后服务人员需具备一定的设备维护或维修技能，具有相应的设备维护或维修方面的证书；人员的分工与职责比较明确；有完善的项目解决方案的。 [须提供上述人员资质证书扫描件（如要求）、劳动合同扫描件或最近半年内连续三个月单位为其发放工资的银行流水证明或单位代缴个人所得税证明，并加盖投标人电子公章，未按要求提供证明材料的不作为有效人员计算（入职不足三个月的按实际入职时间提供）] |
|  |  | （3）售后服务分 （满分20分） | 由评委根据供应商提供的售后服务方案进行独立打分。 一、质保期延长（满分6分） 在满足本项目质保期基础上，投标文件中承诺项目整体免费质保期每超过招标文件要求半年的，加 1分，满分6分。 注：须在投标文件中提供投标人针对本项目出具的质保期承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。 二、售后服务方案分（满分14分） 不提供或不满足一档的得0分 一档（4分）：提供有配送方案，售后服务产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于2小时内响应，到达现场处理故障时间为24小时以内，排除故障时间为24小时以内，有培训计划，一年定期回访一次的。基本满足招标文件要求。 二档（9分）：结合项目实际情况提供有详细的配送方案，产品质保期满足或优于招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于1小时内响应，到达现场处理故障时间为12小时以内，排除故障时间为18小时以内，无法排除故障时3个工作日内提供替换产品，培训计划满足招标文件的要求，有售后应急事故处理方案等服务保障条件，半年定期回访一次的。 三档（14分）：满足二档要求的基础上，产品质保期满足或优于招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于30分钟内响应，到达现场处理故障时间为6小时以内，排除故障时间为12小时以内，无法排除故障时2工作日内提供替换产品，有详细的培训计划及维护人员安排，一个季度内定期回访一次。 |
| 3 | 商务分（满分10分） | 信誉分（满分3分） | 投标人或核心产品制造厂商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，每提供一份有效证书扫描件得1分【该证书能在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询到】，满分3分。 |
|  |  | 业绩（满分5分） | 2020年1月1日至投标截止时间止，提供同类设备的销售业绩，每个业绩得1分，共计5分。 注：1.同类设备指医学教学模型产品。 2.提供合同（至少含封面、关键页、盖章页等）或中标（成交）通知书或验收报告的扫描件并加盖投标人电子公章，上述资料必须能清晰看到同类设备的信息；未提供或未按要求提供的不予以计分。 |
|  |  | 政策分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.2分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.2分，满分1分。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

### 四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，或由评标委员会根据本招标文件第三章“投标人须知前附表”8.1款、30.1款优先顺序推荐候选人排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同日期：

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：广西职业技术学院

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：

项目编号：

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额：（￥元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同合计金额包含设备及服务需求要求所需的费用总和，为人民币含税价，且为甲方指定地点的现场交货价，为产品送达甲方指定地点进行安装调试结束的全部费用，其包括但不限于：货物的价格，货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、调试、试运行、技术支持、售后服务等费用，必要的保险费用和各项税费，安装、送货上门的费用，开展培训（含教材费、场地租用费）的费用，到现场验收的费用[采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用]，招标代理服务费，以及所有的不确定因素的风险等。

2.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，合同履行过程中不得再向甲方主张支付该费用。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.满足乙方在投标文件中对质量的承诺和甲方对项目总体要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，包装应满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物安装调试完毕并经甲方验收合格前货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

6.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

第五条　产品的交付及安装

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。全部产品从乙方到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、使用说明书、质量检验证明书、产品合格证、用户手册、原厂保修卡、随机附件资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。除另有约定外，本合同不接受分批交付。

4.乙方应在货物托运前24小时及货物预计抵达指定交货地点的24小时前以书面方式通知甲方进行到货验收及场地准备工作，并取得甲方收到通知的回执。

书面通知应包括但不限于合同编号、产品名称及装箱清单、运输方式、运输服务商及联系方式、运单号、发运人、发运时间、预计到达时间。

未按约定提前通知的，甲方有权拒绝到货验收，乙方自行承担责任和风险。

5.甲方可根据实际需要情况调整乙方交货时间和地点，但要求提前供货的应给予乙方必要、合理准备时间。

6.产品安装期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

第六条　产品的验收

1.乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量的完成产品的供货。在货物到达指定地点后，甲、乙双方代表应对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等清点。未经到货验收的货物乙方不得安装调试，已经安装的甲方有权拒绝进行产品验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.产品到货后，甲方应依据招标文件规定的技术要求、国家有关质量标准与投标文件的承诺对货物进行到货验收，对于不符合要求的货物，甲方有权拒绝签收。甲方应在完成验收后向乙方签发货物验收单。

4.产品到货验收完毕后，乙方可对产品进行安装调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方使用人员熟练掌握全部功能及基本维修，甲方方可验收。甲、乙双方应派代表到现场按照本合同标准进行验收，并据实签署《产品验收单》作为凭证。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

5.甲乙双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由甲方承担，质量检测不合格的检测费用由乙方承担，乙方应当在5日内更换符合本合同质量要求的合格产品，由此产生的费用由乙方承担，并承担相应违约责任。

6.根据规定或因产品技术性强而需要相关部门检测结果作为验收依据或需要有相关部门组织、参加的，应委托相关部门先行检测或邀请相关部门组织、参加产品验收。检测、验收所需费用由乙方负责。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

8.甲方委托第三方代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。所产生的费用由乙方负责。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

9.甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

10.货物安装调试完毕并经甲方验收合格前货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

11.其他未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第七条  培训

乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求。

第八条　付款方式

合同签订后甲方支付合同总额的30%作为预付款；到货后甲方支付合同总额的50%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，甲方支付合同总额的20%。每次付款前，乙方需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给甲方。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：按中标金额（即合同金额）的2%收取，双方签订合同后    个工作日内，乙方缴纳至甲方指定账户。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：乙方按承诺履约，产品安装验收合格，乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），甲方在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。

4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

5.履约保证金指定账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.本合同产品的质量保证期为自产品验收合格次日起   年（制造商承诺保修期超过此期限的以较长时间为准）。在质量保证期内，货物出现质量问题，乙方应当在甲方通知起   小时内响应，如经远程技术指导不能解决故障的，  小时内免费上门进行维护、维修、更换，接到通知后    小时内完成维修工作，并提供维护报告。维护维修更换零配件的应提供使用原厂、全新零配件并经甲方确认。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

3.质量保证期内，如发生重要或核心部件两次及以上故障，或相同故障经三次维修不能解决的，甲方有权要求乙方无条件退款退货并赔偿损失。

4.质量保证期内，超过约定期限未能修复设备的，乙方应在两日内提供不低于合同设备功能标准的备用设备，保证甲方日常工作的连续性。

5.乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后设备达不到设计、标称的功能、参数的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

6.产品重要或核心零部件经过维修后，自维修合格之日起，质量保证期重新开始计算。

7.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8.招标文件及乙方在质量保证或售后服务承诺中对质量保修及售后服务有其他更高的要求且对甲方维护权利更有利约定的以该约定为准。

9.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第十二条  违约责任

1.若乙方未按本合同约定或甲方发货通知要求的期限交货、安装或完成本合同约定的其他工作的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的万分之五向甲方支付违约金；逾期15天，甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。

2.经过甲方验收，乙方交付的产品名称、产品数量、包装、生产厂家、规格型号、技术参数、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权采取下列任何一种措施追究乙方违约责任：

（1）拒绝接受不合格产品，要求乙方在5日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期15日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求乙方支付解除合同部分价款30%作为违约金；

（2）已经接收的产品要求乙方在5日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款并支付退货部分价款20%的违约金；

（3）选择不退换货的，甲方有权根据情况以质论价减少价款并要求乙方支付本合同总价款的10%作为违约金。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品设计、生产、存储、运输、工艺、材料缺陷或安装、质保不当等原因发生质量故障的，无论产品的保修期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

5.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何负担，属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

7.本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。

8.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从履约保证金及未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方因乙方违约而遭受的损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

10.按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

11.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

12.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

- 第十六条  通知与送达

1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

- 2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

- 第十七条  合同组成及相互关系

1.本合同的采购文件（含招标答疑）、符合招标要求的投标文件、中标通知书、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）本合同及其附件；

（2）中标通知书；

（3）符合招标要求的投标文件；

（4）采购文件(招标答疑)；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）其他合同文件。

2.本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分。

3.前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

4.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

5.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十八条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。本合同一式五份，具有同等法律效力。采购代理机构一份，甲方三份，乙方一份。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 质保期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函……………………………………………………………………（页码）

二、投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

三、开标一览表………………………………………………………………（页码）

四、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明（页码）

一、 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称      （项目编号：        ）的招标文件，签字代表______   （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

二、投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 标的 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家、国别 | 技术参数及性能配置 要求（材质工艺要求说明） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

三、 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

四、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》

1.中小企业声明函格式（如有）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供大/中型企业提供的货物的，视同为大/中型企业

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人单位名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

二、资格证明文件格式

- 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业单位法人证书或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收的相关材料…………………（页码）

三、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳社会保障资金的相关材料………（页码）

四、财务状况报告扫描件或者银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的信用报告…………………………………………………………………………………（页码）

五、投标人直接控股股东信息表………………………………………………………（页码）

六、投标人直接管理关系信息表………………………………………………………（页码）

七、投标声明……………………………………………………………………………（页码）

八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料………………………（页码）

九、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明…（页码）

十、其他证明材料……………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业单位法人证书或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收的相关材料

三、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳社会保障资金的相关材料

四、财务状况报告扫描件或者银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的信用报告

五、投标人直接控股股东信息

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

六、投标人直接管理关系信息

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

七、投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（内容、格式自拟）

九、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

十、其他证明材料

三、商务及技术文件格式

商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务及技术文件目录

一、无串通投标行为的承诺函…………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件…………（页码）

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件………（页码）

四、商务要求偏离表………………………………………………………………（页码）

五、售后服务承诺………………………………………………………………（页码）

六、投标人情况介绍……………………………………………………………（页码）

七、投标人类似业绩的证明文件（如有）……………………………………（页码）

八、其他商务文件或说明…………………………………………………………（页码）

九、设备性能配置清单……………………………………………………………（页码）

十、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

十一、项目实施方案……………………………………………………………（页码）

十二、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

十三、产品出厂标准、质量检测报告……………………………………………（页码）

十四、优惠条件（如有要求）……………………………………………………（页码）

十五、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

十六、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串通投标行为的承诺函

无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面扫描件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

附件： 法定代表身份证扫描件粘贴处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面扫描件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

附件：

全权代表身份证扫描件粘贴处（正、反面）

四、商务要求偏离表

商务要求偏离表

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订期 | 1.…… 2.…… …… |  |  |
|  | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
|  | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。如投标人的承诺漏项的按负偏离处理。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

五、售后服务承诺

(内容、格式自拟）

六、投标人情况介绍

(内容、格式自拟）

七、投标人类似业绩的证明文件（如有）

投标人业绩情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

投标人名称（电子签章）：                                                                               日  期：     年    月    日

八、其他商务文件或说明

九、设备性能配置清单

设备性能配置清单

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无。标的名称、数量及单位、品牌（如有）必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

十、技术需求偏离表

技术需求偏离表

| 项号 | 标的名称 | 招标文件技术参数要求 | 投标文件的投标响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求  采购需求一览表”中的“技术参数”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术参数，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。如投标响应承诺漏项的按负偏离处理。

3.采购需求一览表中带“▲”的条款，也要分别在本表“投标文件的投标响应承诺”中列出。

4.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供佐证材料，如技术需求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

投标人名称（电子签章）：

日 期：

十一、项目实施方案

1. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可自行制表填写。

2.采购需求或评标办法如有要求，投标人根据要求提供人员证明材料。

投标人名称（电子签章）：

日 期：

十二、对本项目总体要求的理解（格式自拟）

十三、产品出厂标准、质量检测报告

十四、优惠条件

投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠

1.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

投标人名称（电子签章）：

日 期：

十五、对项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

十六、认为需要的其他技术文件或说明

质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。