广西国力招标有限公司

公开招标采购文件

采购项目编号：GXZC2024-G1-006333-GLZB

采购项目名称：2024年度广西重大有害生物新药创制与应用实验室仪器设备采购项目（重）

（GXGL2024M-G536-Z）

采   购   人：广西农业职业技术大学

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2024年12月

目  录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	88

第四章  评标方法及评分标准	107

第五章  政府采购合同主要条款	111

第六章　投标文件格式	118

第一章  公开招标公告

广西国力招标有限公司

公开招标公告

项目概况

2024年度广西重大有害生物新药创制与应用实验室仪器设备采购项目（重）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年12月31日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G1-006333-GLZB

项目名称：2024年度广西重大有害生物新药创制与应用实验室仪器设备采购项目（重）

预算总金额（元）：3,829,050.00

采购需求：

标项一
标项名称：标项一

数量：1批

预算金额（元）：2,535,850.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超微量分光光度计1台、垂直电泳槽3台、水平电泳槽3台、电泳仪电源3台、凝胶成像仪1台、蓝光切胶仪1台、制冷型生物样品均质仪（研磨仪）1台、制冰机1台、恒温培养箱1台、人工气候箱3台、霉菌培养箱1台、水平摇床2台、恒温水浴锅1台、恒温循环水浴锅1台、干式恒温器（金属浴）1台、移液枪4套、PCR仪2台、小型台式高速离心机1台、小型台式高速冷冻离心机1台、多功能台式高速冷冻离心机1台、超低温冰箱（-80℃）2台、低温保存箱2台、医用冷藏箱3台、超净工作台2台、发酵罐1台、灭菌锅（50L）2台、超纯水系统1台、体视显微镜（带相机、操作终端）1台、LED荧光显微镜1台、手持光谱仪1台、双螺旋杆PE 造粒机2台、10L加压式捏炼机1台、实验室吹膜机/PLC程控型1台、分析天平2台、嗅觉仪1套、GPS定位仪1台、微量注射系统1套、微量点滴仪2台、氮吹仪1台、多管涡旋振荡器1台、pH计1台、超声波清洗器2台、烘箱1台、旋转蒸发仪2台、叶绿素测定仪1台、茎秆强度检测仪1台、热重分析仪1台、箱式碳化炉1台、精准喷雾施药实验车2台、照相机1台、小型转印槽2台、蛋白电泳系统2台、液氮罐1台、微波炉1台、破壁机1台、台式全温振荡培养箱1台、二氧化碳培养箱1台、磁力搅拌器2台、光谱照度计1台等。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：2,535,850.00元

合同履约期限：详见第二章招标项目采购需求。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二

标项名称：标项二

数量：1批

预算金额（元）：954,650.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：石墨消解仪1台、全自动定氮仪1台、马弗炉2台、火焰光度计1台、原子吸收分光光度计1台、重金属石墨消解仪1台、立式蒸汽灭菌器（80L）1台、紫外可见分光光度计2台、糖度计5台、便携式数显水果硬度计4台、植物高速粉碎机4台、恒温振荡器2台、瓶口分配器4支、低速离心机1台、台式高速离心机1台、冷冻干燥机1台、生化培养箱2台、果蔬干燥机3台、六联电炉5台、电磁炉2台、电子天平（0.01g）1台、电子天平（0.001g）1台、分析天平（0.0001g）1台、电热鼓风干燥箱2台、电导率仪1台等。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：954,650.00元

合同履约期限：详见第二章招标项目采购需求。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项三

标项名称：标项三

数量：1批

预算金额（元）：338,550.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：垂直电泳槽1台、水平电泳槽1台、电泳仪电源1台、凝胶成像仪（配操作终端）1台、制冰机1台、恒温培养箱2台、光照培养箱2台、恒温水浴锅2台、移液枪2套、PCR仪1台、小型台式常温高速离心机1台、低温保存箱1台、医用冷藏箱1台、超净工作台4台、分析天平1台、氮吹仪1台、多管涡旋振荡器1台、烘箱1台、旋转蒸发仪(配抽真空泵）1台等。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：338,550.00元

合同履约期限：详见第二章招标项目采购需求。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年12月10日至2024年12月17日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月31日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2024年12月31日 09:30（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：标项一25000元，标项二9000元，标项三3000元。（必须足额交纳）

（1）投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西农业职业技术大学

地    址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路176号

项目联系人：陈宇

项目联系方式：0771-4714671

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：何云飞

项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2024年12月10日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

一、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

二、本需求表中标注“▲”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。未标注“▲”的条款发生负偏离或不响应达  2  项以上的，投标无效。

三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

四、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

五、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。

六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

七、投标人所投标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

九、供应商可以对所有标项进行投标报价，也可以选择某个标项进行投标并报价。为保证履约质量，一个供应商只能中标其中一个标项。评审/中标顺序按标项一→标项二→标项三顺推，评审中已有标项排名第一的中标候选人不再参与其他标项的中标候选人排名推荐。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标供应商。

标项一采购预算：2535850元（最高限价金额：2535850元）

| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 （以下参数中涉及固定尺寸的均为参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超微量分光光度计 | 1 | 台 | 1、应用范围：核酸A260,A260/A280,A260/A230和标记的核酸；蛋白A280和A205，蛋白Pierce660,蛋白Bradford，蛋白BCA，蛋白Lowry,标记蛋白，UV-Vis，和用户自定义；具备智能样本检测技术，在检测中有疑问可提供实时的技术支持。 2、技术参数： 2.1自带多点电容式触摸显示器：≥7英寸，1280×800高分辨率彩色显示屏 ▲2.2光谱扫描的数据190～850nm，可测定低波长下的蛋白光吸收；智能样本检测技术自动进行污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量。 2.3光源：氙闪灯，闪烁≥109次，波长精度≤1nm，检测器≥2048线阵CCD阵列图像传感器 2.4光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg254nm) ▲2.5检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程)或≤1%CV 2.6光吸收准确度：≤3%(at 0.97A at 302nm) ，吸光率范围：≥550 OD（相当于10mm光程） ▲2.7核酸检测上限：≥27,500ng/ul，核酸检查下限：≤2ng/ul 2.8蛋白检测下限基座≤0.06mg/ml（BSA），基座≤0.03mg/ml（IgG），蛋白检测上限基座≥820mg/ml（BSA） 2.9开机自检后即可检测，无需预热，检测所需样微量≤1uL，无需检测容器-比色皿，日常消耗低，自动测量与调零功能 2.10光路径：内含≤0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确。 2.11连接方式：≥3个USB插口，以太网，蓝牙，Wi-Fi ▲2.12具有摄像头，对结果可疑样品进行上样液柱中气泡，形态完整等的拍照监测，保证样本检测时无杂散光干扰，排除样本液柱塌陷等带来的检测不准确；样品检测技术：采用样品拉伸检测技术（光程模块具备“免移动”功能，终身无须校准）或者样品压缩技术（当采用样品压缩技术时，可检测易挥发溶剂的样品）。 2.13设备具备中华人民共和国WiFi使用许可证，提供仪器的安装、校准工作，在投标文件中提供该仪器完整的校准报告。 ▲2.14中文操作界面，并可支持≥4种语言：至少包括法语，德语，日语，英语等。 |
| 2 | 垂直电泳槽 | 3 | 台 | 1、玻璃面积（W×L）：100×100（mm） 2、面积（W×L）：82×88（mm） 3、凝胶厚度：0.75、1.0、1.5（mm1） 4、凝胶数量：1～2（块） 5、样品通量：（0.75mm厚）11、15齿；（1.0mm厚）11、15齿；（1.5mm厚）11、15齿 6、缓冲液容积：约750mL 7、外形尺寸（L×W×H）：150×120×115（mm） 8、净重：约1.5（kg） |
| 3 | 水平电泳槽 | 3 | 台 | 1、凝胶面积（W×L）：130×130、78×100、48×75（mm） 2、样品通量：（1.0mm厚）5、10、13、15、26齿；（1.5mm厚）3、13、26齿 3、缓冲液容积：约600（ml） 4、外形尺寸（L×W×H）：305×152×80（mm） 5、净重：约1.7（kg） |
| 4 | 电泳仪电源 | 3 | 台 | - 输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 2、输出范围：5～300V、1～1500mA、1～450W 3、分辨率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 4、定时范围：1分钟～99小时59分钟 5、显示：带背光的LCD液晶屏（128×64像素） 6、输出插孔：4（组） 7、外形尺寸：（L×W×H）：280×237×118（mm） 8、净重：约3.1（kg） |
| 5 | 凝胶成像仪 | 1 | 台 | 一、应用范围 1、适用于核酸成像、SDS-PAGE胶成像、菌落成像等。 2、满足Tanon™核酸染料Red、Tanon™核酸染料Green、溴化乙锭（EB）、SYBR®Green、SYBR®Gold、SYBR®Safe、GelRed™、GelStar®、SYPRO®Ruby、SYPRO®Orange、Qdots®、考马斯亮蓝胶、银染胶成像等。 二、技术指标： 1、耐腐蚀高强度金属构架机箱，采用PC/ABS材质模具包裹，防静电抗干扰。 ▲2、全自动化控制进样平台及智能防碰撞系统。 3、仪器外围尺寸≤40cm×45cm×45cm。 4、适配电源：220V/50HZ。 5、采用一体式超清晰科研级相机。 ▲6、相机有效硬件像素634万，像素矩阵2056×3084。 7、图像分辨率600DPI。 8、感光效率QE值：High QE：≥79%。 ▲9、信噪比：≥78db。 10、像素密度：16 bit（0～65535灰阶）。 11、动态范围：≥3.6个数量级。 ▲12、即插即用式运行系统，装置12寸的内嵌式LCD触摸屏，触摸反馈时间≤10ms。 13、触摸屏系统采用英特尔酷睿四核1.9GHz的I5处理器（同档次或以上）及8G的RAM内存。 14、系统采用M2接口的128G的固态硬盘，数据读取速度高达3000m/s。 15、数据传输：外置2个USB3.0接口。 ▲16、超高分辨率镜头：采用了2000万像素的超高分辨率镜头，可自动完成对焦，物理分辨率可达2.4微米。 ▲17、滤光片轮：5位背照式滤光片轮，一体式结构设计。 18、窄带滤光片：配置两组专业的带通滤光片535nm/590nm，透光率≥85%。 ▲19、智能光源控制系统：标配组合式三波长LED透射光源，302nm波长LED紫外光源，470nm波长LED蓝光光源，全波段LED白色光源，激发光源智能开启与关闭。 20、样品托盘：3组带有智能感应器的样品托盘，智能白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘。 21、智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制。 ▲22、采用AI智能优化算法，自动校正图像参数进行光补偿。 23、拍摄面积：14.5cm×21cm。 24、切胶功能：配置智能感应防护板，仪器可通过判断防护板情况开启光源。 25、模块化设计：集成控制电路模块化，智能防碰撞系统，自动休眠控制。 26、配套的图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能。 27、自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择。 28、具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据。 29、自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率。 30、分析数据能输出至Excel。 31、安装流程：仪器构造为一体式设计，开机即可使用，无需安装。 ▲32、售后服务：整机质保一年。 三、配置清单： 1、高分辨率超清晰科研级相机； 2、超高分辨率自动对焦镜头； 3、专用数控自动控制卡（HBC预装）； 4、背照式5位滤光片轮； 5、UV/IR Gel超多层镀膜专用滤色镜片（535nm/590nm）； 6、全自动抽屉式一体化全封闭机箱； 7、三波长LED透射光源平台（紫外/蓝光/白光）； 8、3组智能样品托盘：白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘； 9、图像拍摄及分析软件； 10、安装U盘； 11、计算机软件加密锁。 |
| 6 | 蓝光切胶仪 | 1 | 台 | - 1、光源波长：470nm - 2、凝胶最大尺寸：100×150mm - 3、输入电源：DC 24V 电源适配器 - 4、外形尺寸：W.210×D.210×H.30mm - 5、净重：约1.4kg |
| 7 | 制冷型生物样品均质仪（研磨仪） | 1 | 台 | 一、功能要求 在3分钟内可以对64个样本同时进行快速、有效的研磨。可以干磨、湿磨、混合以及均质化处理。处理的样本种类包括植物组织（如水稻、玉米、小麦、豆子、花生等）、动物组织（如肌肉、小肠、心、肺、皮、毛、骨头等）、细胞、细菌、酵母和各种中药材组织等等。对于提取大通量样本中的核酸，能大大提高研磨效率和质量。 二、技术参数： 1、应用领域：组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡； 2、15秒内最大处理量同时可以处理24个样品的金属适配器； 3、可以兼容的样品量：24×(1.5～2ML)/8×5ML/2×50ML,可以任意定做各种规格研磨管； 4、液晶触摸屏显示，微机变频控制系统； 5、控制模式：十组程序控制数据存储功能；循环功能1～100次； 6、制冷功能：有，-35℃可调（极限温度可降至－58℃）； ▲7、采用环保压缩机，符合环保要求，制冷速度快； 8、采用变频电机,性能稳定； 9、开盖运行保护：研磨过程上盖锁定及紧急情况下快速开锁； 10、带自动中心定位的紧固装置工作时安全锁，全程保护； 11、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨均可； 12、均质速度：0～75HZ/秒； 13、工作时间：0秒～9999分钟，可自行设定； 14、噪音等级：≤55dB； 15、研磨平台数(可接纳研磨罐数)≥2； 16、适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢； 17、研磨球直径：0.1～30mm； 18、最终出料粒度：～5μm； 19、加速：在2秒内达到最大速度； 20、减速：在2秒内达到最低速度； 21、电源：AC220V,﹤10A 22、额定功率：800W； 23、外形尺寸（mm）：约380×720×520； 24、重量：约70KG 三、基本配置： 1、主机一台 2、2ml×24金属适配器壹套 3、3MM研磨钢珠壹瓶，5MM研磨钢珠壹瓶 4、2ml研磨管1包（500支） |
| 8 | 制冰机 | 1 | 台 | 1、制冰量(kg/24h)：100 2、储冰量(kg)：35 3、冷凝方式：风冷 4、耗水量(L/H)：≤4.1 5、压缩机/制冷剂：无氟/R134a 6、箱体外壳：不锈钢 7、输入功率(w)：420 8、箱体外形尺寸(mm)：约635×611×945 9、净重(Kg)：约70 |
| 9 | 恒温培养箱 | 1 | 台 | 一、产品参数 1、控温范围：RT+5～80℃ 2、温度分辨率：0.1℃ 3、温度波动度：±0.5℃ 4、输入功率：2000W 5、电源：AV220V 50HZ 6、工作环境温度：5～35℃ 7、定时范围：1～9999min 8、工作室尺寸（mm）：约550×500×550 9、外行尺寸（mm）：约650×720×910 10、载物托架：2块 二、产品要求 1、外壳采用双层冷轧板，经耐腐蚀粉体烤漆处理，圆弧形內膛设计，不锈钢耐酸材质，光滑无死角，容易清洁保养，附有把手的不锈钢层架，提取样品方便平稳，双层真空强化玻璃观察窗，可清楚观察箱体内部状况。 2、智能PID温度控制，控温精确可靠，具有定时、超上限偏差报警、断电保护等功能 3、三十段可编程液晶控制器。 4、面板方便控制操作，任意调控。 5、使用硅橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长。 |
| 10 | 人工气候箱 | 3 | 台 | 1、方式：强制对流 2、性能：使用温度范围：无光照：0～65℃，有光照：10～65℃ 3、温度分辨率：0.1℃ 4、温度波动度：±1℃ 5、温度分布精度：±1.5℃ 6、光照度：0～20000LX分六级可调 7、控湿范围：40%～90%RH 8、湿度波动度：±7%RH 9、内装构成：不锈钢板 10、外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 11、断热材：聚氨酯 12、加热器：不锈钢加热管 13、额定功率：1.0KW 14、压缩机：风冷密闭压缩机 15、制冷剂：相当于或优于R134A 16、除霜构造：自动 17、控湿方式：自动 18、引线孔：无 19、控制器：温度控制方式：30段液晶程序 20、温度设定方式：轻触按键设定 21、温度表示方式： 测定温度显示：液晶显示； 设定温度显示：液晶显示 22、定时器：0～99.9h（带定时等待功能） 23、运行功能：定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 24、附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆/累计计时、回路自诊断、智能化霜 25、传感器：相当于或优于Pt100 26、安全装置：过升报警、过载保护、回路自诊断 27、规格： 内尺寸（宽×深×高）：约500×530×950mm 外尺寸（宽×深×高）：约690×705×1650mm 外包装尺寸（宽×深×高）：约890×905×1870mm 28、内容积：≥250L |
| 11 | 霉菌培养箱 | 1 | 台 | 1、控制方式：P．I．D微电脑环境扫描微处理芯片 ▲2、个性化程序设计，可预设十段十八步的可编程序，实现温度的预约定时运行或反复、循环、步移和阶梯式的编程运行 3、智能制冷无霜运行尖端技术 ▲4、送风方式：强制对流，三档可调 ▲5、风速范围：低档：0.52～0.58m/s，中档：0.69～0.77m/s，高档：1.00～1.10m/s 6、显示方式：LCD 7、送风类型：强制对流 ▲8、箱门类型：带视窗双层箱门（内置保温玻璃内门） 9、环境温度要求：10～30℃ 10、温控范围：4～65℃ 11、温度分辨精度：0.1℃ 12、温度波动度：≤±0.5℃ 13、温度均匀度：≤±1℃（37℃时） 14、紫外灯功率：8W 15、紫外灯强度：不低于400mw/m2 16、安全功能：自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30～80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。 17、附属功能：自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正 ▲18、容量：270L 19、紫外灯功率：8W 20、紫外灯强度：不低于400mw/m2 21、功率（W）：950 22、内胆尺寸（mm）：约600×600×750 23、外型尺寸（mm）：约749×7841×1382 |
| 12 | 水平摇床 | 2 | 台 | 1、电源：AC220V50/60HZ 2、功率：30W 3、摆幅：上下20mm 4、频率：0～80转/分 5、调速：无级调速 6、托盘尺寸约：280×260mm 7、外型尺寸约：350×260×160mm 8、整机重量：约4.5kg |
| 13 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 | 1、控制范围：RT+5℃～99℃ 2、温度分辨率：0.1℃ 3、恒温波动度：±0.3℃ 4、工作环境温度：+5～40℃ 5、工作室尺寸(mm)：约150×125×110 6、外形尺寸(mm)：约490×250×330 7、容积(L)：2.5×3 8、定时范围：1～9999minutes 9、独立控温 |
| 14 | 恒温循环水浴锅 | 1 | 台 | 1、温度调节范围（℃）：室温～65 2、温度控制精度（℃）：±0.1 3、内腔容积（L）：25 4、内胆尺寸（mm）：约400×320×200 5、消耗功率（W）：2000 6、水（油）浴类型：水浴恒温 7、工作方式：连续工作，定时长达100小时 8、显示方式：LCD 9、水循环装置：有 10、断电恢复功能，当外电源突然失电又重新来电后，仪器可自动按原设定程序继续工作 11、运行参数记忆功能，避免繁琐操作 12、低水位报警功能 13、外型尺寸（mm）：约655×395×295 |
| 15 | 干式恒温器（金属浴） | 1 | 台 | 1、温度设置范围℃：-10～100 2、温度控制范围℃：-10～100℃(室温25℃，空载实际可到室温-25℃) 3、显示方式：4.3寸高清晰电容屏 4、控制方式：全屏TFT触摸式 5、结束或故障报警提示功能：有 6、温度校准功能：有 7、温度或时间动态显示功能：有 8、电机振荡点动功能：无 9、电脑或上位机控制：可选配USB接口 10、电源输入：200～240V/50～60Hz～1.0A 11、控温精度：≤±0.5℃ 12、显示精度：0.1℃ 13、模块温度均匀性：≤±0.3℃ 14、升温时间：≤15(20℃至100℃) 15、降温功能：≤15(100℃至20℃) 16、多点组合编程功能：有(最多5组可选) 17、标配离心管模块：1.5ml×35孔 18、控温方式：半导体 19、输入功率W：250W 20、熔断器：250V 3AΦ5×20 21、外形尺寸(深×宽×高mm)：约280×210×180 22、时间设置：0～99h59min(设置时间为0即连续工作) |
| 16 | 移液枪 | 4 | 套 | 1、采用坚固耐用，耐高温抗腐蚀的材质 ▲2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作安全 3、人体工程学设计，能显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 4、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 ▲5、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 6、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 7、体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 ▲8、有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性广泛 9、颜色标识移液器量程 ▲10、RFID数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 配置：0.1-2.5ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul。 |
| 17 | PCR仪 | 2 | 台 | 1、样本容量：96×0.2ml 2、试管：0.2ml单管，8联管，96孔PCR板（全裙边板除外) 3、风道设计：前进风后出风 4、反应体系：5～100ul 5、最大升温速率：5℃/s 6、最大降温速率：4℃/s ▲7、变温速率可调：0.1～5℃ 8、控温精度：0.1℃ 9、温度均匀性：≤±0.2℃ 10、温度准确性：≤±0.1℃ 11、模块温度：0～100℃ 12、热盖温度范围：30～115℃ 13、梯度温度范围：30℃～100℃ 14、梯度设置范围：1～30℃ 15、温度递增/递减：0.1～10.0℃ 16、程序存储数量：20000 17、程序最大步骤：100 18、程序最大循环数：100 19、时间递增/递减：1 Sec～600 Sec 20、4℃保温：无限长 21、通讯接口：USB×2 22、TM计算器：有 23、程序暂停功能：有 24、掉电数据保护：有 25、语言设置功能：中英文随意切换 26、温度控制方式：Block\Tube 27、降落实验：有 28、长片段实验(LONG PCR)：有 29、液晶显示屏：7寸全贴合屏 30、输入电源：100～240VAC,50/60Hz,700W 31、产品尺寸：约293×190×183mm 32、重量：约5.5kg |
| 18 | 小型台式高速离心机 | 1 | 台 | 1、超硬铝合金材质角转头，耐腐蚀，耐高温高压消毒 2、大力矩交流变频无刷电机，启动平稳快速，免维护，使用寿命长。 ▲3、可靠的矢量正弦波驱动控制系统，精确的控制转速、时间和相对离心力。 4、9种升速曲线、10种减速曲线，0档为自由停机，防止样品二次重悬。 5、应急开门拉绳，断电状态方便取出样本。 ▲6、特氟龙涂层离心腔体，能防止样品腐蚀。 7、一体成型气相胶门盖密封圈。 8、门盖保护、超速、过电压电流和不平衡探测系统，对离心过程实时监控，确保仪器安全运行。 9、Flash按键可完成瞬时点动离心，操作便捷。 10、清晰大尺寸LED数码液晶显示，运行参数一目了然。 11、采用按键+旋钮的操作方式，操作简便，快速设定参数。 12、离心结束后自动打开离心机门盖，防止样品过热，便于取放样品。 13、Speed/Rcf参数设定/转换按键，方便运转时快速调节及实时查看相对离心力。 14、强制通风降温，能显著地降低转头温度，确保样品不被破坏。 15、最高转速：15000rpm，最大相对离心力：20375xg 16、时间设置：1～59min/1～59s；2种模式可选。 17、尺寸：长×宽×高约280×360×250mm 18、最高转速下噪音水平：≤60dB(A) 19、输入功率：450W 20、防护等级：IP20 21、转子配置 角转头容量：1.5/2ml×24，最高转速：15000RPM，离心力：20375xg、主机一台 |
| 19 | 小型台式高速冷冻离心机 | 1 | 台 | - 1、采用大功率制冷压缩机组，环保制冷剂，控温精准，静音节能。 - 2、独立快速预制冷功能按键，5分钟内可从室温25℃降至4℃。 - 3、一体成型气相胶门盖密封圈。 - 4、大力矩交流变频无刷电机，启动平稳快速，免维护，使用寿命长。 - 5、可靠的矢量正弦波驱动控制系统，精确的控制转速、时间和相对离心力。 - 6、9种升速曲线、10种减速曲线，0档为自由停机，防止样品二次重悬、满足特殊分离样品要求，三级阻尼减震、离心效果好。 - 7、特氟龙涂层离心腔体，能防止样品腐蚀。 - 8、电吸式双门锁设计，人性化操作，关盖无需按压，静音安全。 - 9、失衡保护，超速保护、超温保护等功能，确保离心过程安全可靠。 - 10、转头自动识别系统，无需手动切换转头数据，自动识别不同容量转头转速并进行限速控制。 - 11、显示界面支持中英文菜单切换。 - ▲12、Flash按键可完成瞬时点动离心，操作便捷。 - 13、采用按键+旋钮的操作方式，操作简便，快速设定参数。 - ▲14、双气杆支撑门盖，开关门稳定顺畅，支持多种开盖角度。 - 15、10条内置自定义存储程序，面板5个直接调取程序按键，一键直达目标程序。 - ▲16、5寸PS全视角1600万色度真彩液晶屏，离心力、转速、温度等多参数同屏显示。 - 17、USB2.0接口方便实验数据下载及系统升级。 - 18、可选停机音乐，时长可调。 - 19、计时方式可选稳定计时、启动计时。 - 20、最高转速：16000rpm，最大相对离心力：23470xg - 21、温度范围：-20℃～40℃ - 22、时间设置：1～99h/1～59min/1～59s；三种模式可选。 - 23、尺寸：长×宽×高约365×600×290mm - 24、最高转速下噪音水平：≤56dB(A) - 25、输入功率：650W - 26、防护等级：IP20 - 27、转子配置： - 角转头容量：1.5/2ml×24，最高转速：16000RPM，离心力：23470xg、适配器一套、主机一台。 |
| 20 | 多功能台式高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 1、FOC矢量正弦波驱动，免维护无碳刷感应变频电机； ▲2、防水性电机防水装置； ▲3、7寸IPS全视角1600万色度真彩液晶显示，亮度可调，多点触控+物理按键操作； 4、能够满足多种离心要求运行中转速、离心力、同屏显示，离心力自动换算，内置启动计时和稳定计时2种方式可以有效的计算出离心效率； 5、具有自动失衡识别、超速保护、门盖保护、过压保护实时监测，声音提示+显示代码故障报警； 6、存储程序30个内置存储程序/5个面板快捷程序调用/配有NORAML按键； 7、具有压缩机启停功能，通过门盖开关来控制压缩机启停； 8、快速制冷压缩机组，4分钟能从室温26℃降至4摄氏度； 9、具有氛围呼吸灯，实时显示运行状态； ▲10、设有一键预冷和瞬时离心功能； 11、单独Flash瞬时离心功能，即按即转； 12、升降速设有9档级升降速时间； ▲13、门盖电控自动化吸入式双锁； 14、304不锈钢内腔，特氟龙表面处理； 15、一体成型密封圈，无粘接； 16、配备断路保护器； 17、转子自动识别，自动匹配对应转子号，防止误操作，确保离心安全； 18、外置USB2.0接口，多种停机音乐铃声，音乐及提示音时长均可以调节，显示界面支持中英文菜单切换； 19、电源AC220V/50～60Hz； 20、输入功率[W]850W； 21、最大容量1000(250ml×4)； ▲22、最高转速[r/min.]200～18000rpm，最大相对离心力[×g]23470； 23、温度范围-20℃～+40℃； 24、重量(无转子)[Kg]95kg； 25、最高转速下噪音水平(≈)≤65dB(A)； 26、最快加速时间20s/9挡； 27、最快减速时间22s/10挡，0挡自由停机； ▲28、有效离心时间1～99小时/1～59分钟/1～59秒；三种模式可选；精度±1秒； 29、静态温度设定范围-20℃～+40℃/步增0.1℃/显示精度0.1℃/控制精度±2℃； 30、最大负载/最高转速下控制温度-12℃～+40℃/显示精度0.1℃/控制精度±2℃； 31、尺寸：长×宽×高[mm]约560×680×376； 32、防护等级IP20，允许环境温度/相对湿度5～40℃/80%； 33、转子配置：转子可选配16种不同转子,可兼容低速水平转子和高速角式转子 （1）角转头容量：50ml×6，最高转速：6000RPM，离心力：5150xg、配有15ML适配器 （2）水平挂篮容量：250ml×4孔，最高转速：4500RPM，离心力：3780xg、配15/50ml离心管适配器 （3）主机一台 |
| 21 | 超低温冰箱（-80℃） | 2 | 台 | 1、温度范围-10℃～-86℃可调节，适用范围在-40℃～-86℃，控温精度0.1℃ ▲2、具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）； ▲3、必须采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 4、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； ▲5、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁； 7、4个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好； 9、品牌压缩机2个，稳定可靠 ▲10、微电脑控制，LED显示屏，可显示环温及输入电压； 11、使用真空隔热材料VIP(15mm)+加厚PU整体发泡（130mm）； 12、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； 13、配置USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； 14、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险； 15、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； 16、≥2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度； 17、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合； 18、配置网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警； 19、容积：≥486L ▲20、功率：≤1000W 21、外部尺寸（宽×深×高）：约945×900×1980mm 22、内部尺寸（宽×深×高）：约590×630×1310mm 23、净重：290±3%kg |
| 22 | 低温保存箱 | 2 | 台 | 1、温度范围-10℃～-30℃可调节； 2、微电脑控制，LCD数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃； ▲3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警； ▲4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口； ▲5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； ▲7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g； ▲8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 9、采用碳氢节能压缩机； 10、风机，高效制冷，使用寿命长； ▲11、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内； 12、立式单门结构，密封保温效果好，环保节能； 13、内藏式蒸发器设计，PCM内胆，防腐蚀，制冷快； 14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品； 15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理； 16、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； 17、配置圆盘式温度记录仪，RS485或USB接口或USB接口+打印机其一。 18、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 19、样式：立式 20、有效容积：298L 21、外部尺寸：约770×710×1828mm 22、内部尺寸：约541×443×1218mm，内胆材质为PCM |
| 23 | 医用冷藏箱 | 3 | 台 | ▲1、立式对开门设计，箱内有效容积650L 2、箱内温度控制范围：2℃～8℃ 3、数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。 ▲4、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口。 5、配有12V 4AH电池，断电后可声光报警持续48小时以上。 ▲6、双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度 ▲7、高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行。 8、蒸发风机采用2个ADDA轴流风机、冷凝风机采用1个EBM罩极风机，保证部件质量和整机性能可靠性； 9、双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。 10、门体可实现90°自动关门，防止忘记关门。 11、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的平衡底脚，方便产品移动和固定使用； 12、冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水； 13、12V直流LED冷光源设计，光亮节能； 14、门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全； 15、产品配有测试孔，方便对箱内温度进行监测； 16、配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率； 17、产品具有医疗器械注册证； 18、产品内胆采用钢板喷涂设计； 19、配置USB记录仪记录箱内数据（取数间隔6分钟，容量10年）。 |
| 24 | 超净工作台 | 2 | 台 | 1.控制方式：调压控制 2.显示方式：LED 3.空气流向：垂直流 4.工作面：一个 5.风机类型：优质离心风机 6.灭菌方式：高效紫外线杀菌 7.洁净等级：工作区内≥0.5μm粒径的尘埃应≤3.5颗/升（ISO5级） 8.菌落数：菌落数≤0.5/皿时（90mm培养平皿） 9.风速调节范围：0.3m/s～0.6m/s（七级可调） 10.噪音水平：≤65dB（A） 11.振动半峰值：≤5μm 12.照度：≧300Lx 13.初阻力（Pa）：≤120（在最大风量下） 14.工作区尺寸（mm）：≥900×625×645 15.外形尺寸（mm）：≤1020×750×1700 16.净重（kg）：约153 17.功率（w）：380 18.电源：AC220V50/60Hz |
| 25 | 发酵罐 | 1 | 台 | 1.罐体系统 体积：全容量：15L，工作容积：20～70%； 罐体材质：不锈钢SUS316L罐盖，结合U型硅硼玻璃筒体，且做除静电处理；表面处理：电解抛光，罐内精度≤0.4um，减少染菌机会，外表面精度＜0.6um； 灭菌方式：灭菌锅灭菌； 罐盖接口：1个接种口（火焰圈接种），1个pH传感器接口，1个DO传感器接口，1个温度传感器接口；2个补料口，带中空冷却循环管，带泡沫传感器，带冷凝装置的排气口。 2.进罐空气系统 通气：转子流量计手动控制，根据工艺要求调节控制各气体的流量，最大通气量按照2VVM设计。空气过滤滤芯精度：0.2um，确保空气进罐无菌，滤芯材质为耐高温、疏水性好的聚四氟乙烯；卫生级316L不锈钢底部环形气体分布器，专业设计，气泡分布均匀，气孔不易堵塞。 3.搅拌系统 上机械搅拌，采用316L不锈钢专用搅拌轴材料，精密加工，具有理想的动平衡性能，上下轴比例适当，保证转速平稳且不偏离，长期使用不变形；采用伺服电机，最高转速：50～1000rpm±1rpm。 4.温度控制 发酵温度控制范围：冷却水温度+5℃～70℃±0.2℃，分辨率：0.1℃。 温度传感器：PT100温度电极元件，0～150℃，标准检测电流1mA，I＝1±0.10mA，允许年最大变化量≤0.01℃。 5.泡沫控制 电极自动检测泡沫或液位，蠕动泵自动添加消泡剂或补料，并计量，全自动PID控制与报警。 6.补料控制 四路可自定义功能的蠕动泵，4台泵之间通道自定义，可以互换备用。开关控制，自动流加并计量，全自动PID控制，发酵过程分段控制。控制器可实现：补料量曲线分析，加入量累计，显示记录，批报表分析数据保存。发酵过程分段控制（根据发酵时间，补料自动变量控制，10段以上控制）控制器可实现：补料量曲线分析，加入量累计显示记录，批报表分析，数据保存。 7.pH控制 采用智能PID控制，控制精度高，不容易产生波动，原装电极及屏蔽导线检测，2台蠕动泵开关控制流加酸碱，自动控制，自动计量。电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件校正。 7.1、可耐高温消毒的玻璃凝胶电极和导线； 7.2、显示范围：0.00～14.00±0.01，全自动控制范围：2.00～12.00±0.02； 7.3、在线检测，自动报警，配接蠕动泵自动添加酸碱液； 7.4、PID智能模糊控制。 控制器可实现：pH值曲线分析、加酸、加碱量曲线分析、批报表分析、酸加入量累计显示记录、碱加入量累计显示记录，发酵过程顺序控制（根据发酵时间，DO自动变量控制，10段以上控制）。 8.DO控制 电极及屏蔽导线检测，可与转速、空气流量、罐压、补料等参数进行关联控制。电极和导线极谱型DO电极，测量范围0.1～150%，分辨率：0.1%。发酵过程顺序控制（根据发酵时间，DO自动变量控制，10段以上控制）。 9.消泡控制 灵敏度100～100000Ω 自动检测泡沫，蠕动泵自动添加消泡剂。 10.控制器 ▲控制系统以工业控制计算机和I/O通道为核心组成。控制系统能适应不同的传感器和执行机构的范围的输出输入信号。 代谢流高级监控软件： 拥有自主知识产权的发酵过程检测专用软件。基于细胞代谢物流检测与控制理论进行参数相关分析，微生物发酵过程优化与放大的多尺度问题研究的软件。 - 11.配套空压机和冷水机各1套 |
| 26 | 灭菌锅（50L） | 2 | 台 | 1.适用范围：微生物实验室用培养基、玻璃器皿、无菌水制备、植物无菌土壤制备等灭菌； 2.结构容积：立式结构底部带脚轮，≥56L，DN350×645H，含底含盖； 3.容器材质：06Cr19Ni10(SUS30408)，腔内采用满足GMP的0.4um以下镜面抛光表面处理工艺； 4.容器设计压力和温度：设计压力≥0.42Mpa，设计温度≥153℃，安全阀整定压力0.26Mpa； 5.容器快开门：上翻盖快速拨杆联锁，口部钢圈厚度≥38mm，盖部钢圈厚度≥24mm； 6.安全联锁装置：圆周均布锁紧爪锁紧结构，锁紧爪≥12个，可保证联锁安全和长期使用不变形（广义轴定律1/4圆内3个爪）； 7.灭菌温度和压力：最高135℃（可要求138℃）（GB8599国标要求），0.25Mpa（GB8599国标要求）； 8.显示分辨率及均匀度：温度±0.1℃，压力±0.1Kpa； 9.温度设定：灭菌温度范围105℃∽135（可要求138）℃，溶解温度范围60℃∽100℃，保温温度范围45℃∽65℃，解锁温度范围60℃∽95℃； 10.时间设定：灭菌时间范围1～9999min，溶解时间范围1～9999min，保温时间范围1～9999； 11.排气方式：100℃∽120℃可设置，有不排、8级脉动微排、全排方式，排气过程中可随时通过排气按键调整排气等级和方式； 12.灭菌模式：液体模式，液体保温模式，溶解保温模式，器械模式，器械+干燥模式，废弃物模式，可对琼脂加热、融化、保温； 13.流程控制：自动控制注水—升温—蒸汽自检（智能脉动排气）—加压—灭菌—减压—干燥或保温—冷却—结束，显示”End“并蜂鸣提示； 14.保温功能：带灭菌后保温功能，以防止琼脂糖灭菌后降温固化无法分装； 15.存储系统：可存储最大80组用户创建程序，分配于6种程序模式。修改程序参数并保存，断电记忆不丢失； 16.用户管理：万能密码计算可解决忘记密码的后顾之忧。U0到U9九个密码用户分用户、管理、工程师三级管理权限； 17.预约功能：北京时间预约，可预约未来任何时间点； 18.校验支持：人性化设计的压力表和安全阀快拆连接，无需工具便可拆卸安装。 19.设备安全状态：无需靠近设备即可知运行状态，呼吸灯实时反馈系统正常和故障，银光条提示设备运行和停止状态； 20.安全联锁保护：闭盖位置状态和锁紧位置状态和插销位置状态都检测到符合要求才升压工作，压力归零才解除插销； 21.缺水保护：配备防干烧保护干烧自动切断加热并报警锁定，同时水位传感器实时监测胆内用水缺水自动返回待机界面； 22.超压与超温保护：压力和温度三重保护，若出现超过设定的压力或升温异常或温度上升无压力迅速加热断电并报警提示； 23.电气安全：具有过流,短路保护,漏电保护，除加热器外执行器件采用≦36V安全电压以降低漏电的风险；产品内部使用电线材质SVHC检测结果≤0.1%(w/w)，供货时提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 24.电源：220V±10%/50HZ±1%，11A，2500W； 25.附件：标配不锈钢提篮2个、内排废气收集壶1个、二次废气收集桶1个、排水管1根、废气排气管1根、排水方盘1个。 |
| 27 | 超纯水系统 | 1 | 套 | 1.工作条件 1.1环境温度：5～45℃ 1.2电源：AC220V，50Hz 2.主要用途 该系统由城市自来水作进水，利用多级别过滤（三级预处理组件、反渗透膜组件、离子交换组件、双波长UV紫外灯组件、终端除菌）制作出实验室超纯水，水质标准达到并优于中国实验室用水规格GB/T 6682-2008、中国国家电子级超纯水规格GB/T11466.1的一级水标准。可应用于气质联用GC-MS、液质联用HPLC-MS、高效液相色谱HPLC、TOC分析等 3.技术规格 3.1进水要求：城市自来水 3.2纯水水质（三级水） 3.2.1电导率：≤进水电导率x2% 3.2.2有机物去除率：＞99%，当分子量＞200道尔顿时 3.2.3颗粒和微生物去除率：＞99% 3.2.4产水量（25℃）：≥30升/小时 3.2.5瞬间产水量：2.0升/分钟（储水桶有水时） 3.3超纯水水质（一级水） ▲3.3.1电阻率：18.25MΩ.cm@25℃（此项指标须在投标文件中提供国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 3.3.2重金属离子：＜0.1ppb 3.3.3细菌：＜0.01cfu/ml； 3.3.4颗粒物（＞0.22μm）：＜1/ml； 3.3.5总有机碳(TOC)：＜3ppb； 3.4性能特点 3.4.1具有手动取水及定时取水两种取水方式可选择 ▲3.4.2定时取水功能，从1～60min任意设定，避免等待取水 3.4.3定质取水功能，从0.1～18.25MΩ.cm任意设定 3.4.4RO纯水超标排放功能，从1～200μs/cm任意设定，大于设定值RO纯水将被排放而不会进入纯水箱 3.4.5在线二路水质监控，实时监测纯水电导率、超纯水电阻率以及温度 3.4.6二路水质监测异常时自动报警并显示(参数可设定) 3.4.7高精度电导和电阻率监测仪，电导电极常数达到1.0cm-1，电阻电极常数达到0.01cm-1，带温度自动补偿功能，温度灵敏度达到0.1℃，确保水质监测的准确性 ▲3.4.8 PP预处理柱、RO反渗透柱、UP纯化柱、UV紫外灯的使用寿命均可自行判断（参数可设定），并可查询耗材已经使用时长 3.4.9系统具有完善的报警管理功能，主要管理纯水及超纯水水质、进水压力和耗材的寿命等报警，报警发生时，自动弹出报警界面，显示当前报警信息 3.4.10系统设有手动和自动冲洗两种模式，自动冲洗间隔时间为2小时 ▲3.4.11具有耗材的使用时间统计功能 3.4.12设有工厂、用户二级密码，系统设置均有密码保护 3.4.13系统时间设定：（年/月/日/时/分/秒） 3.4.14状态指示：运行状态指示灯、报警指示灯、水箱水满指示灯 4.基本配置 4.1超纯水主机1台 4.2预处理纯化柱1根 4.3颗粒活性炭纯化柱1根 4.4活性炭棒纯化柱1根 4.5 RO反渗透膜1根 4.6(185&254nm)双波长紫外灯组件1套 4.7双连体超纯化柱1组 4.8 0.2μm终端过滤器1个 4.9储水箱1个 4.10附件包、说明书等辅助工具1套 |
| 28 | 体视显微镜（带相机、操作终端） | 1 | 台 | 一、显微镜参数性能： 1、光学系统：平行变焦光学系统； 2、总放大倍数：粗微调同轴调焦机构设计，标准放大6.3-80倍。 3、观察筒倾角：标准双目倾角是符合人机工程学设计的30°倾斜；适合长时间观察、操作不疲劳。 4、目镜（带屈光度矫正机构的高眼点目镜）：标准10倍宽视场数：≥22mm；可以左右连锁； ▲5、目镜瞳距调节范围：48～75mm。超宽调节范围，满足不同研究人员使用。 ▲6、变焦范围：0.63-8X，变焦比≥12.7：1，标准1X物镜10X目镜下放大倍率为：80倍。 7、物镜：工作距离为≥70mm。可升级成同时安装双物镜。 8、底座：采用扶手设计，≥180mm大直径透明面板； 9、整机配备同轴粗微调焦部。 10、整机采用环保无毒的光学部件，环保、节能。 11、配套中间分光器附件：可将同轴光路平行同步切换，分光方式：100/100：0 100/50：50； - 配备双柔性臂落射照明系统，使用双臂进行调整，可改变照明方向和角度以适应标本。 二、同品牌有效物理像素达2390万显微成像专用超高像素成像系统： 1、同品牌专用黑白、彩色双模式成像摄像头，FX格式CMOS图传感器； ▲2、≥2390万像素，分辨率≥6000×3984；6K超清画质； ▲3、可实现等同于ISO200彩色模式以及ISO800单色模式的高灵敏度； ▲4、9帧/秒实时显示6000×3984像素（2390万像素）的图像，或以66帧/秒显示1920×1080像素（210万像素）的图像； 三、与显微镜同品牌高级图像分析处理软件 1、建立在windows10系统上，使用先进程序语言，程序执行效率高，采用可定制化操作界面，及多用户配置管理功能。 2、硬件控制：支持各类第三方专业成像设备、支持各类显微镜及周边设备。 3、图像采集：支持动态图像拍摄、Z序列图像拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据。。 4、大图象拼接：该工具可以在高倍率下精确的进行无缝拼接大面积图像。可通过手动载物台拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测。 5、通道合并：荧光及明场图像叠加。 6、图像处理：RGB颜色调整、对比度，改善图像的锐度和细节。 7、手动测量：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器。 四、配套：i5以上处理器，8G内存，1T硬盘,22寸液晶显示。 |
| 29 | LED荧光显微镜 | 1 | 台 | 一、总体要求 1、工作条件 1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2配置符合国家标准的插头，或提供适当的转换插座。 2、主要技术指标 2.1生物显微镜 2.1.1光学系统：UIS2光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2载物台：钢丝传动，无齿条结构机械固定载物台,(W×D)：≥211mm×154mm；移动范围(X×Y)：≥76mm×52mm载物台XY移动可锁定。 2.1.3调焦机构：载物台高度调节(粗调：15mm)，有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。细调焦旋钮(最小调节幅度：2.5μm) 2.1.4聚光镜：聚光镜NA1.25（油浸时）；通用7孔位聚光镜：BF(4-100X),2X,DF,Ph1,Ph2,Ph3,FL；具有聚光镜孔位锁(仅限BF)。 2.1.5照明系统：≥60000小时长寿命LED光源 2.1.6三目观察筒：瞳距调整范围48～75mm，倾斜角度≥30°，带屈光度调节，目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.7物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 2.1.8物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.10 W.D≥18.5）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13）。 二、荧光系统 蓝色荧光模块技术参数：标配蓝色激发块，荧光滤光片组B激发光波段：450～495nm，多个高效荧光波段可供选择，适应不同荧光应用； 通过滑块/拉杆轻松切换激发光进行荧光或明场观察； LED照明光源，不需预热直接开即可用，使用寿命比较长，可达5万个小时； 三、2000万专业成像系统 1、1英寸彩色CMOS芯片，最高分辨率为≥2000万像素（5440×3648） 2、曝光时间：0.1ms～15s 3、G光灵敏度：462mv with 1/30s 4、实时帧速：15@5440×3648；50@2736×1824；60@1824×1216 5、数据接口类型：USB3.0 6、色彩空间：RGB 四、成像软件 1、采集图像：支持TWAIN和DSHOW接口，界面直观，操作容易； 2、曝光控制：自动和手动； 3、在图像上添加注释等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 4、图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转，翻转等处理功能；方便地对图像添加伪彩色等功能； 5、可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理 6、自动拼图和景深扩展（EFI）处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 7、实时拼接功能允许在视频模式下进行实时拼接，可以获得拼接区域的全景，并且当视频模式中的图像正在更新时，拼接结果可以立即更新；实时EDF景深扩展，将不同焦平面的实时图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张实时大景深的清晰图片； 8、分割和计数功能，数据可输出到Excel； 9、可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像，支持延时拍照。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式。 10、彩色荧光合成功能：将多个荧光单色图像合成为一幅复合彩色图像；允许对各通道图像的像素位置进行微量调整。 11、快捷的实验报告：一键实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板可根据要求进行编辑定制 五、操作终端：I5CPU（同档次或以上），内存4GB，硬盘1TB，16X DVDR，液晶显示屏21.5寸，操作系统Win10及以上操作系统。 |
| 30 | 手持光谱仪 | 1 | 台 | 特点： 轻巧便携式光谱辐射计； 测量范围340～850nm·作为光量子计测量光强； 辐射或光度单位的辐照度测量； 通过移动程序控制和采集数据； 防溅水密封结构。 技术参数 光谱范围340～850nm 光学入口 余弦校准探头 光谱分辨率 FWHM,＜15nm 光谱点数288 波长重现性+/-0.5nm 间隔时间300µs～1s 系统数据16位AD转换 通讯蓝牙4.2 数据查看系统Android 5.0或更高 尺寸约50×70×28mm 重量 约60g 供电 可充电锂电池，650mAh 电池寿命 可连续工作 24 小时 使用环境 5～55℃，相对湿度 0.95%(不凝结) 储存条件 -20～70℃，相对湿度 0.95%(不凝结) 网络打印 支持有线网络打印 输稿器纸张输入容量 31～40页 双面支持纸张尺寸 A4；A5 端口 USB；以太网；WiFi端口 单面支持纸张尺寸 A6；A4；A5 打印功能 彩色模式最佳打印分辨率600×600dpi 黑白模式最佳打印分辨率600×600dpi 产品尺寸约长424mm；宽475mm；高330mm 产品净重 约22kg |
| 31 | 双螺旋杆PE造粒机 | 2 | 台 | 生产能力要求：2～15Kg/Hr； 主要技术参数： 主机长径比 40：1； 主电机功率：4kw 主机螺杆转速：60～500rpm； 1、机组配置 双螺杆混炼挤出机组 1 双螺杆喂料机一台 1.1喂料电机为交流电机，主喂料电机功率：0.37KW。 1.2调速系统 1.3螺杆为双头螺杆，减速箱速比：29：1。 1.4电机与减速机采用直联式，喂料体中带卧式搅拌器，喂料平稳均匀，不架桥。 1.5喂料体与料斗均为流线型，下料顺畅，清理方便。 2、齿轮减速箱 2.1减速比：3：1 2.2输出轴转速：MAX500RPM 2.3输入轴转速：MAX1500RPM 2.4主机传动箱减速与扭矩分配部分合为一体，采用平行三轴式设计，结构紧凑。减速、扭矩分配及两根输出轴径向轴承均使用高精度、长寿、耐磨性强轴承。 3、主机电机 3.1主机电机：4KW（交流电机） 3.2电机转速(MAX)：1500RPM 4、螺杆 4.1螺杆直径：Φ21.7mm 4.2 L/D=40：1 4.3螺杆为积木式 4.4螺杆芯轴为40CrNiMoA材质，螺纹元件与芯轴为渐开线联结，强度高，承载负荷大，拆装组合方便。 4.5螺杆元件材质为优质高速工具钢W6MO5Cr4V2,高温真空淬火热处理。整体硬度HRC58～62。 5、料筒 5.1机筒材质选用材质为氮化钢整体套，氮化处理，表面做防锈处理，筒体采用水冷却。 5.2第一节筒体为喂料筒体，第五节筒体为排气，第六节为挤出筒体，其余筒体为闭口筒体。 5.3机筒内采用自来水冷却/风冷（风冷温度稳定） 5.4品牌电磁阀 5.5冷却管采用紫铜管镀铬处理 6、加热系统 控温段 料筒段 加热片型式 第一段 进料 一区 第二段 铸铝 二区 第三段 铸铝 三区 第四段 铸铝 四区 第五段 铸铝 五区 第六段 铸铝 用熔温热电偶专测物料熔融温度，用压力传感器专测物料压力。 7、真空脱气装置 7.1 SK-0.15莱诺旋片式真空泵 7.2驱动电机：0.75KW交流 7.3最大吸气量：9m³/h 7.4工作液量：0.2m³/h 8、PLC电气控制系统 8.1工作电压：380V±10%,50Hz 8.2全自动计算机采用触摸屏控制方式：带液晶触摸屏，可从触摸屏上查看所有挤出机参数并可与外部PC相连 8.3双螺杆电机为交流电机功率4KW，双螺杆主机调速装置为变频调速器 8.4喂料机调速装置为变频调速器 8.5压力表量程为0～25Mpa 8.6加热由温控表通过固态继电器控制，采用耐高温导线 8.7电器控制柜控制包括：温控系统；驱动系统；联锁联控系统 9、联锁控制系统 9.1喂料系统与主机联锁，即启动主机后，才能启动喂料机。 9.2压力系统与主机联锁，即过压时，主机及喂料均停止工作。 9.3电流与主机联锁，即过电流时，主机及喂料均停止工作。 10、造粒模头 38CrMoAl铬钼合金机头，氮化硬度HRC60，口模条孔数2-Φ3.0采用快速联接卡环，拆装机头快速，容易与下游设备联接，试验转换省时省力。 11、水冷拉条机头及切粒辅机一套 11.1 1.5米不锈钢水槽1台 11.2 0.37KW吹干机1台 11.3 LQ-20型切粒机1台 12、备品备件 12.1随机五金工具箱一件 12.2双螺杆挤出机说明书一本，变频器说明书一本 包装清单： 1、PC×1 2、USB-C电源适配器×1 - 3、电源适配器线（USB-C）×1 - 4、USB-C OTG 转接线×1 5、TypeC数字耳机×1 CPU型号：第1代英特尔® 酷睿™ Ultra 9 185H处理器（同档次或以上） CPU核数：16核 CPU主频：基础频率2.3GHz，最高频率5.1GHz 处理器线程数：22线程 运行内存：32GB 存储容量：2TB 硬盘类型：SSD 电池类型：锂聚合物 电池容量：70Wh (额定容量） 摄像头：1080P高清前置摄像头 |
| 32 | 10L加压式捏炼机 | 1 | 台 | 一、技术参数 1、有效容量 5L 0.4～5KG 2、温度范围 RT～300℃ 3、加热方式 电加热 4、控制器 PLC可编程式彩色触摸屏，人机操作界面，可显示温度、转速、正转，反转，配方管理功能 5、加热功率5.2KW 6、转子速比 1：1.27 7、转子转速 0～50 rpm变频器调速 8、密炼仓体、转子材质：S136电镀抛光处理 9、转子硬度：HRC58℃～62℃ 10、转子类型：（Banbury）1套 11、混炼室：M-W加压式与S136铬钼合金混合槽 上压砣：全压力气动，气源压力0.5～0.8Mpa（不含气源接驳口） 12、密封条：聚四氟乙烯盘根 13、冷却方式：自来水冷却（不含水源接驳口） 14、主电机：7.5KW 15、设备尺寸：L1600×W1200×H2000mm 16、电源：380V，50Hz,60A 三相五线制 17、重量：约1200KG 二、包装清单： 1、PC×1 2、USB-C电源适配器×1 3、电源适配器线（USB-C）×1 4、USB-C OTG转接线×1 5、TypeC数字耳机×1 6、笔记本式工作站 7、CPU型号：第1代英特尔® 酷睿™ Ultra 9 185H处理器（同档次或以上） 8、CPU核数：16核 9、CPU主频：基础频率2.3GHz，最高频率5.1GHz 10、处理器线程数：22线程 11、运行内存：32GB 12、存储容量：2TB 13、硬盘类型：SSD 14、电池类型：锂聚合物 15、电池容量：70Wh (额定容量） 16、摄像头：1080P高清前置摄像头 |
| 33 | 实验室吹膜机/PLC程控型 | 1 | 台 | 一、单螺杆挤出机 1、螺杆直径：Ø25 2、长径比：1：30 3、温度：常温～300度 4、螺杆转速：0～93rpm变频调速 5、加热功率：机筒入料段：加热1区：550W 机筒熔融段：加热2区：550W 机筒熔融段：加热3区：550W 机筒转接段：加热4区：1200W 机头口模段：加热5区：1400W 6、主电机：2.2KW 7、减速比：1：15 8、电控系统：PLC可编程序彩色触摸屏，人机界面作业系统，挤压进程可动态显示和监视 9、体积：1880×700×1870(W×D×H)mm 10、电源：3∮，AC380V，40A 11、重量：约435kg 二、吹膜塔辅机： 1、模口直径：Ø30 2、吹胀气体：压缩空气0～5bar 3、冷却气体：鼓风机流量30L/min 4、牵引辊尺寸：Ø100×L350mm 5、牵引收卷速度：0.5～14m/min可调 6、薄膜折径：60～200mm 7、牵引电机：180W 8、收卷电机：120W 9、风机：0.37KW 三、包装清单： 1、主机×1；充电器×1；Type-C数据线×1；权益卡片×1；手写笔×1+备用笔尖×2；皮套键盘×1；耳机×1 2、平板电脑式工作站 2.1操作系统：HarmonyOS 4（或同档次及以上） 2.2屏幕尺寸：13.2英寸 2.3分辨率：2880×1920像素 2.4运行内存（RAM）：16GB 2.5存储容量（ROM）：1TB 2.6前置摄像头：1600万像素 2.7后置摄像头：1300万像素高清摄像头（F1.8光圈，自动对焦）+ 800万像素广角摄像头（F2.2光圈，固定焦距） 2.8电池容量：10100mAh（典型值） 2.9耳机接口：USB Type-C 2.10机身尺寸：289.1mm×196.1mm×5.5mm |
| 34 | 分析天平 | 2 | 台 | 1、最大量程Max：220g 2、可读性d：0.1mg 3、最小加载：10mg 4、去皮范围：-220g 5、重复性：【5%Max】0.07mg，【Max】0.08mg 6、线性：±0.2mg 7、秤盘尺寸：ø100mm（实心秤盘） 8、稳定时间≤2s 9、校准方式：内校 10、水平调节：手动 11、LCD背光显示屏，直观显示工作模式、象形图标、单位、所选功能和连接状态等信息，底部带有信息显示栏，可显示产品编号、皮重、最大值、最小值、进度条等信息； 防风罩全玻璃无框架设计，采光效果佳； 12、免工具拆卸防风罩，方便清洁； 特殊涂层玻璃，最大限度地减小样品因带静电而引起的称量误差； 13、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮等化学品，铝制底座，称量稳定； 14、5个通讯接口：2个RS232、2个USB-A和1个USB-B，可连接打印机、PC、第二显示器、键盘、鼠标、扫描枪等外设，另可选配WiFi接口； 15、三级权限管理：管理员、高级用户和普通用户，密码保护，防止意外更改天平设置和数据，确保访问权限和数据安全； 16、内置多种应用程序：称重、配料称量、计数称量、百分比称量、合计称量、统计称量、底部称量、动物称量、牛顿力测量、密度测定、峰值保持、检重称量等； 17、AutoTest功能，可对天平进行快速预热，以及通过内校砝码对天平线性进行自动校准和修正； 18、具备基于温度和时间触发的全自动的内部校准和调整功能； 19、5个数据库； 20、用户数据库（10个用户）； 21、产品数据库（1000个产品）； 22、称量数据库（5000条称量数据）； 23、去皮数据库（100个去皮重量）； ▲24、ALIBI数据库（高达100000条称量数据）； 25、多个快捷键：工作模式、数据库和校准等快捷键，一键直达常用功能，省时省力； 26、称量报告可分为页眉、GLP打印输出和页尾三部分，每一部分都可进行自定义设置，生成符合GLP要求的报告，报告可直接输出至打印机或计算机； 27、前置USB，可直连打印机或快速实现天平间的数据存储、导出和导入； 28、前置水平泡，便于水平调节和随时查看水平状态，确保称量安全。 29、底部称量挂钩，可实现底部称量功能； 30、防盗锁装置，避免天平被盗； 31、环境温度：10℃～40℃ 32、相对湿度：40%～80% 33、工作电压：100～240V AC，50/60Hz，0.6A |
| 35 | 嗅觉仪 | 1 | 套 | 1、用途 用于研究活动能力较强的昆虫行为的仪器 2、技术要求 2.1方位室尺寸：250mm×250mm×37mm，亚克力材质 ▲2.2方位室通道：有四个处理臂，气味源从四个处理臂中进入 2.3最小通径：12mm ▲2.4流量计：0.1～1升/分钟，用于调节气流流速 2.5平衡瓶：100毫升，GG17材质，磨口密封连接 2.6活性炭瓶：100毫升，GG17材质，磨口密封连接 2.7捕捉瓶：100毫升，GG17材质，磨口密封连接 2.8真空泵：AC220V，静音，无油，免维护 3、配置：方位室，方位室通道，流量计，平衡瓶，活性炭瓶，捕捉瓶，真空泵。 |
| 36 | GPS定位仪 | 1 | 台 | 一、硬件和性能 1、重量约：≤113g(不含电池) 2、屏幕尺寸：≥2.2英寸 3、屏幕类型：半反半透彩色显示屏 4、触控：不支持 5、分辨率：≥240×320 6、供电方式：锂电池+2节5号电池 7、电池寿命：≥15小时(锂电池),≥10小时(5号电池) 8、防水等级：≥IP67 9、漂浮：不支持 10、电脑接口：USB2.0 二、GNSS性能 1、卫星系统：GPS、BDS、GLONASS，支持SBAS 2、天线类型：高灵敏度全向型天线 3、精度：单机定位3～5m 4、差分精度：＜3m(SBAS) 5、更新率：1Hz 三、存储性能 1、内存：RAM：≥128MBROM：≥4GB 2、航点：≥3000个 3、航线：≥200条/50点 4、航迹：≥400条(5000点/条) 四、功能特性： 1、坐标系统：WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统。 2、扩展存储卡：MicroSD卡，最高32G 3、锂电池：≥1700mah专用锂电池 |
| 37 | 微量注射系统 | 1 | 套 | 1、气压显微注射泵 1.1输入压力：0～100psi(0～600kPa) 1.2输出压力：0～100psi可调(0～690kPa)(上限值取决于输入压力) 1.3输出压力脉冲范围 四个可选选项： 5ms～100ms,5ms～1s,5ms～10s,5ms～60s 1.4电磁阀调节的下限值时间约5ms 1.5平衡压力范围(BPU) 0～15psi可调(0～100kpa) 1.6清除压力： 0～100psi(0～690kPa) 1.7输出脉冲设定 通过前面板10转刻度盘调节 1.8输出脉冲准确度 0.4%（满刻度） 1.9输出脉冲可重复性 0.4%（满刻度） 1.10输出压力表 前面板模拟压力表：0～100psi(0～690kPa) 1.11电磁阀的使用寿命 约1亿次循环 1.12操作模式 连续气体输出，定时脉冲时间控制气体流量输出，门控气体流量输出 1.13控制方式 面板按钮开关，外部TTL输入信号，脚踏开关或其他手动开关 1.14同步输出 允许监测阀控制和多个控制器的程序顺序,以实现同步注射压力脉冲与显微操纵器及压电操作仪进行细胞注射 1.15气体输入和辅助压力接头 1/8”(3.18mm)软管接头 1.16气体输出接头 1/16”(1.59mm)软管接头 1.17气体 氮气或清洁干燥压缩空气(内置输入气体过滤器) 1.18电源 100～240V 产品配置 主机一台、体视显微镜一台、显微操纵器、底座支架、脚踏开关（用于填充、排空、注入功能的远程控制） 2、拉针仪 2.1毛细管外径范围： 1.0～2.0mm 2.2毛细管下限长度： 50mm 2.3毛细管上限长度： 260mm 2.4加热丝： 铬铝钴电阻丝 2.5工作电源：AC100V～AC240V,50/60Hz 2.6功率：约70W 2.7工作电压：上限2.5V 2.8砝码：25g×2，100g×2 2.9附件：玻璃毛细管(ø1mm×90mm) 加热丝（备件） 电源线 3、磨针仪 3.1转速范围 150rpm～2000rpm 3.2移动范围 微电极操作器行程：47mm 3.3显微镜：X轴约7mm，Y轴30mm，Z轴约8mm 3.4放大倍数 30X(目镜10X，物镜3X) 3.5适用玻璃管外径 1.0mm～1.5mm 3.6工作电压 AC 100V,50/60Hz AC 120V,50/60Hz AC 220V,50/60Hz AC 240V,50/60Hz 3.7配件 玻璃管夹、立式磨削头、砂轮清洁棒、电源线 |
| 38 | 微量点滴仪 | 2 | 台 | 1、用途 用于精准的释放选择档位的液体 2、技术要求 2.1最大输送容量：60微升（1毫升注射器） 2.2皮下注射器配套针头：3/10×25毫米，5/10×25毫米 2.3设备尺寸：约长16.2厘米×宽12.5厘米×高8.7厘米 2.4底座尺寸：约10×15厘米 3、配置：皮下注射器配套针头，支架，底座 |
| 39 | 氮吹仪 | 1 | 台 | 1、处理样品数：24个 2、加热方式：水浴加热 3、标配加热块数：试管架一个 4、气体流量：可控0～15L/min（选配） 5、控温精度：±1℃ 6、控温范围：室温～100℃ 7、温控方式：4位数显/PID调节/超温报警 8、外形尺寸：约340×200×460mm 9、功率：600W 10、分配室上各气针通道可组合使用或单独使用，每一路气针均可单独开关。分配室的高度可视需要调节。 11、每一路气体流量可单独进行调节。 12、水浴氮吹仪具有自平衡悬挂升降系统，能使分配室的高度调节灵活，能实现单手操作。 13、水浴氮吹仪采用数字温控器，双数字显示，调节采用PID技术并可实现超温报警。 14、与溶剂接触的部件均采用316不锈钢材料、合金铝并表面进行塑料喷涂，使用寿命长且清洁方便。 15、整机可放入通风橱中使用。 16、每种型号均可选配气体流量计。 17、标配的加热块规格为孔径∮15mm，可根据需求制作特殊规格。 |
| 40 | 多管涡旋振荡器 | 1 | 台 | 1、振幅：4mm 2、最大负载：5KG 3、转速：500～2500rpm 4、调速精度：士1rpm 5、定时：1s～99min59s 6、运行模式：定时模式/脉冲模式/点动模式/持续模式 7、脉冲间隔定时范围：1～10s 8、脉冲运行定时范围：1s～99min59s 9、盖板尺寸：约L300mm×W180mm 10、外形尺寸：约L382mm×W222mm×H400mm 11、输入电源：AC100～230V,50/60Hz,60W 12、净重：约15KG |
| 41 | pH计 | 1 | 台 | 一、技术参数 1、pH量程：0.00～14.00pH 2、分辨率：0.01pH, 3、精确度：±0.01pH 4、mV量程：-1999.9～+1999.9mV分辨率：0.1mV,精确度：±0.05%F.S. 5、温度量程：-10.0～120.0度分辨率：0.1度,精确度：±0.2度 6、内置USA／NIST两组标准液制式 ▲7、pH可一点，两点，三点，五点校准 8、工作电压，交直流两用 ▲9、750组大容量存储，存储数据带时间，日期 10、尺寸：约150×210×45mm 二、配置：6177M主机、6005P电极、007N万向电极支架、稳压源、校正液、电池。 |
| 42 | 超声波清洗器 | 2 | 台 | 1、外形尺寸：约530×320×380mm 2、内槽尺寸：约500×300×150mm 3、容量：22.5L 4、超声频率：40KHz 5、超声功率：500W 6、功率可调：40～100（%） 7、进水液位显示：有 8、加热功率：800W 9、温度设定范围：室温～80℃ 10、时间可调：1～480（min） 11、降音盖：有 12、排水：有 13、电源：220V/50Hz 14、其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水 |
| 43 | 烘箱 | 1 | 台 | 1、控制方式：模糊逻辑控制技术 2、显示方式：LCD 3、送风方式：背部水平吹风 4、环境温度要求（℃）：10～30 5、调温方式：定值、步调可选 6、段数/步数：10段（“0”段为预约定时段，“1～9”段为程序控制段）/18步 7、每步时间：1～999（分） 8、温度控制范围（℃）：环境温度+5～200 9、温度分辨精度（℃）：0.1 10、温度波动度（℃）：≤±1 11、温度均匀度（℃）：≤±2.5%(最高工作温度时) 12、安全功能：自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30～80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。 13、附属功能：自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正。 14、容量（L）：210 15、搁板数量（块）：2 16、净重（kg）：约98 17、内胆尺寸约（mm）：500×536×750（±50mm） 18、外型尺寸约（mm）：690×730×1240（±50mm） 19、功率（W）：≥2500 20、电源：AC220V50/60Hz |
| 44 | 旋转蒸发仪 | 2 | 台 | 1、回旋转速：液晶屏显示0～310rpm/min。 2、蒸发能力：Max.25ml/min(H2O) 3、设备真空度：设备内部真空可达≥2mbar 4、温度调节范围：水浴～室温～99℃±0.5℃ 5、浴锅材质/尺寸：一次性成型特氟龙涂层,易清洗,尺寸：≥φ23×13cm(约5.4L)耐腐蚀,耐高温加热锅带安全把手,外壳隔热,防止烫伤,容积适中,升温迅速，配透明防护罩,保温、节能、防爆、防溅、防污染。 6、试料瓶：间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处理； 7、旋转玻璃轴：29#/42磨口一体化玻璃转轴，长度235mm,蒸发瓶固定夹连接到退瓶器上，防止丢失。 8、升降行程：触摸式+手柄式双自动平衡升降（升降行程150mm）下降终点有固定的60mm安全距离，防止碰撞。 9、温度控制：微电脑式PID控制器,数字显示 10、温度设定：旋钮式编码器,旋转式输入设定,大液晶屏显示,方便快捷 11、安全性能：定时功能（0～999min）：达到预定时间后设备自动停止工作,回到待机状态；超温预警。仪器自动抬升蒸发瓶，待机预警保护。产品保护等级：IP42（供货时此项指标须提供国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证）； 12、加热器：全封闭加热器功率≥1.5KW 13、试料瓶可使用容量：25～2000mL 14、密封部件：选用PTFE及特殊合成材料，增强密封性，防腐性和耐磨性。 ▲15、冷凝管：立式,三层球磨口蛇形冷凝管,冷凝面积0.18㎡,有滴液点和防倒流设计。 16、使用环境温度：5℃～40℃ 出厂配置：29#磨口一体化转轴×1根，试料瓶：29#茄形瓶1L×1个，29#转29#口防溅球1个，回收瓶：S35球磨口收集瓶1L×1个。 |
| 45 | 叶绿素测定仪 | 1 | 台 | 1、测量方式：2波长光学浓度差方式 2、测量面积：2mm×3mm 3、感应器：硅半导体光电二极管 4、显示方式：LCD屏幕显示，4位小数，趋势图 5、测量范围：-9.9～199.9SPAD单位 6、记忆容量：30个数据，自动计算并显示平均值 7、电源：2节AA电池（1.5V） 8、电池寿命：20000次以上测量 9、测定间隔：≥2秒 10、精度：±1.0SPAD单位以内(室温下，SPAD值介乎0～50) 11、重复性：±0.3SPAD单位以内(SPAD值介乎0～50) 12、重现性：±0.5SPAD单位以内(SPAD值介乎0～50) 13、体积：164mm×78mm×49mm(长×宽×高)(±10mm) 14、重量：≥225克 15、操作环境：0到50℃ 其他功能：警报功能、校准功能 |
| 46 | 茎秆强度检测仪 | 1 | 台 | 设备性能 1、高精度高分辨率，操作简单，功能全、携带方便。 2、自动保存当前测量的压力、时间、存储序号。 3、压强（KPa）、压力（N）两种计测单位可供选择、相互换算。 4、便携式抗倒伏测定仪具有峰值保持功能。 5、配置的探针、拉钩、压板等附件便于不同的试验研究。 6、具有背光灯功能。 7、自动关机功能。 技术参数 适用范围：水稻、小麦等倒伏值较小的作物 1、负荷：≥50N 2、分辨率：0.01N 3、测量茎粗：0～40mm 4、测量精度：±0.5% 5、单位：N（压力）、压强（KPa） |
| 47 | 热重分析仪 | 1 | 台 | 1、主要用途 热重分析仪是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器。 2、主要技术参数 2.1温度范围：室温～1150℃ 2.2温度准确度：0.1℃ 2.3升温速率：0.1℃～100℃/min（可自定义）。 2.4两种炉体升温控温模式：①根据样品热电偶控制升温②根据炉温热电偶控制升温，并且两种工作模式可通过软件设置任意切换。 2.5升温至1150℃下可恒温72小时，可预留水蒸气通入接口，水蒸汽温度在100～450℃任意可调；水蒸汽浓度调节范围：0.01～100%任意可调；水蒸汽发生器含有水蒸气温度、发生量、压力、流量一体化控制系统。 2.6具有步冷曲线绘制功能、结晶动力学计算功能。 2.7TG量程：1mg～200mg（更换支撑杆实现0～5g可调）；灵敏度：0.1µg；噪声：＜0.1µg。 2.8软件功能：横坐标轴可选择温度或时间作标尺；纵坐标轴可选择绝对重量或百分比作标尺；可完成TG、DTG、DDTG常规数据处理。 2.9可根据给出的计算公式或计算方法，及时提供相应的软件。 2.10具有全自动温度，质量校准系统。 2.11全部测量过程自动完成，自动绘图。系统采集试样过程中，可任意时刻截图，根据输出信号大小自动变换量程。 2.12气氛控制系统：采用质量流量控制器，两路稳压、稳流气体可以在实验过程中自动切换，精度高、重复性好、响应速度快，可定制耐各种腐蚀性气体的气氛控制系统。气体流速：0～200ml/min。 2.13可根据需求预留恒温控制器接口、恒温气相色谱质谱连接头，恒温带性能稳定，可进行焦油及各种反应气体的二次检测。 2.14可预留尾气处理单元接口：尾气处理单元由加热炉密封腔体的排气通道上安装的冷凝器和气液分离器组成。反应所生成的残余物经过通道排至冷凝器中降温处理，再直通分离器处理收集。 3、配件及资料 3.1坩埚配置：标准配置：陶瓷坩埚0.06ml或0.12ml。 选择配置：铝坩埚、石墨坩埚、石英坩埚、铂金坩埚。 3.2仪器的分析软件及资料。 |
| 48 | 箱式碳化炉 | 1 | 台 | 1、额定功率：4KW 2、电源电压：220V 3、加热元件：硅碳棒 4、测温元件：S型热电偶 5、额定温度：1300℃ 6、内胆尺寸(mm)W×D×H约150×250×100 7、炉堂材质：微晶纤维炉膛 8、备注：三十段程序控制 |
| 49 | 精准喷雾施药实验车 | 2 | 台 | - 1、整机尺寸：＜1.6m×1.2m×1.7m - 2、施药量精度：误差＜3% - 3、施药速度：0～1m/s可调 - 4、清洁：有排气扇 - 5、显示：触摸屏液晶显示 - 6、数据：可自动记录与导出 - 7、设备转移：可整机单人推拉移动 |
| 50 | 照相机 | 1 | 台 | - 1、影像规格 - 1.1.影像传感器：CMOS - 1.2.影像传感器尺寸：约36×24mm - 1.3.有效像素：约2420万 - 1.4.影像处理器：焦距：70mm；光圈：f/2.0；ISO感光度：100；曝光时间：1/500s；曝光补偿：0EV；白平衡：自动。 - 1.5.静态图像格式：JPEG,RAW,RAW+HEIF - 1.6.静态图像尺寸：L（大）：约2400万像素（6000×4000），M（中）：约1060万像素（3984×2656），S1（小1）：约590万像素（2976×1984），S2（小2）：约380万像素（2400×1600） - 1.7.画幅比：3：2 - 1.8.短片格式：MP4 - 1.9.短片尺寸：4KUHD（59.94P/50P），4KUHD（29.97P/25P/23.98P），全高清（179.82P/150P） - 2、镜头和对焦 - 2.1.对焦点：最多4897个点位/最多1053区 - 2.2对焦模式：单次自动对焦、伺服自动对焦、人工智能自动对焦 - 2.5.手动对焦：支持 - 3、曝光控制 - 3.1.测光模式：评价测光,点测光,局部测光,中央重点平均测光 - 3.2.测光范围：EV-3～20EV - 3.3.曝光模式：灵活优先自动曝光、程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光 - 3.4.拍摄模式：场景智能自动、混合式自动、特殊场景模式、创意滤镜模式 - 3.5.快门类型：焦平面快门（机械快门）；电子前帘快门；电子快门 - 3.6.快门速度：电子前帘快门：1/4000～30秒、B门；电子快门：1/16000秒 - 3.7.闪光同步速度：电子前帘快门闪光同步速度：1/200秒 - 3.8.曝光补偿：±3EV以1/2或1/3级EV级调整 - 3.9.ISO感光度：ISO100～102400（可扩展ISO50、ISO204800） - 3.10.连拍：最高约40张/秒（电子快门）、最高约6张/秒（电子前帘快门） - 4、取景器/显示屏 - 4.1.取景器：EVF电子取景器 - 4.2.取景范围：100% - 4.3.取景放大倍率：约0.70倍 - 4.4.屈光度调节范围：约-4.0～+1.0m-1（dpt） - 4.5.取景器信息：236万点 - 4.6.LCD类型：TFTLCD - 4.7.LCD尺寸：3.0英寸 - 4.8.LCD像素：约162万 - 4.9.LCD特性：触摸屏,翻转屏 - 4.10.LiveView：支持 - 5、文件输入/输出 - 5.1.记录媒介：SD/SDHC,SDXC - 5.2.数据接口：USBType-C（USB3.2Gen2×1） - 5.3.视频/音频接口：MIC输入,D型HDMI接口 - 5.4.无线功能：Wi-Fi,蓝牙 - 6、电源 - 6.1续航能力：使用电子取景器：23℃时节电模式约220张/流畅模式约150张；使用背面液晶监视器：23℃时节电模式约370张/流畅模式约290张 - 7、机身规格 - 7.1颜色：黑色 - 7.2尺寸：约132.5×86.1×70mm - 7.3重量：约461（含电池、存储卡）g - 8、配置：主机（含24-105镜头）1台，充电器1个，64G内存卡1张，锂电池1块，相机包一个，说明书1份。 |
| 51 | 小型转印槽 | 2 | 台 | 一、性能指标 1、最大凝胶尺寸(W×L)10×7.5cm，凝胶容量2块 2、缓冲液要求450ml 3、1小时内可同时转印2块10×7.5cm凝胶；也可进行低强度的过夜转印 4、电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 5、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向 6、内置Bio-ice冷却装置，可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 二、配置 1、转印夹子2个 2、纤维垫4个 3、预切滤片1盒 4、电极模块1个 5、冷却模块1个 6、缓冲液槽1套 |
| 52 | 蛋白电泳系统 | 2 | 台 | 一、性能指标： ▲1、凝胶数：1-4 2、玻璃尺寸：短玻板（10.1×7.3cm），长玻板（10.1×8.2cm） ▲3、凝胶大小：手灌胶（8.3×7.3cm），预制胶（8.6×6.8cm） 4、典型上层缓冲液体积：120ml 5、典型下层缓冲液体积：180ml 6、典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压） 7、体积(W×L×H)：12×16×18cm 8、重量：约2.0Kg ▲9、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 10、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板； ▲11、特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合； ▲12、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎； 13、专利的上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样。 14、电源可为电泳提供一个稳定的电压、电流或功率 15、电源能设定电泳的时间 ▲16、电源功率：1～75W， ▲17、电源电压：10～300伏， ▲18、电源电流：4～400mA，使用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等。 二、配置 1、电泳槽和盖1 2、长玻板和短玻板1 3、梳子1 4、制胶架2 5、制胶框4 6、上样引导装置1 7、基础电源1台 8、电源线1根 |
| 53 | 液氮罐 | 1 | 台 | 1、几何容积：95L。 2、口径：216mm。 3、外径：678mm。 4、高度：800mm。 5、空重：约38kg。 6、静态液氮日蒸发量：0.81L。 7、静态液氮保存期：117day。 8、提桶数量：6个。 9、提桶尺寸：10×10格。 10、提桶层数：5层。 11、2ml冻存管数量：≥3000个。 12、真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 13、材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺。 14、配置清单：液氮罐1个、提桶数量6个、100格冻存盒30个、盖塞1个、锁盖1套、合格证1份、说明书1份。 配置包括：低液位报警器、带液位探测器的盖子、滑轮式小推车、冷冻钳。 15、保修期：整机保修二年，真空层保修五年。 |
| 54 | 微波炉 | 1 | 台 | 1、烧烤输出功率：850W 2、微波输出功率：800W 3、内胆类型：不锈钢内胆 4、内腔容积：23L 5、开门方式：侧开门 6、额定电压：220V 7、额定频率：50Hz 8、产品净重：约13.4kg 9、外形尺寸：493×287×399mm |
| 55 | 破壁机 | 1 | 台 | - 1、最大噪音：90分贝 - 2、额定电压：220V - 3、加热功率：750W - 4、电机转速：32000转/分钟 - 5、搅拌功率：900W - 6、刀头类型：锯齿刀 - 7、主杯容量：1.2L |
| 56 | 台式全温振荡培养箱 | 1 | 台 | 1、振荡频率：10～400rpm 2、振荡频率精度：±1rpm 3、摇板振幅：Ф26mm（标配） 4、温控范围：4～60℃（低温型，室温下15℃） 5、温度调节精度：±0.1℃ 6、温度均匀度：±0.8℃（at37℃） 7、显示方式：LCD（触摸屏） 8、对流方式：强制对流 9、控制方式：P.L.C微电脑智能控制 10、最大容量：250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×6 11、定时范围：0～999.9小时 12、摇板尺寸（长×宽）：518mm×424mm 13、标准配置：万能夹具 14、选配：光照、90℃高温模块定制、嵌入式打印机 15、电源：AC220±10%50～60Hz 16、外型尺寸（长×宽×高）：848mm×657mm×559mm 17、重量：约89kg |
| 57 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 台 | - 1、用途：用于模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内额生长环境，对细胞/组织进行体外培养的一种装置。 - 2、外形尺寸：≤635×880×880mm。 - 3、工作区尺寸：≥475×555×655mm。 - ▲4、采用模糊PID控制，控温精确可靠，波动小，采用多面加热技术，保障细胞全生命周期的正常生长。 - 5、双层门结构。钢化玻璃内门密封，舱体可见；外门坚固美观，保温性能良好。 - ▲6、加湿方式采用倾斜式水库设计，兼容水盘。 - 7、智慧交互系统，7寸彩色触摸液晶屏，能实时显示当前温度、CO2浓度、工作状态等。 - 8、采用双PT1000高精度温度探头，可实时监测工作区温度和前门温度。 - 9、触摸按键灵敏可靠，且均有声光提示。 - 10、带定时功能，定时范围：0～9999min(可持续运行)。 - 11、多段可编程控制，简化复杂试验过程，实现自动化控制和运行。 - 12、高密度玻璃纤维保温层，保温效果好。 - 13、采用红外IR二氧化碳传感器，基于NDIR测量原理。 - 14、具有温度实时曲线。 - 15、采用304镜面不锈钢内胆，一体冲压成形，等离子电抛光工艺，清洁无死角。 - 16、独立限温报警系统，超过限制温度自动中断，保证安全运行不发生意外。 - 17、标配USB接口，可记录工作状态，为试验过程数据追溯提供有力保证。 - 18、可调节搁板，平均分配每层高度，充分利用空间。 - 19、循环扰动式专利风道结构，保证各项参数快速恢复和均一性。 - 20、温度报警：当内胆温度异常时有声光报警，屏幕显示报警信息。 - 21、进气口标配ULPA蝶式过滤器。 - 22、高效空气过滤器持续保持舱体空气洁净度达到ISO 5级水平。 - 23、采用可调节支脚，保证箱体的平稳放置。同时最多可堆叠放3台设备。 - 24、配置紫外消毒灯。 - 25、配置二氧化碳减压阀。 - 26、配置4/6/8扇玻璃小门。 - 27、设有门检测开关，保证温度恢复速度。 - ▲28、配置智慧物联模块，采用物联云平台，可随时随地通过手机APP或电脑终端对培养箱运行情况进行监控，具有报警推送功能。 - ▲29、180℃干热灭菌技术，12h内完成灭菌过程，设备内部所有表面达到WS/T367-2012(医疗机构消毒技术规范)。 - ▲30、温控范围：RT（室温）+5—60℃；温度均匀度：≤±0.2（@37℃），温度波动度：≤±0.1（@37℃） - ▲31、二氧化碳控制范围：0～20%，控制精度：±0.1% - 32、湿度控制范围：湿度≥80%（@37℃） - ▲33、温度、二氧化碳浓度恢复时间：≤4min |
| 58 | 磁力搅拌器 | 2 | 台 | 1、操作面板：钢化玻璃，LCD屏幕，多参数显示 2、具有锁定键，防止误操作 3、最大搅拌量(H2O)：20L 4、速度范围：50～1500rpm 5、加热输出功率：850W 6、温度单位：℃/°F 7、控温范围(盘面)：室温+仪器自热至310℃ 8、可调安全温度回路范围：50～370℃ 9、外接温度传感器接口：PT1000,ETS-D5,ETS-D6 10、外部PT1000温度控制精度：±0.5K 11、工作盘材质：铝合金带陶瓷涂层 12、工作盘外形尺寸约137×137mm 13、自动正反转功能：可自定义搅拌方向，或选择自动正反转搅拌模式。 14、间歇模式：具备间歇运转的搅拌模式。 15、粘度变化趋势测量：可监测粘度变化趋势并在显示屏上显示，直观了解反应进行程度。 16、计时器：一体化定时器/计时器，可分别控制加热、搅拌或加热搅拌。定时器具有蜂鸣功能。 17、介质探头检测功能 18、外形尺寸：约160×85×270mm 19、重量：约2.6kg 20、保护方式 IP42 21、标配RS 232/USB接口 22、套装配置包括主机，PT1000外置温度传感器，支杆，夹头，固定支杆等 |
| 59 | 光谱照度计 | 1 | 台 | 1、波长范围：380～780nm、5.0寸IPS高清触摸屏、4G内存1200线光栅、CCD、精密电路、高速AD取样，保存文件格式：GDF、Excle、PDF 2、功能参数 2.1采用微型光谱仪技术； 2.2配有电脑软件，可连接电脑打印测试报告； 2.3电脑连接方式：USB 2.4彩色液晶显示，图文界面好，可显示光谱波形、色容差椭圆图； 2.5分光模式：长焦分叉非对称CT分光系统； 2.6传感器采用高精度CCD； 2.7光谱带宽（FWHM）2nm； 2.8屏幕尺寸：5.0 IPS高清彩色LCD触摸屏； 2.9照度测试量程1～2000000Lux 分辨率1Lux； 2.10波长测量范围：380nm－780nm； 2.11波长准确度：±0.5nm 2.12色品坐标准确度：±0.0025,分辨率：0.0001； 2.13相关色温测量范围：1000～100000K： 2.14分辨率：1K； 2.15显色指数测量范围：R1～R15 2.16总色差准确度：±0.2以内（测量条件：在标准A光源下）； 2.17连续工作时长：配置4000mA高容量锂电池，一次充电可连续使用20小时以上； 2.18存储容量：标配8G大容量数据存储卡，数据存储量30000条以上； 2.19集光谱、照度、色度等测量功能于一体 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| 采购标的 验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验,对 所有要求出具的证明文件的原件进行核查,如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供 虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保 留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| ▲报价要求 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |
| ▲质保期 |  | 1、质保期 2 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2、所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |
| ▲产品及售后服务要求 |  | 1、中标人交付的所有设备必须是签订合同之日前 半 年内生产的产品。 2、送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3、为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4、故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5、中标人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标人须自行清理至校外。 |  |  |
| ▲交付时间、交付地点 |  | 1、交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2、交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 1、中标人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如中标人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究中标人法律责任。 2、本项目收取履约保证金：□无 ☑有，中标金额的2%。 3、项目收取履约保证金的，中标人须在合同签订前向采购人账户转付中标金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为第1项货物“超微量分光光度计”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

标项二采购预算：954650元（最高限价金额：954650元）

| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 （以下参数中涉及固定尺寸的均为参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨消解仪 | 1 | 台 | 1、温度范围：室温～450℃； 2、温控精度：±0.1℃； 3、超温报警有； 4、在100℃时的温度稳定性：±1℃； 5、在400℃时的温度稳定性：±2℃； 6、消化样品量：固体5g，液体20ml； 7、加热体：石墨或铝模块； 8、消化能力：20个/批； 9、消化管容量：300ml 10、配消化管50个 |
| 2 | 全自动定氮仪 | 1 | 台 | 一、适用范围： 1、广泛应用于食品加工、饲料生产、烟草畜牧、土肥、环境监测、医药、农业、科研、教学、质量监督、检验检疫等领域氮含量或蛋白质含量测定、阳离子交换量测定； 2、检测超微量氮含量的测定，可精确测试到10ppm。 二、产品要求： 1、采用国家标准的凯氏定氮方法，浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判断法。 ▲2、全自动添加试剂、蒸馏、滴定、滴定缸排废、校正、液位监测、计算、数据存储、测试报告生成和上传、打印出计算结果，整个实验过程全自动化处理简单高效；仪器闲置时，冷凝水自动关闭，检测时自动打开，节约自来水。 3、全自动安全监测：安全门、消化管到位监测；蒸馏发生器具有压力传感器、蒸汽过压保护、温度传感器、温度保护开关、水位浮球与电位双重检测等多重保护；蒸馏馏出液温度和体积监测，避免温度过高或蒸馏体积波动影响测试结果；冷却水流量实时监测，低水压报警，停水自动终止运行；冷凝流出液温度监测，保障样品完全冷凝，确保实验结果准确可靠；检测数据可无线传输到电脑，并配置有PC硬件工作和打印工作站。 4、全新的多核ARM操作系统，中英文操作界面可选，10英寸LED高清彩色液晶触摸屏实时监测和显示实验过程； 5、双蒸馏模式，蒸汽流量0～100%任意可调； 6、外置滴定杯，实验过程实时可见，滴定系统照明配置与成熟的颜色终点判定软件配合，使外界光源的影响降至最低； 7、高精度滴定系统，专业一体式精工柱塞，确保测试精度和使用的可靠性； 8、滴定系统采用动态滴定技术，自动变速滴定技术，滴定系统自动检测和切换滴定速度，真正达到蒸馏、滴定、计算过程同步完成，减少实验时间40%； 9、滴定终点颜色可自动与手动校准，滴定终点判定采用高精度的十六位三基色数字信号颜色传感器采集颜色信号； 10、仪器内部可储存10万组数据。测试结果可选择包含Word、Excel等12种表示方式； 11、泵体采用聚四氟乙烯风箱泵：耐强酸耐强碱液腐蚀，超强的耐颗粒堵塞结构，步进电机控制，加液稳定。负压抽吸无危险； ▲12、防溅瓶采用高分子材质，耐高温、强碱，同时保证氨气不泄露，回收率不偏低； 13、试剂桶液位监测，保证实验过程不出现缺液问题。 14、仪器具备自检功能、具备一键重置。 15、标配2种工作模式根据需求可增配硝态氮、高氮自动测试模块。 16、304不锈钢蒸馏反应室，特氟龙处理可视安全门。 17、贴合氨逸出规律特殊设计的蒸馏系统，确保高可靠的测试回收率 18、仪器内置操作助手。 技术参数： 1、测定范围：0.1mg～240mgN（常规氮） 2、测定速度：3～7min/样品 3、回收率：≥99.5% 4、重复性误差：≤0.5% 5、线性范围：消化管内样品在1～3倍氮含量范围内，RSD≤1% 6、蒸馏流量：0～100%可调 ▲7、滴定精度：0.1μL/步 8、测定样品重量固体：≤6g，液体≤25mL ▲9、数据存储量：10万（仪器内部） 10、500组用户自定义方案 11、冷却水消耗：0.5L/min（在冷却水温度为15℃时），1.5L/min（在冷却水温度为25℃时）；仪器正常使用需保证冷却水温度低于35℃。 二、自动进样器 产品特点： 1、高效 最高样品输出量和无需人为操作 A25运行中无需人员值守 通过全自动凯氏定氮仪全自动运行 使用独立的样品架托盘(A25)进行连续批次处理 2、灵活性 最小化工作台 高端系统，最小化工作台 快速样品架可进行高优先级样品测定 任何时候都可自动化或人工操作 可使用样品管(300mL) 3、方便性和安全性 不与化学试剂接触，一体化样品管清洗 无需二次转移，可信赖、无污染的处理过程 自动化试剂处理，实验人员无需与化学试剂接触 随时都可平稳并安全地装载样品管架 技术参数： 1、批次处理：20～35个实验样品/次 2、试管容量：300ml试管 3、转盘速度：≥0.04r/s 4、消化管顶杆顶出速度：≥40mm/s 5、切换时间：＜20秒 6、蒸馏时间：240s 7、进样器内置溶液桶容积：2个5L溶液桶（可选配10L溶液桶）、1个10L废液桶（可选配1个10L废液桶和1个1L的标液瓶） 三、石墨块自动消化装置 功能特点： 彩色触摸屏，界面简洁、操作简单； 智能化控制、时间控制、曲线升温功能（双模式三阶段升温）。双模式分别为：CA模式：从升温开始计时，CK模式：达到目标温度开始计时。 机壳喷涂特氟龙处理，具有良好的耐腐蚀能力。 采用防腐隔离设计，具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器。 过压、过流、过热保护，实时监测传感器状态、仪器工作环境温度并以声音和报警汉字提示； 隔热方式：陶瓷以及风道隔热。 加热方式：红外辐射及高纯石墨传导。 技术指标： 消化能力：20个样品 样品消化量：固体≤6g，液体≤25ml 控温范围：室温～450℃ 隔热材料：陶瓷纤维，采用陶瓷以及风道隔热 控温精度：±1℃ 消化管：300ml 电源：AC220V±10% ，50HZ 功率：3000W 重量：约25Kg 规格尺寸：455×310×180mm 四、排废系统 适用范围： 用于吸收、中和凯氏定氮或其他消化应用中产生的酸性腐蚀性气体。 功能特点： 冷却、中和、过滤三级处理体系，有效处理样品消解过程中产生的腐蚀性气体，保护大气环境； 所有连接器采用PTFE材质，防腐蚀性能优异，经久耐用； 大流量真空泵系统，负压抽吸，不需要链接水源，节约大量宝贵的水资源，并且不受水压变化影响； 系统设计简约而不简单，易学易用，维护简便； 抽气强度负压实时可调，避免酸性气体外溢及抽空； 5、防腐蚀真空泵，具有低噪音、大吸力、减少废气排放，节能环保； 技术指标： 双头负压抽吸，最大抽气量20L/min； 最大真空度0.098MPa； 所有连接器采用PTFE材质； 试剂最大添加量2L； 功率：180W； 电源：220V±10%，50HZ。 |
| 3 | 马弗炉 | 2 | 台 | 1、设计温度℃：1200 2、工作温度℃：1100 3、外形尺寸P×W×H（mm）：约810×570×760 4、炉膛尺寸P×W×H（mm）：约500×300×200 5、容积（L）：30 6、电压（V）：380 7、功率（kw）：12 8、工作电流（A）：313 9、加热元件：炉丝 |
| 4 | 火焰光度计 | 1 | 台 | 1、显示方式：彩色电容触控液晶屏 2、显示结果：浓度值 3、读数范围：0.000～999.9 4、测试元素：钾、钠、钙 5、通道数：3 6、检测限（mmol/L）：钾：≤0.004；钠：≤0.008；钙：≤0.050 7、线性误差（mmol/L）：钾：≤0.005； 钠：≤0.03；钙：≤0.075； 8、最小吸喷量：＜6ml/min 9、响应时间：＜8s 10、稳定性：用标准溶液连续进样，15s内仪器示值的相对变化量≤3%每分钟测1次，共测定6次，仪器示值的变化量≤15% 11、重复性：≤3% 12、曲线图：有 13、数据输出设备选配 14、数据输出设备类型：激光打印机 15、USB接口：有 16、连接电脑：是 |
| 5 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 台 | 一、产品要求 1、仪器主机同时具备火焰原子化和石墨炉原子化功能，可选配氢化物发生器功能，高度的自动化功能，最大程度地满足了使用者的需求； 2、内置优化参数，可快速掌握； 3、波长自动扫描、自动寻峰，自动切换光谱带宽，自动调整负高压、灯电流等，系统化设置或单项设置，操作灵活； 4、火焰/石墨炉自动切换、自动优化至最佳状态，火焰自动点火无需手动操作； 5、火焰法、石墨炉法、氢化物法等多种方法，满足客户多方位的需求 6、乙炔气泄漏报警、火焰实时监控、熄火自动保护，出现其他异常时自动断电保护；冷却水流量、石墨炉温控、保护气压力等安全防护系统，确保操作人员和仪器的安全； 7、火焰原子吸收测定：带有氘元素空心阴极灯背景校正，消除低含量测定时分子吸收的干扰。火焰原子吸收的灵敏度达国际最佳水平：即1μg/ml Cu 吸光度≥0.3ABS（灵敏度≤0.015μg/ml/1%）。 8、仪器稳定性极佳，测量精度为0.0001稳定性的测量，才可能用0.0000A来测量。 9、采用六灯架自动切换装置，满足多种元素测试需求； 10、采用半透半反装置，氘灯扣背景时，样品光束和背景光束能量自动平衡； 11、石墨管加热均匀，减少了化学干扰和记忆效应，能提高原子化效率、保证分析准确度，能延长石墨管的使用寿命 12、内外气双重温度控制，20段线性或非线性升温，确保待测元素具有最高的灵敏度；炉内富集浓缩达20次，光控传感器监测石墨管内壁温度，最高可升温至3000℃/s 13、仪器配套130位自动进样器，与石墨炉原子吸收配套使用。自动进样器可在非人工监视下连续工作，进而提高了工作效率，减少了操作误差。 二、技术参数 1、波长范围 190～900nm 2、单色器 消像差C-T型单色器 3、光栅刻数 1800条/mm 4、光谱带宽 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0（5档自动切换） 5、波长准确性 ±0.1nm 6、波长重复性 ±0.1nm 7、分辨率 光谱带宽在0.2nm时能分开锰双线（279.5nm和279.8nm） 8、静态基线漂移 0.004ABS/30min（Cu） 9、背景校正系统 自吸收和氘灯两种扣背景方式，可校正1A背景 10、元素灯 6只灯自动切换 11、光学系统 一体化的光学平台，全封闭光学系统 12、火焰分析 12.1、精密度 RSD≤1.0% 12.2、特征浓度（Cu） 0.02μg/mL 12.3、检出限（Cu） 0.002μg/mL 12.4、雾化器 金属套玻璃高效雾化器 12.5、燃烧器 全钛燃烧头 13、石墨炉分析 13.1、精密度 RSD≤3% 13.2、特征量（Cd） 0.4×10～12g 13.3、检出限（Cd） 0.5×10～12g 13.4、最高加热速度 2000℃/秒 13.5、原子化温度 3000℃ 13.6、控温方式 功率升温和光控大功率升温 13.7、程序控温 自动控温高达20段，炉内浓缩达20次 三、仪器稳定性 1、气体稳定性 1.1、采用计算机控制燃气的流量，由于电子流量控制器，使燃气输出更平稳，流量分辨率更高。 1.2、具有储存最佳助燃与燃气的流量比功能，从而大大简化了每次火焰操作时对流量的调整，并确保火焰法的高灵敏度与良好的重视性。 2、光学稳定性： 2.1、整个仪器的光学系统密封在一个防护罩中，使其与实验室的环境相隔离，保持光路的稳定性。 2.2、一体化的悬浮式避震光学平台设计，光学系统抗震能力增强，由温度变化造成的机械变形对光学系统的影响减少，即使长期使用光信号依然能保持稳定。 3、石墨炉稳定性 3.1、稳定可靠石墨炉原子化，采用PID技术，温度控制精准。 3.2、高效、方便、快捷的火焰与石墨炉切换系统，10秒之内轻松完成切换，无需重新调整 4、软件设计 4.1、开机自检，自动检测通讯、波长、狭缝和灯位置等。 4.2、自动转换波长，狭缝大小，灯位置等。 4.3、火焰燃助比控制。 4.4、石墨炉升温程序控制，自动稀释，自动配置曲线等。 4.5、样品的编辑和测量。 4.6、数据处理和保存。 4.7、保存所有不同统计方法的质量控制图。 4.8、对于超标浓度的各种处理方法和相应方式。 四、配置清单 1、主机1台 2、空压机1台 3、石墨炉系统1套 4、操作软件1套 5、保修卡1份 6、合格证1份 7、冷却水循环机1台 9、130位自动进样器1套 10、数据输出激光打印系统1台 |
| 6 | 重金属石墨消解仪 | 1 | 台 | - 1、消解池孔径：Ø31×深50 - 2、位数：48位 - 3、加热材料采用高纯石墨喷涂特氟龙防腐层； - 4、面板采用全特氟龙材料；耐腐，隔热，避免烫伤； - 5、机箱是不锈钢304+特氟龙喷涂，耐腐蚀性好 - 6、电源：AC220V±10%，50HZ； - 7、控温精度：±0.1℃； - 8、温控范围：0～240℃； - 9、功率：2.2Kw； - 10、控制器触屏：电容屏； - 11、阶梯控温，可控制升温速度； - 12、自定义温度曲线，可保存自定义方法，避免重复输入工作； - 13、超温保护、定时自动停止加热功能； - 14、产品尺寸：长×宽×高约390×310×160mm； - 15、控制器尺寸：约240×150×110mm； 16、高鹏硅消解罐48支容量50ml。 |
| 7 | 立式蒸汽灭菌器（80L） | 1 | 台 | 1、容积：≥70L 2、材质：316L不锈钢板 3、设计压力：-0.1～0.3MPa 4、设计温度：144℃ 5、使用寿命：15年 6、主体保温：10mm玻璃棉 7、测试接口：标准Rc1验证口，G1/2验证口，可特制其它尺寸测试接口 8、控制阀门：直动式电磁阀≥1个，手动球阀≥1个 9、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 10、注水方式：手动注水 11、排水方式：手动排水 12、冷凝装置：内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排。配置蒸汽冷凝集液水箱，前置在设备内部，便于操作 13、压力表：量程：-0.1～0.5MPa，精度等级：1.6级以上 14、延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～160小时 15、传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示 报警显示出现故障时，显示屏显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警，可随时被消除 16、排汽模式可设定排汽阀开启的温度和时间，排汽速度可调可控，避免液体灭菌时液体的溢出，设备置换或者脉动阶段内室温度低于100℃不外排气体；内置集气瓶前置 17、保温功能可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能； 18、装载装置：不锈钢提篮2个（网格底） 19、腔体尺寸（Φ×L）：约Φ386×695mm 外形尺寸（L×W×H）：约688×600×1130mm 20、设备电源：单相：AC220V，50Hz 21、设备功率：5.3kVA 22、标准配置：门胶圈1条，波纹管1件，380V供电，微型热敏打印机1台/电子数据存储u盘1 |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 2 | 台 | 1、产品要求 1.1液晶显示器，主机具有建立标准曲线、光谱扫描、动力学扫描、多波长测量、DNA/蛋白质测量及系统设定等多种功能。 1.2具有双模式操作功能，可以在计算机上操作控制，也可以在仪器主机上操作控制。标配专业的链接电脑的操作软件。 ▲1.3标配的软件分析测试样品可实现吸光度、透过率高精度显示，吸光度可精确到≥0.001Abs,透过率可精确到100.00%T。 2、主要技术参数 2.1波长范围：190～1100nm。 2.2波长准确度：±0.1nm（D2 656.1nm），±0.3nm全区域。 2.3光谱带宽：1.8nm。 2.4波长重复性：≤0.1nm。 2.5杂散光：≤0.03%T。 2.6光度范围：0～200%T、-4.0～4.0A、0～9999C。 2.7光度准确度：±0.2%T(0-100%T)。 2.8光度重复性：≤0.1%T(0-100%T)。 2.9基线平直度：±0.001Abs。 2.10基线漂移：≤0.0005Abs(500nm，开机预热后)。 2.11光源：长寿命钨灯、氘灯。 2.12检测器：硅光二极管。 3、仪器配置 3.1主机1台。 3.2 10mm玻璃比色8只。 3.3 10mm石英比色皿4只。 3.4使用手册1份。 3.5电源线1根。 3.6防尘罩1个。 3.7软件1套。 |
| 9 | 糖度计 | 5 | 台 | 1、浓度(Brix)：0.0至53.0%(g/100g)(ATC) 分辨率：0.1%，0.1℃ 2、测量精度：±0.2%，1℃ 3、自动温度补度补偿范围：10～100℃ 环境温度：10～40℃ 5、电源：AAA碱性电池×2 6、国际防护等级：IP65 7、数据记录：100组 8、传输功能：NFC，可以使用带NFC安卓手机读取数据 |
| 10 | 便携式数显水果硬度计 | 4 | 台 | 单位：KG/CM2(x105帕) 压头直径： 1#：Ф11.1MM 2#：中7.9MM 3#：Ф3.3MM 量程： 1#：0.4～30KG/CM2(x105帕) 2#：0.2～15KG)CM2(x105帕) 3#：0.04～3KG/CM2(x105帕) 分度值：0.01KG/CM2 示值误差：±0.5% 精度：±1% 压头压入深度：10MM 电源：220V/AC 连续工作时间：8～10小时 供电方式：5号镍氰电池组/220V AC 稳定性：温漂：0.2UV/℃(0～60℃)；零漂：≤0.1%/8小时/FS 工作温度：5℃～35℃ 相对温度：0～+60℃ 环境湿度：15%～80%RH 工作环境：周围无震源及腐蚀性介质 净重：约590g 外形尺寸：约245×66×37mm |
| 11 | 植物高速粉碎机 | 4 | 台 | 1、允许工作时间：100% 2、外装：表面耐药品性涂装 3、粉碎室：压铸钢 4、破碎刀：合金钢 5、筛网孔径（mm）：0.5/1.0/1.5 6、粉碎效果（目）：50～300 7、一次投入量（克）：2500g 8、电机转数（rpm）：35000 9、额定功率（kw）：550 10、外形尺寸（宽×深×高mm）：约380×1250×280 11、电源：（50/60Hz） 12、额定电流：AC220V/1.1A 13、净重/毛重kg：约15/16.5 14、附件：毛刷1支、保险5个、扳手1个、破碎刀2套 |
| 12 | 恒温振荡器 | 2 | 台 | 产品要求： 1、培养箱体内胆采用304不锈钢防水设计，所有对水或雾气敏感的部件全部置于箱体外部，水冲洗培养箱内胆。 2、内外双层安全玻璃门，具有良好的隔热性能，大视角观察窗。 3、流线型外观，内胆采用圆弧角镜面不锈钢设计，便于清洁，不容易滋生细菌，生锈，防腐蚀。 4、一体式风机。 5、设备采用压缩机，运行近静音，更快更稳定的控制温度，多层叠加高速运转无异常明显震动。 6、全方位紫外灭菌，内胆中内置紫外灭菌灯管，增强杀菌效果，全方位无死角。 7、具有定值模式和多段模式，可供操作者选择。定值模式下时间设定范围0～9999h，多段式模式下可设定0～30段，每段设定范围0～9999h。 8、有U盘导出数据，运行数据贮存周期≥30天，运行数据贮存时间间隔：1分钟，数据贮存内容：运行时间、温度参数、速度参数、运行状态。 9、电容式5英寸彩色触控屏，可切换中文、英文显示，可显示温度曲线、速度曲线，屏上可查运行参数天数：7天 10、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能，具有断电恢复功能，能避免因停电、死机造成的数据丢失。 11、悬浮式上开门设计，在箱体内操作方便，快捷。 12、具有门控启停功能，开门后振荡板缓冲停止转动。 13、配备伺服电机，工作时稳定性强，转速精准。 14、在低温运行时，开启自动除霜功能，对箱体的控温精准。 15、具备滤波器磁环，减少外界和自身对机器的干扰。 技术参数： - 1、速度设定范围：10～300rpm（顶层10～250rpm）； - 2、摇板振荡幅度：Ф26mm（标配），Ф50mm（选配）， 3、控温范围：4～60℃（室温18℃～25℃） 4、温控均匀性：±0.3℃（37℃恒温状态） 5、时间设定范围：0～999分钟或者0～999小时 6、5寸大屏P.I.D微电脑智能控制 7、电源电压：AC220V±10%（额定电压220VAC） 8、功率：1500W 9、容积：200L 10、外形尺寸：一层1080mm×685mm×650mm（含底脚高度） 二层1080mm×685mm×1200mm 三层1080mm×685mm×1750mm； 单层双层可选配不锈钢底座 11、重量：一层170kg、二层330kg、三层490kg 12、摇板尺寸700mm×430mm 13、最大容量（单层）：250ml×40个或500ml×24个或1000ml×15个或2000ml×8个 |
| 13 | 瓶口分配器 | 4 | 支 | 1、最大蒸汽压：600mbar 2、最大黏度：500mm2/s 3、最高温度：40℃ 4、最大密度：2.2g/cm3 5、含0.5～5mL；1～10mL；2.5～25mL；5～50mL |
| 14 | 低速离心机 | 1 | 台 | 1、转速范围：100～6000rpm 2、最大相对离心力：5150xg 3、最大容量：480ml(15ml×32) 4、存储程序：10条（面板5个程序按键可一键直接调用） 5、时间设置：1～99h/1～59min/1～59s； 三种模式可选； 6、显示方式：5英寸LCD高亮黑底白字液晶 7、最快加速时间/升速挡：30s/9挡 8、最快减速时间/降速挡：25s/10挡，0挡自由停机 9、电源：AC220V/50～60Hz，功率：650W 10、尺寸：长×宽×高 420×515×340mm 11、重量(无转头)：37Kg 12、最高转速下噪音水平(≈)：≤65dB(A) 13、防护等级：IP20 14、允许环境温度/相对湿度：+5～40℃/80% 15、100ml离心管20支 |
| 15 | 台式高速离心机 | 1 | 台 | 产品要求： 1、10种转子体及适配器可选，一机多用，适用于各种常规离心管； 2、大力矩交流变频无刷电机，启动平稳快速，免维护，使用寿命长； 3、可靠的矢量正弦波驱动控制系统，精确的控制转速、时间和相对离心力； 4、9种升速曲线、10种减速曲线，0档为自由停机，防止样品二次重悬、满足特殊分离样品要求，三级阻尼减震、离心效果好 5、特氟龙涂层离心腔体，防止样品腐蚀； 6、电吸式双门锁设计，关盖无需按压； 7、失衡保护，超速保护、超温保护等功能，确保离心过程安全可靠； ▲8、转头自动识别系统，无需手动切换转头数据，自动识别不同容量转头转速并进行限速控制； 9、显示界面支持中英文菜单切换； 10、Flash按键可完成瞬时点动离心，操作便捷； 11、采用按键+旋钮的操作方式，操作简便，快速技术参数； ▲12、双气杆支撑门盖，开关门稳定顺畅，支持多种开盖角度； 13、10条内置自定义存储程序，面板5个直接调取程序按键，一键直达目标程序； 14、5寸PS全视角1600万色度真彩液晶屏，离心力、转速、温度等多参数同屏显示； 15、USB2.0接口方便实验数据下载及系统升级； 16、可选停机音乐，时长可调，让实验过程多一分享受； 17、计时方式可选稳定计时、启动计时； 技术参数： 1、最高转速：18000rpm，最大相对离心力：23470xg 2、最大容量：400ml(100ml×4) 3、时间设置：1～99h/1～59min/1～59s；三种模式可选 4、尺寸：长×宽×高：500×390×330mm 5、最高转速下噪音水平：≤60dB(A) 6、输入功率：500W 7、防护等级：IP20 8、100ml离心管20支 |
| 16 | 冷冻干燥机 | 1 | 台 | 1、奥氏体（316L）医用级不锈钢方型冻干仓（非钟罩式），原位预冻、干燥。仪器采用桌面式箱体设计（非传统落地式），结构紧凑、体积小巧，整机体积≤0.6m³。 2、冻干箱门采用有机玻璃材料，耐腐蚀、透明度高，可清楚的观察样品冻干的全过程。 3、内置液压系统，满足客户西林瓶冻干真空状态下的封装需求。 4、制冷剂流量控制技术与专家式PID控温技术相结合，实现每层隔板独立控温，无温度过冲现象发生。 5、实时显示真空度、冷阱温度、样品温度、隔板温度，可在运行过程中查看温度和压力数值。 6、冻干曲线优化控制技术，可在预冻阶段控制降温速率，同时可在升华及解析干燥阶段控制样品升温速率及当前阶段真空度值。 7、人机交互系统： 显示器：10寸高清智能彩色、液晶电容触摸屏（非PLC控制+电阻屏组合） 分辨率：800×1280 EMMC：8GB 视角：ISP全视角 防护等级：IP65防水防尘 触摸形式：3点电容式 软件系统：安卓主流操作系统（非PLC控制），操作便捷，可通过usb导出实验数据与操作日志，数据可溯源，符合审计追踪要求。 8、冻干机操作系统。中英文语言切换，简洁，易用。可以编辑、保存1000条以上的工艺配方，每组配方包含50个控温区段。实验中途可以暂停实验，修改实验参数。 9、冻干数据自动保存，实时查看，历史复现，冻干过程清晰可控。 10、冷阱自动化一键除霜。 11、账号权限管理（三级用户权限管理），用户名加密码形式登录，以保证仪器的实验数据更加真实、安全、可溯源。 技术参数： 1、冷阱温度：-60℃ 2、真空度：≤5Pa(空载) 3、惰性气体回填：0.2um 4、隔板尺寸：320×400mm 5、隔板层数：3层，每层隔板温差≤1℃ 6、隔板控温：-40℃～+70℃（空载，环境温度≤25℃） 7、温度传感器：PT1000×4个 8、最大凝冰量：6kg 9、抽气速率：2L/s 10、冻干面积：0.36㎡ 11、板层间距：60mm 12、冻干仓尺寸：约359×450×364mm 13、输出功率：2.8KW 14、外形尺寸：约630×740×850mm 15、配置：桌面型箱式冻干机主机一台，真空泵一台，相关链接附件一套，操作说明书一份。软件永久免费升级。 |
| 17 | 生化培养箱 | 2 | 台 | 1、内胆尺寸：约500×550×900mm 2、外形尺寸：约720×690×1580mm 3、容积约250L 4、温控参数： 4.1控温范围：0～65℃ 4.2温度分辨率：0.1℃ 4.3温度波动度：0.5℃ 4.4温度均匀度：+1℃(at37℃) 5、制冷剂：R134a（无氟环保制冷） 6、功率：0.7kw 7、温度显示方式：液晶显示 8、湿度控制方式：自动 9、运行功能：定制运行、定时运行、自动停止 10、程序模式：CE型程序控制 11、隔板数/隔板托架层数：2件/8层 12、结构： 12.1内胆材质：不锈钢 12.2外装材质：冷轧钢板表面采用耐药性涂装 13、功能与特性： 13.1 PID控温：采用先进的PID控温技术，确保温度控制的准确性和稳定性。 13.2定时功能：定时范围0～9999分钟，满足长时间实验需求。 13.3隔板承重：隔板承重能力较强（如15KG），适合放置多种实验器材和样品。 |
| 18 | 果蔬干燥机 | 3 | 台 | 1、网格尺寸：≥38cm×40cm 2、网格间距：≥3CM 3、网格材质：食品级304不锈钢 4、风机数量：≥3个 5、温度范围：30～90℃ 6、定时范围：0.5～24小时 7、电压/功率：220V，≥2.4KW 8、层数：≥30层 9、开门方式：左右开门 10、烘干斤数：≥80斤 11、净重约：≤41KG |
| 19 | 六联电炉 | 5 | 台 | 1、规格：六联 2、电源电压：220V 3、功率：6×1000w 4、炉盘尺寸长×宽(mm)：125×125 5、产品外形尺寸长×宽×高(mm)：约910×180×140 6、包装外形尺寸长×宽×高(mm)：约950×210×225 7、净重：约7.5KG 8、毛重：约9KG |
| 20 | 电磁炉 | 2 | 台 | 1、额定电压：220V 2、产品净重：约2.3kg 3、额定功率：2100W 4、产品尺寸：长350mm；宽280mm；高60mm 5、CCC强制性认证：是 6、能效等级：三级 7、能效火力档位：8 |
| 21 | 电子天平（0.01g） | 1 | 台 | 1、最大量程Max：4200g 2、可读性d：0.01g 3、重复性偏差：0.01g 4、线性误差：0.01g 5、稳定时间：1second 6、单位Unit毫克，克，千克，盎司，磅，克拉，Pennyweight，金衡盎司，格令，牛顿，香港两，新加坡两，台湾两，Momme,Tical，Mesghal,Tola，1个自定义单位 7、称量模式：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定 8、秤盘尺寸：直径180mm 9、去皮范围：全量程 10、电源要求 适配器输入：100～240V 200mA，50～60Hz 12～18VA 适配器输出：12VDC，0.5A 11、整机尺寸WDH：约整机尺寸209mm×321mm×98mm 12、通讯接口 RS232 USB 13、操作温度范围10℃～30℃ entigrade 14、操作湿度范围30℃以下，湿度最大可达80%，30～40℃，湿度线性下降到50% 15、净重约3.5kg 16、运输重量约5kg |
| 22 | 电子天平（0.001g） | 1 | 台 | 1、技术参数 1.1最大量程Max：600g 1.2可读性d：1mg 1.3最小加载：20mg 1.4去皮范围：～600g 1.5重复性：【5%Max】0.5mg，【Max】1.5mg 线性：±3mg 1.6秤盘尺寸：128×128mm（实心秤盘） 1.7稳定时间≤2s 1.8校准方式：内校 1.9水平调节：手动 2、主要功能要求 ▲2.1 LCD背光显示屏，直观显示工作模式、象形图标、单位、所选功能和连接状态等信息，底部带有信息显示栏，可显示产品编号、皮重、最大值、最小值、进度条等信息； 2.1防风罩全玻璃无框架设计，采光效果佳； ▲2.2 免工具拆卸防风罩，方便清洁； 2.3特殊涂层玻璃，最大限度地减小样品因带静电而引起的称量误差； 2.4机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮等化学品，铝制底座，称量稳定； 2.5 5个通讯接口：2个RS232、1个USB-A和1个USB-B，可连接打印机、PC、第二显示器、键盘、鼠标、扫描枪等外设，另可选配WiFi接口； 2.6三级权限管理：管理员、高级用户和普通用户，密码保护，防止意外更改天平设置和数据，确保访问权限和数据安全； 2.7内置多种应用程序：称重、配料称量、计数称量、百分比称量、合计称量、统计称量、底部称量、动物称量、牛顿力测量、密度测定、峰值保持、检重称量等； ▲2.8 AutoTest功能，可对天平进行快速预热，以及通过内校砝码对天平线性进行自动校准和修正； 2.9具备基于温度和时间触发的全自动的内部校准和调整功能； 2.10 5个数据库； 2.11用户数据库（10个用户）； 2.12产品数据库（1000个产品）； 2.13称量数据库（5000条称量数据）； 2.14去皮数据库（100个去皮重量）； 2.15 ALIBI数据库（高达100000条称量数据）； 2.16多个快捷键：工作模式、数据库和校准等快捷键，一键直达常用功能，省时省力； 2.17称量报告可分为页眉、GLP打印输出和页尾三部分，每一部分都可进行自定义设置，生成符合GLP要求的报告，报告可直接输出至打印机或计算机； 2.18前置USB，可直连打印机或快速2.19实现天平间的数据存储、导出和导入； 2.20后置水平泡，确保称量安全。 2.21底部称量挂钩，可实现底部称量功能； 2.22工作环境条件 2.23环境温度：10℃～40℃ 2.24相对湿度：40%～80% 2.25工作电压：100～240V AC，50/60Hz，0.6A |
| 23 | 分析天平（0.0001g） | 1 | 台 | - 1、最大量程Max：220g - 2、可读性d：0.1mg - 3、最小加载：10mg - 4、去皮范围：～220g - 5、重复性：【5%Max】0.07mg，【Max】0.08mg - 6、线性：±0.2mg - 7、秤盘尺寸：ø100mm（实心秤盘） - 8、稳定时间≤2s - 9、校准方式：内校 - 10、水平调节：手动 |
| 24 | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 台 | 1、容积：150L 2、控温范围：RT+5℃～300℃ 3、恒温波动度：±0.5℃ 4、温度均匀度：＜0.5℃ 5、温度分辨率：0.1℃ 6、工作环境温度：RT+5～35℃ 7、消耗功率：2000W 8、内胆尺寸：约550×500×550mm 9、外形尺寸：约650×720×910mm 10、载物托盘：2块 11、定时范围：1～9999min |
| 25 | 电导率仪 | 1 | 台 | 1、仪器级别：1.0级 2、测量参数：电导率、TDS（总溶解固体）、温度 3、测量范围： 电导率：0.00μS/cm～200mS/cm TDS：0.00mg/L～100g/L 温度：-5.0～110.0℃ 4、精确度与分辨率： 电导率精确度：±1.0%FS TDS精确度：±1.0%FS 温度精确度：±0.3℃ 最小分辨率：电导率和TDS均为0.01（μS/cm或mg/L，具体取决于测量参数），温度为0.1℃ 5、稳定性：（±0.33%FS）/3h 6、显示屏：6.0英寸高清液晶显示，按键操作 7、功能支持：自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；支持IP54防护等级；标配复合电导电极、电极支架、防尘罩；智能检测、自动识别；智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式；支持自动/手动温度补偿；自动识别4种GB电导标准溶液，支持1点电导电极标定；支持自动频率切换，配套1.0常数电极可覆盖全量程测量；支持数据存储（50套）、查阅、删除 8、电极配置：可选用不同电导池常数的电极，如0.01cm^-1的钛合金电极和密封测量槽，适用于高纯水的测量；也可配用DJS-1C型电导电极（铂黑）和T-818-B-6型温度电极 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| 采购标的 验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验,对 所有要求出具的证明文件的原件进行核查,如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供 虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保 留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| ▲报价要求 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |
| ▲质保期 |  | 1、质保期 2 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2、所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |
| ▲产品及售后服务要求 |  | 1、中标人交付的所有设备必须是签订合同之日前 半 年内生产的产品。 2、送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3、为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4、故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5、中标人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标人须自行清理至校外。 |  |  |
| ▲交付时间、交付地点 |  | 1、交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2、交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 1、中标人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如中标人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究中标人法律责任。 2、本项目收取履约保证金：□无 ☑有，中标金额的2%。 3、项目收取履约保证金的，中标人须在合同签订前向采购人账户转付中标金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为第5项货物“原子吸收分光光度计”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

标项三采购预算：338550元（最高限价金额：338550元）

| 项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 （以下参数中涉及固定尺寸的均为参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电泳槽 | 1 | 台 | 1、玻璃面积（W×L）：约100×100（mm） 2、面积（W×L）：约82×88（mm） 3、凝胶厚度：0.75 、1.0、 1.5（mm1） 4、凝胶数量：1～2（块） 5、样品通量：（0.75mm厚）11、15齿；（1.0mm厚）11、15齿；（1.5mm厚）11、15齿 6、缓冲液容积：～750（ml）1121 7、外形尺寸（L×W×H）：约150×120×115（mm） 8、净重：约1.5（kg） |
| 2 | 水平电泳槽 | 1 | 台 | 1、凝胶面积（W×L）：130×130、78×100、48×75（mm） 2、样品通量：（1.0mm厚）5、10、13、15、26齿；（1.5mm厚）3、13、26齿 3、缓冲液容积：～600（ml） 4、外形尺寸（L×W×H）：约305×152×80（mm） 5、净重：约1.7（kg） |
| 3 | 电泳仪电源 | 1 | 台 | 1、输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 2、输出范围：5～300V、1～1500mA、1～450W 3、分辨率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 4、定时范围：1分钟～99小时59分钟 5、显示：带背光的LCD液晶屏（128×64 像素） 6、输出插孔：4（组） 7、外形尺寸（L×W×H）：约280×237×118（mm） 8、净重：约3.1（kg） |
| 4 | 凝胶成像仪（配操作终端） | 1 | 台 | 一、应用范围 1、适用于核酸成像、SDS-PAGE胶成像、菌落成像等。 2、满足Tanon™核酸染料Red、Tanon™核酸染料Green、溴化乙锭（EB）、SYBR®Green、SYBR®Gold、SYBR®Safe、GelRed™、GelStar®、SYPRO®Ruby、SYPRO®Orange、Qdots®、考马斯亮蓝胶、银染胶成像等。 二、技术参数 1、耐腐蚀高强度金属构架机箱，采用PC/ABS材质模具包裹，防静电抗干扰。 ▲2、全自动化控制进样平台及智能防碰撞系统。 3、仪器外围尺寸≤40cm×45cm×45cm。 4、适配电源：220V/50HZ。 5、采用一体式超清晰科研级相机。 ▲6、相机有效硬件像素634万，像素矩阵2056×3084。 7、图像分辨率600DPI。 ▲8、感光效率QE值：High QE：≥79%。 ▲9、信噪比：≥78db。 10、像素密度：16 bit（0～65535灰阶）。 11、动态范围：≥3.6个数量级。 ▲12、即插即用式运行系统，装置12寸的内嵌式LCD触摸屏，触摸反馈时间≤10ms。 13、触摸屏系统采用英特尔酷睿四核1.9GHz的I5处理器（同档次或以上）及8G的RAM内存。 14、系统采用M2接口的128G的固态硬盘，数据读取速度高达3000m/s。 15、数据传输：外置2个USB3.0接口。 ▲16、超高分辨率镜头：采用了2000万像素的超高分辨率镜头，可自动完成对焦，物理分辨率可达2.4微米。 ▲17、滤光片轮：5位背照式滤光片轮，一体式结构设计。 18、窄带滤光片：配置两组专业的带通滤光片535nm/590nm，透光率≥85%。 ▲19、智能光源控制系统：标配组合式三波长LED透射光源，302nm波长LED紫外光源，470nm波长LED蓝光光源，全波段LED白色光源，激发光源智能开启与关闭。 20、样品托盘：3组带有智能感应器的样品托盘，智能白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘。 ▲21、智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制。 ▲22、采用AI智能优化算法，自动校正图像参数进行光补偿。 23、拍摄面积：14.5cm×21cm。 24、切胶功能：配置智能感应防护板，仪器可通过判断防护板情况开启光源。 25、模块化设计：集成控制电路模块化，智能防碰撞系统，自动休眠控制。 26、配套的图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能。 ▲27、自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择。 28、具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据。 29、自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率。 30、分析数据能输出至Excel。 31、安装：仪器构造为一体式设计，开机即可使用，无需安装。 ▲32、售后服务：整机质保2年。 三、配置清单 1、高分辨率超清晰科研级相机； 2、超高分辨率自动对焦镜头； 3、专用数控自动控制卡（HBC预装）； 4、背照式5位滤光片轮； 5、UV/IR Gel超多层镀膜专用滤色镜片（535nm/590nm）； 6、全自动抽屉式一体化全封闭机箱； 7、三波长LED透射光源平台（紫外/蓝光/白光）； 8、3组智能样品托盘：白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘； 9、图像拍摄及分析软件； 10、安装U盘； 11、计算机软件加密锁。 |
| 5 | 制冰机 | 1 | 台 | 1、制冰量(kg/24h)：100 2、储冰量(kg)：35 3、冷凝方式：风冷 4、耗水量(L/H)：≤4.1 5、压缩机/制冷剂：无氟/R134a 6、箱体外壳：不锈钢 7、输入功率(w)：420 8、箱体外形尺寸(mm)：约635×611×945 9、净重(Kg)：约70 |
| 6 | 恒温培养箱 | 2 | 台 | - 箱体为高压聚氨酯成型，保温性能优异，坚固牢靠。 - 2、箱体外部为优质冷轧钢板喷塑处理，内部采用拉丝不锈钢内胆，箱内搁板间距可调。 - 3、采用品牌压缩机，采用环保无氟制冷剂（R134a），高效率、低能耗、节能环保。 - 4、微电脑PID控制，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 - 5、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料采用防静电材质，且体积电阻率＞1.8×105Ω.m， - 6、废液管道为防止实验过程中产生静电，全部核心材料采用防静电材质，且两点电阻＞4×104Ω，投标须提供国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） - 7、可程式液晶显示屏，可设定30段99周，可设置0～9999分钟的定时时间。 - 8、箱体设有测试孔，便于实验操作与测量温度。 - 9、自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示。 - 10、采用平衡式控制模式，控湿精度精准。 - 11、加湿器采用大水箱内置加湿器环系统，降低加水频率（10～15天加一次水）。 - 12、内箱尺寸：约450×430×780mm - 13、外形尺寸：约520×520×1350mm - 14、载物托架（标配）：3个 - 15、容积：150L - 16、控温：5～65℃ - 17、温度波动度：±0.3℃ - 18、温度分辨率 ：0.1℃ - 19、温度均匀度：±0.8℃（根据采购人要求每年免费上门做实际操作温度9点校正，校正温度均匀性达到±1.5℃） - 20、控湿范围：35%～95%RH - 21、湿度波动度：±5% - 22、湿度分辨率 ：0.1% - 23、功率：687W - 24、电源：220VAC 50HZ - 25、制冷剂：R134a |
| 7 | 光照培养箱 | 2 | 台 | - 1、箱体为高压聚氨酯成型，保温性能优异，坚固牢靠。 - 2、箱体外部为优质冷轧钢板喷塑处理，内部采用拉丝不锈钢内胆，箱内搁板间距可调。 3、采用品牌压缩机，采用环保无氟制冷剂（R134a），高效率、低能耗、节能环保。 4、微电脑PID控制，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 5、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料采用防静电材质，且体积电阻率＞1.8×105Ω.m。 6、废液管道为防止实验过程中产生静电，全部核心材料采用防静电材质，且两点电阻＞4×104Ω。 7、大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，操作简单，时间可设置0～9999分钟的（小时）的定时时间。 8、箱体左设有测试孔，便于实验操作与测量温度。 9、自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示。 10、光照：两层垂直式顶置光源LED植物生长灯，光照编程可设定白天黑夜模式和30时段99周期运行，模拟全天候、自然界的植物生长环境。 11、内箱尺寸：约500×480×1030mm 12、容积：250L 13、载物托架（标配）：4个 14、控温：5～65℃ 15、温度波动度：±0.8℃16、温度分辨率 ：0.1℃ 17、温度均匀度：±1.5℃（根据采购人要求每年免费上门做实际操作温度9点校正，校正温度均匀性达到±1.5℃） 18、光照度：0～25000LX 19、配置：主机一台、托架4块、五年质保保修卡一张、说明书一份、合格证一张 |
| 8 | 恒温水浴锅 | 2 | 台 | 1、控制范围：RT+5℃～99℃ 2、温度分辨率：0.1℃ 3、恒温波动度：±0.3℃ 4、工作环境温度：+5～40℃ 5、工作室尺寸(mm)：约150×125×110 6、外形尺寸(mm)：约490×250×330 7、容积(L)：2.5×3 8、定时范围：1～9999minutes 9、独立控温 |
| 9 | 移液枪 | 2 | 套 | - 1、采用高科技材质，重量轻，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 - 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作安全 - 3、人体工程学设计，能显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） - 4、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 - 5、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 - 6、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 - 7、体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 - 8、有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 - 9、颜色标识移液器量程 - 10、RFID数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 - 配置：0.1-2.5ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul。 |
| 10 | PCR仪 | 1 | 台 | 1、样本容量：96×0.2ml 2、试管：0.2ml单管，8联管，96孔PCR板（全裙边板除外) 3、风道设计：前进风后出风 4、反应体系：5～100ul 5、最大升温速率：5℃/s 6、最大降温速率：4℃/s ▲7、变温速率可调：0.1～5℃ 8、控温精度：0.1℃ 9、温度均匀性：≤±0.2℃ 10、温度准确性：≤±0.1℃ 11、模块温度：0～100℃ 12、热盖温度范围：30～115℃ 13、梯度温度范围：30℃～100℃ 14、梯度设置范围：1～30℃ 15、温度递增/递减：0.1～10.0℃ 16、程序存储数量：20000 17、程序最大步骤：100 18、程序最大循环数：100 19、时间递增/递减：1Sec～600Sec 20、4℃保温：无限长 21、通讯接口：USB×2 22、TM计算器：有 23、程序暂停功能：有 24、掉电数据保护：有 25、语言设置功能：中英文随意切换 26、温度控制方式：Block\Tube 27、降落实验：有 28、长片段实验(LONG PCR)：有 29、液晶显示屏：7寸全贴合屏 30、输入电源：100～240V AC，50/60Hz，700W 31、产品尺寸：约293×190×183mm 32、重量：约5.5kg |
| 11 | 小型台式常温高速离心机 | 1 | 台 | - ▲1、采用大功率制冷压缩机组，环保制冷剂，控温精准，静音节能； - ▲2、独立快速预制冷功能按键，5分钟内可从室温25℃降至4℃； - ▲3、一体成型气相胶门盖密封圈，密封效果好，寿命长； - 4、大力矩交流变频无刷电机，启动平稳快速，免维护，使用寿命长； - ▲5、可靠的矢量正弦波驱动控制系统，精确的控制转速、时间和相对离心力； - 6、9种升速曲线、10种减速曲线，0档为自由停机，防止样品二次重悬、满足特殊分离样品要求，三级阻尼减震、离心效果好 - ▲7、特氟龙涂层离心腔体，防止样品腐蚀； - ▲8、电吸式双门锁设计，关盖无需按压； - 9、失衡保护，超速保护、超温保护等功能，确保离心过程安全可靠； - ▲10、转头自动识别系统，无需手动切换转头数据，自动识别不同容量转头转速并进行限速控制； - 11、显示界面支持中英文菜单切换； - ▲12、Flash按键可完成瞬时点动离心，操作便捷； - 13、采用按键+旋钮的操作方式，操作简便，快速设定参数； - ▲14、双气杆支撑门盖，开关门稳定顺畅，支持多种开盖角度； - 15、10条内置自定义存储程序，面板5个直接调取程序按键，一键直达目标程序； - ▲16、5寸PS全视角1600万色度真彩液晶屏，离心力、转速、温度等多参数同屏显示； - 17、USB2.0接口方便实验数据下载及系统升级； - 18、可选停机音乐，时长可调； - 19、计时方式可选稳定计时、启动计时； - 20、最高转速：16000rpm ，最大相对离心力： 23470xg - 21、温度范围：-20℃～40℃ - 22、时间设置：1～99h/1～59min/1～59s；三种模式可选； - 23、尺寸：长×宽×高约365×600×290mm - 24、最高转速下噪音水平：≤56dB(A) - 25、输入功率：650W - 26、防护等级：IP20 - 27、转子配置： 角转头容量：1.5/2ml×24，最高转速：16000RPM，离心力：23470xg、适配器一套、主机一台。 |
| 12 | 低温保存箱 | 1 | 台 | 一、技术参数配置： 1、温度范围-10℃～-30℃可调节； 2、 微电脑控制，LCD数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃； ▲3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警； ▲4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口； ▲5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； ▲7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g； ▲8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 9、采用碳氢节能压缩机，节能环保； 10、风机，高效制冷，使用寿命长； ▲11、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内； 12、立式单门结构，密封保温效果好，环保节能； 13、内藏式蒸发器设计，PCM内胆，防腐蚀，制冷快； 14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品； 15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理； 16、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； 17、可选配圆盘式温度记录仪，RS485或USB接口或USB接口+打印机其一。 18、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 19、样式：立式 20、有效容积：298L 21、外部尺寸：约770×710×1828mm 22、内部尺寸：约541×443×1218mm，内胆材质为PCM |
| 13 | 医用冷藏箱 | 1 | 台 | 技术参数配置： ▲1、立式对开门设计，箱内有效容积650L 2、箱内温度控制范围：2℃～8℃ 3、数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。 ▲4、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口。 5、配有12V 4AH电池，断电后可声光报警持续48小时以上。 ▲6、双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度 ▲7、高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行。 8、蒸发风机采用2个ADDA轴流风机、冷凝风机采用1个EBM罩极风机； 9、双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。 10、门体可实现90°自动关门，防止忘记关门。 11、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的平衡底脚，方便产品移动和固定使用； 12、冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水； 13、12V直流LED冷光源； 14、门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全； 15、产品配有测试孔，方便对箱内温度进行监测； 16、配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率； 17、产品具有医疗器械注册证； 18、产品内胆采用钢板喷涂设计； 19、配置USB记录仪记录箱内数据（取数间隔6分钟，容量10年）。 |
| 14 | 超净工作台 | 4 | 台 | 1、控制方式：调压控制 2、显示方式：LED 3、空气流向：垂直流 4、工作面：一个 5、风机类型：优质离心风机 6、灭菌方式：高效紫外线杀菌 7、洁净等级：工作区内≥0.5μm粒径的尘埃应≤3.5颗/升（ISO5级） 8、菌落数：菌落数≤0.5/皿时（90mm培养平皿） 9、风速调节范围：0.3m/s～0.6m/s（七级可调） 10、噪音水平：≤65dB（A） 11、振动半峰值：≤5μm 12、照度：≧300Lx 13、初阻力（Pa）：≤120（在最大风量下） 14、工作区尺寸（mm）：≥900×625×645 15、外形尺寸（mm）：≤1020×750×1700 16、净重（kg）：约153 17、功率（w）：380 18、电源：AC220V50/60Hz |
| 15 | 分析天平 | 1 | 台 | 1、最大量程Max：220g 2、可读性d：0.1mg3、最小加载：10mg 4、去皮范围：-220g 5、重复性：【5%Max】0.07mg，【Max】0.08mg 6、线性：±0.2mg 7、秤盘尺寸：ø100 mm（实心秤盘） 8、稳定时间≤2s 9、校准方式：内校 10、水平调节：手动 11、LCD背光显示屏，直观显示工作模式、象形图标、单位、所选功能和连接状态等信息，底部带有信息显示栏，可显示产品编号、皮重、最大值、最小值、进度条等信息； 防风罩全玻璃无框架设计； 12、免工具拆卸防风罩，方便清洁； 特殊涂层玻璃，最大限度地减小样品因带静电而引起的称量误差； 13、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮等化学品，铝制底座，称量稳定； 14、5个通讯接口：2个RS232、2个USB-A和1个USB-B，可连接打印机、PC、第二显示器、键盘、鼠标、扫描枪等外设，另可选配WiFi接口； 15、三级权限管理：管理员、高级用户和普通用户，密码保护，防止意外更改天平设置和数据，确保访问权限和数据安全； 16、内置多种应用程序：称重、配料称量、计数称量、百分比称量、合计称量、统计称量、底部称量、动物称量、牛顿力测量、密度测定、峰值保持、检重称量等； 17、AutoTest功能，可对天平进行快速预热，以及通过内校砝码对天平线性进行自动校准和修正； 18、具备基于温度和时间触发的全自动的内部校准和调整功能； 19、5个数据库， 20、用户数据库（10个用户）； 21、产品数据库（1000 个产品）； 22、称量数据库（5000条称量数据）； 23、去皮数据库（100个去皮重量）； ▲24、ALIBI数据库（高达100000条称量数据）； 25、多个快捷键：工作模式、数据库和校准等快捷键，一键直达常用功能，省时省力； 26、称量报告可分为页眉、GLP打印输出和页尾三部分，每一部分都可进行自定义设置，生成符合GLP要求的报告，报告可直接输出至打印机或计算机； 27、前置USB，可直连打印机或快速实现天平间的数据存储、导出和导入； 28、前置水平泡，便于水平调节和随时查看水平状态，确保称量安全。 29、底部称量挂钩，可实现底部称量功能； 30、防盗锁装置，避免天平被盗； 31、环境温度：10℃～40℃ 32、相对湿度：40%～80% 33、工作电压：100～240V AC，50/60Hz，0.6A |
| 16 | 氮吹仪 | 1 | 台 | 1、处理样品数：24个 2、加热方式：水浴加热 3、标配加热块数：试管架一个 4、气体流量：可控0～15L/min（选配） 5、控温精度：±1℃ 6、控温范围：室温～100℃ 7、温控方式：4位数显/PID调节/超温报警 8、外形尺寸：约340×200×460mm 9、功率：600W 10、分配室上各气针通道可组合使用或单独使用，每一路气针均可单独开关。分配室的高度可视需要调节。 11、每一路气体流量可单独进行调节。 12、水浴氮吹仪有独特的自平衡悬挂升降系统，使分配室的高度调节灵活，实现单手操作。 13、水浴氮吹仪采用的是数字温控器，双数字显示，调节采用PID技术并可实现超温报警。 14、与溶剂接触的部件均采用316不锈钢材料、合金铝并表面进行塑料喷涂。 15、整机可放入通风橱中使用。 16、每种型号均可选配气体流量计。 17、标配的加热块规格为孔径∮15mm，可预订特殊规格。 |
| 17 | 多管涡旋振荡器 | 1 | 台 | 1、振幅：4mm 2、最大负载：5KG 3、转速：500～2500 rpm 4、调速精度：±1rpm 5、定时：1s～99min59s 6、运行模式：定时模式/脉冲模式/点动模式/持续模式 ▲7、脉冲间隔定时范围：1～10s 8、脉冲运行定时范围：1s～99min59s 9、盖板尺寸：约L300mm×W180mm 10、外形尺寸：约L382mm×W222mm×H400mm 11、输入电源：AC100～230V,50/60Hz,60W 12、净重：约15KG |
| 18 | 烘箱 | 1 | 台 | 1、控制方式：模糊逻辑控制技术 2、显示方式：LCD 3、送风方式：背部水平吹风 4、环境温度要求（℃）：10～30 5、调温方式：定值、步调可选 6、段数/步数：10段（“0”段为预约定时段，“1～9”段为程序控制段）/18步 7、每步时间：1～999（分） 8、温度控制范围（℃）：环境温度+5～200 9、温度分辨精度（℃）：0.1 10、温度波动度（℃）：≤±1 11、温度均匀度（℃）：≤±2.5%(最高工作温度时) 12、安全功能：自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30～80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。 13、附属功能：自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正。 14、容量（L）：210 15、搁板数量（块）：2 16、净重（kg）：约98 17、内胆尺寸约（mm）：500×536×750（±50mm） 18、外型尺寸约（mm）：690×730×1240（±50mm） 19、功率（W）：≥2500 20、电源：AC220V50/60Hz |
| 19 | 旋转蒸发仪(配抽真空泵） | 1 | 台 | 1、回旋转速：液晶屏显示0～310rpm/min。 2、蒸发能力：Max.25ml/min(H2O) 3、设备真空度：设备内部真空可达≥2mbar 4、温度调节范围：水浴～室温～99℃±0.5℃ 5、浴锅材质/尺寸：一次性成型特氟龙涂层,易清洗,尺寸：≥φ23×13cm(约5.4L)耐腐蚀,耐高温加热锅带安全把手,外壳隔热,防止烫伤,容积适中,升温迅速，配透明防护罩,保温、节能、防爆、防溅、防污染。 6、试料瓶：间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处理； 7、旋转玻璃轴：29#/42磨口一体化玻璃转轴，长度235mm,蒸发瓶固定夹连接到退瓶器上，防止丢失。 8、升降行程：触摸式+手柄式双自动平衡升降（升降行程150mm）下降终点有固定的60mm安全距离，防止碰撞。 9、温度控制：微电脑式PID控制器,数字显示 10、温度设定：旋钮式编码器,旋转式输入设定,大液晶屏显示,方便快捷 11、安全性能：定时功能（0～999min）：达到预定时间后设备自动停止工作,回到待机状态；超温预警。仪器自动抬升蒸发瓶，待机预警保护。 12、加热器：全封闭加热器功率≥1.5KW 13、试料瓶可使用容量：25～2000mL 14、密封部件：选用PTFE及特殊合成材料，经特殊工艺技术处理模具合成，增强密封性，防腐性和耐磨性。 15、冷凝管：立式,三层球磨口蛇形冷凝管,冷凝面积0.18㎡,有滴液点和防倒流设计。 16、使用环境温度：5℃～40℃ 出厂配置：29#磨口一体化转轴×1根，试料瓶：29#茄形瓶1L×1个，29#转29#口防溅球1个，回收瓶：球磨口收集瓶1L×1个。 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| 采购标的 验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验,对 所有要求出具的证明文件的原件进行核查,如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供 虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保 留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| ▲报价要求 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |
| ▲质保期 |  | 1、质保期 2 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2、所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |
| ▲产品及售后服务要求 |  | 1、中标人交付的所有设备必须是签订合同之日前 半 年内生产的产品。 2、送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3、为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4、故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5、中标人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标人须自行清理至校外。 |  |  |
| ▲交付时间、交付地点 |  | 1、交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2、交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 1、中标人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如中标人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究中标人法律责任。 2、本项目收取履约保证金：□无 ☑有，中标金额的2%。 3、项目收取履约保证金的，中标人须在合同签订前向采购人账户转付中标金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为第4项货物“凝胶成像仪（配操作终端）”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：2024年度广西重大有害生物新药创制与应用实验室仪器设备采购项目（重） 采购项目编号：GXZC2024-G1-006333-GLZB |
|  | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。 |
|  | 投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。 投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
|  | 现场踏勘： 无 。 |
|  | 演示时间及地点： 无 。 |
|  | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
|  | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
|  | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
|  | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。 |
|  | 评标方法：综合评分法。 |
|  | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。 |
|  | 采购资金来源：财政性资金。 |
|  | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
|  | 投标文件有效期： 60 天。 |
|  | 本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。

3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）5个工作日内退还。

6.投标保证金不计息。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。

7.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（6）未按规定提交履约保证金的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写内容不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）。

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二）开标程序

1.电子开标会由本采购代理机构主持。

2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）履约保证金

1.中标人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）中标服务费

（1）采购代理机构参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)的收费标准，按差额定率累进法计取中标服务费。发布中标结果公告后，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

（二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

（适用于标项一、标项二、标项三）

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 30分

2、产品性能分…………………………………………………………………………………………………20分

（1）投标人所投产品技术参数及性能配置完全符合招标文件（无负偏离）的得基本分6分；

（2）技术参数无负偏离，非关键性指标参数（未标注“▲”号的参数）有被评委采纳的正偏离的，每有1项加2分，最高得6分；

（3）技术参数无负偏离，关键性指标参数（标注“▲”号的参数）有被评委采纳的正偏离的，每有1项加4分，最高得8分。

3、配送服务方案分……………………………………………………………………………………………20分

投标人根据本项目采购需求及自身情况提供产品配送服务方案，方案可以包含：执行组织措施、执行保障措施、产品配送组织计划、采购流程及业务等内容。

一档（6分）：有简单的配送服务方案，各项保障措施基本可行。

二档（13分）：有较详细的配送服务方案，有项目执行组织措施、项目执行保障措施，产品配送计划可行，为项目配备有不少于2人的专职供货人员。

三档（20分）：有详细且完善的配送服务方案，项目执行组织措施、项目执行保障措施完善、产品配送计划合理可行，熟悉采购流程及业务，对本项目的配送计划有较好规划，且保障措施得当，为项目配备有专门的供货交通工具及不少于2人的专职供货人员。

注：未提供配送服务方案或所提供的方案不满足采购人要求的，不得分。

4、售后服务方案分…………………………………………………………………………………………20分

一档（6分）：售后服务方案简单，仅满足招标文件要求。

二档（13分）：售后服务方案较详细，提供有服务保障体系，提供有服务流程，有简单的应急保障措施，响应时间优于招标文件要求等。

三档（20分）：售后服务方案详细且全面，有良好的服务保障体系，服务流程详细（包括故障处理、上门服务、设备维修与更换处理流程等），有详细的应急保障措施，响应时间优于招标文件要求，有良好的本地供货保障措施及本地化售后服务保障队伍等。

注：未提供售后服务方案或所提供的方案不满足采购人要求的，不得分。

5、信誉业绩分………………………………………………………………………………………………8分

投标人2021年1月1日以来有与本次采购内容相类似业绩的（以有效的合同或中标通知书复印件为准），每有一份得1分，满分8分。

6、政策功能分………………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每提供1份得1分，满分1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得1分，满分1分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）供应商可以对所有标项进行投标报价，也可以选择某个标项进行投标并报价。为保证履约质量，一个供应商只能中标其中一个标项。评审/中标顺序按标项一→标项二→标项三顺推，评审中已有标项排名第一的中标候选人不再参与其他标项的中标候选人排名推荐。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标供应商。

第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

分标

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方负责。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方需求要求  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质：  财政性资金  。

3、付款方式：按本项目各分标付款条件规定进行缴纳。

第九条　 履约保证金

按本项目履约保证金规定比例缴纳。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的20%的管理费。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额5‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额10%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书。

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方叁份，乙方壹份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见投标文件。 |  |
| 3、保修期责任：详见投标文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见投标文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的主体资格证明文件；

①投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书复印件，同时要加盖单位公章；（如有要求，则必须提供）

（2）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 二）商务技术文件部分（格式）

- 1.商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国力招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国力招标有限公司

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）

投标人名称（盖章）：

年    月    日

（4）法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖章）：

年        月        日

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

（7）商务响应表格式：

分标

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                             日 期：

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

| 序号 | 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人(负责人)签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                                 年    月   日

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的2024年度广西重大有害生物新药创制与应用实验室仪器设备采购项目（重）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.技术文件部分（格式）

（1）技术响应表格式：

分标

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                          日 期：

（2）设备配置清单格式：

分标

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                        日 期：

（5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                        日 期：

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（7）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式

投 标 函

致： 广西国力招标有限公司

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：

传真：               投标人代表姓名：              职务：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章:

投标人名称（盖章）:

日期:       年    月    日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

分标                                                     金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总价（合计金额大写）： |  |  |  |  |  |  | ¥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                   日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：                                                       金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标投标总价（合计金额大写）： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

6.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。

7.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日