广西中意招标造价咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：检验科设备采购

项目编号：WZZC2024-G1-210354-GXZY

采购人：苍梧县中医医院

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2024年11月

目  录

第一章 公开招标公告	3

第二章  项目采购内容及要求	5

第三章  投标人须知及前附表	55

投标人须知前附表	56

一、总则	62

二   招标文件	64

三   投标文件的编制	64

四   投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密	68

五   开标、评标	68

六   确定中标人	72

七   政府采购合同	72

八   履约验收	73

九   其他事项	73

第四章  评标方法	74

第五章  政府采购合同（格式）	79

第六章  投标文件（部分格式）	86

第七章  附件	109

# 公开招标公告

检验科设备采购（WZZC2024-G1-210354-GXZY）

公开招标公告（远程异地评标）

项目概况

检验科设备采购招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年12月23日09:30（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：WZZC2024-G1-210354-GXZY

项目名称：检验科设备采购

预算总金额（元）：8939000

采购需求：

标项一

标项名称：检验科设备采购

数量：41

预算金额（元）：8939000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购检验科设备41台（套），如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：8939000

合同履约期限：自签订合同之日起60日内完成安装、调试、验收、培训等工作,并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本标项为线上电子采购项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无

3.本项目的特定资格要求：【分标1】持有食品药品监督管理部门颁发的有效证件，如供应商为生产企业须持有《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须持有《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须持有《医疗器械经营许可证》。

- 三、获取招标文件

时间：2024年11月29日至2024年12月06日，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”

方式：潜在投标人在招标文件获取期限内登陆“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）免费申请获取并下载招标文件（如在操作过程中遇到问题或需技术支持，政府采购云平台咨询电话：95763）

售价(元)：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月23日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：登录“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线投标（本项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2024年12月23日09:30 （北京时间）

开标地点：“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线开标。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 本次公告于2024年11月29日在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·梧州）、广西梧州苍梧县人民政府门户网、广西中意招标造价咨询有限公司网发布。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：苍梧县中医医院

地  址：梧州市苍梧县石桥镇新城区迎宾大道东段路北侧

项目联系人：徐老师

项目联系方式：0774-2933699

2.采购代理机构信息

名  称：广西中意招标造价咨询有限公司

地  址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34楼

项目联系人：李楚煜

项目联系方式：0774-2828000

# 第二章  项目采购内容及要求

说明：

1、采购清单中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合招标文件要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、采购清单中已注明为参考品牌型号的货物及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术要求响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则报价无效。

4、投标人必须自行为其提供的产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。

5、拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内以“★”标注产品的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。投标人须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）认证结果信息发布平台的证书查询结果和产品认证证书复印件并CA电子签章。

6、拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内非“★”标注的和《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）认证结果信息发布平台的证书查询结果和产品认证证书复印件并CA电子签章。

7、根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年1 号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 目前共 15 类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控制器（PLC 设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB 应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

8、带“★”技术参数和要求必须满足，否则投标无效。

9、本项目的核心产品为：生化免疫分析系统

10、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

采购内容及要求

一、采购内容清单及技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液分析仪（五分类） | 1、检测参数：≥32个，直方图：≥2个，散点图：≥4个。 ★2、检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥100样本/小时；CBC+DIFF+NRBC+RET≥70样本/小时。 ★3、样本用血量：全自动进样模式用血量≤90微升；开盖模式用血量≤88微升；末梢血预稀释模式用血量≤30微升； 4、检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道。 5、网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色技术，具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，无需机外染色处理 ★6、网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。 ★7、有核红细胞检测功能：无需特殊通道和试剂进行具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。 8、白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰 9、白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行 ★10、低值白细胞检测：具有单独的低值白细胞检测模式，可根据客户自定义设置的白细胞低值界限，自动重新检测白细胞计数及分类，以操作手册为准 ★11、血小板计数：具有两种方法进行血小板的计数，每种方法的检测通道都有校准，PLT-O,是报告参数，以操作说明书为准 12、血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物。 13、进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释。 14、检测模式：≥4个，自动进样架装载量：≥50样本 15、数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制 16、质控品：定期提供原厂配套的高、中、低值全套质控品。同一质控品中包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目； ★17、校准品：定期提供原厂配套的校准品，一只校准品可提供多个校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET； ★18、实时在线质控管理系统，可实现实时在线网络质控功能，能够提供实时在线质控评价系统，该系统要有ISO认可资质，以提供的认可证书为准。 19、线性范围（静脉血）：白细胞：0-440*109/L，红细胞：0-8.6 *1012/L，血小板：0-5000* 109/L 20、正确度（静脉血）:白细胞：≤3.0%, 红细胞：≤2.0 %, 血红蛋白：≤2.0%, 血小板：≤5.0 %。 21、操作系统：仪器操作系统必须建立在Windows操作系统软件上 22、系统扩展性:仪器具有系统可扩展性，可以连接自动玻片制作、染色机；可扩展为双机或立式血流水线。 23、配置清单 全自动血细胞分析仪; 主机; 1台. 进样器; 1台. 气动单元; 1台. 附件箱; 附件箱; 1箱. PC; 工作站及显示器; 1台. 工作站附件（底座\电源线*4）; 工作站附件（底座\电源线*4）; 1套. 条码扫描器; 条码扫描器; 1件. 其他配置：工作站; 1台. 其他配置：报告输出装置; 1台. 其他配置：血型离心机; 套管容积：≥10mL/15mLx12 支；离心力：视野数≥25mm。1700g （4000rpm）。; 1台. | 1台（套） |
| 2 | 全自动血液分析仪（五分类） | 1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。 ★2.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；DIFF＋NRBC＋SAA≥100样本/小时。 ★3.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP用血量≤20μl。 4.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。 5.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。 6.末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。 7.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 8.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。 9.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。 10.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。 11.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。 12.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8倍）来保证血小板检测精度。 13.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的识别功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板。光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%。 14.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。 15.具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。 16.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥11个；CRP报告参数≥3个；SAA报告参数≥1个。 17.配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带8寸彩色液晶触摸屏。 18.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）´ 109/L，红细胞：（0-8.6）´ 1012/L，血小板：（0-5000）´ 109/L，血红蛋白：0-260g/L。 19.B22:B24血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 ´109/L，红细胞≤0.02´1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5 ´109/L。 20.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。 21.CRP线性范围：0.2~320mg/L。 22.SAA线性范围：5~350mg/L。 23.可根据医院的发展需求升级成血液分析流水线 24.原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 25.其他配置：品牌工作站、报告输出装置1套。 26.配置清单 配置说明; 物料名称; 数量. 必配; 主机(有RET/有CRP/有SAA); 1. 必配; 网线(仪器连接工作站用); 1. 必配; 电源线(国标/10A250V/2.5M); 1. 必配; 手持式一维码扫描器 红光 USB接口; 1. 必配; 专家系统光盘物料包; 1. 必配; 3202试管架组件; 6. 必配; 末梢血试管架; 6. 必配; CRP定标试管架(CAL); 1. 必配; 定标物适配器（高速CRP用）; 5. 必配; 中文使用说明书; 1. 必配/国内; 合格证; 1. 必配/国内; 出厂校准系数原始记录单; 1. 必配/国内; 设备保修卡; 1. 必配; 进样器; 1. 必配; PC（带3G安装包）; 1. 必配; LCD显示器; 1. | 1台（套） |
| 3 | 尿液分析流水线 | 1.1、检测项目:红细胞、白细胞、白细胞团、细菌、球菌、酵母菌、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、结晶、一水草酸钙结晶、三联磷酸盐结晶、透明管型、未分类管型、粘液丝、精子 1.2、基本原理：基于形态学,采用机器视觉成像技术对尿液中的有形成分进行自动定位、聚焦，识别、分类和计数； 1.3、尿液有形成分分析模块检测速度≥80T/h（B型） 1.4、待检区样本量：应用装载模块可一次性装载100份待检样本 1.5、样本量：≥2mL,吸入量<1ml 1.6、图片分辨率：不低于500W 像素 1.7、储存功能：≥30000个结果，可拓展； 1.8、检出率：≥85% 重复性：有形成分重复性：CV≤5% （1000/μL）, 准确性：≥95% 携带污染率：≤0.01%（50000/uL） 1.9、数据接口：USB接口、网络接口、多个RS232双向通信接口，支持LIS双向连接； 1.10、报告审核：具有自定义审核模式设定方式，可以自由设定审核条件 1.11、处理器性能高于或相当于单核主频1.GHZ； 2.1、白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、微量白蛋白、肌酐、尿钙、浊度、颜色共14个项目 2.2、采用光电比色法和折射法对尿试纸条进行检测分析 2.3、外置计算机 2.4、储存功能：仪器可储存不少于2万个标本数据，并可随时调出显示及打印 2.5、干化学模块检测速度≥240T/h 2.6、样本量：2mL，使用样本量：1.5ml 2.7、急诊插入功能，可进行单个或成组样本的急诊测试 2.8、外置报告输出装置 2.9、重复性：CV≤1% 2.10、分析仪开机 8 小时内，反射率测试结果的变异系数（CV，%）≤1.0 3、其他配置：品牌工作站、报告输出装置1套，医用冷藏柜2台(容积1031L)。 4、配置清单（全自动干化学尿液分析仪 +尿液有形成分分析仪 ） 全自动干化学尿液化学分析仪; 主机; 1套. 尿液有形成分分析仪; 主机; 1套. 全自动尿液分析流水线; 软件; 1套. 品牌商用工作站; 1套. 医用冷藏柜（1015L）; 2台. 报告输出装置; 1台. | 1台（套） |
| 4 | 凝血分析仪 | 1、检测原理：系统采用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。 2、测试项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ及因子等。 ★3、检测速度：PT≥450 T/h,七项综合检测速度≥450测试/小时，≥60样本/h。 4.检测通道；检测通道≥20个，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。 5、仪器同时拥有 PT 演算FIB与 Clauss法实测两种方法。 6、样本位：样本位≥150个，采用自动进样器连续加载进样。 7、试剂位：冷藏试剂腔位≥57个，常温试剂腔位≥20个， 冷藏位具有全盘搅拌功能。 ★8、独立的试剂装载区，实时在线更换试剂，不中断检测过程。 9、试剂溯源：每个联杯试剂上配置RFID(射频识别),实现使用全流程的溯源管理。 10、冰箱模式：关机后试剂盘独立制冷，试剂在机8℃冷藏。 11、反应杯：≥1000个反应杯容量，支持不停机加载和倾倒废杯。 12、加样针：加样针≥5根：综合针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。 ★13、闭盖穿刺：样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。 14、急诊检测：具有独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。 15、有自动缓存区，支持自动复检；不额外消耗存储复检样本用反应杯。 ★16、LED 光源：LED 持久光源，无需定期更换。 17、APTT纠正试验：支持APTT纠正实验7步检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。检测流程及结果报告完全遵循专家共识。 18、样本扫描：具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。 19、质控体系：具有L-J,及Westgard质控功能。 20、数据存储：10,000样本结果且带反应曲线。 21、预约开关机：可以预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态。 22、废液排放：支持废液直排。 23、配备外接工作站一套。 25、配置清单 配置; 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 主机; 1; 标准版分析仪主机; EA(每个); 1. 工作站; 2; PC 8GB 1TB 双网卡 WIN10-LTSC; EA(每个); 1. SDM; 3; SDM主机; EA(每个); 1; 含4个样本托盘. 基本附件; 4; 4平方国标电源线; EA(每个); 1. 5; 小型无线键鼠套装; EA(每个); 1. 6; 软桶开瓶器; EA(每个); 1. 7; 短试管适配器; EA(每个); 10; EP管适配器. 8; 袋装凝血反应杯(500个); EA(每个); 1; 1袋. 9; 清洗剂桶盖组件; EA(每个); 1. 10; 凝血常规试管架组件; EA(每个); 30. 11; 废液直排组件; EA(每个); 1. 12; 废液桶组件; EA(每个); 1. 13; 凝血微量试管架组件; EA(每个); 3; 质控专用架. 14; SDM与主机连接胶管线材组件; EA(每个); 1. 15; 外挂管路安装组件; EA(每个); 2. 16; WIRE 三芯国标电源线 10A 250V 1.6米; EA(每个); 1. 17; 离心管(1.5mL); EA(每个); 20. 18; 线材固定.尼龙扎线带CHS-4X200mm; EA(每个); 4. 19; 软件; EA(每个); 1. 文件; 20; 使用说明书（中文）; EA(每个); 1. 21; 合格证(通用); EA(每个); 1. 22; 设备保修卡; EA(每个); 1. 其他配置; 23; 纯水系统150L/H; EA(每个); 1. 其他配置; 24; 报告输出装置; EA(每个); 1. | 1台（套） |
| 5 | 生化免疫分析系统 | 一、检测通量： 1.生化仪比色法检测速度≥2000测试/小时（不含电解质）；ISE检测速度≥600测试/小时；化学发光分析仪单模块检测速度≥600T/H 2. 系统具有在线急诊处理方式；急诊标本优先于在检样本； 二、生化分析仪单个模块： ★1.测量波长：≥13个波长。 2.最小样品量：1.2u1（0.1u1步进）。最小试剂量：20u1（1ul步进），最小反应液量：80ul； 3.试剂仓：双试剂仓设计，可打开试剂仓大批量装载试剂； 4.单模块最大试剂位160个，具备冷藏功能，配有试剂条码功能； ★5.反应温度：37℃，循环恒温水浴控温系统； 6.加样系统：独立双样本针，非同步加样；多种试剂添加方式； ★7.反应杯：永久使用的硬质石英玻璃杯或者石英杯；反应时间约10分钟； 8.光路系统为先进长寿命的无相差蚀刻凹面光栅，后分光。单/双波长测定，吸光度线性范围≥3.0Abs； 9.搅拌系统：非接触式超声波搅拌或压电式搅拌； 10.生化系统携带污染率：保证样本间的交叉感染0.1ppm以下； 11.安全保证：标配凝块检测功能，瞬间停电保护功能，针碰撞保护功能等； 三、化学发光免疫分析仪模块： 1.测定方法：具备磁微粒化学发光免疫测定（CLIA）。 2.进样模块：单模块145个样本，支持双模块联机，能持续追加。 ★3.加样针功能:采用加样钢针，无需一次性吸头(TIP)。具备液面探测、空吸、防撞、凝块检测功能，携带污染率≤3PPM。 4.样本稀释功能：仪器支持自定义倍数和固定倍数自动稀释。 5.试剂位：双盘设计，单模块机试剂位48个。具有试剂更换功能，支持不停机更换试剂，通过RFID扫码装载，实时记录试剂使用情况。 6.检测菜单：传染病、优生优育、肿瘤、甲状腺、性激素，呼吸道病原体等免疫反应项目的检测。 7.混匀方式：震荡混匀方式。 8.温育方式：矩阵式固体直热技术，孵育温度37℃。 9.反应杯：一次能添加≥2000个散装反应杯，能连续供给,能随时添加。 10.具有双套底物液自动切换，支持不停机一键更换，预热功能。 11.配置清单 生化免疫分析系统(1生化1免疫)配置清单. 物料名称; 数量. 样本管理模块(SDM); 1. 样本传输轨道模块L1; 1. 防护板; 1. 装饰板组件; 1. 全自动化学发光测定仪; 1. 接口轨道模块(ITM); 1. 实验室数据管理平台; 1. 服务器; 1. 条码报告输出装置; 1. 条码扫描器(座式); 1. 在轨单模块防护板; 1. 全自动生化分析仪(单模块); 1. 报告输出装置; 1. 操作台; 1. 工作站支架; 1. 工作站; 1. | 1台（套） |
| 6 | 酶标仪 | 1.操作方式：外接工作站全面控制，鼠标、键盘操作。 2.测试方法：速率法、两点法、终点法。 3.测量范围：0-4.000Abs。 4.滤光片：配置340、405、450、492和630nm 5片，最多可装载8片，配置的每个波长均具备检测功能。 5.紫外光检测：具备紫外光检测功能，满足微量样本的临床生化分析需求，可开展AST、ALT等生化检测项目。 6.重复性：＜0.5% 7.稳定性：±0.005 8.振板功能：具备，速度和时间可调。 9.孵育功能：内置孵育器，可实现机内实时孵育。 10.孵育温控范围：高于环境温度4℃至50℃之间。 11.项目设置：在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目。 12.对照设置：可在任意位置设置5对以上的阴阳性对照。 13.存储：可存储500组以上程序，10万个以上测试结果。 14.质控：可做多规则质控和即刻法质控，可存储不少于3年的质控图。 15.权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。 16.打印：外接报告输出装置，可打印中文报告。 17.工作环境：0℃～40℃；相对湿度≤85% 18.其他配置：品牌工作站、报告输出装置1套，溶浆机1台（最大化浆量≥24袋（200ml/袋）。 | 1台（套） |
| 7 | 生物培养箱 | 1、容积：≥170L 2、内部尺寸（mm）：≥490×560×650 外部尺寸（mm）：≥714*812*887 3、隔板数量标配/最大：3/11，隔板尺寸（mm）：473*434 4、二氧化碳气管直径：内径6mm，外径12mm，长度5m 5、运行功率：95w 6、≥4寸彩色显示屏，方便观察及操作,可实时查看温度、CO2浓度动态曲线 7、温度控制范围，室温+3℃~55℃ 8、温度均匀性±0.3℃，温度波动度±0.1℃，27点测试；CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1% 9、开门30S，关门后6分钟温度恢复至标准要求以内，关门后6分钟CO2浓度恢复至标准要求以内 10、高精度红外传感器（IR）,无需校准，耐100℃高温，可进行300次湿热灭菌 11、灭菌功能：90℃湿热灭菌，一键灭菌操作方便，具有第三方检测报告 12、不锈钢304内胆，一体式冲压成型，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构，电抛光内胆，方便清洁 13、底部水库式加湿方式，增加蒸发面积 14、具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、门开报警，有声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警两种报警方式 15、配置大容量数据存储空间，数据可保存15年，且可通过USB数据接口导出全部数据，实现数据的可追溯性 16、标配RS485、可配4-20mA数据接口，可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯 17、产品配置高精度温度传感器 18、具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台培养箱的设置参数和数据等信息复制到其它培养箱 19、产品可叠放、可选左或右开门，选配三内门或六内门，可配HEPA过滤器 20、配置35 mm 测试孔 21、配置远程报警接口，报警内容包括：温度异常、CO2浓度异常等内容，用户可自定义报警限度 22、可配物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况，报警等。 23、配置清单 序号; 名称; 数量; 预计使用周期（更换时间）. 1; CO2过滤器; 1; /. 2; 风机; 1; /. 3; 高精温度传感器; 1; /. 4; 电磁阀; 1; /. 5; 显示屏; 1; /. 6; 电源板; 1; /. 7; 红外二氧化碳传感器; 1; /. 8; 其他配置：医用冷藏柜（401L）; 4. | 1台（套） |
| 8 | 微生物鉴定药敏分析仪 | 一、系统工作原理及覆盖范围 1、测试方法：比色法和透射比浊法。 2、鉴定细菌种类：检测 500 余种细菌，范围覆盖了人、动物及环境，满足科研、流行病学、公共卫生等多领域。 3、标本容量：可同时进行>60 块测试卡测定。 二、系统性能及特点 1、自动化检测流程：每 20min 自动检测，动态判读；自动温控；自动归集；自动自检等。 2、检测波长：≥4 波长，保障检测灵敏度。 3、测试性能：鉴定准确性≥95%，药敏准确性 CA≥95%，药敏重现性≥95%。 4、孵育温度准确度:35±1℃。 5、独特的孵育设计，让试验卡上每个试验孔都能获得快速、一致的孵育环境。 三、 配套试验卡特点 1、试验卡组合多元化：提供生化鉴定/药敏复合测试卡与全药敏测试卡，覆盖肠杆、非发酵、葡萄、链球、奈瑟/嗜 血、酵母样真菌、棒状杆菌等微生物检测，满足临床在常见菌、苛养菌及少见菌中的检测需求。 2、每种抗菌药物多个浓度梯度，完全符合定性或定量 MIC 测试的要求。 3、试验板卡可允许微生物工作者在仪器故障或停电时进行肉眼判读。 4、独特的锥台型试验孔结构，更有助于细菌生长聚集，便于结果观察。 四、 软件特点 1、全新中文细菌鉴定分析管理系统，更符合国内临床工作者的使用习惯，直观易用。 2、鉴定辅助系统：对易混淆菌种，列出非典型试验及补充试验；提供菌种百科功能，提供细菌知识补充。 3、药敏专家系统：具备 CLSI、EUCAST 等多套专家系统，可切换选择使用。 4、多重耐药机制检测及提示：覆盖有β-lac、 ICR、HLAR、CRAB、CRPA、MRS、MRSA、MRCNS、VRE、 VRSA、 VISA、PRSP、BLNAR 等耐药表型检测与提示。 5、具有专家系统数据库远程升级功能。 6、支持 HL7，与 LIS 系统的双向交互，方便处理数据。 7、细菌鉴定药敏数据可直接导出提交 WHONET 分析，无需使用其他软件转化数据格式。 8、开放的打印模板设置：可以根据客户的需要，定制打印模板的种类。 9、院感管理：含盖物体表面、医护人员手、空气、消毒液、一次性医疗用品及其它自定义的细菌监测。 10、数据统计：自有的多种统计方式，包含细菌检出率、药物耐药率及多种耐药表型等统计 五、配置清单 序号; 项目; 数量. 1; 自动微生物分析系统主机; 1套. 2; 品牌工作站; 1套. 3; 使用说明书; 1本. 5; 操作卡; 1份. 6; 维护卡; 1份. 7; 合格证（中文）; 1份. 8; FQC 记录表; 1份. 9; 保修卡; 1份. 10; 装箱清单; 1份. 11; 电源线; 1根. 12; 鉴定卡; 2 块. 13; 网线; 1根. 14; 搬运把手; 4 个. 15; 条码扫描仪; 1个. 16; 激光报告输出装置; 1 台. 17; 其他配置：医用冷藏柜（401L）; 3台. | 1台（套） |
| 9 | 血培养仪 | 1.检测原理：光反射吸收原理（比色法）进行检测。 2.培养方式：固体加热恒温，摇摆震动培养。 3.标本位： 模块化设计，单模块孔位≥60个，双模块孔位≥120个，最高支持6个模块联机≥360个孔位。 ★4.样本类型：可检测临床血液、体液标本及痰液标本。 5.标本采集：培养瓶内为负压，同时在瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血。 6.检测菌株：检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、真菌和分枝杆菌。 7.检测时间：每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。 8.阳性报警时间：90%以上的阳性标本可在24小时内报警，最短报阳时间3小时。 ★9.培养瓶种类：培养瓶种类应包含标准需氧瓶、标准厌氧瓶、树脂需氧瓶、树脂厌氧瓶、标准儿童瓶、树脂儿童瓶、分枝杆菌培养瓶，不同类型瓶子具有不同颜色的瓶盖及标签标识。 10.培养瓶材质：采用高强度及气密性的聚酯材料（碳纤维塑胶材料），生物安全性佳。 11.培养条件设置：预制的培养时间与温度可随时修改设置。 12.仪器自动校正：仪器培养检测位有自我检测和校正功能，自我完成质量控制。 13.中和抗生素方式：采用多种规格树脂吸附残留抗生素；同时能吸附抑菌因子和免疫因子 14.营养成份：具有多种营养成分，其中包含V因子和X因子等生长因子，营养更加丰富，利于苛养菌检出。 15.标本信息：可提供病人资料录入、生长过程曲线等相关信息并储存、可以随时提供查询和统计、可实现与LIS系统连接，并可通过微生物实验室管理系统与质谱、药敏仪相连。 16.操作界面：一体机，仪器具有电脑界面瓶位图形化显示和培养过程曲线、阳性率、用量等详细显示；仪器可实现动态响应操作。 17.数据安全性：在通讯短暂失联情况，可以自动进行数据找回，保证数据安全完整。 ★18.操作便捷性：可直接进行血培养瓶随机条码扫描上机，无需多余操作；通过颜色标注不同的孵育孔位。 19.温控性能：温度准确度偏差应不超过±1.0℃，温度波动应不超过2.0℃。 20.自动统计功能：整体阳性率；科室阳性率；阳性培养时间；每日检测量等≥6种统计方式。 21.培养提示：培养过程中特定时长后提醒功能，具体时长可根据需要自行设置。 22.配置清单 货物名称; 配置; 数量. 微生物培养监测仪一套; 微生物培养监测仪; 2. 工作站; 一体机、显示器 支架、手持式条码扫描器. 其他配置：普通离心机; 48孔; 1台. 其他配置：普通离心机; 24孔; 1台. 其他配置：工作站; 1台. 其他配置：报告输出装置; 1台. 备注：其它附件以装箱单为准. | 1台（套） |
| 10 | 高温灭菌器 | 1.额定工作压力0.23MPa，设计压力0.28MPa，安全阀整定压力 0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级1.6级。 2.额定工作温度134℃，设计温度150℃ 3.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。 4.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 5.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。 水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。 6.采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。 7.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。 8.门罩采用玻璃钢高效隔热材料。 9.测试接口为G1/2A接口。 10.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长 11.容积：≥50L 12.功率：≥4400W 13.净重：≤80kg 14.内腔尺寸：≥Φ386x515mm 15.外形尺寸：≥640x550x980mm 16.提篮数：≥1 17.提篮尺寸：≥Φ365×360 18.设备使用年限；≥8年 19.配置清单 零部件名称; 材质. 压力表; SUS304. 电磁阀; 黄铜. 安全阀; 黄铜. 温度传感器; SUS304. 加热管; SUS304. 电路板; /. 锅体; SUS304. | 1台（套） |
| 11 | 生物安全柜 | 1.气流模式：30%外排，70%循环 2.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s ★3.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995% 4.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互 5.洁净级别为10级的工作环境 ★6.LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数 7.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能 8.紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长 9.照明灯安装在工作区前部，采用两根高亮度LED灯管，照度可达1000lx以上 10.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警 11.有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示 12.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示 13.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示 14.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示 15.前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能 16.负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体 17.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行，并且可实现单人更换，维修保养快捷 18.一体式搁手板大平面设计，与胳膊的接触面积更大，人员操作更舒适 19.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜操作区后部的左右两侧，操作区两侧取电方便 20.柜体底座下方没有横撑横杆设计，全敞开空间方便放置或移动物品及方便座椅推进 21.脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面 22.外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×760mm×2250mm 内部尺寸≥（L×D×H）900mm ×580mm×650mm | 1台（套） |
| 12 | 血液流变分析仪 | 1．可扩展----300S－1—400S－1 2．测量范围 ----0mpa.s—60 mpa.s 3．全血重复性----高切变率：≤1.1% 4．低切变率：≤1.3% 5．血浆重复性---- ≤1.3% 6．温度控制 -----37℃±0.1℃ 7．全血样品量------＜1.2ml 8．血浆样品量------＜1.0mI 9．全血测量时间：37S／个 10．血浆测量时间：16S／个 ★11．仿生智能型血液流变仪，测量结果更符合临床 ★12．U型水平管可视测试主体，无重力加速度影响，流动为稳态。 13．采用非接触式压力传感原理。电流输出，实现了红细胞流变特性连续切变监测。 14．三套独立、高效的正、反自动冲洗系统。测量中清洗液有自动切换功能。 15．样品用量采用液面感应技术，保证了用量无偏差，血浆自动判位，免分离检测。原管上机，节约成本。 16．自动混匀，且在主体内采用颠倒混匀，克服溶血现象，消除血沉影响因素造成的误差。 17．拥有两套测试程序：1、自动检测血沉压积、红细胞电泳时间、纤维蛋白原。2、联机血沉压积仪。 18．主体恒温和增加转盘预加热装置两套恒温加热系统，PID（积分式）精确温度控制。彻底解决了加热液泄露隐患。 19．数据采集通过微处理器独立控制，采集速度快速准确，抗干扰强。 20．先进的报警功能、测量清洗过程中异常自动提示，具备整机和各部件故障的自动诊断功能。 21．49个样品位自动循环吸样，样品可回收复查，使用后台控制技术，测量的同时可填写报告单。 22．配置清单 名称; 数量. 血液流变仪主机; 一台. ≥19寸液晶显示器; 一台. P4工作站主机; 一台. 报告输出装置; 一台. 血流变U盘; 一个. 使用说明书; 一本. 质控液（全血、血浆各一瓶）; 一套. 备用硅胶; 1.0米. 保险管; 2个. | 1台（套） |
| 13 | 普通显微镜 | 1.光学系统：无限远消色差独立校正光学系统； 2.目镜物镜参数： 2.1无限远平场消色差物镜： 4X/0.10 工作距离21.5mm 10X/0.25 工作距离7.5mm 40X/0.65 工作距离0.65mm 100X/1.25 工作距离0.185mm 3.目镜筒：30度倾斜，三目镜筒，瞳距调节53mm-75mm，两档分光，配专用1倍C接口,无需改动，可直接扩展连接各大品牌。 4.调焦机构：粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm。左手松紧调节，右手含限位器。右手细准焦螺旋为罗盘式，可单指调节。 5.物镜转换器：四孔(内向式滚珠内定位)。 6.透射照明系统：白色LED照明光源，亮度可调，阿贝聚光镜 NA1.25，内置式可调孔径光栏，含倍数刻度，与物镜匹配。 ★7.载物台：双层大型活动平台(尺寸:≥210mm×140mm，移动范围: 76mm×50mm) ★8.机身：全金属（非塑料）的承载式机身，流线型设计。 9.配置清单 项目; 规格; 数量. 目镜; 大视野WF10X /F.N.22mm; 2. 目镜筒; 铰链式三目头，30°倾斜，瞳距调节范围53‒75mm; 1. 物镜; 无限远平场消色差物镜 4X/0.1 工作距离：21.5mm; 1. 无限远平场消色差物镜 10X/0.25工作距离：7.5mm; 1. 无限远平场消色差物镜 40X/0.65工作距离：0.65mm; 1. 无限远平场消色差物镜（oil）100X/1.25工作距离：0.185mm; 1. 调焦机构; 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值2μm，粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm; 1. | 1台（套） |
| 14 | 生物显微镜 | 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 生物显微镜 2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。 2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构 尺寸为：≥120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y） 2.1.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 2.1.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 2.1.5 照明系统：20000小时寿命LED光源 2.1.6 观察筒：瞳距调整范围55-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20 2.1.7 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 2.1.9 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12） 3.配置清单 3.1.显微镜镜架：1 个 3.12.观察筒：1个 3.13.目镜：1对 3.14.四孔物镜转盘：1个 3.15.机械载物台：1个 3.16.阿贝聚光镜：1个 3.17.平场物(4X，10X，40X，100X)：1套 3.18.LED光源：1套 3.19.电源线：1根 3.110.防尘罩：1个 | 1台（套） |
| 15 | 血沉测定仪 | ★1.血沉测试范围：（0～160）mm/h 2.压积测试范围： 0.2～1 ★3.血沉测试的准确性：与标准魏氏法比对，符合率大于95% 4.内置高清电容式触摸屏，人机互话，操作简便。 5.快速检测，30min出报告。 6.光电扫描动态监测，可显示和/或打印血沉动态图，结果不受黄疸、乳糜等浑浊干扰。 ★7.具有温度自动修正功能，确保结果准确可靠。 8.魏氏法、温氏法同时支持，可以检测血沉和压积。血沉测试,压积测试重复性：CV不超过7% 9.随机进样,病人随到随做，随时插入样本，自动扫描录入病人信息，自动计时，并可打印血沉曲线，自动打印结果。 10.检测结果可储存5年以上，血沉仪器支持连接LIS/HIS系统。 ★11.一次性可放置不少于100个标本，任意急诊位。 12.可提供配套的血沉质控品用于室内质量控制，质控品可重复使用。 13.配置清单 主机及随机附件; 数量. 测试主机; 1台. 数据线; 1根. 电源线; 1根. 血沉管; 50根. 随机资料; 数量. 仪器使用说明书; 1本. 顾客装机培训验收单; 1张. 仪器保修卡; 1本. 仪器装箱单; 1张. 合格证; 1张. | 1台（套） |
| 16 | 电解质分析仪 | ★1、≥7英寸真彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除。 2、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正。 3、先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现。 4、一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态。 5、检测和计算项目:K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、nCa、TCa等多种参数组合。 6、 较低的样品耗量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒。 7、 断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000,并支持无限扩展。 ★8、 国际标准HL7协议，标配网络接口支持LIS联网，支持外接打印机、鼠标和键盘，支持U盘数据导出，支持软件在线升级。 ★ 9、自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入。 10、一体化试剂包，降低生物污染风险，符合环保要求。 11、具备背光式电极观察窗。 ★12、试剂余量报警，条码耗材控制技术，确保用户用得放心。 ★ 13、可选项自动进样盘，进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能；进样盘内置条码扫描功能。3600旋转试管条码自动扫描。进样盘包含多达40个样本位、急诊位、质控位。 14、样品种类：血清 15、工作条件 15.1、工作温度：10℃—40℃ 15.1、相对湿度：≤80% 16、配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位. 1; 主机; 1台. 2; 电极; 1套. 3; 试剂包; 1套. 4; 扫描枪; 1个. 5; 装箱单; 1份. 6; 说明书; 1份. 7; 合格证; 1份. 8; 保修卡; 1份. 9; 报告输出装置; 1台. 10; 工作站; 1台. 11; 其他配置：生物显微镜; 2台. 12; 其他配置：生物安全柜; 1台. | 1台（套） |
| 17 | 血型分析仪 | 1电源电压：电压：～220 V；频率：50 Hz 2环境温度：10℃-30℃ 3相对湿度：≤85% 4大气压力：85kpa-106kpa 5基本功能：全自动完成血型试验的上卡、打孔、加样、孵育、离心、判读等实验过程 6设备用途：a)ABO、Rh（D）血型定型检测；b) ABO、Rh（D）血型抗原检测；c)Rh血 7型抗原检测；d)不规则抗体筛查；e)交叉配血等 8实验载体：微柱凝胶卡 9测试速度：ABO正反定型每小时可完成不少于36张卡 10设备结构：抓手和加样模块为两个独立机械臂，可以同时加样和转卡。 11标本位：流水线式运行，可同时放置不少于20个样本，使用原始管上机，支持9mm~12mm试管 12试剂位：6个自动混匀试剂位、2个稀释液位置 13条码扫描：支持样本、试剂扫描和血型卡扫描 14穿刺模块：配备打孔器，全自动完成穿刺，支持6/8孔打卡 15加样原理：采用气动置换原理吸分液，不采用液动置换原理吸分液 16加样臂：1个加样臂，1个加样通道，采用一次性吸头，杜绝交叉污染，具有液面探测功能、失针检测、凝块检测、气泡等检测功能 17机械手：1个机械手臂，用于转移凝胶柱卡，无需旋转即可完成所有的转卡工作。断电不掉卡 18加样重复性及准确度：加样量（ul）：100；重复性CV（%）：≤0.75%；准确性（%）：≤±1% 19孵育模块：12卡位，室温~60℃ 20离心机：1台12位离心机，最高转速3000r/min 21判读模块：CMOS及背光源组成，实验结果自动判读出报告 22运行模块：支持标本、试剂、血型卡持续加载，循环进样 23操作系统及软件：中文windows操作系统，Access数据库，可连接LIS/HIS系统。 24、主机配置 序号; 名称; 说明描述; 数量. 1; 加样通道; 1. 2; 机械臂; 用于转移血型卡; 1. 3; 吸头载架; 含 2个800ul吸头盒; 1. 4; 载架轨道; 放置样本载架和试剂载架; 3. 5; 脱针器; 1. 6; 穿刺模块; （6）打孔器系统，12个常温位; 1. 7; 孵育模块; 12个控温孵育位; 1. 8; 稀释位; 可放置1个96孔稀释板; 1. 9; 试剂位; 放置2稀释液; 1. 10; 判读模块; 由相机及背光源组成。; 1. 11; 离心机; 12个离心位/台; 1. 12; 配平位; 1. 13; 废物盒; 废弃针头、血型卡; 1. 14; 条码扫描器; 样本扫描; 1. 15; 条码扫描器; 试剂卡扫描; 1. 25、随机配置 1; 工作站; 品牌工作站; 1. 2; 电源线; 1. 3; USB线; CAN卡; 1. 4; 报告输出装置; 品牌报告输出装置; 1. 5; 条码器; 手持式条码扫描器; 1. 6; 随机文件; 用户手册/营业执照/注册证/生产许可证/出厂检验报告/合格证/装箱单; 1. 7; 随机工具; 搬运把手/通针/保险丝（6A）/软件光盘; 1. 26、载架与耗材: 1; 吸头托盘; 2+8(备用); 10. 2; 样本载架; 规格: 20个样本位，1+1（备用）; 2. 3; 试剂载架; 自动混匀，6个试剂位; 1. 4; 稀释板; 96孔深孔板，,1+4（备用）; 5. 5; 试剂盒; 规格：100ml; 2. 6; 吸头; 规格：800ul*1000支; 1. 27、其他配置： 1; 普通离心机; 24孔; 1. 2; 普通离心机; 12孔; 1. | 1台（套） |
| 18 | 自动洗板机 | 1.显示屏幕：4英寸以上液晶显示屏 2.可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条。 3.冲 洗 头：8或12针冲洗头，分配针和抽吸针独立。 4.注液精度：≤2% 5.清洗液量：10-3000ul/孔，1ul递增。 6.清洗次数：0-99次可调。 7.清洗条数：1-12排可调。 8.浸泡时间：0-24小时可调。 9.振板时间：0-24小时可调。 10.洗液通道：≥3个 11.存 储：100组以上程序。 12.孵 育：可选配酶标板孵育功能。 13.压 力 泵：内置式压力泵 14.配置清单 序号; 品名; 单位; 数量. 1; 主机; 台; 1. 2; 8针分配头; 个; 1. 3; 瓶子; 个; 5. 4; 电源电缆; 套; 1. 5; 保险管 (3.15A); 个; 2. 6; 分配通针; 个; 1. 7; 吸液通针; 个; 1. 8; 产品合格证; 份; 1. 9; 用户手册; 份; 1. 10; 简明操作流程卡; 份; 1. 11; 保修卡; 份; 1. 12; 序列号标贴; 份; 4. 13; 客户装机培训验收单(半自动小产品用); 份; 1. | 1台（套） |
| 19 | 电热培养箱 | 1.设备容积；≥54L。 2.温度显示精度：0.1℃。 3.温度均匀性：±2℃。 4.温度波动度：±1℃。 5.箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。。 6.采用PID微电脑控温技术，温度更精准。 7.具有定时功能，声光报警提示，0-99.9H；具备开门报警，超温报警功能 8.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架，防滑脱隔板设计，方便装载。箱体外部为碳钢喷塑 9.具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害。 | 1台（套） |
| 20 | 恒温水浴箱 | 1.温度控制：PID数字温控 2.控温范围：室温+5℃-100℃ 3.控温精度：±0.5℃ 4.温度均匀性：±0.5℃ 5.显示精度：0.1℃ 6.定时范围：1～9999分钟（小时）或连续运行 7.加热方式：不锈钢管式加热器 8.电压/频率：220VAC 50Hz 9.功率：1500W 10.内胆采用不锈钢板制成，内腔体易于清洗和消毒。 11.箱体外壳采用优质冷轧钢板，经过环保喷涂处理，耐腐蚀性强，整机造型美观大方合理，使用维修方便。 12.实时温度值显示、倒计时显示。 13.LCD液晶显示，PID 微处理器控制温度，自带温度偏差校准功能，标配超温报警功能。 14.计时器可精确控制加热时间，计时范围：1～9999分钟（小时）。 | 1台（套） |
| 21 | 干燥箱 | 1.设备容积；≥23L。 2.温度显示分辨力：0.1℃。 3.温度均匀性：≤最高温度±2.5％ 4.功率：≤700W 5.具有定时功能，声光报警提示，0-9999h/min 6.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架（标配2件），箱体外部为碳钢喷塑，采用背部加热，强制对流结构。 7.保温层采用硅酸铝棉，保温性能好，设备表面温度低，减少受外界环境温度的影响。 8.耐高温硅胶密封条设计，采用高硼硅耐高温玻璃，透视窗结构设计，便于观察设备内部情况。 9.具有超温报警系统功能，可设定限制温度，超过限制温度即自动中断加热输出，防止温度过高对仪器产生损害。 10.采用PID微电脑控温技术，有温度自整定功能，以及自动故障检测报警功能。LCD液晶温度显示，自带温度偏差校准功能 | 1台（套） |
| 22 | 普通离心机 | 1.最高转速：≥5000r/min 2.最大离心力：≥3894xg 3.最大容量：≥4*250ml 4.定时范围：1min——99h59min，可连续或短时间离心 5.控速精度：±10r/min 6.电源：AC220V 50/60Hz 7.噪音：≤65dB 8.全金属结构多层防爆设计。 9.嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，免维护，运行平稳。 10.采用≥5英寸触摸液晶显示屏，支持中英文切换功能，支持小语种定制，实时显示运行全部参数，操作界面直观、简单。 11.采用机电一体化门锁，使用方便，安全可靠。 12.采用食品级硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢。 13.具有自检、堵转、超速、超温等检测报警功能，优异的减震装置，电机运行平稳。 14.可存储多组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次的程序。 15.采用微机处理器精准控制，实时显示转速、时间、RCF (相对离心力)等参数。 16.配有多种水平转子及多种适配器可选，适用于0.2ml-250ml离心管，可根据实际需求，实现一机多用。 | 1台（套） |
| 23 | 低速冷冻离心机 | 1.最高转速≥6000r/min 2.最大离心力≥5290xg 3.最大容量≥4×500ml 4.定时范围：1min-99h59min，可连续或短时间离心 5.噪音≤65dB 6.控速精度≤±10r/min 7.温控范围：－20℃～+40℃ 8.温控精度：±1℃ 9.功率：≤1200W 10.电源AC220V 50/60Hz 11.采用无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a，具有宽泛的温控范围，并可在离心机运行期间设置；具备预制冷功能，可迅速降温至设定温度；具备待机冷却功能，可在待机状态下维持设定温度。 12.全金属结构多层防爆设计，运行性能安全超稳，坚固耐用，确保工作人员的安全。采用机电一体化门锁。 13.转子体采用高强度铝合金特殊工艺制作，可高温高压消毒。 14.嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，免维护，结合优异的减震装置，使运行更平稳。 15.采用食品级硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢。 16.具有自检、门盖、堵转、超速、超温等检测报警功能。 17.可存储100组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次的程序。 18.10种升降速率供选择，升降速度快； 19.配有多种转子及适配器可选，适用于0.2ml-500ml离心管，可根据实际需求，实现一机多用。 | 1台（套） |
| 24 | 干式生化分析仪 | 1.检测标本：全血、血浆、血清 2.样本量：90-120μl 3.条码识读：二维条码自动读取,无需外接设备扫码 4.检测时间：12分钟/样本 5.检测原理：吸收光谱比色法,透射比浊法 6.分析方法：终点法,速率法,两点法,最大加速度法,最大速度法 7.温控精度：37±0.3℃ 8.吸光度范围：0-3.0Abs 9.精密度：0.001Abs 10.交叉污染：0 11.质控定标：仪器自动实时完成 12.工作环境：温度:10-30℃湿度:≤85% 13.光源：2500小时以上长寿命卤钨灯 14.光路系统：滤光片后分光、⑧段波长同步检渊,波长分别为:340、405、450、505、546、600、630、850（单位:m） 15.电源：AC220V50UZ 16.额定功率：≥100VA 17.旋转速度：≥5500rmin 18.操作界面：安卓≥7寸800*480,多点电容触摸屏,多种语言选择 19.存储量：≥MAX50万个客户数据 20.报告输出装置：内置热敏报告输出装置,可接外置报告输出装置。 21.数据接口：2个USB接口 22.一键操作：仪器自动顶开试剂盘中的稀释液杯,释放稀释液,无需人工额外添加 23.光路保护：配套试剂盘挡圈设计,防止加样不当污染光路及检测腔 24.重量：单机重量≥4Kg 25.尺寸：≥193mm(宽)224-=(厚)*226ωm(尚) 26.配置清单 序号; 品名; 数量; 单位. 1; 全自动生化分析仪主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 条. 3; 合格证; 1; 张. 4; 说明书; 1; 本. 5; 服务保证书; 1; 份. 6; 简易操作指南; 1; 份. 7; 热敏打印纸; 1; 卷. 8; 微量移液器; 1; 个. 9; 吸头; 4; 个. 10; 装机演示盘; 2; 个. 11; 工作站; 1; 台. 12; 报告输出装置; 1; 台. 13; 其他配置：备用电源（3c3hd-80k额定容量：80KVA/80KW，要求现有负载延时1个小时）; 1; 套. | 1台（套） |
| 25 | 电泳分析仪 | 1.外形尺寸(L×W×H)：≥310×150×120mm 2.凝胶规格(W×L)： ≥大胶120×120mm；小胶60×60mm ≥宽胶120×60mm； 长胶60×120mm 3.试样格： 2+3 齿(2.0mm厚) 6+13齿，8+18齿(1.0mm、1.5mm厚) 11+25齿(1.0mm厚)可用排枪加样 4.缓冲液总量：≥650mL 5.产品用途 ①适用鉴定、分离、制备 DNA，及同工酶测定其分子量。 ②凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察 ③高柔韧性导线，开盖断电，安全性高 ④耐高温，不变形 ⑤限位功能，操作性好 | 1台（套） |
| 26 | 血小板聚集仪 | 1.测量原理：光学比浊法 2.测量样本：全血无需任何预处理 3.样本载体：与设备配套使用的试剂卡 4.预温时间：不超过 10min 5.检测时间：不超过 10min 6.符合率：与 Verifynow System 比较，符合率不小于 90% 7.重复性：变异系数(CV)应在 15%以内 8.稳定性：相对极差应在 15%以内 9.打印内置：热敏打印机或通过上位机连接A4打印机 10.使用环境：温度 5℃~40℃、10%~75%相对湿度气压 860~1060hPa、电源电压波动不应超过标称电压的土 10%、瞬态过压为设施类别Ⅱ类 11.数据存储：可存储4096个检测结果 12.电源：AC 220V，频率 50Hz 13.电源功率：≥48W 14.净重：≤1.5kg 15.体积：≤长 240mmX宽 230mmX高100mm 16.配置清单 16.1.全自动血小板聚集仪(1台) 16.2.电源适配器(1套) 16.3.触摸笔(1支) 16.4.电子质控卡(1个) 16.5.热敏打印纸(2卷) 16.6.说明书(1份) 16.7.保修卡及合格证(1份) | 1台（套） |
| 27 | 厌氧菌培养箱 | ★1.采用微电脑智能P.I.D.温度控制器，能准确反映及控制培养箱内温度。 ★2.操作室、取样室前窗采用耐冲击特种透明玻璃板制成，操作时使用专用手套灵活、方便、可靠舒适。 ★3.操作室内备有接种棒灭菌器、熔蜡消毒装置、除氧催化器。 ★4.恒温培养箱内箱材质为SUS304不锈钢。 ★5.箱内装有紫外线杀菌灯。 ★6.独立的外置温度保护装置。 ★7.符合GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求。 ★8.通过GB 4824工业、科学和医疗（ISM）射频设备、电磁骚扰特性限值和测量方法1组B类检测。 9.培养室温度范围：室温＋3°C~60°C 10.温度均匀度：≤±1℃ 11.温度波动度：≤±0.3℃ 12.厌氧等级：含氧量≤1% 13.取样室形成厌氧状态时间：≤5分钟 14.取样室形成厌氧方式：真空+气体置换式（99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气） 15.操作室形成厌氧状态时间：≤1小时 16.操作室形成厌氧方式：气体置换式（99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）＋微流量控制 17.操作室厌氧环境维持时间：在停止补充微量混合气体的情况下＞12小时 18.厌氧形成控制方式：手工，按键操作 19.培养室内部尺寸W×D×H（cm）：≤25×19.4×28.5 20.培养箱内部容积（L）：≤13 21.取样室尺寸W×D×H（cm）：≤33×23×32 22.操作室尺寸W×D×H（cm）：≤81.4×66.4×66.8 23.外部尺寸W×D×H（cm）：≤120×73×137 24.温度控制器：LCD液晶屏显示P.I.D.温度控制器 25.搁板：2 26.功率（W）：≤730 27.电源：1Ø 220V 50Hz 28.备注：外部高度（H）含16.5cm配件 29.客户需自备实验用气瓶、气体、减压阀及催化剂 30.配置清单 序号; 名称; 类别; 数量; 备注. 1; 厌氧培养箱; 主机; 1 台. 2; 除氧催化剂放置盒; 配件; 1 件; 原厂配件. 3; 熔蜡消毒器; 配件; 1 套; 包括电热棒（原厂配件）. 4; 搁架; 配件; 1 付; 选配件. 5; 乳胶手套; 配件; 1 付; 包括扎紧带 2 根. 6; 熔丝管; 备件; 1 只; 15A. 7; 使用说明书; 文件; 1 份. 8; 产品合格证; 文件; 1 份. 9; 产品保修卡; 文件; 1 份. 10; 本装箱单; 文件; 1 份. 11; 熔蜡消毒器说明书; 文件; 1 份; 附于本说明书后. | 1台（套） |
| 28 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | ★1、检测原理：量子点免疫荧光法。 2、检测性质：定量、半定量、定性分析（视试剂项目不同而异）。 3、检测通道：轨道式。 4、取样方式：穿刺，液面探测。 5、样本容量：3架*10支，可在线添加。 6、样本管理: 自动识别测试项目，测试结果及时输出、传送。 7、卡仓数：3仓*45条。 8、反应杯：10条*10位*1000uL。 9、孵育：常温孵育，10个孵育位。 10、质控管理：直方图，支持质控测试 。 11、检测速度：50~80T/小时。 12、稳定性：相对偏倚σ≤±8%。 13、线性相关性：线性相关系数(r)≥0.99。 14、准确性：检测偏差Δn≤±10%。 15、移液精度：准确性a≤±2%，重复性CV≤5%。 16、结果查询：可按照样本编号、时间、项目查询结果，结果可删除。 17、人机交互：外置工作站（工作站配置要求为： 1）Windows 操作系统； 2）数据存储：超过100,000个样本的硬盘储存空间 18、可连接Lis系统，提供接口通讯协议。 ★19、其 他：可配套试剂盒须包括：幽门螺杆菌（HP）分型检测试剂盒；胃泌素17（G-17）检测试剂盒；胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）联检试剂盒；血管内皮生长因子（VEGF）检测试剂盒等。 20、配置清单 序号; 项目列表; 数量; 备注. 1; 主机; 1台. 2; 220V电源线; 1条. 3; USB转串口线; 1条. 4; 说明书; 1本. 5; 产品质量合格证; 1张. 6; 产品保修卡; 1张. 7; 通针钨棒; 1根. 8; 弃卡盒; 1个. 9; U盘; 1个. 10; 内六角螺丝刀; 1套. 11; 十字螺丝刀; 1把. 12; 硅胶管 3*5 MM; 2.5米. 13; 硅胶管 8*12 MM; 2.5米. 14; 玻璃保险管：3A; 5个. 15; 扫码枪; 1把. 16; 塑料方瓶; 2个. 17; 0.5ml采血管（样品）; 10个. 18; 反应杯A; 10件. 19; 反应杯B; 10件. 20; 试管架（0.5ml采血管）; 1个. 21; 试管架（全血管）; 2个. 22; 通用型水瓶7字挂钩; 2个. 23; 样本容器提示-标签; 2张. 24; 采血管限制高度标签; 1张. 25; 工作站; 1台. 26; 报告输出装置; 1台. | 1台（套） |
| 29 | 荧光定量PCR检测系统 | 一、荧光定量PCR检测系统 1、检测通量96孔 ，试剂耗材开放 。 2、检测通道：≧4通道 。 3、适用耗材：0.2mL透明/磨砂/乳白PCR薄壁无裙边96孔板、0.2mL透明/磨砂/乳白PCR薄壁八联管，透明光学试管盖、0.2mL透明/磨砂/乳白PCR薄壁单管，透明光学试管盖 。 ★4、适用染料/探针：通道1：FAM，SYBR Green I等、通道2：VIC，HEX，TET，JOE等、道3；ROX、Texas Red等、通道4：Cy5等。 5、检测波长：465nm-730nm 。 6、反应体系：5uL~100uL 。 6、电源规格：AC220V(±10%),50Hz,900VA 7、通讯接口：TCP/IP协议，以太网连接 10、温控系统/温控技术：半导体制冷片加热制冷技术 11、温控范围：0.0℃~100.0℃ 。 ★12、温度准确性：≤0.1℃ ★13、模块控温精度：≤ 0.1℃ ★14、温度均匀性：±0.1℃ ★15、升温速率：≧5.9℃/s ，降温速率≧4.9℃/s 。 16、温度梯度：支持梯度范围35.0℃~100.0℃ 17、梯度跨度宽度：1.0℃~40.0℃，温度数：12列，支持标准PCR、梯度PCR、降落PCR、长片段PCR等。 18、热盖温控范围：40℃~110℃ 19、光学系统：激发光源、高亮免维护LED灯、光电二极管荧光检测器 ★20、荧光扫描时间：≦10S完成6个荧光通道96个孔位的全部检测 ★21、样本重复性：Ct值CV ≤ 0.5% 22、样本线性：/r/≥0.999 23、检测精度：小于10个拷贝数 ，准确度≥99.9% ★24、软件参数：显示10.4寸全彩触摸显示屏，可脱离电脑独立运行；支持绝对定量、相对定量分析、熔解曲线分析、高分辨熔解曲线（HRM）、基因SNP分型、终点荧光等分析功能。 25、语言支持：支持中/英文双语 26、数据存储：可存储 ≥1000个实验设置文件/实验数据文件 27、远程控制：可实现一台主控计算机控制多台仪器 ★28、断电保护：瞬时断电保护，在仪器重启后继续运行未完成实验 29、单机分析结果：无需电脑，在仪器上就可分析实验数据，支持医院Lis系统。 二、全自动核酸提取仪 一、产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸； ★二、运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程； 三、技术要求 ★1、处理能力：一次性完成1-96个样本的提取；亦可完成单个样本的提取。 2、操控方式：≥7英寸全彩液晶屏触控或扫码抢操控； ★3、混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合； 4、旋转速度：≥2000rpm 5、处理体系：30-1000ul 6、运行噪音：运行最大噪音≤65分贝； 7、孔间差异：CV≤1% 8、磁珠回收率：≥98% 9、运行时间：搭配原厂配套预封装试剂盒最快18分钟完成96个样本提取； 10、程序管理：仪器内置10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作； 11、自动舱门：电机驱动自动开关实验舱门； ★12、二维码识别：可外接扫码器，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预，一键运行； 13、污染防控： 13.1、实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟； ★13.2、实验舱具备外排式独立风路，采用负压HEPA排气过滤模块；其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 14、数据接口：USB； ★15、配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒; 16、配套耗材：单条六联管、96深孔板两种不同耗材； 三、全自动医用PCR分析系统配置清单 品名; 数量; 单位. 全自动医用PCR分析系统; 1; 台. 防尘罩 、 光盘 、拉边袋; 各 1; 个. 合格证 、装箱单 、说明书; 各 1; 个. 保险管; 2; 个. 网线; 1; 条. 电源线 、售后服务卡; 各 1; 个. 装机前确认清单; 1; 份. 装机信息反馈表; 1; 份. 装机客户端硬件准备; 1; 份. 工作站; 1; 台. 报告输出装置; 1; 台. 四、全自动核酸提取仪配置清单 品名; 数量; 单位. 主机; 1; 台. 说明书、包装袋; 各 1; 个. 合格证、装箱单; 各 1; 本. 电源线; 1; 个. 深孔板; 2; 个. 搅拌套; 4; 套. 装机前确认清单; 1; 张. 装机信息反馈表; 1; 张. 装机客户端硬件准备; 1; 个. 售后服务卡; 1; 张. 保险管; 2; 个. | 1台（套） |
| 30 | TCT液基细胞学检测仪 | 1、制片原理：选择沉降法 2、标本类型：宫颈样本、痰液、尿液、复胸腔积液、滑膜液 3、染色方式：支持巴氏染色与HE染色 4、检测数量：每次制片染色16个标本 5、测试系统：全自动制片染色，测试过程中无需人工值守 6、工作条件：输入功率250VA，电源电压AC220V±10%，电源频率：50Hz 7、运行环境：环境温度：10°C-30°C，相对湿度：≤80% 8、仪器参数：主机尺寸：≥700X610X550mm，整机重量：≥55kg，噪声：≤60dB 9、试剂类型：样本萃取液、样本密度分离液、组织固定液、苏木素-伊红染色液（H-E）、巴氏染色液、细胞保存液、缓冲液、返蓝染色液 10、交叉污染：采用涌泉清洗，避免标本间的交叉污染* 11、多针系统：采用多针多试剂系统，避免样本针与试剂、清洗液相互之间的污染 12、细胞处理技术：采用梯度离心分离、红细胞处理裂解、黏液消化技术三合一去除液基细胞学标本中的血液、黏液等干扰成份 13、选择沉降法技术：根据人体不同类型细胞基比重不同的特点，与专用等离子载玻片相互吸引，从而最大程度地捕获病变细胞和有效诊断成份。 14、封闭染色制片系统：不污染实验室环境，减少接触感染性标本，提高生物安全性，防止交叉污染。 15、检测保护系统：不含甲醛，对于临床一线操作人员身体没有损害，无需采取特殊防护。 16、独立染色系统：每份标本使用独立耗材，每片单独染色，染液一次性使用，避免标本交叉污染，保证制片染色的一致性，无批间差。 17、染色效果：背景清晰、细胞形态完整清淅、细胞密度适中呈单层分布，细胞黏附剂黏附性适中，不会阻挡病变细胞观察视野，有效减轻病理医生负担 18、标本保存：标本可常温保存4周，利于普查 19、配置清单 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 全自动液基细胞制片染色机; 1; 台. 2; 医用振荡器; 1; 台. 3; 塑料废液桶; 1; 个. 4; 电源线; 1; 根. 5; 染色玻片安置托盘; 4; 个. 6; 样本染色试剂架; 1; 个. 7; 塑料垃圾桶; 1; 个. 8; 合格证; 1; 份. 9; 使用说明书; 1; 份. 10; 产品保修卡; 1; 份. 11; 出库单; 1; 份. 12; 70人份试剂; 1; 份. 13; 离心机; 1; 台. 14; 前处理机; 1; 台. 15; 无线键盘鼠标; 1; 套. 16; 柱塞泵灌注小桶; 1; 个. | 1台（套） |
| 31 | 二氧化碳培养箱 | 1、公称容积：≥50L 2、控温方式：PT100 3、控温范围：Rt+5--60℃ 4、温度波动：≥±0.3（@37）℃ 5、温度均匀性：≥±0.5（@37）℃ 6、CO2控制方式：IR红外线传感器 7、浓度控制范围：≥0--20（vol%） 8、浓度控制误差：0.5％ 9、相对湿度：≥90%（RH%） 10、环境温度：5—30℃，建议25±2℃ 11、过滤器种类：HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97% 12、隔板：标配两块 13、电源电压：AC220/110V 14、数据存储 :USB接口 15、数据曲线界面可实现数据实时存储，具有实时温度曲线显示界面，可直观的查看温度波动性与温度控制性能 16、灭菌方式：UV灭菌 17、外门加热、保温技术有效抑制玻璃起雾和门框四周产生冷凝水，增加外门环温传感器实现对外门温度的独立检测与调节。 18、其他要求：配置血小板震荡仪1台（控温方式：数字信号监测，微处理技术；控温范围：22.0℃±2.0℃；震荡幅度：50mm;工作方式：连续左右往复，水平震荡；正当频率 60±5 周/分钟;环境温度：5℃-35℃） | 1台（套） |
| 32 | 高速冷冻离心机 | 1.最高转速：≥16000r/min 2.最大离心力：≥21000xg 3.最大容量：≥12×10ml 4.定时范围：1min-99h59min 可连续或短时间离心 5.转速精度：±20rpm 6.控温范围：－20℃～+40℃ 7.控温精度：±1℃ 8.噪音：≤65db 9.全金属结构多层防爆设计。 10.嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动。 11.采用多级减震结构，运行平稳。 12.采用≥5英寸触摸液晶显示屏，实时显示转速、时间等参数。 13.采用机电一体化门锁，单手即可轻松开关盖。 14.采用无氟进口制冷压缩机组，具备预制冷功能，可迅速降温至设定温度；具备待机冷却功能。 15.具有自检、门锁、堵转、超速、超温等检测报警功能。 16.可存储100组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次的程序。 17.10种升降速率供选择，升降速度快； 18.配有10余种角转子(航空锻造铝材质)及多种适配器可选，适用于0.2ml、0.5（包括PCR八连排管）以及1.5、2、5、10ml离心管，可根据实际需求，实现一机多用。 | 1台（套） |
| 33 | 荧光显微镜 | 1.工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2.2.主要技术指标 2.1生物显微镜 2.1.1光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离45mm。 2.1.2放大倍率：40-1000倍 2.1.3载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为211mm × 154mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向52mm，双片标本夹 2.1.4调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环 2.1.5聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 2.1.6照明系统：内置长寿命LED光源，≥60000小时内置透射光柯勒照明 2.1.7观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式 2.1.8目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.9物镜转盘：与显微镜机身固定的4孔物镜转盘 2.1.10物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25） 2.1.11防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 3.荧光摄像头：500万像素荧光摄像头，USB3.0 4.软件具备:自动/手动 一键白平衡，区域白平衡，实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；多通道荧光合成叠加；荧光能量曲线，定制真菌检测报告软件，具有方便的病理管理和统方功能。 5.真菌荧光附件：真菌荧光模块，光源为进口长寿命光源，即开即用，响应时间纳秒级别。 6.定制真菌软件报告系统：医师可根据自己的习惯设计病人的诊断模板库，亦可以直接从系统自带的模板中选择合适的诊断模板或稍加修改来快速完成诊断报告单的填写。模板通过多级树结构管理，结构清晰，搜索方便。模板的添加和修改可随时进行；所有病人项目（姓名、性别、年龄、病种、费用）都可进行统计，统计结果可以打印成报表；另外软件还具备：自动/手动 一键白平衡，区域白平衡，实时预览，图像采集，录像，自动拍照；实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；测量数据EXCEL表格输出，配套图文报告软件；图像阴影校正，图像裁剪，图像拼接，各种图像处理功能；可升级其他应用模块，软件免费升级；低分辨率预览，高分辨采集。荧光叠加，荧光能量曲线实时显示。 7.工作站：品牌工作站i5处理器，≥8G内存，256G，≥1T硬盘，≥23寸显示器 8.配置清单 8.1.显微镜镜架1个 8.2.观察筒 1 个 8.3. 目镜 1对 8.4.四孔物镜转盘 1 个 8.5.机械载物台 1个 8.6.阿贝聚光镜1个 8.7. 平场物镜(4X,10X,40X,100X) 1 套 8.8.LED光源 1 套 8.9.电源线 1根 8.10.防尘罩 1个 8.11.荧光摄像头 1个 8.12.专用软件 1 套 8.13.真菌荧光附件1套 8.14.真菌软件报告系统1套 8.15.工作站 1 台 | 1台（套） |
| 34 | 相差显微镜 | 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1生物显微镜 2.1.1光学系统：光学矫正系统，齐焦距离为国际标准45mm。 2.1.2载物台：钢丝传动，无齿条结构机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm载物台XY 移动可锁定 2.1.3调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。细调焦旋钮 ( 最小调节幅度: 2.5 μm) 2.1.4聚光镜： 阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；通用7 孔位聚光镜： BF (4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL；具有聚光镜孔位锁 ( 仅限BF )。 2.1.5照明系统：60000小时长寿命LED光源 2.1.6三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节，目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.7物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 2.1.8物镜： 10X平场消色差相差物镜, NA≥ 0.25, 工作距离≥10.6mm 20X平场消色差相差物镜, NA≥ 0.4, 工作距离≥1.2mm 40X平场消色差相差物镜, NA ≥0.65, 工作距离≥0.6mm 100X平场消色差相差油浸物镜, NA≥ 1.25, 工作距离≥0.15mm 二、2000万专业成像系统： 1、≥1 英寸彩色SONY CMOS IMX183芯片， 最高分辨率为2000万像素（5440x3648） 2、曝光时间：0.1ms~15s 3、G光灵敏度：462mv with 1/30s 4、实时帧速：15@5440x3648；50@2736x1824；60@1824x1216 5、数据接口类型：USB3.0 6、色彩空间：RGB 三、成像软件 1、 采集图像：支持TWAIN和DSHOW接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 2、曝光控制：自动和手动； 3、在图像上添加注释等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 4、强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转，翻转等处理功能；方便地对图像添加伪彩色等功能; 5、可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理 6、自动拼图和景深扩展（EFI）处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 7、实时拼接功能允许在视频模式下进行实时拼接，用户可以获得拼接区域的全景，并且当视频模式中的图像正在更新时，拼接结果可以立即更新；实时EDF景深扩展，将不同焦平面的实时图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张实时大景深的清晰图片； 8、分割和计数功能，数据可输出到Excel； 9、可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像，支持延时拍照。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式。 10、彩色荧光合成功能：将多个荧光单色图像合成为一幅复合彩色图像；允许对各通道图像的像素位置进行微量调整。 11、快捷的实验报告：一键实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板可根据用户要求进行编辑定制 12. 工作站：品牌工作站i5处理器，≥8G内存 256G 1T硬盘，≥23寸显示器 13.配置清单 13.1.显微镜镜架1个 13.2.三目观察筒 1个 13.3.目镜 1对 13.4.五孔物镜转盘 1 个 13.5.机械载物台 1个 13.6.阿贝聚光镜1个 13.7.平场消色差相差物镜(10X,20X,40X,100X) 1套 13.8.LED光源 1 套 13.9.电源线 1根 13.10.防尘罩 1个 13.11.2000万专业成像系统1套 13.12.成像软件 1 套 13.13.工作站 1 台 | 1台（套） |
| 35 | 倒置显微镜 | 1.工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 倒置相差显微镜 2.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。 2.1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 2.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 2.1.4 照明装置：高性能LED光源 2.1.5 物镜： 2.1.5.1 预对中相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥16.8） 2.1.5.2 预对中相差物镜10X （W.D. ≥8.8） 2.1.5.3 预对中长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2） 2.1.5.4 预对中长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2） 2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 2.1.7 目镜：10×，视场直径为22 2.1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 2.1.9 相差系统：预对中相差环板 3.配置清单 3.1 显微镜镜架1个 3.2 三目观察筒 1个 3.3 目镜 1 对 3.4 机械载物台 1个 3.5 聚光镜 1 个 3.6 相差物镜(4X,10X,20X,40X) 1套 3.7 LED光 源 1 套 3.8 电源线1根 3.9 防尘罩1个 3.10 相差系统1套 | 1台（套） |
| 36 | 蛋白电泳仪 | 1.外形尺寸(L×W×H)：≥140×100×150mm 2.凝胶规格(W×L)：≥83×75mm 3.试样格：10、15齿；1.0、1.5mm厚(标配)， 4.缓冲液总量：≥400mL 5.产品用途：用于蛋白凝胶电泳。 6.产品特点 6.1槽体经久耐用，方便观察 6.2制胶器具备真正的原位制胶功能 6.3无缓冲液渗漏现象 6.4结构精巧，操作简便，满足不同厚度的凝胶需要 6.5制胶、电泳一体化设计，使用简单方便 6.6限位功能，操作准确 6.7可同时做双板胶，条带清晰 6.8高柔韧性导线，开盖断电设计，安全性高 6.9电极头可更换，方便维修 7.配置清单 名称; 标配数量. 电泳仪(主体); 1个. 电泳仪(下槽); 1个. 电泳仪(上盖); 1个. 电泳导线; 1副. 原位制胶器; 1个. 胶垫; 2块. 斜插板; 2个. 玻璃板(单胶堵板); 1块. 1.0mm10齿试样格; 2把. 1.0mm15齿试样格; 2把. 1.5mm10齿试样格; 2把. 1.5mm15齿试样格; 2把. 0.75mm10齿试样格; 2把(选配). 0.75mm15齿试样格; 2把(选配). 凹玻璃板(1.5mm边条); 2块. 凹玻璃板(1.0mm边条); 2块. 凹玻璃板(0.75mm边条); 2块(选配). 平玻璃板; 4块. | 1台（套） |
| 37 | 特种蛋白仪 | ★1、测试速度：≥200测试/小时 2、光学系统：散射比浊双光路检测技术 3、测试方法：散射速率法、终点法、两点终点法 4、分析原理：散射比浊法、比色法 5、试剂位：35个 6、样品位：轨道50个位置，圆盘可容纳30个位置，1个急诊位 7、反应杯：60个 8、进样方式：轨道、圆盘、急诊进样 9、稀释功能：样本自动稀释、自定义稀释、一键稀释 10、样本种类：血清（浆）、全血、尿液、脑脊液、精浆、粪便溶解物 11、急诊功能：随时插入急诊，带独立急诊位 ★12、前带监测：二次加抗原、二次加抗体、双光路光学前带监测 13、具有完整的检测菜单，可开展：尿总蛋白、尿肌酐、尿微量白蛋白、尿β2微球蛋白、尿α1微球蛋白、尿免疫球蛋白G、尿转铁蛋白、尿κ轻链、尿λ轻链、尿视黄醇结合蛋白、尿NAG酶、尿胱抑素C、尿钙等尿液检测项目；以及脑脊液总蛋白、风湿免疫项目、粪便潜血免疫定量等项目；仪器能直接检测尿肌酐，尿微量白蛋白，尿总蛋白，能直接报告ACR、PCR结果 14、室间质评：特殊蛋白、尿液蛋白标志物在卫生部临床检验中心室间质量评价计划中独立分组 15、配置清单 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 分析仪; 台; 1. 2; 其他配置：恒温水浴箱; 台; 2. 3; 其他配置：工作站; 台; 1. 4; 其他配置：报告输出装置; 台; 1. | 1台（套） |
| 38 | 血栓弹力分析仪 | ★1、硬件配置：主机、AC 电源线、清洗液桶、废液桶。 2、设备体积：≥620*720*720mm。 ★3、检测方法学：经典悬垂丝凝固法。 ★4、具有原厂的设备质控和试剂质控双质控品； ★5、样本带盖盲插上机，无需额外操作， 自带激光扫码器。 6、有急诊模式检测功能。 ★7、检测通道：每台设备12个检测通道，自带内置工控机，待检样本循环自动检测。 ★8、操作特色：全自动检测仪器，预置样本至送样平台，全自动无人值守完成检测。 ★9、平台要求：操作台稳定。设备抗震，无需水平调节； 10、通道性能：稳定性 CV≤10%，批内测试重复性 CV≤10%； 11、仪器特色： 11.1仪器内置工控机，预装上位机软件，无需另接电脑； 11.2内置24小时冷藏模块，试剂可实现24h恒温2-8℃在机冷藏，无需频繁取出试剂； 11.3送样平台可预置盲插 40 个样本全自动无缝检测； 11.4闭盖穿刺， 自动混匀样本，避免交叉污染。 11.5随机配套清洗系统，及时清洗取样针，保障试剂无交叉污染； 11.6多试剂和检测杯预置位，可同时预置 9 瓶试剂和 30 个检测杯，满足多种检测类型不间断检测。 ★12、软件功能：自动记录检测结果，系统与医院 Lis 系统可 实现单向、双向连接也可单机脱网使用，具有数据导出功能，方便临床医师提取和查询，显示初步诊断结果；支持日志记录与筛选查询；支持样本曲线及参数同屏叠加显示对比；支持 测试通道状态及测试项目查看；支持历史样本数据查看及自动备份；支持肝素自动计算及血 小板抑制率自动计算等功能。 13、信息传输：无缝对接医院 HIS/LIS 系统，实现自动建病例及数据上传； 14、报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议；临床医师可以添加自己诊断结果；报告模板可根据医院要求自行设定； 16、电源：AC100V~240V ，频率，50Hz/60Hz ，功率≤300W； 17、样本要求：枸椽酸钠抗凝全血、肝素抗凝全血，每次检测全血用量≤0.36ml； 18、测定时长：一般为 25~30 分钟； 19、运行时间：连续工作时间≥24 小时； 20、连接方式：仪器通过标准 RJ45 网口连接医院 HIS/LIS 系统通讯数据。 21、输出参数：报告参数≥20个以上的国际标准参数，包括 R(min)，K(min) ，Angle(deg)，MA(mm)，CI，LY30(%)， EPL(%)，A(mm)，A30(mm)，PMA(mm)，LTE(min) ，CL30(%)，G(Kd/sc)、SP(min)、ΔR、血小板抑制率等参数 22、配置清单 序号; 主要部件名称; 计量单位; 数量. 1; 主机：血栓弹力图仪; 台; 1. 2; AC电源线; 套; 1. 3; 清洗液桶; 个; 1. 4; 废液桶; 份; 1. 5; 承重杆; 根; 1. 6; 样本架; 个; 1. 7; 血栓弹力图仪说明书; 本; 1. 8; 合格证; 个; 1. 9; 装箱清单; 个; 1. 10; 熔断器; 个; 1. 11; 其他配置：备用电源（3c3hd-80k额定容量：80KVA/80KW，要求现有负载延时1个小时）; 套; 1. 12; 其他配置：工作站; 台; 1. 13; 其他配置：报告输出装置; 台1; 1. | 1台（套） |
| 39 | 超声清洗器 | 1.工作环境： 电源：AC220V±10﹪ 50HZ±2HZ 温度：0～50℃ 湿度：＜85﹪ 2.超声频率：28KHZ±15﹪ 3.超声功率百分制设定范围：40～100﹪ 4.超声时间设定范围：1—480min 5.加热功率：≥4000W 6.温度设定范围：室温—80℃ 分辩率：1℃ 7.超声功率：≥2000W 8.容量：≥100L 9.槽内尺寸：≥700*400*350MM 10.有网架、降音盖、排水 11.配置清单 11.1 超声波清洗机主机1 台 11.2 机盖1个 11.3 网篮或托架1个 11.4 合格证1份 11.5 说明书1份 11.6 保修卡1份 | 1台（套） |
| 40 | 医用冷藏柜(容积1031L) | 1.工作条件： 环境温度：16-32℃； 环境湿度：20-80%； 电压：187V242V； 频率：50 ±1Hz。 2.样式：立式，双玻璃门。 3.有效容积：≥1015L。 4.外部尺寸(宽*深*高mm):≥1180*900*1990(带把手)。 5.箱体内部尺寸(宽*深*高 mm):≥1070*670*1515。 6.净重/毛重(KG):≥185/219(纸箱+木底座)。 7.箱体材料：PCM彩板。 8.内胆材料：喷涂铝板。 9.保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 10.箱内温度波动范围±3℃,可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道 式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 11.箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。 12.压缩机：采用高效压缩机和风扇电机，节能高效、静音。 13.配置有12个浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。 14.风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化 霜功能。 15.门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80% 湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。 16.门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。自锁万向脚轮设计，移动固定方便。 17.冷凝水汇集后由蒸发管自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 18.高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定 19.温度传感器置于箱内模拟液中，真实反映物品实际存储温度。 20.数码管温度显示，显示精度0.1℃,调节精度0.1℃ 21.选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时 间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。 22.USB 数据导出接口，默认导出未导出过的数据，最多导出12个月，数据PDF格 式；蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能。 23.标配485接口、远程报警接口。 24.完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开 门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 25.报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程 报警功能。 26.当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作， 确保物品存储安全。 27.箱体左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。 28.门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 29.具有节能环保认证。 30.配置清单 名 称; 数 量. 主机; 1 台. 说明书(含保修凭证); 1份. 合格证; 1份. 检测报告; 1份. 钥匙; 2把. | 1台（套） |
| 41 | 超低温冰柜（容积338L） | 1.工作条件： 环境温度10～32℃； 环境湿度：(20～80%)RH； 工作电压：(198~ 242)V； 频率：(50 ±1)Hz。 2.样式：立式。 3.有效容积：≥340L。 4.外部尺寸(宽*深*高mm):≥755*895*1982。 5.内部尺寸(宽*深*高mm):≥470*578*1250。 6.净重/毛重(KG):≥210/239。 7.精确控温：高清晰LED数码温度显示，显示精度0.1℃,左侧设置按键锁、 制冷、电源、电量低、断电、静音、门开关8个指示灯，清晰了解产品运行状态 高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在 -40℃~-86℃范围内。 8.箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 9.内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 10.标配四个万向脚轮，方便移动安放。 11.过滤网可拆卸，清洗方便。 12.内部结构：三层不锈钢隔板，可调节层架式结构，方便分类存储。 13.四磁吸内门，内外双层门设计，锁住冷气，保温效果好。 14.标配测试孔：左侧一个，方便监测箱内温度。 15.助力把手，开启轻便，把手带锁，另可配置任意外挂锁，实现双人管理 保障样本安全。 16.保温材料：采用加厚保温层及VIP保温板，保温层厚度：110mm,多道门 封设计，保温效果好。 17.大面积翅片式冷凝器，散热面积大，盘管式蒸发器，制冷迅速。 18.高效压缩机和风扇电机，节能高效、静音。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 19.安全存储：完善的声光报警系统(高低温报警、断电报警、电池电量低 报警、传感器故障报警、环温超标报警、冷凝器高温报警、通讯故障报警等), 物品存储更安全。 20.开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能， 防止随意调整运行参数； 21.标配蓄电池，断电状态可持续为控制系统供电，提供报警和显示功能。 22.选配：温度记录打印机，可设置打印时间间隔1～240分钟。可打印当天 及一周内数据，也可打印定义时间段数据。 23.选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行 状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。 24.25℃环温时，空载降温达到-81℃时间≤4小时。 25.正常工作下，噪音≤55dB。 26.25℃环温时，单日耗电量≤14.10KW.h/24h。 27.25℃环温，空载-81℃稳定运行断电回温至-50℃时间≥200min。 28.可存储2英寸标准冻存盒216个，2ml内旋冻存管21600个。 29.配置清单 名 称; 数 量. 主机; 1台. 说明书(含保修凭证); 1份. 合格证; 1份. 检测报告; 1份. 钥匙; 2把. U盘; 1把. 除霜铲; 1把. | 1台（套） |

二、商务条款

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 报价包含但不限于货物及其配件（附件）价款、包装费、运费、保险费、搬运费、安装费、调试费、检验验收费、售后服务费、培训费（如有）、税金等全部费用。如涉及系统对接的由中标供应商免费完成。 |
| 2 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起15日内签订合同 |
| 3 | 交货期限 | 自签订合同之日起60日内完成安装、调试、验收、培训等工作,并交付使用。 |
| 4 | 交货地点 | 采购人指定地点，本次采购不接受任何耗损。 |
| 5 | 付款方式、时间、条件 | 本项目资金来源为政府专项债，采购人根据上级拨付资金的情况进行付款，资金未拨付到位的，中标供应商不得要求采购人履行付款义务。 资金下达到位后，分两期付款方式结算。第一期:收到项目货物并经采购人验收合格入库后，中标供应商提供符合税法规定的全额增值税发票。采购人收到发票及预付款申请单后，15个工作日内支付合同总额的95%作为货款。第二期:余下5%合同款项在项目验收合格一年后，货物不存在质量问题，中标供应商无其他违约、违法情形，采购人15个工作日内付清（不计利息）。 |
| 6 | 质保期 | 质保期≥1年，设备质保期以原厂标准为准，自项目验收合格之日起计算（采购内容清单及技术要求或国家对本次采购的货物质保期有更长规定的从其规定）。 |
| 7 | 包装和运输 | （1）中标人在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。货物的使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 （2）货物的运输方式：由中标人自行安排，但国家对运输方式有规定的按照有关规定。 |
| 8 | 售后服务响应 | （1）按厂家承诺进行； （2）负责送货上门，中标供应商安装调试至合格，负责培训。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用； （3）接故障通知24小时内派合格的技术人员并携带工器具到达现场提供技术服务。 （4）提供系统的纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程(如有)。 （5）提供系统维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、备件清单、零部件、维修密码、软件光盘及软件安装流程等维护维修必需的材料和信息(如有)。 |
| 9 | 验收标准 | 符合相关验收标准。如验收过程中，采购人发现存在不符相关标准的，供应商应按照采购人的要求限期内无条件置换，因此产生的费用由中标供应商承担。 |
| 10 | 其他要求 | ①中标供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合国家规定、合同约定的质量、规格的要求；中标供应商应保证所供产品不存在任何侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，或设定有抵押等权利瑕疵的情形。 ②中标供应商须按国家有关规定实行“三包”，免费送货上门。 ③在“采购内容及要求”中约定的其他要求。 |

# 第三章  投标人须知及前附表

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称 及编号 | 项目名称：检验科设备采购 项目编号：WZZC2024-G1-210354-GXZY 采购内容及要求： 序号; 标的名称; 数量; 单价（万元）; 预算合计（万元）. 1; 全自动血液分析仪（五分类）; 1台（套）; 61; 61. 2; 全自动血液分析仪（五分类）; 1台（套）; 50; 50. 3; 尿液分析流水线; 1台（套）; 70; 70. 4; 凝血分析仪; 1台（套）; 64; 64. 5; 生化免疫分析系统; 1台（套）; 232; 232. 6; 酶标仪; 1台（套）; 16; 16. 7; 生物培养箱; 1台（套）; 15; 15. 8; 微生物鉴定药敏分析仪; 1台（套）; 65; 65. 9; 血培养仪; 1台（套）; 25; 25. 10; 高温灭菌器; 1台（套）; 4.6; 4.6. 11; 生物安全柜; 1台（套）; 4.6; 4.6. 12; 血液流变分析仪; 1台（套）; 18; 18. 13; 普通显微镜; 1台（套）; 0.64; 0.64. 14; 生物显微镜; 1台（套）; 4.6; 4.6. 15; 血沉测定仪; 1台（套）; 7.36; 7.36. 16; 电解质分析仪; 1台（套）; 17; 17. 17; 血型分析仪; 1台（套）; 18; 18. 18; 自动洗板机; 1台（套）; 6.44; 6.44. 19; 电热培养箱; 1台（套）; 2.76; 2.76. 20; 恒温水浴箱; 1台（套）; 0.46; 0.46. 21; 干燥箱; 1台（套）; 0.46; 0.46. 22; 普通离心机; 1台（套）; 1.84; 1.84. 23; 低速冷冻离心机; 1台（套）; 3.22; 3.22. 24; 干式生化分析仪; 1台（套）; 18; 18. 25; 电泳分析仪; 1台（套）; 4.6; 4.6. 26; 血小板聚集仪; 1台（套）; 4.6; 4.6. 27; 厌氧菌培养箱; 1台（套）; 0.92; 0.92. 28; 幽门螺旋杆菌检测仪; 1台（套）; 9.2; 9.2. 29; 荧光定量PCR检测系统; 1台（套）; 41; 41. 30; TCT液基细胞学检测仪; 1台（套）; 18; 18. 31; 二氧化碳培养箱; 1台（套）; 6; 6. 32; 高速冷冻离心机; 1台（套）; 4.6; 4.6. 33; 荧光显微镜; 1台（套）; 9.2; 9.2. 34; 相差显微镜; 1台（套）; 9.2; 9.2. 35; 倒置显微镜; 1台（套）; 9.2; 9.2. 36; 蛋白电泳仪; 1台（套）; 1.8; 1.8. 37; 特种蛋白仪; 1台（套）; 28; 28. 38; 血栓弹力分析仪; 1台（套）; 28; 28. 39; 超声清洗器; 1台（套）; 4.6; 4.6. 40; 医用冷藏柜(容积1031L); 1台（套）; 3.5; 3.5. 41; 超低温冰柜（容积338L）; 1台（套）; 5.5; 5.5. 采购方式：公开招标 |
| 2 | 1.2.1 | 采购人 | 采购人：苍梧县中医医院 地 址：梧州市苍梧县石桥镇新城区迎宾大道东段路北侧 联系人及联系方式：徐老师，0774-2933699 |
| 3 | 1.2.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34楼 联系人及电话：李楚煜，0774-2828000 |
| 4 | 1.2.3 | 监督管理部门 | 苍梧县政府采购中心（电话：0774-2686580） |
| 5 | 2.1 | 合格的投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无 3.本项目的特定资格要求：【分标1】持有食品药品监督管理部门颁发的有效证件，如供应商为生产企业须持有《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须持有《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须持有《医疗器械经营许可证》。 |
| 6 | 11.1 | 投标文件的上传和提交 | 本项目通过“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子标），投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 |
| 7 | 12 | 投标报价 | 投标人必须就第二章“项目采购内容及要求”中的货物和服务内容可能发生的所有费用作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。） |
| 8 | 13.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 14.1 | 投标保证金 金额及交纳方式 | 1、保证金金额：捌万玖仟叁佰玖拾元整（￥89,390.00） 2、提交方式：银行转账、网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 3、以银行转账或网上支付等方式提交投标保证金的，从对公账户转账，并应于投标截止时间前交至以下账户，请务必在用途或备注栏注明事由“项目编号+投标保证金”字样。 开户名称：苍梧县中医医院 开户银行：广西苍梧农村商业银行股份有限公司 银行账号：4026 2110 0014 4、以支票、汇票、本票或保函等方式提交投标保证金的，应于投标截止时间前将票据或保函原件邮寄到广西中意招标造价咨询有限公司。票据或保函原件应当密封包装并在包装上注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”，邮寄相关信息详见招标公告采购代理机构联系方式。本项目拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标人自行承担。 5、备注：如投标人需开具收据的，请在开标会结束后自行联系投标保证金收取单位开具投标保证金收据。 |
| 10 | 16.1 | 投标截止时间 | 1、投标截止时间：2024年12月23日09:30（北京时间） |
| 11 | 18.1 | 开标时间 开标地点 | 1、开标时间：2024年12月23日09:30（北京时间） 2、开标地点：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线开标。（本项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。） |
| 12 | 20.2 | 评标委员会 组成 | 评标委员会组成：5人 |
| 13 | 22．4 | 评标方法 | 综合评分法（详见第四章） |
| 14 | 28 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：按中标金额的1%收取，由中标人的投标保证金直接转成或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式（参照投标保证金）。 2、履约保证金退付方式、时间及条件： ①若采用银行转账、电汇或网上支付形式的，履约保证金在中标人按合同约定验收合格后，由中标人向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见第七章附件），履约保证金收取单位在项目验收合格后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。 ②采用银行、保险机构的保函形式的，履约保函在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见第七章附件），履约保证金收取单位在项目验收合格后5个工作日内解除履约保函。 备注： 1.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 15 | 29 | 政府采购合同签订 | 1、自中标通知书发出之日起15日内签订合同，延期自误。 2、政府采购合同自签订之日起2个工作日内，中标人必须将政府采购合同送本采购代理机构审核盖章确认。 |
| 16 | 32 | 服务收费 | 1、相关费用：由中标人向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费。 2、代理服务费为：壹拾万零伍仟零陆拾叁元整（￥105,063.00）。 3、上述款项，请转账电汇转入（或现金现存）以下银行账户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5998 8888 |
| 17 | 35 | 政府采购政策 | 根据项目的性质相应落实政府采购政策： 1、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 2、《财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） 3、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号） 4、《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号） 5、财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号） 6、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）环境标志产品政府采购品目清单 7、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）节能产品政府采购品目清单 8、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号） 9、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） |
|  |  | 现场踏勘 | 1、如投标人认为需要现场踏勘的，请自行踏勘。在现场踏勘的过程中，投标人的费用和非采购人的原因所造成的投标人的人身伤亡、财物或其它损失，采购人概不负责。 2、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 3、投标人应对项目现场现状进行充分了解，不能在中标（成交）后再对场地现场提出异议，不能以场地存在瑕疵为由，提出任何形式的增加合同外费用或索赔的要求，或拒绝签署合同书或拒绝履行所约定的各项义务。 |
|  |  | 本项目所属行业 | 工业 |
| 18 | 在线电子投标响应（电子投标）说明 1、本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。投标人在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 2、投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（如有不明之处，可致电95763技术支持热线咨询）。 3、投标人应及时完成CA申领和绑定。 4、投标人通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件由投标人自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--广西政府采购云平台新版客户端下载地址。 5、因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或投标失败等后果由投标人自行承担。 6、投标文件递交截止时间后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各投标人须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认投标人自动放弃投标。 |  |  |
| 19 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |  |  |

投标人须知

# 一、总则

## 1．适用范围、定义

1.1适用范围

1.1.1项目概况：见本章须知前附表第1项。

1.1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本章须知前附表第2项。

1.2.2“采购代理机构”是指采购人委托办理政府采购事宜的组织方，见本章须知前附表第3项。

1.2.3“监督管理部门”见本章须知前附表第4项。

1.2.4“供应商/投标人”是指响应本项目招标、参加投标竞争的法人、其他组织、自然人。按招标公告要求获取招标文件称为“潜在供应商/潜在投标人”；提交投标文件并参加投标称为“供应商/投标人”；经法定程序确定中标的投标人称为“中标供应商/中标人”。

1.2.5“货物”是指投标人生产或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

1.2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训、类似附加服务以及招标文件规定的其它服务。

1.2.7“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”是指中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西.梧州）、广西梧州苍梧县人民政府门户网、广西中意招标造价咨询有限公司网上发布。

1.2.8“投标文件”是指投标人根据招标文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性投标文件。

1.2.9本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章，本项目所涉及CA电子签章可替代公章。

1.2.10本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当投标人是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当投标人是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当投标人是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人或主要负责人；当投标人是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者。自然人是指年满18岁有民事行为能力的人。

1.2.11本文件中描述投标人代表的“签字（签名）”是指投标人的法定代表人或其授权委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

1.2.12本文件中描述的“复印件”，是指原件的影印件或原件的扫描件。

1.2.13标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求。

## ★2．合格的投标人

2.1投标人资格要求：见本章须知前附表第5项。

2.2关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

## 3．投标费用

3.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 4．特别说明

4.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）或投标品牌的生产企业所拥有。

4.2投标人在政府采购活动中提供虚假材料的，其投标文件将被拒绝而作为无效处理。如中标后发现的，投标人须依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。采购人同时将相关情况上报政府采购监督管理部门。

4.3本项目不允许转包，不可以分包。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。投标人如发现招标文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在投标截止日期10日前的正常工作时间以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见招标公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   招标文件

## 6．招标文件的构成

6.1招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、澄清、修改和补充等文件组成：

第一章  公开招标公告

第二章  项目采购内容及要求

第三章  投标人须知及前附表

第四章  评标方法

第五章  政府采购合同（格式）

第六章  投标文件（部分格式）

第七章  附件

## 7．招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2采购人或者采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间的，在投标截止时间3日前，在政府采购信息发布媒体发布延期公告。

7.3所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为招标文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为投标人已收到该通知。投标人未及时关注政府采购信息发布媒体上的通知文件造成的损失，由投标人负责。

# 三   投标文件的编制

## 8．投标文件编制基本要求

8.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任，须无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

8.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），承诺并履行招标文件中各项条款规定及要求。投标人未按照招标文件要求提交投标文件，或者没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被视为无效投标文件。

8.3投标人对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及投标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.4如因投标人只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果责任由投标人自行承担。

8.5投标人自编目录及页码。

## 9．投标文件的文字及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

9.2除技术要求中另有规定外，本招标文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定的度、量、衡标准计量单位。

## 10．投标文件的组成

★10.1投标文件由以下文件组成，部分文件格式见第六章要求。投标人应按下列要求编写和提供，应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件。以下文件均必须加盖CA电子签章。

一、报价文件（1～2项必须提供）

1、开标一览表（按招标文件第六章格式提供）

2、投标报价明细表（按招标文件第六章格式提供）

二、资格资信证明文件（以下第1～12项，必须提供）

1、投标声明书（按招标文件第六章格式提供）

2、身份证明书（按招标文件第六章格式提供）

3、授权委托书（并附委托代理人第二代身份证正面、背面扫描件或其他电子文件，如授权委托代理人参加投标时则必须提供）

4、投标保证金声明（按招标文件第六章格式提供）

5、获取招标文件记录（云平台成功获取招标文件截图）

6、投标人主体资格证明文件（如是企业、个体工商户，提供在工商部门核发的有效营业执照正本或副本；如是事业单位，提供有效的事业单位法人证书；如是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；以上须提供扫描件或其他电子文件。如投标人为自然人的此项不用提供）

7、投标人财务状况报告（提供经审计的2023年度财务报告；或提供自投标截止前半年内银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（如投标人为法人的须提供由基本账户出具的资信证明）；以上须提供扫描件或其他电子文件。）

8、投标人缴纳税收证明材料（提供自投标截止前半年内任意一个月或以上税务部门出具的缴纳税费的凭据或无欠税证明；无纳税记录的，提供税务部门相应文件证明依法纳税或依法免税；新成立不足一个纳税周期的提供承诺书说明无欠税情况；以上须提供扫描件或其他电子文件。）

9、投标人缴纳社会保障资金证明材料（提供自投标截止前半年内任意一个月或以上社保部门出具的收据或社会保险缴纳清单；或提供自投标截止前半年内任意一个月或以上税务部门出具的社保完税凭证或缴费证明；不需要缴纳社会保障资金的，提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金；新成立不足一个缴费周期的出具情况说明；以上须提供扫描件或其他电子文件。）

10、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，按格式要求填写）

11、投标产品有效的医疗器械注册证复印件（投标产品属于一类医疗器械的提供第一类医疗器械备案凭证）

12、持有食品药品监督管理部门颁发的有效证件，如投标人为生产企业须持有《医疗器械生产许可证》复印件；经营企业经营第二类医疗器械的须持有《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件，经营第三类医疗器械的须持有《医疗器械经营许可证》复印件；

三、商务文件（1～4项必须提供，其它由投标人根据自己情况自行提供。）

1、投标函（按招标文件第六章格式提供）

2、商务条款响应/偏离表（按招标文件第六章格式提供）

3、售后服务方案(格式自拟，投标人根据项目采购需求拟定)

4、货物质量保证承诺书(格式自拟，投标人根据项目采购需求拟定)

5、生产厂家资质证明文件、证明货物和手续合格性和符合招标文件规定的证明文件（如由生产厂家提供的文件须加盖生产厂家公章。由投标人视自身情况自行提交。）

6、投标人资信评分证明材料（由投标人视自身情况自行提交）

① 节能环保、自主创新等方面的证明文件扫描件或其他电子文件。

② 简介及经营状况（包括综合实力、企业规模和信誉及有效证明）。

③有关企业业绩、信誉、荣誉证书及获奖资料等扫描件或其他电子文件。

④ 质量管理和质量保证体系等方面的认证证书扫描件或其他电子文件。

四、技术文件（1～2项必须提供，其它由投标人根据自己情况自行提供。）

1、技术要求响应/偏离表（按招标文件第六章格式提供）

2、产品配置清单（格式自拟）

3、投标人认为需要提供的其它资料（如有，由投标人根据自己实际情况提供）

★10.1投标文件的编制：

10.2.1投标人应先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本招标文件和“广西政采云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密投标文件。

## ★11．投标文件的份数：

11.1投标文件的份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

11.2电子加密投标文件的解密：

在投标时间截止后将向参与投标的投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

## ★12．投标报价

12.1投标报价：投标人必须就第二章“项目采购内容及要求”中的货物和服务内容可能发生的所有费用作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。）

12.2投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

12.3投标人的投标报价是履行合同的最终价格。应包括“第二章采购内容及要求”的内容、责任范围以及合同条款规定的价格。对于招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.4投标人应按《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格。如有《投标报价明细表》，填写时应响应下列要求：

①对于报价免费的项目必须标明“免费”；

②报价包含但不限于货物及其配件（附件）价款、包装费、运费、保险费、搬运费、安装费、调试费、检验验收费、售后服务费、培训费（如有）、税金等全部费用。如涉及系统对接的由中标供应商免费完成。项目实施过程中产生的所有费用均由中标人承担，采购人不再支付任何费用。投标人漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标文件将视为无效。

12.5本项目不接受有任何选择的报价，每一项分项内容只允许有一个报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的报价，将被认为是非实质性响应而作为无效投标文件处理。

12.6投标人所填报的产品内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在投标报价中，采购人对其漏报的项目不追加任何货款。

## 13．投标有效期

★13.1投标有效期：见本章须知前附表第8项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，不同意延期的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原投标文件（经评标小组确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 14．投标保证金

★14.1投标保证金金额及交纳要求：见本章须知前附表第9项。投标保证金作为投标文件的组成部分。未按规定交纳投标保证金或未提供相关递交证明的，将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

14.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标保证金收取单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.3投标保证金收取单位应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还落标投标人的投标保证金。投标保证金收取单位将于中标人和采购人签订政府采购合同5个工作日内无息原额退还其投标保证金。

14.4如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后无息原额退还投标保证金。

14.5有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1） 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2） 投标人在政府采购活动中提供虚假材料的；

（3） 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4） 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5） 中标人违反招标文件规定，将中标项目转让给他人；

（6） 招标文件规定的其他情形。

# 四   投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

## 15．投标文件的上传和提交

15.1 投标文件的上传和提交：见本章须知前附表第6项。

## 16．投标截止时间

16.1投标截止时间：见本章须知前附表第10项

## 17．投标文件的修改、撤回和解密：

17.1投标人应当在投标时间截止前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.2电子加密投标文件的解密：在投标时间截止后将向参与投标的投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

# 五   开标、评标

## 18．开标

18.1开标时间和地点：见本章须知前附表第11项。

18.2投标人不足3家的，不得开标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.3开标程序：

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

（2）采购代理机构工作人员向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认投标人自动放弃投标。

（3）特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 19．资格审查

19.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格审查涉及到的主要文件和内容为本章须知第10条款所述的资格资信证明文件内容。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格条件或缺少任何一项或有任何一项不合格的，视为资格审查不通过。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定对投标人相关主体信用进行查询。

- （1）信用信息查询渠道：

- ①中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单”

- ②“信用中国”网站 “重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”

- ③中国执行信息公开网 “失信被执行人”

- （2）查询截止时点：提交投标文件截止时间后

- （3）联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录（本项目是否允许联合体投标，详见招标文件第一章公开招标公告的规定）。

- （4）查询记录方式：由采购人代表在广西政采云平台系统上自行查询。

- （5）信用信息使用规则：投标人被列入以上名单之一的，视为投标人资格审查不通过。

## 20、组建评标委员会

20.1采购人和采购代理机构将依法组建评标委员会（以下简称评标小组），评标小组由采购人代表和在政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的评审专家组成，其中评审专家人数不少于评标小组成员总数的2/3。

20.2评标委员会成员人数：见本章须知前附表第12项。

## 21．评标纪律

21.1采购人、采购代理机构应当按照政府采购法等相关规定组织开展政府采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

21.2本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件及澄清文件等。评标小组决定投标文件的响应程序只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部证据，但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

21.3评标小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件评审、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1） 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2） 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3） 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4） 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5） 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 22．评标

22.1投标文件符合性检查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；③不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

22.2澄清有关问题、算术性修正。

22.2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标人在线提交报价金额与解密后“电子投标文件”中开标一览表填写的金额不一致的，以“电子投标文件”中开标一览表的为准。

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（3）大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价或内容按照第22.2.2条款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.3比较与评价。本项目采用综合评分法（详见第四章）。评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.4推荐中标候选人名单并编写评审报告。评标委员会根据评分办法的中标标准及推荐原则推荐中标候选人名单，在评审工作完成后，向采购人提交书面评审报告。

22.5采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标人。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 23、无效投标的情形

23.1实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，该差错未实质性改变招标文件的内容的，在政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

23.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按要求获取招标文件的；

（7）投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝修正的；

（8） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.4在报价评审时，投标人存在下列情形之一的，作无效投标处理：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致的；

（4）报价方案不是唯一确定的，或报价不是唯一完整报价的；

（5）报价超过招标文件规定的单项预算金额（或单项最高限价）；或者报价不在招标文件规定的有效范围内的；

（6）经评标委员会认定，投标报价出现恶意竞争、不合理或违反实质性条款的属于无效报价。

23.5在技术评审时，投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数（技术规格标准）或参数注册（检测）证明，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的（含中标后查实的）；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准；

（3）技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达招标文件规定情形的；

（4） 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上（含2处）的。

（6） 未按招标项目采购需求要求提供证明材料的。

## 24、废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1） 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4） 因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

# 六   确定中标人

## 26．确定中标人

26.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送交采购人确认。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

26.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

## 27．结果公告及中标通知

27.1采购人或采购代理机构应当在中标人确定后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

27.2中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

# 七   政府采购合同

## 28．履约保证金：详见投标人须知前附表第14项。

## 29．签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4政府采购合同必须与招标文件第五章政府采购合同格式(包括内容和结构)的内容相一致，不能改变主要条款。

29.5因中标人放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选人导致中标金额高于违约人的中标金额），所超出违约人的中标金额部分由违约人承担赔偿责任。

29.6如中标人放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，采购人将相关情况上报政府采购监督管理部门。

## 30．政府采购合同公告、备案

30.1政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同通过委托的采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同中涉及个人隐私的姓名、联系方式等内容，除征得权利人同意外，不得对外公告。

# 八   履约验收

31. 履约验收

31.1采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

# 九   其他事项

## 32．服务收费

32.1收取方式：见本章须知前附表第16项。中标人需按缴款通知书的要求向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费。

33．解释权

33.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 34．知识产权

34.1所有投标人的投标文件以及在本项目的成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。投标人并保证所交付的成果不侵犯第三方的任何合法权益。

## 35．需要补充的其他内容

35.1需要补充的其他内容：见本章须知前附表第17～19项。

# 第四章  评标方法

评标方法

一、评标方法及依据

1、本项目采用评标方法：综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、本项目采用不公开方式评标，评审依据为招标文件、变更公告或文件（如有）、投标文件、澄清及答复。

二、评审因素和标准

评审时，评标委员会成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评标委员成员打分的平均值。

1、投标报价政策性扣除计算方法

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

[  ]1、专门面向中小企业采购的采购项目，不享受价格扣除政策。

[√]2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，在通过资格性审查和符合性审查、质量和服务均能满足招标文件全部实质性响应要求的投标报价基础上，若供应商符合小型、微型企业或残疾人福利性单位或监狱企业条件的，并根据以下内容及第六章要求提供声明函或证明材料的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评审因素和标准（按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评分项目 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价 / 投标报价）×30 1、评标基准价、投标人评审价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。投标人的最终中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。 2、政府采购政策使用规则 投标人评审价是在投标人投标报价基础上，按照下列方法作价格扣除后的价格（如有）： ① 小型或微型企业：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》(桂财采〔2024〕55号)规定，对符合本办法规定的小型企业和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标人参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》。 ② 监狱企业：按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 ③ 残疾人福利性单位：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 ④ 价格扣除计算 投标人同时为小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格10%的扣除，不重复进行价格扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）； ⑤投标人未出具相关证明文件或经评标委员会评定不符合政策文件规定的，不得享受相关中小企业扶持政策。 | 30分 |
| 2 | 技术分（66分） | 货物技术参数 | ①在通过资格、符合性审查后，以 10分为基础分，所投产品的货物技术参数与招标文件中“采购内容清单及技术要求”非标注“★”的技术参数作对比，没有负偏离的得满分10分；有1～13项负偏离的得8分；有14～27项负偏离的得6分；有28～41项负偏离的得4分；有42～55项负偏离的得2分；56项及以上负偏离的得0分。 ②所投产品的货物技术参数与招标文件中“采购内容清单及技术要求”标注“★”的技术参数作对比，有1项正偏离的，得2分，满分8分；所投产品的货物技术参数与招标文件中“采购内容清单及技术要求”非标注“★”的技术参数作对比，有1项正偏离的，得2分，满分2分。（出现“正偏离”时应填写正偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，投标人投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。证明材料可以是含有技术参数的宣传彩页或者投标产品含有技术参数的说明书（技术白皮书）或者提供由第三方权威机构出具的检测检验报告复印件等并加盖CA电子签章，不提供不得分。） | 20分 |
|  |  | 安装实施方案 | 投标人提供安装实施方案，对项目实施目标、实施过程、实现思路有阐述（6分）；能够提供项目实施流程，符合本项目切实可行的项目实施计划，以及项目的分工安排计划（6分）；整体方案能够体现出投标人对本项目有专业的理解和对同类项目有丰富实施经验（6分）。 注：每项基础分为6分，其中，内容完整（2分）、实际操作性强（2分）、对应本项目要求（2分），满分18分。 | 18分 |
|  |  | 培训服务方案 | 投标人提供培训计划有专门的应用培训，培训的内容包括设备使用过程中的质量控制（3分）、操作规程（3分）、保养与管理（3分）、常见故障的排除（3分）、紧急情况的处理（3分），承诺建立培训档案和定期检查设备操作人员的操作情况并作出正确指导（3分）。 注：每项基础分为3分，其中，内容完整（1分）、实际操作性强（1分）、对应本项目要求（1分），满分18分。 | 18分 |
|  |  | 售后服务方案 | 投标人提供有售后服务方案（2分）、设备组装要求及方案（2分）、实现功能要求的解决方案（2分）、质量保证措施方案（2分）；售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，样机调试效果及技术力量、响应时间、培训方案满足招标文件要求（2分）。 注：每项基础分为2分，其中，内容完整（1分）、实际操作性强（0.5分）、对应本项目要求（0.5分），满分10分。 | 10分 |
| 3 | 商务分（4分） |  | 供应商或者任一投标品牌的生产企业通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系及医疗器械质量管理体系认证的，每个认证得0.5分，满分2分。(提供相关体系认证证书复印件并加盖CA电子签章，不提供不得分。) | 2分 |
|  |  |  | 政策功能分，①属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖CA电子签章]，每项得0.5分，满分1分。 ②属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖CA电子签章]，每项得0.5分，满分1分。 | 2分 |
| 总得分 |  |  | 价格分＋技术分＋商务分 | 100 |

三、本项目中标标准及中标候选人推荐原则：

（1）评标委员会根据评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的按技术分高低、商务分高低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

（2）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

（3）采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

# 第五章  政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标人协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：  苍梧县中医医院

- 中标供应商（乙方）：

- 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据     年   月  日广西中意招标造价咨询有限公司签发的（项目名称及项目编号）中标通知书，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同），中标通知书、招标文件及补充、投标文件及澄清为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力。

1.采购内容

| 货物名称 | 数量 （单位） | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　元整（¥　　）；前述价款包含但不限于货物及其配件（附件）价款、包装费、运费、保险费、搬运费、安装费、调试费、检验验收费、售后服务费、培训费（如有）、税金等全部费用。如涉及系统对接的由中标供应商免费完成。

3.交货要求

3.1 交货时间：自签订合同之日起    日内完成安装、调试、验收、培训等工作,并交付使用；

3.2 交货地点：采购人指定地点，本次采购不接受任何耗损；

3.3 交货方式：现场安装调试，甲方签署验收合格证书视为交付完成；

3.4 乙方必须按响应文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用、无任何权利瑕疵的货物。

4.履约保证金：按项目招标文件投标人须知前附表第14项的要求执行。

5.质量保证及售后服务

5.1 质保期：   年，设备质保期以原厂标准为准，自项目验收合格之日起计算（采购内容清单及技术要求或国家对本次采购的货物质保期有更长规定的从其规定）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在24小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修、全免费上门维修（包括配件费、维修费、差旅费等各项费用）；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助甲方修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。若质保期届满时仍存在未解决的技术问题、未完成的任务，乙方应当按照合同约定继续履行至问题解决、任务完成为止。

5.6设备如属于政府部门有强制检定要求的，乙方应负责设备使用前的相关检定。

5.7设备所有软件需提供终身免费升级服务，乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.合同款支付

6.1付款方式：

本项目资金来源为政府专项债，甲方根据上级拨付资金的情况进行付款，资金未拨付到位的，乙方不得要求甲方履行付款义务。

资金下达到位后，分两期付款方式结算。第一期:收到项目货物并经甲方验收合格入库后，乙方提供符合税法规定的全额增值税发票。甲方收到发票及预付款申请单后，15个工作日内支付合同总额的95%作为货款。第二期:余下5%合同款项在项目验收合格一年后，货物不存在质量问题，中标供应商无其他违约、违法情形，采购人15个工作日内付清（不计利息）。

6.2验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，甲方发现存在不符相关标准的，乙方应按甲方的要求限期内无条件置换，因此产生的费用由成交供应商承担。。

7.产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7.3设备验收合格之日起产权为甲方所有。

8.技术资料

8.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料（如有）。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的第三方。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或到货前48小时内通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在验收合格前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内安装调试并经验收合格，甲方签署验收合格证书视为乙方完成交付。

10.调试和验收

10.1 甲方应在项目完成且收到乙方验收申请后5个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由乙方承担。

11.违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，经乙方催告后在合理期限内仍无正当理由拒收货物的，甲方每日应按合同总额的万分之五向乙方支付违约金，违约金最高不超过合同款总值的百分之五。

11.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交付日期十个工作日不能交付的，甲方可单方面解除本合同，并要求依法支付合同总值百分之三十的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方直接和间接损失 (包括但不限于向第三方的赔偿、向国家机关缴纳的罚款、律师费、差旅费、诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、鉴定费、评估费等费用支出)

11.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝调换或经调换仍存在前述相关问题的，视为乙方不具备履约能力，甲方有权单方通知乙方即使解除合同，要求乙方退还已收款项并支付合同总金额30%的违约金。因调换逾期交付的，按照本条第2款处理。

11.4乙方未按照合同约定提供培训、售后等相关服务的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金，且甲方有权自行选择第三方提供相应服务，产生的全部费用由乙方承担。

12.不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.4 由于财政困难，无法支付本项目专债款项，属于不可抗力，甲方不承担违约责任。

13.诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，合同签订地在此约定为广西梧州市苍梧县。

14.合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.4 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方执壹份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份。采购合同双方自签订之日起2个工作日内将合同原件一份交采购代理机构备案存档。

14.5.本合同落款处甲乙双方所留联系方式均为真实、合法、有效信息，作为双方通知、法院诉讼文书等送达地址；任何一方联系方式变更的，应在变更之日起2日内书面通知对方，否则因此导致的一切不利后果均由未尽到通知以为的一方承担；双方通知、法院诉讼文书等根据所留信息送达，一经发出，满3日均视为送达成功。

| 采购人（章） 年 月 日 | 供应商（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

采购代理机构审核（公章）：

审核人：

# 第六章  投标文件（部分格式）

说明：

1、本章所列的部分文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、《授权委托书》填写要求：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（投标文件格式）

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人名称(CA电子签章）：

联系电话：

投标日期：         年     月     日

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标项名称 | 投标总报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |
| 交货期限 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 备注 |  |  |

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、“开标一览表”的投标总报价须与“投标报价明细表”中的相一致；所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须CA电子签章，否则视为无效投标。

投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 制造商或服务商 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 交货期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须CA电子签章，否则视为无效投标。

投标声明书（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的              （项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的投标人或其附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                               ；

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

身份证明书（适合非自然人格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证号：

系               （投标人名称）的           [填写：法定代表人（负责人）]。

特此证明。

附：法定代表人(负责人)身份证正、背面扫描件或其他电子文件（须CA电子签章）

法定代表人(负责人)身份证正、背扫描件或其他电子文件

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

说明：按以上格式填写，未按格式要求填写并提供有效证明的，视为无效投标。

身份证明书（适合自然人格式）

本人  （姓名）  ，身份证号：               ，住址：          ，联系电话：      ，为具有独立承担民事责任能力的自然人。

特此说明。

自然人名称（须CA电子签章）：

年     月     日

附：自然人身份证正面、背面扫描件或其他电子文件

说明：投标人为自然人的，须按以上格式填写。未按格式要求填写并提供有效证明的，视为无效投标。

授权委托书（适合非自然人格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

本授权委托书声明：我      （姓名）系（投标人名称）的（填写：法定代表人或负责人），现授权委托 （姓名） 为我方代理人，以我方的名义参加 （项目名称及项目编号） 的政府采购活动，其权限是：代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

有效期限：至      年    月    日，代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知。

本授权委托书自签章之日起生效，代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称（CA电子签章）：

法定代表人(负责人)：                   （签字或盖私章或电子签名）

法定代表人(负责人)身份证号码：

委托代理人：                           （签字或电子签名）

委托代理人身份证号码：

签发日期：       年    月    日

附：法定代表人(负责人)身份证及委托代理人身份证正、背面扫描件或其他电子文件（须CA电子签章）

| 粘贴法定代表人(负责人)身份证复印件 |  | 粘贴授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

说明：投标人须按以上格式填写，有效期限不应少于响应的投标有效期，并附法定代表人(负责人)身份证、委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（须CA电子签章），否则视为无效响应。

授权委托书（适合自然人格式）

致：（采购代理机构名称）

本授权书声明：我      （姓名）现授权委托 （姓名） 为我方代理人，以我方的名义参加 （项目名称及项目编号） 的政府采购活动，其权限是：代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

有效期限：至      年    月    日，代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知。

本授权书自自然人签字或CA电子签章之日起生效，代理人无转委托权。特此委托。

自然人名称（CA电子签章）：

自然人身份证号码：

授权代表（签字或电子签名）：

授权代表身份证号码：

签发日期：       年    月    日

附：自然人身份证、授权代表身份证正面、背面扫描件或其他电子文件

说明：如自然人投标，须按以上格式填写，有效期限不应少于响应的磋商有效期，并附自然人身份证、授权代表身份证扫描件或其他电子文件，否则视为无效投标。

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

投标保证金声明（采用转账或网上支付方式时）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，以       方式提交投标保证金人民币（大写）           （￥      元），请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（CA电子签章）：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（附投标保证金缴纳凭证扫描件并CA电子签章）

说明：投标人采用转账或网上支付等方式提交投标保证金的，按此格式填写。

投标保证金声明（采用非转账或网上支付方式时）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，以       方式提交投标保证金人民币（大写）           （￥      元），我方按招标文件规定申请退回票据或保函。

附票据或保函扫描件

（附票据或保函扫描件并CA电子签章））

投标人名称（CA电子签章）：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

说明：投标人采用支票、汇票、本票或保函方式等提交投标保证金的，按此格式填写。

投标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方  （项目名称及项目编号）  的招标文件全部内容，正式授权下述签字代表（姓名）经正式授权并代表   （投标人名称）  ，提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在参加本项目投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标文件从投标截止日起     天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按政府采购法律、法规及招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

说明：投标人未按以上格式填写和CA电子签章的或擅自修改的，视为无效投标。

商务条款响应/偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务条款要求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、请逐条对应本项目招标文件第二章“项目采购内容及要求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写；

2、当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假投标；

3、如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明服务具体商务响应承诺的具体数值，否则按无效投标处理；

4、表格内容均需按要求填写并CA电子签章，不得留空，不得擅自修改，否则视为投标无效。

技术要求响应/偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 招标文件要求 | 投标文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、投标人应当根据所提供的产品和服务的实际情况对第二章《项目采购内容及要求》所有技术条款相关偏离的条目如实逐条填写响应表。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

3、评标小组发现投标人有虚假描述的，视为投标无效。

售后服务方案

（格式自拟，投标人根据项目采购需求拟定）

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

货物质量保证承诺书

（格式自拟，投标人根据项目采购需求拟定）

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

产品配置清单

（格式自拟）

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

投标人认为要提供的资料（如有）

投标人名称（CA电子签章）：

投标日期：       年    月    日

《中小企业声明函》格式

（不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的投标人不需填写）

中小企业声明函（如有时）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA电子签章）：

日 期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有时）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子签章）：

日  期：

说明：如投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的，可根据自身情况如实提供声明函；

# 第七章  附件

- 附件1：政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

- 政府采购项目履约保证金退付意见书

| 投标人申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： 分标号（如有）： |  |  |  |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据招标文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约金退付到以下账户。 开户名称： 账 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购人：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转账 日期： |
| 备注：附收款收据原件（如有开具时）、验收报告复印件（如有）、银行转账单复印件。 |  |  |  |  |

广西壮族自治区政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）投标人（公司名称）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金 额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、投标人1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。