广西昊润项目咨询有限公司

竞争性谈判文件

（全流程电子化评标）

项目名称：港口区企沙中心卫生院康复设备采购项目

项目编号：FCZC2025-J1-020007-HRZX

采购人：防城港市港口区企沙中心卫生院

采购代理机构：广西昊润项目咨询有限公司

2025年4月14日

目   录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 供应商须知	39

第一节 供应商须知前附表	39

第二节 供应商须知正文	45

一、总则	45

二、谈判文件	47

三、响应文件的编制	48

四、评审及谈判	51

五、成交及合同	52

六、验收	54

七、其他事项	55

第四章  评审程序、评审方法和成交标准	56

第一节 评审程序和评审方法	56

第二节 评审原则	61

第三节 评审报告	62

第四节 评审过程的保密与录像	62

第五章 响应文件格式	63

第一节 封面格式	64

第二节 资格证明文件格式	65

第三节 商务技术文件格式	74

第四节 报价文件格式	87

第六章 合同文本	95

第七章 质疑、投诉材料格式	104

- 第一章 竞争性谈判公告

港口区企沙中心卫生院康复设备采购项目竞争性谈判公告（远程异地评标）

项目概况 #### 港口区企沙中心卫生院康复设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取采购文件，并于2025年4月18日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2025-J1-020007-HRZX

项目名称：港口区企沙中心卫生院康复设备采购项目

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币贰佰肆拾捌万玖仟元整（¥2489000.00元）

最高限价：/

采购需求：港口区企沙中心卫生院康复设备采购项目一批，具体内容详见“第二章采购需求”。

合同履行期限：自签订合同之日起30个工作日内供货、安装调试完毕通过验收并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：供应商按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或有效的医疗器械经营备案凭证（《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。

三、获取采购文件

时间：2025年4月14日至2025年4月17日，每天上午08:00至12:00，下午3:00至6:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商自行在广西政府采购云平台下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年4月18日09时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台

五、开启

时间：2025年4月18日09时30分（北京时间）

地点：广西壮族自治区防城港市开标室1政府采购开标室1

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用远程异地全流程电子评标，评标主场设在防城港市公共资源交易中心，评标副场设在藤县公共资源交易中心。

2.申请人其他的资格要求

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.本采购项目落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）落实政府绿色采购政策。

4.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•防城港）。

5.供应商提交首次响应文件注意事项：

（1）本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往广西政府采购云平台下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件递交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件递交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅在规定时间内对加密的响应文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由供应商自行承担。

（4）供应商需要在具备摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台电子开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打客服电话95763热线获取服务帮助。

6.监督部门信息

名称：防城港市港口区政府采购管理办公室

电话：0770-6106079

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：防城港市港口区企沙中心卫生院

地址：防城港市港口区企沙镇渔冲路133号

联系方式：韦文杰；0770-2220086

2.采购代理机构信息

名称：广西昊润项目咨询有限公司

地址：防城港市港口区马正开路72号国贸中心广场写字楼一16层1606号办公室

联系方式：0770-2829984

3.项目联系方式

项目联系人：杨韬

电话：0770-2829984

采购人：防城港市港口区企沙中心卫生院

采购代理机构：广西昊润项目咨询有限公司

2025年4月14日

- 第二章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）和《关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告》（2023年第2号）的规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由具备资格的机构出具的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料复印件（加盖供应商电子公章）[如中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料]，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，响应文件作无效响应处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。（如在此期间有新的规定颁布按照新规执行）

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商可以参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5.中小企业划分标准见本章附件2，采购标的行业名称见“采购需求一览表”。

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 所属行业 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
|  | 空气波压力循环治疗仪 |  | 工业 | 1 | 台 | 1.▲3 种专业 DVT 治疗模式，6种专业4腔全肢气囊治疗模式，多达9种充气治疗模式，适用多种治疗场景。 2. ▲单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节，也可以针对特殊情况将腔道关闭，能有效避开患者不适合挤压的部位。 3. ▲配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果。 4. ▲ DVT 分段式气囊，配合设备内部DVT 治疗模式使用，可作DVT模式和4腔模式两用机， 适用于医院所有患者。 5. ▲叠加式双层结构气囊，规避出现压力死角，使挤压更有效。 6. ▲环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能。 7. 配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配。 8. 设备压强可在5-25Kpa(38-188mmHg) 范围内连续可调，气压单位Kpa 和 mmHg可进行转换； 9.充气气泵使用时产生的噪声≤65dB, 振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短。 10. ▲时间设定模式：DVT 模式下，治疗时间1min～99h可调，满足患者超长治疗；4腔气压模式下，治疗时间1min～99min 可调，满足临床患者所需。 11. ▲设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同。 12. ▲实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损。 13. ▲智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使 用该参数，无需治疗师再次进行调节。 14. ▲梯度压力模式：内置程序，最后一腔充气强度仅有第一腔的60%，符合人体生物力学，使治疗时更加舒适并有效保护人体静脉瓣膜。 15. ▲过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤。 16. 断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤。 17. 主机外壳采用ABS 作为主要材质，坚固耐磨；气套采用TPU+ 尼龙布的材质，坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感。 18. ▲气囊已经通过中国药监局 (NMPA）认证。 19.质保期：主机两年，配件一年。 20.用途：预防血栓、水肿、促进循环、长期卧床等。 |
|  | 角度尺 |  | 工业 | 1 | 件 | 1.材质：PVC； 2.不少于6种规格：12英寸360°、8英寸360°、6英寸360°、6英寸180°、手指尺、骨科转角尺； 3.配置：（1）12英寸360°尺*1件； （2）8英寸360°尺*1件； （3）6英寸360°尺*1件； （4）6英寸180°尺*1件； （5）手指尺*1件； （6）骨科转角尺*1件； 4.用途：适用于脊椎、上肢、下肢、手指等关节活动度测量。 |
|  | 多功能关节活动测量表 |  | 工业 | 1 | 件 | 参考尺寸：18×8×9cm； 表盘直径≥6.5cm，表盘旋转角度360°； 用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。 |
|  | 秒表 |  | 工业 | 1 | 个 | 参考规格（cm）：8×6×1； 材料：塑料； 用途：各种运动及测评计时用。 |
|  | 万步计 |  | 工业 | 1 | 套 | 参考规格（cm）：6.4×5.4×2.5； 材料：塑料； 用途：步行运动定量、计数。 |
|  | 医用诊疗床 |  | 工业 | 4 | 台 | 1. 产品为一折两段床，段位分为头段及腰腿段两部分。 2. 床体净重：110×(1±15%)kg。 3. 床面总规格（长×宽）: （1）床面2040mm×1120mm； （2）头段：720mm×1120mm； （3）腰腿段：1300mm×1120mm； 4. 床体头段的角度调节方式为气弹簧调节，方便省力。 5. 床体头段的角度可调范围为：0~80°，允许误差±5°。 6. 床体升降高度可调：450mm～920mm。 7. 床体高度的升降方式：通过脚控连杆进行调节，治疗师在床的两旁均可通过脚控连杆调节床体的高度。 8. 床体动态升降最大承重205kg, 最大静态承重410kg。 9. ▲脚踏控制结构，脚轮控制方便床体的转移，进行手法治疗时，床体依靠四根立柱支撑，保证站立过程中床体的静止及安全性。 10. ▲采用LINAK 高性能电机，运行安静流畅。 11.床面采用超纤皮，耐磨耐老化，舒适透气。 12.床体钢架采用T2.0mm 定制管材，保证结构结实。 13.用途：供医疗人员行手法治疗时用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 14.质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | 电动起立床 |  | 工业 | 1 | 台 | 1. 产品净重：110×(1±15%)kg； 2. 床面规格（长×宽）:1860mm ×610mm，允许误差±10%； 3. 床面具有垂直升降功能，便于患者上、离床转移，床面升降距离：450mm～800mm； 4. 采用医用慢速推杆电机，训练过程中使患者逐渐适应体位变化，从0°升至85°的起立时间不应小于30s； 5.▲具备站立角度查看及调节功能：0~85°可调，步长1°，允许误差±5°。 6.▲具有站立角度校准功能，保证角度显示准确。 7.▲脚踏板可左右分别调节背屈及跖屈角度，调节范围为：+15°~-25°。 8. 电动起立床应能承载最大安全载荷为180kg 作升降和起立运动； 9. 每只脚踏板的最大安全载荷为160kg； 10. 辅助台的最大安全工作载荷为垂直方向75kg, 水平方向50kg； 11. 固定带最大安全工作载荷为50kg； 12.▲具有手动程序，可设置站立角度和站立时间。 13.▲具有不少于八种内置程序，站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，如间歇、渐增渐减、渐增等，可设置站立时间。 14.▲具备站立时间设置功能：0min~75min可调，步长5min，计时结束有提示音。 15.▲双电机控制床体升降及床体起立。 16.▲脚踏控制结构，方便床体的转移；进行站立训练时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的静止及安全性。 17. 采用高性能双电机，运行平稳安静，设备运行时噪音应小于60dB。 18. 具备患者可操作紧急停止控制装置； 19.▲床面采用超纤皮，耐磨耐老化，舒适透气。 20.▲床体钢架采用T2.0mm 定制管材，保证结构结实。 21.▲各运动部件之间采用轴承，静音耐用。 22. 设备静态承载能力不小于400kg。 23. 手持控制器配备 LCD 显示屏，可显示内容包括站立角度－时间曲线、站立角度、程序模式及站立时间 。 24. 手持控制器配备程序控制键，可选择站立时间选项及启动和暂停起立床的程序运行。 25.用途：站立训练，改善下肢肌力及下肢控制能力，预防体位性低血压等作用。 26.质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | PT凳 |  | 工业 | 4 | 套 | 1.材质：不锈钢凳架、PU凳面； 2.凳面尺寸：直径不小于40cm； 3.升降可调范围不小于120mm； 配置：凳面*1件； 伸缩杆*1件； 底架*1件； 脚轮*5个； 安装工具*1套； 用途：治疗师座椅，高度可调。 |
|  | 矫正镜 |  | 工业 | 1 | 面 | 参考规格：88×66×186cm，镜面玻璃厚度0.5cm。架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮。 用途：用于各种姿势矫正训练。 |
|  | 平行杠 |  | 工业 | 1 | 套 | 参考规格（cm）：（长）335×（宽）86～118×（高）75～104.5，矫正板坡度15°； 参考质量：不低于138.0kg； 结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座； 材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯； 杠杆直径（cm）：约Φ3.5； 杠杆宽度调节范围（cm）： 86～118； 高度调节范围（cm）：75～104.5； 额定载荷（kg）：≥ 135； 矫正板坡度： 15°矫正板坡度： 15°； 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正足内、外翻。髋外展增强行走的稳定性，适合于骨关节，神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 |
|  | 拉筋板 |  | 工业 | 1 | 件 | 1.参考尺寸：39.5×35×20.5cm； 2.材质：碳素结构钢、EVA； 3.不少于5个角度可调，包括0度、20度、35度、45度、50度； 4.最大承重不低于100kg ； 用途：矫正和防止足下垂、足内翻等。 |
|  | 站立架 |  | 工业 | 1 | 台 | 结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架； 材质：木板、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵； 肘部垫宽度（mm）：≥50； 肘部垫额定承载质量（kg）：≥80； 臀部垫和绑带额定承载质量（kg）：≥135； 参考规格（cm）：约长143×宽60×高105； 参考质量：≥34.0kg； 用途：用于截瘫、脑瘫等站立功能有障碍患者进行站立训练也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 |
|  | 训练用阶梯 |  | 工业 | 1 | 架 | 材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架； 结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯； 扶手杠调节范围（cm）：0-25； 扶手杠侧向额定载荷（kg）：≥70； 梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝，深28cm； 阶梯额定载荷（kg）： ≥135； 参考规格（cm）：约长337×宽83×高120～147； 用途：用于患者上下楼功能恢复练习。 |
|  | OT综合训练工作台 |  | 工业 | 1 | 套 | 参考规格（cm）：约180长×98宽×97高； 参考质量：约90.0kg； 左右操作面板：（参考）47×33（长×宽）cm； 后操作面板：（参考）97×33（长×宽）cm； 操作面板调节范围：46cm～81cm； 材质：板材为环保免漆多层板，厚度不低于18mm；脚轮质量、性能不低于“易得力”品牌，尺寸为4寸； 组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。 用途：作为训练桌、高度可根据患者所需调节。 |
|  | 上下肢主被动康复训练器 |  | 工业 | 1 | 台 | - 适用范围：适用于对患者上肢和（或）下肢进行被动性和主动性训练。 2. 技术参数： 2.1 上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。 2.2 上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练。 2.3 上肢训练器高度可调节：0~150mm 可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练。 2.4小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾。 2.5显示屏：8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便。 2.6 ▲不少于四种训练模式：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式 可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求。 2.7 ▲具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度10级 可调 。 2.8 设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。 2.9 训练时间可调：1～120min 可调，满足不同患者的训练时长的需求。 2.10 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min 可调。 2.11 阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调。 2.12 训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练。 2.13 训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消 耗等数据。 3.质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | 上下肢情景互动系统 |  | 工业 | 1 | 台 | ▲1、操作系统：正版Windows 10，多核处理器，内存容量不低于8G, 硬盘空间不小于256GB, 高品质双HDMI 接口传输线。 2. 软件系统： (1）上下肢情景互动系统软件主要由用户管理模块、系统设置模块、游戏模块和报告模块组成。 (2）智能识别运动状态，可以做到自动停止和自动监测转速。 (3）具有患者个人数据库功能，方便管理患者信息及记录患者病程。 (4）可自动记录患者训练信息多种内容并提供打印报表功能。 (5）不少于7种游戏包括：超级玛丽，环岛旅行，星际探险，田园轨迹，神奇电视，竞速跑酷，竞速自行车。 (6）游戏影子模式，可以与自身历史数据进行竞赛对比，增强信心，同时便于观察患者进步情况。 (7)▲采用游戏Al模式，可以与机器人进行竞赛对比，提高趣味性。 (8）可根据训练需求选择训练部位及目标速度。 (9）系统最多可以支持4台设备通过局域网连接进行多人游戏，增加训练趣味性，激发患者斗志，同时便于进行小组训练。 (10)▲游戏具有加油提示，停止警告提示。 3. 传感器： (1)▲使用可充电式蓝牙4.0传感器，20Hz 采样率，无线连接，可连续工作不低于10小时，充电锂电池，通讯距离不低于10米。 (2）配有三种不同尺寸绑带，可以满足不同围度的肢体。 4.质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | 平衡功能评估及训练系统 |  | 工业 | 1 | 台 | 1. 本产品主要由软件、传感器及训练架组成。 一、软件 2. 本产品具备蓝牙连接功能。 3. 软件具备评估、游戏训练、病例管理等功能。 4. 软件可对患者的平衡能力进行评估，并根据评估结果推荐适宜的平衡训练角度，制定合适的训练计划。 5. 软件中有不少于3种游戏类型可选，每种游戏类型可根据患者的平衡能力选择适当的难度。 6. 可对游戏中的多种数据进行设置，如距离、大小、数量、移动速度等。 7. 软件可创建病人信息、进行训练设置、保存及查看训练记录。 二、硬件 8. 本产品可配备不低于55寸体机，游戏训练体验更佳。 9. ▲训练架采用双轴设计，符合人体工程学设计，安全稳定。 10.▲训练架在竖直方向摆动角度分为3档可调，分别是0°、6°、11°，实现静态与动 态平衡训练。 11. ▲训练架的摆动阻力分5档可调，实现动态平衡进阶训练，满足不同阶段的患者的治疗需求。 12. 训练架垂直方向高度可调，调节范围为0~33cm, 误差为±10%。 13. 训练架的高度调节方式为气弹簧调节，调节方便省力。 14. 训练架的承载能力：脚踏板最大承重为2000N； 腰部固定带的最大承重为1000 N。 15. 训练架左右两侧的髋部支持垫距离以及腰部固定带的长度可调，适合不同体型患者使用。 16. 训练架的膝部支持垫的高度可调，适合不同身高的患者使用。 17. ▲训练架的脚部固定装置使用弹簧开关设计， 一踢一踩即可开关该装置，避免弯腰操作，方便治疗师或其他操作者使用。 18. 训练架左右两侧的髋部支持垫及腹部缓冲垫采用软硬适中的材料，减少训练过程中 患者的不舒适感。 19.质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | 四肢联动康复训练器 |  | 工业 | 1 | 台 | 1. 适应范围：适用于肢体肌力不足的患者进行协调性康复训练。 2. 性能参数： 1) ▲设备使用上肢模拟伸缩运动，下肢模拟蹬踏运动模式进行训练，一肢带动三肢，健侧带动患侧， 增强肢体协调性及四肢肌力。 2）最大承重：200kg。 3）屏幕为10 .1 寸电容屏，触摸灵敏，操作方便。 4）手柄支臂使用快拉式结构调节，可调范围为：0~46cm, 适用不同臂长的患者使用。 5) ▲手柄采用手托式设计，相比于棍状设计，能避免抓握无力的患者滑下手柄造成损伤。 6) ▲手柄旋转角度五档可调：-20°,-10°,0°,10°,20°，满足患者不同前臂角度使用。 7）座椅距离可前后调节，距离为30cm, 适用不同身高腿长的患者使用。 8）座椅可左右旋转90°，方便患者上下转移。 9）座椅两侧均有舒适的扶手，且扶手可折叠，方便病人转移。 10）双重安全绑带设计，从多个部位固定患者躯干，可有效固定不同偏瘫侧的患者，为躯干稳定性不够的患者提供安全保护，防止患者滑落，同时固定躯干，保证一个正确的训练体位。 11）具备手部固定套，为上肢肌力小于2级和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护，保证患者训练过程的连续。 12)▲标配髋膝关节支撑装置，可支撑单侧下肢，为下肢肌力小于2级和关节稳定性差的患者提供固定和保护，防止训练过程中膝过伸、髋外旋、足内外翻等异常姿势。 13）髋膝关节支撑装置长度及宽度可调，调节髋外展外旋的幅度。 14)▲具备一键锁定功能，可锁定手部支臂和踏板，使其保持固定状态，避免手部支臂及踏板的不稳定在患者上下座椅过程中造成不利影响。 15）使用大型船型脚踏板，踏板上配有缓冲软垫，运动过程稳定且安全。 16）具备移动轮子：方便设备的整体移动。 17)▲使用电磁控阻力装置，极小的启动阻力，患者可轻松开始训练。 18）电磁阻力等级可调：1~10级可调，同时训练过程中阻力可调节，可随时进行训练调整，适合肌力提升训练。 19）训练时间可设置：1～99min 可调。 20）训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数等参数，并具备数据统计功 能，训练结束后可统计训练时长、总里程、总消耗卡路里等多种数值。 3.质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 |  | 工业 | 1 | 台 | 1. ▲具备恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗；恒压输出模式下，手持活动电极治疗。 2. ▲双通道输出，固定模式及移动电极模式可同时独立使用，每通道可独立设置治疗参数，同时治 疗两位患者。 3.▲输出强度：0mA~80mA 或 OV~80V 范围内可调，步长0.5mA 或0.5V。 4. 脉冲频率：20Hz～100Hz 可调，步长1Hz。 5. 脉冲宽度：100μs~400μs 可调，步长10 μs。 6. 脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。 7. 脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s 可调，步长1s。 8. 脉冲的维持时间：1s～55s 可调，步长1s。 9. 脉冲的断电时间：3s～75s 可调，步长1s。 10.治疗时间1～99min 可调，步长1min。 11.具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极、口腔内单点 球状电极和口腔内两点球状电极共七种电极治疗方式。 12. ▲可进行口腔内及口腔外电刺激，通过不同的电极可固定点刺激及不固定式刺激，配备多种刺激电极。 13. 固定电极具备三种治疗模式： (1）简单操作模式，一键开启治疗，只需调节强度及时间，操作简便； (2）专家模式更多参数可调（脉宽、频率、上升时间、下降时间、维持时间、断电时间等），可供科研使用，同时也可根据患者情况制定个性化方案使用； (3）功能性训练模式，配合手控器及显示动图，通过视觉反馈配合电刺激的方法进行摄食训练，可促进患 者吞咽功能恢复。 14. 内置电极放置图示，方便使用。 15.电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间，通过手柄上的按键掌控刺激时间。 16. 触屏+一键飞梭，操作简便多样化，一键飞梭旋钮，360°无死角精准调控，还有自动锁定功能，防止误碰。 17. 开路报警提示，过电保护确保治疗安全。 18.质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | 脑循环电刺激仪 |  | 工业 | 2 | 台 | 1.▲可伸缩调节头箍式电极，适用不同头围人群。 2.▲两通道头箍电刺激搭配四通道肢体神经肌肉电刺激，可同时治疗头部及肢体，同时供两 位患者使用，提高临床工作效率。 3.飞梭旋钮360°精准调节，自带防误碰功能，治疗结束自动归零，操作简便。 4.▲电刺激头箍，佩戴更方便，治疗更精准，头箍电刺激装置通过耳后乳突输出人体仿真生物电流，刺激小脑顶核区。 5. 头箍电刺激装置脉冲宽度400us±120us, 脉冲周期18ms~46ms，频率21Hz～56Hz。 6. 头箍电刺激装置输出强度0mA~30mA 可调。 7. 不少于8种内置肢体神经肌肉电刺激处方，满足不同情况肢体功能障碍患者的治疗需求。 8. 肢体电刺激装置输出特定脉冲调制波，无电解灼伤风险。 9. 肢体神经肌肉电刺激装置脉冲频率4000±400Hz, 调制频率在0.03～1.2Hz 范围内。 10. 肢体神经肌肉电刺激装置输出强度0mA~100mA可调。 11. 治疗时间1～99min 连续可调，步长1min。 12. 恒流电流输出，保证治疗的安全、有效性，治疗可量化。 13. 开路报警，确保治疗安全。 14.质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | 低频神经肌肉电刺激仪 |  | 工业 | 2 | 台 | 1.▲八路电流输出可选，可同时满足多人/多部位治疗需求，提高临床效率。 2. 粘胶式电极，放置/解除电极更方便。 3. 液晶触屏显示+一键飞梭， 一键飞梭旋钮，360°无死角旋转精细调节，对强度调控精细精准，旋钮自动锁定，避免使用中误操作。 4. 所有治疗参数单独显示，独立可调。 5 . ▲脉冲宽度80~400us 范围内可调，调节步长10us 默认300us。 6 . ▲ 频 率 1 ~ 180Hz 范围内连续可调，步长1Hz，默 认40Hz。 7. ▲脉冲波形：双相对称方波，不区分正负极，不产生电解物质。 8. 脉冲群波形：可调梯形波、方波、三角波、尖波，配合强度、持续时间等参数调节，对神 经肌肉的刺激反应不同，可达到不同治疗作用。 9. 仪器的上升时间： Os~2s, 步长为0.5s。 10. 仪器的维持时间： Os~20s, 步长为1s。 11. 仪器的下降时间： Os～2s，步长为0.5s。 12. 仪器的断电时间：2s～50s, 步长为1s, 断电时间不少于通电时间；通电时间为上升时间、维持时间和下降时间之和。 13. 治疗时间1～99min 可调，步长1min, 默认20min。 14. 最大输出电流：140mA（峰值电流）、步长1mA。 15. 恒流电流输出，保证治疗的安全有效性，治疗可量化。 16. 可选配专业台车，便于移动。 17. 开路报警，过电保护确保治疗安全。 18.质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | 低频痉挛肌电刺激治疗仪 |  | 工业 | 2 | 台 | 1.电流输出四通道可独立输出，单独调节治疗强度，可同时治疗8部位，提供更多治疗选择。 2. 可选配专业台车，便于移动。 3.一键飞梭式强度调节旋钮，具备自动锁定功能以及手动解除功能，避免使用中误操作。 4.不少于8种内置处方，对应不同痉挛等级治疗方案，方便治疗师快速调用。 5.可自定义处方，可供储存的20种不同的处方模式，提供个性化治疗方案。 6.脉度100～500μs范围内可调，方便医生根据患者痉挛情况不同而定义个性化处方。 7.脉冲波形为双向对称波，使患者较能适应，不易产生疼痛，确保治疗效果。 8.输出方式：单次双向脉冲交替输出，使痉挛肌和拮抗肌交互抑制，高效松弛痉挛肌，延迟时间0.1～1.5s连续可调。 9.仪器的输出频率为0.5～1Hz，输出周期1～2s连续可调，步长0.1s，使得肌肉只产生单次收缩。 10.治疗输出时间范围 0～99min可调，治疗结束后，具有提示音。 11.负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于50mA，最大限度保障患者安全，避免皮肤电灼伤。 12.恒流电流输出，保证治疗的安全、有效性，治疗可量化。 13.配备插针式水凝胶电极，放置/解除电极更方便。 14.内置快熔断保险丝，具有短路保护功能，保护敏感器件，保障使用安全。 15.开路报警，过电保护确保治疗安全。 16.质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | 振动理疗仪 |  | 工业 | 2 | 台 | 1.▲采用高品质电机，保证稳定输出。 2. 可伸缩式理疗头，治疗时振动连续输出，可加快局部代谢速度有效缓解疼痛及降低肌张力改善肌肉紧张。 3. 采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性且可长时间连续使用。 4. ▲钛合金材质理疗头，与人体接触时不发生变形，有效保障治疗深度和设备寿命。 5. ▲治疗手柄配备硅胶皮套，便于抓握和防止操作者烫伤。 6. 为机械性冲击治疗设备，电机转速：900、1800、2700、3600rpm 四档可调，转速误差±5%，有效针对临床不同需要促进肌肉力量募集或降低肌张力。 7. 治疗头振动幅度可达6mm, 误差±10%，治疗深度可达0-60mm,表层和深层组织均可治疗。 8. 主机尺寸（长×宽×高）:280mm×125mm×56mm,允许误差±20mm。 9. 按摩头直径：φ15mm,φ25mm,φ35mm，允许误差±5%。 10.噪声：正常工作时，电机运转平稳，无异常声响，噪声以声级计“A”级计权，其值应≤60dBA。 11. 设备重量约为2.5kg, 整体重心于机头部位，最大程度降低手柄尾端振动幅度，治疗时设备重量施加于人体，无需操作者费力施压，轻松来回移动，便捷省力操作。 12. 电源输出线与主机连接牢固可靠，最大承受拉力不小于5kg。 13. 过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者。 14. 输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效。 |
|  | 磁振热治疗仪 |  | 工业 | 1 | 台 | 1.采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗。 2.▲独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位，节约治疗时间提高临床效率。 3. ▲磁场强度：磁感应强度在10mT~50mT 的范围内可调，步长为10mT, 允许误差为±10%。 4.振动频率： (1）单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz 四种频率可调，允许误差±2Hz。 振动时间2s, 振动周期2s、3s、4s、5s 可调； (2）多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz 循环扫引，允许误差±2Hz。振动 时间5s, 振动周期10s、12s、14s、16s 可调； 5. 治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃。 6. 颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择。 7.▲无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗。 8.▲软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、 亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。 9. 治疗时间1～99min可调，以1min 为单位设定。 10. 输入功率：500VA。 11. 具备磁疗开路错误提醒。 12. 具有多种安全保护装置： (1）输入过流保护装置； (2）输出过流保护装置； (3）双重过温度保护装置。 13. 正常工作条件： (1）环境温度范围：5~40℃； (2）相对湿度范围：≤80%； (3）电源：AC220V、50Hz； (4）大气压力范围：86.0kPa~106.0kPa； 14.质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | 中频干扰电治疗仪 |  | 工业 | 2 | 台 | 1、双路三维干涉波（共 12 个电极）输出 ，可三维、二维输出相互转换 ，最多可治疗 6 个部位 ，通过 交叉干涉和特殊波形调制后输出，增强对感觉、运动神经的刺激。 2、▲配备特制吸附式电极，以脉冲式吸附方式进行治疗，负压吸引压 80~300mmHg连续可调，每次可增加或减小 10mmHg。 3、▲三种不同吸引模式，连续模式吸引压恒定不变，脉冲模式吸引压发生节律性变化，自动模式吸引速度随机变化。通过不同的吸引模式来模拟中医按摩手法，提高治疗过程中的舒适感。 4、吸引压智能调节，治疗停止后自动降低，便于取下电极。避免长时间的负压力学吸引下，发生不良事件。1min 后自动变为 OFF，20s 后又变为上次治疗所设定的吸引压值。电源突然中断时，吸引压自动卸 去压力，压力＜10mmHg。 5、吸水海绵湿式电极，使电流密度更平均，治疗更安全舒适，可加热使用。 6、▲顶板具备自动加热功能，能对海绵电极进行加温加热，避免电极带来冰冷刺激，提高治疗的舒适度。 7、顶板加热双重温度保护：超温保护装置使顶盘温度维持在45℃± 5℃的热稳定状态；当顶盘温度升至55℃±5℃之间时，立即切断加热电源，停止加热。 8、输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波。 9、输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节，针对不同深度的组织进行治疗。 10、干涉波差频频率 1～120Hz 范围可调。 11、在 500Ω额定负载下，输出的电流有效值不大于 50mA，有效预防电灼伤，保障患者安全。 12、▲五种干涉模式可调节： IFC、 IFCW、 PMC、 PMC2、程序，覆盖绝大部分中频电疗模式，其中包括传统干扰电模式、动态干扰电模式、立体动态干扰电模式、调制中频电疗模式、音频电疗模式等，内置默认参数，快速开启治疗。 13、▲向量六档可调，电流强度在此周期内不断发生节律性的动态变化，机体组织不易产生适应性，并能使深部组织获得更加均匀的作用强度，有助于获得较好的治疗效果。 14、▲四种扫引时间可调节，通过调节不同的扫引时间来降低机体组织的适应能力，使机体在治疗过程中不易耐受。 15、▲六种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特，不同的调制度引起神经肌肉兴奋的程度不同。 16、具有五种治疗模式，低、中、高、广域、低高，可针对各种病症和疾病进行治疗，适用于兴奋不同的组织、部位。 17、一键飞梭式强度调节旋钮，具备自动锁定功能以及手动解锁功能，避免使用中误操作。 18、当治疗结束时，输出强度具备自动归零，并进行声音提示。 19、吸附电极共有黄、绿两种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕，且负压吸引电极，方便安置移除，便于操作。 20、治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗。 21、多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。 22、质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | 台车 |  | 工业 | 9 | 台 | 台车高度：940mm；台车最大载重量应为≤20kg； 台面尺寸：400*400mm； 台车：12.0(1±10%)kg。 |
|  | 红外偏振光治疗仪 |  | 工业 | 1 | 台 | - 1.▲独立双通道输出，输出参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位。 2. 智能化触控操作系统，五大模式自由切换，满足各种治疗需求。 3. 10.4寸彩色液晶中英文触摸屏设计，操作精准快捷。 4. 采用光源，使用寿命更长； 5.▲波长范围：600nm~1600nm，人体投射窗口。 - 6.人体工程学设计，操作平台180°可旋转，治疗支臂多角度多方位可调节，方便治疗者操作及定位； 7. ▲功率调节：10%～100%连续可调，步长为5%，不少于19档位可调。 8. 治疗时间1—20min 范围内可调，调整步距为1min,治疗时间结束时有声音提示。 9 . ▲峰值时间1～9s 可调，低值时间1～9s 可调。 10. 主机台车一体化设计，下置静音轮胎，方便转运和运输。 11. 不少于5种治疗头可供选配，根据治疗部位及治疗深度等选择合适的治疗头。 12. 治疗头最大输出光功率为2900mW。 13. 一键飞梭，快速精准调节，作为触屏调节的补充方式。 14.质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | 吸附式点刺激低频治疗仪 |  | 工业 | 1 | 台 | ▲1.具有≥12组电路输出，≥24个治疗点； 2.脉冲频率范围：1Hz～999Hz； 3.脉冲宽度：SSP 电极时为 50µs ，普通电极时为 150µs； 4.治疗时间：1min—99min 可调，步长 1 min； 5.负压性能，工作压力设置范围在 5KPa-40KPa 内可调； ▲6.具有多种操作模式，至少包含无创针灸、低频电疗等模式，也可自由设置参数； ▲7.具有内置治疗处方，内置穴位点及取穴图示； 8.具有≥8 种治疗模式：至少包含连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F 低、1/F 高、1/F 广域； 9.具有一体式悬挂网架，便于电极的放置； 10. 具有治疗结束声音提示功能； 11.质保期：主机两年，配件一年。 |
|  | 巴氏球 |  | 工业 | 1 | 个 | 规格（cm）：约Φ75； 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。 |
|  | 智能砂磨板 |  | 工业 | 1 | 套 | 一、功能： ▲1、提供不少于 7 款的趣味互动游戏； ▲2、设备之间可互联进行竞赛训练； 3、砂磨板倾斜度、高度手动可调； 4、不少于 384 个光点阵列，间距小于 40mm； 5、提供 4 种智能磨具； 6、轨迹引导训练模式，轨迹可自定义设计； 7、提供不少于 10 种常用训练轨迹， 包括单方向、往返方向、多方向组合、直线、曲线等轨迹； 8、记录用户信息的数据库，无纸化管理； 9、自动生成并保存训练报告，训练数据全纪录，跟踪康复进度； 10、多种训练轨迹可组合成训练方案。 二、技术规格 产品整体尺寸（长×宽×高）：约1050mm×845mm×845mm。 |
|  | 气动式关节智能康复系统 |  | 工业 | 1 | 台 | 1、单/双/三通道切换，可最多同时连接3只手套供3人同时使用。 2、训练模式： 2.1、抓握训练：五指齐动的抓握和背屈训练； 2.2、手指操训练：单个手指按照手指操训练方法逐一训练； 2.3、对指训练：拇指和其他一个手指的逐一对指专项训练； 2.4、自主训练：选择设定需要训练的手指，依次反复的进行训练； 2.5、手控训练，健侧手通过“手控开关”，发出指令带动患侧手训练； 2.6、ADL日常生活能力训练，即抓物体功能训练； 2.7、主从式镜像训练：通过健手佩戴镜像手套，通过至少五条高精度传感器，在健手做出手势动作时，患手佩戴手指训练手套，可以做出同样动作，可精确到单根手指的主从式镜像训练，训练的同时屏幕配合对应训练动画； 2.8、主动游戏训练：通过患手戴上镜像训练手套，做出要求手指和主机互动进行主动游戏训练和手势对比训练，可精确单根或几根手指的精细化控制训练； 2.9、按摩训练：通过按摩手套配件，对手部进行按摩训练。 2.10互动训练：人发出指定的语音指令，控制机器做手指训练，语音引导：机器工作时，伴有语音提示。 2.11、4级肌张力及腕部辅助功能：利用动态牵引和静态固定的原理降低腕关节肌张力保持腕关节活动度，同时针对手部4级及以上肌张力患者进行指关节松动训练有效降低肌张力。活动范围：最大背伸角度90°（误差≤5%），最大掌屈角度90°（误差≤5%）。 3、训练时间：1～99分钟可调，10分钟、20分钟、30分钟的预设时间可选。 ▲4、训练力度：可通过主机和手套结构进行双重调节。 主机压力：中、高两档可调。 手套调节功能：手套拉伸装置具备三档的物理调节功能。 5、运行速度范围 60°～170°/s。 ▲6、主机输出安全压力-85KPa~150KPa。 7、康复手套四指活动范围 -35°～230。 8、训练保持时间：1秒—12秒可选择。 ▲9、含脚腕训练功能，配脚腕训练脚套，可直接使用主机操作。 |
| 商务条款 |  | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内，成交供应商必须与采购人签订政府采购合同。 二、交货期：自签订合同之日起30个工作日内供货、安装调试完毕通过验收并交付使用。 三、交货地点：广西防城港市，采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、付款方式：本项目无预付款，成交供应商交货安装调试完毕后，合同价款需要成交供应商为采购人提供无息分期付款模式，成交供应商开具全额发票后，采购人开科后每月收入的 50%付给成交供应商，两年内付清。 六、验收条件及标准： 1.所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、供应商双方派代表当场开箱验货，并按采购文件的功能目标及技术指标、响应文件承诺的技术指标逐条检验验收合格后，双方代表签字，否则不予验收合格。如供货时出现有设备停产的情况，供应商必须提供等同或优于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。 2.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、供应商响应文件中承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。 3.供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权，符合法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。 4.采购人有权委托第三方机构进行验收，验收费用由供应商全部承担。 5.符合采购文件参数要求及供应商的竞标参数要求。 七、质保期：质保期不少于1年（技术参数中有规定的按照技术参数的要求执行），设备保修服务自最终验收合格之日起计算。终身提供技术支持及售后服务，保修期内发生的质量问题，由成交供应商负责免费解决；保修期外，不收取除所更换的配件费外的任何费用。需求表内特别注明的除外。 八、售后技术服务要求： 1.成交供应商提供送货上门，安装调试，及培训使用人员和维护人员的服务（培训直至能完全独立操作），提供完善的设备使用、操作中文手册的服务，上述所有费用已经包括在总报价中，采购人不另行支付。 2.提供7×24小时热线服务，在质保期内，设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应提供技术服务、维修或设备更换的服务，并承担相应费用和零部件的费用，上述所有费用含在总报价中，采购人不另行支付；因人为因素出现的故障不在保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 3、成交供应商或厂家维保人员在接到故障报修电话后须30分钟内响应，4个小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品给采购人，以保证采购人的正常工作。 4.质保期外，零配件若损坏，成交供应商提供零配件优惠服务方案。成交供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 5.定期回访。响应文件中提供详细的售后服务方案，成交供应商根据售后服务方案每年至少进行一次定期回访以及对设备保养，回访后5个工作日内向采购人提供书面巡检报告和售后情况记录汇总表（word版1份，PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须成交供应商加盖公章）、售后情况记录表（PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须售后人员签字并加盖成交供应商公章）。 6.设备自带软件的在质保期内成交供应商提供升级服务，此费用含在总报价中，采购人不另行支付；其余按供应商承诺进行。 7.质量保证期满后，成交供应商应明确承诺继续提供维护服务： （1）承诺提供故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况，维护费用不超过市场均价。 （2）对于因技术、性能升级等原因而引起的故障，成交供应商应提供解决方案； （3）在质量保证期外，成交供应商应提供电话技术咨询服务，提供参与本项目及售后维护的技术人员名单和联系方式。 ▲（4）质量保证期期满前1个月内成交供应商应负责对本项目设备进行一次全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证设备正常运行。 九、其他要求： 1.响应报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格（即“采购需求一览表”包括的各项费用）； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）安装、送货上门的费用； （5）开展培训（含教材费、场地租用费）的费用； （6）到现场验收的费用； （7）本项目的采购代理服务费； #### （8）合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 2.供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失由供应商全权负责。 3.请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为，产品性能及功能如不能达到采购要求或与成交供应商响应的不符，视为虚假响应，对出现此类行为的成交供应商，采购人将按规定上报财政部门，由财政部门进行相关处罚。 |  |  |  |  |
| ▲其他说明 |  | - 一、核心产品 1、本“采购需求一览表”中的序号第28项产品“吸附式点刺激低频治疗仪”为核心产品。 本项目货物提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后竞标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。 二、进口产品说明 本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的做无效响应处理。 |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

# 第三章 供应商须知

## 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 供应商资格条件要求详见公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 不允许联合体竞标。 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无 |
| 6 | 是否允许分包/转包 | 不允许分包/转包 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或有效的医疗器械经营备案凭证（《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。（按本条的规定，需要提供相应证明材料的必须满足要求，否则响应文件按无效响应处理） 3.防城港市政府采购供应商信用承诺函。（格式要求详见“第五章 响应文件格式”，必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商直接控股股东信息。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接管理关系信息表。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.资格声明函。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件。（除自然人响应外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件。（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务条款偏离表。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商情况介绍。（如有请提供） 6.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有请提供） 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.货物需求偏离表。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.配置清单（均不含报价）。（必须提供，否则响应文件作无效处理） 3.售后服务方案。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.项目实施方案（如有请提供）。 5.项目实施人员一览表（如有请提供）。 6.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料。（如有请提供） 7.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函。（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 2.响应报价表。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云平台”投送。 |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程（如有）的价格；包含竞标货物、服务、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用（采购需求另有约定的，从其约定）。 |
| 16.2 | 响应有效期 | - 自首次响应文件提交截止之日起60日历天 。 |
| 17.1 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间 | 详见竞争性谈判公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 22 | 首次响应文件的退回 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 26.2 | 负偏离要求 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。 货物需求评审中允许负偏离的条款数为 0项。 |
|  | 谈判的顺序 | 广西政府采购云平台自动提取的顺序 |
|  | 评审价相同时成交原则 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： R依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 28 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 29.5 | 签订合同携带的材料 | 本项目“在线签订”政府采购电子合同，尚未办理CA电子公章及法人签名的供应商请及时办理，签订合同时使用有效CA证书进行电子签名与签章（成交供应商电子公章及其法定代表人的电子签名）。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | - （1）防城港市港口区企沙中心卫生院 联系电话：0770-2220086 通讯地址：防城港市港口区企沙镇渔冲路133号 （2）广西昊润项目咨询有限公司 联系电话：0770-2829984 通讯地址：防城港市港口区马正开路72号国贸中心广场写字楼一16层1606号办公室 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日8时 30 分到12时00分，15时00分到18时00分 |
| 31.6 | 受理投诉方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：防城港市港口区政府采购管理办公室 联系电话：0770-6106079 |
| 33 | 采购代理费 | 1.是否收取采购代理费：是 。 2.采购代理费支付方式： 本项目采购代理费由成交供应商领取成交通知书的同时，一次性向采购代理机构支付。 3.采购代理费收取标准： 本项目采购代理服务费参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格〔2002〕1980号）规定的货物类标准计算。 费率 成交金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 例如：某货物项目招标代理业务成交金额为500万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （500－100）万元×1.1%＝4.4万元 合计收费＝1.5＋4.4=5.9万元 4.采购代理费收取银行账户 账户名称：广西昊润项目咨询有限公司 开户银行：防城港市区农村信用合作联社荣兴分社 银行账号：893012010104650666 |
| 34.1 | 解释 | 解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 34.2 | 其他 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| 35 | 资金来源 | 单位自有资金 |
|  | 关于响应文件的其他要求 | 纸质响应文件：成交供应商在成交通知书发出后5天内须提交 3套纸质版响应文件（含首次报价文件、资格证明文件、商务技术文件。按要求加盖公章）给采购代理机构。 提交的纸质版响应文件文本必须与其上传到广西政府采购云平台系统的电子响应文件内容一致，不允许篡改。如项目验收时因所提供的纸质响应文件与评审的响应文件不一致造成纠纷时，所有责任由成交供应商承担。 |

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形。

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的响应报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2本项目不允许转包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,对其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、谈判文件

8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜4.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

- 供应商必须就“采购需求”中所竞标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

- 不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.响应有效期

16.1响应有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 响应有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在响应有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22.首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23.截止时间后的撤回

本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。

### 四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人或以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28.履约保证金

详见“供应商须知前附表”

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

33.代理货物费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评审程序、评审方法和成交标准

## 第一节 评审程序和评审方法

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云平台”“信用中国”网站、中国政府采购网链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函的形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对响应有效期作出响应或者响应文件承诺的响应有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应谈判文件实质性要求；

15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评审报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5.最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。

5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了最高限价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额（如有）或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及桂财采〔2024〕55号《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业（货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）提供的，对供应商的响应报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=响应报价×（1-20%）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

## 第二节 评审原则

1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第三节 评审报告

1.成交标准

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。

2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 第四节 评审过程的保密与录像

1.保密

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五章 响应文件格式

## 第一节 封面格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

- 第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业单位法人证书或者执业许可证等)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的特定资格要求的材料…………………………………（页码）

三、防城港市政府采购供应商信用承诺函……………………………………………（页码）

四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、供应商直接管理关系信息表………………………………………………………（页码）

六、资格声明函…………………………………………………………………………（页码）

七、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料………（页码）

注：各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业单位法人证书或者执业许可证等)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、符合参与政府采购活动的特定资格要求的材料

- 供应商按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或有效的医疗器械经营备案凭证（《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。（按本条的规定，需要提供相应证明材料的必须满足要求，否则响应文件按无效响应处理）

三、防城港市政府采购供应商信用承诺函

防城港市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期： 年   月   日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

四、供应商直接控股股东信息

供应商直接控股股东信息

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、供应商直接管理关系信息表

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、资格声明函

资格声明函

致：广西昊润项目咨询有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的        （填写项目名称）         的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的响应有效期:首次响应文件提交截止之日起 60 日历天。

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第一节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料

## 第三节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串通竞标行为的承诺函………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件……（页码）

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（如有委托时）……………………………………………………………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、供应商情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、供应商认为需要提供的其他有关资料…………………………………（页码）

七、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）

八、配置清单（均不含报价）………………………………………………（页码）

九、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

十、项目实施方案……………………………………………………………（页码）

十一、项目实施人员一览表……………………………………………………（页码）

十二、对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料………（页码）

十三、供应商认为需要提供的其他有关资料………………………………（页码）

注：各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串通竞标行为的承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：广西昊润项目咨询有限公司

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加    （填写项目名称）  的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 项号 | 竞争性谈判采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、供应商认为需要提供的其他有关资料

供应商类似的业绩证明文件（如有要求）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在响应文件中页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明

所在供应商商务技术文件页码。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、货物需求偏离表

货物需求偏离表

项目编号：

项目名称：

| 项号 | 竞争性谈判采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称 | 数量 | 货物参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。

4.如货物需求偏离表中的“响应文件承诺”与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、配置清单（均不含报价）

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位必须与“采购需求一览表”一致，否则响应文件作无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、售后服务方案

售后服务方案

由供应商按本项目竞争性谈判采购文件“第二章 采购需求”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。

售后服务承诺

附表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、项目实施方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

十一、项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

项目编号：

项目名称：

附表A：本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件（如有）并注明所在响应技术文件页码。

附表B：本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 （页码） | 专业 （页码） | 职称 （页码） | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件（如有）并注明所在响应技术文件页码。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十二、对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料

十三、供应商认为需要提供的其他有关资料

## 第四节 报价文件格式

全流程电子文件

报  价  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函…………………………………………………………………………（页码）

二、响应报价表……………………………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（页码）

一、响应函

响应函

致： 广西昊润项目咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的     （填写项目名称）      项目（项目编号：                ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

三、资格证明文件电子版   份（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元）的竞标总报价，交货期：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件“第二章 采购需求”中相应的采购内容。

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按“第六章 合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件“第六章 合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 生产厂家、国别 | 单位 | 数量 ① | 单价（元）② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外）。

2、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

最终响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 生产厂家、国别 | 单位 | 数量 ① | 单价（元）② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商请提前准备好最终响应报价表，谈判小组要求供应商在广西政府采购云平台系统进行最终报价时，若要求上传附件，则必须在规定时间（30分钟）内提交此最终响应报价表，否则其响应作无效响应处理；若谈判小组要求最终报价只列明最终总报价的，则最终单价以报价文件中《响应报价表》中的单价为基础，同比例调整。

2、特别提示：首次响应文件提交截止时间前不需要提交此份资料。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加防城港市港口区企沙中心卫生院的港口区企沙中心卫生院康复设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加防城港市港口区企沙中心卫生院单位的港口区企沙中心卫生院康复设备采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

# 第六章 合同文本

- 《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）                         采购计划号：

供 应 商（乙方）

项目名称：

项目编号：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件的规定条款和成交供应商的响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号、参数 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包含甲方指定地点的现场交货价，包括：货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格（即“采购需求一览表”包括的各项费用），运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用，必要的保险费用和各项税费，安装、送货上门的费用，开展培训（含教材费、场地租用费）的费用，到现场验收的费用，合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

第二条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5.本合同内采购的产品归属权属于甲方。

第三条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按采购文件要求及响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物的运输方式： 不限 。

6.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险 。

8.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第四条 交付和交付验收

1.交货时间：按乙方响应文件中承诺的不超过本项目要求的时间 。地点：广西防城港市，采购人指定地点 。

2.甲方对乙方提交的货物依据采购文件和乙方响应文件中承诺的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单（如装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等），作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.因产品或施工质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第五条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按乙方响应文件承诺  。

3.其他按乙方响应文件承诺执行。

第六条 付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：单位自有资金。

3.付款方式：本项目无预付款，乙方交货安装调试完毕后，合同价款需要乙方为甲方提供无息分期付款模式，乙方开具全额发票后，甲方开科后每月收入的 50%付给乙方，甲方两年内付清。

第七条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方响应文件中承诺的不超过竞争性谈判采购文件要求的响应时间   小时内到达甲方现场处理。

3.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《售后服务方案》，为甲方提供售后服务。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期按乙方响应文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费,具体详见竞争性谈判的要求及乙方响应文件的响应内容。

6.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项：（见合同附件）。

第九条 调试和验收

1.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内验收。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在竞争性谈判文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，并按虚假应标上报处理。

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3.验收合格的项目，甲方在验收书签署之后且对于满足合同约定支付条件   日内向乙方支付采购资金。验收不合格的项目，将按本合同第十条违约责任处理，未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》的规定处理。

4.验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成的采用下列第    种方式解决：

（一）提交防城港仲裁委员会仲裁

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

1.采购文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.响应承诺书；

4.成交通知书。

第十六条 合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份，采购代理机构 壹 份，本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件1：

响应承诺书

| 1．乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．质保期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件2：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目成交供应商（            公司名称              ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额：仟佰 拾 万 仟佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、供应商响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

# 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。