公开招标文件

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：科研仪器设备采购

项目编号：GXZC2024-G1-005369 -KLZB

采 购 人：广西壮族自治区分析测试研究中心

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2024年9月19日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	8

第三章  投标人须知	50

第四章  评标方法和评标标准	74

第五章 拟签订的合同文本	82

第六章 投标文件格式	90

第七章 质疑、投诉材料格式	117

- 第一章  招标公告

招标公告

项目概况

科研仪器设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年10月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G1-005369 -KLZB

项目名称：科研仪器设备采购

预算金额：人民币捌佰玖拾叁万玖仟玖佰捌拾元整¥ 8939980。

最高限价：人民币捌佰玖拾叁万玖仟玖佰捌拾元整¥ 8939980。

采购需求：

| 分标 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 预算（人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 三重四级杆液相色谱质谱联用仪/超高效液相色谱-三重四级杆串联质谱联用系统 | 1套 | 一、主要用途 主要应用于有机化合物的精准定量及定性研究。例如食品安全分析、毒物分析、新污染物的分析等。 二、工作条件 2.1 环境湿度：<80%。 2.2 环境温度：15-30℃。 2.3 电源：220-240V，单相。 三、技术指标 1 总要求 1.1 工作条件及安全性符合中国境内有关标准或规定要要求。 2串联质谱仪 2.1 质量分析器类型:三重四极杆 2.2 离子源 2.2.1 标配独立的 ESI 源和 APCI 源，不是复合离子源 …… | 360 |
| B | 三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 | 1. 仪器应用要求 本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。 2. 仪器工作环境 2.1工作环境温度：15-30℃. 2.2工作环境湿度：<80% (无冷凝) 2.3 电源：单相200-240V ，50 Hz …… | 190 |
|  | 气相分子吸收光谱仪 | 1套 | 1.用途：主要用于测定水中氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮和凯氏氮，基本无需前处理即可直接分析浑浊和有颜色的样品； 2 系统配置： 2.1 设备名称：气相分子吸收光谱仪， 2.2 工作条件：电源电压: 单相220V ±10%，环境温度: 15～35℃，相对湿度: 20～80%； 2.3 技术要求：模块化集成设计，主机架构紧凑、坚固，自动进样器须叠放于主机上运行，节省实验室空间，主机和自动进样器合计占用总面积不大于0.45m*0.6m，同时可适用于应急监测车等紧凑空间 …… | 37 |
|  | 原子荧光光谱仪/原子荧光光度计 | 1套 | 一、用途： 用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au元素的痕量分析，As、Sb、Hg、Se等元素形态分析。 二、技术要求： 1、注射泵及蠕动泵双进样系统原子荧光分光光度计（不采用气动模式） 2、可两道两元素同时测定 3、不少于2灯位，元素自动选择 …… | 40 |
| C | 超高效液相色谱仪 | 1套 | 1.操作环境 1.1工作电压：220V ±10%，单相 1.2工作温度：4-35℃ 1.3相对湿度：小于80% 2.系统控制器 2.1可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：3个 2.2最多可连接单元：8(含溶剂输送单元) …… | 100 |
|  | 全自动烷基汞分析仪 | 1套 | 1、主要用途：主要应用于环境介质、生物样品中全自动烷基汞含量的测定。 2、工作条件 2.1、电源电压: 单相AC 220V ±10% / 50Hz 2.2、环境温度：0℃-35℃ 2.3、相对湿度：≤80% …… | 57 |
| D | 水质微生物快速检测系统（贾第鞭毛虫和隐孢子虫检测仪） | 1套 | - 仪器总体要求： 投标时须注明所提供贾第鞭毛虫和隐孢子虫检测系统的具体型号。供货时提供生产厂家售后服务书原件。 二、技术规格和性能要求 1、单通道浓缩装置（含过滤法和沉淀法） 1.1输入电压：220VAC 50Hz，设备功率：≤200W 1.2 设备包含微孔滤膜过滤法和碳酸钙沉淀法双重通路，适合各种浊度的样品。 1.3 传感器量程：压力0-1.6MPa；pH传感器0-14 - …… | 109.998 |

合同履行期限：详见本项目采购需求。

本项目接受联合体投标：□是/☑否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年9月19日至2024 年9月26日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：人民币0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2024年10月10 日9 点30 分（北京时间）

2、提交投标文件和开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：

□ 本项目不需要缴纳投标保证金。

☑ 本项目需要缴纳投标保证金，相关要求：

A 分标：人民币叁万陆仟元整 ¥ 36000 ；B 分标：人民币贰万陆仟元整 ¥ 26000；C 分标：人民币壹万伍仟元整 ¥ 15000；D分标：人民币壹万整 ¥10000。

投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：

开户银行：招商银行南宁市双拥路支行

开户名称：广西科联招标中心有限公司

银行账号：A分标： 7719011969103333000007505；B分标：7719011969103333000007506；C分标：7719011969103333000007507；D分标：7719011969103333000007508。

开户行行号：308611000112

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。

2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ (广西政府采购网)

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.在线投标的有关说明：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区分析测试研究中心

地址：广西壮族自治区南宁市星湖路32号

联系方式：0771-5318126

2.采购代理机构信息

名    称：广西科联招标中心有限公司

地　　址：南宁市大学东路170号

联系方式：杨工，0771-3486236

3.项目联系方式

项目联系人：杨工      电　话： 0771-3486236

广西科联招标中心有限公司

2024年9月19日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，有负偏离或未作响应的投标无效。每个分标不带“▲”的非实质性条款允许负偏离的条款数为3项，4项及以上的负偏离则投标无效。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：制造业

| 分标：A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及性能（配置）要求 【不带“▲”的条款（含带“■”的条款）超过3条以上不满足投标无效。“■”项与评分有关】 | 分项预算合计（万元） |
|  | 1 | 三重四级杆液相色谱质谱联用仪/超高效液相色谱-三重四级杆串联质谱联用系统 | 1套 | 一、主要用途 主要应用于有机化合物的精准定量及定性研究。例如食品安全分析、毒物分析、新污染物的分析等。 二、工作条件 2.1 环境湿度：<80%。 2.2 环境温度：15-30℃。 2.3 电源：220-240V，单相。 三、技术指标 1 总要求 1.1 工作条件及安全性符合中国境内有关标准或规定要要求。 2串联质谱仪 2.1 质量分析器类型:三重四极杆 2.2 离子源 2.2.1 标配独立的 ESI 源和 APCI 源，不是复合离子源。 ■2.2.2 ESI 源耐受最大流速：3 mL/min（必须为不分流的情况下）。 2.2.3 APCI 源耐受最大流速：3mL/min（必须为不分流的情况下）。 ▲2.2.4 离子源内具有两路加热雾化气，对称加热设计，辅助加热气最高温度≥ 700℃，此温度能在软件上能设定并能实际运行样品。（投标时提供软件截图证明） 2.2.5 插拔式可互换 ESI 及 APCI 喷针，可在实现 ESI 源及 APCI 源的快速更换无需放空质谱真空系统。 ▲2.2.6 采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需氩气等额外气源，以节省实验成本和提高方便性。 2.2.7 离子传输方式: 采用高压离子聚焦技术，聚焦压力≥8 mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率。 ■2.2.8 离子源内有负压抽气设计，加速废气、液滴及其他中性分子排出，保证离子流的稳定，保证大批量进样离子源的无污染。（投标时如有请提供产品结构图） ▲2.2.9 离子源接口（包括离子传输通道）要求采用带气帘气技术的一级锥孔结构，无毛细管或其它任何管路传输设计，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力（投标时如有请提供产品结构图或实物图） ▲2.3 串联质谱碰撞池技术: 采用最新的弯曲碰撞池设计，弯曲度＞90且具有线性加速技术，以最大化避免多残留检测时的交叉干扰，并能使离子快速通过碰撞池，可在 15 分钟内分析至少1000 对MRM。（投标时提供产品结构图或实物图） ■2.4 检测器：必须为数字脉冲电子倍增器，非光电倍增管设计，在满足正负离子均具有高灵敏度的同时，能够满足长期大量基质样品定量分析的数据可靠性和重复性。 2.5 真空系统：机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，具有自动断电保护功能。 2.6 三重四极杆扫描：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM 扫描。 2.7 质谱系统的性能 2.7.1 四级杆扫描质量范围(m/z)： 5-2000 2.7.2 四极杆扫描速度：12000 amu/s 2.7.3 MRM 最小驻留时间(dwell time)：1ms ■2.7.4正负极性切换时间：≤8ms，一针进样同时拿到正负离子数据 2.7.5 线性范围：≥5 个数量级 ■2.7.6 ESI+灵敏度：1pg利血平进样，信噪比为S/N＞1,500,000:1 ■2.7.7 ESI-灵敏度：1pg氯霉素进样，信噪比为S/N＞1,500,000:1 2.7.8仪器重现性：5ppt 和 50ppt 的利血平连续 5 次进样 CV.＜1% ■2.8 质谱兼容扩展性：为满足不同样品检测需求，要求质谱主机具备连接高效毛细管电泳分离和电喷雾离子化系统的功能。（投标时提供毛细管电泳分离和电喷雾离子化系统的型号） ■2.9 仪器后续可加配升级具有以下扫描模式：增强全扫描（EMS）、增强子离子扫描（EPI）、增强多电荷扫描（EMC）、增强分辨率扫描（ER）。 ■2.10仪器预留升级口，后续可升级复杂基质下高选择性MRM3定量分析，5pg利血平,母离子609，驻留时间设为20ms，子离子397，二级子离子365，S/N＞300：1，由于源内解离（source-CID） 没有选择性，因此任何源内解离数据均不应被看做满足此项指标。 3工作站软件 3.1 自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。 3.2 软件同时控制液相、质谱，能自动地确保系统待用、进行质量校正；能自动优化分析目标物，自动建立 MRM 的定量分析参数，达到最佳检测限。 3.3 能提供“及时”定量数据质量监测，以确定 QC 或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。 3.4 配备数据独立专业定量分析软件，具备大规模处理数据的能力，可以在同一界面对成百上千个数据分析，并同一界面对每个需要分析的化合物进行分析，自动积分定量处理。 ■3.5 软件操作界面可选包括中文、英文在内的至少5种语言界面。 4. 高效液相色谱系统 4.1输液泵：二元高压梯度泵 4.1.1输液泵耐受压力：≥15000psi 4.1.2流量设定范围：≥5 mL/min 4.1.3流量精度：≤0.1%RSD 4.2柱温箱： 4.2.1温度设定范围：室温-10℃～100℃ 4.2.2温度控制精度：<±0.1℃ 4.2.3漏液报警：具备自动漏液报警 4.3自动进样器： 4.3.1最大耐压：≥15000psi 4.3.2进样量设定范围：0.1µL-50µL ▲4.3.3试样处理数：≥160个(2mL样品瓶) 4.3.4进样量准确度：±1% 4.3.5交叉污染：≤0.006% 4.3.6样品冷却器：4℃～35℃ ■5 提供原有的液质联用仪（ExionLC AD system）一年全维保服务（包括更换所有故障零件、工时、差旅。故障零件包括机械泵、分子涡轮泵、检测器、电路板等，不包括喷针、泵油、peak管等消耗品。且零部件均为全新进口原厂配件，原厂工程师提供服务，并持有原厂颁发的培训证书。） 6 氮气发生器 7 UPS稳压电源：2小时 四、配置清单 1.三重四级杆质谱仪主机（含工作站电脑） 1套 2.ESI和APCI离子源 1套 3.机械泵 1套 4.仪器控制及数据处理软件 1套、工作站 2套、数据输出系统 2套 5. 高压二元梯度泵 1套 6. 自动进样器 1套 7. 柱温箱 1套 8. 色谱柱 C18 2根，C8 1根 9. 泵油 2瓶 10. ESI喷针 5根 11. APCI喷针1根 12. 调谐液标准品1 套 13.2ml样品瓶500个；500ml流动相瓶子 5个 14. 进样针针座组件1套，液相单向阀1包，无尘试纸3盒 15. 氮气发生器 1台 16．旋转蒸发系统 2套 17. 刀式研磨仪 1套 18. 均质刀头2个 19.UPS稳压电源 2套 20.氮吹系统 2套 | 360 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、交付时间：自签订合同之日起90日内到货安装调试完成并通过验收。 三、交付地点：广西南宁市用户指定地点 四、验收标准、规范： 1.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由中标人提供产品保修文件。 3.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告： （1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。 （3）中标人需负责安装、调试（测试），并完成采购人的使用操作培训。 4.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 5.中标产品不能涉及任何法律纠纷。 五、售后服务要求： 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 肆 年（自验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后24小时内到达采购人指定现场处理。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）： 2、付款方式：合同签订且中标人向采购人提供了保额为合同金额50%的预付款保函后二十个工作日内，中标人开具发票给采购人，采购人支付合同金额50%的预付款。中标人交货安装调试完并经采购人验收合格无异议后五个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到中标人发票之日起二十个工作日内，由采购人一次性付清中标人的全部剩余货款。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 进口产品说明： ☑本分标的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。 ▲如选用进口产品投标时，供应商在投标文件中必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书或售后服务承诺，否则投标无效。 |  |  |  |  |

| 分标：B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及性能（配置）要求 【不带“▲”的条款（含带“■”的条款）超过3条以上不满足投标无效。“■”项与评分有关】 | 分项预算合计（万元） |
|  | 1 | 三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 | 1. 仪器应用要求 本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。 2. 仪器工作环境 2.1工作环境温度：15-30℃. 2.2工作环境湿度：<80% (无冷凝) 2.3 电源：单相200-240V ，50 Hz 3.仪器技术要求: 3.1 仪器硬件 ▲3.1.1产品应采用三重四极杆结构设计，即分析腔内具备三套可实现质量数筛选功能的四极杆：通过第一重四极杆去除进入碰撞反应池内的非目标离子；利用第二重四极杆——碰撞反应池内发生的碰撞或化学反应去除多原子干扰；经过第三重四极杆质量分析器进一步保证目标离子的通过，以实现干扰物的充分消除。 3.1.2雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。 ▲3.1.3雾化室：具有半导体制冷功能的高纯度石英小体积旋流型雾化室，制冷能力要求达到-10℃，适合于高挥发性有机溶剂进样获得稳定的等离子体。 3.1.4蠕动泵：采用非金属材质的惰性四通道蠕动泵，防止酸液腐蚀泵体；蠕动泵速0-100转/分钟可调。 3.1.5采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计，方便日常更换维护；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本，炬管X，Y和Z方向位置自动优化并可实时监控。 3.1.6中心管：可拆卸式中心管设计，方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。 3.1.7等离子体可视系统：具有集成摄像功能，可以实时通过电脑显示器监控炬管、锥口和等离子体状态，ICPMS主机与控制电脑分开放置用户直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行远程参数优化。 ▲3.1.8气路控制：仪器主机包含至少5路由高精度的质量流量计控制的气路模块，分别为等离子气，辅助气，雾化气，及2路碰撞反应池气路。 ▲3.1.9离子源：为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率，仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器；功率在500-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W；发生器具变频技术以实现快速匹配功能，并可使用500W功率稳定进行冷等离子体操作。 3.1.10具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品——屏蔽炬。 ▲3.1.11接口：接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面，避免采用对分析腔真空度有明显影响的大锥孔设计，要求锥数量≤2个，为防真空度下降过多影响灵敏度，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.5mm。同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计。（需配备10套超锥以备更换。） ▲3.1.12 正交离子偏转聚焦系统：该系统应具备两个功能： 3.1.12.1为避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积，仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音；中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡，避免后期对该系统的维护； 3.1.12.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平。 3.1.13第一重四极杆：质量分析器 3.1.13.1应采用与检测器前的双曲面四极杆具有一致功能的设计，用于实现精确的质量数筛选； 3.1.13.2离子传递方向应与第一重四极杆放置的轴线方向一致，而非垂直于该轴线方向。 ▲3.1.13.3四极杆的驱动频率≥3.0MHz。 3.1.14第二重四极杆：四极杆碰撞反应池 ▲3.1.14.1池体采用一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，针对不同的被测元素该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段，更好的去除二次多原子离子干扰或反应副产物； 3.1.14.2池内可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析，每种模式都可通过平面四极杆设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果； ▲3.1.14.3碰撞反应池系统必须具备2路气体质量流量控制器以实现多种类型工作气体的同时接入。 ▲3.1.14.4碰撞反应池可使用包括纯He气，纯H2气，纯NH3气及纯O2气在内的多种工作气体。 3.1.15第三重四极杆：质量分析器 ▲3.1.15.1提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度； ▲3.1.15.2四极杆驱动频率≤2.4MHz以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性； ■3.1.15.3质谱范围：2-286amu，且仪器应具备分析238UOOO+离子的能力。（投标时如有请提供质谱范围截图或分析能力证明文件来证明满足本项技术要求。） ■3.1.16 DA透镜：为了消除因碰撞或反应过程中由于电荷转移而二次产生的中性粒子，保证仪器具有极低的背景噪音，样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除。（投标时如有请提供仪器结构设计证明来证明满足本项技术要求。） ■3.1.17四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换。（投标时如有请提供软件演示图片或文献证明来证明满足本项技术要求。） 3.1.18检测系统：脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），线性动态范围不低于10个数量级。 ▲3.1.19真空系统：外置机械泵，可使用全氟聚醚真空泵油，确保2年内无需更换泵油。内置采用大抽率分子涡轮泵，从通电开机在15分钟内真空可达到分析状态。 3.1.20仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性，可以实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析。 3.2 软件： 3.2.1 操作系统：Win10 ,多任务,多用户系统软件。 3.2.2 全自动分析功能(启动关闭仪器、炬位调整、等离子体参数、离子透镜、热等离子体条件与冷等离子体条件切换、标准模式与碰撞反应模式自动切换等) 3.2.3实时控制能够，测定元素强度值时序显示，实时报告显示。 3.2.4 内置各种测定模式数据库，提供方法参数设置自动向导，包括等离子体功率，碰撞和反应气体及流量，Q1质量分辨率和Q3质量数的选。 3.2.5 智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC 软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件. 3.2.6 ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 3.3 自动进样系统 包括一套标准样品瓶加上4x60位样品托盘架和所用的12ml的试管。 4仪器性能要求 4.1灵敏度 4.1.1标准模式：7Li:>65 Mcps/ppm 59Co:>150Mcps/ppm 115In: > 300Mcps/ppm 238U: > 330Mcps/ppm 4.1.2碰撞模式：59Co: > 40Mcps/ppm 4.2 随机背景： 4.2.1标准模式：<1cps(4.5amu) 4.2.2碰撞模式：<0.5cps(4.5amu) 4.3检出限 4.3.1标准模式： 9Be<0.5ppt 115In<0.1pt 209Bi<0.1ppt 4.3.2碰撞模式：9Be<0.5ppt 115In<0.1ppt 209Bi<0.1ppt 5. 技术服务和培训 5.1 中标人须在交货后30天内到采购人提供的现场免费安装、调试设备并验收。 5.2 免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 5.3 提供两名人员免费的提高操作培训，培训地点北京或上海； 5.4 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。 5.5 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。 6.仪器配置要求 6.1主机：三重四极杆ICP-MS质谱仪1套 6.2 240位自动进样器 1套 6.3内标加入器包括： 6.3.1在线内标加入三通0.5mm孔径PEEK材质1个 6.3.2内标泵管，1包，（12根/包）1包 6.3.3转接头2个 6.4消耗品，包括： 6.4.1 镍采样锥3个 6.4.2 镍截取锥3个 6.4.3采样锥石墨垫圈，20片/包 5包 6.4.4进样泵管，（12根/包）5包 6.4.5废液泵管，（12根/包）5包 6.4.6特氟隆材质毛细管，排废液用，（5m/包）2包 6.4.7特氟隆材质毛细管，引入样品/内标用，（3m/包）2包 6.4.8石英炬管2根 6.4.9石英中心管2根 6.4.10同心雾化器 2个 6.4.11高盐雾化器1个 6.4.12 耐HF雾化器1个 6.5铂金采样锥与截取锥1套 6.6 前处理系统1套 6.7 冷却循环水装置1套 6.8 UPS不间断电源2套 6.9三重四极杆ICP-MS专用控制及数据处理软件、工作站、数据输出系统 1套 6.10 高纯氩气（含钢瓶、减压阀）4瓶；高纯氦气（含钢瓶、减压阀）1瓶。 ▲保修要求：整机免费保修三年，保修期内维修全免费。 | 190 |
|  | 2 | 气相分子吸收光谱仪 | 1套 | 1.用途：主要用于测定水中氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮和凯氏氮，基本无需前处理即可直接分析浑浊和有颜色的样品； 2 系统配置： 2.1 设备名称：气相分子吸收光谱仪， 2.2 工作条件：电源电压: 单相220V ±10%，环境温度: 15～35℃，相对湿度: 20～80%； 2.3 技术要求：模块化集成设计，主机架构紧凑、坚固，自动进样器须叠放于主机上运行，节省实验室空间，主机和自动进样器合计占用总面积不大于0.45m*0.6m，同时可适用于应急监测车等紧凑空间； 3.光学系统： 3.1 波长：自动调节波长，含微调点位功能； 3.2 光源满足H/T 195～H/T 200六项气相分子吸收光谱法标准对测定波长的要求； 3.3 检测器：配备多波长同时测定的高灵敏度CCD检测器 4.配备除水系统，分析全过程中完全不使用任何干燥剂； 5.气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成份能从液相中充分分离（作为验收必须指标）； ■6.1所有项目测定时，实时同时记录不少于5个不同波长吸光度变化情况，形成多个波长的信号图谱曲线，方便用户判断样品数据是否受干扰；（投标时如有请提供投标人盖章的“含不少于5条不同波长信号曲线”软件界面截图来证明满足本项技术要求。） ■6.2所有项目在测试过程同时，自动生成待测气体的任一时间点紫外区全波段扫描图谱（波长范围190nm—390nm的），方便使用者判断样品分析是否存在干扰；（投标时如有请提供投标人盖章的“波长范围宽于190nm—390nm的紫外区波长扫描图谱”软件界面截图来证明满足本项技术要求。） 7 载气及控制 7.1 载气：以氮气或空气为载气，配备减压阀或对应管路接口。 7.2配备电子压力报警系统：无论载气为空气或氮气，都可能会存在载气流量及气压发生变化或载气系统故障，如发生这种状况，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据； 8.自动进样器： 8.1样品位数不少于51位；51位*50mL，样品管容积不小于50mL； 8.2进样器上的样品盘可方便拆卸清洗更换； 8.3使用耐腐蚀的PTFE(进样管)和不锈钢（进样针）等材料； 8.4样品位置可自由随机编号，无需顺序进行； 8.5吹扫均质系统（样品搅拌装置），自动进样器取样前，自动通入气体，将样品搅拌均匀，自动去除VOC等干扰，使容易分层的样品均质化； 9.氨氮快速氧化装置： 9.1配备氨氮快速氧化装置，测定氨氮项目时，仪器在线自动把氨氮氧化为亚硝酸盐氮； 9.2氨氮快速氧化装置的加热方式为将氨氮样品溶液预加热到温度60℃～70℃，不加热次 溴酸盐氧化剂； 9.3在预热后氨氮样品溶液中迅速加入次溴酸盐氧化剂，氧化剂在加入瞬间将溶液中的氨氮 氧化为亚硝酸盐氮； 10.1软件系统具有自检功能: 测定前仪器自动检测通讯口、波长、狭缝及灯位置等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵转数，进样时间等测试条件； 10.2 信息安全：仪器操作软件获信息安全管理体系认证，（供货时提供加盖厂家红章的证书复印件） 11.仪器指标： 11.1 氨氮、亚硝酸盐氮项目：一次进样可同时测定样品中氨氮和亚硝酸盐氮含量； 11.2氨氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 2％；0.2mg/L，RSD< 1.5％；0.5mg/L，RSD< 1％。 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996； 检出限要求：检出限<0.01mg/L； 11.3亚氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 2％；0.2mg/L，RSD< 1.5％；0.5mg/L，RSD< 1％。 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996； 检出限要求：检出限≤0.003mg/L； 11.4硫化物项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 3％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996； 检出限要求：检出限≤0.004mg/L； 11.5 硝酸盐氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％；1.0mg/L，RSD< 2％。 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996； 检出限要求：检出限≤0.005mg/L； 11.6总氮项目（须以紫外在线消解模块为预处理方式）： 单个样品测量含消解时间小于5min； 精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996； 检出限要求：检出限≤0.03mg/L； 11.7 为满足环保要求，节约试剂，减少二次污染产生，，要求在符合上述灵敏度检出限时，氨氮测定单个样品的进样量不大于16mL；总氮测定单个样品的进样量不大于12mL；硫化物测定单个样品的进样量不大于8mL； ■12.自动在线稀释功能：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，必须自动配置稀释比达到60倍数的标准曲线，相关性系数>0.9996；最大稀释倍数不小于60，稀释准确度：0~20倍时，稀释误差小于3%；20倍以上稀释误差小于5% (60倍自动稀释比例作为验收必须指标，要求稀释误差小于5%)； 13．总氮在线消解模块: 13.1 主机集成紫外在线消解模块，无需另配独立的紫外在线消解模块，占用实验室空间； 13.2 消解温度：常温：紫外灯能耗（智能控制功耗）：300～700W，单个样品测量含消解时间在内小于5min； ■14.智能试剂架（投标时如有请提供投标人盖章的“智能试剂架产品图片”来证明满足本项技术要求。） 14.1配有8个独立质量传感器，实时测定各试剂余量，当试剂余量不足时，软件界面会出现相应提示； 14.2支持8组试剂自动切换和管路自动清洗功能，可实现不同检测项目自动切换试剂； 14.3一次性设置多个检测项目自动运行，无需分别测定； 14.4测试过程中可自由设定和改变后续项目的顺序以及项目中样品检测的顺序； 14.5测试过程中可自由设定和改变后续项目检测的标准曲线。 15.配置要求： 15.1主机标准套，含51位自动进样盘，流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、内置氨氮在线氧化、电子压力报警系统各1套； 15.2总氮在线消解模块系统1套； 15.3外接管路1套，含载气减压阀及管路接口； 15.4壹年耗材配件，含进样软管，尾气吸收装置； 15.5智能试剂架 1套； 15.6 18位专用管架 1个；18位专用15ml特氟龙管 18只； 18位专用特氟龙管盖子 18只； 15.7仪器控制及数据处理软件、工作站、数据输出系统 1套； 16、制造商如具备生产制造资质，产品生产厂家需通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证请提供复印件； 15．售后服务要求 15.1整机免费保修贰年，保修期内维修全免费； 15.2仪器到货后及时安排专职工程师上门安装并做基本操作培训，不少于3天； 15.3 厂家工程师应协助用户建立好仪器日常的维护，并定期回访，协助用户校准仪器。 | 37 |
|  | 3 | 原子荧光光谱仪/原子荧光光度计 | 1套 | 一、用途： 用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au元素的痕量分析，As、Sb、Hg、Se等元素形态分析。 二、技术要求： 1、注射泵及蠕动泵双进样系统原子荧光分光光度计（不采用气动模式） 2、可两道两元素同时测定 3、不少于2灯位，元素自动选择。 4、宽光路设计免调光源，光源自动对准，所有空心阴极灯即插即用，无需手动调节元素灯（非传统四点定位调节光路）。 ▲5、进样系统：全自动双进样系统包含双（单）注射泵进样系统、蠕动泵进样系统。注射泵可精确控制溶液进量（包括样品、还原剂溶液体积）,最小进液体积0.01mL，实现对氢化物反应酸碱度要求严格元素的测量（Pb、Cd、Sn等）；同时，也适用于珍贵样品的检测。蠕动泵进样系统具有测样速度快的特点（单个样品测量时间小于22s），缩短检测时间，提高工作效率。适用于浑浊及基体复杂样品的检测。软件选择进样系统，自动切换。 ■6、汞灯具有光源扣除漂移固件装置，自动扣除汞灯漂移影响，连续测量4小时汞标准溶液1ppb，荧光信号值最大漂移量≤5％；连续测量200个样品，每间隔20个样品回测载流空白，与初始载流空白荧光值最大偏差不超10％； 供货时提供测试原始报告等证明材料。（投标时如有请提供投标人盖章的测试原始报告复印件来证明满足本项技术要求。） ■7、光学系统：元素灯放置与水平面成45°-85°角度之间斜面设计，减少元素灯双互之间干扰，具有低背景高信号的优点。（投标时如有请提供投标人盖章的技术结构图来证明满足本项技术要求。） 8、固定式原子化器无需调节其高度， 氩氢火焰、屏蔽式石英炉原子化器。 9、单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释高浓度样品（高样品浓度过高后自动清洗，浓度自动稀释。）。 10、在线自动定量加还原剂、掩蔽剂等试剂。 11、具有双重气液分离装置，关机清洗可以全管路清洗（双泵结构），包括一级气液分离器、二级气液分离器及氢化物传输管路，避免反应系统残留和管路结晶。 12、进样针液面探测技术，自动探测样品的液面高度，控制进样针仅针尖小部分进入液面取样。进样针采用耐酸不腐蚀，疏水不沾液的特殊金属材质，无传统石英针易断易交叉污染的弱点。 ■13、气路系统：采用先双质量流量计分别控制载气和屏蔽气（不采用简单电磁阀控制气路方式），气体流量可靠稳定，并能实时显示气体流量和流量异常提示及无载气安全保护；关机可自动切断气路。（投标时如有请提供投标人盖章的技术结构图来证明满足本项技术要求。） ▲14、检出限（DL）As、Sb、Bi、Se、Te、Sn、Pb、<0.01µg/L； Hg、Cd≤0.001µg/L；Ge≤0.05µg/L；Zn≤1.0µg/L。 ■15、精密度（RSD）：双道同测 RSD≤0.5%，（投标时如有请提供投标人盖章的计量器具型式评价报告书来证明满足本项技术要求。） 16、线性范围：三个数量级 17、软件系统： 17.1具有日志追溯系统，确保数据准确性； 17.2具有测量谱图实时储存功能，便于排除异常数据； 17.3具有载气、屏蔽气实时显示功能； 17.4具有分道打印，样品信息参数可选功能； 17.5具有自动待机功能，样品检测完成自动关闭元素灯、氩气、点火炉丝等； 17.6具有载流空白清洗间隔设置功能； 17.7具有进样针下探深度设定功能； 17.8具有开机自检、系统自检功能； 17.9做样时可随时添加样品，修改样品参数功能； 17.10具有样品空白自选扣除功能； 17.11具有进样系统选择功能； 17.12具有一键添加测试序列功能； 17.13具有样品测量追踪功能； 18、仪器具有可选择低灵敏度和高灵敏度两种检测模式功能，适用于不同浓度样品检测。 19、自动进样系统，设有200个样品位，满足不同用户需求； 20、可升级标准加入法测量的测量装置： “全自动在线快速标准加入法”装置简单，方法简便，既具有标准曲线法的测量速度，又具备标准加入法的优点；与氢化物发生—原子荧光光谱仪联用，既可以进行全自动在线快速标准加入法测量，也可以方便地进行常规的标准曲线法测量；适用于基体复杂样品测量（高浓度金属，污水等干扰比较严重样品）。 三、配置要求： 1、原子荧光分光光度计主机 （2灯位），1套 2、进样器液面探测技术装置，1套 3、注射泵及蠕动泵进样系统， 1套 4、双质量流量计气路控制模块（载气和屏敝气），1套 5、扣除汞漂移装置，1套 6、气液分离装置，2套 7、泵管，50套，2.0反应管10根 8、屏蔽式石英炉原子化器，1套 9、元素灯（砷、汞、硒各3支），9支 10、进样针，1支 11、说明书及出厂合格证等资料，1套 12、原子荧光操作软件,1套 13、仪器控制及数据处理工作站、数据输出系统 1套， 14、200位原子荧光自动进样器 四、 消解前处理系统 1.微波消解模块：通过微波加热，实现超高温度，超高压力下样品的高效消解。微波直接从底部发射到腔体内，放置在该反应腔体的所有样品是严格在相同的温度和压力下进行消解。 ■1.1微波功率：微波发射功率≥1000W；磁控管水冷设计，提高磁控管使用寿命；（投标时如有请提供投标人盖章的“磁控管照片”来证明满足本项技术要求。） 1.2最大工作温度：260 ℃； 1.3最大工作压力：120 Bar； 1.4反应腔体体积：1 L； 1.5消解通量：每腔体6*60 ml、 8*35 ml、 18*15 ml、 24*8 ml四种规格可选。 1.6全自动密闭腔体：消解腔密封盖和夹爪自动关闭锁紧，无需手动操作或借助外部工具。 1.7全自动预加压，预先向腔体内加入40-100Bar的惰性气体，使样品的严格的高压下进行消解，过压保护，自动泄压；同时管内外压力平衡，消除爆管风险。 1.8双相钢腔体设计，微波被密闭于金属腔体内，最大限度保障承压安全性，避免泄露，泄漏量小于0.01mW/cm2。 1.9冷却方式：使用冷却循环水进行冷却，提高冷却的效率； 1.10全自动泄压：消解腔体冷却到设定目标温度时，会自动泄压。管道内部有特氟龙涂层，防止氧化酸蚀； 1.11防腐设计：聚四氟乙烯操作平台，全PFA管路设计。消解过程中可直接使用盐酸，氢氟酸、无需额外使用传感器套管或消解管密封组件。 1.12高精度铂电阻温度传感器实时控制并显示反应罐内的温度和升温曲线。控温范围：0-500℃，精度：±0.1℃； 1.13外置式密闭式水冷系统，可提供大功率冷却水，控温精度：±0.1℃，冷却范围：5-35℃。 2.控制系统 2.1分体控制终端，可远距离控制微波消解系统的，减少电子电路的损害，减少微波辐射。 2.2Windows控制系统，支持无线和有线连接，操作简单直接、最小存储空间128G，在整个设备使用周期内，无需导出数据。操作终端可以播放操作视频、查看说明书、SOP等文件。 2.3一键式操作：一键式操作完成样品消解功能，过程中自动关盖、加压、消解、冷却、泄压、开盖，全程无需人为干预。操作人员可远离高温/高压设备； 2.4实时监测仪器状态：图形化软件运行监控和远程诊断功能，实时反应系统运行状态；控制并实时显示温度/压力曲线，并可保存至控制主机； 2.5微波功率：1000W； 2.6最大实际工作压力：120 Bar 2.7最大实际工作温度：260 ℃；升温速率 > 20 ℃/min 3.配置清单 3.1直接耦合微波消解模块 1套 3.2全自动夹爪开合、开关盖模块 1套 3.3全自动预加压模块 1套 3.4自动泄压模块 1套 3.5压力控制模块 1套 3.6温度控制模块 1套 4.质保期 仪器安装调试合格后提供保修期壹年，制造厂方终生提供维修服务和技术支持保障。 五、整机免费保修贰年，“消解前处理系统”按其规定。保修期内维修全免费。 | 40 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、交付时间：自签订合同之日起90 日内到货安装调试完成并通过验收。 三、交付地点：广西南宁市用户指定地点 四、验收标准、规范： 1.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由中标人提供产品保修文件。 3.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告： （1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。 （3）中标人需负责安装、调试（测试），并完成采购人的使用操作培训。 4.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 5.中标产品不能涉及任何法律纠纷。 五、售后服务要求： 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于贰 年（自验收合格之日起计，分项有要求则按其要求）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后24小时内到达采购人指定现场处理。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）： 2、付款方式：合同签订且中标人向采购人提供了保额为合同金额50%的预付款保函后二十个工作日内，中标人开具发票给采购人，采购人支付合同金额50%的预付款。中标人交货安装调试完并经采购人验收合格无异议后五个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到中标人发票之日起二十个工作日内，由采购人一次性付清中标人的全部剩余货款。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： ☑本分标“需求一览表”中的第 1 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 ▲如选用进口产品投标时，供应商在投标文件中必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书或售后服务承诺，否则投标无效 二、核心产品： 本分标的核心产品为“需求一览表”中第1项产品：三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪。 三、投标人的投标报价不能超过项目的预算，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则投标无效。 |  |  |  |  |

| 分标：C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及性能（配置）要求 【不带“▲”的条款（含带“■”的条款）超过3条以上不满足投标无效。“■”项与评分有关】 | 分项预算合计（万元） |
|  | 1 | 超高效液相色谱仪 | 1套 | 1.操作环境 1.1工作电压：220V ±10%，单相 1.2工作温度：4-35℃ 1.3相对湿度：小于80% 2.系统控制器 2.1可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：3个 2.2最多可连接单元：8(含溶剂输送单元) 2.3操作温度范围：4~35℃ 2.4电源：由输液单元提供 2.5工作站：工作站控制； 3.输液泵 ▲3.1泵类型：必须为微体积并联双柱塞泵，不接受串联方式 ▲3.2物理双泵头 ：无需脉冲阻尼器，减少系统体积，如果是阻尼器设计则视为不满足 ■3.3流速范围：0.0001-10.0000mL/min，流速范围0.0001精确到小数点后4位（投标文件中如有请提供软件操作界面截图或仪器硬件液晶显示屏截图复印件并盖投标人公章） 3.4耐压：105Mpa 3.5流速精确度：≤0.062％RSD 3.6混合器控温 ：可实现流动相快速、稳定混合 3.7梯度类型：高压梯度(2种或3种溶剂)； 3.8浓度梯度范围：0~100%(0.1%步进) ■3.9自我诊断/自我恢复 ：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行排气，快速恢复至正常分析状态（投标文件中如有请提供此参数证明材料并盖投标人公章）。 ▲3.10智能流量控制功能，使流速逐步上升至目标流速防止瞬间高压损害色谱柱。 3.11 pH范围：1–14 4.脱气机 4.1流路数目：5路 4.2脱气流路体积：400µL/每流路 5.可升级流动相监控系统 ▲5.1自动计算批处理分析所需流动相总量，实时监测余量并可推送提醒信息至智能终端 5.2可监测流动相数量：≥2 6.自动进样器 6.1线性：>0.9999% 6.2耐压：105 Mpa 6.3进样周期：≦6.7秒 ▲6.4进样速度：4秒 6.5样品数量 ：160位(1.5mL/2mL样品瓶) 6.6样品数量扩展：最多可扩展至16000个 样品 6.7交叉污染 ： <0.0005% 6.8针外润洗和进样口冲洗：标配 6.9针外壁送液清洗：可扩展支持两路清洗液 ▲6.10针内壁清洗：可扩展支持3路清洗液 6.11 双进样模式 ：可扩展为支持两条独立流路同时分析 ▲6.12支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、共进样功能、自动衍生等 ▲6.13智能化样品冷却机制 ，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并放置冷凝的发生。 7.柱温箱 ▲7.1温度控制类型：为保证温度均一性，必须为强制空气循环控温，不接受半导体控温。 7.2温度控制范围：室温-10℃~95 ℃ ■7.3双重漏液传感器 ：含气体和液体双重传感器 7.4色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×5根；300mm×3根 ； 7.5内置混合器：支持 8.高灵敏度荧光检测器 8.1光源：氙灯 8.2波长范围： 200~900 nm 8.3光谱带宽：20nm 8.4波长准确度：±2nm 8.5波长精度：±0.2nm ■8.6S/N：水的拉曼峰＞S/N2000，暗背景下＞S/N12000 8.7检测池：体积12μL，最大耐压2Mpa ■8.8池温控制范围：室温-10℃~40℃，1℃步进 9.二极管阵列检测器 9.1 光源：氘灯和钨灯 9.2 二极管数量：1024 9.3 波长范围：190~750nm 9.4 漂移：＜0.4×10-3AU/h 9.5 噪音：＜4.5×10-6AU 9.6 线性：＞2.4AU 9.7 温度系数：＜0.3×10-3AU/℃ 9.8 标准池：光程：10mm、池体积：12μL、耐压：12MPa ■9.9控温单元：光源，光路系统，流通池，流通池温控：19~50℃、1℃步进（投标文件中如有请提供软件操作界面截图或仪器硬件液晶显示屏截图复印件并盖投标人公章） 9.10 UV截止功能 内置UV截止滤光片(开/关可选) ▲9.11实现共流出化合物的基线分离：可通智能峰解卷积功能实现 9.12 具备智能动态范围扩展功能 ▲9.13流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告 10.示差折光检测器 10.1 折射率测量范围：1~1.75RIU 10.2 噪音：＜2.0-9RIU 10.3 漂移：＜1.5×10-7 RIU/h 10.4 范围：A模式：0.06×10-6~500×10-6RIU P，L模式：1×10-6~5000×10-6RIU ■10.5 控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响 10.6零位调整：自动归零，手动归零，精细调零 ■10.7 最大流量范围：150mL/min，兼容分析型和制备型 11.色谱工作站 可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能 12.配置清单 12.1高精度输液泵 二套 12.2高效混合器 一套 12.3五通道脱气机 一套 12.4制冷自动进样器 一套 12.5制冷柱温箱 一套 12.6高灵敏度荧光检测器 一套 12.7二极管阵列检测器 一套 12.8示差折光检测器 一套 12.9色谱工作站 一套 12.10 系统控制器 一套 12.11检测器流路切换阀 一套 12.12流动相切换阀 一套 12.13消耗品包（包含： 接头、配管、2mL样品瓶1000个、1L流动相瓶5个） 一套 12.14配套前处理设备（冷冻离心机）一台（要求：1、最高转速≥ 15200rpm，最大离心力：≥25830xg 2、最大容量: ≥4×400mL 3、温度设定范围：-10℃至+40℃ 4、具有转头自动锁定装置，所有转子的密封盖防生物污染 5、标配100ml转头，含50ml（尖底）、10ml适配器） 12.15 分液漏斗振荡器一套（要求：1、振荡频率为无极变速，倾斜振荡频率20-250次/分钟，垂直振荡频率为20-250次/分钟 2、振荡最大载荷大于5.5kg×2 3、夹具（10个）夹50-1000ml一套，夹具（4个）100-3000ml 一套） 12.16维修备件一套（柱塞密封圈2个、不锈钢管路过滤器1个、吸滤器1个、柱塞固定座2个、入口单向阀2个、出口单向阀2个、右侧面板防尘过滤网1个、SIL出口管0.17x600 mm 2根） 12.17粉碎均质器（包含研磨仪主机，12齿转刀，筛圈0.08mm、0.12mm、0.5mm、1mm、2mm各1个，收集盘（包括收集盘和密封圈等）1套，旋风分离器1套，收集瓶10个） 12.18色谱柱（ C18 , 1.9um, 2.1x100 1根、 C18, 5um,4.6x250mm 1根、C30, 3μm, 250mm*4.6 mm 1根、CS C18, 5μm, 150mm*4.6 mm 1根、 CS C18, 5μm, 250mm*4.6 mm 1根、C18-AQ, 5μm, 250mm*4.6mm 2根、WR C18,5um,4.6x250mm 1根、 S-C18-PAH,5um, 4.6x250mm 1根、 C18-AQ HP, 1.9um 2.1x100mm 2根、C18-120, 1.9um, 2.1x100mm 2根、Diol-HILIC-120, 5um, 4.6x250mm 1根、 Diol-HILIC-120, 1.9um, 2.1x100mm 1根、HP PFPP 3um,150 x 2.1 mm 1根、 GIST Amide，3um,150 x 2.1 mm 1根、C18-AQ, 5μm, 4.6x250mm 1根、 C18 2.7μm 2.1x100mm 2根、Phenyl, 5μm, 4.6x250mm 1根、SCX, 5μm, 4.6x250mm 1根） 12.19荧光检测器备用氙灯1个 12.20 仪器控制及数据处理软件、工作站、数据输出系统 1套 12.21 不间断电源（含电池） 一套 保修期：验收合格后四年（消耗品除外），在保修期内，所有服务及配件全部免费，并提供终身维护。 | 100 |
|  | 2 | 全自动烷基汞分析仪 | 1套 | 1、主要用途：主要应用于环境介质、生物样品中全自动烷基汞含量的测定。 2、工作条件 2.1、电源电压: 单相AC 220V ±10% / 50Hz 2.2、环境温度：0℃-35℃ 2.3、相对湿度：≤80% 3、技术指标 ▲3.1仪器总体要求：仪器的“甲基汞”和“乙基汞”检测能力满足并优于《HJ977-2018水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》、生态环境部《HJ1269-2022土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》的要求；按照中标人技术响应参数进行性能验收，性能验收时限从开箱收货之日起7个工作日内完成。 3.2自动进样器：70位或以上自动进样器，满瓶式进样。 3.3金属进样针：保证无烷基汞的吸附，同时兼顾使用强度和寿命。 ▲3.4异位吹扫模块：吹扫管体积大于60ml，吹扫管上下均有开口。每个样品吹扫过程中，氮气始终从进样瓶到自下而上穿过整个吹扫管吹扫，保证超痕量烷基汞样品的充分吹扫，无残留和无交叉污染。（投标文件中提供图片证明） 3.5原位吹扫模块：使用瓶内顶空方式吹扫，进样量25ml或以上，以方便升级为总汞测试。 ▲3.6捕集脱附模块：可对样品进行吸附、干燥、脱附等工作，平行三通道或以上捕集管，至少能同时对三个样品进行分析。有反向脱附、清洗、平衡、活化等功能。（投标文件中提供图片证明） 3.7配备液体传感器，水汽进入捕集管会报警。 3.8气相色谱高温裂解模块：专用填充柱分离，甲基汞、乙基汞的分辨率均大于1.5。不会受样品中水蒸气的影响，每个填充柱保证大于100000个以上样品的超长使用寿命。热裂解管将气相分离后不同形态汞分解还原为蒸汽汞。 ▲3.9冷原子荧光检测器，汞检出限到达0.002ng/L。检测器触摸控制屏上可轻松调节设置电压，可自动归零，通过高清晰LCD显示信号和设定。（投标文件中提供数据和图片证明） 3.10蒸馏及冷凝模块：20位或以上蒸馏及冷凝装置。电加热升温，控温范围常温-150℃，精度为±1℃，过热自动断电。采用冰浴或高功率冷水循环冷凝。20对或以上特氟龙样品管及管线，与样品接触的材料全程除汞，无汞吸附和残留。 3.11仪器模块式设计，仅增加总汞吸附模块，共用自动进样器和冷原子荧光检测器，即可升级为烷基汞/总汞二位一体系统。 3.12 环境监测系统（声级计） 3.12.1执行的标准 GB/T 3785-2010（IEC 61672-1：2013） 2级 GB/T 3241-2010 2级/IEC 61260-1：2014 Class 2 执行的计量检定规程 JJG 188-2017《声级计》、JJG 778-2005《噪声统计分析仪》、JJG 449-2014《倍频程和分数倍频程滤波器》 3.12.2频率范围 20 Hz～12.5 kHz 3.12.3测量范围 28～133 dB（A）；33～133 dB（C）；40～133 dB（Z） 3.12.4级线性范围 105 dB（A） 3.12.5频率计权 并行（同时）A、C、Z 3.12.6时间计权 并行（同时）F、S、I 3.12.7指示器 2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富,背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节 3.12.8主要测量指标 Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小时自动测量的Ld，Ln，Ldn等。注：x为A，C，Z，y为F,S,I，N为1～99用户可选个整数 3.12.9A/D采样频率 48k次/秒 3.12.10 24小时自动监测 每小时测量1次，每次测量时间可在1 min～1hour之间选择，可连续测量多组24小时 储存 32Mb，3300组带分布图的单统计分析结果 输出接口为交流输出，输出功率：150 mW，可接8 Ω监听耳机 3.12.11 直流输出：输出与当前显示的声压级成比例的直流信号，15 mV/dB3) RS232接口：与计算机通信，通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表；USB接口：与计算机通信，固件升级，符合USB1.1标准，兼容USB2.0标准 3.12.12内部日历时钟 误差小于1分钟/月，可GPS授时、校时 3.12.13电源 4节AA碱性电池，可连续使用30小时以上，满足环境监测中对24小时连续监测的要求 3.12.14外形尺寸（mm）约 260×80×30 3.13恒温恒湿称重系统 3.13.1温度控制：15-30℃，分辨率0.1℃,波动≤0.5℃ 3.13.2湿度45-55%RH，分辨率0.1%RH，波动≤5%RH 3.13.3恒温恒湿箱体采用同侧上送风下回风循环方式，风速可调。 3.13.4恒温恒湿箱体采用不锈钢内胆，正面整体全贴合大玻璃视窗，玻璃尺寸≥39英寸，单开门，方便人员观察样品情况。 3.13.5主机箱体带滑轮和自锁功能，便于整机移动和固定。 3.13.6系统加湿器采用加热蒸发式闭环内循环供水系统。 3.13.7主机内嵌温湿度控制触摸屏，实时显示当前温湿度值，并能查询和显示历史数值的曲线。 3.13.8根据人体工学设计，工作仓配有两个操作孔及大尺寸玻璃视窗。 3.13.9恒温恒湿箱体采用钣金烤漆，外壳配嵌入式变色灯带，实时显示工作状态。 3.13.10主机采用缓冲阻尼和减振垫等多级防振措施，有效消除外部振动对天平的影响。 3.13.11温湿度控制机组和主机一体化设计，温湿度控制系统内置。 3.14 离心机模块：5000转或以上。 3.15 综合采样器（5路空气采样器） 3.15.1 恒温型:A/B路:(0~1.0)L/min C/D路:(10~200)mL/min。 3.15.2 具备PM2.5功能。 ▲4.验收指标（供货时提供数据证明文件） 4.1仪器线性范围：甲基汞0.0125-37.5ng/L，乙基汞0.0125-37.5ng/L，以40ml水样计算，加入甲基汞或乙基汞各0.5pg 、1pg、5pg、10pg、50pg、100pg、500pg、1000pg、1500pg，共计9个浓度点，线性相关系数R2≥0.9995。 4.2仪器检测限：按照HJ-168标准的要求，甲基汞检测限0.002ng/L，乙基汞检测限：0.002ng/L。 4.3仪器重复性：以0.125ng/L为例，连续进8针，重复性优于3%；以0.5 ng/L 、2.5ng/L为例，连续进8针，重复性优于2%； 4.4仪器稳定性：以0.25ng/L、25ng/L为例，各6个样品加衍生化试剂。每个浓度进3个样，隔6小时再进3个样，重复性优于3%。 4.5仪器交叉污染：连续测试 3个25ng/L的样品，再测试3个加入丙基化试剂及醋酸缓冲液的水样，看其数值是否在 25ng/L数值的千分之二以内。 4.6水样实验室空白：取45ml去离子水，蒸馏后测试空白水样甲基汞乙基汞值，连续12个样品，测定结果均低于0.02ng/L。 4.7土壤样实验室空白：称取0.5g石英砂，按照生态环保部方法理论检出限的2倍加标测试，测定结果均低于0.2ug/kg。 4.8水样方法回收率：污水样品浓度不高于0.3ng/L，加标浓度不高于0.6ng/L，经蒸馏后回收率在80%-120%范围内。 4.9土壤样方法回收率：土壤样品浓度不高于1.0ug/kg，加标浓度不高于2.0ug/kg，回收率75%-120%。 5、配置 5.1 模块式烷基汞测试系统主机一套，包含自动进样器、异位吹扫模块、原位吹扫模块、捕集脱附模块、气相色谱分离及高温裂解模块、冷蒸汽原子荧光检测器、仪器连接附件及仪器控制及数据处理软件。 5.2蒸馏冷凝模块一套。 5.3 耗材包一套，包含：丙基化试剂1g，进样瓶2套，进样瓶盖垫500个，备用汞灯1个，备用尾气吸附阱1套。 5.4仪器控制及数据处理软件、工作站、数据输出系统 1套 5.5离心机模块1台 5.6恒温恒湿称重系统1套 5.6环境监测系统（声级计）1套 5.7综合采样器（5路空气采样器）1台 6、售后服务承诺 6.1、自仪器安装调试验收合格之日起，须提供贰年免费保修（消耗品除外），在保修期内，所有服务及配件全部免费，并提供终身维护。 6.2、设备厂家应到现场免费安装仪器，提供两名人员免费现场培训，演示仪器功能，包括仪器原理、基本操作、维护及基本维修，直至操作人员熟练掌握。 6.3、提供2人1次现场培训3天,提供全套培训教材；提供2人1次国内厂家应用实验室培训3天，交通食宿费由采购人自行承担。 6.4、具备完善的售后服务体系，在国内具有培训中心或厂家应用实验室。 6.5、厂家应保证售后服务的及时响应（中标人应在接到故障问题或者维修要求后1小时响应，24小时到达现场排查解决问题，如需要更换耗材或者配件的情况7天内完成）。 | 57 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、交付时间：自签订合同之日起90日内到货安装调试完成并通过验收。 三、交付地点：广西南宁市用户指定地点 四、验收标准、规范： 1.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由中标人提供产品保修文件。 3.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告： （1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。 （3）中标人需负责安装、调试（测试），并完成采购人的使用操作培训。 4.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 5.中标产品不能涉及任何法律纠纷。 五、售后服务要求： 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期按各分项的要求（自验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后24小时内到达采购人指定现场处理。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）： 2、付款方式：合同签订且中标人向采购人提供了保额为合同金额50%的预付款保函后二十个工作日内，中标人开具发票给采购人，采购人支付合同金额50%的预付款。中标人交货安装调试完并经采购人验收合格无异议后五个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到中标人发票之日起二十个工作日内，由采购人一次性付清中标人的全部剩余货款。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： ☑本分标的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。 ▲如选用进口产品投标时，供应商在投标文件中必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书或售后服务承诺，否则投标无效 二、核心产品： 本分标的核心产品为“需求一览表”中第1 项产品：超高效液相色谱仪，供应商在投标文件中必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书及售后服务承诺书，否则投标无效。 三、投标人的投标报价不能超过项目的预算，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则投标无效。 |  |  |  |  |

| 分标：D |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及性能（配置）要求 【不带“▲”的条款（含带“■”的条款）超过3条以上不满足投标无效。“■”项与评分有关】 | 分项预算合计（万元） |
|  | 1 | 水质微生物快速检测系统（贾第鞭毛虫和隐孢子虫检测仪） | 1套 | - 一、仪器总体要求： ▲投标时须注明所提供贾第鞭毛虫和隐孢子虫检测系统的具体型号。供货时提供生产厂家售后服务书原件。 二、技术规格和性能要求 1、单通道浓缩装置（含过滤法和沉淀法） 1.1输入电压：220VAC 50Hz，设备功率：≤200W ▲1.2 设备包含微孔滤膜过滤法和碳酸钙沉淀法双重通路，适合各种浊度的样品。 1.3 传感器量程：压力0-1.6MPa；pH传感器0-14 1.4 滤膜法样品处理量设置范围：0-9999L 1.5 滤膜法泵流量参数：0.3-2.0L/min 1.6 设备配有大尺寸触摸屏 1.7 设备支持过滤法和沉淀法同时处理水样 1.8 使用滤膜法，设备支持用户自行设置处理样品体积，到达设定阈值后，设备实时提醒并自动停止 ▲1.9 使用滤膜法，丙酮溶解滤膜，无需淘洗，确保回收率 ▲1.10 使用沉淀法，设备包含1个10L反应器，可同时自动处理10L水样，且无需人员现场值守 ▲1.11 设备能够将样品体积由10L富集至200mL，两虫回收率满足国标要求 ▲1.12 使用滤膜法，设备支持用户自行设置处理样品体积，到达设定阈值后，设备实时提醒并自动停止 2 、两虫专用离心机 2.1 配置水平转子功能，具备500mL、50mL、15mL锥底适配器 2.2 离心力≥2000g 3 、两虫专用振荡器 3.1 无极调速≥2500rpm 3.2 偏心球轴设计，震动头安装方便，防震，适合高速工作 - 4、电子天平 - 4.1 最大称量：1000g - 4.2 可读性：0.1g - 5、真空抽滤装置 - 5.1 真空泵真空压力：0.75mpa - 5.2 真空泵电压：220V交流电 - 5.3 溶剂过滤器耐酸碱、耐高温、密闭性好、安装方便、过滤快速 - 5.4溶剂过滤器接收瓶容积1000mL，砂芯直径40mm，砂芯孔径10μm 6.、符合GB/T 5750-2023 生活饮用水标准检验方法 7、本产品附带的自动识别软件具有软件著作权证书 ■8、本产品经过国家法定计量检定机构检定测试，供货时出具测试证书，测试结果为：贾第鞭毛虫、隐孢子虫富集回收率分别不低于33%、38%。 三 配置要求 1、单通道浓缩装置（含过滤法和沉淀法）一套 2、两虫专用离心机一台 3、两虫专用振荡器一台 4、配套电子天平一套 5、配套真空抽滤装置一套 6、耗材：含75个两虫水样检测所需的配套耗材、试剂。 ▲7、配套A2型生物安全柜 二台 （供货时须提供原厂家或总代理授权书、售后服务书、技术说明书原件） 7.1气流模式:30%外排，70%循环 7.2内部尺寸(W×D×H):约 1800x630x780mm 7.3外部尺寸(W×D×H): 约1900x797x1568mm ■7.4 HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995% ▲7.5工作台面材料:不锈钢一体成型，工作台面表面承重不小于23kg，工作台面最高承重75Kg 7.6前窗工作开口高度：250mm；前窗最高开口高度：535mm 7.7噪音: ≤ 65dB ▲7.8独立双风机系统：外排风机独立调节进风风量，下降风风机独立调节下降层流风速度，确保稳定风速和风量； ■7.9风速测定：风压来测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20% 时，实时感应气流变化，并给予用户报警提醒； ■7.10前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速70% ； 7.11 UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制）； ■7.12前窗清洗位置: 前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，前窗玻璃上部深入至玻璃内侧清洗，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜 ▲7.13侧壁采用负压设计:侧壁采用负压设计。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染。安全柜左右侧壁各标准配置两个阀口。 7.14控制面板信息:时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修） ■7.15 前窗10°倾角，方便观看操作。 7.16配置：主机，紫外灯，荧光灯，两个搁手架，可调高度支架, 侧壁各三个阀口，侧壁各一个无障碍管路接入孔 ▲8、配套立式压力蒸汽灭菌器50L二台、85L二台 （供货时须提供原厂家或总代理授权书、售后服务书、技术说明书原件） 8.1立式压力蒸汽灭菌器50L 8.1.1有效容积50L； ▲8.1.2.腔体最大有效深度＞700mm，灭菌腔内可放置3个灭菌提篮； 8.1.3.可选杀菌温度：105-135℃，灭菌定时：1-250min； ■8.1.4.保温温度范围：45-80℃； 8.1.5.最大可允许压力（表压）＞0.25Mpa； ▲8.1.6.压力计量程：0-0.4Mpa，温度显示范围：5-137℃； 8.1.7.穿透式针式锁系统：通过不低于6根定位针水平插入灭菌器盖内，采用钢栓穿透腔体钢板的方式锁住灭菌器腔体和盖子，避免了挂扣式和螺栓式锁可能出现的安全隐患； ■8.1.8.磁力闭锁，磁力自动吸附锁盖，锁扣更安全； 8.1.9.开盖方式:采用垂直向上打开箱盖设计，使用电动辅助锁盖和开启系统，仅用控制器就可以轻易和安全地开启箱盖，又可以防止盖子意外开启； 8.1.10.双联安全锁：同时检测腔内压力和温度，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖，确保最大的安全性； 8.1.11.脉冲排汽系统：脉冲多级防暴沸排气系统，电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来，并有效防止危险性气溶胶喷出（避免在培养基沸腾或溢出的情况下，拿出灭菌舱）； ■8.1.12.危险性疾病防御双路排气方式：分离式双排气系统，后置低温未灭菌气溶胶排气系统，前置高温气溶胶排气系统，支持用户对100度之前未灭菌的气溶胶进行处理； 8.1.13.多种灭菌模式：包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌等； 8.1.14.材料为SUS304不锈钢，具极强的抗压，抗高温，抗腐蚀能力； 8.1.15.安全功能设置及示警系统：双联锁盖系统、双联排气检查系统、超温超压断电、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器等； 8.1.16.具有手动排气阀，不仅可用于加速排气，也可作为一切电子防护措施失灵后的最后保障，手动排气泄压，电子自动防护和主动机械式防护并存，全方位保障人员安全； 8.2立式压力蒸汽灭菌器85L技术参数 8.2.1. 环境温度10 - 30°C 室温 8.2.2湿度最高可达 80% 8.2.2 220V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下； ▲8.2.3有效容积：85升（容积99升），采用垂直向上打开箱盖设计，内腔直径＞410mm，可容纳大型物品； ■8.2.4穿透式针式锁系统：通过不低于10根定位针水平插入灭菌器盖内，采用钢栓穿透腔体钢板的方式锁住灭菌器腔体和盖子； ■8.2.5.磁力闭锁，磁力自动吸附锁盖，锁扣更安全； 8.2.6脉冲排汽系统：电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来，并有效防止危险性气溶胶喷出； ■8.2.7危险性疾病防御双路排气方式：分离式双路排气系统，后置低温未灭菌气溶胶排气系统，前置高温气溶胶排气系统，支持用户对100度之前未灭菌的气溶胶进行处理； 8.2.8.标配强制冷却系统，大大减少冷却时间； 8.2.9灭菌温度：105℃-135℃，灭菌时间：1-250min； 8.2.10保温：45℃-80℃； 8.2.11最大操作压力≥0.255 MPa； 8.2.12.安全装置：安全功能设置及示警系统：双联锁盖系统、双联排气检查系统、超温超压断电、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器等； 8.2.13具有手动排气阀，不仅可用于加速排气，也可作为一切电子防护措施失灵后的最后保障，手动排气泄压，电子自动防护和主动机械式防护并存，全方位保障人员安全。 8.2.14.多种灭菌模式：温度设定多样化，包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌等； 8.2.15基本配置：主机一台，附件：不锈钢篮子（2个），底板，排水软管，排气瓶，滑轮制动器，说明书等 ▲9、配套生物显微镜 一台、研究级正置显微成像系统 一台（供货时须提供原厂家或总代理授权书、售后服务书、技术说明书原件）、荧光显微镜配件 一件 9.1配套生物显微镜技术参数 9.1.1光学系统：无限远光学系统，显微镜放大40X-1000X。 ■9.1.2调焦机构：采用三角导轨滚柱交叉导向机构。粗调焦带上限位及松紧调节环，粗调力矩可调。平台采用随时上限位及调节功能，具有过载保护装置。 ■9.1.3微调每转：0.2mm，调节范围≥22mm。 9.1.4人体工程学设计：调焦手轮位置靠近桌面，位于同一水平高度。 9.1.5阻尼式切片夹全不锈钢材质实现慢夹紧，有效保护切片； 9.1.6转换器：内倾式、内定位四孔转换器。转换器转动圈带有凸楞的橡塑圈。 ▲9.1.7目镜筒：铰链式，倾角30°，内置棱镜式，瞳距调节47～75mm，目镜筒前的铰链部分可任意360°旋转。可拓展成像系统。 ■9.1.8目镜：10倍视场数≥20 mm，高眼点大视场补偿目镜 ▲9.1.9双层机械载物台：面积≥182(W)×127（D)mm，移动行程≥76(X)×30(Y)mm，平台采用内置式的移动机构， X、Y向导轨都内置于载物台内部，低位置X/Y同轴手柄。； ■9.1.10阿贝聚光器：数值孔径1.25，带刻彩色标记的孔径光阑对应于每个物镜倍率的位置。 9.1.11平场消色差物镜 4×物镜： NA 0.10, W.D. 25mm； 10×物镜：NA 0.25, W.D. 6.7mm； 40×物镜：NA 0.65, W.D. 0.6mm； 100X物镜N.A. ≥1.25, W.D. ≥0.14mm，油镜 9.1.12镜身采用流线型设计，镜身配有专门收纳适配器的格子间。 ▲9.1.13防霉结构设计：防霉涂层和一个防霉块分别用在物镜的透镜和目镜透镜以及目镜筒等接口处。 ■9.1.14光源；超亮LED光源，复眼照明设计，像面明亮且极其均匀。采用优质适配器供电。使用寿命≥60000小时。 9.2研究级正置显微成像系统技术参数 ■9.2.1光学系统：新国际标准无限远光学系统，齐焦距离≥50mm，数值孔径更大，在呈现高对比度及最小杂光的清晰图象的同时，工作距离更长，可放置各种厚度不规则的标本。 9.2.2放大倍率：40-1000倍； ▲9.2.3主机：显微镜主机前端具有显示屏，照明亮度、LMT系统、倍率及ECO模式等信息显示在液晶屏上，无需改变观察姿态；右侧具有图象拍摄按钮； ■9.2.4目镜：符合人机学的目镜筒，10X目镜超宽视野为≥25mm，高眼点、双目可调屈光度； ▲9.2.5物镜转换器：≥六孔物镜转换器； ■9.2.6粗/微调焦：调焦行程：不小于25 mm，微调0.1mm/转，粗调9.33mm/转，粗动扭力矩手轮可调，再定焦功能（带止动器）； 9.2.7聚光器调焦行程：27mm；长调焦行程，图象的的对比度调节范围更宽；带暗场功能； 9.2.8载物台：右手柄转式载物台，手柄在载物台移动时总是保持在同一位置，载物台手柄的高度与松紧度可调；内置式传动机构，超硬防蚀铝涂层表面。 ■9.2.9照明系统：采用长寿型LED灯设计，使用寿命≥60000小时； ■9.2.10光强管理系统：自动识别物镜，自动记忆亮度，保证不同倍数物镜下的最佳亮度，减轻视觉疲劳；高功率LED,可获得高度均匀的照明，使图象视场边缘有效避免光强度损失，图象亮度均匀平整，清晰度更高； ▲9.2.11整体的防霉结构设计：专业镀膜防霉技术，在镜体、目镜筒和物镜都做专业的防霉处理，能保证仪器及光学系统长久有效的防霉。 9.2.12配4X、10X,40X，100X平场多功能物镜： 4X 数值孔径≥0.10, 工作距离≥30.0mm ； 10X 数值孔径≥0.25, 工作距离≥10.5mm ； 40X数值孔径≥ 0.65,工作距离≥ 0.56mm； 100X Oil 数值孔径≥ 1.25,工作距离≥ 0.16mm； 9.2.13内置色温平衡片；显微成像系统： ▲9.2.14像素：≥2000万像素彩色； 9.2.15帧率：15@5440x3648、50@2736x1824、60@1824x1216 9.2.16曝光时间：0.1ms~15s； 9.2.17配套控制分析软件包、工作站、数据输出系统 1套； 9.3配套荧光显微镜配件330 nm~385 nm波段的紫外光滤光片 一件 10、配套移液枪：1-10mL四支、100-1000uL六支、10-100uL一支、20-200uL一支 10.1工作温度 5℃～40℃ 10.2空气相对湿度 10%～95% 10.3性能与参数：移液器满足高精准度移液要求，同时符合人体工程学设计且操作灵活、经久耐用、安全可靠，适用于多种液体处理操作。 ■10.3.1采用高科技材质，重量轻（约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ▲10.3.2可整支高温高压灭菌和紫外线消毒，操作更安全 ■10.3.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损 10.3.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 ■10.3.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 10.3.6体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 10.3.7创新密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 10.3.8不同量程选择0.1μL－10mL，全面满足不同使用需求 10.3.9 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 10.3.10多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 10.3.11多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性 10.3.12可调间距移液器为无管化设计，避免传统连接气管造成的磨损破裂或脱落，减少维护需求，提高耐用性和精准度 10.3.13可调间距移液器下半支可360°旋转，使用更便捷也更符合人体工程学 11、配套微波炉 一台 11.1.产品净重：约10KG 11.2.变频/定频：变频 11.3.能效等级：一级能效 11.4.产品尺寸：约长490mm；宽354mm；高287mm 11.5.微波功率：800W 12、配套旋涡混匀仪 三台 12.1.功率：60W 12.2.震荡方式：圆周运动 12.3.周转直径:4mm 12.4.转速范围：0-2800rpm 12.5.运行方式：点动/连续 12.6.允许环境温度：5-40℃ 12.7.允许相对湿度：80% 12.8.配件清单：（1）标准头：用于直径小于30mm的试管和小容器；（2）直径100mm的通用圆头；（3）平板垫片 13、配套富集装备 一台 13.1转速：15-300rpm 13.2重量：约11.5kg 13.3功率：60W 13.4悬架总高度：43cm 13.5尺寸：约22.5x34.0x10.5cm 13.6材质：不锈钢 13.7直线装管，手动夹管，数字脉冲旋钮，采用数字电流及转速控制 14、配套摇床 一台 14.1温控范围：4℃～60℃ 14.2温控精度：0.1℃ ▲14.3温度均匀度：±0.5℃ (@37℃) 14.4旋转转速：0rpm, 30～300rpm 14.5转速精度：1rpm 14.6摆振幅度：φ26mm 14.7最大容量：50mlx90/100mlx42/150mlx42/200mlx39/250mlx39/500mlx 23/1000mlx14 14.8摇板尺寸： 约494 x 348 mm / 494 x 333 mm 14.9灭 菌：紫外杀菌 ■14.10自动除霜： 不需设定间隔时间，自动检测适时化霜 14.11来电自动恢复功能 ■14.12上层摇板可升降高度 14.13定时范围： 0～999小时 14.14配置清单 电源线 数量1件，产品使用说明书 数量1件，工具 数量1套，积水盘 数量1件，合格证 数量1件 15、配套电热恒温培养箱 二台、生化培养箱I 一台、隔水式培养箱 一台、生化培养箱II 一台 15.1电热恒温培养箱技术参数 15.1.1外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 15.1.2.风机6段调速； 15.1.3.可编程程序设计，可设置10段100周期； 15.1.4.控温范围：室温+5℃-85℃ 15.1.5温度分辨率：0.1℃ 15.1.6温度波动度：±0.8℃（37℃时） 15.1.7温度均匀度：±2%（37℃时） 15.1.8输入功率：1500W 15.1.9内胆尺寸：不小于600×580×1300mm 15.1.10载物托架（标配/最多）：4块/18块 - 15.1.11搁架承重：不小于15Kg 15.2生化培养箱I技术参数 - 15.2.1控温范围：0℃-70℃ 15.2.2分辨率：0.1℃ 15.2.3波动度：±0.5℃（加热），±0.7℃（制冷） 15.2.4均匀度：±1℃（37℃时） 15.2.5输入功率：1100W 15.2.6定时范围：0-9999min/h 15.2.7载物托架（标配/最多）：4/7块 15.2.8控温精度高，性能稳定，具有超温报警、自我诊断功能； 15.2.9背光触控式按键设定，具有温度、时间调节控制，便于观察和操作； 15.2.10彩色液晶背光显示，示值直观，简单易懂； 15.2.11具备屏锁时间、屏保密码设定功能，防止随意操作； ■15.2.12可编程程序设计，可设置30段99周期； 15.2.13设备左右侧各有一个内径为3cm的检测孔，方便客户在计量或者验证过程中布线； ▲15.2.14具备6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速需求，避免风量过大造成样品挥发； ■15.2.15采用变频式制冷系统，环保制冷剂（R134a），高效率，低能耗，全温段持续无霜运行，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用 15.3配套隔水式培养箱 15.3.1容积：270L 15.3.2加热方式：水套式 15.3.3控温范围：室温+2℃-65℃ 15.3.4温度分辨率：0.1℃ ■15.3.5 温度波动度：±0.2℃ 15.3.4输入功率：1530W 15.3.5内胆尺寸：不小于600×600×750mm 15.3.6载物托架（标配）：3块 15.3.7液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能； 15.4生化培养箱II技术参数 15.4.1可编程程序设计，可设置30段99周期； 15.4.2采用离心风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度好； 15.4.3设备左右侧各有一个内径为3cm的检测孔，方便客户在计量或者验证过程中布线； ▲15.4.4具备6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速需求，避免风量过大造成样品挥发； 15.4.5设备内标配有大功率照明灯和紫外线杀菌灯，方便客户观察内部样品； 15.4.6具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失； 15.4.7控温范围：0℃-70℃ 15.4.8分辨率：0.1℃ 15.4.9波动度：±0.5℃（加热）;±0.7℃（制冷）；均匀度：±1℃（37℃时） 15.4.10.输入功率：1100W 15.4.11内胆尺寸(mm)：约510×450×1090 15.4.12载物托架（标配/最多）：4/7块 16.配套电热鼓风干燥箱 一台 16.1具有来电恢复功能，保证不会因停电、死机而造成数据丢失。 16.2控温范围：室温+5～200℃ 16.3分辨率：1℃ 16.4波动度：±1℃(105℃) 16.5均匀度：±2.5% 16.6升温速率：＞4℃/min（180℃） 16.7定时范围：0～999min/h 16.8容积：≥230L 16.9内胆尺寸：约600×520×750mm 16.10载物搁架：3/10块（标配/最多） 16.11搁架承重：约15Kg 17、配套百分之一电子天平 1020 g量程一台、5000 g量程一台 17.1百分之一电子天平1020 g量程技术参数 17.1.1可读性：0.01g，最大称量值：1020 g，重复性（典型）0.007 g。最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）14 g，线性误差: 0.6mg，稳定时间1 s，内部校正 17.1.2 LCD混合触摸屏，秤盘尺寸 (宽x深)180 mm x 180 mm 17.1.3即插即用 自动识别外围设备USB-A 与 RS232 多个接口，便于轻松传输数据，可选的蓝牙接口 ，只需插入蓝牙模块，即可在天平和打印机之间无线发送数据，实现电子化工作而无需电缆。 17.1.4密码保护可防止未经授权更改设置，确保所有天平操作员使用相同的设置，并确保过程一致。 17.1.5IP43防护等级，标配保护罩，秤盘保护贴纸，防止样品污染或者腐蚀秤盘 17.1.6标配引导式操作，每个称量过程仅需按照屏幕上的操作引导进行操作，方便简单。自动执行计算，打印结果或将结果传输到存储设备 17.2百分之一电子天平 5000g量程技术参数 17.2.1最大称量值：5000 g 17.2.3可读性：±0.01g 17.2.4重复性：±0.01g 17.2.5线性：±0.02g 17.2.6外形尺寸：约223*367*107㎜ 17.2.7净重：约2.9kg 18、配套千分之一电子天平 一台 18.1.可读性： 1mg，最大称量值：320g，重复性(sd)：0.7 mg，线性误差：0.6mg，稳定时间1.5 s，内部校正 18.2LCD混合触摸屏,秤盘尺寸(mm)Ø 120 18.3即插即用 自动识别外围设备USB-A 与 RS232 多个接口，便于轻松传输数据，可选的蓝牙接口 ，只需插入蓝牙模块，即可在天平和打印机之间无线发送数据，实现电子化工作而无需电缆。 18.4密码保护可防止未经授权更改设置，确保所有天平操作员使用相同的设置，并确保过程一致。 18.5 IP43防护等级，标配保护罩，秤盘保护贴纸，防止样品污染或者腐蚀秤盘 18.6标配引导式操作，每个称量过程仅需按照屏幕上的操作引导进行操作，方便简单。自动执行计算，打印结果或将结果传输到存储设备 19、配套电冰箱双开门一台、三门二台 19.1电冰箱双开门一台 19.1.1.产品重量：约85kg 19.1.2.能效等级：一级能效 19.1.3.变频/定频：变频 19.1.4.综合耗电量：0.9kW·h/24h 19.1.5.运转音：37dB(A) 19.1.6冷藏室容积：330L 19.1.7.总容积：535升 19.2配套三门电冰箱 （223L）二台 19.2.1产品重量：约60.0kg 19.2.2能效等级：一级能效 19.2.3变频/定频：变频 19.2.4门款式：三门 19.2.5冷冻能力：5.5(kg/12h) 19.2.6综合耗电量：0.55kW·h/24h 19.2.7总容积：223升 19.2.8变温室容积：33L 20、配套立式展示柜单开门二台、双开门三台 20.1立式展示柜单开门技术参数 20.1.1温度范围：0-10℃ 20.1.2温区：单温区 20.1.3.能效等级：一级能效 20.1.4.容量：320L 20.1.5.类型：立式冷藏柜 20.1.6.变频/定频：定频 20.1.7.电压：220V 20.1.8.搁架：4 20.2立式展示柜双开门 20.2.1.能效等级：一级能效 20.2.2.变频/定频：定频 20.2.3.容量：>600L 20.2.4温度范围：0-10℃ 20.2.5平搁架：5 四、“配置要求”中“1、单通道浓缩装置（含过滤法和沉淀法）一套”、“2、两虫专用离心机一台”、“3、两虫专用振荡器一台”、“4、配套电子天平一套”、“5、配套真空抽滤装置一套”的质保期为5年。 | 109.998 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、交付时间：自签订合同之日起30日内到货安装调试完成并通过验收。 三、交付地点：广西南宁市用户指定地点 四、验收标准、规范： 1.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由中标人提供产品保修文件。 3.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告： （1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。 （3）中标人需负责安装、调试（测试），并完成采购人的使用操作培训。 4.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 5.中标产品不能涉及任何法律纠纷。 五、售后服务要求： 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于壹年（自验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后24小时内到达采购人指定现场处理。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）： 2、付款方式：合同签订且中标人向采购人提供了保额为合同金额50%的预付款保函后二十个工作日内，中标人开具发票给采购人，采购人支付合同金额50%的预付款。中标人交货安装调试完并经采购人验收合格无异议后五个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到中标人发票之日起二十个工作日内，由采购人一次性付清中标人的全部剩余货款。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 进口产品说明： ☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许分包 | ☑不允许分包。 □允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.4 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的获得参加评标资格的投标人或获得中标人推荐资格的确定方式 | □随机抽取（采用最低评标价法，投标报价相同时；采用综合评分法，评审得分相同时。） □其他方式： ☑采用综合评分法，评审得分相同时，投标总报价低的获得推荐资格，评审得分、投标总报价均相同时，由采购人随机抽取。 □采用最低评标价法，投标总报价相同时，由采购人随机抽取。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2024年1月至投标文件提交截止时间止的任意三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为 2024年1月至投标文件提交截止时间止的任意三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（提供2023年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）。（必须提供，否则作无效投标处理） - 5、本项目的特定资格要求：无 。 - 6、声明函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体投标协议书（格式后附）。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注： 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人情况介绍（格式自拟）； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法和评标标准”提供有关证明材料）。 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、项目实施方案（包括但不限于拟投入实施人员、售后服务承诺、技术培训等）（格式自拟）； 3、投标产品技术证明资料（包括但不限于投标产品说明书、出厂标准、质量检测报告等）（格式自拟）； 4、投标产品销售业绩或使用情况及证明资料（格式自拟）； 5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务（格式自拟）； 6、投标人对本项目的合理化建议（格式自拟）； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60 日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | □本项目不需要缴纳投标保证金。 ☑本项目需要缴纳投标保证金，相关要求如下： 1.投标保证金的缴纳方式：详见招标公告 2.投标保证金的金额：详见招标公告 3.投标保证金采用银行转账缴纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。 4.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 5.缴纳投标保证金指定账户：详见招标公告。 6.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现金方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。） |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为附件在广西政府采购云平台上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | □综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为3项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人排名并列的情形，确定中标人方式 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑投标报价低的优先、技术分得分高的优先、商务分得分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、政策分得分高的优先、故障响应时间短优先的顺序。 □采取随机抽取的方式确定。 |
| 35 | 履约保证金金额 | □ 本项目不需要缴纳履约保证金。 ☑ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 1.履约保证金金额：按每分标中标总金额的5 %，如中标人为中小企业的，则按分标中标总金额的2%。 2.履约保证金递交方式：中标人在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；中标人若完全履行合同，货物验收合格后，中标人凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续，采购人在5个工作日内办理履约保证金退还手续。 4.缴纳履约保证金的指定账户： 开户名称： 广西壮族自治区分析测试研究中心 开户银行： 农业银行南宁市民族支行 开户行行号： 103611000518 银行账号：20012301040006742 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）和《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的材料 | 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式： 广西科联招标中心有限公司 联系电话：0771-3486228 通讯地址：广西科联招标中心有限公司307室（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内） |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、通讯方式 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市桃源路69号 联系电话：0771-5331544 |
| 40 | 采购代理服务费支付方式 | ☑本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取采购代理服务费。 |
|  | 采购代理服务费收取标准 | ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。 □固定采购代理收费： 。 |
|  | 采购代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 41.1 | 解释 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法和评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为该投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法和评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.3评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标作无效处理。

28.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法和评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购人在收到评标委员会出具的评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

37.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（7）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（6）国务院财政部门规定的其他条件。

### 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.采购代理服务费

40.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

##### 40.2采购代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

- 第四章  评标方法和评标标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（4）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者服务期等）、质保期及招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，有可能对评审产生影响。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（5）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（6）各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。

（7）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（8）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会各成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效评标报价从低到高顺序排列，并推荐中标候选人。评标报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节 中标候选人推荐原则”。

说明：

评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标报价给予20%的扣除。（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《开标一览表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除。（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《开标一览表》、《中小企业声明函》和《联合体投标协议书》为评审依据）

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《开标一览表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（4）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《开标一览表》和属于监狱企业的证明文件为评审依据）

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1－6 %）；除上述情况外，评标报价＝投标报价。

二、综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分40分） | 投标报价（满分40分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为40分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×40分 |
| 2 | 技术分 （满分45分） | 产品性能（满分45分） | - 1、基本分 - 满足采购需求无负偏离或不带“▲”的非实质性条款负偏离的条款数不超过3项，A分标得23分，B分标得21分，C分标得29分，D分标得15分。 - 加分 - 完全满足采购需求，所有条款无负偏离的基础上: - 根据《技术参数及性能（配置）要求》中各项技术参数的响应情况由评委进行评分。打“▲”、“■”条款为重要技术参数，完全满足或优于招标文件要求的，且在投标文件中提供相关证明材料的（采购需求中要求提供的材料或投标产品厂家的正式彩页或厂家出具的材料或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件等）按如下要求赋分，不提供证明材料不加分。 - （1）A分标：“■”条款满足上述要求，每项得2分，满分22分（其中三、技术指标第5点投标时承诺即得分）； （2）B分标：“■”条款满足上述要求，每项得2分，满分24分； （3）C分标：“■”条款满足上述要求，每项得2分，满分16分； - （4）D分标：“■”条款满足上述要求，每项得1分，满分30分。 |
| 3 | 商务分 （满分15分） | 售后服务 （满分7分） | 一档（1分）：有明确售后服务承诺，售后服务措施、响应机制及保障措施完善，售后服务人员落实，岗位职责明确，制定定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案，对设备在使用过程中可能出现的问题进行分析并提出针对性解决办法。 二档（3分）：在上一档的基础上，分别针对产品提出明确的质量保证期内和质量保证期外的售后承诺和措施，提供质量保证期内的紧急情况下的售后预案和质量保证期满后的服务方案，明确拟投入项目的售后服务负责人及联系方式等，对如何实现维修响应有详细描述。 三档（7分）：在上一档的基础上，提供所有投标产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺，承诺产品或部分配件出现故障后在一周内无法修复是提供同品质的替代品供采购人使用（或承诺部分或全部产品在满足基本质量保证期后，质量保证期有延长的）。（以设备生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件） 不满足以上评分项的不得分。 |
|  |  | 信誉分 （1分） | 投标人具有规范的专业服务和专业的管理，具有有效的ISO9001质量体系认证，投标文件提供有效证书复印件加盖电子公章,得1分。 |
|  |  | 业绩分 （5分） | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接同类项目，每有1项业绩得1分，本项最多得5分，须提供该业绩项目的采购合同文本复印件和能够证明该业绩项目已经通过采购单位验收合格的相关证明文件复印件。缺项不得分。 |
|  |  | 政策功能分（满分2分）节能、环保产品 | 1、属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“▲”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。 2、属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分； |
| 总分=1+2+3 |  |  |  |

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

1.评标委员会将根据评审后总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.4条款的规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（二）最低评标报价法

1.评标委员会将按照有效评标报价从低到高顺序排列，评标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”8.4条款的规定推荐。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：                                      采 购 计 划 号：

中标人（乙方）：

项目名称：

项目编 号：

签订地点：                                           签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同总金额：（大写）人民币                      （小写）¥

2.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 （如有） | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 ① | 单价（元）② | 单项合计（元） ③＝①X② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.合同总金额是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：。

第九条　履约保证金

□ 本项目不需要缴纳履约保证金。

☑ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下：

1.履约保证金金额：按项目/每分标中标总金额的5 %

2.履约保证金递交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：                            。

4.缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：

开户银行：

开户行行号：

银行账号：

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按投标文件承诺的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.……；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者其委托代理人： | 法定代表人或者其委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.声明函的格式：

声明函

致： 广西科联招标中心有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称） （项目编号：            ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、在此，我方宣布同意如下：

（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查招标文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料。

4、我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密。

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注： 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标文件作无效响应处理。

投标人名称(盖公章)：                                     年    月    日

4.联合体投标协议书的格式：

联合体投标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加    广西科联招标中心有限公司   组织的   （项目名称）  （项目编号：           ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                          （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                             。

5、本联合体中，                                   （某成员单位名称）为        （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的        %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

……

年  	月  	日

- 第二节 商务文件格式

- 1.商务文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年   月   日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.无串通投标行为的承诺函的格式：

参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

附件： 法定代表人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）

5.法定代表人授权委托书的格式：

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致： 广西科联招标中心有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  （项目名称）   项目（项目编号：       ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：          。

代理人无转委托权。

投标人名称（或联合体投标牵头人名称）（盖公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称（盖公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员二名称（盖公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则作无效投标处理。

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

委托代理人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）

6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请逐条对应本项目招标文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

7.投标人类似的业绩证明文件（如有要求）：

类似项目的业绩一览表

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 采购人 名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 技术文件格式

1. 技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3. 技术需求偏离表的格式：

技术需求偏离表

项目名称：

项目编号：

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 标的名称 | 招标文件采购需求中的“技术参数及性能（配置）要求” | 投标文件响应的技术参数及配置 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 投标货物中，属于优先采购节能产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ，合计 项；属于优先采购环境标志产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ，合计 项。 （注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。） |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件“第二章 采购需求”中“技术参数及性能（配置）要求”的技术参数及配置条款作出明确响应，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的技术参数及配置内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

4. 项目实施人员一览表、售后服务人员情况表的格式：

项目实施人员一览表（如有要求）

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可参照上述的格式自行编制，并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

售后服务人员情况表（如有要求，参照此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 报价文件格式

1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年   月   日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.投标函的格式：

投标函

致：广西科联招标中心有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）  项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以投标时提供的开标一览表中的投标总报价，在承诺的交付时间内提供本项目招标文件“第二章  采购需求”的“需求一览表”中的相应的采购内容，具体详见开标一览表。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

4. 开标一览表的格式：

开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 及制造商 | 数量及单位 ① | 单价(元) ② | 单项合计（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 第五节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的科研仪器设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

4、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

4.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

- 第七章 质疑、投诉材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                          包号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                       包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。