欧邦工程管理集团有限公司

招标文件

项目名称：椎间孔镜系统等设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-990095-OBGC

采购代理机构：欧邦工程管理集团有限公司

2025年4月8日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章　采购需求	29

第四章  评标办法	58

第五章  政府采购合同	61

第六章  投标文件（格式）	73

# 第一章  招标公告

项目概况 椎间孔镜系统等设备采购的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版，并于2025年4月29日上午 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-G1-990095-OBGC

项目名称：椎间孔镜系统等设备采购

预算金额（元）：3737300.00

最高限价（元）：3737300.00

采购需求：

分标1 (采购预算：225万元)

（1）标的的名称、数量及单位：椎间孔镜系统1套；（2）简要技术需求或者服务要求按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见招标文件第三章采购需求。

分标2（采购预算：65万元）

（1）标的的名称、数量及单位：骨科手术床1张、超声多普勒血流检测仪1套；（2）简要技术需求或者服务要求按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见招标文件第三章采购需求。		分标3（采购预算：3.73万元）

（1）标的的名称、数量及单位：CPM关节康复器1套、电脑骨折愈合仪1套、中频电子脉冲理疗仪2套；（2）简要技术需求或者服务要求按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见招标文件第三章采购需求。

分标4（采购预算：80万元）

（1）标的的名称、数量及单位：手术显微镜1套；（2）简要技术需求或者服务要求按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见招标文件第三章采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起所投国产产品必须30个日历日必须到货；所投进口产品必须90个日历日必须到货，并全部安装调试合格完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：本项目各分标投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件

时间：2025年4月8日至2025年4月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）： 广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：投标人应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年4月29日上午09:30（北京时间）

投标地点：通过“广西政府采购云平台”在线投标

开标时间：2025年4月29日上午09:30（北京时间）

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密开启

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn/）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

4.本项目非专门面向中小企业采购。

5.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7.本项目采购代理服务费按招标文件“投标人须知”第36条规定收取，中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

七、本次投标联系事项：

1.采购人信息

名   称：中南大学湘雅二医院桂林医院

地   址：广西壮族自治区桂林市临桂区沙塘路8号

项目联系人：蒙老师

项目联系方式：0773-8102032

2.采购代理机构信息

名   称：欧邦工程管理集团有限公司

地　 址：桂林市七星区穿山街道办莫家里二路文化室四楼

项目联系人：刘芳芳、林雪青

联系方式：0773-2567907、2567912

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：椎间孔镜系统等设备采购 项目编号：GLZC2025-G1-990095-OBGC |
| 2 | 3.6 | 法定代表人、负责人、自然人 | 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 |
| 3 | 5.1 | 投标人资格 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无； （3）本项目的特定资格要求：本项目各分标投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。 |
| 4 | 6 | 广西政府采购云平台电子投标注意事项 | 6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。 6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。 6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。 注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 5 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。 15.2本项目政府采购预算：分标1采购预算：人民币贰佰贰拾伍万元整（¥2250000.00）；分标2采购预算：人民币陆拾伍万元整（¥650000.00）；分标3采购预算：人民币叁万柒仟叁佰元整（¥37300.00）；分标4采购预算：人民币捌拾万元整（¥800000.00）。投标人所投分标报价超出相应分标采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 15.3各分项产品的单价报价不得超相应标的的单价最高限价，否则，投标文件按分标作无效处理。 15.4投标人必须就”采购需求”中所投分标的所有标的作完整唯一报价，不得有缺漏项报价。否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 6 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 7 | 18 | 电子投标文件的制作、加密要求 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。 18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。 18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 8 | 19 | 投标文件的递交 | 19.1投标文件递交要求： 投标截止时间：2025年4月29日上午9时30分。 投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。 19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 |
| 9 | 20 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 10 | 21 | 开标时间及地点 | 21.1开标时间及地点： 开标时间：2025年4月29日上午9时30分； 开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。 21.2分标投标人不足3家的，相应分标不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。 |
| 11 | 22 | 开标程序 | 22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：gxglopen@163.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。 22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。 22.5投标人线上确认投标报价。 22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号)的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。 |
| 16 | 34.1 | 履约保证金金额 | 本项目履约保证金金额按合同金额的3%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业中标的按合同金额的2%交纳，如为小微企业中标的则免收履约保证金。中标供应商于签订合同之前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 36.1 | 采购代理服务费 | 本项目各分标代理服务费按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中货物类收费标准的60%计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（分标不足人民币1500元的，按1500元支付；分标3不收取代理服务费）。 |
| 20 | 39 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 40 | 监督管理机构 | 桂林市财政局；联系电话：0773-2829504 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：椎间孔镜系统等设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-990095-OBGC

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款基本要求并有利于采购人的情形。

3.8“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.9各分标“采购需求”中标注“★”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，相应分标投标文件按无效处理。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明

5.1投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）本项目的特定资格要求：本项目各分标投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

5.2资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项

6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：欧邦工程管理集团有限公司桂林分公司，联系人：李丹，联系电话：0773-2567907、2567912。

通讯地址：桂林市七星区穿山街道办莫家里二路文化室四楼。

业务时间：工作日每日上午9时00分到12时00分，下午3时00分到5时00分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）；

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。

（4）投标人所投分标涉及医疗器械的有关证明材料复印件（必须提供）；

注：①所投分标有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

②所投分标有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

③所投分标有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

（5）投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2024年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告）（必须提供）；

（6）投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

（7）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（8）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表（必须提供）；

（3）技术偏离表（必须提供）；

（4）商务响应表（必须提供）；

（5）配送及安装方案（如有，请提供）；

配送及安装方案包含但不限于：①配送计划；②安装方案；③设备调试；④设备试运行等。

（6）售后服务方案（如有，请提供）；

售后服务方案包含但不限于：①售后服务计划；②售后服务人员配置；③售后保障举措；④应急预案等。

（7）业绩：投标人或所投核心产品生产厂家（或进口产品的国内总代理）2022年以来销售核心产品的销售业绩相关证明材料复印件（如有，请提供）；

- （8）政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）；

- 注：①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]；②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]。

（9）优惠措施（如有，请提供）；

优惠措施是指投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括但不限于：①投标产品独立功能模块及附件（含软件）单独报价方案及配置清单；②技术要求中可能未列举但投标产品包含的其它配置、部件及相关优惠条件；③投标产品涉及的耗材或试剂及价格方案；④其他实质性优惠措施。

（10）投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（11）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（12）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：投标人提供的以上“资格性响应证明材料”、“商务、技术性响应证明材料”等相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2本项目政府采购预算：分标1采购预算：人民币贰佰贰拾伍万元整（¥2250000.00）；分标2采购预算：人民币陆拾伍万元整（¥650000.00）；分标3采购预算：人民币叁万柒仟叁佰元整（¥37300.00）；分标4采购预算：人民币捌拾万元整（¥800000.00）。投标人所投分标报价超出相应分标采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。

15.3各分项产品的单价报价不得超相应标的的单价最高限价，否则，投标文件按分标作无效处理。

15.4投标人必须就”采购需求”中所投分标的所有标的作完整唯一报价，不得有缺漏项报价。否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.5本项目各分标投标报价：

分标1、分标4投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、质保、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。如所投货物如为进口产品的（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），投标人负责办理进口产品有关报关等手续及所有相关费用，采购人不再支付额外费用。货物涉及的各项费用（包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费、及其它全部费用的总和）由中标人自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用。

分标2、分标3投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、质保、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。

- 17. 投标保证金

本项目各分标无需缴纳投标保证金。

18. 电子投标文件的制作、加密要求

18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名

18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

18.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交要求：

投标截止时间：2025年4月29日上午9时30分；

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2025年4月29日上午9时30分；

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。

21.2分标投标人不足3家的，相应分标不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：gxglopen@163.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

23.3采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：

（1）不具备本招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第28条、29条载明的投标无效情形的。

23.4资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，相应分标予以废标。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由项目所在公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按技术分高的优先、配送及安装实施方案分高的优先、售后服务分高的优先、业绩分高的优先、延长质保期分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标人。

（3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

- 28.属于下列情况之一者，相应分标投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；或分项产品的单价报价超相应标的的单价最高限价的；

- （3）未通过资格审查的；

- （4）未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （7）投标人未就“采购需求”中所投分标的所有标的作完整唯一报价的或有缺漏项报价的；

- （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （9）投标人为联合体投标的；

- （10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有29.1、29.2情形之一的，视为串通投标或属于恶意串通行为，相应分标投标文件将被视为无效：

- 29.1投标人有下列情形之一的，视为串通投标：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装的。

- 29.2投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件的；

- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件的；

- （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容的；

- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标的；

- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

- 30.属于下列情形之一的，相应分标予以废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(hwww.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

34.履约保证金：

34.1本项目履约保证金金额按合同金额的3%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业中标的按合同金额的2%交纳，如为小微企业中标的则免收履约保证金。中标供应商于签订合同之前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人。

34.2中标供应商完成合同所约定事项且在免费保修期结束后凭《政府采购项目合同验收书》和履约保证金缴纳凭证向采购人申请办理退还手续，并由相关科室签字确认后退还其履约保证金（无息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.3在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）或应当向采购人提交履约保证金而未按规定提交的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

35.4验收证明存档：项目验收合格后，采购人应妥善保存验收证明（详见附表3）。

八、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费：本项目各分标代理服务费按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中货物类收费标准的60%计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（分标不足人民币1500元的，按1500元支付；分标3不收取代理服务费）。

36.2采购代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：

开户名称：欧邦工程管理集团有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司观音阁支行

银行账号：660010123185600010

38.广西线上“政采贷”政策详见附表4.

39.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40.监督管理机构：桂林市财政局；联系电话：0773-2829504

41.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                                     ；分标:

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.如本项目划分分标的，应注明所质疑的分标。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系7电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：                                                  ；分标:

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.如本项目划分分标的，应注明所投诉的分标。投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表4：

# 第三章　采购需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）等有关规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供符合要求的《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

Ⅱ.采购需求一览表

分标1

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 椎间孔镜系统 | 工业 | 一、技术参数要求 （一）技术指标 为保障产品质量及售后服务一致性，大通道椎间孔镜镜头和大通道减压手术器械要求同一品牌。 （二）大通道椎间孔镜1支，参数要求： 1.视向角15°。 2.视场角≥70°。 ★3.工作通道直径5.5mm～6.5mm。 4.外径≤10mm。 5.工作长度≤125mm。 （三）大通道减压手术器械参数及配置要求： ▲1.工作套管1支，前端斜面，不锈钢外螺纹，内径≤10.2mm，外径≥13.5mm，长度≤95mm。 2.工作套管1支，前端斜面，聚苯帆外螺纹，内径≤10.2mm，外径≥13.5mm，长度≤95mm。 ▲3.工作套管1支，前端平口，不锈钢外螺纹，内径≤10.2mm，外径≥13.5mm，长度≤95mm。 4.工作套管1支，前端平口，聚苯帆外螺纹，内径≤10.2 mm，外径≥13.5mm，长度≤95mm。 5.工作套管手柄1个，内径≥12 mm，外径≤25mm，长度≤10mm。 6.工作套管接头1个，内径≥10.0mm，外径≤25mm，长度≤40mm。 7.圆锥形导杆1支，内径≤1.0 mm，外径≥2.5mm，长度≥230mm。 8.圆锥形导管1支，内径≥2.5 mm，外径≤4.0mm，长度≥190mm。 9.圆锥形导管1支，内径≥3.5 mm，外径≤7.0mm，长度≥160mm。 10.圆锥形导管1支，内径≥5.5mm，外径≤16.0mm，长度≥160mm。 11.圆锥形导管1支，内径≥10.0mm，外径≤15.0mm，长度≥130mm。 ▲12.长开口带把手工作套管1支，内径≥14.0mm，外径≤18.0mm，长度≥130mm。 ▲13.工作套管1支，后端带把手，内径≥4.0 mm，外径≤6.0mm，长度≥220mm。 14.窥镜咬骨鞘管手柄2个，能与咬骨鞘管快速装配和拆卸，外径≥5.0mm。 15.40度窥镜咬骨鞘管1支，长度≤250mm，直径≥5.0mm，钳口为40°，工作宽度≤2.5mm。 16.90度加长型窥镜咬骨鞘管1支，长度≥220mm，直径≥5.0mm，钳口为90°，工作宽度≥3.0mm。 17.窥镜咬骨鞘管1支，长度≤250mm，直径≤4mm，前端弧形上翘5°，工作宽度≤2.0mm。 18.窥镜咬骨鞘管1支，长度≥250mm，直径≤4.0mm，钳口为40°，工作宽度≤2.0mm。 19.半柔性抓钳1把，可随意控制弯曲弧度，直径≥3.5mm，长度≤250mm。 20.打孔钳1把， 直径≥4.4mm, 钳口长度≥7.0mm，长度≤250mm。 21.打孔钳1把，直径≤2.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≥250mm。 22.剥离子1支，单面刃口，直径≥3.5 mm，长度≥200mm 23.刮勺1支，前端弧形，直径≥4.4 mm，长度≤320mm。 24.剥离器1支，前端弧形，长度≥250mm，直径≤5mm。 25.骨凿1支，长度≥270mm，直径≤3.7mm。 26.弹性神经拉钩1支，直径≤2.5mm，L型工作端长度≥3.3mm，长度≥270mm。 27.剥离器1支，前端为弧形，外径≤2.5 mm，长度≤300mm。 28.活检钳1把， 直径≤3.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≥300mm。 29.勺型活检钳1把，直径≤2.5mm， 钳口长度≥4.0mm，长度≤300mm。 30.勺型活检钳1把，钳口上翘角度≥45°，直径≤2.0mm，长度≤300mm。 31.18G穿刺针1支；配套的定位丝1支，直径0.8mm。 32.能归类放置全部器械的消毒灭菌托盘2个，独立放置内窥镜的灭菌盒1个。 （四）镜下融合手术器械参数及配置要求： 1.脊柱微创手术通道扩张管：1支，φ≤10.0mm，工作长度≤180mm。 2.刮 匙：1把，φ≤4.5mm，工作长度≤260mm。 3.快装手柄：1把，T型。 4.套筒（光滑管）：1把，φ≤15.0mm，具备嵌套锁定功能，有开锁、关锁标识,工作长度≤120mm。 5.套筒（光滑管）：1把，φ≤14.0mm，工作长度≤120mm。 6.骨填充器：1把，φ≤7.0 mm，工作长度≤205mm。 7.植骨漏斗：1把，φ≤8.0mm，工作长度≤190mm。 8.椎间盘铰刀（标准）：1把，φ≤9.0 mm，工作长度≤370mm。 9.镜下骨锯：1把，φ≤6.0 mm，工作长度≥290mm。 10.骨凿：1把，φ≤3.5 mm，工作长度≤240mm。 11.骨凿：1把，φ≤5.0 mm，工作长度≤260mm。 12.骨凿：2把，φ≤4.5 mm，工作长度≤370mm。 13.清洁导针：1把，φ≤5.0 mm，工作长度≤312mm。 14.骨锯1把：全齿，φ≤11.5 mm，工作长度≤120mm。 15.骨锯1把：半齿，φ≤11.5 mm，工作长度≤120mm。 16.C型环锯保护套管，螺纹设计，具备嵌套锁定功能，有开锁、关锁标识，外径≥14.0mm，工作长度≥95.0mm。 17.C型环锯保护套管，光滑设计，具备嵌套锁定功能，有开锁、关锁标识，外径≥13.0mm，工作长度≥95.0mm。 18.A型工作套管，配合套筒使用，头端弧形口 ,外径≥11.5mm，工作长度≥100mm。 19.器械盒：1套，整体摆放器械消毒。 （五）4K椎间孔镜参数要求： 4K椎间孔镜：1支，最大外径≤6.5mm，工作长度≥170mm，视向角≥30°，视场角≥75°，器械通道≤3.7mm，配专用消毒盒。 （六）可视化椎间孔镜侧路减压手术器械参数要求： 1.导针：1支，φ≤1.0mm、工作长度≤450mm。 2.环锯：1支，φ≥3.55mm，工作长度≤350mm。 ▲3.环锯：1支，φ≥8.0mm，工作长度≤165mm。 4.C型环锯保护套管：1支，φ≥8.9mm，工作长度≤140mm，具备嵌套锁定功能，有开锁、关锁标识。 5.A型工作套管：1支，φ≥7.4mm，工作长度≤165mm，配合C型环锯保护套管使用。 6.扩张管：3支，φ≤3.0mm，工作长度≤230mm；φ≤6.3mm，工作长度≤210mm；φ≤8.0mm，工作长度≤165mm 各1支。 7.篮钳：1把，φ≤2.5mm，工作长度≤330mm。 8.髓核钳：1把，φ≤2.5mm，工作长度≤330mm。 9.直行向上髓核钳：1把，φ≤2.5mm，工作长度≤330mm。 10.髓核钳：1把，φ≤3.5mm，工作长度≤330mm。 11.可弯抓钳（无齿）：1把，φ≤2.5mm，工作长度≤325mm。 ▲12.咬骨钳40度：1把，φ≤3.5mm，工作长度≥360mm。 13.咬骨钳手柄：1把，配合40°咬骨钳杆使用。 14.剥离器：1把，L型φ≤2.3mm,工作长度≤330mm。 15.剥离器：1把，前端平头φ≤2.5mm,工作长度≤330mm。 16.骨锤：1把，工作长度≤180mm 锤头外径25.0mm。 17.夹持钳：1把，配合扩张管使用。 18.医用尺：1把，工作长度≤300mm。 19.神经根探子：1把，φ≤2.5mm,工作长度≤330mm。 20.骨凿：1把，φ≤3.0mm,工作长度≤330mm。 21.清洁导针：1支，φ≤2.0mm，工作长度≤370mm。 22.清洁导杆：1支，φ≤6.0mm，工作长度≤235mm。 23.导丝筒：1个，工作长度≤490mm。 24.器械盒：1套，带托盘。 （七）等离子手术设备（一套） 1.临床适用范围：适用于外科手术时，对软组织进行消融、切割、凝固及止血。 2.工作频率≤100KHz。 3.主机具备切割消融模式1-9档可调，主机具备凝固止血模式1-9档可调。 4.输出电压切割消融模式最大峰值电压可达700V，凝固止血模式最大峰值电压可达300V。 5.当盐水浓度发生变化时，手术系统主机能正常激发，不发生损坏。 6.电极手柄与电极杆之间连接牢固，应能承受20N拉力不脱落。 7.刀头电极各极之间的绝缘电阻应不小于5MΩ，刀头电极各极之间的高频绝缘阻抗应不小于1KΩ。 8.脚踏开关防水等级符合IPX8。 9.主机使用年限≥5年。 10.全触摸屏模式：≥6.5英寸全触摸屏操控，简便直观，界面简洁、切换自如。 11.主机和刀头均有芯片，插入不同的刀头主机自动输出相应的功率档位，无需手动调节。 12.刀头直径大小可用于脊柱微创髓核成形术，椎间孔镜手术，UBE手术及关节镜手术等。 （八）4K摄像系统配置及参数要求： 1.感光芯片，1/2.8英寸 逐行扫描8M PIX CMOS传感器，4K超高清分辨率摄像头。 2.4K内窥镜摄像系统的水平分辨率≥2400线。 3.4K视频信号输出视频分辨率为≥3840×2160 P。 4.输出像素：≥829万。 5.数字输出：主机内置超高清录像、存储功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过USB端口进行录像和图片输出，主机内置≥3个USB接口，录制的视频为2160P。 6.4K内窥镜摄像系统的垂直与水平方向空间频率在SFR为30%对应的角频率为60。 7.4K内窥镜摄像系统输出信号按该电光特性计算所得亮度与实际被测标板各灰阶亮度应保持良好的线性度，线性拟合系数R2应不小0.98。 8.4K内窥镜摄像系统的静态图像宽容度应≥200。 9.电子放大：1-8倍。 10.4K内窥镜摄像系统应具有一键血管增强功能。 11.4K内窥镜摄像系统应具有去雾功能，并可调节去雾程度。 12.具有图像增强功能：可对边缘、细节、血管、增益、感光度、背景噪音、进行调节。 13.手术模式：≥17种专业手术场景选择,满足胸腹腔镜、宫腔镜、纤维镜、输尿管镜、关节镜等常见镜种模式。 14.摄像主机具备USB移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间，可同时连接≥2个移动设备，具有标记刻录功能。 15.摄像头手柄功能具有两个遥控按键，可自主定义参数（白平衡，冻结，以及自定义拍照与录像，实现短按和长按，同时可实现4个功能键的使用）。 16.图像冻结：一键式单幅冻结图像。 17.白平衡：具有手动触发白平衡,自动背光补偿功能； 18.信号输出：能够同时具备4K和全高清的输出能力，具备≥4个同时输出的4K超高清信号，信号输出模式应包括HDMI或12G-SDI其中一种。具备至少2个高清输出信号DVI*2。 19.摄像头应密封良好，符合《GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码）》中IPX8的防水级别，经防水试验后，摄像头无渗水现象，4K内窥镜摄像系统工作无异常。 20.摄像头在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。 21.4K内窥镜摄像系统的开关、按钮要求操作灵活，方便可靠。 22.曝光控制：自动曝光控制，自动识别光亮强弱 ,自动调整图像光亮度。 23.具有色彩调节功能：可对亮度、对比度、色彩、高亮抑制、GAMMA、进行调节。 24.图像亮度：可手动、自动调整。 25.主机应具备光源智能自动亮度调节功能，针对不同内窥镜进行自适应调节。 26.整机工作外表温度最高处应≤36.1℃，整机噪声在工作条件下应≤27.5dB。 27.主机需具备可内置录入患者姓名、年龄、性别等功能，且可直接在主机中针对录入的照片及录像自定义命名。 28.用冷光源功率： 100VA ，LED灯。 29.光谱性能：显色指数值 Ra≥94，色温在3000-7000K。 30.冷光源的输出总通量应≥1100Lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。 31.冷光源在工作条件下，整机噪声应≤52dB (A)。 32.冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/1m。 33.LED灯珠寿命超20000小时。 34.显示屏显示：采用触摸屏设计，≥6.5寸液晶屏，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调节。 35.光输出口：可配不同接头 狼牌、史托斯、奥林巴斯等（可定制），光输出最大中心照度≥3000000LUX； 36.冷光源可进行手动多级亮度调节及自动亮度调节； 37.监视器显示尺寸：≥32寸4K医用监视器。 38.分辨率：≥3840*2160逐行扫描和隔行扫描兼容；刷新频率60hz，超高清4K显示。 39.显示比例：16:9。 40.最高亮度：≥700cd/㎡，能清晰显示暗部细节，提升手术安全性。 41.对比度：1400:1。 42.输入接口：HDMI2.0/HDMI1.4 或12G-SDI的超高清接口，可满足4K图像显示，具有DVI/DP 或3G-SDIR的全高清接口，可满足全主清图像显示。 43.响应时间：8/10 (Typ.)(Tr/Td) ms。 44.内置曲线：GAMMA1.8/GAMMA2.0/GAMMA2.2/GAMMA2.4/GAMMA2.6。 45.色彩：1.07亿色，具有多种色彩调节模式。 46.视野角度水平≥178°，垂直≥178°。 47.像素间距≥0.1845×0.1845 mm (H×V) [137PPI]。 48.台车一台：冷轧板材料，金属材质。 （九）动力刨削系统配置及参数要求： 1.主机控制系统采用高性能智能化的微处理控制芯片，恒速闭环驱动控制，即空载、满载转速变动在≤5% 范围内。 2.BF型电气安全设计和100-240v 宽电压输入设计。 3.功能模式设定具有正反转速、摆动转速上限设定，摆动频率时间切换。 4.正反转速、摆动转速 手动/脚控 切换及声音提示。 5.故障自动诊断，自动弹出错误代码信息。 6.高速手柄工作参数可实时显示，转速显示0-80000rpm，具有磨削拓展功能(直柄磨头手柄、弯柄磨头手柄)；驱动磨头动力手柄在工作时，具有 0.2S 的速停功能。 7.具有磨削拓展功能（直柄磨头手柄、弯柄磨头手柄）。 8.刨削功能模式设定具有正反转及加减速调节、摆动转速上限设定和摆动频率(0.3-1s秒)时间设定。 9.ISO –E 快换接口，显示屏幕≥2.1cm×5.3cm。 10.动力手柄电缆线长度≥3.6M， ISO –E 快换接口。 11.输出功率≥125VA，转速≥80000r/min。 12.动力手柄电缆能够高温高压消毒。 13.磨头手柄轻质合金材料，表面防腐耐磨处理，可高温高压消毒。 14.动力手柄具有直插锁定功能，防止工作时脱落。 15.工作转速0-80000r/min无极调速，温升低，振动小 ，噪音低 ，最高转速时空载噪音<75dB。 16.多种长度直弯手柄可选，长度有90/130/260/275/310/320/330mm。 17.管身直径≥3.5mm。 18.椎间孔镜镜下专用手柄1支。 19.间孔镜磨头2支：直径≥3mm，长度≥290,，材质：金刚砂（粗砂款）。 二、配置要求 （一）脊柱内镜大通道减压手术系统 1.椎间孔镜： WL 125 mm / OD 10.0 mm / 15° / WChD 6.0 mm / 2x IC 2.0 mm（1套）。 2.定位丝（1个）。 3.定位针 （1套）。 4.标准开口工作套管（聚苯砜） φ13.7（1个）。 5.90度直开口工作套管（聚苯砜）φ13.7（1个）。 6.标准开口工作套管（不锈钢）φ13.7（1个）。 7.90度直开口工作套管（不锈钢）φ13.7（1个）。 8.工作套管手柄（1个）。 9.工作套管接头（配套配件）（1个）。 10.工作套管接头（配套配件）（1个）。 11.内窥镜密封帽（配套配件）（1个）。 12.圆锥形导杆 L 240 mm / ID 1.0 mm / OD 2.5 mm（1个）。 13.圆锥形导管L 205 mm / ID 2.6 mm / OD 3.9 mm（1个）。 14.圆锥形导管L 185 mm / ID 4 mm / OD 6.9 mm（1个）。 15.圆锥形导管L 165 mm / ID 7 mm / OD 10 mm（1个）。 16.圆锥形导管L 145 mm / ID 10.1 mm /OD 14.9 mm（1个）。 17.长开口带把手工作套管 L132mm/ID15mm/OD16 mm 后路融合手术时，长舌头插入椎间隙（1个）。 18.长开口带把手工作套管, L235 / ID4.6mm/OD5.9mm 处理腹侧间盘突出，保护及轻推开硬膜（1个）。 19.窥镜咬骨鞘管手柄 OD 5.5 mm（2个）。 20.40度窥镜咬骨鞘管 L 240 mm / OD 5.5 mm / F 1.5 mm / 特殊军用463不锈钢（1个）。 21.90度加长型窥镜咬骨鞘管 L 240 mm / OD 5.5 mm / F 3.0 mm / 90°（1个）。 22.40度弧形窥镜咬骨鞘管 L 240mm / OD 4.0mm / F 1.5mm / curved 5°（弧形窥镜咬骨鞘管）ULBD手术时，处理对侧侧隐窝狭窄（1个）。 23.40度窥镜咬骨鞘管 L 275mm / OD 3.5 mm / F 1.5 mm / 40°（1个）。 24.上开口半柔性抓钳 L 240 mm/OD 3.5 mm/ Helix 2.9 mm（1个）。 25.打孔钳 L 240 mm/OD 4.5 mm/JL 8.0 mm（1个）。 26.打孔钳 L275/OD2.5 /JL5.0（1个）。 27.剥离子 L 240 mm / OD 3.5 mm(后路切开黄韧带)，单边带刃，另一边不带刃；找到黄韧带边界推并切开，使水进入间隙（1个）。 28.刮勺 L 260 mm / OD 4.5 mm （刮棘突基底部钙化组织）（1个）。 29.钝性窥镜剥离子（1个）。 30.凿子 ￠3.7mm后方融入手术，处理环锯多次成型的边缘骨赘（1个）。 31.弹性神经钩 L 270mm / OD 2.5mm / JL 3.3mm （颈椎胸椎）推拉钙化硬膜，使水进入间隙，直接撕拉，易撕裂硬膜；小器械，并减轻对硬膜压力（1个）。 32.剥离器 L 270 mm / OD 2.5 mm / JL 2.3 mm（1个）。 33.勺型活检钳 L 270 mm / OD 3.5 mm / JL 4.25 mm（1个）。 34.勺型活检钳 L 275 mm / OD 2.5 mm / JL 4.0 mm 小号钳子，颈椎手术腹侧减压时，减少对硬膜的压力（1个）。 35.45度勺型活检钳 L275 mm / 2.0 x 4.0 mm / 45°（1个）。 36.稳定杆 （配套配件） L 200 mm / OD 5.9 mm / ID 4.6 mm 使用3.5mm动力刨削刀头时，保护内镜，防止轴向震动，击打器械通道内壁，影响晶柱，保护内窥镜的使用寿命（1个）。 37.灭菌托盘盖子（1个）。 38.器械托盘（4个）。 （二）大通道镜下融合手术器械： 1.脊柱微创手术通道扩张管：一体扩张管，φ10×180mm（1支）。 2.刮 匙 φ4.5×260mm（1把）。 3.快装手柄T型（1套）。 4.套筒（光滑管）φ15.0×120mm（1把）。 5.套筒（光滑管）φ14.0×120mm（1把）。 6.骨填充器φ7.0×205mm（1把）。 7.植骨漏斗φ8.0×190mm（1把）。 8.椎间盘铰刀（标准）9.0×370mm（1把）。 9.骨 锯 φ5.8×φ4.5×295mm（1把）。 10.骨 凿φ3.5×240mm（1把）。 11.骨 凿φ5.0×260mm（1把）。 12.骨 凿：下刃口，φ4.5×370mm（1把）。 13.骨 凿：前端异形、侧刃口，φ4.5×370mm（1把）。 14.清洁导针φ4.0×312mm (1支）。 15.骨 锯：镜外可视环锯（全齿），φ11.5×120mm（2把）。 16.骨 锯镜：外可视环锯（半齿），φ11.5×120mm（1把）。 17.套筒（螺纹管）：C型环锯保护套管，螺纹设计，具备嵌套锁定功能，有开锁、关锁标识，φ14.0×95.0mm（1支）。 18.套筒（光滑管）：C型环锯保护套管，光滑设计，具备嵌套锁定功能，有开锁、关锁标识，φ13.0×95.0mm（1支）。 19.套筒（光滑管）：A型工作套管，配合套筒使用，头端弧形口 ,φ11.5×100mm（1支）。 20.器械盒整体摆放器械消毒（1套）。 （三）可视化椎间孔镜侧路减压手术系统： 1.4K椎间孔镜：器械通道：≤3.65 mm；外径：≤6.4mm；视场角：≥70°；视向角：≥30°；工作长度：≥170mm，含消毒盒（1套）。 2.导针：配合穿刺针使用导丝，φ1.0×450mm。（1套）。 3.环锯：镜内可视环锯，φ3.55×350mm （1套）。 4.环锯：镜外可视环锯，φ8.0×165mm （1套）。 5.环锯保护套管：具备嵌套锁定功能，有开锁、关锁标识 φ8.9×140mm（1套）。 6.工作套管：配合环锯保护套管使用，φ7.4×165mm，（1套）。 7.扩张管：一级扩张管，φ3.0×230mm。（1套）。 8.扩张管：二级扩张管，φ6.3×210mm（1套）。 9.扩张管：三级扩张管，φ8.0×165mm（1套）。 10.篮钳：剪切韧带组织，头端上翘15°φ2.5×330mm；（1套）。 11.髓核钳：小直钳，头端圆勺状，φ2.5×330mm；（1套）。 12.直行向上髓核钳：45°髓核钳，φ2.5×330mm（1套）。 13.髓核钳：大直钳，头端圆勺状，φ3.5×330mm（1套）。 14.可弯抓钳（无齿）：可弯曲弹簧钳，φ2.5×325mm（1套）。 15.咬骨钳：40度 钳杆，φ3.5×360mm（1套）。 16.咬骨钳手柄：配合40°咬骨钳杆使用（1套）。 17.剥离器：L型，φ2.3×330mm；（1套）。 18.剥离器：平头型，φ2.5×330mm （1套）。 19.神经根探子：球型，φ2.5×330mm，（1套）。 20.骨凿：前端刃口，φ3.0×330mm （1套）。 21.骨锤：空心缓冲锤，φ25.0×180mm （1套）。 22.夹持钳（1套）。 23.医用尺：刻度镂空，300mm（1套）。 24.清洁导针：φ2.0×370mm（1套）。 25.清洁导杆：φ6.0×235mm（1套）。 26.导丝筒：导丝归置摆放，490mm（1套）。 27.器械盒：带托盘，整体摆放器械消毒，（1套）。 （四）射频等离子手术系统： 1.等离子主机系统（含脚踏开关一个，电源线一条，说明书一份）含射频及等离子功能。同一主机具有可完成孔镜、UBE及关节镜三种手术功能（1套）。 2.孔镜等离子专用消融电极（1支）。 （五）4K医用内窥镜摄像系统： 1.4K内窥镜摄像系统 分辨率≥3840×2160（1套）。 2.4K超高清摄像头（1个）。 3.医用冷光源 灯珠寿命超2万小时（1台）。 4.≥32寸医用监视器 分辨率≥3840×2160（1台）。 5.导光束耐高温纤维（1条）。 6.专用仪器车（1台）。 7.定制U盘≥32G（1个）。 8.Storz转接头（1个）。 （六）镜下动力刨削手术系统 1.动力刨削系统主机（含1.5m电源线）（1台）。 2.脚踏开关（含4m电缆）（1台）。 3.动力手柄 (含堵头)（1台）。 4.椎间孔镜磨头手柄（320㎜）（1台）。 5.椎间孔镜专用磨头（金刚砂350㎜×3.5mm）（1枚）。 6.椎间孔镜专用磨头（西瓜头350㎜×3.5mm）（1枚）。 ★注：如所投产品为进口产品，投标人于投标文件中必须提供所投产品的国内总代理或授权经销商针对本产品出具授权函原件和售后服务承诺书原件,否则，投标文件按无效处理。如所投产品为国产产品，验收时必须提供所投产品原厂商针对本项目出具授权函原件及售后服务承诺函原件（加盖公章）,否则不予验收。 | 1 | 套 | 2250000.00 |
| ★二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，主机整机保修期 3 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为3年，以上保修期均自交货验收合格之日起计算。 3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 4.保修要求： （1）保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后个 2 小时内响应， 48 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 小时修复；重大故障处理时限不超过 48 小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有质保年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照本合同第六条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。 （2）若产品自带软件的，则须终身提供软件升级服务(中标供应商不再额外收取任何费用)。 （3）中标供应商如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标供应商负责。 5.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 6.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起所投国产产品必须 30 个日历日必须到货；所投进口产品必须90个日历日必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2.交付地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 项目验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票且专项资金拨付到位后支付合同价款的100%(无息)。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |
| （七）网络连接 |  | 网络连接费用由中标人承担。（如适用） 1.医疗设备，要求设备厂商提供数据接口协议、数据格式、PC连接线/生产规格、提供调试支持（电话/email)、开发说明书、操作说明书等。如果有中央控制系统，因为其数据输出口已被设备占用，要求由该类设备提供额外的连接采购人信息系统的软件及硬件数据接口。 2.检验：检验设备厂商提供，并支持与采购人LIS系统相连的联机软、硬件。 3.病理：病理设备厂商提供SDK软件开发包、其说明书及技术调试支持。对于自己有报告系统的，要求自行解决与采购人信息系统连接的软硬件问题。 4.放射：CT、MRI、SPECT、PET-CT、DR、CR、DSA、数字胃肠等设备，需要设备厂商支持并开放DICOM 3.0 协议。有WorkList 、MPPS、DICOM Print、DicomStore、DicomSend 功能模块，支持DicomSR，开放IP地址修改。并提供调试技术支持（电话/email)。 5.超声：支持并开放DICOM3.0协议、有WorkList功能模块、有DICOM SCP/SCU 功能模块，支持DICOMSR。至少支持一种标准视频输出（VIDEO、S-VIDEO、RGB）。并提供调试技术支持（电话/email)。 |  |  |  |  |
| （八）医疗器械管理相应有效证明材料 |  | 投标人所投本分标产品如属第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械注册证”（投标人于投标文件中必须提供相应有效的医疗器械注册证复印件，加盖投标人电子签章）。 |  |  |  |  |
| （九）进口产品说明 |  | 1.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，所投产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）。 在进口产品最后报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 2、投标人所投本分标货物如为进口产品的（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），投标人负责办理进口产品有关报关等手续及所有相关费用，采购人不再支付额外费用。货物涉及的各项费用（包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费、及其它全部费用的总和）由中标人自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用 |  |  |  |  |
| （十）采购预算及单价最高限价 |  | 本分标政府采购预算金额为人民币贰佰贰拾伍万元整（¥2250000.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）配送及安装方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“配送及安装方案”，该方案包含但不限于：①配送计划；②安装方案；③设备调试；④设备试运行等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务方案，包含但不限于：①售后服务计划；②售后服务人员配置；③售后保障举措；④应急预案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本分标“采购需求”中标注“★”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，相应分标投标文件按无效处理。标注“▲”条款为重要技术指标要求，若有一项负偏离的，将按第四章“评标办法”规定执行。本分标“采购需求”的“技术要求”中未标注“★”符号的技术参数（包括标注“▲”符号的重点参数及未标注符号的一般参数）允许发生负偏离的条款数累计最多为20项，投标人对以上技术参数发生负偏离数≥21项时，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

# 分标2

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 |  | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 骨科手术床 |  | 工业 | 一、技术参数要求 ▲1.手术床符合EMC电磁兼容标准（投标文件中提供所投产品完整版EMC电磁检测报告证明文件复印件）。 ▲2.手术床驱动方式为电动液压，手术床的床面由头板、延长板/上背板、下背板、座板/臀板、腿板(分开式腿板)五部分组成。手术床在工作时噪声≤53分贝。 ▲3.手术床的输入(最大)功率≤400VA。 4.手术床具有良好的透视效果,采用大腰桥设计,床面下无任何横杆。 5.手术床采用腿板背板可互换的设计，具有电动一键式折刀位、电动一键式沙滩位，反向体位时具备电动一键式沙滩位。 6.手术床采用快速拆换系统设计，而非锁扣卡钩式设计，快速拆换系统插入即可固定，无需锁附。 7.手术床具有两套独立的电子操作系统，一套为遥控器控制，另一套为手术床床柱备用操作控制面板，床柱备用操作控制面板必须位于手术床的左侧或右侧。 手术床遥控器可设置双向手术体位模式即标准摸式和反向模式（头脚换向），原厂遥控器具有背景夜光模式。 8.手术床的遥控器为夜光型触摸按键，具备任意按键一键唤醒功能,遥控器唤醒后可清晰显示可操作的功能按键。 9.手术床的刹车系统采用脚轮刹车方式,无需遥控器解锁,可单独操作。 10.手术床配备免维护铅酸电池，电池总容量≥30Ah，一次充电可以持续一周。 11.手术床正常工作时无需插电工作，采用标配的内置免维护铅酸电池供电，电池无需保养和维护，可长时间使用,电池总容量≥30Ah。 ▲12.手术床底座外壳原厂一体成型,无缝隙无拼接,由塑料或玻璃钢制成，具有良好的绝缘功能。 13.手术床底座采用人体工程学的内凹式弧线设计，使医护人员的脚置于手术床的旁侧而不是床下。 14.手术床台垫材质采用SFC(柔软塑形海绵芯)制成,可透X射线,便于透视摄影。 15.手术床台垫采用双层设计，厚度≥80mm,床垫背后具备疏水孔,可依照病人体温和体形重新自然塑形，有效防止长时间手术病人褥疮形成。 ▲16.手术床刹车装置采用脚踏式, 档位切换数量≥3个。 17.手术床具备紧急故障处理系统。 18.手术床立柱上的应急操控面板具备防误操作功能。 19.手术床采用双关节背板结构设计，可电动调节，支持一键腰桥功能，腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构。 20.手术床腿板具备一键外展功能,一键外展的按键位于手术床腿板之上。 ▲21.手术床腿板的外展关节锁扣采用按键按压式，非旋扭式。 22.手术床配有4个万向脚轮。 ▲23.手术床限制条件下的额定承重≥355 Kg。 ▲24.手术床无限制条件下的额定承重≥175 Kg。 ▲25.手术床台面前后平移最大距离≥310mm。 26.手术床的床面上具有平移颜色提醒标识。 27.手术床自重（不带头板和腿板）：≥190 Kg。 ▲28.手术床台面宽度（不含侧边导轨）≥540mm ，手术床台面宽度（含侧边导轨）≥590mm 。 29.手术床最低高度范围: ≥600mm。 30.手术床的腿板长度≥750mm。 31.手术床的充电插座位于手术床的侧面,非头尾位置。 32.手术床前倾角度:≥25º,同时手术床右倾斜角度:≥15º。 33.手术床台面长度(含头板和延长板):≥2030mm。 34.手术床底座离地高度≥208mm。 35.手术床底座长度≥1132mm。 36.床面摆动量测试：纵向摆动量≤4mm，横向摆动量≤3mm，水平侧向摆动量≤6mm。 37.当荷载≥360 Kg时，纵向倾斜(头脚倾):≥+10º/-10º。 ▲38.配备手术床原厂骨科牵引架,非边轨安装方式， 骨科牵引架材质采用镍铬不锈钢；由座板、小车、牵引架、连接器及相关附件组成。 39.座板为碳纤结构，分为三部分，可透X线。 ▲40.牵引架的活动性：牵引架两侧长度不同，并可进行长度调节。牵引架为双关节结构，可反向折叠≥150度。 41.牵引架采用手动操作模式，可万向调节。会阴反力柱位于左侧或右侧。 42.牵引架角度可多向调节，并有自动调节支撑装置。 43.牵引架对最高承载能力≥180kg。 44.牵引架的最大拉力负荷≥400N。 45.骨科牵引架可用于正向或反向患者体位。 46.骨科牵引架与手术床通过连接器连接，直接接入手术床的腿板或背板连接处，非采用边轨连接方式。 47.骨科牵引架长度≥1248mm。 48.骨科牵引架宽度≥530mm。 49.骨科牵引架高度（在运载车上）≥900mm。 50.骨科牵引架自重≥62kg。 ▲51.骨科牵引架背板长度≥520mm。 52.骨科牵引架背板宽度≥410mm。 53.骨科牵引架背板高度≥110mm。 54.骨科牵引架的升降行程≤600mm, ≥1050mm。 55.配备肩关节牵引系统,能够开展肩关节牵引手术。 56.手术床配备全碳纤维背板,长度≥1150mm,采用插孔式安装方式,可与手术床的背板或腿板直接连接,非边轨安装方式。 57.可透射线神经外科头架。 58.可透射线神经外科头架对患者的头部在手术中进行妥善的固定，起到术中机械固定和支撑作用，适用于在术中X射线成像时使用。 59.可透射线头夹工作宽度可进行调节。 60.提供旋转螺丝调节夹紧压力。 61.底座可安装在手术床上两侧边轨上，若手术床宽度不同，要求可调节宽度达到与手术床匹配。 62.头钉要求采用钛合金材质，钉尖锐利，钉身带有O型圈起到防滑作用。 63.提供成人头钉和小儿头钉，可重复消毒灭菌使用。 ★二、配置要求： 1.多功能电动液压手术床，带水平移动：1套。 2.头板：1个。 3.延长板：1个。 4.有线遥控器：1个。 5.腿板(分体式)，可外展：1个。 6.手板：2个。 7.麻醉架：1个。 8.水平转动收缩杆：1个。 9.夹头：1个。 10.头架：1个。 11.全碳纤维背板：1个。 12.肩关节背板：1个。 13.骨科牵引架：1个。 | 1 | 套 | 600000.00 |
| 2 | 超声多普勒血流检测仪 |  | 工业 | 一、设备性能要求: 1.配有专用输出设备，便于打印纸质报告。 2.超声探头。 （1）工作频率:8.0MHz ±10%。 （2）超声输出功率:≤50mW。 （3）输出参数:Iob<10mW/cm2 Ispta<100mW/cm2。 （4）工作模式:连续波(CW)。 （5）流速范围和误差：测速范围:10~50cm /s；测量误差:≤ 20%(相对误差)。 3.声音输出:扬声器和耳机。 4.液晶屏指示电量：充电时，波晶屏显示充电图标，电池充满时，波晶屏显示满格电池图标。 5.在适中的音量条件下，整机连续工作时间大于6小时。 6.整机最大功耗小于6W。 7.探头防水级别为IPX4。 8.可探测距离0-8mm。 ★二、配置要求 1.主机：1台。 2.探头：1副。 3.蓝牙专用输出设备：1台。 4.打印纸：1卷。 5.蓝牙专用输出设备电源适配器：1个。 6.主机电源适配器：1个。 7.耦合剂：1支。 | 1 | 套 | 50000.00 |
| 核心产品：本分标核心产品为第1项标的“骨科手术床”。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，主机整机保修期 3 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为3年，以上保修期均自交货验收合格之日起计算。 3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 4.保修要求： （1）保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后个 2 小时内响应， 48 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 小时修复；重大故障处理时限不超过 48 小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有质保年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照本合同第六条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。 （2）若产品自带软件的，则须终身提供软件升级服务(中标供应商不再额外收取任何费用)。 （3）中标供应商如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标供应商负责。 5.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 6.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起所投国产产品必须 30 个日历日必须到货。 2.交付地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。 |  |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 项目验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票且专项资金拨付到位后支付合同价款的100%(无息)。 |  |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |  |
| （七）网络连接 |  | 网络连接费用由中标人承担。（如适用） 1.医疗设备，要求设备厂商提供数据接口协议、数据格式、PC连接线/生产规格、提供调试支持（电话/email)、开发说明书、操作说明书等。如果有中央控制系统，因为其数据输出口已被设备占用，要求由该类设备提供额外的连接采购人信息系统的软件及硬件数据接口。 2.检验：检验设备厂商提供，并支持与采购人LIS系统相连的联机软、硬件。 3.病理：病理设备厂商提供SDK软件开发包、其说明书及技术调试支持。对于自己有报告系统的，要求自行解决与采购人信息系统连接的软硬件问题。 4.放射：CT、MRI、SPECT、PET-CT、DR、CR、DSA、数字胃肠等设备，需要设备厂商支持并开放DICOM 3.0 协议。有WorkList 、MPPS、DICOM Print、DicomStore、DicomSend 功能模块，支持DicomSR，开放IP地址修改。并提供调试技术支持（电话/email)。 5.超声：支持并开放DICOM3.0协议、有WorkList功能模块、有DICOM SCP/SCU 功能模块，支持DICOMSR。至少支持一种标准视频输出（VIDEO、S-VIDEO、RGB）。并提供调试技术支持（电话/email)。 |  |  |  |  |  |
| （八）医疗器械管理相应有效证明材料 |  | 投标人所投本分标产品如属第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械注册证”（投标人于投标文件中必须提供相应有效的医疗器械注册证复印件，加盖投标人电子签章）。 |  |  |  |  |  |
| （九）进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |
| （十）采购预算及单价最高限价 |  | 1.本分标政府采购预算金额为人民币陆拾伍万元整（¥650000.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 2.各分项产品的单价报价不得超相应标的的单价最高限价，否则，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）配送及安装方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“配送及安装方案”，该方案包含但不限于：①配送计划；②安装方案；③设备调试；④设备试运行等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |  |
| （二）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务方案，包含但不限于：①售后服务计划；②售后服务人员配置；③售后保障举措；④应急预案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |  |
| 注：本分标“采购需求”中标注“★”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，相应分标投标文件按无效处理。标注“▲”条款为重要技术指标要求，若有一项负偏离的，将按第四章“评标办法”规定执行。本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“★”符号的技术参数（包括标注“▲”符号的重点参数及未标注符号的一般参数）允许发生负偏离的条款数累计最多为20项，投标人对以上技术参数发生负偏离数≥21项时，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

分标3

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 |  | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | CPM关节康复器 |  | 工业 | 一、技术参数要求 ★1.康复器的伸展角度在-5°-112°内设定，级差1°,允差为±20%。 2.康复器的屈曲角度在3°-120°内设定，级差1°,允差为±20%。 ★3.运行速度：1-9档可调。 4.速度范围：1°/s～2.5°/s,允差±10%。 5.康复器设有手动控制器。 6.康复器整机工作噪音不达于60dB(A)。 ★7.康复器的阻力力矩可分为小、中、大三档，可调。 8.运动角度、速度、时间由微电脑程序控制运行。 9.过载自动反转保护，具有应急控制功能。 10.LCD屏幕液晶显示数据清晰。 11.康复器肢体大腿支架长度调节范围：不小于90mm。 12.康复器肢体小腿支架长度调节范围：不小于100mm。 13.康复器可通过膝踝旋钮切换的方式实现膝关节、踝关节、髋关节三种训练方式。 14.控制模式有三种：正常、角度和速度模式。 15.定时设定：0-240min,级差1min,允差±10%。 16.额定载荷：200N。 ★二、配置清单： 1.主机：1台。 2.手控器：1个。 3.熔断器F5AL 250V Φ5*20mm：4个。 4.电源线：1个。 5.脚垫：1个。 6.拖轮：1个。 7.皮垫：1个。 8.粘钩和扎带各1只。 | 1 | 套 | 16500.00 |
| 2 | 电脑骨折愈合仪 |  | 工业 | 一、技术参数： ★1.磁场强度范围：20mT±7mT 2.振动频率为50Hz±1Hz ▲3.振动幅度为1mm(p-p) ★4.具备2种治疗模式 M1:周期3秒，振动0.4s,间歇2.6s, M2:周期2.5秒，振动0.2s,间歇2.3s ★5.温度控制：开机默认为常温工作模式 可选择温控工作模式，分40℃、46℃、52℃、58℃四级可调。 6.治疗定时时间0-99min。 7.将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。 ▲8.输出通道：一通道。 9.数码管显示窗口。 10.标配一个温热导子。 11.治疗仪治疗完毕，并有峰鸣器报警提示。 ▲12.双温保护功能，温度高于60℃切断输出电源，并对操作按键锁定。 ★二、配置清单： 1.主机：1套。 2.标准治疗块：1套。 3.熔断器F5AL 250V Φ5*20mm：4套。 4.绑带：4套。 5.标准布套：2套。 6.电源线：1套。 | 1 | 套 | 16800.00 |
| 3 | 中频电子脉冲理疗仪 |  | 工业 | 一、技术参数： 1.工作条件： （1）环境温度：5 ℃～40℃。 （2）相对湿度：不大于80%。 （3）大气压力：700 hPa～1060 hPa。 （4）电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz。 2.中频输出： ★（1）输出频率：1kHz～10kHz,级差1kHz,允差±10%； （2）输出波形：方波，占空比50%。 （3）波形输出方式：双向。 （4）中频输出电流：在500Ω的标准负载电阻下，最大输出电流不超过以下限值：频率≤1500Hz不超4过80mA(r.m.s),频率>1500Hz不超过100mA(r.m.s)。 3.低频调制输出： （1）调制频率范围：0～150Hz,单一频率允差±10%或±1Hz取大值。 ★（2）调制波波形：方波，尖波、正弦波、指数波、三角波、等幅波、锯齿波、梯形波、阶梯波。 （3）调制方式：连续调制、间歇调制、变频调制、交替调制。 4.调幅度：0%、25%、50%、75%、100%,允差±5%。 5.加热输出 （1）热电极温度：38℃-55℃范围内分6档可调，允差±3℃。 （2）具有温控保护功能，最高加热温度不超过56℃,超过56℃后热保护器动作，切断加热电路。 6.输出电流稳定度：不同负载情况下，输出电流变化率应不大于10%。 7.开路电压：<500V。 8.定时：自动处方时间由各处方规定，手动处方时间1～99min范围内可调，级差1min,允差±30S,治疗时间倒计时结束后，停止输出，并有声音提示。 9.连续运行时间：不小于4h。 ▲10.输出处方 41个自动处方+1个手动处方。(29个多步程序中频电流疗法处方，12个音频电流疗法处方；1个手动自编处方。) ▲11.输出通道：双路中频加透热输出。 12.功能：具有同步设定和同步输出功能。 13.电极片：配置多种规格的电极片及布套。 ★二、配置清单： 1.主机：1台。 2.带加热电极片（规格任选）：4片。 3.矩形电极片（规格任选）：2片。 4.矩形电极片（规格任选）：2片。 5.圆形电极片（规格任选）：2片。 6.中频电极线 -加热型：2根。 7.中频电极线-非加热型：2根。 8.绷带：4根。 9.电极片布套（规格任选）：8个。 10.熔断器：4只。 11.2m电源线：1根。 | 2 | 套 | 2000.00 |
| 核心产品：本分标核心产品为第2项标的“电脑骨折愈合仪”。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，主机整机保修期 3 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为3年，以上保修期均自交货验收合格之日起计算。 3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 4.保修要求： （1）保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后个 2 小时内响应， 48 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 小时修复；重大故障处理时限不超过 48 小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有质保年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照本合同第六条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。 （2）若产品自带软件的，则须终身提供软件升级服务(中标供应商不再额外收取任何费用)。 （3）中标供应商如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标供应商负责。 5.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 6.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起所投国产产品必须 30 个日历日必须到货。 2.交付地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。 |  |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 项目验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票且专项资金拨付到位后支付合同价款的100%(无息)。 |  |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |  |
| （七）网络连接 |  | 网络连接费用由中标人承担。（如适用） 1.医疗设备，要求设备厂商提供数据接口协议、数据格式、PC连接线/生产规格、提供调试支持（电话/email)、开发说明书、操作说明书等。如果有中央控制系统，因为其数据输出口已被设备占用，要求由该类设备提供额外的连接采购人信息系统的软件及硬件数据接口。 2.检验：检验设备厂商提供，并支持与采购人LIS系统相连的联机软、硬件。 3.病理：病理设备厂商提供SDK软件开发包、其说明书及技术调试支持。对于自己有报告系统的，要求自行解决与采购人信息系统连接的软硬件问题。 4.放射：CT、MRI、SPECT、PET-CT、DR、CR、DSA、数字胃肠等设备，需要设备厂商支持并开放DICOM 3.0 协议。有WorkList 、MPPS、DICOM Print、DicomStore、DicomSend 功能模块，支持DicomSR，开放IP地址修改。并提供调试技术支持（电话/email)。 5.超声：支持并开放DICOM3.0协议、有WorkList功能模块、有DICOM SCP/SCU 功能模块，支持DICOMSR。至少支持一种标准视频输出（VIDEO、S-VIDEO、RGB）。并提供调试技术支持（电话/email)。 |  |  |  |  |  |
| （八）医疗器械管理相应有效证明材料 |  | 投标人所投本分标产品如属第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械注册证”（投标人于投标文件中必须提供相应有效的医疗器械注册证复印件，加盖投标人电子签章）。 |  |  |  |  |  |
| （九）进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |
| （十）采购预算及单价最高限价 |  | 1.本分标政府采购预算金额为人民币叁万柒仟叁佰元整（¥37300.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 2.各分项产品的单价报价不得超相应标的的单价最高限价，否则，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）配送及安装方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“配送及安装方案”，该方案包含但不限于：①配送计划；②安装方案；③设备调试；④设备试运行等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |  |
| （二）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务方案，包含但不限于：①售后服务计划；②售后服务人员配置；③售后保障举措；④应急预案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |  |
| 注：本分标“采购需求”中标注“★”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，相应分标投标文件按无效处理。标注“▲”条款为重要技术指标要求，若有一项负偏离的，将按第四章“评标办法”规定执行。本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“★”符号的技术参数（包括标注“▲”符号的重点参数及未标注符号的一般参数）允许发生负偏离的条款数累计最多为20项，投标人对以上技术参数发生负偏离数≥21项时，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

分标4

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 |  | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 手术显微镜 |  | 工业 | 一、技术参数要求 1.主镜 （1）采用复消色差镜头，要求具有极好的清晰度,色彩还原,对比度,景深和立体感，采用超级防反光超硬镜片有镀膜。 （2）采用重心控制平衡系统，术中可无重任意移动显微镜,在双手不能脱离器械时,可用头来做微小的移动。 ▲（3）屈光度可调节范围≥-8D至+5D。 ▲（4）连续变焦物镜,单一物镜，不需换物镜,最小工作距离≤200mm,最大≥415mm。 ▲（5）放大倍数: 在12.5X目镜下最大放大倍数≥18.2X。 ▲（6）主刀镜0度—180度大范围倾角可调。翻转部位全金属材料，无橡胶材料。 ▲（7）面对面助手镜: 0-180度倾角可调, 全金属材料，无橡胶材料,具有与主刀镜相同光学效果,立体感与景深。 ▲（8）光照范围连续可调，最小光斑≤11mm可提高对比度和避免器械反光,高倍时提高亮度，适合耳鼻喉科配合支撑喉镜使用。 （9）镜体短小,绝对工作距离短，主镜长度≤115mm。 2.支架 ▲（1）主光源：≥180W氙灯，非卤素灯与LED灯,光纤传导，灯泡可快速切换。 ▲（2）备用光源：≥180W氙灯，非卤素灯与LED灯。 （3）采用大直径轮子, 占地面积≥640mmx640mm。 （4）参数液晶显示屏显示。 （5）整体设计,内置线缆。 （6）最大伸展范围≥1665 mm,支架高度≥1730 mm。 ★二、配置清单 1.光学机头：1个。 2.主光源（氙灯）：1个。 3.备用光源（氙灯）：1个。 4.主刀镜：1个。 5.面对面助手镜：1个。 6.落地支架：1个。 7.高清摄像头：1个。 8.影像工作站：1个。 ★注：如所投产品为进口产品，投标人于投标文件中必须提供所投产品的国内总代理或授权经销商针对本产品出具授权函原件和售后服务承诺书原件,否则，投标文件按无效处理。如所投产品为国产产品，验收时必须提供所投产品原厂商针对本项目出具授权函原件及售后服务承诺函原件（加盖公章）,否则不予验收。 | 1 | 套 | 800000.00 |
| ★二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，主机整机保修期 3 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备质保修期为3年，以上保修期均自交货验收合格之日起计算。 3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 4.保修要求： （1）保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后个 2 小时内响应， 48 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 小时修复；重大故障处理时限不超过 48 小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有质保年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照本合同第六条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。 （2）若产品自带软件的，则须终身提供软件升级服务(中标供应商不再额外收取任何费用)。 （3）中标供应商如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标供应商负责。 5.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。 （3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 6.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起所投国产产品必须 30 个日历日必须到货；所投进口产品必须90个日历日必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2.交付地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。 |  |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 项目验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票且专项资金拨付到位后支付合同价款的100%(无息)。 |  |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 |  |  |  |  |  |
| （七）网络连接 |  | 网络连接费用由中标人承担。（如适用） 1.医疗设备，要求设备厂商提供数据接口协议、数据格式、PC连接线/生产规格、提供调试支持（电话/email)、开发说明书、操作说明书等。如果有中央控制系统，因为其数据输出口已被设备占用，要求由该类设备提供额外的连接采购人信息系统的软件及硬件数据接口。 2.检验：检验设备厂商提供，并支持与采购人LIS系统相连的联机软、硬件。 3.病理：病理设备厂商提供SDK软件开发包、其说明书及技术调试支持。对于自己有报告系统的，要求自行解决与采购人信息系统连接的软硬件问题。 4.放射：CT、MRI、SPECT、PET-CT、DR、CR、DSA、数字胃肠等设备，需要设备厂商支持并开放DICOM 3.0 协议。有WorkList 、MPPS、DICOM Print、DicomStore、DicomSend 功能模块，支持DicomSR，开放IP地址修改。并提供调试技术支持（电话/email)。 5.超声：支持并开放DICOM3.0协议、有WorkList功能模块、有DICOM SCP/SCU 功能模块，支持DICOMSR。至少支持一种标准视频输出（VIDEO、S-VIDEO、RGB）。并提供调试技术支持（电话/email)。 |  |  |  |  |  |
| （八）医疗器械管理相应有效证明材料 |  | 投标人所投本分标产品如属第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械注册证”（投标人于投标文件中必须提供相应有效的医疗器械注册证复印件，加盖投标人电子签章）。 |  |  |  |  |  |
| （九）进口产品说明 |  | 1.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，所投产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）。 在进口产品最后报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 2、投标人所投本分标货物如为进口产品的（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），投标人负责办理进口产品有关报关等手续及所有相关费用，采购人不再支付额外费用。货物涉及的各项费用（包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费、及其它全部费用的总和）由中标人自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用 |  |  |  |  |  |
| （十）采购预算及单价最高限价 |  | 1.本分标政府采购预算金额为人民币捌拾万元整（¥800000.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 2.各分项产品的单价报价不得超相应标的的单价最高限价，否则，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）配送及安装方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“配送及安装方案”，该方案包含但不限于：①配送计划；②安装方案；③设备调试；④设备试运行等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |  |
| （二）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务方案，包含但不限于：①售后服务计划；②售后服务人员配置；③售后保障举措；④应急预案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |  |
| 注：本分标“采购需求”中标注“★”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，相应分标投标文件按无效处理。标注“▲”条款为重要技术指标要求，若有一项负偏离的，将按第四章“评标办法”规定执行。本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“★”符号的技术参数（包括标注“▲”符号的重点参数及未标注符号的一般参数）允许发生负偏离的条款数累计最多为10项，投标人对以上技术参数发生负偏离数≥11项时，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 评标办法

（适用于本项目所有分标评审）

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审并按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分……………………………………………………………………………………………30分

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）等有关规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4以进入评标的最低的评标报价为30分。

1.5投标人价格分 =（最低投标人评标报价金额 /投标人评标报价金额）×30分

- 2.技术分…………………………………………………………………………………………40分

- （1）基本分：经评委评审，投标人所投分标投标文件满足招标文件全部实质性要求的，即得40分；

- （2）负偏离扣分：投标人对所投分标“采购需求”的“技术要求”中对未标注符号的一般参数发生负偏离的，每有一项扣2分；对标注“▲”参数的内容负偏离的，每有一项扣4分，本项累计扣分超40分的，按40分扣分；

- （3）投标人技术分得分=（1）-（2）。

- 3.配送及安装实施方案分………………………………………………………………………10分

评委对投标人所投标分标提供的所投分标的配送及安装方案（包括但不仅限于：①配送计划；②安装方案；③设备调试；④设备试运行等）内容进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（2分）：配送及安装实施方案内容齐全，4项评审内容有1项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

二档（6分）：配送及安装实施方案内容齐全，4项评审内容有2项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

三档（8分）：配送及安装实施方案内容齐全，4项评审内容有3项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

四档（10分）：配送及安装实施方案内容齐全，4项评审内容经评审均具有针对性、可操作性、且内容科学合理。

（如没有提供方案的的计O分）

4.售后服务分……………………………………………………………………………………7分

评委对投标人提供的所投分标售后服务方案（包括但不仅限于：①售后服务计划；②售后服务人员配置；③售后保障举措；④应急预案等）内进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（1分）：售后服务方案内容齐全，4项评审内容有1项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

二档（2分）：售后服务方案内容齐全，4项评审内容有2项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

三档（4分）：售后服务方案内容齐全，4项评审内容有3项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

四档（7分）：售后服务方案内容齐全，4项评审内容经评审均具有针对性、可操作性、且内容科学合理。

（如没有提供方案的的计O分）

5.业绩分…………………………………………………………………………………………………10分

投标人或所投核心产品生产厂家（或进口产品的国内总代理）2022年以来销售核心产品的销售业绩（投标人于投标文件中提供中标/成交通知书或销售合同复印件并加盖投标人电子签章，能清晰反映中标/成交内容的产品名称、型号，否则不予认可），每有一项业绩得2分，最多得10分。

- 6.政策功能分（节能、环保）………………………………………………………………………3分

①属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占分标报价比例得0-1.5分。

②属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占分标报价比例得0-1.5分。

8.综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐及确定中标候选人原则

1.评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按技术分高的优先、配送及安装实施方案分高的优先、售后服务分高的优先、业绩分高的优先、延长质保期分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标人。

3.中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

# 第五章  政府采购合同

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

中标人（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

合同主要条款

第一条 合同标的及合同金额

甲方向乙方购买           （见下表）；设备配置包括但不限于双方签字 （甲方为使用科室签字）确认的清单（清单附后），该配置必须同时满足乙方在投标文件中所有的响应条款以及在采购和商务谈判过程中做出的所有承诺，。清单内容必须明确标注生产厂家名称、品牌、规格型号及详细技术参数性能指标。甲方将综合配置清单、招标文件及投标文件承诺中的条款进行验收，以确保设备性能满足合同要求。

分标：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、产地、品牌、规格型号 | 技术参数性能指标等 | 数量① | 单位 | 单价（元）② | 单项合计 =数量×单价＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）         人民币（¥         ） 。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。乙方保证所提供货物的质量符合国家相关标准、行业标准以及本合同的约定，并提供相关质量证明文件。如发现货物存在质量问题，甲方有权要求乙方无条件更换或退货，由此产生的费用由乙方承担。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

4.乙方提供货物的保修期为自甲方签署书面验收合格文件之日起     年（企业备案标准厂家规定保修期超过      年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行。当企业备案标准、厂家规定与采购需求规定不一致时，采用三者中最长的保修期限）。

5.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。乙方同意，对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可以要求乙方按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，具体标准应包括但不限于设备使用时间、损坏程度及市场价格波动等因素。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

6.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品（包括产品的零部件），且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权在内的知识产权或其他权利。如果甲方因此遭受任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方有义务以买方名义自费处理纠纷，并承担所有法律和经济责任。乙方应在接到甲方通知后24小时内启动纠纷处理程序，72小时内提供书面解决方案，否则甲方有权从履约保证金中直接扣除维权费用。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等物权瑕疵，乙方保证对乙方所交付的货物享有完全的处分权。

4.乙方保证对本合同项下产品及其配件在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和依法保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任（包括甲方因此造成的直接和间接的损失赔偿）。

5.乙方保证对本合同项下产品拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如因为乙方原因导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额20%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于因重新采购、使用替代产品产生的费用等。

6.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附随货物送达。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方且经甲方验收合格前发生的全部风险和责任均由乙方负责承担，甲方对此不负责任。交付具体时点以甲方签署的验收合格单为准。

第五条  交付

1.交付期限：         ；地点：广西桂林市内甲方院内指定地点，该交付期限为绝对交付期限，即乙方已经充分考虑交付前的相关风险等原因，乙方确认货物将在该交付期限在甲方的指定地点交付给甲方。

2.乙方提供不符合招投标和招标文件及本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，乙方应于3日内更换为符合招标文件及合同规定的货物，逾期未更换的，乙方应承担违约责任，向甲方支付合同总金额20%的违约金。

3.乙方交付货物的同时应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，补齐时间由甲方规定的时间为准，否则视为逾期交货，乙方应承担违约责任。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件要求、投标文件的承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在设备（含附件）全部安装到位、调试完好、相关培训结束后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份，如招标文件与投标文件中技术标准存在冲突，且招标文件未明确技术参数优先级的，以投标文件实质性响应条款为准。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试和试用时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方人员一起调试，乙方对于培训质量负责直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物（“技术复杂的货物”以甲方定义为准），甲方可以请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。进口设备必须提供货物清关记录，具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。甲方针对技术复杂的货物可以按照以下流程进行初步验收及最终验收：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入一个月试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后重新起计试用期；试用期结束后七个工作日内完成最终验收；

（2）按招标文件“采购需求”要求的验收标准与本合同约定标准进行验收。甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中，按质量要求和技术指标比较优胜的原则，确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权更换新机或者退货，如退货，视作乙方不能交付货物，乙方应当支付赔偿金赔偿甲方的实际损失并且向甲方承担合同总金额20%的违约责任。

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及产生的相关费用由乙方全部负担。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

7.乙方供货时必须提供中标设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件（或复制件）以及生产厂家出具的产品授权书原件（或复制件），否则相应不予验收。如有委托代理人，乙方必须提供：①关于本项目的授权委托书（授权需要含有授权事由、权限范围、时间期限、法定代表人签字、写上日期并且盖公章）；②被委托人/被授权人的身份证彩色扫描打印件（加盖公章）；③法定代表人身份证扫描件（加盖公章）。

8.供货时，乙方必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；乙方所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及投标文件中承诺的参数一致。甲方将委托具有检测资质的第三方检测机构，邀请相关专家，根据招标文件要求及投标文件承诺，逐条对应进行现场核验，如产生费用则由乙方承担。核验不合格的，乙方应在3个工作日内进行更换。乙方未按要求进行更换或再次验收不合格的，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方损失的由乙方负责承担全部赔偿责任和本合同总金额20%的违约金，甲方有权处理已进场的产品。如有异议，将交由具有检测资质的第三方检测机构邀请相关专家进行实际检验，以实测值为准，所有产生的费用由乙方承担。验收完成后乙方须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.设备到达甲方使用科室后，乙方负责派工程师安装、调试机器，并在甲方指定时间地点，培训甲方医技人员，培训内容包括但不限于设备操作、日常维护保养、常见故障排除及安全使用规范，培训时长不少于16小时，直至甲方人员熟练掌握相关技能为止。乙方负责提供针对甲方维修工程师的现场操作、维修、维护培训服务。乙方负责安装，甲方不再支付任何与安装相关费用。乙方安装完毕后立即清理包装等残留垃圾，不准在医院内堆放，一旦发现，甲方有权要求乙方支付合同金额10%的违约金。

第八条  售后服务约定

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招标文件要求、乙方投标文件承诺为甲方提供售后服务。

2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，主机整机保修期  年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），配备的其他设备保修期为   年，以上保修期均自交货验收合格之日起计算。

3.送货上门、安装调试合格，向甲方提供培训服务，直至甲方相关人员熟练使用为止。

4.质保要求：

（1）保修期内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后个  小时内响应，  小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过  小时修复；重大故障处理时限不超过  小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的（故障发生后的48小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有质保年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货（退货后的责任承担问题参照本合同第六条第4款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。

（2）若产品自带软件的，则须终身提供软件升级服务(乙方不再额外收取任何费用)。

（3）乙方如将设备运离甲方处进行维修，须事先征得甲方设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由乙方负责。

（4）签订合同时，由厂家提供的售后服务承诺作为合同的附件，效力与合同正文一致。乙方保证厂家提供的售后服务承诺与乙方承诺的售后服务条款并行有效。

5.本项目为交钥匙项目（甲方确保场地已通水、通电），乙方必须按甲方要求提供经甲方确认的配套设备机房的设计及装修。

6.其他要求：

（1）在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（2）接入医院信息系统相关技术要求（适用于数字化医疗设备）

乙方须向甲方交付该设备的数据接口技术文档（含数据交换协议、数据格式解析、接口示例程序、接口源代码、接口手册等）。在数字化医疗设备与医院相关系统连接时，乙方须提供与连接相关的技术支撑服务，必要时须派工程技术人员到现场服务，并确保连接成功。数字化医疗设备与医院相关系统连接所需的软件、硬件、License、知识产权及第一次接口服务等费用，均已包含在本合同价格中，甲方不另行付费。乙方须保证数字化医疗设备与医院相关系统的连接及应用不侵犯第三方知识产权。

- 免费提供本合同设备接入医院医用设备实时、动态监测系统(物联网)的所有硬件、软件及服务（适用于数字化医疗设备）。

①须提供医疗设备的通讯协议、通讯接口以及使用方法（包括但不限于以下内容，如影像类设备提供DICOM通讯协议及使用方法；生命支持类设备提供数据传输协议及使用方法；质控设备提供数据传输协议及使用方法）。

②所提供医疗设备应具备设备单机效益、效率分析等功能，满足医院对于设备监管及信息化管理的需要；须准确提供以下功能（包括但不限于）：设备的每日开机时间、每日关机时间、每日工作时长、每日24小时设备使用率分布数据、故障发生时间、故障代码、故障恢复时间等；影像类设备须提供每个患者每个检查的开始检查时间、结束检查时间、检查部位，支持设备单机效益分析及自动统计功能；所提供的数据能够与甲方的医疗设备全生命周期管理平台无缝对接。如本功能需要第三方厂家提供，所产生的费用由乙方承担。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。

第十条 履约保证金

1.在政府采购活动中，乙方提供的货物、工程或者服务依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持。本项目履约保证金金额按合同金额的3%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业中标的按合同金额的2%交纳，如为小微企业中标的则免收履约保证金。乙方于签订合同之前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至甲方。

2.乙方完成合同所约定事项且在免费保修期结束后凭《政府采购项目合同验收书》和履约保证金缴纳凭证向甲方申请办理退还手续，并由相关科室签字确认后退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.在履约保证金到期退还前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十一条 付款方式

项目验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票且专项资金拨付到位后支付合同价款的100%(无息)。

第十二条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应于3日内更换，逾期未更换的乙方应向甲方支付合同金额　20　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如果累及甲方，需赔偿甲方可预见范围内的全部损失（包括但不限于甲方在签订合同时预见或应当预见的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天甲方有权解除合同，乙方承担甲方损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。同时，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并赔偿因此给甲方造成的直接损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方有权要求解除合同或者继续履行合同，同时乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

6.若商品存在设计、工艺或材料的缺陷，且这些缺陷使得商品无法正常使用，乙方应当负责维修或更换；若维修不能解决问题，乙方应退还商品价格并承担由此导致的其他合理费用。

7.乙方存在其它违约行为，乙方应向甲方支付违约货款额20%违约金并赔偿甲方经济损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用，但违约金总额不超过合同总价30%。

8.因乙方的行为造成违约的，甲方有权解除合同或者继续履行合同，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

9.违约方造成对方损害的，应当赔偿损失。如未能按期支付相关违约金等，乙方同意按两倍同期银行贷款利率向甲方支付此违约金的利息，甲方有权利以货款抵扣违约金及利息。解除通知的送达方式包括但不限于：书面手递送达、邮政快递送达、电子邮件送达、短信送达等。送达地址为本合同列明的地址，自解除通知发出之日起7个自然日后视为送达。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等无法预见且无法避免并无法克服的外力事件。乙方在不可抗力事件发生后，应立即以书面形式通知甲方，并在15日内提供由公证机构出具的与不可抗力事件相关的证明。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续十五天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。在诉讼期间，除提起诉讼的争议事项外，双方应继续履行合同中的其他条款。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其他

1.本合同履行期限为：     ；合同履行地点为：广西桂林市内甲方指定地点；合同履行的方式：按照本合同约定。

2.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.依据《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得未经甲方书面同意，擅自转让其应履行的合同义务。违反此条款的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额20%的违约责任。原则上，对于无进口资格的供应商，不得签订与进口产品相关的合同。如遇特殊情况，经甲方书面认可，对于无进口资格的供应商转委托有进口资格第三方进口货物的行为，应该在保证货物进口质量和进口时间的前提下进行，并且乙方应与第三方承担连带责任。

3.合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。本合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

第十七条  合同解除

乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿因此造成的全部损失：

1.在合同期内甲方有权对乙方的售后服务质量、响应及时性、货物质量等进行不定期考核，甲方评价乙方考核不合格的；

2.服务期内如乙方出现（1）犯罪行为；（2）被行政执法机关处以吊销营业执照、取消资质、责令停业、行政罚款金额较大（叁万元人民币以上）、暂扣安全生产许可证；（3）财务被接管或冻结情况的。包括但不限于偷税漏税、虚假宣传、商业欺诈、商业贿赂、非法生产等商业不良行为；

3.乙方在合同签署前未主动告知甲方其在合同签署前三年之内有本条第2款中的行为的；

4.乙方处于司法诉讼中且甲方认为乙方存在经营风险或专利侵权风险等可能影响合同履行的情形。

5.因乙方原因，未按期交货一次以上，含专机专用试剂耗材（如有）；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；

7.甲方解除合同的，应以书面形式通知乙方。合同自通知送达乙方之日起解除。

8.合同解除后，不影响甲方要求乙方支付违约金和赔偿损失的权利。

9.其他解除情形依照本合同约定。

第十八条 专机专用试剂/耗材声明与承诺

1.试剂/耗材是指某类医用设备所配套使用的持续消耗品，包括但不限于试剂、校准品、质控品、电极模块、清洗保养品、消耗品等设备日常运作、维修、维护所需要全部材料，专机专用试剂/耗材是指在上述基础上符合下列条件之一的：

1）仅有唯一生产厂家（包括但不限于设备制造商、试剂/耗材生产商等）自行配套生产的；

2）其他生产厂家不生产或其他产品无法替代的；

注：如甲乙方对本合同项下产品是否包含专机专用试剂/耗材产生争议，不包含专机专用试剂/耗材的举证责任归乙方承担，适用举证责任倒置。乙方需在接到甲方质疑后一周内提交完整的进口报关单、生产资质证明及第三方检测报告，逾期未举证则直接认定存在专机专用耗材。

2.乙方承诺，本合同项下全部设备专机专用试剂耗材在本合同签订前的招投标过程中已向甲方以特别提醒的书面方式明示（是否提醒甲方由乙方承担举证责任）并在投标文件中明示单次完整使用之消耗量及对应价格。如未明示的，则表示乙方确认专机专用试剂耗材由乙方永久不限量免费提供，该部分试剂耗材价格已计入设备款之中，甲方已经一次性支付完毕。

专机专用试剂耗材提供方式为：以甲方相关部门书面、电话形式向乙方合同首部载明的联系方式发送通知为准，书面形式包括纸质订单和数据电文（包括电传、传真、电子数据交换、电子邮件、短信、微信、qq）等可以有形地表现所载内容的形式。以数据电文订货的，电文发送成功之日为订单送达日，如电话通知则以乙方接通甲方订货电话之时起视为送达。具体订货信息以书面内容为准，如甲方当面口头或电话、书面订单对有关种类、数量等内容通知不明确的，则以该订货通知发送之日起7个工作日内甲方实际收货内部登记（包括系统数据及人工登记）为准；甲方以上述任意一种方式向乙方订货，视为甲方已经完成了订货及通知义务。自甲方通知送达之日起计算交货期，如延期交货应承担违约责任。

3.专机专用试剂耗材交货时间：自订单送达之日起2个自然日内。如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方书面同意允许延期交货的产品除外），每延期一日，乙方应向甲方支付本合同总货款3%的违约金，上不封顶。

本条款效力在本合同终止、解除后依然有效。

第十九条 反商业贿赂条款

1.甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3.甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为。甲方经办人发生本条第二款所列示的任何一种行为，都是违反甲方制度的，都将受到甲方制度和国家法律的惩处。

4.甲方郑重提示：甲方反对乙方或乙方经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本条第二款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5.如因一方或一方经办人涉嫌违反第本条第2点、第3点、第4点之规定，相对方均有权中止合同；如经司法机关调查后其商业贿赂行为属实，则相对方有权解除合同，造成守约方损失的，应承担损害赔偿责任。

6.本条所称“其他相关人员”是指甲乙方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。

第二十条  签订本合同时应提供包括但不限于以下文件，以下文件属于本合同的依据和附件，具有与合同正文同等的法律效力：

1.合同主要条款；

2.采购需求；

3.投标函、投标报价表；

4.技术偏离表、商务响应表；

5.厂家售后服务承诺书（盖厂家公章）；

6.乙方配送及安装实施方案、售后服务方案（盖乙方公章）；

7.产品配置清单（盖乙方公章）；

8.法定代表人授权委托书（详情见第六条第7款）；

9.中标单位注册证（三证合一）；

10.产品代理授权书（1.授权书必须加盖厂家的公章；2.有上级代理的，还应当提供上级代理公司出具的授权，授权必须加盖上级代理公司的公章3.授权链条务必完整）；

11.医疗器械注册证（如不属于医疗器械或依法不需要相关注册证，请提供证据证明）；

12.廉洁协议；

13.中标通知书。

本项目的招标文件及投标文件均作为本合同的附件之一，效力等同于本合同正文。本合同及其附件构成双方就本项目达成的完整协议，取代双方此前就本项目所达成的所有口头或书面协议、承诺或理解。如合同正文与附件存在冲突，以合同正文为准。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式柒份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方一份，政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件二份交采购代理机构。

（以下无正文）

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法定代表人签字：                           法定代表人签字：

委托代理人：                               委托代理人：

电 话：                                    电 话：

开户名称：                                 开户名称：

开户银行：                                 开户银行：

银行账号：                                 银行账号：

日 期：                                    日 期：

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定____________洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

经办人签名：                         经办人签名：

年    月    日                       年    月    日

# 第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

4. 投标人所投分标涉及医疗器械的有关证明材料复印件（必须提供）

5.投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2024年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告）（必须提供）

6.投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

8.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他证明材料

1.投标函（必须提供）

2.投标报价表（必须提供）

3.技术偏离表（必须提供）

4.商务响应表（必须提供）

5.配送及安装方案（如有，请提供）

6.售后服务方案（如有，请提供）

7.业绩：投标人或所投核心产品生产厂家（或进口产品的国内总代理）2022年以来销售核心产品的销售业绩相关证明材料复印件（如有，请提供）

8.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）

9.优惠措施（如有，请提供）

10.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

11.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件。

附件：

授权委托书（格式一，适用于法人或其他组织投标）

- 致：欧邦工程管理集团有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（电子签章）：

- 法定代表人签字（或者电子签名）：

- 年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二，适用于自然人投标）

- 致：欧邦工程管理集团有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字（或者电子签名）：              　      年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。

4. 投标人所投分标涉及医疗器械的有关证明材料复印件（必须提供）

注：①所投分标有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

②所投分标有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

③所投分标有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

5.投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2024年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告）（必须提供）

6. 投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

- 致：欧邦工程管理集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

8.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标函（必须提供）

投标函（格式）

致：欧邦工程管理集团有限公司：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下:

①公司名称：

②纳税人识别号：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

7.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

- 投标人电子签章：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

2.投标报价表（必须提供）

附件:

投标报价表（格式）

致：欧邦工程管理集团有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                   （投标单位名称），并做出如下报价：

分标：

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所投标的的技术参数、配置等，详见“技术偏离表” |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： （¥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.投标报价： （1）分标1、分标4投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、质保、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。如所投货物如为进口产品的（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），投标人负责办理进口产品有关报关等手续及所有相关费用，采购人不再支付额外费用。货物涉及的各项费用（包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费、及其它全部费用的总和）由中标人自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用。 （2）分标2、分标3投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、质保、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。 2.投标人投标报价超出相应分标采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 3.各分项产品的单价报价不得超相应标的的单价最高限价，否则，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分标：

……

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：

1.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

2.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

3.技术偏离表（必须提供）

附件：

技术偏离表（格式）

分标：

| 项号 | 标的名称 | 招标文件的“技术要求” | 对应招标文件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

分标：

- ……

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 后附技术要求中要求提供的相关有效证明材料（如有）。

4.商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

分标：

| 条款 | 招标文件的“商务要求” | 对应招标文件的“商务要求”，投标文件的详细响应情况 |
| --- | --- | --- |
| （一）售后服务 |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  |  |
| （四）包装和运输 |  |  |
| （五）保险 |  |  |
| （六）验收标准 |  |  |
| （七）网络连接 |  |  |
| （八）医疗器械管理相应有效证明材料 |  |  |
| （九）进口产品说明 |  |  |
| （十）采购预算及单价最高限价 |  |  |

分标：

- ……

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

- 注：后附商务要求中要求必须提供的相关有效证明材料。

5. 配送及安装方案（如有，请提供）

附件：

分标    配送及安装方案（格式）

（该方案包含但不限于：①配送计划；②安装方案；③设备调试；④设备试运行等。）

……

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

6.售后服务方案（如有，请提供）

附件：

分标    售后服务方案（格式）

（该方案包含但不限于：①售后服务计划；②售后服务人员配置；③售后保障举措；④应急预案等。）

......

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

7.业绩：投标人或所投核心产品生产厂家（或进口产品的国内总代理）2022年以来销售核心产品的销售业绩相关证明材料复印件（如有，请提供）

8.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）

- ①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]；②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]。

9.优惠措施（如有，请提供）

附件：

优惠措施（格式）

- （一）投标产品独立功能模块及附件（含软件）单独报价方案及配置清单

- 1. 投标产品独立功能模块及附件（含软件）单独报价方案

- ……

- 2. 投标产品配置清单

- ……

- （二）技术要求中可能未列举但投标产品包含的其它配置、部件及相关优惠条件

- ……

- （三）投标产品涉及的耗材或试剂及价格方案；

| 序号 | 设备名称 | 试剂/耗材名称 | 规格及型号 | 价格 | 是否开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.所投产品如有试剂/耗材的填写此表；2.是否开放栏的填写如果是专用试剂或耗材填“否”；3.对于专机专用耗材未纳入医保收费目录的，由投标人提供。

- （四）其他实质性优惠措施。

- ……

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

10.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

11.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）