# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5. 本项目各项采购标的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /分标 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 分项最高限价（万元） |
| 1 | 三目生物显微镜及配套数码摄像头 | 1 | 台 | 1.配置符合中国标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2.主要技术指标 2.1 生物显微镜 ▲2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 放大倍率：不小于40-1000倍 2.1.3 载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸≥211mm × 154mm，活动范围X × Y轴≥76mm × 52mm，双片标本夹 2.1.4 调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈≥36.8mm，总行程量≥15mm，微调行程每圈≥0.25mm，具备粗调限位挡块和张力调整环 ▲2.1.5 聚光镜：内置孔径光阑;通用≥7孔位聚光镜，至少包含BF(4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3,FL;具有聚光镜孔位锁。 2.1.6 照明系统：内置LED光源，内置透射光柯勒照明 ▲2.1.7 三目观察筒：视场数≥22，瞳距调节范围≥48-75mm，铰链式 2.1.8 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 ▲2.1.9 物镜转盘：与显微镜机身固定的5孔物镜转盘 ▲2.1.10 物镜：平场消色差物镜至少包含4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥0.13mm) 2.1.11 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 3.成像系统： 3.1参照或相当于1英寸彩色SONY CMOS IMX183芯片及以上的配置，最高分辨率≥2000万像素（5440×3648） 3.2曝光时间：≥0.1ms~15s 3.3 G光灵敏度：≥462mv with 1/30s 3.4实时帧速：≥15@5440x3648；≥50@2736x1824；≥60@1824x1216 3.5数据接口类型：USB3.0 3.6色彩空间：RGB 3.7成像软件 3.7.1 采集图像：支持TWAIN和DSHOW接口； 3.7.2曝光控制：自动和手动； 3.7.3能在图像上添加注释等功能，可以表示图像中的重点关注部位； 3.7.4有图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转，翻转等处理功能；有对图像添加伪彩色等功能; 3.7.5可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理 3.7.6自动拼图和景深扩展（EFI）处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接； 3.7.7实时拼接功能允许在视频模式下进行实时拼接，用户可以获得拼接区域的全景，并且当视频模式中的图像正在更新时，拼接结果可以立即更新；实时EDF景深扩展，将不同焦平面的实时图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张实时大景深的清晰图片； 3.7.8有分割和计数功能，数据可输出到Excel；可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像，支持延时拍照。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式;有彩色荧光合成功能：将多个荧光单色图像合成为一幅复合彩色图像；允许对各通道图像的像素位置进行微量调整。 3.7.9实验报告：一键实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板可根据用户要求进行编辑定制 ▲4.不少于以下配置清单： 显微镜镜架1个（配有透射光LED照明，五孔物镜转盘，右手低手位载物台，单样品夹片器，阿贝聚光镜，透射LED光源、电源线）；电源线1根；三目观察筒1个；10X目镜1个；10X屈光度可调目镜1个；4X平场消色差物镜1个；10X平场消色差物镜1个；40X平场消色差物镜1个；100X平场消色差油浸物镜1个；防尘罩1个；2000万相机1套。 5.包含接入医院端（东软）病理系统费用。 | 7.9 |
| 2 | 荧光显微镜及CCD（肝吸虫卵专用） | 1 | 台 | 1.光学系统：无限远光学系统，根据需要可以拓展应用空间； 2.观察筒：30°倾斜，铰链式三目观察筒，铰链组可360°旋转，眼点调节375~428.5mm，固定式目镜筒，瞳距调节范围48-76mm，固定式分光比，双目:三目=50:50 ▲3.目镜：高眼点、大视野、平场目镜，PL10X/≥22mm，视度可调 4.物镜转换器：内定位五孔转换器 5.物镜：无限远平场消色差物镜4X/N.A0.10，10X/N.A.0.25， 20X/ N.A.0.4；40X/ N.A.0.65 6.调焦机构：低手位粗微动同轴，带松紧调节装置和上限位装置，粗调行程≥27mm，自适应100V-240V开关电源，单颗≥3W LED，冷色色温不小于4750K-5500K， 光强连续可调，支持充电宝供电（支持PD协议）且带ECO功能 7.载物台：双层复合机械移动平台，平台尺寸：≥210X171mm，双切片（载玻片）夹，平台行程：≥78mm×51mm；精度：0.1mm[X轴单线轨传动] 8.聚光镜：优于或等同于N.A.1.25柯拉照明聚光镜组(带插板式的相衬、暗场附件接口)，聚光镜预调中，带视场光阑 9.相机：优于或等同于2K超清CCD相机 10.图像采集系统 11.含荧光模块，荧光激发光源：≥5W LED光源，亮度可调，荧光滤光组：双色荧光滤光组 11.1蓝色（B），激发光波长475±30nm，中心波长500nm，发射光波长：510nm； 11.2紫外（UV），激发光波长375±30nm，中心波长415nm，发射光波长：420nm； 12. 包含接入医院端（东软）病理系统费用。 | 4.8 |
| 3 | 三目荧光显微镜及配套数码摄像头 | 1 | 台 | 一、研究级正置显微镜 1.1 研究级万能正置显微镜，可作明场（BF）观察方式的观察。 1.2 正置显微镜镜体： ▲ 1.2.1 光学系统：采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 1.2.2 调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米。 ▲1.2.3 照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。 1.3 物镜转盘： 照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。 ▲1.4 观察镜筒：宽视野三目观察筒，屈光度可调，倾角30度，瞳间距调节范围≥50-76mm。 ▲1.5 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5） 10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6） 40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6） 100X（N.A. 1.25，W.D. 0.15 spring） ▲1.6 目镜：10X超宽视场目镜，带屈光度校准，视场数≥26。 1.7 载物台：右手低位驱动载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 1.8 聚光镜：阿贝聚光镜，适合4-100X物镜，N.A.≥1.1 二、2000万专业成像系统： 1. 参照或相当于1英寸彩色SONY CMOS IMX183芯片，最高分辨率可达2000万像素（5440×3648） 2.曝光时间：0.1ns~15s 3.G光灵敏度：≥462my with 1/30s 4.实时帕速：≥1585440x3648：≥5002736x1824：≥6001824x1216 5.数据接口类型：USB3.0 6.色彩空间：RGB 三、成像软件： 1.采集图像：支持TWAIN和DSHOW接口： 2.曝光控制：自动和手动 3.在图像上添加注释等功能，可以表示图像中的重点关注部位； 4.图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制，剪切、旋转，翻转等处理功能；可以对图像添加伪彩色等功能 5.可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL 6.自动拼图和景深扩展(EF1)处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，获取视野图像： 7.实时拼接功能允许在视频模式下进行实时拼接，用户可以获得拼接区域的全景，并且当视频模式中的图像正在更新时，拼接结果可以立即更新：实时EDF景深扩展，将不同焦平面的实时图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张实时大景深的清晰图片： 8.分割和计数功能，数据可输出到Excel； 9.可进行单帧图像、序列图俊采集，动态图像录像，支持延时拍照。 支持BMP、JPG、ICO、PNG.TIF、GIF等各种图像格式。 10.彩色荧光合成功能；将多个荧光单色图像合成为一幅复合彩色图像：允许对各通道图像的像素位置进行微量调整 11.实验报告：一键实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板可根据用户要求进行编辑定制。 ▲三、至少包含以下荧光附件及配置清单： 1. 落射荧光照明/激发一体装置：≥1.44英寸液晶显示屏，荧光通道独立显示；通道标识按键，电动智能控制，自动开启；亮度可调节和强度柱状显示，具有光强记忆；一键旋钮控制，一键操控所有功能；可自定义开机语，可选配电脑软件控制多通道荧光叠加功能；配置≥4个独门通道，≥3组独立荧光激发滤片组，最高可配≥4组。 2.通道LED荧光通道激发组： DAPI激发组：EX365/40nm,BS410nm,EM473/30nm FITC激发组：EX470/30nm,BS490nm,EM525/20nm； TRITC激发组：EX543/20nm,BS560nm,EM585/20nm； 激发光源：大功率LED光源，复合均匀聚光，寿命≥30000小时，即开即用，无需预热，一体成型罩体散热及主动循环风扇制冷，有效降低荧光飘移。 3.包含红绿双通道 4.配置清单： 显微镜主机 1台；超宽视野三目观察筒 1个；10X超宽视野屈光度可调目镜 2个；编码型5孔位物镜转换器 1个；机械式载物台 1个 左手样品夹 1个；LED灯室 1个；电源线 1根；防尘罩 1个；阿贝聚光镜 1个；4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）；10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）；40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6）；100X（N.A. 1.25，W.D. 0.15 spring）；≥2000万像素专业成像系统 1套；荧光模块 1套 | 14.9 |
| 4 | 骨髓分析系统 | 1 | 台 | 一、显微镜部分： 1.用途：可观察普通染色的切片，用于临床及科学研究工作。 2.主要技术指标 2.1 研究级正置显微镜 2.1.1 研究级正置显微镜，可作明场的观察 ▲2.1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm ▲2.1.3 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 2.1.4 观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30° ▲2.1.5 照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、光强管理按钮，,加装色温调整滤光片。高色彩重现 LED 光源，超长寿命≥60000小时，高亮度 LED(强度≥12V100W 卤素灯，能够连接26人共览)保证在不同观察倍数和视野范围内照明始终均匀明亮。 2.1.6 物镜： 4X万能平场半复消色差物镜, NA 0.13, 工作距离17mm；10X万能平场半复消色差物镜, NA 0.3, 工作距离10mm；40X万能平场半复消色差物镜, NA 0.75, 工作距离0.51mm；100X平场复消色差无盖片物镜, NA 1.3, 工作距离0.35mm 2.1.7 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 2.1.8 目镜：高眼点屈光度可调的 10 倍超宽视场目镜，视场数 F.N≥26，目镜外壳有相关数字标明. ▲2.1.9 物镜转换器：编码型6孔位物镜转换器 2.1.10 聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1 二、骨髓医学影像工作站技术参数 1.应用范围：对骨髓、血细胞显微图像进行处理分析，用于医学科研及临床医院，可做骨髓形态学、外周血涂片及骨髓病理等，同时输出规范格式图文一体化报告单； 2.图像输入：系统全面支持视窗平台，支持各类数字摄像头等图像输入设备；配备≥1200万高像素摄像头，最大分辨率可达：5488*3672 ，USB3.0高速传输口；可与各种型号电脑和显微镜相匹配； 3.细胞统计计数：可由操作人员选择相应细胞，系统根据所选细胞自动计算不同细胞的个体数目以及总数，主要有髓片、血片的粒系、红系、单核系、淋巴系、浆系、巨核系、分裂细胞、退化细胞、血片共数白细胞数、骨髓共数有核细胞数以及其他各种常用细胞计数，并统计相应的所占百分比以及粒红比等，数目显示和百分比显示可选； 4.细胞计数仪支持：程序支持计数仪连接并直接输入统计个数，对结果自动分析计算，在统计总数目达到100、200个时有不同的提示，并且提示数目可设定。分析结果直接导入报告系统，不需要重复输入，自动计算百分比及粒红比； 5.报告单设计与打印：有报告单设计调整系统，报告格式任意调整，可通过简单的鼠标拖拉，直观地设计任意多种报告格式，并根据选择的报告格式自动生成彩色图文一体化的报告，图片可以直接传送到报告单上，特殊调整项目可以根据增强设计功能直接建立；后续可升级拓展骨髓活检报告、溶血实验检查报告、尿液红细胞位相、胸腹水、脑脊液等； 6.专家系统词库/模板：具备规范的开放性专家系统词库/模板，提供完善的分级分类词库，规范的常用模板，并编辑对应的部位和内容的模板，避免重复录入； 7.数据查询、统计功能：灵活快速实用的数据检索、统计、查询功能，可以根据几乎所有的已填的病人资料进行查询，也可以进行复合条件查询，同一条件内的分段查询，如按年龄段进行查询统计，或者按患者主诉、诊断结果等进行查询统计，可按任意条件组合查询，并导出EXCEL表格及打印统计结果；也可进行多病种查询统计，可自定义万能查询设计，为临床及科研做全面的数据统计； 8.批量打印功能：可选择某天或某时间段内的报告统一批量打印； 9.病例资料备份：周到的病历资料备份功能，可方便的进行备份和数据刻录操作； 10.图像处理与测量分析功能：支持多种专业形态学图像分析功能； 11.数据备份与维护：有数据库备份和数据库维护功能；可设定数据自动？备份，以备出现故障时恢复； 12.权限设置：支持详细的权限设置；支持各诊断室电脑互连，支持病例、数据库等的资源共享，支持各诊断工作站病例资料的互相访问； ▲三、提供配套的摄像头接口 ▲四、提供配套的血细胞分类仪 1 台 五、工作站处理能力等同于或优于以下性能参数：Intel i3四核CPU，1G独立显卡，32G内存，256GB SSD+1TB 硬盘，21英寸显示屏）；win10操作系统 六、具备彩色打印功能 七、包含lis接口费用 | 18.46 |
| 5 | 双开门医用冰箱 | 2 | 台 | 1.工作条件:环境温度16-32℃，环境湿度:20-80%，电压:220V±10%， 频率 50±1Hz。 ▲2.样式:立式双门，完全避光门体。自关门设计。门开风扇电机停止运 行，门关风扇电机自动运行。 ▲3.有效容积(L):≥1000L。 4.外形尺寸(宽*深*高mm):≤1200*900*2000。 5.箱体结构需优于或等同于以下配置:箱体采用喷PCM彩板，内胆采用防 腐镀锌板，保温层采用无CFC聚氨酯发泡。 ▲6.制冷系统:采用全封闭压缩机，风冷式冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏 内置吸风风扇,具备自动化霜功能,优于或等同于R290碳氢的环保制冷剂，风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度 均匀性。 7.噪音≤42dB(A)。 ▲8.控温系统:≥1英寸数码温度屏，控制精度0.1℃;微电 脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态 安全稳定。 9.温度波动、均匀性:温度均匀性、波动性≤2℃， 10.报警功能:具有不少于高温、低温、高低环温报警、传感器故警、开 门等多种报警功能，声光报警模式;具备远程报警接口。 ▲11.数据接口:标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上 月温度数据。U盘持续连接可自动存储温度数据。 12.搁架配置:标配≥10个高密度钢丝浸塑搁架(间距≤1公分，防止物 品掉落)，带标签卡。 13.内部照明:箱内LED照明系统。 14.冷凝水处理:冷凝水汇集后自动蒸发。 15.测试孔:标配≥1个测试孔，方便监控箱内温度。 16.门锁:箱体标配机械锁，双门双锁。 17.脚轮:万向脚轮设计。 | 3.1 |
| 6 | 医用储血冰箱 | 1 | 台 | 1.工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%RH，电源:198~242V ，电压：（50±1）HZ。 2.样式：立式，单门。 3.总容积（L）：≥200。 4.外部尺寸（长*宽*高mm）：≤620*600*1500。 5.温度：精确电脑控制，LED数码管温度显示，箱内温度恒定控制在2℃～6℃，显示精度0.1℃。 6.设定点可以调整校对，校对范围2℃~6℃，校对≤0.1增量。 7.内胆材料：304不锈钢。 8.箱体材料：PCM钢板。 9.标配≥15个存血框，存储400ML血袋≥150袋。 10.保温材料：LBA发泡层。 11.标配≥2扇亚克力内门，厚度≥3mm。 12.采用碳氢制冷剂，节能环保。 13.标配温湿度共计≥6路传感器，且同时具有温度和湿度显示功能，可实时监控冰箱内温湿度变化。 14.设有防低温机械温控器，可以保证血液柜在电脑板，电源板或传感器故障的情况下继续安全运转。 15.多重保护功能：有开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、断电记忆数据保护。 16.声光报警系统：具有断电报警、传感器失效报警、环温报警、门开报警、高温报警、低温报警、电池电量低报警等多种故障报警功能，标配远程报警接口，多种报警方式，实时监测血液箱运行状态，物品存放安全。 17.有自动化霜功能。 18.外门：透明真空玻璃视窗发泡门，玻璃门体带电加热功能。 19.冷凝水自动蒸发。 20.门体标配机械锁。 21.箱体标配≥1个测试孔。 22.2个万向轮+2个止动底脚设计。 23.标配USB数据存储模块，实现数据的实时记录及导出，可记录10年以上。 24.标配蓄电池，断电情况下，可提供报警功能，实时显示箱内温度变化。 | 1.9 |
| ▲商务要求 |  | 一、合同签订期：中标通知书发出之日起25个日历日内。 二、交货期：自合同签订后，中标供应商接采购人通知30个日历日内安装调试完成并经试运行后由双方验收合格。逾期交付的，采购人有权拒绝验收，所造成的一切损失由中标供应商负责。 三、交货地点：南宁市第八人民医院（广西南宁市沈阳路2号）内采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货 五、投标报价包含：货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试（包含设备接入医院信息化系统的所有费用，包括但不仅限于HIS、PACS、LIS、类似治疗单系统、集成平台接口、医院CA认证接口等）验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用（如有）和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人无须支付中标价格以外的任何费用。 六、质保期： 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。三目生物显微镜及配套数码摄像头≥3年，荧光显微镜及CCD（肝吸虫卵专用）≥8年，三目荧光显微镜及配套数码摄像头≥3年、骨髓分析系统≥3年，双开门医用冰箱≥5年（含一年无忧换，包括但不限于1年内压缩机出现故障，直接更换全新整机），医用储血冰箱≥3年，自安装完毕并验收合格之日起计，软件终身负责升级。质保期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修。因对采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 七、售后服务要求： （1）提供全套技术资料，按厂家承诺进行。 （2）负责送货上门。 （3）接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务，24小时解决问题。质保期内中标供应商负责对设备负责定期维护保养，每年至少一次，质保期后也应提供设备终身维护，国内具有零配件库存，以保证及时的零配件供应，并提供优惠价格的配件和服务。 （4）采购人主机发生故障，有备用机器提供给采购人使用，保证医院的正常使用。 八、付款方式：本项目无预付款，待所有货物到货安装验收合格后，30日内支付50%合同款，60日内支付剩余50%款项。付款前中标人向采购人提供有效发票。 九、安装调试及技术服务（含培训）： （1）负责安装调试：中标供应商货物运输到指定地点后，中标供应商应在7天内派出有相应资质的工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，负责对设备进行安装、调试合格，采购人不需要添加额外设备直至正常使用。如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况，由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。 （2）培训：设备安装完成后。中标供应商需负责培训医师及维修人员熟练掌握使用及基本维护技术设备为止。时间、地点由采购人安排。提供针对性的培训课程及相关学习资料。 （3）伴随服务：中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料，包括相应的安装配件、图纸、操作手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 十、验收标准 （1）采购人对中标供应商提交的货物依据采购合同和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及软件各项功能符合采购合同要求的，给予签收，不合格的不予签收。 （2）中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 （3）中标供应商需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备、软件运行符合技术要求，采购人方可验收。 （4）采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 （5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 （6）验收产生的费用由中标供应商负责。 十一、其他： （1）中标供应商提交的投标产品必须是全新且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人有权要求中标供应商赔偿经济损失。 （2）投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标供应商承担。 （3）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门处理。 （4）若中标供应商所供货物或服务不按采购文件要求及投标文件的承诺履约，将参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理。 （5）中标供应商所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收，发现产品如有质量问题，中标供应商应承担全部费用及相关的责任。 |  |  |  |
| 其他说明 |  | 一、产品说明 □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 ☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、核心产品为：第4项货物 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 三、其他要求 ▲1、投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件加盖投标单位公章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 2、投标人可在投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲3、投标人供货时提供产品合法来源证明，包括但不限于生产厂家出具的授权书、供货证明、售后服务承诺。 4、投标人可根据评分标准在投标文件中提技术性能证明、质保期证明、售后方案、信誉业绩证明材料。 |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。