# 采购需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）等有关规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供符合要求的《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

Ⅱ.采购需求一览表

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 高效组织细胞样品处理系统 | 工业 | 1.处理样本数量不低于以下标准： 24×2mL。 2.时间运行时间范围：1-180 秒，以 1 秒递增。 ▲3.振荡速度 1.0-12.0m/s；转速：2000-6000rpm，以 100rpm 递增。 4.自动间隔操作不低于以下标准：最多 9 次间隔，自动间隔运行。 ▲5.加速不低于以下标准：在 2 秒内达到最大速度。 ▲6.减速不低于以下标准：在 2 秒内完全停止运行。 ▲7.最高频率不低于以下标准：100 Hz。 ▲8.噪音等级 <70dB。 9.温度传感器不低于以下标准：实时显示电机及主舱体温度。 10.门报警不低于以下标准：实时监测，确保翻盖紧闭时才可运行。 11.操作温度 10℃-30℃。 12.相对湿度 20%～80%。 13.储存温度 0℃-55℃。 14.电源要求 220±22V；频率：50±1Hz；500W。 | 1 | 套 | 49970.00 |
| 2 | 磁力架（104孔） | 工业 | 1.工作体积：5~300 μL。 ▲2.每个磁力架有 104 个独立磁力孔，一次可以处理 1~104 个样本。 3.适配 0.2mLPCR 管、八连管、PCR 板等。 4.每个孔由独立磁铁模块控制，每个孔的磁珠吸附相互独立。 ▲5.每个磁模块拥有 18 个磁极，集中吸附磁珠，最小化磁珠损耗。 | 2 | 台 | 15000.00 |
| 3 | 磁力架 | 工业 | 1.工作体积：0.5~2.0 mL。 ▲2.每个磁力架有24个独立磁力孔，一次可以处理 1~24个样本。 3.适配1.5mL离心管、2.0mL离心管。 4.每个孔由独立磁铁模块控制，每个孔的磁珠吸附相互独立。 ▲5.采用透明材料方便观察磁珠澄清。 | 2 | 台 | 15000.00 |
| 4 | 侧边磁力架 | 工业 | 1.双排24孔，大磁力，固定卡位。 ▲2.适配200 uL PCR单管、8排管和12排管。 3.双排24孔，容纳多达24个样本。 4.应用于NGS分选相关实验，对磁珠进行有效的磁性分离；具有强磁吸附力。 5.磁铁贴合，小体积洗脱来浓缩样品(约 10 uL)。 6.良好的样品控制和可视性，方便重悬、旋转或手动混匀样品。 | 2 | 台 | 15000.00 |
| 5 | 生物安全柜 | 工业 | 1.类别：气流30%排放，70%循环使用。 2.生物安全柜的外箱体为钢板静电喷涂，工作区由圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。 3.工作台面采用整体式可移动不锈钢，设容量＞4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼溅液体和清洗消毒。 ▲4.滑动前窗采用卷簧悬挂系统，使用6mm厚的安全玻璃可任意定位，免维护，避免使用配重结构以防钢丝绳断裂砸伤操作者。 5.移门玻璃可进行全幅清洁，有效防止细菌滋生。 6.防泄漏安全测试： a.柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏； b.送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%，不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。 ▲7.风机系统:采用直流无刷电机的风机系统，精确有效的控制系统的运行状态。 8.运用直流电机与LED照明灯等节能技术，使安全柜实际运行功耗下降50%。 9.具有值机经济节能模式，当移门关闭后，设备进入低速运行状态，再次开启移门，进入正常工作状态。 10.工作区内设有通用水、气接口、左右各一个超载保护功能的防溅插座。 11.工作窗口吸入风速：≥0.55m/ｓ，工作区流入风速0.32-0.35m/s，前窗采用无阻碍回风技术，风速探头实时监控不正常气流、乱流和吸入风速与流入风速偏离标准值报警功能。 ▲12.在送风和排风系统都设有“阻泄露”技术的高效过滤器，确保洁净度≥ISO4（10级）。 13.人员防护： a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次； b.狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次； c.受试产品防护,≤5CFU./次； d.菌落总数≤2CFU./次。 14.送、排风高效过滤器采用HV滤纸制作而成，为铝框无隔板结构，对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%，对0.3um的尘埃颗粒捕集效率99.9999%。 15.操作面5-10°倾斜设计，符合人体工学。 16.工作区尺寸（约）：宽度1004mm，深度630 mm，高度630 mm。 17.配备多重安全报警系统： a.过滤器阻塞报警； b.送风机过载报警； c.工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动) 。 18.噪音:58～65dB，照度≥900LUX。 19.外形尺寸（约）：宽度1200mm ，深度795 mm，高度2050mm。 20.洁净等级：≥ISO 4级 （10级），滤效率：对于0.12um的效率为99.9995% 。 21.大屏LCD彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、时间显示、UV灯运行时间、彩色控制屏（三色）显示过滤器寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。五个运行指示灯，可直观显示生物安全柜的运行状态。 | 7 | 台 | 38290.00 |
| 6 | 纯化仪 | 工业 | 1.样本通量：1-48个。 2.纯化孔间差异:纯化同一样品，孔间CT值的变异系数不超过2%。 3.处理体积:10μL—100μL。 4.磁棒的磁通量均大于200mT。 5.程序存储量不低于100组程序。 6.屏幕类型:触摸屏。 ▲7.人性化的操作界面：按键设置便捷，图形化操作界面，触控式操作。 8.全封闭设计，内置UV灭菌功能，确保实验室生物安全。 ▲9.由磁棒组、磁套架、振动模块、纯化座台、触摸屏、控制模块、电源系统、外壳部件组成。 10.耗材类型:适配标准的0.2ml 8连管。 11.可实时监控实验运行时间。 | 1 | 台 | 100000.00 |
| 7 | 全自动毛细血管电泳仪 | 工业 | 1.可兼容 0.2mL离心管、8 联管、12 联管、96 孔板等多类型耗材。 ▲2.可满足单样品和多样本等多形式上样分析。 3.电泳时间:最快可达1-2分钟/样本。 4.灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测，DNA 样品的检测灵敏度可达1pg/ul。 ▲5.分辨率:对＜500bp 的 DNA 片段，可达 1-4bp的分辨率，200bp片段可达 1bp的分辨率。 6.最低实验需求：样品上样量小于 0.1 ul。 7.无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封避免式，避免核酸染色剂等有害物质与操作人员的接触。 8.能同时进行定性及定量分析:检测片段范围:15bp-50kb，可检测大于50kb的核酸，最大可达165kb。 9.具有通卡夹配件，在仪器外部对卡夹进行通胶，可以对卡夹中毛细管中的胶进行更好的置换，对过期卡夹或者保存不当卡夹进行处理。 10.可应用于 DNA、RNA 等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，微卫星分析，蛋白检测等。 11.满足病原学靶向测序项目以及肿瘤相关基因测序项目需求。 | 1 | 台 | 350000.000 |
| 8 | 冷藏、冷冻医用冰箱 | 工业 | 1.工作条件：环境温度16～32℃，环境湿度：20～80%RH，电压：198～242V，频率：(50±1)Hz。 2.样式：立式，双门。 ▲3.有效容积：≥300L（冷藏≥187L、冷冻≥113L）。 4.箱体材料：PCM彩板。 5.内胆材料：冷藏室、冷冻室均为Hips材质。 ▲6.保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层。 7.压缩机：采用高效压缩机，节能高效、静音。 8.无氟环保制冷剂，不易燃易爆。 ▲9.高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2～8℃、冷冻温度-10～-26℃可调，显示精度1℃。 10.高清晰LCD数字温度显示，可根据用户需求设定高低温报警温度点。 ▲11.双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 12.内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。 13.箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。 14.冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。 15.声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能。 16.具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能。 17.箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。 18.箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。 19.冰箱门采用可拆卸式TPE门封条。 | 4 | 台 | 12500.00 |
| 9 | 移液器 | 工业 | 1.旋转活塞按钮选择分液量。 2.整个枪体颜色为灰白色、蓝色相间。 3.人体工程学设计的指掌，便于全手控制。 4.数字视窗，可直观观察所设定量程。 5.量程范围广（0.1-10000ul）。 6.使用工具，能方便快捷地进行校准和维修。 7.快捷轻便的管嘴推出器。 ▲8.要求10ul以上规格配有可替换疏水性滤芯，可防止移液器内部污染和损坏。 9.可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压灭菌。 | 20 | 把 | 4500.00 |
| 10 | 八道移液器 | 工业 | 1.旋转活塞按钮选择分液量。 ▲2.手柄表面防滑设计。 3.人体工程学设计的指靠，便于全手控制。 4.数字显示窗，可直观观察所设定量程。 5.多种规格选择，量程范围广（0.1-10000μl）。 6.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。 7.快捷轻便的管嘴推出器。 ▲8.要求10μl以上规格配有可替换疏水性滤芯，可防止移液器内部污染和损坏。 9.可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压灭菌。 ▲10.要求200μl以上规格使用弹性密封结构，减少活塞与密封件的摩擦力。 | 4 | 把 | 8000.00 |
| 11 | 高速离心机 | 工业 | 1．最高转速：21000rpm，最大相对离心力：30410xg，转速精度：±10rpm。 2.驱动与控制：微电脑控制；无碳刷交流变频电机驱动，使用专用驱动模块。 3.大屏幕高清真彩显示屏，全触摸操作界面；直接设定：工作程序、离心力、转速、离心时间、升降速且与转子型号同步显示。 4.工作程序选择：20组（可扩增至100组）。 ▲5.升降速档：15加速档/15减速档（可扩增至40加速档/40减速档）。 ▲6.具有定速计时（at set rpm）、启动计时功能：具备。 7.点动即瞬时离心（short spin）功能：具备。 ▲8.差速离心：预留不少于5个差速离心程序。 9.RCF设定与显示：具有离心力专用设定窗口；且与转速双屏同步显示。 ▲10.定时范围1s～99H59min59s/瞬时离心。 11.噪音≤58dB。 12.非程序运行时，运行中可随时更改参数，无需停机。 13.安全措施：钢制结构，不锈钢离心腔；电动安全门锁；不平衡保护，出错或不平衡时，声音信号提示；自动失衡识别。 14.自动平衡功能：具备。 ▲15.磁性转子自动识别：具备。 ▲16.最快升降速时间≤15s。 17.试液温升：运转20分钟试液温升﹤10 ℃。 ▲18.下沉式排气，安装过滤装置，预防离心过程中气溶胶污染。 19.具有倒计时功能，以秒为单位倒计时，实时显示剩余工作时间。 20.具有SOFT软刹车功能和多级阻尼减震设计。 21.转子配置:1.5ml/2.2ml×36孔。 | 1 | 台 | 30000.00 |
| 12 | 大容量高速台式冷冻离心机 | 工业 | 1.金属机箱，316不锈钢离心腔，钢制保护套。 2.自吸式门锁，可轻松打开或关闭上盖；可设定自动/手动开盖方式。 ▲3.微机控制，≥7英寸高清液晶显示、触摸屏操作。 4.具有超速、不平衡、开盖自动停机、过压、过流等多项保护功能。 5.采用大功率交流变频电机 ，配有高精度测速系统。 6.可设定启动计时/到达设定转速计时模式，具有瞬时离心功能。 7.具有不少于15种升速曲线，16种减速曲线选择，可根据样本不同进行设置。 8.采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行。 9.采用停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰，无二次悬沉现象。 10.可对运行数据进行查询，并可外接U盘进行导出保存。 ▲11.具有不少于200个程序储存，可自定义编辑程序名称并能设定5级梯度离心程序。 12．有离心机操作管理权限，可保护重要样本的安全。 ▲13.采用环保无氟制冷机组，高精度PID温控系统，高效节能。 14.具有转子预冷功能和压缩机过热保护功能。 15.运行中能更改转速、离心力、时间参数，可记忆最后一次运行的参数。 16.最高转速：角度转子：21000r/min，水平转子：5000r/min。 17.加/减速曲线：1/0～15档。 18.转速偏差：±10rpm。 19.整机噪音：＜65dB。 20.最大相对离心力：角度转子：48610×g。 21.水平转子：4835×g。 22.定时时间：1～99h59min59s。 23.温控范围：-20℃～+40℃。 24.温控精度：±1℃。 | 1 | 台 | 40000.00 |
| 13 | 板式离心机 | 工业 | ▲1.适用于带裙边及不带裙边的各种标准PCR微孔板。 2.LCD显示屏，运行中可修改离心参数。 3.瞬间离心功能，自动刹车，可设定最高转速，扩展了应用。 4.直流无刷电机免维护，使加减速速率加快，在短时间内分离更多的样品。 5.人性化的程序设计，配置点动、定时和转速可调操作模式，运行中可修改离心参数。 6.全盖90°打开，方便取放微孔板。 7.能够快速离下挂壁液滴，PCR实验前后使用，改善实验效果。 ▲8.最高转速：3000rpm（500~3000rpm）。 9.最大相对离心力：600xg。 10.定时范围：点动/1~99秒/1~99分。 ▲11.配置：酶标板（96孔×2）。 | 2 | 台 | 25000.00 |
| 14 | 储能电池组 | 工业 | ▲1.储能容量：30kva，须标准内置输出隔离变压器；输入端必须采用IGBT整流技术，三进单出纯工频在线式。 2.输出功率因数≥0.8，输入功率因数可达到0.98以上，谐波电流＜3%。 3.全数字双DSP控制。 4.输入电压380V（线电压），电压范围（-30％～+30％），输出电压：220VAC，稳态精度：±1％；频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调。 5.切换时间（正常模式）0；切换时间＜15ms；系统效率（线性负载）≥90%；电池逆变效率（线性负载）≥92%。 6.逆变器过载能力：105%Po＜负载＜125%时，10±0.1min后转旁路输出；125%Po＜负载＜150%时，1分钟后转旁路输出；负载>150%时，200ms后立即转旁路输出；旁路过载能力：135%额定电流以下可长期过载，1000%额定电流20ms。 7.三相负载不平衡度100%时，输出电压不平衡度满足：＜120°±0.5％（平衡负载）；＜120°±1％（100％不平衡负载）。 8.环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求。 9.环境温度：工作温度：0～+35℃；相对湿度：≤96%（25℃,无凝露）；海拔高度：0~1000米。 10.正玄波，直流电压192V。 11.可以实现≥6台并联和在线扩容。 12.全中文操作界面，液晶显示器；自带工作状态指示灯。 ▲13.设备能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，提供全中文显示的LCD显示器，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。 14.具备RS232、RS485或SNMP接口协议，且具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)。 ▲15.系统应具有三遥性能： （1）遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，单相输出电压，单相输出电流，输出频率； （2）遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障。 16．智能化电池管理，自动维护电池。 ▲17.配置16节12V 100AH电池，A16节柜一只。 | 1 | 套 | 80000.00 |
| 核心产品：本项目核心产品为第5项标的“生物安全柜”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。保修期：不得少于1年（从验收合格之日起计算）。 2.在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由投标人承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由采购人与投标人双方合议定价。 （3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 3.送货上门、安装调试合格。中标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。 4.如在使用过程中发生质量问题，投标人在2小时响应，12小时内上门处理，48小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在72小时内提供同档次的备用机。 5. 在保修期内提供上门维修服务（含更换零部件、免收人工费、维修费等）；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人相关人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责更换整件产品。 6.若保修期内非操作者原因，设备出现故障达5次（含5次）以上的，采购人将不予支付剩余合同价款，且投标人须更换全新整机，更换全新整机后，仍出现故障的，则做退货处理，退还该设备全额价款。 7.售后服务过程中如有违反约定的情况，投标人自愿放弃未支付的合同价款。 8.售后服务其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起60个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。 2.交付地点：广西桂林市采购人院内指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 合同签订后，自验收合格（培训指导完成、设备、软件正式使用）收到正规等额、有效发票之日起6个月后支付合同价款的95%，合同价款的5%保修期满30个工作日后付清（无息）。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 2.运输要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 中标人负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由中标人承担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.检查供货范围或服务范围 产品到达现场后,中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6.产品包装材料归采购人所有。 7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人可以邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 8.其他验收要求按招标文件合同主要条款执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进--步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016） 205号]规定执行。 |  |  |  |  |
| （七）医疗器械管理相应有效证明材料 |  | 投标人所投本项目第5项标的“生物安全柜”、第7项标的“全自动毛细血管电泳仪”、第8项标的“冷藏、冷冻医用冰箱”、第11项标的“高速离心机”、第12项标的“大容量高速台式冷冻离心机”第13项标的“板式离心机”必须具有相应有效的“医疗器械注册证”（投标人于投标文件中必须提供相应产品有效的医疗器械注册证复印件，并加盖投标人电子签章）。 |  |  |  |  |
| （八）进口产品说明 |  | 本项目采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （九）最高限价及报价要求 |  | 1.本项目最高限价为人民币壹佰贰拾叁万元整（¥1230000.00），投标报价超出最高限价金额的，投标文件按无效处理。 2.各分项标的的单价报价不得超过相应标的单价最高限价，否则，投标文件按无效处理。 3. 投标报价应包括本次招标范围内标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、到位安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、升级、售后、验收、项目投标产生的招标代理服务费及项目涉及到的一切费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）配送及安装实施方案 |  | 投标人根据本项目“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供配送及安装实施方案，包括但不仅限于：①项目管理方案；②配送组织安排；③设备安装方案；④设备调试及试运行方案；⑤设备安装技术人员配备；⑥技术支持方案等。 注：配送及安装实施方案具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务要求和自身情况，于投标文件提供售后服务方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②常见故障及解决方案；③培训方案；④保修期外维修方案；⑤其他实质性优惠措施等。 注：售后服务方案具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （三）履约能力 |  | 1.投标人（或所投核心产品生产厂家）通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证且有效。 2.投标人（或所投核心产品生产厂家及其授权经销商）自2022年以来具有核心产品同类产品销售业绩。 注：“履约能力”的具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：“政策功能”的具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本项目“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离的，按否决投标处理。本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号的技术要求允许发生负偏离的条款数累计最多为10项，未标注“▲”号的技术参数要求投标响应时存在负偏离数≥ 11项时，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |