|  |
| --- |
| **货物需求一览表** |
| 项号 | 采购货物名称 | 数量 | 货物参数 |
| 1 |   | 1套 | 1.能匹配东软 NeuViz 64In CT使用2.热存储总容量:5 MHU3.最高电压:140KV4.最大毫安：520mA@80KV5.焦点大小： Small：0.6\*1.2mm IEC60336Large：1.1\*1.2mm IEC603366.靶材料：靶材料：钼锆钛合金,钨，铼，石墨7.恒定最小固有过滤（等效AI）：0.5 mm Al @ 75 kV8.高压发生器：最大50KW9.X线球管阳极最大散热率：9.6kW10.球管采用飞焦点技术 |
| 质保期 |  1年或20万秒次（保修期从设备安装完成并验收合格之日起开始）。保修期内负责上门服务、维修、更换配件，不收取任何费用，终身维修。乙方承诺保证1年内能提供原厂配件供应保障，超过质保期的维保只收配件成本费。 |
| 售后服务要求 | 1、生产厂家在国内设有售后服务点，售后由原厂专职工程师进行维修，能够提供原厂正规服务,可保障售后服务。2、生产厂家在国内设有设备维修工厂，能够提供方便快捷的售后维修服务。3、在进行设备维护保养或维修时，厂家提供设备备品使用，不影响科室正常使用。4、提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。所有设备必须满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 5、成交供应商免费送货上门、免费现场安装、调试；免费提供技术培训和硬件的测试和调整服务，须提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护中文手册。6、整机质保至少1年，三个月内如有严重质量问题整机包换(若厂家免费质保期超过3年的,按厂家规定保修，保修期从设备安装验收之日起计算)；同时提供产品“三包”服务，定期回访以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。7、 遇紧急情况须提供现场紧急服务，1小时内响应，3小时内到现场，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须保证在36小时内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品。8、安装：免费送货上门，免费安装调试；由专业技术工程师在用户仪器现场，对用户人员包括：临床操作医生、手术室护士提供仪器的基本原理、结构、基本操作注意事项及维护知识免费培训。9、现场维修人员须具有国家认可机构认证的此型号CT维修保养资质证书或设备原生产厂家此型号CT维修培训证书，维修人员到现场服务时须向采购人出示此型号CT维修资质证明，否则投标人有权拒绝此维修人员进行现场服务10、验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 签订合同时间、交货时间及地点 | 1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起25日内。2、自签订合同之日起30日内交货安装调试完毕并交付使用。3、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 采用分期付款方式，成交供应商在交付完毕并经采购人验收合格后的30日内申请支付合同款的30%，剩余款项一年内付清。 |
| 其他要求 | 1. 货款、运费、装卸费、安装调试费、培训费、技术支持、售后服务费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、保险费和各项税金及汇率调整市场风险等。

2、竞标人须具有合法进入并合法使用设备全部软件系统的能力，能够使用系统软件精准测试、精准调试设备，确保球管安装后各项参数与原机匹配。3、球管必须为全新原装，具有商检证明、合格证等合法身份、并且与主机注册类型一致，提供球管报关单及箱单；并确保可溯源。4、竞标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。5、竞标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。6、设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。7、本项目所有采购的设备设施凡涉及到需与医院信息系统对接的，由中标供应商负责接入医院信息系统，不额外产生费用。8、安装标准及验收标准：（1）符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收收标准、验收手册。验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。（2）成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接收货物处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。（3）合同条款有约定按其约定。9、是否接受进口产品：🞎否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。☑是，本项目货物接受进口产品。备注：1.以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与竞标，否则竞标按无效处理；允许接受进口产品的，竞标人可以选用进口产品参与竞标，但不排斥国内产品。2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如竞标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，竞标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的竞标人的进口产品。5.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |