- 第二章采购需求

说明：

- 1.  为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。

（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在投标文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2.“实质性要求 ”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲ ”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.最高限价：A分标1653600.00元，B分标639000.00元，投标人的投标报价超过采购最高限价的，将导致其投标被拒绝。

7、如招标文件采购项目需求一览表“技术参数及性能配置要求”中要求提供相关有效证明材料，投标人未按要求提供证明材料或所提供的证明材料不满足（或不能证明）相应技术参数要求的，相应视为负偏离；投标人投标文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。

- 8.采购项目需求一览表

- A分标

| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数及性能配置要求 | 数量 | 单位 | 最高 限价 （万元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断系统 |  | 一、设备用途说明： 1.1主要用于重症、急诊等临床科室床旁心、肺、腹部、肾脏、浅表血管等部位的超声下可视化引导研究和临床实践；该设备的整体功能具有世界领先水平，系统具有升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用的需求。 二、主要技术规格及系统概述： 1.1彩色多普勒超声诊断仪包括： ▲1.1.1 彩色监视器：≥20英寸高分辨率彩色LED显示器。 1.1.2 全触摸屏：≥20英寸电容式触摸屏，全触摸操控，支持单点、多点、滑动、缩放操作，支持擦拭消毒。 ▲1.1.3 显示器配有双关节臂，可独立于主机旋转。 1.1.4 电池的续航时间：≥120分钟；能显示电池电量。 1.1.5 一体化的台车，带储物盒功能。 1.1.6 全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥57000。 1.1.7 数字化高分辨率二维灰阶成像。 1.1.8 支持谐波成像技术。 1.1.9 支持彩色多普勒模式。 1.1.10 支持能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图。 1.1.11 支持CM模式。 1.1.12 支持M模式。 1.1.13 支持解剖M型模式。 ▲1.1.14 脉冲波多普勒，连续波多普勒。 1.1.15 支持组织多普勒成像。 1.1.16 支持线阵、凸阵扩展成像。 1.1.17 支持实时血流三同步。 1.1.18 支持多取样门PW技术，取样门个数≥2个（非HPRF）。 1.1.19 实时空间复合成像技术 1.1.20 支持自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。 1.1.21 支持频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。 1.1.22 支持全场聚焦技术，无需调整焦点和聚焦区域。 1.1.23 智能穿刺针增强技术，平面内、外穿刺时，可实时观察穿刺针尖走行路径。 1.1.24 穿刺针中位线：便于穿刺使用，探头有中位线，中位线可以预测进针深度。 1.1.25配备磁导航技术，探头内置磁感应器，利用磁场来定位三维空间中的磁化针位置，辅助穿刺定位。 1.1.26智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。 1.1.27 支持全屏放大模式。 11.28. 重症专用的成像条件：比如心脏、肺部、膈肌、腹部、CVC等。 1.1.29支持实时动态记录各项生命体征信息，包括PaO2、PaCO2、MAP等。 1.1.30 支持教学视频录制软件，可以在超声设备上实时显示操作手法、超声图像和音频，并进行视频录制，录制后支持手机调阅原始视频。 ▲1.1.31 重症专用的教学软件，包含心脏、肺部等操作教学。 1.2 测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式） 1.2.1 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流 速、压力、流速比等）。 1.2.2 心脏测量，具有心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量分析及报告。 1.2.3 多普勒血流测量与分析。 1.2.4 全自动血流多普勒包络分析。 1.2.5 支持VTI、CO、EF趋势图分析。 1.2.6支持各项数据趋势图同屏显示，支持多种测量数据综合对比分析。 1.2.7 支持自动膈肌测量。 1.2.8 支持自动VTI测量、自动IVC测量、自动血流量测量。 1.2.9 支持IVC、ONSD规范测量标尺，通过固定IVC、ONSD测量标准值，规范测量操作，简化操作步骤。 1.3 流程化诊断工具 1.3.1 支持急危重症常用流程，可以人体图的形式直观展示切面及扫查部位，可以一键快速切换检查条件、快速记录诊断注释信息、快速记录切面正常异常情况、整体回顾病情记录。 1.3.2 支持急危重症肺部超声工作流程，快速筛查并记录病人肺部感染部位及感染程度。 1.3.3 支持休克智能化的评估工具，集合休克心肺、血管检查流程，自动切换每个流程专用的图像预置。 1.3.4 支持创伤评估流程，能直观了解心脏、肺部、腹部等多部位创伤状态，可直接选择并添加异常注释信息。 1.4 一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件： 1.4.1 在院病人信息卡，支持在院病人信息快速输入。 1.4.2 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现，同一患者不同时间的图像可同屏展示对比。 1.4.3 支持病人数据综合性管理，形成病人全身部位报告，病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 1.5 输入/输出信号及参考信号： 1.5.1 输入：网络。 1.5.2 输出：HDMI， ≥3个USB，支持快速闪存。 1.5.3 支持ECG、ETCO2生理信号的显示。 1.6 图像管理与记录装置： 1.6.1 大容量硬盘≥500G。 1.6.2 图像可存储为PC兼容格式。 1.6.3 USB接口支持打印和数据输出。 1.6.4 多种应用超声测量数据导出，支持以Excel格式直接导出。 1.7 云端互联功能 1.7.1 支持云工作站，可以查看设备上传到云端的图像、测量等数据。 1.7.2 内置远程会诊模块，无需借助PC端工作站即可开展实时远程视频会诊。 ▲1.7.3 无需下载APP可实现会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等。 1.7.4 支持教学视频录制，并可上传云端及分享。 1.7.5 支持远程售后，云服务。 2、技术参数及要求： 2.1系统通用功能： 2.1.1 主机探头接口：≥3个，非扩展接口。 2.2 探头规格： 2.2.1 频率：支持探头群频率范围1.0-15.0MHz。 2.2.2 支持探头最高频率≥15MHz。 2.2.3 支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵。 2.2.4线阵探头有效阵元≥192。 2.2.5 线阵探头支持探头按键，可远程操控主机。 2.3 二维图像主要参数： 2.3.1常用探头工作频率范围（1.0-15.0MHz）。 凸阵探头频率2.0-6.0MHz； 相控阵探头频率1.0-5.0MHz； 线阵探头频率4-15MHz。 2.3.2接收方式：可视可调动态范围≥180db。 2.3.3 二维灰阶≥256。 2.3.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT。 2.3.5 支持全域整场聚焦技术。 2.3.6 电影回放：灰阶图像回放≥16000幅。 2.3.7 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节。 2.3.8 增益调节：TGC分段≥8。 2.3.9 谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波。 2.3.10 扫描深度≥39cm。 2.4 频谱多普勒成像技术参数： 2.4.1 支持方式：PWD、CWD、HPRF。 2.4.2 最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s。 2.4.3 CWD：血流速度最大35 m/s。 2.4.4 最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）。 2.4.5 显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D。 2.4.6 电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算。 2.4.7 零位移动：≥8级。 2.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–30mm；分级。 2.5 彩色多普勒 2.5.1 显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示。 2.5.2 偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°。 2.5.3 显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比。 2.5.4 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图。 2.6 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调。 - 三、设备配置清单如下： 序号; 配置; 数量. 1; 彩色超声诊断系统主机; 1台. 2; 常规测量包软件; 1套. 3; 单晶体相控阵探头; 1把. 4; 线阵探头; 1把. 5; 单晶体凸阵探头; 1把. 6; 内中膜自动测量软件; 1套. 7; 自动VTI测量软件; 1套. 8; 自动IVC测量软件; 1套. 9; 自动血流量测量; 1套. 10; 急重症教学软件; 1套. 11; 附件包装材料包（电源适配器、耦合剂、简易操作卡、合格证等等）; 1套. | 1 | 台 | 122 | 工业 |
| 2 | 血液净化机 |  | - 治疗模式要求 ▲1、具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足成人及儿童肾脏替代和人工肝治疗要求。 2、可自由选择前稀释或后稀释，在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释。 3、具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。 4、具备动脉压、静脉压、跨膜压、滤器入口压、一级膜外压、二级膜外压监测。 二、技术参数要求 1、15英寸彩色液晶触摸屏中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。 - 2、具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。 血液泵（BP）：≥0，20～200mL/min， 滤过液泵（FP）：≥0，10～120mL/min， 透析液泵（DP）：≥0，5～50mL/min， 置换液泵（RP）：≥0，4～120mL/min 3、具备独立多功能精密注射泵，适用20ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0～20mL/h，追加剂量0.1ml/s。 ▲4、流量泵和肝素泵的要求：≥4个流量泵，至少一个抗凝泵，配置两个滤器夹持器。 5、具备≥6个压力监测： （1）动脉压： －400～300mmHg，±10mmHg （2）滤器入口压：－400～300mmHg，±10mmHg （3）静脉压： －400～300mmHg，±10mmHg （4）一级膜外压：－400～300mmHg，±10mmHg （5）血浆入口压：－400～300mmHg，±10mmHg （6）二级膜外压：－400～300mmHg，±10mmHg 6、具备两组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。 7、加温方式：内置独立的透析液和置换液加温装置，双面热板加温度35～38℃ ▲8、电子秤3个，每个称最大称重0～8KG 9、气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积：0.02ml，气泡报警限值不小于100ul。 10、补液断流，超声波检测方式 11、滤液断流，超声波检测方式 12、漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一 13、液面监测：静电容量变化方式 14、后备电源：电源中断后，设备自带锂电池可继续使用≥15min ▲15、耗材要求：管路和滤器可拆分，可兼容多品牌的耗材（含国产耗材），满足临床多种需求。 - 设备配置清单如下： 序号; 主机及配件名称; 规格及数量. 1; 显示屏; 1个. 2; 流量泵; 4台（血泵、滤过液泵/分浆泵、置换液泵/返浆泵、透析液泵/弃浆泵）. 3; 肝素泵; 1台. 4; 体外循环监测系统：. 4.1; 动脉压监测; 1个. 4.2; 静脉压监测; 1个. 4.3; 跨膜压监测; 1个. 4.4; 滤器入口压监测; 1个. 4.5; 血浆入口压监测; 1个. 4.6; 一级膜外压监测; 1个. 4.7; 二级膜外压监测; 1个. 4.8; 空气检测器; 5个（静脉端气泡检测、补液1断流检测、补液2断流检测、血浆断流检测、供血断流检测）. 4.9; 静脉管路夹; 1个. 4.1; 漏血检测器; 1个. 5; 液体平衡称重系统; 3套. 6; 加热系统; 1套（双面板加温）. 7; 管路截止阀; 2个（电磁开闭式）. 8; 滤器夹持器; 2个. 9; 输液杆; 1个. | 2 | 台 | 43.36 | 工业 |
| 售后服务及其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自验收合格后一年内全免费上门保修,定期回访（包括配件费、维修费，差旅费等各项费用）。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标报价指货物及货物运抵达指定交货地点的各种费用和安装调试、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。 2.免费送货上门、免费安装和调试；附安装说明书和售后服务电话。 ▲3.故障处理：出现故障应在接到故障通知起30分钟内响应，4小时内到达现场处理，故障处理时限不超过24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，双方协商确定解决方案。 |  |  |  |  |  |
| 培训 |  | 投标人或者投标产品生产厂商应就产品的安装、调试、维护、管理等对采购人技术人员和维护人员进行现场免费培训，并提供相应的管理方法和手段，直至指定相应人员完全掌握操作、基本维护技术为止。 |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 自签订合同之日起30日内交货安装调试完毕并验收合格。 |  |  |  |  |  |
| 交货 地点 |  | 钦州市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 签订 合同日期 |  | 自中标通知书发出之日起25天内。 |  |  |  |  |  |
| 付款 条件 |  | 甲乙双方签订合同后，送货到甲方指定地点安装调试验收合格后乙方开具全额发票，甲方即付合同金额的30%给乙方，第二笔款甲方在第一笔款支付6个月内支付35%给乙方，第三笔款甲方在第二笔支付3个月内支付30%给乙方，第四笔由甲方在质保期满即向乙方支付合同总金额的5%尾款。 |  |  |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 1.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证； 2.投标人提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品。 |  |  |  |  |  |
| 验收条件及标准： |  | （一）、设备验收合格后方可交付投入使用。 （二）、验收工作由设备科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员人）与供应商负责安装的技术人员按照钦州市第一人民医院医疗验收安装验收合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。 （三）、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家或医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。 （四）、验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须医院与供应商双方验收人员签字）。 （五）、设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案 开箱： 一 ） 开箱验收：在设备科技术员、供应商人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。 1 1 、开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。 2 2 、开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。 二）资料接收：以下资料在验收时由供应商提交档案室查验合格后接收存档： 验收时设备科验收人员应携带纸质合同现场核验以下材料是否与合同一致 供应商需提前提供合同PDF文档1份给设备科技术人员存档，如PDF文档与纸质合同不符的，视为虚假应标，不于验收。 1. 设备的合法性证明材料： （1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌） ） ： ①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 （2）提供设备生产合格证明 ①出厂合格证明：原件及 PDF 文档各 1 份 ②特种设备检验合格证：原件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备整机） ③特种设备所用材料合格证明：复印件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备所用的配件） （3）医疗器械市场监管合法证明材料 ①医疗器械注册证（含注册登记表）（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）复印件 1 件及 PDF 文档 1 份。 ②进口产品（投标产品为进口产品时提供，国产不须提供）：海关进货单复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 2. 经销商的合法性证明材料： ①营业执照复印件及 PDF 文档各 1 份，经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。 ②医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份，经营医疗器械级别及经营类别必须与设备的医疗器械注册证相符（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）。 ③提供产品授权书1份及PDF文档1份（注：投标产品为进口产品时，投标文件中必须提供；国产产品的供货时必须提供或如有投标时投标文件中提供）。 3. 设备随机资料： ①纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版。 ②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放医院档案室。 ③计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及 PDF 文档各 1 份。 ④设备装箱单、配置清单。 ⑤ 每台设备 1 份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版 。 ⑥送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致。 ( 三） 、技术性能验收： 一 ）以采购参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责,投标参数是否符合采购参数要求以验收实际结果为准。 二）设备清单必须与采购参数相符合,如有出入，以招标文件参数为准。 三）验收必须以采购参数为基准，对投标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理： ▲1.技术响应表与采购参数比较有漏项的，以不实质响应采购要求论处。 ▲2.实际是负偏离的参数，响应表中标明负偏离，经评标仍然中标的，说明不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与档次有影响的，以不实质响应采购要求论处。 ▲3.实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ▲4.实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，以虚假应标论处。 ▲5.实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表中标明的正偏离幅度，以虚假应标论处。 ▲ 6.备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次投标中不设“ 备用功能”参数，需要这种功能时，招标文件必须有明确注明“ 备用功能”字样。验收时供应商必须 携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件供应商带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。 ▲ 7.对于招标文件只要求具备的功能或性能，但招标文件没有详细标明硬件配置参数，同时招标文件也没有注明“ 备用功能”字样，供应商必须无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，以虚假应标论处。如是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果供应商不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。 ▲8 .对于以采购参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。 ▲ 9.替代技术或同类技术，指用另一种与采购参数完全不一样的技术应标，验收时必须提供技术白皮书，说明与采购参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与采购参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，投标文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。 ▲ 10.对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供应商必须提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果投标文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。 ▲ 11.复合参数，一个参数有多个技术指标，必须全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果投标文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ▲ 12.对于区间涵盖值参数，如“频率范围为 x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果投标文件还标明正偏离，以虚假应标论处。 ▲13 对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“ ××尺寸”在区间 a-b 内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有 正偏离，如果为负偏离者，如果投标文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。 ▲14. 对于指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。 ▲ 15.按常识，设备特殊的工作环境工作条件必须配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使采购技术参数表没有表明，供应商也必须提供，不能以采购参数没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使招标文件没有明确标明电池，供应商也不能以此为由拒绝提供电池）。 四）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供应商指导下，常规负荷试运行七个工作日，没有出现异常者，为合格。 (五 ) 、对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以采购参数为基准，对投标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理”第 3、4、5、8、9、10、11、12 款的情形，业主方在评标结束后公告前，有权对投标文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作无效投标论处。 (六) 、设备符合下列情形的，不予接收。 1.设备部件损伤，影响整机外观或性能，供应商又不愿意更换的不予接收。 2.带▲号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收。 3.对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使采购参数没有标明详细配置，供应商必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。 4.验收时出现一项不实质性响应采购要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。 5.设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，供应商必须按合同要求提供培训，否则不予接收。 6. 带▲号的参数，验收中发现不实质响应采购要求，设备不予接收。 ▲(七) 、设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，供应商不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。 ( 八) 、培训条款验收：按售后服务及其他要的“培训”条款执行。设备安装结束后，供应商必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。 ( 九) 、 验收合格证签署 ：设备经供应商安装人员、设备科工程技术人员、使用科室负责人、验收人员均认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效。 ( 十)、验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由供应商承担相关合同责任。 ( 十一) 、设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于供应商，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由供应商负责。 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 1、本项目的投标包含全部设备的采购、运输、保管、劳务、管理、利润、税金、安装、调试直至整个项目验收合格、协调、培训、售后服务以及所有的不确定因素的风险等。 2、投标产品属于医疗设备的须提供“中华人民共和国医疗器械注册证”复印件并加盖投标单位公章，否则投标无效。 3、技术及商务条款需逐条响应，商务条款不接受负偏离，否则投标无效。 4、货物一览表中带“▲”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，每项投标产品必须满足或优于招标文件的要求，否则投标无效。每项投标产品不带“▲”的参数发生负偏离达4项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理。 5、签订合同前，如采购方需要，中标方须配合采购方及采购方邀请的第三方人员对中标人所提供的产品参数的真实性、实际效果按招标文件要求逐条测试，如发现投标产品及产品资质、性能指标不满足招标文件要求或不满足投标承诺的、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，没收投标保证金，取消中标资格，不于签订合同，并报监管部门查处，三年内不能参于政府项目采购。 6、设备如需接入医院HIS、LIS、PACS系统或互联互通平台，相关费用由中标人负责。 7、 投标人所提供的货物使用年限原则上不得少于5年，投标人应保证所提供的货物生产日期应为签订合同前8个月内生产的、是全新、未经使用过的出厂原装合格产品，如不能满足上述条件的，经与采购人协商同意后，此项不影响正常的货物验收。 |  |  |  |  |  |
| 进口 产品 |  | 本分标不接受进口产品。 |  |  |  |  |  |
| 核心 产品 |  | 彩色超声诊断系统。 |  |  |  |  |  |

B分标

| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数及性能配置要求 | 数量 | 单位 | 最高限价 （万元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声腹腔镜探头 |  | 1.性能： 超宽频带变频探头，中心频率在屏幕上可视可调。 2.类型： 四向弯曲电子凸阵腹腔镜探头。 3.阵元： 95。 4.B/D兼用： 线阵： B/PWD、凸阵： B/PWD。 ▲5.腹腔镜探头：电子凸阵扫描，扫描角度≥36°中心频率：5MHz-10MHz，二维成像和多普勒成像可选中心频率分别≥3个；探头前端的扫描阵列可做四向弯曲，最大弯曲角度≥90°；探头集成穿刺引导孔，最大可容纳13G穿刺针。 ▲6.探头防护等级：探头具备专用防水盖，满足IP57防尘防水标准，可耐受浸泡清洗和消毒。 | 1 | 套 | 28.5 | 工业 |
| 2 | 前列腺电切鞘 |  | ▲ 连续回流电切镜鞘，26Fr，带360°快速释放锁与电切镜工作手件27040 DB/EB配套使用。 | 2 | 套 | 12.6 | 工业 |
| 3 | 医用内窥镜 |  | - 一、设备主要参数： 1.视向角≥30度。 2.视场角≥80度。 3.设计光学工作矩≥25mm。 4.工作通道直径3.75mm。 5.外径≥6.3mm。 6.工作长度：181mm配备专利技术无阀门开关的两个冲洗通道，配接标准光源摄像系统和相关手术器械，经椎板间和经椎间孔入路手术。 7.配备1个椎间孔镜专用器械消毒盒。 - 二、设备配置清单： - 1.椎间孔镜 1套。 - 2.椎间孔镜专用器械消毒盒1个。 | 1 | 套 | 17.8 | 工业 |
| 4 | 泌尿外用冲水泵 |  | - 1.7寸彩色液晶屏触摸式智能控制。 - 2.控制界面中英文自由切换。 - 3.压力设定范围：50-400mmHg(6.6-53.3kPa) 压力可调。 - 4.流量设定范围：0. 1-1. 0L/min 流量可调。 - 5.过压时具有自动减压功能。 - 6.具有过压具有声报警功能。 - 7.全套硅胶管路配件可高温消毒。 - 8.电源~220V、50Hz。 - 9.噪音：≤70dB。 - 10.输入功率：80VA。 - 11.整机保修时间三年。 - 12.安全分类I类BF型。 13.用于宫腔镜的膨宫加压和泌尿外科手术的液体灌注，也可以用于关节镜、腹腔镜等手术的液体灌注。 14.采用滚动挤压泵产生大流量水流，冲洗液管可以高温高压消毒，不会产生二次污染。压力可以根据需要调节设定，也可以进行实时监控。 | 1 | 台 | 5 | 工业 |
| 售后服务及其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自验收合格后一年内全免费上门保修,定期回访（包括配件费、维修费，差旅费等各项费用）。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.投标报价指货物及货物运抵达指定交货地点的各种费用和安装调试、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。 2.免费送货上门、免费安装和调试；附安装说明书和售后服务电话。 ▲3.故障处理：出现故障应在接到故障通知起30分钟内响应，4小时内到达现场处理，故障处理时限不超过24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，双方协商确定解决方案。 |  |  |  |  |  |
| 培训 |  | 投标人或者投标产品生产厂商应就产品的安装、调试、维护、管理等对采购人技术人员和维护人员进行现场免费培训，并提供相应的管理方法和手段，直至指定相应人员完全掌握操作、基本维护技术为止。 |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 自签订合同之日起30日内交货安装调试完毕并验收合格。 |  |  |  |  |  |
| 交货 地点 |  | 钦州市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 签订 合同日期 |  | 自中标通知书发出之日起25天内。 |  |  |  |  |  |
| 付款 条件 |  | 甲乙双方签订合同后，送货到甲方指定地点安装调试验收合格后乙方开具全额发票，甲方即付合同金额的30%给乙方，第二笔款甲方在第一笔款支付6个月内支付35%给乙方，第三笔款甲方在第二笔支付3个月内支付30%给乙方，第四笔由甲方在质保期满即向乙方支付合同总金额的5%尾款。 |  |  |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 1.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证； 2.投标人提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品。 |  |  |  |  |  |
| 验收条件及标准： |  | （一）、设备验收合格后方可交付投入使用。 （二）、验收工作由设备科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员人）与供应商负责安装的技术人员按照钦州市第一人民医院医疗验收安装验收合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。 （三）、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家或医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。 （四）、验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须医院与供应商双方验收人员签字）。 （五）、设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案 开箱： 一 ） 开箱验收：在设备科技术员、供应商人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。 1 1 、开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。 2 2 、开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。 二）资料接收：以下资料在验收时由供应商提交档案室查验合格后接收存档： 验收时设备科验收人员应携带纸质合同现场核验以下材料是否与合同一致 供应商需提前提供合同PDF文档1份给设备科技术人员存档，如PDF文档与纸质合同不符的，视为虚假应标，不于验收。 1. 设备的合法性证明材料： （1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌） ） ： ①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 （2）提供设备生产合格证明 ①出厂合格证明：原件及 PDF 文档各 1 份 ②特种设备检验合格证：原件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备整机） ③特种设备所用材料合格证明：复印件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备所用的配件） （3）医疗器械市场监管合法证明材料 ①医疗器械注册证（含注册登记表）（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）复印件 1 件及 PDF 文档 1 份。 ②进口产品（投标产品为进口产品时提供，国产不须提供）：海关进货单复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 2. 经销商的合法性证明材料： ①营业执照复印件及 PDF 文档各 1 份，经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。 ②医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份，经营医疗器械级别及经营类别必须与设备的医疗器械注册证相符（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）。 ③生产厂给经销商的授权书复印件 1 份及 PDF 文档 1 份（注：投标产品为进口产品时，投标文件中必须提供；国产产品的供货时必须提供或如有投标时投标文件中提供）。 3. 设备随机资料： ①纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版。 ②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放医院档案室。 ③计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及 PDF 文档各 1 份。 ④设备装箱单、配置清单。 ⑤ 每台设备 1 份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版 。 ⑥送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致。 ( 三） 、技术性能验收： 一 ）以采购参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责,投标参数是否符合采购参数要求以验收实际结果为准。 二）设备清单必须与采购参数相符合,如有出入，以招标文件参数为准。 三）验收必须以采购参数为基准，对投标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理： ▲1.技术响应表与采购参数比较有漏项的，以不实质响应采购要求论处。 ▲2.实际是负偏离的参数，响应表中标明负偏离，经评标仍然中标的，说明不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与档次有影响的，以不实质响应采购要求论处。 ▲3.实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ▲4.实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，以虚假应标论处。 ▲5.实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表中标明的正偏离幅度，以虚假应标论处。 ▲ 6.备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次投标中不设“ 备用功能”参数，需要这种功能时，招标文件必须有明确注明“ 备用功能”字样。验收时供应商必须 携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件供应商带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。 ▲ 7.对于招标文件只要求具备的功能或性能，但招标文件没有详细标明硬件配置参数，同时招标文件也没有注明“ 备用功能”字样，供应商必须无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，以虚假应标论处。如是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果供应商不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。 ▲8 .对于以采购参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。 ▲ 9.替代技术或同类技术，指用另一种与采购参数完全不一样的技术应标，验收时必须提供技术白皮书，说明与采购参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与采购参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，投标文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。 ▲ 10.对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供应商必须提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果投标文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。 ▲ 11.复合参数，一个参数有多个技术指标，必须全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果投标文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ▲ 12.对于区间涵盖值参数，如“频率范围为 x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果投标文件还标明正偏离，以虚假应标论处。 ▲13 对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“ ××尺寸”在区间 a-b 内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有 正偏离，如果为负偏离者，如果投标文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。 ▲14. 对于指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。 ▲ 15.按常识，设备特殊的工作环境工作条件必须配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使采购技术参数表没有表明，供应商也必须提供，不能以采购参数没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使招标文件没有明确标明电池，供应商也不能以此为由拒绝提供电池）。 四）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供应商指导下，常规负荷试运行七个工作日，没有出现异常者，为合格。 (五 ) 、对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以采购参数为基准，对投标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理”第 3、4、5、8、9、10、11、12 款的情形，业主方在评标结束后公告前，有权对投标文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作无效投标论处。 (六) 、设备符合下列情形的，不予接收。 1.设备部件损伤，影响整机外观或性能，供应商又不愿意更换的不予接收。 2.带▲号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收。 3.对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使采购参数没有标明详细配置，供应商必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。 4.验收时出现一项不实质性响应采购要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。 5.设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，供应商必须按合同要求提供培训，否则不予接收。 6. 带▲号的参数，验收中发现不实质响应采购要求，设备不予接收。 ▲(七) 、设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，供应商不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。 ( 八) 、培训条款验收：按售后服务及其他要的“培训”条款执行。设备安装结束后，供应商必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。 ( 九) 、 验收合格证签署 ：设备经供应商安装人员、设备科工程技术人员、使用科室负责人、验收人员均认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效。 ( 十)、验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由供应商承担相关合同责任。 ( 十一) 、设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于供应商，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由供应商负责。 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 1、本项目的投标包含全部设备的采购、运输、保管、劳务、管理、利润、税金、安装、调试直至整个项目验收合格、协调、培训、售后服务以及所有的不确定因素的风险等。 2、投标产品属于医疗设备的须提供“中华人民共和国医疗器械注册证”复印件并加盖投标单位公章，否则投标无效。 3、技术及商务条款需逐条响应，商务条款不接受负偏离，否则投标无效。 4、货物一览表中带“▲”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，每项投标产品必须满足或优于招标文件的要求，否则投标无效。每项投标产品不带“▲”的参数允许的负偏离为无限制。 5、签订合同前，如采购方需要，中标方须配合采购方及采购方邀请的第三方人员对中标人所提供的产品参数的真实性、实际效果按招标文件要求逐条测试，如发现投标产品及产品资质、性能指标不满足招标文件要求或不满足投标承诺的、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，没收投标保证金，取消中标资格，不于签订合同，并报监管部门查处，三年内不能参于政府项目采购。 6、设备如需接入医院HIS、LIS、PACS系统或互联互通平台，相关费用由中标人负责。 7、 投标人所提供的货物使用年限原则上不得少于5年，投标人应保证所提供的货物生产日期应为签订合同前8个月内生产的、是全新、未经使用过的出厂原装合格产品，如不能满足上述条件的，经与采购人协商同意后，此项不影响正常的货物验收。 |  |  |  |  |  |
| 进口 产品 |  | 本分标第1项超声腹腔镜探头，第2项前列腺电切鞘，第3项医用内窥镜接受进口产品，第4项泌尿外用冲水泵不接受进口产品。 |  |  |  |  |  |
| 核心 产品 |  | 超声腹腔镜探头。 |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。