项目采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年 1 号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，响应文件做无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5.本项目中小企业划分标准所属行业名称：中小企业划分标准见本章附件2，采购标的行业名称见“采购需一览表”。

采购需求一览表

| 项号 | 采购标的 | 所属行业 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 工业 | 1台 | - 1.▲15英寸外置彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。 - 2.主机机身正面具备3个模块插槽，支持3个模块同时使用，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测。 - 3.氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。 - 4.具备氧气，笑气，空气电子流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min，调节步进为0.05，适合低微流量麻醉手术。 - 5.通气模式：VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、PRVC、手动，可选配PSVPro、SIMV-PRVC。 - 6.控制通气模式下： - 6.1 VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。 - 6.2 PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml。 - 6.3 ▲吸呼比设定范围：4:1～1:9。 - 6.4吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。 - 7.高精度潮气量控制系统： - 7.1▲潮气量在15 mL～60 mL范围内：±10 mL； - 7.2▲潮气量在210 mL～1500 mL范围内（不包括210 mL）：设置值的±7%。 - 8.同步和支持通气模式下： - 8.1触发窗设定范围：5%～90% - 8.2吸气触发设定范围：流量触发0.2～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O。 - 8.3支持压力设定范围：3～60 cmH2O - 9.重点参数监测范围： - 9.1分钟通气量监测范围：0～100L/min - 9.2吸气和呼气潮气量监测范围：0～3000ml - 9.3▲顺应性监测范围：0～300mL/cmH2O，精度±0.5 ml/cmH2O 或者实际读数的±15%，取大者 - 9.4气阻监测范围：0～600 cmH2O/(s/L) - 10.其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比，可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。 - 11.▲呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，能够5道波形同屏显示。 - 12.压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。 - 13.一体化呼吸回路固定在主机左侧，牢固不活动的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。 - 14.一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒。 - 15.自带排水装置，无积水杯设计。 - 16.有外部气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。 - 17.具有辅助供氧功能，可不开机提供快速吸氧。 - 18.智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。 - 19.回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护。 - 20.回路泄漏量不应超过65ml/min。 21.高标准蒸发罐。 |
| 2 | 多参数监护仪 | 工业 | 1台 | - 1.产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，通过国家III类注册； - 2.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个； - 3.≥12.1英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1280×800像素； - 4.具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面，并支持穿戴医用防护手套操作； - 5.▲多参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡显示与操作，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥8小时； - 6.无风扇设计，极大降低噪音； - 7.可充电锂电池，持续供电≥4小时； - 8.具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式； - 9.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、CO、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块，以上参数均适用于成人、小儿和新生儿； - 10.支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能； - 11.▲具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍，根据心律失常分析结果在每个心拍上进行标注； - 12.支持≥27种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警。 - 13.可配Glasgow12导心电静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告。 - 14.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值， QT/QTc监护适用于成人、小儿和新生儿病人； - 15.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段； - 16.可配24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息，帮助医生分析病人24小时心电整体状况； - 17.心率报警限范围：HR 高限：17bpm～295 bpm、HR 低限：16bpm～290 bpm、极度心动过速：60 bpm～300 bpm 、极度心动过缓：15bpm～120 bpm； - 18.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV； - 19.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db； - 20.▲具有心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期趋势图，用于评价心脏自主神经的活动性； - 21.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm； - 22.▲可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）； - 23.标配血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%； - 24.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7； - 25.无创血压适用于成人，小儿和新生儿； - 26.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式； - 27.NIBP测量范围： 成人：收缩压 25 mmHg -290mmHg，舒张压 10 mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg -260mmHg； 小儿：收缩压 25 mmHg -250mmHg，舒张压 15 mmHg-210mmHg，平均压 15 mmHg-225mmHg； 新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg -125mmHg； - 28.具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值； - 29.提供辅助静脉穿刺功能； - 30.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测； - 31.有创压适用于成人，小儿和新生儿，测量范围：-50——370mmHg； - 32.可提供每搏压力变异PPV实时显示，测量范围：0%～50%；分辨率：1% ； - 33.可提供收缩压力变异SPV实时显示，测量范围：0 mmHg～50mmHg；分辨率：1mmHg； - 34.可提供肺动脉楔压PAWP； - 35.▲支持升级Masimo主流、旁流EtCO2监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人，旁流采样率：≤50ml/min，旁流二氧化碳监测无需积水杯，采用自动排水管，减少感染风险； - 36.▲支持升级麻醉气体AG监测模块，监测CO2/O2/N2O/AA（吸入麻醉药）的波形和数值显示及呼吸频率awRR，主流监测方式：无需执行校准，每24小时自动校准； - 37.支持升级ICG模块，进行血流动力学参数监测，可无创监测患者连续心排量； - 38.支持升级有创心输出量C.O监测模块，采用金标准热稀释法测量； - 39.支持升级麻醉深度BIS监测模块，提供脑电波形显示，BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）SEF（频谱边缘频率）TP（总功率）等参数； - 40.具有多种界面显示标准界面、大字体界面、动态趋势界面、呼吸氧合界面、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等； - 41.可升级脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能、起搏分析、CCHD筛查等软件功能； - 42.支持≥160小时趋势表和趋势图回顾； - 43.支持≥2000组NIBP存储与回顾功能； - 44.支持≥2000组报警事件与回顾功能； - 45.支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能； - 46.支持≥48小时心律失常统计与回顾功能； - 47.具备演示功能,方便培训及学习； - 48.具备图形化报警指示功能，方便查看报警信息； - 49.具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能； 50.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器在设定的时间到达后会进行提示。 |
| 3 | 双通道靶控注液泵 | 工业 | 2台 | - 1、▲具有儿童靶控模型：Kataria，Peadfusor（1-14岁）。 2、靶控注射功能：血浆靶控模式、效应室靶控模式。 - 恒速注 - 3、射功能：恒速注射模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式。 4.1、时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务。 4.2、诱导维持模式（可编程诱导给药和维持给药） 4.3、间断给药模式（特别适用于临床长期间歇性给药） 5、支持最少4种靶控药物：丙泊酚、咪唑安定、依托咪酯、氯胺酮。药代动力学模型：丙泊酚具备以下靶控模型，Marsh， Schnider，Kataria，Paedfusor，具有Eleveld靶控模型，适用于肥胖（obese）患者的靶控注射。 6、可与麻醉信息系统连接，实现用药数据保存自动化、电子化。 7、大字体显示当前的血浆浓度值和效应部位浓度值。 8、▲高度集成的主板设计，双芯片控制，分别负责数据运算，运行控制，告别落后的松散设计，确保长时间运行的稳定。 9、具有速度异常（快、慢、停）功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。 10、具有快速大剂量给药功能；具有快速排除管路气体功能。 11、根据设定的药量和时间，能够自动计算流速。 12、根据注射器规格，能够设定多种流速范围。 13、高度智能化，能预测病人苏醒时间，帮助医生把握停药时机。 14、微泵体重模式，具有10种单位自动进行换算，无需人工换算。(ml/h、ml/min、 mg/h、mg/min、ug/h、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min) 15、功能：遗忘操作、注射器脱落、注射器改变、注射器推柄正确安装检测报警、推空、管道阻塞、药物将尽、交流掉电、电量不足、注射完毕、系统自动报警，报警以声音和指示灯和中文同时提供。 16、数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。可通过RS232接口实时导出用药信息及注射记录（可存储17万以上记录）。 17、注射过程可动态更改注射速度，提高工作效率，方便临床使用。 18、KVO(Keep Vein Open)功能，维持静脉开通功能。 19、实时显示血药浓度、效应室浓度变化，曲线直观，用药情况一目了然。 20、机器内置24种注射器品牌。并且支持自校准注射器功能，能支持所有常规的注射器品牌。 21、具有压力释放功能，当管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，并触发管道阻塞报警。 22、可调节压力报警阈，阻塞压力报警可以设置八个级别： L1：200mmHg，L2：300mmHg, L3： 400mmHg，L4：500mmHg, L5：600mmHg，L6：700mmHg， L7：800mmHg，L8：900mmHg。 23、使用单键飞梭旋钮和小键盘的最优配合，操作更加人性化。 24、流速设定范围：0.1～1200ml/h。 25、注射量总累积量：可显示0.001～99999ml或0.001mg～99999mg。 26、数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。 27、自检功能：通过自检功能，可实现设备的定期维护，如果发生故障，能迅速定位故障点。 28、完全符合国家的最新YY0505 EMC标准，确保电磁环境安全。 配置： 注射泵TCI-III-B 1台 使用说明书1 本 售后服务说明1本 电源线1条 产品合格证1 张 简易操作说明卡1张 装箱清单1张 |
| 4 | 可视咽喉镜 | 工业 | 1台 | - 1、整机由显示器、手柄部件和喉镜片三部分组成，整机支持拍照录像、数据存取功能。 - ▲2、可适配使用UED-A2、UED-A3、UED-A4三种型号一次性全包喉镜片,有效避免交叉感染。 3、显示器能上下0º～110º转动，左右0º～270º转动,可触屏操作。 ▲4、手柄部件采用软管设计,可根据喉镜片角度、长度塑形。 5、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离UED-A2≤30mm、UED-A3≤35mm、UED-A4≤40mm - 6、一次性喉镜片可插入镜片长度：UED-A2≥88mm、UED-A3≥108mm、UED-A4≥123mm 7、镜片前端厚度：UED-A2≤10.5mm、UED-A3≤12mm、UED-A4≤12mm 8、镜片角度：UED-A2=33度、UED-A3=42度、UED-A4=44度 ▲9、配套PCTG材料一次性使用喉镜片E-UED-A系列。较PC材质，不含双酚A，透明度高。 10、视场角60º±15% 11、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥800Lux 12、液晶屏像素（PIX ）：720*480 13、分辨率≥7.87LP/mm 14、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式 15、纺锤型短手柄设计，握持舒适 - 16、具有特殊防雾功能 17、手柄防水等级：IPX7 18、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞40万张，可存储录像时长16小时 19、充电器输入：100-240VAC,50-60HZ 20、充电器输出：5V，1000mA 21、充电时间：＜3小时 22、持续放电时间：＞3小时 23、充电次数：＞300次 24、内置可充电式锂电子聚合物电池 配置： 手柄部件1个 UED显示部件 1个 高清连接线1（选配）根（连接8寸屏） 消毒帽1 个 说明书1 本 合格证1 个 |
| 5 | 体外除颤监护仪 | 工业 | 1台 | 1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。 2.▲同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 4.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。 5. 具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。 6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 7.病人阻抗范围：体外除颤：20~300Ω；体内除颤：15-300Ω。 8.▲监护功能：可选配升级SpO2、NIBP监测功能。具有≥26种心律失常分析。 9.▲标配1块电池可支持360J除颤200次以上，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 11.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，最多可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12.体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 13.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。 14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 |
| 6 | 高频电刀 | 工业 | 2台 | - 1、▲工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。 - 2、输出功率 单极纯切：350W（500Ω） 单极混一：250W（500Ω） 单极混二：200W（500Ω） 单极混三：120W（500Ω） 标准单极电凝：120W（500Ω） 柔和单极电凝：120W（500Ω） 标准双极电凝：50W（100Ω） 宏双极电凝：80W（200Ω） 3、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A. 4、净重：主机9.5kg，脚踏开关：2.3kg. 5、使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80%。 6、该款高频电刀为单、双极350W，因采用先进的功率密度反馈技术，使电刀在较低功率设定的情况下即能达到高效的切割、凝血效果。如在泌尿外科的汽化电切手术中只要设定180W左右的功率即可达到满意的汽化电切效果。 7、除了用于脑外、骨科的标准双极凝模式外，专门为腔镜外科设计的独特的双极电切模式，可有效保证在腔镜外科手术中双极电切、电凝的高效、安全。 8、装有被全球临床应用证实安全的质量型中性极板，可有效预防极板烫伤事故的发生。 9、▲双电刀笔控制，能同时进行2台手术。 |
| 7 | 气压止血仪 | 工业 | 2台 | 电气安全保护等级：I类BF型 ▲压力过载提示：实际压力大于80KPa，主机将亮黄灯并伴有声响提示，由主机软件监控，使医患双方的安全得到充分保证。 快速冲气 防止动脉闭塞前，血液充盈动脉； 脉动式放气，有效防止患者心、脑突然缺血。 多种规格袖带，便于各类病人选用，袖带内胆选用高强度材料制作，增加袖带的使用寿命。 - 1.压力设定范围：0 KPa-100 KPa，压力误差：±5 KPa， 时间设定范围：0-120分钟，初始充气时间：≤60秒， 工作状态噪声：≤60dB（A），输入功率：200VA. - 2.设定建议：上肢压力：40KPa。下肢压力：80KPa. - 3.在剩余时间还有10分、5分、1分钟时，会有相应的蜂鸣提示。 4.ATS-Ⅰ双路气压止血带，具有独立双路调控输出，允许同时进行两组手术。 |
| 8 | 吸引器 | 工业 | 2台 | - 1.ABS一次成型全塑外壳； - 2.无油泵，免维护，使用寿命长，噪音低； - 3.溢流保护装置，防止液体进入泵内； - 4.箱式带移动脚轮，备有手动开关和脚踏开关。 - 5.适合各医疗单位作手术吸引脓血和粘质分泌物之用，亦可用于其它目的吸引。 - 6.工作制：间隙加载连续运行 电 源：AC 220V±10% 50Hz 泵结构：无油泵 抽气速率：≥35L/min 负压调节范围：0.013～0.09MPa 吸液瓶：2000ml×2 输入功率：400VA 噪音：≤65dB - 配置： - 脚踏开关 1个 - 熔丝管 2只 - 吸引管 1根 透明硅胶管1根 |
| 9 | 医用升温毯 | 工业 | 2台 | - 1.主机电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz； - 2.输入功率≥300VA； - 3.控制器采用重量轻、转换效率高、安全性能高的开关电源； - 4.主机尺寸：长≤25cm×宽≤20cm×高≤28cm； - 5.控制器重量≤3.5kg，重量轻便，方便放置及转运； - 6.输出温度≤32-≥40℃，调节步进：0.1℃； - 7.超温保护：超温报警：41.5℃±0.5℃； - 8.采用直流安全电压24V工作，无触电风险； - 9.对手术室其他设备无电磁干扰； - 10.病员加温系统控制器防水等级≥IPX2； - 11.病员加温系统加温垫防水等级≥IPX8； - 12.控制器具有双路输出功能，通过增配加温垫或加温毯，可升级为下铺上盖的立体复温加温功能，无需升级控制器； - 13.加温垫尺寸≥28种型号可选，满足临床的各种使用需求； - 14.发热材料由碳纤维布制成； - 15.加温垫采用热合技术，完全密闭，防水防液，清洗消毒可用酒精擦洗； - 16.加温垫由接触层、舒适层、绝缘层（双层）、发热层、保温层、缓冲层等7层结构组成，加温垫具备双重防漏电触电结构和双重防水结构； - 17.加温垫可透视X射线； - 18.加温垫内置的压力缓解垫及舒适层能有效预防褥疮； - 19.设备运行无噪音，可连续24h不间断工作； - 20.无耗材消耗，不会产生废水和废气； - 21.触摸屏操作，具备记忆功能；控制器具备计数功能； - 22.主机内置电子说明书，可随时查看，可设置开机自动打开； - 23.加温垫无需手动排气装置，加热过程不会产生鼓胀现象，无需通过排气装置排气，避免液体渗漏、术中病人翻转等安全隐患； - 24.可选配无线红外体温传感器实时监测患者鼓膜温度，可接入麻醉监护系统。 25.配置：双通道主机1台。 控制器1个（双路输出 即插即用） 加温垫1 张 产品说明书1份操作流程卡1份合格证 1份 保修卡 1份 移动车 1辆 固定带 2根 |
| 10 | 药品冷藏柜（单门） | 工业 | 1台 | - 1、类型（搁架/抽屉）/材质：搁架/钢丝浸塑 - 2、搁架数量：4 - 3、制冷方式（风冷/直冷）：风冷 - 4、除霜方式（自动/手动）：自动 - 5、制冷剂/g：R600a/31g - 6、噪音级别：55dB（A） - 7、环温：10~32℃ - 8、温度范围：5±3℃ - 9、蒸发器类型：铝管翅片式 - 10、冷凝器类型：丝管式 - 11、冷凝器材料：邦迪管 - 12、传感器类型：NTC - 13、温控器：电子温控 - 14、显示方式（LCD/LED)：LED数码管 - 15、电压/频率（V/Hz):220/50、220/60、110/60 - 16、功率（W):162 - 17、电流（A):1.1 - 18、内部材料:压花铝板 - 19、外部材料:喷涂钢板 - 20、隔热层:聚氨酯发泡 - 21、有效容积（L):238 - 22、净重/毛重（kg):60/80 - 23、外部尺寸（宽*深*高)(mm):580×575×1810 - 24、内部尺寸（宽*深*高)(mm):495×410×1200 - 25、包装尺寸（宽*深*高）（mm):670×650×2000 - 26、高低温报警:标配 - 27、断电报警:标配 - 28、温控器故障报警:标配 - 29、电池开关报警: / - 30、门开关报警:标配 - 31、断电报警时长（h）: 8 - 32、脚轮:标配 - 33、调平脚:标配 - 34、外门/类型:1/电加热玻璃门 - 35、外门锁扣:1 - 36、灯（LED/荧光灯):LED 37、USB 接口:有 |
| 11 | 手术病人运转床 | 工业 | 2台 | 规格：1930*640*540/840mm 材质：PP护栏、床面，钢制车架，可升降，不锈钢输液架，中控静音脚轮，中间导向轮。 1.框架采用优质30*60*1.5mm钢管，车面及护栏采用PP工程塑料注塑成型，三角形支架采用2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。 2.背部气弹簧快速调节,0~70度。 3.整体升降功能，不锈钢摇手柄可折叠。 4.丝杆采用铜螺母经久耐用。 5.中间导向轮，轮骨架采用航空铝材料一次性压轴而成，稳固可靠；采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，永不生锈。 6.隐藏式安全护栏，加长腿部护栏，更多安全保护，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，特别利于转移病人护理操作。 7.车架表层静电粉末喷涂，光泽美观，干净卫生耐腐蚀。 8.安全工作载荷 170KG。 9.头部带有氧气支架，方便操作人员使用。 10.配带床垫，床套四周有拉链，可将床罩拆卸清洗。外面要求防水材质，里层有2.5 CM厚的海绵。 11.床下配有托盘，可容纳氧气瓶，放置鞋类等物品。 配置： PP塑料床面板1套 PP大护栏1套 气弹簧1支 金属摇杆1套 防水转移床垫1张 中控轮及中间导向装置1套 不锈钢四爪式输液架1支 床本体 1台 |
| 12 | 空气消毒机 | 工业 | 5台 | - 1.外形：平板式； - 2.消毒空间:100m3；额定循环风量：1000 m3/h； - 3.等离子体场强度：8 kV±0.3 kV； - 4.负离子浓度:3×107个/cm3； - 5.工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz； - 6.功率:≤65W， 噪音：≤55dB； - 7.对空气中自然菌的杀灭率≥90.00%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%； - 8.可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害； - 9.主机壳体选用SPCC材质经现代防潮工艺制成，防老化防自燃等优点，上进风下出风结构，面板为一体可上翻式结构，避免藏污纳垢减少交叉感染，区别传统空调外壳；全翻盖式设计，方便于日常清洗、保养、维护； - 10.核心部件采用等离子体电场，在高压静电场能产生高浓度的离子，使0.001um以上的尘埃粒子和细胞荷电，并达到饱和电量,从而实现空气灭菌、除尘净化，也可降解空气中的有害、有毒气体，去除烟气、烟味等污染物；其优点具有杀菌效率高，积尘效果好，方便日常维护清洗更便捷； - 11.采用微电脑程序控制，大屏幕中文显示，显示更直观，触摸感应式按键操作，人机交互更方便； - 12.采用高精度时钟芯片控制，触摸式控制面板手动消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间； - 13.程控定时，方便用户操作，显示更直观，程控预约模式可实现6时段预约开关机； - 14.超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控，具有一键锁定功能，防止误操作； - 15.具有风机故障及等离子体故障自动报警，整机工作累计计时及滤网清洗提醒等功能； - 16.风量模式工作状态显示，风速高、中、低任意选择； - 17.选用铝合金边框初效及优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味； - 18.负氧离子清新空气； 19.消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准。 |
| 13 | 扇形器械台车 | 工业 | 3台 | 规格：1380*440*850mm 1、整车采用直径25mm厚度1.2mm优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。 2、两层台面都有直径为12mm、70mm不锈钢实心栏杆头加工而成，防止物体滑落； 3、采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 4、板材厚度1.0mm ； 5、采用3寸万向轮5只，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好；车坚实、美观大方、操作灵活方便； 6、扇形面设计，符合人体工程学，方便医师和护理人员使用，空间充足； 7、外型美观，平整、端正，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 8、配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 |
| 14 | 不锈钢手术器械台（双臂） | 工业 | 3台 | 1、产品规格：600*400*8O0/1000mm 2、最高：1000mm 3、最低：800mm 4、整体托盘架由不锈钢304，Φ32mm，Φ25mm不锈钢管加工，焊接打磨而成。 5、环保无毒害，无气味，焊接部分采用高标准熔接焊，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，表面平整光滑。 6、托盘是由304不锈钢板经切割，折压焊接打磨成型，可摘下托盘车，方便清理消毒。 7、车架采用升降锁紧调节，方便护理人员操作。 8、采用双臂设计，使托盘更加坚固耐用 9、采用3寸静音灰胶轮，移动时安静无噪音，优化手术室静音环境。 |
| 15 | 不锈钢治疗车 | 工业 | 6台 | - 1、规格：600*400*850mm。 2、配备优质医用静音脚轮，具备防毛发缠绕设计，4个脚轮，具备刹功能。 3、整体（脚轮除外）全加厚304不锈钢材质，不生锈、易清洁。 4、推车焊接工艺精良，上下台面具备加固横梁，结构稳固、称重强、推行安静。 5、双层设计、三面带护栏。 |
| 16 | 抢救车 | 工业 | 1台 | 规格：750*475*930mm - 1.主要由钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重； - 2.车体上部：台面大型模具包括ABS护栏一次成型，物品不易滑落，护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃，扶手护栏两用一体化设计，左右后随意推行，台面左右扶手双层设计，手柄凹陷手印更加美观舒适，操作台面细皮纹设计，防划伤易清洁： - 3.车体正面：中控锁可折叠，配置五层抽屉，第一二层小抽面80mm，内空：430*335*68mm＊两中抽面120mm内空：430*335*110mm＊一深抽面240mm内空：430*335*220mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，防盗式封口插槽标识牌尺寸、113*35mm观察窗15度角便于识别，防止液体及灰尘进入；新燕尾拉手加厚加大，人体工程学倾斜设计； - 4.左侧：除颤器平台可与输液架左右互换、伸缩副工作台、超大可取式文件盒，便于清洁； - 5.右侧：伸缩输液架尼龙料材质一次成形，可载重2-5KG，除颤器平台于输液架可左右互换、ABS双污物桶，旋转式3L锐器盒； - 6.车体背部：抢救板，隐藏式伸缩氧气瓶支架不占用空间，活动电源插板便于更换不同国家电源： 7.车体底部：四只直径100mm豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能。 |
| 17 | 麻醉治疗车 | 工业 | 3台 | 规格：750*475*930mm 1.主要由钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重； 2.车体上部：台面大型模具包括ABS护栏一次成型，物品不易滑落，护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃，扶手护栏两用一体化设计，左右后随意推行，台面左右扶手双层设计，手柄凹陷手印更加美观舒适，操作台面细皮纹设计，防划伤易清洁： 3.车体正面：中控锁可折叠，配置五层抽屉，第一二层小抽面80mm，内空：430*335*68mm＊两中抽面120mm内空：430*335*110mm＊一深抽面240mm内空：430*335*220mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，防盗式封口插槽标识牌尺寸、113*35mm观察窗15度角便于识别，防止液体及灰尘进入；新燕尾拉手加厚加大，人体工程学倾斜设计； 4.左侧：伸缩副工作台、超大可取式文件盒，便于清洁； 5.右侧：ABS双污物桶，旋转式3L锐器盒； 6.车体背部：可升降式双排五联置器盒； 7.车体底部：四只直径100mm豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能； |
| 18 | 阑尾钳 | 工业 | 3台 | 16cm |
| 19 | 止血钳 | 工业 | 22把 | 12.5cm直 |
|  |  |  | 26把 | 12.5cm弯 |
|  |  |  | 24把 | 14cm弯 |
|  |  |  | 4把 | 14cm直 |
|  |  |  | 16把 | 16cm直 |
|  |  |  | 16把 | 16cm弯 |
|  |  |  | 8把 | 18cm弯 |
|  |  |  | 12把 | 20cm弯 |
|  |  |  | 14把 | 22cm弯 |
|  |  |  | 4把 | 12.5cm直无钩 |
|  |  |  | 4把 | 12.5cm弯无钩 |
|  |  |  | 4把 | 14cm弯无钩 |
|  |  |  | 8把 | 16cm弯无钩 |
|  |  |  | 8把 | 20cm弯无齿 |
|  |  |  | 8把 | 22cm弯无钩 |
| 20 | 直角钳 | 工业 | 1把 | 18cm |
| 21 | 持针钳 | 工业 | 1把 | 12.5cm（蚊式） |
|  |  |  | 2把 | 12.5cm（细头） |
|  |  |  | 4把 | 16cm（细头） |
|  |  |  | 8把 | 18cm（粗头） |
|  |  |  | 8把 | 18cm（细头） |
| 22 | 海绵钳 | 工业 | 9把 | 25cm（弯无齿） |
|  |  |  | 12把 | 25cm（弯有齿） |
|  |  |  | 2把 | 25cm（直有齿） |
| 23 | 帕巾钳 | 工业 | 4把 | 14cm（尖头） |
|  |  |  | 56把 | 16cm（尖头） |
| 24 | 组织钳 | 工业 | 10把 | 16cm（头宽）皮钳 |
|  |  |  | 4把 | 18cm（头宽）皮钳 |
|  |  |  | 28把 | 20cm（头宽）皮钳 |
|  |  |  | 4把 | 22cm（头宽）皮钳 |
|  |  |  | 4把 | 14cm有齿镊 |
| 25 | 压肠板 | 工业 | 3把 | 30cm |
| 26 | 组织镊 | 工业 | 8把 | 14cm（有齿镊1*2钩） |
|  |  |  | 9把 | 14cm（有齿镊） |
|  |  |  | 4把 | 18cm（有齿镊） |
| 27 | 敷料镊 | 工业 | 8把 | 14cm（无齿镊 ） |
|  |  |  | 3把 | 18cm（无齿镊） |
|  |  |  | 2把 | 24cm（无齿镊） |
|  |  |  | 1把 | 25cm（无齿镊） |
| 28 | 肠镊弯 | 工业 | 6把 | 22cm（斜齿） |
| 29 | 组织剪 | 工业 | 2把 | 18cm（弯钝） |
|  |  |  | 2把 | 18cm（弯圆） |
|  |  |  | 3把 | 20cm（弯头） |
| 30 | 手术剪 | 工业 | 6把 | 18cm（直尖） |
|  |  |  | 2把 | 18cm（圆） |
|  |  |  | 2把 | 16cm（直尖） |
|  |  |  | 2把 | 18cm（直粗头） |
|  |  |  | 1把 | 18cm（尖头） |
|  |  |  | 1把 | 18cm（平头） |
| 31 | 眼科剪 | 工业 | 8把 | 10cm（弯剪） |
|  |  |  | 5把 | 10cm（直） |
| 32 | S拉钩 | 工业 | 4把 | （小） |
| 33 | S（深部拉钩） | 工业 | 5把 | 大 |
|  |  |  | 5把 | 中 |
|  |  |  | 5把 | 小 |
| 34 | 腹壁拉钩 | 工业 | 6把 | 28cm（圆柄） |
| 35 | 组织拉钩 | 工业 | 18把 | （无孔直角） |
| 36 | 静脉拉钩 | 工业 | 4把 | 20cm |
| 37 | 皮肤拉钩 | 工业 | 4把 | 17cm双爪 |
| 38 | 甲状腺 （皮钩） | 工业 | 20把 | 直角双头12cm |
| 39 | 刀柄 | 工业 | 11把 | 3# |
|  |  |  | 9把 | 7# |
| 40 | 刺探针 | 工业 | 3根 | 18cm（双头） |
| 41 | 弯盘 | 工业 | 10把 | （中号） |
| 42 | 不锈钢换药杯 | 工业 | 9个 | 30ml |
| 43 | 不锈钢换药杯 | 工业 | 15个 | 60ml |
| 44 | 不锈钢换药碗 | 工业 | 8个 | 14cm |
|  |  |  | 8个 | 16cm |
|  |  |  | 8个 | 18cm |
| 45 | 不锈钢换药碗 | 工业 | 8个 | 60cm浅 |
| 46 | 铝合金针盒 | 工业 | 8个 | / |
| 47 | 托盘 | 工业 | 2个 | 400×300×30mm |
| 48 | 取皮刀 | 工业 | 2把 | / |
| 49 | 刀片 | 工业 | 40把 | / |
| 50 | 清洗篮 | 工业 | 3把 | 340*250*70mm |
|  |  |  | 5把 | 450*340*70mm |
| 51 | 有齿血管钳 | 工业 | 4把 | 18cm（克扣） |
| 52 | 骨锉 | 工业 | 2把 | 25cm枪形圆头 |
| 53 | 骨锤 | 工业 | 2把 | 450克 |
| 54 | 截骨刀 | 工业 | 2把 | 23cm直 平刃 刃宽六角柄 |
| 55 | 骨刮匙 | 工业 | 16把 | 23cm单头直 头宽 |
| 56 | 创口拉钩 | 工业 | 4把 | 三爪（大） |
| 57 | 钢丝剪（老虎头） | 工业 | 2把 | 22cm平头 |
| 58 | 钢丝结扎钳 | 工业 | 2把 | 18.5cm平头 |
| 59 | 咬骨钳 | 工业 | 2把 | 22cm（刃3） |
|  |  |  | 5把 | 22cm（刃8）直 |
| 60 | 骨膜剥离器 | 工业 | 2把 | 20cm （刃8） |
|  |  |  | 2把 | 20cm （刃6） |
|  |  |  | 2把 | 20cm（刃12） |
| 61 | 骨科牵引针（扎丝） | 工业 | 2扎 | ∮0.8 30g |
| 62 | 钢丝剪 | 工业 | 2把 | 单关节 尖头200 |
| 63 | 电池式医用电动钻锯 | 工业 | 2把 | 主机：一体式结构 转速：0-800转/分 实测扭矩：3N·m 实测噪声：≤66dB（A） 夹持范围：0.8-8mm 电池：环保镍氢电池，1800mAh，14.4V，快插式接口 充电器：输入电压AC110V~220V，50-60Hz，充电状态指示灯及配字，快插式接口 原配有两电池 |
| 64 | 碳14呼气试验仪 | 工业 | 1台 | 1、对14C标准源探测效率应≥15%； 2、14C本底的计数率≤50CPM； 3、仪器连续工作48h后，14C探测效率的相对变化误差≤30%； 4、仪器原理：电离计数方式 5、电源电压：a.c. 220V 50Hz 6、安全类型：防触电等级Ⅰ类、Ⅱ类设施类别 7、使用环境：温度5℃～40℃，相对湿度：≤75% 8、仪器体积：（L×W×H）320mm×300mm×280mm 9、仪器功率：＜30VA。 10、仪器重量：≤13.5Kg 11、预热时间：≥30min 配置： 1、电源（250V，10A）1条 2、保险管（F2.5AL250V）2个 3、USB线1条 4、软件光盘1个 5、本底标准卡1套 6、效率标准卡1套 7、使用说明书1份 8、装箱单1份 9、合格证、保修卡1张 10、客户验收单1份 11、顾客培训记录1份 12、打印纸1 卷 |
| 65 | 医用内窥镜摄像系统 | 工业 | 1台 | 一、摄像性能指标 1.1图像传感器类型：高清CMOS图像传感器 1.2摄像头分辨率：1920×1080 1.3水平分辨率：1067线 1.4白平衡功能： 自动/手动/一键白平衡锁定。 1.5图像冻结功能： 支持摄像头手柄按钮、主机按键控制冻结功能。 1.6摄像头按键功能：摄像头手柄上、下按键默认为图像“白平衡”和“冻结”功能。通过调节镜头光学适配器聚焦旋钮可实现图像清晰度的调节。 1.7可拆卸光学适配器：F16、F18、F22、F24、F28、F32、F35mm可选 1.8信噪比：35dB，允差为：-20% 1.9亮度响应特性：线性拟合系数R2应不小于0.98 1.10调制传递函数MTF：可拆卸镜头（型号：f16mm、型号：f18mm、型号：f22mm）的MTF值为50%时，对应的空间频率标称值为60lp/mm、60lp/mm、160lp/mm，允差为-20%，上限不计。 1.11空间频率响应： 配合可拆卸镜头（型号：f16mm），摄像模式为开机默认设置下，SFR值为50%时为30 C/°、SFR为30%时为40 C/°，允差-20%，上限不计。 1.12静态图像宽容度：200 (允差为：-20%，上限不计)。 - 二、冷光源指标 ▲2.1冷光源显色指数：不小于90 2.2冷光源功率：60W 2.3色温：3000 K～7000 K发光颜色纯，无杂光 2.4冷光源照度超限点：照度超限点数应不大于2 2.5红外截止性能：300nm～1700nm 波长范围内的辐通量和光通量的比值应不大于6mW/1m。 2.6光照均匀性：0.8 三、其它指标 3.1视频输出：HDMI /DVI/VGA/VIDEO 3.2整机噪声：≦55dB(A) 3.3环境温度：5℃～40℃ 3.4相对湿度：30%～85% 3.5大气压力：700hPa～1060hPa 3.6熔 断 器：F2AL250V 3.7电源：AC220V,50Hz 四、医用监视器 对角线尺寸：21.5" 外观：白色金属材质外壳 电源要求：外置电源12V/8.5A 物理分辨率 (px)：1920*1080 屏幕比例：16:9 显示颜色：16.7M 8bit 视角(水平x垂直）：178*178 最高亮度(cd/m2)：500 对比度(标准值）：1000:1 响应时间：14ms 输入接口：VGA/HDMI/VIDEO/S-VIDEO/YPBPR 应用：内窥/电子胃肠镜，腹腔镜，术野显示器，关节镜等 安装标准：VESA 100*200mm 医疗曲线：GAMMA2.1/GAMMA2.2/GAMMA2.3/GAMMA2.4/GAMMA2.5/GAMMA2.6 共6组 色彩模式：MODE1,MODE2,MODE3,MODE4,MODE5 认证与标准：CE、CCC、中国节能认证 底座：白色底座，可俯仰、左右偏摆、垂直旋转 五、医用内窥镜台车 四层 尺寸：1150x550x470mm |
| 66 | 耳鼻喉综合治疗台 | 工业 | 1台 | - 1、超静音正负压泵：正压值≤0.3MPa， 0MPa～0.3MPa 可调；正压工作范围0.05Mpa～0.15Mpa，正压流量≥5mL/min 负压值：0MPa～-0.09MPa；极限负压值不低于0.09MPa，且负压值在0.02Mpa至极限负压范围内可任意调节；吸引流量≥1.8L/min，吸引泵的温升≤40℃ - 2、排污系统：监测污液.污物瓶2500ml与500ml，人工排污。 - 3、喷雾枪功能：2直1弯，流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度, 手感好，喷雾效果好，无滴水现象，不易堵塞，正压工作范围0.1MPa～0.15MPa,最大值不超过0.5MPa。 - 4、吸引枪功能：负压值在-0.02—-0.07MPa,吸力范围可调,配有不同管径的吸管。防回流装置，负压吸引管内置于机箱内。 - 5、照明灯：三关节万向转动照射灯设计，可做任何方向调节，自然光； 连续工作10分钟灯罩表面温度≤30°；照明调节范围:水平方向≥360°，垂直方向≥40°；灯臂升降调节范围：垂直方向≥640mm，水平方向≥200°。 - 6、预热除雾装置：750W,自动加温和停止,加热不超过5S,触摸式操作方便。 - 7、小药瓶：4个医用玻璃小药瓶,60ml。 - 8、不锈钢罐：2个，不锈钢罐，φ70×80H(mm) - 9、不锈钢有盖方盘：2个不锈钢, 带盖，305×205×50mm，可高温高压消毒。 - 10、电源输入：220V 50Hz - 11、功率：1000W - 12、仪器尺寸：810*720*840(mm)。 13、手动病人椅+医生椅 1套 |
| 67 | 电子身高体重称 | 工业 | 1台 | - 1.超声波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高； - 2.身高测量方式：使用超声波传感器； - 3.体重测量方式：精密平衡梁式称重传感器； - 4.体型：自动计算BMI体质指数； - 5.身高范围：20-210cm，分度值：0.5cm或0.1cm可调； - 6.体重范围：2.0-300KG，分度值：0.1kg或0.01kg可调； - 7.测重传感器：高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器； - 8.显示：高清显示管，黑色面板全面屏，尊贵大气超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，待机显示时间日期温度； - 9.语音播报：语音提示测量步骤，播报测量结果； - 10.数据通信：标配RS232接口； - 11.系统兼容：医院电脑、APP、幼儿园晨检系统、会员管理系统、健康管理系统等； - 12.外形设计：测量、显示、打印（选配）一体化，高强度ABS工程环保塑料，造型美观大气，符合人体工程学； - 13.打印系统：微型热敏打印机，全自动打印（选配）； - 14.测量速度：快速精准测量，测量身高体重600次/小时； - 15.电源：采用AC100V-240V/12V直流电源； - 16.消耗功率：≤6W； - 17.电击防护：I类B型设备； - 18.工作环境：温度:-10℃至+50℃ 湿度：20%-85%RH； - 19.设备外形尺寸：长*宽*高：47.5cm*34.1cm*234cm； - 20.设备重量：12.4kg； 21.便携性：可折叠方式，机器采用金属折叠扣可上锁，配有脚轮，便于用户移动和搬运，折叠后高度：122CM左右。 |
| 68 | 移动心电图机 | 工业 | 1台 | - 1心电采集显示 - 1.1信号输入：12导联同步采集，同步放大，12通道同步打印输出 - 1.2输入方式：浮地输入，具有除颤保护和起搏脉冲抑制电路 - 1.3耐极化电压：≥±600mV - 1.4时间常数：≥3.2s - 1.5频率响应：0.05Hz -200Hz - 1.6噪声电平：≤12.5μV - 1.7增益类型：2.5、5、10、20、40、10/5、AGC（mm/mV） - 1.8输入阻抗：≥50MΩ - 1.9输入回路电流：≤15 n A - 1.10患者漏电流：≤10 μ A - 1.11共模抑制比：≥126dB（带AC滤波器） - 1.12 A/D转换：24位 - 2心电波形测量和诊断 - 2.1心率计算范围：30bpm -300bpm - 2.2心率计算精度：±1bpm - 2.3心电波形测量信息：P时限、PR间期、QRS时限、QT间期、QTC间期、RR间期、RV5振幅、SV1振幅、RV6振幅、SV2振幅、RV5+SV1振幅、P波电轴、QRS波群电轴、T波电轴 - 2.4诊断分析种类：≥140种 2.5检测结果支持明尼苏达码 - 3记录仪 - 3.1记录方式：热敏点阵式 - 3.2记录速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s - 3.3记录纸规格：Z型折叠纸，210mm*140mm*20m - 3.4记录类型：能够实现不少于12种的打印方法输出。（3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1、12×1_V6，手动3道、手动6道、手动12道、单导节律、三导节律，R-R等） - 3.5可外接打印机直接在A4纸上打印 - 4输入输出接口 - 4.1网络接口：RJ-45（1个）TCP/IP ；升级、联网功能 - 4.2 USB接口：USB Host（1个）连接USB设备，USB Device（1个），连接PC电脑，支持热拔插 - 4.3 SD卡接口：标准SD卡 5工作模式 5.1手动模式、自动模式、节律模式、R-R模式、关闭模式 6存储规格 6.1内置存储：800组ECG记录数据 6.2外置存储：支持SD卡和U盘存储方式，可实现数据转移和导入、导出 6.3输出格式：PDF、DAT、Dicom(选配)、FDA-XML（选配）等 7显示 7.1显示器尺寸：8.0寸液晶显示屏，全屏触摸屏设计，具备背景网格功能 7.2显示分辨率：800×480 8操作 8.1键盘输入： PC键盘可快捷实现记录、模式选择，快捷功能菜单选择 8.2触摸屏操作：标准触摸屏接口（4线） 8.3可选配条码枪 9电池 9.1电池类型：内置高聚能锂离子可充电电池 9.2电池容量：能持续打印输出500份心电数据 配置： 主机1台 12导联心电电缆线1根 胸电极吸球6个 肢体夹4个 记录纸1 本 电源线1 条 SD卡1个 用户手册1本（中文） 用户验收单3 份 保修卡1份 合格证1 份 装箱单2 份 |
| 69 | 数字心电图机 | 工业 | 1台 | - 1.支持12导心电图采集 - 2.输入阻抗：≥10.0MΩ - 3.共模抑制比：≥89dB - 4.耐极化电压：±600mV - 5.频响范围：0.05-249Hz全频滤波 - 6.支持新建检查时选择加急心电图检查； - 7.▲支持患者隐私模式；【提供软件界面截图】 - 8.支持导联连接示意图； - 9.支持起搏信号检测和提醒； - 10.支持导联脱落检测和提醒； - 11.支持伪差心电图提醒； - 12.支持左右手接反提醒； - 13.支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题。 - 14.具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据 - 15.支持外接A4打印，支持常规10s、节律60s心电图自动打印；具备在无网格纸上打印网格功能；支持横板或竖版打印模板； - 16.支持将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。 - 17.支持5种以上QTc参数测量 - 18.支持本地写报告和报告托管； - 19.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 - 20.支持心电向量、心电事件、起搏心电、晚电位功能、梯形图 21.支持用户访问控制功能，具有用户身份鉴别方法，保证操作安全。 配置： 主机1套 USB数据采集线1条 心电导联线1 套 肢体电极夹1 套 胸电极连球1 套 产品保修卡1 份 合格证1 份 说明书1份 |
| 70 | 内窥镜冲洗器 | 工业 | 1台 | - 1、适用液体：无菌液体、蒸馏水 - 2、适用泵管内径：3.2mm、4.8mm(壁厚1.6mm) - 3、输出压强：340kPa(±5%) - 4、输出流量：0~300±30mL/min(3.2mm 内径泵管)；0~600±60mL/min(4.8mm 内径泵管) - 5、定时时间：20s - 6、定时精度：±3s - 7、使用电源：220V，50Hz，60VA 8、外形尺寸：376 mm×150 mm×243mm |

| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内，成交供应商必须与采购人签订政府采购合同。 二、交货期：自签订合同之日起30日内(日历日)供货、安装调试完毕并交付使用。 三、交货地点：广西防城港市，采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、付款方式：自双方签订合同之日起10个工作日内，采购人支付合同总额的30%，成交供应商将所有设备安装调试完毕后，经采购人最终验收合格，由成交供应商出具有效发票，采购人自收到发票之日起30日内支付成交供应商至合同总价的50%；剩余合同金额在两年内付清。 六、验收条件及标准： 1.所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、供应商双方派代表当场开箱验货，并按采购文件的功能目标及技术指标、响应文件承诺的技术指标逐条检验验收合格后，双方代表签字，否则不予验收合格。如供货时出现有设备停产的情况，供应商必须提供等同或优于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。 2.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、供应商响应文件中承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。 3.供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，采购人须赔偿该损失。 4.采购人有权委托第三方机构进行验收，验收费用由供应商全部承担。 5.符合采购文件参数要求及供应商的投标参数要求。 七、质保期：质保期2年，设备保修服务自最终验收合格之日起计算。终身提供技术支持及售后服务，保修期内发生的质量问题，由成交供应商负责免费解决，保修期外不收取除所更换的配件费外的任何费用。需求表内特别注明的除外。 八、售后技术服务要求： 1.免费送货上门，免费安装调试，免费培训直至能完全独立操作。免费提供完善的设备使用、操作中文手册。 2.在质保期内，出现非人为故障，成交供应商或厂家维保人员在接到故障报修电话后须30分钟内响应，3-4个小时内上门服务，2个工作日内维修好，无法解决问题必须按照要求进行改造并在限定时间内解决。 3.质保期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案。 4.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交供应商无偿维修。如因自然灾害或人为原因造成故障或损失的，成交供应商有偿维修。 5.定期回访。 6.设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按供应商承诺进行。 九、其他要求: 1.响应报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格（即“采购需求一览表”包括的各项费用）； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； #### （4）合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 2.供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，产品性能及功能如不能达到采购要求和成交供应商响应的不符，视为虚假响应采购要求，对出现此类行为的成交供应商，采购人将按规定上报财政部门，由财政部门进行相关处罚。 |
| --- | --- |
| ▲其他说明 | - 核心产品 - 本“采购需求一览表”中的序号第1项产品“麻醉机”为核心产品。 本项目货物提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后竞标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。 二、进口产品说明 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。 |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。