采购需求

说明：
1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件[加盖投标人电子公章]，否则相应投标无效。
3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件中提供由中国网信网（htt://www. cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料（查询方式:网站首页→网信政务→网络产品和服务安全认证和安全检测结果发布），不在《网络关键设备和网络安全专用产品家全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
4.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。
5.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

7.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。
8.本项目标注“▲”号的技术参数为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数要求
	单价控制价（万元）
	所属行业

	1
	高流量呼吸治疗仪
	4台
	1.温度控制范围：31°C、34°C、37°C。

▲2.湿度输出范围：32-44mgH20/L。一体化加温湿化器并且设备具有湿度补偿功能，5档可调，可根据环境变化手动湿度档位。

3.流量调节范围：2-80L/min。

4.氧浓度调节范围：21%-100%。

5.空/氧混合的氧浓度范围：21%-100%。

6.加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cmH20；最大工作压力≥80cmH20，最大峰流量≥180L/min。

▲7.呼吸管路性能：具有停用自动风干功能，带温度和流量监控。

8.屏幕尺寸：≥3.5寸TFT彩色液晶屏，同屏显示氧气浓度、流量、温度。

9.噪音水平：10L/min时，≤20dB。

10.电源要求：220VAC±22V，50±1Hz。
11.设备具有转运功能：转运时间≥15分钟；

12.具备独立的静音键，提供快速复位静音功能，常按静音键可进入低功耗模式；

13.设备使用年限≥9年；

14.配置要求
14.1主机1台；

14.2支架1套；

14.3托盘1个；

14.4塑料篓1个；

14.5流量计胶管组件1套；

14.6空气过滤片5包；

14.7加热呼吸管路套装5个；

14.8鼻塞导管4个；

14.9气管切管接头1个。
	3.7810
	工业

	2
	双水平无创呼吸机
	9台
	▲1.模式：Vauto，Spont，CPAP

1.1 CPAP：4-25厘米水柱；

1.2 Vauto：4-25厘米水柱；

1.3 Spont：4-25厘米水柱。

2.具有轻松呼吸功能。

3.采用涡轮动力技术。

4.具有自动延迟升压/入睡起点监测功能。

5.能探测识别呼吸暂停、气流限制及鼾声事件。

6.具有漏气补偿功能。

7.具有吸气触发灵敏度功能。

8.具有呼气触发灵敏度。

9.具有吸气时间功能。

10.对呼吸暂停、气流限制及鼾声事件响应压力变化。

11.压力调节步长精度：0.2或0.4厘米水柱。

12.运行噪音：低于25分贝。

13.具有自动海拔高度自动调节。

14.具有自动启动/停止功能。

15.具有自定义提醒系统。

16.具有患者提示系统。

17.具有患者管理系统。

▲18.具有治疗顺应性检测：AHI、压力、漏气、中枢性呼吸暂停指数（CAI）、CSR监测与报告。

19.具有可以连接Nox医院睡眠系统，同屏显示，出具睡眠监测及压力滴定一体化报告。
	1.6910
	工业

	3
	硬质支气管镜系统
	1套
	一、全高清影像系统 数量1套

1.具有数字信号高清输出(SDI、HDMI、DVI) 功能。

2.摄像头防水等级IPX8。

3.高清摄像头可连接多种光学视管。

4.分辨率≥1920*1080P，宽高比为16:9，符合国际1080P 的全高清标准。

5.图像冻结功能。

6.电子放大功能：用于图像的放大调节。

7.具有构造和轮廓两种结构强调功能。

8.自动记忆功能：可自动记忆白平衡，测光模式，增强功能，消光功能，色调等内容。

9.摄像头具有快捷键按钮，可设置多种常用功能。

10.具有暗区改善功能以及图像翻转功能。

11.具有伽马模式及去摩尔纹功能。

12.设备接入医院信息系统。

13.显示终端≥24寸，1台。

二、医用内窥镜LED冷光源 数量1台

1.显色指数≥90。

2.色温：4000～7000K。

3.LED灯寿命≥30000小时。

4.光源亮度调节范围为0%-100%。

5.整机噪声≤58dB。

6.辐射性能(输出总光通量)为1000lm±5%。

7.导光束，4*3000mm±2% 1根。

三、硬质支气管镜 

▲1.硬质支气管镜，0度，直径4.5mm±2%，长度550mm±2% 1支。

1.1实现高清成像；

1.2蓝宝石高清镜面。

▲2.标准内窥镜固定器（配备操作固定保护鞘管）1套。

▲3.加长内窥镜固定器（配备操作固定保护鞘管）1套。

▲4.可拆卸气管镜

4.1可拆卸气管镜、φ14mm±2%、工作长度281mm±2% 1根；

4.2可拆卸气管镜、φ12.2mm±2%、工作长度281mm±2% 1根；

4.3可拆卸气管镜、Φ14mm±2%、工作长度360mm±2% 1根；

4.4可拆卸气管镜、φ12.8mm±2%、工作长度360mm±2%1根；

4.5可拆卸气管镜、φ12.2mm±2%、工作长度360mm±2% 1根；

4.6可拆卸气管镜、Φ11.7mm±2%、工作长度360mm±2% 1根；

5.可拆卸气管镜头部1根。

四、配套手术器械（光学钳、异物钳、吸引管）

1.φ5.5*530mm±2%鳄口光学钳（鳄口双开光学钳）1把。

2.φ4.0*500mm±2%异物鳄口钳（鳄口单开异物钳）1把。

3.φ4.0*500mm±2%异物花生钳（花生双开异物钳）1把。

4.φ4.0*500mm±2%异物麦口钳（活检双开异物钳）1把。

5.φ3.2*500mm±2%异物鳄口钳（鳄口单开异物钳）1把。

6.φ3.2*500mm±2%异物花生钳（花生双开异物钳）1把。

7.φ3.2*500mm±2%异物麦口钳（活检双开异物钳）1把。

8.φ2.0*600mm±2%异物麦口钳（活检双开异物钳）1把。

9.φ2.0*600mm±2%异物鳄口钳（鳄口单开异物钳）1把。

10.φ3.5*500mm±2%吸引管（吸引管及吸引管清洗器）1把。

11.φ3.0*520mm±2%异物三抓钳（紧抓型异物钳）1把。

五、配套附件

1.医用专业台车（带显示器支架）1台。

2.镜子消毒盒A 1个。

3.器械消毒盒C 1个。

4.内窥镜咬口（配备整套密封套装）10套。

5.气管镜清洗刷（含4种规格）1套。
	47.2500
	工业

	4
	纤维支气管镜（含镜柜）
	1套
	1.软镜插入管外径≤5.0mm，工作管道内径≥2.4mm。

2.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，向上向下总弯曲角度310°。

3.视场角≥90°保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。

4.景深：3-100mm。

5.软镜工作软管有效长度600mm，插入管自带有360°刻度标识。
▲6.操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°；

▲7.吸引阀座一体式挡板防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材；

▲8.配备≥10.1英寸显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互；

9.主机可实现至少3种图像比例设置，包括16:10、16.9和4:3。

10.配置要求

10.1支气管镜1套；
10.2内镜储存柜1个；
10.3内镜转运车1辆。
	17.1000
	工业

	一、商务条款

	基本要求
	1.产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
2.投标人须保证产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
3.投标人须保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，是未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
4.投标人的投标文件应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致），技术文件包括产品的主要性能技术参数。
5.投标文件应正确反映所投产品的技术水平和科技含量，所投产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。
6.未尽事宜按设计图及国家现行有关规范、标准执行。

	售后服务要求
	1.中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，中标供应商须无条件退货或者更换同类产品。
2.在质保期内，采购人在使用过程中出现故障或损坏的，中标供应商在接到故障通知后4小时内响应，并于72小时内到达现场处理。质保期外，只收配件成本费，免服务费。
3.负责送货上门、安装调试，费用含在投标报价中。
4.为采购人的日常使用、维护提供专业的咨询服务，软件终身免费升级，费用含在投标报价中。
5.若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
6.质保期内非采购人原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。
7.设备维修或更换后其质保期相应顺延。
8.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修，费用含在投标报价中。
9.对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

	备品备件及耗材等要求
	1.质保期内，发现设备存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，包括但不限于维修或更换必要配件等，费用含在投标报价中。该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标供应商应负责更换整件产品，应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用，能及时处理、更换损坏的零部件。
2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

	使用期限
	1.投标人所提供货物如有“使用期限”要求的，需写明该设备的“使用期限”。

2.中标供应商交货时，所提供货物如有“使用期限”要求的，应符合以下要求：

2.1“使用期限”≤5年的，交货时，所提供货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的90%；

2.2“使用期限”＞5年的，交货时，所提供货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的85%；

3.“使用期限”指《医疗器械监督管理条例（中华人民共和国国务院令第739号）》及相关法规指明的“使用期限”。

4.“剩余使用期限”指从中标供应商交货时到该货物达到规定的“使用期限”所剩余的时间。计算方法为：“剩余使用期限”=“使用期限”-（货物生产日期至中标供应商交货日期的时间间隔）。如某货物，其“使用期限”为60个月，生产日期为2024年1月1日，中标供应商交货日期为2024年3月31日。其“剩余使用期限”=60个月-3个月=57个月。

	报价要求
	1.本次报价须为人民币报价，应包含设备本身费用以及设备调试至可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、税费以及其他所有可能发生的费用。
2.报价特别说明：本项目每项货物单价报价不得高于单价控制价，总报价不能超过本项目预算金额或最高限价，否则投标无效。

	交付和安装
	1.交付使用期：签订合同之日起45天内完成交货、安装至验收合格。
2.交付地点：柳州市内采购人指定地点。
3.中标供应商提供不符合招投标文件和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。
4.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
5.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
6.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成套。

	验收要求
	1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。
2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4.采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。
5.中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
6.采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
7.采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招投标文件及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
8.对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。
9.验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后出具验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。
10.中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后5个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后5个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。
11.如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚：
（1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；
（2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；
（3）提供的货物未经正规合法经销渠道的；
（4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；
（5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的；
（6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。

	培训
	中标供应商负责采购人有关人员的培训，保证采购人有关人员能熟练、独立掌握货物的基本操作技能及运行原理。培训时间、地点、方式及其他：由采购人指定。所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货并验收合格之日起质保期1年，质保期内负责上门维修，升级、维护，定期巡检，费用含在投标报价中。

	付款方式
	本项目无预付款，全部货物交付并通过验收后1个月内，采购人根据中标供应商开具的真实、准确、有效、正规发票，向财政国库支付机构提出支付申请、办理国库支付手续转账支付本项目全部款项。

	违约责任
	1.中标供应商所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在5日内更换完毕，更换不及时的按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，采购人在使用过程中发现货物存在交货时未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括中标供应商应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），采购人可要求更换或退货，中标供应商须支付采购人该批货款额的30%作为赔偿金。存在质量问题的，采购人有权拒绝接收，同时有权要求中标供应商支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。

2.中标供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求中标供应商支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.中标供应商逾期交货的，每天向采购人偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额5%。超过10天采购人有权解除合同，中标供应商承担因此给采购人造成的经济损失。

5.中标供应商未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标供应商应按签订的合同合计金额5%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。

6.中标供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用、给采购人造成的经济损失均由中标供应商承担。

7.如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收产品或退货，并要求中标供应商赔偿损失，此条赔偿总额为该批货款的50%，同时采购人有权单方终止合同。

8.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止合同，并有权要求中标供应商承担由此造成的一切经济损失。

9.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

	其他要求
	序号3“硬质支气管镜系统”需要连接采购人的信息系统，投标人须负责相应费用，投标人在投标报价中自行考虑，采购人不再另行支付任何费用。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	包装方式
	按产品出厂时的包装。

	运输方式
	不限。

	二、项目的特殊要求及说明

	核心产品
	本项目序号3“硬质支气管镜系统”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。

	特殊要求
	如投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）有效的备案证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）由国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。

	拟采购产品的医疗器械分类类别
	序号
产品名称
医疗器械分类
1

高流量呼吸治疗仪

三类
2

双水平无创呼吸机

三类
3

硬质支气管镜系统

二类/三类
4

纤维支气管镜（含镜柜）

二类/三类



1

